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第一章 谈判邀请
             (被邀请供应商名称)：
 汨罗市市场监督管理局 的 2026年度检验检测能力提升（设备采购） 进行竞争性谈判采购，邀请你单位参加谈判采购活动。
一、采购项目基本情况
1、采购项目名称： 2026年度检验检测能力提升（设备采购） 
2、政府采购计划编号：(2026)430681000023-1
3、委托代理编号： ZLZJ-ML-2026-0006  
4、采购项目预算：995522.00元 
(支持预付款，预付比例：           
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业
6、合同定价方式：(固定总价 (固定单价 (成本补偿 (绩效激励
7、合同履行期限：合同签订后30天内完成安装调试并交付使用。

8、本项目分阶段要求供应商提供以下保证：
(谈判保证金：采购项目预算的    %；
(履约保证金：中标金额的    %；
(预付款保证金：预付款的    %；
(质量保证金：合同金额的  5  %。
二、采购需求
	包号 
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算（元）
	最高限价（元）
	节能产品
	进口产品

	1
	2026年度检验检测能力提升（设备采购）
	 详见谈判文件“采购需求”
	1
	995522.00
	995522.00
	(
	(


说明：
1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与谈判。
三、采购项目需落实的政府采购政策
1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。
2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。
四、供应商的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
(专门面向：(中小企业  (小微企业 (监狱企业 (福利性单位。
(强制分包：大型企业应将采购份额的         %分包给中小企业。
本项目的特定资格要求：无
    （1）根据湘财购【2022】17号文《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展若干措施的通知》，符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》参与政府采购活动，无需提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（范本自行下载，格式详见湘财购【2022】17号文）。

（2）投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“湖南信用网”（https://credit.fgw.hunan.gov.cn/)未列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“湖南政府采购网”（www.ccgp-hunan.gov.cn) 网站未列入政府采购严重违法失信行为记录名单等被禁止投标记录（提供投标截止日前一个月内查询结果截图打印件并加盖公章）。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7、联合体响应。本次采购 不接受 联合体响应。
五、获取谈判文件的时间、地点及方式
时间：2026年 9 月15日至2026年9月18日，每天上午9:00时至12:00时，下午14:00时至17:00时（北京时间，法定节假日除外）
地点： 中林智建控股集团有限公司（汨罗市方家坪巷友谊河社区院内） 
方式： 持本采购邀请购买谈判文件。
六、提交首次响应文件的截止时间、谈判时间及地点
提交首次响应文件的截止时间：2026年 9月21日9 时 30分（北京时间）
提交首次响应文件的地点： 中林智建控股集团有限公司（汨罗市方家坪巷友谊河社区院内） 
首次响应文件开启时间：2026年 9月 21日 9 时30分（北京时间）
首次响应文件开启地点： 中林智建控股集团有限公司（汨罗市方家坪巷友谊河社区院内） 
七、确认
你单位收到本采购邀请后，请于 2026年 9 月 18日 17：00时前，以书面形式确认是否参加谈判采购。
八、询问及质疑
1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、供应商认为谈判文件使自己的合法权益受到损害的，可以在收到谈判文件之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
九、谈判说明
1、谈判邀请选项：(表示选择，(表示未选择。
2、供应商参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。
十、采购项目联系人姓名和电话
1、联系人姓名：李先生
2、电话：13607406199
十一、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法
1、采购人信息
（1）名  称：汨罗市市场监督管理局     
（2）地  址：汨罗市市场监督管理局 
（3）联系人：李先生            
（4）邮  编：414000            
（5）电  话：13607406199              
2、采购代理机构信息
（1）名  称：中林智建控股集团有限公司   
（2）地  址：汨罗市方家坪巷友谊河社区院内
（3）联系人：仇女士        
（4）邮  编：414000            
（5）电  话：15580128593          
附件：确认通知
                       确认通知
         （采购人、采购代理机构）：
我单位已于     年  月  日收到你单位    年  月  日发出的     （项目名称）谈判邀请，确认    （参加/不参加）谈判采购。
特此确认。
单位名称（盖单位公章）：            
法定代表人（或授权代表人）（签字或印章）：        
        年  月  日
第二章 谈判须知
第一节 谈判须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第1.1款
	采购项目
	2026年度检验检测能力提升（设备采购）

	第2.1款
	采购项目联系人姓名和电话
	联系人：李先生
电话：13607406199

	第2.2款
	采购人名称、地址、电话、联系人
	名称：汨罗市市场监督管理局
地址：汨罗市市场监督管理局

联系人：李先生
电话：13607406199

	第2.3款
	采购代理机构名称、地址、电话、联系人
	名称：中林智建控股集团有限公司 
地址：汨罗市方家坪巷友谊河社区院内
联系人：仇女士
电话：15580128593

	第3.1款
	供应商资格条件
	1、供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、供应商特定资格条件：无
包1:

（1）根据湘财购【2022】17号文《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展若干措施的通知》，符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》参与政府采购活动，无需提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（范本自行下载，格式详见湘财购【2022】17号文）。

(2)投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“湖南信用网”（https://credit.fgw.hunan.gov.cn/)未列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“湖南政府采购网”（www.ccgp-hunan.gov.cn) 网站未列入政府采购严重违法失信行为记录名单等被禁止投标记录（提供投标截止日前一个月内查询结果截图打印件并加盖公章）。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

7、联合体响应。本次采购 不接受 联合体响应。

	第3.2款
	是否接受联合体形式
	不接受

	第3.3款
	供应商的邀请方式
	采用下列方式之一：
☑通过发布邀请公告
□从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取
□采购人和评审专家分别书面推荐

	第5.1款
	现场勘察
	供应商自行勘察，费用自理。

	二、谈判文件

	第6.3款
	谈判文件的实质性变动内容
	☑不变动
□可能实质性变动内容

	三、响应文件的编写

	第11.3款
	采购项目预算
	995522.00元（最高限价：995522.00元）

	第11.6款
	报价的其他要求
	/

	第12.1款
	保证金
	本项目不收取投标保证金

	第13.1款
	响应文件有效期
	90日（日历日）

	第14.1款
	分包
	项目不分包

	第15.2款
	响应文件副本份数
	正本一份，副本二份，电子文件一份（电子文件含盖章PDF版扫描件，U盘密封包装，须注明电子文件和单位名称，与响应文件一起密封，未提交投标文件电子档以及未按上述要求提供的视为无效投标）；副本可为正本复印件，正副本均可双面打印，响应文件须胶装。

	四、响应文件的递交

	第16.2款
	封套上应载明的信息
	              （项目名称）响应文件  

采购编号：              

采购代理机构编号：           
供应商名称：             
在2026年   月    日   时   分（磋商响应文件递交截止时间）之前不得启封 

	第18.1款
	响应文件的递交时间和地点
	递交时间：2026年9 月 21日9时30分(北京时间)

在中林智建控股集团有限公司(汨罗市方家坪巷友谊河社区院内)现场投递，逾期收到或不符合要求的投标文件恕不接受。

	五、响应文件的评审与谈判

	第22.4款
	谈判文件规定的实质性要求和条件
	详见谈判文件“第三章 采购需求”。

	第28.3款
	最后报价的算术修正
	（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第34.1款
	财政部门指定的媒体
	湖南省政府采购网http://www.ccgp-hunan.gov.cn/   

	第35.3款
	接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址
	名称：汨罗市市场监督管理局
地址：汨罗市市场监督管理局
联系人：李先生
电话：13607406199
名称：中林智建控股集团有限公司 

地址：汨罗市方家坪巷友谊河社区院内
联系人：仇女士
电话：15580128593

	第36.1款
	履约担保
	☑不要求提供

□要求提供，履约担保的金额为：成交金额的5-10%，签定合同前向   /   缴纳合同总金额的5-10%作为履约保证金。合同规定交付并验收合格后十五个工作日内退还。

	七、政府采购政策

	第40.1款
	节能产品的价格扣除
	采购产品为《节能产品政府采购清单》最新期内非标记★符号的节能产品的：

1、采用竞争性谈判时，应给予5%-10%的价格扣除，本项目具体扣除比例为 5 %；按所投节能产品金额同比折算；用扣除相应价格后的价格参与评审。



	
	环境标志产品的价格扣除
	采购产品为《环境标志产品政府采购清单》最新期内的：

1、采用竞争性谈判时，应给予5%-10%的价格扣除，本项目具体扣除比例为 5  %；按所投环境标志产品金额同比折算；用扣除相应价格后的价格参与评审。

	第41.2（1）项
	小型、微型企业的价格折扣比例
	专门面向中小企业采购，且符合政府采购促进中小企业发展相关规定的：
1、给予小型和微型企业产品的价格10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为  ％。
2、给予联合体4%-6%的价格扣除。本项目具体扣除比例为/ ％。
3、给予中型企业产品的价格3%-5%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / ％。

4、在政府采购活动中，监狱企业、残疾人企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除参照政府采购支持中小企业发展中给予小型、微型企业扣除比例标准。

本项目专门面向中小企业不适用

	第41.2（2）项
	小型、微型企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的价格折扣比例
	本项目不接受联合体

	第44.1款
	采购进口产品
	本采购项目拒绝进口产品参加投标

	八、其他规定

	第46.1（1）项
	代理服务费
	由采购人向采购代理机构支付代理服务费8000.00元。

	第46.1（2）项
	质量保证金
	本项目5%质量保证金，质保期满后，无息退还。

	第46.2款
	其他规定
	根据《关于修改招标采购文件范本及明确事项的通知（三）》长采管[2016]12号要求，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1、信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

2、信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止。

3、信用信息查询记录的具体方式：由采购人或采购代理机构在规定的查询渠道进行查询。

4、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。

5、信用信息的使用规则：现场查验并留存备查。
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岳阳市政府采购合同融资合作银行及联系人名单

	银行名称
	联系人
	职  务
	联系电话

	交通银行岳阳分行
	黄  颖
	公司、普惠部总经理
	18873011060

	交通银行岳阳分行府东支行
	蒋莉华
	支行行长
	13973004180

	湖南岳阳农村商业银行股份有限公司
	徐顶龙
	总行副行长
	18173002929

	湖南岳阳农村商业银行股份有限公司
	彭靖夫
	总行营业部副主任
	18273053888

	农业银行岳阳分行
	黄立军
	普惠部负责人
	18973061212

	农业银行岳阳分行
	周  芊
	普惠部经办人
	13975036393

	湖南银行岳阳分行
	何昌林
	分行副行长
	15707306666

	湖南银行岳阳分行财源支行
	张  璐
	客户经理
	13707308320

	巴陵农村商业银行
	柳  斌
	总行党委-副行长
	13789029698

	巴陵农商行德胜路分理处
	付素洁
	支行副行长
	13907309327

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	邹鸿志
	分行营业部副行长
	18711236688

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	刘紫薇
	分行普惠部客户经理
	19967060009

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	李润泽
	分行营业部客户经理
	13337309009

	兴业银行岳阳分行营业部
	谭  丽
	总经理
	18773081188

	兴业银行岳阳分行营业部
	李江天
	客户经理
	19573070611

	中信银行岳阳分行
	李箐笛
	公司部客户经理
	13117516881

	工商银行岳阳分行
	杨文韬
	普惠部负责人
	13789018303

	工商银行岳阳分行
	陈  盈
	普惠部经办人
	17872007507
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岳阳市政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单
	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	岳阳市融资担保有限责任公司
	陈会亮
	0730-8717032/18907300076

	岳阳市融资担保有限责任公司
	黎子龙
	0730-8717032/17773021899

	湖南省农业信用担保有限公司

岳阳市分公司
	张  武
	0730-5220262/18973170258


政府采购招标文件“中标贷”推广介绍

为进一步优化营商环境，帮助企业解决融资难、融资贵的问题，所有在岳阳市成交的政府采购类项目，中标企业都可以通过中标贷平台在线向银行提出贷款申请。
中标贷是银行、担保公司等金融机构以本项目、政府采购合同为载体，以财政支付为保障，以企业参与公共资源交易形成的信用为融资依据，向中标企业发放的信用贷款。

一、中标贷的特点

在线申请，快捷方便：中标企业用CA证书即可登录中标贷平台，进行在线申请。银行贷前、贷中调查需要的企业相关资料，都可以在线提交。

信用贷款，无需抵押：凭中标通知书，中标合同即可申请，无需抵押。

平台渠道，利率优惠：相比其他渠道的同类贷款，银行针对中标贷给出的利率优惠力度更大。

专用产品，放款快速：银行提供专用产品匹配中标贷，中标企业提交中标合同、约定还款账号等关键资料后，符合条件的，不超过15天即可放款。

二、中标贷的操作
登录入口：

岳阳市公共资源交易中心官网-中标贷平台，

或https://hnyy.biddingloan.com

登录工具：企业CA（湖南CA办理电话：0730-8181828）

贷款申请：详见“中标贷操作手册 ”。

岳阳市公共资源交易中心官网-办事服务-政府采购-【中标贷手册V1.2.4】，或下载

http://ggzy.yueyang.gov.cn/uploadfiles/202009/20200917151230447.pdf
三、业务咨询电话

0730-2966626，张女士

16673063296，陈工

第二节 谈判须知正文
一、说明
1.适用范围
1.1本竞争性谈判文件仅适用于本章第一节“谈判须知前附表”（以下简称【谈判须知前附表】）中所叙述的采购项目。
1.2【谈判须知前附表】规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，供应商应当符合本章第38.1款规定，否则，其响应无效。
2.定义
2.1采购项目联系人姓名和电话见【谈判须知前附表】。
2.2采购人名称、地址、电话、联系人见【谈判须知前附表】。
2.3采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【谈判须知前附表】。

2.4供应商是指响应谈判文件要求、参加竞争性谈判采购的法人、其他组织或者自然人。

3.供应商的资格要求

3.1供应商应当符合【谈判须知前附表】规定的供应商资格条件。
3.2【谈判须知前附表】规定接受联合体形式的，供应商除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定： 
（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（2）联合体各方应按谈判文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；
（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。
4.参与谈判的费用
4.1无论谈判的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性谈判采购活动有关的全部费用。
5.现场勘察
5.1供应商应按【谈判须知前附表】中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
5.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
5.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
二、谈判文件
6.谈判文件的组成
6.1谈判文件由下列文件组成：
第一章 采购邀请
第二章 谈判须知
第三章 合同草案条款
第四章 采购需求
第五章 响应文件组成
6.2采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日前对已发出的谈判文件进行的澄清或者修改，构成谈判文件的组成部分。
6.3谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容见【谈判须知前附表】。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分。
6.4供应商应仔细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件要求编制响应文件。任何对谈判文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
7.谈判文件的澄清或者修改
7.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。
7.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。
三、响应文件
8.一般要求
8.1供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件做出实质性的响应。
8.2供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、谈判小组就有关谈判的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其他语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
8.3计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
8.4响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
8.5供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式填写。
9.响应文件的组成
9.1响应文件包括下列内容：
（1）报价表及报价文件(格式)
（2）谈判响应声明(格式)
（3）保证金（本项目不适用）
（4）授权委托书(格式)
（5）供应商资格审查材料
（6）采购需求响应
（7）合同条款偏离表
（8）采购需求偏离表
（9）享受政府采购政策的证明资料
（10）响应标的符合谈判文件规定的证明文件
（11）供应商认为需提供的其他资料（如有）
（12）最后报价
9.2在谈判过程中，供应商根据谈判小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。
9.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
10.供应商的资格更新证明材料
10.1被邀请的供应商在提交首次响应文件前，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随响应文件提供更新或者补充的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。
11.报价要求
11.1供应商应当根据谈判文件第三章第一节“采购清单一览表”逐一报价；谈判文件第三章提供第二节“工程量清单”的，供应商应按其要求填写相应表格。
11.2在报价表、分项报价表填写报价时应注意下列要求：
（1）采购需求要求的安装、调试、培训、售后服务及其他附加服务的费用。
（2）所有根据合同或其他原因应由供应商交纳和支付的税款和费用。
（3）谈判文件指定交货地点的运输、保险、装卸费。
（4）实行工程量清单报价的，供应商提交最后报价应与已标价工程量清单总报价一致。
11.3供应商的最后报价不得超过采购项目预算，否则，其响应无效。采购项目预算见【谈判须知前附表】。
11.4采用固定价格定价方式的采购项目，供应商提交的最后报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
11.5采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.6报价的其他要求见【谈判须知前附表】。
12.谈判保证金
12.1谈判文件要求供应商提交谈判保证金的，供应商应按【谈判须知前附表】规定，在提交首次响应文件的截止时间前提交谈判保证金。谈判保证金有效期应当与响应文件有效期一致。供应商可用保函、电子增信替代谈判保证金。
12.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳谈判保证金，其交纳的谈判保证金，对联合体各方均具有约束力。
12.3采购人、采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的谈判保证金；在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商的谈判保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
12.4谈判保证金的退还按以下规定办理：
（1）成交供应商的谈判保证金，在政府采购合同签订后5个工作日内退还。
（2）未成交供应商的谈判保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。
（3）终止竞争性谈判采购活动的，在发布项目终止公告后5个工作日内退还。
12.5有下列情形之一的，谈判保证金不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（5）谈判文件规定的其他情形。
13.响应文件有效期
13.1响应文件有效期见【谈判须知前附表】，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的，其响应无效。
14.分包
14.1【谈判须知前附表】规定供应商分包的，供应商分包承诺不符合竞争性谈判文件中有关分包规定的，其响应无效。
14.2供应商应在签订政府采购合同前向采购人提供分包合同，否则，采购人有权拒绝签订采购合同。
14.3享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
14.4分包供应商不得再次分包。
15.响应文件的签署及规定
15.1响应文件应按谈判文件要求在签章处盖供应商单位公章和在签字处由供应商代表签字。供应商代表可为供应商法定代表人(非法人组织为负责人或合伙人、个体工商户为负责人，谈判文件统称单位负责人)；供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的，应提供授权委托书。
15.2响应文件正本一份，副本份数见【谈判须知前附表】；响应文件电子文档（U盘形式）：一份。纸质响应文件须清楚地注明“正本”或“副本”的字样。若副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。响应文件的副本可为正本的复印件。
15.3响应文件任何加行、涂改、增删等改动，改动之处应由供应商代表签字。否则，将导致响应文件无效。
15.4在谈判过程中，供应商按谈判文件规定和谈判小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，可打印或用不褪色材料书写，并经供应商代表签字，或者加盖供应商单位公章。否则，将导致响应文件无效。
15.5为便于采购文件保存，响应文件电子文档建议为PDF格式，内容与纸质响应文件正本一致。
四、响应文件的递交
16.响应文件的密封和标记
16.1响应文件应密封包装，以保证其响应文件信息在提交首次响应文件截止时间前不被透露。
16.2响应文件封套上应写明的内容见【谈判须知前附表】。
16.3响应文件如果未按本章第16.1款规定密封，采购人、采购代理机构将拒绝接收。
17.响应文件的补充、修改或者撤回
17.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商代表签字。
17.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
18.响应文件的递交与接收
18.1供应商应在【谈判须知前附表】规定的时间和地点提交响应文件。采购人、采购代理机构或者谈判小组拒收逾期送达的响应文件。
18.2采购人、采购代理机构收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向供应商出具包括以下信息的签收回执。任何单位和个人不得在提交首次响应文件截止时间前开启响应文件。
（1）项目名称、政府采购计划编号；
（2）供应商名称；
（3）响应文件送达时间、地址；
（4）响应文件密封情况；
（5）采购人、采购代理机构名称；
（6）采购人、采购代理机构接收人签字。
18.3采购人、采购代理机构在按本章第24.3款规定公布供应商的最后报价前，不公开供应商的技术资料、价格和其他信息。
五、响应文件的评审与谈判
19.供应商资格审查
19.1除本章第14.1款规定的情形外，采购人、采购代理机构不再对供应商进行资格审查。
19.2如果供应商不再具备本章第3.1款规定的供应商资格条件时，响应文件无效。
20.谈判小组
20.1谈判小组由采购人代表和评审专家组成。
20.2谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

20.3谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
21.谈判程序
21.1谈判程序：谈判（响应文件审查、澄清）、最后报价、提出成交供应商。其中，谈判按本章第23条进行。
21.2谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。
21.3在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。
22.响应文件审查
22.1谈判小组对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查。
22.2响应文件有下列情况之一，响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。
（1）应交未交保证金或金额不足、保证金形式不符合谈判文件要求的；
（2）未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；
（3）不满足谈判文件规定的实质性要求和条件的；
（4）法律、法规和谈判文件规定的其他响应无效情形。
22.3响应文件按无效处理的，谈判小组应拒绝其参与谈判，但属于谈判文件规定的实质性变动内容的除外。
22.4谈判文件规定的实质性要求和条件见【谈判须知前附表】。
23.澄清
23.1谈判小组在对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其供应商代表签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
24.谈判的规定
24.1在谈判过程中，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。供应商应派其代表参加谈判。
24.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动技术标准及要求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，谈判小组将以书面形式将修改内容同时通知所有参加谈判的供应商。
24.3每轮谈判中，参加谈判的供应商代表应认真、准确、完整地记录谈判小组提出的问题和要求。重新提交的响应文件应当对谈判小组书面通知提出的要求和条件作出明确响应，并由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。
25.退出谈判
25.1供应商在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并书面通知采购人、采购代理机构或者谈判小组。该通知由供应商代表签字。采购人、采购代理机构按本章第12.4款规定退还退出谈判的供应商的保证金。
25.2供应商参与谈判，但未提交最后报价又未按前款规定退出谈判的，保证金不予退还。
26.最后报价
26.1谈判结束后，谈判小组按本章第22.2款规定对响应文件或重新提交的响应文件进行审查。响应文件不符合谈判文件规定的实质性要求和条件的，谈判小组不得要求供应商提交最后报价，也不得接受供应商提交的最后报价。符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于3家的，谈判小组应当要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价应由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。
（1）谈判文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有供应商在规定时间内提交最后报价。
（2）谈判文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
26.2下列情形，谈判小组确认符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于3家，可以不与供应商谈判，直接要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商提交最后报价。
（1）谈判文件未明确可能实质性变动的；
（2）谈判文件明确可能实质性变动，但谈判小组对供应商提交的首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，认为谈判文件不需发生实质性变动、不需要谈判的。
26.3谈判小组应召集所有提交最后报价的供应商，逐一公布供应商的最后报价，由采购人、采购代理机构负责记录，并由供应商代表签字确认后随采购文件一并存档。
27.异常报价
27．1谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为响应无效处理。
28.提出成交供应商
28.1谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。
28.2供应商最后报价涉及算术修正、需落实政府采购政策的，按上款规定由低到高的顺序排序。最后报价排序相同的并列。
28.3最后报价有算术错误的，除【谈判须知前附表】另有规定外，谈判小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认，并由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，供应商不接受修正价格的，其报价作无效报价处理。
（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
修正后的报价由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，不确认的，其报价无效。
28.4最后报价的评审
（1）如果有算术错误，最后报价将按上款规定进行算术修正。
（2）需落实政府采购政策（优先采购、价格评审优惠）的，按本章本节第40、41条等相关规定进行价格扣除。
29.确定成交供应商
29.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
29.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。
29.3成交候选人并列的，由采购人自行确定成交供应商。
30.谈判的特殊情形
30.1对于经公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有 2 家的，采购人在本次谈判采购活动开始前，报经主管预算单位同意，公开招标限额标准以上的经本级财政部门批准，可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。
30.2符合上款情形的，本章本节相关条款规定的供应商最低数量可以为两家。
31.谈判终止
31.1出现下列情形之一的，采购人、采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，在指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
32.重新评审
32.1除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。
32.2采购人、采购代理机构发现谈判小组未按照谈判文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。
33.保密及串通行为
33.1谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
33.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
33.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；
（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；
（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性谈判政府采购活动的；
（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出谈判或者放弃成交的；
（7）供应商与采购人、采购代理机构以及谈判小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同
34.成交信息的公布与成交通知书
34.1采购人、采购代理机构应当自采购人确定成交供应商之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在【谈判须知前附表】指定媒体上公告成交结果，竞争性磋商文件随成交结果同时公告，成交结果公告期限为1个工作日。
34.2成交供应商确定后，采购人、采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
34.3成交通知书是合同文件的组成部分。
35.询问及质疑
35.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
35.2供应商若认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)文件规定向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
35.3供应商提出质疑的，质疑函应按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【谈判须知前附表】。
35.4采购人、采购代理机构按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定进行质疑答复。
35.5供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定向采购人同级财政部门提出投诉。
36.履约担保
36.1谈判文件要求成交供应商向采购人提交履约担保的，成交供应商应按照【谈判须知前附表】的规定提交，供应商可用保函、电子增信替代履约保证金。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
36.2成交供应商没有按照本章第36.1款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其谈判保证金不予退还。
37.签订合同
37.1谈判文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
37.2成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
37.3成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
七、政府采购政策
38.预留采购份额
38.1执行中小企业预留采购份额政策的规定：
（1）预留份额的采购项目或者采购包，应明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，并作为供应商资格条件。
（2）要求以联合体形式参加或者合同分包的，应明确联合协议或者分包承诺中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件。
（3）组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业(成员)、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
39.强制采购
39.1纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单（品目清单中标注(符号产品），实施政府强制采购的，供应商提供的产品不符合强制采购规定，其响应无效。
40.优先采购
40.1对纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品(未标注(符号产品)、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时对该部分产品按【谈判须知前附表】规定给予价格折扣。
41.价格评审优惠
41.1在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的：（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审；
41.2价格折扣比例  
（1）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，符合小微企业生产的货物或者提供的服务、工程情形的，按照【谈判须知前附表】规定的比例给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。
（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包承诺约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，按照【谈判须知前附表】规定的比例给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
41.3符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
41.4监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
41.5与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的中小企业，不享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 
41.6本章第1.2款规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，预留部分不再享受本款“价格评审优惠”的小微企业扶持政策。
42.政府采购政策其他规定
42.1中型企业、小型企业和微型企业类型按照《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号)和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定认定。
42.2监狱企业、残疾人福利性单位以及个体工商户视同小型、微型企业，享受预留采购份额、价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位以及个体工商户属于小型、微型企业的，不重复享受扶持政策。
42.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
42.4在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
42.5供应商提供的产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能够享受优先采购优惠（供应商自行选择，并在响应文件中并填报相关信息及数据）。
42.6“价格评审优惠”可以与同时属于“节能产品”及“环境标志产品”中的一项“优先采购”累加计算。
43.供应商应提供的政府采购政策证明资料
43.1符合本章第38条、第39条、第40条、第41条规定的，供应商应在响应文件中提供相关证明资料。
（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。
（2）中小企业：货物类采购项目，按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号) 和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定提供中小企业声明函（格式）；工程、服务类采购项目，按《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展的有关措施的通知》（湘财购[2022]17号）文件规定提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（格式）。
（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
44. 采购进口产品
44.1进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【谈判须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加谈判。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足谈判文件要求的国内产品参与谈判竞争。
45.融资、担保
45.1供应商有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。
八、其他规定
46.其他规定
46.1合同价款支付
（1）竞争性谈判文件规定支付合同预付款的，采购人应按【谈判须知前附表】规定的支付比例和支付条件向符合要求的成交供应商及时支付相应款项，并在政府采购合同中进行明确。
（2）竞争性谈判文件规定需提交质量保证金的，采购人可以按【谈判须知前附表】规定要求成交供应商提交质量保证金，并在政府采购合同中进行明确。
（3）供应商可以保函、电子增信替代预付款担保、质量保证金。
46.2谈判文件的其他规定见【谈判须知前附表】。
供应商资格审查：
资格性审查表

	序号
	检查项目
	供应商

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
	
	
	
	
	

	2
	具有独立承担民事责任的能力
	
	
	
	
	

	3
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	
	
	
	
	

	4
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	
	
	
	
	

	5
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录或书面承诺
	
	
	
	
	

	6
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	
	
	
	
	

	7
	法律、行政法规规定的其他条件
	
	
	
	
	

	结论
	
	
	
	
	

	备注
	供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证；供应商具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计证。供应商自己注明是“三证合一”或“五证合一”。

	
	1. 上述内容合格用“√”表示，不合格用“×”表示；
2. 以上内容有一项不合格的，则初步评审的综合评定结果为不合格。


符合性审查表：

初步审查表

	序号
	检查项目
	供应商

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	响应文件按照谈判文件规定要求签署、盖章
	
	
	
	
	

	2
	响应文件满足谈判文件规定的有效期
	
	
	
	
	

	3
	报价未超过采购预算
	
	
	
	
	

	4
	递交唯一报价
	
	
	
	
	

	5
	有详细报价说明表
	
	
	
	
	

	6
	响应文件中没有采购人不能接受的条件
	
	
	
	
	

	7
	不符合法律、规章、规范性文件和谈判文件规定的
	
	
	
	
	

	结论
	
	
	
	
	

	备注
	1、上述内容合格用“√”表示，不合格用“×”表示；
2、以上内容有一项不合格的，则初步评审的综合评定结果为不合格。


第三章 采购需求
第一节 采购清单一览表
	包号 
	包名称
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	节能产品
	进口产品

	1
	包1
	2026年度检验检测能力提升（设备采购）
	详见本章第二节
	1
	(
	否


注：1.“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到具体的标的。
2.货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
第二节 技术要求
2026年度检验检测能力提升（设备采购）清单
	序号
	名称
	数量
	设备参数

	1
	半自动凯氏定氮仪
	1
	详见采购需求设备参数

	2
	智能冰浴一体化蒸馏仪
	1
	详见采购需求设备参数

	3
	8联食药二氧化硫测定仪-自动加酸
	1
	详见采购需求设备参数

	4
	氮气发生器（16升/分钟）
	1
	详见采购需求设备参数

	5
	可调式电热板
	1
	详见采购需求设备参数

	6
	微波消解系统
	1
	详见采购需求设备参数

	7
	超声水浴箱
	1
	详见采购需求设备参数

	8
	不锈钢高速均质器
	1
	详见采购需求设备参数

	9
	半自动固相萃取装置（24位加真空泵）
	1
	详见采购需求设备参数

	10
	冰箱
	1
	详见采购需求设备参数

	11
	显微镜
	1
	详见采购需求设备参数

	12
	恒温水浴箱
	1
	详见采购需求设备参数

	13
	厌氧培养罐
	1
	详见采购需求设备参数

	14
	玻璃器皿洗瓶机
	1
	详见采购需求设备参数

	15
	天平
	1
	详见采购需求设备参数

	16
	瓶口分液器
	1
	详见采购需求设备参数

	17
	瓶口分液器
	2
	详见采购需求设备参数

	18
	PH计
	1
	详见采购需求设备参数

	19
	液相色谱仪
	1
	详见采购需求设备参数


技术参数
1、半自动凯氏定氮仪

二、仪器参数：

一）、设备用途：

用于食品、药品、谷物、农业、水产品、乳制品、化工、土壤、植物、肥料、动物饲料、烟草、环境监测等样品中全氮和蛋白质含量的分析以及其它挥发性组分的分析。

二）、工作条件：

1、电源：220 VAC ±10%  50Hz；

2、温度：操作环境10-35℃；

3、冷凝水压：0.02MPa-1MPa；

4、冷凝水温度：≤20℃。

三）、功能参数：

1、仪器配置：自动凯氏定氮仪，含蒸馏系统、软件系统；

2、采用国家标准的凯氏定氮方法：浓硫酸环境消解样品、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收法；

3、检测范围：0.1-240mgN；

4、回收率≥99.5%（1-240mgN）；

5、重复性误差：RSD≤0.5%（1-240mgN）；

6、测定样品重量：固体≤6g  液体≤16ml；

▲7、操作系统：内置≥4.3寸高分标率彩页液晶显示屏，中文操作界面，可实时监测和显示实验过程；

8、全自动加碱加酸加稀释剂、全自动蒸馏、全自动故障检测；

9、采用自动淋洗控制系统，实现智能化出液管路淋洗，保证样品的高回收率和结果的准确性；

▲10、蒸馏时间：0—60min 连续可调；

11、具备冷凝水流量检测功能，冷凝充分，保证回收率；

★12、防溅瓶采用耐碱液腐蚀的高分子材质；

13、具备安全门自动监测及消化管在位检测功能；

14、具有紧急停止操作功能，保证实验安全；

15、具有故障自动检测及声光报警系统智能化设计；

16、安全认证：定氮仪主机需通过CE认证。

消化部分
▲1、消化能力：≥20个样品；

2、加热方式：采用红外一体式加热及高纯石墨传导；

3、控温方式：PID 控温；嵌入式软件控温技术；

4、可存储：要求可存贮10组以上消解方法；

5、控温范围:室温+5℃～450℃（从室温到400℃≤25 分钟）；

6、升温计时方式：消解开始计时或达至设定温度计时两种可选；

7、显示系统：≥4.3寸真彩液晶显示屏；

8、隔热方式：陶瓷及风道隔热；

9、控温精度：±1℃；

★10、消化管容量：≥300ml（满容量水，20℃）

11、表面外壳需喷涂特氟龙涂层，防止消解过程中产生的酸气或酸液对仪器的腐蚀；

12、自动检测加热单元工作故障并可判断出故障模块，便于维护；

13、具备过压、过流、过热报警，故障自动报警功能；

14、具备导流槽结构，防止酸液腐蚀仪器；

15、石墨表面处理方式：要求采用气相沉积技术，防止石墨高温氧化。

2、智能冰浴一体化蒸馏仪

本产品在智能水蒸汽蒸馏仪的基础上加入冰浴接收、气密性检测和自动清洗，包含了单孔单控、自动控制蒸馏终点、压缩机循环制冷系统、防倒吸、双重加热模式等诸多功能。仪器操作简单、美观实用、节能降耗，可广泛用于环保、食品检测、疾控、供排水、高校、科研院所、厂矿企业等化验室的各类蒸馏处理实验，如挥发酚、氰化物、氨氮、硫化物以及酒中乙醇浓度、食品N亚硝胺、乙酸钠等项目中包含冰浴接收、水蒸汽蒸馏的蒸馏预处理。

适用范围：

食品中的甲醛、挥发酚、N-亚硝胺、乙酸钠、丙酸钠、丙酸钙的蒸馏；

肉制品的挥发性盐基氮、精油等各种需要水蒸气的项目；

土壤中的阳离子交换量等等；

氨氮、挥发酚、氰化物、硫化物等常规蒸馏项目
技术指标：

*1.5组红外线辐射加热炉，适用500ml/1000ml蒸馏瓶，提供证明材料；

*2.配套独立水蒸汽发生器，≥5个独立通道，触摸屏设计，满足自动补水功能，防倒吸设计，可以自动泄压。提供证明材料；

*3.双重控制模式：屏幕上可单独选择冰浴蒸馏（水蒸汽）/普通蒸馏，提供证明材料；

*4.主机6.8寸触摸大屏/水蒸汽发生器5寸屏,操作便捷，使用方便；

5.升温时间：8-15min；

6.蒸馏速度：2-10ml/min；

7.时间设定：0-200min，可调；

8.重量设定：0-300g，可调；

9.单孔功率：0-550W（单炉、可调）
10.额定电压：AC～220V/50HZ；

*11.终点控制：称重+时间双重控制，单孔单控，自动停止；

12.防倒吸功能：有；

13单孔单控: 有；

*14.气密性检测：有；

*15.内置压缩机+风机冷却循环系统，也可外置；冰浴接收采用内置半导体制冷方式；

*16.清洗功能：采用水泵、气泵配合可完成对冷凝管和密封塞的一键清洗；

17.主机最大功率：≤3000W；

18.外形尺寸：主机900*460*850（mm）

19.水蒸汽发生器355*600*450（mm）。

3、8联食药二氧化硫测定仪-自动加酸
适用于食药单位、高校、科研院所、厂矿企业等各类化学实验室需要处理食品、药材二氧化硫残留的蒸馏实验。

技术标准：
符合2015和2020版《中国药典》检测中药材及饮片中二氧化硫残留量的检测

GB 5009.34-2022 食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定
主要技术要点：

*1、冷却方式采用独立压缩机循环制冷系统，无需自备冷却水源，避免水浪费，满足国标循环水温要求。
2、样品位数：8联。

3、采用远红外圆底陶瓷加热炉，独立控温，功率可自动转换，保持微沸稳定状态。

4、各蒸馏单元独立控制，单独运行，蒸馏结束自动断电报警，方便操作。

*5、主机设有氮气总接口，内设氮气流量稳压阀，独立流量计设计，氮气流量（0-2000ml/min）。

*6、接收区设有8位独立内置式磁力搅拌装置，搅拌速度可通过电位器调节转速。

*7、主机设有2个可移动式滴定蝴蝶夹，方便固定滴定管进行滴定。

*8、7寸液晶触摸屏设计，屏幕位于仪器上部，直观页面控制（需提供符合要求的外形图片）。

*9、自动加酸功能，可一键启动全程实验步骤。

*10、自带气密性检测功能，可监测玻璃件连接密封性情况。

11、带自动清洗功能，可清洗包含冷凝管和蒸馏瓶两个部分。

12、设有出气管放置座，防止出气管路凌乱，方便拿取

13、总功率≤3500W，单孔可调；额定电压：AC22V/50HZ。

14、尺寸：蒸馏仪主机：1000*640*645mm

15、外置压缩机：650*430*720mm（带轮子，地面放置）

4、氮气发生器（16升/分钟）
1.仪器原理：采用先进的气体分离技术，以优质碳分子筛(CMS)为吸附剂，采用常温下变压吸附原理(PSA)分离空气制取高纯度的氮气。系统设计兼顾到安全性和便利性，消除笨重的高压钢瓶气带来的不便和安全隐患，为您的设备提供可靠氮气源。
2.专用除杂装置，去除氮气中残留的烃类和微量氧，保证输出气体纯度；三级除水过滤器，去除残留水份,无滞留液体，无邻苯二甲酸酯；

3.氮气流量0-25L/min可调，输出气体纯度最高>99.9%，露点<-40℃。气体输出接口：1/4英寸管内螺纹，并可根据需要转换；

4.整机采用精密电路，全进口电磁阀控制气流，仪器运行稳定可靠,气体输出压力>0.4Mpa/4bar，压力稳定性<0.03Mpa；

5.内置5寸液晶屏幕，运行参数全展示，全面监控仪器运行状态。具有累计工作时间在线提示，耗材更换时间提示，故障停机记录，全方位保障仪器正常使用；

6.内置压缩机，空气处理量>150L/min,无需另配空气气源。内置压缩机电压电流检测功能，外部电路异常报警功能。内置压缩机功耗智能分配功能，保护压缩机，延长整机使用寿命；

7.具有定时开关机功能，可查询异常关机记录；具有自动排水功能，排水时间和排水间隔可根据运行环境设定；具有机箱内温度监测功能，超出设定温度强制散热；具有外控功能，可接收外部通讯信号开关机；

8.整机开机即可输出氮气；不锈钢储气罐，双重压力保护措施；内置两个大功率对流扇，减轻空压机负担，延长氮气发生器使用寿命；采用底部具减震轮及锁扣设计，安放平稳无震动，内部三级隔音降噪，整体工作噪音<54dBa@1m；

9.电气要求：220v 50/60Hz，功率1200w；使用环境温度：2-35℃，相对湿度：≤85%

10.产品制造商应通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001职业健康安全管理体系认证、ISO45001环境管理体系认证和GB/T 27922-2011售后服务认证（五星级）。

5、可调式电热板
一、产品主要用途

应用于农产品检测、土壤检测、环境保护、水文监测等，可对样品进行加热消解、煮沸、蒸酸、恒温、烘烤等处理。可以满足物理、化学、生物、环保、制药、食品、饮品、教学、科研等不同行业化学实验室对试机加热的需求。   

二、产品技术参数

加热尺寸600*400mm；

▲材料采用高纯石墨；

★机箱采用微晶石玻璃，耐酸，隔热，防腐性能好，脚垫采用铝合金防腐处理材料；

电源：AC220V±10%  50HZ；

★控温精度：±1℃；温度均匀性：±3%@200℃；±5%@400℃

温控范围：0~400℃；

最大功率：3.5Kw；不同温度时功率自动调节；
★控制器:智能按钮控制器，全封闭设计，防酸防腐；
★控温方式：AI控温；
超温保护、定时自动停止加热功能；

产品尺寸： 长*宽*高：600*400*170mm；
 保修期：提供不少于壹年的免费保修；
 6、微波消解系统
1.用途

用于各种样品的微波消解和萃取过程。

2.技术参数：

2.1主机

▲2.1.1立方体设计微波谐振腔，腔体容积≥70L（提供第三方检测机构检测报告和腔体实际测量尺寸图片）。

2.1.2工业双磁控管设计，两个磁控管均位于腔体顶部，微波输出功率≥1900W。

2.1.3微波腔体门体和主机外壳均采用全不锈钢材质，与微波能够自由穿透的塑料材质相比，具有多重微波屏蔽功能。满功率工作时，微波泄漏量≤0.05mW/cm2.。

▲2.1.4微波门体为双层全不锈钢材质，不得采用塑料和玻璃等材质，有效防爆和防微波泄露作用；（提供第三方检测机构检测报告和实物图片）采用侧开门方式，方便操作，非顶置式开门方式。

2.1.5门体可自吸式关闭，避免关门不严微波泄漏。

2.1.6智能电子锁系统，当微波工作时，门自动锁闭，门打开时，微波自动切断，开门软件控制，防止被随意打开。具有电子温度门锁，锁闭温度可通过软件设定（提供温度门锁设定软件截图）。

2.1.7高分辨率彩色触摸式智能控制终端，图标式菜单，一键操作智能消解。

2.1.8可随时修改正在运行的方法参数，修改后无需停止方法自动识别修改内容。具有智能程序升温、梯度升温功能，升温速度和时间软件设定，实时精确显示反应罐内的温度曲线和温度功率曲线。

2.1.9全自动消解罐识别系统，根据用户消解样品的数量和消解罐类型，全自动调节微波输出功率大小，确保每次试验的重现性。

2.1.10包含多语言操作系统，含中英文操作界面。

2.1.11软件具有用户分级权限管理，支持四级权限管理。（提供第三方检测机构检测报告和软件截图）

2.2温度和压力控制部分

2.2.1全罐红外温度控制系统，两个在消解罐底部安装的传感器可透过TFM材料实现对样品消解溶液的非接触直接测量，同时监控所有样品罐的反应温度，样品控温精度：1℃。

2.2.2全自动过温保护，当消解罐内温度高于设定温度时，全自动识别并自动切断微波输出，当消解温度回归正常时，自动识别并启动。

2.2.3非接触式全罐压力控制系统，当消解罐内压力发生意外时，能自动切断微波功率输出，停止加热反应。当压力回到正常时，能自动启动微波输出功率，确保消解实验继续正常运行。

2.3全塑材质高通量消解转子

2.3.1全塑不含金属材质消解转子，保证转子在微波工作腔内的工作安全，避免酸气腐蚀。每个消解罐均具有弹性泄压主动保护技术，泄压后不影响样品继续消解，泄压过程无任何消耗件

▲2.3.2可同时处理的反应罐数：至少20位，样品消解罐体积： 62ml，消解罐高度≤155mm（提供第三方检测机构检测报告和实物测量图片）； 

2.3.3大微波谐振腔和优化消解罐设计，消解完成后可将消解内罐直接取出，无需搬动转子和外罐（提供实物图片） 

2.3.4样品消解罐和盖子的材料：PTFE-TFM，消解罐内塞和盖子均不含任何金属部件，均可泡酸清洗，完全避免打火风险；消解罐外壁必须光滑，确保内外罐紧密贴合（提供实物图片）

2.3.5保护外罐材质：复合石英纤维PEEKK材料（不含金属部件），不吸收任何溶剂和气体，永远不会发生形变。

2.3.6样品消解罐最高耐压： 100bar；样品消解罐最高耐温： 300℃。

2.3.7转子所有部件不吸收水分，消解后转子支持原位普通风冷，强制风冷或水冷三种冷却方式。

7、超声水浴箱
主要技术参数

外形尺寸：355*325*375mm                             

内槽尺寸：330*300*150mm

容量：15L

超声频率：40kHz

超声功率：400W

加热功率：800W

温度设定范围：室温-80℃

工作时间可调：1-60min/常开

其他配置：降音盖、不锈钢网架、不锈钢托架、手控进排水、AC220V/50Hz电源

8、不锈钢高速均质器
产品概述
适用于生物、理化、化妆品、保健品、食品等液体/液体的混合、乳化,液体/固体粉未的分散、浆化实验领域。是科硏机 构、大专院校、卫生防疫和产品制造等进行科学研究、产品开发、品质控制及生产过程应用的理想实验设备。产品由搅拌 驱动主机、机架等组成。
产品特点
▪ LED数码管显示转速，直观清晰。

▪ 交流碳刷电机，无极调速，扭矩大，输出功率大，运行稳定。

▪ 304不锈钢刀头，拆卸方便，便于清洗。

▪ 采用内吸式结构，均质效率高。

▪ 可持续使用，实验操作方便。

▪ 采用内吸式均质结构，高速度。能进行对不相溶的两液体之间高效匀浆、乳化和水中微量有机化合物、脂溶物及对有机溶媒可溶性物质的萃取。

▪ 能使细胞膜破裂至核分离，并能用不同速度使DNA链断裂，或使大分子物质断裂成小分子物质。

▪ 冷轧钢外壳，采用静电喷塑处理工艺，抗腐蚀、耐老化。

技术参数
	电压
	AC220V/50Hz

	功率
	220W

	显示方式
	LED数码管

	转速范围
	Φ12：300-23000rpm；φ18：300-20000rpm

	最大搅拌量（H2O）ml
	300ml

	建议搅拌量（H2O）ml
	200ml

	升降方式
	手动

	升降行程
	170mm

	电机类型
	碳刷电机

	净重
	7.5kg

	产品尺寸
	210*290*330mm

	
	


9、半自动固相萃取装置（24位加真空泵）
1. 适用于SPE小柱净化过程，模块化设计，可同时处理24个样品。

2. 独立流路，防交叉污染。防雾化真空槽设计，操作简单快速。

3. 灵活使用可处理单个样品也可批次处理样品。

4. 真空槽采用特硬玻璃模具成型，可耐-80Kpa以上负压。

5. 采用新型材料制作萃取柱托盘，沉稳，不易变形，耐腐蚀。

6. 聚四氟材质试管架耐腐蚀，并可任意调节高度，适合多种规格试管。

7. 美国进口独立阀门，经久耐用，操作方便。

8. 整机尺寸：338*145*208mm

玻璃真空缸尺寸：268*100*150mm

10、冰箱
1、立式单开门，双层玻璃门体，外层玻璃使用特殊Low-e材质，提升门体表面防凝露能力。

2、温度控制：电子温控器控制，数字显示箱内温度，温度显示精度0.1℃。出厂预设5℃，使箱内温度恒定控制在2℃~8℃范围内，调整增量为0.1℃，温度波动性≤2℃。

3、安全系统：高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开机延时+停机间隔+传感器故障运行模式。

4、冷凝水自动蒸发，无需人工操作。

5、4个脚轮，两个固定底脚。

所投产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485认证，具有医疗器械生产许可证。

7、箱内有效容积≥310L；外部尺寸≤600mm*630mm*1980mm 内部尺寸≥525mm*500mm*1290mm；

8、门体带锁设计，且左下角有可加挂锁的锁扣，用户可自行增加挂锁，增加储存物品的安全性。

9、多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间。出厂标配6个搁架。

10、蒸发和冷凝风机均为进口品牌EBM风机，保证产品部件的质量和整机性能可靠性。

11、自关门结构设计，防止用户开门后忘记关门。

12、产品配有1个测试孔，可方便用户对箱内温度进行监测。

13、制冷方式为碳氢制冷，对大气臭氧层无污染，噪音低，耗电量少。

14、断电后继续显示箱内的实时温度24小时以上，对样品保存有很好的提醒作用。

15、为保证产品质量和售后，投标时需提供厂家针对本项目的售后服务承诺书。
11、显微镜
技术参数：

＊1.C型狐线型设计,方便提携，

2.放大倍数:40X—1000X，

４.目镜: 10X大视场平场目镜Φ18mm

＊５.物镜：

4X          10X   

40X (弹簧)     100X (弹簧,油)，

＊６. 观察筒: 铰链式双目镜组（平移式可选），30°倾斜，360°旋转，瞳距调节50—75mm；

７．物镜转换器：内定位四孔转换器，

＊８.载物台:机械移动载物台,面积142mm×134mm;移动范围：50×76mm；片夹带阻力装置,游标尺刻度0.1 mm，

９.聚光镜组:可降式阿贝聚光镜, N.A =1.25，带可变光栏，

10.粗微动：同轴式调焦且低手位操作, 行程22mm，微调每圈0.2 mm,微调格值2um，粗调带松紧调节，并有调焦限位装置，

＊11.照明系统：LED非球面冷光源照明系统,100V-240V宽电压

12、恒温水浴箱

*所有与水接触表面均采用不锈钢材料和PC材料，耐腐蚀性强。
*一次冲压成型的不锈钢锅内胆，全密封结构，杜绝漏水；四组水槽分别后置独立排水阀
*四组水槽采用微电脑程序PID自动控温， 独立开关、独立控温，不同水槽可进行不同种水浴实验。
内置防干烧水位传感器
双数码管数字全息直观显示温度和定时时间，具有蜂鸣报警提示功能。
*产品符合IS09000、CE认证标准， 质保2年，提供原厂或本省一级代理授权及售后服务承诺书，当地设有本地化便捷售后服务网点。
控温范围：室温+5℃~100℃

温度精度：0.5℃

温度均匀度：@37℃
0.5℃

孔数：4个

容积：2L×4孔

内胆尺寸：140mm×126mm×95mm×4孔

输入电源：AC 220V  50/60Hz

功率：1200W

外形尺寸：680mm×290mm×240mm

净重：9.4kgs

13、厌氧培养罐
产品特性：

* 高强度聚酯材料（PMMA），高光洁度，抗震抗冲击

* 气密性能好，有效避免罐体漏气所造成的厌氧培养失败

* 罐体与罐盖全透明设计，独特盖体凹槽设计与高质量的O形橡胶圈确保罐盖与罐体紧密结合，有效避免泄露

* 罐盖可通过彩色不锈钢夹具固定锁紧，充分保证密闭

* 快速连接口：与抽气管连接可一步操作完成，快捷方便，且保证培养过程中绝对密封( 仅限HP系列)

14、玻璃器皿洗瓶机

1、设备需求

1.1安装环境：温度：5℃～35℃，相对湿度：≤85%；

1.2安装条件：电压：220V/50Hz；进水：自来水和纯水；排水：排水口

1.3满足容量瓶、锥形瓶、圆底烧瓶、试管、比色管、色谱进样瓶、顶空瓶、平底储液瓶、称量瓶、蒸发皿、坩埚、分液漏斗、注射器、流动相瓶、载玻片、盖玻片、移液枪枪头等器皿的清洗。

2、产品结构

2.1整机嵌入式设计，外壳材质304L不锈钢，清洗腔材质316L不锈钢，内腔镜面设计，外壳无铆钉连接；

2.2清洗腔与设备外壳均有保温降噪层，噪音低。

3、控制系统

3.1 采用PLC控制，控制系统操作面板为7寸彩色液晶屏，触摸操作，软件系统可实时升级为最新版本功能，可实现云端接入、远程记录、远程控制等功能的升级需求；

3.2 清洗功能具有40个标准程序和200个自定义程序，标准程序均可独立设定、修改清洗参数，自定义程序还可自主设置中文、英文、数字等名称；

3.3 具备审计追踪功能，用户端口最多可设置10000个，进入并可选择三级密码权限管理方式，清洗数据可保存10万条以上，预留RS232打印机接口，可打印清洗数据（选配）；

3.4 具有预约定时功能，实现装载器皿后的定时启动，提高工作效率；

4、清洗系统

4.1 欧洲原装进口高温循环水泵，具有软启动设计，出水量430L/min，扇叶耐高温处理，可在93℃下工作基本无衰减；配有管道压力传感器实时监测管道水压和喷臂转速传感器实时监控清洗内腔（选配）；

4.2 仪器采用背部供水方式为清洗篮架供水，清洗篮架自动耦合接入，接入便利，不易损坏；

4.3 自动流量计和水位传感器双重控制进水，进入水量可设定，进水量实时数字显示；

4.4 清洗采用自动加热系统，加热温度可调，清洗温度可达93℃；可显示AO值，对消毒有要求的器皿清洗后具备反馈是否达到消毒目标的数据化证明；（清洗后TOC(有机物残留)＜400µg/L，金属离子残留＜0.02mg/L，pH值7.02，颗料度0.0026mg/L,电导率0.86µs/cm;提供生产企业的ISO9001、ISO14001、产品CE认证，提供省级检测部门的电器安全检测报告）。

5、安全防护

5.1门锁为电子锁，清洗中锁死无法打开，可实现紧急开门，停电等意外可开门取出器皿；

5.2可设置开门温度，清洗完毕后需达到特定温度后方能开启舱门，防止开门后因温度过高出现意外；

5.3内部有漏水监控功能，设备内部渗漏可报警并自动排水，自动停止清洗；

5.4完善的保护以及报警功能，具有防干烧、防水泵空转、防溢水、防清洗剂缺失、防门体未关严等功能；

5.5具有断电记忆功能，程序工作过程中如因故断电，再次供电后设备可继续执行断电前的程序状态直至完成。

6、设备参数

6.1清洗容积≥200L，水清洗功率≤0.75KW，水加热功率≥3KW；

6.2配置篮架：清洗篮架两套，篮架可根据需要选择；

6.3配备清洗液和中和液；

15、天平
1．技术参数：

▲1.1、最大量程Max：82/220g

1.2、可读性d：0.01/0.1mg

1.3、最小加载：1mg

1.4、去皮范围：-220g

1.5、重复性：【5%Max】0.012mg，【Max】0.08mg

1.6、最小样品称量量(USP)：24mg

1.7、最小样品称量量(U=1%,k=2)：2.4mg

1.8、线性：±0.05/0.2mg

▲1.9、秤盘尺寸：ø90（网格秤盘），ø85mm（实心秤盘）可选配

1.10、稳定时间：≤2s

1.11、校准方式：全自动内校

1.12、水平调节：手动

1.13、电源功率：适配器: 100—240V AC 50/60Hz 0.6A; 12V DC 1.2A

天平: 12 – 15V DC 0.4A max
2．主要特点：
▲2.1、LCD背光显示屏，直观显示工作模式、象形图标、单位、所选功能和连接状态等信息，底部带有信息显示栏，可显示产品编号、皮重、最大值、最小值、进度条等信息；

2.2、坚固而持久的电磁力补偿 (EMFC) 称重传感器,避免环境的影响和干扰；

▲2.3、三级用户管理设置，分级密码保护设置，可对不同等级进行自定义设置，确保不同角色人员对于设备的分级管理,用户数量设定10个；

2.4、前置水平泡，便于水平调节和随时查看水平状态，确保称量安全;

2.5、全自动校准技术,温度漂移和时间设置触发的全自动线性校准，确保天平免受环境干扰，实时处于最佳工作状态；

2.6、AutoTest功能，可对天平进行快速预热，以及天平自我诊断，确保天平处于最佳工作状态；

▲2.7、多种接口，无限畅连：2个RS232、 2个USB-A、 USB-B、 Wi-Fi®(选配）、 可连接各类软件如LIMS系统、打印机、扫码枪等，实现数据记录、传输和固件升级；

▲2.8、前置USB，可直连打印机或快速实现天平间的数据存储、导出和导入，PW-WIN/RADKEY软件可对称量数据进一步进行分析；

▲2.9、全金属底座外壳，确保称量更加稳定，外壳表面采用防化学品表面处理，可耐受各类化学品；

2.10、Dual-CLICK防静电涂层防风罩，具有完全可拆卸、清洗的巧妙设计，实现快速清洁；

▲2.11、5个数据库：

- 用户数据库（10个用户）；

- 产品数据库（1000个产品）；

- 称量数据库（5000条称量数据）；

- 去皮数据库（100个去皮重量）；

- ALIBI数据库（高达100000条称量数据）；
2.12、内置12种应用程序：基础称重、配料称量、计数称量、百分比称量、合计称量、统计称量、底部称量 、动物称量、牛顿力测量、密度测定、峰值保持、检重称量等；

▲2.13、生成符合GLP要求报告，称量报告可分为页眉、GLP打印输出和页尾三部分，每一部分都可根据需求进行自定义设置，报告可直接输出至打印机或计算机；

▲2.14、显示界面个性化设置功能，可根据需求自定义底部信息栏和快捷按键功能；

2.15、五级抗干扰功能，可根据实际环境设定，保证称量更加准确；

2.16、数据传输功能，可进行自动稳定数值传输或连续间隔传输至电脑或打印机；

16、瓶口分液器
1、主要用途：用于在各种非有机溶剂的移取和分配及各种常规实验的溶液分配过程。
2、技术要求及参数

2.1 主系统

2.1.1 工作条件：工作温度：4-50 ℃；湿度：≤ 80%
2.1.2 设备配置系统：

系统应包括：ceramus®-classic瓶口分配器主机、转换接头： A28、S40和A45、排液管，进液管、安装扳手，全检质量报告和操作手册各一套。万能防倒底座一套
2.1.3 各部件技术指标：

瓶口分配器，控制操作系统非常简单，技术成熟，容易掌握。

1）实验室通用型自动分液器，适合各种常规性实验；

2）生产企业具有DKD计量资质，有出具全球认可的Dkd计量证书能力，保证生产产品最高精度。

*3）产品活塞柱由99.7%的高纯度陶瓷制成，可适合各种强酸，强碱和有机腐蚀试剂，耐磨损；并带可伸缩折叠进液管适配不同深度试剂瓶。

4）采用阶梯式量程设计控制量程，采用容量分度调节环，应用机械化数字调节原理，确保分液

量的高度精确，操作简单方便，可有效而准确的进行容量的调节；且终生无需再校准；
5）整个装置可以无须拆卸即可进行 121°C 高温消毒，所有与试剂接触部件都由耐腐蚀的材料

陶瓷，ECTFE和FEP材料制成；
6）规格要求：1.0-5.0ml、

7）最小分度在0.10ml、

8）精度（R%）≤0.5%；误差(CV%) <0.1%（1ml为<0.2%）；

为必须满足项。

17、瓶口分液器
1、主要用途：用于在各种非有机溶剂的移取和分配及各种常规实验的溶液分配过程。
2、技术要求及参数

2.1 主系统

2.1.1 工作条件：工作温度：4-50 ℃；湿度：≤ 80%
2.1.2 设备配置系统：

系统应包括：ceramus®-classic瓶口分配器主机、转换接头： A28、S40和A45、排液管，进液管、安装扳手，全检质量报告和操作手册各一套。万能防倒底座一套
2.1.3 各部件技术指标：

瓶口分配器，控制操作系统非常简单，技术成熟，容易掌握。

1）实验室通用型自动分液器，适合各种常规性实验；

2）生产企业具有DKD计量资质，有出具全球认可的Dkd计量证书能力，保证生产产品最高精度。

*3）产品活塞柱由99.7%的高纯度陶瓷制成，可适合各种强酸，强碱和有机腐蚀试剂，耐磨损；并带可伸缩折叠进液管适配不同深度试剂瓶。

4）采用阶梯式量程设计控制量程，采用容量分度调节环，应用机械化数字调节原理，确保分液

量的高度精确，操作简单方便，可有效而准确的进行容量的调节；且终生无需再校准；
5）整个装置可以无须拆卸即可进行 121°C 高温消毒，所有与试剂接触部件都由耐腐蚀的材料

陶瓷，ECTFE和FEP材料制成；
6）规格要求：10.0-60.0ml；

7）最小分度在1.00ml；

8）精度（R%）≤0.5%；误差(CV%) <0.1%（1ml为<0.2%）；

为必须满足项。

18、PH计

主要特点

6英寸高清液晶屏，按键操作

支持自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能

支持IP54防护等级

标配复合pH电极、电极支架、防尘罩和校准缓冲粉剂

智能检测，自动识别

智能判别终点，支持连续读数和平衡读数

支持手动温度补偿

支持1~3点pH电极标定

自动识别GB 1.68pH、4.00pH、6.86pH、9.18pH、12.46pH五种pH标准缓冲溶液，支持自定义pH缓冲溶液

数据管理

支持数据存储（50套）、查阅和删除

参考标准

GB/T 11165-2005 实验室pH计

JJG 119-2018 实验室pH（酸度）计

技术参数
	pH级别
	0.01级

	测量参数
	pH，mV

	mV
	范围
	（-1999～1999）mV

	
	最小分辨率
	1 mV

	
	电子单元示值误差
	±0.1%FS

	pH
	范围
	（-2.00～18.00）pH

	
	最小分辨率
	0.01pH

	
	电子单元示值误差
	±0.01pH

	电源
	电源适配器（输入：AC 100-240V，输出：DC 20V）


19、液相色谱仪
一、输液泵

1.1四元泵 

1.1.1
工作原理：串联双柱塞

1.1.2
通道数量：4个

1.1.3
流量范围：0.001~10.000 mL/min，步进0.001 mL/min

▲1.1.4
最大压力：70Mpa (700 bar, 10100 psi)

1.1.5
压力波动：<0.2 MPa or <1%

★1.1.6
流量准确度：±0.1%

★1.1.7
流量精密度：<0.05%  RSD or <0.01 min SD

1.1.8
梯度准确度：±0.5%（全流域范围内）

1.1.9
梯度精密度：< 0.15%SD

1.1.10
泵清洗系统：主动式单独流路清洗柱塞

1.1.11
液滴计数器：自动监控泵漏液情况和泵清洗液情况

1.1.12
溶剂脱气：内置4通道脱气机

1.1.13 
压缩性补偿
全自动，与流动相组成无关

1.1.14 混合器体积：标配400μL

二、自动进样器

1.2自动进样器： 

1.2.1
样品瓶位：下述任意 4 个托盘和或孔板（符合SBS规格）：

• 54×12 mm OD 进样瓶（≤ 1.5 mL）


 • 96×6、7 和 8 mm OD 进样瓶 ( ≤ 1.2mL)

 • 16×15 mm OD 进样瓶（≤ 4 mL）

 • 9×22.5 mm OD 进样瓶（≤ 10 mL）


• 孔板（96 孔和 384 孔，深孔式和浅孔式）再加上12 个9×22.5 mm OD 进样瓶位

1.2.2
进样方式：流经针环模式，无样品损失，无残留

1.2.3
进样体积：0.01~100μL

1.2.4
进样准确度：± 0.5%

1.2.5
进样量精度：<0.25% RSD

1.2.6
交叉污染：0.0004% 

1.2.7
最大耐压：70Mpa (700 bar, 10100 psi)

1.2.8
进样周期：< 8s 

1.2.9
温控范围：选配VC-A12-A-02温控进样器时，4-40℃

1.2.10 UDP用户自定义进样，可实现去溶剂效应，在线稀释和在线衍生功能

▲1.2.11 进样线性：r>0.99999（咖啡因水溶液）

▲1.2.12自动化特点
条码读取托盘：空段检测，样品拖盘/孔板识别，库存管理

1.2.13可调系统梯度延迟体积范围：0~230uL连续可调（最小可调单位1uL）

三、柱温箱

1.3柱温箱： 

1.3.1
安全性能：2个门具有防止误开门功能，内置液体泄露传感器，快速冷却按钮。

★1.3.2
控温原理：帕尔贴结合空气循环模式、直热模式，即双模式温控。

1.3.3
温控范围：5~85℃

1.3.4
温度准确度：±0.5℃

1.3.5
温度稳定性：±0.05℃

1.3.6
容量：最多2支色谱柱，最长30cm

1.3.7
升温速率：典型值5 min 从 25℃ 升温至40℃

1.3.8
降温速率：典型值15 min 从 50℃降温至20℃

1.3.9
预留额外的两个六通阀或七通阀位置，可用于在线样品前处理等应用

★1.3.10 管线接头：不锈钢或MP35N材质，耐压1000bar以上，零死体积接口，无需工具手旋拧紧方式，接头与任意主流厂商色谱柱完全匹配不漏液。

1.3.11 
温度精度：0.1℃


四、检测器

1.4 二极管阵列检测器
1.4.1
二极管数：1024

1.4.2
波长范围：190-800 nm（选配钨灯）

1.4.3
波长准确度：± 1 nm

1.4.4
波长精密度：± 0.1 nm

1.4.5
分辨率：~0.6 nm

1.4.6
带宽：1~100 nm

1.4.7
通道数：8 + 3D UV 光谱扫描

1.4.8
灯：氘灯、钨灯 

▲1.4.9
数据采集频率：125HZ；3D模式下也是125Hz

1.4.10 自动校正：D-alpha线法自校正，氧化钬滤光器验证

1.4.11
噪声：< ±6 µAU 在254 nm 

1.4.12
漂移：< 1 mAU/h 在254 nm

1.4.13 
线性：2.2 AU 时 <5%（2.7 AU 时通常 <5%）

1.4.14 
光谱全扫描： 具备（VC-D12-A-01无此功能）

3.4 示差折光检测器 

3.4.1 流量范围: 1－ 10 mL/min

3.4.2 检测量程：±600 μRIU

3.4.3 线性范围: 600 μRIU 时RSD <5.0%

3.4.4 折光率范围: 1.00–1.75 RIU

3.4.5 极性：正极、负极

3.4.6 最高采样率：50Hz

3.4.7 响应时间: 0.05，0.1，0.25，0.5，1，1.5，2，3，6秒

3.4.8 漂移: ≤0.2 μRIU/h

3.4.9 噪声: ≤2.5 nRIU

3.4.10 流通池类型：两室

3.4.11 流通池体积: 8 μL

3.4.12 最大背压: 0.05 MPa（0.5 bar，7 psi）

3.4.13 温度控制: 30 － 55 °C (最小调节量1 °C )

3.4.14 接液部件：不锈钢、聚四氟乙烯、石英玻璃

3.4.15 生物兼容性：不兼容

3.4.16 正相兼容性：兼容

3.4.17 pH耐受范围：1~13

3.4.18 缓冲液浓度：≤1 mol/L

3.4.19 氯化物浓度：≤0.1 mol/L

3.4.20 电脑连接：USB2.0

3.4.21 模块间互连：RJ45-8 连接器

五、  软件： 

1.5.1 数据库：支持甲骨文或者SQL Server关系型数据库，全面保障数据的完整性和安全性。原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。支持多种查询条件的组合，支持模糊查找与精确查找。

1.5.2 仪器控制：可以控制多个仪器厂商的多种HPLC、 LC和GC仪器，实现完全的双向控制、广泛的命令选项和详细的事件追踪。可以双向连接（仪器控制和数据采集）原厂生产的紫外检测器、二极管阵列检测器、荧光检测器、电雾式检测器、单级质谱以及串级质谱等液相检测器，也可双向连接（仪器控制和数据采集）原厂生产的离子色谱、气相色谱和气质联用仪。

1.5.3 缩略图：在查看已运行完成的样品队列时，无需打开色谱文件，即可通过缩略图查看样品色谱图，实现快速浏览

1.5.4 图形化功能：在查看数据时，可直接将数据转化为直观的图形（如折线图、棒状图、饼图、气泡图等）进行查看，也可将图形置于报告中；无需将数据导出到Excel里进行图形化处理

1.5.5 动态数据处理：可查看序列中任意的色谱图、光谱图、校正曲线、方法设置和结果。当处理方法参数发生变化时，无需重新手工执行积分处理，所有相关的图会即时自动更新。用于快速有效优化积分、校准和报告并进行查看。

1.5.6 导入与导出：可将数据导出为通用色谱数据格式（AIA、TXT、CSV和GAML等）。

1.5.7 数据报告：集成了电子表格功能，无需特别培训即可掌握报告模版、自定义变量的编辑。支持单个报告和综合报告。报告模板可包含多项内容，例如积分、校准、峰分析、审计追踪等。支持多种格式（PDF、Excel等格式）的输出。

1.5.8 内置分析方法验证、溶出度计算以及含量均匀度测试的模板，无需借助第三方软件即可直接得到结果。

1.5.9 SmartPeaks：当积分向导无法给出满意的积分结果，需要做积分调整时，智能积分功能给出最多5个优化的备选积分方案，用户只需选择恰当的积分方案即可，无需用户自行调整积分参数，积分操作被极大简化，用户上手更快。

▲1.5.10 eWorkflow：软件官网已有数千个工作流程文件供用户免费使用。即使新手用户也无需学习如何创建分析方法、积分方法、编辑序列、编辑模版、生成报告就能得到实验结果。只需从软件官网下载待测样品的工作流程文件并导入到用户软件工作站，即可得到自动生成的样品分析序列，点击提交序列即得分析结果。从而极大减少了用户学习软件操作时间摸索分析方法时间，提高效率。

1.5.11 支持EP、JP、USP以及ChP的系统适应性参数计算，并可基于预定的参数、计算结果等进行判断，得到通过或者失败的结论后进行指定的相应操作，例如插入进样，重新运行整个样品队列或者选择部分样品进行重新进样等；也可以无条件地执行特定操作

1.5.12 符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11等相关法规的要求，具备用户管理、审计追踪以及访问控制等功能。 可使用三种级别的电子签名。可分别设置独立的电子签名密码与登录密码。支持强密码策略。

▲1.5.13 软件的方法设置功能，可以在0~230uL体积范围内任意调节系统梯度延迟体积（GDV）功能。

1.5.14 支持自动进样器自定义进样功能，实现在线衍生，在线稀释，大体积进样，解决溶剂效应等功能。

七、主要配置

1、四元梯度泵                  1台

2、柱温箱                           1台

3、自动进样器                    1台 

4、二极管阵列检测器         1台

5、示差折光检测器             1台

6、变色龙软件                     1套

7、电脑打印机                     1套

8、色谱柱                             1根
  商务要求

一、实施要求

1、产品运输、保险及保管
1.1供应商负责产品到交货地点的全部运输，包括所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，由于搬运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任和损失由成交供应商承担。

1.2供应商负责产品在验收指定地点的保管，直至项目验收合格。

1.3供应商负责其派出的工作人员的人身意外保险。

1.4供应商应保证产品包装完整，到达指定的交货地点前未拆封。

1.5供应商在合同履行期间应严格遵守采购人相关制度，确保人员安全。在项目实施及维护期间由于非采购人直接责任导致的任何事故，均由成交供应商自行负责。
2、安装

2.1产品安装必须按照国家标准和行业规范进行。产品安装由成交供应商派出专业技术人员进行。

2.2供应商须加强项目实施的组织管理，所有工作人员须遵守有关规章制度。

2.3供应商应按采购人提供的现场，在实施前进行现场踏勘；有疑议之处应提前通知采购人确认；安装过程中如损坏采购人或其他单位已装修完毕成品，供应商应无条件及时修复，并在施工完毕后清理场地，施工过程中一切安全责任供应商自行负责。
3、质量保证

3.1供应商提供的产品应是原装正品，达到国家、省、市有关规范标准，符合国家及行业规定的质量及安全要求，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

3.2质保期：整体质保期从验收合格之日起不少于1年，在质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），供应商应及时提供维修、更换或升级等服务，采购人不再支付任何费用。

3.3供应商供货中出现伪劣、质次原料，必须无条件退换货。如出现危及安全的质量问题，采购人有权解除合同，如造成严重后果，追究供应商法律责任包括不限于由此造成的人身损害、医疗责任等。

4、验收标准

4.1按照政府采购相关法律法规、采购文件的质量要求和技术指标、成交供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收。

4.2供应商在发货前，应对本批次货物的外观质量、规格、数量等进行准确和全面的检查，验收应在采购人和供应商双方共同参加下进行，并由双方签字确认。对检验不合格的货物，采购人有权拒收，而供应商则必须在7个工作日内进行更换，并且承担由此产生的一切费用。

4.3产品安装完成后可正常使用，成交供应商提出验收申请，并提供相关资料，成交供应商应积极支持、配合完成系统验收工作，负责做好验收所需的各项保障工作。验收由采购人组织，成交供应商负责协助配合。

4.4项目验收中，国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收过程中产生纠纷或存在异议的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，出具检测报告，检测费用由成交供应商承担。

4.6项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交供应商承担。

5、订货数量、交货时间和地点

5.1订货数量：供货数量以合同约定为准，采购人因业务需求调整采购数量的，将提前书面通知供应商，最终以实际安装数量进行结算。

5.2交货时间：合同生效后30日内完成安装，如未按约定时间交货则须缴纳违约金。

5.3交货地点：采购人指定地点。

5.4交货要求：合同生效后供应商按约定数量、规格等要求在30日内将货物送达指定地点并完成安装，如因供应商原因造成交货期或安装工期延迟的，每超过一天按合同总额的1%或按实际损失进行赔偿，情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。

6、付款人及付款方式：

6.1付款人：汨罗市市场管理监督局
6.2付款方式：分批付款，合同签订预付款40%，设备货到安装调试验收合格后支付合同总价的95%，余款5%作为质保金, 质保期满后如无质量问题，凭采购人相关部门的证明一次性付清余款（无息）。
二、其他要求

1、供应商在参与本项目的全部过程中（包括但不限于勘察、运输、安装、施工、验收售后、运维服务等），应负责其派出的工作人员人身意外保险并承担人身意外事故引发的责任、损失和所有费用。

2、供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及配套附件，以及产品运输保险保管、安装、施工、验收、售后服务、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商提供，采购人不再支付任何费用。

3、供应商应当对响应文件真实性负责，如采购人发现成交供应商提供虚假证明文件或相关产品性能、功能、参数与响应文件承诺不一致（有偏离），采购人有权随时取消成交供应商的成交资格或终止合同，并保留向相关机关投诉供应商弄虚作假、有权向供应商提出赔偿采购人损失的要求（赔偿金额不限于合同金额）的权利。
上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，做出承诺及说明。（格式自拟）

第四章 合同草案条款
第一节 合同协议书
采购合同编号：
采购人（全称）：                             （甲方）
供应商（全称）：                             （乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目信息
（1）采购项目名称：                                          
（2）政府采购计划编号：                           

（3）项目内容：                             
（4）是否分包：               。
（5）项目负责人：               。
（6）联系电话：               。
2.合同金额
（1）合同金额小写：                      
大写：                      
（2）具体标的见附件。
（3）合同定价方式：(固定总价 (固定单价 (成本补偿 (绩效激励
（4）付款方式（按项目实际勾选填写）：
(全额付款：     （应一次性支付全部合同款项）                    
(预付款：    （应明确预付款的支付比例和支付条件）               
(分期付款：     （应按照季度分期支付合同款项）                   
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。
（2）地点：                             
（3）方式：                             
（4）履约担保：履约担保的金额、形式和期限要求。
（5）质量保证金：质量保证金的金额、形式和期限要求。
4.合同验收
（1）验收主体：                             。
（2）验收方式：                             。
（3）验收标准：                             。
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）本合同协议书
（3）成交通知书
（4）响应文件
（5）政府采购合同专用条款
（6）政府采购合同通用条款
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。
（8）其他合同文件。
6.合同生效
本合同自                             生效。
7.合同份数
本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的明细、分包合同等。    
甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）
法定代表人：                            法定代表人：                    
委托代理人：                            委托代理人：                    
电      话：                            电      话：                    
传      真：                            传      真：                    
                                    开 户 银 行：                   
      账      号：                    
第二节 政府采购合同通用条款
1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标（成交）结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。
（4）“服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。
（5）“合同条款”系指本合同及其附件、补充文件约定的全部条款。
（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。
2.合同的适用范围
2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。
2.2 合同内容根据招标文件（谈判文件）、投标文件（响应文件）而确定。
3.合同标的及金额
3.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。
4.合同价款
4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。
5.履行合同的时间、地点和方式
5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。
5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的时间和地点完成服务项目。
6.货物的验收
6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。
6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。
6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。
6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。
6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。
6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。
6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（谈判文件第三章采购需求另有约定的除外）。
7.货物包装要求
7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。
7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。
8.运输和保险
8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。
8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。
9.质量标准和保证
9.1 质量标准
（1）本合同下交付的货物应符合谈判文件第三章“采购需求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。
9.2 保证
（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
10.权利瑕疵担保
10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。
11.知识产权保护
11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。
11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。
12.保密义务
12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。
13.合同价款支付
13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。
13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。
13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作日内支付。
13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。
13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。
14.乙方应提供的服务
14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
14.2 乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；
（5）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1质量瑕疵的补救措施和索赔
（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：
①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。
③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。
（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。
（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。
（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。
16.合同的变更
16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。
16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。
16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。
17.合同中止与终止
17.1合同的中止
（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；
（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。
17.2合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。
（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。
（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。
（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。
18.合同转让和分包
18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。
18.2 乙方未在投标文件（响应文件）中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

18.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。
19.不可抗力
19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。
19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
20.解决争议的方法
20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。
20.2 调解不成可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。
20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。
21.法律适用
21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。
22.通知
22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
24.合同生效
24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

第三节 政府采购合同专用条款

	本章第二节
第1.1款
	甲方名称、地址 
	名称：汨罗市市场监督管理局
地址：汨罗市市场监督管理局

	本章第二节
第1.2（6）项
	项目现场
	采购人指定地点

	本章第二节
第5.1款
	履行合同的时间、地点及方式
	履行合同时间：合同中约定； 
履行合同地点：采购人指定地点；
履行合同的方式：乙方妥当安排专人或团队将所投货物全部按时安全送达并安装。

	本章第二节
第9.2（1）项
	质量保证期
	整体质保期从验收合格之日起不少于1年

	本章第二节
第9.2（3）项
	响应时间
	1小时响应3小时到达现场

	本章第二节
第13.5款
	合同价款支付方式和条件
	双方合同中约定

	本章第二节
第14.2（6）项
	乙方提供的其他服务
	见本章第二节相关条款和第三章采购需求。

	本章第二节
第23.1款
	合同未尽事项
	甲、乙双方协商确定


第五章 响应文件组成
目录
供应商的响应文件应包含以下部分：
一、报价表及报价文件(格式)
二、谈判响应声明(格式)
三、保证金
四、授权委托书(格式)
五、供应商资格审查材料
六、采购需求响应
七、合同条款偏离表
八、采购需求偏离表
九、享受政府采购政策的证明资料
十、响应标的符合谈判文件规定的证明文件
十一、供应商认为需提供的其他资料（如有）
十二、最后报价
政府采购
响 应 文 件
采购项目名称:                       
采   购   人：                      
政府采购计划编号:                   
委托代理编号:                       
采购代理机构：                      
供应商                         
年  月  日
索引表 符合性审查索引表
符合性审查索引表
	序号
	谈判文件条款号
	审查内容及标准
	响应文件及证明材料
	响应文件对应内容的册及页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


一、报价表及报价文件(格式)
附件1-1 报价表
报价表
政府采购计划编号：                                 项目名称：                        
包号：                                             包名称：                        
	报价
	其他内容

	小写金额：               （人民币元）
大写金额：              （人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	


注：本表须按包填写，一个“包号”一份。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：    年    月     日
附件1-2分项报价说明
分项报价说明
注：1.供应商应按谈判文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。
附件1-3分项报价明细表
分项报价明细表（货物、服务类适用）
政府采购计划编号：                                 项目名称：                        
包号：                                             包名称：                        

	分项名称
	规格型号 
	品牌/产地
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	报价（元）：
	
	


注：1.本表应对应“报价表”，按包填写。供应商如果不提供分项报价明细表，其响应无效。
2.不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则响应无效。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：       年        月        日
二、谈判响应声明(格式)
致 (采购人、采购代理机构)：
根据贵方为（项目名称）的谈判邀请（政府采购计划编号：            ，委托代理编号：    ），签字代表 （姓名、职务）经正式授权并代表供应商 （供应商名称）提交响应文件正本一份,副本  份；响应文件电子文档：一份，参加采购项目第    包谈判，并在此声明，所递交的响应文件内容完整、真实。
一、我方已详细审查谈判文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
三、我方愿意按谈判文件规定和谈判小组要求重新提交响应文件和最后报价。
四、我方同意在谈判文件中规定的提交首次响应文件截止时间起日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
五、我方承诺遵守《政府采购法》及实施条例、《政府采购非招标方式管理办法》（财政部第74号令）的有关规定，保证在获得成交资格后，按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方承诺在参与竞争性谈判过程中，若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购非招标方式管理办法》第五十四条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。
七、我方的联系方式：
地址：       ；邮编：         ；电话：        ；电子邮箱：              。
供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年      月      日
三、保证金（本项目不适用）

注：1.提供付款凭证复印件，或金融机构、担保机构出具的无条件且不可撤销的保函原件或电子增信证明复印件。

2.鼓励中小企业在金融机构通过电子增信取得信用星级，供应商的信用星级在有效期内可替代谈判保证金并可重复使用。其中：预算金额不高于公开招标限额标准的采购项目，供应商应取得1星信用；预算金额高于公开招标限额标准的1000万元以下采购项目，供应商应取得2星信用；预算金额1000万元（含）以上的采购项目，供应商应取得3星信用。
四、授权委托书(格式)
本人（姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称、政府采购计划编号、委托代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                    。
代理人无转委托权。
本授权书于    年    月     日签字生效，特此声明。
	委托代理人身份证（正面）复印件
	委托代理人身份证（反面）复印件

	法定代表人身份证（正面）复印件
	法定代表人身份证（反面）复印件


注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。
供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：
委托代理人（签字或印章）：
日期：    年    月     日 

五、供应商资格审查材料
附件5-1 资格更新证明材料
供应商的资格更新证明材料
注：根据谈判文件第二章第10.1款规定，被邀请的供应商在提交资格证明材料起至提交首次响应文件止，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随本响应文件提供更新或者补充的资格证明材料。
六、采购需求的响应
编制说明：供应商应按谈判文件第三章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，且不限于详细的技术指标和性能、售后服务和技术服务的组织及保证措施等，格式自拟）。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年       月       日
附件6-1 响应一览表
响应一览表
	包号 
	包名称
	分项项目名称
	简要技术要求
	数量
	节能产品
	进口产品
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供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：    年     月      日
七、合同条款偏离表
政府采购计划编号:                        项目名称：                     
包号：                                   包名称：                   
	序号
	谈判文件章节条款号
	谈判文件要求
	响应文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对谈判文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


注：1.供应商应根据谈判文件第四章“合同草案条款”填写本表；
2.供应商如果对谈判文件第四章“合同草案条款”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
3.如不提供此表，则视为供应商不满足谈判文件第四章的所有条款要求，其响应无效。
4.在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合谈判文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：    年    月     日
八、采购需求偏离表
政府采购计划编号:                           项目名称：                    
包号：                                      包名称：                   
	序号
	谈判文件章节条款号
	谈判文件要求
	响应文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.供应商应根据谈判文件第三章“采购需求”填写本表；
2.供应商如果对谈判文件第三章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
3.如不提供此表，则视为供应商不满足谈判文件第三章的所有条款要求，其响应无效。
4.在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明但被谈判小组认定响应的（依据相关法规、政策要求及本文件相关要求评定），无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合谈判文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。
5.本表偏离表与本章第六节“采购需求响应”不一致时，以“采购需求响应”为准。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日      期：      年     月     日
九、享受政府采购政策优惠的证明资料
供应商符合第二章第38条、第39条、第40条、第41条要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。
附件9-1中小企业声明函(货物)
中小企业声明函(货物)
(不符合政策要求的无需提供)
本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司(联合体)参加    (单位名称)的   (项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下
1、   ( 标的名称)，属于   (采购文件中明确的所属行业) 行业：制造商为    (企业名称)，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于   (中型企业、小型企业，微型企业) 。
2、   ( 标的名称)，属于   (采购文件中明确的所属行业) 行业：制造商为    (企业名称)，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于   (中型企业、小型企业，微型企业) 。
…

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称(盖章) ：
日期:
注：1.属于专门面向中小企业采购的政府采购货物类项目，供应商应按本声明函内容和格式如实声明采购标的制造商的企业规模，未提供本声明函或不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的，其响应无效。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填写。
附件9-2残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
(不符合政策要求的无需提供)
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的               项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
附件9-3监狱企业证明资料
监狱企业证明资料
(不符合政策要求的无需提供)
注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
附件9-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料
强制采购或者优先采购产品的证明材料
(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)
注：1.供应商提供的产品属于优先采购的，应按第二章第43条规定提供证明材料和本章本节附页1“优先采购产品清单”，并加盖供应商单位公章。
2.节能产品、环境标志产品(强制采购或者优先采购产品)认证证书内容注明“详见证书附件”的，应提供其附件，以证明认证证书与响应文件一致。
附页1优先采购产品清单
优先采购产品清单
政府采购计划编号:                           项目名称：                    
包号：                                      包名称：                   
	以下为供应商提供的政府采购优先采购产品，供应商对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/


注：1.本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或者环境标志产品）的政府采购政策价格扣除。

2.栏目4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
3.栏目6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号。
4.货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只需填写一种。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人（签字或者印章）：
日期：年月日
十、响应标的符合谈判文件规定的证明文件
注：提供第三章规定的证明材料复印件。
十一、供应商认为需提供的其他资料
注：供应商认为需提供的其他资料包括：
1.谈判文件第三章采购需求要求的其他资料；
2.谈判文件要求的其他相关资料。
湖南省政府采购供应商资格承诺函
 

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型 (中型( 小型(微型(
(本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。

公司（单位）名称（盖章）

            年   月  日   
机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质

法定代表人（负责人）姓名（签字）、身份证号、手机号：

授权代表人姓名（签字）、身份证号、手机号：
十二、最后报价
附件12-1 报价表
报价表（最后报价）
政府采购计划编号：                                项目名称：                   
包号：                                            包名称：                     
	报价
	其他内容

	小写金额：              （人民币元）
大写金额：               （人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	


注：本表须按包填写，一个“包号”一份。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年    月     日
说明：最后报价相关内容和表格不得装订在响应文件中，供应商需单独准备，谈判现场进行最后报价。
附件12-2分项报价说明
分项报价说明（最后报价）
注：1.供应商应按谈判文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。
附件12-3分项报价明细表
分项报价明细表（最后报价）（货物类适用）
政府采购计划编号：                                项目名称：                        
包号：                                             包名称：                        
	分项设备名称
	规格型号 
	品牌/产地
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	报价（元）：
	
	


注：1.本表应对应“报价表”，按包填写。供应商如果不提供分项报价明细表，其响应无效。
2.不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则响应无效。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年      月      日

说明：最后报价相关内容和表格不得装订在响应文件中，供应商需单独准备，谈判现场进行最后报价。

