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 第一章 谈判通知

致                           (被邀请供应商名称)：

株洲市妇幼保健院的株洲市妇幼保健院生育医疗服务能力提升第一批医疗设备采购项目（第二次）进行竞争性谈判采购，经谈判小组确定，通知你单位参加谈判。

一、项目概况
1.项目名称：株洲市妇幼保健院生育医疗服务能力提升第一批医疗设备采购项目（第二次）
2.政府采购计划编号：（2026）430200000040-1

3.委托代理编号：HNPJ-ZZ-4306 
4.采购项目预算：1602000.00元
(支持预付款，预付比例：%
5.本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业 
6.合同定价方式：√固定总价 (固定单价 (成本补偿 (绩效激励
7.合同履行期限：详见采购需求。
8.本项目分阶段要求供应商提供以下保证：
√投标保证金：采购项目预算的 2 %；
√履约保证金：中标金额的 10 %；
(预付款保证金：预付款的  %；
(质量保证金：合同金额的   %；
二、采购需求

	包名称
	标的名称
	采购标的技术要求
	采购数量
	采购预算

（元）
	最高限价

（元）
	节能产品
	进口产品

	株洲市妇幼保健院生育医疗服务能力提升第一批医疗设备采购项目
	生育医疗服务能力提升第一批医疗设备
	详见本谈判文件第三章采购需求
	1批
	1602000
	1602000
	(
	(


说明：
1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。
三、采购项目需落实的政府采购政策：

1.优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。
2.支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。
四、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
(专门面向： (中小企业 (小微企业 (监狱企业 (福利性单位
(强制分包：大型企业应将采购份额的     %分包给中小企业。
3、供应商特定资格条件：
包1:

（1）依照中华人民共和国医疗器械监督管理相关规定，所投产品如属于第一类医疗器械，则须提供食品药品监督管理部门颁发的医疗器械备案凭证；如属于第二、三类医疗器械，则须提供有效的医疗器械注册证；

（2）如所投产品不由投标人自行生产，则投标人须持有食品药品监督管理部门颁发的医疗器械经营许可证或经营备案凭证；

（3）如所投产品由投标人自行生产，则须持有食品药品监督管理部门颁发的相应医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6.列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7.联合体响应。本次采购不接受联合体响应。
五、获取谈判文件的时间、地点及方式

时间：请你单位于2026年10月21日00时00分至2026年10月23日，23时59分（北京时间），登陆株洲市采购交易系统（https://cgjy.zzzyjy.cn:38081/TPBidder/）选择对应项目获取谈判文件。
六、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

1、提交首次响应文件的截止时间：2026年10月26日9时00分（北京时间）
2、首次响应文件开启时间：2026年10月26日9时00分（北京时间）
3、首次响应文件的开启地点：株洲市采购交易系统（https://cgjy.zzzyjy.cn:38081/TPBidder/）——株洲市采购交易系统不见面开标大厅，所有供应商应准时在线参加开标。本项目实行“不见面开标”方式，供应商无需到开标现场，请供应商提前配置好解密电脑和软件环境，在规定时间内使用制作响应文件时的 CA 锁登录“网上开标系统”解密响应文件。（请仔细阅读株洲市采购交易系统中的《投标人操作手册-竞争性谈判》） 

请供应商在 “株洲市采购交易系统（https://cgjy.zzzyjy.cn:38081/TPBidder/）编制响应文件，供应商应在提交截止时间前通过采购交易系统递交数据电文形式的响应文件。逾期送达的响应文件，采购交易系统予以拒收。 

4、逾期上传或者不按谈判文件要求加密上传或者不按谈判文件的要求提供保证金的响应文件，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

5、供应商参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。

七、质疑

1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、供应商认为谈判文件使自己的合法权益受到损害的，可以在收到谈判文件之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

3、供应商对电子交易平台办理CA证书、系统操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。

八、谈判说明

1、谈判邀请选项：√表示选择，□表示未选择。

2、供应商参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。

九、采购项目联系人姓名和电话

1、联系人姓名：肖琴 

2、电话：0731-28522277

十、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法
1、采购人信息

名    称：株洲市妇幼保健院
联 系 人：邵丹
电    话：0731-28102251
地    址：株洲市芦淞区车站路128号
2、采购代理机构信息

名    称：湖南浦建招标有限公司
联 系 人：肖琴、戴颖才、姜娟
电    话：0731-28522277
地    址：株洲市天元区庐山路明峰银座1栋17楼
电子交易平台服务机构信息

（1）交易系统技术支持：国泰新点软件股份有限公司

电话：0731-28101310（工作时间）

电子邮箱：3562613576@qq.com
（2）CA证书线上办理：湖南省CA证书与电子签章共享平台

技术支持：北京数字认证股份有限公司     

电话：4009197888

（3）CA证书现场办理（株洲市公共资源交易中心一楼）：

    湖南CA数字证书：0731-28681394

    上海CA数字证书：13347330910

    北京CA数字证书：19973314625

    广东电子商务认证（网证通）：18173337830

（4）湖南省公共资源交易注册检录平台

技术支持：长沙市中智信息技术开发有限公司     

电话：4007777016

第二章 谈判须知

谈判须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目名称
	株洲市妇幼保健院生育医疗服务能力提升第一批医疗设备采购项目（第二次）

	第二章第2.1款
	采购人
	名称：株洲市妇幼保健院

联系人：邵丹

联系电话：0731-28102251

地址：株洲市芦淞区车站路128号

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	名称：湖南浦建招标有限公司

联系人：肖琴、戴颖才、姜娟     

联系电话：0731-28522277

地址：株洲市天元区庐山路明峰银座1栋17楼

	第二章第3.1款
	供应商资格条件
	1.供应商基本资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.供应商特定资格条件：

（1）依照中华人民共和国医疗器械监督管理相关规定，所投产品如属于第一类医疗器械，则须提供食品药品监督管理部门颁发的医疗器械备案凭证；如属于第二、三类医疗器械，则须提供有效的医疗器械注册证；

（2）如所投产品不由投标人自行生产，则投标人须持有食品药品监督管理部门颁发的医疗器械经营许可证或经营备案凭证；

（3）如所投产品由投标人自行生产，则须持有食品药品监督管理部门颁发的相应医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

5.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

	第二章第6.1款
	联合体形式
	■ 不接受。

□ 接受。

	第二章第6.2（3）款
	对联合体各方的要求
	■ 不适应。

□ 适应。

	第二章第7.1款
	现场勘察
	□ 组织：时间：　/　，地点：　/　，联系人：　/　，联系电话：　/　。
▉ 不组织，请各供应商自行踏勘现场。

	第二章第8.1款
	采购进口产品
	■ 本采购项目拒绝进口产品参加谈判。

□ 本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品。

	第二章第9.1款
	政府采购强制采购
	(1)标记★符号的节能产品；

(2)其他政府强制采购产品，供应商必须满足，否则响应文件无效。

	
	政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品。
	□ 否。

■ 是，优先采购节能、环境标志产品；供应商响应标的货物产品为节能、环境标志产品时：

1、本项目给予节能产品 4 %的价格扣除。

2、本项目给予环境标志产品 4 %的价格扣除。

	
	政府采购支持中小企业发展
	□ 专门面向中小企业采购（应同时在采购公告中注明）。

■ 非专门面向中小企业采购：

1.给予小型和微型企业产品的价格10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 10 ％。

2.给予联合体2%-3%的价格扣除。本项目具体扣除比例为  /  ％。

	
	政府采购支持中小企业融资
	有融资需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。

	
	政府采购信用担保
	有担保需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。

	
	法律、法规、规章和省级以上财政部门规定的其他内容
	请在财政部门指定媒体上查阅相关信息并及时填写。

	第二章第9.4款
	本国产品优惠政策
	符合本国产品优惠政策的：

1.对本国产品给予价格评审优惠，本项目对本国产品的报价给予 20 %的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：投标人所投产品为本国产品，且符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，并对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》及《本国产品成本比例承诺函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

	
	中国境内生产的组件成本核算基本规则
	按《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）执行。
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

	二、谈判文件

	第二章第10.3款
	谈判文件的可能实质性变动内容
	1、技术要求；

2、服务要求；

3、合同条款。

	第二章第11.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	2026年10月26日09时00分(北京时间)。

株洲市采购交易系统（https://cgjy.zzzyjy.cn:38081/TPBidder/）——株洲市采购交易系统不见面开标大厅，所有供应商应准时在线参加开标。本项目实行“不见面开标”方式，供应商无需到开标现场，请供应商提前配置好解密电脑和软件环境，在规定时间内使用制作响应文件时的 CA 锁登录“网上开标系统”解密响应文件。（请仔细阅读株洲市采购交易系统中的《投标人操作手册-竞争性谈判》）

	三、响应文件的编写

	第二章第15.4款
	采购项目预算
	采购项目预算为：¥1602000.00元

最高限价：¥1602000.00元

	第二章第17.1款
	响应保证金
	□不要求提供

■要求提供：数额为：叁万贰仟元整
保证金缴纳支持以下形式：递交方式：■ 电子保函；■转账；□其他；
1、电子保函：包括银行电子保函、电子担保保函、保证保险。电子保函可通过株洲市公共资源交易平台官网首页进入“电子保函”模块进行申请，也可以登录http://hxbh.hnhxzx.cn:20080进行电子保函申请。具体操作请登录株洲市公共资源交易平台门户网站—操作指南—《株洲市电子保函服务平台政府采购供应商操作手册》了解。

2、转账：保证金必须是从供应商单位基本账户转（汇）入保证金的托管账户管理，以现金方式和非供应商单位账户提交的保证金无效：

投标保证金托管账户如下：

开户名称：株洲市公共资源交易中心交易保证金专户

开户银行：中国建设银行股份有限公司株洲湘银支行

银行账号：43001500562059666666-16017 
2.1在转账票据摘要处须注明：“  （项目名称）  投标保证金”。（如“项目名称”字符过多，转账票据摘要处填写不下的，则“取‘项目名称’前面字符”填入。）

2.2投标保证金到帐截止时间为投标截止时间。（为确保投标保证金按时到账，请投标人于开标日前一个工作日下午3：00前提交，并注意交纳保证金的银行账号中含有“-”号。）

2.3投标保证金汇款服务咨询单位：中国建设银行股份有限公司株洲湘银支行；联系人及联系电话：黄朝辉（电话：0731-28520852）、刘岚（电话：0731-22864427）。

	第二章第18.1款
	响应文件有效期
	 90 日（日历日）

	第二章第19.1款
	响应文件份数
	提供电子版投标文件1份（系统上传）。

说明：中标公告发布之后，中标单位必须递交与电子文件完全一致的纸质文件一正一副共两套至招标代理机构。

	四、响应文件的递交

	第二章第22.1款
	响应文件的递交地点
	株洲市采购交易系统（https://cgjy.zzzyjy.cn:38081/TPBidder/）——株洲市采购交易系统不见面开标大厅，所有供应商应准时在线参加开标。本项目实行“不见面开标”方式，供应商无需到开标现场，请供应商提前配置好解密电脑和软件环境，在规定时间内使用制作响应文件时的 CA 锁登录“网上开标系统”解密响应文件。（请仔细阅读株洲市采购交易系统中的《投标人操作手册-竞争性谈判》）

	五、响应文件的评审与谈判

	第28.3款
	非单一产品采购项目
	本项目核心产品： 产程数据监测与可视化系统  

	六、成交结果信息公布与供应商质疑

	第二章第36.1款
	财政部门指定的媒体
	湖南省政府采购网(http://www.ccgp-hunan.gov.cn/luban/front/category?districtCode=430000）、湖南省公共服务平台株洲分平台（https://zhuzhou.hnsggzy.com）

	第二章第38.3款
	履约担保
	□ 不要求提供。

☑ 要求提供：
1、履约担保的金额为：中标金额的 10 % 。

2、履约担保的形式：以支票、汇票、本票、保函(保险)等非现金形式缴纳或提交保证金。
3、履约担保提交时间：自中标人接获成交通知书后，由中标(成交)供应商与采购人签订采购合同时提交。

4、履约担保金额返还时间：由采购人根据采购合同约定，待供应商履行完合同约定权利义务事项后退还。

	七、其他规定

	第二章第40.1款
	采购代理服务费
	1.本项目采购代理服务费向采购人收取。

2.代理服务费金额为：9729.90元。
3.收款账号：
开户行：中信银行股份有限公司株洲分行

开户账号：7403 0101 8260 0019 559

户名：湖南浦建招标有限公司

财务联系人：丁慧
财务电话：0731-28670666

	第二章第41.1款
	其他规定
	1.本《谈判须知前附表》与谈判文件的其他描述如有矛盾，以本《谈判须知前附表》为准。

2.本采购文件中用“■”表示的为“选用”；用“□”表示的为“不选用”。

3.供应商须单独准备一份法定代表人授权书（授权代表参加谈判须提供）或法定代表人身份证明（法定代表人参加谈判须提供）以供谈判使用。


谈判须知正文

一、说明

1．适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于谈判须知前附表(以下简称谈判须知前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、联系人、电话见谈判须知前附表。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、联系人、电话见谈判须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应谈判文件要求、参加竞争性谈判采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过谈判须知前附表所述方式，经谈判小组确定。据此，采购人或采购代理机构已向其发出谈判通知，供应商应持谈判须知前附表规定的资料领取或购买谈判文件。
2.4 “谈判小组”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合谈判须知前附表中规定的下列资格条件要求；

（l）《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件；
（2）谈判文件规定的供应商特定资格条件。

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在控股、关联关系。

（3）受到刑事处罚，或者较大数额罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4.参与谈判的费用

4.1 无论谈判的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性谈判采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

5.1 供应商谈判代表如果为法定代表人的、提交法定代表人身份证明，谈判代表如果为委托代理人的、则提交法定代表人授权委托书,并附法定代表人身份证明。

6．联合体形式

6.1 除谈判须知前附表中另有规定，本次谈判采购不接受为联合体形式的供应商。

6.2 供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除谈判须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1 供应商应按谈判须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2 勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3 采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品

8.1 除谈判文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性谈判采购活动。

8.2 本章第8.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足谈判文件要求的国内产品参与竞争性谈判。

9.政府采购政策支持

9.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项(由供应商在报价文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行价格扣除)；供应商享受支持小微企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项累加扣除。省级以上财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在本章第36.1款指定的媒体和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见谈判须知前附表。

9.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除。

9.3 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读省级以上财政部门相关政策规定。符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明材料。
9.4对本国产品给予价格评审优惠，本项目对本国产品的报价给予 20 %的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目价格扣除比例见谈判须知前附表。
注：投标人所投产品为本国产品，且符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，并对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。
二、谈判文件

10．谈判文件的组成

10.1 谈判文件由下列文件组成：

第一章 谈判通知

第二章 谈判须知

第三章 政府采购合同格式条款

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

10.2 本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前对谈判文件澄清或者修改内容，为谈判文件的组成部分。

10.3 谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在谈判须知前附表中明确。

10.4 供应商应仔细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件要求编制响应文件。任何对谈判文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11.提交首次响应文件的截止时间
11.1 供应商提交首次响应文件截止时间见谈判须知前附表。

12.谈判文件的澄清或者修改

12.1 在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。

12.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日3个工作日前，通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

三、响应文件

13.一般要求

13.1 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件做出实质性的响应。

13.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、谈判小组就有关谈判的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其他语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时默认为我国法定计量单位。

13.4 响应文件采用电子形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

13.5 供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式填写。

14.响应文件的组成

14.1 响应文件包括下列内容：

（1）报价表及报价文件(格式)

（2）谈判响应声明(格式)

（3）保证金

（4）法定代表人身份证明、授权委托书(格式)

（5）供应商资格审查材料

（6）采购需求响应

（7）合同条款偏离表

（8）采购需求偏离表

（9）享受政府采购政策的证明资料

（10）响应标的符合谈判文件规定的证明文件

（11）供应商认为需提供的其他资料（如有）

（12）供应商廉洁承诺书

（13）最后报价

14.2 在谈判过程中，供应商根据谈判小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

14.3 谈判文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。
14.4 根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

15.报价

15.1 供应商应当根据谈判文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

15.2 供应商应按第四章“采购需求”要求及第五章“响应文件组成”格式填写。供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第21.1款的有关要求。

15.3 响应文件成交标的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

15.4 供应商的报价不得超过采购预算，项目采购预算或其计算方法见谈判须知前附表。

16.供应商符合谈判文件规定的证明文件

16.1 在谈判小组确定邀请供应商名单起至提交首次响应文件止，供应商资格条件发生重大变化，影响或者可能影响资格条件的，供应商应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。

16.2 供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质响应而被拒绝。
17.保证金

17.1 谈判须知前附表规定交纳保证金的，应按谈判须知前附表规定的保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的保证金(具体金额详见谈判须知前附表)。保证金有效期应当与本章第18.1款规定的响应文件有效期一致。

17.2 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳保证金，其交纳的保证金，对联合体各方均具有约束力。
17.3 未按谈判文件规定提交保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件。

17.4 采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

17.5 有下列情形之一的，保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）谈判文件规定的其他情形。

18.响应文件有效期
18.1 响应文件有效期见谈判须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

19.响应文件的签署及规定

19.1响应文件份数见【谈判须知前附表】。

19.2 响应文件的签署要求：
（1）供应商确认参加谈判会议后，应从株洲市采购交易系统（https://cgjy.zzzyjy.cn:38081/TPBidder/）上下载“投标文件制作软件”，并使用此工具编制电子响应文件，否则将影响电子响应文件的上传而导致响应无效。

（2）供应商应按照电子谈判文件要求制作响应文件，并进行电子签章。

（3）供应商因自身原因导致电子响应文件无法导入电子评标系统的，该响应文件视为无效响应文件。

（4）电子谈判文件和响应文件具有法律效力，若响应文件与谈判文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。

（5）电子化采购项目的响应文件均以上传至交易系统的电子响应文件为准。
四、响应文件的递交

20.响应文件的密封和标记

20.1 电子版响应文件的密封和标记要求：通过数字证书进行签章、加密。未按要求签章、加密的响应文件，系统将无法接收, 采购代理机构不予受理。
21.响应文件的补充、修改或者撤回
21.1 供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。

21.2 补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
22.响应文件的递交与接收

22.1 供应商应在【谈判须知前附表】规定的提交首次响应文件截止时间前将电子版响应文件加密上传。

22.2逾期将无法上传响应文件。

22.3响应文件的递交

（1）供应商通过株洲市采购交易系统参加谈判会议，供应商无需到开标现场，请供应商提前配置好解密电脑和软件环境，在规定时间内使用制作响应文件时的 CA 锁登录“株洲市采购交易系统”解密响应文件（请仔细阅读株洲市采购交易系统中的《投标人操作手册-竞争性谈判》） 。

（2）供应商应在谈判文件规定的提交首次响应文件截止时间前将电子响应文件上传到交易系统的指定栏目。

（3）如遇系统提示“上传未成功”，供应商应及时重新修改文件或与系统运维机构联系，查明原因，确保上传无误，因自身原因导致不能上传的，由供应商自行承担责任。

22.4谈判会议开始

22.4.1会议程序。采购代理机构在规定的时间内，按下列程序进行谈判会议：
（1）公布供应商名称；

（2）检查投标保证金缴纳情况；

（3）解密响应文件：从提交首次响应文件截止时间起30分钟内完成。由于供应商自身原因导致响应文件在解密时限内未解密或解密失败的，视为撤销其响应文件，开标继续进行。供应商不足3家的，不得开标。

（4）供应商法人或授权代表应在系统规定的时间内在开标记录上进行确认，否则视同认可开标结果。
22.4.2谈判会议过程中，由采购人、采购代理机构当众在线展示递交电子响应文件单位，核对供应商名称等其他内容。供应商不足 3 家的，不得开始谈判会议。

22.4.3谈判会议过程应当由采购人、采购代理机构负责记录，由参加会议的各供应商代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

22.4.4电子招投标的应急措施

电子开标会议、评标如出现下列情形，导致系统无法正常运行时，按交易中心应急预案措施执行：

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）其他特殊情况。

出现上述情况之一时，经交易中心相关部门确认：对未开始谈判会议的暂停谈判会议或作延期谈判会议处理，待系统恢复后再进行开标活动；已在系统内评审的，谈判小组酌情延期进行评审，待系统恢复后再进行评审工作。
五、响应文件的评审与谈判

23.供应商资格审查

23.1 供应商有本章第16.1款情形的，谈判小组将根据本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，对更新或补充提供的资格证明材料进行审查。不满足资格条件的，视为无效响应。

23.2 供应商为联合体的，谈判小组将根据本章第6.2款的规定对联合体各方资格文件、联合体协议进行审查，不满足资格条件的，视为无效响应。
23.3 除本章第16.1款、第16.2款情形外，谈判小组不再对供应商进行资格审查。

24.谈判程序

24.1 谈判程序：初步审查、谈判（包括澄清、符合性审查）、提出成交供应商。其中，谈判按本章第29.1款或者第29.2款情形进行。

25.初步审查

25.1 谈判小组应当对供应商提交的首次响应文件进行初步审查。响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，谈判小组应当告知有关供应商。

（1）应交未交保证金或金额不足、保函有效期不足、保证金形式或保函出证机构不符合谈判文件要求的；
（2）未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；

（3）响应文件有效期不足的；

（4）不符合法律、规章、规范性文件和谈判文件规定的。

26.实质性响应

26.1 实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与谈判文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离(偏离指不满足、或不响应谈判文件的要求)。
26.2 响应文件是否实质性响应谈判文件要求由谈判小组依据谈判文件规定认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

27.澄清

27.1 谈判小组在对响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字上传至交易系统，供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

27.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

28.符合性审查

28.1 对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的符合性审查。谈判小组应当对响应文件进行符合性审查，供应商响应文件有下列情况之一，其响应文件无效（供应商不参加谈判），谈判小组应当告知有关供应商：

（1）不满足本章第26.1款规定的实质性要求的；

（2）不符合法律、规章、规范性文件和谈判文件规定的。

28.2 单一产品采购项目：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。提供不同品牌产品的投标人不足三家的，应予废标。
28.3.非单一产品采购项目：采购人或者采购代理机构将在【评标方法及标准前附表】中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第28.2款规定处理。
28.4符合性审查结束后，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加谈判。

29.谈判

29.1对于本章第10.3项未明确谈判文件实质性变动内容，或者谈判文件明确了可能发生实质性变动内容，但在谈判过程中，谈判小组根据谈判情况认为谈判文件无需发生实质性变动的，谈判小组应当根据本章第28.1款规定对供应商提交的首次响应文件进行符合性审查，直接与实质性响应谈判文件要求的供应商就价格组织多轮谈判。
（1）谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在谈判小组规定时间内提交最后报价。

（2）谈判文件明确可能发生实质性变动，但在谈判过程中谈判小组根据谈判情况认为谈判文件无需发生实质性变动的，谈判小组不另行通知。

29.2 对于本章第10.3款明确谈判文件实质性变动内容，且在谈判过程中谈判文件实质性内容发生变动的，谈判小组可以组织多轮谈判。在每一轮谈判中，谈判小组可以根据谈判文件规定和谈判情况，对谈判文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(谈判文件的实质性变动内容为谈判文件的组成部分)，并要求符合性审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。谈判小组应当根据本章第28.1款规定对供应商重新提交的响应文件进行符合性审查。供应商重新提交的响应文件未通过符合性审查的，不得进入下一轮谈判，也不得要求提交最后报价。

（1）谈判文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）谈判文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

29.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第19.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位CA公章，在规定时间内上传到系统。

29.4 提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并通知采购代理机构或者谈判小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第17.4款规定退还退出谈判的供应商的保证金。

29.5 提交首次响应文件的供应商，未按谈判文件规定及谈判小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第29.5款规定退出谈判的，供应商的保证金不予退还。

30.异常报价

30.1谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为响应无效处理。

30.2异常低价投标（响应）审查程序

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价50%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×50%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，供应商须在评审现场对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，供应商提交证明材料的时间不得超过30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供说明、证明材料，或者提供的说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

本项目采用全流程电子交易系统，投标报价的澄清由评标委员会通过电子交易系统发起，投标人应及时关注电子交易系统的信息提示，采购人或采购代理机构不再另行通知。因投标人自身原因未能在规定时限内提交澄清材料的，由此带来的不利后果，由投标人自行承担。
31.提出成交供应商

31.1 谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。供应商符合本章第9.1款、第9.2款关于政府采购政策规定的，最后报价按本章第9.1款、第9.2款规定进行价格扣除，并按价格扣除后的最后报价排序。

31.2 按本章第31.1条按价格扣除后的最后报价排序相同的，由采购人确定成交供应商。
32.确定成交供应商

32.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

32.2 采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。

32.3 最后报价确定遵守本章第31条的规定。

33.谈判的特殊情形

33.1 公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照省级以上财政部门相关规定，经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。符合本款情形的，本章第29.1款、第29.2款、第31.1款、第34.1款中规定的供应商最低数量可以为两家。

34.谈判终止

34.1 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，在省级以上财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。
35．重新评审

35.1 除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现谈判小组未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

36.保密及串通行为

35.1 谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

36.2 供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

36.3 有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；

（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；

（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性谈判政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出谈判或者放弃成交的；

（7）供应商与采购人、采购代理机构以及谈判小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的；
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同

37.成交信息的公布

37.1 成交供应商确定后2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将成交结果信息在谈判须知前附表指定的媒体上公布。

38.询问及质疑

38.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

38.2 供应商若认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

39.成交通知

39.1 成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

39.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

39.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照谈判须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

39.4 成交供应商没有按照本章第39.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。

40.签订合同

40.1 谈判文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

40.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

40.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

40.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

41.采购代理服务费

41.1 采购代理机构应按谈判须知前附表规定收取采购代理服务费。

41.2 集中采购机构不得收取采购代理服务费。

42. 其他规定

42.1 谈判须知的其他规定见谈判须知前附表。

第三章 采购需求

第一节 采购清单一览表
	包名称
	标的名称
	采购标的技术要求
	采购数量
	采购预算

（元）
	最高限价

（元）
	节能产品
	进口产品

	株洲市妇幼保健院生育医疗服务能力提升第一批医疗设备采购项目
	生育医疗服务能力提升第一批医疗设备
	详见本谈判文件第三章采购需求
	1批
	1602000
	1602000
	(
	(


同谈判邀请内容一直，总体信息
注：1、“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到具体的标的。
2、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
3、供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的均需按谈判文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。

第二节 技术要求

一、采购项目概况

（一）采购项目名称：株洲市妇幼保健院生育医疗服务能力提升第一批医疗设备采购项目（第二次）
（二）政府采购计划编号：(2026)430200000040-1
（三）委托代理编号：HNPJ-ZZ-4306 
二、采购清单
	设备名称
	数量
	最高限价单价（元）
	最高限价总价（元）

	新生儿转运呼吸机
	1台
	260000
	260000

	子宫肌电监测仪
	1台
	400000
	400000

	胎心监护仪（单胎）
	14台
	19000
	266000

	胎心监护仪（双胎）
	2台
	28000
	56000

	产程数据监测与可视化系统
	1套
	620000
	620000

	合计
	1602000


★本项目总报价不得超过最高限价单价及总价金额，否则视为无效响应。
三、采购要求
（一）新生儿转运呼吸机：
1、数量：1 台。
2、技术参数：
	序号
	技术参数名称
	参数要求

	1
	基本要求
	适用范围：
适用于为儿童和新生儿提供正压通气辅助及呼吸支持。

	2
	资质认证
	医疗器械注册证

	3
	技术和性能参数

	3.1
	基本参数

	★3.1.1
	支持有创双回路（吸气与呼气独立管路）通气模式（提供产品说明书或技术白皮书关键信息页扫描件）

	3.1.2
	电动电控呼吸机，无须气源驱动，峰值流速≥180 L/min。（提供检测报告或说明书关键页证明材料）

	3.1.3
	一体化彩色触摸屏，非外接显示屏，屏幕≥8英寸，支持亮度调节或日夜显示模式切换。

	3.1.4
	呼吸机整机重量≤7kg。

	3.1.5
	内置锂电池，工作时长≥200 分钟。

	3.2
	通气模式和功能


	★3.2.1
	标配有创通气模式：至少具有压力及容量控制通气下的辅助控制通气和同步间歇指令通气模式（V-SIMV、P-SIMV）。（提供检测报告或说明书关键页证明材料）

	3.2.2
	标配无创通气模式：至少具有 P-SIMV、CPAP/PSV 等模式。

	3.2.3
	具备高流量氧疗（HFNC）功能或支持外接高流量氧疗模块，可调节氧疗流速（至少覆盖2-20 L/min）和氧浓度。

	3.2.4
	可根据病人的肺特性，调节吸气触发、压力上升时间和呼气触发参数，减少治疗过程中呼吸机设置值的频繁调节，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适。

	3.2.5
	具备肺动力学图形化监测功能，能以图形方式实时显示患者肺部力学状态

	3.2.6
	具备自主呼吸试验（SBT）功能或脱机辅助评估参数监测功能。

	3.2.7
	具备扩展功能：支持SpO2监测模块接入，可提供SpO2和脉率（PR）监测值及脉搏波形显示，支持相关监测数据的趋势回顾。

	3.3
	设置参数

	★3.3.1
	潮气量：新生儿：至少覆盖 2.0 mL～50mL。 （提供检测报告或说明书关键页证明材料）

	3.3.2
	呼吸频率(bpm)：新生儿：至少覆盖10～60bpm。

	3.3.3
	吸气时间：至少覆盖 0.1 s～10.0s。（提供检测报告或说明书关键页证明材料）

	3.3.4
	呼末正压：新生儿：至少覆盖 0cmH2O～25cmH2O。

	3.3.5
	吸气压力：新生儿至少覆盖 1cmH2O～50cmH2O。

	3.3.6
	触发灵敏度：支持流速触发或压力触发，流速触发范围至少包含 0.5 L/min～20 L/min。

	3.3.7
	氧浓度：21-100%。

	3.4
	监测参数

	3.4.1
	具有：氧浓度、分钟呼出通气量、潮气量、气道压力(PEEP、PIP、MAP)、呼吸频率等关键参数。

	3.4.2
	波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间。

	3.4.3
	具有数据存储功能，可存储监测参数趋势图、表、事件日志、环图等。

	3.4.7
	配置清单：
配置重复性（可高温高压灭菌消毒）呼吸管路 2 套；
一次性呼吸管路（含气管切开延长管）5 套；
台车 1 台；
管路支臂 1 套；
高流量氧疗鼻塞 5 个（新生儿各型号）；

无创通气鼻罩 2 个（新生儿各型号）；
湿化器 2 个；
湿化罐 2 个；
模肺 2 个（新生儿用）；
管道固定帽 5 个（新生儿无创有创各型号）；

	3.5
	使用年限：≥10 年（以产品铭牌标示为准）


（二）子宫肌电监测仪

1、数量：1台。

2、技术参数：

	序号
	技术参数名称
	参数要求

	1
	基本要求
	用于经孕妇腹部表面采集子宫肌电信号、母亲心率和宫缩数值，实现无创宫缩监测和早产风险评估。

	2
	资质认证
	医疗器械注册证

	3
	技术和性能参数

	3.1
	设备使用年限：≥10年（以产品铭牌标示为准）

	★3.2
	适用孕周：适用于孕中晚期孕产妇腹部表面的子宫肌电信号；为确保数据准确性和使用安全性，注册证核准用途应至少包含肌电信号采集或肌电图。（提供医疗器械注册证）

	★3.3
	监测参数：至少包括母亲心率、EHG子宫肌电、EUCG子宫收缩图（基于子宫肌电原理）等。

	★3.4
	采集通道：支持实时采集≥4通道子宫肌电数据。

	3.5
	信号采集方式：无创腹部表面电极采集，无需宫颈内探头。

	3.6
	数据管理：支持档案管理：搜索、新建、编辑病人信息、调取病人历史监测数据。

	3.7
	实时显示：支持实时监测数据显示、存储、显示冻结；支持实时EHG、EUCG显示。

	3.8
	事件记录：支持事件记录功能

	3.9
	信息提示：具有电极状态提示、接口连接状态提示、记录状态、异常提醒功能

	3.10
	母亲心率测量范围50bpm～200bpm，精度±1bpm

	3.11
	EHG分析：支持分析子宫肌电EHG的爆发峰值、RMS值

	3.12
	EUCG分析：支持分析EUCG宫缩次数、持续时间和间隔时间

	3.13
	打印报告：支持子宫肌电监测报告打印、生成电子PDF监测报告、选择分析及打印功能

	3.14
	操作界面：中文操作界面

	3.15
	数据接口：支持与医院HIS/EMR系统对接

	3.16
	共模抑制比：≥100dB；差模输入阻抗：≥10MΩ；输入噪声：≤5μV

	3.2
	配置清单

	3.2.1
	子宫肌电监测仪主机 1台；

子宫肌电监测仪采集器 1台；

台车 1台；

电极连接线 6条；

USB连接线 2条；

一次性贴电极片 10包；

随机文件（合格证、保修卡、装箱单、说明书、用户须知等）1套。


（三）胎心监护仪：

1、胎心监护仪(单胎)，数量：14台。
2、技术参数：

	序号
	技术参数名称
	参数要求

	1
	基本要求
	通过持续监测胎心率（FHR）、宫缩压力（TOCO）及胎动（FM）等参数，实时评估胎儿宫内状况，为临床提供准确的诊断及处理依据。

	2
	资质认证
	医疗器械注册证

	3
	技术和性能参数

	3.1
	设备使用年限：≥10年（以产品铭牌标示为准）

	3.2
	监护参数：胎心率(FHR)，宫缩压力(TOCO)，胎动(FM);

	3.3
	无线超声胎心探头：脉冲工作方式，工作频率：≥1.0MHz；输出波束声强：≤5mW/cm²；测量范围：50~250bpm；测量误差：≤±2bpm。

	3.4
	信号质量指示：胎心信号质量可以显示，胎心音大小可以调节;

	3.5
	宫缩探头：无线探头，测量范围：0-100压力单位，非线性误差≤士10%，宫缩复位值可以多档调节;

	3.6
	探头续传功能：探头与主机断开后可以存储数据，连上主机后数据自动续传，保证监测数据的连贯性。

	3.7
	胎动检测：无线胎动计数器，支持手动或自动计算胎动； 

	3.8
	显示屏：≥8英寸彩色显示屏，显示电池电量、时间日期、波形曲线、监测参数等信息，屏幕角度可调节以适应不同观察视角。

	3.9
	安装方式：机器安装方式支持挂墙、台面平放和推车。

	3.10
	打印功能：内置高清晰度热敏打印机或者无线打印联网模块，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线；支持回放打印，支持选段打印和定时长监护实时打印功能。

	3.11
	报警功能：支持声音报警、报警灯闪烁报警、文字提示报警，报警级别分高、中、低，报警可以暂停、可以调节报警音量； 

	3.12
	存储：支持≥1000小时存储，支持掉电数据存储;

	3.13
	支持输入孕妇中英文姓名、年龄、孕周等患者信息，支持触摸屏或物理按键等多种输入方式。

	3.14
	具备有线/无线WIFI联网功能，支持接入产科中央胎心监护系统。

	3.15
	内置电池，主机续航≥2小时，探头续航≥6小时。

	3.16
	配置清单：主机1台、无线超声胎心探头1个、无线宫缩压力探头1个、无线胎动计数器1个、胎监绑带6根、热敏打印纸（内置）10卷、上墙墙板及安装配件1套。


3、胎心监护仪(双胎)，数量：2台
4、技术参数

	序号
	技术参数名称
	参数要求

	1
	基本要求
	用于单胎、双胎及多胎妊娠的胎心率、宫缩压力、胎动等参数的实时监护

	2
	资质认证
	医疗器械注册证

	3
	技术和性能参数

	3.1
	设备使用年限：≥10年（以产品铭牌标示为准）

	★3.2
	支持双胞胎监护，支持双胎心率重合报警功能，支持双胎曲线分离显示。

	3.3
	监护参数: 胎心率（FHR）、宫缩压力（TOCO）、胎动（FM）

	3.4
	无线超声胎心探头：脉冲工作方式，工作频率：≥1.0MHz；输出波束声强：≤5mW/cm²；测量范围：50~250bpm；测量误差：≤±2bpm。

	3.5
	胎心信号质量可以显示，胎心音大小可以调节;

	3.6
	无线宫缩探头，测量范围：0~100压力单位，非线性误差≤±10%

	3.7
	探头与主机断开后可以存储数据，连上主机后数据自动续传，保证监测数据的连续性

	3.8
	胎动检测：无线胎动计数器，支持手动或自动计算胎动；

	3.9
	显示屏：≥8英寸彩色显示屏，显示电池电量、时间日期、波形曲线、监测参数等信息，屏幕角度可调节以适应不同观察视角。

	3.10
	机器安装方式支持挂墙、台面平放和推车。

	3.11
	打印功能：内置高清晰度热敏打印机或者无线打印联网模块，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线；支持回放打印，支持选段打印和定时长监护实时打印功能。

	3.12
	仪器报警支持声音报警、报警灯闪烁报警、文字提示报警，报警级别分高、中、低，报警可以暂停、可以调节报警音量；

	3.13
	存储：支持≥1000小时存储、支持监护数据回放打印，支持掉电数据存储;

	3.14
	支持输入孕妇中英文姓名、年龄、孕周等患者信息，支持触摸屏或物理按键等多种输入方式。

	3.15
	具备有线/无线WIFI联网功能，支持接入产科中央胎心监护系统。

	3.16
	内置电池，主机续航≥2小时，探头续航≥6小时。

	3.17
	配置清单主机1台、无线超声胎心探头2个（双胎）、无线宫缩压力探头1个、无线胎动计数器1个、胎监绑带6根、热敏打印纸（内置）10卷、上墙墙板及安装配件1套。


（四）产程数据监测与可视化系统

1、数量：1套。

2、技术参数
	序号
	参数要求

	1
	基本要求
	用于产房产程数据监测，对产程进展进行评估，记录产程数据。

	2
	资质认证
	医疗器械注册证

	3
	可视化分娩监测系统（产时超声）：

	3.1
	设备使用年限：≥8年（以产品铭牌标示为准）

	3.2
	显示屏：具备≥15英寸触摸液晶显示屏，主机、探头接口及显示屏一体平板式设计；

配备≥10寸副屏，可旋转，孕妇能够实时查看3D产程进展；

	3.3
	探头接口：≥2个，支持热插拔，支持同时插入凸阵、线阵两个超声探头

	3.4
	B模式参数：声束形成器：全数字声束形成器；接收声束聚焦：连续动态；增益：近场、中场、远场独立调节；组织谐波：多档可调；放大功能：支持局部放大；扫描深度：连续可调；扫描角度/宽度：连续可调； 二维灰阶成像：256灰阶； 扫描线数：≥256条。

	3.5
	B+C 模式参数：取样框大小、位置可调，支持 B／Color 宽度一致；脉冲频率：凸阵支持分级可调；彩色增益：支持多档连续可调。

	★3.6
	产时超声专用界面：具备自动测量引擎，用于产前及产程数据监测；

产程监测功能包括但不限于胎方位、产程进展角（AOP）、胎头与会阴距离（HPD）、宫颈管长度、枕脊角、宫口检测等。

	★3.7
	智能测量功能：具备产程参数智能测量功能，支持自动选择标准切面并生成结果，同时显示智能识别置信度；支持提供≥5副标准切面，允许用户手动选择，自动生成测量结果。（提供智能测量界面截图等佐证资料）

	3.8
	AOP测量：测量胎头进展角（AOP）时，具备将AOP智能换算成胎头位置，系统具有显示产程进展角（AOP）-胎头与会阴距离（HPD）趋势图功能，以评估胎头下降。

	3.9
	操作引导具有操作帮助功能，提供视频和文字智能引导，帮助用户正确操作超声探头。

	3.10
	分娩档案系统为每个孕妇建立分娩档案，根据胎头位置和方向等数据绘制头盆关系3D图像，绘制电子产程图，自动生成产程数据记录单。

	3.11
	头盆评估：具备头盆评估功能，支持生成产前试产评估相关报告；支持输出头盆关系图像及相关评估指标。

	3.12
	系统具有智能提示功能，当产程参数测量结果与产程逻辑不符时，弹窗提醒。

	3.13
	支持对接电子分娩白板，同步数量。

	3.14
	数据管理：人性化档案管理，自动生成产程数据记录单，档案可存储和回顾，数据档案可打包导出、刻录光盘，便于永久保存数据。

	4
	电子分娩白板（分娩监测与产程管理系统）：

	★4.1
	分娩监测与产程管理系统须支持与医院产房现有在用胎心监护仪（支持对接≥5个市场主流品牌胎心监护仪，最大接入数≥128台）对接，可接入胎心监护数据和产时超声数据，实现产房数据统一化管理；实现同屏显示孕产妇基本信息、胎心监护数据和产程监测数据。（提供数据接入技术方案）

	4.2
	支持为每个孕妇建立档案，根据监测结果显示头盆3D图像、绘制电子产程图、 自动生成产程数据记录单，产程数据记录单包括每轮次测量的产程数据。

	4.3
	具有多种监护界面，包括分娩管理、胎儿监护、床位管理、病案管理界面。

	4.4
	配置≥50英寸触摸大屏，实现产房集中化管理监控、可视化呈现产房分娩数据。

	4.5
	数据存储：系统能自动保存数据，数据库可永久保存≥20万份记录，数据档案可打包导出、刻录光盘。

	4.6
	档案管理：人性化档案管理，自动生成产程数据记录单，档案可存储和回顾

	4.7
	统计报表：系统提供各类统计报表，满足科室需要

	4.8
	病案管理：具备病案管理功能，查看产房所有床位孕妇胎监报告、电子产程记录单

	4.9
	系统支持与院内HIS 等系统做对接，实现数据互联互通。

	5
	配置清单

	★5.1
	电子分娩白板（含1台智慧大屏、1套分娩监测与产程管理系统）1套；

数据服务器1台；

	5.2
	彩色多普勒超声（含产时超声系统）1台；

一体化台车1台；

凸阵腹部探头1个；

高频线阵探头1个；

电池1个；

电源线1条；
电脑1套（含显示器1台）；

打印机1台；

异型机联网模块≥13台，用于连接不同品牌胎心监护设备，满足产房设备接入需求；

随机文件（含合格证、保修卡、装箱单、说明书等文件）1套


三、供货要求

1、供货时间：合同签订后7天内安装到位。

2、供货地点：采购人指定地点。
四、质量要求

1、产品性质：保证产品为生产厂家原装正品，通过合法渠道进货或生产，是全新的、未曾使用过的产品，并满足本项目所需的技术参数及性能（配置）要求。

2、出厂日期：产品的出厂日期到设备到医院安装日不能超过六个月（以产品铭牌标示为准）。

五、售后服务

1、培训要求：供应商应根据项目情况制定培训方案，指派技术人员提供完整、全面的设备使用及维护培训，确保操作人员能无障碍使用、检修、维护设备。培训期间因供应商操作失误导致的损失由供应商负责。

2、维修记录：质保期内每次维护维修后，供应商须及时提供维保记录。

3、后期报价：供应商需在投标文件中明确质保期满后每年的全面维护价格清单及关键配件/易损件价格清单。

4、技术支持：设备制造商必须具备国内免费维修电话、网络、电传或E-mail等形式的技术支持联系方式，并能对技术咨询要求迅速做出响应。

5、软件升级：设备软件提供终身免费升级服务。

六、各设备其他要求

（一）新生儿转运呼吸机

1、质保期：不少于3年。质保期内，如货物故障导致停用时间连续超过三个工作日，每超出一天则延长保修期四天。

2、响应与维修：

（1）接到院方通知后1小时内响应，24小时内派维修人员到达现场。

（2）如维修人员判断故障维修时间需24小时以上，则需提供备用机，并于12小时内送达。

（3）定期保养：每年至少两次免费上门进行设备保养维护，内容包括主机与辅机运行检测、系统调测、清洗及指标调测等。

（4）售后信息：供应商需提供制造商在国内的售后服务机构、厂家办事处的名称、办公地点、联系方式，以及国内专业维修工程师的姓名和联系方式。

（二）子宫肌电监测仪

1、质保期：整机不少于3年。质保期内，如设备故障导致停机时间连续超过2个工作日，则超出的停机工作日应在免费质保期基础上予以相应补偿延长。

2、响应与维修：接到医院故障报修后，应在1小时内线上响应。一般故障应在24小时内抵达现场维修。

3、定期保养：质保期内每年免费上门进行一次维护保养与调试。

4、售后信息：供应商需提供制造商在国内的售后服务机构、厂家办事处的名称、办公地点、联系方式，以及国内专业维修工程师的姓名和联系方式。
（三）胎心监护仪

1、质保期：整机免费质保期2年。质保期内，如设备故障导致停机时间连续超过2个工作日，则每个超出的停机工作日获得相应免费的补偿保修日。

2、响应与维修：

（1）接到故障报告后1小时内响应。

（2）确保在指定时限内（湖南省内8小时，省外24小时）抵达现场。

（3）质保期内货物正常运行天数需≥95%，不足部分则双倍延长保修期。

（4）定期保养：每年至少两次免费上门进行设备保养维护，内容包括主机与辅机运行检测、系统调测、清洗及指标调测等。

（5）售后信息：供应商需提供制造商在国内的售后服务机构、厂家办事处的名称、办公地点、联系方式，以及专业维修工程师的姓名和联系电话。
（四）产程数据监测与可视化系统

1、质保期：整机免费质保不少于3年。质保期内，如设备故障导致停机时间连续超过2个工作日，则超出的停机工作日应在免费质保期基础上予以相应补偿延长。

2、响应与维修：接到医院故障报修后，应在1小时内线上响应。一般故障应在24小时内抵达现场维修。

3、定期保养：质保期内每年免费上门进行一次产床维护保养与调试。

4、售后信息：供应商需提供制造商在国内的售后服务机构、厂家办事处的名称、办公地点、联系方式，以及国内专业维修工程师的姓名和联系方式

5、特殊要求：须与医院HIS等系统进行对接，实现信息数据互联互通。中标方负责完成所有接口的开发与联调，并承担相关费用。
四、验收要求

1、供应商所投产品必须为符合国家标准的正品，并提供相关部门的认证及检测资料，不得提供贴牌或高仿产品，一经发现，采购人有权要求退货，并要求赔偿相应损失。

2、设备验收签字前如有任何质量问题导致验收未通过的，成交单位须及时无条件更换合格产品，连续两次验收不合格的，采购人可单方面终止采购合同，对采购人造成损失的，成交单位同时须承担相应责任。

3、验收方式：本项目验收方式为采购人自行组织验收，合同履约及验收相关程序按照《株洲市政府采购项目履约验收管理暂行办法》的要求执行。

4、成交单位须委托具备本行业资质的检测公司（当地县（市）级人民政府计量行政部门所指定的计量检定机构）对设备及设备系统展开校验工作，并出具检测报告，检测费用由成交单位承担。

5、在验收报告出具前，成交单位需按相关规定，委托国内具备资格的单位对货物进行检验并出具报告，所有费用均由成交单位承担。

6、设备安装后，采购人按国际和国家标准、地方标准、医院验收制度流程及合同要求进行质量验收。成交单位应向采购人提供详细的验收标准，验收手册和部分验收专用仪器，并承担相关费用。设备各项技术性能、指标必须达到合同和技术文件规定的要求。
★五、付款方式：
采购人在设备及设备系统全部安装验收合格正常运行后支付合同总价款的90%，余款10%在设备正常运行满一年后支付。
六、其他要求

1、本项目采用费用包干方式，投标报价含项目所需的设备购置、专用工具、产品运输、保险保管、装卸费、安装、检测、调试、验收、培训、质保期免费保修维护费等所有人工、管理、财务等所有相关费用。

2、项目采购人不组织对任何一个供应商进行现场踏勘，供应商可自行对项目现场进行勘察，以便供应商获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料，成交单位签订采购合同和项目实施过程中，不得以不了解现场情况为由，提出任何形式的索赔要求，供应商踏勘现场所发生的一切费用和责任概由供应商自行负责。

3、供应商响应文件中各种参数必须真实可行，并且提供有效检测证书和所投设备完整的原版技术白皮书、彩页样本等作为参数响应的佐证材料，否则视为偏离。
4、谈判文件中的技术参数及商务要求，供应商必须满足或超过，并提供参数、品牌、型号、含税单价及总价等详细说明，要求提供证明材料的必须提供，不得完全复制谈判文件要求作为响应情况，否则视为偏离。

5、所投设备如有相关耗材和主要配件（维修配件等），请按下表填写。

	序号
	耗材/主要配件名称
	规格及型号
	价格（元）
	是否有相同耗材/配件在采购人处使用

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


★所提供设备如有耗材/主要配件必填此表。未填写此表的视为无效响应。

6、成交单位确保所供货物技术指标符合项目采购技术文件，以及国家或行业标准要求。
7、交货时供应商应提供产品合格证及产品说明书等设备资料，并提供相应电子文档。

8、对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明，并提供响应文件真实性承诺函。

重要说明：

加注“★”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。

非标“★”号的一般条款≥6项未达到招标文件要求，即做废标处理。
第四章 政府采购合同格式条款
政府采购货物买卖合同

（试  行）

项目名称：                             
合同编号：                             

甲    方：                             
乙    方：                             

签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

项目信息

采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                         

     品牌：                    规格型号：              
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         (否

    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否

    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

(是       (否      (不涉及

合同金额

（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           

         分包金额（如有）小写：                   
                         大写：                   

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    

(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   

(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

合同验收

验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否

验收组织的其他事项：                                            

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 

（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      

（6）履约验收标准：                                      

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

合同生效

本合同自                             生效。

合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人

（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止

    16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款

	第二节

第1.2（6）项
	联合体具体要求
	本项目不适用

	第二节

第1.2（7）项
	其他术语解释
	无

	第二节

第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在20个工作日内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

	第二节

第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	国家法律法规规定应由甲方承担的其他义务和责任。

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	国家法律法规规定应由乙方承担的其他义务和责任。

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	乙方先履行，甲方后履行。

	第二节

第7.1款
	包装特殊要求
	本合同涉及商品包装、快递包装的，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵指定现场。

	
	指定现场
	甲方所在地

	第二节

第7.2款
	运输特殊要求
	乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

	第二节

第7.3款
	保险要求
	乙方应对提供的货物在运输、存放及交货过程中的毁损或灭失进行保险投保，负责其派出的安装、服务人员的人身意外保险。

	第二节

第8.2（1）项
	质量保证期
	详见采购需求。

	第二节

第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	产品存在瑕疵或质量问题的，应及时免费更换合格产品。

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	以双方约定为准。

	第二节

第12.2款
	合同价款支付时间
	采购人在设备及设备系统全部安装验收合格正常运行后支付合同总价款的90%，余款10%在设备正常运行满一年后支付。

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	以双方约定为准。

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	以双方约定为准。

	第二节

第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	/

	第二节

第14.1（5）项
	货物回收的约定
	依照法律、行政法规的规定。

	第二节

第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	以乙方响应文件承诺为准。

	第二节

第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

	第二节

第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每延迟一天按合同总金额的1‰的规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

	第二节

第15.3款
	逾期付款利息
	无。

	第二节

第15.4款
	其他违约责任
	以双方约定为准。

	第二节

第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向 甲方所在地 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  甲方所在地  人民法院起诉。

	第二节

第23.1款
	其他专用条款
	其他未尽事宜以双方约定为准。


第五章 响应文件组成

目  录
供应商的响应文件应包含以下部分：
一、报价表及报价文件(格式)
二、谈判响应声明(格式)
三、保证金
四、法定代表人身份证明、授权委托书(格式)
五、供应商资格审查材料
六、采购需求响应
七、合同条款偏离表
八、采购需求偏离表
九、享受政府采购政策的证明资料
十、响应标的符合谈判文件规定的证明文件
十一、供应商认为需提供的其他资料（如有）

十二、供应商廉洁承诺书、响应文件真实性承诺函

十三、最后报价
政府采购
响 应 文 件
采购项目名称：                       
采   购   人：                      
政府采购计划编号：                   
委托代理编号：                       
采购代理机构：                      
供应商                         
年  月  日
一、报价表及报价文件(格式)
附件1-1 报价表
报价表
政府采购计划编号：                                 项目名称：                        
包号：                                             包名称：                        
	报价
	其他内容

	小写金额：               （人民币元）
大写金额：              （人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	


注：本表须按包填写，一个“包号”一份。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                 
日期：    年    月     日
附件1-2分项报价说明
分项报价说明
注：1.供应商应按谈判文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。
2.附件1-3“分项报价明细表”按第三章第二节要求进行编制。
附件1-3分项报价明细表
分项报价明细表（货物、服务类适用）
政府采购计划编号：                                 项目名称：                        
包号：                                             包名称：                        
	标的名称
	规格型号
	品牌/产地
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	报价（元）：
	
	


注：1.本表应对应“报价表”，按包填写。供应商如果不提供分项报价明细表，其响应无效。
2.不得填写“免费”或“赠予”，也不得进行“零”报价，否则响应无效。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：       年        月        日
二、谈判响应声明(格式)
致 (采购人、采购代理机构)：
根据贵方为（项目名称）的谈判邀请（政府采购计划编号：            ，委托代理编号：          ），签字代表 （姓名、职务）经正式授权并代表供应商 （供应商名称）提交响应文件正本一份,副本  份；响应文件电子文档：一份，参加采购项目第  1  包谈判，并在此声明，所递交的响应文件内容完整、真实。
一、我方已详细审查谈判文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
三、我方愿意按谈判文件规定和谈判小组要求重新提交响应文件和最后报价。
四、我方同意在谈判文件中规定的提交首次响应文件截止时间起   日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
五、我方承诺遵守《政府采购法》及实施条例、《政府采购非招标方式管理办法》（财政部第74号令）的有关规定，保证在获得成交资格后，按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方承诺在参与竞争性谈判过程中，若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购非招标方式管理办法》第五十四条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。
七、我方的联系方式：
地址：       ；邮编：         ；电话：        ；电子邮箱：              。
供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年      月      日
三、保证金
保证金缴纳支持以下形式：电子保函或转账

1、电子保函：包括银行电子保函、电子担保保函、保证保险。电子保函可通过株洲市公共资源交易平台官网首页进入“电子保函”模块进行申请，也可以登录http://hxbh.hnhxzx.cn:20080进行电子保函申请。具体操作请登录株洲市公共资源交易平台门户网站—操作指南—《株洲市电子保函服务平台政府采购供应商操作手册》了解。


2、递交方式：投标保证金必须是从投标人单位基本账户转（汇）入投标保证金的托管账户管理，以现金方式和非投标人单位账户提交的投标保证金无效；投标保证金托管账户如下：

账户名称：株洲市公共资源交易中心交易保证金专户

开户银行：中国建设银行股份有限公司株洲湘银支行

银行账号：43001500562059666666-16017     
该账号仅为此项目的保证金托管账户，请勿与其它项目的账号混淆，发生串户则视为无效保证金。

（1）在转账票据摘要处须注明：“   （项目名称）   投标保证金”。（如“项目名称”字符过多，转账票据摘要处填写不下的，则“取‘项目名称’前面字符”填入。）

（2）投标保证金到帐截止时间为投标截止时间。（为确保投标保证金按时到账，请投标人于开标日前一个工作日下午3：00前提交，并注意交纳保证金的银行账号中含有“-”号。）

特别提示：

① 投标保证金汇款服务咨询：中国建设银行股份有限公司株洲湘银支行

0731-28520852（联系人：黄朝辉） 和0731-22864427（联系人：刘岚）。

② 开标现场将展示投标保证金情况，各投标单位仅须在投标文件中提供投标人账户开户许可证和银行进账单的复印件或扫描件。如投标单位基本账户被冻结，须提交申请从投标单位名称一致的其他账户转入投标保证金，并提供法院出具的协助冻结存款通知书复印件，请投标人认真阅读关于投标保证金缴纳的规定，并严格执行，防止投标保证金缴纳出现失误。

③因银行和收款方在开标前均无法查询保证金到账情况，建议投标人尽量提前递交投标保证金，并密切关注是否有被退回的情况，避免因未按招标文件要求递交投标保证金而导致废标。

2、投标人不按招标文件要求提交投标保证金的,视为不合格投标人。

3、未中标单位的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内由银行自动退还给投标人。中标单位于合同签订之日起五个工作日内将退款申请及付款凭证发至项目代理机构，代理机构在交易系统上传退款申请、付款凭证、公共资源交易中心进场交易确认书后退款至原缴款账户。株洲市公共资源交易中心一楼服务大厅3号保证金窗口联系电话：0731-28681387。

下附退款申请格式：


退款申请

株洲市公共资源交易中心：

我单位于    年   月    日，参加              项目，汇入投标保证金     元。现确定为中标单位，并已与采购人签订采购合同，特申请退回此笔投标保证金。另附我单位投标保证金付款凭证。

特此申请！

投标单位：（公章）

        年    月   日

采购人：（意见加盖公章）

        年    月   日

4、投标人有下列情况之一的，将不予退回投标保证金：

（1）投标人在投标有效期内撤销其投标文件的；

（2）中标单位无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。
四、法定代表人身份证明、授权委托书(格式)
法定代表人身份证明(法定代表人参加谈判)

供应商名称：　　　　　　　　　　　　
注册号：　　　　　　　　　　　　
注册地址：　　　　　　　　　　　　
成立时间：　　　　　年　　　月　　　日

经营期限：　　　　　　　　　　　　
经营范围：主营：　　　　　　　　　　　　；兼营：　　　　　　　　　　　　
姓名：　　　　　性别：　　　　　年龄：　　　 系　　　　　　　　　（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件
	法定代表人身份证正面、反面复印件


供应商名称（盖单位章）：　　　　　　　　　　
日期：　　　　年　　　月　　　日

法定代表人授权书(委托代理人参加谈判)

本人（姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称、政府采购计划编号、委托代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                    。
代理人无转委托权。
本授权书于    年    月     日签字生效，特此声明。
	委托代理人身份证（正、反面）复印件

	法定代表人身份证（正、反面）复印件


注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。
供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：
委托代理人（签字或印章）：
日期：    年    月     日 

五、供应商资格审查材料
附件5-1 资格更新证明材料
供应商的资格更新证明材料
说明：供应商根据谈判文件第二章第16.1项“在谈判小组确定邀请供应商名单起至提交首次响应文件止，供应商资格条件发生重大变化，可能影响资格条件的，供应商应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1项规定的供应商资格条件要求”的规定，应提供的更新或者补充资格证明材料。

六、采购需求的响应
编制说明：供应商应按谈判文件第三章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，且不限于详细的技术指标和性能、售后服务和技术服务的组织及保证措施等，格式自拟）。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年       月       日
附件6-1 响应一览表
响应一览表
包号：  包名称：
	序号 
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	单位
	节能产品
	进口产品

	
	
	
	
	
	(
	(

	
	
	
	
	
	(
	(

	
	
	
	
	
	(
	(

	
	
	
	
	
	(
	(


供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：    年     月      日
七、合同条款偏离表
政府采购计划编号：                        项目名称：                     
包号：                                   包名称：                   
	序号
	谈判文件章节条款号
	谈判文件要求
	响应文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对谈判文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


注：1.供应商应根据谈判文件第四章“合同草案条款”填写本表；
2.供应商如果对谈判文件第四章“合同草案条款”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
3.如不提供此表，则视为供应商不满足谈判文件第四章的所有条款要求，其响应无效。
4.在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合谈判文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：    年    月     日
八、采购需求偏离表
政府采购计划编号：                           项目名称：                    
包号：                                      包名称：                   
	序号
	谈判文件章节条款号
	谈判文件要求
	响应文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对谈判文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。


注：1.供应商应根据谈判文件第三章“采购需求”填写本表；
2.供应商如果对谈判文件第三章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
3.如不提供此表，则视为供应商不满足谈判文件第三章的所有条款要求，其响应无效。
4.在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合谈判文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。
5.本表偏离表与本章第六节“采购需求响应”不一致时，以“采购需求响应”为准。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日      期：      年     月     日
九、享受政府采购政策优惠的证明资料
供应商符合第二章第38条、第39条、第40条、第41条要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。
附件9-1湖南省政府采购供应商资格承诺函
湖南省政府采购供应商资格承诺函
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金,在前三年的经营活动中无重大违法记录,未列入严重失信行为名单,符合政 府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号),本公司企业规模为: 

大型□ 中型□ 小型□ 微型□

       公司(单位)名称(盖章)
    年   月   日

机构代码：        注册登记机构：        日期：       有效期：           

注册资本：        地 址：        经济行业：          经济性质：        
法定代表人(负责人)姓名(签字)：

身份证号：

手机号:

授权代表人姓名(签字)：

身份证号：

手机号:

备注：各供应商需同时填写《中小企业声明函》，标的名称制造商需为中型、小型企业、微型企业。制造商不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。具体格式详见《中小企业声明函》。

附件9-2中小企业声明函(货物)
中小企业声明函(货物)
本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司(联合体)参加    (单位名称)的   (项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下
1、   ( 标的名称)，属于   (采购文件中明确的所属行业) 行业：制造商为    (企业名称)，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于   (中型企业、小型企业，微型企业) 。
2、   ( 标的名称)，属于   (采购文件中明确的所属行业) 行业：制造商为    (企业名称)，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于   (中型企业、小型企业，微型企业) 。
…

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称(盖章) ：
日期：

注：1.本项目所属行业为工业，未提供本声明函或不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的，其无效响应。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附件9-3残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
(不符合政策要求的无需提供)
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的               项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
附件9-4监狱企业证明资料
监狱企业证明资料
(不符合政策要求的无需提供)
注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
附件9-5 强制采购或者优先采购产品的证明材料
强制采购或者优先采购产品的证明材料
(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)
注：1.供应商提供的产品属于优先采购的，应按第二章第43条规定提供证明材料和本章本节附页1“优先采购产品清单”，并加盖供应商单位公章。
2.节能产品、环境标志产品(强制采购或者优先采购产品)认证证书内容注明“详见证书附件”的，应提供其附件，以证明认证证书与响应文件一致。
附件9-6关于本国产品的证明材料
本国产品成本比例承诺函
本公司（单位）承诺下列数据均已经我公司（单位）核实确认，确保真实、有效：
	序号
	主要产品/技术名称（规格型号）
	本国产品（是/否）
	该产品成本在产品总成本中占比（%）

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	本国产品在产品总成本中占比合计
	


供应商名称（盖章）：__________________
日期： 年 月 日
注：
1.本采购项目所有货物、服务产品均在本承诺函填写
2.供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），如后续有更新的，则以更新后的文件为准。

3.供应商须同时出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：      

日期：　　　　年　　月　日    

_____________________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附页1优先采购产品清单
优先采购产品清单
政府采购计划编号：                           项目名称：                    
包号：                                      包名称：                   
	以下为供应商提供的政府采购优先采购产品，供应商对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/


注：1.本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或者环境标志产品）的政府采购政策价格扣除。

2.栏目4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
3.栏目6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号。
4.货物同时属于节能产品、环境标志产品，只需填写一种。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人（签字或者印章）：
日期：年月日
十、响应标的符合谈判文件规定的证明文件
注：提供第三章规定的证明材料复印件。
十一、供应商认为需提供的其他资料
注：供应商认为需提供的其他资料包括：
1.谈判文件第三章采购需求要求的其他资料；
2.谈判文件要求的其他相关资料。
十二、供应商廉洁承诺书
为进一步贯彻落实中共中央关于全面从严治党以及深入贯彻中央八项规定精神学习教育部署要求，进一步加强廉政建设和行业作风建设，有效防范医疗购销领域的腐败行为，营造公平公正、清正廉洁、诚实守信的购销环境，营造风清气正的院商关系和医疗环境。作为医院供应商，我公司郑重承诺：

一、在与医院的业务往来中，严格遵守国家法律法规以及医疗卫生行业的规章制度，严格遵守廉政建设和行风建设的规定和要求。

二、严格遵守招投标采购相关制度的规定，履行合同所应承担的责任和义务，严格按合同规定的要求提供货物、服务、劳务等事项。同时，建立完善的售后服务体系，及时响应医院的售后需求，提供专业、高效、优质的售后服务。

三、坚决杜绝向医院相关领导、采购部门、医务人员及其他相关工作人员提供任何形式的商业贿赂，包括但不限于现金、礼品、回扣、提成、有价证券、支付凭证、购物卡、贵重物品、宴请、旅游、娱乐活动、学术赞助等可能影响公正交易的利益输送；不为医院相关领导、部门负责人及相关工作人员的住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国、出境旅游等提供方便。
四、严格遵守医院关于供应商管理的各项内部规定，不擅自进入医院限制区域进行产品推销活动；未经医院许可，不私自与医院工作人员联系，不打听、统计药品、耗材、设备的使用情况及相关数据。

五、秉持公平、公正、公开的原则参与医院的采购活动，不与其他供应商串通投标、围标，不进行恶意低价竞争等不正当竞争行为。

六、不接受非医院采购部门确认发出的采购计划，对于医院无采购权限的科室或个人要求我公司送货的，一律不予配送。
七、积极配合医院及相关部门对医疗购销活动的监督检查工作，如实提供相关资料和信息，不隐瞒、不拒绝、不阻碍。若发现医院工作人员存在索贿、受贿等违规行为，及时予以抵制并向医院纪检监察部门举报。
八、若有违反承诺书的内容，贵院有权终止与我公司的所有购销合同和业务往来，并将我公司列入商业贿赂不良记录名单，同时报告上级纪检监察部门和上级行政主管部门。
本承诺书自签订之日起生效，在我公司与医院的业务合作期间持续有效。​

承诺单位负责人：

业务代表：                                 

承诺单位（盖章）：                  
                   时间：   年  月  日
响应文件真实性承诺函
致：              （采购人、代理机构）

我单位郑重承诺：

1.本次提交的响应文件、资料、技术方案及承诺内容均真实、合法、有效，无任何虚假、伪造或误导性陈述；

2.响应文件中涉及的资质证书、业绩证明、财务状况等材料均与实际情况一致，如存在不实， 自愿承担一切法律责任及采购人规定的违约责任；

3.我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人等政府采购禁止名单；

4.若谈判过程中需澄清或补充材料，我方积极配合并保证其真实性。

承诺单位负责人：

业务代表：                                 

承诺单位（盖章）：                  
                   时间：   年  月  日

十三、最后报价
附件13-1 报价表
报价表（最后报价）
政府采购计划编号：                                项目名称：                   
包号：                                            包名称：                     
	报价
	其他内容

	小写金额：              （人民币元）
大写金额：               （人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	


注：本表须按包填写，一个“包号”一份。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年    月     日

附件13-2分项报价说明
分项报价说明（最后报价）
注：1.供应商应按谈判文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。
2.附件13-3“分项报价明细表”按第三章第三节要求进行编制。
附件13-3分项报价明细表
分项报价明细表（最后报价）（货物、服务类适用）
政府采购计划编号：                                 项目名称：                        
包号：                                             包名称：                        
	标的名称
	规格型号
	品牌/产地
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	报价（元）：
	
	


注：1.本表应对应“报价表”，按包填写。供应商如果不提供分项报价明细表，其响应无效。
2.不得填写“免费”或“赠予”，也不得进行“零”报价，否则响应无效。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年      月      日

说明：最后报价表格待评委发起最后报价通知后请供应商按附件13-1、13-2表格要求进行最后报价。

湖南浦建招标有限公司


HuNanPuJianTenderCo.,Ltd

















