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第一章  磋商邀请

 岳阳市人民医院 的 岳阳市人民医院病房提质改造升级项目（一期工程）洁净手术部净化系统工程 进行采购，现邀请合格投标人参加投标。
一、采购项目基本信息
1、采购项目名称： 岳阳市人民医院病房提质改造升级项目（一期工程）洁净手术部净化系统工程 
2、政府采购计划编号： (2026)430600000132-1 
3、委托代理编号： AY-YY-2026016 
4、采购项目预算： 7558060.36元 
(支持预付款，预付比例：  合同价款的20%  
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 建筑业 
6、评标方法：(最低价法 (综合评分法
7、合同定价方式：(固定总价 (固定单价 (成本补偿 (绩效激励
8、合同履行期限： 120日历天 
9、本项目分阶段要求投标人提供以下保证：
(投标保证金：采购项目预算的    %；
(履约保证金：中标金额的    %；
(预付款保证金：预付款的    %；
(质量保证金：合同金额的    %。
二、采购人的采购需求
	包名称
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算（元）
	最高限价（元）
	节能产品
	进口产品

	包1
	岳阳市人民医院病房提质改造升级项目（一期工程）洁净手术部净化系统工程
	主要内容为装饰改造工程、建筑改造工程、强电工程、给排水工程、消防工程、弱电工程、暖通工程、医疗气体工程、抗震支架、拆除工程等工程费，具体详见清单。（内容对照清单）
	1项
	7558060.36
	7558060.36
	(
	否


说明：
1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。
三、采购项目需落实的政府采购政策：
1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。
2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。
四、投标人的资格要求：
1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
(专门面向：(中小企业  (小微企业 (监狱企业 (福利性单位。
(强制分包：大型企业应将采购份额的         %分包给中小企业。
供应商特定资格条件：

3.1供应商应具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；

3.2供应商具有建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，安全生产许可证处于有效期。

3.3拟派项目经理须具备机电工程专业二级注册建造师执业资格，并持有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B证），且不得同时担任其他在建工程项目经理。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7、联合体响应。本次采购 接受 联合体响应。接受联合体响应的，联合体应当具备下列条件： （1）联合体成员不得超过2家；（2）联合体成员应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，依法向采购人承担连带责任。联合体成员签订联合体协议书后，不得再以自己的名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目中投标。联合体各成员法定代表人应当出具授权委托书，授权同一人作为代理人，办理投标事宜，授权书由联合体各成员法定代表人签字或盖法定代表人章并加盖投标人公章。以联合体形式参加投标的，应当以联合体牵头人名义购买投标文件，对联合体各成员均具有约束力 。
五、获取磋商文件的时间、期限、地点及方式
有意参加投标者，于2026年10月12日至2026年10月19日（双休日及法定节假日除外），每天上午09：00时至12:00时，下午14:00时至17：00时（北京时间），在福州市安永工程监理有限公司（岳阳市岳阳楼区王家河街道巴陵东路鑫泓花园D栋（鑫泓花园右侧商铺））持本人身份证原件、法定代表人身份证明(或者授权委托书并附法定代表人身份证明)、投标人营业执照副本复印件（加盖公章）获取磋商文件。
(本项目实行电子交易，有意参加投标者，在福州市安永工程监理有限公司（岳阳市岳阳楼区王家河街道巴陵东路鑫泓花园D栋（鑫泓花园右侧商铺））持本人身份证原件、法定代表人身份证明(或者授权委托书并附法定代表人身份证明)、投标人营业执照副本复印件（加盖公章）获取电子版磋商文件。

(本项目进行资格预审，磋商文件将向所有通过资格预审的供应商提供。

六、投标截止时间、开标时间及地点
1、提交响应文件的截止时间：2026年10月23日09时30分（北京时间）
2、提交响应文件地点：福州市安永工程监理有限公司（岳阳市岳阳楼区王家河街道巴陵东路鑫泓花园D栋（鑫泓花园右侧商铺））

3、开标时间：2026年10月23日09时30分（北京时间）
4、开标地点：福州市安永工程监理有限公司（岳阳市岳阳楼区王家河街道巴陵东路鑫泓花园D栋（鑫泓花园右侧商铺））
七、公告期限

1、本磋商邀请公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本磋商邀请公告发布之日起5个工作日。

2、在其他媒体发布的磋商邀请公告，公告内容以本磋商邀请公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本磋商邀请公告指定媒体最先发布公告之日起算。

八、询问及质疑
1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、投标人对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。
3、潜在投标人认为磋商文件或磋商邀请公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到磋商文件之日或磋商邀请公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

九、投标说明
1、本公告选项：(表示选择，(表示未选择。
2、供应商参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。
十、采购项目联系人姓名和电话
1、联系人姓名： 罗女士  
2、电话： 0730-8713656
十一、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法
1、采购人信息
（1）名  称：        岳阳市人民医院        
（2）地  址：     岳阳市巴陵东路263号     
（3）联系人：            罗女士           
（4）邮  编：            414000           
（5）电  话：         0730-8713656         
（6）电子邮箱：              /            
2、采购代理机构信息
（1）名  称：         福州市安永工程监理有限公司           
（2）地  址： 岳阳市岳阳楼区王家河街道巴陵东路鑫泓花园D栋（鑫泓花园右侧商铺） 
（3）联系人：            陈兴             
（4）邮  编：            414000           
（5）电  话：        0730-8581818          
（6）电子邮箱：     2675012122@qq.com    
第二章 磋商须知

磋商须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目
	岳阳市人民医院病房提质改造升级项目（一期工程）洁净手术部净化系统工程

	第1.2款
	是否预留

采购份额
	是

	第二章第2.1款
	采购人
	名  称：岳阳市人民医院
地  址：岳阳市巴陵东路263号
电  话：0730-8713656
联系人：罗女士

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	名  称：福州市安永工程监理有限公司
地  址：岳阳市岳阳楼区王家河街道巴陵东路鑫泓花园D栋（鑫泓花园右侧商铺）
电  话：0730-8581818
联系人：陈兴

	第二章第2.3款
	供应商的邀请方式
	■ 发布公告
□ 从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取

□ 采购人和评审专家分别书面推荐的方式

	第二章第3.1款
	供应商资格

条件
	1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
(专门面向：(中小企业  (小微企业 (监狱企业 (福利性单位。
(强制分包：大型企业应将采购份额的       %分包给中小企业。
3、供应商特定资格条件：3.1供应商应具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；

3.2供应商具有建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，安全生产许可证处于有效期。

3.3拟派项目经理须具备机电工程专业二级注册建造师执业资格，并持有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B证），且不得同时担任其他在建工程项目经理。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

	第二章第6.1款
	联合体形式
	□ 不接受
■ 接受

	第二章第6.2款
	对联合体各方的要求
	（1）联合体成员不得超过2家。

（2）联合体成员应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，依法向采购人承担连带责任。联合体成员签订联合体协议书后，不得再以自己的名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目中投标。联合体各成员法定代表人应当出具授权委托书，授权同一人作为代理人，办理投标事宜，授权书由联合体各成员法定代表人签字或盖法定代表人章并加盖投标人公章。以联合体形式参加投标的，应当以联合体牵头人名义购买投标文件，对联合体各成员均具有约束力

	第二章第7.1款
	现场勘察
	■ 采购人不组织
□ 采购人组织，时间：  /  ；地点：  /  。

	第二章第8.1款
	采购进口产品
	■ 本项目拒绝采购进口产品

	第二章第9.2款
	节能产品、环境标志产品的价格折扣比例
	采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》[财库{2019}19号]范围内的，应给予4%-8%的价格扣除，本项目具体扣除比例为 4 ％。

注：供应商所投产品属于节能产品的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

采购产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》[财库{2019}18号]范围内的，应给予4%-8%的价格扣除，本项目具体扣除比例为 4 ％。

注：供应商所投产品属于环境标志产品的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

	第二章第9.7款
	政府采购支持中小企业融资
	有融资需求的，可向本附表附页1所列银行咨询或登陆中国湖南政府采购网查询。

	
	政府采购信用担保
	有履约担保或融资担保需求的，可向本附表附页2所列担保机构咨询或登陆中国湖南政府采购网查询。

	第9.9.2（1）项
	小型、微型企业的价格折扣比例
	给予小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的扣除，本项目具体扣除比例为 / ％。

	第9.9.2（2）项
	小型、微型企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的价格折扣比例
	给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / ％。本文件所称联合体价格扣除是指联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体价格扣除，本项目的扣除比例为 / %。

	二、磋商文件

	第二章

第10.2款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	无

	第二章

第11.1款
	提供磋商

文件期限
	详见第一章磋商邀请

	第二章

第11.2款
	领取或购买磋商文件时应

提供的资料
	详见第一章磋商邀请

	第二章

第12.1款
	提交首次

响应文件的

截止时间
	2026年10月23日09时30分（北京时间）

	三、响应文件的编写

	第二章

第16.4款
	采购项目预算
	采购项目预算：7558060.36元人民币；

采购项目最高限价：7558060.36元人民币。

注：供应商的首次报价和最后报价均不得超过本项目预算或最高限价，否则作无效响应处理。

	第二章

第18.1款
	磋商保证金
	根据岳财函【2020】46号文规定，本项目不缴纳投标（响应）保证金。

	第二章

第19.1款
	响应文件

有效期
	 90 日（日历日）

	第二章

第20.1款
	响应文件副本及电子文件

份数
	正本1份，副本2份，电子版文档1份（U盘，纸质版正本已签字、盖章的彩色扫描件），并在响应文件封面上明确写明“正本”或“副本”，正本和副本内容如不一致，以正本为准。响应文件的正本与副本均应装订成册（胶装），不得采用活页夹。电子版文件在响应文件递交时一并提交。

	四、响应文件的递交

	第二章

第21.2款
	封套上应载明的信息
	                 （项目名称）响应文件
政府采购计划编号：                 
委托代理编号：                 
供应商名称：                   
在    年    月    日   时   分（北京时间）之前不得启封

	第二章

第23.1款
	响应文件的递交地点
	福州市安永工程监理有限公司开标室（岳阳市岳阳楼区王家河街道巴陵东路鑫泓花园D栋（鑫泓花园右侧商铺））

	五、响应文件的磋商与评审

	第二章

第30.2款
	评审因素和标准
	见第四章

	第二章

第30.3款
	最后报价调整
	政府采购支持小微企业发展：小型或微型企业，最后报价扣除比例为 10 ％（仅适用于非专门面对中小企业采购）；联合体参与磋商的，最后报价扣除比例为 / %。评审时，用扣除后的最后报价计算价格分。

	第二章

第30.5款
	技术、商务、价格得分或总得分调整
	符合第二章第9.1款规定，按第二章第31.6款规定及本款分值调整：

节能产品：

技术加分＝技术分值×加分比例（比例见前附表第38.1项,下同）×（节能产品最后报价÷最后总报价）；

价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品最后报价÷最

后总报价）。

2、环境标志产品：

技术加分＝技术分值×加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）；

价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品最后报价

÷最后总报价）。

	第二章

第30.6款
	多处或部分获得政府采购政策优惠的计算方法
	1、符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项(由供应商在响应文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行加分)。

2、供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项累加。

3、同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除或加分（按该部分产品的报价占总报价的百分比调整）。

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第二章

第36.1款
	财政部门指定的媒体
	中国·湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)

	第37.3款
	接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址
	采购人联系部门：岳阳市人民医院

联系电话：0730-8713656
通讯地址：岳阳市巴陵东路263号
采购代理机构联系部门：福州市安永工程监理有限公司
联系电话：0730-8581818

通讯地址：岳阳市岳阳楼区王家河街道巴陵东路鑫泓花园D栋（鑫泓花园右侧商铺）

	第二章

第38.3款
	履约担保
	 ■不要求提供
 □要求提供

	七、其他规定

	第二章

第40.1款
	采购代理

服务费
	采购代理机构向采购人收取招标代理服务费不得高于52069元。

	第41.1（1）项
	合同预付款的支付比例和支付条件
	合同预付款的支付比例：合同价款的20%；
合同预付款的支付条件：双方签订的合同生效后。

	第41.1（2）项
	质量保证金
	不要求提交

	第41.2款
	其他规定
	1、根据 《湖南省财政厅关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》湘财购[2017]2号文要求，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（1）信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

（2）信用信息查询的截止时间：本项目提交首次响应文件的截止时间。

（3）信用信息查询记录的具体方式：采购人或采购代理机构在开标后，在规定的查询渠道进行查询。

（4）信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。

（5）信用信息的使用规则：查询后，将查询结果告知磋商小组。

2、若有评审价相同（并列第一名）的供应商时，则以最后报价低的供应商优先；若评审价相同且最后报价也相同时，则以技术部分得分较高的优先；若评审价、最后报价、技术部分得分相同时，则以商务部分得分较高的优先；若前款均一致的，则以能做出更有利于项目实施的承诺的供应商优先。

3、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

4、供应商如有本文件中规定的价格扣除因素，在响应文件中必须提供依据，并将该部分产品分别单独列表且计算该部分产品占总投标报价的比重，否则评审时不对该部分产品实行价格扣除。 

5、为进一步优化政府采购领域的营商环境，缓解中小微企业融资难、融资慢、融资贵和金融企业不敢贷、不愿贷、不能贷问题。现在政府采购活动中推广中标贷。详见：岳财函〔2020〕124号 《岳阳市财政局关于优化政府采购领域营商环境推行“中标贷”的通知》 。


附件

政府采购招标文件“中标贷”推广介绍
 
为进一步优化营商环境，帮助企业解决融资难、融资贵的问题，所有在岳阳市成交的政府采购类项目，中标企业都可以通过中标贷平台在线向银行提出贷款申请。
中标贷是银行、担保公司等金融机构以工程建设、政府采购合同为载体，以财政支付为保障，以企业参与公共资源交易形成的信用为融资依据，向中标企业发放的信用贷款。
一、中标贷的特点
在线申请，快捷方便：中标企业用CA证书即可登录中标贷平台，进行在线申请。银行贷前、贷中调查需要的企业相关资料，都可以在线提交。
信用贷款，无需抵押：凭中标通知书，中标合同即可申请，无需抵押。
平台渠道，利率优惠：相比其他渠道的同类贷款，银行针对中标贷给出的利率优惠力度更大。
专用产品，放款快速：银行提供专用产品匹配中标贷，中标企业提交中标合同、约定还款账号等关键资料后，符合条件的，不超过15天即可放款。
二、中标贷的操作
登录入口：
岳阳市公共资源交易中心官网-中标贷平台，
或https://hnyy.biddingloan.com
登录工具：企业CA（湖南CA办理电话：0730-8181828）
贷款申请：详见“中标贷操作手册 ”。
岳阳市公共资源交易中心官网-办事服务-政府采购-【中标贷手册V1.2.4】，或下载
/cms/siteResource/upload/site1/uploadfiles/202203/20220325121144445.pdf
三、业务咨询电话
0730-2966626，张女士
16673063296，陈工
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湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单
	银行名称
	联系人
	职  务
	联系电话

	交通银行湖南省分行
	刘  波
	名城支行客户经理
	13874998873

	交通银行湖南省分行
	肖勇光
	分行高级经理
	13755192647

	中国民生银行长沙分行
	黄飞燕
	营业部总经理
	13308463468

	中国民生银行长沙分行
	蒋寒奇
	营业部中小企业客户经理
	13548982975

	兴业银行长沙分行
	刘栅延
	支行行长
	13337316405

	兴业银行长沙分行
	蒋修远
	支行客户经理
	18607310422

	中国光大银行长沙分行
	邓永胜
	岳麓支行副行长
	13617319650

	中信银行长沙分行
	蔡学军
	公司银行部负责人
	13055167195

	中信银行长沙分行
	宋学农
	银行部综合管理部副总经理
	0731-845822141


岳阳市政府采购合同融资合作银行及联系人名单

	银行名称
	联系人
	职  务
	联系电话

	交通银行岳阳分行
	黄  颖
	公司、普惠部总经理
	18873011060

	交通银行岳阳分行府东支行
	蒋莉华
	支行行长
	13973004180

	湖南岳阳农村商业银行股份有限公司
	徐顶龙
	总行副行长
	18173002929

	湖南岳阳农村商业银行股份有限公司
	彭靖夫
	总行营业部副主任
	18273053888

	农业银行岳阳分行
	黄立军
	普惠部负责人
	18973061212

	农业银行岳阳分行
	周  芊
	普惠部经办人
	13975036393

	湖南银行岳阳分行
	何昌林
	分行副行长
	15707306666

	湖南银行岳阳分行财源支行
	张  璐
	客户经理
	13707308320

	巴陵农村商业银行
	柳  斌
	总行党委-副行长
	13789029698

	巴陵农商行德胜路分理处
	付素洁
	支行副行长
	13907309327

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	邹鸿志
	分行营业部副行长
	18711236688

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	刘紫薇
	分行普惠部客户经理
	19967060009

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	李润泽
	分行营业部客户经理
	13337309009

	兴业银行岳阳分行营业部
	谭  丽
	总经理
	18773081188

	兴业银行岳阳分行营业部
	李江天
	客户经理
	19573070611

	中信银行岳阳分行
	李箐笛
	公司部客户经理
	13117516881

	工商银行岳阳分行
	杨文韬
	普惠部负责人
	13789018303

	工商银行岳阳分行
	陈  盈
	普惠部经办人
	17872007507
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湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单
	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	中国投资担保公司
	何嘉
	010-88822659/13718642233

	湖南省中小企业信用担保有限责任公司
	蔡建雄
	0731-84172390-201/15573193555

	湖南农业信用担保有限公司
	彭球

邓霞英
	0731-89761702/13875980906

0731-89761706/13574125851


岳阳市政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单
	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	岳阳市融资担保有限责任公司
	陈会亮
	0730-8717032/18907300076

	岳阳市融资担保有限责任公司
	黎子龙
	0730-8717032/17773021899

	湖南省农业信用担保有限公司

岳阳市分公司
	张  武
	0730-5220262/18973170258


磋商须知正文
一、说明

1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。

1.2磋商须知前附表规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，供应商应当符合本章第9.8款规定，否则，其响应无效。

2.定义

2.1 采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.2 采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.3 供应商是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。
2.4 “磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的资格条件要求。

3.2供应商为联合体形式的，除应满足本章第3.1款资格条件要求及第3.3款规定外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务(含承担工作及工作量比例)；

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。

（3）受到刑事处罚，或者受到较大数额以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4.参与磋商的费用 

4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应具备法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应具备法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

6．联合体形式

6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次磋商采购不接受为联合体形式的供应商。

6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品

8.1除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。

8.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。
9. 政府采购政策支持

9.1纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单（品目清单中标注(符号产品），实施政府强制采购的，供应商提供的产品不符合强制采购规定，其响应无效。
9.2对纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品(未标注(符号产品)、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时对该部分产品按磋商须知前附表规定给予价格折扣；

9.3 湖南省政府采购两型产品相关规范性文件已废止，两型产品不再享受价格折扣和政策支持。

9.4产品同时属于“非强制采购节能产品”及“环境标志产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇(供应商自行选择，并在报价文件中并填报相关信息及数据)；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”及“环境标志产品”中的一项重复计算。

9.5同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。

9.6符合本章第9.1款、第9.2款、第9.3款规定的，供应商应在响应文件中提供相关证明资料。

9.7供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向磋商须知前附表所列金融机构和担保机构询问。

9.8执行中小企业预留采购份额政策的规定：

（1）预留份额的采购项目或者采购包，应明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，并作为供应商资格条件。

（2）要求以联合体形式参加或者合同分包的，应明确联合协议或者分包承诺中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件。

（3）组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业(成员)、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

9.9价格评审优惠

9.9.1在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的：（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审；

9.9.2价格折扣比例

（1）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，符合小微企业生产的货物或者提供的服务、工程情形的，按照磋商须知前附表规定的比例给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包承诺约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，按照磋商须知前附表规定的比例给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

9.9.3符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

9.9.4监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

9.9.5与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的中小企业，不享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 

9.9.6本章第1.2款规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，预留部分不再享受本款“价格评审优惠”的小微企业扶持政策。

9.10政府采购政策其他规定
9.10.1中型企业、小型企业和微型企业类型按照《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号)和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定认定。

9.10.2监狱企业、残疾人福利性单位以及个体工商户视同小型、微型企业，享受预留采购份额、价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位以及个体工商户属于小型、微型企业的，不重复享受扶持政策。

9.10.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

9.10.4在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

9.10.5供应商提供的产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能够享受优先采购优惠（供应商自行选择，并在响应文件中并填报相关信息及数据）。

9.10.6“价格评审优惠”可以与同时属于“节能产品”及“环境标志产品”中的一项“优先采购”累加计算。

9.11供应商应提供的政府采购政策证明资料
9.11.1符合本章第9.1款、第9.2款、第9.3款、第9.8款、第9.9款规定的，供应商应在响应文件中提供相关证明资料。

（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。

（2）中小企业：货物类采购项目，按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号) 和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定提供中小企业声明函（格式）；工程、服务类采购项目，按《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展的有关措施的通知》（湘财购[2022]17号）文件规定提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（格式）。

（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

二、磋商文件

10．磋商文件的组成

10.1 磋商文件由下列文件组成：

第一章 磋商邀请

第二章 磋商须知

第三章 资格审查
第四章 评审方法与评审标准
第五章 政府采购合同格式条款
第六章 采购需求

第七章 响应文件组成

10.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。
10.3供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11. 磋商文件的提供期限

11.1磋商文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见磋商文件前附表。

11.2供应商应持磋商文件前附表规定的资料领取或购买磋商文件。

12.提交首次响应文件的截止时间
12.1供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。

13.磋商文件的澄清或者修改

13.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 

13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

13.2提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
三、响应文件

14.一般要求

14.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

14.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其他语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

14.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

14.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

15.响应文件的组成

15.1 响应文件包括下列内容： 

（1）磋商响应声明

（2）保证金缴纳证明材料

（3）供应商的资格证明材料

（4）施工组织设计

（5）采购需求响应与偏离表

（6）合同条款偏离表

（7）提供政府采购政策产品等证明材料

（8）报价一览表及报价文件

（9）供应商认为需要提供的其它资料

（10）最后报价

15.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价（或者重新提交的响应文件和最后报价）是响应文件的有效组成部分。

15.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《采购需求响应与偏离表》中对应内容注明。
15.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

16.报价

16.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

16.2供应商应按第七章 响应文件组成格式填写，在报价表、分项报价表填写报价时应注意下列要求：

（1）采购需求要求的安装、调试、培训、售后服务及其他附加服务的费用。

（2）所有根据合同或其他原因应由供应商交纳和支付的税款和费用。

（3）磋商文件指定交货地点的运输、保险、装卸费。

（4）实行工程量清单报价的，供应商提交最后报价应与已标价工程量清单总报价一致。

16.3采用固定价格定价方式的采购项目，供应商提交的最后报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
16.4供应商的报价不得超过采购项目预算，否则，其响应无效。采购项目预算或其计算方法见磋商须知前附表。
16.5采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

17.供应商符合磋商文件规定的证明文件

17.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。

17.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。
18. 磋商保证金

18.1磋商须知前附表规定交纳磋商保证金的，应按磋商须知前附表规定的磋商保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的磋商保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。磋商保证金有效期应当与本章第19.1款规定的响应文件有效期一致。

18.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。
18.3供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

18.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

18.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；

（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；
(4) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）磋商文件规定的其他情形。

19. 响应文件有效期
19.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

20.响应文件的签署及规定

20.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

20.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

20.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。

四、响应文件的递交

21.响应文件的密封和标记

21.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位公章及法定代表人私章；
21.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。
21.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

22.响应文件的补充、修改或者撤回
22.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

22.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
23.响应文件的递交与接收

23.1 供应商应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
23.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构当场拆封响应文件。

五、响应文件的磋商与评审

24.磋商程序

24.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第29.1款或者第29.2款情形进行。

25.响应文件审查 

25.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。

25.2符合性审查: 对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求（标注“★”的条款也属于实质性要求）作出响应。

25.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。

26.实质性响应

26.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
26.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

27.无效响应

27.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：
（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；

（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；

（3）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；

（4）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

（4）响应文件不满足本章第26.1款规定的实质性要求的；

（5）报价超过采购项目预算的；

（6）响应文件有效期不足的；

（7）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。

28.澄清

28.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

28.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。
29.磋商

29.1本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。

29.2本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第25.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。

（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

29.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第20.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。

29.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。
29.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第19.4款规定退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

29.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第29.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。

30.响应文件评审
30.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。

30.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审方法与评审标准见磋商须知前附表。
30.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合政府采购支持中小企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见磋商须知前附表。
30.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

30.5涉及政府采购政策优惠对供应商分值进行调整的，按磋商须知前附表规定调整供应商的技术、商务、价格得分或总得分。

30.6涉及多处或部分获得政府采购政策优惠的，其多处或部分享受政府采购优惠政策的计算方法见磋商须知前附表相关规定。

30.7评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。

31.提出成交供应商

31.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和 《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。

31.2最后报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认，并由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，供应商不接受修正价格的，其报价作无效报价处理。

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，不确认的，其报价无效。

31.3最后报价的评审

（1）如果有算术错误，最后报价将按上款规定进行算术修正。

（2）需落实政府采购政策（优先采购、价格评审优惠）的，按本章本节第9.2款、第9.3款、第9.9款等相关规定进行价格扣除。
32.确定成交供应商

32.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

32.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

33.磋商终止

33.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第36.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号) 和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。
34．重新评审

34.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。

35.保密及串通行为

35.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

35.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

35.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
六、成交结果信息公布与授予合同

36.成交信息的公布

36.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在磋商须知前附表指定的媒体上公布。

37.询问及质疑

37.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
37.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)文件规定向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

37.3供应商提出质疑的，质疑函应按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见磋商须知前附表。

37.4采购人、采购代理机构按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定进行质疑答复。

37.5供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定向采购人同级财政部门提出投诉。

38.成交通知

38.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

38.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

38.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

38.4 成交供应商没有按照本章第38.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
39.签订合同

39.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

39.2磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

39.3成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
39.4成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

40.采购代理服务费

40.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。

41.其他规定

41.1合同价款支付
（1）竞争性磋商文件规定支付合同预付款的，采购人应按磋商须知前附表规定的支付比例和支付条件向符合要求的成交供应商及时支付相应款项，并在政府采购合同中进行明确。
（2）竞争性磋商文件规定需提交质量保证金的，采购人可以按磋商须知前附表规定要求成交供应商提交质量保证金，并在政府采购合同中进行明确。
（3）供应商可以以保函、电子增信替代预付款担保、质量保证金。
41.2磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。
第三章 资格审查
1．资格审查主体
1.1资格审查主体：采购人、采购代理机构负责资格审查。
2．资格审查
2.1资格审查依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
2.2采购人、采购代理机构按本章附表1“资格性审查表”所列评审因素，对供应商资格进行审查。
2.3在资格审查时，供应商存在下列情况之一的，资格审查不合格，其响应（投标）无效：
（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的，或提交的资格证明文件不符合磋商文件要求的；
（2）联合体投标未提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；
（3）响应文件的资格证明文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；
（4）未按照磋商文件的规定提交投标保证金的；（本项目不适用）
（5）法律、法规和磋商文件规定的其他投标无效情形的。
2.4信用记录。开标结束后资格审查时，采购人、采购代理机构将对供应商信用记录进行甄别。
（1）信用信息查询的查询渠道：信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
（2）不良信用记录是指：供应商在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单，或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。供应商有上述不良信用记录的，其响应（投标）无效，其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行。
（3）联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
3．资格审查结果
3.1未通过资格审查的供应商，采购人、采购代理机构应当告知其未通过的原因。
3.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知磋商小组。
附表1资格性审查表

资格性审查表

项目名称：                                                                   
	序号
	评审因素
	供应商及评审意见

	
	
	供应商1
	供应商2
	供应商3
	……

	1
	营业执照副本
	营业执照副本(或者法人登记证书)复印件，并加盖公章
	按要求提供

相关材料
	
	
	
	

	2
	授权委托书
	法定代表人参与开标的提供法定代表人身份证明，委托代理人参与开标的提供法定代表人授权委托书及双方身份证复印件
	按要求提供

相关材料
	
	
	
	

	3
	资格证明
	是否按相关规定提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》
	原件
	
	
	
	

	4
	法律、行政法规规定的其他条件
	依法执行
	
	
	
	

	5
	特定资格条件
	1供应商应具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；

2供应商具有建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，安全生产许可证处于有效期。

3拟派项目经理须具备机电工程专业二级注册建造师执业资格，并持有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B证），且不得同时担任其他在建工程项目经理。
	提供相关证明材料，并加盖公章
	
	
	
	

	结    论
	
	
	
	


说明：本表中的“结论”分为“合格”和“不合格”两种，供应商符合本表序号“1”至“5”中“评审因素”要求的记“√”，不符合的记“×”。如有任意一项记“×”的，该供应商结论为不合格；全部记“√”的供应商结论为合格。不合格的供应商，其响应（投标）无效，不得进入后续评审。
                                                               日期：    年    月    日

第四章 评审方法与评审标准
第一节 评审方法与评审标准前附表
本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“■”标注。
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	第1.2款
	评审方法
	综合评分法

	第3.4款
	非单一产品采购项目的核心产品
	□核心产品为：     。
■本项目不设置核心产品，供应商可根据项目特点自行选定产品进行投标。

	第4.2款
	响应文件报价出现前后不一致的修正
	按本款正文修正

	第5.2（1）项
	相同品牌产品评审得分相同的规定
	按技术部分得分由高到低顺序排列，技术部分得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人；评审得分、技术部分得分均一致的，按商务部分得分由高到低顺序排列，商务部分得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

	第5.4（1）项
	价格评审优惠
	①给予小型、微型企业、福利企业和监狱企业产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / ％，不重复享受政策；

②给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / ％。本文件所称联合体价格扣除是指联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体价格扣除，本项目的扣除比例为 / %。

	第5.4（2）项
	优先采购
	节能产品或环境标志产品
	①非强制采购节能产品:对于技术和价格分，应分别给予一级评审因素权重4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术  4  %、价格  4  %。
②环境标志产品:对于技术和价格分，应分别给予一级评审因素权重4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术  4  %、价格  4 %。

上述两类产品中取其中一类进行加分。

	第6.1款
	成交候选人并列的确定中标人的方式
	得分且投标报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列。得分、投标报价及技术部分得分均相同的，按商务部分得分由高到低顺序排列。


第二节 评审方法与评审标准
1．评审方法
1.1综合评分法，指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。
1.2本采购项目评审方法见本章第一节【评审方法与评审标准前附表】。
2．评审程序
2.1评审程序分为响应文件符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、推荐成交候选人。
3．响应文件的符合性审查
3.1资格审查结束后，磋商小组依法按照本章第三节“响应文件的符合性审查”规定进行响应文件符合性审查。
3.2符合性审查合格供应商少于3家的，应予废标。
3.3单一产品采购项目：提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。提供不同品牌产品的供应商不足三家的，应予废标。
3.4非单一产品采购项目：采购人或者采购代理机构将在【评审方法与评审标准前附表】中载明核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第3.3款规定处理。
4．响应文件的澄清
4.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
4.2响应文件的投标报价出现前后不一致的，除【评审方法与评审标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：
（1）响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
4.3响应文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由供应商代表签字或者加盖单位章确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应（投标）无效。
4.4供应商的澄清、说明或者补正应当采用纸质书面形式，并加盖供应商单位公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并按磋商小组的通知要求递交。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组不接受供应商主动提交的澄清、说明或者补正。
4.5有效的澄清材料，是响应文件的补充材料，成为响应文件的组成部分。
4.6磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为响应（投标）无效处理。

5．响应文件的比较与评价
5.1磋商小组依法按照本章第三节“响应文件的比较与评价”规定，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行比较和评价。
5.2单一产品采购项目：
（1）综合评分法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交方推荐资格；评审得分相同的，按照【评审方法与评审标准前附表】规定的方式确定一个供应商获得成交方推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。
5.3非单一产品采购项目：多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第 5.2 款规定处理。
5.4政府采购政策：
（1）价格评审优惠：评审时按【评审方法与评审标准前附表】及第二章“磋商须知”的相关规定给予相应比例的价格折扣。
（2）优先采购：评审时按【评审方法与评审标准前附表】及第二章“磋商须知”的相关规定给予相应比例的价格折扣或者加分。
6．推荐成交候选人

6.1综合评分法：评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按【评审方法与评审标准前附表】规定的方式确定成交供应商；磋商文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
7．编写评审报告
7.1磋商小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。
7.2磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。
8．评审报告复核
8.1汇总结束后，磋商小组应当进行复核，特别要对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的进行重点复核。
8.2汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评审标准范围的；
（3）磋商小组成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经磋商小组认定评分畸高、畸低的。
8.3评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，磋商小组应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原磋商小组进行重新评审。重新评审改变评审结果的，书面报告本级财政部门。
9．停止评审

9.1磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，应当修改磋商文件，重新组织采购活动。
10．废标

10.1 根据有关法律法规和磋商文件的有关规定，如出现下列情况之一的，应予以废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过采购项目预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
11．重新组建磋商小组进行评审
11.1磋商小组或者其成员存在下列情形导致评审结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建磋商小组进行评审，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：
（1）磋商小组组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》规定的；
（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；
（3）磋商小组及其成员独立评审受到非法干预的；
（4）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。
11.2有违法违规行为的原磋商小组成员不得参加重新组建的磋商小组。

第三节 响应文件的符合性审查
1.符合性审查
1.1磋商小组应按本章本节附表1“符合性审查表”所列审查项目，对符合资格条件的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。
（1）依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件的内容，而不依据外部的证据。
（2）供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
1.2未通过符合性审查的供应商，其投标将被认定为响应（投标）无效，不能进入下一阶段评审。通过符合性审查的供应商数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。
2.投标无效
2.1供应商存在下列情况之一的，符合性审查不合格，响应（投标）无效：
（1）响应文件未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；
（2）响应文件没有对磋商文件的实质性要求和条件作出响应，或者对磋商文件的偏离超出磋商文件规定的偏离范围和幅度；
（3）投标报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）响应文件有效期不足的；
（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（6）不符合本节第1.1款规定符合性审查标准的；
（7）法律、法规和磋商文件规定的其他投标无效情形的。
2.2在评审过程中发现供应商有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益的，磋商小组应当认定其响应（投标）无效，并书面报告本级财政部门。
附表1 符合性审查表

符合性审查表
项目名称：                                        
	序号
	审查项目
	供应商及评审意见

	
	
	供应商1
	供应商2
	供应商3
	……

	1
	是否按照磋商文件规定的要求进行密封、签署、盖章
	
	
	
	

	2
	响应文件是否对磋商文件的实质性要求和条件作出响应，或者对磋商文件的偏离是否未超出磋商文件规定的偏离范围和幅度
	
	
	
	

	3
	供应商的报价是否未超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价
	
	
	
	

	4
	响应文件有效期是否符合竞争性磋商文件的要求
	
	
	
	

	5
	响应文件是否未含有采购人不能接受的附加条件
	
	
	
	

	6
	响应文件的有效性、完整性是否符合磋商文件要求
	
	
	
	

	7
	响应文件的响应程度是否满足磋商文件的要求
	
	
	
	

	8
	供应商是否未有法律、法规和磋商文件规定的其他投标无效情形
	
	
	
	

	结    论
	
	
	
	


说明：本表中的“结论”分为“合格”和“不合格”两种，供应商符合本表序号“1”至“8”中“审查项目”要求的记“√”，不符合的记“×”。如有任意一项记“×”的，该供应商结论为不合格；全部记“√”的供应商结论为合格。不合格的供应商，其投标将被认定为响应（投标）无效，不能进入下一阶段评审。
磋商小组全体成员（签名）：

日期：    年    月    日

第四节 响应文件的比较与评价（综合评分法）
1. 综合评分法
1.1综合评分法，指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。
1.2评审标准：评审标准的设定应当与供应商所提供货物或服务或工程实施的质量等相关，包括投标报价、技术等，但不包括第一章供应商的资格要求。本采购项目的评审标准见本章本节附表1“评审方法及标准表”。
1.3未通过符合性审查的响应文件不得进入比较与评价。
2. 投标报价的算术修正及政府采购政策调整
2.1如果有算术错误，投标报价将按本章第二节第4.2款、第4.3款规定进行算术修正。
2.2需落实政府采购政策（价格评审优惠）的，按第二章“磋商须知”及本章第二节第5.4（1）项的相关规定进行价格调整。
2.3按本章本节第2.1款、第2.2款规定，以修正或调整后的价格确定供应商的投标报价和评审基准价，用于投标报价评价。如本项目启动异常低价投标（响应）审查程序的，被按无效投标（响应）处理的供应商的投标报价不作为确定评审基准价的依据。

3. 投标报价评价
3.1投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评审基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评审基准价修正或调整／投标报价修正或调整） ×100×报价权值

3.2异常低价审查：

3.2.1本项目在评审中出现下列情形之一的，评审委员会（磋商小组，下同）将启动异常低价投标（响应）审查程序：​

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商（供应商，下同）投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

3.2.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间（30分钟，自通知送达之时开始计算）内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，逾期未提交相关的书面说明及必要的证明材料的，视为其放弃对报价合理性解释的权利。其中，属于前述第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

3.2.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

3.2.4评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

3.2.5异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
3.2.6材料评审与使用

（1）供应商主动提交符合本章本节第3.2.2款要求的说明材料，可作为评审委员会判断报价合理性的参考依据。

3.2.7其他要求

（1）供应商针对报价合理性主动提交的相关的书面说明及必要的证明材料，应当编入响应文件中，在提交响应文件时一并提交，逾期未提交的视为放弃主动说明权利，但不影响在评审现场，经评审委员会通知后，要求其解释报价合理性时，解释的权利；

（2）供应商提供虚假说明材料或佐证文件的，一经查实，按《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定处理，列入不良行为记录名单，在规定期限内禁止参与政府采购活动。

技术、商务等评分项响应评价及政府采购政策加分
4.1技术、商务等评分项响应评分。按本章本节附表1“评审方法及标准表”规定的评审因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。
4.2需落实政府采购政策（优先采购）的，按第二章、本章第二节第5.4（2）项的相关规定进行技术、价格、商务项得分(加分)计算。
评审总得分
5.1评审总得分为投标报价、技术、商务等评分项得分(含优先采购政策加分)之和。
评审总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An
A1、A2、……An分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋…＋An＝1）。
5.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
5.3评审时，磋商小组成员应当独立对满足磋商文件全部实质性要求供应商的响应文件进行评价、评分，然后汇总每个供应商每项评审因素的得分。每个供应商的最终得分为所有磋商小组成员评分的算术平均值。
成交候选人的推荐方法
6.1评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。
6.2得分且投标报价相同的并列，按本章第二节规定确定成交候选人。
附表1 评审方法及标准表

本采购项目的权值见下表
	序号
	项     目
	权值的取值

	1
	报价（A1）
	0.20

	2
	技术（A2）
	0.50

	3
	商务（A3）
	0.30

	       合计
	1.00


附表1.1评审标准表
	序号
	评审因素及权重
	评审标准
	分值

	1
	报价

部分（20%）
	投标报价
	满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评审基准价，除低于成本价的投标报价被拒绝和按本章本节3.2.3款规定被作为无效投标（响应）处理的投标报价外，其价格分为20分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

投标报价计分＝（评审基准价/投标报价）×100%×20
注：（1）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和评标价；
（2）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价或属于本章本节第3.2.1款中情形的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内（见本章本节第3.2.2款关于时间的规定）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。本项目在评审中出现本章本节第3.2.1款中情形的，依据本章本节第3.2款相关规定执行。
	100分

	2
	技术

部分（50%）
	施工方案
	供应商针对本项目提供的施工方案包含以下五个板块，且完全满足以下要求的计40分：

（1）项目理解；（2）施工顺序；（3）施工工艺；（4）作业方法；（5）操作要领。

说明：

1、该方案欠完善或针对性欠缺是指项目名称不符、未贴合采购需求、该方案内容与项目需求不一致或没有关联性、涉及的技术规范标准等与国家标准或行业标准或本项目要求不一致或不匹配的，该方案内容不切实际的，计划安排无条理性、方案内容空洞、语义表述不清，存在歧义、逻辑混乱，内容不完善等；

2、缺漏项是指该项内容未提供具体的施工方案内容，或者整段内容照搬采购需求等；不合理是指非专门针对本项目或者不适用本项目的情形，内容不完整或者缺少关键安排，内容前后矛盾、表述错误。

扣分标准：

1、该方案欠完善或针对性欠缺（见上述“说明”）的每项扣5分，最多本项分值扣完为止；

2、该方案有缺漏项或不合理（见上述“说明”）的每项扣7.5分，最多本项分值扣完为止；

3、未提供该方案的不计分。
	40分

	
	
	采购需求响应程度
	投标人应如实填写《采购需求响应与偏离表》，评审委员会根据招标文件《第四章 技术规格、参数与要求》响应情况进行打分。投标文件没有技术条款响应/偏离表的不计分。

1、完全满足招标文件“第四章 技术规格、参数与要求”的，计60分。

2、招标文件《第六章 采购需求》中，标注“▲”参数为重要参数，如存在负偏离，每条负偏离扣10分，扣完为止。

3、招标文件《第六章 采购需求》中，非“▲”参数为一般参数，如存在负偏离，每项扣7分，扣完为止。

注：

1）标注“▲”号的要求，须提供相关证明文件，包括但不限于投标货物制造商的印刷资料或原版技术白皮书或使用说明书或检测机构出具的检测报告和售后维保及技术支持的授权书等形式；
2）一般技术参数中如在招标文件中要求提供相关证明文件的，投标人应提供相应的技术参数的证明文件，包括但不限于投标货物制造商的印刷资料或原版技术白皮书或使用说明书或检测机构出具的检测报告等形式；

3）如未按要求提供相关证明文件的条款，按负偏离处理；如相关证明文件技术参数不清楚或缺漏项，该项按负偏离处理；

4）采购文件中要求提供投标货物制造商的印刷资料或原版技术白皮书或使用说明书或检测机构出具的检测报告的；如印刷资料或技术白皮书或使用说明书与检测报告不一致的，以检测机构出具的检测报告为准；如提供的资料不清晰或不完整或有缺漏页，导致评标委员会无法判别响应情况的，一律按负偏离处理。

5）以上相关证明材料制造商和投标人均需加盖公章。
	60分

	3
	商务部分（30%）
	类似项目业绩
	供应商提供近三年以来（本项目提交首次响应文件截止时间前36个月内）完成过类似项目业绩的（类似项目业绩：手术室净化工程），每提供一份计20分，本项最多计60分。提供类似项目业绩合同复印件或中标（成交）通知书复印件并加盖供应商公章，否则不计分。提供合同复印件的以合同签订时间为准，提供中标（成交）通知书复印件的以中标（成交）通知书上的落款时间为准，无时间体现的不计分。
	60分

	
	
	售后服务方案
	供应商针对本项目提供的售后服务方案包含以下四个板块，且完全满足以下要求的计40分：

（1）售后服务保障措施；（2）服务响应时间；（3）后续服务人员配备情况；（4）售后服务承诺。

说明：

1、该方案欠完善或针对性欠缺是指项目名称不符、未贴合采购需求、该方案内容与项目需求不一致或没有关联性、涉及的技术规范标准等与国家标准或行业标准或本项目要求不一致或不匹配的，该方案内容不切实际的，计划安排无条理性、方案内容空洞、语义表述不清，存在歧义、逻辑混乱，内容不完善等；

2、缺漏项是指该项内容未提供具体的售后服务方案内容，或者整段内容照搬采购需求等；不合理是指非专门针对本项目或者不适用本项目的情形，内容不完整或者缺少关键安排，内容前后矛盾、表述错误。

扣分标准：

1、该方案欠完善或针对性欠缺（见上述“说明”）的每项扣5分，最多本项分值扣完为止；

2、该方案有缺漏项或不合理（见上述“说明”）的每项扣7.5分，最多本项分值扣完为止；

3、未提供该方案的不计分。
	40分

	总分
	100分


第五章  政府采购合同格式
一、合同协议书

采购合同编号：岳财市采计[2026]000032号-1
采购人（全称）：                             （甲方）
供应商（全称）：                             （乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目信息
（1）采购项目名称：                                          
（2）政府采购计划编号：                           

（3）项目内容：                             
（4）是否分包：                。
（5）项目负责人：               。
（6）联系电话：               。
2.合同金额
（1）合同金额小写：                      
大写：                      
（2）具体标的见附件。
（3）合同定价方式：(固定总价 (固定单价 (成本补偿 (绩效激励
（4）付款方式（按项目实际勾选填写）：
(全额付款：     （应一次性支付全部合同款项）                    
(预付款：    （应明确预付款的支付比例和支付条件）               
(分期付款：     （应按照季度分期支付合同款项）                   
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。
（2）地点：                             
（3）方式：                             
（4）履约担保：履约担保的金额、形式和期限要求。
（5）质量保证金：/。
4.合同验收
（1）验收主体：       岳阳市人民医院        。
（2）验收方式：           现场验收          。
（3）验收标准：                             。
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议（如有）

（2）本合同协议书
（3）成交通知书
（4）响应文件
（5）政府采购合同专用条款
（6）政府采购合同通用条款
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸（如有）

（8）其他合同文件。（如有）
6.合同生效
本合同自                             生效。
7.合同份数
本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的明细、分包合同等。    
甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）
法定代表人：                            法定代表人：                    
委托代理人：                            委托代理人：                    
电      话：                            电      话：                    
传      真：                            传      真：                    
                                    开 户 银 行：                   
      账      号：                    
注：1、双方必须签字和盖章，合同（含合同组成的部分）双方均须盖章。

2、合同需多签一份原件至采购代理机构存档（合同中不需要特别注明）。

二、政府采购合同通用条款

A、工程部分

按 《住房城乡建设部建筑市场监管司关于〈建设工程施工合同（示范文本）〉等三个合同示范文本（征求意见稿）公开征求意见的通知》中《建设工程施工合同（示范文本）》（征求意见稿）第二部分执行。详见中华人民共和国住房和城乡建设部网（https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/zc/wjk/art/2025/art_9e68efb0f9064752bcdf79df20767be5.html）。
B、货物及服务部分

1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见第二章第2.1款。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标（成交）结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。
（4）“服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。
（5）“合同条款”系指本合同及其附件、补充文件约定的全部条款。
（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见第六章第三大点。
2.合同的适用范围
2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。
2.2 合同内容根据招标文件（磋商文件）、投标文件（响应文件）而确定。
3.合同标的及金额
3.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。
4.合同价款
4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。
5.履行合同的时间、地点和方式
5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的履行时间、地点见第六章第六大点和第八大点，履行合同的方式为乙方应妥当安排专人或团队与采购单位相关负责人对接，并按时按质完成所有货物的交付及相关配套服务。
5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的时间和地点完成服务项目。
6.货物的验收
6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。
6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。
6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。
6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。
6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。
6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。
6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（磋商文件第六章采购需求另有约定的除外）。
7.货物包装要求
7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。
7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

7.3 乙方提供的货物使用塑料、纸质、木质等包装材料的应符合下列环保要求：

（1）货物包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；

（2）货物包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）货物包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； 

（4）货物包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（5）塑料材质货物包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质货物包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质货物包装的原料应来源于可持续性森林。

7.4 乙方提供的货物采用快递包装（快递包装主要指快递封装材料，包括封套、胶带、面单、包装袋/箱、填充物、集装袋、周转箱等）的应符合下列环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg； 

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（10）快递应使用电子面单；

（11）直接使用货物包装作为快递包装的货物，其货物包装满足本合同第7.3条规定即可；

（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
8.运输
8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。
9.质量标准和保证
9.1 质量标准
（1）本合同下交付的货物应符合磋商文件第六章“采购需求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。
9.2 保证
（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于一年或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】第4款规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
10.权利瑕疵担保
10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。
11.知识产权保护
11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。
11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。
12.保密义务
12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。
13.合同价款支付
13.1 支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。
13.2 合同价款支付方式和条件在第六章第八大点中另有规定。
14.乙方应提供的服务
14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
14.2 乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；
（5）第六章规定由乙方提供的其他服务。
14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1质量瑕疵的补救措施和索赔
（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：
①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。
③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。
（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。
（2）除本合同第19条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。
（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。
16.合同的变更
16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。
16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。
16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。
17.合同中止与终止
17.1合同的中止
（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；
（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。
17.2合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。
（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。
（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。
（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。
18.合同转让和分包
18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。
18.2 乙方未在投标文件（响应文件）中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

18.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。
19.不可抗力
19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。
19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
20.解决争议的方法
20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。
20.2 调解不成可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。
20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。
21.法律适用
21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。
22.通知
22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项由双方协商确定或在签订合同（含补充协议）时明确。
24.合同生效
24.1 本合同在合同双方约定的情形下生效。

               三、政府采购合同专用条款

1、本合同专用条款原则按住房城乡建设部建筑市场监管司于2025年7月11日发布的《建设工程施工合同（示范文本）》（征求意见稿）中第三部分执行。

2、缺陷责任期的具体期限：1年。
3、工程保修期：按国务院2000年发布的第279号令《建设工程质量管理条例》规定进行保修内容及相关事宜，由供应商承担其责任与义务。
4、响应时间：在收到采购人通知后3天内给予解决方案并落实人员到位。

5、未尽事宜，同【政府采购合同通用条款】“货物及服务部分”中第23.1款规定。
第六章 采购需求

采购项目名称：岳阳市人民医院病房提质改造升级项目（一期工程）洁净手术部净化系统工程
工程条件

本项目工程地位于岳阳市巴陵东路263号（岳阳市人民医院），新手术部布置在4#楼8楼，4#楼8楼ICU重症监护病房改造为7间洁净手术用病房，改造面积890平方米。本项目实施须符合国家规范的施工标准、合理的施工工艺及技术方案‌。施工前需根据设计细节选择成熟的工艺以保证质量‌。需确保施工道路畅通，并减少对环境的污染‌。
工程基本情况

本项目建设地点位于岳阳市巴陵东路263号（岳阳市人民医院），本项目主要内容为装饰改造工程、建筑改造工程、强电工程、给排水工程、消防工程、智能化工程、暖通工程、医疗气体工程、抗震支架、拆除工程等，详见本项目工程量清单。
四、工程承包范围

岳阳市人民医院病房提质改造升级项目（一期工程）洁净手术部净化系统工程建设规模范围内的施工，包括工程施工等以及所有资料文件、施工阶段配合及缺陷责任期服务（具体以采购人按程序组织审定的施工图和工程量清单为准）
项目清单及说明

5.1清单效力：本项目工程量清单及清单说明作为磋商文件组成部分，与磋商文件、设计文件、合同条款具有同等法律效力，是供应商报价、工程施工、工程量计量、竣工结算的依据，供应商需仔细核对清单内容，确认无遗漏、无错误后再进行报价。

5.2清单说明：

（1）供应商报价时需充分考虑施工过程中的合理损耗、现场实际施工条件等因素，损耗费用已包含在投标报价中，采购人不再额外支付；

（2）清单未列明但为完成本工程所必需的辅助工作，均视为包含在相关项目报价中，供应商需完成，采购人不额外支付费用。

5.3工程量清单另册。

5.4主要设备材料技术参数要求
一、医用橡胶卷材地板

1、找平层：≤50mm厚水泥砂浆； 

2、自流平：3mm厚水泥基自流平砂浆；
3、面层:3mm医用橡胶卷材地板粘结，防滑、耐磨、耐污、抗菌、防火；
4、其他:未尽事宜详见施工图纸、招标文件及技术规范、验收规范。

二、玻化砖

1、符合国标要求，并符合相关规定及环保要求，规格按设计要求。 
2、聚合物水泥基防水涂料（地面2.0mm厚涂刷两遍，墙面1.5mm厚涂刷一遍）。 
3、地面：玻化砖 600*600mm。

4、墙面：玻化砖 300*600mm。

5、产品执行标准：GB/T4100-2006
三、医用模块化电解钢板

1、承重骨架：镀锌方管龙骨30*50*1 .2mm ；

2、墙面：医用模块化电解钢板1.2mm+防水石膏板12mm+预喷涂抗菌涂料 ；

3、天棚：医用模块化电解钢板1. 0mm+防水石膏板9.5mm+预喷涂抗菌涂料 ；

4、具有抗菌：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、 白色念珠菌、铜绿假单胞菌且抗菌率不小于99.9%

5、安装要求：工厂定制化生产，施工现场模块化安装，不允许现场切割，杜绝动火作业。
四、医用铅板防护

1、 防辐射医用铅板2个铅当量；

2、 ▲所投产品铅板含铅量≧99.99%；(须提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件并加盖制造商公章)

3、 ▲所投产品铅板满足以下化验项目

化验项目:禁用物质 ROSH2.0 检测;化学物质限制:镉<100pm，其他物质<1000mp 或者没有检出。

化验项目:SVHC197;化学物质限制;满足 EC1907/2006 要求。

化验项目:挥发性有机化合物(VOC)，无化学物质限制。（须提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件并加盖制造商公章)

4、铅板与梁搭接100mm 宽或包梁处理 ；

5、钢龙骨骨架固定；

五、硫酸钡防护地面

1、▲所投产品防辐射施工主材“硫酸钡 ”须通过根据 SY/T 6240-2016 重晶石化学分析推荐做法，硫酸钡（BaSO4） ≥90%；
(须提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件并加盖制造商公章)

2、防辐射施工主材“硫酸钡重晶石 ”铅当量≥1.0mmpb。

六、医用自动趟门
1、气密性能符合国家标准（GB/T 7106-2019） EN-12207，在10Pa下，单位缝长每小时空气渗透量低于0.22m³/（㎡h），单位面积每小时空气渗透量低于0.3m³/（㎡h）；
2、气密门使用寿命不低于50万次，气密门运行噪音低于60分贝。
3、控制装置在带电情况下能承受1250V 50HZ/60HZ电压，在1mim内无击穿或闪络现象。

4、门体在运行过程中，反向阻力小于220。

5、手动推力<130N，开门保持时间在2S_20S可调。

6、开闭门速度：250-550MM/S（可调）。

7、门体和门套方面：

7.1、门体表面采用1mm厚度镀锌钢板静电喷塑，门体框边采用铝合气密型材，四周配套相应 的密封条，观察窗为圆角平面窗；

7.2、门套采用铝合金前后包套形式。
七、医用器械柜、麻醉柜

1、门板喷涂,1200*1700*450mm,上部玻璃平开门，下部电解钢板平开门，中 
间两抽屉； 
2、嵌入式安装,翻边20mm；

3、上部门:4mm厚钢化玻璃1.2 厚电解钢板包边外开门、带锁； 
4、下部门:1.2厚电解钢板外开门、带锁；

5、外框:1.2厚304不锈钢拉丝板制；

6、内本体:1.0厚201不锈钢制镜面板制，内置三层8MM钢化玻璃托架，上下可调。

八、给排水

1、陶瓷洁具及配件

给排水管道设置的检查口、清扫口、阻火圈、伸缩节符合设计及规范要求；洁具规格、安装 位置、偏差、高度、平整度、连接管坡度符合规范及装修做法要求。

2、不锈钢医用刷手池

医用不锈钢刷手池应采用1.2mm厚优质304#不锈钢磨砂板制作，内弧形设计令水花不易飞溅，采用冷热水红外线感应冲洗龙头，设置挡水板及热水器。

九、强电

1、区域采用LED密封洁净灯盘、独立配电箱及电源；

1.1、配电箱的所有技术指标必须符合规范及设计要求，所包含器件等均须通过国家相应安全认证，具有“CCC”认证标志；

2、配套开关插座、电线电缆、金属线槽等；

2.1、开关、插座

1）所有产品必须按国家规定要求通过认证并获得证书。

2）暗装面板紧贴墙面，四周无缝隙，安装牢固，表面光滑整洁，无碎裂、划伤，装饰帽齐全；

3）同一室内安装高度一致、相同型号并列安装高度一致，接线规范、牢固。

2.2、电线、电缆

1）电线、电缆符合 GB/T12706、GB12666 等国家标准；

2）所有电缆电线采用优质铜材，含铜量不低于 99.9%；

3）其他要求及参数详见设计图纸及采购清单。

十、洁净空调（核心产品）
1、为保证空气处理机组的设计、生产能满足使用要求，并且达到一定的稳定性，制造商应有成熟的净化空气处理机组的设计选型软件；
2、整机结构应具有良好的隔热性能。发泡箱板应达到国家建筑防火要求，夹芯板泡沫燃烧性能等级为B1级；

3、机组采用恒温恒湿一体化机型，机组由混风、风机、均流段；初效过滤、中效过滤、表冷(加热)、电极加湿、电加热、出风段、自控箱段组成，各功能段与控制系统一体化集成；正面及侧面维护，背面不需预留维修空间。因本项目机组安装空间有限，需提供符合本项目的机组生产图纸；

4、箱体要求：铝合金框架+双面保温箱板结构。框架选用铝合金框架，内、外金属板与发泡保温层一次发泡成型，形成高强度箱板，在±1000pa下，机组变形量≤0.6mm/m，机组的机械强度性能达到D1级；

5、依据GB/T19569-2004、GB25130-2010检测标准，提供风量、机外静压、制冷量、噪声、电气强度、泄漏电流、接地、防触电保护均合格的一体化洁净空调机组的检测报告。

6、送风机要求：机组风机必须采用数字直流无刷EC风机，不得选用普通离心风机代替。加湿器要求：加湿器采用电极式加湿器，需内置于机组内部。

7、▲依据GB50333-2013和GB/T17626.8-2015标准，电压总谐波畸变率和电流总谐波畸变率要求检验合格。（需提供国家压缩机制冷设备质量监督检验中心或国家空调设备质量监督检验中心或具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

8、▲依据GB/T19569-2004标准规定的试验方法,机组在静压1500Pa下，箱体的漏风率不大于0.04%。（需提供国家空调设备质量监督检验中心或国家压缩机制冷设备质量监督检验中心或具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。

9、表冷器采用铜管穿铝翅片结构，铝翅片表面必须有防腐涂层，铝翅片的形状要兼顾清洁和换热效率，所有换热器在安装于机组前必须进行检漏试验。

10、空气处理机组的接水盘采用特种抗菌型304不锈钢材质，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌和鼠伤寒沙门氏菌的抗菌率均达到99.9%以上，鼠伤寒沙门氏菌抗菌活性值大于5.5。（提供第三方产品检测报告复印件，并加盖公章）

11、▲依据GB/T19569-2004检测标准，空调机组的断面风速均匀度为100%（需提供国家空调设备质量监督检验中心或国家压缩机制冷设备质量监督检验中心或具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。
十一、数字化手术室
（一）、通用技术要求

1、手术室环境适配要求

1.1、嵌装设备箱体、前面板防护等级≥IP65，外露终端面板防护≥IP22；设备外壳、支架采用抗菌喷涂/304不锈钢/医用钢化玻璃材质，可反复医用消毒液擦拭，无腐蚀掉色。

1.2、无风扇设备优先选用，有散热风扇设备必须为超静音款，运行噪音≤35dB，不干扰手术环境。

1.3、 所有悬臂、箱体内部集成线缆收纳通道，强弱电分离屏蔽布线，现场无杂乱外露线缆，满足百级手术室净化施工规范。

1.4、 整机电磁兼容达标，运行不干扰腔镜、超声、监护仪等医用高频设备。

2、音视频通用标准

2.1、视频原生支持4K@60Hz编解码，向下兼容1080P、720P；录播格式MP4/TS/MOV通用可导出。

2.2、音频支持DANTE等主流数字音频协议，全向拾音、降噪处理，无回声杂音。
2.3、信号切换延迟＜0.5s，手术主信号故障自动切换备用通道，保障手术不间断。

3、软件通用硬性要求

3.1、后台管理平台采用Linux系统保障医疗数据安全。

3.2、全系统分级账号权限：管理员、主刀医师、护士、示教学员、家属，操作全程留痕日志，可追溯。

3.3、全部系统开放WebService、数据库视图、标准API接口，可无缝对接医院HIS、手麻系统、PACS影像库。

3.4、支持多间手术室同步录播、直播，单系统最大并发观看≥300路。

4、施工与配套通用要求

4.1、所有配套预埋件、支架、专用线缆、消毒辅材、安装耗材全部包含在投标总价内，招标人无需额外付费。

4.2、嵌墙设备配合净化墙板同步预埋，完工后设备表面与墙面完全齐平，无凸起积灰死角。

4.3、安装完成提供全套竣工图纸：系统拓扑图、点位图、布线图、设备参数配置文档。 

（二）、主要设备详细技术参数

	序号
	设备名称
	详细技术参数

	1
	65英寸4K医用影像交互平台
	整体功能:                           

(1)支持智能软控交互:操作简单实用,无需键盘支持全触控菜单进行操作

(2)显示终端需内置电子白板,随意书写和擦除、保存等,便于在手术室内调阅手术方案进行讨论和标注,便于手术过程中进行实时手术分析;

(3)批注模式,在手术过程中可以进入冻结画面并进行,书写,标注等操作,便于在手术过程中进行交流和沟通;

(4)显示终端本身支持观片灯模式,可通过快捷菜单快速进入观片灯模式,观片灯可以任意改变尺寸以适应不同尺

寸胶片;

(5)显示器支持视频影像解码功能,解码分辨率最大支持

3840×2160P60Hz

,并向下兼容1080P60Hz、1080P30Hz等多种分辨率;

(6)多种显示模式,支持单画面、画中画,画外画、4画面等多种显示模式;

(7)支持数字化手术室软件控制功能,在任何显示模式下可通过触控屏快捷调出数字化手术室控制画面并叠加显示在显示屏上,在不影响大屏影像显示的情况下可进行手术室内显示屏分屏模式切换、视频源切换、开启录像、录像视频源选择、停止录像、影像截图等操作。

(8)嵌入墙壁式安装,具备安装后密封能力,符合百级净化要求,屏幕且可擦拭消毒;

二、显示单元:

(1)屏幕尺寸≥65英寸

(2)分辨率≥3840×2160;

(3)对比度≥4000:1

(3)医用DICOM校准及快速图像模式调整功能,内置多种图像模式,DICOM模式、文本模式、影音模式、标准模式、自定义等

(4)显示终端本身支持医用影像片观片灯模式,可通过快捷菜单快速进入观片灯模式

(5)显示器支持视频影像解码功能,解码分辨率最大支持3840×2160,并向下兼容1080P60Hz、1080P30Hz等多种分辨率

(6)接口:HDMI2.0≥3、Audio≥1、千兆网口≥2、OPS接口≥1,HDMIout≥1;

三、音频采集单元:

(1)采用内置一体化设计,节约手术室空间,提高系统可靠性;

(2)≥8阵列麦克风

(3)高灵敏度电容咪头,拾音距离≥8米

(4)频率响应:20Hz~20kHz

(5)指向特性:全指向

四、摄像采集单元:

(1)采用内置一体化设计,节约手术室空间,提高系统可靠性;

(2)≥1800万像素,支持人体识别自动跟踪;

五、触摸白板单元:

(1)支持触摸控制,红外触控,触摸点数≥40点

(2)支持智能软控交互:操作简单实用,全触控菜单设置

(3)显示终端本机支持会议白板,随意批注和擦除、保存等,便于在手术室内调阅手术方案进行讨论和标注,便于手术过程中进行实时手术分析

(4)响应时间≤15ms

(5)书写高度≤3.5mm

(6)最小识别物≤2mm;

六、扩声单元:

(1)采用内置一体化设计,节约手术室空间,提高系统可靠性;

(2)声道:2.1

(3)功率:≥2X10W中高音+15W低音      

七、▲所投产品需符合医疗电气设备电磁兼容性标准要求，并提供具有CMA或CNAS等检测标识的第三方检测报告复印件。需提供国家市场监督管理总局/全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn查询结果截图，查询不到视为无效报告。

	2
	65英寸嵌墙式显示支撑系统(带键盘)
	规格:(1)箱体尺寸:厚度≤19CM

(2)材质使用不低于1.5mm厚的碳钢

(3)前维护伸缩支架;

(4)边框:采用磁吸式边框,安装后与手术室墙板平齐;

(5)散热:支持自然对流或者超静音风扇;

(6)箱体稳固,承重设计≥80KG;

(7)前面板密闭等级IP65,符合净化环境,可擦拭消毒;

(8)带有硅胶可折叠医用键盘及鼠标;键盘自带触摸板,并带有可调整亮度的背光灯,键盘可擦书消毒,鼠标支持浸泡式消毒;

(9)前置USB接口不低于2个,支持护士身份认证UKEY

	3
	32英寸4K外科显示器
	1.医用级4K显示器,采用IPS-PRO面板技术,提供出色的清晰图像显示,屏幕玻璃必须带有AR+AF涂层以减少在手术室环境下的反光;

2.屏幕对角线尺寸≥32英寸,物理分辨率≥3840*2160,对比度≥1300:1亮度≥1000cd/m2,显示格式16:9,垂直及水平有效视角范围≥178°

3.支持校准色域空间:ITU709,BT.20204.符合DICOM3.14医用标准,显示曲线不低于原生,1.8,2.0,2.2,2.4,2.6,bypass,DICOM等。

5.采用背光稳定技术,保证背光稳定,具备五点亮度传感器,可自动实时监控亮度;

6.支持实时画面增强功能,能提升动态视频画面的真实感和临场感

7.输入端口:12G-SDI不低于1个、3G-SDI不低于1个、HDMI2.0不低于1个、DP1.2不低于1个、DVI-D低于1个;

8.输出端口:12G-SDI不低于1个、DVI-D不低于1个

9.支持PIP和POP

10.显示器屏幕采用双面防刮擦AR碱铝硅酸玻璃,具有出色的光学性能,为显示器提供持久保护,带有防指纹和防反射涂层;

11.采用电容触摸式按键,能够对键盘进行锁定

12.塑料绝缘性外壳,全封闭设计,符合手术室净化和抗屏蔽要求

13.线缆可隐藏安装到外科支架和弹簧臂内,避免线缆缠绕,预防高频设备对屏幕干扰,确保环境整洁及使用安全

14.显示器采用无风扇散热设计,拥有防溅外壳和全屏保护(面板防护等级达到IP22）,符合手术室抗菌和层流环境的需求,方便清洁消毒

15.具有失效保护模式,对重要设备采用双路信号连接,主路信号出现故障,屏幕会在

0.5S的时间内启动切换备用信号,确保手术安全进行;

	4
	外科显示器悬臂
	1、悬臂预埋件基座主体采用国标角钢构造,且经过防锈处理。

2、悬臂主轴采用304不锈钢材料为主体。

3、悬吊系统横臂采用高强度铝合金材质,机械部分旋转方便轻巧,关节数≥5个,阻尼调节≥6个,关节能在水平方向无停顿移动,并且能自由旋转不缠绕,且无漂移。

4、悬臂设备表面喷涂采用环保抗菌粉末。

5、悬臂载重符合四倍承重设计要求。悬臂单根最大载重40公斤。

6、显示器系统能根据医生需要水平翻转调节视角,方便医生从不同角度和方向观看,保证医生手术舒适度。

7、悬吊系统应可调节弹簧臂弹力系数,承重范围在13-18kg,并使终端设备能平稳停止在上下运动任意点,保持固定不动。

8、悬吊系统应可调节弹簧臂角度,可调节角度范围-50°-+45°。

9、弹簧臂应配置线缆保护系统,防止线缆拧断。

10、悬臂能独立旋转,不产生碰撞、缠绕现象,且与其他设备互不干扰,增加房间使用空间。

11、悬挂系统带有线路收纳功能,并预留足够穿线空间。

12、显示器悬吊臂应配置把手,方便操作人员把握移动
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	27英寸一体化护士工作站
	1.嵌入式护士工作站,整机采用不低于1.5mm厚冷压钢板制作,采用上翻式方案,能够进行前维护。

2.工作站采用嵌入式安装,工作站整体厚度不高于150mm,兼容各类手术室净化夹层;安装后与墙面齐平,无突出结构,便于清洁消毒,符合手术室净化规范。

3.工作站需具备带门储物仓,能够存储无线耳麦,扫码枪等设备。

4.具备一键系统开关机按钮,自定义按钮,内网主机开关机按钮;按钮均需要带有状态指示灯。

5.接口:前面板USB接口不低于2个USB3.0;舱内USB2.0不低于一个,RJ11接口1个,220V~供电五孔插座不低于1个;USB接口支持在手术室内进行手术资料的下载,能够支持医护人员报告签名文件的接入。

6.具备医用级可折叠硅胶键鼠。

7.人机交互:采用不低于24英寸的电容投射式医用触摸显示器,显示尺寸≥27英寸;亮度≥300nit;分辨率≥1920*1080P60;触摸点数:≥10点,玻璃表面带有AR防眩光涂层。

8.内置供电管理系统,能够实现工站内的设备的供电管理,带有散热风机,能够对设备进行热管理。

9.手术信息管理:通过触摸控制屏,可一键调阅病人的影像资料、病例信息、电子病例等。

10.数据管理:通过触摸控制屏,可对DSA、腔镜、超声、术中影像等数据、信息进行管理和集成应用。

11.配置独立高清光学镜头谈话摄像头,支持90度广角,1080p高清分辨率。

12.集成控制:可控制手术室内术野摄像机和全景摄像机。

13.信息查询:快速检索病人信息和医疗资源,提高工作效率。                            

14、▲所投产品需符合医疗电气设备电磁兼容性标准要求，并提供具有CMA或CNAS等检测标识的第三方检测报告复印件。需提供国家市场监督管理总局/全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn查询结果截图，查询不到视为无效报告。
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	高清全景摄像机
	提供手术室的环境预览和监控

传感器类型:1/2.8"progressivescanCMOS

最低照度:彩色:0.005Lux@(F1.6,AGCON);黑白:0.001Lux@(F1.6,AGCON);0LuxwithIR

变倍:23倍光学变倍,16倍数字变倍

焦距:4.8~110mm

视场角:57.6~2.7度(广角~望远)

补光灯类型:红外补光

补光灯距离:50m

防补光过曝:支持

红外波长范围:850nm

水平范围:0°~360°

垂直范围:-5°~90°

水平速度:0.1°~300°/s

,速度可设;水平预置点速度:350°/s

垂直速度:0.1°~160°/s,速度可设;垂直预置点速度:200°/s

主码流帧率分辨率:50Hz:25fps(1920×1080);60Hz:30fps(1920×1080)

视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG

宽动态:120dB超宽动态

图像增强:背光补偿,强光抑制,3D数字降噪

网络接口:RJ45网口,自适应10M/100M网络数据

SD卡扩展:内置MicroSD卡插槽,支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡,最大支持256GB

音频:1路音频输入,1路音频输出

报警:2路报警输入;2路报警输出

电源:DC12V,最大功耗18W,PoE+(802.3at)

尺寸:?169.39×161mm

重量:2.45kg

工作温湿度:-30℃~65℃;湿度小于90%

防护:IP66
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	4K术野摄像机
	1、≥851万像素;≥1/2.5”CMOS

2、≥20倍光学变焦,12倍数字变焦,焦距4.4-88.4mm

3、分辨率≥4K30

4、支持快速出图,从上电到出图时间不超过15s

5、在80-120cm的拍摄范围内聚焦快速、清晰

6、支持HDBaseT技术,通过超5类网线将4K图像输出至转接盒,传输距离达70米以上;

7、转接盒支持HDMI接口、RS485接口、RS232接口和红外接收功能;

8、支持在室内光线、无影灯环境下使用

9、支持遥控器、按键面板、远程配置等多种控制方式;支持变倍、调焦、冻结等一键操作

10、铝合金壳体与专业涂装表面,支持酒精擦拭消毒;

11、▲所投产品需符合电磁兼容性相关要求，并提供具有CMA或CNAS等检测标识的第三方检测报告复印件。
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	旁置术野悬臂
	1、悬臂预埋件基座主体采用国标角钢构造,且经过防锈处理。

2、悬臂主轴采用304不锈钢材料为主体。

3、悬吊系统横臂采用高强度铝合金材质,机械部分旋转方便轻巧,关节数≥5个,阻尼调节≥6个,关节能在水平方向无停顿移动,并且能自由旋转不缠绕,且无漂移。

4、悬臂设备表面喷涂采用环保抗菌粉末。

5、悬臂载重符合四倍承重设计要求。悬臂单根最大载重40公斤。

6、显示器系统能根据医生需要水平翻转调节视角,方便医生从不同角度和方向观看,保证医生手术舒适度。

7、悬吊系统应可调节弹簧臂弹力系数,承重范围在13-18kg,并使终端设备能平稳停止在上下运动任意点,保持固定不动。

8、悬吊系统应可调节弹簧臂角度,可调节角度范围-50°-+45°。

9、弹簧臂应配置线缆保护系统,防止线缆拧断。

10、悬臂能独立旋转,不产生碰撞、缠绕现象,且与其他设备互不干扰,增加房间使用空间。

11、悬挂系统带有线路收纳功能,并预留足够穿线空间。

12、显示器悬吊臂应配置把手,方便操作人员把握移动
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	无线耳麦
	1.名称:无线耳麦

2.规格:1、蓝牙连接,耳机到蓝牙设备通信距离最近不低于100米。

2、内置数字信号处理(DSP)技术,消除背景噪音。

3、可物理调节音量、接听/挂断语音。

4、底座充电,充满一次可通话≥12小时。
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	音频处理器
	(1)支持DANTE等主流数字音频协议;

(2)支持IOS、Android、Windows系统的平板控制,支持RS232中控和UDP中控,UDP端口可自由设定,控制软件可查看控制代码;

(3)需内置两进两出USB声卡,支持录播和远程会议;

(4)支持PoE供电与DC12V双电源

(5)模拟输入输出通道数量不少于4×4;

(6)Dante输入输出通道数量不少于4×4;
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	吸顶音箱
	低音:6.5寸同轴喇叭80磁25芯玻纤盆

高音:20芯钕铁盆

额定功率:30W

峰值功率:60W

灵敏度:90dB

频率响应:20Hz-20KHz

额定阻抗:8Ω

输入方式:线柱。
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	功放
	1、输出功率:100W*2/8ohm。

2、THD总谐波失真:0.03%。

3、输入灵敏度:麦克风:6mv/600-ohm;TAPE,BGM,AUX,DVD:300mv/22-kohm

4、输出位准/阻抗:ECHORECoutput:2.5V/1-kohm;RECoutput:300mv/1-kohm

5、频率响应10Hz至20KHz+0/-3dB。
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	55寸术中公告显示器
	1、输出功率:100W*2/8ohm。

2、THD总谐波失真:0.03%。

3、输入灵敏度:麦克风:6mv/600-ohm;TAPE,BGM,AUX,DVD:300mv/22-kohm

4、输出位准/阻抗:ECHORECoutput:2.5V/1-kohm;RECoutput:300mv/1-kohm

5、频率响应10Hz至20KHz+0/-3dB。
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	家属谈话主机
	1.显示器:23.8英寸,分辨率:1920*1080P60;

2.配置:CPUinteli5+16Gddr+512GSSD

3.1x麦克风接口;1x音频接口;1个HDMI输出;

4.包含一体机电脑+有线键盘+有线鼠标+鼠标垫+电源线
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	24寸显示器
	1、提供用户交互界面,实现对核心管理软件的控制和操作功能

2、采用投影电容触屏技术,具有多点和单点触控功能。即使戴上手术手套,也能顺场地使用显示器上的用户界面

3、专为医疗环境设计,符合医用级别要求,无边框设计便于清洁消毒,符合手术室内感控需求英寸显示

4、尺寸≥21.5英寸

5、分辨率≥1920*1080@60HZ

6、对比度≥1000:1

7、信号输入:VGA/DVI-D/DP1.2/HDMI

8、亮度:≥250nit

9、内置2*2W扬声器
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	无线全向麦克风
	(1)拾音面积:5~50㎡

(2)频率响应:20Hz~20kHz

(3)指向特性:全指向

(4)输出阻抗:600欧姆非平衡

(5)拾音器:高灵敏度电容咪头,拾音距离可达6米

(6)防护:雷击保护、电源极性反转保护
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	86英寸影像交互示教系统
	(1)屏幕尺寸≥86英寸

(2)分辨率≥3840×2160

(4)接口:HDMI2.0≥3、Audio≥1、千兆网口≥2、OPS接口≥1,HDMIout≥1

(5)色彩≥1.07亿色

(6)支持触摸控制,红外触控,触摸点数:40点

(7)支持智能软控交互:操作简单实用,全触控菜单设置

(8)DICOM校准及快速图像模式调整功能,内置多种图像模式,DICOM模式、文本模式、影音模式、标准模式、自定义等

(9)显示终端本机支持会议白板,随意批注和擦除、保存等

(10)支持无线传屏,通过无线传屏组件,无需连线即可实现电脑与影像交互示教系统的连接,支持通过影像交互示教系统触控屏对电脑控制

(11)显示器支持视频影像解码功能,解码分辨率最大支持3840×2160,并向下兼容

1080P60Hz、1080P30Hz等多种分辨率

(12)多种显示模式,支持单画面、画中画,画外画,四分屏等多种显示模式

(13)支持示教软件控制功能,在任何显示模式下可通过触控屏快捷调出示教控制界面并叠加显示在显示屏上,在不影响大屏影像显示的情况下可进行示教室内显示屏分屏模式切换、视频源切换等操作。(14)内置摄像机,将示教室的影像传输到手术室
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	多路图像拼接控制器
	(1)多种显示模式,支持单画面、3画面、4画面、6画面、画中画等多种显示模式,画中画模式支持窗口漫游

(2)支持1920×1080p@60/50Hz、1920×1080p@30/25/24Hz分辨率的采集和编码,并可向下兼容常见分辨率

(3)支持视频叠加文字,时间,医院LOGO等信息;

(4)支持6路及以上的IP流输入,并支持至少6画面拼接

(5)音频输入接口音频接口支持3.5mm模拟音频RCA;

(6)输出接口:HDMI2.0,需要支持4K60Hz;

(7)其他接口:RS485,可控制术野摄像机、全景摄像机等设备;具备USB3.0接口;可以直接插U盘,并将内窥镜内容和全景内容叠加为画中画进行录制;

(8)网络接口:10/100/1000Mbps自适应网口,兼容POE供电

(9)编码方式:H.265(HEVC)、H.264、AVC、AAC-LC

(10)影像录制功能,支持4K60手术影像录制,录制格式支持:MP4/TS/MOV,支持将影像直接录制到USB存储设备;

(11)流协议:支持双码流输出;支持UDP、TCP协议,支持RTSP、RTMP、HTTP流服务模式输出;支持单播、组播

(12)支持推流到互联网云平台用于互联网直播;
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	86寸大屏移动支架
	(1)摄像头托盘承重:4.5kg;

(2)升降高度:1200-1700mm;

(3)承重范围:136.4KG;

(4)产品材质:铝材及冷轧钢板;

(5)适用尺寸:75-120英寸;

(6)支持孔距200×200,300×300,400×200,400×400,500×400,600×400,800×500,1000

×600(横向×纵向)mm
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	控制主机
	1.无风扇,自散热设计主机。

2.USB接口:TypeCUSB*≥1;USB3.0≥4;

3.音频接口:支持3.5mm立体声MIC耳机输出口+双声道4Ω5W喇叭接口

4.HDMIin:支持HDMI2.0_输入≥1;

5.RS232输出口DB9≥2;RS485≥1

6.HDMIOUT:HDMI2.0≥2支持HDMI4K60HZ输出

7.DPout:DP≥1最大支持8K@30Hz

8.网口:千兆网口≥2(需要同时连接两个网络),4G-sim卡接口≥1

9.WIIFI:IEEE802.11a/b/g/n/ac

10.蓝牙5.0≥1

11.处理器性能不低于XX SPECINT评分，具备视频信号处理能力，支持多路视频信号接入与路由
12.≥8GRAM+≥32GROM
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	集成式工作站
	微型工控主机,支持安装医院HISPACS系统,用于手术室内调阅使用;

1.Intel酷睿I5第十一代处理器,四核八线程;内存不低于16GB,硬盘不低于512GSSD

2.10nm制作工艺,高显示核心,IntelHDGraphics630显卡

3.显示接口同时具备:HDMI,(不低于4K30),VGA(不低于1080P60),DP(不低于4K60)

支持三显更便于多屏处理

4.全金属外壳机身,外加风冷散热

5.不低于6个USB接口,1个千兆网络接口

6.支持系统远程开关机;
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	中央控制器
	1.手术室中央控制器,提供视频信号的接入、路由和拼接显示等功能;

2.输入接口:≥1路UHD-SDI(12G-SDI)、≥1路3G-SDI、≥1路HDMI2.0、≥3路HDMI

、≥2路DVI视频输入接口、≥1路3.5mm音频输入接口;

3.输出接口:≥2路3G-SDI、≥1路HDMI1.4、≥1路HDMI2.0、≥2路DVI视频输出接口;

4.网络接口:≥5个RJ45网络接口,均具备网络数据交换功能,任一网口均可实现视频编码数据输出;

5.中控设备最高支持4K60HZ信号处理,实时观看4K手术视频,可以实现4K编码,4K传输,4K显示

6.支持4K编码和1080编码,同时支持录播功能;

7.控制方式灵活,具有前面板RS-232通讯插头和网络插头,方便用户快速切换音视频信号以及配合控制设备使用;

8.支持通过手术室管理软件控制;

9.▲主机控制器需满足电磁兼容相关性能标准要求；需提供国家认可的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证。并提供国家知识产权局发布的《手术室智能化管理平台》和《辅助诊疗系统》相关软件著作权证书复印件。
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	平台服务器
	CPU:lntelXeon4214(12C/24T85W.2.2GHz)*2

内存:16GRDIMMDDR4内存*2磁盘:12TBSATA(企业级)*5

RAID:RAID控制器(大卡)

电源:900W白金电源*2

网口:集成2千兆网口,2个万兆光口

导轨*1

	24
	POE交换机
	1、整机交换容量:256Gbps/2.56Tbps

2、包转发率:132Mpps

3、48个10/100/1000Base-T电口,4个10GBASE-XSFP+万兆光口,48个10/100/1000Base-T电口,2个10GBASE-XSFP+万兆光口,2个10GBASE-T万兆电口

4、尺寸440×260×43.6

5、额定电压范围:AC:100V-240V50/60Hz,DC:-54V~-57V


（三）、软件系统技术要求（软、硬件成套永久授权，软件免费升级，无年度服务费）

1、数字化手术室可视化综合管理软件  

1）包含影像调度系统、手术直播与点播系统、手术文献记录系统、手术室便捷工具模块,数据对接模块,电子白板模块,音乐播放模块,设备控制模块等

2）软件要求运行在android系统或者鸿蒙系统之上,提供绝佳的操控体验,降低使用复杂度和学习成本,避免windows系统软件带来的卡顿和不稳定问题。

3）软件能够实现手术状态全局推送，全局适配触摸屏操作，视频路由画面切换响应时间不超过0.1 秒，切换无延迟、无黑屏，真正实现零延迟切换；本地视频支持4K60显示切换；支持在手术过程中通过触控屏、脚踏板以及内部截图接口实现对单一手术室内的多路手术视频进行高清图像同时抓拍并保存。此外，也可通过对应视频输入通道的专属截图按钮，实现单通道精准抓拍与保存。

4）患者信息以卡片形式排列显示，能够根据手术类型或术中设定，自定义显示所需要的患者信息；需具备手术安全核查表、术中病程记录表、术后医嘱记录表，并支持主刀医生、助手、麻醉医生等手写签名及预览及打印功能，视频录制的文件及截取的图片会以列表和缩略图的方式展现出来；通过患者ID、姓名等关键词进行检索；对录制的视频及图片进行选中、回放、查看、下载和删除操作；支持对录像和图片添加文字备注；列表和缩略图展示支持翻页浏览。

5）支持不低于4路影像录制能力，包4K60、4K30、1080P等分辨率；支持视频打标（打点标记）功能，可在视频中添加标记或标签，便于对视频内容关键点进行标注、说明，可对同一时间所有录制视频统一打标标记，支持自定义名称，关联患者信息的存储视频回放时，可快速锁定位置并能查看标记内容。

6）软件支持通过HL7、DICOM、CORBA、EJB、WEBSERVICE等协议与医院HIS、PACS、LIS、RIS、手术麻醉系统等进行数据对接，并支持二次开发。 

2、术中公告系统 
1)对接医院信息系统；

2)显示排班公告信息；

3)家属等候区展示手术进程公告信息；

4)支持自定义节目播放时间和顺序；

5)支持图片文字和视频的混合编排与播放,支持发布流程,自定义模板；

3、终端授权、 硬件绑定加密授权，一机一码，配套9套终端授权，全系统终端正常解锁使用。

4、家属谈话软件    

1）与手术室进行音视频通话,能够展示病理内容；

2）支持谈话过程记录,便于医院纠纷的取证；  

3）家属呼叫功能,支持家属呼叫功。                                     

5、数字化手术室示教控制软件  

1）通过示教交互控制软件可对直播的手术室内全景、术野、内镜、监护仪、术中超声等影像进行切换和控制；

2）可观看正在示教的手术室状态,手术室允许后即可观看手术并进行双向互动；

3）支持多分屏模式,单画面、画中画、画外画、四画面可选；

4）支持一个手术室多显示器观看手术,并进行集中式调度。 

6、三维重建手术规划系统

1）具备腹腔肝脏三维可视化处理分析模块；

2）支持病例数据库管理:具备病例数据库管理,支持对现有数据库数据进行数据添加、查询、修改、删除、导出及加载显示；

3）CT影像智能分期:支持对现有CT影像进行智能分期,分离显示静脉期、动脉期、平衡期等；

4）支持腹腔内肝、胆、胰、脾、肝内病灶重建:精准、快速、自动化的腹腔CT影像分割重建解决方案,支持肝脏、肝内肿瘤、胆囊、脾脏的一键自动生成;具备多种分割,裁剪、绘制工具；三维重建手术规划系；

5）支持非解剖性切除模拟:支持三维模型的模拟切除,实时显示切除体积、及体积占比;具备多种切除功能,三维曲线、三维曲面、二维曲线;支持全部器官切除显示;具备切除方案保存功能,可进行多种切除方案的规划；

6）支持解剖性切除模拟:具备肝脏门脉和静脉及流域分析功能。具备肝段分析,并实时调整分段透明度显示,实时显示分段体积及占比。具备切除方案保存功能,可进行多种切除方案的规划；

7）支持二维、三维经皮入路手术模拟规划,测量穿刺点,穿刺角度,以及穿刺点到器官表面到肿瘤表面的距离。“虚拟消融范围设定”,调整消融作用范围,辅助消融手术模拟。“多针消融计划”,设计多进针方案,辅助多针消融计划的模拟；

8）肝胆功能全部标签栏包括窗宽窗位选择、三维配准、选择要显示的组织、结果验证、旋转设置、恢复默认、切换颜色、导出、窗口布局、截屏、录像。

7、手术室设备管理系统
1）平台操作系统采用LINUX操作系统,确保数据安全；

2）用户管理:用户信息编辑,同步OA或HIS系统用户；

3）基础信息维护:医院名称,科室名称,手术间名称；

4）设备信息管理:设备配置信息,设备类别,ID,数量,规格统计；

5）角色管理:角色信息编辑,角色名称设置;角色权限分配:功能模块授权,功能操作授权,登录节点授权,设备使用授权,直播观看范围授权,手术记录访问范围授权；

6）手术资源管理:手术信息查询;手术录像资料查看播放;在线上传发布手术资料;在线下载导出手术录像；

7）视频流媒体管理:实时视频流接入;视频流请求分发管理;示教直播管理；

8）要求带API,支持将直播信息,点播信息,以及手术对应的病人信息,主刀信息,提供SDK接口供第三方系统使用；
8、4K流媒体系统  

1）直播转码:接收手术影像流并转码为直播流,最高支持4K60格式的直播,通过WEB页面进行分发,增加系统的带载能力,在网络允许的情况下,最大支持不低于300路的并发直播和观看；

2）录制处理:接收手术影像并打包存储,支持4K60格式流媒体。能够获取手术资源的相关信息与业务模块协同将手术资源进行分类,并做权限分级管理；

3）快照处理:接收来自于手术是的快照影像并封存,与业务系模块协同进行资源分类,并做权限分级管理；

4K60实时转码直播，最大并发300路；手术录像、术中快照自动分类归档，分级权限管控存储资源。

9、手术室业务管理系统

1）系统采用BS架构,直播和点播无需安装任何插件及客户端软件,可以直接通过浏览器播放4K60格式的影像；

2）支持多间手术室同时录制及直播,不限制同步录制的路数；

3）支持录制视频发布,并设置发布权限和发布分类；

4）清晰的权限管理,可以根据用户角色控制直播,点播等模块的访问权限；

5）开放直播,可以免登录进行全院范围内的直播,更易用；

6）服务器监控,可以对服务器进行磁盘,内存,处理器等进行监控,并对磁盘容量进行预警,不再接受录制任务并提醒用户进行扩容；

7）视频管理模块,支持上传第三方手术视频到平台；

8）节目管理:支持手术室环节患者情绪节目的上传,音乐上传；

9）手术资源管理:手术信息查询、手术影像资料查看播放、在线上传发布手术资料、在线下载导出手术录像；

10）直播和点播支持同播,即可以同时直播和录制；

11）支持最高4K60手术影像录制、直播、及点播,且不限制路数；

12）支持视频和快照下载、支持实时快照和上传快照；

13）日志记录:清晰的登录,操作等日志信息,有效确保操作的溯源；

10、音视频并发服务模块 共5套；音视频并发通讯服务,保障手术室和示教室的语音视频互通。

11、数据对接模块  以WebService,或者视图方式对接医院排班表既可以从HIS对接,也可从手麻系统对接。
六、工期及质量要求

6.1工期要求：自开工之日起 120 日历天内；

6.2质量要求：达到现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求及建设单位提出的质量标准。

6.3工程保修期：项目整体保修期壹年（防水工程质保期5年；洁卫型空调机组质保期2年）
项目实施要求

7.1建筑材料运输、保管及保险
（1）成交供应商负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。
（2）成交供应商负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。
7.2施工要求
（1）成交供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。
（2）项目经理不得同时在其它建设工程项目中任职。关键岗位人员必须持有相应的岗位资格证书。
（3）成交供应商在参与本项目的全部过程中，应负责其所有工作人员的人身意外保险以及承担人身意外事故引发的责任、损失和所有费用。采购人不承担成交供应商工作人员因意外（包括但不限于：在施工现场工作中发生的意外以及抵达施工现场途中及返程中发生的意外）所致的任何责任。在施工现场由于成交供应商的原因导致给采购人带来的损失，由成交供应商承担。

7.3验收要求
1、中标人配合和指导医院对货物储存、安装和使用场地的建设或改良（含配套设施及条件），确保货物达到规定的运行、安装、使用环境，保证使用条件安全。

2、在货物到达使用单位，现场场地符合安装条件后，采购人或医院将通知中标人派技术人员对所投设备全面进行安装调试。中标人应派制造商技术人员在7日内到达采购人指定安装地点，并在医院技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。如中标人未在7日内到达采购人指定安装地点，采购人或医院有权自行开箱安装调试。开箱如有缺货、错装、损坏或技术问题，中标人应承担全部责任。

3、在验收报告出具前，中标人需按相关规定，委托国内具备资格的单位对货物进行检验并出具报告，所有费用均由中标人承担。

4、设备验收签字前如有任何质量问题，中标人必须无条件更换。

5、中标人须承担货物验收前的财产保护责任，在验收前出现损坏由中标人负责。在安装运输过程中如出现人员伤亡及财产损坏由中标人承担赔偿责任。

6、设备安装后，采购人按国家标准、厂方标准、医院验收制度流程及合同要求如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）进行验收。中标人应向采购人或医院提供详细的验收标准，验收手册和部分验收专用仪器，并承担相关费用。设备各项技术性能、指标必须达到合同和技术文件规定的要求。投标文件中提供详细的验收说明。

7、供应商需承诺负责成交设备接入医院对应的信息系统，负责设备的软件更新升级，与之相关的所有费用均已包含在投标报价中（如需）。

7.4质量保证
（1）本工程质量符合国务院2000年发布的第279号令《建设工程质量管理条例》相关规定。

八、项目特别说明

8.1实施时间及地点

实施时间：工期为120日历天，具体开工时间由甲乙双方在签订合同时明确；

实施地点：岳阳市人民医院（岳阳市巴陵东路263号）。
8.2结算方式
结算方式：双方签订的合同生效后，甲方向乙方支付本项目预付款：合同价款的20%；完成本项目工程量清单50%，甲方向乙方支付至合同价款的50%；本项目完工经甲方验收合格后，甲方向乙方支付至合同价款的80%；待本项目竣工验收合格，办理完结算审计手续，出具结算审计结论后，甲方向乙方支付至本项目结算审计金额的97%；待本项目竣工备案手续办理完成后满一年，甲方向乙方无息支付本项目余款。

九、其它需要说明的事项

供应商在投标前，若自行踏勘现场的，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。
第七章 响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下十个部分：

一、磋商响应声明

二、保证金缴纳证明材料

三、供应商的资格证明材料

四、施工组织设计

五、采购需求响应与偏离表

六、合同条款偏离表
七、提供政府采购政策产品等证明材料

八、报价一览表及报价文件

九、供应商认为需要提供的其它资料

十、最后报价

注：为有效节省评审时间，供应商可提供评分索引表并装订至响应文件目录后。
	序号
	评审项目
	对应资料所在响应文件页码

	
	
	


一、磋商响应声明
致             (采购人或采购代理机构)：

我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性磋商文件（政府采购计划编号：    ；委托代理编号：      ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本一式     份，并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。

四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、我方在此声明： 

（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在直接控股、管理关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

（四）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：

1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

(1)受到刑事处罚；

(2)受到较大数额以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

附件1：法定代表人身份证明

附件2：法定代表人授权书

附件3：工程质量保修书

附件4：不拖欠民工工资承诺书

供应商名称(盖单位章)：                         
法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日期：      年      月      日

附件1
法定代表人身份证明
供应商名称：                   

注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日

经营期限：                  

经营范围：主营：               ；兼营：              

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件
	


供应商名称（盖单位章）：                     
日期：        年        月        日      
注：此页请单独打印一份用于开标时身份验证。

附件2
法定代表人授权书

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购计划编号、委托代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；（4）询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

	


法定代表人（签字）：                     
委托代理人（签字）：                     
日期：         年      月       日
注：此页请单独打印一份用于开标时身份验证。

附件3
工程质量保修书

采购人（发包人）：                                         （甲方）
供应商（承包人）：                                         （乙方）
为保证                                                       （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

1 质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，双方约定如下：

（1）                                                                            

（2）                                                                            
（3）                                                                            
2 质量保修期

2.1 质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：

（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为：         年；

（3）电气管线工程、给排水管道、设备安装工程为：            年；

（4）供热、供冷系统工程为：              个采暖期、供冷期；

（5）装饰装修工程为             年；

（6）其他项目             年。

3 质量保修责任

3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修，承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。

3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。

3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。

4 质量保修费用

质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

5 质量保证金

质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金赋予的约定一致。

6 其他

6.1 双方约定的其它工程质量保修事项：                                             

6.2 本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                          承包人（公章）：                    

法定代表人（签字）：                      法定代表人（签字）：                   

        年     月     日                                   年     月     日

附件4
不拖欠民工工资承诺书

（格式自拟）

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日
二、保证金缴纳证明材料

（本项目不适用。）

三、供应商的资格证明材料

供应商基本情况表

供应商单位盖章
	供应商名称
	
	法定代表人
	

	统一社会信用代码
	
	邮政编码
	

	委托代理人
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及帐号
	

	税务发证机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	提供营业执照和组织机构代码证(副本复印件)，其他资料按第二章第41.2款或第六章相关要求提供。


磋商文件规定的基本资格条件证明资料
备注：

1、符合法定条件的供应商按《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》（湘财购[2022]17号）文件的相关要求提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》或供应商在金融机构办理电子增信取得对应信用星级的证明材料；
湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号），本公司企业规模为：大型( 中型( 小型( 微型(
□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购[2019]27号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）

公司（单位）名称（盖章）
年   月   日

注：并提供供应商机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质，且包含法定代表人（负责人）姓名（签字）、身份证号、手机号、授权代表人姓名（签字）、身份证号、手机号。

磋商文件规定的特定资格条件证明资料

备注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商特定资格条件的证明资料复印件加盖公章。

四、施工组织设计
施工组织设计技术文件应包括的内容（不限于以下内容、可自行增加）：

（一）施工方案与技术措施

（二）工程进度计划与保证措施

（三）质量管理体系与措施


（四）安全管理体系与措施

（五）文明施工现场措施

（六）人员配备计划

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：        年    月     日

主要人员简历表
	姓   名
	
	性  别
	

	职   务
	
	职  称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本合同任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	近三年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：主要人员证书、类似项目证明资料等按磋商文件要求提供。

供应商名称（盖单位章）：                
法定代表人或其委托代理人(签字)：              
日期：       年      月     日
关键岗位人员表

	姓名
	性别
	执业或岗位资格证明
	拟在本项目担任的工作岗位

	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	身份证号码
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附：专业人员职称证书复印件及社保缴纳证明材料。

供应商名称（盖单位章）：                
法定代表人或其委托代理人(签字)：              
日期：       年      月      日
五、采购需求响应与偏离表

	序号
	磋商文件条目号
	采购要求
	响应文件的承诺
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

     2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。

供应商名称（盖单位章）：                   
法定代表人或其委托代理人(签字)：                   
日          期：       年      月     日

六、合同条款偏离表
政府采购计划编号:                               项目名称：                     
包号：                                          包名称：                   
	序号
	磋商文件章节条款号
	磋商文件要求
	响应文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对磋商文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


注：1.供应商应根据磋商文件第五章“政府采购合同格式”填写本表；
2.供应商如果对磋商文件第五章“政府采购合同格式”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
3.如不提供此表，则视为供应商不满足磋商文件第五章的所有条款要求，其响应无效。
4.在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合磋商文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：    年    月     日
七、提供政府采购政策产品等证明材料

附件7-1

中小企业声明函（工程、服务）

（不属于中小企业的无需填写）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

注：★1、属于专门面向中小企业采购的政府采购项目，供应商应按本声明函内容和格式如实填写采购标的承建的企业规模及相关内容，未提供本声明函或不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的，其响应（投标）无效。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据 《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：★1、属于专门面向中小企业采购的政府采购项目，供应商应按本声明函内容和格式如实填写采购标的制造商的企业规模及相关内容，未提供本声明函或不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的，其响应（投标）无效。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附件7-2
中小企业货物/服务清单表
	本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	序号
	货物名称
	数量
	单价
	总额
	货物制造商名称
	货物制造商类型
	商标名称

	中型

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	小型、微型

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	


说明：1、本表用于计算中小企业应享受的政策功能价格扣除。

2、栏目7“货物制造商类型”，填写：中型或小型、微型。

3、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

4、未提供《中小企业声明函》及未按上述要求填写，或者提供的内容不真实的，评审时本表所有优惠不予以考虑。对提供的内容不真实的，监督管理部门可能以冒充中小企业参与政府采购活动谋取中标，依法予以处理。

供应商名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：       
日期：        年    月   日

附件7-3
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
附件7-4

监狱企业证明

按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件）。
附件7-5 强制采购或者优先采购产品的证明材料
强制采购或者优先采购产品的证明材料
(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)
注：1.供应商提供的产品属于优先采购的，应按第二章第9.11条规定提供证明材料和本章本节附页1“优先采购产品清单”，并加盖供应商单位公章。
节能产品、环境标志产品(强制采购或者优先采购产品)认证证书内容注明“详见证书附件”的，应提供其附件，以证明认证证书与响应文件一致。

附页1优先采购产品清单
优先采购产品清单
政府采购计划编号:                           项目名称：                    
包号：                                      包名称：                   
	以下为供应商提供的政府采购优先采购产品，供应商对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/


注：1.本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或者环境标志产品）的政府采购政策价格扣除。

2.栏目4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
3.栏目6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号。
4.货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只需填写一种。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人（签字或者印章）：
日期：年月日

八、报价一览表及报价文件

（一）报价一览表
项目名称：                                                        金额单位：元
	项目名称
项目名称
	
	政府采购编号
	

	
	
	委托代理编号
	

	品目代码
	

	总报价
	大写：人民币                              
小写：                                     

	项目负责人/

联系电话
	

	工  期
	

	备  注
	


说明：“品目代码”栏按《政府采购品目分类目录》规定填写，如B07000000-装修工程。
供应商（盖单位章）：                  
法定代表人或其委托代理人签字：             
日期：         年    月    日

（二）报价文件

政府采购计划编号：                                 项目名称：                        
包号：                                             包名称：                        
注：1.供应商应按磋商文件第二章相关要求及本项目工程量清单，自拟与本章本节“报价一览表”完全匹配的完整已标价工程量清单（含所有分部分项、措施项目、其他项目、规费、税金等），按包填写，并说明。供应商如果不提供与本章本节“报价一览表”完全匹配的完整已标价工程量清单（含所有分部分项、措施项目、其他项目、规费、税金等）的，其响应无效。
供应商（盖单位章）：                  
法定代表人或其委托代理人签字：             
日期：         年    月    日

九、供应商认为需要提供的其它资料
注：可包括本磋商文件要求提供的相关证明文件或资料等，格式自拟。
十、最后报价

项目名称：                                                        金额单位：元
	项目名称
项目名称
	
	政府采购编号
	

	
	
	委托代理编号
	

	品目代码
	

	总报价
	大写：人民币                              
小写：                                     

	项目负责人/

联系电话
	

	工  期
	

	备  注
	


说明：“品目代码”栏按《政府采购品目分类目录》规定填写，如B07000000-装修工程。
供应商（盖单位章）：                  
法定代表人或其委托代理人签字：             
日期：         年    月    日

注：1、最后报价表不得装订在响应文件中，供应商需单独准备多份，填写项目基本信息及加盖单位公章，以供供应商在磋商现场进行最终报价，日期为开标当天日期。

2、磋商结束后，所有通过资格性审查、符合性审查的供应商须按照磋商文件第二章要求及本项目工程量清单内容，提交与其最后报价（总价）完全匹配的完整已标价工程量清单（含所有分部分项、措施项目、其他项目、规费、税金等）。最后报价及对应清单为响应文件有效组成部分，合同签订时据此形成最终合同工程量清单。如供应商未在最终报价提交后24小时内提交上述清单，视为自动放弃提交该资料的权利，采购人有权按照其首次总报价与最后报价（总价）的下浮率自动计算生成对应已标价工程量清单，其中暂估价、暂列金额、安全文明施工费、规费、税金等不参与下浮，按首次相应报价金额执行。由此产生的一切后果、责任及损失均由供应商自行承担，采购人不承担任何责任。若成交供应商以上述事项为由，拒不履行合同签订手续及合同义务的，视作拒绝与采购人签订合同，按照相关法律法规及磋商文件规定处理。

