政府采购

货物项目招标文件

采购项目名称：娄底市中心医院彩色超声多普勒诊断仪一批采购项目（第二次）

政府采购计划编号：娄财采计【2026】0059

委托代理编号：LDZC-2026GK0036

采   购   人：娄底市中心医院

采购代理机构：娄底市政府采购中心

2026年07月

目 录

第一章 投标邀请（公开招标）	4

一、采购项目基本信息	4

二、 采购人的采购需求	4

三、采购项目需要落实的政府采购政策：	5

四、投标人的资格要求：	6

五、获取招标文件的时间、期限、地点及方式	6

六、投标截止时间、开标时间及地点	6

七、公告期限：	7

八、询问及质疑：	7

九、投标说明：	7

十、其他补充事宜	7

十一、采购项目联系人姓名和电话	7

十二、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法	8

第二章 投标须知	9

第一节  投标须知前附表	9

第二节投标须知正文	13

第三章 资格审查	26

第四章  评标方法及标准	31

第一节  评标方法及标准前附表	31

第二节  评标方法及标准	33

第三节 投标文件的符合性审查	37

第四节 投标文件的比较与评价（综合评分法）	41

第五章  采购需求	47

（一）采购项目预（概）算	47

（二）采购标的汇总表	47

（三）技术商务要求	48

序号1	便携式彩色多普勒超声诊断仪	48

序号2便携式彩色多普勒超声诊断仪	51

序号3	便携式彩色多普勒超声诊断仪	53

序号4便携式彩色多普勒超声诊断仪（心脏用）	56

序号5便携式彩色多普勒超声诊断仪	61

序号6便携式彩色多普勒超声诊断仪	63

第六章 政府采购合同	67

第一节  政府采购合同协议书	67

第二节 政府采购合同通用条款	73

第三节 政府采购合同专用条款	80

第七章 投标文件的组成	81

第一部分 资格证明文件	82

一、开标一览表	83

二、投标保证金	84

三、授权委托书	85

四、投标人提供的资格证明文件	87

第二部分 商务技术文件	94

五、投标函	95

六、分项报价	97

七、采购需求响应	98

八、合同条款偏离表	99

九、采购需求偏离表	100

十、享受政府采购政策优惠的证明资料	101

十一、投标货物符合招标文件规定的证明文件	106

十二、投标人认为需提供的其他资料	107

- 投标邀请（公开招标）

娄底市中心医院的 娄底市中心医院彩色超声多普勒诊断仪一批采购项目（第二次）进行公开招标采购，现邀请合格投标人参加投标。

## 一、采购项目基本信息

### 1、采购项目名称：娄底市中心医院彩色超声多普勒诊断仪一批采购项目（第二次）

### 2、政府采购计划编号：娄财采计【2026】0059

### 3、委托代理编号：LDZC-2026GK0036

### 4、采购项目预算：1667000.00元

### 最高限价：1457000.00元

支持预付款，预付比例：  /

### 5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：  工业

### 6、评标方法：综合评分法  最低价法

### 7、合同定价方式：固定总价  固定单价  成本补偿  绩效激励

### 8、合同履行期限：按合同约定的日期交货。

### 9、本项目分阶段要求投标人提供以下保证：

投标保证金：采购项目预算的  / %

履约保证金：中标金额的  /  %

预付款保证金：预付款的  /  %

质量保证金：中标金额的   /  %；

- 采购人的采购需求

| 包号 | 序号 | 设备名称 | 数量（套） | 包名称/标的名称 | 最高限价（元） | 节能产品 | 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪一批 | 260000 |  |  |
|  | 2 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 1 |  | 200000 |  |  |
|  | 3 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 1 |  | 117000 |  |  |
|  | 4 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪（心脏用） | 1 |  | 480000 |  |  |
|  | 5 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 1 |  | 200000 |  |  |
|  | 6 | 便携式全数字彩色超声诊断仪 | 1 |  | 200000 |  |  |

说明：1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。

2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。

## 三、采购项目需要落实的政府采购政策：

1.优先采购：

纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按有关规定对于价格分和技术分，分别给予总分值4%的加分。

2.强制采购：纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注符号产品），投标人投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。

3.价格评审优惠：

（1）本项目非专门面向中小企业采购，对制造商为小微企业的产品价格评审优惠10%。

（2）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

## 四、投标人的资格要求：

1、投标人基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

专门面向：中小企业   小微企业   监狱企业   福利性单位。

强制分包：大型企业应将采购份额的  /  %分包给中小企业。

- 3、采购项目的特定资格条件：（1）所投货物若纳入医疗器械管理的，投标人须具有有效的医疗器械生产或经营许可证（或相应的备案凭证）。

- 所投货物纳入医疗器械管理的，货物须具有有效的医疗器械注册证（或备案凭证）。

- 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

7、联合体投标。本次招标不接受联合体投标。

## 五、获取招标文件的时间、期限、地点及方式

有意参加投标者，于本项目公告之日起5个工作日内，在娄底市公共资源交易网或湖南省政府采购网（http://ldggzy.hnloudi.gov.cn/、http://www.ccgp-hunan.gov.cn/）获取招标文件。

本项目实行电子交易，有意参加投标者，请用湖南CA证书登陆娄底市公共资源交易网http://ldggzy.hnloudi.gov.cn/选择进入“公共资源交易平台”，获取招标文件获取电子版招标文件。

资格审查：开标后资格审查。

供应商自行在以上网站下载或查阅采购相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人或采购代理机构概不负责。

## 六、投标截止时间、开标时间及地点

1、提交投标文件的截止时间及开标时间：2026年 8 月 11 日 09:00 （北京时间）

2、提交投标文件地点：娄底市公共资源交易中心（http://ldggzy.hnloudi.gov.cn/）。

3、解密截止时间：2026年8月11 日 09 时30 分（投标截止时间后30分钟）,请投标人确保投标文件如期解密。

4、开标地点：娄底市公共资源交易中心四楼（详见当天电子显示屏的安排）。

## 七、公告期限：

1、本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）和娄底市公共资源交易网（http://ldggzy.hnloudi.gov.cn/）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。

2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。

## 八、询问及质疑：

1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2投标人对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。

3、潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

## 九、投标说明：

1、本公告选项：表示选择，表示未选择。

2、投标人参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。

## 十、其他补充事宜

1、项目采用电子网上投标，凡有意参加采购活动者，请使用企业数字证书（key）登录娄底市公共资源交易中心网站（http://ldggzy.hnloudi.gov.cn/）登陆后选择项目按照页面提示网上投标，下载采购资料（电子采购文件为gef格式）、项目投标的壳文件和加密程序，网上递交电子投标文件。电子响应（投标）文件制作工具（新版本的投标人工具箱V6.7.0）和操作说明书请在该项目资料中下载。请各投标人一定要提前熟悉系统操作和软件操作，电子投标文件为gef格式。投标过程中如遇问题可联系金润技术客服：客服电话： 400-926-9966，客服QQ：2159511823，如因不会操作所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。由于对网上招投标操作不熟悉或自身电脑、个人网络等原因导致不能在提交响应文件截止时间之前完成投标文件上传的，相应责任由投标人自行承担。在使用系统过程中有疑问或困难请及时进行咨询。

2、电子投标文件解密注意事项：请投标人自行完成投标文件解密，因投标人自身原因未在规定时间内完成解密或无法解密的投标文件视为撤销其投标文件，相应责任由投标人自行承担。

3、本项目采取全过程电子标，不要求投标人参与现场开标。评标委员会在评标室对需要进行答疑的单位进行提问，投标单位收到短信后在规定时间内在交易平台进行澄清（快捷导航-澄清答疑-选择进行答疑的项目）查看问题并上传答疑附件（答疑附件以PDF格式上传）。

4、请各潜在投标人在投标函中提供真实有效的联系人及联系电话，以便联系。评标委员会按投标人提交的电子投标文件进行评审，资料的真实性、合法性由投标人负责，如有虚假，已中标的将取消中标资格，并依法追究相应责任。

## 十一、采购项目联系人姓名和电话

1、联系人姓名：孙女士

2、电话：16673869902

## 十二、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法

### 1、采购人信息

（1）名 称：娄底市中心医院

（2）地  址：湖南省娄底市长青中街51号

（3）联系人：孙女士

（4）邮编：417000

（5）电话：16673869902

（6）电子邮箱：/

### 2、采购代理机构信息

（1）名称：娄底市政府采购中心

（2）地址：娄底市娄星区勤政街36号

（3）联系人：易先生

（4）邮编：417000

（5）电话：0738-6371181

（6）电子邮箱：/

### 3、电子交易平台服务机构信息

（1）联系人：金润软件

（2）电 话： 400-926-9966

（3）电子邮箱：2159511823@qq.com

第二章 投标须知

第一节  投标须知前附表

注：本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“”标注。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第1.1款 | 采购项目 | 娄底市中心医院彩色超声多普勒诊断仪一批采购项目（第二次） |
| 第1.2款 | 是否预留采购份额 | 否 |
| 第2.1款 | 采购项目联系人 姓名和电话 | 联系人姓名：孙女士 电话：16673869902 |
| 第2.2款 | 采购人名称、地址、 电话、联系人 | - 名 称：娄底市中心医院 - （2）地 址：湖南省娄底市长青中街51号 - （3）联系人： 孙女士 （4）电 话： 16673869902 |
| 第2.3款 | 采购代理机构名 称、地址、电话、 联系人 | （1）名称：娄底市政府采购中心 （2）地址：娄底市娄星区勤政街36号 （3）联系人：易先生 （4）电话：0738-6371181 |
| 第3.1款 | 投标人资格条件 | - 投标人基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求： 专门面向：中小企业 小微企业 监狱企业 福利性单位。 强制分包：大型企业应将采购份额的 / %分包给中小企业。 3、采购项目的特定资格条件：包1：（1）所投货物若纳入医疗器械管理的，投标人须具有有效的医疗器械生产或经营许可证（或相应的备案凭证）。 （2）所投货物纳入医疗器械管理的，货物须具有有效的医疗器械注册证（或备案凭证）。 - 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。 6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。 |
| 第3.2款 | 接受联合体形式投标 | 不接受 |
| 第5.1款 | 招标文件提供期限 | 公告之日起5个工作日。 |
| 第5.2款 | 组织现场考察或者召开答疑会 | 不组织/不召开 |
| 二、招标文件 |  |  |
| 第7.4款 | 非实质性偏离的范围和幅度 | 一般技术和商务条款偏离≥11项目将导致投标无效，凡标有最低一级序号的条款即为一项，内容不重复计算。 |
| 第9.1款 | 招标公告指定媒体 | 中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）和娄底市公共资源交易网（http://ldggzy.hnloudi.gov.cn/） |
| 三、投标文件 |  |  |
| 第13.2款 | 采购预算、最高限价 | 采购预算、最高限价： 采购预算：1667000.00元 最高限价：1457000.00元 |
| 第13.8款 | 投标报价的其他要求 | 1、以人民币进行报价。 2、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 3、投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价，否则其投标无效。 |
| 第14.1款 | 投标人应提供资格审查资料 | 详见资格审查表 |
| 第16.1款 | 投标有效期 | 90日（日历日） |
| 第17.1款 | 投标保证金 | 不要求提供 □要求提供 |
| 第18.1款 | 分包 | 不允许分包 |
| 第19.1款 | 投标文件份数 | 资格证明文件：电子标书递交； 投标文件第二部分商务和技术文件份数：电子标书递交； 中标人领取中标通知书时同时递交与电子投标文件一致的纸质响应文件(一式两份）。 |
| 四、投标 |  |  |
| 第20.1款 | 投标文件的加密 | 按娄底市公共资源交易电子服务平台发布的“电子投标文件制作工具（金润投标人工具箱）”的程序进行固化、加密。 |
| 第21.1款 | 投标文件的递交 | 实行网上投标，投标人必须在采购文件规定的投标截止时间前完成，具体详见采购公告。 |
| 五、开标、资格审查和评标 |  |  |
| 第24.1款 | 开标地点 | 娄底市公共资源交易中心四楼开标大厅（详见当天电子显示屏的安排） |
| 第24.2款 | 需要宣布的其他内容 | 以电子采购交易平台唱标内容为准。 |
| 六、中标信息公布 |  |  |
| 第28.2款 | 中标候选人并列的确定中标人的方式 | 完全满足招标文件实质性需求且综合得分最高的单位为中标单位，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，按技术指标优劣顺序排列最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |
| 第29.3款 | 接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址 | 1.名 称：娄底市中心医院 - 地 址：湖南省娄底市长青中街51号 - 联系人： 孙女士 - 电 话： 16673869902 2.名称：娄底市政府采购中心 地址：娄底市娄星区勤政街36号 联系人：易先生 电话：0738-6371181 |
| 七、合同签订 |  |  |
| 第31.1款 | 履约担保 | 不要求提供 要求提供，履约担保的金额为： |
| 八、政府采购政策 |  |  |
| 第33.8款 | 采购进口产品 | / |
| 九、其他规定 |  |  |
| 第35.1(1)款 | 合同预付款的支付比例和支付条件 | / |
| 第35.1（2）项 | 质量保证金 | / |
| 第35.2项 | 其他规定 | / |

第二节投标须知正文

一、总则

1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于本章第一节【投标须知前附表】中所叙述的采购项目。

1.2【投标须知前附表】规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，投标人应当符合本章第33.7款规定，否则，其投标无效。

2. 定义

2.1采购项目联系人姓名和电话见【投标须知前附表】。

2.2采购人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.3采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.4投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

3. 投标人的资格要求

3.1投标人应当符合【投标须知前附表】规定的投标人资格条件。

3.2【投标须知前附表】规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加本项目同一合同项下的采购活动。

4. 投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人、采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5．组织现场考察或者召开答疑会

5.1采购人、采购代理机构可以在【投标须知前附表】规定的招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

5.2获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。

5.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。

5.4采购人、采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

二、招标文件

6. 招标文件的构成

6.1 招标文件共七章，各章内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标须知

第三章 资格审查

第四章 评标方法及标准

第五章 采购需求

第六章 政府采购合同

第七章 投标文件的组成

6.2采购人、采购代理机构在提交投标文件截止时间前对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。

7．偏离与实质性响应

7.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

7.2偏离是指投标文件不响应或者不满足招标文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。

7.3除法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。

7.4投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，为非实质性偏离。非实质性偏离的范围和幅度应当符合【投标须知前附表】的规定，否则投标无效。

8. 询问

8.1潜在投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。

9. 招标文件的澄清或者修改

9.1采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在【投标须知前附表】规定的招标公告指定媒体上发布澄清或者修改公告。

9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交投标文件截止时间15日前，在指定媒体上发布公告通知潜在投标人；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。

9.3招标文件的提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，可以顺延提供期限，并在指定媒体上发布修改公告。

9.4 通过电子招标投标交易平台下载招标文件的，请获取招标文件的潜在投标人及时关注招标公告指定媒体发布的澄清或者修改公告，采购人、采购代理机构不再书面通知。

三、投标文件

10. 投标语言

10.1除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

11. 计量单位

11.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

12. 投标文件的组成

12.1投标文件由如下内容组成：

第一部分 资格证明文件

（1）开标一览表

（2）投标保证金

（3）授权委托书

（4）投标人提供的资格证明文件

第二部分 商务和技术文件

（5）投标函

（6）分项报价

（7）采购需求响应

（8）合同条款偏离表

（9）采购需求偏离表

（10）享受政府采购政策优惠的证明资料

（11）投标货物符合招标文件规定的证明文件

（12）投标人认为需提供的其他资料

12.2投标人可以编制资格审查索引表、符合性审查索引表、评审索引表，以方便采购人、采购代理机构、评标委员会在资格审查及评审时查阅。

12.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

13. 投标报价

13.1投标人应以招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件为基础，按第七章“投标文件的组成”的有关规定进行报价。投标人的报价应包括为完成本项目所要求的全部内容可能发生的全部费用和税费、规费、保险费（如果有）等，采购人将不再支付报价以外的任何费用。

13.2投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价(如果设定)，否则其投标无效。采购项目预算、最高限价见【投标须知前附表】。

13.3 投标人应在分项报价明细表中对每项内容给予详细分项报价。

13.4投标人对采购项目内容只允许有一个投标报价，否则其投标无效。

13.5采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。如有赠与行为，其投标无效。

13.6采用固定价格定价方式的采购项目，投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，其投标无效。

13.7投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。此修改须符合本章第22.1款的有关要求。

13.8投标报价的其他要求见【投标须知前附表】。

14. 投标人的资格证明文件

14.1除【投标须知前附表】另有规定外，投标人应按下列规定提供资格证明文件。

（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

（2）湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)

（3）符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明。

14.2投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议(格式)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。

14.3投标人的资格证明文件均应为有效文件并加盖投标人单位章，并按招标文件规定签署。

15. 投标货物及服务符合招标文件规定的证明文件

15.1投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2上述证明文件可以是文字资料、图表、数据、证书等资料，包括但不限于：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值；

（2）货物的品牌型号、制造商及原产地等说明；

（3）招标文件第五章“采购需求”要求的其它文件。

16. 投标有效期

16.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起计算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于【投标须知前附表】中载明的投标有效期。投标有效期不满足要求的，其投标无效。

16.2投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标人应承担招标文件和法律规定的责任。

17. 投标保证金（不要求递交）

18.分包

18.1【投标须知前附表】规定投标人分包的，投标人分包承诺不符合招标文件中有关分包规定的，其投标无效。

18.2投标人应在签订政府采购合同前向采购人提供分包合同，否则，采购人有权拒绝签订采购合同。

18.3享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

18.4分包供应商不得再次分包。

19. 投标文件的签署

19.1投标文件份数，投标人应准备所投项目的电子投标文件一份。

19.2电子投标文件：投标人应按照电子招标文件要求制作投标文件，并在指定处采用电子平台认可的CA数字证书进行电子签名和盖章。

19.3投标人确认投标后，应从交易平台上下载“电子招标文件制作工具（金润投标人工具箱）”，并使用此工具编制电子投标文件，否则将可能影响电子投标文件的上传而导致投标无效。

19.4投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效投标文件。

19.5电子招投标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。

四、投标

20. 投标文件的密封和标记

20.1娄底市公共资源交易电子服务平台发布的“电子投标文件制作工具（金润投标人工具箱）”的程序进行固化、加密。

20.2“电子标书软件加密锁” 具有唯一性，仅限于本单位在电子化招标投标活动中使用，不得转让和出借；

20.3投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须上传或填写在本节点的对应位置，未按要求填写或上传的，相应责任由投标人自行承担。

20.4投标书编写完成后，必须用本系统自带的电子密钥进行加密，如果误选了非本项目的规则文件导致不能在开标时解密投标文件，该投标文件将被电子开标系统拒绝，将导致投标文件无效。

20.5如果开标时出现网络故障、技术故障，影响了招投标活动，采购人可采取措施如延期、延长上传的投标书和解密时间等，以保障招投标活动的公开、公平和公正，投标人不得对此持有异议。

21. 投标文件的递交

21.1实行网上投标，投标人必须在采购文件规定的投标截止时间前完成。

21.2按本章第9条规定，招标文件发生实质性修改后，投标人须撤回原电子投标文件，根据最新招标文件重新制作投标文件并再次上传。

21.3投标截止时间到达以后不再接收投标文件。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1投标人在提交电子投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在网上进行撤销投标的操作。

22.2投标截止时间以后不得修改投标文件。

23. 串通投标行为

23.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

23.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

五、开标，资格审查和评标

24. 开标

24.1采购人、采购代理机构按【投标须知前附表】的规定组织网上开标，并邀请投标人网上参加。投标人未按时解密的视为自动放弃。

24.2开标时，由系统宣读投标人名称、投标价格和【投标须知前附表】规定需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

24.3开标过程由系统自动生成，采购人、采购代理机构签字后随采购文件一并存档。

24.4投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有《政府采购法实施条例》第九条第一款需要回避的情形的，可以提出询问或者回避申请。

24.5采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请，按《政府采购法实施条例》有关规定及时处理。

25. 资格审查

25.1开标结束后，采购人、采购代理机构依法按照第三章“资格审查”规定组织资格审查。

25.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。资格审查不合格投标人不进入评标；资格审查合格投标人少于3家的，不得评标。

26. 评标委员会

26.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

26.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

26.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

27. 评标

27.1评标委员会按照第四章“评标方法及标准”规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

六、中标信息公布

28.中标通知书与中标信息公布

28.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

28.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

28.3采购人、采购代理机构应当自采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在招标公告指定媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为1个工作日。

29. 投标人询问及质疑

29.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或者采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

29.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.3投标人提出质疑的，应按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【申请人须知前附表】。

29.4采购人、采购代理机构按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定进行质疑答复。

29.5投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定向采购人同级财政部门提出投诉。

七、合同签订

30. 签订合同

30.1采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

30.2招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

30.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

30.4中标合同将在招标公告指定媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30.5中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

31. 履约担保

31.1招标文件要求中标人向采购人提交履约担保的，中标人应按照【投标须知前附表】的规定提交，投标人可以保函、电子增信替代履约担保。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

31.2中标人没有按照本章第31.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标。

32. 政府采购合同履行中数量的变更

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、政府采购政策

33.政府采购政策

33.1优先采购：

（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按招标文件第四章第一节有关规定对该部分产品给予一定比例的价格折扣或者加分；

（2）纳入湖南省财政厅等有关部门发布的湖南省两型产品政府采购目录的，实施政府优先采购，评审时按招标文件第四章第一节有关规定对该部分产品给予一定比例的价格折扣或者加分。

33.2强制采购：

（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注符号产品），投标人投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。

33.3价格评审优惠：

（1）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审；

（2）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，符合小微企业生产的货物或者提供的服务、工程情形的，给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业；

（3）符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（4）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（5）与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的中小企业，不享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（6）本章第1.2款规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，预留部分不再享受本款“价格评审优惠”的小微企业扶持政策。

33.4政府采购政策交叉与叠加

（1）投标产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）

（2）投标人同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；

（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”中的一项优先采购优惠累加计算。

33.5在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购中小企业扶持政策。

33.6投标人符合本章第33.1款、第33.2款、第33.3款规定的，应提供相关证明资料。

（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

（2）两型产品：提供《湖南省两型产品政府采购目录》（最新一期）文件首页和投标产品所在页（截图）。

（3）中小企业：货物类采购项目，按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号) 和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定提供中小企业声明函（格式）；服务类采购项目，按《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展的有关措施的通知》（湘财购[2022]17号）文件规定提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（格式）。

（4）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件。

（5）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

33.7执行中小企业预留采购份额政策的规定：

（1）预留份额的采购项目或者采购包，应明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，并作为供应商资格条件。

（2）要求以联合体形式参加或者合同分包的，应明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件。

（3）组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业(成员)、分包企业(投标人)之间不得存在直接控股、管理关系。

33.8采购进口产品

进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。

33.9投标人有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。

九、其他规定

34.招标不足三家处理

34.1公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

34.2属上款第（2）项情形的，评标委员会应出具招标文件没有不合理条款的论证意见。

35.需要补充的其他内容

35.1合同价款支付

（1）招标文件规定支付合同预付款的，采购人应按【投标须知前附表】规定的支付比例和支付条件向符合要求的中标供应商及时支付相应款项，并在政府采购合同中进行明确。

（2）招标文件规定需提交质量保证金的，采购人可以按【投标须知前附表】规定要求中标供应商提交质量保证金，并在政府采购合同中进行明确。

（3）投标人可以保函、电子增信替代预付款担保、质量保证金。

35.2招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。

# 第三章 资格审查

1．资格审查主体

1.1资格审查主体：采购人、采购代理机构负责资格审查。

2．资格审查

2.1资格审查依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标报价等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

2.2采购人、采购代理机构按本章附表1“资格审查表”所列审查项目及审查标准，对投标人资格进行审查。

2.3在资格审查时，投标人存在下列情况之一的，资格审查不合格，其投标无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的，或提交的资格证明文件不符合招标文件要求的；

（2）联合体投标未提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；

（3）投标文件的资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（4）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

2.4信用记录。开标结束后资格审查时，采购人、采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。

（1）信用信息查询的查询渠道：信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

（2）不良信用记录是指：投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人有上述不良信用记录的，其投标无效，其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行。

（3）联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（4）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人、采购代理机构经办人将查询网页截图、打印、签字，作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人、采购代理机构查询结果为准。

3．资格审查结果

3.1未通过资格审查的投标人，采购人、采购代理机构应当告知其未通过的原因。

3.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。

附表1资格审查表

项目名称：                                                 政府采购计划编号：

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法人营业执照 | 法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件； 注：已获取“统一社会信用代码”的“三证合一”、“五证合一”企业，无须再提供组织机构代码证及税务登记证。 |
| 2 | 法定代表或法人授权委托书复印件 | 法人提交法定代表人（单位负责人）身份证明书复印件或者法定代表人（单位负责人）授权委托书复印件并附法定代表人（单位负责人）身份证明复印件和被授权代理人有效身份证件复印件； |
| 3 | 财务状况报告、依法缴纳税收、依法缴纳社会保障资金、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺 | 提供湖南省政府采购供应商资格承诺函等证明材料。 |
| 4 | 供应商特定资格要求（如有） | 提供符合招标文件第一章中“采购项目的特定资格条件”要求的证明材料。 |
| 5 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动的书面承诺 | 提供单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动的书面承诺；（提供投标人资格声明）。 |
| 6 | 无重大违法记录 | 提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明；（提供投标人资格声明）。 |
| 7 | 投标报价 | 报价不得超过招标文件中规定的预算金额和最高限价的； |
| 8 | 信用记录查询情况 | 投标人提供招标公告之日起通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的信用记录网上打印件或截图，应包括网站网址、查询内容、查询时间。 |
| 9 | 投标响应文件的签署、盖章 | 资格审查响应文件是否按招标要求签字、盖章。 |
| 结论 |  |  |

附表2 资格审查结果一览表

资格审查结果一览表

项目名称：                                           政府采购计划编号：

| 序号 | 投标人名称 | 资格审查结果 （合格/不合格） | 资格审查不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- |

采购人（签字）：

采购代理机构（签字）：

日期：年月日

附表3 资格审查合格投标人名单

资格审查合格投标人名单

项目名称：                                        政府采购计划编号：

| 序号 | 合格投标人名称 |
| --- | --- |

采购人（签字）：

采购代理机构（签字）：

日期：年月日

第四章  评标方法及标准

第一节  评标方法及标准前附表

本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“”标注。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 第1.3款 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 第3.4款 | 非单一产品采购项目的核心产品 | - 核心产品：序号4便携式彩色多普勒超声诊断仪（心脏用） |
| 第4.2款 | 投标文件报价出现前后不一致的修正 | 按第二节“评标方法及标准”第4.2条规定修正 |
| 第5.2款 | 相同品牌产品评审得分相同的规定 | 得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。 |
| 第5.4（1）项 | 价格评审优惠 | 给予小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 10 ％。 联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，本项目具体扣除比例为 / %； （注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策） |
| 第5.4（2）项 | 优先采购 | (1)节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认 证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。采用综合评分法，对于 价格分和技术分，分别给予总分值 4%的加分。 |
|  |  | (1)投标供应商提供的产品取得两个及以上优先 采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能够享受 优先采购优惠（投标供应商自行选择，并在响应文件 中并填报相关信息及数据） (2)小型和微型企业 的价格评审优惠可以与同时属于 “节能产品”、“环境标志产品”中的一项优先采购 优惠累加计算。 |
|  | 技术、价格分值调整计算方法 | 1、节能产品： 技术加分＝技术分值× 加分比例×（节能产品报价÷总报价）； 价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品报价÷总报价）。 2、环境标志产品： 技术加分＝技术分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）； 价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）。 |
| 第6.1款 | 中标候选人并列的确定中标人的方式 | 完全满足采购文件实质性需求且综合得分最高的单位为中标单位，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。 |

第二节  评标方法及标准

1．评标方法

1.1综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2最低评标价，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

1.3本采购项目评标方法见本章第一节【评标方法及标准前附表】。

2．评标程序

2.1评标程序分为投标文件符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、推荐中标候选人。

3．投标文件符合性审查

3.1资格审查结束后，评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的符合性审查”规定进行投标文件符合性。

3.2符合性审查合格投标人少于3家的，应予废标。

3.3单一产品采购项目：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。提供不同品牌产品的投标人不足三家的，应予废标。

3.4非单一产品采购项目：采购人或者采购代理机构将在【评标方法及标准前附表】中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第3.3款规定处理。

4．投标文件的澄清

4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2投标文件的投标报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表签字或者加盖单位章确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.5有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为投标无效处理。

5．投标文件的比较与评价

5.1评标委员会依法按照本章第四节“投标文件的比较与评价”规定，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较和评价。

5.2单一产品采购项目：

综合评分法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.3非单一产品采购项目：多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第 5.2 款规定处理。

5.4政府采购政策：

（1）价格评审优惠：按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予相应比例的价格折扣。

（2）优先采购：评审时按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予相应比例的价格折扣或者加分。

6．推荐中标候选人

6.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按【评标方法及标准前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

7．编写评标报告

7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

7.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8．评标报告复核

8.1汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

8.2汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

8.3评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

9．停止评标

9.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

10.废标

10.1 根据有关法律法规和招标文件的有关规定，如出现下列情况之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过招标人项目采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

11．重新组建评标委员会进行评标

11.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（1）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；

（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；

（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（4）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

11.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

第三节 投标文件的符合性审查

1.符合性审查

1.1评标委员会应按本章本节附表1“符合性审查表”所列审查项目及审查标准，对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会判断投标文件的响应性只根据投标文件的内容，而不依据外部的证据。

（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

1.2未通过符合性审查的投标人，其投标将被认定为投标无效，不能进入下一阶段评审。通过符合性审查的投标人数量不足 3 家的，不得作进一步的比较和评价。

2.投标无效

2.1投标人存在下列情况之一的，符合性审查不合格，投标无效：

（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度；

（3）投标有效期不足的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）不符合本节第1.1款规定符合性审查标准的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

2.2在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

附表1 符合性审查表

符合性审查表

项目名称：                                           政府采购计划编号：

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件中商务技术文件是否按照招标文件规定要求签署、盖章的 | 投标文件是否存在商务技术文件没有按照招标文件规定要求签署、盖章的 |
| 2 | 投标有效期不足的 | 90日（日历日） |
| 3 | 投标人递交的投标报价唯一性 | 投标人是否存在递交的投标报价前后不一致 |
| 4 | 投标范围（服务要求及标准）满足招标文件要求 | 投标范围是否存在（服务要求及标准）不满足招标文件要求 |
| 5 | 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度 | 幅度：一般商务和技术条款偏离项数之和≥11 项将导致无效投标。所称条款数（最高项数）的统计方法为：招标文件中，凡编排有单独的中文序数或阿拉伯数字等字符的条款算一项商务或技术要求项数，相同内容的条款不重复计算项数(不含评分因素) |
| 6 | 招标文件中用“拒绝 ”、“不接受 ”、“无效 ”、“不得 ”等文件规定或标注 “★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标 | 投标文件是否对招标文件中所述的条款做出实质性响应 |
| 7 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 | 是否存在投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 |
| 8 | 法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的 | 是否存在有招标文件规定的其他投标无效情形 |
| 结论 |  |  |

附表2 符合性审查结果一览表

符合性审查结果一览表

项目名称：                                           政府采购计划编号：

| 序号 | 投标人名称 | 符合性审查结果 （合格/不合格） | 符合性审查不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- |

评标委员会（签字）：

日期：年月日

附表3 符合性审查合格投标人名单

符合性审查合格投标人名单

项目名称：                                        政府采购计划编号：

| 序号 | 合格投标人名称 |
| --- | --- |

评标委员会（签字）：

日期：  年  月   日

第四节 投标文件的比较与评价（综合评分法）

1.综合评分法

1.1综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第一章投标人的资格要求。本采购项目的评标因素和标准见本章本节附页1“评标方法及标准表”。

1.3未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

2.投标报价的算术修正及政府采购政策调整

2.1如果有算术错误，投标报价将按本章第二节第4.2款、第4.3款规定进行算术修正。

2.2需落实政府采购政策（价格评审优惠）的，按第二章“投标须知”及本章第二节第5.4（1）项的相关规定进行价格调整。

2.3按本章本节第2.1款、第2.2款规定，以修正或调整后的价格确定投标人的投标报价和评标基准价，用于投标报价评价。

3.投标报价评价

3.1投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价修正或调整／投标报价修正或调整） ×100×报价权重分

4.技术、商务等评分项响应评价及政府采购政策加分

4.1技术、商务等评分项响应评分。按本章本节附页1“评标方法及标准表”规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。

4.2需落实政府采购政策（优先采购）的，按第二章、本章第二节第5.4（2）项以及本节附页1“评标方法及标准表”的相关规定进行技术、价格、商务项得分(加分)计算。

5.评标总得分

5.1评标总得分为投标报价、技术、商务等评分项得分(含优先采购政策加分)之和。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋…＋An＝1）

5.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.3评标时，评标委员会成员应当独立对满足招标文件全部实质性要求投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。每个投标人的最终得分为所有评标委员会成员评分的算术平均值。

6.中标候选人的推荐方法

6.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

6.2得分且投标报价相同的并列，按本章第二节规定确定中标侯选人。

附页1 评标方法及标准表

本采购项目的权值见下表

| 序号 | 项 目 | 权值的取值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价（A1） | 50% |
| 2 | 技术（A2） | 40% |
| 3 | 商务（A3） | 10% |
| 合计 |  | 1 |

附表1.1投标报价评审标准表

| 序号 | 评标因素（分值） | 评标标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格评价项 （F=100分） | 1、投标报价调整（扶持中小企业发展优惠政策、监狱企业、残疾人福利性单位优惠政策）：本项目的具体扣除比例详见第二章。 2、满足招标文件要求且投标报价中最低的投标报价为评标基准价其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 3、最终投标价以人民币元为单位，计算保留至小数点后2位（百分比亦然），小数点后第3位采取4舍5入。 4、根据财政部财库【2026】2号《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》的要求，评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 4.1投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%； 4.2投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%； 4.3投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%； 4.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形 5、评审委员会启动异常低价投标审查后，若投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 |
| 2 | 优先采购加分（F优先采购加分） | 节能产品或环境标志产品加分(此仅限于节能产品或环境标志政府采购品目清单内产品，不是品目清单内的产品，在评审时不予以考虑)： 所投节能产品或环境标志产品的价格 ————————×价格权值×100×本项目加分比例= 应加分数 项目总价格 注：整包中某一品目为节能、环境标志政府采购品目清单内产品时只对该品目报价加分，并合计到报价最终得分。 |
| ∑ | F1=F+ F优先采购加分 |  |

附表1.2技术部分评审标准表

| 序号 | 评标因素（分值） | 评标标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术评价项 （F=100分） | 技术参数 | 100 | 投标文件无技术条款响应/偏离表的本项计0分； 1、技术参数满足招标文件要求无负偏离的本项计100分； 2、标注“▲”的参数为重要参数，每一项负偏离或缺漏扣10分； 3、一般技术参数（即非“★”非“▲”号参数）存在负偏离，每条负偏离扣6分。 4、非实质性技术和商务条款≥11项，将导致投标无效。 （注：标注“▲”技术参数以及技术规格中要求该项参数提供有关证明文件的一般参数，投标人应提供证明材料，包括但不限于技术白皮书、产品彩页、检测报告等形式。如无相关证明文件或相关证明文件不完整，则按相应负偏离计算；此项只做评分因素，不做废标条件） |
| 2 | 优先采购加分（F优先采购加分） | 节能产品或环境标志产品加分(此仅限于节能产品或环境标志政府采购品目清单内产品，不是品目清单内的产品，在评审时不予加分)： 所投节能产品或环境标志产品的价格 ——————×技术权值×100×本项目加分比例= 应加分数 项目总价格 注：整包中某一品目为节能、环境标志政府采购品目清单内产品时只对该品目技术加分，并合计到技术最终得分。 |  |  |
| ∑ | F2=F+ F优先采购加分 |  |  |  |

附表1.3商务部分评审标准表

| 序号 | 评标因素 （分值） | 评标标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务评价项 （F=100分） | 售后服务 | 55 | - 针对本项目有明确的售后服务方案，包括但不限于：①设备配送、安装、检验等；②发生故障后的补救措施及巡检服务；③售后服务维修人员详细情况；④维修的响应时间；⑤备品配件的清单及供应保障措施。上述小项方案具有针对性和可行性，符合采购实际需求，内容完整合理满足招标文件要求的每项得7分。存在一般缺陷的每项方案得3.5分（一般缺陷是指方案内容前后不一致或前后逻辑错误或内容有缺失，不影响项目的实施）。未提供或存在重大缺陷的每项方案不得分（重大缺陷是指方案凭空编造或与采购项目和采购需求无关，无法指导项目实施）。 - 质保期在招标要求基础上再增加1年的加10分，增加2年以上的加20分，最高可加20分。 |
|  |  | 培训方案 | 15 | 针对本项目具有可行的技术培训方案，包括但不限于：①所提供设备的原理和技术性能；②操作维护方法；③安装调试、排除故障等各个方面；④培训计划安排；⑤培训效果等。 上述小项方案具有针对性和可行性，符合采购实际需求，内容完整合理满足招标文件要求的每项得3分。存在一般缺陷的每项方案得1.5分（一般缺陷是指方案内容前后不一致或前后逻辑错误或内容有缺失，不影响项目的实施）。未提供或存在重大缺陷的每项方案不得分（重大缺陷是指方案凭空编造或与采购项目和采购需求无关，无法指导项目实施）。 |
|  |  | 类似业绩 | 30 | 提供近两年以来设备销售业绩证明材料（证明材料为合同复印件，且要体现中标设备的型号），每提供一份计15分，计满30分为止，未按要求提供不得分。 |

- 第五章  采购需求

## （一）采购项目预（概）算：1667000元

## （二）采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 设备名称 | 品目分类编码 | 计量单位 | 数量 | 预算金额（元） | 最高限价（元） | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | A02320500医用超声波仪器及设备 | 台 | 1 | 260000 | 260000 | 否 |
|  | 2 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | A02320500医用超声波仪器及设备 | 台 | 1 | 240000 | 200000 | 否 |
|  | 3 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | A02320500医用超声波仪器及设备 | 台 | 1 | 117000 | 117000 | 否 |
|  | 4 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪（心脏用） | A02320500医用超声波仪器及设备 | 台 | 1 | 570000 | 480000 | 否 |
|  | 5 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | A02320500医用超声波仪器及设备 | 台 | 1 | 240000 | 200000 | 否 |
|  | 6 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | A02320500医用超声波仪器及设备 | 台 | 1 | 240000 | 200000 | 否 |

注：1.“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到具体标的。

2.投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分标的投标，否则投标无效。

3.货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

4.投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。

5.本项目总预算价为1667000元，最高限价为1457000元，投标人报价不得超过最高总价限价和最高单价限价，否则投标无效。

## （三）技术商务要求

## 序号1	便携式彩色多普勒超声诊断仪

- 一、货物名称: 便携式彩色多普勒超声诊断仪

- 二、设备用途: 用于新生儿颅脑可视化引导，心肺功能监测及血流动力学评估应用，以及介入操作的可视化引导，血管通路搭建，诊断和治疗引导，满足腹部、新生儿科、心脏、小器官、血管、肺部等检查需要。

- 三、主要技术及系统概述：

- 3.1技术参数及要求：

▲3.1.1触控面板操作，防泼溅、防尘、防异物;（非轨迹球操作方式），

3.1.2主机重量≤4kg（含电池）

3.1.3显示器≥15英寸高分辨率LED 显示器

- 3.1.4显示器可视角度≥170度 （左/右）

- 3.1.5 解剖M型模式 ，要求M取样线≥3条

- 3.1.6 ≥12英寸触摸操作屏，按键支持自定义设置，包括移动、增加、删除

- 3.1.7可自定义物理按键≥3个

- ▲3.1.8机器内置超声教学助手，可用于辅助医生进行神经阻滞的练习、操作，同时也可用于腹部、心脏及小器官的教学指导

- 3.1.11所配软件为该机型的最新版本，并且具有升级能力

- 3.2、成像模式

- 3.2.1二维灰阶模式

- 3.2.2组织谐波成像技术

- 3.2.3穿刺针显影增强技术

- 3.2.4彩色多普勒模式

- 3.2.5能量多普勒模式

- 3.2.6脉冲多普勒模式（PW）

- 3.2.7连续多普勒模式（CW）

- ▲3.2.8穿刺针显影增强技术

- 3.2.9支持凸阵探头、线阵探头

- 3.2.10提供最佳角度提示信息

- 3.2.11支持双幅对比显示

- ▲3.2.12支持自动速度时间积分测量

- 3.2.13支持自动下腔静脉定量分析

- 3.3、B模式成像

- 3.3.1组织谐波成像模式

- 3.3.2组织特异性成像

- 3.3.3多角度空间复合成像技术，支持≥3条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头

- 3.3.4斑点噪声抑制成像

- 3.3.5回波增强技术，提高心脏图像质量

- 3.3.6锐眼技术，增强局部分辨率

- 3.4、彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

- 3.4.1高分辨率血流成像

- 3.4.2双实时同屏对比显示

- 3.4.3自动调节取样框的角度及位置

- 3.5、频谱多普勒成像

- 3.5.1脉冲多普勒、高脉冲重复频率

- 3.5.2连续多普勒

- 3.6、测量分析和报告

- 3.6.1常规测量软件包

- 3.6.2多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

- 3.6.3神经专用测量软件包

- 3.6.4心脏功能专用测量软件包

- 3.6.5急重诊应用测量软件包

- 3.6.6血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果

- 3.6.7Auto EF射血分数自动测量

- 3.7、连通性和外部数据管理

- 3.7.1具备DICOM基础功能，可通过网络将图像传输到DICOM服务器

- 3.7.2 4个USB 3.0端口

- 3.7.3以太网端口，内置无线网卡，借助网络，可在机器上一键将动态或静态图像传输至移动应用端群组内；超声设备上具备可自行设置的隐私数据脱敏传输开关，用户可选择传输图像是否包含病人信息

- 3.7.4、HDMI、S-Video视频输出接口

- 3.7.5电源供应

- 3.7.6系统通过电池或交流电源运行

- 3.7.7可充电锂电池，连续使用时间≥90分钟

- 3.7.8专用台车，支持交流供电

- ▲3.8浅表线阵探头1把，频率范围：3.0-12.0MHZ

3.9心脏探头1把，频率范围：4.0-10.0MHZ

- 四、资证要求：提供SFDA注册证，需为2020年后（含2020年）注册的最新产品

- ★五、配置要求

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 1 台 |
| 台车 | 1个 |
| 浅表线阵探头 | 1把 |
| 心脏探头 | 1把 |

- 六、商务要求

- ★7.1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。
★7.2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★7.3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★7.4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满5年后支付10%余款给乙方。
★7.5、质保与售后：整机保修5 年（含探头），终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

- ★7.6、在投标文件中必须提供相关技术资料并加盖投标人公章（如技术参数、技术白皮书、说明书、彩页等），并在响应表中对技术参数中“★”、“▲”以及要求提供佐证材料的条款备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。

- ★7.7、设备如涉及网络接口费用，由中标人承担，采购人不再出具任何费用。

## 序号2便携式彩色多普勒超声诊断仪

- 一、货物名称：便携式彩色多普勒超声诊断仪

- 二、产品用途说明：满足适用于介入、腹部、产科、妇科、心脏、小器官、 泌尿、血管、儿科、神经、急重诊等应用。

- 三、系统技术规格及概述：

- 3.1系统通用功能

- 3.1.1≥15英寸高分辨率LED显示器，可独立主机调节，角度≥170°

- 3.1.2主机内置相同大小探头接口≧2个

- 3.2二维灰阶模式

- 3.2.1组织谐波成像

- 3.2.2组织特异性成像

- 3.2.3多角度空间复合成像技术，≧3档可调

- 3.2.4斑点噪声抑制成像，≧7档可调

- 3.2.5 B图像偏转，≧5档可调

- 3.2.6 TGC8段、LGC8段

- 3.3 M型成像模式

- 3.3.1彩色M型

- ▲3.3.2解剖M型，取样线≥3线，可360度任意旋转

- 3.4彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

- 3.4.1双实时同屏对比显示

- 3.4.2自动调节取样框的角度及位置

- 3.4.3取样框偏转：线阵探头支持≥±20度，取样框可根据探头血流方向自动调节

- 3.5频谱多普勒成像

- 3.5.1脉冲多普勒、连续多普勒

- 3.5.2自动计算心动周期

- 3.6一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、造影等）

- ▲3.7穿刺针增强：应用于超声引导下的穿刺手术，动态增 强超声图像中针体显示，具有双屏实时 对比显示，增强前后效果，并支持自适 应校正角度

- 3.8超声教学助手

- 四、测量分析和报告

- 4.1常规测量软件包

- 4.2血管内中膜自动测量

- 4.3可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果

- 4.4配备腹部凸阵探头，浅表线阵探头

- 五、电影回放及原始数据处理

- 5.1电影回放

- 5.1.1所有模式下支持手动、自动回放

- 5.1.2支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥7分钟的电影

- 六、信息管理与存储

- 6.1 512G SSD固态硬盘

- 6.2内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作

- 6.3动态图像、静态图像以PC格式直接导出（支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM、MP4），无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。

- 七、连通性

- 7.1主机内置HDMI、USB3.0、Type-c、网络接口

- 7.2 DICOM3.0系统

- 7.3多功能台车：可拆卸的储物篮，电源缆线专用放置架，防撞支架

- 7.4专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件

- ★八、配置清单

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 1套 |
| 台车 | 1台 |
| 浅表血管神经线阵探头 | 1把 |

九、商务要求

★10.1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。

★10.2、交货时间：按合同约定的日期交货。

★10.3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

★10.4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满3年后支付10%余款给乙方。

★10.5、质保与售后：整机保修3 年（含探头），终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

★10.6、在投标文件中必须提供相关技术资料并加盖投标人公章（如技术参数、技术白皮书、说明书、彩页等），并在响应表中对技术参数中“★”、“▲”以及要求提供佐证材料的条款备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。

★10.7、设备如涉及网络接口费用，由中标人承担，采购人不再出具任何费用

## 序号3	便携式彩色多普勒超声诊断仪

一、货物名称：便携式彩色多普勒超声诊断仪

二、产品用途说明：满足适用于介入、腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急重诊等应用。

三、系统技术规格及概述：

3.1系统通用功能

3.1.1 15.6英寸高分辨率LED显示器，可根据环境光变化自动调节亮度，可独立主机调节，角度≥170°

3.1.2主机内置相同大小探头接口≧2个

▲3.1.3主机重量≤4kg（含电池）

四、二维灰阶模式

4.1组织谐波成像

4.2组织特异性成像

4.3多角度空间复合成像技术，≧3档可调

4.4斑点噪声抑制成像，≧7档可调

4.5 B图像偏转，≧5档可调

4.6 TGC8段、LGC8段

五、M型成像模式

5.1彩色M型

5.2解剖M型，取样线≥3线，可360度任意旋转

六、彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

6.1双实时同屏对比显示

6.2自动调节取样框的角度及位置

6.3取样框偏转：线阵探头支持≥ ±20 度，取样框可根据探头血流方向自动调节

七、频谱多普勒成像

7.1脉冲多普勒、连续多普勒

7.2自动计算心动周期

123456786.一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、造影等）

▲八、穿刺针增强：应用于超声引导下的穿刺手术，动态增 强超声图像中针体显示，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度。

九、超声教学助手

十、测量分析和报告

10.1常规测量软件包

10.2血管内中膜自动测量

10.3可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果

10.4配备腹部凸阵探头，浅表线阵探头

十一、电影回放及原始数据处理

11.1.电影回放

11.1.1所有模式下支持手动、自动回放

11.1.2支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥7分钟的电影

十二、信息管理与存储

12.1 512G SSD固态硬盘

12.2内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作

12.3动态图像、静态图像以PC格式直接导出（支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM、MP4），无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。

十三、连通性

▲13.1主机内置HDMI、USB3.0、Type-c、网络接口

13.2 DICOM3.0系统

13.3多功能台车：可拆卸的储物篮，电源缆线专用放置架，防撞支架

13.4专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件

★十四、配置清单

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 便携式彩色多普勒超声诊断系统 | 1套 |
| 台车 | 1台 |
| 浅表血管线阵探头 | 1把 |
| 腹部血管凸阵探头 | 1把 |

十五、商务要求

★15.1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。

★15.2、交货时间：按合同约定的日期交货。

★15.3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

★15.4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满3年后支付10%余款给乙方。

★15.5、质保与售后：整机保修3 年（含探头），终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

★15.6、在投标文件中必须提供相关技术资料并加盖投标人公章（如技术参数、技术白皮书、说明书、彩页等），并在响应表中对技术参数中“★”、“▲”以及要求提供佐证材料的条款备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。

★15.7、设备如涉及网络接口费用，由中标人承担，采购人不再出具任何费用。

## 序号4便携式彩色多普勒超声诊断仪（心脏用）

一、货物名称：便携式彩色多普勒超声诊断仪（心脏用）

二、可搭载探头临床适用范围：支持妇产、腹部、小器官、外周血管、经颅、心脏、经食道（心脏）、经直肠、经阴道等探头

三、系统技术规格及概述：

3.1系统通用功能

3.1.1高清晰、医用专业彩色显示屏≥15英寸，可根据环境光变化自动调节亮度

3.1.2探头接口1个，可扩展到3个

3.1.3整机重量＜6.5kg（含电池）

3.1.4支持用户自定义按键数量≥4个，同一个自定义键支持≥4个功能

3.1.5支持≥13种语种（包括软件、键盘输入、注释、操作面板等）

3.1.6主机通过CE、FDA及CFDA（国械）认证

3.2二维灰阶模式

3.2.1组织谐波和正反谐波成像模式

3.2.2组织特异性成像（TSI）：常规/肌肉/液性/脂肪

3.2.3多角度空间复合成像技术，支持≥7条偏转线，≥3级可调，支持线阵和凸阵探头

3.2.4频率复合成像（FCI）

3.2.5斑点噪声抑制成像：支持二维、造影、实时四维模式等

▲3.2.6心肌增强技术，更好的强化心肌组织对比显示

3.2.7 TGC: ≥8段，LGC: ≥4段

3.2.8最大显示深度:≥39cm

3.2.9动态范围: 30-200dB，可视可调

3.3 M型成像模式

3.3.1解剖M型，取样线≥3条，可360度任意旋转，支持实时扫描以及离线重构M型图像

3.3.2彩色M型

3.4 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

3.4.1超宽动态血流技术

3.4.2高分辨率血流成像：将彩色方向信息叠加在灰阶状态的血流动力学信息上，提供更高分辨率和灵敏度的血流图像

▲3.4.3 血流自动追踪技术：实现 ROI 框位置和角度的自动优化，提供 Color/Power 模式下彩色血流/能量图像的实时动态优化，节省人工调节时间，提升扫查效率。

3.4.4支持双实时同屏对比显示

3.4.5支持速度、速度方差、能量、方向能量显示等

3.4.6显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

3.4.7取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

3.4.8支持一键B/C同宽

3.5 频谱多普勒成像

3.5.1 脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

3.5.2智能频谱多普勒自动优化：取样线角度，以及快速矫正取样框角度​

3.5.3显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

3.5.3.1 PW最大速度:≥8m/s、CW≥37m/s

3.5.3.2最小速度:≤5mm/s

3.5.3.3取样容积:1-20mm，多级可调

3.5.3.4 PW偏转角度:≥±30度 (线阵探头)

3.5.3.5零位移动：≥8 级

3.5.3.6二同步/三同步:支持PW、CW开/关

▲3.6组织多普勒成像及定量分析单元

3.6.1支持TVD、TVI、TVM、TEI四种模式

3.6.2支持8个取样框内心肌组织的TDI速度、应变、应变率定量分析工具

3.6.3支持曲线解剖M型和彩色曲线解剖M型

3.7实时宽景成像，支持凸阵、线阵，具有扫描速度提示功能，可360度旋转

3.8一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影）

3.9图像放大技术

3.9.1一键实现全屏放大

3.9.2  10倍局部放大（支持前端、后端放大）

3.10自动工作流协议

3.10.1可根据医生习惯自定义检查规范，减少重复操作

3.10.2自动打开彩色、频谱成像模式，自动添加体位图和注释，无需手动输入

3.11穿刺针增强技术

3.11.1双屏实时对比显示增强前后效果

3.11.2增强平面角度可调

3.12超声教学助手，能提供标准超声声像图、解剖示意图、手法图及扫查技巧提示等，并支持以上帮助信息区域的单窗口放大功能。

3.13探头规格类型：可选相控阵、凸阵、线阵、腔内探头、术中（人体内）、经食道、矩阵探头等

3.14扫描：

3.14.1相控阵探头：超声频率4-10MHz

3.14.2单晶体相控阵探头：超声频率1-5MHz

3.14.3线阵探头：超声频率4-16MHz

3.14.4高频相控阵探头：3-7MHz

3.15扫描速率：相控阵，全视野，18cm深度时，帧速率≥14帧/秒

四、 测量分析和报告

4.1常规测量，支持距离、椭圆、描迹测、体积、斜率等

4.2多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

4.3妇科/产科专用测量及分析

4.3.1含多胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式

4.3.2自动产科测量（支持双顶径、头围、枕额径、股骨长、腹围，肱骨长自动测量等）

▲4.3.3自动NT测量

4.4心脏功能专用测量及分析，包括Simpson BP，Tei指数分析，PISA等

4.5血管内中膜自动测量

4.5.1可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果

4.6 Auto EF射血分数自动测量

4.6.1自动识别左室舒张期切面和左室收缩期切面

4.6.2自动包络心内膜边界，自动计算左室舒张期容积、左室收缩期容积，左室射血分数EF以及每搏量SV

4.6.3支持心室容积随时间变化的容积变化曲线

▲4.7儿科髋关节测量、神经测量和急重症测量

五、电影回放及原始数据处理

5.1电影回放

5.1.1所有模式下支持手动、自动回放

5.1.2支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

5.1.3支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态）

5.2原始数据处理，可对回放图像进行≥20个参数调节

六、检查存储和管理

6.1 ≧240G固态硬盘

6.2内置超声工作站，支持同步存储，

6.3支持直接一键存储至硬盘或U盘。

6.4动态图像、静态图像以PC格式直接导出（支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM），无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。

七、连通性

7.1参考信号:心电，呼吸波，心电触发

7.2数据接口:HDMI、USB3.0接口、音频接口

7.3支持数据无线传输

7.4支持DICOM3.0系统，可选配DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报

7.5外设数据模块：包含S---视频、VGA视频接口、高清音视频接口

7.6专用台车：可升降、防盗锁模块

7.7具备可装卸探头扩展槽

7.8专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件

★八、配置清单

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 便携式彩色多普勒超声诊断仪（心脏用） | 1套 |
| 深部血管凸阵探头 | 1把 |
| 浅表血管线阵探头 | 1把 |
| 单晶体心脏相控阵探头 | 1把 |
| 高频心脏相控阵探头 | 1把 |
| 探头拓展器 | 1个 |
| 台车 | 1台 |

九、商务要求

★9.1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。

★9.2、交货时间：按合同约定的日期交货。

★9.3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

★9.4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满3年后支付10%余款给乙方。

★9.5、质保与售后：整机保修3 年（含探头），终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

★9.6、在投标文件中必须提供相关技术资料并加盖投标人公章（如技术参数、技术白皮书、说明书、彩页等），并在响应表中对技术参数中“★”、“▲”以及要求提供佐证材料的条款备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。

★9.7、设备如涉及网络接口费用，由中标人承担，采购人不再出具任何费用。

## 序号5便携式彩色多普勒超声诊断仪

一、货物名称：便携式彩色多普勒超声诊断仪

二、产品用途说明：满足适用于介入、腹部、产科、妇科、心脏、小器官、 泌尿、血管、儿科、神经、急重诊等应用。

三、系统技术规格及概述：

3.1系统通用功能

3.1.1≥15英寸高分辨率LED显示器，可独立主机调节，角度≥170°

3.1.2主机内置相同大小探头接口≥2个

3.2二维灰阶模式

3.2.1组织谐波成像

3.2.2组织特异性成像

3.2.3多角度空间复合成像技术，≥3档可调

3.2.4斑点噪声抑制成像，≥7档可调

3.2.5 B图像偏转，≥5档可调

3.2.6 TGC8段、LGC8段

3.3 M型成像模式

3.3.1彩色M型

▲3.3.2解剖M型，取样线≥3线，可360度任意旋转

3.4彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

3.4.1双实时同屏对比显示

3.4.2自动调节取样框的角度及位置

3.4.3取样框偏转：线阵探头支持≥±20度，取样框可根据探头血流方向自动调节

3.5频谱多普勒成像

3.5.1脉冲多普勒、连续多普勒

3.5.2自动计算心动周期

3.6一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、造影等）

▲3.7穿刺针增强：应用于超声引导下的穿刺手术，动态增 强超声图像中针体显示，具有双屏实时 对比显示，增强前后效果，并支持自适 应校正角度

3.8超声教学助手

四、测量分析和报告

4.1常规测量软件包

  - 5.血管内中膜自动测量

  - 6.可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果

- 4.2配备腹部凸阵探头，浅表线阵探头

- 五、电影回放及原始数据处理

- 5.1电影回放

- 5.1.1所有模式下支持手动、自动回放

- 5.1.2支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥7分钟的电影

- 六、信息管理与存储

- 6.1 ≥512G SSD固态硬盘

- 6.2内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作

- 6.3动态图像、静态图像以PC格式直接导出（支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM、MP4），无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。

- 七、连通性

- 7.1主机内置HDMI、USB3.0、Type-c、网络接口

- 7.2 DICOM3.0系统

- 7.3多功能台车：可拆卸的储物篮，电源缆线专用放置架，防撞支架

- 7.4专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件

- ★八、配置清单

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 1套 |
| 台车 | 1台 |
| 浅表血管线阵探头 | 1把 |
| 腹部血管凸阵探头 | 1把 |

- 十、商务要求

- ★10.1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。
★10.2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★10.3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★10.4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满3年后支付10%余款给乙方。
★10.5、质保与售后：整机保修3 年（含探头），终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

- ★10.6、在投标文件中必须提供相关技术资料并加盖投标人公章（如技术参数、技术白皮书、说明书、彩页等），并在响应表中对技术参数中“★”、“▲”以及要求提供佐证材料的条款备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。

- ★10.7、设备如涉及网络接口费用，由中标人承担，采购人不再出具任何费用。

## 序号6便携式彩色多普勒超声诊断仪

- 一、货物名称：便携式彩色多普勒超声诊断仪

二、产品用途说明：满足适用于介入、腹部、产科、妇科、心脏、小器官、 泌尿、血管、儿科、神经、急重诊等应用。

- 三、系统技术规格及概述：

- 3.1系统通用功能

  - 3.1.1≥15英寸高分辨率LED显示器，可独立主机调节，角度≥170°

  - 3.1.2主机内置相同大小探头接口2个

  - ▲3.1.3主机重量≤4kg（含电池）

- 3.2二维灰阶模式

  - 3.2.1组织谐波成像

  - 3.2.2组织特异性成像

  - 3.2.3多角度空间复合成像技术，≥3档可调

  - 3.2.4斑点噪声抑制成像，≥7档可调

  - 3.2.5 B图像偏转，≥5档可调

  - 3.2.6 TGC8段、LGC8段

- 3.3 M型成像模式

  - 3.3.1彩色M型

  - 3.3.2解剖M型，取样线≥3线，可360度任意旋转

- 3.4彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

  - 3.4.1双实时同屏对比显示

  - 3.4.2自动调节取样框的角度及位置

  - 3.4.3取样框偏转：线阵探头支持≥ ±20 度，取样框可根据探头血流方向自动调节

- 3.5频谱多普勒成像

  - 3.5.1脉冲多普勒、连续多普勒

  - 3.5.2自动计算心动周期

- 3.6一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、造影等）

- ▲3.7穿刺针增强：应用于超声引导下的穿刺手术，动态增强超声图像中针体显示，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度

- 3.8超声教学助手

- 四、测量分析和报告

  - 4.1常规测量软件包

  - 8.▲4.2血管内中膜自动测量，，，，，，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果

- 4.3配备腹部凸阵探头，浅表线阵探头

- 四、电影回放及原始数据处理

- 4.1电影回放

  - 4.1.1所有模式下支持手动、自动回放

  - 4.1.2支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥7分钟的电影

- 五、信息管理与存储

- 5.1 512G SSD固态硬盘

- 5.2内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作

- 5.3动态图像、静态图像以PC格式直接导出（支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM、MP4），无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。

- 六、连通性

- 6.1主机内置HDMI、USB3.0、Type-c、网络接口

- 6.2 DICOM3.0系统

- 6.3多功能台车：可拆卸的储物篮，电源缆线专用放置架，防撞支架

- 6.4专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件

- ★七、配置清单

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 1套 |
| 台车 | 1台 |
| 浅表血管线阵探头 | 1把 |
| 腹部血管凸阵探头 | 1把 |

- 八、商务要求

- ★8.1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。
★8.2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★8.3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★8.4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满3年后支付10%余款给乙方。
★8.5、质保与售后：整机保修3 年（含探头），终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

- ★8.6、在投标文件中必须提供相关技术资料并加盖投标人公章（如技术参数、技术白皮书、说明书、彩页等），并在响应表中对技术参数中“★”、“▲”以及要求提供佐证材料的条款备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。

★8.7、设备如涉及网络接口费用，由中标人承担，采购人不再出具任何费用。

# 第六章 政府采购合同

第一节  政府采购合同协议书

### 合同编号：

### 医疗设备采购合同

甲方（采购方）：娄底市中心医院

法定代表人：杨吉军

统一社会信用代码：12431300447162073W

地址：湖南省娄底市娄星区长青中街51号

联系人：朱振宇

联系电话：15673845559

### 乙方（供货方）：

法定代表人：

统一社会信用代码：

地址：

联系人：

联系电话：

甲方通过（☑公开招标□医院公开挂网□医院院内议价□湖南政府采购电子卖场竞价）方式采购彩色超声多普勒诊断仪一批，乙方为中标/中选供应商，项目编号：          。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律规定，甲乙双方在采购项目确定的基础上，就采购 彩色超声多普勒诊断仪一批相关事宜平等、自愿、公平、诚信协商，达成一致，特订立本合同，以资共同遵守。

- 第一条  采购内容

- 1.1 设备名称、品牌、型号、价格

| 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高档彩色多普勒超声诊断仪 |  |  |  |  |  |
| 合计价款金额人民币（大写）： 元整 （小写）： 元 |  |  |  |  |  |

- 1.2 本合同约定价格为（□固定总价□固定单价），不因物价、市场波动变更，约定价格包括且不限于设计费、材料费、人工费、安装费、包装费、运输费、装卸费、调试费、接口费、检测费、检验费、税费、保险费、售后服务费、附随服务费等在内所有费用。

- 1.3 □本合同设备无需与甲方使用的信息系统对接。□本合同设备需要与甲方使用的信息系统对接，因对接产生的接口开发等乙方及第三方需要收取的全部费用均由乙方承担。

- 第二条  交货时间、地点、运输、装卸、搬运

- 2.1 交货时间：乙方应在（□自接到甲方通知之日起   日内□   年   月   日之前）将设备运至甲方指定交货地点，并在（□到货后    日内□   年   月   日之前）完成安装、调试，办理验收手续并交付甲方使用。

- 2.2 甲方指定交货地点：湖南省娄底市娄星区长青中街51号 娄底市中心医院设备科。

- 2.3 运输、装卸、搬运：由乙方自备交通运输工具将设备运至合同约定地点，并负责设备装卸、搬运的人工及费用。

- 第三条 质量标准、质量验收、包装要求

- 3.1 质量标准：乙方提供设备的质量、安装应符合或优于国家标准；如投标文件/响应文件中的技术参数和质量标准高于国家标准，则设备的技术参数和质量标准以投标文件/响应文件为准；如乙方应交付的设备属于国产设备，则应保证该设备为交付时起近6个月内生产的产品；如乙方应交付的设备属于进口设备，则应保证该设备为交付时起近一年内生产的产品。

- 3.2 质量验收：以本合同约定标准按以下方式进行验收：

- 3.2.1 到货验收：乙方将设备运至指定交货地点后，应通知甲方，并向甲方提供厂家标准资料文件（进口设备需提供真实有效的海关报关单，其他设备需提供产品合格证）和原厂售后质保承诺书。甲方自接到乙方通知之日起 7日内组织人员对设备按合同约定及厂家出厂装箱单进行到货验收，经甲方验收合格后签署验收报告单，乙方方可进行现场拆包、安装、调试、培训。如经甲方验收不合格，乙方应在 7日内无条件予以更换。

- 3.2.2 总体验收：乙方将设备全部拆包、安装、调试、培训后应及时通知甲方，甲方自接到乙方通知之日起7日内自行组织或委托第三方进行总体验收，验收合格后签署总体验收报告单。如经甲方或第三方验收不合格，乙方应在 7日内无条件予以返工并承担所有费用。

- 3.2.3 甲方验收时如发现乙方所交付、安装的设备不符合本合同约定，甲方应做出详尽的现场记录，由甲乙双方签署备忘录，该现场记录和备忘录作为乙方补交缺少部件、更换不符标准部件的有效依据，由此产生的一切经济损失由乙方承担。

- 3.3 包装要求：乙方提供的设备必须为原厂包装，外包装到货时应保证完好无损，否则甲方有权拒绝收货，由此造成的延期交货违约责任和一切经济损失全部由乙方承担。

- 第四条 安装、培训等事项

- 4.1 甲方负责协调、处理与安装、调试有关事宜，为乙方创造良好的安装、调试环境。

- 4.2 甲方委派  邓时敏13723814432 作为代表，跟踪、检查安装、调试现场。

- 4.3 乙方负责对甲方的操作人员进行免费培训。

- 4.4 乙方在安装、调试过程中应加强操作人员的安全教育，杜绝安全事故的发生。

- 第五条 售后服务

5.1 本合同设备质保期为    年，自甲方在总体验收报告单上签字确认合格之日起开始计算。

- 5.2 乙方在质保期内免费提供维修、更换、保养、咨询等服务。如设备在质保期内出现质量问题，乙方应在接到甲方通知（包括电话通知）后1小时内响应，响应后

- 24小时内赶到甲方提供服务，相关费用由乙方承担。如乙方不及时提供服务，甲方有权委托第三方提供维修、更换、保养、咨询等服务，由此产生的相关费用，甲方有权在应付款中扣除、不足部分由乙方另行补足，或要求乙方将第三方提供服务产生的相关费用直接支付给甲方。

- 5.3 质保期内，乙方每年至少对设备进行一次巡检并向甲方提交巡检记录。

- 5.4 质保期届满后，如设备出现问题，乙方应在接到甲方通知（包括电话通知）后 1 小时内响应，响应后24小时上门服务，相关费用由甲方承担。

- 5.5 乙方须指派         （电话：          ）专门负责与甲方联系售后服务事宜，如人员发生变动，应及时通知甲方。

- 第六条 付款时间、方式

- 6.1 甲方通过银行转账方式向乙方指定银行账户支付款项；甲方在总体验收报告单上签字确认合格之日起4个月内，向乙方支付合同约定总价款的90%；余款10%，甲方在质保期届满且不存在需被扣除情形之日起10个工作日内，免息支付给乙方。

- 6.2 乙方指定收款银行账户的开户名：                   ；开户银行：            ； 账号：                      。

- 6.3 乙方应在甲方首次付款前，向甲方提供以乙方自己名义开具的与本合同总价等额的增值税普通发票；如乙方未及时提供发票，甲方有权顺延付款，由此产生的责任均由乙方自行承担。

- 第七条 风险承担

- 7.1 乙方履行本合同过程中发生事故，包括但不限于在运输、装卸、安装及调试过程中发生事故，给甲方、乙方或第三方人身、财产造成的所有损失，均由乙方负责处理和承担全部法律责任、经济赔偿。

- 7.2 本合同设备毁损、丢失的风险自甲方在总体验收报告单上签字确认合格后转移给甲方，此前设备的一切风险均由乙方承担。

- 7.3 如甲方因乙方设备、质保服务等原因涉及纠纷、诉讼或被处以行政处罚，由乙方承担甲方因纠纷、诉讼、罚款等造成的全部经济损失。

- 第八条 廉洁条款

- 8.1 乙方应严格遵守国家相关法律法规，涉及合同的有关业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信原则，不得为获取不正当利益，损害国家、集体和甲方利益。

- 8.2 乙方的任何人员（包括股东、管理人员、普通员工等）及与乙方本业务有关的任何人员（包括与乙方不存在劳动、劳务关系的人员），均不得对甲方工作人员或其亲友、关系人请客、送礼或赠送礼金、有价证券、贵重物品及给予回扣、好处费、感谢费等其他形式的好处，否则甲方有权要求乙方按本合同约定向甲方支付违反廉洁条款的惩罚性违约金。

### 第九条 保密条款

9.1 本合同订立、履行、变更等产生的研究、商讨、交流等信息，履行本合同获悉的甲方商业秘密、运营信息、工作人员信息、患陪个人信息等，均属保密信息。

9.2 乙方应对保密信息采取有效手段严格保密，不得用于非本合同之目的或向第三方泄露。如政府部门、法院或其他有权部门要求乙方提供保密信息，乙方应当立即向甲方通报。

9.3 因乙方未履行本合同保密义务造成甲方或第三方损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

9.4 本合同保密条款在合同被认定无效、被撤销或终止、解除后仍然有效。

### 第十条 通知与送达

10.1 甲乙双方同意，与本合同有关的任何文书，应以书面方式按照本合同约定发送，书面方式包括手机短信、微信、书面函件、电子邮件等形式。

10.2 双方确认的文书（包括未来可能发生的诉讼或仲裁活动中法院或仲裁机构的送达法律文书）送达地址：

10.2.1 甲方的联系地址：娄底市娄星区长青中街51号娄底市中心医院设备科，联系人： 朱振宇，联系电话： 15673845559 ，邮箱地址：7248283@qq.com，或微信号： 15673845559。

10.2.2 乙方的联系地址：               ，联系人：          ， 联系电话：          ，邮箱地址：           ，或微信号：          。

10.3 上述通知应被视为在下列时间送达：以快递或专人发送的，在收件人签收之日或拒收之日；以挂号邮件发出的，在发出之日起7个工作日；以电子邮件发出的，在电子邮件进入收件方电子邮箱服务器之日。

10.4 以上地址和联系方式，任何一方发生变更应在变更之日起3日内通知对方。如未通知，一方按原地址送达的书面资料被退回的，退回之日视为送达之日。任何一方按照确认地址送到另一方的书面资料被拒绝签收导致邮件被退回的，退回之日视为送达之日。

### 第十一条 合同的变更、解除

11.1 本合同经双方协商一致后可以变更，双方应另行签订补充协议。

11.2 如甲方因政策变化等非自身主观原因不需要购买本合同全部设备，经书面通知乙方后可以提前终止本合同；如甲方因运营需要等原因不需要购买本合同部分设备，不需要购买的部分自动从采购内容中剔除。

11.3 乙方出现以下违约情形之一的，甲方有权拒绝支付任何价款并解除合同：

11.3.1 乙方逾期30日仍不能供货；

11.3.2 乙方提供的设备质量不符合国家标准、本合同标准或投标文件/响应文件约定标准；

11.3.3 乙方将本合同权利义务全部或部分转让给第三方；

11.3.4 其他根本违约的情形。

### 第十二条 违约责任

12.1 甲方因11.2情形提前终止本合同或剔除部分采购内容均无须承担违约责任，乙方不得因此要求甲方予以任何经济赔偿或补偿。

12.2 如乙方未在本合同约定时间内将验收合格的设备交付给甲方使用，除应赔偿甲方因此造成的损失外，每逾期一日，按（□       元 ☑本合同约定总价款的千分之一）标准向甲方支付违约金。

12.3 如乙方单方解除合同或甲方因11.3情形解除合同，乙方应赔偿给甲方造成的全部经济损失，并按（□       元 ☑本合同总价款30%）标准向甲方支付违约金。

- 12.4 无论甲方在任意时候（不限于本合同履行期间）发现存在违反本合同廉洁条款及供应商考核管理制度约定的行为，乙方均须向甲方支付一次性惩罚性违约金，该违约金金额按以下较高者确定：（1）本合同总费用的10%；（2）根据《娄底市中心医院医疗器械供应商考核管理制度》规定计算的廉政违约金金额。如乙方除需承担违反廉洁条款及供应商考核管理制度的违约责任外，同时存在其他违约行为，乙方仍须就其他违约行为承担相应违约责任。

12.5 依据本合同约定乙方应支付给甲方的违约金，甲方有权在应支付给乙方的任意价款中直接予以扣除，如扣除部分不足，乙方应在接到甲方通知后3日内补足。

### 第十三条 争议解决

13.1 本合同适用中华人民共和国法律，并按其解释。

13.2 如双方在履行本合同过程中发生争议，双方应先协商解决，协商解决不成的，任一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

### 第十四条 附则

14.1 甲方《娄底市中心医院医疗器械供应商考核管理制度》、乙方加盖公章的资质复印件、售后承诺等作为本合同附件。

14.2 本合同组成文件和优先解释顺序：乙方在履行本合同中作出的书面承诺；本合同补充协议；本合同及附件；中标通知书/成交通知书/议价结果公示/成交公告；投标文件/响应文件；招标文件/采购文件/采购需求；其他与本合同有关的资料。

14.3 本合同一式伍份，甲方执肆份、乙方执壹份，自双方签字并盖章后生效。

甲方（盖章）：娄底市中心医院        乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：                法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：              或委托代理人（签字）：

合同签订地履行地：娄底市娄星区      签订时间：      年     月     日

第二节 政府采购合同通用条款

### 1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同及其附件、补充文件约定的全部条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。

### 2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

### 3.合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

### 4.合同价款

4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

### 5.履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的时间和地点完成服务项目。

### 6.货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。

### 7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

### 8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

### 9.质量标准和保证

9.1 质量标准

（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

### 10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

### 11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

### 12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

### 13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作日内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。

### 14.乙方应提供的服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；

（5）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

### 15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

### 16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

### 17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

### 18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

### 19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

### 20.解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

### 21.法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

### 22.通知

22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

### 23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

### 24.合同生效

24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第六章第二节 第1.1款 | 甲方名称、地址 | 名称：娄底市中心医院 地址：湖南省娄底市长青中街51号 |
| --- | --- | --- |
| 第六章第二节 第1.2（6）项 | 项目现场 | 采购人指定地点。 |
| 第六章第二节 第5.1款 | 履行合同的时间、地点及方式 | （1）交货时间：按合同约定的日期交货。 （2）交货地点：按采购人要求地点。 （3）交货方式：现场交货。 |
| 第六章第二节 第9.2（1）项 | 质保期 | 质保与售后：整机保修3 年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。 |
| 第六章第二节 第9.2（3）项 | 响应时间 | 质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。 |
| 第六章第二节 第13.5款 | 合同价款支付方式和条件 | 设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满3年后支付10%余款给乙方。 |
| 第六章第二节 第14.2（5）项 | 伴随服务 | 第五章 采购需求 |
| 第六章第二节 第20.2款 | 解决争议的方式 | 诉讼 |
| 第六章第二节 第23.1款 | 合同未尽事项 | 协商解决 |

# 第七章 投标文件的组成

第一部分 资格证明文件

一、开标一览表

二、投标保证金

三、授权委托书

四、投标人提供的资格证明文件

第二部分 商务技术文件

五、投标函

六、分项报价

七、采购需求响应

八、合同条款偏离表

九、采购需求偏离表

十、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

十一、投标货物符合招标文件规定的证明文件

十二、投标人认为需提供的其他资料

注：投标人可编制资格审查索引表、符合性审查索引表、评审索引表，以便采购人及采购代理机构资格审查和评标委员会评审。

政府采购

投 标 文 件

# 第一部分 资格证明文件

采购项目名称:

采   购   人：

政府采购计划编号:

委托代理编号:

采购代理机构：

投标人

年  月  日

一、开标一览表

政府采购计划编号：                   项目名称：

包号：                               包名称：

| 投标报价 | 其他内容 |
| --- | --- |
| 小写金额：（人民币元） 大写金额：（人民币元） （大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准） | 交货期： 质保期： |

备注：1.本表须按包填写，一个“包号”一份。

2.投标人对采购项目内容只允许有一个投标报价，否则其投标无效。

3.投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。

4.评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效处理。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：_

日期：年月日

二、投标保证金

（不作要求）

## 三、授权委托书

本人          （姓名、职务）系                         （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）（政府采购计划编号：       ，委托代理编号：       ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

| 委托代理人身份证（正面）复印件 | 委托代理人身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证（正面）复印件 | 法定代表人身份证（反面）复印件 |

注：投标人代表不是投标人的法定代表人（单位负责人）的提供。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：

委托代理人（签字或印章）：

日期：         年    月   日

法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

姓名：         性别：       年龄：       职务：       系       （投标人

名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

| 身份证（正面）复印件 | 身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |

注：投标人为法定代表人（负责人）只需提供法定代表人（负责人）身份证明即可。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人联系电话：

日期：      年      月         日

四、投标人提供的资格证明文件

须  知

- 投标人应按第二章第14.1款要求提供下列的证明材料

附件4-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

附件4-2 湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)

附件4-3 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

附件4-4 联合体协议书（格式）（联合体形式投标的提供）

附件4-5投标人资格声明(格式)

附件4-6 投标人信用查询

附页4-7 投标人应提供的其他资格证明文件

2、投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议书(本节附4-4)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。

附件4-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

注：按第二章第14.1（1）项要求提供。

（1）投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；

（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；

（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；

（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

附件4-2 湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)

湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金,在前三年的经营活动中无重大违法记录,未列入严重失信行为名单,符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号),本公司企业规模为:

口大型、 口中型 、  □小型  、 □微型。（用在“□”内打√标识为选择启用）

机构代码、                 注册登记机构、

日期                 、有效期                 、注册资本                 、

地 址                 、经济行业                 、经济性质

公司(单位)名称(盖章)：

法定代表人(负责人)姓名(签字)                 、

身份证号                 、手机号:

授权代表人姓名(签字)                 、

身份证号                 、手机号:

附件4-3 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

注：按第二章第14.1（3）项要求提供。

附件4-4 联合体协议书（格式）

联合体协议书（格式）（本项目不适用）

致                   （采购人、采购代理机构）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加                    （项目名称）（政府采购计划编号：                ）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：                （各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人（单位负责人）姓名）

二、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：             。按照本条上述分工，联合体各成员的协议合同金额占联合体协议合同总金额比例如下：               。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：

成员1名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：

成员2名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：

…

日期：        年        月        日

注：1.本协议书由委托代理人签字的，应附授权委托书。

2.投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价，影响本协议书第五条的，应同时修改本协议书第五条。否则，评审时价格评审优惠不予以考虑。

附件4-5   投标人资格声明(格式)

投标人资格声明(格式)

致            (采购人、采购代理机构)：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

注：第三条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：       （签字或印章）

日期：       年  月  日

附件4-6 信用查询记录

查询方式：

1、登陆“信用中国” （ https://www.creditchina.gov.cn/ ）后点击首页上的“信用服务”进去分别就 “严重失信主体名单查询”“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体名单”进行查询（投标人），并将查询结果截图。

2、登陆 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；首页左边点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进去后按下面图例进行查询（投标人），并将查询结果截图。

附页4-7  投标人应提供的其他资格证明文件

投标人应提供的其他资格证明文件

政府采购

投 标 文 件

# 第二部分 商务技术文件

采购项目名称:

采   购   人：

政府采购计划编号:

委托代理编号:

采购代理机构：

投标人

年  月  日

五、投标函

致：（采购人、采购代理机构）：

根据贵方为（项目名称）的投标邀请（政府采购计划编号： ，委托代理编号：），签字代表 （姓名、职务）经正式授权并代表投标人 （投标人名称）提交下述投标文件电子文档一份，参加采购项目第包投标，并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

第一部分 资格证明文件

一、开标一览表

二、投标保证金

三、授权委托书

四、投标人提供的资格证明文件

第二部分 商务技术文件

五、投标函

六、分项报价

七、采购需求响应

八、合同条款偏离表

九、采购需求偏离表

十、享受政府采购政策优惠的证明资料

十一、投标货物符合招标文件规定的证明文件

十二、投标人认为需提供的其他资料

在此，签字代表宣布同意如下：

1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起  90  个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：；邮编： ；电话：；电子邮箱： 。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：年月日

六、分项报价

附件6-1 分项报价说明

分项报价说明

备注：投标人应按招标文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，按附件资料配置清单进行报价并说明。

附件6-2 分项报价明细表

分项报价明细表

政府采购计划编号：                项目名称：

包号：                            包名称：

| 分项项目名称 |  | 品牌/产地 | 型号规格 | 数量/单位 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（投标总价）（元） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本表应对应“开标一览表”，按包填写。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。

2.不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。

3.如果开标一览表内容与本表内容不一致的，以开标一览表内容为准。

4.投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.7款规定修改本表相应内容。否则，本表相应内容按投标报价修改的相同比例进行调整。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：年月日

七、采购需求响应

备注：投标人应按招标文件第五章采购需求与评审标准自行编写采购需求响应文件。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：：

日期：年月日

附件7-1 响应-览表

响应-览表

| 包号 | 包名称 | 标的名称 | 主要技术参数或规格 | 数量 | 节能产品 | 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

八、合同条款偏离表

政府采购计划编号：            项目名称：

包号：                       包名称：

| 序号 | 招标文件章节条款号 | 招标文件要求 | 投标文件的应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 投标人保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。 |  |

备注：1.投标人应根据招标文件第六章“政府采购合同”填写本表；

2.投标人如果对招标文件第六章“政府采购合同”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

3.如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第六章的所有条款要求，其投标无效。

4.在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日       期：年月_日

九、采购需求偏离表

政府采购计划编号：                 项目名称：

包号：                             包名称：

| 序号 | 招标文件章节条款号 | 招标文件要求 | 投标文件应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 投标人保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。 |  |

备注：1.投标人应根据招标文件第五章“采购需求”填写本表；

2.投标人如果对招标文件第五章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

3.如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第五章的所有条款要求，其投标无效。

4.在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

5.本表偏离表与本章第七节“采购需求响应”不一致时，以“采购需求响应”为准。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日      期：年月_日

十、享受政府采购政策优惠的证明资料

投标人符合第二章第33.6条要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。否则，评审时不予以考虑。

附件10-1中小企业声明函

中小企业声明函

(不满足以下条件的无需填写)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.属于专门面向中小企业采购的政府采购货物类项目，投标人应按本声明函内容和格式如实声明采购标的制造商的企业规模，未提供本声明函或不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的，其投标无效。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件10-2 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件10-3 监狱企业证明资料

监狱企业证明资料

注：按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件。

附件10-4强制采购或者优先采购产品的证明材料

强制采购或者优先采购产品的证明材料

(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)

注：投标人提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第33.6款规定提供证明材料和本章本节附页1“优先采购产品清单”，并加盖投标人单位章。

附页 1 优先采购产品清单

优先采购产品清单

政府采购计划编号：                         项目名称：

包       号：                              包名称：

| 以下为投标人提供的政府采购优先采购产品，投标人对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 价格（元） | 货物制造商名称 | 政策功能编码 |
| 节能产品 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 环境标志产品 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

说明：1.本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或环境标志产品）的政府采购政策加分或者价格扣除。

2.栏目4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

3.栏目6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号（货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只须填写一种）。

4.投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.7款规定修改本表相应内容。否则，评审时涉及本表所有优惠不予以考虑。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：

日期：        年    月   日

十一、投标货物符合招标文件规定的证明文件

备注：提供第五章规定的证明材料复印件。

十二、投标人认为需提供的其他资料

备注：投标人认为需提供的其他资料包括：

1.招标文件第四章评标方法及标准要求的其他相关资料；

2.招标文件第五章采购需求要求的其他资料。