	

政府采购
竞争性磋商文件



采购项目名称：第二教学楼实验室台柜与通风系统采购项目
采   购   人：湖南农业大学
政府采购编号：CGXM2026430000000598
委托代理编号：YXZB-I-2026-005
采购代理机构：永信和瑞工程咨询有限公司



2026年08月



目录

第一章 磋商邀请	1
一、采购项目基本概况	1
二、采购人的采购需求	1
三、供应商资格条件	1
四、获取磋商文件的时间、地点、方式	2
五、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点	2
六、公告期限	2
七、疑问及质疑	3
八、采购项目联系人姓名和电话	3
第二章 磋商须知	4
磋商须知前附表	4
第三章 合同格式条款	18
第一节 政府采购合同协议书	28
第二节 政府采购合同通用条款	32
第三节 政府采购合同专用条款	38
第四章 采购需求	39
第一节 采购清单一览表	39
第二节  技术要求	40
第五章 响应文件组成	61
一、磋商响应声明	62
二、保证金（本项目不适用）	65
三、供应商的资格证明资料	66
四、货物服务说明一览表	70
五、技术/商务响应与偏离表	72
六、提供享受政府采购政策的证明材料和清单表	73
七、报价一览表及分项价格表	81
八、供应商认为需要提供的其它资料	89
九、最后报价	90


第二教学楼实验室台柜与通风系统采购项目                                      竞争性磋商
[bookmark: _Toc16574]



第一章 磋商邀请
永信和瑞工程咨询有限公司受湖南农业大学的委托，对第二教学楼实验室台柜与通风系统采购项目进行竞争性磋商采购，现采用公告邀请的方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。
[bookmark: _Toc31333]一、采购项目基本概况
1、采购项目名称：第二教学楼实验室台柜与通风系统采购项目
2、采购计划编号：CGXM2026430000000598
委托代理编号：YXZB-I-2026-005
3、采购方式：竞争性磋商
4、采购总预算：1030000.00元
[bookmark: _Toc8352]二、采购人的采购需求：
	包号
	品目分类
	标的名称
	数量
	单位
	预算金额（元）
	最高限价（元）

	1
	A02100699-其他试验仪器及装置
	第二教学楼实验室台柜与通风系统采购项目
	1
	批
	1030000.00
	1009000.00


1、采购项目需要落实的政府采购政策： 
（1）预留采购份额：本项目为  /  。 
（2）强制采购：政府采购实行强制采购的节能产品。 
（3）优先采购：政府采购鼓励采购节能环保产品。
（4）价格评审优惠：政府采购促进中小企业发展（包括政府采购支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业）。
2、采购进口产品：本项目 拒绝 进口产品参加磋商采购。
[bookmark: _Toc1037]三、供应商资格条件
1、供应商基本资格条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、供应商特定资格条件：无。
3、落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）本项目为专门面向中小企业采购项目，各供应商应按政府采购促进中小企业发展相关规定及采购文件的响应文件组成中的“《中小企业声明函》”格式填写，并在响应文件中提供《中小企业声明函》，否则视为无效响应。
（2）如供应商提供的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
（3）根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)、《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》的通知 国统字〔2017〕213号要求，本项目要求中小企业所属行业为：工业。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7、本次磋商 不接受 联合体。
[bookmark: _Toc10329]四、获取磋商文件的时间、地点、方式
凡有意参加磋商采购活动的，请于2026年08月05日起至2026年08月12日(节假日除外)，每日上午9：00至12：00、下午14：00至17：00(北京时间)，持法定代表人身份证明或授权委托书(并附法定代表人身份证明)、个人身份证到永信和瑞工程咨询有限公司（长沙市岳麓山国家大学科技城岳麓街道麻园路中建智慧谷产业园二区11号栋1楼）获取磋商文件。 
[bookmark: _Toc7408]五、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点
1、提交首次响应文件的截止时间为2026年08月17日14时30分（北京时间），地点为永信和瑞工程咨询有限公司（长沙市岳麓山国家大学科技城岳麓街道麻园路中建智慧谷产业园二区11号栋1楼），在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组将拒收。
2、首次响应文件的开启时间及地点与提交首次响应文件的截止时间及地点为同一时间及地点。
[bookmark: _Toc26662][bookmark: _Toc29480]六、公告期限
1、本磋商公告在中国湖南政府采购网（http：//www.ccgp-hunan.gov.cn/）发布。公告期限从本磋商公告发布之日起3个工作日。
2、在其他媒体发布的磋商公告，公告内容以本磋商公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本磋商公告指定媒体最先发布公告之日起算。
[bookmark: _Toc27523][bookmark: _Toc2869]七、疑问及质疑
1、潜在供应商对招标采购活动事项如有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、潜在供应商认为磋商文件或磋商公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到磋商文件之日或磋商公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
[bookmark: _Toc3803]八、采购项目联系人姓名和电话
采购人：湖南农业大学
地  址：长沙市芙蓉区农大路1号
联系人：马老师
电  话：0731-84618118
采购代理机构：永信和瑞工程咨询有限公司
地  址：长沙市岳麓山国家大学科技城岳麓街道麻园路中建智慧谷产业园二区11号栋
联系人：常丽佳、刘怡芳、余坤军
电  话：0731-89758706
邮  箱：yxzb888@163.com
[bookmark: _Toc7407][bookmark: _Toc489882257]

[bookmark: _Toc3250][bookmark: _Toc15779]第二章 磋商须知
[bookmark: _Toc29767][bookmark: _Toc26827][bookmark: _Toc23049][bookmark: _Toc19026][bookmark: _Toc382499047][bookmark: _Toc489882259][bookmark: _Toc392797275][bookmark: _Toc485821378]磋商须知前附表
注：请在方框□内划“√”选择，在“条款号”内限选一项。
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章
第1.1款
	采购项目
	第二教学楼实验室台柜与通风系统采购项目

	第二章
第2.1款
	采购人
	名  称：湖南农业大学
地  址：长沙市芙蓉区农大路1号
电  话：0731-84618118
联系人：马老师 

	第二章
第2.2款
	采购代理机构
	名称：永信和瑞工程咨询有限公司
地址：长沙市岳麓山国家大学科技城岳麓街道麻园路中建智慧谷产业园二区11号栋
电话：0731-89758706
联系人：常丽佳、刘怡芳、余坤军

	第二章
第2.3款
	供应商的邀请方式
	☑ （1）发布公告
□ （2）从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取
□ （3）采购人和评审专家分别书面推荐的方式

	第二章
第3.1款
	供应商资格
条件
	1、供应商基本资格条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、供应商特定资格条件：无。
3、落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）本项目为专门面向中小企业采购项目，各供应商应按政府采购促进中小企业发展相关规定及采购文件的响应文件组成中的“《中小企业声明函》”格式填写，并在响应文件中提供《中小企业声明函》，否则视为无效响应；
（2）如供应商提供的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任；
（3）根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)、《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》的通知 国统字〔2017〕213号要求，本项目要求

	
	
	中小企业所属行业为：工业。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

	第二章
第6.1款
	联合体形式
	☑ 不接受
□ 接受

	第二章
第6.2（3）款
	对联合体各方的要求
	本项目不接受联合体

	第二章
第7.1款
	现场勘察
	☑ 采购人不组织
□ 采购人组织，时间：      地点：      联系人：        

	第二章
第8.1款
	采购进口产品
	☑ 本项目拒绝采购进口产品
□ 本项目已经财政部门审核同意购买进口产品

	第二章
第9.1款
	政府采购强制采购：
1、强制采购的节能产品；
2、其他。
	☑ 否
□ 是，采购《节能产品政府采购清单》(第期) 内标记★符号的节能产品。

	第二章
第9.2款
	政府采购优先采购：
1、非强制采购的节能产品；
2、环境标志产品；
3、支持中小企业发展；
4、其他。
	1、采购产品为《节能产品政府采购品目清单》内非标记★符号的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术4%、价格4%。
2、采购产品为《环境标志产品政府采购品目清单》内的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术4%、价格4%。
3、专门面向中小企业采购，且符合政府采购促进中小企业发展相关规定的（本项目要求中小微企业所属行业为：工业）
（1）给予小型和微型企业的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为  / ％。
（2）给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为  / ％。
4、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

	第二章
第9.6款
	政府采购支持中小企业融资
	有融资需求的，可向本附表附页1所列银行咨询或登陆中国湖南政府采购网查询。

	
	政府采购信用担保
	有履约担保或融资担保需求的，可向本附表附页2所列担保机构咨询或登陆中国湖南政府采购网查询，格式见附页3。

	二、磋商文件

	第二章
第10.2款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	技术、服务要求以及合同条款

	第二章
第15.3款
	非实质性偏离的范围和幅度
	磋商文件第四章【采购需求】中条款偏离项数之和≥11项将导致无效响应。

	第二章
第11.1款
	磋商文件的发售期限
	详见第一章磋商邀请

	第二章
第11.2款
	领取磋商文件时应提供的资料
	持法定代表人身份证明或授权委托书(并附法定代表人身份证明)、个人身份证。

	第二章
第12.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	详见第一章磋商邀请

	三、响应文件的编写

	第二章
第16.4款
	采购项目预算
	项目预算：1030000.00元（最高限价：1009000.00元）
投标报价不得超过采购项目最高限价，否则作无效响应处理。

	第二章
第17.3款
	非制造商的证明文件
	☑ 不要求提供
□ 要求提供：（证明文件复印件须加盖供应商单位公章，否则视为无效响应。）
经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件。

	第二章
第18.1款
	样品提供及样品提交的时间、地点
	☑ 不要求提供
□ 要求提供，提交的样品：,提交的时间： 、地点： 。

	第二章
第19.1款
	磋商保证金
	☑ 不要求提供
□ 要求提供：
1、保证金交纳的截止时间：响应文件递交截止时间前（含）到账，以银行到账为准，开标时现场查验。
2、保证金数额（人民币）：/ 。
3、缴纳方式：磋商保证金形式，以银行到账形式缴入如下账户，查询已经到账，视为已缴纳。
保证金汇至
账户名称（请写全称）：/
开  户  行：/
银行帐号：/
请在备注栏填写：/
4、未按时足额及未按要求缴纳磋商保证金的，其投标将被拒绝。

	第二章
第20.1款
	响应文件有效期
	 90 日（日历日）

	第二章
第21.1款
	响应文件副本份数
	正本壹份，副本贰份，电子文件一份（须为正本扫描件，PDF格式，用U盘装并标明公司名称）

	四、响应文件的递交

	第二章
第22.2款
	封套上应载明的信息
	            采购项目响应文件    
政府采购编号：               
委托代理编号：               
供应商名称：                    
在    年  月  日（星期  ）  时  分之前不得启封

	第二章
第24.1款
	响应文件的递交地点
	永信和瑞工程咨询有限公司1楼开标室（详细地址：长沙市岳麓山国家大学科技城岳麓街道麻园路中建智慧谷产业园二区11号栋）

	五、响应文件的磋商与评审

	第二章
第31.2款
	评审因素和标准
	见附页4

	第二章
第31.3款
	最后报价调整
	政府采购支持中小企业发展（货物类供应商和产品制造商应同时满足中小微企业的条件）：小型或微型企业，最后报价扣除比例为 /％；联合体参与磋商的，最后报价扣除比例为 / %。评审时，用扣除后的最后报价计算价格分。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

	第二章
第31.5款
	技术、商务、价格得分或总得分调整
	符合第二章第9.1款规定，按第二章第31.6款规定及本款分值调整：
1、 节能产品：
技术加分＝技术分值× 加分比例（比例见前附表第8.2项,下同）×（节能产品最后报价÷最后总报价）；
价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品最后报价÷最后总报价）。
2、环境标志产品：
技术加分＝技术分值× 加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）；
价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）。

	第二章
第31.6款
	多处或部分获得政府采购政策优惠的计算方法
	1、符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项(由供应商在响应文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行加分) 。
2、供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项累加。
3、同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除或加分（按该部分产品的报价占总报价的百分比调整）。
4、残疾人福利性单位或监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受扶持中小企业发展的优惠政策。

	六、成交结果信息公布与供应商质疑

	第二章
第37.1款
	财政部门指定的媒体
	中国湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)

	第二章
第39.3款
	履约担保
	☑ 不要求提供
□ 要求提供，履约担保的金额为：合同金额的 / %（支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）

	七、其他规定

	第二章
第41.1款
	采购代理服务费
	采购代理服务费最高限价为13700.00元人民币，采购代理服务费由采购人支付。

	第二章
第42.1款
	其他规定
	1.根据相关文件要求，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
（1）信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用湖南网（www.hncredit.gov.cn）。
（2）信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止。
（3）信用信息查询记录的具体方式：由采购人或采购代理机构在规定的查询渠道进行查询。
（4）信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。
（5）信用信息的使用规则：留存备查。
2.出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序。
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价＜采购项目最高限价×65%；

	
	
	（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
注：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第（1）项至第（3）项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
属于上述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（1）项至第（4）项情形，供应商已随响应文件并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。




附页1
湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单
	银行名称
	联系人
	职 务
	联系电话

	交通银行湖南省分行
	刘  波
	名城支行客户经理
	13874998873

	交通银行湖南省分行
	肖勇光
	分行高级经理
	13755192647

	中国民生银行长沙分行
	黄飞燕
	营业部总经理
	13308463468

	中国民生银行长沙分行
	蒋寒奇
	营业部中小企业客户经理
	13548982975

	兴业银行长沙分行
	刘栅延
	支行行长
	13337316405

	兴业银行长沙分行
	蒋修远
	支行客户经理
	18607310422

	中国光大银行长沙分行
	邓永胜
	岳麓支行副行长
	13617319650

	中信银行长沙分行
	蔡学军
	公司银行部负责人
	13055167195

	中信银行长沙分行
	宋学农
	银行部综合管理部副总经理
	0731-845822141







附页2
湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单
	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	中国投资担保公司
	何  嘉
	010-88822659/13718642233

	湖南省中小企业信用担保有限责任公司
	蔡建雄
	0731-84172390-201/15573193555

	湖南农业信用担保有限公司
	彭  球
邓霞英
	0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851
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附页3
政府采购履约担保函
编号：              
                      （采购人）： 
鉴于你方与                   （以下简称供应商）于     年   月   日签定编号为           的《            政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在     年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1．将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形： 
（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的； 
（2）                                                  。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %数额为      元（大写                  ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）
二、保证的方式及保证期间 
我方保证的方式为：连带责任保证。 
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后    日内。
如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。 
三、承担保证责任的程序
1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。 
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。
2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
四、保证责任的终止
1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。
2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。
3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。
五、免责条款
1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。
七、保函的生效 
本保函自我方加盖公章之日起生效。 
 	          保证人：（公章） 
                                            年   月   日
[bookmark: _Toc485821379][bookmark: _Toc17929]附页4
[bookmark: _Toc2485][bookmark: _Toc8161080]资格性审查表
	序号
	检查项目

	
	

	1
	提供营业执照副本复印件或法人登记证书复印件或自然人身份证明

	2
	法定代表人身份证证明原件或法定代表人授权委托书原件及双方身份证复印件

	3
	提供磋商响应声明

	4
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动

	5
	为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动

	6
	列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动

	7
	参加本次采购活动前3年内没有重大违法记录的书面声明

	8
	提供《政府采购资格承诺函》及本单位中小企业声明函

	9
	本项目不接受联合体

	10
	满足磋商文件中★条款

	备注
	以上内容有一项不合格的，则资格性审查的综合评定结果为不合格，响应文件无效。



[bookmark: _Toc8161081][bookmark: _Toc9245]
符合性审查表
	序号
	检查项目

	
	

	1
	磋商保证金金额、保证金缴纳形式是否符合磋商文件要求

	2
	是否按照磋商文件规定签署、盖章

	3
	投标报价是否超过采购项目预算、最高限价及SDG+活性炭一体吸咐箱最高限价

	4
	投标有效期是否满足磋商文件要求

	5
	是否满足第二章“磋商须知”第27.1款规定的实质性响应

	6
	响应文件是否符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求

	备注
	以上内容有一项不合格的，则符合性审查的综合评定结果为不合格，响应文件无效。




[bookmark: _Toc3642][bookmark: _Toc489882262]评审因素和标准
	
序号
	评审内容
	评审因素
	分值
	评分标准

	1
	价格部分30分
	投标报价
	30分
	1、满足磋商文件要求且经评审后最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为25分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×25。
2、满足磋商文件要求且经评审后SDG+活性炭一体吸咐箱最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为5分。其他供应商的SDG+活性炭一体吸咐箱价格分统一按照下列公式计算：SDG+活性炭一体吸咐箱磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×5。
3、价格评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
4、出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序。
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价＜采购项目最高限价×65%；
（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
注：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第（1）项至第（3）项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
属于上述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（1）项至第（4）项情形，供应商已随响应文件并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

	2
	技术部分50分
	技术要求响应
	30分
	所投产品完全满足磋商文件技术要求的（第四章采购需求）。
1.带★的为实质性响应条款，不允许偏离，否则为无效响应。
2.带▲为重要响应条款，每负偏离或缺漏项的每条扣 10分，扣完为止。
3.其他为一般性响应条款，每负偏离或缺漏项的每条扣3分，扣完为止。
4.如应答时缺项，则视同负偏离处理。
响应文件无技术/商务响应与偏离表的，本项不计分。
说明：若发现有提供虚假的证明材料或虚假应答技术参数响应及偏离表的，视为无效响应。

	
	
	项目实施方案
	20分
	供应商针对本项目提供项目实施技术方案，包括但不限于：①项目实施安排，供货保障措施（含进度安排表）；②安装过程的质量管理措施；③安装过程的安全、环保保障措施；④关键安装技术、实施的重点难点和解决方案措施；⑤调试、验收方案等内容进行评审：
1、前述5项中有缺漏项的，每项扣4分；
2、前述5项中有方案欠完整、欠可行、欠合理、针对性不强的，每处扣2分，每项最多扣4分；
本项满分为20分，按上述要求扣完为止。
注：方案不完整、欠可行、欠合理、针对性不强指照搬采购需求、未贴合采购需求、与项目采购需求匹配度不高，可行性、实用性、针对性有待改善，不符合项目实际情况、对项目整体理解一般、与项目实际要求相悖、表述笼统或前后不一致等情况。

	3
	商务部分20分
	类似项目业绩
	5分
	供应商近三年（2023年7月1日至首次响应文件递交时间止）承担过1个实验室台柜供货类似项目业绩的，计1分，此项最高计5分。
注：时间以合同签订之日为准，提供业绩合同复印件，如合同中无法体现关键评审信息（如供应商名称、项目类型）的，需另提供业主单位（合同甲方）盖章的材料加以证明，否则不计分。

	
	
	团队人员
	5分
	供应商拟派本项目的团队人员具备以下任意一项证书的机械设备安装工、电工、木工的职业技能等级证书或职业资格证书的，每有一人满足上述要求的得1分，一人同时具有多个证书的只计算1次得分，不同人员有同样证书的，可累计得分，最多计5分。
注：提供以上人员相关证书复印件及近六个月（2026年2月-2026年7月）中任意1个月的社保证明，否则不计分。

	
	
	售后服务方案
	10分
	根据供应商为本项目制定的售后服务方案，方案包括但不限于：①售后服务保证承诺、②售后服务人员配备、③质保期外售后措施及其他服务、④备品备件储备、⑤售后服务应急情况处理等内容进行评审：
1、前述5项中有缺漏项的，每项扣2分；
2、前述5项中有方案不完整、欠可行、欠合理、针对性不强的，每处扣1分，每项最多扣2分；
本项满分为10分，按上述要求扣完为止。
注：方案不完整、欠可行、欠合理、针对性不强指照搬采购需求、未贴合采购需求、与项目采购需求匹配度不高，可行性、实用性、针对性有待改善，不符合项目实际情况、对项目整体理解一般、与项目实际要求相悖、表述笼统或前后不一致等情况。

	合计
	100

	说明：
1、评分依据评标标准，对照响应文件进行。评标标准涉及要求提供复印件的，响应文件中须附相关证书和证明文件的复印件并加盖单位公章，否则相应计分项不予计分。
2、供应商参与采购应提供真实有效的证明材料，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假制造商产品彩页、虚假业绩、虚假证书等）、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报行政监管部门严肃查处。
3、评分计算保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。
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一、说明
1.适用范围
1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表（以下简称磋商须知前附表）中所叙述的采购项目。
2.定义
2.1 “采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式，邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（含资格证明资料），参与竞争性磋商采购活动。
2.4 “磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。
2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。
2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。
2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。
2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。
2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库[2007]119号）。
3.供应商的资格要求
3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的资格条件要求。
3.2供应商为联合体形式的，除应满足本章第3.1款资格条件要求及第3.3款规定外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务（含承担工作及工作量比例）；
（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；
（3）以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。
3.3 供应商不得存在下列情形之一：
（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。
（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。
（3）受到刑事处罚，或者受到2万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。
4.参与磋商的费用 
4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。
5．授权委托
5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应具备法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应具备法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。
6．联合体形式
6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次磋商采购不接受为联合体形式的供应商。
6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：
（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；
（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；
（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；
（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。
7.现场勘察
7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品
8.1除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。
8.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。
9. 采购政策支持
9.1对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。实行采购强制采购的节能产品见磋商文件前附表。
9.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》的“环境标志产品”，湖南省财政厅、湖南省科学技术厅以及小微企业、福利和监狱企业，实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或加分。实行采购优先采购的优惠率见磋商文件前附表。
9.3产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇（供应商自行选择，并在报价文件中并填报相关信息及数据）；小微企业、福利和监狱企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”中的一项重复计算。
9.4同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。
9.5符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明资料。
9.6供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向磋商须知前附表所列金融机构和担保机构询问。
二、磋商文件
10．磋商文件的组成
10.1 磋商文件由下列文件组成：
第一章 磋商邀请
第二章 磋商须知
第三章 合同格式条款
第四章 采购需求
第五章 响应文件组成
10.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。
10.3供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
11. 磋商文件的提供期限
11.1磋商文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见磋商文件前附表。
11.2供应商应持磋商文件前附表规定的资料领取或购买磋商文件。
12.提交首次响应文件的截止时间
12.1供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。
13.磋商文件的澄清或者修改
13.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 
13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。
13.2提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
三、响应文件
14.一般要求
14.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。
14.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
14.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
14.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。
15.响应文件的组成
15.1 响应文件包括下列内容： 
（1）磋商响应声明
（2）保证金
（3）供应商的资格证明资料
（4）货物服务说明一览表
（5）技术/商务响应与偏离表
（6）提供享受政府采购政策的证明资料和清单表
（7）报价一览表及分项价格表
（8）供应商认为需提供的其它资料
（9）最后报价
15.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价（或者重新提交的响应文件和最后报价）是响应文件的有效组成部分。
15.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。
15.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
16.报价
16.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。
16.2供应商应按第五章 响应文件组成格式填写。
16.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
16.4供应商的报价不得超过采购项目预算，如项目设定了最高限价则不得超过最高限价。采购项目预算、项目最高限价或其计算方法见磋商须知前附表。
17.供应商符合磋商文件规定的证明文件
17.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。
17.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。
17.3 除磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的，则必须提供经销、或代理采购货物、或采购货物提供售后服务的证明文件。
18．样品提供
18.1 磋商须知前附表规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评审时将其视为无效响应。
（1）未在磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的；
（2）供应商提供的样品与响应文件中提供样品的型号、规格不一致的。
20. 响应文件有效期
20.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
21.响应文件的签署及规定
21.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。
21.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。
21.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价（或者重新提交的响应文件和最后报价），一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。
四、响应文件的递交
22.响应文件的密封和标记
22.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。
22.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。
22.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。
23.响应文件的补充、修改或者撤回
23.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。
23.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
24.响应文件的递交与接收
24.1 供应商应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
24.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。
五、响应文件的磋商与评审
25.磋商程序
25.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第30.1款或者第30.2款情形进行。
26. 响应文件审查 
26.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。
26.2符合性审查： 对响应文件（包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件）的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。
27.实质性响应
27.1实质性响应是指响应文件（包括首次响应文件、重新提交的响应文件）与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
27.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。
28.无效响应 
28.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：
（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；
（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；
（3）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；
（4）响应文件不满足本章第27.1款规定的实质性要求的；
（5）报价超过采购项目预算的；
（6）响应文件有效期不足的；
（7）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。
29.澄清
29.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
29.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。
30.磋商
30.1本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。
30.2本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动（磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分），并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第26.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。
（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
30.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第21.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。
30.4供应商的最后报价及采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。
30.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。
30.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价（或者重新提交的响应文件和最后报价），且又未按本章第30.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。
30.7磋商文件在磋商过程中未发生实质性变动的，参加磋商供应商的次轮报价不得高于上轮报价，否则视为无效响应。
31.响应文件评审
31.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。
31.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见磋商须知前附表。
31.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合采购支持小微企业、福利和监狱企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见磋商须知前附表。
31.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格分值
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
31.5涉及采购政策优惠对供应商分值进行调整的，按磋商须知前附表规定调整供应商的技术、商务、价格得分或总得分。
31.6涉及多处或部分获得采购政策优惠的，其多处或部分享受采购优惠政策的计算方法见磋商须知前附表相关规定。
31.7评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。
32.提出成交供应商
    32.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。

33.确定成交供应商
33.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
33.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。
34.磋商终止
34.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第37.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号） 和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
35．重新评审
35.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。
36.保密及串通行为
36.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
36.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
36.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件或者响应文件；
（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；
（三）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；
（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃成交；
（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
六、成交结果信息公布与授予合同
37.成交信息的公布
37.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在磋商须知前附表指定的媒体上公布。
38.询问及质疑
38.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
38.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、行政法规及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。
39.成交通知
39.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
39.2 成交通知书是合同文件的组成部分。
40.签订合同
40.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。
40.2磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订采购合同的依据。
40.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
40.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加采购活动，并予以通报：
（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（二）未按照采购文件确定的事项签订采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（三）拒绝履行合同义务的；
（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
七、其他规定
41.1采购代理服务费
41.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。
41.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。
42. 其他规定
42.1磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。

1

第三章 合同格式条款
[bookmark: _Toc256000049][bookmark: _Toc11653][bookmark: _Toc25769][bookmark: _Toc14140][bookmark: _Toc29913945]第一节 政府采购合同协议书
[bookmark: _Toc29913946]合同编号：                  
采购人（甲方）：                            （全称）
供应商（乙方）：                            （全称）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，特签订本合同书。
1．项目管理信息
（1）采购组织形式：                   
（2）采购方式：                       
（3）标的名称：                       
2．合同标的及金额
	序号
	标的名称
	品牌
	型号规格技术参数
	数量（单位）
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	使用部门：
联系老师：
（电话）


	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	合同金额（人民币）大写：              （小写：            ）。


说明：标的型号规格、配置清单、技术要求等详见合同附件《配置清单及技术要求》。
3．履行合同的时间、地点及方式
在         年     月    日之前运送至甲方指定地方并安装调试完毕。货物的运费、运杂费、安装调试费、保险费、培训费、技术服务费及保修期内的保修费等一切费用均已包含在合同总价内，甲方不再支付其他任何费用。
4．付款与结算
（1）总价包干合同，货到安装调试并验收合格，且开具“增值税专用发票”后,由湖南农业大学向中标人支付95%的合同款；待中标人所提供的货物全部安装调试完毕，验收合格运行一年后，一年后无质量问题、售后服务纠纷及其他经济法律纠纷等一次性无息付清余下的5%。(尾款不计利息)
（2）乙方法人代表：                ；
账户名称：                     ；
开户银行：                        ；
银行账户：                               。
5．质量保证、技术标准及验收
（1）乙方必须严格按照招标文件要求提供符合技术标准的产品，并确保该产品知识产权的合法有效性，应保证货物和货物包装完整，到达甲方收货地前未拆封。
（2）乙方必须保证所提供的货物（包括零部件）是原装、全新、通过合法渠道取得的产品，并且符合有关检测标准和合同规定的质量、性能、技术规范等的要求以及该产品的出厂标准和原装配置。并随货物提供随机工具包、必备的配件、完整配套的产品说明及相应的技术文件资料，其中包括货物出厂检验证书、合格证、使用说明和货物维护手册等。
（3）甲方根据检验标准自行检验的结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后3日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后3日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将全部由乙方承担。
（4）货物的验收按招标采购文件要求及有关标准进行验收。货物运抵甲方指定地点后，由甲、乙双方组织相关人员共同对到货货物的数量、型号、外观质量、随机备品备件、技术资料等进行检查，双方确认后由乙方进行安装调试、并制作备忘录，并配合甲方填写固定资产验收申请表，签署验收意见。
（5）本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述标准；如果没有提及适用标准，则应符合国家标准或行业标准；这些标准必须是有关机构发布的最新标准。
6．售后服务
（1）乙方所有货物的原厂质保不少于36个月，如原厂质保超过36个月，按原厂质保为准，按响应文件中承诺的售后服务和保质、保修条件进行维修。其他与安装调试测试相应的配件质保期 壹 年。在质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责；超过保修期后，三年内维修只收取成本费。
（2）乙方应保证按报价书的承诺提供良好的售后服务，乙方必须在所有独立货物上用小标签标注货物供应商名称、联系人、联系电话和维修热线等相关信息；若以上信息发生变化，应及时告知甲方。
（3）乙方应在质保期内提供免费上门维修和技术支持，每年不低于3次巡检和回访，以确保货物的完好，并为所有货物提供终生维护。
（4）质保期内提供7×24小时的售后服务。接到售后服务通知，一般故障应在2小时内进行响应并排除，如需到现场进行解决的问题，技术人员须2小时内到达故障地点；重大故障应在4小时内响应并提出解决方案，设备有原厂质保期及服务的按原厂的执行。
7、违约责任
（1）乙方延期交货，乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内，提供全部或部分货物的，每延期1天，按延期交付的货物总额5‰交付违约金，违约金最高限额不超过延期交付的货物总额的20%。如果乙方在达到最高限额后仍不能交货，甲方可单方面考虑解除合同。
（2）质保期内，由于乙方的原因造成的甲方直接经济损失由乙方负责赔偿。由于乙方操作人员操作不当所造成的直接经济损失由乙方负责。由于乙方技术人员不能在采购人指定时间内及时到达故障地点并处理完毕的每次扣5000元。
（3）乙方所提供的货物型号、规格、质量等不符合合同规定标准的或发现有更换原装配置的，甲方有权拒收，而乙方应及时予以更换，并承担因此而发生的一切费用。
（4）甲方对乙方所提供的货物如发生知识产权争议，乙方应赔偿甲方的一切损失。
8．解决合同纠纷方式
本合同未尽事宜或合同执行过程中发生争执，由甲、乙双方友好协商解决。协商不成时，由甲方所在地人民法院诉讼解决。
9．组成合同的文件
合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议；
（2）本合同书及其附件；
（3）中标（或成交）通知书；
（4）政府采购合同格式条款；
（5）响应文件、响应文件及其附件；
（6）招标文件、谈判文件和询价文件等；
（7）标准、规范及有关技术文件。
10．合同生效及文本
本合同在甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式七份，甲方五份、乙方二份。
甲方（盖章）：湖南农业大学

授权代表（签字）：

联系电话：
传    真：
地    址：湖南农业大学
乙方（盖章）：

授权代表（签字）：

联系电话： 
传    真： 
地    址：











合同订立时间：        年    月    日

             号合同附件：
配置清单及技术要求
	序号
	货物名称
	制造商名称
	型号规格
	主要技术参数和技术指标
	配置清单

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
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第二节 政府采购合同通用条款
1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。
（4）“服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。
（5）“合同条款”系指本合同条款。
（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。
2.合同的适用范围
2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。
2.2 合同内容根据招标文件、响应文件而确定。
3.合同标的及金额
3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。
4.合同价款
4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。
5.履行合同的时间、地点和方式
5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。
5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。
6.货物的验收
6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。
6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。
6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。
6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。
6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。
6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。
6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。
7.货物包装要求
7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。
7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。
8.运输和保险
8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。
8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。
9.质量标准和保证
9.1 质量标准
（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。
9.2 保证
（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
10.权利瑕疵担保
10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。
11.知识产权保护
11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。
11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。
12.保密义务
12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。
13.合同价款支付
13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。
13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。
13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。
13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。
13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。
14.乙方应提供的服务
14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
14.2 乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；
（5）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1质量瑕疵的补救措施和索赔
（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：
①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。
③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。
（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。
（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。
（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。
16.合同的变更
16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。
16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。
16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。
17.合同中止与终止
17.1合同的中止
（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；
（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。
17.2合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。
（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。
（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。
（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。
18.合同转让和分包
18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。
18.2 乙方未在响应文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。
19.不可抗力
19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。
19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
20.解决争议的方法
20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。
20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：
（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；
（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。
20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。
21.法律适用
21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。
22.通知
22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，
22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
24.合同生效
24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。
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支付条件：                        

	本章第二节
第14.2（6）项
	乙方提供的其他服务
	              ，或第四章采购需求。

	本章第二节
第20.2款
	解决争议的方式
	□ 诉讼
□ 仲裁

	本章第二节
第23.1款
	合同未尽事项
	                                      


本节内容详见第四章采购需求




1

[bookmark: _Toc31338][bookmark: _Toc24196][bookmark: _Toc8916][bookmark: _Toc472022200][bookmark: _Toc423010625][bookmark: _Toc439164989]第四章 采购需求
第1节 [bookmark: _Toc41478055][bookmark: _Toc29535][bookmark: _Toc15265][bookmark: _Toc12243] 采购清单一览表
	包号
	包名称
	分项项目名称
（条目号/品目名称）
	要求
	备注

	
	
	
	交货时间
	交货地点
	

	1
	第二教学楼实验室台柜与通风系统采购
	第二教学楼实验室台柜与通风系统采购
（详见技术要求）
	合同签订后50天内交货并完成安装，完成安装后 10天内完成调试，达到验收条件；
	湖南农业大学第二教学楼
	



注：1、“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到“品一批目”（如果分品目的）。
2、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
3、供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按磋商文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。
★4、供应商须承诺：本项目产品中属于《节能产品政府采购品目清单》及国家强制性节能标准范围内的产品，均符合国家强制性节能要求，且已取得有效期内的节能产品认证证书或符合要求的检测报告；材料进场时，供应商须向采购人提供上述产品对应的认证证书或检测报告原件或加盖供应商公章的复印件供核查，未提供或证明文件无效的，视为验收不合格，供应商须承担相应违约责任。（承诺函格式自拟）
★5、供应商须承诺：本项目产品中属于国家强制性3C认证目录内的产品，均已取得有效期内的国家强制性产品认证证书，完全符合《中华人民共和国产品质量法》《强制性产品认证管理规定》等相关法律法规要求；材料进场时，供应商须向采购人提供上述产品对应的3C认证证书原件或加盖供应商公章的复印件供核查，未提供或证书无效的，视为验收不合格，供应商须承担相应违约责任。（承诺函格式自拟）





[bookmark: _Toc41478056][bookmark: _Toc31050][bookmark: _Toc24991][bookmark: _Toc25387]第二节  技术要求
[bookmark: _Toc25361][bookmark: _Toc32706][bookmark: _Toc13997]一、项目名称
[bookmark: _Toc5892]第二教学楼实验室台柜与通风系统采购项目
[bookmark: _Toc12965][bookmark: _Toc31408]二、项目预算
项目预算：1030000.00元，最高限价：1009000.00元。供应商报价不得超过最高限价，否则视为无效响应。
[bookmark: _Toc23115][bookmark: _Toc23615]三、项目概况
湖南农业大学为改善教学科研工作环境，决定对第二教学楼实验室维修翻新。根据动物科学技术学院、水产学院教学、科研需求定制一批实验室台柜、试剂柜、养殖水池以及通风等实验室设备并安装调试。
4、 货物清单一览表
	序号
	名称
	参数说明
	规格:L*D*H
	数量
	单位

	第一部分：水产学院

	实验室台柜及实验装置
	
	

	1
	实验台试剂架
	1、采用≥1.0mm厚优质钢板制作，表面经酸洗磷化处理后环氧树脂粉末静电喷涂（喷涂厚度≥75μm），防腐蚀耐酸碱。试剂架由立柱分段间隔，间隔长度在1200mm-500mm范围之内，支柱可配五孔错位插座及水、气考克。
2、菱形立柱或方形或椭圆形立柱，高度≥1700mm（桌面上高度≥850mm），每个功能柱均配PP顶盖。
3、试剂架层板：两层钢玻，层板采用钢制层板≥12mm厚喷砂钢化玻璃且层板可上下调节高度，层板外侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理。
3、层板护栏：下活动层板其上正面外缘均须有304不锈钢材质制作的护栏或两侧为专用铝合金托梁外加椭圆铝合金护栏，托梁配合立柱上专业设计的钩槽固定在立柱上。
	2750*300*800mm


	3
	台

	2
	双线盒
	铝型材，梯形
	
	78
	个

	3
	安全型单相二三孔插座
	安装方式:暗装，含底盒。
	220V 10A
	200
	个

	4
	电线
	配线形式:管内穿线。
	ZC-BVR-4mm2
	1800
	米

	5
	排气罩
	1、主体：304不锈钢，具有防火、防潮、耐酸碱 ；
2、气流调节阀：304不锈钢；
3、伸缩导管：304不锈钢，伸缩范围1130-1420mm；
4、吸收罩底座：304 不锈钢
	1000*400mm

	2
	套

	6
	不锈钢标本柜
	304不锈钢，承重≥50kg
	1200*450*2000mm
	9
	个

	7
	试剂柜
	1、PP结构，上内镶玻璃门，下PP板门；层板三层，承重≥50kg；
2、主框架：采用优质PP(聚丙烯)板制作，耐强酸碱，对接处采用焊条无缝焊接而成，外部连接处采用抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。
3、柜体: 采用8mm厚瓷白色PP板，PP焊条满焊连接；
4、隔板：采用8mm厚瓷白色PP板，正前面加焊连接加固条，结构稳固，承重性能好；隔板层高可调最小长度为50mm，需要加强筋确保不变形，每层可负重50kg，采用防漏式设计。
5、铰链：≥110度自闭式铰链；
6、把手：采用PP拉手；
7、排气：附上安全门锁方便管制药品的使用情形并在下方有百叶孔，让空气可导入柜体。（试剂柜用）
8、视窗：采用5mm钢化玻璃制作。
9、可调脚：采用塑钢模具成型，无金属部分外露，可承重、防潮、防滑、减震、抑菌、耐腐蚀；可根据室内地坪适当调整柜体高度。
	900*450*2000mm


	8
	个

	8
	不锈钢水池
	304不锈钢，带单水龙头
	1200*650*850mm
	16
	台

	9
	实验中央台1
	1、钢结构,主框架采用60mm*40mm*1.5mm 冷轧矩形方通焊接而成，直角部分有加强筋支撑。金属表面电镀彩锌作防锈预处理，经二氧化碳冷焊组合后，再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格。每延米承重≥150kg。
2、台面：实验室专用一体实芯的理化板台面厚度≥12.7mm，边缘加厚至≥25.4mm,耐热、耐磨、耐撞击、耐酸碱、耐腐蚀、防水，边缘加厚，四周圆角处理，大弧倒角；在常温环境下，将以下污染物置于台面上，其中用于试验的污染物至少包括氨水（浓度≥10%）、双氧水（浓度≥3%）、丙酮、有机溶剂（N,N-二甲基甲酰胺、乙酸乙酯），接触时间至少16小时，表面无明显变化，检测结果均达到5级；
3、实验台体：门板采用16mm三聚氰胺中密度板，外贴 1mm 防火板，以 2mm PVC 封边条封边，与板材熔为一体，黏结牢固可靠；柜身采用16mm 三聚氰胺中密度板，以2mm  PVC 封边条封边，与板材熔为一体，黏结牢固可靠，所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，承重型好且易于拆迁；层板材质及制造工艺与柜身相同，活动结构，厚度为18mm。柜门/抽屉面板上方成≥45°，安装磁性标示牌，带抽屉柜体且配置不锈钢标签框。
4、配件：
铰链：≥110度 自闭式铰链；
导轨：三节静音导轨；
拉手：铝合金“一”字型隐形拉手；
调整脚：用不锈钢可调脚，外包橡胶与尼龙混合物。
	3000*1500*850mm


	6 
	台

	10
	边台试剂架
	1、采用≥1.0mm厚优质钢板制作，表面经酸洗磷化处理后环氧树脂粉末静电喷涂（喷涂厚度≥75μm），防腐蚀耐酸碱。试剂架由立柱分段间隔，间隔长度在1200mm-500mm范围之内，支柱可配五孔错位插座及水、气考克。
2、菱形立柱或方形或椭圆形立柱，高度≥1700mm（桌面上高度≥850mm），每个功能柱均配PP顶盖。
3、试剂架层板：两层钢玻，层板采用钢制层板≥12mm厚喷砂钢化玻璃且层板可上下调节高度，层板外侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理。
3、层板护栏：下活动层板其上正面外缘均须有304不锈钢材质制作的护栏或两侧为专用铝合金托梁外加椭圆铝合金护栏，托梁配合立柱上专业设计的钩槽固定在立柱上。
	3500*250*800mm


	1 
	台

	11
	实验中央台2
	1、钢结构,主框架采用60mm*40mm*1.5mm 冷轧矩形方通焊接而成，直角部分有加强筋支撑。金属表面电镀彩锌作防锈预处理，经二氧化碳冷焊组合后，再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格。每延米承重≥150kg。
2、台面：实验室专用一体实芯的理化板台面厚度≥12.7mm，边缘加厚至≥25.4mm,耐热、耐磨、耐撞击、耐酸碱、耐腐蚀、防水，边缘加厚，四周圆角处理，大弧倒角；在常温环境下，将以下污染物置于台面上，其中用于试验的污染物至少包括氨水（浓度≥10%）、双氧水（浓度≥3%）、丙酮、有机溶剂（N,N-二甲基甲酰胺、乙酸乙酯），接触时间至少16小时，表面无明显变化，检测结果均达到5级；
3、实验台体：门板采用16mm三聚氰胺中密度板，外贴 1mm 防火板，以 2mm PVC 封边条封边，与板材熔为一体，黏结牢固可靠；柜身采用16mm 三聚氰胺中密度板，以2mm  PVC 封边条封边，与板材熔为一体，黏结牢固可靠，所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，承重型好且易于拆迁；层板材质及制造工艺与柜身相同，活动结构，厚度为18mm。柜门/抽屉面板上方成≥45°，安装磁性标示牌，带抽屉柜体且配置不锈钢标签框。
4、配件：
铰链：≥110度 自闭式铰链；
导轨：三节静音导轨；
拉手：铝合金“一”字型隐形拉手；
调整脚：用不锈钢可调脚，外包橡胶与尼龙混合物。
	6500*1500*850mm


	2 
	台

	12
	线槽
	钢制
	
	13 
	米

	13
	实验储存柜
	1、铝木结构，上玻璃门，下木门，承重≥50kg；
2、主框架：采用27mm*27mm铝合金方通制作，高强度尼龙插接件连接；
3、柜体:采用16mm厚三聚氰胺板，防潮、耐酸碱。断面均以2mm厚兄亦牌PVC封边条机械封边防水处理，四边倒角圆滑处理，封边牢固、整洁、无毛刺，线条平直，接缝吻合，具有防腐、防水、防火、防蛀等性能。
4、层板:层板采用16mm威力邦中密度板，双面均粘压优质三聚氰胺板,防止层板变形及加强层板的承重性能。
5、门板:内嵌式玻璃平开门 采用6mm的优质玻璃，镶木门框，门框材质采用16mm厚中密度板，表层贴压防火板，防潮、耐酸碱。断面均以2mm厚兄亦牌PVC封边条机械封边防水处理，四边倒角圆滑处理。
6、铰链:采用不锈钢铰链。
7、把手:铝合金隐型一字型拉手、模具成型，厚度大于1.5mm。
8、调整脚:专用不锈钢可调脚，具有承重、防潮、抑菌、耐腐蚀及调节水平的功能，可适于不同的地面环境，高度可调。
	900*450*2000mm


	4
	台

	14
	边台试剂架
	1、采用≥1.0mm厚优质钢板制作，表面经酸洗磷化处理后环氧树脂粉末静电喷涂（喷涂厚度≥75μm），防腐蚀耐酸碱。试剂架由立柱分段间隔，间隔长度在1200mm-500mm范围之内，支柱可配五孔错位插座及水、气考克。
2、菱形立柱或方形或椭圆形立柱，高度≥1700mm（桌面上高度≥850mm），每个功能柱均配PP顶盖。
3、试剂架层板：两层钢玻，层板采用钢制层板≥12mm厚喷砂钢化玻璃且层板可上下调节高度，层板外侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理。
3、层板护栏：下活动层板其上正面外缘均须有304不锈钢材质制作的护栏或两侧为专用铝合金托梁外加椭圆铝合金护栏，托梁配合立柱上专业设计的钩槽固定在立柱上。
	4500*250*800mm


	1 
	台

	15
	实验试剂架
	1、采用≥1.0mm厚优质钢板制作，表面经酸洗磷化处理后环氧树脂粉末静电喷涂（喷涂厚度≥75μm），防腐蚀耐酸碱。试剂架由立柱分段间隔，间隔长度在1200mm-500mm范围之内，支柱可配五孔错位插座及水、气考克。
2、菱形立柱或方形或椭圆形立柱，高度≥1700mm（桌面上高度≥850mm），每个功能柱均配PP顶盖。
3、试剂架层板：两层钢玻，层板采用钢制层板≥12mm厚喷砂钢化玻璃且层板可上下调节高度，层板外侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理。
3、层板护栏：下活动层板其上正面外缘均须有304不锈钢材质制作的护栏或两侧为专用铝合金托梁外加椭圆铝合金护栏，托梁配合立柱上专业设计的钩槽固定在立柱上。
	3000*300*800mm


	3 
	台

	16
	实验不锈钢台
	1、材质304不锈钢，面层厚度≥1.0mm
2、38mm*38mm*1.2mm不锈钢支架
3、带活动轮
	1800*1200*850mm


	4
	台

	17
	实验中央台3
	1、 钢结构,主框架采用60mm*40mm*1.5mm 冷轧矩形方通焊接而成，直角部分有加强筋支撑。金属表面电镀彩锌作防锈预处理，经二氧化碳冷焊组合后，再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格。每延米承重≥150kg。
2、台面：实验室专用一体实芯的理化板台面厚度≥12.7mm，边缘加厚至≥25.4mm,耐热、耐磨、耐撞击、耐酸碱、耐腐蚀、防水，边缘加厚，四周圆角处理，大弧倒角；在常温环境下，将以下污染物置于台面上，其中用于试验的污染物至少包括氨水（浓度≥10%）、双氧水（浓度≥3%）、丙酮、有机溶剂（N,N-二甲基甲酰胺、乙酸乙酯），接触时间至少16小时，表面无明显变化，检测结果均达到5级；
3、实验台体：门板采用16mm三聚氰胺中密度板，外贴 1mm 防火板，以 2mm PVC 封边条封边，与板材熔为一体，黏结牢固可靠；柜身采用16mm 三聚氰胺中密度板，以2mm  PVC 封边条封边，与板材熔为一体，黏结牢固可靠，所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，承重型好且易于拆迁；层板材质及制造工艺与柜身相同，活动结构，厚度为18mm。柜门/抽屉面板上方成≥45°，安装磁性标示牌，带抽屉柜体且配置不锈钢标签框。
4、配件：
铰链：≥110度 自闭式铰链；
导轨：三节静音导轨；
拉手：铝合金“一”字型隐形拉手；
调整脚：用不锈钢可调脚，外包橡胶与尼龙混合物。
	4000*1500*850mm


	2 
	台

	18
	实验试剂架
	1、采用≥1.0mm厚优质钢板制作，表面经酸洗磷化处理后环氧树脂粉末静电喷涂（喷涂厚度≥75μm），防腐蚀耐酸碱。试剂架由立柱分段间隔，间隔长度在1200mm-500mm范围之内，支柱可配五孔错位插座及水、气考克。
2、菱形立柱或方形或椭圆形立柱，高度≥1700mm（桌面上高度≥850mm），每个功能柱均配PP顶盖。
3、试剂架层板：两层钢玻，层板采用钢制层板≥12mm厚喷砂钢化玻璃且层板可上下调节高度，层板外侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理。
3、层板护栏：下活动层板其上正面外缘均须有304不锈钢材质制作的护栏或两侧为专用铝合金托梁外加椭圆铝合金护栏，托梁配合立柱上专业设计的钩槽固定在立柱上。
	4000*300*800mm


	2 
	台

	19
	实验边台1
	1、钢结构,主框架采用60mm*40mm*1.5mm 冷轧矩形方通焊接而成，直角部分有加强筋支撑。金属表面电镀彩锌作防锈预处理，经二氧化碳冷焊组合后，再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格。每延米承重≥150kg。
2、台面：实验室专用一体实芯的理化板台面厚度≥12.7mm，边缘加厚至≥25.4mm,耐热、耐磨、耐撞击、耐酸碱、耐腐蚀、防水，边缘加厚，四周圆角处理，大弧倒角；在常温环境下，将以下污染物置于台面上，其中用于试验的污染物至少包括氨水（浓度≥10%）、双氧水（浓度≥3%）、丙酮、有机溶剂（N,N-二甲基甲酰胺、乙酸乙酯），接触时间至少16小时，表面无明显变化，检测结果均达到5级；
3、实验台体：门板采用16mm三聚氰胺中密度板，外贴 1mm 防火板，以 2mm PVC 封边条封边，与板材熔为一体，黏结牢固可靠；柜身采用16mm 三聚氰胺中密度板，以2mm  PVC 封边条封边，与板材熔为一体，黏结牢固可靠，所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，承重型好且易于拆迁；层板材质及制造工艺与柜身相同，活动结构，厚度为18mm。柜门/抽屉面板上方成≥45°，安装磁性标示牌，带抽屉柜体且配置不锈钢标签框。
4、配件：
铰链：≥110度 自闭式铰链；
导轨：三节静音导轨；
拉手：铝合金“一”字型隐形拉手；
调整脚：用不锈钢可调脚，外包橡胶与尼龙混合物。
	5000*750*850mm


	2
	台

	20
	实验洗涤台
	1、钢结构,主框架采用60mm*40mm*1.5mm 冷轧矩形方通焊接而成，直角部分有加强筋支撑。金属表面电镀彩锌作防锈预处理，经二氧化碳冷焊组合后，再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格。
2、台面：采用≥25mm厚，碟形带防滑沥水槽工艺优质陶瓷台面。
3、实验台体：门板采用16mm 三聚氰胺中密度板，外贴 1mm 防火板，以 2mm PVC 封边条封边，与板材熔为一体，黏结牢固可靠；柜身采用16mm 三聚氰胺中密度板，以 2mm  PVC 封边条封边，与板材熔为一体，黏结牢固可靠，所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，承重型好且易于拆迁；层板材质及制造工艺与柜身相同，活动结构，厚度为18mm。
4、配件：
铰链：≥110度 自闭式铰链；
导轨：三节静音导轨；
拉手：铝合金“一”字型隐形拉手；
调整脚：用不锈钢可调脚，外包橡胶与尼龙混合物。
	900*750*850mm


	2
	台

	21
	陶瓷水槽
	陶瓷水槽，采用高温烧制而成，陶瓷水槽侧面应设有溢水孔。
	
	2
	套

	22
	三联水龙头
	1、主体材质采用优质铜材。表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。生产工艺：采用锻造工艺，产品坚固致密。过滤装置：水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头。
2、水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。
3、旋钮把手为高密度PP（HDPP），非ABS，耐强酸碱腐蚀。
4、水龙头采用陶瓷片密封结构，属于陶瓷片密封水嘴，在性能试验中，依据 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》标准进行检测，对螺纹、抗水压机械性能、密封性能、抗安装负载、抗使用负载的检测项全部符合国家标准的检测要求。
	
	2
	套

	23
	滴水架
	1、所有PP制品均采用高品质新料，无回料。
2、PP新料耐腐蚀性能极佳，韧性强，弹性好。滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成），
3、配置与滴水架同品牌的钢制背板，可拆卸式滴水棒。
	
	2
	套

	24
	紧急冲淋
	1、材质：主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手和推手均采用达标 304不锈钢材料。
2、管件连接方式：管件采用插拔式的连接方式，非传统管件螺纹连接方式。
3、安装角度：进排水口能够在安装时达到 360 度任意定位，冲淋和洗眼也能够在安装时任意选用角度。
4、洗眼喷头：内置减压装置，防止水压过大对眼睛造成二次伤害；配置水压调节装置，可以根据现场实际的水压调节理想的出水高度。冲淋球阀和洗眼球阀：采用不锈钢双片式球阀结构，密封性和抗压性能更好，使用寿命更长。
5、阀门管道：阀门和管道的连接采用由任（即活接头）的设计，可单独拆卸。
	
	3
	套

	25
	实验室室内进水与排水
	给水管DN25，PPR材质；排水管DN50，PVC-U材质；铜直接，铜阀门。
	
	32
	间

	通风系统
	
	

	1
	风管1
	PP材质
	∅110mm
	5
	米

	2
	弯头1
	PP材质
	∅110mm
	2
	个

	3
	风管2
	PP材质
	∅160mm
	4
	米

	4
	风管3
	PP材质
	∅200mm
	1
	米

	5
	变径三通1
	PP材质
	∅160mm/∅110mm/∅160mm
	3
	个

	6
	变径三通2
	PP材质
	∅160mm/∅200mm/∅160mm
	1
	个

	7
	变径1
	PP材质
	∅110mm/∅160mm
	2
	个

	8
	变径2
	PP材质
	∅200mm/∅315mm
	1
	个

	9
	弯头2
	PP材质
	∅200mm
	1
	个

	10
	风管4
	PP材质
	∅315mm
	113
	米

	11
	弯头3
	PP材质
	∅315mm
	31
	个

	12
	室内管卡吊架1
	管箍+∅8mm吊杆
	∅160mm
	6
	个

	13
	室内管卡吊架2
	管箍+∅8mm吊杆
	∅315mm
	18
	个

	14
	墙面立管托架
	40mm*40mm角钢托架
	∅400mm
	72
	个

	15
	墙开孔及修复
	人工材料
	
	4
	个

	16
	楼顶主管支架
	40mm*40mm角钢托架
	∅400mm*400mm*2000mm
	3
	个

	17
	电动风阀
	PP防腐阻燃
	∅315mm
	5
	套

	18
	70°C防火阀
	PP防腐阻燃
	∅315mm
	5
	个

	19
	风机
	玻璃钢材质，功率：1.1KW,风量600-2000m3/H，风压：652-388Pa
	
	5
	台

	20
	风机吊架
	钢制喷塑
	40mm*40mm*4mm角钢
	5
	个

	21
	风机防雨帽
	玻璃钢
	
	3
	个

	22
	SDG+活性炭一体吸咐箱
	质保期6个月
	
	5
	台

	23
	活性碳吊架
	钢制喷塑
	40mm*40mm*4mm角钢
	5
	套

	24
	检测口
	PP防腐阻燃
	
	3
	个

	25
	软连接
	防腐蚀帆布
	
	5
	个

	26
	风机电缆
	
	YJV3*1.5mm
	54
	米

	27
	控制信号线
	
	2×0.75mm
	40
	米

	28
	风阀控制线
	含控制器
	2×0.75mm
	40
	米

	29
	线管
	
	SC25
	55
	米

	30
	万向排气罩
	PP材质
	
	2
	个

	31
	万向罩底坐
	
	
	2
	套

	32
	风管5
	PP材质
	∅250mm
	4
	米

	33
	弯头4
	PP材质
	∅250mm
	2
	个

	34
	变径三通3
	PP材质
	∅250mm/∅315mm/∅250mm
	1
	个

	35
	三通
	PP材质
	∅315mm
	2
	个

	36
	变径三通4
	PP材质
	∅315mm/∅400mm/∅315mm
	1
	个

	第二部分：动科学院

	实验室台柜及实验装置
	
	

	1
	试剂柜
	1、PP结构，上内镶玻璃门，下PP板门；层板三层，承重≥50kg；
2、主框架：采用优质PP(聚丙烯)板制作，耐强酸碱，对接处采用焊条无缝焊接而成，外部连接处采用抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。
3、柜体: 采用8mm厚瓷白色PP板，PP焊条满焊连接，结构稳固，承重性能好；
4、隔板：采用8mm厚瓷白色PP板，正前面加焊连接加固条，结构稳固，承重性能好；隔板层高可调最小长度为50mm，需要加强筋确保不变形，每层可负重50kg，采用防漏式设计。
5、铰链：≥110度自闭式铰链；
6、把手：采用PP拉手；
7、排气：附上安全门锁方便管制药品的使用情形并在下方有百叶孔，让空气可导入柜体。（试剂柜用）
8、视窗：采用5mm钢化玻璃制作。
9、可调脚：采用塑钢模具成型，无金属部分外露，可承重、防潮、防滑、减震、抑菌、耐腐蚀；可根据室内地坪适当调整柜体高度。
	900*450*2000mm


	49
	个

	2
	实验边台1
	1、钢结构,主框架采用60mm*40mm*1.5mm 冷轧矩形方通焊接而成，直角部分有加强筋支撑。金属表面电镀彩锌作防锈预处理，经二氧化碳冷焊组合后，再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格。每延米承重≥150kg。
2、台面：实验室专用一体实芯的理化板台面厚度≥12.7mm，边缘加厚至≥25.4mm,耐热、耐磨、耐撞击、耐酸碱、耐腐蚀、防水，边缘加厚，四周圆角处理，大弧倒角；在常温环境下，将以下污染物置于台面上，其中用于试验的污染物至少包括氨水（浓度≥10%）、双氧水（浓度≥3%）、丙酮、有机溶剂（N,N-二甲基甲酰胺、乙酸乙酯），接触时间至少16小时，表面无明显变化，检测结果均达到5级；
3、实验台体：门板采用16mm三聚氰胺中密度板，外贴 1mm 防火板，以 2mm PVC 封边条封边，与板材熔为一体，黏结牢固可靠；柜身采用16mm 三聚氰胺中密度板，以2mm  PVC 封边条封边，与板材熔为一体，黏结牢固可靠，所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，承重型好且易于拆迁；层板材质及制造工艺与柜身相同，活动结构，厚度为18mm。柜门/抽屉面板上方成≥45°，安装磁性标示牌，带抽屉柜体且配置不锈钢标签框。
4、配件：
铰链：≥110度 自闭式铰链；
导轨：三节静音导轨；
拉手：铝合金“一”字型隐形拉手；
调整脚：用不锈钢可调脚，外包橡胶与尼龙混合物。
	2065*750*850mm


	4
	台

	3
	双线盒
	铝型材，梯形
	
	48
	个

	4
	安全型单相二三孔插座
	安装方式:暗装，含底盒。
	220V 10A
	144
	个

	5
	电线
	配线形式:管内穿线。
	ZC-BVR-4mm2
	1296
	米

	6
	实验洗涤台
	1、钢结构,主框架采用60mm*40mm*1.5mm 冷轧矩形方通焊接而成，直角部分有加强筋支撑。金属表面电镀彩锌作防锈预处理，经二氧化碳冷焊组合后，再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格。
2、台面：采用≥25mm厚，碟形带防滑沥水槽陶瓷台面。
3、实验台体：门板采用16mm 三聚氰胺中密度板，外贴 1mm 防火板，以 2mm PVC 封边条封边，与板材熔为一体，黏结牢固可靠；柜身采用16mm 三聚氰胺中密度板，以 2mm PVC 封边条封边，与板材熔为一体，黏结牢固可靠，所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，承重型好且易于拆迁；层板材质及制造工艺与柜身相同，活动结构，厚度为18mm。
4、配件：
铰链：≥110度 自闭式铰链；
导轨：三节静音导轨；
拉手：铝合金“一”字型隐形拉手；
调整脚：用不锈钢可调脚，外包橡胶与尼龙混合物。
	900*750*850mm


	23
	台

	7
	PP水槽
	1、水槽边沿平整，契合台面。须搭配PP存水器和PP下水软管，防止虹吸现象。材质：PP新料。平整度：采用超大压力机械注塑，产品整体平整度高。去水：配置高密度PP去水，包含阻水盖、PP提笼。槽沿：表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致；
2、排水管连接教学楼原有废水排放管道。
	
	23
	套

	8
	三联水龙头
	1、主体材质采用优质铜材。表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。生产工艺：采用锻造工艺，产品坚固致密。过滤装置：水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头。
2、水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。
3、旋钮把手为高密度PP（HDPP），非ABS，耐强酸碱腐蚀。
4、水龙头采用陶瓷片密封结构，属于陶瓷片密封水嘴，在性能试验中，依据 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》标准进行检测，对螺纹、抗水压机械性能、密封性能、抗安装负载、抗使用负载的检测项全部符合国家标准的检测要求。
	
	23
	套

	9
	滴水架
	1、所有PP制品均采用高品质新料，无回料。
2、PP新料耐腐蚀性能极佳，韧性强，弹性好。滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成），
3、配置与滴水架同品牌的钢制背板，可拆卸式滴水棒。
	
	23
	套

	10
	实验边台2
	1、钢结构,主框架采用60mm*40mm*1.5mm 冷轧矩形方通焊接而成，直角部分有加强筋支撑。金属表面电镀彩锌作防锈预处理，经二氧化碳冷焊组合后，再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格。每延米承重≥150kg。
2、台面：实验室专用一体实芯的理化板台面厚度≥12.7mm，边缘加厚至≥25.4mm,耐热、耐磨、耐撞击、耐酸碱、耐腐蚀、防水，边缘加厚，四周圆角处理，大弧倒角；在常温环境下，将以下污染物置于台面上，其中用于试验的污染物至少包括氨水（浓度≥10%）、双氧水（浓度≥3%）、丙酮、有机溶剂（N,N-二甲基甲酰胺、乙酸乙酯），接触时间至少16小时，表面无明显变化，检测结果均达到5级；
3、实验台体：门板采用16mm三聚氰胺中密度板，外贴 1mm 防火板，以 2mm PVC 封边条封边，与板材熔为一体，黏结牢固可靠；柜身采用16mm 三聚氰胺中密度板，以2mm  PVC 封边条封边，与板材熔为一体，黏结牢固可靠，所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，承重型好且易于拆迁；层板材质及制造工艺与柜身相同，活动结构，厚度为18mm。柜门/抽屉面板上方成≥45°，安装磁性标示牌，带抽屉柜体且配置不锈钢标签框。
4、配件：
铰链：≥110度 自闭式铰链，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长；
导轨：三节静音导轨破坏性试验可达5万次以上，耐腐蚀、承重、经久耐用；
拉手：铝合金“一”字型隐形拉手；
调整脚：用不锈钢可调脚，外包橡胶与尼龙混合物。
	6800*750*850mm


	5
	台

	11
	货架
	304不锈钢
	1000*450*1800mm
	3
	个

	12
	不锈钢水池
	304不锈钢，带水龙头
	1200*800*850mm
	1
	个

	13
	实验中央台1
	1、钢结构,主框架采用60mm*40mm*1.5mm 冷轧矩形方通焊接而成，直角部分有加强筋支撑。金属表面电镀彩锌作防锈预处理，经二氧化碳冷焊组合后，再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格。每延米承重≥150kg。
2、台面：实验室专用一体实芯的理化板台面厚度≥12.7mm，边缘加厚至≥25.4mm,耐热、耐磨、耐撞击、耐酸碱、耐腐蚀、防水，边缘加厚，四周圆角处理，大弧倒角；在常温环境下，将以下污染物置于台面上，其中用于试验的污染物至少包括氨水（浓度≥10%）、双氧水（浓度≥3%）、丙酮、有机溶剂（N,N-二甲基甲酰胺、乙酸乙酯），接触时间至少16小时，表面无明显变化，检测结果均达到5级；
3、实验台体：门板采用16mm三聚氰胺中密度板，外贴 1mm 防火板，以 2mm PVC 封边条封边，与板材熔为一体，黏结牢固可靠；柜身采用16mm 三聚氰胺中密度板，以2mm  PVC 封边条封边，与板材熔为一体，黏结牢固可靠，所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，承重型好且易于拆迁；层板材质及制造工艺与柜身相同，活动结构，厚度为18mm。柜门/抽屉面板上方成≥45°，安装磁性标示牌，带抽屉柜体且配置不锈钢标签框。
4、配件：
铰链：≥110度 自闭式铰链；
导轨：三节静音导轨；
拉手：铝合金“一”字型隐形拉手；
调整脚：用不锈钢可调脚，外包橡胶与尼龙混合物。
	6500*1500*850mm


	2 
	台

	14
	线槽
	钢制
	
	13 
	米

	15
	仪器柜
	全钢结构，层板三层，承重≥100kg
	900*450*2000mm


	5
	台

	16
	实验中央台2
	1、钢结构,主框架采用60mm*40mm*1.5mm 冷轧矩形方通焊接而成，直角部分有加强筋支撑。金属表面电镀彩锌作防锈预处理，经二氧化碳冷焊组合后，再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格。每延米承重≥150kg。
2、台面：实验室专用一体实芯的理化板台面厚度≥12.7mm，边缘加厚至≥25.4mm,耐热、耐磨、耐撞击、耐酸碱、耐腐蚀、防水，边缘加厚，四周圆角处理，大弧倒角；在常温环境下，将以下污染物置于台面上，其中用于试验的污染物至少包括氨水（浓度≥10%）、双氧水（浓度≥3%）、丙酮、有机溶剂（N,N-二甲基甲酰胺、乙酸乙酯），接触时间至少16小时，表面无明显变化，检测结果均达到5级；
3、实验台体：门板采用16mm三聚氰胺中密度板，外贴 1mm 防火板，以 2mm PVC 封边条封边，与板材熔为一体，黏结牢固可靠；柜身采用16mm 三聚氰胺中密度板，以2mm  PVC 封边条封边，与板材熔为一体，黏结牢固可靠，所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，承重型好且易于拆迁；层板材质及制造工艺与柜身相同，活动结构，厚度为18mm。柜门/抽屉面板上方成≥45°，安装磁性标示牌，带抽屉柜体且配置不锈钢标签框。
4、配件：
铰链：≥110度 自闭式铰链；
导轨：三节静音导轨；
拉手：铝合金“一”字型隐形拉手；
调整脚：用不锈钢可调脚，外包橡胶与尼龙混合物。
	4000*1500*850mm


	2 
	台

	17
	实验试剂架
	1、采用≥1.0mm厚优质钢板制作，表面经酸洗磷化处理后环氧树脂粉末静电喷涂（喷涂厚度≥75μm），防腐蚀耐酸碱。试剂架由立柱分段间隔，间隔长度在1200mm-500mm范围之内，支柱可配五孔错位插座及水、气考克。
2、菱形立柱或方形或椭圆形立柱，高度≥1700mm（桌面上高度≥850mm），每个功能柱均配PP顶盖。
3、试剂架层板：两层钢玻，层板采用钢制层板≥12mm厚喷砂钢化玻璃且层板可上下调节高度，层板外侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理。
3、层板护栏：下活动层板其上正面外缘均须有304不锈钢材质制作的护栏或两侧为专用铝合金托梁外加椭圆铝合金护栏，托梁配合立柱上专业设计的钩槽固定在立柱上。
	4000*300*800mm


	2 
	台

	18
	实验边台3
	1、钢结构,主框架采用60mm*40mm*1.5mm 冷轧矩形方通焊接而成，直角部分有加强筋支撑。金属表面电镀彩锌作防锈预处理，经二氧化碳冷焊组合后，再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格。每延米承重≥150kg。
2、台面：实验室专用一体实芯的理化板台面厚度≥12.7mm，边缘加厚至≥25.4mm,耐热、耐磨、耐撞击、耐酸碱、耐腐蚀、防水，边缘加厚，四周圆角处理，大弧倒角；在常温环境下，将以下污染物置于台面上，其中用于试验的污染物至少包括氨水（浓度≥10%）、双氧水（浓度≥3%）、丙酮、有机溶剂（N,N-二甲基甲酰胺、乙酸乙酯），接触时间至少16小时，表面无明显变化，检测结果均达到5级；
3、实验台体：门板采用16mm三聚氰胺中密度板，外贴 1mm 防火板，以 2mm PVC 封边条封边，与板材熔为一体，黏结牢固可靠；柜身采用16mm 三聚氰胺中密度板，以2mm  PVC 封边条封边，与板材熔为一体，黏结牢固可靠，所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，承重型好且易于拆迁；层板材质及制造工艺与柜身相同，活动结构，厚度为18mm。柜门/抽屉面板上方成≥45°，安装磁性标示牌，带抽屉柜体且配置不锈钢标签框。
4、配件：
铰链：≥110度 自闭式铰链；
导轨：三节静音导轨；
拉手：铝合金“一”字型隐形拉手；
调整脚：用不锈钢可调脚，外包橡胶与尼龙混合物。
	5000*750*850mm


	2
	台

	19
	紧急冲淋
	1、材质：主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手和推手均采用达标 304 不锈钢材料。
2、管件连接方式：管件采用插拔式的连接方式，非传统管件螺纹连接方式。
安装角度：进排水口能够在安装时达到 360 度任意定位，冲淋和洗眼也能够在安装时任意选用角度。
3、洗眼喷头：内置减压装置，防止水压过大对眼睛造成二次伤害；配置水压调节装置，可以根据现场实际的水压调节理想的出水高度。
4、冲淋球阀和洗眼球阀：采用不锈钢双片式球阀结构，密封性和抗压性能更好，使用寿命更长。
5、阀门管道：阀门和管道的连接采用由任（即活接头）的设计，可单独拆卸。
	
	2
	套

	20
	实验室室内进水与排水
	给水管DN25，PPR材质；排水管DN50，PVC-U材质；铜直接，铜阀门
	
	23
	间

	通风系统
	
	

	1
	风管1
	PP材质
	∅315mm
	23
	米

	2
	弯头1
	PP材质
	∅315mm
	10
	个

	3
	三通1
	PP材质
	∅315mm
	3
	个

	4
	电动风阀
	
	∅315mm
	4
	套

	5
	70°C防火阀
	PP材质
	∅315mm
	3
	个

	6
	室内管卡吊架1
	管箍+∅8mm吊杆
	∅315mm
	8
	个

	7
	墙面立管托架
	管箍+∅8mm吊杆
	∅400mm
	13
	个

	8
	墙开孔及修复
	
	
	3
	个

	9
	楼顶主管支架
	40mm*40mm角钢托架
	∅400*400*2000mm
	2
	个

	10
	风机
	玻璃钢材质,功率:1.5KW,风量1000-4000m2/H,风压:916-458Pa
	
	3
	台

	11
	风机吊架
	钢制喷塑
	40*40*4mm角钢
	3
	个

	12
	风机防雨帽
	玻璃钢
	
	2
	个

	13
	SDG+活性炭一体吸咐箱
	质保期6个月
	
	3
	台

	14
	活性碳吊架
	钢制喷塑
	40*40*4mm角钢
	3
	套

	15
	软连接
	PP防腐阻燃
	
	3
	个

	16
	检测口
	防腐蚀帆布
	2×0.75mm
	2
	个

	17
	风机电缆
	
	YJV3*1.5mm
	26
	米

	18
	控制信号线
	
	
	24
	米

	19
	风阀控制线
	含控制器
	2×0.75mm
	24
	米

	20
	线管
	
	SC25
	29
	米

	21
	风管2
	PP材质
	∅110mm
	7
	米

	22
	弯头2
	PP材质
	∅110mm
	4
	个

	23
	变径1
	PP材质
	∅110mm/∅160mm
	1
	个

	24
	风管3
	PP材质
	∅160mm
	3
	米

	25
	变径2
	PP材质
	∅160mm/∅315mm
	1
	个

	26
	三通2
	PP材质
	∅160mm/∅110mm/∅160mm
	1
	个

	27
	风管4
	PP材质
	∅400mm
	10
	米

	28
	弯头3
	PP材质
	∅400mm
	4
	个

	29
	变径三通
	PP材质
	∅400mm/∅315mm/∅400mm
	1
	个

	30
	室内管卡吊架2
	管箍+∅8mm吊杆
	∅160mm
	3
	个



五、技术要求
1.实芯理化板台面，性能须符合或优于以下技术要求：
1.1▲实芯理化板台面在物理性能试验中，依据GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》标准进行检测，物理性能达到静曲强度≥80MPa；弯曲弹性模量≥9000MPa；表面耐磨≥3级；耐干热性能：光泽面≥3级，其他面≥4级；耐湿热性能：光泽面≥3级，其他面≥4级；台面在防火安全性能试验中，依据 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准进行检测，燃烧性能达到难燃B1级及以上，产烟特性级别、燃烧滴落物/微粒等级、烟气毒性等级达到国家标准。（供应商提供检测机构出具有CMA标识且以上符合要求合格产品的检测报告）
1.2洗涤台台面（陶瓷台面）
洗涤台台面（陶瓷台面）碟型阻水安全工艺要求：水池台面采用双向导流防滑沥水槽碟型陶瓷台面，台面四周一体碟型阻水边工艺，厚≥25mm（一体成型，非后期粘贴），一体实芯坯体、一体烧成釉面，无空洞、无气泡、无杂色，釉面与坯体之间无断层、无脱层、无釉面碎屑，防滑、沥水导流。
1.3陶瓷水槽
为防止陶瓷水槽内因水位过高或下水口堵塞等原因导致水或其他液体漏出，陶瓷水槽侧面应设有溢水孔，溢水孔自动排出多余的水，以避免水漏出对操作人员带来伤害或麻烦。陶瓷水槽性能须符合或优于以下技术要求：
▲陶瓷水槽溢水孔性能试验中，依据GB/T6952-2015《卫生陶瓷》标准进行检测，检测结果保持5min无溢流。（供应商提供检测机构出具有CMA标识且以上符合要求合格产品的检测报告）
1.4水龙头（三联水龙头） 
材质：优质铜材，表面采用高亮度环氧树脂涂层。生产工艺：采用锻造工艺，产品坚固致密。过滤装置：水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头。
本项目实验室水龙头采用陶瓷片密封结构，属于陶瓷片密封水嘴，满足实验室专用使用工况。性能须符合或优于以下技术和要求：
▲陶瓷片密封水嘴在性能试验中，依据 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》标准进行检测，对螺纹、抗水压机械性能、密封性能、抗安装负载、抗使用负载的检测项全部符合国家标准的检测要求。（供应商提供检测机构出具有CMA标识且以上符合要求合格产品的检测报告）。
2.风管 
室内风管及室外排风管采用优质耐酸碱、耐化学试剂腐蚀的PP材质管道，其规格、性能与厚度应符合国家产品标准的规定。软连接采用塑料软胶材料，其且有阻燃性及防腐蚀性的功能，能有效减缓风机运行时所引起的风管振动。消声器采用阻抗型消声器。室外风管连接楼顶原有废气净化设备。
风管和配件板材厚度要求（mm）
	圆  形  风  管
	矩  形  风  管

	风管直径D（mm）
	板材厚度（mm）
	风管大边b（mm）
	板材厚度（mm）

	D≤320
	4.0
	b≤320
	4.0

	320＜D≤420
	5.0
	320＜b≤420
	5.0

	430＜D≤620
	6.0
	430＜b≤520
	6.0

	630＜D≤1000
	8.0
	530＜b≤620
	8.0

	―
	―
	630＜b≤1200
	10.0


2.1风管及其附件的安装 
a、风管与风管的连接: 本项目均可用圆形风管,大小头承插联接，采用与风管相同材料 进行密闭处理，保证系统管道不漏风。
b、水平或垂直的风 ,设置 、吊杆或托架,其构造形式由供应商在保证牢固的原则下,根据现场情况选定。防火阀必须单独配置支吊架。风管的支、吊或托架应设置于保温层的外部,同时,应避免在法兰、测量孔、调节阀等零件处设置支架或吊架。      
d、风管的弯管曲率半径一般为1倍边长，最小不应少于200mm。 
e、安装前应清除管内、外杂物，并做好清洁和保护工作。 
f、排风管应做好防凝结水和风管内水凝结水回流装置。水平管保持一定的坡度，坡向室外立管。室外立管应做好排凝结水装置。管应做好排凝结水装置。
g、暗装于天花内的风管调节阀或防火阀、水管阀门,必须注意将操作手柄配置在便于操作的部位,同时在相应位置留500x500mm 检修洞。空调施工单位应和装修单位密切配合,在相应位置标出记号,以便装修作准确的天花检修孔。
h、安装防火阀时,应先对其外观质量和动作的灵活性与可靠性进行检验,确认合格后再进行安装,安装位置必须与设计相符,气流方向务必与阀体标志的箭头相一致,严禁反向。安 装于壁洞或楼板的防火阀应在墙上或楼板上安装,如无法安装时,穿过墙洞或楼板的风管与防火阀联接段必须用2毫米厚的钢板制作,加工后需刷防锈底漆,色漆各二道。
2.2防火阀
所有风管穿竖井或不同的防火区域时，均安装钢制防火阀，当火灾报警动作后，风管内的温度升到至70℃时，防火阀易熔片熔断，防火阀关闭，防止火灾蔓延。
[bookmark: _Toc9946][bookmark: _Toc28007]六 、付款方式和条件
[bookmark: _Toc2398][bookmark: _Toc4830]货到安装调试并验收合格，且开具“增值税专用发票”后,由湖南农业大学向中标人支付95%的合同款；待中标人所提供的货物全部安装调试完毕，验收合格运行一年后，一年后无质量问题、售后服务纠纷及其他经济法律纠纷等一次性无息付清余下的5%。(尾款不计利息)
七、供货期限
合同签订后50天内交货并完成安装，完成安装后10天内完成调试，达到验收标准。
[bookmark: _Toc8520][bookmark: _Toc18127]八、质量保证要求
1、成交供应商应保证货物是已定型上市销售的全新、原产地、原包装、手续合法完整、渠道正规的产品，完全符合合同规定质量、规格和性能的要求。
2、成交供应商必须严格遵守《产品质量法》，在投标书中对产品质量保证体系做出说明，并完整地履行质保期内的免费现场维修服务承诺。
3、在质保期内，成交供应商必须及时维修、更换有缺陷的货物或部件。如果成交供应商收到买方通知后，未在规定的响应时间内赶到现场弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由成交供应商承担，并从质保期剩余合同总价中抵扣。
4、质保期内提供7×24小时的售后服务。接到售后服务通知，一般故障应在2小时内进行响应并排除，如需到现场进行解决的问题，技术人员须2小时内到达故障地点；重大故障应在4小时内响应并提出解决方案，设备有原厂质保期及服务的按原厂的执行。
[bookmark: _Toc25006][bookmark: _Toc9430]九、产品安装、调试及项目实施
1、包装：原厂原包装送货，货到湖南农业大学第二教学楼，经采购人指定人员验证后方可开箱。
2、验货：采购人验货认可后方可安装。
3、安装：本项目的安装由成交供应商负责，成交供应商应对产品和系统安装提供全面的技术服务与支持，为顺利安装运行提供完全技术保证。
4、调试：调试由成交供应商负责，成交供应商为运行调试提供技术和产品的必要条件。并应向采购人有关人员讲解产品和系统结构与计划调试方法，包括系统的性能、技术特点、调试技巧等有关技术原理、方法，解决调试过程中出现的技术问题。
5、成交供应商负责其派出的送货人员、安装人员及售后服务人员的人身意外保险。
[bookmark: _Toc16880][bookmark: _Toc23353]十、售后服务要求
1、备品备件：在产品使用寿命期内，成交供应商应保证以低于本次磋商的价格供应用户所需材料的原装零件、易损件。
2、质量保证期：成交供应商所有货物的原厂质保不少于36个月，如原厂质保超过36个月，按原厂质保为准，按响应文件中承诺的售后服务和保质、保修条件进行维修。其他与安装调试测试相应的配件质保期一年。在质量保证期之内，成交供应商须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。超过保修期后，三年内维修只收取成本费。
3、技术培训：成交供应商科学制定相配套的培训计划，对采购人的使用操作人员进行切实有效的培训，确保产品能良好地运作。
[bookmark: _Toc19485][bookmark: _Toc20413]十一、验收标准
1、项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收报告作为申请付款的凭证之一。
2、验收过程中产生纠纷的，由市场监督管理部门认定的检测机构检测,如为成交供应商原因造成的，由成交供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。
3、项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续三次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交供应商承担。
4、项目验收时，成交供应商必须保证其供货、安装及调试的设备能够正常运行满足采购人的要求。
5、交货时须提供产品说明书、保修卡、合格证、具备相应检测资质机构的检定/校准证书等资料。
十二、其他
1、本项目为交钥匙项目，供应商的投标报价中包含完成本项目所需的费用，含运输、税费、安装调试、验收等一切费用。
2、采购人不组织统一现场踏勘，供应商可自行踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。
[bookmark: _Toc24285][bookmark: _Toc489882268][bookmark: _Toc5897][bookmark: _Toc30652]

第五章 响应文件组成
供应商的响应文件应包含以下九个部分：
[bookmark: _Toc18911]一、磋商响应声明
[bookmark: _Toc8461]附件1：法定代表人身份证明
[bookmark: _Toc27157]附件2：法定代表人授权委托书
[bookmark: _Toc9400]二、保证金
[bookmark: _Toc28493]三、供应商的资格证明资料
[bookmark: _Toc11523]附件3：供应商基本情况表
[bookmark: _Toc13491]附件4：磋商文件规定的基本资格条件证明资料
[bookmark: _Toc20379]附件5：磋商文件规定的特定资格条件证明资料
[bookmark: _Toc19369]附件6：其他证明资料或说明
四、货物服务说明一览表
附件7-1：货物服务说明一览表
附件7-2：人员配备情况表
五、技术/商务响应与偏离表
六、提供享受政府采购政策的证明资料和清单表
附件8-1：中小企业声明函
附件8-2：监狱企业、残疾人福利性单位证明材料
附件8-3：中小企业货物清单表
附件8-4：“节能产品”、“环境标志产品”证明材料
附件8-5：节能产品、环境标志产品清单表
七、报价一览表及分项价格表
[bookmark: _Toc2334]附件9-1：报价一览表
附件9-2：分项价格表
八、供应商认为需提供的其它资料
九、最后报价
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[bookmark: _Toc14635][bookmark: _Toc2730][bookmark: _Toc14779]一、磋商响应声明

致             (采购人或采购代理机构)：
我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性磋商文件（政府采购编号：             ；委托代理编号：           包号：      ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
二、我方提交响应文件正本一份和副本一式     份，并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。
三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。
四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。
五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方在此声明： 
（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。
（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在直接控股、管理关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。
（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。
[bookmark: _GoBack]（四）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：
1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。
2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：
(1)受到刑事处罚；
(2)受到较大数额的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。
附件1：法定代表人身份证明
附件2：法定代表人授权书

供应商名称(盖单位章)：
法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日     期：         年    月    日

附件1
法定代表人身份证明
 
供应商名称：                 
统一社会信用代码：                 
注册地址：                 
姓名：         性别：         年龄：         职务：         系         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件



供应商名称(盖单位公章)：
日期：           年      月     日


（注：此法定代表人身份证明由供应商加盖单位公章，除响应文件中须提供外，还须另外准备一份，不装入响应文件，与项目的响应文件同时分别递交。）

附件2
法定代表人授权委托书
 
本人          （姓名、职务）系                         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购编号、委托代理编号、包号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出磋商（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件



供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（签字或印章）：                  
授权的代理人（签字或印章）：               
日期：          年      月     日

（注：1、此法定代表人授权委托书由投标单位法定代表人和委托代理人亲笔签署，并加盖单位公章，除响应文件中须提供外，还须另外准备一份，不装入响应文件，与项目的响应文件同时分别递交。2、法人直接参加投标的，无需提供法人代表授权委托书。）

[bookmark: _Toc13718][bookmark: _Toc472022214][bookmark: _Toc13327][bookmark: _Toc7793][bookmark: _Toc18383][bookmark: _Toc25967]二、保证金（本项目不适用）
1、提供：付款凭证复印件，或金融机构、担保机构出具的保函原件。
2、根据供应商递交的保证金账户信息，以转账或电汇方式退还至供应商的原缴纳账户。
[bookmark: _Toc12681][bookmark: _Toc17132]附：
保证金退还申请书

致                 (采购人或采购代理机构)： 
我系参加                          （项目名称），政府采购编号：             ，委托代理编号：               竞争性磋商的供应商，现申请按该项目磋商文件规定，退返保证金人民币         (大写）￥            (小写），保证金请退还到以下原缴纳账户：
户名：                                 
账号：                                 
开户行：                               
开户行地址：          省            市
如果提供的账户信息有误或因账户信息变更未及时通知，一切后果均由本单位自行负责。
                                        
供应商(盖单位章)：
联系人：                  
移动电话：               
固定电话：                       
日   期：      年    月   日

说明：《保证金退还申请书》需单独递交，不得装订在响应文件中；可在办理保证金交割手续时提交，也可在提交首次响应文件截止时间后补交，未交《保证金退还申请书》的供应商，将影响其保证金的正常退还。
[bookmark: _Toc23364][bookmark: _Toc22281][bookmark: _Toc5019]
三、供应商的资格证明资料

附件3              供应商基本情况表

盖供应商单位章
	供应商名称
	
	法定代表人
	

	委托代理人
	
	邮政编码
	

	
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	统一社会信用代码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及账号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	附《营业执照》（副本）复印件或事业（社团）单位法人证书复印件



附件4      磋商文件规定的基本资格条件证明资料

附件4-1               供应商资格承诺函
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型□  中型□  小型□  微型□ 
□ 本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。

公司（单位）名称（盖章）
      年   月   日               
机构代码：      、注册登记机构：      、日期：      、
有效期：      、注册资本：      、地址：      、经济行业：      、经济性质：      
法定代表人（负责人）姓名（签字）：      、身份证号：      、手机号：      
授权代表人姓名（签字）：      、身份证号：      、手机号：      


备注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商基本资格条件：法律、行政法规规定的其他条件[包括供应商从事磋商货物的生产、销售或经营、安装、集成等项许可(如果有的话)]证明资料的复印件。

附件5  磋商文件规定的特定资格条件证明资料

备注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商特定资格条件证明资料的复印件。

附件5-1
参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明


致              （采购代理机构）：
我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项和实施条例第十九条所称重大违法记录，包括： 
1.因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 
2.在参加本项目政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动。 

特此声明！

供应商名称（单位章）： 
法定代表人（签字）： 
日期：      年    月    日


附件6           其他证明资料或说明

提供磋商文件或评分标准需要提供的相关证明文件复印件
[bookmark: _Toc7358][bookmark: _Toc18243][bookmark: _Toc8203]
四、货物服务说明一览表

附件7-1：
货物服务说明一览表

政府采购编号：
	序号
	货物名称
	制造商名称
	型号规格
	主要技术参数和技术指标
	备  注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。



供应商名称(盖单位章)：
法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日     期：           年     月    日





附件7-2：

人员配备情况表

政府采购编号：                               项目名称：                           
	序号
	拟投本项目人员姓名
	职称
	在本项目中的工作职责
	相关证书名称
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、供应商根据本项目实际需求配备人员（附相关证明文件，如有）。



供应商名称(盖单位章)：
法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日     期：           年     月    日


[bookmark: _Toc17151][bookmark: _Toc12769][bookmark: _Toc32416][bookmark: _Toc24768]
五、技术/商务响应与偏离表

	序号
	磋商文件条目号
	采购规格/商务条款
	响应文件的规格/商务条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。
      2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。







供应商名称(盖单位章)：
法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日     期：           年     月    日
[bookmark: _Toc21834][bookmark: _Toc16680][bookmark: _Toc16418]
六、提供享受政府采购政策的证明材料和清单表

附件8-1
中小企业声明函(不属于的无需提供)

本公司(联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020 ) 46号）的规定，本公司(联合体）参加 (单位名称）的 (项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：
1. (标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为_(企业名称)，从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业);
1. (标的名称)，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 (企业名称)，从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业);
………
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章)：
日  期：



说明：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件8-2   
监狱企业、残疾人福利性单位证明材料
（不属于监狱企业、残疾人福利性单位的无需提供）
1、监狱企业：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
2、残疾人福利性单位：按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》。


残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加            单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
供应商（盖单位章）：                              
日  期：        年    月   日


[bookmark: _Toc450]附件8-3  
中小企业货物清单表
政府采购编号：                                                                 
	本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	序号
	货物名称
	数量
	单价
	总额
	货物制造商名称
	货物制造商类型
	商标名称

	中型

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	 
	
	
	

	小型、微型

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	  
	
	
	


说明：1、本表用于计算中小企业应享受的政策功能价格扣除。
2、栏目7“货物制造商类型”，填写：中型或小型、微型。
3、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
4、未提供《中小企业声明函》及未按上述要求填写，或者提供的内容不真实的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

供应商名称（盖单位章）：                              
法定代表人或其委托代理人（签字）：       
日期：        年    月   日


[bookmark: _Toc29549]附件8-4  

“节能产品”、“环境标志产品”证明材料
说明：1、供应商提供的产品属于下列情形，应按第二章磋商须知第2.8款、第8.2款规定提供产品列入“节能产品清单”或“环境标志产品清单”所在页复印件（该页包含制造商或企业名称或申请单位名称、规格型号、有效截止日期等内容），并加盖供应商单位章。并在本章《八、报价一览表及报价文件》中提供相应数据。
(1)符合政府采购强制采购政策的(《节能产品政府采购清单》中标记★符号节能产品及其他强制采购产品)；
(2)符合政府采购优先采购政策的(《节能产品政府采购清单》中非标记★符号节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品。
2、未按上述要求提供的，评审时不予以考虑。




[bookmark: _Toc8148]附件8-5  
节能产品、环境标志产品清单表
                             
	本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	序号
	货物名称
	数量
	单价
	总额
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	/
	/
	
	/
	/

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	/
	/
	
	/
	/


说明：1、本表用于计算节能产品、环境标志产品应享受的政策功能加分。
2、栏目7“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号(货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只填写一种)。
3、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
4、未按上述要求提供、填写，或者提供的内容不真实的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

供应商名称（盖单位章）：                              
法定代表人或其委托代理人（签字）：       
日期：        年    月   日


附件8-6              符合本国产品标准的产品
[bookmark: _Toc256000104]格式1：《本国产品成本比例承诺函》
本国产品成本比例承诺函
	序号
	主要产品/技术名称（规格型号）
	本国产品
	该产品成本在产品总成本中占比（%）

	1
	
	是
	XX

	2
	
	是
	XX

	3
	
	否
	XX

	本国产品在产品总成本中占比合计
	XX%


本公司（单位）承诺上述数据均已经我公司（单位）核实确认，确保真实、有效。
供应商名称（盖章）：__________________
日期： 年 月 日

注：
1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），如后续有更新的，则以更新后的文件为准，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》提供该产品成本在产品总成本中占比。
2. 供应商须同时出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
[bookmark: _Toc256000105]
格式2：组件成本核算基本规则及相关政策
中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（见附件），且符合前款规定，方可享受价格扣除政策。
4.本国产品价格扣除与小微企业价格扣除政策叠加时，具体计算公式为：
参加评审价格=提供的全部产品报价×（1-小微企业价格扣除率-本国产品价格扣除率）

[bookmark: _Toc256000107]
格式3：关于符合本国产品标准的声明函
[bookmark: _Toc256000108]关于符合本国产品标准的声明函》或相关证明材料（如是）

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

                                         供应商名称(电子签名)：　        
日期：　     年　  月　  日         
_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。


[bookmark: _Toc3508][bookmark: _Toc21789][bookmark: _Toc26892]
七、报价一览表及分项价格表
附件9-1	

报价一览表（表1）
	项目名称
	
	政府采购编号
	

	
	
	委托代理编号
	    

	品目代码
	    

	投标报价
	
大写：                          元人民币

小写：                          元人民币


	项目负责人
	

	备  注
	



备注：
（1）供应商应按最小单位（包）进行报价。 
（2）供应商在提交首次响应文件的截止时间前修改“报价一览表”中报价的，应同时修改响应文件中“分项价格表”（如有）的相应内容。 


供应商（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人签字：              
日期：         年    月   日


[bookmark: _Toc14607]报价一览表（表2）
	项目名称
	
	政府采购编号
	

	
	
	委托代理编号
	    

	SDG+活性炭一体吸咐箱投标报价（每台）
	
大写：                          元人民币

小写：                          元人民币


	备  注
	1、SDG+活性炭一体吸咐箱最高限价：3600元/台，超过SDG+活性炭一体吸咐箱最高限价的，作无效响应处理。
2、在项目运行过程中，若采购人添购SDG+活性炭一体吸咐箱，成交价按最终报价执行。






供应商（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人签字：              
日期：         年    月   日



附件9-2
分项价格表
项目名称：                                              金额单位：  人民币元
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	序号
	货物名称
	品牌
	型号规格
	制造厂商名称
	中小企业
	单价
	数量
	合计
	政策功能编码
	备注

	第一部分：水产学院

	  实验室台柜及实验装置

	1
	实验台试剂架
	
	
	
	
	
	3台
	
	
	

	2
	双线盒
	
	
	
	
	
	78个
	
	
	

	3
	安全型单相二三孔插座
	
	
	
	
	
	200个
	
	
	

	4
	电线
	
	
	
	
	
	1800米
	
	
	

	5
	排气罩
	
	
	
	
	
	2套
	
	
	

	6
	不锈钢标本柜
	
	
	
	
	
	9个
	
	
	

	7
	试剂柜
	
	
	
	
	
	8个
	
	
	

	8
	不锈钢水池
	
	
	
	
	
	16台
	
	
	

	9
	实验中央台1
	
	
	
	
	
	6 台
	
	
	

	10
	边台试剂架
	
	
	
	
	
	1 台
	
	
	

	11
	实验中央台2
	
	
	
	
	
	2 台
	
	
	

	12
	线槽
	
	
	
	
	 
	13米
	
	
	

	13
	实验储物柜
	
	
	
	
	
	4台
	
	
	

	14
	边台试剂架
	
	
	
	
	 
	1台
	
	
	

	15
	实验试剂架
	
	
	
	
	
	3台
	
	
	

	16
	实验不锈钢台
	
	
	
	
	
	4台
	
	
	

	17
	实验中央台3
	
	
	
	
	 
	2台
	
	
	

	18
	实验试剂架
	
	
	
	
	 
	2台
	
	
	

	19
	实验边台1
	
	
	
	
	
	2台
	
	
	

	20
	实验洗涤台
	
	
	
	
	
	2台
	
	
	

	21
	陶瓷水槽
	
	
	
	
	
	2套
	
	
	

	22
	三联水龙头
	
	
	
	
	
	2套
	
	
	

	23
	滴水架
	
	
	
	
	
	2套
	
	
	

	24
	紧急冲淋
	
	
	
	
	
	3套
	
	
	

	25
	实验室室内进水与排水
	
	
	
	
	
	32间
	
	
	

	通风系统

	1
	风管1
	
	
	
	
	
	5米
	
	
	

	2
	弯头1
	
	
	
	
	
	2个
	
	
	

	3
	风管2
	
	
	
	
	
	4米
	
	
	

	4
	风管3
	
	
	
	
	
	1米
	
	
	

	5
	变径三通1
	
	
	
	
	
	3个
	
	
	

	6
	变径三通2
	
	
	
	
	
	1个
	
	
	

	7
	变径1
	
	
	
	
	
	2个
	
	
	

	8
	变径2
	
	
	
	
	
	1个
	
	
	

	9
	弯头2
	
	
	
	
	
	1个
	
	
	

	10
	风管4
	
	
	
	
	
	113米
	
	
	

	11
	弯头3
	
	
	
	
	
	31个
	
	
	

	12
	室内管卡吊架1
	
	
	
	
	
	6个
	
	
	

	13
	室内管卡吊架2
	
	
	
	
	
	18个
	
	
	

	14
	墙面立管托架
	
	
	
	
	
	72个
	
	
	

	15
	墙开孔及修复
	
	
	
	
	
	4个
	
	
	

	16
	楼顶主管支架
	
	
	
	
	
	3个
	
	
	

	17
	电动风阀
	
	
	
	
	
	5套
	
	
	

	18
	70°C防火阀
	
	
	
	
	
	5个
	
	
	

	19
	风机
	
	
	
	
	
	5台
	
	
	

	20
	风机吊架
	
	
	
	
	
	5个
	
	
	

	21
	风机防雨帽
	
	
	
	
	
	3个
	
	
	

	22
	SDG+活性炭一体吸咐箱
	
	
	
	
	
	5台
	
	
	

	23
	活性碳吊架
	
	
	
	
	
	5套
	
	
	

	24
	检测口
	
	
	
	
	
	3个
	
	
	

	25
	软连接
	
	
	
	
	
	5个
	
	
	

	26
	风机电缆
	
	
	
	
	
	54米
	
	
	

	27
	控制信号线
	
	
	
	
	
	40米
	
	
	

	28
	风阀控制线
	
	
	
	
	
	40米
	
	
	

	29
	线管
	
	
	
	
	
	55米
	
	
	

	30
	万向排气罩
	
	
	
	
	
	2个
	
	
	

	31
	万向罩底坐
	
	
	
	
	
	2套
	
	
	

	32
	风管5
	
	
	
	
	
	4米
	
	
	

	33
	弯头4
	
	
	
	
	
	2个
	
	
	

	34
	变径三通3
	
	
	
	
	
	1个
	
	
	

	35
	三通
	
	
	
	
	
	2个
	
	
	

	36
	变径三通4
	
	
	
	
	
	1个
	
	
	

	第二部分：动科学院

	实验室台柜及实验装置

	1
	试剂柜
	
	
	
	
	
	49个
	
	
	

	2
	实验边台1
	
	
	
	
	
	4台
	
	
	

	3
	双线盒
	
	
	
	
	
	48个
	
	
	

	4
	安全型单相二三孔插座
	
	
	
	
	
	144个
	
	
	

	5
	电线
	
	
	
	
	
	1296米
	
	
	

	6
	实验洗涤台
	
	
	
	
	
	23台
	
	
	

	7
	PP水槽
	
	
	
	
	
	23套
	
	
	

	8
	三联水龙头
	
	
	
	
	
	23套
	
	
	

	9
	滴水架
	
	
	
	
	
	23套
	
	
	

	10
	实验边台2
	
	
	
	
	
	5台
	
	
	

	11
	货架
	
	
	
	
	
	3个
	
	
	

	12
	不锈钢水池
	
	
	
	
	
	1个
	
	
	

	13
	实验中央台1
	
	
	
	
	 
	2台
	
	
	

	14
	线槽
	
	
	
	
	
	 13米
	
	
	

	15
	仪器柜
	
	
	
	
	
	5台
	
	
	

	16
	实验中央台2
	
	
	
	
	
	2台
	
	
	

	17
	实验试剂架
	
	
	
	
	
	2台
	
	
	

	18
	实验边台3
	
	
	
	
	
	2台
	
	
	

	19
	紧急冲淋
	
	
	
	
	
	2套
	
	
	

	20
	实验室室内进水与排水
	
	
	
	
	
	23间
	
	
	

	通风系统

	1
	风管1
	
	
	
	
	
	23米
	
	
	

	2
	弯头1
	
	
	
	
	
	10个
	
	
	

	3
	三通1
	
	
	
	
	
	3个
	
	
	

	4
	电动风阀
	
	
	
	
	
	4套
	
	
	

	5
	70°C防火阀
	
	
	
	
	
	3个
	
	
	

	6
	室内管卡吊架1
	
	
	
	
	
	8个
	
	
	

	7
	墙面立管托架
	
	
	
	
	
	13个
	
	
	

	8
	墙开孔及修复
	
	
	
	
	
	3个
	
	
	

	9
	楼顶主管支架
	
	
	
	
	
	2个
	
	
	

	10
	风机
	
	
	
	
	
	3台
	
	
	

	11
	风机吊架
	
	
	
	
	
	3个
	
	
	

	12
	风机防雨帽
	
	
	
	
	
	2个
	
	
	

	13
	SDG+活性炭一体吸咐箱
	
	
	
	
	
	3台
	
	
	

	14
	活性碳吊架
	
	
	
	
	
	3套
	
	
	

	15
	软连接
	
	
	
	
	
	3个
	
	
	

	16
	检测口
	
	
	
	
	
	2个
	
	
	

	17
	风机电缆
	
	
	
	
	
	26米
	
	
	

	18
	控制信号线
	
	
	
	
	
	24米
	
	
	

	19
	风阀控制线
	
	
	
	
	
	24米
	
	
	

	20
	线管
	
	
	
	
	
	29米
	
	
	

	21
	风管2
	
	
	
	
	
	7米
	
	
	

	22
	弯头2
	
	
	
	
	
	4个
	
	
	

	23
	变径1
	
	
	
	
	
	1个
	
	
	

	24
	风管3
	
	
	
	
	
	3米
	
	
	

	25
	变径2
	
	
	
	
	
	1个
	
	
	

	26
	三通2
	
	
	
	
	
	1个
	
	
	

	27
	风管4
	
	
	
	
	
	10米
	
	
	

	28
	弯头3
	
	
	
	
	
	4个
	
	
	

	29
	变径三通
	
	
	
	
	
	1个
	
	
	

	30
	室内管卡吊架2
	
	
	
	
	
	3个
	
	
	

	合计
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	/
	



报价金额合计：小写：                      大写：                      
说明：
本表包含磋商文件第四章《采购需求》或其他部分对该项目所有要求的详细报价。“合计”及“报价金额合计”应与附件9-1《报价一览表》“报价”一致；栏目“单价”为综合单价，应包含所有隐含的管理费、税金和利润等其他费用，并在“具体要求说明”中注明分类项取费标准和其他费用的计费率和金额。
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[bookmark: _Toc21554][bookmark: _Toc1194]九、最后报价

说明：
1、最后报价按第二章磋商须知第30条规定提供，格式按附件9-1、附件9-2提供。
2、最后报价需填列报价一览表和分项价格表。

[bookmark: OLE_LINK20]供应商可提前准备最后报价表（自行保管，不与响应文件一起递交），格式按附件9-1、附件9-2，最后报价表进行最后报价时由法定代表人或其委托代理人填写并签字确认。


