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第一节 采购清单一览表
	品目号 
	品目名称
	数量
	单位
	是否强制节能
	交货要求

	
	
	
	
	
	时间
	地点

	1
	傅里叶红外光谱仪
	1
	台
	否
	合同签订后30天完成送货并安装调试完成。
	采购人指定点

	2
	压片机
	1
	台
	
	
	

	3
	红外烘箱
	1
	台
	
	
	

	4
	除湿机
	1
	台
	
	
	


注：1.“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到具体的标的。
2.货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
3.供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的均需按谈判文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。


第2节 [bookmark: _Toc702]
技术要求
一、项目概况
本项目所采购设备主要用于湖南警察学院刑事科学技术系红外光谱实验室的教学与科研工作，可满足刑事科学技术领域中微量物证的红外光谱分析检测需求，辅助开展物证种类认定、成分分析等相关教学实验与科研课题研究，助力刑事科学技术专业人才培养与相关领域实战技术研究。拟采购傅里叶红外光谱仪及其附件1台（套）、压片机1台（套）、红外烘箱1台（套）、除湿机1台（套）。 
二、技术要求
（一）主要技术参数要求
	序号
	设备名称
	主要参数（规格型号）
	数量
	单位

	1
	傅里叶红外光谱仪
	1.光谱范围：7800-350cm-1
2.干涉仪：30°入射迈克尔逊干涉仪
3.分辨率：0.45cm-1
4.检测器：高灵敏度检测器MCT-LN（标配）；MCT-TE或DLATGS（选配）；可实现MCT-DTGS检测器切换以适用不同应用场景下的实时检测
5.光源：使用耐高温的陶瓷氧化体作为保温材料，耐温≥1600摄氏度，用光阑形成半封闭保温仓保证较长的使用寿命，且通电后电灯丝迅速达到工作温度，效率高，保温效果好
6.波数精度：0.01cm-1
7.线性度：≤0.1%T
8.信噪比：优于30000:1
9.扫描速度：微机控制和选择不同的扫描速度，档次三档可调
10.数据接口：24位A/D转换器，500kHz的A/D转换最高的USB2.0通讯接口
11.数据采集：He—Ne激光
12.分束器：多层镀Ge防潮型KBr分束器
13.检测器采用永久防潮的KRS-5光学窗片
14.样品室光学窗片采用KBr光学窗片，既保证长期可靠的防潮性能，同时也保证相对高的光通量
15.仪器内置吹气孔，可吹氮气，排除水汽和二氧化碳对扫描图谱的干扰
16.一体成型底座，一次性成型主要部件，针孔定位，高稳定光学系统
17.仪器采用全封闭设计，有效隔绝湿气；超大容量干燥剂盒，除湿能力提高八倍，有效降低干燥剂更换频率，提高了仪器使用效率
18.操作软件：32/64位软件，与 windows7、8、10、11兼容，中文对谱图进行标住，数据处理功能（标峰，峰面积积分，基线校准等操作），谱图检索功能，自我诊断功能，谱图匹配功能，标准文件格式，基础红外解析功能，QC比较功能，按点平滑功能，y轴归一化功能，谱图组保存功能. 随机提供20万张红外标准谱图
19.配置的显微镜附件安装在FT-IR光谱仪样品仓中，带适配器，使用FT-IR光谱仪检测器，≥500万像素CMOS彩色摄像机，最大分辨率为2592 x 1944，在样品平面上产生至少2倍光学放大率，达到7μm/像素透射，反射和倾斜照明模式，模式配置：红外反射、衰减全反射（钻石或锗）ATR，以及透射模式
20.ATR带有压力数据传感器以及指示条光圈有 - 2000μm，250μm，200μm，160μm，100μm或60μm 6种固定直径
21.eSpotTM软件控制视觉照明模式，可见光强度，ATR接触警报，IR光圈选择和IR透射/反射模式
22.软件可对样品进行测量，划线拍照等
23.手动焦距调焦，Z方向调焦，1/ 3“最小工作距离，1/ 2”最大行程；手动x，y平台适合1“x 3”标准显微镜载玻片
24.样品仓两种打开方式，满足不同样品测试需要；须具有超大样品室，两种开启模式；可搭配原位高温高压附件、EHJ电加热池附加、固定光程气体池（2.5m-20m）、pearl珍珠透射池、红外光纤附件、镜面反射附件，原位漫反射附件、红外显微镜（透射/反射/金刚石ATR 三种模式）、半导体晶圆测试附件、单次(多次）ATR反射附件，控温ATR附件（高温300度）、平行光附件以及常规压片透射附加等多样化应用检测需求，真正满足且实现一机多用的功能；须具备TGA-FTIR 热重-红外联用或者原位反应技术的成熟配套方案。
25.虚拟仿真软件一套
26.1.三维外观展示：按照与真实设备1：1进行建模，制作光谱仪的3D外观模型，支持360度拖拽旋转和缩放查看。（注：要求中标后7天内至用户处提供演示，提供承诺函，格式自拟）
26.2.基础动画与交互：包含一个“舱门开关”的演示动画，并在设备的关键部位添加设备高亮说明。（注：要求中标后7天内至用户处提供演示，提供承诺函，格式自拟）
26.3.软件具备考核功能，为学生操作步骤自动评分
27.可拆液体池 
	1
	台

	2
	压片机
	1.压力范围：0~30 Mpa
2.工作空间：约92*160*120 mm3
3.压力压强双刻度显示
	1
	台

	3
	红外烘箱
	1.温度范围：50~250 ℃
2.温度均匀度：最高工作温度±3.5 ℃
3.温度波动度：±1 ℃
4.内部容积：≥70 L
5.报警类型：超温报警、温度探头损坏报警
	1
	台

	4
	除湿机
	1.除湿量（30 ℃ RH 80%）不小于350L/D
2.循环风量不小于4200 m3
	1
	台


注：1、供应商所投产品须完全满足本采购需求中所有技术参数要求，不允许负偏离。本采购需求内容供应商须在技术规格偏离表中逐项响应，并明确标注“无偏离”或“正偏离”。






































第三节 商务要求
一、主要商务要求
	甲方名称、地址
	名称：湖南警察学院
地址：长沙市长沙县远大三路9号 

	项目现场
	湖南警察学院

	履行合同的时间、地点及方式
	交货时间：合同签订后30天完成送货并安装调试完成。
交货地点：采购指定地点
交货方式：交钥匙项目，包括货物安装、调试及验收合格。

	质量保证期
	项目整体质保期要求贰年，从验收合格之日起开始计算。

	响应时间
	在质保期内，货物出现质量问题的，中标人应免费（包括材料费、工时费和运输费等)上门修理或更换。需成交供应商到现场解决的，成交供应商接到采购人通知起24小时内赶到采购人现场进行维修，否则每逾期一小时，应按照该产品千分之一/小时支付逾期违约金，修理不好或不能更换的（在7日内未修理完成或更换），采购人可选择要求成交供应商支付不符合标准设备金额50%的违约金或通过向第三方购买类似产品替代等采购人认为可行的其他方式，产生的相关费用由成交供应商全部承担。

	合同价款支付方式和条件
	支付方式：国库支付
支付条件：本项目无预付款，项目交付完成，验收合格并收到乙方开具的增值税普通完税发票后内30个工作日内支付项目合同总价款的95%，剩余5%尾款待质量保证期届满一年后如乙方履行了质量保证、售后服务且货物（服务）无质量问题的无息一次性支付剩余的合同总价款的5%。

	乙方提供的其他服务
	详见第三章采购需求

	解决争议的方式
	□向采购人所在地人民法院发起诉讼
☑仲裁

	合同未尽事项
	按合同约定


二、其他商务要求 
1.报价说明
本项目为交钥匙工程，供应商的投标报价应包括设备的供货、运输、保险、装卸、安装调试、日常维护、培训、技术服务、安全保护、验收、税金等一切可能产生的费用，采购人不再额外支付其他任何费用。
2.培训要求：
质保期间对产品的使用、维护、故障排除等进行免费技术培训，确保采购人的正常使用，所有货物成交供应商提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证，设备验收前完成设备的安装、调试和第一次技术培训。供应商应将该项费用计入投标报价中，采购人不再支付任何费用。
3.验收要求：
（1）采购人在验收过程中，发现有包装破损的、设备被污染和损坏、设备的种类、数量、型号等与本协议约定不符的，采购人有权拒收，并有权要求成交供应商换货、修理，由此产生的损失由成交供应商承担，因此造成成交供应商交货逾期的，按照违约责任规定承担违约责任。
（2）设备在全部安装调试完成并验收合格之前，设备由成交供应商保管，在此期间发生的任何损毁、灭失及其他风险、责任均由成交供应商自行负责。成交供应商安装调试完成后，应向采购人发出申请验收通知书，由采购人组织验收。
（3）如果设备按照合同约定更换、修理后仍未到达合同约定的标准和要求的，则视为成交供应商不能交付设备，不能交付的设备金额达合同20%及以上，采购人有权单方面解除合同并要求成交供应商承担合同总价款30%的违约金。
（4）采购人的验收不作为成交供应商货物内在质量合格的依据，成交供应商在质保期内仍需对货物的内在质量承担责任。
（5）如根据国家规定或有关部门规定，设备必须经过政府部门检验的，在采购人验收合格后，双方共同申请政府部门检验，设备是否合格以政府部门最终检验结果为准。若政府检验不合格，成交供应商需在采购人要求时间内完成整改并重新申请检验；经整改后仍检验不合格的，按合同内设备无法交付相关约定执行，采购人可依法追究成交供应商违约责任。
4.违约责任:
（1）如成交供应商未在合同约定的时间内完成安装、调试并验收合格，每逾期一日的，成交供应商应按合同金额的千分之五按日向采购人支付违约金；以合同价款30%为限；逾期超过15日的，采购人有权无责解除合同并要求成交供应商支付合同金额30%的违约金。成交供应商违约行为给采购人造成损失的，还应向采购人承担损失赔偿责任。
（2）项目验收时需严格按谈判文件采购需求逐条核对，若供应商存在以次充好、擅自变更品牌型号、供货缺件漏件、设备技术参数不达标、软件功能缺失等未满足采购需求的情形，造成项目验收不合格的，采购人可不支付任何费用，限期整改后仍不满足采购需求的，采购人有权上报上级部门举报其虚假应标。
（3）成交供应商须保证所提供产品不存在侵害第三方知识产权的情形，若因产品知识产权侵权引发纠纷，造成采购人损失的，由成交供应商承担全部责任，并赔偿采购人由此产生的一切损失，包括但不限于赔偿金、违约金、律师费、调查取证费、差旅费等相关费用。
（4）成交供应商所交付设备的品种、型号、规格、数量、质量、外观不符合合同规定标准的，成交供应商应当1日内无条件退（换）所交付的设备，所产生的损失由成交供应商自行承担；每逾期交付1日，按不符合标准设备金额的1%支付逾期违约金，逾期超过7日的，采购人有权退货并要求成交供应商支付该不符合标准设备金额50%的违约金。
（5）保修期内，因采购人故意或者重大过失造成的货物损坏，不在质保范围内的，成交供应商提供上门维修服务但酌情收取材料及相关修理、更换等费用。

注：在谈判过程中，谈判文件可能发生实质性变动的技术、服务要求以及合同草案条款，已在谈判须知前附表中注明。










附件 资格审查资料格式参考


法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
（1）供应商为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；
（2）供应商为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；
（3）供应商为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；
（4）供应商为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。


注：①供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款。供应商具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证，符合基本资格条件的相关条款。供应商如是“三证合一“或“五证合一”，请自行说明。
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法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：                 
统一社会信用代码：                 
注册地址：                 
姓名：         性别：         年龄：         职务：         系         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件



注：供应商代表为法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。

供应商名称(盖单位公章)：
日期：               年      月     日
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授权委托书

本人          （姓名、职务）系                         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购编号、采购代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件




注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。


供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：               
授权的代理人（签字或印章）：               
日期：               年      月     日



湖南省政府采购供应商资格承诺函


本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，本公司企业规模为：大型 中型 小型 微 型

公司 (单位) 名称 (盖章)

	年   月    日
机构代码：                    ；
注册登记机构：                ；
日期：              ；
有效期：                  ；
注册资本：             ；
地址：                    ；
经济行业：                ；
经济性质：                。

法定代表人 (负责人) 姓名 (签字)：
身份证号：
手机号： 
授权代表人姓名 (签字)：
身份证号：
手机号：

中小企业声明函(货物)

(不符合政策要求的无需提供)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司(联合体)参加    (单位名称)的   (项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下
1、   ( 标的名称)，属于         （采购文件中明确的所属行业）行业：制造商为    (企业名称)，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于   (中型企业、小型企业，微型企业) 。
2、   ( 标的名称)，属于        （采购文件中明确的所属行业）行业：制造商为    (企业名称)，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于   (中型企业、小型企业，微型企业) 。
…
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章) ：
日期:

说明：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。
3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。
4、本声明函将随中标、成交结果公开。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。





符合采购项目供应商资格要求的其他证明材料


