[bookmark: _GoBack]湘南学院医学实验室医疗教学设备采购恢复及变更公告
[bookmark: OLE_LINK1]一、采购项目基本情况 
采购项目名称：湘南学院医学实验室医疗教学设备采购  
政府采购计划编号：CGXM2026430000002300
采购代理编号：HNGP-CX2026-066
2、 变更内容：
（一）将招标文件的第五章采购需求包一做如下变更
	序号
	设备名称
	原招标文件主要技术参数及性能要求
	变更后的主要技术参数及性能要求

	1
	口腔仿生头模系统
	1.3牙齿应符合医师资格考试（口腔类别）操作要求。
1.5模拟面罩模拟人体面部空间，密闭防水，可存储手机出水，可模拟人体进行牵拉，牵拉力值21KG以上。
1.7模型与仿真头模咬合器采用磁性固位装置连接，并设置隐藏可弹式顶出按键，吸磁力16kg以上。
2.1仿真治疗系统 尺寸：水平位不小于950（L）×718（W）×755（H）mm(模型上颚中切齿距地面距离）；收纳位不小于518（L）×360（W）×1020（H）mm。
2.8 供水系统：系统根据用户情况分为内循环水瓶供水和外循环水管供水。
6.2载重≥135KG，升降400－510mm，脚轮可随意滑动，可随意调节高度。
7、手机系统
7.1行业通用高速按压式手机1把。通用按压式四孔接口，采用不锈钢机身，陶瓷球形轴承，可单点喷雾，快插接口。手机转速≥350000r.p.m,采用卫生机头系统，头部直径≤11.2*H13.4mm。
7.2行业通用低速按压式直机、弯机、马达1套。通用四孔接口，采用不锈钢机身，陶瓷球形轴承，包括气动马达、直手机、弯手机，转速≥20000r.p.m,可进行至少135度高温高压灭菌消毒。
★8.2系统所有技术指标须与本招标文件载明的学校已有设备、硬件接口
注：（现有设备品牌：上海华景，型号：HJ-3，前端采集支持 HDMI、SDI、USB3.0、RJ45千兆以太网口；摄像头遵循 UVC 协议，网络流媒体支持 RTSP、ONVIF，视频编码 H.264/H.265；静态图像支持 JPEG；录像文件封装 MP4 格式，支持教师和学生工位实时影像传输、抓拍、录播回放）。
	1.3牙齿应符合医师资格考试（口腔类别）操作要求，（依据《国家执业医师资格考试（口腔类别）实践技能考试大纲》）。
1.5模拟面罩模拟人体面部空间，密闭防水，可存储手机出水，可模拟人体进行牵拉。
1.7模型与仿真头模咬合器采用磁性固位装置连接，并设置隐藏可弹式顶出按键。
2.1仿真治疗系统尺寸：水平位不小于 950（L）×718（W）×755（H）mm(模型上颚中切齿距地面距离）（允许偏差±10mm）；收纳位不小于 518（L）×360（W）× 1020（H）mm（允许偏差±10mm）。
2.8 供水系统：系统根据用户情况分为内循环水瓶供水或外循环水管供水。
6.2 载重≥135kg，升降 400－510mm，脚轮可滑动，可调节高度。
7、手机系统
7.1行业通用高速按压式手机1把。通用按压式四孔接口，采用不锈钢机身，陶瓷球形轴承，可单点喷雾，快插接口。手机转速≥350000r/min
,采用卫生机头系统，头部直径≤11.2mm，头部高度≤13.4mm。
7.2行业通用低速按压式直机、弯机、马达1套。通用四孔接口，采用不锈钢机身，陶瓷球形轴承，包括气动马达、直手机、弯手机，转速≥20000r/min,可进行至少135度高温高压灭菌消毒。
★8.2系统所有技术指标须与本招标文件载明的学校已有口腔仿生头模系统设备硬件接口
注：（学校已有设备前端采集支持 HDMI、SDI、USB3.0、RJ45 千兆以太网口；摄像头遵循 UVC 协议，网络流媒体支持 RTSP、ONVIF，视频编码 H.264/H.265；静态图像支持 JPEG；录像文件封装 MP4 格式，支持教师和学生工位实时影像传输、抓拍、录播回放）。

	2
	口腔数字化虚拟仿真培训系统
	2.1.1 主手装置和副手装置的工作空间约不低于 150x100x60mm，且末端手柄能够实现 360周转；
2.1.3显示分辨率不小于1920x1080
2.1.4双眼分辨率不低于3840*1080
2.1.6 主手装置采用串并联混合的力反馈机构，最大模拟力度不低于20N，具有不低于4kHz 高刷新速率；副手装置采用串联力反馈结构，最大模拟力度不低于 5N； 
2.2.1 牙周、种植、口腔修复、牙体牙髓、正畸、儿科、临床思维诊疗等7个数字化仿真子系统均可通过微信扫码进行登陆，登陆后显示用户相关信息； 
3.3.2包含25g口腔探测标准力度的专门训练模块；
4.1.5 CT 规划中提供至少两类临床广泛使用的种植系统的完整种植体数据库；
4.1.8 提供至少两类临床广泛使用的种植系统的器械盒供用户进行种植体植入的训练；
4.3.1 包含至少两种临床广泛使用的种植系统；
	2.1.1 主手装置和副手装置的工作空间不低于 150×100×60mm，且末端手柄能够实现 360旋转； 
2.1.3显示分辨率不小于1920×1080
2.1.4双眼分辨率不低于3840×1080
2.1.6 主手装置和副手均采用力反馈结构，主手装置力反馈最大模拟力度不低于20N，具有不低于 4kHz 高刷新速率；副手装置力反馈最大模拟力度不低于 5N；
2.2.1 牙周、种植、口腔修复、牙体牙髓、正畸、儿科、临床思维诊疗、口腔局部麻醉术等8个数字化仿真子系统均可通过微信扫码进行登陆，登陆后显示用户相关信息；
3.3.2包含口腔探测标准力度的专门训练模块；
4.1.5 CT规划中提供至少两种种植系统的完整种植体数据库； 
4.1.8 提供至少两种种植系统的器械盒供用户进行种植体植入的训练；
4.3.1 包含至少两种种植系统；

	6
	呼吸机
	10、爬坡压力设置范围：CPAP模式下：4cmH2O-CPAP，其他模式下：4cmH2O-25cm H2O。
	10、爬坡压力设置范围：CPAP模式下：4cmH2O~20cmH2O，其他模式下：4cmH2O~25cmH2O。

	7
	心电监护仪
	6、 NIBP和BP的测量范围宽，
15、外壳防护等级：IPX1（试验依据： GB/T4208-2017）
★16、需提供有效期内的医疗器械注册证（或备案凭证）扫描件
	6、NIBP测量范围宽，
15、外壳防护等级：IPX1
★16、需提供有效期内的医疗器械注册证扫描件。

	10
	注射泵
	★20、需提供有效期内的医疗器械注册证（或备案凭证）扫描件
	★20、需提供有效期内的医疗器械注册证扫描件

	12
	新生儿沐浴模型
	5、婴儿重量不低于6斤
	5、婴儿重量不低于3kg，

	13
	高仿真静脉穿刺手臂（带泵）
	6.7 容量≥400ML
	6.7 容量≥400ml，

	14
	高仿真动脉穿刺手臂
	4.7容量≥400ML
	4.7容量≥400ml

	15
	抢救车
	2.台面配有优质不锈钢护栏和透明软玻璃。
7.车体底部：防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活；
	2.台面配有不锈钢护栏和透明软玻璃。
7.车体底部：防静电、防毛发缠绕；

	16
	穿戴式听诊套装
	8.3集中管理：教师端可一键控制所有心肺听诊模型的开关、音量及内容切换，实现高效的课堂管理。
	8.3集中管理：教师端可一键控制所有心肺听诊模型的开关、音量及内容切换。


（二）将招标文件的第五章采购需求包二做如下变更
	序号
	设备名称
	原招标文件主要技术参数及性能要求
	变更后的主要技术参数及性能要求

	1
	洗眼器及紧急喷淋装置
	2、淋喷头总高度：2300mm（±10mm）。
2.1冲淋部分：
2.1.1冲淋喷头安装高度：2000～2400mm。
2.1.2冲淋盆直径：≥300mm。
2.1.3冲淋悬臂长度：≥600mm。
2.2洗眼部分：
2.2.1洗眼总成安装高度：800～1150mm。
8、功能参数：
8.1洗眼流量：≥12L/min；
8.2喷淋流量：≥76L/min；
8.3供水压力：工作压力 0.2MPa～0.4MPa。
9、设备需符合GB38144-2025《眼面部防护应急喷淋和洗眼设备》国家标准。
	2、冲淋喷头安装高度：2000～2400mm。
2.1冲淋部分：
2.1.1冲淋盆直径：≥300mm。
2.1.2冲淋悬臂长度：≥600mm。
2.2洗眼部分：
2.2.1洗眼总成安装高度：838～1143mm。
8、功能参数：
8.1在进水压力 0.2MPa～0.4MPa条件下，洗眼流量：≥11.4L/min；
8.2在进水压力 0.2MPa～0.4MPa条件下，喷淋流量：≥76L/min。

	2
	电脑三恒多用电泳仪电源
	3、超大液晶屏幕，同时显示全部操作提示、设置参数、输出状态等；
	3、液晶屏幕，同时显示全部操作提示、设置参数、输出状态等；

	4
	立式高压蒸汽灭菌器
	2、翻盖式高性能高压蒸汽灭菌器，最高使用温度≥135℃，可以作为蛋白改质之用，不管是通常的灭菌还是培养基和液体的灭菌，或者是培养基的溶解都能简单设定，简单操作除了各种灭菌程序设定之外，也可以任意进行工程设定，反复运行。
8、GLP/GMP检测规则对应
9、温度显示、控制精度：0.1℃；使用温度范围大于：45--135℃
    45-80℃（预热温度）  45-60℃（保温工程） 65-100℃（溶解工程） 105-135℃（灭菌工程）
23、提供压力容器证明、特检院相关资料、设计蓝图等资料。
	2、翻盖式高性能高压蒸汽灭菌器，可用于蛋白改质处理，支持常规灭菌、培养基及液体灭菌、培养基溶解等功能，参数设置简便，可自定义程序、反复运行。
删除“8、GLP/GMP检测规则对应，”（后面序号将按顺序变更）
8、温度显示、控制精度：0.1℃；使用温度范围：45～135℃。
删除“23、提供压力容器证明、特检院相关资料、设计蓝图等资料。”


	5
	高速台式冷冻离心机
	13、转子唯一身份ID技术，实现放入式静态识别；转子使用寿命智能统计。USB插口，实现运行数据可直接导出。
15、采用品牌无碳刷直流变频电机，免维护。
	13、USB插口，实现运行数据可直接导出。
删除15、采用品牌无碳刷直流变频电机，免维护。

	6
	便携式运动心肺测试仪
	★6、需提供有效期内的医疗器械注册证（或备案凭证）扫描件。
	★6、需提供有效期内的医疗器械注册证扫描件。

	11
	电动吸引器
	1.极限负压值：≥0.08MPa，
★2.需提供有效期内的医疗器械注册证（或备案凭证）扫描件。
	1.负压调节范围为“0.02MPa～0.08MPa，
★2.需提供有效期内的医疗器械注册证扫描件。

	14
	简易呼吸器
	5.面罩与接口：成人透明面罩（带充气垫），患者端接口为22mm外圆锥接头，符合GB/T 45665.1标准；
★7、需提供有效期内的医疗器械注册证（或备案凭证）扫描件。
	5.面罩与接口：成人透明面罩（带充气垫），患者端接口为22mm外圆锥接头；
★7、需提供有效期内的医疗器械注册证扫描件。

	17
	胸、腹部检查智能模拟训练系统网络版-学生机
	四、软件配置要求：
1.AI问诊功能，系统基于大语言模型，提供问诊对话引擎：

	四、软件配置要求：
1.具备AI问诊功能，提供问诊对话引擎。


	28
	OSCE考试智能管理系统
	25、可以配置系统的视频存储参数；

	删除“25、可以配置系统的视频存储参数；”

	31
	500万像素高清智能网络摄像头
	3、补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路；下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路；
4、补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑；
	删除“3、补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路；下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路；”（后面序号将按顺序变更，具体见变更后的招标文件）
3、设备内置补光灯，补光开启后成像画面光照均匀，无明显波纹、圆环、麻点状、条纹状及不规则亮斑；


三、提交投标文件的截止时间及开标时间延长至：2026年11月11日9时30分（北京时间）
四、变更公告为招标文件的组成部分，采购文件如涉及上述内容的应作相应调整和修改，若变更修改后的招标文件与原采购文件内容有不一致之处，应以变更修改后的招标文件为准。
五、采购项目联系人和电话
1、采购人信息
（1）名  称：湘南学院 
（2）地  址：郴州市苏仙区郴州大道889号
（3）联系人：黄老师
（4）电  话：0735-2653221
2、采购代理机构信息
（1）名  称：湖南材信招标代理有限公司 
（2）地  址：郴州市北湖区南岭大道968号大华天都2栋1106室 
（3）联系人：郭维刚     
（4）电  话：13762562134    0735-2112188 

	采购人意见：
    

                       
 签字（盖章）：
                                        日期：2026年10月26 日
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