株洲市妇幼保健院生育医疗服务能力提升第一批医疗设备采购项目
竞争性谈判邀请公告
[bookmark: _GoBack]株洲市妇幼保健院（采购人名称）的株洲市妇幼保健院生育医疗服务能力提升第一批医疗设备采购项目(项目名称)进行竞争性谈判采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商提交证明材料参与资格审查活动。
一、项目概况
1、项目名称：株洲市妇幼保健院生育医疗服务能力提升第一批医疗设备采购项目
2、政府采购计划编号：（2026）430200000040-1
3、委托代理编号：HNPJ-ZZ-4306 
4、采购项目预算：1602000元
支持预付款，预付比例：/%
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业
6、合同定价方式： 固定总价 固定单价 成本补偿 绩效激励
7、合同履行期限：详见采购需求
8、本项目分阶段要求投标人提供以下保证：
投标保证金：采购项目预算的2%；
履约保证金：中标金额的  %；
预付款保证金：预付款的  %；
质量保证金：合同金额的10%；
二、采购需求
	包名称
	最高限价（元）
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算（元）
	节能产品
	进口产品

	包1
	1602000
	株洲市妇幼保健院生育医疗服务能力提升第一批医疗设备采购项目
	详见采购需求
	1
	1602000
	
	


说明：
1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。
三、采购项目需落实的政府采购政策：
1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。
2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。
四、供应商的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
专门面向： 中小企业 小微企业 监狱企业 福利性单位
强制分包：大型企业应将采购份额的     %分包给中小企业。
3、供应商特定资格条件：
包1:
（1）依照中华人民共和国医疗器械监督管理相关规定，所投产品如属于第一类医疗器械，则须提供食品药品监督管理部门颁发的医疗器械备案凭证；如属于第二、三类医疗器械，则须提供有效的医疗器械注册证；
（2）如所投产品不由投标人自行生产，则投标人须持有食品药品监督管理部门颁发的医疗器械经营许可证或经营备案凭证；
（3）如所投产品由投标人自行生产，则须持有食品药品监督管理部门颁发的相应医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7、联合体响应。本次采购不接受联合体响应。
五、供应商应提交的资格证明材料及说明
1、供应商应按下列规定提供资格证明文件。
（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：供应商为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；供应商为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；供应商为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；供应商为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件；
（2）湖南省政府采购供应商资格承诺函原件；
（3）符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明原件；
（4）符合采购项目供应商资格要求的其他证明材料：
联合体协议书（供应商为联合体形式的）；
分包承诺（执行强制分包的），格式自拟；
其他说明；
2、供应商为联合体形式的，除应提交联合协议(格式)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。
3、供应商的资格证明文件均应为有效文件并加盖供应商单位公章，并按其规定签署。
六、资格审查证明材料的递交
1、按本公告第五条规定提交的证明材料及说明应装订成册，一式0份。
2、资格审查证明材料的递交截止时间为2026年8月17日17:00（北京时间），地点为株洲市采购交易系统（https://cgjy.zzzyjy.cn:38081/TPBidder/）本项目为全流程电子化采购，供应商选择对应项目下载资格预审文件，并在系统中上传电子版资格审查证明材料（资格审查结果登录系统查看），逾期送达的，不予受理。
七、资格审查方法及标准
1、采购人、采购代理机构按本公告第四、五条规定，对供应商提交的资格审查证明材料进行资格审查。
2、供应商提交的资格审查证明材料符合本公告第四、五条规定，采购人或谈判小组按照本公告第七条规定确定拟邀请参加谈判的供应商。
3、未通过资格审查的供应商，采购人、采购代理机构应当及时告知其未通过的原因。
八、确定拟邀请供应商
1、采购人确定所有符合相应资格条件的供应商参加谈判，也可以由谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判。
2、采购人、采购代理机构向确定参加谈判的供应商发出谈判邀请，并发出谈判文件。
九、公告期限
1、本公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限自本公告发布之日起3个工作日。
2、在其他媒体发布的邀请公告，公告内容以本公告为准。
十、询问及质疑
1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、供应商认为谈判文件或本公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到谈判文件之日或本公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
十一、谈判说明
1、本公告选项：表示选择，表示未选择。
2、供应商参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。
十二、采购项目联系人姓名和电话
1、联系人姓名：肖琴
2、电 话：18973322012
十三、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法
1、采购人信息
（1）名 称：株洲市妇幼保健院
（2）地 址：株洲市芦淞区车站路128号
（3）联系人：邵丹
（4）邮 编：412000
（5）电 话：0731-28102251
（6）电子邮箱：/
2、采购代理机构信息
（1）名 称：湖南浦建招标有限公司
（2）地 址：株洲市天元区庐山路明峰银座1栋17楼
（3）联系人：肖琴、戴颖才、姜娟
（4）邮 编：412000
（5）电 话：0731-28522277
（6）电子邮箱：/

3、电子交易平台服务机构信息
（1）交易系统技术支持：国泰新点软件股份有限公司
电话：0731-28101310（工作时间）
电子邮箱：3562613576@QQ.com
（2）CA证书线上办理：湖南省CA证书与电子签章共享平台
技术支持：北京数字认证股份有限公司    
电话：4009197888
（3）CA证书现场办理（株洲市公共资源交易中心一楼）：
湖南CA数字证书：0731-28681394
上海CA数字证书：13347330910
北京CA数字证书：19973314625
广东电子商务认证（网证通）：18173337830
（4）湖南省公共资源交易注册检录平台
技术支持：长沙市中智信息技术开发有限公司
电话：4007777016










采购需求
[bookmark: _Toc17436][bookmark: _Toc30111][bookmark: _Toc31736][bookmark: _Toc8849][bookmark: _Toc7692]第一节 采购清单一览表
	包名称
	标的名称
	采购标的技术要求
	采购数量
	采购预算
（元）
	最高限价
（元）
	节能产品
	进口产品

	包1
	株洲市妇幼保健院生育医疗服务能力提升第一批医疗设备采购项目
	详见本谈判文件第三章采购需求
	1批
	1602000
	1602000
	
	


同谈判邀请内容一直，总体信息
注：1、“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到具体的标的。
2、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
3、供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的均需按谈判文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。
1

[bookmark: _Toc14880][bookmark: _Toc395][bookmark: _Toc25752]第二节 技术要求
一、采购项目概况
（一）采购项目名称：株洲市妇幼保健院生育医疗服务能力提升第一批医疗设备采购项目
（二）政府采购计划编号：(2026)430200000040-1
（三）委托代理编号：HNPJ-ZZ-4306 
二、采购清单
	设备名称
	数量
	最高限价单价（元）
	最高限价总价（元）

	新生儿转运呼吸机
	1台
	260000
	260000

	子宫肌电监测仪
	1台
	400000
	400000

	胎心监护仪（单胎）
	14台
	19000
	266000

	胎心监护仪（双胎）
	2台
	28000
	56000

	产程数据监测与可视化系统
	1套
	620000
	620000

	合计
	1602000


★本项目总报价不得超过最高限价单价及总价金额，否则视为无效响应。
3、 采购要求
（1） 新生儿转运呼吸机：
1、数量：1台。
2、技术参数：
	序号
	技术参数名称
	参数要求

	1
	基本要求
	适用范围：
适用于为儿童和新生儿提供正压通气辅助及呼吸支持。

	2
	资质认证
	医疗器械注册证

	3
	技术和性能参数

	3.1
	基本参数

	★3.1.1
	可支持双管路通气。（提供产品说明书或技术白皮书关键信息页扫描件及实机演示图片证明）

	3.1.2
	电动电控呼吸机，无须气源驱动，峰值流速≥260 L/min。（提供检测报告或说明书关键页证明材料）

	3.1.3
	一体化电容触摸屏，非外接显示屏，屏幕≥10英寸，并可切换白天或夜晚显示模式。

	3.1.4
	呼吸机整机重量≤7kg。

	3.1.5
	内置锂电池，工作时长≥200分钟。

	3.2
	通气模式和功能

	★3.2.1
	标配有创通气模式：至少具有压力及容量控制通气下的辅助控制通气和同步间歇指令通气模式（V-SIMV、P-SIMV）。（提供检测报告或说明书关键页证明材料）

	3.2.2
	标配无创通气模式：至少具有P-SIMV、CPAP/PSV等模式。

	3.2.3
	具有高流量氧疗功能，可以调节氧疗流速（2-60L/min）和氧浓度。

	3.2.4
	可根据病人的肺特性，调节吸气触发、压力上升时间和呼气触发参数，减少治疗过程中呼吸机设置值的频繁调节，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适。

	3.2.5
	具有动态肺视图界面，以图形形式实时显示肺动力学参数。

	3.2.6
	具有脱机辅助监测功能，具备脱机功能看板，可自定义脱机指征。

	3.2.7
	具备扩展功能：SpO2监测，提供SpO2和PR监测值，提供脉搏波，可实时监测ROX指数及趋势回顾，动态关注氧疗效果。（提供检测报告或说明书关键页证明材料）


	3.3
	设置参数

	★3.3.1
	潮气量：新生儿：至少包括2.0 mL～300mL。
（提供检测报告或说明书关键页证明材料）

	3.3.2
	呼吸频率(bpm)：新生儿：1～150bpm。

	3.3.3
	吸气时间：至少包括0.1 s～10.0s。（提供检测报告或说明书关键页证明材料）

	3.3.4
	呼末正压：新生儿：至少包括0 cmH2O～25cmH2O。

	3.3.5
	吸气压力：新生儿至少包括1cmH2O～45cmH2O。

	3.3.6
	触发灵敏度：流速触发：0.1 L/min～20 L/min。

	3.3.7
	呼气触发灵敏度：Auto，1-85%。

	3.3.8
	氧浓度：21-100%。

	3.4
	监测参数

	3.4.1
	具有：氧浓度、分钟呼出通气量、潮气量、气道压力(PEEP、PIP、MAP)、呼吸频率等关键参数。


	3.4.2
	波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间。

	3.4.3
	具有数据存储功能，可存储监测参数趋势图、表、事件日志、环图等。

	3.4.7
	配置清单：
配置重复性（可高温高压灭菌消毒）呼吸管路2套；
一次性呼吸管路（含气管切开延长官）5套；
台车1台；
管路支臂1套；
高流量氧疗鼻塞5个（新生儿各型号）；
无创通气鼻罩2个（新生儿各型号）；
湿化器2个；
湿化罐2个；
模肺2个（新生儿用）；
管道固定帽5个（新生儿无创有创各型号）；

	3.5
	使用年限：≥10年


（二）子宫肌电监测仪
1、数量：1台。
2、技术参数：
	序号
	技术参数名称
	参数要求

	1
	基本要求
	用于经孕妇腹部表面采集子宫肌电信号、母亲心率和宫缩数值，实现无创宫缩监测和早产风险评估。

	2
	资质认证
	医疗器械注册证

	3
	技术和性能参数

	3.1
	设备使用年限：≥10年（以产品铭牌标示为准）

	3.2
	适用孕周：适用于孕中晚期孕产妇腹部表面的子宫肌电信号。

	★3.3
	监测参数：至少包括母亲心率、EHG子宫肌电、EUCG子宫收缩图（基于子宫肌电原理）等。

	★3.4
	采集通道：支持实时采集≥4通道子宫肌电数据。

	3.5
	信号采集方式：无创腹部表面电极采集，无需宫颈内探头。

	3.6
	数据管理：支持档案管理：搜索、新建、编辑病人信息、调取病人历史监测数据。

	3.7
	实时显示：支持实时监测数据显示、存储、显示冻结；支持实时EHG、EUCG显示。

	3.8
	事件记录：支持事件记录功能

	3.9
	信息提示：具有电极状态提示、接口连接状态提示、记录状态、异常提醒功能

	3.10
	母亲心率测量范围50bpm～200bpm，精度±1bpm

	3.11
	EHG分析：支持分析子宫肌电EHG的爆发峰值、RMS值

	3.12
	EUCG分析：支持分析EUCG宫缩次数、持续时间和间隔时间

	3.13
	打印报告：支持子宫肌电监测报告打印、生成电子PDF监测报告、选择分析及打印功能

	3.14
	操作界面：中文操作界面

	3.15
	数据接口：支持与医院HIS/EMR系统对接

	3.16
	共模抑制比：≥100；差模输入阻抗：≥10MΩ；输入噪声：≤ 1μV

	3.2
	配置清单

	3.2.1
	子宫肌电监测仪主机 1台；
子宫肌电监测仪采集器 1台；
台车 1台；
电极连接线 6条；
USB连接线 2条；
一次性贴电极片 10包；
随机文件（合格证、保修卡、装箱单、说明书、用户须知等）1套。


（三）胎心监护仪：
1、胎心监护仪(单胎)，数量：14台。
2、技术参数：
	序号
	技术参数名称
	参数要求

	1
	基本要求
	通过持续监测胎心率（FHR）、宫缩压力（TOCO）及胎动（FM）等参数，实时评估胎儿宫内状况，为临床提供准确的诊断及处理依据。

	2
	资质认证
	医疗器械注册证

	3
	技术和性能参数

	3.1
	设备使用年限：≥10年（以产品铭牌标示为准）

	3.2
	监护参数：胎心率(FHR)，宫缩压力(TOCO)，胎动(FM);

	3.3
	无线超声胎心探头：多晶片、宽波束、脉冲工作方式，高灵敏度超声探头，
工作频率: ≥2.0MHz;
输出波束声强：≤5mW/cm2;
测量范围：50~250bpm； 测量误差≤士2bpm:

	3.4
	信号质量指示：胎心信号质量可以显示，胎心音大小可以调节;

	3.5
	宫缩探头：无线探头，测量范围：0-100压力单位，非线性误差≤士10%，宫缩复位值可以多档调节;

	3.6
	探头续传功能：探头与主机断开后可以存储数据，连上主机后数据自动续传，保证监测数据的连贯性。

	3.7
	胎动检测：无线胎动计数器，支持手动或自动计算胎动； 

	3.8
	显示屏：≥8英寸高清显示屏，显示电池电量、时间日期、波形曲线、监测参数等信息，屏幕支持 0-90°度内翻转；

	3.9
	安装方式：机器安装方式支持挂墙、台面平放和推车。

	3.10
	打印功能：内置高清晰度热敏打印机，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线；
打印机走纸速度1、2、3cm/min可调，支持回放打印；
支持选段打印和定时长监护实时打印功能。

	3.11
	报警功能：支持声音报警、报警灯闪烁报警、文字提示报警，报警级别分高、中、低，报警可以暂停、可以调节报警音量； 

	3.12
	存储：支持≥1000小时存储，支持掉电数据存储;

	3.13
	支持手写输入，支持输入孕妇中英文姓名、年龄、孕周等信息;

	3.14
	具备有线/无线WIFI联网功能，支持接入产科中央胎心监护系统。

	3.15
	内置电池，主机续航≥2小时，探头续航≥6小时。

	3.16
	配置清单：主机1台、无线超声胎心探头1个、无线宫缩压力探头1个、无线胎动计数器1个、胎监绑带6根、热敏打印纸（内置）10卷、上墙墙板及安装配件1套。


3、胎心监护仪(双胎)，数量：2台
4、技术参数
	序号
	技术参数名称
	参数要求

	1
	基本要求
	用于单胎、双胎及多胎妊娠的胎心率、宫缩压力、胎动等参数的实时监护

	2
	资质认证
	医疗器械注册证

	3
	技术和性能参数

	3.1
	设备使用年限：≥10年（以产品铭牌标示为准）

	★3.2
	支持双胞胎监护，支持双胎心率重合报警（SOV），支持双胎曲线分离

	3.3
	监护参数: 胎心率（FHR）、宫缩压力（TOCO）、胎动（FM）

	3.4
	无线超声胎心探头：多晶片、宽波束、脉冲工作方式，高灵敏度超声探头
工作频率: ≥2.0MHz;
输出波束声强≤5mW/cm2;
测量范围：50~250bpm； 测量误差≤士2bpm:

	3.5
	胎心信号质量可以显示，胎心音大小可以调节;

	3.6
	无线宫缩探头，测量范围：0~100压力单位，非线性误差≤±10%

	3.7
	探头与主机断开后可以存储数据，连上主机后数据自动续传，保证监测数据的连续性

	3.8
	胎动检测：无线胎动计数器，支持手动或自动计算胎动；

	3.9
	显示屏：≥8英寸高清晰显示屏，显示电池电量、时间日期、波形曲线、监测参数等信息，屏幕支持 0-90°度内翻转；

	3.10
	机器安装方式支持挂墙、台面平放和推车。

	3.11
	打印功能：内置高清晰度热敏打印机，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线；
打印机走纸速度1、2、3cm/min可调，支持回放打印；
支持选段打印和定时长监护实时打印功能。

	3.12
	仪器报警支持声音报警、报警灯闪烁报警、文字提示报警，报警级别分高、中、低，报警可以暂停、可以调节报警音量；

	3.13
	存储：支持≥1000小时存储、支持监护数据回放打印，支持掉电数据存储;

	3.14
	支持手写输入，支持输入孕妇中英文姓名、年龄、孕周等信息;

	3.15
	具备有线/无线WIFI联网功能，支持接入产科中央胎心监护系统。

	3.16
	内置电池，主机续航≥2小时，探头续航≥6小时。

	3.17
	配置清单主机1台、无线超声胎心探头2个（双胎）、无线宫缩压力探头1个、无线胎动计数器1个、胎监绑带6根、热敏打印纸（内置）10卷、上墙墙板及安装配件1套。


（四）产程数据监测与可视化系统
1、数量：1套。
2、技术参数
	序号
	参数要求

	1
	基本要求
	用于产房产程数据监测，对产程进展进行评估，记录产程数据。

	2
	资质认证
	医疗器械注册证

	3
	可视化分娩监测系统（产时超声）：

	3.1
	设备使用年限：≥8年（以产品铭牌标示为准）

	3.2
	显示屏：具备≥15英寸触摸液晶显示屏，主机、探头接口及显示屏一体平板式设计；
配备≥10寸副屏，可旋转，孕妇能够实时查看3D产程进展；

	3.3
	探头接口：≥2个，支持热插拔，支持同时插入凸阵、线阵两个超声探头

	3.4
	B模式参数：声束形成器：全数字声束形成器；接收声束聚焦：连续动态；增益：近场、中场、远场独立调节；组织谐波：多档可调；放大功能：支持局部放大；扫描深度：连续可调；扫描角度/宽度：连续可调； 二维灰阶成像：256灰阶； 扫描线数：≥256条。

	3.5
	B+C模式参数：取样框大小、位置可调，支持B／Color宽度一致； 
脉冲频率：凸阵:  0.5-3.0k Hz  分级可调；
彩色增益：21dB-45dB。

	★3.6
	产时超声专用界面：具备自动测量引擎，用于产前及产程数据监测；
产程监测功能包括不限于胎方位、产程进展角（AOP）、胎头与会阴距离（HPD）、宫颈管长度、枕脊角、宫口检测等。

	★3.7
	智能测量功能：具备产程参数智能测量功能，支持自动选择标准切面并生成结果，同时显示智能识别置信度；支持提供≥5副标准切面，允许用户手动选择，自动生成测量结果。

	3.8
	AOP测量：测量胎头进展角（AOP）时，具备将AOP智能换算成胎头位置，系统具有显示产程进展角（AOP）-胎头与会阴距离（HPD）趋势图功能，以评估胎头下降。

	3.9
	操作引导具有操作帮助功能，提供视频和文字智能引导，帮助用户正确操作超声探头。

	3.10
	分娩档案系统为每个孕妇建立分娩档案，根据胎头位置和方向等数据绘制头盆关系3D图像，绘制电子产程图，自动生成产程数据记录单。

	3.11
	头盆评估：具备头盆评估功能，提供产前试产评估报告；可输出3D头盆关系图、头盆评分。

	3.12
	系统具有智能提示功能，当产程参数测量结果与产程逻辑不符时，弹窗提醒。

	3.13
	支持对接电子分娩白板，同步数量。

	3.14
	数据管理：人性化档案管理，自动生成产程数据记录单，档案可存储和回顾，数据档案可打包导出、刻录光盘，便于永久保存数据。

	4
	电子分娩白板（分娩监测与产程管理系统）：

	★4.1
	系统应支持对接产房胎心监护仪（支持最大接入数≥128台）数据、产时超声数据，实现产房数据统一化管理。支持显示孕产妇基本信息、胎心监护数据和产程监测数据。

	4.2
	支持为每个孕妇建立档案，根据监测结果显示头盆3D图像、绘制电子产程图、 自动生成产程数据记录单，产程数据记录单包括每轮次测量的产程数据。

	4.3
	具有多种监护界面，包括分娩管理、胎儿监护、床位管理、病案管理界面。

	4.4
	配置≥50英寸触摸大屏，实现产房集中化管理监控、可视化呈现产房分娩数据。

	4.5
	数据存储：系统能自动保存数据，数据库可永久保存≥20万份记录，数据档案可打包导出、刻录光盘。

	4.6
	档案管理：人性化档案管理，自动生成产程数据记录单，档案可存储和回顾

	4.7
	统计报表：系统提供各类统计报表，满足科室需要

	4.8
	病案管理：具备病案管理功能，查看产房所有床位孕妇胎监报告、电子产程记录单

	  4.9
	系统支持与院内HIS 等系统做对接，实现数据互联互通。

	5
	配置清单

	5.1
	彩色多普勒超声（含产时超声系统）1台；
一体化台车1台；
凸阵腹部探头1个；
高频线阵探头1个；
电池1个；
电源线1条；
电子分娩白板（含1台智慧大屏、1套分娩监测与产程管理系统）1套；
数据服务器1台；
电脑1套（含显示器1台）；
打印机1台；
异型机联网模块13台，用于连接不同品牌设备；
随机文件（含合格证、保修卡、装箱单、说明书等文件）1套



三、供货要求
1、供货时间：合同签订后7天内安装到位。
2、供货地点：采购人指定地点。
四、质量要求
1、产品性质：保证产品为生产厂家原装正品，通过合法渠道进货或生产，是全新的、未曾使用过的产品，并满足本项目所需的技术参数及性能（配置）要求。
2、出厂日期：产品的出厂日期到合同签订日不能超过六个月。
五、售后服务
1、培训要求：供应商应根据项目情况制定培训方案，指派技术人员提供完整、全面的设备使用及维护培训，确保操作人员能无障碍使用、检修、维护设备。培训期间因供应商操作失误导致的损失由供应商负责。
2、维修记录：质保期内每次维护维修后，供应商须及时提供维保记录。
3、后期报价：供应商需在投标文件中明确质保期满后每年的全面维护价格清单及关键配件/易损件价格清单。
4、技术支持：设备制造商必须具备国内免费维修电话、网络、电传或E-mail等形式的技术支持联系方式，并能对技术咨询要求迅速做出响应。
5、软件升级：设备软件提供终身免费升级服务。
六、各设备其他要求
（一）新生儿转运呼吸机
1、质保期：不少于3年。质保期内，如货物故障导致停用时间连续超过三个工作日，每超出一天则延长保修期四天。
2、响应与维修：
（1）接到院方通知后1小时内响应，24小时内派维修人员到达现场。
（2）如维修人员判断故障维修时间需24小时以上，则需提供备用机，并于12小时内送达。
（3）定期保养：每年至少两次免费上门进行设备保养维护，内容包括主机与辅机运行检测、系统调测、清洗及指标调测等。
（4）售后信息：供应商需提供制造商在国内的售后服务机构、厂家办事处的名称、办公地点、联系方式，以及国内专业维修工程师的姓名和联系方式。
[bookmark: 二子宫肌电监测仪]（二）子宫肌电监测仪
1、质保期：整机不少于3年。质保期内，如设备故障导致停机时间连续超过2个工作日，则超出的停机工作日应在免费质保期基础上予以相应补偿延长。
2、响应与维修：接到医院故障报修后，应在1小时内线上响应。一般故障应在24小时内抵达现场维修。
3、定期保养：质保期内每年免费上门进行一次维护保养与调试。
4、售后信息：供应商需提供制造商在国内的售后服务机构、厂家办事处的名称、办公地点、联系方式，以及国内专业维修工程师的姓名和联系方式。
[bookmark: 三胎心监护仪]（三）胎心监护仪
1、质保期：整机免费质保期2年。质保期内，如设备故障导致停机时间连续超过2个工作日，则每个超出的停机工作日获得相应免费的补偿保修日。
2、响应与维修：
（1）接到故障报告后1小时内响应。
（2）确保在指定时限内（湖南省内8小时，省外24小时）抵达现场。
（3）质保期内货物正常运行天数需≥95%，不足部分则双倍延长保修期。
（4）定期保养：每年至少两次免费上门进行设备保养维护，内容包括主机与辅机运行检测、系统调测、清洗及指标调测等。
（5）售后信息：供应商需提供制造商在国内的售后服务机构、厂家办事处的名称、办公地点、联系方式，以及专业维修工程师的姓名和联系电话。
（四）产程数据监测与可视化系统
1、质保期：整机免费质保不少于3年。质保期内，如设备故障导致停机时间连续超过2个工作日，则超出的停机工作日应在免费质保期基础上予以相应补偿延长。
2、响应与维修：接到医院故障报修后，应在1小时内线上响应。一般故障应在24小时内抵达现场维修。
3、定期保养：质保期内每年免费上门进行一次产床维护保养与调试。
4、售后信息：供应商需提供制造商在国内的售后服务机构、厂家办事处的名称、办公地点、联系方式，以及国内专业维修工程师的姓名和联系方式
5、特殊要求：须与医院HIS等系统进行对接，实现信息数据互联互通。中标方负责完成所有接口的开发与联调，并承担相关费用。
四、验收要求
1、供应商所投产品必须为符合国家标准的正品，并提供相关部门的认证及检测资料，不得提供贴牌或高仿产品，一经发现，采购人有权要求退货，并要求赔偿相应损失。
2、设备验收签字前如有任何质量问题导致验收未通过的，成交单位须及时无条件更换合格产品，连续两次验收不合格的，采购人可单方面终止采购合同，对采购人造成损失的，成交单位同时须承担相应责任。
3、验收方式：本项目验收方式为采购人自行组织验收，合同履约及验收相关程序按照《株洲市政府采购项目履约验收管理暂行办法》的要求执行。
4、成交单位须委托具备本行业资质的检测公司（当地县（市）级人民政府计量行政部门所指定的计量检定机构）对设备及设备系统展开校验工作，并出具检测报告，检测费用由成交单位承担。
5、在验收报告出具前，成交单位需按相关规定，委托国内具备资格的单位对货物进行检验并出具报告，所有费用均由成交单位承担。
6、设备安装后，采购人按国际和国家标准、地方标准、医院验收制度流程及合同要求进行质量验收。成交单位应向采购人提供详细的验收标准，验收手册和部分验收专用仪器，并承担相关费用。设备各项技术性能、指标必须达到合同和技术文件规定的要求。
★五、付款方式：
采购人在设备及设备系统全部安装验收合格正常运行后支付合同总价款的90%，余款10%在设备正常运行满一年后支付。
六、其他要求
1、本项目采用费用包干方式，投标报价含项目所需的设备购置、专用工具、产品运输、保险保管、装卸费、安装、检测、调试、验收、培训、质保期免费保修维护费等所有人工、管理、财务等所有相关费用。
2、项目采购人不组织对任何一个供应商进行现场踏勘，供应商可自行对项目现场进行勘察，以便供应商获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料，成交单位签订采购合同和项目实施过程中，不得以不了解现场情况为由，提出任何形式的索赔要求，供应商踏勘现场所发生的一切费用和责任概由供应商自行负责。
3、供应商响应文件中各种参数必须真实可行，并且提供有效检测证书和所投设备完整的原版技术白皮书、彩页样本等作为参数响应的佐证材料，否则视为偏离。
4、谈判文件中的技术参数及商务要求，供应商必须满足或超过，并提供参数、品牌、型号、含税单价及总价等详细说明，要求提供证明材料的必须提供，不得完全复制谈判文件要求作为响应情况，否则视为偏离。
5、所投设备如有相关耗材和主要配件（维修配件等），请按下表填写。

	序号
	耗材/主要配件名称
	规格及型号
	价格（元）
	是否有相同耗材/配件在采购人处使用

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


★所提供设备如有耗材/主要配件必填此表。未填写此表的视为无效响应。
6、成交单位确保所供货物技术指标符合项目采购技术文件，以及国家或行业标准要求。
7、交货时供应商应提供产品合格证及产品说明书等设备资料，并提供相应电子文档。
8、对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。

重要说明：
1. 加注“★”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2. 非标“★”号的一般条款≥6项未达到招标文件要求，即做废标处理。
