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第一章 投标邀请

华容县人民医院的华容县人民医院紧密型县域医共体暨医疗卫生强基工程提标扩能项目256排及以上超高端CT设备采购进行公开招标采购，现邀请合格投标人参加投标。
一、采购项目基本信息

1、采购项目名称：华容县人民医院紧密型县域医共体暨医疗卫生强基工程提标扩能项目256排及以上超高端CT设备采购
2、政府采购计划编号：(2026)430623000014-1
3、委托代理编号：HNTC2026ZB0722 
4、采购项目预算：12000000.00元
[image: image2.wmf]支持预付款，预付比例：30 % 
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：
6、评标方法： [image: image3.wmf]最低价法 [image: image4.wmf]综合评分法 
7、合同定价方式： [image: image5.wmf]固定总价 [image: image6.wmf]固定单价 [image: image7.wmf]成本补偿 [image: image8.wmf]绩效激励 

8、合同履行期限：合同签订后两个月完成供货到院及安装调试并验收合格。
9、本项目分阶段要求投标人提供以下保证：
[image: image9.wmf]投标保证金：采购项目预算的0%；
[image: image10.wmf]履约保证金：中标金额的0%；
[image: image11.wmf]预付款保证金：预付款的0%；
[image: image12.wmf]质量保证金：合同金额的0%；

二、采购人的采购需求

	包名称
	最高限价（元）
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算（元）
	节能产品
	进口产品

	包1
	12000000.00
	256排及以上超高端CT设备
	具体技术要求详见招标文件
	1
	12000000.00
	[image: image13.wmf]
	[image: image14.wmf]


1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。
三、采购项目需落实的政府采购政策：

1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。
2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。
四、投标人的资格要求：

1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

[image: image15.wmf]专门面向： [image: image16.wmf]中小企业 [image: image17.wmf]小微企业 [image: image18.wmf]监狱企业 [image: image19.wmf]福利性单位 

[image: image20.wmf]强制分包：大型企业应将采购份额的     %分包给中小企业。

3、投标人特定资格条件：

包1:（1）所投货物纳入医疗器械管理的，投标人须具有医疗器械生产或经营许可证（或相应的备案凭证）；（2）所投货物纳入医疗器械管理的，货物须具有有效的医疗器械产品注册证（或备案凭证）。

注：电子投标文件的解密截止时间为2026年08月28日 10时00分（北京时间）（系统设置为开标后30分钟内），投标人使用CA登录会员端，在“开标签到解密”中进行投标人文件解密操作。投标人在单位自行在线解密，安排专人在网上进行开标签到，并按要求完成电子投标文件的远程解密，逾期未解密的，视为放弃投标资格。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7、联合体投标。本次招标不接受联合体投标。
五、获取招标文件的时间、期限、地点及方式

有意参加投标者，于2026年08月03日至2026年08月07日， 08:30-17:30， 在http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin 获取招标文件 
[image: image21.wmf]本项目实行电子交易，有意参加投标者，在http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin获取电子版招标文件。 
[image: image22.wmf]本项目进行资格预审，招标文件将向所有通过资格预审的投标人提供。 
六、投标截止时间、开标时间及地点

1、提交投标文件的截止时间：2026年08月28日 09:30（北京时间） 
2、提交投标文件地点：不见面开标，提交电子投标文件“岳阳市公共资源交易中心电子交易平台”（http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin）。本项目实行网上开评标、全流程电子化，具体操作方式详见岳阳市公共资源交易网服务指南全流程电子化招投标操作手册 
3、开标时间：2026年 08月28日 09:30
4、开标地点：岳阳市公共资源交易中心（岳阳经开区民兴路与狮子山南路交叉口丘山大厦） 
七、公告期限

1、本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。
2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。
八、询问及质疑

1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、投标人对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。
3、潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 
九、投标说明

1、本公告选项：[image: image23.wmf]表示选择，[image: image24.wmf]表示未选择。 
2、投标人参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。
十、采购项目联系人姓名和电话

1、联系人姓名:汤超
2、电话：0730-4689158
十一、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法

1、采购人信息

（1）名 称：华容县人民医院 
（2）地 址：岳阳市华容县田家湖生态新区华鲇路110号
（3）联系人:汤超
（4）邮 编：414200 
（5）电 话：0730-4689158
（6）电子邮箱：/ 
2、采购代理机构信息

（1）名 称：湖南同创工程项目管理有限公司 
（2）地 址：湖南省岳阳市岳阳楼区五里牌第一世家1103室 
（3）联系人：刘庆九
（4）邮 编：414000 
（5）电 话：0730-8201199 
（6）电子邮箱：3187439275@qq.com 
3、电子交易平台服务机构信息

（1）名 称：岳阳市公共资源交易中心电子交易平台 

（2）联系人：岳阳市公共资源交易中心信息技术部 

（3）电 话：0730-2966692 

（4）电子邮箱：2685776317@qq.com 

第二章 投标须知
第一节 投标须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第1.1款
	采购项目
	华容县人民医院紧密型县域医共体暨医疗卫生强基工程提标扩能项目256排及以上超高端CT设备采购

	第1.2款
	专门面向中小

企业采购
	(否

	第2.2款
	采购人名称、地址、电话、联系人
	采 购 人：华容县人民医院
地址：岳阳市华容县田家湖生态新区华鲇路110号
联 系 人：汤超
电    话：0730-4689158


	第2.3款
	采购代理机构
名称、地址、电话、联系人
	代理机构：湖南同创工程项目管理有限公司                      
地    址：岳阳市岳阳楼区花板桥路第一世家1103室

联 系 人：刘庆九                         
电    话：0730-8201199

	第2.5款
	采购进口产品
	(拒绝

	第3.1款
	投标人资格条件
	详见第一章【投标邀请】

	第3.2款
	接受联合体形式
投标
	(不接受联合体。

	第5.1款
	招标文件提供

期限
	详见第一章【投标邀请】

	第5.2款
	组织现场考察或者召开答疑会
	/

	二、招标文件

	第9.1款
	招标公告指定

媒体
	中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）
岳阳市公共资源交易中心（http://ggzy.yueyang.gov.cn/）

	三、投标文件

	第13.2款
	采购预算
最高限价
	包1：采购预算金额：12000000.00元；采购最高限价：12000000.00元；                                                                                                                                                                                                       

	第13.8款
	投标报价的其他
要求
	严格执行《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）关于强化政府采购异常低价审查的规定：

（1）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后（对于交易系统线上电子标项目，应在交易系统线上启动审查），属于上述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在合理的时间（应结合实际情况设定，一般不少于30分钟）内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料（对于电子标项目，提供数据电文说明及必要的电子证明材料），包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

（3）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供说明、证明材料，或者提供的说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

（4）评审委员会应将异常低价投标（响应）审查的启动原因、有关互联网浏览及查询历史、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（5）评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

	第14.1款
	投标人应提供资格审查资料
	基本资格证明资料:
1、法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)，提供原件扫描件。
2、法人提交法定代表人身份证明原件扫描件或者法定代表人授权委托书原件扫描件并附法定代表人身份证明原件扫描件（格式见投标文件的组成），自然人提交身份证原件扫描件；
3、提供湖南省政府采购投标人资格承诺函原件扫描件。
4、通过“信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、湖南信用网（www.hncredit.gov.cn）和湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）。
查询对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动；
特定资格证明材料:  包:1：（1）所投货物纳入医疗器械管理的，投标人须具有医疗器械生产或经营许可证（或相应的备案凭证）；（2）所投货物纳入医疗器械管理的，货物须具有有效的医疗器械产品注册证（或备案凭证）。

	第16.1款
	投标有效期
	90日（日历日），如投标有效期不足的，在评标时将视为无效投标。

	第17.1款
	投标保证金
	(不需要提供

	第17.2.款
	电子投标文件
制作要求
	电子投标文件必须使用岳阳市公共资源交易网发布的“电子投标文件制作工具”编制生成。

	第17.3款
	投标文件份数
	电子文件：投标人应准备所投项目的电子投标文件一份，纸质文件：中标单位在领取中标通知书之前，需提供一正两副的纸质投标文件用于备案。当提供的纸质文件资料与岳阳市公共资源交易网记录的电子文件资料不一致时，以电子文件资料为准。

	第17.4款
	中标单位纸质投标文件密封和包装要求
	中标单位应将投标文件正、副本分开密封。密封袋上均需按封套上应载明的信息进行填写，密封条封口上应加盖投标人公章骑缝章和法定代表人或授权代表盖章或签字。

	第17.5款
	中标单位纸质文件封套上应载明的信息
	华容县人民医院紧密型县域医共体暨医疗卫生强基工程提标扩能项目256排及以上超高端CT设备采购      投标文件
政府采购编号：                  
委托代理编号：                  
包或品目名：                     
投标人名称：                  

	第18.1款
	分包
	(不允许分包

	四、投标

	第20.2款
	投标截止时间
（开标时间）
	详见第一章【投标邀请】

	第20.3款
	投标文件的递交
	1、投标人在投标截止时间前未按要求递交电子投标文件的，视为自动放弃本项目的投标，做无效投标处理。
2、投标人需自备电脑和网络，安排专人在网上进行开标签到，并按要求完成电子投标文件的远程解密。
3、项目采取电子招投标方式进行，要求投标人制作和上传电子投标文件，并准时参加网上开标和远程解密电子标书（详见岳阳市公共资源交易中心网服务指南“全流程电子化招投标操作手册”）。

4、中标单位在领取中标通知书之前，需提供一正两副的纸质投标文件用于备案。当提供的纸质文件资料与岳阳市公共资源交易网记录的电子文件资料不一致时，以电子文件资料为准。

	五、开标、资格审查和评标

	第23.1款
	解密电子投标文件时限及方式
	投标人使用加密投标文件的CA数字证书在投标截止时间起30分钟内完成投标文件的解密，投标文件在解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其投标文件，开标继续进行。（如因交易平台出现系统故障，导致解密无法完成的，由采购代理机构酌情延长解密时间）

	第23.3款
	需要宣布的其他内容
	/

	六、中标信息公布

	第27.2款
	中标候选人并列的确定中标人的方式
	(得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价均相同的，按技术得分由高到低顺序排列；得分和投标报价和技术得分均相同的由采购人随机抽取确定。

	第28.3款
	接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址
	联系部门：湖南同创工程项目管理有限公司
联系电话：0730-8201199
通讯地址：岳阳市岳阳楼区花板桥路第一世家1103室

	七、合同签订

	第30.1款
	履约担保
	(不要求提供

	九、其他规定

	第34.1款
	招标代理服务费
	(采购人按合同金额向招标代理机构缴纳招标代理服务费（代理服务费：26000.00元）。

	第35.1款
	其他规定
	1、对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。   

1.1信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（http:\\www.ccgp.gov.cn）。   

1.2信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止。   

1.3信用信息查询记录的具体方式：由采购人或采购代理机构在规定的查询渠道进行查询。   

1.4信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。   

1.5信用信息的使用规则：查询后交由评标委员会评定。   

2、投标人被确定为第一中标候选人后，需提供纸制投标文件三份至采购代理机构（纸制投标文件内容与电子投标文件一致，如出现不一致时以电子投标文件为准）。    

3、对于电子标项目，投标人应特别注意：

（1）因电子交易系统设置的原因，投标人务必按照采购文件第一章投标邀请中“资格要求”条款的要求，将相关资格证明资料（如项目有要求，应包括特定资格条件证明资料）置于投标（响应）文件的“资格证明文件审查”部分中，不应将其置于投标（响应）文件的其他部分中，避免被视为无效投标。
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岳阳市公共资源交易事前信用承诺书
（投标人、供应商、竞买人、受让人等交易主体适用范本）
为推进社会信用体系建设，营造诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法、公平竞争的交易形象，本人作为（单位名称）的法定代表人代表本单位作出以下诚信承诺：

（一）本单位填报或提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料和信息，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、篡改、虚假成份。

（二）严格依照国家、湖南省和岳阳市关于公共资源交易的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易活动；积极履行社会责任，促进廉政建设。

（三）严格遵守岳阳市公共资源交易市场主体信息公示规定，及时维护和更新公共资源交易市场主体信息库中信息。

（四）参与公共资源交易活动系本单位自愿行为。保证无组织或参与围标、串标、出卖（借）、转让资质证书或接受他人挂靠投标、以他人名义参与竞争或以其他方式弄虚作假骗取中标（成交）、恶意报价、恶意投诉等违法违规行为。

（五）守合同、重信用，加强单位诚信建设。保证无恶意提高造价、违约毁约等行为。自觉维护公共资源交易良好秩序，自觉接受行政监督部门、纪检监察机关、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

（六）本单位自愿接受公共资源交易监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为，自愿接受有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），执行诚信不良行为记录联合惩戒措施，触犯法律的，依法承担法律责任。

（七）本人郑重作出上述承诺。本人和单位员工均已熟悉诚信承诺内容并认真践行承诺。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

                                                               年    月    日   
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岳阳市政府采购合同融资合作银行及联系人名单

	银行名称
	联系人
	职  务
	联系电话

	交通银行岳阳分行
	黄  颖
	公司、普惠部总经理
	18873011060

	交通银行岳阳分行府东支行
	蒋莉华
	支行行长
	13973004180

	湖南岳阳农村商业银行股份有限公司
	徐顶龙
	总行副行长
	18173002929

	湖南岳阳农村商业银行股份有限公司
	彭靖夫
	总行营业部副主任
	18273053888

	农业银行岳阳分行
	黄立军
	普惠部负责人
	18973061212

	农业银行岳阳分行
	周  芊
	普惠部经办人
	13975036393

	湖南银行岳阳分行
	何昌林
	分行副行长
	15707306666

	湖南银行岳阳分行财源支行
	张  璐
	客户经理
	13707308320

	巴陵农村商业银行
	柳  斌
	总行党委-副行长
	13789029698

	巴陵农商行德胜路分理处
	付素洁
	支行副行长
	13907309327

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	邹鸿志
	分行营业部副行长
	18711236688

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	刘紫薇
	分行普惠部客户经理
	19967060009

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	李润泽
	分行营业部客户经理
	13337309009

	兴业银行岳阳分行营业部
	谭  丽
	总经理
	18773081188

	兴业银行岳阳分行营业部
	李江天
	客户经理
	19573070611

	中信银行岳阳分行
	李箐笛
	公司部客户经理
	13117516881

	工商银行岳阳分行
	杨文韬
	普惠部负责人
	13789018303

	工商银行岳阳分行
	陈  盈
	普惠部经办人
	17872007507


岳阳市政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单
	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	岳阳市融资担保有限责任公司
	陈会亮
	0730-8717032/18907300076

	岳阳市融资担保有限责任公司
	黎子龙
	0730-8717032/17773021899

	湖南省农业信用担保有限公司

岳阳市分公司
	张  武
	0730-5220262/18973170258
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政府采购招标文件“中标贷”推广介绍
为进一步优化营商环境，帮助企业解决融资难、融资贵的问题，所有在岳阳市成交的政府采购类项目，中标企业都可以通过中标贷平台在线向银行提出贷款申请。
中标贷是银行、担保公司等金融机构以工程建设、政府采购合同为载体，以财政支付为保障，以企业参与公共资源交易形成的信用为融资依据，向中标企业发放的信用贷款。
一、中标贷的特点
在线申请，快捷方便：中标企业用CA证书即可登录中标贷平台，进行在线申请。银行贷前、贷中调查需要的企业相关资料，都可以在线提交。
信用贷款，无需抵押：凭中标通知书，中标合同即可申请，无需抵押。
平台渠道，利率优惠：相比其他渠道的同类贷款，银行针对中标贷给出的利率优惠力度更大。
专用产品，放款快速：银行提供专用产品匹配中标贷，中标企业提交中标合同、约定还款账号等关键资料后，符合条件的，不超过15天即可放款。
二、中标贷的操作
登录入口：
岳阳市公共资源交易中心官网-中标贷平台，
或https://hnyy.biddingloan.com
登录工具：企业CA（湖南CA办理电话：0730-8181828）
贷款申请：详见“中标贷操作手册 ”。
岳阳市公共资源交易中心官网-办事服务-政府采购-【中标贷手册V1.2.4】，或下载
http://ggzy.yueyang.gov.cn/uploadfiles/202009/20200917151230447.pdf
三、业务咨询电话
0730-2966626，张女士16673063296，陈工
第二节 投标须知
一、总则

1. 适用范围
1.1本招标文件仅适用于本章第一节“投标须知前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。
1.2【投标须知前附表】规定采购项目专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标无效。
2. 定义
2.1采购项目联系人姓名和电话见【投标须知前附表】。
2.2采购人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。
2.3采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。
2.4投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。
2.5进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。
2.6电子招标投标：是指电子招标投标参与各方（采购人、采购代理机构、供应商、评审专家）按照相关法律法规的规定，应用网络信息技术，使用CA数字证书（含电子签章、签名）在电子招标投标交易平台(以下简称交易平台)，进行的招标投标活动。
3. 投标人的资格要求
3.1投标人应当符合【投标须知前附表】规定的投标人资格条件。
3.2【投标须知前附表】规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定： 
（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；
（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。
4. 投标费用 
4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人、采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。
5．组织现场考察或者召开答疑会
5.1采购人、采购代理机构可以在【投标须知前附表】规定的招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。
5.2获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。
5.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。
5.4采购人、采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
二、招标文件

6. 招标文件的构成
6.1 招标文件共七章，各章内容如下：
第一章 投标邀请
第二章 投标须知
第三章 资格审查
第四章 评标方法及标准
第五章 采购需求
第六章 政府采购合同
第七章 投标文件的组成
6.2采购人、采购代理机构在提交投标文件截止时间前对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。
7．偏离与实质性响应
7.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
7.2偏离是指投标文件不响应或者不满足招标文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。
7.3除法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。
8. 询问
8.1潜在投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。
9. 招标文件的澄清或者修改
9.1采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在【投标须知前附表】规定的招标公告指定媒体上发布澄清或者修改公告。
9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交投标文件截止时间15日前，以数据电文形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。
9.3招标文件的提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，可以顺延提供期限，并在指定媒体上发布修改公告。
9.4 通过交易平台下载招标文件的，请获取招标文件的潜在投标人及时关注招标公告指定媒体发布的澄清或者修改公告。
三、投标文件

10. 投标语言
10.1除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。
11. 计量单位
11.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
12. 投标文件的组成
12.1投标文件由如下内容组成：
第一部分 资格证明文件
一、开标一览表
二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书
三、投标人提供的资格证明文件
第二部分 商务技术文件
四、投标函
五、分项报价

六、采购需求（服务）响应
七、合同条款偏离表
八、采购需求（服务）偏离表
九、享受政府采购政策优惠的证明资料
十、货物说明一览表

十一、投标服务符合招标文件规定的证明文件
十二、投标人认为需提供的其他资料
十三、评分索引

12.2投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制资格证明文件，不得将其编制到商务和技术文件中。否则，由于编制失误所产生的后果，由投标人自行承担。
12.3投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制商务和技术及综合评分表相关资料。否则，由于编制失误所产生的后果，由投标人自行承担。
12.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。
13. 投标报价
13.1投标人应以招标文件规定的服务要求、责任范围和合同条件为基础，按第七章“投标文件的组成”的有关规定进行报价。投标人的报价应包括为完成本项目所要求的全部内容可能发生的全部费用和税费、规费、保险费（如果有）等，采购人将不再支付报价以外的任何费用。
13.2投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价，否则其投标无效。采购项目预算、最高限价见【投标须知前附表】。
13.3 投标人应在分项报价明细表中对每项内容给予详细分项报价。
13.4投标人对采购项目内容只允许有一个投标报价，否则其投标无效。
13.5采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。如有赠与行为，其投标无效。
13.6投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，其投标无效。
13.7投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如有）等相关内容。
13.8投标报价的其他要求见【投标须知前附表】。 
14. 投标人的资格证明文件
14.1除【投标须知前附表】另有规定外，投标人应按下列规定提供资格证明文件。
（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书；投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书；投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照；投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明。
（2）投标人资格声明(格式)
（3）符合特定资格条件证明材料或者情况说明。具体要求见【投标须知前附表】。
14.2投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议(格式)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。
14.3投标人的资格证明文件均应为有效文件并加盖投标人单位电子章，并按招标文件规定签署。
15. 投标服务符合招标文件规定的证明文件
15.1投标人应当提交其拟供的合同项下服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。
15.2上述证明文件可以是文字资料、图表、数据、证书等资料，包括但不限于：
（1）服务方案的详细说明。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值；
（2）招标文件第五章“采购需求”要求的其它文件。
16. 投标有效期
16.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于【投标须知前附表】中载明的投标有效期。投标有效期不满足要求的，其投标无效。
16.2投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标人应承担招标文件和法律规定的责任。
17. 投标保证金（如有）
17.1招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标人应按【投标须知前附表】规定，提交投标保证金。
17.2联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
17.3投标保证金的退还按政府采购相关规定办理。
17.4有以下情形之一的，投标保证金将不予退还，上交国库：
（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标；
（2）中标人无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。
18.分包（注：本项目不允许分包。）
18.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合【投标须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在投标文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。
18.2中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。
18.3不符合招标文件中有关分包规定的，其投标无效。
19. 电子投标投标文件的制作和签署
19.1投标人确认投标后，应从交易平台上下载“电子投标文件制作工具”，并使用此工具编制电子投标文件，否则将可能影响电子投标文件的上传而导致投标无效。
19.2投标人应按照电子招标文件要求制作电子投标文件，并进行电子签名和盖章后提交至交易平台。
19.3电子招投标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内通影响中标结果时，责任由投标人自行承担。
四、投标

20. 电子投标文件的加密和提交
20.1投标人应按照招标文件和交易平台的要求编制数据电文形式的投标文件并通过数字证书进行加密后提交至交易平台。未按要求加密的投标文件，交易平台将无法接受,采购代理机构不予受理。
20.2投标人应在招标文件【投标须知前附表】规定的开标时间前规定将电子投标文件上传到交易平台的对应项目。逾期不予受理。
20.3如遇系统提示“上传未成功”，投标人应及时重新修改文件或与系统运维机构联系，查明原因，确保上传无误，因自身原因导致不能上传的，由投标人自行承担责任。
20.4投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效投标文件。
20.5投标人将最终投标文件上传至交易平台后，系统将显示“上传成功”，否则请重新上传。
21.电子投标文件的修改和撤回
21.1投标人在招标文件规定的投标截止时间前，可以撤回已上传的投标文件，也可以撤回并修改后再重新上传。
21.2采购人、采购代理机构发布了修改、澄清文件的，投标人应按照修改、澄清后的招标文件重新编制投标文件并上传至交易平台。
22. 串通投标行为
22.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；
（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
22.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互签章；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
五、开标，资格审查和评标

23. 开标
23.1开标时，出现下列情形之一的，采购代理机构不予受理： 
（1）经检查数字证书无效的电子投标文件； 
（2）电子投标文件未按照招标文件的要求进行加密的； 
（3）电子投标文件未按招标文件要求上传至交易平台的；
（4）投标人未按照【投标须知前附表】规定的方式及时间解密电子投标文件的；
（5）其它违反法律、法规的情形。
23.2采购人或者采购代理机构应按招标文件规定的时间、地点在交易平台上组织公开开标，并邀请投标人参加。
23.3开标程序。采购代理机构在投标截止时间后，按下列程序进行开标： 
（1）公布投标人名称并检查投标文件的数字证书有效性和加密状况；  
（2）投标人在规定的时间内解密投标文件；因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。
（3）唱标。宣读投标人名称、投标价格和【投标须知前附表】规定需要宣布的其他内容；
（4）投标人代表通过电子开标软件在开标记录上进行确认。在规定的时间内未进行确认的，视同认可开标结果。
23.4开标时，投标人不足3家的，不得开标。
23.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或者采购代理机构相关工作人员有《政府采购法实施条例》第九条第一款需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。
23.6采购人或者采购代理机构对投标人代表当场提出的询问或者回避申请，按《政府采购法实施条例》有关规定及时处理。
24. 资格审查
24.1开标结束后，采购人、采购代理机构或委托评标评委会依法按照第三章“资格审查”规定组织资格审查。
24.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构或委托评标评委会应将资格审查结果告知评标委员会。资格审查不合格投标人不进入评标；资格审查合格投标人少于3家的，不得评标。
25. 评标委员会 
25.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。
25.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；
（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
25.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。
26. 评标
26.1评标委员会按照第四章“评标方法及标准”规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。
六、中标信息公布

27.中标通知书与中标信息公布
27.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
27.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
27.3采购人、采购代理机构应当自采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在招标公告指定媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为１个工作日。
28. 投标人询问及质疑
28.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
28.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
28.3投标人提出质疑的，应按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【申请人须知前附表】。  
28.4采购人、采购代理机构按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定进行质疑答复。
28.5投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定向采购人同级财政部门提出投诉。
七、合同签订

29. 签订合同
29.1采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
29.2招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。
29.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
29.4中标合同将在招标公告指定媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
29.5中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。
30. 履约担保
30.1招标文件要求中标人向采购人提交履约担保的，中标人应按照【投标须知前附表】的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
30.2中标人没有按照本章第30.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。
31. 政府采购合同履行中数量的变更
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、政府采购政策

32.政府采购政策
32.1价格评审优惠：
（1）投标人为小型、微型企业，且提供本企业生产的货物或者提供其他小型、微型企业生产的货物，投标价格按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；
（2）小型、微型企业参加联合体投标并在联合体协议中明确其在合同金额占联合体合同总金额 30%以上的，该联合体投标价格按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业；
（3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
32.2政府采购政策交叉与叠加
（1）投标产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）
（2）投标人同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；
（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。
32.5小型、微型企业的投标人提供部分小型、微型企业制造的产品，以及部分投标产品属于优先采购的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。投标人应按本章第33.6款规定提供相关证明资料（包括提供相关报价）。
32.3投标人符合本章第32.1款、第32.2款、第32.3款规定的，应提供相关证明资料。
（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。
（2）中小企业：按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)规定，投标人提供《小型、微型企业声明函》（格式）。
（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
32.4投标人有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。
九、其他规定

33.招标不足三家处理
33.1公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。
33.2属上款第（2）项情形的，评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。
34. 招标代理服务费
34.1招标代理服务费由采购人支付的，投标人应按【投标须知前附表】规定向采购代理机构交纳招标代理服务费，并在投标文件中提供中标服务费承诺书。
35. 需要补充的其他内容
35.1招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。

第三章 资格审查

1．资格审查主体

1.1资格审查主体：采购人、采购代理机构负责资格审查。
2．资格审查

2.1资格审查依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金、投标报价等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
2.2在资格审查时，投标人存在下列情况之一的，资格审查不合格，其投标无效：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的，或提交的资格证明文件不符合招标文件要求的；
（2）联合体投标未提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；
（3）投标文件的资格证明文件未按照招标文件要求进行电子签名、盖章的；
（4）未按照招标文件的规定提交投标保证金的。
（5）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。
2.3信用记录。开标结束后资格审查时，采购人、采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。
（1）信用信息查询的查询渠道：信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
（2）不良信用记录是指：投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人有上述不良信用记录的，其投标无效，其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行。
（注：本项目由投标单位提供信用信息查询资料放入投标文件的“资格证明文件”中。）
（3）联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
（4）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人、采购代理机构经办人将查询网页截图、打印、签字，作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人、采购代理机构查询结果为准。
3．资格审查结果

3.1未通过资格审查的投标人，采购人、采购代理机构应当告知其未通过的原因。
3.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。
第四章 评标方法及标准（综合评分法）
第一节 评标方法及标准前附表（适用于所有包）

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	第1.3款
	评标方法
	综合评分法

	第3.4款
	非单一产品采购项目的核心产品
	256排及以上超高端CT设备

	第4.2款
	投标文件报价出现前后不一致的修正
	按本章正文规定修正

	第5.2项
	相同品牌产品评审得分相同的规定
	(得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价均相同的，按技术得分由高到低顺序排列；得分和投标报价和技术得分均相同的由采购人随机抽取确定。

	第5.3（1）项

	扶持小、
微企业
	本项目所属行业：包1：工业。
（注：从以下选项中选择填写

（一）农、林、牧、渔业

（二）工业

（三）建筑业

（四）批发业

（五）零售业

（六）交通运输业

（七）仓储业

（八）邮政业

（九）住宿业

（十）餐饮业

（十一）信息传输业

（十二）软件和信息技术服务业

（十三）房地产开发经营

（十四）物业管理

（十五）租赁和商务服务业

（十六）其他未列明行业）

注：中小企业划分标准按国家规定执行：

依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号）等规定进行中小企业划分。

投标人应提交符合《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库﹝2020﹞46号）规定的《中小企业声明函》。

	
	价格评审优惠
	扶持小、
微企业
	给予小型、微型企业、福利企业和监狱企业产品的价格给予10-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为10％，不重复享受政策；

注：（1）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

	
	
	监狱企业、残疾人福利性单位
	投标人如为监狱企业、残疾人福利性单位的，投标文件必须按招标文件要求提供“享受政府采购政策优惠的证明材料”，否则评审时不予以考虑。
监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：价格部分10%。

	第5.3（2）项
	优先采购
	节能产品或环境标志产品
	投标人提供的配套货物（产品）为《节能产品政府采购品目清单》非“★”产品、《环境标志产品政府采购品目清单》产品的，投标人必需提供节能或环境标志产品认证证书复印件，未按以上要求提供认证证书复印件或不是清单内的产品，评审时不予优先采购：
采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术部分4%、价格部分4%。

注：节能、节水产品或环境标志产品加分(此仅限于节能、节水产品或环境标志政府采购品目清单内产品，不是品目清单内的产品，在评审时不予以考虑)： 

所投节能、节水产品或环境标志产品的价格/项目总价格×价格权值×100×本项目加分比例=应加分数

注：整包中某一品目为节能、环境标志政府采购品目清单内产品时只对该品目价格加分，并合计到价格最终得分。

	第6.1款
	中标候选人并列的确定中标人的方式
	(得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价均相同的，按技术得分由高到低顺序排列；得分和投标报价和技术得分均相同的由采购人随机抽取确定。


资格审查表

	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	采购项目预算
	投标报价是否超过招标文件中规定的最高限价

	2
	资格证明文件
	法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书),提供原件扫描件。

	3
	
	

	4
	
	法人提交法定代表人身份证明原件扫描件或者法定代表人授权委托书原件扫描件并附法定代表人身份证明原件扫描件（格式见投标文件的组成），自然人提交身份证原件扫描件；

	5
	
	提供湖南省政府采购投标人资格承诺函原件扫描件。

	6
	
	（1）所投货物纳入医疗器械管理的，投标人须具有医疗器械生产或经营许可证（或相应的备案凭证）；（2）所投货物纳入医疗器械管理的，货物须具有有效的医疗器械产品注册证（或备案凭证）。

	6
	信用记录
	通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、湖南信用网（www.hncredit.gov.cn）和湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）查询对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动。

	 7
	联合体
	本项目不接受联合体投标。

	8
	其他
	资格证明文件须加盖投标人公章。

	
	
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

	
	
	为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

	结论
	


符合性审查表
	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	投标文件
	投标文件中商务技术文件是否按照招标文件规定要求签署、盖章

	2
	对招标文件的响应
	投标文件是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应（招标文件中带“★”的商务技术条款要求或国家强制性标准），或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度。

	3
	投标有效期
	投标有效期是否不足90天

	4
	其他
	投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件的

	5
	
	是否存在法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的

	结论
	


第二节 评标方法及标准
1．评标方法

1.1综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
1.2本采购项目评标方法见本章第一节“评标规范前附表”（以下简称【评标方法及标准前附表】）。
2．评标程序

2.1评标程序分为投标文件符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、推荐中标候选人。
3．投标文件的符合性审查

3.1资格审查结束后，评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的符合性审查”规定进行投标文件符合性。
3.2符合性审查合格投标人少于3家的，应予废标。
3.3单一服务（产品）采购项目：提供相同品牌服务（产品）的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。提供不同品牌产品的投标人不足三家的，应予废标。
3.4非单一服务（产品）采购项目：采购人或者采购代理机构将在【评标方法及标准前附表】中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第3.3款规定处理。
4．投标文件的澄清

4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以数据电文形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
4.2投标文件的投标报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表电子签名或者加盖单位电子章确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用数据电文形式，并加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表电子签名，并按评标委员会的通知要求递交至交易平台。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4.5有效的澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。
4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场规定的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为投标无效处理。
5．投标文件的比较与评价

5.1评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的比较与评价”规定，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较和评价。
5.2单一产品采购项目：
综合评分法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
5.3非单一产品采购项目：多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第 5.2 款规定处理。
5.3政府采购政策：
（1）价格评审优惠：按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予一定的价格折扣。
（2）优先采购：评审时按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予价格折扣或者加分。
6．推荐中标候选人

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按【评标方法及标准前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
7．编写评标报告

7.1评标委员会根据全体评标成员电子签名的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
7.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
8．评标报告复核

8.1汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。
8.2汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
8.3评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
9．停止评标

9.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
10.废标

10.1 根据有关法律法规和招标文件的有关规定，如出现下列情况之一的，应予以废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过采购人项目采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
11．重新组建评标委员会进行评标

11.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：
（1）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；
（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；
（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；
（4）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。
11.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

第三节 投标文件的符合性审查

1.符合性审查

1.1评标委员会应对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会判断投标文件的响应性只根据投标文件的内容，而不依据外部的证据。
（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
1.2未通过符合性审查的投标人，其投标将被认定为投标无效，不能进入下一阶段评审。通过符合性审查的投标人数量不足 3 家的，不得作进一步的比较和评价。
2.投标无效

2.1投标人存在下列情况之一的，符合性审查不合格，投标无效：
（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求进行签署、盖章的；
（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度；
（3）投标有效期不足的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）不符合本节第1.1款规定符合性审查标准的；
（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。
2.2在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
第四节 投标文件的比较与评价

1.综合评分法

1.1综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
1.2评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第一章投标人的资格要求。本采购项目的评标因素和标准见本章本节附页1“评标方法及标准表”。
1.3未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
2.投标报价的算术修正及政府采购政策调整

2.1如果有算术错误，投标报价将按本章第二节第4.2款、第4.3款规定进行算术修正。
2.2需落实政府采购政策（价格评审优惠）的，按第二章“投标须知”及本章第二节第5.3（1）项的相关规定进行价格调整。
2.3按本章本节第2.1款、第2.2款规定，以修正或调整后的价格确定投标人的投标报价和评标基准价，用于投标报价评价。
3.投标报价评价

3.1投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价修正或调整／投标报价修正或调整） × 报价权重分
4.技术、商务等评分项响应评价及政府采购政策加分

4.1技术、商务等评分项响应评分。按本章本节附页1“评标方法及标准表”规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。
4.2需落实政府采购政策（优先采购）的，按第二章、本章第二节第5.3（2）项以及本节附页1“评标方法及标准表”的相关规定进行技术、价格、商务项得分(加分)计算。
5.评标总得分

5.1评标总得分为投标报价、技术、商务等评分项得分(含优先采购政策加分)之和。
评标总得分＝A投标报价得分＋A技术项得分＋A商务项得分＋A优先采购加分
5.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
5.3评标时，评标委员会成员应当独立对满足招标文件全部实质性要求投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。每个投标人的最终得分为所有评标委员会成员评分的算术平均值。
6.中标候选人的推荐方法

6.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
6.2得分且投标报价相同的并列，按本章第二节规定确定中标候选人。
附页1 评标方法及标准表

	评审因素及权值

	评审因素
	权值范围

	价格部分
	30％

	商务部分
	20％

	技术部分
	50％


	报价部分
100分
	100
	经评委会一致认定满足招标文件要求（有效投标报价）且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×权值×100
注：1、因落实政府采购政策（价格评审优惠、优先采购）进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2、根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》评标委员会对异常低价将启动审查程序，具体流程按通知的要求进行。

	商务部分

100分
	类似业绩
	50
	1、制造商提供自2023年7月1日至今的类似业绩，每提供1个计25分，最高累计50分。

注：以提供制造商的中标（成交）通知书或业绩合同扫描件并加盖公章为依据，时间以合同时间为准。合同包括但不限于合同首页、主要内容页、签章页、签订日期页。

	
	售后服务方案
	50
	1、投标人针对本项目提供售后服务方案包括但不限于：（1）质量保修范围及质保承诺；（2）维保方案；（3）产品各类故障问题解决方案及产品更换方案；（4）现场服务响应时间及产品故障处理时限；（5）售后服务团队及技术支持人员安排；（6）售后服务承诺；（7）沟通咨询机制；（8）备品备件明细。

评审依据:上述八项内容分析完整，与项目需求吻合，思路清晰，层次细化，有具体详细的阐述且符合项目采购需求的得50分，每缺少一项内容扣6.25分，每有一处内容存在缺陷或不足的扣3分，扣完为止。

售后服务方案内容存在缺陷或不足指以下任意一种情形:方案内容不切合行业实际；不符合国家法规及政策；存在方案生搬硬套;与实际情况不符，存在偏差；方案内容过于简略；存在与项目无关的文字内容;内容逻辑漏洞、原理错误或常识错误；不利于本项目目标的实现；现有技术条件下不可能出现的等情形。

	技术部分

100分

	技术参数响应
	50
	完全满足招标文件〔第五章 第二节 技术要求〕一般技术参数条款的计50分，一般技术参数条款每负偏离一项扣1分,扣完为止；带“▲”为重要技术参数，每负偏离一项扣2分,扣完为止。（一般技术参数和“▲”技术参数条款为非“★”参数）未响应或不满足采购需求要求或要求提供相关证明材料未提供或提供的证明材料不清楚的均视同负偏离。

	
	产品质量保障措施
	50
	1、投标人针对本项目提供实施方案包括但不限于：（1）实施计划及进度保障措施；（2）安装调试组程序及方案；（3）实施各阶段人员配置；（4）产品安全和质量保证措施；（5）应急预案。

评审依据:上述五项内容分析完整，与项目需求吻合，思路清晰，层次细化，有具体详细的阐述且符合项目采购需求的得50分，每缺少一项内容扣10分，每有一处内容存在缺陷或不足的扣5分，扣完为止。产品质量保障措施存在缺陷或不足指以下任意一种情形:方案内容不切合行业实际；不符合国家法规及政策；存在方案生搬硬套;与实际情况不符，存在偏差；方案内容过于简略；存在与项目无关的文字内容;内容逻辑漏洞、原理错误或常识错误；不利于本项目目标的实现；现有技术条件下不可能出现的等情形。


政府采购异常低价审查说明

（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

　　1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

　　2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

　　3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

　　4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

　　采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

　　相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

　　（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

　　评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

　　采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

　　异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

　　（三）各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

第五章  采购需求
采购清单

	序号
	货物名称
	数量
	核心产品

	1
	256排及以上超高端CT设备
	1套
	是

	2
	高压注射器
	1台
	/

	3
	8M医用诊断显示器
	2套
	/


注：（1）投标人须对以上内容同时进行投标，不得拆分，否则其投标将被否决。

（2）各投标人投标报价不得超过招标文件中规定的最高限价，否则其投标将被否决。

（3）各投标人所投核心产品的制造商如为同一品牌，则按一家投标人计算，按一家计算后本项目投标人不足三家的，作废标处理。

第二节  技术参数与要求

一、技术参数
	序号
	技术参数要求

	1
	数据采集系统

	1.1
	探测器材料类型：固体稀土陶瓷探测器

	★1.2
	探测器Z轴物理排数：≥256排或2x96排

	1.3
	每层面探测器采集通道数：≥1340个

	▲1.4
	数据采样率：≥6960采样/360°

	1.5
	轴位扫描每圈图像数量：≥512层

（若采用双源或双层探测器，则每圈图像数量≥2×192层）

	1.6
	探测器Z轴覆盖宽度：≥160mm

	1.7
	螺旋扫描探测器Z轴最大使用范围：≥160mm

	1.8
	光栅结构：矩阵式立体光栅与探测器一体化，材质为钨合金

	2
	扫描机架系统

	★2.1
	机架最快旋转速度：≤0.27s

	2.2
	机架可选旋转速度档位数：≥6档

	2.3
	机架孔径：≥72cm

	2.4
	滑环类型：低压滑环或非接触式滑环（静音滑环）

	2.5
	内部冷却方式：风冷或水冷

	2.6
	机架控制面板数量：≥4套

	2.7
	机架激光定位灯数量：≥6组

	2.8
	内置心电门控屏显系统：≥1套

	2.9
	焦点到等中心点的距离：≤570mm

	2.10
	焦点到探测器的距离：≤1040mm

	3
	检查床系统

	3.1
	检查床水平可移动范围：≥2520mm

	3.2
	检查床最大可扫描长度：≥2250mm

	▲3.3
	检查床最大水平移动速度：≥820mm/s

	3.4
	检查床最小水平移动速度：≤0.375mm/s

	3.5
	床面可降至离地面最低距离：≤560mm

	3.6
	床面可升至离地面最高距离：≥1020mm

	3.7
	检查床承重：≥302kg

	3.8
	扫描床控制脚踏开关：具备

	4
	扫描与重建参数

	▲4.1
	断层扫描最薄采集层厚：≤0.32mm

	4.2
	螺旋扫描最薄采集层厚：≤0.4mm

	4.3
	最小扫描视野FOV：＜24cm

	4.4
	最小重建视野FOV：≤2.5cm

	4.5
	最大扩展视野FOV：≥72cm

	4.6
	图像重建速度：≥110幅/秒

	4.7
	最大图像重建矩阵：≥1024×1024

	4.8
	扩展CT值范围：-32768～+32767

	▲4.9
	单次连续扫描时间：≥160秒

	4.10
	定位片最大长度：≥2050mm

	4.11
	断层扫描最薄重建层厚：≤0.3125mm

	4.12
	螺旋扫描最薄重建层厚：≤0.4mm

	4.13
	最小扫描螺距：≤0.1

	4.14
	最大扫描螺距：≥2.1

	▲4.15
	X-Y平面空间分辨率：≥32lp/cm@0%MTF

	4.16
	密度分辨率：≤2mm@0.3%（体部中心剂量≤3mGy）

	5
	X线及高压发生器系统

	5.1
	球管轴承技术：具备液态金属轴承或同等性能的耐磨轴承

	5.2
	球管阳极热容量：≥34MHU

	5.3
	阳极最大散热率：≥1690kHU/min

	5.4
	球管焦点数量：≥3个

	5.5
	最小焦点尺寸：≤0.4mm×0.8mm

	5.6
	最大焦点尺寸：≤1.1mm×1.2mm

	5.7
	高压发生器功率：≥100kW

	5.8
	最低输出管电流：≤10mA

	▲5.9
	最高输出管电流（不含等效）：≥1200mA

	5.10
	60kV条件下最高管电流输出：≥1250mA

	5.11
	最低管电压：≤60kV

	5.12
	最高管电压：≥140kV

	5.13
	管电压选择档位数：≥6档

	5.14
	球管焦点在X轴及Z轴方向均具备双倍采样功能

	6
	主控制台及重建计算机系统

	6.1
	中文操作系统：Windows 10或更高版本

	6.2
	高性能主控台计算机CPU核心数：≥4核

	6.3
	高性能重建计算机CPU核心数：≥24核

	6.4
	主机内存：≥16GB

	6.5
	重建计算机内存：≥380GB

	6.6
	重建计算机硬盘容量：≥4TB

	6.7
	图像存储空间：≥1TB

	6.8
	双屏显示：扫描同时可进行图像处理、报告编辑等操作

	6.9
	≥24英寸液晶平板彩色无闪烁显示器：2台

	6.10
	显示器分辨率：≥1920×1200

	6.11
	CD/DVD光盘刻录系统

	6.12
	标准DICOM 3.0接口

	6.13
	同步并行处理功能：显示、存储、打印等操作可同步进行

	6.14
	自动语音系统及双向语音传输

	6.15
	不对称/不规则图像打印编排功能

	7
	图像后处理工作站

	7.1
	操作系统：Windows 10或更高版本

	7.2
	内存：≥32GB

	7.3
	硬盘：≥2TB

	7.4
	≥24英寸液晶平板彩色无闪烁显示器：2台

	7.5
	显示器分辨率：≥1920×1200

	7.6
	图像在主机与工作站之间双向传输功能

	7.7
	JPEG、视频格式文件输出（USB及光盘）

	7.8
	工作站激光相机DICOM接口

	8
	智能自动摆位系统

	8.1
	具备智能摄像头采集系统

	8.2
	具备智能识别患者身体特征点位置信息

	8.3
	智能摆位功能：可根据所选扫描协议和识别到的患者初始位置自动控制移床

	8.4
	具备人工摆位及自动摆位双模式选择切换功能

	8.5
	主控台显示屏幕集成化显示，实现扫描参数设定、协议选择、自动摆位等功能

	8.6
	具备体位一致性检测功能

	8.7
	具备姿态检测功能

	8.8
	具备防碰撞提醒功能

	9
	临床应用

	9.1
	基础软件功能：

	9.1.1
	3D显示

	9.1.2
	MPR多平面重建

	9.1.3
	实时MPR

	9.1.4
	CPR曲面重建

	9.1.5
	最大密度投影MIP

	9.1.6
	最小密度投影MinIP

	9.1.7
	平均密度投影AIP

	9.1.8
	表面遮盖显示SSD

	9.1.9
	三维容积显示VR

	9.1.10
	透明显示骨骼功能

	9.1.11
	模拟手术刀技术

	9.1.12
	1024大矩阵重建：用于清晰显示内耳等精细结构及小病灶

	9.1.13
	轮廓分割功能：能够自定义感兴趣区域的轮廓并分割

	9.1.14
	CTA血管造影技术

	9.1.15
	CTU尿路造影技术

	9.1.16
	肝脏三期扫描技术

	9.1.17
	智能对比剂追踪技术

	9.1.18
	对比剂追踪自动扫描触发功能

	9.1.19
	动态扫描CT时间密度曲线

	9.2
	仿真内窥镜功能：

	9.2.1
	气管内窥镜

	9.2.2
	椎管内窥镜

	9.2.3
	血管内窥镜

	9.2.4
	能够自定义漫游路径，并支持自动/手动漫游，录制成视频

	9.3
	血管分析功能：

	9.3.1
	自动去除床板

	9.3.2
	自动去除身体各个检查部位的骨骼

	9.3.3
	自动提取主要分支血管，并自动命名

	9.3.4
	随鼠标指针移动，自动显示主要血管名称

	9.3.5
	自动血管拉直，自动测量管腔面积、最大/最小直径、狭窄率等

	9.4
	CT数字减影功能（CT-DSA）：

	9.4.1
	自动同步增强和平扫序列功能

	9.4.2
	自动去除颅骨等结构

	9.5
	低剂量扫描技术：

	9.5.1
	60kV低剂量扫描

	9.5.1.1
	60kV低剂量肺癌筛查

	9.5.1.2
	60kV儿童关爱扫描

	9.5.1.3
	60kV大范围血管检查

	9.5.2
	各厂家提供最新的深度学习重建技术

	▲9.5.2.1
	具备基于AI深度学习的CT重建算法（提供检验报告证明）

	9.5.2.2
	基于原始数据域的深度学习图像重建

	9.5.2.3
	具备降低图像噪声及伪影的功能

	9.5.2.4
	相同图像质量下，深度学习AI重建技术能够降低辐射剂量≥85%（提供技术白皮书）

	9.5.2.5
	相同辐射剂量下，深度学习AI重建技术能够提升低对比度分辨率≥135%（提供技术白皮书）

	9.5.2.6
	相同辐射剂量下，深度学习AI重建技术能够降低图像噪声≥90%（提供技术白皮书）

	9.5.2.7
	相同噪声条件下，深度学习AI重建技术能够提升空间分辨率≥88%（提供技术白皮书）

	9.5.3
	智能毫安技术：根据患者的解剖结构自动进行实时的电流优化，mA步进≤1mA

	9.5.4
	智能kV技术：根据患者体型及解剖结构自动选择最优扫描电压

	9.5.5
	儿童低剂量扫描协议：根据不同患者的年龄、体重设置特殊扫描协议

	9.5.6
	敏感器官保护功能：扫描过程中对眼睛、甲状腺等敏感部位实施剂量保护

	9.5.7
	具备自动扫描范围划定功能：支持基于深度学习在定位像上自动寻找最佳定位范围，使定位更精准，防止过度曝光和无效曝光，同时支持手动调整扫描范围；支持的扫描部位包括头部和肺部

	9.5.8
	具备智能等中心功能：支持通过定位像数据，使用人工智能技术计算患者厚度中心与扫描中心的距离，并自动调整床高

	9.5.9
	剂量报告：每个患者检查结束后显示扫描参数与辐射剂量

	9.5.10
	ECG剂量调制：在不需要检查的心动期相自动调节球管电流

	9.6
	齿科软件包：

	9.6.1
	全景牙齿平铺显示

	9.6.2
	单个牙齿垂直显示

	9.6.3
	自动标注牙齿序号

	9.7
	虚拟结肠镜功能：

	9.7.1
	一键分割结肠组织

	9.7.2
	结肠段曲线编辑、结肠中心线编辑

	9.7.3
	结肠腔内漫游（速度可调），并录制成视频

	9.7.4
	多模式显示、自动平铺

	9.7.5
	结肠息肉分析：到直肠距离、肠段名称、所处位置等

	9.8
	肺结节分析：

	9.8.1
	肺结节提取

	9.8.2
	定义结节位置、大小、体积、CT值、类型、密度、特征等

	9.8.3
	随访功能：病灶对比、量化体积变化、倍增时间等

	9.9
	肺密度分析软件：

	9.9.1
	自动分割左肺、右肺

	9.9.2
	自动显示肺气肿区域，并用颜色加以区分

	9.9.3
	自动计算肺气肿体积、百分比等

	9.10
	肿瘤评估软件：

	9.10.1
	一键病灶提取，并自动计算病灶大小

	9.10.2
	VR显示病灶形态和解剖位置

	9.10.3
	随访功能，并自动进行病灶对比

	9.11
	脂肪分析软件：

	9.11.1
	自动分割皮下脂肪、腹腔脂肪等，并通过不同颜色标记

	9.11.2
	自动计算皮下脂肪面积、腹腔脂肪面积等

	9.12
	4D灌注：

	9.12.1
	一站式全脑灌注扫描，具备一键协议功能

	9.12.2
	提供往复双向床位移动方式的大范围灌注功能

	9.13
	去伪影技术：

	9.13.1
	去运动伪影技术

	9.13.2
	去后颅窝伪影技术

	9.13.3
	去金属伪影技术

	9.13.4
	去射线束硬化伪影技术

	9.14
	心脏成像功能：

	9.14.1
	单个心动周期心脏扫描（一次性完成整个心脏采集）

	9.14.2
	内置心电监护装置

	9.14.3
	前瞻性门控扫描

	9.14.4
	回顾性门控扫描

	9.14.5
	早搏校正功能

	▲9.14.6
	心脏成像时间分辨率：≤19ms

	9.14.7
	物理单扇区时间分辨率：≤118ms

	9.14.8
	自适应扇区：支持单扇区、双扇区、三扇区

	9.14.9
	心电编辑：添加、删除、移动、绘制等功能，对异常心电信号有效编辑

	9.14.10
	整个序列多期相重建

	9.14.11
	单幅图像多期相重建

	9.14.12
	自动选择最佳期相

	9.15
	冠脉钙化分析软件

	9.16
	AI冠脉分析软件：

	9.16.1
	冠脉CTA分析产品具备NMPA认证

	9.16.2
	基于深度学习算法，实现快速、完整、精准的冠脉提取与分析

	9.16.3
	支持影像自动导入，并输出可供DICOM图像查看模块显示的图像序列数据

	9.16.4
	提供高清DICOM原始冠脉影像，可自动对冠脉CTA图像进行血管分割处理和三维/二维重建，可依据SCCT标准自动对冠脉血管分段及命名，支持图像输出和智能胶片排版及打印

	9.16.5
	具备急诊优先预处理功能，支持按临床时效需求调整病例计算顺序，实时调阅

	9.16.6
	支持常见图像浏览设置功能，支持根据阅片习惯切换5种不同组合的视图布局展示病灶，支持原图、VR、CPR、拉直序列上实时联动和病灶关联

	9.16.7
	具备冠脉编辑功能：提供血管提取、中心线编辑、轮廓线编辑、组织分割编辑工具对冠脉进行修正

	9.16.8
	提供FFR网格信息接口与TAG计算功能

	9.16.9
	支持各冠脉分支血管CPR图、拉直重建图，支持冠脉树MIP重建，支持VR Tree、VR Full、MIP心脏全景展示

	9.16.10
	具备一键自动选片功能：支持自动选取最佳角度，并将VR、CPR、拉直图像发送至胶片打印

	9.16.11
	支持智能选片设置：支持筛选需要发送的血管；支持筛选需要发送的视图（VR、MIP、CPR、拉直）；支持设置CPR发送角度；支持手动配置VR图像角度

	9.17
	心功能分析：

	9.17.1
	全心分割功能，包括左心室、右心室、心肌、左心房、右心房、主动脉

	9.17.2
	全心功能分析：左心室、右心室功能分析，包含射血分数、心室舒张末期容积、收缩末期容积、每搏输出量、心肌容积、心输出量等

	9.17.3
	心功能分析工具：包含室壁厚度牛眼图、局部室壁厚度牛眼图、室壁增厚率牛眼图、室壁运动牛眼图等

	9.17.4
	心脏轴位显示

	9.17.5
	心脏腔室显示

	9.17.6
	不同期相的心脏图像对比功能

	9.17.7
	冠脉彩色编码技术

	9.17.8
	提取、测量、心功能分析等预处理，减少等待时间，提高工作效率

	9.18
	动态心肌灌注功能：

	9.18.1
	具备70kV完成动态心肌灌注的能力

	9.18.2
	支持16cm覆盖动态心肌灌注扫描

	9.18.3
	组织染色擦除

	9.18.4
	分割心脏、左心室、心肌

	9.18.5
	自动标记心肌

	9.18.6
	支持轴位调节功能

	9.18.7
	支持编辑左心室心外膜和心内膜轮廓功能

	9.18.8
	提供TDC曲线图

	9.18.9
	提供动态心肌灌注Map图像

	9.18.10
	自动计算MBF、MBV的17分段牛眼图

	9.18.11
	心肌参数ROI测量计算功能

	9.19
	经导管主动脉瓣置换手术计划（TAVR）：

	9.19.1
	提供主动脉瓣测量模板

	9.19.2
	自动分割并定位主动脉和主动脉根部中心线以评估手术入路

	9.19.3
	提供尺寸、面积、角度、外周和长度的测量

	9.20
	胸痛三联征专用分析：

	9.20.1
	胸痛三联征一站式扫描

	9.20.2
	螺旋扫描至轴扫的协议切换时间≤1s

	9.20.3
	提供主动脉、肺动脉、冠脉的总览分析模式

	9.20.4
	主动脉单独分析模式

	9.20.5
	肺动脉单独分析模式

	9.20.6
	冠脉单独分析模式

	9.21
	脑卒中分析：

	9.21.1
	脑出血病灶识别及测量

	9.21.2
	缺血性脑卒中一站式CTP+CTA联合扫描

	9.21.3
	头部CBF、CBV、MTT、TTP图像显示，曲线显示及测量结果显示

	9.22
	骨密度分析功能：

	9.22.1
	提供有体模和无体模两种定标方式

	9.22.2
	提供腰椎和股骨颈两种测量模式

	9.22.3
	提供二维骨密度测量功能

	9.22.4
	提供三维半自动腰椎骨密度测量

	9.22.5
	提供三维半自动股骨密度测量

	9.22.6
	提供骨密度平均值和T值、Z值测量结果

	9.23
	骨科测量：

	9.23.1
	支持股骨头和各种骨科测量功能，观察骨科的生长情况

	9.23.2
	提供径线、角度、自动夹角、沈通线、帕金方格、周径、髋臼角和髂骨角测量工具

	9.24
	超级融合功能：

	9.24.1
	提供同一患者数据的多应用分割融合

	9.24.2
	提供配准工具

	9.25
	创伤分析功能：

	9.25.1
	自动识别并标记脊柱和肋骨

	9.25.2
	支持脊柱和肋骨的展开显示及联动

	9.25.3
	支持三维重建、多维视图展示以及图像通用处理

	9.25.4
	支持提取、延长、删除肋骨

	9.25.5
	提供组织管理工具，对分割出的组织进行管理、染色、擦除

	9.25.6
	支持定义骨折线，结果显示在列表中

	9.26
	自动语音功能：提醒患者做适时的检查配合，如屏住呼吸等

	9.27
	视觉引导功能：对于听力障碍的患者，通过呼吸灯等方式提醒适时配合

	9.28
	自动胶片打印功能

	9.29
	自动降噪技术

	9.30
	CT能谱成像技术：

	9.30.1
	能谱成像最大覆盖宽度≥8cm

	▲9.30.2
	能够产生40～200keV单能量图，并支持伪彩显示

	9.30.3
	能够产生能谱曲线

	9.30.4
	能提供有效原子序数图

	9.30.5
	能提供电子密度图

	9.30.6
	能提供最佳对比噪声比（CNR）曲线图

	9.30.7
	能提供水、碘、钙的物质分离图，并支持伪彩显示

	9.30.8
	可进行物质浓度测定

	9.30.9
	可提供物质成分直方图

	9.30.10
	能谱基物质成像

	9.30.11
	可在基物质图像上标注物质密度信息

	9.30.12
	能够提供虚拟平扫功能

	9.30.13
	单能量图像分析及导出平台

	9.30.14
	提供痛风结石显示功能

	9.30.15
	能谱分析功能可在主机和工作站上进行



第三方设备：
一、高压注射器（数量：1台）
	序号
	技术参数要求

	1
	A、B筒单筒注射容量范围≥200mL

	2
	压力设定范围：最小值≤10psi，最大值≥350psi，步长≤1psi

	3
	最大注射延迟时间≥9999s

	4
	最大扫描延迟时间≥9999s

	5
	阶段注射：可分阶段数≥10个，以满足不同增强扫描需求

	6
	可存储注射程序数量≥2000套


二、8M医用诊断显示器（数量：2套）
	序号
	技术参数要求

	1
	屏幕尺寸：≥27英寸

	2
	物理分辨率：≥3840×2160（4K）

	3
	符合CCC认证及DICOM3.14标准

（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）


二、采购要求
（一）主要商务要求

1、项目名称：华容县人民医院紧密型县域医共体暨医疗卫生强基工程提标扩能项目256排及以上超高端CT设备采购
2、采购项目预算：12000000元
3、交货时间及要求：合同签订后两个月完成供货到院及安装调试并验收合格。
4、项目现场：采购人指定地点

5、交货方式：货到指定地点完成安装调试且验收合格，并按合同约定移交有关资料。

★6、质量保证期：项目整体提供三年原厂全保，质保期从验收合格之日开始计算。全保范围包括但不限于以下核心部件：球管、探测器、高压发生器、主机、工作站（含软硬件）、主机UPS电源等设备所有备件的维修、更换和保养。（注：①保修期内因故障引起一周以上的停机，在故障处理完后保修期向后推移，必要时赔偿损失；②终身提供软件升级服务。）
7、投标人应在投标文件中提供按出厂标准供应的主要备品备件/消耗品/维修零配件/常用耗材/选购件价格清单及其制造商名称、地址、使用寿命。如采购人质保期后购买备品备件/消耗品/维修零配件/常用耗材/选购件，其价格不能超过此清单价格及折扣。
8、投标人所投核心产品制造商在国内至少有一家零部件仓库（投标时提供相应证明文件），保证10年以上的供应期。在设备正常有效期寿命内提供各种零备件维修、供应、更换服务，并且保证每周7天向采购人开放。所需零配件根据采购人要求以最快方式迅速发送。

9、投标人（制造商或销售商）需设有专业的售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员，应对所提供的设备提供相应的售后服务承诺（售后服务承诺书）。
10、售后响应时间：7*24小时

11、付款方式：合同签订后，采购人向中标单位支付合同总金额的30%预付款（支付预付款前，中标单位须提供等额银行预付款保函，保函期限必须覆盖：从合同签订至设备验收合格的全周期，需提供国有/股份制银行保函，不接受公司自行出具担保函，保函到期后如设备未完成验收，乙方应续保），设备安装、调试、培训完毕并交付临床正常使用一个月,再由设备线组织验收，验收合格后 ，采购人支付合同总金额的67%（累计支付至97%），设备正常使用满一年若无质量问题，一次性付清合同全部余款（注:1、所有款项不计利息；2、满一年从验收合格之日起开始计算）。

12、报价要求：本项目采用费用包干方式 (即交钥匙工程)，投标报价是投标人为完成本项目要求所需的一切费用，包括所投货物价款及其备品、备件费用、运至最终目的地的运输装卸费、通过相关质检部门检测费用及有关保险费、售后服务、利润及其他各项应有费用，采购人不再单独支付其他任何费用。

（二）产品运输、保管及保险 

1、中标人负责产品到交货地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。由于搬运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任和损失由中标人承担。 

2、中标人应对提供的货物在运输、存放及交货过程中的毁损或灭失进行保险投保，负责其派出的安装、服务等人员的人身意外保险
（三）售后服务
1、所有设备和产品质保期不少于三年，所有设备和产品质保期外提供终身成本价维修服务。
2、提供7*24小时技术咨询及上门服务，对于用户提出的技术问题或故障通知，专业技术人员应在2小时内响应，24小时内到达现场。对于用户提出的紧急问题，专业技术人员在接到用户通知后立即予以响应并解决。

3、供应商应指派专业技术人员在项目安装调试完成后，按采购人指定的时间、地点对采购人指定的相关管理、维护、操作人员等进行培训，培训内容包括产品基本原理、安装、调试、操作使用和维护保养等，并提供相关技术资料，达到用户相关人员熟练掌握操作技能、排除一般故障等的程度。供应商派出的培训人员的食宿及交通等费用自理。
4、投标单位所递交的投标报价均应包含本项目所有货物的购置、运输、安装、调试、验收等过程中的一切费用，包括人工费、机械费、材料（主材、辅材等）费、管理费、利润、税费、保险费等一切费用。采购人不再另行支付其它费用，全部由投标人负责。

（四）其他要求及说明 
1、本项目所列的国家或行业相关标准要求，如与最新出台的国家或行业标准相冲突的，按最新的标准执行。 
2、采购人不组织现场踏勘，投标人在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

3、其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。
第六章 政府采购合同

第一节 政府采购合同协议书

采购合同编号：
采购人（全称）：（甲方）
供应商（全称）：（乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目信息
（1）采购项目名称：
（2）采购计划编号：
（3）项目内容：
（4）项目负责人： 。
2.合同金额
（1）合同金额小写：
大写：
（2）具体标的见附件。
（3）合同价格形式： 。
3.履行合同的时间、地点及方式
起始日期：年月日，完成日期：年月日。总日历天数：天。
地点：
方式：
4.付款：
1、。  
5.解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：
□ 提请仲裁       □ 向甲方所在地人民法院提起诉讼
6.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）本合同协议书
（3）政府采购合同专用条款
（4）政府采购合同通用条款

（5）投标文件
（6）中标通知书

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。
（8）其他合同文件。
7.合同生效
本合同自生效。
8.合同份数
本合同一式      份，采购人执      份，供应商执      份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：年月日
合同订立地点：
甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）
法定代表人：                             法定代表人：
委托代理人：                             委托代理人：
电      话：                             电      话：
传      真：                             传      真：
                                     开 户 银 行：
                 帐       号：
第二节 政府采购合同通用条款

1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。
（4）“服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。
（5）“合同条款”系指本合同条款。
（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。
2.合同的适用范围
2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。
2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。
3.合同标的及金额
3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。
4.合同价款
4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。
5.履行合同的时间、地点和方式
5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。
5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。
6.货物的验收
6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。
6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。
6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。
6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。
6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。
6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。
6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。
7.货物包装要求
7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。
7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。
8.运输和保险
8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。
8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。
9.质量标准和保证
9.1 质量标准
（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。
9.2 保证
（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
10.权利瑕疵担保
10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。
11.知识产权保护
11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。
11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。
12.保密义务
12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。
13.合同价款支付
13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。
13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。
13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。
13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。
13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。
14.乙方应提供的服务
14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
14.2 乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；
（5）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1质量瑕疵的补救措施和索赔
（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：
①退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。
③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

④乙方应向甲方支付合同价款5%的违约金。
（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。
（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以解除合同，并要求乙方应向甲方支付合同价款5%的违约金。
（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。
16.合同的变更
16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。
16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。
16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。
17.合同中止与终止
17.1合同的中止
（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；
（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。
17.2合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。
（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。
（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。
（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

（6）如因政策调整，合同终止，且无需承担违约金。
18.合同转让和分包
18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。
18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。
19.不可抗力
19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。
19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
20.解决争议的方法
20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。
20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：
（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；
（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。
20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。
21.法律适用
21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。
22.通知
22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，
22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
24.合同生效
24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。
第三节 政府采购合同专用条款
	本章第二节
第1.1款
	甲方名称、

地址 
	名称：华容县人民医院
地址：岳阳市华容县田家湖生态新区华鲇路110号

	本章第二节
第1.2（6）项
	项目现场
	采购人指定地点

	本章第二节
第5.1款
	履行合同的时间、地点及

方式
	履行时间：合同签订后两个月完成供货到院及安装调试并验收合格。
项目现场：采购人指定现场。
履行方式：采购人指定方式。

	本章第二节
第13.5款
	合同价款支付

方式和条件
	支付方式：采购人支付。

付款方式：合同签订后，采购人向中标单位支付合同总金额的30%预付款（支付预付款前，中标单位须提供等额银行预付款保函，保函期限必须覆盖：从合同签订至设备验收合格的全周期，需提供国有/股份制银行保函，不接受公司自行出具担保函，保函到期后如设备未完成验收，乙方应续保），设备安装、调试、培训完毕并交付临床正常使用一个月,再由设备线组织验收，验收合格后 ，采购人支付合同总金额的67%（累计支付至97%），设备正常使用满一年若无质量问题，一次性付清合同全部余款（注:1、所有款项不计利息；2、满一年从验收合格之日起开始计算）。

	本章第二节
第14.2（6）项
	乙方提供的其他服务
	第五章“采购需求”

	本章第二节
第20.2款
	解决争议的方式
	☑ 向甲方所在地人民法院提起诉讼
( 仲裁

	本章第二节
第23.1款
	合同未尽事项
	合同未尽事宜双方另行协商。


第七章 投标文件的组成
第一部分 资格证明文件
一、开标一览表
二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书
三、投标人提供的资格证明文件
第二部分 商务技术文件
四、投标函
五、分项报价

六、采购需求（服务）响应
七、合同条款偏离表
八、采购需求（服务）偏离表
九、享受政府采购政策优惠的证明资料
十、货物说明一览表

十一、投标服务符合招标文件规定的证明文件
十二、投标人认为需提供的其他资料
十三、评分索引

注：1、投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制资格证明文件，不得将其编制到商务和技术文件中。否则，由于编制失误所产生的后果，由投标人自行承担。
2、投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制商务和技术及综合评分表相关资料。否则，由于编制失误所产生的后果，由投标人自行承担。
政府采购
投 标 文 件
资格证明文件
采购项目名称:
采   购   人：
政府采购编号:
采购代理编号:
采购代理机构：
投标人：              
年  月  日
一、开标一览表
采购代理编号：__    ________               项目名称：____            ______
包号：__    ________                               包名称：__    ________
	投标总报价
	项目负责人/联系电话

	小写金额：__    _______（人民币元）
大写金额：__    _______（人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	

	备注：


备注：1、本“开标一览表”所填报价应与交易平台上所填电子“开标一览表”报价一致，否则，以交易平台上所填电子“开标一览表”报价为准。
2、本表须按包填写，一个“包号”一份。
3、投标人提交两份及以上投标报价不同的“开标一览表”，且未书面说明哪个有效或以哪个为准的，其投标无效。
4、投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如有）等相关内容。
投标人名称（盖单位电子章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：
日期：       年       月       日
二、法定代表人（单位负责人）身份证明
投标人名称：              
统一社会信用代码：              
注册地址：              
姓名：       性别：       年龄：       职务：       系              （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件，并加盖公章。
	身份证（正面）
	身份证（反面）


注：投标人代表为法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。
投标人名称（盖单位电子章）：
日期：       年       月       日
授权委托书
本人              （姓名、职务）系              （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现授权              （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）（政府采购编号：       ，采购代理编号：       ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：             。
代理人无转委托权。
本授权书于       年       月       日签字生效，特此声明。
	身份证（正面）
	身份证（反面）


注：投标人代表不是投标人的法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。
投标人名称（盖单位电子章）：
法定代表人（单位负责人）（电子签字或电子印章）：
委托代理人（电子签字或电子印章）：
日期：       年       月       日
三、投标人提供的资格证明文件
	序号
	审查项目
	审查内容

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	（1）投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书扫描件；

（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书扫描件；

（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照扫描件；

（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明扫描件。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	是否提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》。

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	是否提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》。

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	对照《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》。

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	对照《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》。

	6
	信用记录查询
	对照《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》，从相关网站查证。

	7
	项目免收投标保证金承诺书
	是否提供项目免收投标保证金承诺书。

	8
	投标报价超预算（上限值）
	对照项目预算（上限值），审查投标报价是否超过项目预算（上限值）。

	9
	特定资格条件
	根据招标文件要求提供。

	10
	法律、行政法规规定的其他条件
	根据招标文件要求提供。

	结论
	


附件3-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，

自然人的身份证明
注：按第二章第14.1【投标须知前附表】要求提供。
（1）投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书；
（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书；
（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照；
（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明。
附件3-2

投标人资格承诺函

致         (采购人、采购代理机构)：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为             ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，身份证号码：           ，具有独立承担民事责任的能力，符合政府采购供应商的基本资格要求。
二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。
三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
四、我单位依法缴纳税收和社会保障资金。
五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。
六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年的经营活动中无重大违法记录，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。
投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：          
2、我单位直接控股的其他单位如下：          
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：          
九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕 46 号) ，本公司所投产品制造商企业规模为：□大型、□中型、□小型、□微型。
注：第三条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形。
投标人名称（单位电子签章）： 

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：       
               年           月            日 

附件3-3湖南省政府采购投标人资格承诺函。(格式)
湖南省政府采购供应商资格承诺函
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型□ 中型□ 小型□ 微型□
□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。
公司（单位）名称（盖章） 
年    月    日
机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质：
法定代表人（负责人）姓名（签字）、身份证号、手机号： 
授权代表人姓名（签字）、身份证号、手机号：
附件3-4符合特定资格条件证明材料或者情况说明
符合特定资格条件证明材料或者情况说明
注：按第二章第14.1【投标须知前附表】要求提供。
政府采购
投 标 文 件
第二部分 商务技术文件
采购项目名称:
采   购   人：
政府采购编号:
采购代理编号:
采购代理机构：
投标人：                            
年  月  日
四、投标函
致：       （采购人、采购代理机构）：
根据贵方为              （项目名称）的投标邀请（政府采购编号：       ，采购代理编号：       ），签字代表       （姓名、职务）经正式授权并代表投标人              （投标人名称）提交包含下述内容的电子投标文件一份至交易平台，参加采购项目包投标，并在此声明，所递交的投标文件内容合法、完整、真实。
第一部分 资格证明文件
一、开标一览表
二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书
三、投标人提供的资格证明文件
第二部分 商务技术文件
四、投标函
五、分项报价

六、采购需求响应
七、合同条款偏离表
八、采购需求偏离表
九、享受政府采购政策优惠的证明资料
十、货物说明一览表

十一、投标服务符合招标文件规定的证明文件
十二、投标人认为需提供的其他资料
十三、评分索引

在此，签字代表宣布同意如下：
1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。
2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3、投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起    个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。
5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：       ；邮编：       ；电话：       ；电子邮箱：       。
投标人名称（盖单位电子章）：                       
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：
 日期：       年       月       日

五、分项报价
附件6-1 分项报价说明
分项报价说明
备注：投标人应按招标文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。
附件6-2 分项报价明细表
分项报价明细表

采购代理编号：__    ________                    项目名称：____            ______
包号：__    ________                            包名称：__    ________  
	序号
	采购品目
	货物名称
	品牌
	参数（型号、规格及参数说明）
	制造厂商名称
	大中小微企业类型
	单价
	折扣率/费率（如有）
	数量
	小计
	综合折扣率/费率（如有）
	政策功能

编码
	交付要求（交货期、质保期、服务内容等）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（元）
	大写：

	
	小写：


说明：品牌和制造厂商指产品的品牌。中小微企业类型是指制造厂商为“中型企业”或者“小型、微型企业”。政策功能编码是指产品的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号。 

六、采购需求响应

编制说明：投标人应按招标文件第五章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，且不限于详细的服务方案、售后服务和技术服务的组织及保证措施等，格式自拟）。
投标人名称（盖单位电子章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：
日期：       年       月       日
附件6-1 响应-览表
响应-览表
	包号 
	包名称
	分项项目名称
（条目号/品目名称）
	服务内容
	数量
	服务期限及地点
	备注

	
	
	
	
	
	时间
	地点
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


七、合同条款偏离表
采购代理编号: ____            ______   项目名称：____            ______
包           号：__    ________           包名称：___          _______
	序号
	招标文件章节条款号
	招标文件要求
	投标文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	投标人保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


备注：（1）投标人应根据招标文件第六章“政府采购合同”填写本表；
（2）投标人如果对招标文件第六章“政府采购合同”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第六章的所有条款要求，其投标无效。
（4）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。
投标人名称（盖单位电子章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：
日       期：       年       月       日

八、采购需求偏离表
采购代理编号:                    项目名称：____            ______
包           号：__    ________                      包名称：___          _______
	序号
	招标文件章节条款号
	招标文件要求
	投标文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	投标人保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。


备注：（1）投标人应根据招标文件第五章“采购需求”填写本表；
（2）投标人如果对招标文件第五章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第五章的所有条款要求，其投标无效。
（4）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。
（5）本表偏离表与本章第七节“采购需求响应”不一致时，以“采购需求响应”为准。
投标人名称（盖单位电子章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：
日      期：       年       月       日
九、享受政府采购政策优惠的证明资料
附件9-1中型、小型、微型企业声明函
中小企业声明函（货物)
【不属于中小企业的无需填写】
本公司(联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔 2020 ) 46号）的规定，本公司(联合体）参加 (单位名称）的 (项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:
(标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为_(企业名称)，从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业);
(标的名称)，属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为 (企业名称)，从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业);
………
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章):
                        日期:
附页 1价格评审优惠（配套货物）清单
价格评审优惠（配套货物）清单
采购代理编号：__    ________           项目名称：____            ______
包       号：__    ________                        包名称：___          _______
	以下为投标人提供的享受价格评审优惠的货物，投标人对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	货物制造商类型
	商标名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/
	/


说明：1、本清单用于计算政府采购价格评审优惠应享受的政府采购政策价格扣除。提供附件10-1、附件10-2的，且提供的货物为小型、微型企业制造的，包括视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的监狱企业、残疾人福利性单位制造的货物。货物制造商类型填写小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
2、栏目4“价格”为综合单价，包含该货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、安装调试费、管理费和利润等。
3、投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.7款规定修改本表相应内容。否则，评审时涉及本表所有优惠不予以考虑。
投标人名称（盖单位电子章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（电子签字或电子印章）：
日期：       年       月       日

附件9-2 残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
(不属于残疾人福利性单位的无需填写)
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖单位电子章）：
       日  期：
附件9-3 监狱企业证明资料
监狱企业证明资料
(不属于监狱企业的无需提供)
备注：按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件。
附件 9-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料
强制采购或者优先采购产品的证明材料
(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)
说明：投标人提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应提供证明材料和本章本节附页 2 “优
先采购产品清单”， 并加盖投标人单位章。
附页 2 优先采购产品清单
优先采购产品清单

采购代理编号：__    ________           项目名称：____            ______
包       号：__    ________                        包名称：___          _______
	以下为投标人提供的政府采购优先采购产品， 投标人对本表的真实性负责。如
有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	


说明： 1、本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或环境标志产品）的政府采购

政策加分或者价格扣除。

2、栏目 4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

3、栏目 6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号（货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只须填写一种）。

4、投标人在投标截止时间前修改“ 开标一览表”中的投标报价的，应按规定修改本表相应内容。否则， 评审时涉及本表所有优惠不予以考虑。
投标人名称（盖单位电子章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：
日      期：       年       月       日
货物说明一览表

采购代理编号：__    ________           项目名称：____            ______
包       号：__    ________                        包名称：___          _______
货物说明
	序号
	货物名称
（品目分类）
	制造商名称
	型号规格
	主要技术参数和技术指标
	政策功能类型及编号
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人名称（盖单位电子章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：
日      期：       年       月       日
说明：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。
十一、投标服务符合招标文件规定的证明文件
备注：提供第五章规定的证明材料。

十二、投标人认为需提供的其他资料
备注：投标人认为需提供的其他资料包括：
（1）招标文件第五章采购需求要求的其他资料；
（2）招标文件第四章评标方法及标准要求的其他相关资料。
十三、评分索引表

请各投标人根据本项目的“评标方法及标准”自拟评分索引表
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