采购需求

## 第一节 采购清单一览表

| 包号 | 包名称 | 标的名称 | 简要技术要求 | 数量 | 标的预算 | 最高限价 | 节能产品 | 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整包 | 华容县人民医院4K超高清内窥镜系统采购项目 | 华容县人民医院4K超高清内窥镜系统采购项目 | 具体货物要求详见本章第二节技术要求 | 1套 | 1183000元 | 1183000元 | / | √ |

注：1.“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到具体标的。

2.投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分标的投标，否则投标无效。

3.货物的主要技术要求或内容：详见“技术要求”中的具体服务要求。

4.投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。

## 第二节 技术要求

一、采购项目:

1、项目名称：华容县人民医院4K超高清内窥镜系统采购项目。

- 2、采购项目预算：1183000元

- 3、采购项目最高限价：1183000元

二、采购清单：

- 1. 设备名称及数量

- (1)4K超高清内窥镜系统1套。

- 2.4K超高清内窥镜系统技术参数

- 总体要求:

- （1）用于腹腔和胸腔的诊断和外科手术中观察成像。

- （2）所投产品应具备NMPA认证证书（提供证明材料）；FDA或CE认证可作为加分项。产品制造商应通过ISO 13485医疗器械质量管理体系认证。

- （3）摄像主机、摄像头、冷光源、气腹机应为同一生产厂家，以保障系统兼容性与稳定性。配套手术器械与主机系统为同一品牌。
（4）在中国地区有原厂维修中心，维修中心须有常配配件。

- （—） 4K荧光影像系统（一套）：

- 1.★输出分辨率不小于3840x2160，逐行扫描

- 2.集成图文工作站功能，可在术中记录1920x1080 pixels全高清录像及3840x2160 pixels超高清图片

- 3.可同时处理可见光波段及近红外波段

- 4.▲主机模块化设计，可同时连接≥3种功能的模块，可搭载硬镜模块、软镜模块，应具备兼容同品牌或主流品牌电子软镜的能力（提供证明材料）

- 5.▲主机可兼容同品牌电子镜及光学摄像头，实现4K荧光、4K白光及3D荧光功能（提供证明材料）

- 6.主机可同时处理两路图像信号

- 7.▲应支持通过摄像头控制实现单平台双镜联合，两幅不同内镜图像在同一显示器分屏显示（提供证明材料）

- 8.应具备良好的平台扩展性，可通过后期增加模块升级至3D成像等前沿技术

- 9.≥5种影像增强功能，可根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮并降低反光，可实现图像色彩增益

- 10.≥2种腔镜光谱分析处理模式，可提高对血管及组织的辨识度

- 11.≥5种标准画面与增强画面的同屏对比显示方式

- 12.可通过画中画功能实现≥4种同屏显示模式

- 13.术野画面≥5级亮度可调

- 14.≥2种纤维镜图像优化功能

- 15.术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能

- 16.通过摄像头可操控手术设备，如气腹机、电子调光冷光源，并可实现与一体化手术室无缝连接

- 17.不少于4个USB接口

- 18.▲输出端口：应具备DP、12G-SDI、DVI-D等主流数字输出接口，总输出端口≥4个（提供证明材料）

- 19.▲电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备（提供证明材料）

- （二） 摄像头（一个）：

- 1.采集像素：摄像头像素不小于3840 x 2160，逐行扫描

- 2.图像格式16:9

- 3.重量≤260g，握持轻便

- 4.可同时采集可见光波段及近红外波段

- 5.▲应具备不少于5种显影模式，包括重叠荧光模式、黑白荧光模式、强度导航模式等，以满足不同手术场景需求（提供证明材料）

- 6.可实现ICG荧光与电子染色联合，实现双重染色

- 7.可实现通过摄像头按键控制气腹机，冷光源

- 8.摄像头3个按键可设置≥4种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、调节白平衡、FI模式切换等

- 9.术野画面放大功能，≥7级可调，具备自适应缩放功能

- 10.▲电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备（提供证明材料）

- （三） 4K荧光内窥镜（二根）：

- 1.10mm荧光光学镜分辨率≥9.36 lp/mm

- 2.镜体长度≤31cm

- 3.视向角0°和30°可选，集成光纤传输

- 4.可高温高压消毒

- （四）导光束（二根）：

- 1. 直径 3.5mm,长300cm，2根。直型接头，连接光源接口的手持部位为圆柱形

- （五）医用冷光源（一台）：

- 1.光源应采用LED或同等安全技术实现白光和荧光照明，确保医务人员使用安全。

- 2.色温5700K

- 3.灯泡寿命≥30000小时

- 4.触摸屏，图形直观，用户界面简单明了

- 5.具有Auto模式，可自动调节光源亮度

- 6.可通过脚踏或摄像头切换荧光和白光模式

- 7.安全等级：医用设备电气安全CF级别I类防护，可直接用于心脏手术

- 8.配备单踏板脚踏，具备安全功能。

- （六）气腹机（一台）：

- 1.最大灌流速度应不低于40 L/min

- 2.具有高速/高精两种灌流模式

- 3.高速灌流模式：适用于成人，压力调节范围：1-30 mmHg；流速调节范围：1-40 L/min

- 4.高精灌流模式：适用于儿童，压力调节范围：1-15mmHg；流速调节范围：0.1-15 L/min。当流速调节范围为：0.1-2 L/min 范围，调节精度为 0.1 L/min；当流速调节范围为2-10 L/min 范围，调节精度为 0.5 L/min

- 5.高集成性，可应用于一体化手术室系统，具备 SCB 功能。

- 6.自动压力调节装置，防止由于供气中断导致的气腹系统崩溃问题

- 7.集成安全系统，可快速检测压力过高情况

- 8.若在一定时间内（可自行设定 5-99 秒）无外部干预， 系统自动报警，并显示故障代码。

- （七）监视器（一台）：

- 1.尺寸≥32英寸

- 2.显示分辨率：≥3840x2160

- 3.亮度≥400cd/m²

- 4.视角：≥178度

- 5.信号输入：DP、12G-SDI、DVI-D

- 6.视频输出：12G-SDI、DVI-D

- 7.监视器应支持画中画、画外画、分屏等多种显示模式

- 8.画面显示格式：16:9

- （八）定制台车（一台）。

三、质量保证及售后服务要求

1、技术服务及质量保证

1.1、设备免费保修期不少于三年。

1.2、故障维修响应时间小于24小时。

2、优惠折扣声明：投标人应在投标文件中一次性列出所有优惠条件，并作为合同的组成部分之一，提供中标设备的基本配置清单。

3、投标人投标文件中各种参数必须真实可靠。

4、投标人（制造商或销售商）需在中国大陆地区设有专业的售后服务机构、设施，并配备受过专业培训的售后服务人员，应对所提供的设备提供相应的售后服务承诺（需提供生产厂家相关证明及售后服务承诺书）。

5、为保证设备正常运行，设备生产厂家应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必要的备件，并保证10年以上的供应期。

6、终身免费提供软件升级服务。

7、标注“▲”的条款为评标时重要评分指标，不作为符合性审查条款。

- 8、保修期内因设备质量问题导致停机超过7天的，保修期在故障处理完毕后相应顺延；因此给采购人造成损失的，采购人有权要求供应商承担相应赔偿责任。

注：在磋商过程中，磋商文件可能发生实质性变动的技术、服务要求以及合同草案条款，请在可能变动的条款旁予以文字注明，并将磋商文件可能变动的内容在磋商须知前附表中明确。

- 第三节 商务要求

一、主要商务要求

1、项目名称：华容县人民医院4K超高清内窥镜系统采购项目。

2、采购预算：1183000元。

3、交货时间及要求：合同签订后三个月完成供货、安装调试并通过验收。

4、项目现场：采购人指定地点

5、交货方式：货到指定地点完成安装调试且验收合格，并按合同约定移交有关资料。

6、质量保证期：项目整体提供三年原厂全保，质保期从验收合格之日开始计算。（注：①保修期内因故障引起一周以上的停机，在故障处理完后保修期向后推移，必要时赔偿损失；②终身提供软件升级服务。）

7、投标人应在投标文件中提供按出厂标准供应的主要备品备件/消耗品/维修零配件/常用耗材/选购件价格清单及其制造商名称、地址、使用寿命。如采购人质保期后购买备品备件/消耗品/维修零配件/常用耗材/选购件，其价格不能超过此清单价格及折扣。

8、投标人所投核心产品制造商在国内至少有一家零部件仓库（投标时提供相应证明文件），保证10年以上的供应期。在设备正常有效期寿命内提供各种零备件维修、供应、更换服务，并且保证每周7天向采购人开放。所需零配件根据采购人要求以最快方式迅速发送。

9、投标人（制造商或销售商）需设有专业的售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员，应对所提供的设备提供相应的售后服务承诺（售后服务承诺书）。

10、售后响应时间：7*24小时

11、付款方式：设备安装、调试、培训完毕并交付临床正常使用一个月,再由设备科组织验收，验收合格后，支付合同总金额的90%（供应商需提供合同总金额的全额发票），余款10%待设备正常使用满一年后若无质量问题，一次性无息付清。

12、报价要求：本项目采用费用包干方式 (即交钥匙工程)，投标报价是投标人为完成本项目要求所需的一切费用，包括所投货物价款及其备品、备件费用、运至最终目的地的运输装卸费、通过相关质检部门检测费用及有关保险费、售后服务、利润及其他各项应有费用，采购人不再单独支付其他任何费用。

（二）产品运输、保管及保险

1、中标人负责产品到交货地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。由于搬运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任和损失由中标人承担。

2、中标人应对提供的货物在运输、存放及交货过程中的毁损或灭失进行保险投保，负责其派出的安装、服务等人员的人身意外保险

（三）售后服务

1、所有设备和产品质保期不少于三年，所有设备和产品质保期外提供终身成本价维修服务。

2、提供7*24小时技术咨询及上门服务，对于用户提出的技术问题或故障通知，专业技术人员应在2小时内响应，24小时内到达现场。对于用户提出的紧急问题，专业技术人员在接到用户通知后立即予以响应并解决。

3、供应商应指派专业技术人员在项目安装调试完成后，按采购人指定的时间、地点对采购人指定的相关管理、维护、操作人员等进行培训，培训内容包括产品基本原理、安装、调试、操作使用和维护保养等，并提供相关技术资料，达到用户相关人员熟练掌握操作技能、排除一般故障等的程度。供应商派出的培训人员的食宿及交通等费用自理。

4、投标单位所递交的投标报价均应包含本项目所有货物的购置、运输、安装、调试、验收等过程中的一切费用，包括人工费、机械费、材料（主材、辅材等）费、管理费、利润、税费、保险费等一切费用。采购人不再另行支付其它费用，全部由投标人负责。

（四）其他要求及说明

1、本项目所列的国家或行业相关标准要求，如与最新出台的国家或行业标准相冲突的，按最新的标准执行。

2、采购人不组织现场踏勘，投标人在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

3、其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。