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项目需求
前注：
1． 根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足谈判文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2． 下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
3． 下列采购需求中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，供应商必须完全响应，未按要求响应，视为实质性偏离，其响应无效。未标注“★”的条款为非实质性要求和条件，视为非实质性偏离。非实质性偏离的范围和幅度≥1项，响应无效。
（1） [bookmark: _Toc24142][bookmark: _Toc5734]项目概况
[bookmark: _Toc23714][bookmark: _Toc12943]为全力做好2026年第十一届全省少数民族传统体育运动会医疗保障工作，我委拟在市城区范围内实施“自动除颤器（AED）采购项目（货物类）”，计划采购21台AED设备，专项用于赛事期间及日常公共区域应急医疗保障。
（2） 采购项目预（概）算
[bookmark: _Toc7680][bookmark: _Toc4938]预（概）算∶546000.00元 。
最高限价∶546000.00元 。
（3） 采购标的汇总表
	包号
	序号
	标的名称
	品目分类编码
	计量单位
	数量
	是否进口

	[bookmark: _Toc5867][bookmark: _Toc20741]包1
	1 
	第十一届全省少数民族传统运动会自动除颤器（AED）采购项目
	A02322500急救和生命支持设备
	台
	21
	否


（4） 技术要求
1、 技术参数
用于应急、重大活动保障等场景：
1.物理规格/性能：
1.1设备具备便携把手，具备高便携性。
1.2设备能承受在任何角度由≥1.5m高度跌落后仍完好无损。
1.3主机为IP55/IP65的防尘防水设备。工作温度范围广于等于：-5ºC～50ºC。工作湿度范围广于等于：5%～95%非冷凝。
2.除颤性能：
2.1采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿。
2.2输出能量：最大能量可支持360J。（提供产品说明书佐证材料，并加盖投标人公章）
2.3从开机到200J放电准备就绪用时＜8s。
2.4开始AED分析到200J放电准备就绪时间＜5s。
3.CPR心肺复苏：
3.1除颤建议：评估电极片连接情况和患者心电图，以确定是否需要除颤。
3.2在CPR状态下，设备具有CPR节拍器功能，按照AHA/ERC推荐的频率对病人实施胸部按压，并进行通气。
3.3节拍器频率：40cpm～160cpm可变，深度：0～8cm。
3.4可选配心肺复苏传感器，提供实时按压质量反馈，显示深度、回弹等数据。
4.除颤电极片：
4.1在待机状态，电极片与主机预先连接，节省了开机后插入电极片步骤，提高抢救效率。
4.2具有电极片连接状态自检功能和报警提示。
4.3可自动识别电极片，并根据电极片类型自动选择对应的除颤能量。
4.4可识别电极片有效期，检测到电极片快过期时给出报警提示。
4.5所投产品配备的电极片具备按压反馈功能：设备可实时监测按压频率，当按压频率不规范时，可提供反馈。（提供产品说明书佐证材料）
5.电池：
5.1至少可支持200次360J除颤治疗，提供产品使用说明书证明材料。
5.2可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后至少还可支持10次200J除颤充放电。
6.屏幕/操作：
6.1彩色显示屏，支持动画指导用户执行急救操作。
7.数据传输和存储：
7.1数据传输及定位系统：内置4G或5G无线数据传输功能，可将自检数据（包含电池电量、电极片、位置信息等）无线传输到采购人远程AED管理平台。
7.2设备的内部存储容量不小于1GB，可存储至少1000份自检报告。
7.3具备录音功能，可保存≥60分钟抢救现场录音。
7.4可存储抢救记录数据，ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（包括急救时间、CPR 持续时间、放电次数、除颤能量等）。
7.5支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据。
7.6 AED可记录存储使用相关数据的功能，并可通过AED管理平台将数据导出，包括全程心电图波形，除颤时间、除颤次数、除颤能量。
8.设备维护与自检：
8.1具备自检功能：具有开机自检、每天自检、每月、每季度自检功能。
9.AED单台标准配置要求：
9.1AED主机1台，带≧4G数据传输卡（含5年费用）；
9.2内置电池1套、除颤电极片1副内置电池，1套；
9.3除颤电极片，1副； 
9.4中文说明书，1套；
9.5中文操作流程卡，1套。
二、其它要求
1.AED机柜：
1.1每台AED设备须配套提供1个立式或挂式机柜。机柜、指示牌与设备同时交货。
1.2机柜具有独立的 AED 存放位和急救包存放位，具备宣传功能。
1.3机柜材质为钢质，机柜色彩由采购人选定。机柜满足耐压耐腐蚀，防生锈、防尘、防晒、防水、防盗损、防污染、抗干扰等要求（配套壁挂报警柜须符合GB/T26572-2011《电器电子产品有害物质限制使用要求》，机柜须通过盐雾测试，保证机柜的耐腐蚀性），室外机柜防锈质保应达5年及以上。（提供“电器电子产品有害物质限制使用要求”和“盐雾测试”国家认可的检测机构出具的检测报告佐证材料，并具备网络可查二维码）
1.4机柜可根据实际需要选装机械锁。柜体设计便于机械开锁，必要时便捷破窗取用设备。打开柜体即声音报警，及时通知周边人员响应。
1.5可与AED设备联动提示设备的在位情况。（提供机柜和所投AED产品原厂管理平台截图佐证材料，并提供登陆网址及账号密码备查）

2.系统接入：
2.1全部AED设备须完成接入张家界市5G智慧医疗急救指挥调度信息系统相关部署、调试工作，由此产生的全部软硬件、对接、运维、开通等相关费用均由中标人全额承担，招标人无需支付任何相关费用。

（5） 商务要求

	序号
	商务
条款
	内    容

	1
	交付时间
	自合同签订之日起10天内完成交货

	2
	交货地点
	甲方指定地点。

	3
	质保期
	整机质保5年（含主机及电池），质保期内免费更换电极片。（提供质保承诺函）

	4
	报价要求
	1.供应商的报价应包含为完成本谈判文件提出的货物或服务等全部相关工作所有可能发生的费用，即投标报价为全费用单价。若合价计算有误，按全费用单价修改合价。对在合同实施过程中可能发生的其他费用，委托人概不负责。

	（1） 
	
	2.对本文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入投标总报价。在合同实施时，委托人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包含在响应总报价中。

	5
	付款方式
	1.合同签订时约定

	（2） 
	
	2.乙方必须按国家有关财税规定开具发票。

	（3） 
	
	3.本项目按照项目完成进度情况支付相应的款项，具体比例在合同中约定。

	6
	验收要求
	1.履约验收时间：送货完成后，中标人应向采购人提交验收申请。采购人按验收程序组织验收。

	（4） 
	
	2.履约验收方式：中标人负责送货上门并安装、调试、试运行完成，自检合格后，出具验收结果报告移交采购人。

	（5） 
	
	3.履约验收程序：所有货物送达采购人指定地点后采购人按要求组织验收。

	（6） 
	
	履约验收内容：采购项目全部货物如果发现产品调换、配置改变、技术资料不全，外观破损，变形缺件或已经使用过等质量问题，采购人拒绝验货，按中标人违约处理。 

	7
	质量要求
	本次投标项目的产品和使用必须完全满足中华人民共和国国家质量标准及现行规范要求。

	（7） 
	
	所有货物均要求是经过实际运行验证、性能稳定的全新产品，且设备上具有原制造厂商的铭牌、标志。

	（8） 
	
	供应商在投标及成交后，发生侵犯专利权的行为时，其侵权责任与委托人无关，应由供应商承担相应的责任，并不得影响委托人的利益。

	8
	售后服务
	1.承诺在质保期内每年对设备定期巡检2次并出具纸质巡检报告（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）。
2.设备安装、调试正常使用后，中标人负责对招标人组织的各操作人员进行培训。按照1台AED配备不少于10名工作人员的比例，由中标人统筹安排持有正规培训资质的授课师资，赴招标人指定场地开展自动体外除颤器（AED）实操技能培训。培训讲师及教材由中标人提供，费用包含在投标报价中（培训费用包含：师资授课、场地费等完成培训工作的所有费用均包含在投标报价中）。

	9
	保密
	1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合。
2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等，未经甲方书面同意，乙方不得复制、记录或以其他方式泄露所了解的甲方的秘密。
3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
4双方约定，根据国家保密相关法律签订保密协议；如一方违反本条约定致使另一方遭受损失的，守约方有权要求违约方承担全部的损失。

	10
	廉政要求
	供应商自觉遵守廉政要求，承诺在项目政府采购过程及实施阶段，遵守法律、法规及委托人相关规定，自觉接受监督。如有违法、违规行为，应承担相应的法律责任，委托人有权不予签订合同或解除合同。





