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第1节 [bookmark: _Toc32264] 技术要求
	需求科室
	介入诊疗中心

	数量
	1台

	设备名称
	医用血管造影X射线机（DSA）

	应用范围
	心、脑外周血管等全身介入造影及治疗

	安装场地
	检查室建议尺寸7.6×5.5×2.9米(吊顶净高度)(建筑结构高度3.4米)，设备间4*2.5米，操作间5.5*3米。电源要求额定容量100KVA，电压50Hz±1Hz，三相五线制。

	环境要求
	设备所在区域的整体温、湿度要求为10~+30C°，20%~80%，无冷凝水。

	网络要求
	从控制台处接入千兆以太网（到桌面），6 类网线，预留4个RJ45 插座。分配好IP 地址、提供子网掩码、网关、DNS 服务器、端口号、AE Titles 等网络参数。

	主要功能
	落地式C型臂，三维，旋转血管造影，实时冠脉支架精显，实时动态冠脉路图，高清低剂量成像，类CT功能，双透视，智慧蒙片等。

	整机保修年限
	≥3年

	配置清单

	序号
	主要配置或组件名称
	数量

	1
	机架系统
	1套

	2
	导管床
	1张

	3
	检查室内控制系统
	1套

	4
	控制室并行处理工作站
	1套

	5
	高压发生器
	1套

	6
	X线球管
	1套

	7
	平板探测器
	1套

	8
	图像显示器
	1套

	9
	高级图像处理工作站
	1套

	10
	高压注射器
	1台

	11
	冠脉支架增强显示
	1套

	12
	冠脉路径图
	1套

	13
	减影及非减影同时显示
	1套

	14
	任意造影图转路图功能
	1套



	序号
	技术参数及要求

	一、设备名称
	数字减影血管造影系统

	二、技术要求
	

	1、
	机架系统：满足心、脑、周围血管的造影和介入治疗需要

	1.1
	落地或悬吊式机架，能覆盖全身之功能 

	1.2
	机架可进行等中心旋转

	1.3
	机架运动包括电动和手动两种方式

	1.4
	C型臂旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO：≥25°/秒

	1.5
	C型臂环内滑动速度（非旋转采集）CRAN/CAU：≥25°/秒

	1.6
	CRA：≥80°

	1.7
	CAU：≥80°

	1.8
	RAO：≥185°

	1.9
	LAO：≥120°

	1.1
	旋转采集角度：≥200°

	1.11
	床旁可以单手柄控制、操作C型臂机架的运动

	1.12
	C臂的旋转角度：血管检查摆位无死角，C臂旋转至任何角度均可投照

	1.13
	数码显示所有C型臂旋转角度信息

	1.14
	C型臂弧深：≥90cm （不包括L臂补偿）

	1.15
	机架可分别在头位、左侧位、右侧位进行透视和采集

	1.16
	等中心到地面距离：≤114cm

	1.17
	等中心到焦点距离：≥81cm

	1.18
	SID：≥88cm

	2、
	导管床

	2.1
	满足全身检查、治疗的要求

	2.2
	床面要求为碳纤维材料

	2.3
	纵向运动范围：≥120cm

	2.4
	导管床横向运动：≥36cm

	2.5
	床面升降范围：≥28cm

	2.6
	床面最低高度：≤78cm

	2.7
	床最大承重：≥275KG

	2.8
	任意位置承重：≥250KG + 500N额外CPR承重

	2.9
	床身纵向运动伸出最远端时，无需回床即能在床面任意位置进行CPR，保障紧急情况下的安全

	2.1
	床长度：≥300cm

	2.11
	床宽度：≥46cm

	2.12
	床面旋转角度：≥270度

	2.13
	导管床床垫、轨道夹及输液架，病人绑带以及线缆拖

	3、
	检查室内控制系统

	3.1
	提供床旁一套液晶触摸控制屏

	3.2
	控制屏可置于导管床3边，或者控制室内，便于医生操作

	3.3
	可进行图像采集条件控制

	3.4
	可进行图像后处理及量化分析控制

	4、
	控制室并行处理工作站

	4.1
	透视或曝光时可进行图像处理和存档浏览等工作，可独立运行

	4.2
	术中可执行像素位移和测量分析功能

	4.3
	可同时浏览两个序列

	4.4
	可同时处理不同病人的信息

	4.5
	进行QCA后，可立即与检查室分享

	5、
	高压发生器

	5.1
	高频逆变发生器，功率：≥100KW

	5.2
	最大管电流：≥1000mA

	5.3
	逆变频率：≥100kHZ

	5.4
	最小管电压：≤40KV

	5.5
	最大管电压：≥125KV

	5.6
	最短曝光时间：≤1ms

	5.7
	自动SID跟踪

	5.8
	全自动曝光控制，无需测试曝光

	6、
	X线球管

	▲6．1
	球管阳极热容量：≥5MHU

	▲6．2
	球管管套热容量：≥7MHU

	6.3
	最大阳极冷却速率：≥1100kHU/min

	★6．4
	球管阳极散热率：≥9000 W

	6.5
	10分钟透视功率：≥4500W

	6.6
	球管阳极转速：≤9600转/分钟

	6.7
	球管小焦点：≤0.4mm

	6.9
	大焦点：≤0.9mm

	6.1
	最小焦点功率：≤30kW

	6.11
	最大焦点功率：≤90kW

	6.12
	球管阳极靶边直径：≥140mm

	6.13
	球管采用直接油冷技术或水冷技术

	6.14
	具备低剂量脉冲透视/栅控透视类功能，非高压发生器控制脉冲透视，以消除传统脉冲透视产生的软射线

	7、
	平板探测器

	7.1
	探测器类型：≥16bits数字化平板探测器

	▲7.2
	平板探测器最大有效成像视野对角线≥40cm，并支持多种视野切换以适应心脏与外周血管

	7.3
	≥7种物理成像视野，以适应不同部位介入需要

	7.4
	最大图像矩阵输出：≥1420 x 1560

	7.5
	平板探测器分辨率：≥2.7LP／mm

	7.6
	像素尺寸：≤184μm

	▲7.7
	DQE（量子转换效率）：≥70%

	7.8
	平板探测器无需水冷装置

	7.9
	平板探测器带有非接触式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制  

	8、
	图像显示器

	8.1
	控制室：≥24英吋x3台高亮医用高分辨率LCD显示器

	8.2
	高分辨率LCD显示器，显示矩阵：≥1280 x 1024

	8.3
	最大视角：≥170°

	8.4
	亮度：≥400Cd/m²

	8.5
	操作室：≥3台19英寸显示器

	9、
	高级图像处理工作站

	9.1
	有独立的三维重建工作站硬件和软件

	9.2
	机架旋转速度³50度/秒，覆盖范围≥200度

	9.3
	机架可在头位及侧位进行三维采集

	9.4
	具有体积/表面重建,最大密度投影、虚拟支架、 虚拟内窥镜、模拟机架位、钙化斑成像、透明血管成像功能，具有距离测量、体积测量功能，具有钙化斑块重建

	9.5
	具有局部放大重建，具有三维自动血管分析

	9.6
	具有专用脊柱三维采集程序及脊柱重建功能

	9.7
	具备类CT功能

	10、
	图像系统

	10.1.
	外周采集、处理、存储10242矩阵

	10.2.
	外周最大采集帧率：≥6帧 /秒

	10.3.
	心脏采集、处理、存储10242矩阵

	10.4.
	心脏采最大集帧率：≥30帧 /秒

	10.5.
	实时减影

	10.6.
	脉冲透视

	10.7.
	床旁可直接选择透视剂量：≥3档，最小档：≤5伦琴/分钟

	10.8.
	可存储单幅及序列透视图象（单次储存≥20S且≥600幅的连续动态透视图象），透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上

	10.9.
	最大脉冲透视速度：≥30幅/秒

	10.10.
	最小脉冲透视速度：≤3.75幅/秒

	10.11.
	具有透视末帧图像保持功能

	10.12.
	硬盘图像存储量1024 矩阵≥50,000幅

	11、
	测量分析（主机系统）

	11.1.
	左心室分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每博量测定

	11.2.
	三种方法以上室壁运动曲线测量

	11.3.
	冠脉分析软件，所选血管段直径、狭窄信息、截面积、狭窄百分比、压力级值等测量

	11.4.
	以上定量分析软件均能够在主机上而非工作站上实现，并能够实现机房内的床边测量

	12、
	旋转采集

	▲12.1
	L臂正位旋转采集C臂旋转速度：≥50度/秒，有效覆盖范围：≥200度

	12.2
	1024采集，最快采集速度：≥30幅/秒

	12.3
	可实时减影

	13、
	智能路径图功能

	13.1.
	可针对脑血管、胸部、腹部等不同检查部位，设置专门的路径图参数，并可在床旁液晶触摸屏上直接进行参数调整

	13.2.
	可在床旁液晶触摸屏上选择针对导管引导、打胶、放置弹簧圈等不同介入操作的专门路径图模式

	13.3.
	医生可自定义针对特殊介入操作类型的路径图显示模式

	13.4.
	在不同路径图模式下，可对路径图中的减影血管影像、介入植入物（导丝导管、胶、弹簧圈等）、解剖背景的亮度进行分别的独立调节，以满足复杂介入操作引导的需要

	13.5.
	具备运动伪影校正/减影配准功能，减少患者微动导致的路图伪影

	14、
	蒙片功能

	14.1.
	具备智能蒙片/实时蒙片优化，降低背景噪声与辐射剂量

	14.2.
	可针对不同检查部位进行蒙片数量的个性化组合，以满足不同部位的成像特点

	15、
	射线剂量防护技术

	15.1.
	采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线，最厚：≥0.9mm

	15.2.
	插入铜滤片数：≥3片，具备自动和手动两种方式

	15.3.
	具备低剂量脉冲透视/栅控透视类功能，有效消除软射线

	15.4.
	透视图像存储功能：≥600幅透视图像连续存储

	15.5.
	具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值

	15.6.
	具有床下防护铅帘，悬吊式防护铅屏

	16、
	网络与接口

	16.1.
	具有DICOM Send功能

	16.2.
	具有DICOM Print功能

	16.3.
	具有DICOM Query/Retrieve功能

	16.4.
	具有DICOM Worklist功能

	16.5.
	具有DICOM MPPS功能

	16.6.
	激光相机接口

	16.7.
	高压注射器接口

	17、
	附件

	17.1.
	具备整个系统的升级能力

	17.2.
	具有双向对讲系统

	17.3.
	具有图像处理操作面板

	17.4.
	具有红外遥控器至少2个

	17.5.
	红外遥控器具有激光灯指示功能

	17.6.
	具有悬吊式射线防护屏

	17.7.
	具有床旁射线防护帘

	17.8.
	具有悬吊式手术灯

	17.9.
	具有中文操作手册

	18、
	具备冠脉支架增强显示功能

	18.1
	采集图像时显示增强后的支架和球囊图像

	18.2
	具备冠脉支架增强显示功能，采集时清晰显示支架及球囊形态，辅助支架定位

	18.3
	冠脉支架精晰显影快速运行

	19、
	具备冠脉路径图功能

	19.1
	将实时透视和血管造影图像融合为自适应动态路径图，为冠脉介入提供导航指导

	19.2
	每个冠脉造影的图像都会自动创建和存储成动态路图

	19.3
	当透视的时候，图像会自动融合叠加在冠脉动态路图上

	19.4
	支持动态路图/路径图融合引导冠脉介入，实时透视叠加造影路图

	19.5
	单帧图像和动态图像都可以保存为DICOM格式

	20、
	减影及非减影同时显示功能

	21、
	任意造影图转路图功能
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第二节  商务要求
1、中标人负责货物的供货、安装调试及验收合格。
2、所有产品保修服务方式均为上门保修，即由中标人派相关资质人员到采购人产品使用现场维修。
3、所投产品为签订合同时出厂近6个月全新未使用过的产品。
4、在质保期内，中标人应无条件提供产品维修、保养服务、系统升级，一切维护费用均由中标人负责。质保期内产品本身质量出现问题或由于产品本身质量原因造成的任何损伤或损坏，中标人应及时给予维修或更换，由此引起的施工费、人工费、材料费等其它一切费用由中标人负责；不能维修的，整体无条件更换；人为原因造成的损坏只收取配件费不收取人工费。
5、在质保期内,一旦发生质量问题，保证在接到通知日的2小时内进行响应，确因产品本身质量问题的应能组织人员进行维修、更换或退货处理，费用由中标人负责。产品出现故障72小时不能修复的，免费提供同等功能的货物供采购人使用，直至故障修复。
6、在质保期内，中标人需对所提供的货物定期检查和保养，并出具报告，不再向采购人收取费用。
7、培训需使产品使用人员充分了解产品构成、基本原理，并熟练掌握产品的安装、运行和维护等。
8、需与医院现有信息系统对接，因对接所产生的所有（含第三方）费用包含在本次报价中。
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