
华容县人民医院
[bookmark: 1.4建设目标、内容、建设期]彩色多普勒超声诊断仪采购项目采购需求
一、项目名称及合同条款:
1、项目名称：华容县人民医院彩色多普勒超声诊断仪采购项目。
2、采购预算：1900000元。
3、交货时间：合同签订后三个月完成供货到院及安装调试并验收合格。
4、项目现场：采购人指定地点。
5、交货方式：供应商负责供货到采购人指定地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等；并负责其派出的工作人员的人身意外安全。
6、付款方式：采购人收到本合同设备，厂家工程师到现场对该设备进行安装、调试、培训完毕、并交付临床正常使用一个月,再由设备线组织验收，验收合格后支付合同总金额的90%（需提供合同总金额全额发票），余款10%待设备正常使用满一年后若无质量问题，一次性付清合同全部余款（所有款项不计利息）。
7、供应商应根据采购人要求，按时交货，并保证货物到达指定地完好无损；如因运输差错出现有缺漏、损坏，概由供应商负责补齐或赔偿。
8、其他未尽事宜由采购人和成交供应商双方在采购合同中详细约定。
二、主要技术规格及系统概述：
用途：主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、经食道心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中，造影、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。    
1.1	主机成像系统
▲1.1.1 高分辨率液晶显示器≥23英寸，分辨率1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠，具备全屏高清放大功能，显示比例≥16:9。
1.1.2操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转
1.1.3全新集束精准发射技术,全程动态聚焦发射声束
1.1.4脉冲优化处理技术
1.1.5海量并行处理技术
1.1.6自适应增益补偿技术
1.1.7数字化二维灰阶成像及M型显像单元
1.1.8解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量，同时支持曲线解剖M型技术，取样线走行可任意方向、任意形状取样
1.1.9脉冲反向谐波成像单元
1.1.10彩色多普勒成像技术
1.1.11彩色多普勒能量图技术
1.1.12方向性能量图技术
1.1.13数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)
1.1.14动态范围≥320dB
1.1.15采用高密度数字化通道架构
1.1.16智能全程聚焦技术
1.1.17智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像
1.1.18	空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，可达>9线偏转(可通过曲别针试验验证)，支持所有凸阵、微凸阵、容积和线阵成像探头
1.1.19	自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级
▲1.1.20支持经食管单晶体探头技术，可用于经食管成人心脏检查
▲1.1.21支持多种机械容积探头，可分别用于产科、妇科、浅表三维和四维成像  
1.1.22内有一体化超声工作站
1.2	先进成像技术
1.2.1超声声速自动校正技术
1)针对肥胖及困难病人
2)可用于乳腺检查，并可调整级别
3)专门的预置条件
1.2.2 扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能。  
1.2.3 组织多普勒技术(TDI/或DTI)，具有彩色，谐波，PW，M型多种模式，并有在机应变及应变率定量分析工具
1.2.4超宽视野成像扫描技术
1)测量功能，电影回放功能
2)线阵、凸阵探头具备
3)结合先进的成像技术如复合成像技术结合使用
1.2.5血管中内膜自动测量与分析
1)要求对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计
2)计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置
1.2.6支持负荷超声成像(内置一体化)：具备二维负荷超声。
1.2.7心肌应变定量 
1)实时组织多普勒定量技术,可整体或分节段曲线显示
2)同时可显示≥32条节段曲线
3)可显示组织速度、位移、应变、应变率等多种参数曲线，并支持曲线测量对比分析
1.2.8自动化二维心功能定量技术
1)自动二维左心房功能定量： 依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区，自动计算EF，ESV，EDV，最大体积，最小体积以及LVEF、PER、PRFR、AFF
▲2)自动组织瓣环位移功能可自动对二尖瓣和三尖瓣瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能
3)自动左心房功能定量分析：在机提供2D图像上LA的自动和半自动边界检测。生成LA的容积曲线，并根据LA最大和最小体积提供测量值。 
1.2.9心脏自动应变定量 
1)具备心脏自动应变定量分析功能，可全自动识别左心室、左心房、右心室切面并获取应变值
2)连接和未连接心电信号的超声图像均可在机分析
3)支持心脏常规二维、心脏造影成像等多种模式下使用
4)全自动识别左心室切面并追踪，快速获得左心室整体应变值、左心室长径值、左心室18节段应变牛眼图和达峰时间牛眼图
▲5)全自动识别追踪左心房切面，快速获取左心房储备功能、管道功能、收缩功能应变值及曲线，并同时提供ED、PreA两种参考时间点左心房应变值
▲6)全自动识别追踪右心室切面，快速获取右心室四腔和游离壁整体应变值，同时得到右心室游离壁三个节段应变曲线
1.2.10	负荷心肌运动定量
支持负荷试验状态下左心室整体和节段进行应变定量分析
1.2.11造影成像技术
1)具备造影时间显示功能
2)造影剂二次谐波成像单元,采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术
3)可与复合成像技术、核磁像素优化技术结合使用
4)具有实时双幅造影对比成像模式，并可进行双幅实时同步测量
5)造影技术支持凸阵，线阵，腔内探头，相控阵，微凸探头，可满足临床对腹部、妇产、浅表、乳腺、血管、心室腔、腔内的前列腺、经阴道妇科等需求
6)具有造影计时器以及闪烁造影成像技术  
7)实时微血管造影成像技术可清晰显示组织内微小血管的灌注及走行，可早期评价病变的恶变倾向及放化疗效果
8)组织抑制技术功能，可以抑制非灌注区域的显像，增强微泡的对比显示
9)在机造影时间强度曲线定量分析
10)具备造影定量分析组织运动追踪技术，实时追踪被定量组织，消除因患者呼吸、运动等产生的组织位移，使超声造影定量分析更加准确
11)双微造影：结合造影及微视血流成像两项技术，在造影延迟相显示组织及肿瘤的血供，帮助准确、高效的分辨肿瘤的良恶性
1.2.12具备实时剪切波弹性成像功能 
1)实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有多种显像方式
2)支持腹部、浅表及腔内弹性成像
3)主机内置一体化实时弹性定量分析技术，可对弹性图像进行直径面积对比分析、动态弹性应变分析、动态弹性参数成像
4）可在腹部凸阵探头同时实现剪切波弹性成像与应变式弹性成像
▲1.2.13具备超微细血流及超低速血流成像技术，可捕捉超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头，可用于腹部、浅表、肌骨、儿科、血管等多种应用，具有单独模式、增强模式及2D对比模式，具有≥8种map图可选，并可进行血流速度测量，已存储的图像亦可使用增强模式进行观察
▲1.2.14具备智能多普勒血管检查技术
1)单键优化二维、多普勒图像质量
2)单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等
3)具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性
1.2.15主屏幕与触摸屏可实时同步显示超声图像，便于操作者与助手同时观察。1.3	测量和分析：( B 型、M 型、D 型、彩色模式)
1.3.1 一般测量：距离、面积、周长等
1.3.2 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等
1.3.3外周血管测量和计算功能
1.3.4多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算)
1.3.5心脏功能测量
1.4	图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元
1.4.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩
1.4.2 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等
1.4.3可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节
1.5	输入/输出信号
1.5.1 输入：DICOM DATA
1.5.2 输出：S-视频、HDMI高清数字化输出
1.6	连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件
2.1	系统通用功能
2.1.1探头接口选择：≥ 4个，微型非针式，并激活可互换通用
2.1.2预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节
2.2	探头规格
2.2.1 频率：超宽频带探头，最高频率≥22MHz, 从1 MHz 到22MHz以上
2.2.2 二维、彩色多普勒均可独立变频
2.2.3 类型：电子相控阵、线阵、凸阵 
2.2.4主机支持探头≥7把，其中单晶体探头≥4把（或同等高灵敏度探头技术）
▲2.2.5探头配置要求：
 腹部凸阵探头（1.0-5.0MHz）1把，要求为单晶体探头（或同等高灵敏度探头技术）；
	   血管线阵探头（3.0-12.0MHz）1把；
心脏相控阵探头（1.0-5.0MHz）1把，要求为单晶体探头（或同等高灵敏度探头技术）；
超高频线阵探头（8.0-22.0MHz）1把；
     注：要求主机系统支持后期可加配经食道探头，要求为单晶体探头（或同等高灵敏度探头技术）
2.2.6 	B/D 兼用模式
主机应支持以下探头类型的B/D兼用模式：
	探头类型
	支持的多普勒模式

	电子线阵
	B/PWD

	电子凸阵
	B/PWD

	电子微凸阵
	B/PWD

	电子矩阵
	B/PWD

	电子相控阵
	B/PWD、B/CWD


2.2.7 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置，并具有声束偏转功能
2.3	二维显像主要参数
2.3.1成像速度：相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥50帧/秒
	凸阵探头, 85°角,18CM深度时,帧速度≥45帧/秒                     
2.3.2增益调节：TGC增益补偿≥8 段，B/M 可独立调节
2.3.3高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率
2.3.4声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦
2.3.5接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理
2.4	频谱多普勒
2.4.1显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）
2.4.2 发射频率: 电子相控阵: PWD,CWD1.6-1.8MHz
	   电子凸阵:PWD:2.0-2.2MHz
	   电子线阵:PWD:5.75-7.0MHz
2.4.3显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；B/CPA/PW；B/CDV/CW；
2.4.4 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）；CWD:血流速度≥20.0m/s
2.4.5最低测量速度：≤ 0.25mm/s (非噪音信号)
2.4.6 Doppler及M型电影回放：≥48 秒
2.4.7取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调
2.4.8零位移动：≥8 级
2.4.9 显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位
2.4.10	实时自动包络频谱并完成频谱测量计算
2.5	彩色多普勒
2.5.1显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA）
2.5.2彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)
2.5.3具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV)
2.5.4彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）
2.5.5显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比
2.5.6显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°
2.6	超声功率输出调节
2.6.1B/M、PWD、COLOR DOPPLER
2.6.2输出功率选择分级可调
2.7	记录装置
2.7.1内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存
2.7.2主机硬盘容量≥1TB
2.7.3DVD-RW 或USB图像存储
2.7.4USB接口≥4个，用于图像传输
2.8	技术手册：中文操作手册
3.1配备和科室网络匹配的超声工作站1套(包括所需电脑、打印机等)。
三、质量保证及售后服务要求
1、技术服务及质量保证
1.1、要求设备免费保修期: 投标人应对所提供的货物提供叁年整机（含探头）的免费维修服务。
1.2、故障维修响应时间小于24小时。
2、优惠折扣声明：投标人应在投标文件中一次性列出所有优惠条件，并作为合同的组成部分之一，提供中标设备的基本配置清单。
3、投标人投标文件中各种参数必须真实可靠。
4、投标人（制造商或销售商）需在中国大陆地区设有专业的售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员，应对所提供的设备提供相应的售后服务承诺（需提供生产厂家相关证明及售后服务承诺书）。
5、为保证设备正常运行，设备生产厂家应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。
6、终身免费提供软件升级服务。
7、标注“▲”的条款为评标时重要评分指标，不作为符合性审查条款。
8、保修期内因故障引起一周以上的停机，在故障处理完后保修期向后推移，必要时赔偿损失。
9、负责与院内信息系统的对接。
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