第四章 技术规格、参数与要求（采购需求）
第一节  采购清单一览表

	包号 
	分项项目名称
	数量

（单位）
	预算金额（元）
	最高限价（元）
	说明

	1
	麻醉系统
	4套
	1400000.00
	1400000.00
	

	2
	DR(数字X线摄影机）
	1台
	650000.00
	650000.00
	


注：1.“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到具体标的。
2.投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分标的投标，否则投标无效。
3.货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

4.投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。

第二节  技术要求

包一、麻醉系统技术参数需求
货物名称：麻醉系统

数量 ：4套
技术规格：

工作条件：机架:带推车，配置≥两个大抽屉，具备前轮脚刹。标配RS232接口，以太网络接口，投影仪分屏接口。工作台双层灯光亮度可调。内置后备电池，使用时间≥90分钟;麻醉系统主机顶部承重≥25kg，抽屉承重≥9kg

气源:氧气及空气双气源:具备安全保护装置，在供氧压≤252Kpa时报警。快速充氧范围≥25-75L/min

电子流量计:氧气、空气，流量通过呼吸机屏幕电子显示:流量范围≥0.1-15L/min.具备备用机械流量管，流量范围≤1-10L/min。
▲3.4挥发罐:配置≥2个挥发罐的位置，提供一个七氟醚挥发罐。自动检测挥发罐状态，开机自检流程中包含挥发罐自检单独功能，图文并茂，并可自动识别罐位。

3.5.呼吸回路

3.5.1回路容积≤3.2L，(包含回路系统、二氧化碳吸收罐、风箱),为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障，且手动皮囊不参与机械通气。可重复使用具备干湿分离功能的双层二氧化碳吸收罐。
3.5.2模块化呼吸回路，所有传感器及连接电缆需内置在回路内;所有回路模块不用任何工具可以拆卸、安装。呼吸回路(含流量传感器)可耐受≥134°C高温高压消毒。
3.5.3智能回路系统，能识别和显示:正在使用呼吸模式以及C02吸收罐状态。采用水管理回路构造，智能引导水行进方向。
3.5.4 呼吸活瓣垂直放置。

3.5.5外置可视上升式风箱。成人、小儿不用更换风箱。3.6.呼吸机

3.6.1气动电控或电动电控呼吸机;应用范围:新生儿、儿童及成人等所有病人通气

3.6.2彩色触摸屏≥15英寸，可平面旋转及可调节倾斜度的触摸显示屏幕，可在同一屏幕上显示气道压力，气源信息，电池信息，且具备双分屏显示功能.当触屏失灵，手动可调。可显示≥三种呼吸环。可将主屏的分屏区域设为显示气体趋势、呼吸环、气道压力计和气道顺应性。

3.6.3用户可选择的全自检或部分自检功能

3.6.4提供辅助/控制通气，通气模式:标配:容量控制、压力控制、手动通气、PEEP;SIMV、PSVpro(带窒息保护功能)、PCV-VG(压力控制-容量保证)

3.6.5潮气量范围覆盖：5-1500mL
3.6.6呼吸频率范围覆盖:4-100次/分钟;

3.6.7吸呼比范围覆盖:2:1到1:8

3.6.8最大吸气流速:≥120 L/min+新鲜气体流量

3.6.9压力范围(压力模式)范围覆盖:5到60cmH20

3.6.10压力限制范围范围覆盖:12到 100 cmH20

3.6.11触发范围覆盖:0.2-10L/min；具有关闭触发窗功能，范围覆盖5-80%呼气时间

3.6.12吸气时间范围覆盖:0.2-5.0秒;呼吸终止:吸气流量峰值的范围覆盖:≥5-75%

3.6.13具有关闭吸气功能，范围覆盖5-60%吸气时间

3.6.14具备流量静态以及动态实时自动补偿功能，动态潮气量补偿范围:≥100ml/min-15L/min。标配≥三种工作模式:通气模式、待机模式和一键式心脏手术模式。

3.7数字和波形监测

3.7.1监测参数:吸入氧、笑气或空气流量、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压(峰压、平台压、平均压、PEEP);实时压力时间、流速时间呼吸波形描记并同屏显示。吸入、呼出O2、CO2、N20浓度监测，并描记C02、02或N20波形

3.7.2回路呼吸环监测功能，可监测描记≥三种呼吸环:压力容量环、流量容量环和压力流量环;回路顺应性，回路阻力，气体流速。肺量计:患者端和回路端;医生可根据病人类型选择肺量计数据来源。

3.7.3内置插件槽，可支持热插拔麻醉气体模块，无需关机重启

3.7.4标配旁路式气体监测:02、N20、C02及五种麻醉气体吸入和呼出浓度，有病人顺应性监测:MAC值计算及年龄校正;氧浓度监测采用顺磁氧技术，无耗品

▲3.8.流量传感器:金属膜片或者金属热丝式流量传感器，金属膜片更能耐受高频次流量监测，流量传感器具备自加热功能(非回路整体加热)。非耗材设计，可耐受≥134°C高温高压消毒，可选配近端新生儿流量传感器，用于新生儿麻醉。

▲3.9.提供基本参数:心电、心率、血氧饱和度(支持升级Masimo血氧饱和度)、无创血压、呼吸、脉率、双体温、双有创压力、疼痛应激水平监测(手术体积描计指数SPI)，肺功能监测

▲3.10.可提供机械传感器和电子血氧传感器。电子传感器适用于体重5千克以上的儿科患者，可以放置于手部和脚部等多部位，满足临床和科研需求。

3.11.投标人承诺提供整机由原厂（制造商）质保五年、终身售后，售后能24小时到达现场。

包二、DR(数字X线摄影机）技术参数需求
一、设备功能需求:

(一)产品采用动态悬吊双板结构，可高效完成头颈部、脊柱、四肢、胸部和腹部等全身多部位的常规数字化X射线摄影，并且可以借助动态透视功能完成胸部、腹部、四肢关节等重叠部位病灶、微小病灶、隐匿性病灶的多角度观察与精准诊断。悬吊机架系统可实现全自动运动，可电动切换机架的立位及卧位拍摄，并可实现一键自动摆位功能:

(二)为了确保系统的匹配性和维护的便利性，高频高压发生器、平板探测器、软件系统与整机为同一厂家生产；

二、主要技术规格和要求

1. 平板探测器2块

1.1 探测器结构:动态碘化铯非品硅平板探测器

1.2▲采集像素矩阵:≥4300X4300;空间分辨率:≥5.0 1p/mm:(投标时需提供产品技术白皮书或说明书扫描件或产品彩页)

1.3像素尺寸:≤100㎛

1.4探测器有效成像区域:≥430mmX430mm:

1.5可进行动态数字化透视及静态拍片、且动、静态摄影模式可相互转换;

1.6数据传输方式:无线传输；
1.7内置图像预处理功能:

1.8平板探测器全面积承重:≥200kg

2. 高频高压发生器

2.1高频高压发生器与整机同一品牌:

2.2最大输出电功率:≥80kW;

2.3最大摄影管电流:≥1000mA:摄影管电压可调范围覆盖:40kV~150kV:

2.4最小电流时间积:≤0.1mAs:最大电流时间积:≥1000mAs:

2.5最大逆变频率≥500kHz;

2.6加载时间范围:最小加载时间≤1ms，最大加载时间≥10s:

2.7▲具备透视末帧保持功能:脉冲透视最大管电流:≥40mA:(投标时需提供产品技术白皮书或说明书扫描件或产品彩页)
2.8具有自动曝光剂量控制(AEC)功能(非硬件电离室实现);

3.X射线管组件

3.1焦点尺寸:≤0.6mm/1.2mm;

3.2球管焦点最大功率:≥75KW;

3.3阳极热容量:≥300kHU:

3.4 球管标称管电压:≥150kV:

3.5阳极转速:≥9700 r/min

3.6X射线球管组件与探测器可自动跟随;

4.限束器

4.1射线野控制模式:手自一体:

4.2 固有滤过:≤1.0mmA1/70kV

4.3全自动一体化设计，微调旋钮与机头面板集成，非独立限束器(提供机头照片证明)

5. 机械运动控制装置

5.1采用全自动井字轨悬吊机架结构;

5.1.1悬吊架运动模式:电动+手动(双模式):

5.1.2立位及卧位拍摄时，球管与平板之间可实现平行及斜位有角度的自动对中和跟随运动:

或产品彩页

▲5.1.3球管架垂直运动范围:≥1800mm:沿天轨横向移动范围:≥3300mm;沿天轨纵向移动范围:≥2200mm:(投标时需提供产品技术白皮书或说明书扫描件或产品彩页）
5.1.4球管组件沿水平轴旋转范围覆盖:-140~+140；沿垂直轴旋转范围覆盖:-180°~+180；

5.1.5具备无线蓝牙遥控器，一键激活自动摆位功能；

5.1.6具备语音对讲系统，内置在控制盒内;

5.2胸片架

5.2.1胸片架运动模式:电动+手动(双模式);

5.2.2探测器升降运动范围:≥1500mm;

5.2.3探测器旋转范围覆盖:-20~+90，旋转轴位于片盒后侧。

5.2.4具备隔室遥控胸片架垂直升降功能:

5.2.5探测器中心线距地最低:≤350mm;

5.2.6 具备双侧手动与自动控制把手，红外或触摸解锁，非按键解锁；

5.2.7具备可插拔滤线栅，非固定式滤线栅；

5.2.8胸片架顶端具备彩色灯带，可实时提示设备状态；
5.3近台操作控制系统

5.3.1操控方式:彩色触摸屏;

▲5.3.2屏幕尺寸:≥12英寸:(投标时需提供产品技术白皮书或说明书扫描件或产品彩页)

5.3.3具备依据重力方向自动调整显示的方向:

5.3.4具备摄影条件触摸屏同步功能，可调节相应曝光参数(kV、mAs、mA、ms等)与机械运动;

5.3.5可实时显示位置数据(SID、旋转角度等);

5.3.6可实时显示高压、平板、球管通讯状态；

5.3.7触摸屏具备联动开关，实现平板与球管的联动控制(胸片位垂直联动、床位水平与垂直联动);

6.摄影床:

6.1床面沿长轴移动范围:≥1000mm:沿短轴移动范围:≥250mmm;

6.2片盒横向移动范围:≥600mm:

6.3摄影床承重:≥300kg:

▲6.4升降范围:≥405mm(投标时需提供产品技术白皮书或说明书扫描件或产品彩页

7.滤线栅

7.1尺寸:≥18"X18"

7.2滤线栅栅格比:≥10:1;

7.3栅密度:≥40 lp/cm:栅焦距:≥100cm:

8. 影像采集与后处理工作站:

8.1工作站硬件配置要求

8.1.1工作站主机睿频:≥4.0GHz

8.1.2工作站主机运行内存:≥8GB:

8.1.3工作站主机硬盘容量:≥2T:

8.1.4彩色液晶显示屏尺寸:≥24英寸:

8.1.5分辨率:≥1920X1200:

8.2工作站软件功能

8.2.1操作系统：WINDOWS10及以上
8.2.2操作软件界面语言:中文:

8.2.3检查管理:登记，工作列表，检查列表

8.2.4病例管理:病人信息、检查信息和图像管理、Worklist查询、HIS/PACS查询及下载；

8.2.5检查操作:患者体型选择、检查项目选择、检查协议选择、拍摄体位选择、摄影参数选择、图像预览;

8.2.6图像采集管理:摄影影像采集、透视影像采集、视频保存、视频回放、视频截取；图像裁剪，窗宽窗位调节，图像翻转，图像旋转，反相调节，图像缩放，图像漫游，图像插值边缘增强，图像平移，图像镜像，图像放大镜显示；

8.2.7图像预览:处理、显示、布局、工具，主要进行图像查看和处理:

8.2.8系统配置:系统管理、检查管理、用户管理、密码修改等

8.2.9图像高级处理功能:Gamma调节;多点LUT曲线调整，降噪，图像增强，组织均衡，边缘提取等)；

8.2.10图像标注功能:直线，矩形，多边形，箭头和文字等;

8.2.11具备系统诊断及机器状况实时记录功能;

8.2.12浏览工具:移动图像、放缩；

8.2.13曝光参数记录和显示:检查后的图像上有曝光参数的记录；

8.2.14支持长骨影像拼接，立位最大拼接范围≥140cm(自动拼接，非手动拼接)

8.2.15 DICOM传输:可发送图像、透视视频到任何遵循DICOM3.0标准的PACS服务器；

8.2.16 具备 DICOM Worklist, DICOM Storage SCU, DICoM Storage SCP；

8.2.17具备职业病筛查协议软件包
9.投标人承诺提供整机由原厂（制造商）质保≥三年。

备注：投标人应保障投标文件中提供的相关证明材料的真实性，如发现虚假应标，除上报财政部门进行相应处罚外，采购人有权将经查实虚假应标的有关材料上报至行政主管部门并通报给本地区其他医疗机构，并将投标人及制造商（如涉及到）列入本单位不诚信企业名单，后续其他采购活动开展时将予以着重考量。
第三节 商务参数要求

（适用于本项目所有分包）
交付时间、地点及付款方式

项目现场：采购人指定地点。

交付时间及方式：合同签订后，场地符合安装条件，收到采购人通知后发货，并在约定时间内到货并安装。交货时间为：30日内

付款方式：

施工及设备安装完成调试、试运行，调试验收合格后，支付至合同价款的90%;

余款10%验收合格1年后无息支付。

安装调试和验收

中标人配合和指导医院对货物储存、安装和使用场地的建设或改良（含配套设施及条件），确保货物达到规定的运行、安装、使用环境，保证使用条件安全。

在货物到达使用单位，现场场地符合安装条件后，采购人将通知中标人派技术人员对所投设备全面进行安装调试。中标人应派制造商技术人员在7日内到达采购人指定安装地点，并在医院技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试所需费用包含在投标报价内。如中标人未在7日内到达采购人指定安装地点，采购人有权自行开箱安装调试。开箱如有缺货、错装、损坏或技术问题，中标人应承担全部责任。

设备验收签字前如有任何质量问题，中标人必须无条件更换整机。

中标人须承担货物验收前的财产保护责任，在验收前出现损坏由中标人负责。在安装运输过程中如出现人员伤亡及财产损坏由中标人承担赔偿责任。

设备安装后，采购人按国际和国家标准、厂方标准、医院验收制度流程及合同要求如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）进行验收。中标人应向采购人提供详细的验收标准，验收手册和部分验收专用仪器，所需费用包含在投标报价内。设备各项技术性能、指标必须达到合同和技术文件规定的要求。投标文件中提供详细的验收说明。

★设备从安装到完成调试时间不超过2个月，由此引发的后果由中标人自行承担（须提供承诺函，格式自拟）。

质量保证和质保期（技术参数有规定的以参数内容为准）

在正常操作下，整机质保期≥3年（技术参数有规定的以参数内容为准），即采购人安装调试验收合格，运转正常后，采购人认可，签字之日起三十六个月内连续运转良好。质保期内，如货物故障导致停机时间连续超过三个工作日，则每个超出的停机工作日获得补偿保修期四日。质保期内免费维修与更换有缺陷的货物或部件，质保期满后只收取投标时承诺的备品备件成本费用。每次维护维修后，应及时向采购人提供相关记录。质保期从最终验收合格之日起计算。

中标人应保证货物是全新的，未使用过的，手续合法，渠道正规，出厂时间少于一年。全部设备的规格型号、技术参数不但要与合同中的描述一致，还应该与随机资料说明一致。

投标人除了报出维保价格外，还应提供制造商最低维保价格承诺书或提供承诺函承诺中标后提供相应的制造商盖章的承诺书。

投标人除了报出备品配件（提供本配置可能未列举的其它设备和部件含系统软件）的价格之外，还应对所投设备的备品配件保障期限做出承诺且保证5年内不涨价，并提供制造商盖章承诺书或提供承诺函承诺中标后提供相应的制造商盖章的承诺书。

备品备件

中标人应向采购人随设备提供全套设备技术资料（技术资料非中文的，应译成中文），费用已包括在投标价格之内。

设备安装图；

电气设备及系统原理图；

电气设备及系统安装线路图；

构件、机械安装图；

安装、操作手册；

故障代码表、维修密码（如有）；

维护和维修手册（包括电子版）；

详细维修用的资料和图纸（包含产品内部主要机械结构与控制电路、管路原理图、控制面板布置图、接线图、装配示意图）；

制造、安装标准含技术规范；

出厂检验报告及合格证；

安装和验收报告（包括验收数据资料）；

易损件、零部件和备件清单；

系统、软件备份硬盘。

人员培训

卖方负责在现场向买方技术人员（包括医师、技师以及维修工程师）直接提供保修、维修、使用培训服务。设备人员专项进修的具体培训时间、地点另行协商，至买方技术人员能正常操作设备的各种功能、简单的故障排除为止，所需费用由卖方负责。

卖方在投标文件中提供详细的培训计划。

中标投标人应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员能正常操作设备的各种功能；除现场培训外,在保修期内，厂方每年安排集中培训一次（含在投标总价中，采购人不再另行支付费用）。

售后服务（技术参数有规定的以参数内容为准）

投标人应承诺由制造商负责保质期内的售后服务，并提供售后单位的名称、地址。联系电话等；售后服务单位名称、地址、联系电话撤销或者变更的，应当及时告知采购人；售后服务单位应当具有维修资质证书，维修人员应当具有执业资格，持证上岗。

在质保期内，设备出现质量问题，应当由中标人负责修理或者更换新的主要部件（包括工时费和材料费）（含在投标总价中，采购人不再另行支付费用）。

中标人应能保证充足的货源，在出现紧急情况时，能在48小时内解决设备故障。

质保期内，中标人对产品质量实行三包，负责维修或更换（人为因素或不可抗力造成事故除外）。（含在投标总价中，采购人不再另行支付费用）。

质保期内投标人提供硬件维护和咨询等，并提供7*24小时电话、E-mail技术支持，一般性系统故障需在2小时内解决，重大系统故障需在12小时内解决，特别重大系统故障需在24小时内解决。

中标人保证长期优质服务，定期提供例行检查，终身维护。

投标人在投标文件中提供详细的售后服务方案。

履约验收

设备计量及防护检测：设备在使用前和质保期满后，卖方必须提供国家强制执行的年度计量检测报告，提供计量器具型式批准证书并负责相关费用及手续。如检测达不到国家标准，卖方应负责设备的整改和再次检测费用，直至检测达标；若为防护设备，设备在使用前卖方必须提供防护检测报告并办理相关手续，如检测达不到国家标准，卖方应负责设备的整改和再次检测费用，直至检测达标，

项目验收时采购人或者其委托的采购代理机构组织对供应商履约的验收。大型设备或技术复杂的应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。验收所产生的费用由中标人承担（费用应包含在投标报价内），采购人不再另行支付其他任何费用。

中标人在项目验收阶段，须配合采购人进行履约验收，验收符合相关标准（如国家标准、行业标准、技术规范等），验收过程中，中标人须准备相关资料（投标文件、中标通知书、采购合同、验收单等），确保验收过程有序进行。如需要第三方参与验收的，所需费用包含在投标报价内，中标人无条件配合。

其他要求

本项目为交钥匙项目，采购人负责提供适合安装的场地。供应商提供场地的装修及防护方案及实施，供应商承诺负责设备进入安装场地所产生的防护装修费用（技术参数有规定的以参数内容为准）；投标总价包括但不限于装修、设备安装、调试等所有费用，采购人不再另行支付其他任何费用。

投标人如进行现场踏勘，由此产生的费用及安全问题由投标人自行承担。

投标人负责提供设备软件的开放（质量保证期以内和超出质量保证期）及永久性维修密码的制造商盖章承诺书或提供承诺函承诺中标后提供相应的制造商盖章承诺书。

违约责任

验收前如设备出现重大故障，导致更换整机，影响采购人项目开展或临床使用，由此引发的责任由中标人承担，采购人保留对中标人追究损失赔偿责任的权力。

延期交货：如果卖方未能按合同规定的时间按期交货（不可抗力除外）卖方应向买方支付违约金，每延期一天，按合同总额0.5%交付违约金，最多不超过延期交付的货物总额的10%。违约金从合同款项中扣除，合同款项不足的，卖方应补足。如果卖方在买方书面同意的延期时间内仍不能交货，买方有权解除合同，卖方退还买方已经支付的一切费用，并应按上述规定向买方支付违约金（按合同总额的30%计算）。

★如发现中标产品无法满足招标文件及投标文件所列示的技术参数要求，或者发现中标人的投标文件存在虚假响应的情况，采购人有权单方面解除合同，并要求中标人支付与解除合同相关的一切费用，责任由中标人承担。（本项需出具单独承诺函）

未尽事宜在合同中约定
