采购内容与要求

包1：DNA检验耗材

第一节 技术要求

- 一、采购内容、数量及技术要求

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 技术参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扩增试剂盒1 （核心产品） | 200人份 | 11盒 | 1、标准反应体系25微升，200人份/盒。 2、在25μl扩增体系中，模板加样量最大可加样17.5μl。 3、单管同时扩增25个位点：D18S51. FGA. D21S11. D8S1179. VWA. D13S317. D16S539. D7S820. TH01. D3S1358. D5S818. CSF1PO. D2S1338. D19S433. D1S1656. D12S391. D2S441. D10S1248. TPOX. D22S1045. D6S1043. Penta E. Penta D. Amelogenin以及Y-indel。 ▲4、试剂盒所有扩增片段长度≤440 bp， ▲5、试剂盒包含≥11个扩增长度≤250bp的位点 6、扩增产物中须包含内控质量参考标记物，用于样品质量（如抑制物、降解）的快速评估。 7、采用六色荧光技术，便于更清晰的分辨基因座标记。 ▲8、试剂盒真实bin和虚拟bin的个数合计大于610个，有效降低OL的产生。 9、采用快速扩增酶和高效缓冲体系，能够缩短PCR扩增时间至90分钟以内。 10、每个基因座有自己的滑移峰比例。 11、在25ul扩增体系中，试剂盒的检测灵敏度为125 pg DNA模板量。 ▲12、所投试剂盒通过SWGDAM方法验证。（需提供承诺函，格式自拟。） 13、试剂盒经过严格质量监控，保证试剂盒内组分的生产批号全部可追溯，确保试剂的质保期。 14、试剂盒各组分初次使用后2-8摄氏度可长期保存，无需冷冻，截至试剂盒有效期。 15、生产厂家需通过ISO9001或ISO13485质量管理体系认证，并通过ISO18385认证。 |  |
| 2 | 扩增试剂盒2 | 200人份 | 7盒 | 1、采用六色荧光技术，单管同时扩增不少于25个基因座 ,包括24个STR位点和一个插入缺失位点Y-indel，两个内控质量参考（QTS，QTL）。D18S51、FGA、D21S11、D8S1179、VWA、D13S317、D16S539、D7S820、TH01、D3S1358、D5S818、CSF1PO、D2S1338、D19S433、D1S1656、D12S391、D2S441、D10S1248、TPOX、D22S1045、D6S1043、Penta E、Penta D、Amelogenin。 2、200人份包装规格，包含PCR扩增反应所有组份包括阳性对照、分子量内标、PCR Mix、Primer Mix、Allelic Ladder等； 3、为提高疑难、陈旧样本检出率，公安部要求的20个核心位点最大片段不超过425bp； ▲4、扩增产物中包含内控质量参考标记物，可用于样品质量（如抑制物、降解）的快速评估； 5、包含11个扩增长度小于220bp的Mini位点，便于降解样品信息的获取，对于降解DNA和疑难样品更容易得到完整DNA分型信息，数据更精确更可靠； 6、为提高检出灵敏度，对低浓度模板尽可能获得有效分型，扩增体系中模板占比不低于60%； 7、为保证分型准确，试剂盒采用分子量内标覆盖范围62-462bp，包含特殊识别片段62、162、262、362、462bp； 8、用试剂盒说明书所推荐的扩增仪进行扩增，运行时间不超过80分钟。 9、生产厂家需通过ISO9001或ISO13485质量管理体系认证，并通过ISO18385认证。 |  |
| 3 | 扩增试剂盒3 | 400人份 | 6盒 | 1、采用六色荧光技术，单 管 同 时 扩 增不少于 25 个 基 因 座 ,包括24个STR位点和一个插入缺失位点Y-indel，两个内控质量参考（QTS，QTL）。D18S51、FGA、D21S11、D8S1179、VWA、D13S317、D16S539、D7S820、TH01、D3S1358、D5S818、CSF1PO、D2S1338、D19S433、D1S1656、D12S391、D2S441、D10S1248、TPOX、D22S1045、D6S1043、Penta E、Penta D、Amelogenin。 2、400人份/盒包装规格，包含PCR扩增反应所有组份包括阳性对照、分子量内标、PCR Mix、Primer Mix、Allelic Ladder等； ▲3、可冻干储存。预分装试剂，即拆即用。无试剂配比及使用损耗。 4、为提高疑难、陈旧样本检出率，公安部要求的20个核心位点最大片段不超过425bp； 5、扩增产物中须包含内控质量参考2（IQC）标记物，可用于样品质量（如抑制物、降解）的快速评估； 6、包含11个扩增长度小于250bp的Mini位点，便于降解样品信息的获取，对于降解DNA和疑难样品更容易得到完整DNA分型信息，数据更精确更可靠； 7、为提高检出灵敏度，对低浓度模板尽可能获得有效分型，扩增体系中模板占比不低于60%； 8、为保证分型准确，试剂盒采用分子量内标覆盖范围62-462bp，包含特殊识别片段62、162、262、362、462bp； 9、用试剂盒说明书所推荐的扩增仪进行扩增，运行时间不超过80分钟。 10、生产厂家需通过ISO9001或ISO13485质量管理体系认证，并通过ISO18385认证。 |  |
| 4 | 扩增试剂盒4 | 100人份 | 1盒 | 1、采用六色荧光技术，双管采用相同扩增条件，使用相同光谱，可同时扩增和检测，不少于25个基因 座,包括24个STR位点和一个插入缺失位点Y-indel。D18S51、FGA、D21S11、D8S1179、VWA、D13S317、D16S539、D7S820、TH01、D3S1358、D5S818、CSF1PO、D2S1338、D19S433、D1S1656、D12S391、D2S441、D10S1248、TPOX、D22S1045、D6S1043、Penta E、Penta D、Amelogenin。 2、100 人份/盒包装规格，包含PCR扩增反应所有组份包括阳性对照、分子量内标、PCR Mix、Primer Mix、Allelic Ladder等； ▲3、为提高疑难、陈旧、降解样本检出率，试剂盒所有扩增片段长度不超过270bp； 4、扩增产物中须包含内控质量参考2（IQC）标记物，可用于样品质量（如抑制物、降解）的快速评估； 5、为保证分型准确，试剂盒采用分子量内标覆盖范围62-462bp，包含特殊识别片段62、162、262、362、462bp； 6、用试剂盒说明书所推荐的扩增仪进行扩增，运行时间不超过70分钟。 7、生产厂家需通过ISO9001或ISO13485质量管理体系认证，并通过ISO18385认证； |  |
| 5 | 扩增试剂盒5 | 100人份 | 1盒 | 1、采用六色荧光技术，单 管 同 时 扩 增不少于 25 个 基 因 座 ,包括24个STR位点和一个插入缺失位点Y-indel，两个内控质量参考（QTS，QTL）。D18S51、FGA、D21S11、D8S1179、VWA、D13S317、D16S539、D7S820、TH01、D3S1358、D5S818、CSF1PO、D2S1338、D19S433、D1S1656、D12S391、D2S441、D10S1248、TPOX、D22S1045、D6S1043、Penta E、Penta D、Amelogenin。 2、100人份包装规格，包含PCR扩增反应所有组份包括阳性对照、分子量内标、PCR Mix、Primer Mix、Allelic Ladder等； 3、为提高疑难、陈旧样本检出率，公安部要求的20个核心位点最大片段不超过425bp； 4、扩增产物中包含内控质量参考标记物，可用于样品质量（如抑制物、降解）的快速评估； 5、包含11个扩增长度小于220bp的Mini位点，便于降解样品信息的获取，对于降解DNA和疑难样品更容易得到完整DNA分型信息，数据更精确更可靠； 6、为保证分型准确，试剂盒采用分子量内标覆盖范围62-462bp，包含特殊识别片段62、162、262、362、462bp； ▲7、用试剂盒说明书所推荐的扩增仪进行扩增，运行时间不超过30分钟。 8、生产厂家需通过ISO9001或ISO13485质量管理体系认证，并通过ISO18385认证。 |  |
| 6 | 扩增试剂盒6 | 200人份 | 6盒 | 1、采用六色荧光技术，符合公安部常规数据库和DNA打拐数据库要求，可同时检测不少于以下30个常染色体基因座：D3S1358，TH01，D21S11，D18S51，Penta E，D19S253，D12S391，D6S1043，D2S1338，D15S659，D6S477，D5S818，D13S317，D7S820，D19S433，CSF1PO，Penta D，D2S441，vWA，D8S1179，TPOX，FGA，D4S2366,D3S3045，D16S539，D22S1045，D8S1132，D1S1656，D10S1248，D10S1435。 2、所采用试剂盒包含1个性别标记基因座以及1个Y染色体插入缺失片段。 3、所采用试剂盒最大扩增片段不超过500bp。 4、所采用试剂盒适用于纯化后的DNA，也可对直扩类样本直接检测。 5、试剂盒单次检测不得低于10微升反应体系。 6、保证建库服务的准确性，所采用试剂盒实体bin数量不低于440个，实体bin和虚拟bin总数不低于550个。 7、所采用试剂盒名称和基因座位点信息已经收录国家数据库，扩增产物的电泳结果，可通过IDX软件进行分型，导出的CODIS数据基因座分型可直接批量导入国家数据库。 |  |
| 7 | Y扩增试剂盒1 | 100人份 | 3盒 | 1.采用六色荧光技术，单管同时扩增不少于如下36个Y染色体基因座：DYS19， DYS385， DYF387S1， DYS389 I，DYS389II， DYS390， DYS391， DYS392， DYS393， DYS437， DYS438， DYS439， DYS444， DYS447， DYS448， DYS449， DYS456， DYS458， DYS460， DYS481， DYS518， DYS522， DYS527, DYS533， DYS549， DYS557， DYS570， DYS576， DYS593， DYS596， DYS627， DYS635， DYS643， DYS645， GATA H4，DYF404S1。 2. 扩增产物中含3个Y-Indel遗传标记。 3. 扩增产物中含有2个内质控，用于监控PCR过程并有效区分样本降解或抑制。 4. 应用快速扩增酶和高效缓冲体系，扩增时间不超过90分钟。 5.Y染色体特异性高，在高达1:2000的高女性DNA背景条件仍能够完全检出男性DNA的分型。 6.100人份包装规格，包含PCR扩增反应所有组份包括阳性对照、分子量内标、PCR Mix、Primer Mix、Allelic Ladder等 7.生产厂家需通过ISO9001或ISO13485质量管理体系认证，并通过ISO18385认证。 |  |
| 8 | Y扩增试剂盒2 | Y40 100人份 | 2盒 | 1、所采用试剂盒为六色荧光技术，包含40个 Y-STR 基因座，必须包含公安部要求的20个核心基因座和 15个优选基因座，多出的基因座必须涵盖在公安部备选基因座中。核心基因座20个：DYS19、DYS385a/b、DYS389I、DYS389II、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS456、DYS458、DYS448、DYS635、GATA-H4、DYS481、DYS533、DYS576。优选基因座15个：DYS643、DYS460、DYS549、DYS449、DYS518、DYF387S1a/b、DYS627、DYS570、DYS527a/b、DYS447、DYS444、DYS557、 DYS596。备案基因座不少于5个:DYS522、DYS593、DYS645、DYS404S1a/b。 2、所采用试剂盒包含3个 Y-indel。 3、所采用试剂盒最大片段长度不超过550bp。 4、所采用试剂盒符合《法庭科学人类荧光标记 Y-STR 复合扩增检测试剂检测作业指导书》的要求，且相邻常见等位基因间隔大于8bp。 5、为了减少OL峰的产生，本次项目所采用试剂盒的每个基因座应含有充足的等位基因数量，真实Bin 和虚拟 Bin 合计总数大于700个，其中真实的 bin 不少于485个。 6、试剂盒名称和基因座参数信息已经收录国家数据库，能成功导入。 |  |
| 9 | Y扩增试剂盒3 | 200人份 | 10盒 | 1、所投Y染色体试剂盒可单管同时检测不少于41个Y-STR和1个Y-indel，合计不少于42个位点（提供说明书宣传页等证明）。 2、所投Y染色体试剂盒必须包含公安部要求的下列核心基因座、优选基因座和备选基因座：DYS19、DYS385a/b、DYS389Ⅰ、DYS389Ⅱ、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS448、DYS456、DYS458、DYS635、Y GATA H4、DYS481、DYS533、DYS576，DYS643、DYS460、DYS549、DYF387S1a/b、DYS449、DYS518、DYS627、DYS570、DYS527a/b、DYS447、DYS444、DYS557、DYS596，DYS388、DYS522（提供基因座分型图谱等证明）。 ▲3、所投Y染色体试剂盒名称及其基因座参数信息均已经收录国家DNA数据库，并能提供全国公安机关男性排查系统及家族金盾二期全国公安机关DNA数据库中扩增试剂盒单截图。 4、所投Y染色体扩增试剂灵敏度至少达到125pg，便于极少量的疑难样品一次性得到完整DNA分型信息。（提供公安部刑事技术产品质量监督检验中心出具的检验报告） 5、所投Y染色体扩增试剂最大扩增片段小于550bp，扩增均衡性好，成功率高。（提供基因座分型图谱、panel文件等证明） 6、为提高疑难、陈旧样本检出率，所采用试剂盒至少包含10个小于220bp的 Mini-STR基因座。（提供基因座分型图谱、panel文件等证明） |  |
| 10 | 染料大小标准品 | 600LIZ 800人份 | 2盒 | - 1、每个包装最少可以用于800个样品的电泳实验 - 2、专用于法庭科学的片段分析实验 - 3、可测定 20-600个核苷酸范围内的片段大小 标记的每个DNA片段，在变性条件下运行时会产生单峰 |  |
| 11 | 3500灌胶泵 |  | 1个 | 1、用于毛细管电泳系统的聚合物（分离胶）灌注与更换 2、该配件适用于本实验室的3500XL型号基因分析仪 3、可以将POP-4、POP-6或POP-7等分离聚合物（胶）精确灌注到毛细管阵列中 4、确保聚合物在毛细管中保持稳定的流动和压力，以获得高质量的电泳分离结果。 |  |
| 12 | POP-4分析用胶 | 384次 | 20瓶 | 1.适用于applied biosystems品牌3500系列基因分析仪。 2.每个包装最少可以用于384个样品的电泳实验。 3.具有“即装即用”的消耗品设计理念，即使用即用型容器包装，易于安装，排除引入外源污染的可能性。 4.具备无线射频识别技术，可跟踪并记录该产品的有效期，使用次数，剩余使用次数等数据。 |  |
| 13 | 阴极测序缓冲液ABC | 4个/盒 | 5盒 | 1.适用于applied biosystems品牌3500系列基因分析仪的阴极缓冲液。 2.每个包装最少可以使用超过14天。 3.具有“即装即用”的消耗品设计理念，即使用即用型容器包装，易于安装，排除引入外源污染的可能性。 |  |
| 14 | 阳极测序缓冲液CBC | 4个/盒 | 5盒 | 1.适用于applied biosystems品牌3500系列基因分析仪的阳极缓冲液。 2.每个包装最少可以使用超过14天。 3.具有“即装即用”的消耗品设计理念，即使用即用型容器包装，易于安装，排除引入外源污染的可能性。 |  |
| 15 | 毛细管3500xl 24 道 | 36CM | 3套 | 1、适用于applied biosystems品牌3500系列基因分析仪 2、24通道,36cm 3、仪器生产厂家针对专门的应用设计生产，专用于法庭科学的片段分析实验 |  |
| 16 | 骨骼专用磁珠法DNA提取试剂盒 | 48人份 | 3盒 | 1、骨骼专用磁珠法DNA提取试剂盒为一体式封装试剂,用于DNA提取的磁珠和各种试剂通过塑料膜密封在可与DNA纯化仪配套使用的塑料条内，撕开密封条置于纯化仪中可直接用于DNA的提取。 2、规格：48人份/盒，该试剂盒能够与实验室Kingfisher duo核酸纯化仪配套使用，配有在DNA纯化仪上使用的浓缩、纯化及提取程序，可用于陈旧骨骼等检材的提取。 |  |
| 17 | 纯化试剂盒1 | 52人份 | 1盒 | 1.适用于applied biosystems品牌Automate Express系列疑难检材提取仪。 2.提高法医疑难样本（骨骼，牙齿，接触性检材等）DNA提取的总量、纯度和浓度。 3.获取不含PCR抑制物的高质量DNA，适合于一系列下游操作，如实时定量PCR和STR分析。 4.特殊的“微球”型磁珠及试剂能优化DNA附着和小体积洗脱DNA。 5.配合机器使用，从骨骼牙齿等法医类生物检材中提取DNA，无需经过脱钙等实验流程，只需要孵育120分钟，提取30分钟，整个DNA提取纯化过程在150分钟内完成。 |  |
| 18 | 纯化试剂盒 2 | 人份 | 2400人份 | 1、该试剂盒（全自动专用）为一体式封装试剂，用于DNA提取的磁珠和各种试剂通过塑料膜密封在可与全自动96道微量DNA提取工作站配套使用的塑料反应板内，使用时撕开密封膜置于全自动96道微量DNA提取工作站中即可直接用于全自动DNA的自动化提取。 2、一个完整试剂盒包装含有封装试剂的反应板，并配有试剂相应数量的盒装吸头（吸头为封装好的盒装吸头，撕开外包装即可整盒放在工作站上使用），封装好的消化液（一次性使用，无需二次整体转移消化液，撕开封膜即可放在工作站上使用）。 3、产品四种规格：24/48/72/96人份/盒，完整试剂盒外另配和试剂盒规格相应数量离心套板，该离心套板为嵌套反应板，上下部分可分离，另配相应数量封装好的洗脱液，试剂适配于实验室现有的工作站。 4、样本适用性：配有在全自动96道微量DNA提取工作站上使用的浓缩、纯化及提取程序，可用于血液(斑)、唾液(斑)、精液(斑)、毛发、组织等常规检材及陈旧、污染、降解和微量检材等疑难检材的DNA提取纯化； |  |
| 19 | 混合斑提取试剂盒 3 | 人份 | 1520人份 | 1、混合斑DNA提取试剂盒（全自动专用）为一体式封装试剂，用于DNA提取的磁珠和各种试剂通过塑料膜密封在可与全自动微量DNA提取工作站配套使用的塑料反应板内，使用时撕开密封膜置于全自动微量DNA提取工作站中即可直接用于混合斑检材全自动DNA的自动化提取； 2、一个完整试剂盒包装含有封装试剂的反应板，并配有试剂相应数量的盒装吸头（吸头为封装好的盒装吸头，撕开外包装即可整盒放在工作站上使用），封装好的消化液（一次性使用，无需二次整体转移消化液，撕开封膜即可放在工作站上使用）； 3、完整试剂盒外另配和试剂盒规格相应数量的24孔离心套板，该24孔离心套板为嵌套反应板，上下部分可分离，另配相应数量封装好的洗脱液； 4、产品规格：8次/盒，24次/盒；适配于实验室现有的工作站。 5、配有在全自动微量DNA提取工作站上使用的消化、浓缩、纯化及提取程序，专用于混合斑检材DNA提取纯化； |  |
| 20 | 纯化试剂盒 | 100人份 | 2盒 | 1.可手工提取的试剂盒。 2.提高法医疑难样本（陈旧骨骼，腐败组织，接触性检材等）DNA提取的总量、纯度和浓度。 3.获取不含PCR抑制物的高质量DNA，适合于一系列下游操作，如实时定量PCR和STR分析。 ▲4.基于硅基材料特异性吸附，优化DNA附着和小体积洗脱DNA。 5.从生物检材中提取DNA，无需有毒试剂，裂解时间灵活调节（5-60分钟），整个DNA提取纯化过程在100分钟内完成。 |  |
| 21 | FGID G99 AY-STR检测组合包 | 96人份 | 3套 | - 1、用于人类STR分型高通量检测的文库制备试剂盒 - 2、适配华大高通量测序平台，自动化文库制备，单管可完成不低于208个STR位点扩增建库，需覆盖公安部要求的所有A类、B类位点，以及部分C类位点，包括性别位点、常染色体≥110个，Y染色体≥97个 - 3、扩增片段长度范围：76bp～427bp - 4、适用于降解检材、案件检材的STR分型。 |  |
| 22 | Chelex-100 | 50g/瓶 | 1瓶 | 聚苯乙烯二乙烯基苯树脂，实验室日常使用 |  |
| 23 | DTT | 5g/瓶 | 1瓶 | 二硫代苏糖醇,实验室日常使用 |  |
| 24 | 蓝星潜血试剂 | 5份/套 | 5套 | 适用于阴暗环境下对潜血进行显现且肉眼可见，无DNA无污染。 |  |
| 25 | PSA 金标试剂条 |  | 300条 | 独立包装，该试剂条可快速定性检测人精斑，在标本中选择性地鉴别人的前列腺抗原(PSA)，能检测出样本中高于5ng/ml浓度的前列腺抗原。 |  |
| 26 | FOB 金标试剂条 |  | 100条 | 独立包装，该试剂条可快速检测人血，在标本中选择性地鉴别人血红蛋白（Hb）。 |  |
| 27 | 10cm 直有齿眼科镊 | 10cm | 200把 | 实验室设备常规耗材。 |  |
| 28 | 10cm 直尖头眼用剪 | 10cm | 200把 | 实验室设备常规耗材。 |  |
| 29 | 96孔板电泳胶垫 | 适用于3501XL | 1包 | 1. 适用于applied biosystems品牌基因分析仪。 2. 用于96孔板测序时适配。 3. 每个包装10个样本。 |  |
| 30 | 桶装洗衣粉（1.8KG） | 1.8KG | 3桶 | 实验室容器、白大褂清洗用 |  |
| 31 | 档案盒（塑料加厚） |  | 50个 | 档案储存用 |  |
| 32 | 加厚牛皮档案袋 |  | 100个 | 档案储存用 |  |
| 33 | 一次性PVC手套（丁晴） | 50双/盒 | 80盒 | 实验室设备常规耗材。 |  |
| 34 | 0.5-10ul盒装灭菌透明吸头（盒装） | 50盒/箱 | 20箱 | 96支/盒，10*5盒/箱，实验室常规耗材。 |  |
| 35 | 快速插枪头器 |  | 2个 | 实验室用于快速整理10微升、200微升Tip头 |  |
| 36 | 研磨杯 |  | 20个 | 实验室用于研磨骨骼牙齿的耗材 |  |
| 37 | 手持负压DNA富集器 |  | 1个 | 实验室用于大体积检材的微量DNA吸附，可手持，无线 - 额定功率≥120W - 电池容量≥2000mAh×2 - 充电方式：USB充电 - 重量不超过400g - 吸力≥13000Pa - 流量≥11L/S - 续航时长≥30分钟 - 可提供检测过流、过温、过充保护 - 配备有多种吸气嘴 |  |
| 38 | 超滤管 |  | 10个 | 实验室用于截留DNA分子量的过滤管 |  |
| 39 | 牙齿骨骼打磨器 |  | 1套 | 实验室用于打磨牙齿、骨骼表面的雕刻机，手柄和电机分离，操作简单，有脚踏可控，转速0～50000R/MIN,低噪音，可防水 |  |
| 40 | DVD刻录盘 | 50片/盒 | 3盒 | 4.7G,可反复读写。 |  |
| 41 | DNA固态U盘 |  | 6个 | DTMAXA 闪存盘≥512G、USB接口 |  |
| 42 | 洁净抽纸 |  | 150包 | 实验室常规耗材。 |  |
| 43 | 记号笔 |  | 3盒 | 实验室常规耗材。 |  |
| 44 | 纸质物证包装袋 |  | 100个 | 实验室常规耗材。 |  |
| 45 | 口罩 |  | 2000只 | 医用外科口罩。 |  |
| 46 | 电子温度计 |  | 5个 | 实验室常规耗材，LCD高清大尺寸液晶显示屏和外置温度探头，测量范围：-30℃～+50℃，精度：±0.5℃。 |  |
| 47 | 台灯 |  | 3个 | - 使用面积5～15㎡ - 全光谱光源，可调节亮度10%-100% - 桌面中心照度≥800lux，照度均匀度≤1.1 - RA＞98，CQS≥97 - 总光通量＞6500lm - FPF≤0.05%无可视频闪 - 防蓝光RG0，防眩光UGR＜13 |  |

第二节 商务要求

一、主要商务要求

| 履行合同的时间、地点及方式 | 交货时间：按采购人要求分批供货，供货通知送达之日起10个工作日内到货；采购人将在必要时要求中标人紧急供货，中标人应保证在接到供货需求后3天内送到采购人指定交货地点。 项目现场：衡阳市公安局指定地址。 交货方式：送货上门至指定地址。 |
| --- | --- |
| 质量保证期 | 1、整体项目质保期要求一年,从验收合格之日起开始计算，货物清单及技术参数中另有规定的，按其规定。 2、采购的试剂送达采购人要求地点后有效期≥10个月，全程冷链运输，温度符合试剂保存要求，有冷链运输记录。试剂中标人需免费提供实验所需的配套耗材。如出现质量问题由中标人包换或包退，引发的一切费用全部由中标人承担。 |
| 响应时间 | 实时响应。 |
| 合同价款支付方式和条件 | 支付方式：由衡阳市公安局支付。 支付条件：经采购人验收合格后，按实际交货数量支付货款，具体支付方式双方合同约定。 本项目采用费用包干方式服务，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的人力、物力、财力等，以及所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在服务过程中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。 |
| 解决争议的方式 | □仲裁 ☑诉讼 |

- 二、配送基本要求

1、配送由供应商负责。每次配送的时间和数量以采购人的采购计划为准。所有耗材的配送地点，以采购人要求的送货地点为准，节假日照常配送。

2、供应商负责安排运输，并承担产品在运输过程中毁损等风险，运输费由供应商负担。

3、如果上述情况没有按照采购人要求及时送达的，所产生的一切后果将由供应商负责，如造成不良后果，采购人可以终止合同，供应商对此不持异议。

三、产品质量保证及检验

货物送达采购人指定地点后：

1、按合同交付的产品质量应符合国家承认的相应标准，并与投标时承诺的质量相一致，以确保临床使用安全有效。

2、供应商所提供的必须是其合法生产或代理的合格产品，并能够按照合同规定的商标、产地、质量、价格、有效期及时供货。如果采购人确认需要进行产品质量检验，供应商须同意进行产品质量检验，或者通过检验证明产品存在质量问题，则进行产品质量检验的费用由供应商承担。检验在供应商交货的最终目的地进行。

3、产品包装上（包括大包装、小包装等），必须按照国家相关规定附有名称、批号、生产厂家、规格型号、使用期限等中文标识。采购人在接收产品时，应对产品进行验货确认，对不符合合同质量、运输条件、数量、包装、标识等要求的，采购人有权拒绝接受。供应商应及时提供合格的产品，不得影响采购人的临床使用。如果因上述原因给采购人造成的损失，供应商应承担损害赔偿责任。

4、中标后签订合同前中标人须提供生产厂家售后服务文件原件。

5、中标后供货时，中标人须派专职技术人员就其投标文件中所有响应的技术条款逐一实验或者操作予以验证，如有虚假响应视为验收不合格。

四、交货及培训

1、交货方式一般采用现场交货方式，其它交货方式在合同特殊条款中规定。现场交货的方式由供应商负责办理运输和保险，将货物运抵采购人现场。有关运输和保险的一切费用由供应商承担。

2、供应商负责产品的现场搬运或入库，有关一切费用由供应商承担。

3、对开箱时发现的破损、有效期小于10个月的产品或其它不合格产品供应商应无条件及时更换。

4、在采购人指定地点为所供产品的应用进行现场讲解或培训。

5、供应商应具备解决紧急问题的能力，如采购人在使用货物的过程中发现问题，供应商应及时到采购人现场解决。

五、其他事项说明

- 1、储备一定试剂或耗材，确保应急供应。

- 2、本项目在履约过程中如与行政主管（或政府职能相关部门）出具的法规政策相违背的，以最新法规政策执行为准。

3、投标报价包含设计、生产、包装、运输、保险、检测等环节所发生的，以及投标人认为完成本项目及合同实施过程中应预见和不可预见的一切含税费用。合同期内，无论市场物价是否有上升因素波动。投标人应充分考虑在采购周期内由于市场波动而引致的风险。

4、其他未明确的内容签定合同时协商。

六、踏勘

本项目不组织集中踏勘。如投标人需要可自行与采购人联系确定踏勘时间，由踏勘产生的所有费用及相关安全问题均由投标人自行承担。

包2：常规消耗耗材

第一节 技术要求

- 一、采购内容、数量及技术要求

| 序号 | 产品名称 | 规格/技术参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气质联用仪色谱柱1 | DB-5Q(30*0.25*0.25)超高惰性色谱柱 | 4 | 根 | 理化检验 |
| 2 | 气相色谱仪色谱柱2 | GS-GasPro色谱柱(30*0.32) | 1 | 根 | 理化检验 |
| 3 | 气质联用仪超高惰性衬管 | 5190－2295 | 6 | 根 | 理化检验 |
| 4 | 气质联用仪分流平板 | 5190-6144 | 2 | 个 | 理化检验 |
| 5 | 气质联用仪质谱端螺母 | 05988-20066 | 2 | 个 | 理化检验 |
| 6 | 气质联用仪泵油 | 5191－5851 | 2 | 瓶 | 理化检验 |
| 7 | 气质联用仪隔垫 | 5183-4757 | 1 | 盒 | 理化检验 |
| 8 | 气质联用仪灯丝 | G7005-60061 | 2 | 根 | 理化检验 |
| 9 | 气质联用仪进样口石墨垫(0.32用) | 5062-3514 | 2 | 盒 | 理化检验 |
| 10 | 气质联用仪石墨压环(0.32用) | S670－15003－04（10/PK/盒） | 1 | 盒 | 理化检验 |
| 11 | 气质联用仪进样口隔垫 | 221－76650－01（25/PK/盒） | 1 | 盒 | 理化检验 |
| 12 | 气质联用仪衬管 | RT-23336(3.5mm*5.0*95)（5/PK/盒） | 2 | 盒 | 理化检验 |
| 13 | 进样瓶内衬管（玻璃） | 带支脚，100PK | 4 | 袋 | 理化检验 |
| 14 | 进样瓶内衬管（塑料） | 5182-0549，带支脚，100PK | 2 | 袋 | 理化检验 |
| 15 | 2mL塑料进样瓶及瓶盖 | 100pk/盒 | 6 | 盒 | 理化检验 |
| 16 | 绿色加厚丁腈手套（L型） | 100个/盒 | 50 | 盒 | 理化检验 |
| 17 | 绿色加厚丁腈手套（M型） | 100个/盒 | 50 | 盒 | 理化检验 |
| 18 | HS-20耗材 | AFC(控制范围：0-900kpa，流量范围：0-500mL/min) | 1 | 个 | 理化检验 |
| 19 |  | AUX-APC,GC-2010(控制范围：0-500kpa) | 1 | 个 | 理化检验 |
| 20 |  | AFC installationkit(含人工费) | 1 | 组 | 理化检验 |
| 21 | 7890A气相色谱仪接7694E顶空耗材 | 不锈钢接头，缩径接头，1/8-1/16英寸，不锈钢 | 1 | 组 | 理化检验 |
| 22 |  | 两通，适用于顶空及配套两通死堵（含人工费） | 1 | 组 | 理化检验 |
| 23 | 尼龙66针式过滤头（有机无机） | NL-66(13*0.22um.100PK) | 15 | 盒 | 理化检验 |
| 24 | GDX－403小柱 | 400mg/3mL,50个/盒 | 6 | 盒 | 理化检验 |
| 25 | 涉火案件现场专用取样袋 | 1/个 | 30 | 个 | 理化检验 |
| 26 | CORNING 15ML离心管带盖无菌 | 螺口尖底塑料离心管，500支/箱 | 6 | 箱 | 理化检验 |
| 27 | CORNING 50ML离心管带盖无菌 | 螺口尖底塑料离心管，500支/箱 | 3 | 箱 | 理化检验 |
| 28 | 单道可调量程移液枪1 | （2-20uL） | 4 | 支 | 理化检验 |
| 29 | 单道可调量程移液枪2 | （10-100uL） | 4 | 支 | 理化检验 |
| 30 | 单道可调量程移液枪3 | （100-1000uL） | 4 | 支 | 理化检验 |
| 31 | 20uL枪头 | 20uL带滤芯袋装，1000支/袋 | 4 | 袋 | 理化检验 |
| 32 | 20uL枪头盒及枪头 | 20uL带滤芯无菌盒装，96支/盒 | 10 | 盒 | 理化检验 |
| 33 | 100uL枪头 | 100uL带滤芯袋装，1000支/袋，型号：TF-100 | 4 | 袋 | 理化检验 |
| 34 | 100uL枪头盒及枪头 | 100uL带滤芯无菌盒装，96支/盒 | 10 | 盒 | 理化检验 |
| 35 | 1000uL枪头 | 1000uL带滤芯袋装，1000支/袋 | 4 | 袋 | 理化检验 |
| 36 | 1000uL枪头盒及枪头 | 1000uL带滤芯无菌盒装，100支/盒 | 10 | 盒 | 理化检验 |
| 37 | 7890A/5975C气质联用仪易碎件更换 | 7890A屏幕更换GU240X64D-3700 | 1 | 组 | 理化检验 |
| 38 |  | 5975C机械泵漏油更换(含人工费) | 1 | 组 | 理化检验 |
| 39 | 半面式防毒防臭面具 | 6200半面式防毒防臭面具 | 3 | 副 | 法医检验 |
| 40 | 全面式防毒防臭面具 | 6800型全面式防毒防臭面具 | 2 | 副 | 法医检验 |
| 41 | 医用外科手套 | 7.5/8号各5盒（每盒50副） | 10 | 盒 | 法医检验 |
| 42 | 医用勘验手套 | 加长加厚抽拉式袋装丁腈手套S/M/L各二十袋（20个/袋） | 60 | 袋 | 法医检验 |
| 43 | 现场勘验手套 | 丁腈手套S/M/L各十盒（100个/盒） | 30 | 盒 | 法医检验 |
| 44 | 医用一次性解剖防护服 | 连体式（XL号、L号） | 20 | 件 | 法医检验 |
| 45 | 医用一次性解剖防护服 | 分体式 | 20 | 件 | 法医检验 |
| 46 | 解剖刀柄 | 14cm | 10 | 把 | 法医检验 |
| 47 | 解剖刀片 | 23号（10片/包） | 20 | 包 | 法医检验 |
| 48 | 解剖剪 | 18厘米直尖/直圆手术剪各10把 | 20 | 把 | 法医检验 |
| 49 | 肋骨剪 | 22.5cm | 1 | 把 | 法医检验 |
| 50 | 直头止血钳（大号） | 24CM直全齿 | 10 | 把 | 法医检验 |
| 51 | 直头止血钳（标准） | 18CM直全齿 | 10 | 把 | 法医检验 |
| 52 | 弯头止血钳（大号） | 24CM弯全齿 | 10 | 把 | 法医检验 |
| 53 | 弯头止血钳（标准） | 18CM弯全齿 | 10 | 把 | 法医检验 |
| 54 | 移动储备电源 | 67W超快储备电源（20000毫安） | 3 | 个 | 法医检验 |
| 55 | 眼科剪 | 眼科剪10CM直头/圆头各10把 | 20 | 把 | 法医检验 |
| 56 | 持针钳 | 25厘米粗针/细针各5把 | 10 | 把 | 法医检验 |
| 57 | 缝合针 | 弧形法医缝合针（10支每包） | 5 | 包 | 法医检验 |
| 58 | 缝合线 | 12号黑色法医专用缝合线 | 10 | 盒 | 法医检验 |
| 59 | 穿刺针 | 外科手术胸腔穿刺针 9号 | 10 | 盒 | 法医检验 |
| 60 | 防水鞋套 | 加厚防滑防水耐磨高统靴套（均码） | 20 | 双 | 法医检验 |
| 61 | 尸体测温仪 | BTCW-11型电子尸体测温仪 | 1 | 个 | 法医检验 |
| 62 | 温度计 | 医用级温度计（物/额双用） | 2 | 个 | 法医检验 |
| 63 | 法医解剖室器材维护 | 一年 | 1 | 年 | 法医检验 |
| 64 | 切换器线 | KVM切换器公对公接口黑色（2M） | 6 | 套 | 法医检验 |
| 65 | 84消毒液 | 500毫升 | 10 | 瓶 | 法医检验 |
| 66 | 洛合碘 | 100毫升 | 10 | 瓶 | 法医检验 |
| 67 | 插线板 | 2米、5米各3个 | 6 | 个 | 法医检验 |
| 68 | 强光手电 | BTSD/II型白光手电 | 3 | 个 | 法医检验 |
| 69 | 解剖面罩（全脸防护一体） | 蓝色高透防雾可戴防护面罩 | 10 | 套 | 法医检验 |
| 70 | 勘查包 | 黑双肩包8810+6616升级版 | 4 | 个 | 法医检验 |
| 71 | 路由器 | WIFI7升级版 | 1 | 个 | 法医检验 |
| 72 | 免洗手消毒凝胶 | 免洗手消毒凝胶 100毫升 | 40 | 瓶 | 法医检验 |
| 73 | 消毒酒精 | 500毫升（含喷雾头） | 10 | 瓶 | 法医检验 |
| 74 | 洗手液 | 500G芦荟抑菌洗手液 | 40 | 瓶 | 法医检验 |
| 75 | 医用卫生棉签 | 医用棉签 | 100 | 包 | 法医检验 |
| 76 | 带盖试管 | 灭菌50毫升（25支/袋） | 2 | 袋 | 法医检验 |
| 77 | 解剖用液体勺 | 一次性透明勺特大款独立装18CM | 100 | 个 | 法医检验 |
| 78 | 人体解剖模型 | 55厘米两性带磁（带数标开背） | 1 | 个 | 法医检验 |
| 79 | 油性记号笔 | 双头黑/红/蓝各20支 | 60 | 支 | 法医检验 |
| 80 | 法医现勘箱 | 空箱 | 1 | 个 | 法医检验 |
| 81 | 白棉纱手套 | 双纱 | 50 | 套 | 法医检验 |
| 82 | 医用外科口罩 | 独立包装（50只/盒） | 20 | 盒 | 法医检验 |
| 83 | 桌面置物架 | （120*20*12cm)原木色 | 3 | 个 | 法医检验 |
| 84 | 人体解剖学彩色图谱 | 奈特人体解剖彩色图谱2册（第8版+系统解剖）1套（两本） | 1 | 套 | 法医检验 |
| 85 | 人体损伤程度鉴定标准 | 公安部刑事侦查局编 | 2 | 本 | 法医检验 |
| 86 | 人体损伤程度实战指引 | 法律出版社 | 2 | 本 | 法医检验 |
| 87 | 医用纱布 | 8*8CM（60片一盒） | 5 | 盒 | 法医检验 |
| 88 | 医用N95级别口罩 | 30支/盒 | 4 | 盒 | 法医检验 |
| 89 | 勘验鞋套 | 超厚无纺布深蓝（100/包） | 40 | 包 | 法医检验 |
| 90 | 法医临床检验垫单 | 1.2米床垫单（蓝灰大格） | 2 | 包 | 法医检验 |
| 91 | 一次性雨衣 | 中号、大号各25套 | 30 | 套 | 法医检验 |
| 92 | 一次性卡片雨衣 | 加大加厚 | 20 | 套 | 法医检验 |
| 93 | 钢卷尺 | 5米 | 10 | 把 | 法医检验 |
| 94 | 胶带 | 大号 | 10 | 卷 | 法医检验 |
| 95 | 不锈钢直尺 | 20厘米 | 10 | 把 | 法医检验 |
| 96 | 测距仪（可测面积） | 迷你蓝牙版 | 2 | 个 | 法医检验 |
| 97 | KVM切换器 | 二进一出 | 3 | 个 | 法医检验 |
| 98 | 数据存储器 | 1T （US800+C接口+包） | 3 | 个 | 法医检验 |
| 99 | 毛巾 | （吸水纯棉两条装1灰1蓝） | 50 | 条 | 法医检验 |
| 100 | 整理箱 | 灰色4卡扣（70*53*51) | 10 | 个 | 法医检验 |
| 101 | 抽纸 | 20包/箱 | 4 | 箱 | 法医检验 |
| 102 | 卷纸 | 10卷/提 | 20 | 提 | 法医检验 |
| 103 | 剃毛器 | FC5908 | 4 | 个 | 法医检验 |
| 104 | 现场绘图 | 专业版 | 1 | 套 | 痕迹检验 |
| 105 | 现场制卷 | 专业版 | 1 | 套 | 痕迹检验 |
| 106 | 相机电池 | EN-EL15 | 2 | 个 | 痕迹检验 |
| 107 | HDMI视频采集卡 | UG701 4K144Hz | 1 | 个 | 痕迹检验 |
| 108 | type-c转hdmi线 | CM875 8K/60Hz-合金充电款 | 2 | 个 | 痕迹检验 |
| 109 | 点对点无线同屏显示 | CM738 | 2 | 个 | 痕迹检验 |
| 110 | 射击耳罩 | M300T | 2 | 副 | 痕迹检验 |
| 111 | 射击耳罩 | M20T AI | 1 | 副 | 痕迹检验 |
| 112 | 耳罩架 | A506 | 4 | 个 | 痕迹检验 |
| 113 | 耳罩架 | GWHS-1 黑 | 4 | 个 | 痕迹检验 |
| 114 | 音频对录线 | 35L003 type-c款 | 20 | 个 | 痕迹检验 |
| 115 | 音频对录线 | 35L003 3.5mm款 | 20 | 个 | 痕迹检验 |
| 116 | 人脸认证摄像头 | C270i | 10 | 个 | 痕迹检验 |
| 117 | 键盘 | STREAM 黑 | 10 | 个 | 痕迹检验 |
| 118 | 鼠标 | 蝰蛇标准版 | 10 | 个 | 痕迹检验 |
| 119 | 移动光驱 | DB85 | 4 | 个 | 痕迹检验 |
| 120 | 枪弹实验室置物架 | 定制不锈钢4m*2m*0.6m | 2 | 个 | 痕迹检验 |
| 121 | 现勘辅助AI眼镜 | 一、核心性能（芯片/内存） 内存存储：3GB LPDDR+32GB UFS 双系统调度：安卓主系统+RTOS低功耗音频系统 二、双目光波导显示（核心AR） 光机：双路Micro-LED 单绿光引擎 光波导：1.8高折玻璃二维光栅衍射波导（双目独立显示） 入眼峰值亮度：4000nits，强光户外可视 单眼分辨率：≥640×290 视场角 FOV：≥26° 调节：9档远近调节+高低位置微调 UI：轻量化近眼界面，导航/翻译/提词悬浮显示抖音百科 三、影像拍摄（第一视角） 传感器：1200万像素 镜头：5片式光学，f/2.2光圈，109°超广角 拍照：≥4032×3024 静态照片 视频：3K@30fps、1080P@30fps，AI 双重防抖、超级夜景 抓拍：0.6s极速快门，镜腿实体拍摄按键 四、音频通话系统 扬声器：0730 矩形双动圈开放式扬声器，定向传音、空间音频 拾音：5气传导麦+1骨传导麦 六麦阵列 算法：波束成形、风噪抑制、嘈杂环境人声增强，支持89种语言实时翻译 | 5 | 副 | 痕迹检验 |
| 122 | 卡片式足迹灯 | MINi-4 | 1 | 个 | 痕迹检验 |
| 123 | 固态硬盘 | SC001 XT 2TB | 1 | 个 | 痕迹检验 |
| 124 | 移动固态硬盘 | 4TB | 7 | 个 | 痕迹检验 |
| 125 | TF储存卡 | 512GB | 5 | 个 | 痕迹检验 |
| 126 | 磁吸快拆胸前固定支架 | SW-T12 | 4 | 个 | 痕迹检验 |
| 127 | 三脚架 | T00A 4103 | 4 | 个 | 痕迹检验 |
| 128 | 紫外匀光手电筒 | FGUV-Ⅵ A063B | 2 | 个 | 痕迹检验 |
| 129 | 折叠式502指纹熏显罩 | FGXJ-Ⅰ B021 | 10 | 个 | 痕迹检验 |
| 130 | 茚三酮喷罐 | 300ml C003 | 5 | 个 | 痕迹检验 |
| 131 | 新式茚三酮喷罐 | 加强型200mL C003B | 5 | 个 | 痕迹检验 |
| 132 | 硝酸银喷罐 | 200mL C007A | 5 | 个 | 痕迹检验 |
| 133 | 专用502指纹熏显胶 | 20g C015 | 10 | 瓶 | 痕迹检验 |
| 134 | 粘性表面指纹黑色显现剂 | 250ml C021 | 5 | 瓶 | 痕迹检验 |
| 135 | 粘性表面指纹白色显现剂 | 250ml C022 | 5 | 瓶 | 痕迹检验 |
| 136 | 胶带剥离液 | 100ml C023 | 5 | 瓶 | 痕迹检验 |
| 137 | 高分子指纹捺印盒 | Φ42mm F001 | 20 | 个 | 痕迹检验 |
| 138 | 云台稳定器 | osmo mobile 8 | 6 | 个 | 痕迹检验 |
| 139 | 充电宝 | 超薄小冰片 PRO 5000mAh | 6 | 个 | 痕迹检验 |
| 140 | LED匀光勘查灯 | FGYG-VⅢ A056 | 1 | 个 | 痕迹检验 |
| 141 | 手持式现场勘查工作灯 | FGXC-Ⅰ A067A | 4 | 个 | 痕迹检验 |
| 142 | 便携式502指纹熏显器 | FGXZ-IA B009A | 1 | 个 | 痕迹检验 |
| 143 | 四甲基联苯胺工作溶液 | 6ml×4支 C008A | 10 | 套 | 痕迹检验 |
| 144 | 碘熏管 | 6支 C014 | 5 | 套 | 痕迹检验 |
| 145 | 血指纹蓝色显现剂 | 100ml C025 | 5 | 瓶 | 痕迹检验 |
| 146 | 血迹固定液 | 200ml C026A | 10 | 瓶 | 痕迹检验 |
| 147 | 平面灰尘痕迹增强喷雾剂/水渍足迹提取剂 | 200ml C039 | 5 | 瓶 | 痕迹检验 |
| 148 | 高分子足迹捺印器 | 400*200*32 mm G018 | 2 | 个 | 痕迹检验 |
| 149 | 塑料现场封锁带/警戒带 | 250m H003 | 2 | 套 | 痕迹检验 |
| 150 | 尼龙现场封锁带/警戒带 | 125m H004 | 2 | 套 | 痕迹检验 |
| 151 | 公安用痕迹/指纹提取胶 | FGGJ-16A L007A | 1 | 套 | 痕迹检验 |
| 152 | 直角规 | 0-300mm Q033A | 3 | 个 | 痕迹检验 |
| 153 | 直圆手术剪 | 18cm Q060 | 20 | 把 | 痕迹检验 |
| 154 | AIE潜血显现试剂 | 125mL R003 | 5 | 套 | 痕迹检验 |
| 155 | 汗布手套 | T006 | 200 | 套 | 痕迹检验 |
| 156 | 现场勘查防护手套 | T006A | 100 | 套 | 痕迹检验 |
| 157 | 一次性勘查鞋套 | 网布 T007A | 200 | 套 | 痕迹检验 |
| 158 | 现场勘查鞋套 | 高筒 T007F | 100 | 套 | 痕迹检验 |
| 159 | 自吸过滤式防毒全面罩 | FGFD-Ⅰ T017A | 10 | 副 | 痕迹检验 |
| 160 | 3M隔离防护眼罩 | 3M T019A | 10 | 盒 | 痕迹检验 |
| 161 | KN95口罩 | KN95 T019B | 100 | 盒 | 痕迹检验 |
| 162 | 防割防刺手套（高强度纤维、长） | 黑白两色 T023 | 10 | 副 | 痕迹检验 |
| 163 | 现场耗材自立收集袋 | T034 | 300 | 个 | 痕迹检验 |
| 164 | 急救包 | X007 | 5 | 个 | 痕迹检验 |
| 165 | 便携式移动照明金箍棒 | F907 G111 | 1 | 个 | 痕迹检验 |
| 166 | 四号纸物证袋 | 10个/包 C021 | 50 | 包 | 痕迹检验 |
| 167 | 五号纸物证袋 | 10个/包 C022 | 100 | 包 | 痕迹检验 |
| 168 | 六号纸物证袋 | 10个/包 C023 | 100 | 包 | 痕迹检验 |
| 169 | 大号塑料物证袋 | 100个/包 C031 | 10 | 包 | 痕迹检验 |
| 170 | 中号塑料物证袋 | 100个/包 C032 | 10 | 包 | 痕迹检验 |
| 171 | 小号塑料物证袋 | 100个/包 C033 | 20 | 包 | 痕迹检验 |
| 172 | 黑色不干胶比例尺 | 6cm，100条 C073 | 20 | 包 | 痕迹检验 |
| 173 | 白色不干胶比例尺 | 6cm，100条 C074 | 20 | 包 | 痕迹检验 |
| 174 | 透明不干胶比例尺 | 6cm，100条 C075 | 20 | 包 | 痕迹检验 |
| 175 | 黑白双色不干胶比例尺 | 12cm，100条 C083 | 20 | 包 | 痕迹检验 |
| 176 | 黑白双色不干胶比例尺 | 30cm，100条 C089 | 20 | 包 | 痕迹检验 |
| 177 | 15厘米白色磁性比例尺 | 5个/包 C157 | 5 | 包 | 痕迹检验 |
| 178 | 羽毛刷 | 3019 | 5 | 个 | 痕迹检验 |
| 179 | 小号磁性指纹刷 | BTCX-Ⅱ型 3029 | 5 | 个 | 痕迹检验 |
| 180 | 黑色衬底指纹提取胶片 | 50.8x60.8mm，25张 4027 | 10 | 套 | 痕迹检验 |
| 181 | 白色衬底指纹提取胶片 | 50.8x60.8mm，25张 4029 | 10 | 套 | 痕迹检验 |
| 182 | 黑色衬底全掌纹提取胶片 | 152.4 x 228.6mm，12张 4043 | 10 | 套 | 痕迹检验 |
| 183 | 白色衬底全掌纹提取胶片 | 152.4 x 228.6mm，12张 4045 | 10 | 套 | 痕迹检验 |
| 184 | 502胶手印熏显枪 | BTPX-Ⅰ型 7011 | 1 | 套 | 痕迹检验 |
| 185 | 陶瓷板全掌纹捺印盒 | BTNY-Ⅳ型 5006 | 1 | 个 | 痕迹检验 |
| 186 | 大油滚 | 35mmx 76mm 5028 | 5 | 个 | 痕迹检验 |
| 187 | 黑油墨 | 45毫升/瓶 5029 | 10 | 瓶 | 痕迹检验 |
| 188 | 油墨展平板 | 150x100x1mm 5030 | 10 | 个 | 痕迹检验 |
| 189 | 黑色不干胶足迹样本采集片 | 35cmx22cm/张，10张 9083 | 10 | 套 | 痕迹检验 |
| 190 | 白色不干胶足迹样本采集片 | 35cmx22cm/张，10张 9085 | 10 | 套 | 痕迹检验 |
| 191 | 轮胎痕迹、足迹采集片 | 417mmx330mm/张，10张 9089 | 10 | 套 | 痕迹检验 |
| 192 | 除锈剂 | 喷灌 220ml WD-40 | 10 | 瓶 | 痕迹检验 |
| 193 | 现场勘查案件信息专用推理单元 | 96G | 1 | 套 | 痕迹检验 |
| 194 | 现场勘查案件信息寄存器 | 32G | 4 | 套 | 痕迹检验 |
| 195 | 多路计算控制板 | P2C621D12WS | 1 | 套 | 痕迹检验 |
| 196 | 计算单元 | 2.2GHz | 2 | 套 | 痕迹检验 |
| 197 | 线缆 | 12VHPWR | 2 | 套 | 痕迹检验 |
| 198 | 现场勘查案件信息存储单元1 | 4T | 4 | 套 | 痕迹检验 |
| 199 | 电源 | 1600W | 2 | 套 | 痕迹检验 |
| 200 | 风扇 | 风扇×6 | 1 | 套 | 痕迹检验 |
| 201 | 集群控制器 | SR430C-M 2G | 1 | 套 | 痕迹检验 |
| 202 | 现场勘查案件信息存储单元2 | 480G | 2 | 套 | 痕迹检验 |
| 203 | 现场勘查案件信息推理AI | 提供一年期勘查案件质量管控服务，分传统案件和电诈案件两大类。 ★本服务需提供全国公安机关现场勘验信息系统开发商或相关权属单位提供对接证明文件。 一、传统案件勘查质量管控 1、数据概览 （1）传统案件个人情况统计 查看本人昨日提交传统案件现场勘验总数。 查看本人昨日提交传统案件现场的质检不合格数。 查看本人昨日提交传统案件现场的质检合格数。 统计本人昨日提交传统案件现场的质检合格率。 实时统计并展示个人今日提交传统案件现场数、合格数及不合格数。 （2）传统案件单位情况统计 管理员查看本单位及下级单位昨日提交传统案件现场勘验总数、质检不合格数、质检合格数。 （3）个人工作指标分析 查看本人在指定时间范围内的传统案件立案总数、已勘案件数、勘验率等。 查看本人在指定时间范围内的传统案件勘查总数、AK关联数、AK关联率等。 查看本人在指定时间范围内提交传统案件现场数、待审核数、通过数、未通过数等。 （4）单位工作指标分析 查看本单位及下级单位在指定时间范围内的传统案件立案总数、已勘案件数、勘验率等。 查看本单位及下级单位在指定时间范围内的传统案件勘查总数、AK关联数、AK关联率等。 查看本单位及下级单位在指定时间范围内的提交传统案件现场数、待审核数、通过数、未通过数等。 2、我的现场质检 支持通过时间类型、勘验时间、案件类别、现场状态、质检状态、勘验编号、案件编号等条件组合查询质检结果，同时支持对查询条件快速重置，方便输入新条件。 3、单位现场质检 快速统计并展示本单位及下属单位的现场质检不合格数及不合格列表。 分类统计并展示本单位及下属单位及时性检查不合格数及不合格列表。 分类统计并展示本单位及下属单位图片异常检查不合格数及不合格列表。 支持条件组合方式查询本单位及下属单位的现场质检情况。 系统自动复用上次查询条件，可一键重置查询条件。 将指定现场加入白名单并填写原因。 导出查询结果到Excel文件中。 4、勘验质量抽查 通过任务名称、创建时间、案件类别、指定单位等条件组合方式查询任务 通过新建质检任务，可自定义任务名称，质检范围、案件类别和指定单位等。支持勘查任务详情。 5、质检白名单 系统提供了全面且灵活的质检白名单数据管理功能。 6、传统案件勘查指标分析 系统可根据工作需要，提供传统案件勘查项目的各项统计。如：DNA提取率、指纹提取数、指纹现场数、足迹现场数、足迹提取率等。并可根据各项指标开展排名展示。 7、传统案件质量检查设置 支持动态设置质检规则，可根据时间、案别等内容进行自定义设置质检规则。 二、新型涉网案件勘查质量管控 1、单位电诈案件现场质检 涉诈网站检查：分类统计并展示本单位及下属单位电诈案件涉诈网站检查不合格数及不合格列表。 涉案语音检查：分类统计并展示本单位及下属单位电诈案件涉案语音检查不合格数及不合格列表。 三流完整性检查：分类统计并展示本单位及下属单位电诈案件三流完整性检查不合格数及不合格列表。 简要案情检查：分类统计并展示本单位及下属单位电诈案件简要案情检查不合格数及不合格列表。 案件关联检查：分类统计并展示本单位及下属单位电诈案件关联检查不合格数及不合格列表。 一案多勘检查：分类统计并展示本单位及下属单位电诈案件一案多勘检查不合格数及不合格列表。 2、电诈案件指标分析 统可根据工作需要，提供电诈案件勘查项目的各项统计。如：立案总数、勘查总数、勘查率、语音提出数、语音提取现场数、网址提取率、APP提取率、APP解析解析等。并可根据各项指标开展排名展示。 3、电诈案件质量检查设置 此功能旨在实现对电诈质检服务运行状态的全面监控。一方面，可依据业务实际需求，灵活控制质检功能的开启与关闭。另一方面，能够设置质检的时间类型以及开始日期，系统将基于这些设置精准划定质检范围。 在规则管理方面，支持新增及时性检查规则，涵盖对规则适用范围、案件类型、时间段等内容的设定。同时，若需调整现有规则，可对及时性检查规则进行重置；对于不再需要的指定及时性检查规则，也能予以删除。 | 1 | 套 | 痕迹检验 |
| 204 | 案件现场提取图形数据寄存器 | 32G | 10 | 套 | 痕迹检验 |
| 205 | 案件现场提取图形存储单元1 | 960G | 2 | 套 | 痕迹检验 |
| 206 | 案件现场提取图形存储单元2 | 4T | 4 | 套 | 痕迹检验 |
| 207 | 电源 | 1600W | 2 | 套 | 痕迹检验 |
| 208 | 案件现场提取图形特征加速卡 | 定制256位16G加速卡 | 1 | 套 | 痕迹检验 |
| 209 | 高筒防雨鞋套 |  | 30 | 双 | 痕迹检验 |
| 210 | 投屏扩视工具 | MVM0011A | 2 | 套 | 声像检验 |
| 211 | 御天盾 | 256G | 5 | 个 | 声像检验 |
| 212 | 便携式AI扫检验笔 |  | 1 | 套 | 声像检验 |
| 213 | 便携记录照片视频留影工具 | 超宽镜头套装 | 1 | 套 | 声像检验 |
| 214 | 蓝牙耳机 | 续航时间：5 小时 充电接口:Type-C 防水等级:IP54 | 2 | 套 | 声像检验 |
| 215 | 无线同屏投送转换器 | CM617-15216 | 1 | 个 | 声像检验 |
| 216 | nas | DXP2800+2个西数红盘plus | 1 | 套 | 声像检验 |
| 217 | 瓦力方程 | DC5525 | 5 | 套 | 声像检验 |
| 218 | 监听耳机 | HD600 | 1 | 套 | 声像检验 |
| 219 | 警视通影像分析设备升级 （核心产品） | ★本服务需提供衡阳市公安局在用影像分析系统系统开发商提供的授权升级证明。 1.启动项 启动项功能是进入影像分析平台的入口，通过输入用户名密码，直接进入到系统启动项页面，启动项页面内分为新建卷宗、打开卷宗、和查看更多等功能模块，实现对案件卷宗的管理。 2.读取、转换、存储支持bmp、jpg、jpg2000、tiff、png、和AVI、MPG、WMV、MP4等常用图像格式和主流视频格式，同时支持当前监控录像主要厂商（如海康、大华等）的特殊视频格式。对其他特殊格式的视频采用视频录制功能进行导入； 3.图像常规操作功能 可以进行感兴趣区域设置、对图像进行缩放、局部放大、直方图和标注等工具完成通用图像处理基本功能； 4.智能综合处理环境 可以将图像处理与视频处理有机结合到一体，系统既可以对单张图像进行处理，也可以同时对视频每一帧进行单帧图像处理，并通过处理结果图像进行视频综合处理（例如视频配准超分辨）； 5.智能处理业务环境 提供影像分析基础知识、业务操作知识和操作流程说明，用户在图像操作同时可以浏览相关知识。 6.处理过程记录查看 可以实现查看处理图像或序列的操作记录， 并对每一步结果增加分析意见，操作记录可以刻录成光盘或打印成文档。 7.图像处理功能 具备调整视频图像亮度、对比度、锐化、去雾、去噪、去模糊等图像处理的功能，具备图像信息重建和恢复的功能。 8.几何校正处理 提供图像平移、缩放、旋转、镜像、镜头变形矫正和透射变形矫正等几何处理以及特殊物品图像（例如柱面、枕面）进行校正； 9.色彩校正处理 提供不同色彩空间的转换、色彩均衡化、彩色到亮度的转换、伪彩色图像映射处理和提取图像色彩通道； 10.图像增强处理 通过调整图像亮度、对比度、伽马变化、和整体与局部直方图、空间域锐化以及色彩增强，增强图像的视觉效果； 11.运算与转化 提供图像加、减、乘、除、对数、指数等数学运算处理以及图像反色、灰度化以及色彩格式转化； 12.图像滤波处理 利用图像的统计信息或图像的频率信息对图像进行增强处理，去除图像中的各类噪声； 13.周期噪声去除 提供傅立叶变换、DCT变换、分块DCT变换和小波变换等变换工具，并提供周期噪声（例如条纹）的去除功能； 14.高级噪声处理 可以通过参数遍历的方法针对被噪声污染的图像，提供多种分别基于统计方法、频域滤波、总变差和模型辨识等知识的图像自适应去噪声方法； 15.图像去模糊 可以通过参数遍历的方法提供多种处理运动模糊、镜头模糊和散焦模糊等模糊类型的影像去模糊方法以及模糊类型未知的智能去模糊方法； 16.图像复原处理 对因压缩造成质量下降的图像，提供多种图像复原处理方法； 17.图像融合处理 提供由多幅内容相似的低质量图像融合成高质量图像的功能； 18.序列图像稳定化 通过SIFT特征点、光流场、块匹配、鲁棒法以及手工配准等序列图像稳定化方法，对视频图像中感兴趣目标进行稳定化处理； 19.序列图像超分辨 由多帧低质量序列图像（视频片段），产生高分辨率、高质量图像； 20.序列图像多帧平均 通过积分多帧低质量序列图像（视频片段）产生一幅可辨别结果图像； 21.序列图像多帧融合 通过有效利用多帧低质量序列图像（视频片段）信息，进行相互融合产生高分辨率、高质量图像； 22.雨雾天环境处理 根据特殊的天气情况，对雨天、雾天，提供多种有针对处理工具，获得相对清晰的图像和视频； 23.强光、高照度环境 通过针对性处理调整亮度范围并增强细节，从而获得相对清晰的图像和视频； 24.夜景、低照度环境处理 通过递归深度的选择控制图像亮度的变化,使增强后的夜景图像显得自然与真实； 25.低质量人像重建 可以通过模糊的人脸图像，进行视频图像中单张正面和单张含姿态低质量人脸重建，从而获取正面或者同姿态的清晰人像，使之运用于犯罪人像侦缉、人像比对与检索； 26.车牌特殊图像处理 通过视频中多帧图像超分辩、融合、平均等多种系统化处理模块，获得比较清晰的车牌图像； 27.三维测量 可以通过对照片内二维、三维空间建立坐标，进行距离测量、角度测量及三维测量。三维测量可用于测量嫌疑人身高、测量三维空间物品尺寸、测量物体移动速度。 28.影像知识 提供影像分析基础知识、业务操作知识帮助说明，用户在图像操作同时可以参考相关知识。 | 1 | 套 | 声像检验 |
| 220 | 警视通影像真伪鉴定设备升级 | ★本服务需提供衡阳市公安局在用真伪鉴定系统开发商提供的授权升级证明。 1. 卷宗管理 卷宗管理：可以实现检材、样本分类管理，支持新建、打开、导出卷宗。 2. 素材导入 导入素材：支持导入常见图像、视频格式，也支持导入鉴定报告到当前卷宗。 3. 处理能力 图像处理方法：具备不少于28种图像分析方法，包括EXIF信息、十六进制文件信息、CFA检测、坏点检测等。 视频处理方法：具备不少于10种视频分析方法，包括时间标签连续性检测、相似片段检测、帧频一致性检测、对比度帧间差异检测、帧间相关性检测等。 深伪检测方法：具备不少于7种视频图像深伪检测方法，包括双流检测、AI换脸检测、人脸关键点特征检测、眨眼特征检测等方法。 4. 图像分析 支持元数据检验、缩略图检验、格式分析、多文件EXIF信息比较、对比度分析、色彩分离、色彩空间变换、光照一致性分析、色偏分析：、透视规律检测、颜色空间查看、空间域锐化、景深差异检测、边缘模型检测、二次JPEG压缩检测、ELAMAP检测、DCTMAP检测、JPEG ghosts检测、坏点检测等。 5. 视频分析 支持时间标签连续性、动态帧率检测、帧间相关性检测等处理方法。 6.深伪检测 支持通过双流检测、心率特征检测检查文件的真伪。 7. 批量分析 批量分析：可以对检材、样本中的多个图像或视频进行批量方法处理。 8. 生成报告 生成报告：可以对当前卷宗下选择的所有输入素材及对应的处理结果生成1份鉴定文书，可以在生成报告的向导中查看及选择相关的检验标准，选择的检验标准名称会自动生成到文书相应位置。 9. 操作助手 操作助手：提供影像篡改基础知识、业务操作知识帮助说明，用户在使用某个功能时可以同步显示该功能的操作说明，操作说明中包括功能介绍、操作说明、结果解读等。 10.检验记录 检验记录：具备完整的检验记录功能，包括操作动作、操作时间记录、处理方法、处理参数、处理结果、结果分析意见等。 | 1 | 套 | 声像检验 |
| 221 | 高空拍摄仪器维保 | DJ | 1 | 套 | 声像检验 |
| 222 | HW全能充多口充电器 | HW | 6 | 套 | 声像检验 |
| 223 | ANKER录音豆 | D3200 | 1 | 套 | 声像检验 |
| 224 | 发光字 | 定制 | 1 | 套 | 声像检验 |
| 225 | 移动固态硬盘 | T9 2TB | 2 | 个 | 电证检验 |
| 226 | 移动光驱 | GP95 | 1 | 个 | 电证检验 |
| 227 | SD存储卡 | 128GB U3 V30 相机内存卡 | 5 | 张 | 电证检验 |
| 228 | 5号电池 | 40粒 | 5 | 盒 | 电证检验 |
| 229 | 7号电池 | 40粒 | 5 | 盒 | 电证检验 |
| 230 | 精品螺丝刀套装 | 145合一(S2+CR-V材1） | 2 | 套 | 电证检验 |
| 231 | 固态U盘 | DTMAXA 闪存盘 512G USB接口 | 2 | 个 | 电证检验 |
| 232 | type-c扩展坞 | 6合1扩容硬盘{双协议SATA+NVME} | 2 | 个 | 电证检验 |
| 233 | 无线键盘鼠标套装 | MX keys S + Master4 黑色 LG | 5 | 套 | 电证检验 |
| 234 | 网镜取证设备升级续费 | 网镜取证设备升级 | 1 | 年 | 电证检验 |
| 235 | 充放电一体枪 | 公牛220V 16A | 1 | 套 | 电证检验 |

第二节 商务要求

一、主要商务要求

| 履行合同的时间、地点及方式 | 交货时间：按采购人要求分批供货，供货通知送达之日起10个工作日内到货；采购人将在必要时要求中标人紧急供货，中标人应保证在接到供货需求后3天内送到采购人指定交货地点。 项目现场：衡阳市公安局指定地址 交货方式：送货上门至指定地址 |
| --- | --- |
| 质量保证期 | 整体项目质保期要求一年,从验收合格之日起开始计算，货物清单及技术参数中另有规定的，按其规定。 |
| 响应时间 | 实时响应。 |
| 合同价款支付方式和条件 | 支付方式：由衡阳市公安局支付。 支付条件：经采购人验收合格后，按实际交货数量支付货款，具体支付方式双方合同约定。 本项目采用费用包干方式服务，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的人力、物力、财力等，以及所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在服务过程中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。 |
| 解决争议的方式 | □仲裁 ☑诉讼 |

- 二、配送基本要求

1、配送由供应商负责。每次配送的时间和数量以采购人的采购计划为准。所有耗材的配送地点，以采购人要求的送货地点为准，节假日照常配送。

2、供应商负责安排运输，并承担产品在运输过程中毁损等风险，运输费由供应商负担。

3、如果上述情况没有按照采购人要求及时送达的，所产生的一切后果将由供应商负责，如造成不良后果，采购人可以终止合同，供应商对此不持异议。

三、产品质量保证及检验

货物送达采购人指定地点后：

1、按合同交付的产品质量应符合国家承认的相应标准，并与投标时承诺的质量相一致，以确保临床使用安全有效。

2、供应商所提供的必须是其合法生产或代理的合格产品，并能够按照合同规定的商标、产地、质量、价格、有效期及时供货。如果采购人确认需要进行产品质量检验，供应商须同意进行产品质量检验，或者通过检验证明产品存在质量问题，则进行产品质量检验的费用由供应商承担。检验在供应商交货的最终目的地进行。

3、产品包装上（包括大包装、小包装等），必须按照国家相关规定附有名称、批号、生产厂家、规格型号、使用期限等中文标识。采购人在接收产品时，应对产品进行验货确认，对不符合合同质量、数量、包装、标识运输条件等要求的，采购人有权拒绝接受。供应商应及时提供合格的产品，不得影响采购人的临床使用。如果因上述原因给采购人造成的损失，供应商应承担损害赔偿责任。

四、交货及培训

1、交货方式一般采用现场交货方式，其它交货方式在合同特殊条款中规定。现场交货的方式由供应商负责办理运输和保险，将货物运抵采购人现场。有关运输和保险的一切费用由供应商承担。

2、供应商负责产品的现场搬运或入库，有关一切费用由供应商承担。

3、对开箱时发现的破损或其它不合格产品供应商应无条件及时更换。

4、在采购人指定地点为所供产品的应用进行现场讲解或培训。

5、供应商应具备解决紧急问题的能力，如采购人在使用货物的过程中发现问题，供应商应及时到采购人现场解决。

五、其他事项说明

- 1、储备一定试剂或耗材，确保应急供应。

- 2、本项目在履约过程中如与行政主管（或政府职能相关部门）出具的法规政策相违背的，以最新法规政策执行为准。

- 3、投标报价包含设计、生产、包装、运输、保险、检测等环节所发生的，以及投标人认为完成本项目及合同实施过程中应预见和不可预见的一切含税费用。合同期内，无论市场物价是否有上升因素波动。投标人应充分考虑在采购周期内由于市场波动而引致的风险。

4、其他未明确的内容签定合同时协商。

六、踏勘

本项目不组织集中踏勘。如投标人需要可自行与采购人联系确定踏勘时间，由踏勘产生的所有费用及相关安全问题均由投标人自行承担。