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	包号 
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	节能产品
	进口产品

	1
	眼动检测仪
	详见第二节“技术要求”
	1套
	
	

	
	4k高清腹腔镜
	详见第二节“技术要求”
	1套
	
	

	
	失眠综合治疗仪(声光振)
	详见第二节“技术要求”
	1套
	
	


注：1.“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到具体标的。
2.投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分标的投标，否则投标无效。
3.货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
4.投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。
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第二节 技术要求
眼动检测仪技术规格及要求
一、总体基本要求
1.1具备 NMPA 医疗器械注册证，注册证适用范围包含眼球运动轨迹及瞳孔变化的记录或精神疾病辅助评估相关功能。（佐证材料：医疗器械注册证）
1.2整机电气安全符合 GB 9706.1-2020、YY 9706.102 医用电气通用及电磁兼容相关国家标准。（佐证材料：注册检验报告）
1.3整机免费基础维保不少于 5年。（佐证材料：投标人提供的售后服务承诺函）
★1.4采用非接触式近红外眼动采集技术，设备部件不接触人眼周围皮肤，支持双眼同步追踪检测；配备额托头部支撑支架，固定测试眼机与受试者眼睛距离。（佐证材料：产品说明书或技术白皮书）
▲1.5设备预期使用寿命≥10 年。（佐证材料：产品说明书或制造商公开技术文件）
二、系统参数
★2.1采用双显示器配置，分为操作员（医生）显示屏、受试者显示屏，每块显示屏尺寸≥23.8 英寸，分辨率≥1920×1080。（佐证材料：产品说明书）
2.2配套工作站计算机性能不低于：CPU 四核及以上处理器，主频≥3.0GHz，内存≥8GB，硬盘≥512GB；可满足眼动数据运算存储需求。（佐证材料：配置清单）
2.3眼动采样率≥60Hz。（佐证材料：产品说明书）
▲2.4单侧瞳孔测定抖晃率≤0.02°/15 秒；双侧瞳孔直径测量误差≤5%，瞳孔位置测量误差≤5%。（佐证材料：产品说明书）
2.5眼动设备主机传感器分辨率不低于 640×480；数据接口支持 USB3.0 及以上。（佐证材料：产品说明书）
▲2.6具备自动校准功能；测试距离支持 450mm～750mm 范围内可调或固定。（佐证材料：产品说明书或技术白皮书）
▲2.7整机完成全套测试时间≤10 分钟，测试过程无需消耗耗材。（佐证材料：产品说明书或技术白皮书）
三、眼动采集分析软件核心功能
★3.1标配基础检测范式，包含探索性眼球运动、注视稳定、平滑追随、扫视测试范式。（佐证材料：产品说明书）
3.2具备自动统计临床关键评估指标，可输出凝视点数量 NEF、反应探索评分 RSS 等临床评估参数；支持检测报告编辑、预览、打印输出。（佐证材料：产品说明书或技术白皮书）
3.3检测过程可实时获取眼球运动信息，实时显示、回放眼球运动轨迹，可显示瞳孔-视标位置偏差曲线，包含 X、Y 方向偏差。（佐证材料：产品说明书或技术白皮书或软件界面截图）
3.4支持受试者患者档案管理，可新增、修改、查询患者信息；全部测试数据加密存储，支持本地数据备份、历史记录查询调取。（佐证材料：产品说明书或技术白皮书）
3.5支持自定义测试参数，可设置视标大小、颜色、背景色、注视时长、扫视参数、平滑追随视标移动速度、往返次数等。（佐证材料：产品说明书或技术白皮书）
3.6支持热点图生成、可手动划分兴趣区，完成兴趣区内注视时间、注视点数量等定量数据分析；支持眼动原始数据回放。（佐证材料：产品说明书或技术白皮书）
3.7支持测试结果、原始眼动数据导出为 Excel 通用格式。（佐证材料：产品说明书或技术白皮书）
3.8可兼容外部科研设备，预留同步信号接口（如TTL等），支持与脑电、近红外等设备进行信号同步及发送事件标记信号；支持通过通用接口与主流心理学实验设计软件对接。（佐证材料：产品说明书或技术白皮书）
3.9具备科研拓展实验设计能力，可导入图片、文字、视频作为刺激材料，自定义刺激呈现时长。（佐证材料：产品说明书或技术白皮书）
3.10具备眼控注意力训练相关模块，可开展注意转移、注意分配等训练项目。（佐证材料：软件界面截图）
▲3.11配套生理记录设备，可以实时采集、呈现、记录红外脉搏、皮肤电阻等生理数据，可导入科研版眼动实验设计与分析软件，用于分析和应用。红外脉搏模块采样频率：≥200Hz；采样精度：10位。皮肤电阻模块：采样频率：≥50Hz。（提供产品图片）
3.12负责与医院HIs对接并承担接口费
★四、供货配置清单
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	眼动采集主机（医疗器械）
	1
	套

	2
	眼动检测分析医用软件
	1
	套

	3
	配套工作站电脑
	1
	套

	4
	受试者测试显示器
	1
	台

	5
	操作员（医生）显示器
	1
	台

	6
	额托头部支撑支架
	1
	套

	7
	全套电源线、数据线等配套附件
	1
	套


备注：科研版软件、脑电近红外同步设备、电动升降台、打印机、配套生理记录设备等属于可选购配置，不作为硬性标配要求。





















4k高清腹腔镜技术规格与要求
4K手术系统参数
一、系统要求
▲1.1 4K医用内窥镜摄像系统、冷光源、显示器等核心部件均为同一品牌以确保成像链的匹配程度高，设备发挥最佳性能。（提供佐证材料：产品说明书或技术白皮书或第三方检测报告）
二、4K医用超高清内窥镜摄像系统主机
2.1 4K医用超高清内窥镜摄像系统支持3840*2160P和1920*1080P分辨率图像，且该两种分辨率图像可同时输出；
2.2按键式操作面板：面板上快捷按键功能包括白平衡、快捷拍照和录像；系统操作按键与摄像头按键功能相同；
▲2.3 智能自动识别手术场景，无需手动调节模式，可自动识别至少包含腹腔镜/前列腺电切镜/膀胱镜/输尿管肾镜/关节镜/鼻内镜/纤维镜/胸腔镜/宫腔镜等镜种或手术场景；（提供佐证材料：产品说明书或技术白皮书或第三方检测报告）
▲2.4具备≥10种图像功能与图像显示模式；图像功能至少包括电子变焦（≥2倍）、图像染色、消纤维纹、图像镜像显示和180°旋转显示、构造增强显示常用功能；具备图像显示模式至少4种，提升狭窄腔体与出血场景图像亮度，优化黏膜与血管区分度以及染色筛查；（提供佐证材料：产品说明书或技术白皮书或第三方检测报告）
▲2.5摄像主机具有自动白平衡功能，具备至少3种白平衡触发方式，开启后可自动建立色彩平衡；（提供佐证材料：产品说明书或技术白皮书或第三方检测报告）
2.6 信号输出≥5个物理接口；
2.6.1信号输出支持全高清画质输出，其中至少具备1路DVI；
▲2.6.2信号输出支持至少4路4K超高清画质同时输出，其中至少具备1路DP、1路HDMI、2路12G-SDI，非外接拓展或转换器实现；（提供佐证材料：产品说明书或技术白皮书或第三方检测报告）
2.7 内置刻录系统，无需外接刻录机系统即可实现术中实时拍照和录像；图像编码方式支持至少两种编码方式的选择和切换，至少包含H.265和H.264两种编码方式；系统存储剩余时间与刻录状态实时提示；
▲2.8摄像主机具备动态亮度稳定技术，可改善非匀滑、狭窄场景下图像亮度区域差异，提升整体细节展示；（提供第三方检验报告或专利文件）
▲2.9具备红色图像区分增强技术，增加红色的对比层次，提升出血点及出血覆盖区域边界与黏膜表面毛细血管区分；（提供第三方检验报告或专利文件）
2.10设备防护类型：Ⅰ类。电击保护类型：CF型，可用于心脏手术；
2.11具有技术过时保护：主机具备升级接口，可实现技术升级；
▲2.12具备医疗设备高安全等级标准，安全规范符合IEC60601-1以及IEC60601-1-2，满足医用严苛环境使用要求；（提供佐证材料：产品说明书或技术白皮书或第三方检测报告）
★2.13摄像系统主机使用年限≥ 10年。（提供佐证材料：产品说明书或技术白皮书）
三、摄像头
3.1通过按键可启动功能菜单，菜单功能≥10种，至少包括白平衡/电子变焦/消纤维纹/图像染色/降噪/构造增强/拍照/录像/冻结/图像翻转显示;
▲3.2摄像头支持光学变焦，光学变焦倍数≥2.1倍；摄像头整合了变焦环和调焦环，分别控制光学变焦和图像清晰；具备齐焦设计，对焦后变焦，无需再次对焦;（提供佐证材料：产品说明书或技术白皮书或第三方检测报告）
3.3 电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏；
3.4 连接头采用金手指设计，总长度≥3m；
3.5 按键数≥4个，可设定快捷功能按键数≥3个；
▲3.6摄像头整体(含光学适配器)防护等级≥IP68;(提供第三方检验报告);
▲3.7 摄像手柄含光学适配器、按钮、手柄和线缆整体可以支持低温等离子灭菌；（提供第三方检验报告）
四、医用冷光源
4.1灯珠有效工作寿命≥30000小时;
4.2按键式操作；支持一键待机；
4.3色温5700K±20%;
4.4显色指数≥90;
4.5工作噪声≤50dB；
4.6电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏；
▲4.7冷光源使用年限≥ 10年。（提供佐证材料：产品说明书或技术白皮书）
五、导光束
5.1导光束通光外径≥3.5mm，有效使用长度≥3000mm;
5.2支持高温高压、低温等离子方式灭菌。
六、内窥镜
6-1.电切内窥镜：
6.1.内窥镜镜体全部采用医用不锈钢管；
6.2.视场中心角分辨力：≥2.48C/( °)。
6.3.采用耐高温高强度陶瓷。
6.4.外鞘大量精细的外鞘出水孔，可持续灌流，更有利于保证术中视野清晰。
6.5.不锈钢水阀，不易损坏，避免频繁维修。
★6.6.最大插入部外径：≤Ø6.2mm  。（提供佐证材料：产品说明书或技术白皮书或检测报告）
6.7.内窥镜外径：≤Ø2.9mm，工作长度 ≥302mm，视场角：≥60 度，视向角： ≥30/12 度。
6.8.内窥镜观察景深范围 3mm～100mm。
6.9所提供等离子电极必须与电切内窥镜为统一品牌，并可匹配该电切内窥镜使用
6-2、内窥镜
6.1 工作部直径10mm；
6.2 视向角 ≥30°；
6.3 光学内窥镜自带多种光纤转接头，种类≥3种；
6.4 非球面设计；
6.5 支持高温高压/环氧乙烷/等离子方式灭菌；
七、液晶监视器
7-1 32寸液晶监视器
7.1 尺寸32英寸，屏幕长宽对比16:9，支持显示分辨率≥3840×2160；
7.2 色域空间满足BT.709和BT.2020可选；
7.3 可视角度：≥178°（H/V）；
7.4 具备HDMI、DP、12G-SDI等多种输入/输出端口；
7.5对比度≥1500:1；
7.6标准亮度≥850cd/m2；
7.7响应时间≤20ms；
7.8具有图像增强功能；
7-2、27寸液晶监视器
7.1 尺寸27英寸，屏幕长宽对比16:9，支持显示分辨率≥1920*1080；
7.2 色域空间满足BT.709和BT.2020可选；
7.3 可视角度：≥178°（H/V）；
7.4 具备HDMI、DP、3G-SDI等多种输入/输出端口；
7.5对比度≥1000:1；
7.6标准亮度≥800cd/m2；
7.7响应时间≤16ms；
7.8具有图像增强功能；
八、内窥镜台车和支架
8.1 医用内窥镜系统专用台车1台，支持液晶监视器水平角度和上下高度调整，2个摄像头托杯、5层层板，隔层板高度可调；
8.2 配套悬挂VESA件；
九、医用气腹机
9.1工作压力范围1mmHg-30mmHg；
9.2最大充气流量≥50L/min；
9.3触摸显示屏≥8寸；
9.4支持中央供气与钢瓶直接连接两种方式；
▲9.5设备自带声光报警功能；（提供佐证材料：产品说明书或技术白皮书或检测报告）
9.6设备自带除烟模式≥2种，可以与摄像系统搭配，实现排烟自动控制；
9.7设备自带气体加热功能，加热温度37℃±1℃；
9.8设备充气模式≥3种；
9.9设备具有过压自动释放功能，释放时间≤15秒；
9.10设备具有欠压自动补气功能，欠压补气时间≤10秒；
9.11设备具有用气量记录功能；
9.12气腹机具备教学演示模式，（提供证明文件）；
9.13可选β状电切环、超细环等共手术使用。

★十、系统配置清单
	序号
	名称
	规格要求
	数量
	单位

	1
	4K医用内窥镜摄像系统
	4K超高清信号采集、处理与输出
	1
	套

	2
	医用内窥镜冷光源
	LED 灯珠，灯珠寿命≥30000小时
	1
	台

	3
	4K液晶监视器
	32英寸，4K 超高清显示
	1
	台

	
	
	27英寸，4K 超高清显示
	1
	台

	4
	导光束
	∅3.5×3000mm；可高温高压灭菌
	1
	根

	
	
	∅4.5×3000mm；可高温高压灭菌
	1
	根

	5
	电源线
	3×0.75mm2×2000mm
	3
	根

	6
	信号线
	HDMI视频线；长度1.8m
	1
	根

	
	
	DP视频线；长度1.8m
	1
	根

	7
	内窥镜灭菌盒
	金属材质；支持高温高压/低温等离子/环氧乙烷灭菌
	1
	个

	8
	内窥镜
	∅10.0mm/30°
	1
	根

	9
	电切内窥镜
	内窥镜（30 °）≤2.9mm
	1
	根

	
	
	操作器
	1
	个

	
	
	外鞘≤18.5F
	1
	根

	
	
	内鞘≤16.5F
	1
	根

	
	
	接头
	1
	个

	
	
	导引杆
	1
	个

	10
	内窥镜台车
	层板ABS材质，带抽柜；含支臂VESA件和电源线；
	1
	台

	11
	医用气腹机
	流量≥50L/min
	1
	台

	12
	电切环
	β状手术电极
	1
	支



失眠综合治疗仪(声光振)技术规格与要求

1.具备二类医疗器械注册证，适用范围包含非器质性失眠治疗
2.整机包含主机、配套治疗配件、电源、说明书合格证全套标准配置，不得缺件；
▲3.治疗仪防电击类型、程度：I类、B型应用部分。适配医院 220V±22V 常规供电；（提供佐证材料：产品说明书或技术白皮书或第三方检测报告）
4.设备治疗结束自动关停功能。
（一）光疗模块
1.支持可调节律光刺激模式，可调节强度；
▲2.具备低强度光刺激功能，光频率区间覆盖 2–20Hz 连续可调；（提供佐证材料：产品说明书或技术白皮书或第三方检测报告）
▲3.光照度＜10 lx；（提供佐证材料：产品说明书或技术白皮书或第三方检测报告）
▲4.光脉冲占空比＜100%。（提供佐证材料：产品说明书或技术白皮书或第三方检测报告）
（二）体感振动模块
1.多档位振动强度可调，支持多部位体感振动（肩 / 腰 / 腿等）；
2.振动频率满足临床失眠干预基础需求；
3.振动位移、速度符合医用人体安全标准。
（三）声疗系统
1.音乐体感振动强度分多档调节，可根据患者耐受程度调节振动大小；
2.支持自定义治疗方案。
（四）治疗床 / 躺体结构
▲1.人体工学躺卧设计，床体角度可调节；背部调整角度：0°~70°(±5°)，头罩可前后移动。（提供佐证材料：产品说明书或技术白皮书或第三方检测报告）
1.一体式稳固舱体 / 床体，尺寸适配成人标准体型。
三、软件与管理系统
2.本地设备端：记录治疗时间、强度、振动、刺激参数，支持处方保存、历史记录调取；
3.基础患者管理：登记患者信息、治疗方案；
4.支持定时治疗、提前语音 / 闹钟提醒；
★四、成套基础标配清单
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	床体
	1
	张

	2
	头罩
	1
	个

	3
	控制台
	1
	个

	4
	控制线（串口）
	1
	根

	5
	音频线
	1
	根

	6
	床体电源线
	1
	根

	7
	产品说明书
	1
	册

	8
	产品合格证
	1
	张




第三节 商务要求
一、项目交货时间及地点及付款方式
1.交货期限：根据医院资金安排，接到采购人通知之日起15天内完成设备的供货、安装、调试、检测运行及验收工作。 
2.项目地点：采购人指定地点。
3.支付方式：
（1）甲方在合同生效，设备到医院安装调试、验收合格后，凭中标方开具的全额正规税务发票，六十日内支付至合同总额的95%。
（2）验收尾款：剩余 5% 作为验收尾款。待质保期满后（质保期内若无质量问题、售后服务纠纷、经济法律纠纷等并能积极响应售后服务）六十日内一次性无息付清。
（3）尾款置换：设备验收合格满 1 年后，供应商提交银行保函（保函有效期覆盖全部剩余质保期，设备质保期不低于 3 年），采购人凭该有效保函支付上述验收尾款。若后续发生质量问题或供应商未履行质保义务，采购人有权依据保函主张相应责任。
二、验收要求
1.安装调试完成后通过采购人组织相关人员参与验收，确保所供产品的正常使用。投标人所投标产品必须为符合国家标准的正品，并提供相关部门的认证及检测资料，不得提供贴牌或高仿产品，一经发现，采购人有权要求退货，并要求赔偿相应损失。
2.培训要求：中标人负责对采购人的有关操作使用人员全员免费进行使用、操作、维护等技术培训。使其能熟练操作设备以及处理简单的故障维修和日常维护使用。
    3.安装调试完成后，试运行1个月，甲方组织验收，项目验收不合格，由中标单位返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标单位承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，由此带来的一切损失由中标单位承担。
4.项目验收严格按采购文件采购清单及说明、采购合同的有关规定执行。验收时提供出厂检验证书、合格证、权威性检验报告和产品生产许可证。国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标单位承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。
5.验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标单位原因造成的，由中标单位承担检测费用。
6.项目验收不合格，由中标单位返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标单位承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，由此带来的一切损失由中标单位承担。
★7.出厂日期：投标人保证，交付至采购人指定地点并完成安装调试的所有设备，其出厂日期至设备现场初步验收合格之日的间隔时间不超过六个月。（提供承诺函）
8.本项目的履约验收为采购人自行组织验收，具体验收方法按照《株洲市政府采购项目履约验收 管理暂行办法》株财发【2020】9号的相关规定执行。
9.成交单位须委托具备本行业资质的检测公司对设备及设备系统展开校验工作，并出具检测报告，检测费用由成交单位承担。
三、质量保证及售后服务
[bookmark: _Toc286867883]1.投标单位必须提供详细的售前、售中、售后服务计划及承诺。
★2.保修期限：眼动检测仪整机无条件原厂质保期≥5年。4k高清腹腔镜、失眠综合治疗仪(声光振)整机无条件原厂质保期≥3年。质保期内免费维修与更换有缺陷的货物或部件，质保期满后只收取用工费和投标时承诺的备品备件所需费用。每次维护维修后，应及时向招标人提供相关记录；（提供承诺函）
3.接到采购人故障通知后1小时内响应，12小时内到达现场维修，一般故障当场解决，重大故障导致无法当天解决或需返厂维修的应报采购单位负责人同意方可执行，同时为采购人提供备用配件，备用配件到场时间＜2 天。设备返厂维修期间须提供相应的备用设备，以保证医院工作的正常进行。
4.投标人须承诺中标后所提供的货物如果因货物本身存在质量问题导致故障频发的，应负责免费更换，由此带来的一切损失由投标人自行承担。
5.提供售后服务机构详细资料（包括服务机构地址、联系人、售后服务热线、维修技术人员、备品备件等内容），以证明其具备能响应本项目售后服务的能力。
6、提供所有产品的相关技术资料（提供完整准确的操作使用中文说明书,电子版一份、纸质版二份。纸质版的必须印制精美,装订成册；电子版必须复制保存到U盘）、并为招标人提供终身技术咨询服务。
7、所有产品外包装箱、单个产品包装盒及装备上必须具有下列基本信息：产品生产厂家、生产日期、有效期、生产厂家联系人、联系电话；代理厂商联系人、联系电话、售后联系人、联系方式。
8、如有专用备品备件及零配件，须提供所有备品备件及零配件报价清单,通用备品备件及零配件可不提供，并承诺质保期满后按不高于清单报价收取材料费。
9、提供软件升级服务。
四、其他要求
1、投标人应给出所投标产品的详细技术数据；招标文件中主要技术参数及要求，投标人必须满足或超过，并不得有弄虚作假现象，否则作无效投标处理。
2、中标单位确保所供货物技术指标符合项目采购技术文件、以及国家或行业标准要求。
3、投标人应说明所投产品相关的生产体系、认证情况、产品质量、产品检验报告等证明材料以证明产品的来源及质量合格。提供制造商关于投标产品的官方宣传资料影印件（或宣传彩页）等技术参数证明材料。
4、投标人需提供所投产品相关零部件的储存、备份及备品备件情况，包括但不限于零配件清单、产地、品牌、型号、价格等。如有耗材的还需报出耗材的品牌、产地、型号及价格。
5、本项目投标报价包括但不限于货物采购、人工费、标准附件、专用工具、安装辅材、运输、保险、保管、安装、调试、验收及培训、售后服务、利润、税金、不可预见费等以及政策性文件规定与合同包含的所有风险责任等所有费用的总和的“交钥匙价”。如一旦中标，在项目实施中因中标单位出现的遗漏，均由中标单位免费提供，采购人不再支付任何费用。
6、投标人中标后应在采购方专项资金批复确定后，再启动本合同项下货物供货流程。
★7、采购人有权要求中标候选人在中标公示发布30日内，免费提供所投产品进行现场演示，确保其所投标的货物与其投标文件描述一致。如中标候选人产品演示过程中出现虚假应标，采购人有权取消其中标候选人资格并报请财政部门进一步处罚。（提供承诺函）
8、其它未尽事宜以合同约定为准，双方友好协商确定。
重要说明：
1、对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺、说明。
2、带“★”符号要求，投标人必须满足或超过，并不得有弄虚作假现象，否则投标无效。
★3、投标人需承诺中标后所提供的产品与投标文件中提供的产品一致，“★”“▲”条款项需提供产品说明书或技术白皮书或检测报告或彩页作为佐证材料，若出现不一致（要求提供承诺函除外），按虚假应标处理，中标无效，并上报至相关部门。
[bookmark: _GoBack]★4、投标人在投标文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该投标人有利的，按照不合格投标人处理。已被列为中标候选人的，职消其中标候选人资格。已中标的，取消其中标资格，并送财政监管部门依法追究其法律责任。★5、如投标人提供虚假材料谋取中标，在评标环节发现的，按无效投标处理。如中标后发现的，取消其中标资格，并送财政监管部门依法追究其法律责任。
