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1、 采购标的需实现的功能或者目标
[bookmark: _Toc17660][bookmark: _Toc84573998][bookmark: _Toc70069105][bookmark: _Toc25711][bookmark: _Toc14475]为落实疾病预防控制体系能力提升与机构标准化建设工作任务，补齐实验室硬件短板，提升岳阳市岳阳楼区疾病预防控制中心实验室检验检测综合能力。采购的设备主要用于性病、艾滋病、丙肝等传染病血清学检测，疟疾镜检；同时承担水质检测、工作场所游离二氧化硅等职业病危害因素检测工作。 
通过本批设备采购，完善实验室样本保存、前处理、灭菌消毒、生物安全防护、样本检测、器皿清洗等全流程硬件配置，提高检测工作效率、检测结果准确性，满足辖区（岳阳市岳阳楼区）传染病防控、环境卫生监测、职业卫生风险监测的业务工作需求，保障公共卫生监测工作常态化开展。
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
2.1法律法规：《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、《医疗器械监督管理条例》。
2.2产品专用标准：
★（1）生物安全柜执行GB 41918-2022《生物安全柜》强制性国家标准；
★（2）医疗器械类产品应符合《医疗器械监督管理条例》规定的强制性国家标准、强制性行业标准。
2.3通用安全标准：电气安全符合现行有效的GB 4793系列《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求》；
2.4其他：设备须符合国家节能、环保相关要求；设备使用同时满足病原微生物实验室生物安全相关管理规范。
注：以上均执行现行有效版本，若国家发布更新版本标准，则以最新有效版本为准。
3、 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
3.1所有设备为全新原厂正品，质量合格，外观完好无破损，包装完整。
3.2各产品具体技术参数要求
3.2.1酶标分析仪
（1） 操作方式：可外接电脑控制，支持鼠标、键盘操作。 
（2） 测试方法：速率法、两点法、终点法；
（3） 测量范围：0‑4.000Abs;
（4） 滤光片：配置 340、405、450、492 和 630nm 5 片，最多可装载8片，配置的每个波长均具备检测功能；
（5） 具备紫外光检测功能，满足微量样本的临床生化分析需求，可开展 AST、ALT 等生化检测项目。
（6） 重复性：＜0.5%；
（7） 稳定性：±0.005；
（8） 振板功能：具备，速度和时间可调。
（9） 孵育功能：内置孵育器，可实现机内实时孵育。
（10） 孵育温控范围：高于环境温度4℃至50℃之间。 
（11） 项目设置：在同一块板上可同时设置12个以上不同的项目。 
（12） 对照设置：可在任意位置设置5对以上的阴阳性对照。 
（13） 存储：可存储500组以上程序，10万个以上测试结果。 
（14） 质控：可做 Westguard 多规则质控和即刻法质控，可存储不少于3年的质控图。 
（15） 权限管理：具有多种权限分级保护，防止未经授权使用。 
（16） 打印：外接打印机，可打印中文报告。 
（17） 工作环境：0℃～40℃；相对湿度≤85% 。
3.2.2超纯水仪
（1） 功能要求：出水达到 GB/T6682‑2008 中的一级水水质要求。
（2） 以城市自来水为进水，可同时产出 RO 纯水和UP一级超纯水。
（3） 出水量：20L/h (25℃) 。
（4） 进水条件：自来水，进水压力：0.1‑0.4 MPa，水温：5‑45℃ 。
（5） 纯水电导率≤10μS/cm@25℃ 。
（6） 一级水电阻率：18.25MΩ・cm@25℃ 。
（7） 总有机碳：1‑5PPb 。
（8） 颗粒物（≥0.2μm）≤1个 /ml 。
（9） 微生物＜1cfu/ml 。
（10） 配备0.22μm 终端过滤器，无需冲洗维护。
（11） 系统全自动控制，具有开机自检、缺水停电自动保护、全自动连续产水，自动运行，无需人工操作。 
（12） 系统具有低压保护功能。 
（13） 预处理模块可有效去除余氯、有机物，保护 RO 膜，延长膜使用寿命。
（14） 具备 RO 膜自动冲洗设计。
（15） 超纯化模块具备高效纯化能力，提高纯化效率。
（16） 超纯水水质、水温可实时在线监测显示。
（17） 配备储水容器，降低纯水二次污染风险。
（18） 配备紫外抑菌组件，去除水中细菌。）
3.2.3超低温冰箱 
（1） 工作条件：电源 220V，50Hz；环境温度：10～32℃；
（2） 样式：立式；
（3） 压缩机：双压缩机配置；
（4） 保温材料：无氟聚氨酯发泡，保温层 130mm；
（5） 制冷剂：采用碳氢制冷剂；
（6） 容积：340升以上；
（7） 微电脑控制，微电脑控制，液晶显示，箱内温度‑40℃~‑86℃可调，具备超温报警、断电记忆，显示精度 0.1℃；
（8） 显示：可查询数据及查看运行曲线；显示压机运转、风机运转、设定温度、当前电压、环境温度、当前时间等；
（9） 多种故障报警：高温、低温、电压超标、环境温度过高、传感器故障、断电、冷凝器脏、开门时间长、电池电量低等报警；两种报警方式（声音蜂鸣报警、报警图标闪烁报警）；
（10） 多种保护功能：开机延时保护可设定时间、密码保护、断电间隔保护、故障模式运行保护等；
（11） 远程报警功能：可连接报警器到其他房间实现报警功能；
（12） 具备重型脚轮带止动螺钉，移动固定方便；
（13） 冷凝风机：高效节能冷凝风机两个，可根据环境温度实现智能开停，有效节能；
（14） 密封性能：内外门三道密封条结构，采用耐腐蚀、耐低温的硅胶材料，独立气囊结构，密封效果好，降低结霜。
（15） 材料：箱外壳采用优质冷板；特种电锌板喷涂内胆，防腐、便于清洁，制冷效果好；
（16） 内门：内门具有双气囊密封条，单独密封。可独立分别存取物品，以减小箱内温度波动，并有效保证物品安全保存。
（17） 配备双测试孔，测试孔直径≥30mm，方便用户实验使用和监控箱内温度；
（18） 开门报警：通过稳定可靠的门开关，在没有关门的时候及时提醒用户，确保样本安全；
（19） 配备3个免加热气压平衡阀，解决短时间内连续多次开门；
（20） 接口：可以通过USB接口下载箱内温度、设定温度、环境温度、电网电压、开关门次数等；数据可保存10年；配备配置RS485数据接口，可同计算机连接，实现数据通讯。
3.2.4医用冷藏箱
（1） 有效容积 320L 以上。样式：立式，单门； 
（2） 箱体材料：预涂板；
（3） 内胆材料：高光 HIPS；
（4） 保温材料：无 CFC 聚氨酯发泡；
（5） 温度控制：高精度微电脑温度控制系统，温度控制在 2℃～8℃范围内，显示分辨率 0.1℃；
（6） 多种声光报警功能：高低温报警、开门报警、传感器故障报警。
（7） 两种报警方式：声音蜂鸣器报警、闪烁报警1秒/次。
（8） 采用具有优势的吹胀板蒸发器，可以提高换热效率，制冷速度更快。
（9） 强制风循环，箱内多个出风口，确保箱体内部温度均匀性。
（10） 采用高性能保温材料。
（11） 采用高效压缩机。
（12） 整机低噪音运行，配置减噪措施。
（13） 镀膜玻璃门，防凝露、可视效果好。
（14） 配置 LED 照明系统，视物清晰。
（15） 箱体配备1个测试孔，便于安装外置温度监控模块。
（16） 配置4层4个高度可调浸塑搁架。
（17） 安全门锁设计，防止随意开启。
（18） 箱体底部配2个万向轮+2个定向轮+2个底脚，便于移动和安放。
3.2.5医用冷藏冷冻冰箱
（1） 样式：立式，双门；
（2） 有效容积≧310L (冷藏≧210L，冷冻≧100L)；
（3） 冷藏温度2~8℃，冷冻温度-10~-30℃（可调）；
（4） 温度控制：微电脑控制，冷藏显示分辨率0.1℃，冷冻显示分辨率0.1℃；
（5） 上下门配备独立锁扣，安全可靠；
（6） 多种报警功能：高低温报警、开门报警、断电报警、环温报警、电池电量低报警、通讯故障报警、传感器故障报警；
（7） 两种报警方式：声音蜂鸣器报警、闪烁报警；
（8） 存储安全：双压缩机独立制冷系统，冷藏冷冻单独显示，可独立开关；
（9） 采用高效压缩机，碳氢制冷剂；低噪音风机，节能高效；
（10） 按键屏功能：微电脑控制，可同时显示冷藏室温度和冷冻室温度，能设定箱内温度、高低温报警，具有故障指示灯，出现报警或故障时指示灯显示；
（11） 有脚轮加底脚设计（4个脚轮/2个底脚），方便移动调整；
（12） 配备蓄电池，断电后可为屏幕供电≥72小时；
（13） 整机低噪音运行，噪音≤41db(A) 。
3.2.6干热灭菌器
（1） 迅速、安全、可靠的灭菌功能。灭菌方式：自然对流式干热灭菌。
（2） 使用温度范围：室温 +5 ~ 260℃。
（3） 温度波动度：±0.5℃（at 260℃）。
（4） 温度均匀度：±3% (at 260℃）。
（5） 最高温度到达时间：≤70分钟。
（6） 易操作，控制器运行功能包括定值运行、程序运行、自动停止运行、自动开始运行。
（7） 控制器温度控制方式：支持多段程序控制，满足定值/程序运行。
（8） 控制器温度表示方式带数码显示。
（9） 控制器定时器可设置时间：1分～99小时59分以及100～999小时50分（带定时等待功能）。
（10） 具备偏差修正、按键锁、停电补偿功能。
（11） 具备安全装置：自诊断回路（温度传感异常、加热器断线、自动过升防止功能、SSR短路）、过升防止器、防止过电流漏电保护开关、按键锁功能。
（12） 内装：不锈钢板。外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装。
（13） 断热材：玻璃纤维。加热器：镍铬合金加热丝。
（14） 传感器：K型热电偶（温度调节器以及过升防止器）。
（15） 内容积≧75L。
（16） 棚板承重：15kg/层。棚板层数：10层。棚受间距：30mm。
（17） 电源 AC220V。
注：成交供应商供货前实地勘查实验室现场，设备外形尺寸须满足采购人实验室安放条件，若设备尺寸无法进场就位，成交供应商须无条件更换适配设备，相关费用自行承担。
3.2.7高压灭菌器
（1） 容积：≥100L；
（2） 额定工作压力 0.23MPa，设计压力 0.28MPa，安全阀整定压力 0.28MPa。压力表量程：0‑0.4MPa，精度等级 1.6 级。 
（3） 使用温度 105～136℃，灭菌时间 0‑999min；保温温度45-60℃，保温时间0-99min。
（4） 灭菌腔体、灭菌提篮均为优质不锈钢SUS304材质制成，内部抛光处理，机器内置水箱，汽水内循环。
（5） 手轮式平移门结构，并具有门安全联锁装置及门检测装置，腔体带压力时门不能开启，门未关好程序不能启动。
（6） 具备防干烧、超压、超温保护，故障声光警示。
（7） 采用重力置换和正压脉动排气方式，脉动次数0-9次。
（8） 蒸汽产生方式：设备主体内加热产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源。
（9） LED数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。温度显示精度0.1℃。
（10） 微电脑控制，预设多套灭菌程序，支持自定义程序。
（11） 设备注水、升温、灭菌、排气整个流程全自动运行，灭菌完成后声光提醒。
（12） 灭菌腔体温度均匀性：≤2℃。
（13） 脉动排气技术，确保蒸汽饱和度。
（14） 全防护式门罩，铰链、转轴均不外露。
（15） 具有快速排气和慢速排气功能；
（16） 具有医疗器械注册证。
3.2.8生物安全柜（双人）
（1） 30% 外排，70% 循环；
（2） 外部尺寸：长度≥1500mm，宽度≤800mm；
（3） 平均下降风速：0.33±0.025m/s；
（4） 平均吸入口风速0.53±0.025m/s；
（5） 系统排风总量：≥500 m3/h；
（6） 噪音等级：≤67dB（A）；
（7） 照明：≥1000lx；
（8） 过滤器对 0.12μm 颗粒过滤效率≥99.9995%；
（9） 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105；
（10） 产品安全性：菌落数≤5CFU/次；
（11） ★交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次；
（12） LCD彩色液晶显示屏，全参数显示，实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间；
（13） 前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；
（14） 脚踏电动、轻触按键、遥控电动三种方式灵活控制玻璃门升降；
（15） 负压风道设有异物过滤结构，防止纸屑等异物进入风机系统影响产品正常运行；
（16） 紫外灯与前窗关闭状态安全互锁。
（17） 完善的报警系统：玻璃门不在安全高度报警、过滤器压力超高报警、过滤器失效更换报警、气流波动报警；
（18） 具有医疗器械注册证。
3.2.9移液枪（含5000ul、1000ul、100ul、10ul，单道密封结构）
（1） 人体工程学设计；
（2） 重量轻，量程调节轻盈顺畅，吸排液按压省力。
（3） 有量程锁。
（4） 四位数字视窗显示。
（5） 使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修。
（6） 精确的分液，每支移液器都按ISO8655标准进行校准。
（7） 提供好的化学和物理防护，可整支高温高压灭菌，增强抗紫外性，提高使用耐久性。
（8） 内含滤芯，减少挥发性试剂进入枪体，避免操作不当引起的液体回流，防止腐蚀活塞和污染。
（9） 枪体采用单道密封结构，保障移液密封性，降低漏液风险。
（10） 可提供在线校准。
3.2.10高速冷冻离心机
（1） 交流变频电机驱动，带制冷系统。
（2） 门盖机身双层密封圈，密封性好；
（3） 微机控制，彩色大屏幕显示，程序可编可存，转速、离心力、时间可同时显示；
（4） 三级阻尼减震；
（5） 具备超速、超温、电子门锁多级安全保护；
（6） 最大转速≥16500r/min；
（7） 最大离心力≥19480×g；
（8） 最大容量≥4×100ml ；
（9） 定时范围：1s～99min；
（10） 转速精度：±10r/min；
（11） 温控范围：-20℃～+40℃；
（12） 温控精度：±1℃；
（13） 电源 AC220V；
（14） 转子配置： 配置角转子≥6×50ml，可适配≥6×15ml 样本管，转速≥11000r/min，离心力≥13122xg。
3.2.11生物显微镜
（1） 主机：双目整机；
（2） 光学系统：无限远光学系统；
（3） 照明系统：高亮度白色LED光源，可装配滤色片；
（4） 目镜（视场数）： 视度可调 ·EC-E CFI 10X(20) ·E2-CFI 15X(12)* ；
（5） 调焦机构 ：同轴粗微调焦机构，交叉滚子导轨，调焦行程可调，粗动带锁紧圈，带载物台上下动定位；
（6） 镜筒 ：双目镜筒：30°倾斜， 瞳距可调；
（7） 转换器 ：内向式4孔转换器；
（8） 载物台 ：矩形机械移动载物台，带标本夹，带标尺；
（9） 物镜： 平场消色差 4X（0.1 / 25mm）・平场消色差 10X（0.25 / 6.7mm） 平场消色差 40X (0.65 / 0.6mm) 平场消色差 100X 油(1.25/0.14mm) ；
（10） 聚光镜：阿贝聚光镜，NA:0.1~1.25，光栏位置有和物镜相对应的标记（用色环表示倍率）；
（11） 观察方法：明场；
（12） 防霉处理：光学系统周围涂抹防霉涂料；
（13） 附件：标记物镜，目镜指针，φ滤色片，物镜测微尺；
（14） 消耗功率（最大值）：4W；
（15） 可直连显示器或有多人共览装置或有摄像头。
3.2.12全自动游离二氧化硅仪
（1） 内置多功能样品架，包含：样品位≥12位，过滤清洗位≥12位。
（2） 实时监控样品温度，控温精度±1℃。
（3） 加热工位的功率≤500W，加热快速均匀，10min内样品升温至245℃-250℃，并保持恒定；液体温度实时显示，温度误差≤±1℃。
（4） 进样器使用耐高温、耐磨、耐酸碱材质；自动设置加液体积，开启自动搅拌功能。进样误差满足游离二氧化硅检测实验方法允许范围；实验过程自动添加。
（5） 具备样品转移清洗功能，可实现样品完整转移，配套清洗喷头完成烧杯、器皿清洗。
（6） 具备过滤清洗功能，可实现烧杯、滤纸的自动清洗，可采用高温纯水、0.1mol/L 盐酸开展清洗作业；应尽可能减少样品转移环节，降低样品损失。过滤方式可采用常压或负压过滤，满足游离二氧化硅检测实验方法要求。
（7） 可实时监测过滤状态，自动调节角度。
（8） 支持多次清洗处理，可对清洗次数进行程序设置，满足去除磷酸根的实验处理需求，保障前处理质控效果。支持工位式过滤‑清洗处理，可通过多次冲洗提升过滤清洗效率，缩短前处理耗时。
（9） 可在线制备焦磷酸也可直用焦磷酸进行实验。
（10） 可自动完成加热、搅拌、过滤等主要实验步骤，减少样品转移，允许必要样品转移操作。
（11） 内置蒸馏水自动加热装置，自动加水，自动补水，自动加热，带有温度保护功能，温度高低可调节，室温~80℃。
（12） 内置保温过滤模块，过滤全程保温，提高过滤速度。
（13） 具备酸雾收集与外排接口。
（14） 耐温耐酸烧杯，规格与仪器匹配，无需转移样品，减少样品在不同器皿之间转移过程中的样品损失。
（15） 准确度：高中低浓度质控符合标准。数据在确定度范围内。
（16） 精密度：高中低浓度质控符合标准。数据的相对标准偏差RSD<5%。
（17） 自动完成主要流程，仅上下样等必要时人工介入。
（18） 仪器自带试剂用量提醒功能。
（19） 实验可选焦磷酸，也可选磷酸在线制备焦磷酸。
（20） 玻璃烧杯：配备满足焦磷酸法消解/过滤的耐温耐酸烧杯，规格与仪器匹配。
（21） 试剂开放，可使用原厂试剂，用户也可自行配备。
（22） 实验结束后自动清洗所有管路。
（23） 可根据实验需要，设定清洗方法。
（24） 仪器内置电脑，智能触屏控制，可选多种模式进行实验。
3.2.13实验室洗瓶机
（1） 外壳材质，304不锈钢，内腔材质，316不锈钢或同等耐腐蚀不锈钢；
（2） 有效清洗容积≥220L，可配置多层/模块化篮架，满足本项目常用器皿批量清洗；
（3） 内置≥30个标准程序及≥100个独立用户自定义程序，温度控制精确；
（4） 双清洗剂分配泵，蠕动泵内置型，≥2个；内置纯水增压泵，无需考虑纯水源压力；
（5） 电源220V，50hz，最大功率≤6KW，加热功率≤4KW。
（6） 机器采用背部/顶部进水为清洗篮架供水，使得水流快速分布到篮架喷针，提高清洗效率。
（7） 仓门能完全密闭，防止污水或热气外泄，保证人员安全；仪器运行期间自动上锁，防止误开门操作，避免造成蒸汽伤害；
（8） 过温保护：具备水加热、水泵工作等过温保护功能；
（9） 清洗剂缺液提醒功能，及时提醒用户添加清洗剂；
（10） 具有多层过滤系统：防止杂物进入管路造成堵塞，杂物有收集系统； 
（11） 管道压力传感器实时监测管道水压，管道水压在面板实时显示；
（12） 高效烘干系统在循环加热、吹汽、冷凝、排放的过程中快速、洁净地烘干器皿内部和外部；
（13） 清洗篮架：提供多种清洗模块，满足日常器皿批量清洗需求；
（14） 配备20升洗液。
4、 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点
4.1采购标的数量：
	序号
	品 名
	单位
	数量
	用途

	1
	酶标分析仪
	台
	1
	性病艾滋病丙肝检测

	2
	超纯水仪
	台
	1
	性病艾滋病丙肝检测

	3
	超低温冰箱 
	台
	1
	性病艾滋病丙肝检测

	4
	医用冷藏箱
	台
	4
	性病艾滋病丙肝检测

	5
	医用冷藏冷冻冰箱
	台
	1
	性病艾滋病丙肝检测

	6
	干热灭菌器
	台
	1
	性病艾滋病丙肝检测

	7
	高压灭菌器
	台
	1
	性病艾滋病丙肝检测

	8
	生物安全柜（双人）
	台
	1
	性病艾滋病丙肝检测

	9
	5000ul 移液枪
	把
	2
	性病艾滋病丙肝检测

	10
	1000ul 移液枪
	把
	2
	性病艾滋病丙肝检测

	11
	100ul 移液枪
	把
	2
	性病艾滋病丙肝检测

	12
	10ul 移液枪
	把
	2
	性病艾滋病丙肝检测

	13
	高速冷冻离心机
	台
	1
	性病艾滋病丙肝检测

	14
	生物显微镜
	台
	2
	疟疾镜检

	15
	全自动游离二氧化硅仪
	台
	1
	职业病危害因素检测

	16
	实验室洗瓶机（含洗液）
	台
	1
	水质检测

	合计
	‑
	‑
	24 台 / 把
	‑


4.2交付或者实施的时间和地点：
（1）交付时间：合同签订后15日历天内完成全部设备供货、送货上门、安装、调试，达到可投入使用状态。包含原设备拆除服务。
（2）交付地点：岳阳市岳阳楼区疾病预防控制中心。
五、采购标的的验收标准
5.1验收标准：本项目验收严格按照采购文件、响应文件、合同及国家现行标准执行，分为到货初验、安装调试验收、试运行终验三个阶段。成交供应商随货提交合格证、出厂检测报告、说明书，医疗器械、计量器具按要求提供对应证明资料；核对设备数量、外观及规格，对实质性指标及响应承诺内容开展性能核验。完成安装调试验收合格后进入为期1个月的整机试运行，试运行期满设备运行稳定无故障，组织开展最终履约验收。验收不合格的，由成交供应商限期整改、更换并承担全部费用，经两次整改仍不合格的，采购人可依据合同追究违约责任；双方发生验收争议，可共同委托具备资质的第三方机构检测判定，属于货物质量问题的检测费用由成交供应商承担，否则由采购人承担，成交供应商须派员全程配合验收工作。
六、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
6.1质保期限：本项目全部设备原厂免费质保期不少于1年，质保期自整体项目验收合格之日起计算。其中医疗器械类设备，若厂家原厂质保标准长于1年的，按原厂标准执行。质保期内非人为损坏，免费维修、免费更换零部件。
6.2响应与上门维修：故障报修后，2 小时内技术响应；48 小时内成交供应商委派工程师到达采购人现场开展维修。如故障现场无法修复，成交供应商应提供备用设备保障采购人基本业务开展，不得影响实验室检测工作。
6.3培训服务：设备安装调试完成后，成交供应商提供免费现场操作培训，培训对象包含操作人员、管理人员；培训内容包含设备原理、标准操作流程、日常维护保养、简单故障识别与处置，直至采购人操作人员能够独立熟练操作设备。
6.4技术资料：交付全套中文操作手册、维护保养手册；配套软件终身免费升级。
6.5质保期满后服务：质保期结束后提供终身维修服务，只收取零部件成本费，不收上门服务费。成交供应商应保证设备停产之后至少5年内可提供配件供应。
6.6回访服务：质保期内每半年至少一次主动回访设备运行状况，提供保养提醒。
七、采购标的的其他技术、服务等要求
7.1本项目所有报价包含设备本体、配件、辅材、运输、装卸、就位、安装调试、培训、资料、税费、质保、售后服务等全部费用，采购人不再支付任何其他费用。
7.2所有设备须为国内正规渠道全新原厂产品，不得提供翻新、改装、样机、二手设备。
7.3成交供应商须在供货前主动与采购人对接，确认实验室场地、供电、供水等基础条件，提出设备安装前置条件，采购人配合做好基础条件准备。
7.4设备安装过程须遵守采购人实验室生物安全、安全管理相关制度，施工人员安全责任由成交供应商自行承担。
7.5供应商应充分评估设备进场、就位通道风险；成交后如因设备外形尺寸原因导致无法进场，全部处置成本由成交供应商自行承担。
7.6知识产权与合法性：供应商提供的产品不得侵犯任何第三方知识产权，产品生产、销售应符合国家相关法律法规要求。
7.7其他：本章未尽事宜，遵照国家现行法律法规、政府采购相关管理规定及本项目采购文件规定执行。

