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第一章 投标邀请
醴陵市卫生健康局的醴陵市紧密型医共体基础设施建设项目进行公开招标采购，现邀请合格投标人参加投标。
采购项目基本信息
1、采购项目名称：醴陵市紧密型医共体基础设施建设项目
2、政府采购计划编号：醴财采计【2026】00133/(2026)430281000006
3、采购项目编号：HNZCLD-CG(H)-2026021    
4、采购项目预算：37793100.00元
(支持预付款，预付比例：   /  
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业
6、评标方法：(综合评分法 (最低评标价法
7、合同定价方式：(固定总价 (固定单价 (成本补偿 (绩效激励
8、合同履行期限：在正式合同签订之日起60天内完成设备的供货、安装、调试、检测运行及验收工作。

9、本项目分阶段要求投标人提供以下保证：
(投标保证金：采购项目预算的 2 %；
(履约保证金：中标金额的 5 %；

(预付款保证金：预付款的 / %；

(质量保证金：合同金额的  /  %。

二、采购人的采购需求
	包号 
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算（元）
	最高限价（元）
	节能产品
	进口产品

	1
	医学影像中心
	详见第五章“采购需求”
	详见第五章“采购需求”
	21181800.00
	21181800.00
	(
	(

	2
	心电B超诊断中心设备及医学检验中心设备
	详见第五章“采购需求”
	详见第五章“采购需求”
	5351000.00
	5351000.00
	(
	(

	3
	急诊急救、麻醉手术室、重症ICU设备、中心药房
	详见第五章“采购需求”
	详见第五章“采购需求”
	7896800.00
	7896800.00
	(
	(

	4
	县域医共体信息化平台及超融合基础设施
	详见第五章“采购需求”
	详见第五章“采购需求”
	3363500.00
	3363500.00
	(
	(


说明：
1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。
三、采购项目需落实的政府采购政策：
1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。
2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。

四、投标人的资格要求：
1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
(专门面向：(中小企业  (小微企业 (监狱企业 (福利性单位。
(强制分包：大型企业应将采购份额的      /   %分包给中小企业。

采购项目的特定资格条件：

包1：

（1）所投设备若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械必须具备相关行政主管部门颁发的医疗器械备案凭证；第二、三类医疗器械必须具备相关行政主管部门颁发的医疗器械注册证。

（2）所投医疗器械不是自行生产，必须具备相关行政主管部门颁发的相应医疗器械经营备案凭证（医疗器械经营许可证）。

（3）所投医疗器械为自行生产的，必须具备相关行政主管部门颁发的相应医疗器械生产备案凭证（医疗器械生产许可证）。

（4）投标人及所投产品制造商须具有有效的《辐射安全许可证》或豁免备案相关证明材料。

（5）供应商需提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》。

（6）所有证书必须在有效期内。

包2、包3：

（1）所投设备若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械必须具备相关行政主管部门颁发的医疗器械备案凭证；第二、三类医疗器械必须具备相关行政主管部门颁发的医疗器械注册证。

（2）所投医疗器械不是自行生产，必须具备相关行政主管部门颁发的相应医疗器械经营备案凭证（医疗器械经营许可证）。

（3）所投医疗器械为自行生产的，必须具备相关行政主管部门颁发的相应医疗器械生产备案凭证（医疗器械生产许可证）。

（4）供应商需提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》。

（5）所有证书必须在有效期内。

包4：无
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7、联合体投标。本次招标 不接受 (接受或不接受)联合体投标。
五、获取招标文件的时间、期限、地点及方式
有意参加投标者，于2026年8月11日至2026年8月17日，每日上午 00 时至 12 时，下午 12 时至 24  时（北京时间）），在  湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台—交易快速通道—政府采购—株洲市公共资源交易中心电子交易平台—填写投标信息—选择对应项目报名。也可直接登陆株洲市公共资源交易中心电子交易平台（http://www.zzzyjy.cn:89/TPBidderSJZS/memberLogin）报名，并下载获取招标文件。
(本项目实行电子交易，有意参加投标者，在湖南省株洲市政府采购网（网址：http://www.ccgp-hunan.gov.cn/portal_city.jsp?areaCode=zzs）或湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台（https://zhuzhou.hnsggzy.com）获取电子版招标文件。
(本项目进行资格预审，招标文件将向所有通过资格预审的供应商提供。
六、投标截止时间、开标时间及地点
1、提交投标文件的截止时间：2026年8月31日09 时 00 分（北京时间）；
2、投标地点：湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台（https://zhuzhou.hnsggzy.com）——智慧服务大厅——开标与电子竞价直播。请投标人在湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台——下载中心——政府采购栏目下载“交易系统操作手册”、“不见面开标操作手册”等编制投标文件，投标人应在投标截止时间前通过电子交易系统递交数据电文形式的投标文件。逾期送达的投标文件，电子交易系统予以拒收。
3、开标时间：2026年8月31日09 时 00 分（北京时间）。
4、开标地点：本项目实行“不见面开标”方式，投标人无需到开标现场，请投标人提前配置好解密电脑和软件环境，在规定时间内使用制作投标文件时的CA锁登录“网上开标系统”解密投标文件。电子投标文件的解密截止时间为2026年8月31日10时00分（投标截止后60分钟），因投标人自身原因未在规定时间内完成解密或无法解密的投标文件视为撤销其投标文件，相应责任由投标人自行承担。
七、公告期限：
1、本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）、湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台（https://zhuzhou.hnsggzy.com）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。
2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。
八、询问及质疑：
1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、投标人对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。
3、潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
九、投标说明
1、本公告选项：(表示选择，(表示未选择。
2、投标人参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。
十、采购项目联系人姓名和电话
1、联系人姓名： 陈主任  
2、电话： 15243635330  
十一、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法
1、采购人信息
（1）名  称： 醴陵市卫生健康局 
（2）地  址： 湖南省醴陵市青山东街3号  
（3）联系人： 陈达 
（4）邮  编： 412299  
（5）电  话：15243635330 
（6）电子邮箱：  /  
2、采购代理机构信息
（1）名  称：  中采联合招标有限公司 
（2）地  址： 湖南省长沙市开福区新河街道芙蓉中路一段88号天健芙蓉盛世花园二期H栋2411号 
（3）联系人： 陈素 
（4）邮  编：  410005  
（5）电  话：15575176909 
（6）电子邮箱：3204491883@qq.com 
3、电子交易平台服务机构信息
（1）名  称： 株洲市公共资源交易网 
（2）联系人：  技术支持/新点公司  
（3）电  话： 4009280095 ；4009980000 ；0731-28101310   
（4）电子邮箱： 3562613576@qq.com、2496840774@qq.com  
第二章 投标须知
第一节 投标须知前附表
注：本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“(”标注。
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第1.1款
	采购项目
	醴陵市紧密型医共体基础设施建设项目

	第1.2款
	是否预留采购份额
	(是，预留方式：（整体项目专门面向中小/小微企业采购或强制分包采购）。
(否

	第2.1款
	采购项目联系人姓名和电话
	采购项目联系人：陈素   
联系电话：15575176909

	第2.2款
	采购人名称、地址、电话、联系人
	采购人：醴陵市卫生健康局
地址：湖南省醴陵市青山东街3号
联系人：陈主任
联系电话：15243635330 

	第2.3款
	采购代理机构名称、地址、电话、联系人
	采购代理机构：中采联合招标有限公司

地址：湖南省长沙市开福区新河街道芙蓉中路一段88号天健芙蓉盛世花园二期H栋2411号
联系人：陈素
联系电话：15575176909

	第3.1款
	投标人资格条件
	1、投标人的基本资格条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即： 

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、采购项目的特定资格条件：

包1：

（1）所投设备若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械必须具备相关行政主管部门颁发的医疗器械备案凭证；第二、三类医疗器械必须具备相关行政主管部门颁发的医疗器械注册证。

（2）所投医疗器械不是自行生产，必须具备相关行政主管部门颁发的相应医疗器械经营备案凭证（医疗器械经营许可证）。

（3）所投医疗器械为自行生产的，必须具备相关行政主管部门颁发的相应医疗器械生产备案凭证（医疗器械生产许可证）。

（4）投标人及所投产品制造商须具有有效的《辐射安全许可证》或豁免备案相关证明材料。

（5）供应商需提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》。

（6）所有证书必须在有效期内。

包2、包3：

（1）所投设备若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械必须具备相关行政主管部门颁发的医疗器械备案凭证；第二、三类医疗器械必须具备相关行政主管部门颁发的医疗器械注册证。

（2）所投医疗器械不是自行生产，必须具备相关行政主管部门颁发的相应医疗器械经营备案凭证（医疗器械经营许可证）。

（3）所投医疗器械为自行生产的，必须具备相关行政主管部门颁发的相应医疗器械生产备案凭证（医疗器械生产许可证）。

（4）供应商需提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》。

（5）所有证书必须在有效期内。

包4：无
4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

5、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
6、联合体投标。本次招标 不接受 联合体投标。接受联合体投标的，联合体应当具备下列条件：       /  。

	第3.2款
	接受联合体形式投标
	( 接受，联合体应当具备下列条件：         。
( 不接受。

	第5.1款
	招标文件提供期限
	2026年8月11日至2026年8月17日

	第5.2款
	组织现场考察或者召开答疑会
	( 不组织。
( 组织，现场考察或者召开答疑会时间：             
地点：   

	二、招标文件

	第7.4款
	非实质性偏离的范围和幅度
	一般商务和技术条款负偏离项数之和≥16项，其投标无效。

	第9.1款
	招标公告指定媒体
	中国湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)、湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台（https://zhuzhou.hnsggzy.com）

	三、投标文件

	第13.2款
	采购项目预算
	人民币37793100.00元，其中包一：21181800.00元，包二：5351000.00元，包三7896800.00元，包四3363500.00元。

	
	最高限价
	人民币 37793100.00元，其中包一：21181800.00元，包二：5351000.00元，包三：7896800.00元，包四：3363500.00元。

	第13.8款
	投标报价的其他要求
	1、投标人应以招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件为基础及第五章采购需求的有关规定进行报价，投标报价不得超过采购最高限价且不得超过单价限价，否则其投标按废标处理。

2、投标人应根据招标文件进行投标报价编制，报价应包括招标范围内的全部内容，含与本项目相关的所有费用。投标人应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡投标人在报价中未列明但又为招标所必备的项目或遗漏项目，招标人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。投标价格如有优惠，应直接在开标一览表中的投标报价中列明，即投标总价包含价格折扣。

	第13.9款
	异常低价投标（响应）审查程序
	供应商投标报价出现第二章正文第13.9款情形的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序，供应商须在规定的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料;投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

	第14.1款
	投标人应提供资格审查资料
	详见第三章资格审查表

	第16.1款
	投标有效期
	90日历天

	第17.1款
	投标保证金
	□不要求提供

☑要求提供，数额为：

包1：人民币肆拾贰万元整(420000.00元)

包2：人民币壹拾万元整(100000.00元)

包3：人民币壹拾伍万元整(150000.00元)
包4：人民币陆万柒仟元整(67000.00元)
1、投标保证金缴纳支持以下形式（打“√”项为本项目支持形式）：

 ☑电子保函   ☑转账   □纸质保函  其他电子保函：包括银行电子保函、电子担保保函、投标保证保险。电子保函可通过株洲市公共资源 交易平台官网首页进入“ 电子保函” 模块进行申请，也可以登录http://hxbh.hnhxzx.cn:20080 进行电子保函申请。具体操作请登录株洲市公共资源交易平台门户网站—操作指南—《株洲市电子保函服务平台政府采购供应商操作手册》了解。以现金方式和非投标人单位 账户提交的投标保证金无效；投标保证金托管账户如下：投标保证金的托管账户：株洲市公共资源交易中心交易保证金专户 开户银行：中国建设银行股份有限公司株洲湘银支行

银行账号：

包1：43001500562059666666-14243
包2：43001500562059666666-16854

包3：43001500562059666666-15575

包4：43001500562059666666-19347
该账号仅为此项目的保证金托管账户，请勿与其它项目的账号混淆。 发生串户则视为无效保证金。在转账票据摘要处须注明：“ （项目名称 投标保证金”。（如“项目名称”字符过多，转账票据摘要处填写不下的，则“取‘项目名称’前面字符”填入。）

投标保证金到账截止时间为投标截止时间。（为确保投标保证金按时到账，请投标人于开标日前一个工作日下午 3：00 前提交，并注意交纳保证金的银行账号中含有“-”号。）

特别提示：

① 投标保证金汇款服务咨询：中国建设银行股份有限公司株洲湘银支行 0731-28520852（联系人：黄朝辉） 和 0731-22864427（联系人：刘岚）。

②开标现场将展示投标保证金情况，各投标单位仅需在投标文件中提供投标人账户银行进账单的复印件或扫描件。如投标单位基本账户被冻结，须提交申请从投标单位名称一致的其他账户转入投标保证金， 并提供法院出具的协助冻结存款通知书复印件，请投标人认真阅读关于投标保证金缴纳的规定，并严格执行，防止投标保证金缴纳出现失误。

因银行和收款方在开标前均无法查询保证金到账情况，建议投标人尽 量提前递交投标保证金，并密切关注是否有被退回的情况，避免因未按招标文件要求递交投标保证金而导致废标。

2、投标人不按招标文件要求提交投标保证金的,视为不合格投标人。未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内由银行自动退还给投标人。中标人于合同签订之日起五个工作日内将退款申请及付款凭证发至项目代理机构，代理机构在交易系统上传退款申请、付款凭证、公共资源交易中心进场交易确认书后退款至原缴款账户。株洲市公共资源交易中心一楼服务大厅3号保证金窗口联系电话： 0731-28681387。

4、投标人有下列情况之一的，将不予退回投标保证金： 投标人在投标有效期内撤销其投标文件的；

中标人无正当理由不与招标人订立合同， 在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。

	第18.1款
	分包
	( 不允许。
( 允许，分包要求：             。

	第19.1款
	投标文件副本分数
	投标人登录湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台上传电子投标文件（HNTF格式）1份。
说明：中标公告发布之后，中标单位必须递交与电子文件完全一致的纸质文件一正两副共三套至招标代理机构。

	四、投标

	第20.1款
	电子版投标文件的密封和标记
	通过数字证书进行签章、加密。未按要求签章、加密的投标文件，系统将无法接收，采购人、采购代理机构不予受理。

	第21.1款
	投标截止时间及投标地点
	投标截止时间：详见本项目招标公告；

递交投标文件地点：电子投标文件递交至湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台。

	五、开标、资格审查和评标

	第24.1款
	开标地点 
	本项目实行“不见面开标”方式，投标人无需到开标现场，请投标人提前配置好软件环境，在规定时间内使用制作投标文件时的CA锁登录“网上开标系统”解密投标文件（请仔细阅读株洲市公共资源交易平台发布的《投标人不见面开标操作手册》）。因投标人自身原因未在规定时间内完成解密或无法解密的投标文件视为撤销其投标文件，相应责任由投标人自行承担。

	第24.2款
	需要宣布的其他内容
	无

	六、中标信息公布

	第28.2款
	中标候选人并列时确定中标人的方式
	1、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。

2、总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

3、总得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

4、所有得分均相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

	第29.3款
	接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址
	1、采购人：醴陵市卫生健康局
地址：湖南省醴陵市青山东街3号 
联系人：陈主任
联系电话：15243635330 
2、采购代理机构：中采联合招标有限公司

地址：湖南省长沙市开福区新河街道芙蓉中路一段88号天健芙蓉盛世花园二期H栋2411号
联系人：陈素
联系电话：15575176909

	七、合同签订

	第31.1款
	履约担保
	( 不要求提供。
( 要求提供，履约担保的金额为 中标金额的5%  。

履约保证金缴纳方式：中标人以国有商业银行保函或全国性股份制商业银行保函或转账或现金的形式提交至招标人指定账户。
履约保证金缴纳时间：自收到中标通知书之日起，五个工作日内提交履约保证金，未在限定期限内提交视为放弃中标。

履约保证金退还时间：验收合格后一个月后无息退还。

	八、政府采购政策

	第33.8款
	采购进口产品
	( 本采购项目拒绝进口产品参加投标。
( 本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品。

	九、其他规定

	第35.1款
	招标代理服务费
	采购项目招标代理服务费由采购人按照政府采购代理协议合同向代理机构支付。 

	第36.1款
	其他规定
	1、本项目采用“不见面开标”，相关网上开标操作流程及操作规则，请投标人仔细阅读湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台（https://zhuzhou.hnsggzy.com）——下载中心——政府采购栏目下载“交易系统操作手册”、“不见面开标操作手册”等，查看具体操作视频等。 

2、请投标人提前做好相关设施、设备配置安装工作。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。 

3、本项目采用“不见面开标”，投标人或者其他利害关系人认为开标活动不符合相关法律法规规范性文件规定的，应当在开标过程中且在湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台/智慧服务大厅/开标与电子竞价直播\项目开标室\互动交流栏中书面提出异议，招标人或招标代理人应当当场书面作出答复，并做好记录。

4、电子投标注意事项：为保证各投标人顺利上传电子投标文件，技术咨询联系方式：13077076665；QQ:541000828；由于对网上招投标操作不熟悉或自身电脑、个人网络等原因导致不能在投标截止时间之前完成投标文件上传的，相应责任由投标人自行承担。在使用系统过程中有疑问或困难请及时进行咨询。


附件1：


         株洲市政府采购合同线上融资流程

（一）、融资申请 

 有融资需求的供应商取得《中标通知书》后，在签订采购合同前，通过“株洲市政府采购网”的“政府采购合同融资”链接进入“中征应收账款融资服务平台”，直接向参与金融机构推送融资需求。

（二）、资料审查 

参与金融机构登录平台查看融资需求及中标（或成交）详情，进行贷前评审，确定融资方案和回款账户，签订《政府采购合同》，确定合同收款账户。

（三）、签订贷款协议

参与金融机构登录平台查看采购合同信息，与供应商签订贷款协议，在线填写融资成交单，推送融资成交信息，系统自动将回款账户锁定为银行监管账户。

（四）、贷款发放

融资银行核实回款账户无误后，根据贷款协议向供应商发放贷款。

（五）、按期还款

合同履行完毕后，采购单位根据合同约定时间和账户在线填写支付申请，向财政部门发送支付指令，财政部门严格按照相关规定将资金支付到采购合同收款账户。

（六 ）、业务终止

贷款偿清后，融资银行解除质押，业务终止。
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附件3

株洲市政府采购合同线上融资业务办理银行联系表

	序  号
	银行名称
	联系人
	联系电话

	1
	交通银行株洲分行
	蒋  宁
	15873361819

	2
	长沙银行株洲分行
	易思宇
	13762316666

	
	
	曾名志
	13786360080

	3
	农业银行株洲分行开发区支行
	张启慧
	15973336667

	4
	兴业银行株洲分行
	张  维
	13807312821

	5
	勃海银行株洲分行
	颜  震
	15673330011

	6
	浦发银行株洲支行
	蔡  晨
	19907493171、28661018




第二节 投标须知
一、总则
1. 适用范围
1.1本招标文件仅适用于本章第一节【投标须知前附表】中所叙述的采购项目。
1.2【投标须知前附表】规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，投标人应当符合本章第33.7款规定，否则，其投标无效。
2. 定义
2.1采购项目联系人姓名和电话见【投标须知前附表】。
2.2采购人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。
2.3采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。
2.4投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.5进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。
3. 投标人的资格要求
3.1投标人应当符合【投标须知前附表】规定的投标人资格条件。
3.2【投标须知前附表】规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定的资格条件外，还应遵守以下规定： 
（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；
（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。
4. 投标费用 
4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人、采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。
5．组织现场考察或者召开答疑会
5.1采购人、采购代理机构可以在【投标须知前附表】规定的招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。
5.2获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。
5.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。
5.4采购人、采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
二、招标文件
6. 招标文件的构成
6.1 招标文件共七章，各章内容如下：
第一章 投标邀请
第二章 投标须知
第三章 资格审查
第四章 评标方法及标准
第五章 采购需求
第六章 政府采购合同
第七章 投标文件的组成
6.2采购人、采购代理机构在提交投标文件截止时间前对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。
7．偏离与实质性响应
7.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
7.2偏离是指投标文件不响应或者不满足招标文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。
7.3除法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。
7.4投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，为非实质性偏离。非实质性偏离的范围和幅度应当符合【投标须知前附表】的规定，否则投标无效。
8. 询问
8.1潜在投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。
9. 招标文件的澄清或者修改
9.1采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在【投标须知前附表】规定的招标公告指定媒体上发布澄清或者修改公告。
9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交投标文件截止时间15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。
9.3招标文件的提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，可以顺延提供期限，并在指定媒体上发布修改公告。
9.4 通过电子招标投标交易平台下载招标文件的，请获取招标文件的潜在投标人及时关注招标公告指定媒体发布的澄清或者修改公告，采购人、采购代理机构不再书面通知。
三、投标文件
10. 投标语言
10.1除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。
11. 计量单位
11.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
12. 投标文件的组成
12.1投标文件由如下内容组成：
第一部分 资格证明文件
（1）开标一览表
（2）投标保证金
（3）授权委托书
（4）投标人提供的资格证明文件
第二部分 商务和技术文件
（5）投标函
（6）分项报价
（7）采购需求响应
（8）合同条款偏离表
（9）采购需求偏离表
（10）享受政府采购政策优惠的证明资料
（11）投标货物符合招标文件规定的证明文件
（12）投标人认为需提供的其他资料
12.2投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制资格证明文件，不得将其编制到商务和技术文件中。否则，由于编制失误所产生的后果，由投标人自行承担。
12.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。
13. 投标报价
13.1投标人应以招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件为基础，按第七章“投标文件的组成”的有关规定进行报价。投标人的报价应包括为完成本项目所要求的全部内容可能发生的全部费用和税费、规费、保险费（如果有）等，采购人将不再支付报价以外的任何费用。
13.2投标人的投标报价不得超过采购项目预算，也不得超过最高限价(如果设定)，否则其投标无效。采购项目预算、最高限价见【投标须知前附表】。
13.3 投标人应在分项报价明细表中对每项内容给予详细分项报价。
13.4投标人对采购项目内容只允许有一个投标报价，否则其投标无效。
13.5采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。如有赠与行为，其投标无效。
13.6采用固定价格定价方式的采购项目，投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，其投标无效。
13.7投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。此修改须符合本章第22.1款的有关要求。
13.8投标报价的其他要求见【投标须知前附表】。 

13.9 异常低价投标（响应）审查程序
根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号 规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，供应商须对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，供应商提交证明材料的时间不得超过60分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

本项目采用全流程电子交易系统，投标报价的澄清由评标委员会通过电子交易系统发起，投标人应及时关注电子交易系统的信息提示，采购人或采购代理机构不再另行通知。因投标人自身原因未能在规定时限内提交澄清材料的，由此带来的不利后果，由投标人自行承担。
14. 投标人的资格证明文件（未进行资格预审的）
14.1除【投标须知前附表】另有规定外，投标人应按下列规定提供资格证明文件。
（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。
（2）湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)
（3）符合特定资格条件证明材料或者情况说明。
14.2投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议(格式)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。
14.3投标人的资格证明文件均应为有效文件并加盖投标人单位章，并按招标文件规定签署。
15. 投标货物及服务符合招标文件规定的证明文件
15.1投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。
15.2上述证明文件可以是文字资料、图表、数据、证书等资料，包括但不限于：
（1）货物主要技术指标和性能的详细说明。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值；
（2）货物的品牌型号、制造商及原产地等说明；
（3）招标文件第五章“采购需求”要求的其它文件。
16. 投标有效期
16.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于【投标须知前附表】中载明的投标有效期。投标有效期不满足要求的，其投标无效。
16.2投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标人应承担招标文件和法律规定的责任。
17. 投标保证金
17.1招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标人应按【投标须知前附表】规定，在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。投标人可以保函、电子增信替代投标保证金。
17.2联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
17.3投标保证金的退还按以下规定办理：
（1）中标投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还。
（2）未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还。
（3）终止招标的。对于已递交投标保证金的，采购人、采购代理机构在终止招标公告发布后5个工作日内退还。
（4）在投标截止日前撤回投标的，对于已递交投标保证金的，采购人、采购代理机构在收到投标人书面撤回投标通知之日起5个工作日内退还。
17.4有以下情形之一的，投标保证金将不予退还，上缴国库： 

（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标；
（2）中标人无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。
18.分包
18.1【投标须知前附表】规定投标人分包的，投标人分包承诺不符合招标文件中有关分包规定的，其投标无效。
18.2投标人应在签订政府采购合同前向采购人提供分包合同，否则，采购人有权拒绝签订采购合同。
18.3享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
18.4分包供应商不得再次分包。
19. 投标文件的签署
19.1电子版投标文件的编制与签署要求：
（1）供应商确认投标后，应从株洲市公共资源交易系统上下载“电子投标文件制作工具”，并使用此工具编制电子投标文件，否则将影响电子投标文件的上传而导致投标无效。
（2）投标人应按照电子招标文件要求制作投标文件，并进行电子签章。
（3）投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效投标文件。
（4）电子招投标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。
（5）电子投标项目的投标文件均以上传至交易系统的电子投标文件为准。

（6）投标人和投标人代表按照招标文件规定在投标文件需要签署的位置签署、盖章。投标人代表可为投标人法定代表人(非法人组织为负责人、个体工商户为负责人，以下统称单位负责人)；投标人代表不是投标人的法定代表人（单位负责人）的，应提供法定代表人（单位负责人）授权委托书。
四、投标
20. 投标文件的密封和标记
20.1 电子版投标文件的要求：

（1）电子投标文件通过数字证书进行签章、加密。未按要求签章、加密的投标文件，系统将无法接收, 采购代理机构不予受理。
（2）投标人应在招标文件规定的投标截止时间前将电子投标文件上传到交易系统的指定栏目。逾期不予受理。
（3）如遇系统提示“上传未成功”，投标人应及时重新修改文件或与系统运维机构联系，查明原因，确保上传无误，因自身原因导致不能上传的，由投标人自行承担责任。
21.投标截止期
21.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前将电子投标文件上传到交易系统的指定栏目。逾期不予受理。
21.2逾期上传的投标文件，以及未通过资格预审的申请人提交的投标文件（实行资格预审的），采购人、采购代理机构应当拒收。
22. 投标文件的修改和撤回
22.1电子版投标文件的修改和撤回：
（1）投标人在招标文件规定的投标截止时间前，可以撤回已上传的投标文件，也可以撤回并修改后再重新上传。
（2）采购人、采购代理机构发布了修改、澄清文件的，投标人应按照修改、澄清后的招标文件重新编制投标文件并上传至交易平台。

22.2投标人在提交投标文件的截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人、采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
23. 串通投标行为
23.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；
（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
23.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
五、开标，资格审查和评标
24. 开标
24.1投标人通过网上开标系统参加开标会，投标人无需到开标现场，请投标人提前配置好软件环境，在规定时间内使用制作投标文件时的 CA 锁登录“网上开标系统”解密投标文件（请仔细阅读株洲市公共资源交易平台发布的《投标人不见面开标操作手册》）。
24.2开标时，出现下列情形之一的，采购代理机构不予受理，不得进入评标：
（1）经检查数字证书无效的电子投标文件； 
（2）电子投标文件未按要求上传至交易平台的；
（3）投标人未按照规定的时间解密电子投标文件的；
（4）其它违反法律、法规的情形；
24.3开标程序。采购代理机构在规定的时间内，按下列程序进行开标：
（1）公布投标人名称；
（2）检查投标保证金缴纳情况；
（3）解密投标文件：从投标截止时间起60分钟内完成。由于投标人自身原因导致投标文件在解密时限内未解密或解密失败的，视为撤销其投标文件，开标继续进行。投标人不足3家的，不得开标。
（4）唱标：以《开标一览表》为准，未提供的按无效投标处理。在线生成的《开标记录表》所有有效投标人可以在线即时查看、下载；  
（5）投标人法人或授权代表应在系统规定的时间内在开标记录上进行确认，否则视同认可开标结果。
24.4开标时，由采购人、采购代理机构当众展示递交电子投标文件单位，核对投标人名称、投标价格和【投标须知前附表】规定需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。
24.5开标过程应当由采购人、采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。
24.6开标结果系统自动默认，投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有《政府采购法实施条例》第九条第一款需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。
24.7采购人、采购代理机构对投标人代表当场提出的询问或者回避申请，按《政府采购法实施条例》有关规定及时处理。
24.8开标时，出现下列情形之一的，不得进入评标：

开标时，出现下列情形之一的，视为投标人撤销其投标：

（1）投标人未按要求配置开标所需的软硬件设备，导致解密失败的；

（2）投标人电脑故障或无法上网，导致解密失败的； 

（3）解密锁发生故障、失效、错误等，导致解密失败的；

（4）解密时间超过规定时限的；

（5）其他由于投标人自身原因导致解密失效的情形。

24.9电子招投标的应急措施
电子开标、评标如出现下列情形，导致系统无法正常运行时，按交易中心应急预案措施执行： 
（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； 
（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； 
（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； 
（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；
（5）其他特殊情况。
出现上述情况之一时，经交易中心相关部门确认：对未开标的暂停开标或作延期开标处理，待系统恢复后再进行开标活动；已在系统内评标的，评标委员会酌情延期进行评审，待系统恢复后再进行评审工作。
25. 资格审查
25.1开标结束后，采购人、采购代理机构依法按照第三章“资格审查”规定组织资格审查。
25.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。资格审查不合格投标人不进入评标；资格审查合格投标人少于3家的，不得评标。
26. 评标委员会
26.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。
26.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；
（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
26.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。
27. 评标
27.1评标委员会按照第四章“评标方法及标准”规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。
六、中标信息公布
28. 中标通知书与中标信息公布
28.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
28.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
28.3采购人、采购代理机构应当自采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在招标公告指定媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为1个工作日。
29. 投标人询问及质疑
29.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
29.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
29.3投标人提出质疑的，应按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【投标须知前附表】。  
29.4采购人、采购代理机构按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定进行质疑答复。
29.5投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定向采购人同级财政部门提出投诉。
七、合同签订
30. 签订合同
30.1采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
30.2招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。
30.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
30.4中标合同将在招标公告指定媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
30.5中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
31. 履约担保
31.1招标文件要求中标人向采购人提交履约担保的，中标人应按照【投标须知前附表】的规定提交，投标人可以保函、电子增信替代履约担保。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
31.2中标人没有按照本章第31.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。
32. 政府采购合同履行中数量的变更
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
八、政府采购政策
33. 政府采购政策
33.1优先采购：
（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按招标文件第四章第一节有关规定对该部分产品给予一定比例的价格折扣或者加分； 

33.2强制采购：
（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注(符号产品），投标人投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。
33.3价格评审优惠：
（1）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审；
（2）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，符合小微企业生产的货物或者提供的服务、工程情形的，给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业； 
（3）符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
（4）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
（5）与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的中小企业，不享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 
（6）本章第1.2款规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，预留部分不再享受本款“价格评审优惠”的小微企业扶持政策。
33.4政府采购政策交叉与叠加
（1）投标产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）
（2）投标人同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；
（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。
33.5在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购中小企业扶持政策。
33.6投标人符合本章第33.1款、第33.2款、第33.3款规定的，应提供相关证明资料。
（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
（2）中小企业：货物类采购项目，按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号) 和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定提供中小企业声明函（格式）；服务类采购项目，按《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展的有关措施的通知》（湘财购[2022]17号）文件规定提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（格式）。
（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件。
（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
33.7执行中小企业预留采购份额政策的规定：
（1）预留份额的采购项目或者采购包，应明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，并作为供应商资格条件。
（2）要求以联合体形式参加或者合同分包的，应明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件。
（3）组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业(成员)、分包企业(投标人)之间不得存在直接控股、管理关系。
33.8采购进口产品

进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。
33.9投标人有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。
九、其他规定
34. 招标不足三家处理
34.1公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。
34.2属上款第（2）项情形的，评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。
35. 招标代理服务费

35.1按【投标须知前附表】规定收取。

36. 需要补充的其他内容

36.1招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。

第三章 资格审查
1．资格审查主体
1.1资格审查主体：采购人、采购代理机构负责资格审查。
2．资格审查（未进行资格预审的）
2.1资格审查依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金、投标报价等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
2.2采购人、采购代理机构按本章附表1“资格审查表”所列审查项目及审查标准，对投标人资格进行审查。
2.3在资格审查时，投标人存在下列情况之一的，资格审查不合格，其投标无效：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的，或提交的资格证明文件不符合招标文件要求的；
（2）联合体投标未提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；
（3）投标文件的资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；
（4）未按照招标文件的规定提交投标保证金的。
（5）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。
2.4信用记录。开标结束后资格审查时，采购人、采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。
（1）信用信息查询的查询渠道：信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
（2）不良信用记录是指：投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单，或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人有上述不良信用记录的，其投标无效，其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行。
（3）联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
（4）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人、采购代理机构经办人将查询网页截图、打印、签字，作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人、采购代理机构查询结果为准。
3．资格审查结果
3.1未通过资格审查的投标人，采购人、采购代理机构应当告知其未通过的原因。
3.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。
4．其他
4.1资格预审合格的投标人在提交投标文件的截止时间前资格发生变化的，应当通知采购人、采购代理机构，并按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的证明资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审公告的要求。
附表1资格审查表

资格审查表

项目名称：                                                 政府采购计划编号：       
	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	资格证明文件的签署、盖章
	未按招标文件格式及要求签署或盖章的，审查结果为不合格。

	2
	投标保证金
	未按招标文件要求将投标保证金提交至指定保证金专户或保证金交纳金额不足的，审查结果为不合格。

	3
	投标报价 
	投标人投标报价超过采购预算或最高限价的（如果设定了最高限价），审查结果为不合格。

	4
	投标代表参与投标的授权书或身份证明
	法定代表人（单位负责人）身份证明（代理人投标须提供授权委托书并附法定代表人（单位负责人）身份证明（原件），未按要求提供的，审查结果为不合格。

	5
	投标人资格声明、湖南省政府采购供应商资格承诺函
	未按招标文件要求及格式提供投标人资格声明、湖南省政府采购供应商资格承诺函的，审查结果为不合格。

	6
	法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
	法人或者其他组织提供加盖单位公章的营业执照等主体资格证明文件复印件，自然人提供本人身份证，否则，审查结果为不合格。

	7
	投标人信用查询记录
	投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，审查结果为不合格。

	8
	投标人特定资格证明材料
	未按招标文件要求提供投标人特定资格证明材料的，审查结果为不合格。

	结论
	


附表2 资格审查结果一览表
资格审查结果一览表
项目名称：                                                  政府采购计划编号：         
	序号
	投标人名称
	资格审查结果
（合格/不合格）
	资格审查不合格原因

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


采购人（签字）：                              
采购代理机构（签字）：                                      
日期：       年   月   日
附表3 资格审查合格投标人名单
资格审查合格投标人名单
项目名称：                                               政府采购计划编号：           
	序号
	合格投标人名称

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


采购人（签字）：                              
采购代理机构（签字）：                                      
日期：       年   月   日

第四章 评标方法及标准
第一节 评标方法及标准前附表
本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“(”标注。
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	第1.3款
	评标方法
	( 综合评分法

( 最低评标价法

	第3.4款
	非单一产品采购项目的核心产品
	本项目确定的核心产品为：

包1：1.5T磁共振成像系统

包2：全自动生化免疫分析系统

包3：主动脉内球囊反博泵

包4：医共体超融合服务器集群

	第4.2款
	投标文件报价出现前后不一致的修正
	按本章第二节第 4.2 款规定修正。

	第5.2（1）项
	相同品牌产品投标报价相同的
	由业主评委直接确定，业主方未委派评委的由评标组长现场随机抽签确定（最低评标价法）。

	第5.2（2）项
	相同品牌产品评审得分相同的规定
	由业主评委直接确定，业主方未委派评委的由评标组长现场随机抽签确定（综合评分法）。

	第5.4（1）项
	价格评审优惠
	( 专门面向中小企业采购
( 非专门面向中小企业采购项目，对于符合中小企业优惠政策的：

1、给予小型和微型企业产品的价格10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 10％；

2、给予联合体4%-6%的价格扣除。本项目具体扣除比例为 / ％。

3、本项目对应中小企业划分行业类别：工业。

	第5.4（2）项
	优先采购
	节能产品或环境标志产品
	最低评标价法：

符合节能产品、环境标志产品优先采购政策的，对于投标报价，应给予5%-10%的价格扣除，本项目具体扣除比例为 / %。

	
	
	
	综合评分法：

符合节能产品、环境标志产品优先采购政策的：

对于价格和技术分，应分别给予总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：价格总分值的4 %分、技术总分值的4 %分。

	第6.1款
	中标候选人并列的确定中标人的方式
	由业主评委直接确定，业主方未委派评委的由评标组长现场随机抽签确定（最低评标价法）。

	第6.2款
	中标候选人并列的确定中标人的方式
	投标报价相同的按技术总分从高至低确定排序，技术总分相同的由评标组长现场随机抽签确定排序。（综合评分法）


第二节 评标方法及标准
1．评标方法
1.1综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
1.2最低评标价，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
1.3本采购项目评标方法见本章第一节【评标方法及标准前附表】。
2．评标程序
2.1评标程序分为投标文件符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、推荐中标候选人。
3．投标文件的符合性审查
3.1资格审查结束后，评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的符合性审查”规定进行投标文件符合性审查。
3.2符合性审查合格投标人少于3家的，应予废标。
3.3单一产品采购项目：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。提供不同品牌产品的投标人不足三家的，应予废标。
3.4非单一产品采购项目：采购人或者采购代理机构将在【评标方法及标准前附表】中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第3.3款规定处理。
4．投标文件的澄清
4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
4.2投标文件的投标报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表签字或者加盖单位章确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4.5有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。
4.6异常低价投标（响应）审查程序

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，供应商须对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，供应商提交证明材料的时间不得超过60分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

本项目采用全流程电子交易系统，投标报价的澄清由评标委员会通过电子交易系统发起，投标人应及时关注电子交易系统的信息提示，采购人或采购代理机构不再另行通知。因投标人自身原因未能在规定时限内提交澄清材料的，由此带来的不利后果，由投标人自行承担。
5．投标文件的比较与评价
5.1评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的比较与评价”规定，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较和评价。
5.2单一产品采购项目：
（1）最低评标价法：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，其他投标无效；报价相同的，按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
（2）综合评分法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
5.3非单一产品采购项目：多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第 5.2 款规定处理。
5.4政府采购政策：
（1）价格评审优惠：评审时按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予相应比例的价格折扣。
（2）优先采购：评审时按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予相应比例的价格折扣或者加分。
6．推荐中标候选人
6.1最低评标价法：评标结果按算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的并列，按【评标方法及标准前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
6.2综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按【评标方法及标准前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
7．编写评标报告
7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
7.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
8．评标报告复核
8.1汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。
8.2汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
8.3评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
9．停止评标
9.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
10．废标

10.1 根据有关法律法规和招标文件的有关规定，如出现下列情况之一的，应予以废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过采购项目预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
11．重新组建评标委员会进行评标
11.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：
（1）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；
（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；
（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；
（4）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。
11.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

第三节 投标文件的符合性审查
1.符合性审查
1.1评标委员会应按本章本节附表1“符合性审查表”所列审查项目及审查标准，对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会判断投标文件的响应性只根据投标文件的内容，而不依据外部的证据。
（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
1.2未通过符合性审查的投标人，其投标将被认定为投标无效，不能进入下一阶段评审。通过符合性审查的投标人数量不足 3 家的，不得作进一步的比较和评价。
2.投标无效
2.1投标人存在下列情况之一的，符合性审查不合格，投标无效：
（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度；
（3）投标有效期不足的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）不符合本节第1.1款规定符合性审查标准的；
（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。
2.2在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
附表1 符合性审查表

符合性审查表
项目名称：                                           政府采购计划编号： 
	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	投标文件的签署、盖章
	投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的，其符合性审查不合格。

	2
	对招标文件条款的响应
	投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度的，其符合性审查不合格。

	3
	投标有效期
	投标有效期不足的，其符合性审查不合格。

	4
	附加条件
	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，其符合性审查不合格。

	5
	其他情形
	存在不符合本章第三节第1.1款规定符合性审查标准的，或者法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的，其符合性审查不合格。

	结论
	


附表2 符合性审查结果一览表

符合性审查结果一览表
项目名称：                                           政府采购计划编号：
	序号
	投标人名称
	符合性审查结果
（合格/不合格）
	符合性审查不合格原因

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附表3 符合性审查合格投标人名单

符合性审查合格投标人名单
项目名称：                                        政府采购计划编号：
	序号
	合格投标人名称

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


第四节 投标文件的比较与评价（综合评分法）
1. 综合评分法
1.1综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
1.2评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第一章投标人的资格要求。本采购项目的评标因素和标准见本章本节附表1“评标方法及标准表”。
1.3未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
2. 投标报价的算术修正及政府采购政策调整
2.1如果有算术错误，投标报价将按本章第二节第4.2款、第4.3款规定进行算术修正。
2.2需落实政府采购政策（价格评审优惠）的，按第二章“投标须知”及本章第二节第5.4（1）项的相关规定进行价格调整。
2.3按本章本节第2.1款、第2.2款规定，以修正或调整后的价格确定投标人的投标报价和评标基准价，用于投标报价评价。
3. 投标报价评价
3.1投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价修正或调整／投标报价修正或调整） ×100×报价权值
技术、商务等评分项响应评价及政府采购政策加分
4.1技术、商务等评分项响应评分。按本章本节附表1“评标方法及标准表”规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。
4.2需落实政府采购政策（优先采购）的，按第二章、本章第二节第5.4（2）项以及本节附表1“评标方法及标准表”的相关规定进行技术、价格、商务项得分(加分)计算。
评标总得分
5.1评标总得分为投标报价、技术、商务等评分项得分(含优先采购政策加分)之和。
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；
A1、A2、……An分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋…＋An＝1）。
5.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
5.3评标时，评标委员会成员应当独立对满足招标文件全部实质性要求投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。每个投标人的最终得分为所有评标委员会成员评分的算术平均值。
中标候选人的推荐方法
6.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
6.2得分且投标报价相同的并列，按本章第二节规定确定中标候选人。
包一、包二、包三、包四
附表1 评标方法及标准表

本采购项目的权值见下表
	序号
	项     目
	权值的取值

	1
	报价（A1）
	0.60

	2
	技术（A2）
	0.38

	3
	商务（A3）
	0.02

	       合计
	1.00


附表1.1投标报价评审标准表
	序号
	评标因素（分值）
	评标标准

	1
	价格评价项
（F=100分）
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价修正或调整／投标报价修正或调整）×100分。

注：评标委员会认为投标人的报价出现第二章第13.9款情形的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序，投标人须在规定的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料;投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

	2
	优先采购加分（F优先采购加分）
	[image: image3.wmf]投标总价格

两型产品的价格

所投节能、环境标志、

×100×本项目加分比例

	∑
	F1=F+ F优先采购加分


附表1.2技术部分评审标准表
	序号
	评标因素（分值）
	评标标准

	1
	技术评价项
（F=100分）
	设备技术参数（100）
	1、投标设备技术参数、性能等完全满足招标文件技术要求计100分。 投标人在提供的证明材料（产品技术白皮书或彩页或检测报告进行佐证）中对应的采购需求参数进行标记，以便评标委员会核对。带“★”和“▲”的参数须提供证明材料，否则视为不满足参数要求。（标注了提供承诺函的除外）
2、技术条款每有一项“▲”参数不满足的，每项扣12分，技术条款每项非“▲”参数负偏离或不满足的扣6分，累计扣分，扣完为止,配置不详，技术参数不清，缺漏项的，则视同负偏离处理。一般商务和技术条款负偏离项数之和≥16项，其投标无效。
3、投标设备技术参数、性能等出现带“★”负偏离按无效投标处理。

注：①负偏离包括但不限于：缺漏项、描述不清、技术参数不明、配置不详、资料不全等。

②投标文件中未附投标货物产品彩页或投标货物技术白皮书或国家认可的检测机构出具的检测报告的，该项计0分；如产品彩页或技术白皮书与检测报告不一致的，以国家认可的检测机构出具的检测报告为准。

③要求提供证明材料的条款投标文件中未提供的，视同为该条款负偏离。

	2
	优先采购加分（F优先采购加分）
	[image: image4.wmf]投标总价格

两型产品的价格

所投节能、环境标志、

×100×本项目加分比例

	∑
	F2=F+ F优先采购加分


附表1.3商务部分评审标准表
	序号
	评标因素（分值）
	评标标准

	1
	商务评价项
（F=100分）
	售后服务

方案（100）
	投标人应提供完整售后服务方案（包括但不限于安装培训、调试验收、售后服务制度、服务计划、售后服务流程、故障维修响应时间与处理机制、电话支持、维修工程师配备情况、常见问题处理、备品备件仓库情况等。）整体方案重点突出、描述清晰完整、充分结合实际情况且针对性强并包含相关增值服务内容清晰的，计100分。方案有重大缺陷或缺项的每处扣10分；方案与本项目不符、不合理或不完善的每项扣5分，扣完为止；未提供不计分。

	2
	优先采购加分（F优先采购加分）
	[image: image5.wmf]投标总价格

两型产品的价格

所投节能、环境标志、

×100×本项目加分比例

	∑
	F3=F+ F优先采购加分


第五章 采购需求
第一节 采购清单一览表
	包一：医学影像中心

	序号
	标的名称
	简要技术要求
	单位
	数量
	上限单价（元）
	上限合价(元）
	备注（包干范围）
	说明

	1
	1.5T磁共振成像系统
	详见第二节“技术要求”
	台
	1
	8060000
	8060000
	全费用包干
	核心产品

	2
	高端64排螺旋CT
	详见第二节“技术要求”
	台
	1
	5600000
	5600000
	全费用包干
	

	3
	数字减影血管造影机（DSA）
	详见第二节“技术要求”
	台
	1
	5650000
	5650000
	全费用包干
	

	4
	移动式摄影X射线机
	详见第二节“技术要求”
	台
	1
	396800
	396800
	全费用包干
	

	5
	口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备
	详见第二节“技术要求”
	台
	1
	380000
	380000
	全费用包干
	

	6
	数字化透视摄影X射线系统
	详见第二节“技术要求”
	台
	1
	798000
	798000
	全费用包干
	

	7
	医用显示器
	详见第二节“技术要求”
	台
	3
	99000
	297000
	全费用包干
	

	小计
	
	21181800
	
	

	包二：心电B超诊断中心设备及医学检验中心设备

	序号
	标的名称
	简要技术要求
	单位
	数量
	上限单价（元）
	上限合价(元）
	备注（包干范围）
	说明

	1
	数字式心电图机
	详见第二节“技术要求”
	台
	2
	28000
	56000
	全费用包干
	

	2
	动态心电图工作站
	详见第二节“技术要求”
	台
	1
	50000
	50000
	全费用包干
	

	3
	心电工作站
	详见第二节“技术要求”
	台
	2
	35000
	70000
	全费用包干
	

	4
	超声诊断仪
	详见第二节“技术要求”
	台
	3
	665000
	1995000
	全费用包干
	

	5
	便携式全数字彩色超声诊断系统
	详见第二节“技术要求”
	台
	1
	550000
	550000
	全费用包干
	

	6
	全自动生化免疫分析系统
	详见第二节“技术要求”
	套
	1
	1500000
	1500000
	全费用包干
	核心产品

	7
	全自动血液细胞分析系统
	详见第二节“技术要求”
	台
	1
	650000
	650000
	全费用包干
	

	8
	电化学发光仪
	详见第二节“技术要求”
	台
	1
	180000
	180000
	全费用包干
	

	9
	域检测平台
	详见第二节“技术要求”
	项
	1
	300000
	300000
	全费用包干
	

	小计
	
	5351000
	
	

	包三：急诊急救、麻醉手术室、重症 ICU 设备、中心药房

	序号
	标的名称
	简要技术要求
	单位
	数量
	上限单价（元）
	上限合价(元）
	备注（包干范围）
	说明

	1
	麻醉系统
	详见第二节“技术要求”
	台
	1
	250000
	250000
	全费用包干
	

	2
	病人监护仪（麻醉）
	详见第二节“技术要求”
	台
	2
	60000
	120000
	全费用包干
	

	3
	主动脉内球囊反博泵
	详见第二节“技术要求”
	台
	1
	800000
	800000
	全费用包干
	核心产品

	4
	病人监护仪（有创）
	详见第二节“技术要求”
	台
	8
	32000
	256000
	全费用包干
	

	5
	病人监护仪（多参数）
	详见第二节“技术要求”
	台
	5
	18000
	90000
	全费用包干
	

	6
	呼吸机（有创）
	详见第二节“技术要求”
	台
	6
	150000
	900000
	全费用包干
	

	7
	呼吸机（无创）
	详见第二节“技术要求”
	台
	2
	130000
	260000
	全费用包干
	

	8
	急救转运呼吸机
	详见第二节“技术要求”
	台
	3
	120000
	360000
	全费用包干
	

	9
	医用控温仪（亚低温）
	详见第二节“技术要求”
	台
	3
	40000
	120000
	全费用包干
	

	10
	医用转移车
	详见第二节“技术要求”
	张
	3
	20000
	60000
	全费用包干
	

	11
	输液泵
	详见第二节“技术要求”
	台
	5
	8000
	40000
	全费用包干
	

	12
	心肺复苏机
	详见第二节“技术要求”
	台
	1
	148000
	148000
	全费用包干
	

	13
	连续性血液净化设备
	详见第二节“技术要求”
	台
	2
	210000
	420000
	全费用包干
	

	14
	电子支气管内窥镜
	详见第二节“技术要求”
	套
	1
	500000
	500000
	全费用包干
	

	15
	输液信息采集系统
	详见第二节“技术要求”
	套
	8
	60000
	480000
	全费用包干
	

	16
	体外除颤监护仪
	详见第二节“技术要求”
	套
	2
	30000
	60000
	全费用包干
	

	17
	过氧化氢低温等离子体灭菌器
	详见第二节“技术要求”
	套
	1
	186000
	186000
	全费用包干
	

	18
	中药柜、中药操作台、西药柜、西药操作台、保险柜
	详见第二节“技术要求”
	套
	1
	2756000
	2756000
	全费用包干
	

	19
	药品恒温冷藏冷库
	详见第二节“技术要求”
	套
	1
	90800
	90800
	全费用包干
	

	小计
	
	7896800
	
	

	包四：县域医共体信息化平台及超融合基础设施

	序号
	标的名称
	简要技术要求
	单位
	数量
	上限单价（元）
	上限合价(元）
	备注（包干范围）
	说明

	1
	医共体超融合服务器集群
	详见第二节“技术要求”
	套
	1
	874500
	874500
	全费用包干
	核心产品

	2
	医共体 HIS 医院信息系统
	详见第二节“技术要求”
	套
	1
	2489000
	2489000
	全费用包干
	

	小计
	
	3363500
	
	


注：1.“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到具体标的。
2.投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分标的投标，否则投标无效。
3.货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
4.投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。

第二节 技术要求

包一：医学影像中心

一、1.5T磁共振成像系统技术参数

1、总体要求

★1.1为保证技术的先进性，投标机型须为各公司2021年及以后第一次获得NMPA（时间以注册证编号为准）、且具备FDA认证的1.5T磁共振机型。

▲1.2磁共振成像系统预期使用期限（提供磁共振品牌厂家操作手册/机器铭牌等证明）≥15年

2、磁体系统

2.1
磁体类型
超导磁体


2.2
磁场强度
1.5T


2.3
屏蔽方式
主动屏蔽


2.4
抗外界电磁干扰屏蔽技术



2.5
三维动态匀场



2.6
5高斯线范围
≤4.0X2.5 m


▲2.7
1高斯线范围（Z轴/Axial/轴向）
≤5.5m


2.8
磁场均匀度(V-RMS，典型值，以技术白皮书为准)



2.8.1
10 cm DSV
≤0.007ppm


2.8.2
20 cm DSV
≤0.036ppm


2.8.3
30 cm DSV
≤0.1ppm


2.8.4
40 cm DSV
≤0.34ppm


2.8.5
45 cm DSV
≤1.14ppm


▲2.9
裸磁体长度（不含外壳）
≤175cm         


2.10
病人检查通道最窄孔径
≥60 cm


▲2.11
磁体重量（含液氦）
≥5吨


2.12
冷头品牌
日本住友


▲2.13
液氦腔容量
≥1000L


3、梯度系统

3.1
梯度工作方式
非共振式


3.2
软件降噪技术
具备


3.3
最大X扫描FOV
≥50 cm


3.4
最大Y扫描FOV
≥50 cm


3.5
最大Z扫描FOV（以技术白皮书为准）
≥50 cm


▲3.6
最大单轴梯度场强（非有效）
≥33mT/m


▲3.7
最大单轴梯度切换率（非有效）
≥ 100T/m/s


3.8
硬件降噪技术



3.9
梯度线圈冷却：水冷


3.10
梯度放大器冷却：水冷


3.11
梯度数字控制技术



3.12
工作周期
100%


4、射频系统

4.1
射频系统
光纤射频系统，模数转换器内置于磁体或线圈内


4.2
射频放大器
固态前放


▲4.3
射频发射功率
≥10Kw


4.4
射频发射带宽
≥1250kHz


4.5
系统可用通道数
≥16


4.6
射频接收采样率(Sampling Rate)
≥80MHz


4.7
射频线圈扫描自动调谐技术
具备


4.8
射频接收1Hz动态范围
≥165dB


5、射频接收线圈

5.1
线圈要求如下： 
各线圈均需支持并行采集功能并兼容EPI序列


5.2
头颈联合线圈，≥16个单元



5.3
腹部成像，线圈≥16个单元



▲5.3.1
腹部线圈长*宽
≥60cm*60cm 


5.4
全脊柱线圈，≥24个单元



5.5
柔性线圈，≥8个单元



5.6
线圈接口数
≥3


6、计算机系统

6.1
主计算机CPU
≥四核


6.2
CPU位数
≥64位


6.3
主频大小
≥3.6Hz


6.4
内存大小
≥64GB  


6.5
计算机显示器
≥24英寸彩色LCD


6.6
显示器分辨率
≥1920×1200


6.7
硬盘容量
≥1024GB SSD         


6.8
数据存储形式
CD/DVD


6.9
阵列处理器内存
≥64GB


6.10
图像存储数(256X256无压缩)
≥3,000,000幅


6.11
图像重建速度

(256X256, 100% FOV)
≥28,000幅/秒


6.12
超快速计算机处理技术

同步扫描重建功能（扫描,采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能）


6.13
DICOM3.0接口



7、系统后处理功能

7.1
3D后处理



7.2
MPR后处理



7.3
SSD后处理



7.4
MIP后处理



7.5
图像回放软件



7.6
图像评价软件



7.7
实时互动重建



7.8
ADC-map
具备


7.9
时间信号曲线



7.10
图像减影、叠加



8、检查环境

8.1
床旁控制系统
双侧       


8.2
最低床位
≤49cm


8.3
自动步进扫描床 



8.4
生理信号显示



8.5
紧急制动系统



8.6
VCG心电门控



8.7
呼吸门控



8.8
机架正面两侧均有床旁操作按钮



8.9
检查床最大水平移动范围
≥220cm


9、后处理接口

9.1
软件控制照相



9.2
激光相机接口



9.3
远程维修遥控



9.4
DICOM发送/接收



9.5
DICOM查询/检索



9.6
DICOM基本打印



9.7
图像传输速度
≥1GB/秒


10、扫描参数

▲10.1
最薄2D扫描层厚
≤0.1mm


10.2
Z轴最大扫描野
≥50cm


10.3
最大采集矩阵
≥1024×1024


10.4
弥散加权B值
≥10000       


10.5
SE 最短TR(128x128)
≤3.2ms


10.6
SE最短TE (128x128)
≤1.8ms


10.7
SE 最短TR(256x256)
≤4ms


10.8
SE 最短TE (256x256)
≤2.2ms


11、扫描序列

11.1
自旋回波(SE)



11.1.1
自旋回波序列



11.1.2
2D/3D FSE



11.1.3
FSE回波分享



11.1.4
三维FSE序列



11.1.5
单次激发FSE



11.1.6
脂肪抑制序列



11.1.7
频率脂肪抑制



11.1.8
水抑制序列



11.2
反转恢复（IR）



11.2.1
常规IR序列



11.2.2
快速IR 序列 (水/脂抑制技术)



11.2.3
水抑制( FLAIR)



11.2.4
单次激发快速反转恢复序列



11.3
梯度回波(GRE) 



11.3.1
多层面梯度回波



11.3.2
3D梯度回波



11.3.3
亚秒T1加权(2D/3D)



11.3.4
亚秒T2加权(2D/3D)



11.3.5
去除剩余磁化梯度回波技术



11.3.6
利用剩余磁化梯度回波技术



11.3.7
重T2 加权高对比序列



11.4
平面回波(EPI)



11.4.1
单次激发EPI



11.4.2
自旋回波EPI



11.4.3
梯度回波EPI 



11.4.4
反转EPI



12、高级应用技术

12.1
体部成像



12.1.1
肝脏动态增强



12.1.2
全身弥散成像软件包
      


12.1.3
同相位/去相位水脂分离技术



12.1.4
磁共振胰胆管造影



12.1.5
磁共振尿路造影



12.1.6
磁共振椎管造影



12.2
神经成像

12.2.1
无造影剂全脑容积灌注成像



12.2.1.1
CBF（非rCBF）测量



12.2.3
全脊柱成像



12.2.4
全中枢神经系统成像



12.2.5
高分辨率颈髓成像



12.2.6
高分辨率内耳三维成像



12.3
弥散成像



12.3.1
各向同性采集



12.3.2
各向异性采集



12.3.3
ADC值测量



12.3.4
ADC-map彩图



12.3.5
体部脏器弥散



12.4
灌注成像

12.4.1
灌注成像技术



12.4.2
rCBV分析



12.4.3
TTP分析



12.4.4
MTT分析



12.4.5
负积分图



12.4.6
检索图



12.4.7
时间信号曲线



12.4.8
彩色显示



12.5
血管成像

12.5.1
2D/3D TOF法技术



12.5.2
连续多层3D时飞法(TOF)技术



12.5.3
门控2D血管



12.5.4
2D/3D相位对比法技术



12.5.5
增强对比MRA



12.5.6
自动移床MRA



12.5.7
最大强度投影



12.5.8
多层面重建



12.5.9
曲面重建



12.5.10
电影回放



12.6
心脏成像

12.7
肿瘤成像

12.7.1
专用肿瘤检测序列



12.7.2
类PET成像功能



▲12.8
压缩感知成像技术
飞利浦提供Compressed SENSE ,GE提供Hypersense,西门子提供Compressed Sensing，联影提供uAIFI-ACS，其他品牌提供相似技术


13、并行采集技术

13.1
基于图像算法



13.2
并行采集加速因子
≥3


13.3
自动校准技术



14、伪影校正技术

14.1
流体补偿



14.2
呼吸补偿



14.3
卷积伪影去除



14.4
前瞻性运动伪影校正



14.5
回顾性运动伪影校正



15、其他技术参数要求

15.1
自动和手动滤波



15.2
实时交互式成像



15.3
三维定位系统



15.4
频率编码方向扩大采集



15.5
相位编码方向扩大采集



15.6
预饱和技术



15.7
脂肪饱和技术



15.8
水饱和技术



15.9
水激发技术



15.10
偏中心扫描技术



15.11
扫描暂停技术



15.12
可变带宽技术



15.13
可变k空间填充



15.14
非/对称回波



15.15
信噪比指示器



15.16
优化反转角技术



15.17
线圈灵敏度校正



15.18
神经高分辨成像



15.19
磁共振实时定位



15.20
磁共振实时透视



15.21
交互式参数改变



15.22
扫描参数顾问



15.23
恒定信号技术



15.24
配置第三方辅助设备



16、维护保养


（1）服务范围：整机保修、保养1年；

（2）响应时效：售后服务响应时间小于2小时；

（3）备件要求：国内设有备件仓库，保证备件供应；

（4）开机频率：保修期内保证设备年开机率≥95%；

（5）保养频次：保养期内每年至少提供两次保养；

（6）人员分配：省内设有维修点，提供专职工程师资质。

二、高端64排螺旋CT技术

设备总体要求：64排螺旋CT系统一套，用于神经系统、消化系统、血管成像、泌尿生殖系统、脊柱脊髓系统、骨关节系统等的计算机断层成像，可为临床提供先进的功能分析，以满足全身CT扫描的临床应用和临床研究。

1、机架系统

▲1.1 
机架孔径： 
≥70cm

▲1.2 
机架最快旋转速度（ 360度 ）： 
≤0.35秒

1.2.1
各部位断层扫描速度： 
≤0.35秒

1.2.2
机架可选旋转速度： 
≥8种

1.3
内部冷却方式： 
风冷或水冷

1.4
机架倾斜方式： 
物理或数字倾斜

1.5
机架倾斜角度：
≥±30度

1.6 
球管焦点到探测器距离：
≤1020mm

1.7 
球管焦点到等中心点距离：
≤550mm

2、数据采集系统

2.1
探测器材料类型：
 固体稀土陶瓷探测器

2.2 
探测器亚毫米排列： 
≥64 排

▲2.3 
每排探测器单元数： 
≥850 个

2.4 
探测器单元总数：
≥55000个

2.5
数据采样率： 
≥4500 采样/360°

2.6
集成化DAS系统：


2.7 
探测器在等中心线z 轴覆盖宽度：
≥40mm

3、扫描床

3.1
检查床最大可移动范围： 
≥2000mm

3.2
检查床最大扫描长度： 
≥2000mm

3.3  
床水平移动最大速度： 
≥150mm/s

3.4
床定位精度
≤±0.25mm

▲3.5  
床面可降至离地面最低距离： 
≤450mm

3.6
床面可升至离地面最高距离： 
≥970mm

3.7
检查床承重： 
≥240kg

4、扫描参数与图像重建

▲4.1
最小扫描层厚： 
≤0.625mm

4.2  
图像重建速度： 
≥60 幅/秒

4.3  
最大图像重建矩阵： 
≥1024×1024

4.4
肺部高分辨最大重建矩阵：
≥1024×1024

4.5
单次连续扫描时间：
≥100 秒

4.6
最大定位片长度： 
≥1600mm

4.7
最小扫描螺距： 
≤0.2

4.8
最大扫描螺距： 
≥1.5

4.9
X-Y 平面空间分辨率： 


4.9.1
X-Y 平面空间分辨率： @10%MTF
≥16.5lp/cm

4.9.2
X-Y 平面空间分辨率： @0%MTF
≥20lp/cm

4.10
密度分辨率： 
5mm@0.3% ≤10mGy

5、X线及高压发生器系统

▲5.1 
球管有效热容量： 
≥30MHU

5.2  
球管液态金属轴承技术


5.3
阳极最大散热率： 
≥1000KHU/min

5.4  
球管焦点： 
≥2 个

5.5 
最小焦点尺寸 : 
≤0.65mm2

5.6 
最大焦点尺寸： 
≤1.35mm2

5.7  
高压发生器输出功率（非等效）： 
≥50KW

5.8
最高输出管电流（非等效）
≥450mA

5.9
最低管电压： 
≤80kV

5.10
最高管电压： 
≥140kV

5.11 
球管电压选择范围： 
≥4档

★5.12
为保证整体运行稳定，所投CT探测器、球管和高压发生器需与CT整机为同一品牌制造，提供检测报告证明


6、主控制台及重建工作站系统

6.1
中文操作系统： 


6.2
高性能主控台工作站 CPU： 
≥16*3.1 GHz

6.3
主机内存： 
≥32GB

6.4
图像存储空间： 
≥1.5TB

6.5
图像存储量：
 ≥400,000 幅（ 512 矩阵不压缩的图像）

6.6
医用液晶显示器尺寸： 
≥19 英寸

6.7
医用液晶显示器个数： 
≥2 台

6.8
显示器分辨率：
≥1280×1024

6.9
标准Dicom图像传输协议：


6.10
同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等功能可同步进行


7、低剂量技术

7.1
智能毫安技术：


7.2
多模型迭代技术：
具备多模型迭代技术，可降低辐射剂量 ≥80%

7.3
儿童低剂量扫描协议：
根据不同患者的年龄，体重设置特殊的扫描协议

7.4
敏感器官保护功能：
扫描过程中针对眼睛，甲状腺等敏感部位实施器官保护

7.5
剂量报告： 
每个患者检查结束后会显示扫描所用的参数与剂量

8、临床应用功能

8.1      基础软件功能

8.1.1
3D


8.1.2
MPR 多平面重建


8.1.3
实时 MPR


8.1.4
CPR 曲面重建


8.1.5
最大密度投影 MIP


8.1.6
最小密度投影 MinIP


8.1.7
平均密度投影 AIP


8.1.8
SSD重建功能


8.1.9
三维容积重建软件 


8.1.10
自动去骨功能


8.1.11
造影剂自动跟踪扫描软件


8.1.12
对比剂追踪自动扫描触发功能


8.1.13
智能呼吸导航系统


8.1.14
CT电影功能


8.1.15
时间密度曲线测量软件


8.1.16
窗宽/窗位自动设置功能


8.1.17
自动分割手术刀模式


8.1.18
剂量报告功能


8.1.19
自定义窗宽/窗位功能


8.1.20
数据按检查日期筛选模式


8.1.21
数据按检查部位筛选模式


8.1.22
患者信息或ID号快速检索功能


8.1.23
预检查列表


8.1.24
辐射剂量管理软件


8.1.25
多期相数据并行对比阅读模式


8.1.26
窗宽/窗位切换快捷键


8.1.27
图像序列批处理重建功能


8.1.28
多序列图像自定义拼图功能


8.1.29
透明显示骨骼功能


8.1.30
模拟手术刀技术


8.2
周围血管分析功能


8.2.1
自动血管循迹、提取和显示以及血管尺寸测量功能


8.2.2
自动探查血管中轴功能


8.2.3
具快速循迹血管分支成像，分别显示弯曲血管，血管横、纵、斜截面图象功能


8.2.4
编辑血管轮廓时自动插入临近血管信息功能


8.2.5
管腔曲面重建成像功能


8.2.6
最佳纵轴重建成像功能


8.2.7
对目标血管节段进行定量分析功能，包括（血管长度、横截面积、血管狭窄比率、容积、血管平均直径、最小直径、最大直径）


8.2.8
对血栓进行检测和分析功能


8.3
1024 大矩阵重建： 用于清晰的显示内耳等精细结构等小病变


8.4
轮廓分割功能： 能够自定义感兴趣区域的轮廓， 并分割出来


8.5
CTA 血管造影技术


8.6
CTU 尿路造影技术


8.7
肝脏三期扫描技术


8.8
去运动伪影技术


8.9
去后颅窝伪影技术


8.10
肺结节分析： 


8.11
肺密度分析功能


8.12
肿瘤评估功能


8.13
自动语音功能： 提醒患者做适时的检查配合， 如屏住呼吸等


9、后处理工作站


9.1
CPU
提供厂家最新系列

9.2
主 频
≥2.0GHZ

9.3
主频 CPU 数目
≥4 核

9.4
内存
≥32GB

9.5
硬盘容量
≥1T 高速硬盘

9.6
永久贮存刻录 DVD


9.7
液晶显示器
≥19 英寸医学影像专用显示器

9.8
显示器矩阵
≥1280  ×  1024

9.9
图像格式、传输存储
DICOM3.0

9.10
具备直接二维多平面浏览器


9.11
具备直接三维重建功能


9.13
单键去骨技术


9.14
血管自动提取及分析


10、心血管成像及高级后处理软件包


10.1
心脏扫描速度（360度）
≤0.35s

10.2
心脏扫描扇区重建方式
≥4扇区

10.3
4D心脏电影重建功能


10.4
主控台心电图显示功能


10.5
心脏扫描时相选择技术，根据病人心率不同选择不同的扫描时相


10.6
ECG自动管电流调整功能


10.7
具备冠脉及心脏的三维成像功能


10.8
具备心脏短轴、长轴重建功能


10.9
具备显示各期相图像预览功能，可预览某一解剖层面重建0%-99%时相数据


10.10
具备冠脉树自动提取分析功能


10.11
配置第三方辅助设备


11、维护保养


（1）服务范围：整机保修、保养1年；

（2）响应时效：售后服务响应时间小于2小时；

（3）备件要求：国内设有备件仓库，保证备件供应；

（4）开机频率：保修期内保证设备年开机率≥95%；

（5）保养频次：保养期内每年至少提供两次保养；

（6）人员分配：省内设有维修点，提供专职工程师资质。
三、数字减影血管造影系统技术参数要求

1、机架系统:

★1.1
全自动落地式C臂机架≥3轴

1.2
机架预设存储位置≥ 60种

1.3
具有智能床旁控制系统可以控制机架和导管床的运动

1.4
SID范围可调，最小SID ≤ 90cm，且最大SID ≥ 120cm

1.5
C臂弧深（不含L臂补偿）≥92cm

1.6
CRA≥ 55°，CAU≥ 45°

1.7
RAO ≥ 130°，LAO ≥ 130°

1.8
C臂绕旋转轴旋转速度（非旋转采集）≥25度/秒

1.9
C臂绕环形轨道的滑动速度（非旋转采集）≥25度/秒

1.10
C臂最高旋转速度≥60度/秒

1.11
准直器和平板探测器需具备自动跟踪旋转技术，无论C臂机架与检查床投照角度如何，平板探测器始终与检查床保持相对静止，实时图像始终保持正直向上无偏转

1.12
C臂沿导管床纵向移动覆盖范围≥210cm

2、导管床:

2.1
需采用碳纤维浮动床面

2.2
床的最大病人承重≥250KG+60KG（CPR）

2.3
床的最大物理承重≥400KG

2.4
床面的垂直升降范围≥32cm

2.5
床的最高高度≥110cm

2.6
床的最低高度≤75cm

2.7
床长≥284cm

2.8
床宽≥50cm

2.9
床的横向运动范围≥ 35cm

2.10
床的纵向运动范围≥125cm

2.11
床面的旋转范围≥ ±120°

2.12
导管床具备桡动脉穿刺用手托，臂托，床垫，输液支架

3、X线高压发生器装置：

3.1
发生器功率≥100KW

3.2
最大管电流支持≥1000mA

3.3
最小管电流≤0.5mA

3.4
高频逆变频率≥100KHz

3.5
最大管电压≥125KV

3.6
最小管电压≤40KV

▲3.7
最短曝光时间≤0.5ms

3.8
无需测试曝光可进行自动曝光控制

4、X线球管：

▲4.1
最大透视管电流≥250mA

4.2
最大阳极输入功率≥4000W

▲4.3
球管阳极转速≥9600转/分

4.4
球管阳极需采用液态金属轴承技术

▲4.5
球管阳极热容量≥4.0 MHU

4.6
管套热容量≥4.9MHU

★4.7
球管阳极最大散热功率≥6500W

4.8
球管焦点≥2个

4.9
最小焦点≤0.4mm

4.10
最小焦点功率≥19KW

4.11
最大焦点≥0.8mm

4.12
最大焦点功率≥90KW

▲4.13
自动拆入铜滤片数≥5档

4.14
球管需带有防碰撞保护装置

4.15
球管需采用油冷加水冷双重冷却方式

4.16
为提升透视图像质量，小焦点要求采用平板灯丝技术，或传统钨丝技术，并可实现标准正方形焦点

4.17
球管具备焦点熔断保护技术或焦点切换技术，即允许1个焦点熔断后，球管依然可以正常使用，不需要更换球管，且术中焦点熔断依然出线不影响正常使用

5、数字化平板探测器：

5.1

需采用碘化铯非晶硅数字化平板探测器技术

5.2
平板有效探测面积≥29cm x 26cm

5.3
平板空间分辨率≥2.7LP/mm

5.4
平板灰阶分辨率≥16bit

5.5
平板像素尺寸≤184μm

5.6
平板可选视野≥6档

▲5.7
平板探测器最小视野对角线≤11cm

5.8
平板检测器光子转换效率DQE ≥70% 

5.9
平板需带有感应式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制  

5.10
平板探测器具备一键式自动可抽取滤线栅

5.11
平板探测器可旋转

6、图像采集及处理系统：

6.1
主机可并行处理当前手术病人数据和后处理病人数据，同屏幕显示，互不干扰。

6.2
具备标准DR模式，最大采集速率：≥30帧/秒；

6.3
具备标准DSA模式，最大采集速率：≥30帧/秒；

6.4
具备动态心脏采集模式，最大采集速率：≥30帧/秒；

6.5
心脏采集模式，最小采集速率：≤7.5帧/秒；

▲6.6
最小数字脉冲透视速率≤ 0.5帧/秒

6.7
最大数字脉冲透视速率≥ 30帧/秒

▲6.8
数字脉冲透视档位≥9档

6.9
图像处理需包括窗宽/窗位可调节、噪声滤过及图像边缘增强的功能

6.10
具备实时动态范围管理功能

6.11
床旁可进行血管狭窄测量及分析，包括：测量血管狭窄位置、狭窄率及距离测量等

7、具备图像采集、处理以及优化技术软件包：

7.1
根据身高、体重等参数，可自动测算患者不同解剖部位体厚

7.2
根据投照部位的解剖厚度及密度信息,可自动计算该部位的X线穿透性

7.3
根据C 型臂的角度，可自动计算X线穿越人体的路径

7.4
根据选择的参考图像能够自动定位机架的位置

7.5
根据机架所在位置能够自动选择对应的参考图像

7.6
具备动态图像优化降噪功能

7.7
具备适应性边缘增强功能   

7.8
具备轮廓跟踪自动亮度、对比度实时调节

8、具备智能二维路径导航功能

8.1
可实现传统Roadmap功能

8.2
可使用DSA采集序列中任意一副减影图像作为路径图

8.3
可使用DR采集序列中任意一副图像或任意一副透视图像作为路径图

8.4
可实现实时透视图像与路径图像叠加，可淡进淡出，循环显像

9、图像显示系统：

9.1
检查室至少1台显视器，可同时分割显示实时图像、参考图像、后处理图像等，显示器尺寸≥30英寸

9.2
检查室显视器分辨率≥2560 x 1600

9.3
最大亮度≥400 cd/m²

9.4
检查室显示器包含下拉菜单，可通过床旁鼠标控制选择各功能。

9.5
控制室至少1台显示器，可用于主机操作以及实时与后处理图像显示，显示器尺寸≥21英寸,显视器分辨率≥1600 x 1200

10、图像存储及图像分析系统：

10.1
主机硬盘图像可存储在CD/DVD光盘上，同时CD/DVD光盘上的图像可回传至主机硬盘

10.2
具备自动回放采集序列功能

10.3
回放序列的速度及方向需可以调节

10.4
可进行减影及非减影切换

10.5
后处理功能需包括：选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、选择图像、移动放大、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位等。

11、射线剂量防护技术：

11.1
各厂家需提供具备官方认证的（如技术白皮书或检测报告）全身低剂量高清成像技术（包括但不限于西门子公司的Care & Clear技术，飞利浦公司的Clarity IQ技术）

11.2
具备铜滤片自动插入技术以消除球管软射线，无需人工干预

11.3
自动插入铜滤片数最薄厚度≤ 0.1mm, 最厚厚度≥ 0.9mm

11.4
具备透视图像存储功能：最大透视图像连续存储≥1000幅，最长存储时间≥68s

11.5
具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值

11.6
具有床下防护铅帘，悬吊式防护铅屏

11.7
透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置

11.8
透视末帧图像上可显示无射线病人投照视野的改变

11.9
可以提供低剂量的采集协议，并有专门低剂量曝光脚闸开关

11.10
可以提供DICOM格式的剂量报告

12、实时旋转DSA

▲12.1
实时旋转DSA最快采集速率≥65帧/秒

▲12.2
实时旋转DSA机架旋转采集最快速度≥60度/秒

12.3
真正意义的动态血管实时旋转DSA，包括蒙片及充盈片两次采集过程，实时显示，无需后台减影

13、其他配置：

13.1
具备冠脉支架精显功能

13.2
具备高压注射器联动接口功能

13.3
具备激光相机接口功能

13.4
具备DICOM Send 功能

13.5
具备DICOM Print功能

13.6
具备DICOM Query / Retrieve功能

13.7
具备DICOM Worklist功能

13.8
提供双向对讲通话系统，1套

13.9
提供悬吊式手术灯，1套

13.10
提供床旁防护铅帘，1套

13.11
提供悬吊式防护铅屏，1套

14、第三方配套设备

14.1
高压注射器 1套

14.2
心电监护仪 1台

14.3
除颤仪 1台

14.4
造影剂恒温箱 1台 

14.5
防护用品 2套

15、维护保养


（1）服务范围：整机保修、保养1年；

（2）响应时效：售后服务响应时间小于2小时；

（3）备件要求：国内设有备件仓库，保证备件供应；

（4）开机频率：保修期内保证设备年开机率≥95%；

（5）保养频次：保养期内每年至少提供两次保养；

（6）人员分配：省内设有维修点，提供专职工程师资质。
四、移动式摄影X射线机技术参数

1
功能及整机要求

1.1
设备为移动式摄影X射线机，适用于医疗单位进行X射线摄影检查，不适用于乳腺和牙科诊断。

1.2
核心部件（平板探测器、球管、高压发生器）具备两个及以上与所投产品的品牌相同

2
主要技术规格和要求

2.1
高压发生器

2.1.1
最大输出功率：≥40kW

2.1.2
X射线最大管电压≥125kV

2.1.3
X射线最大管电流：≥500mA

2.1.4
最大电流时间积：≥400mAs

2.1.5
最短精确曝光时间：≤1ms

2.1.6
高频高压发生装置逆变频率≥500kHz。

2.2
Ｘ线球管

2.2.1
球管类型：旋转阳极球管

2.2.2
大焦点尺寸 ≤1.3mm，小焦点尺寸 ≤0.6mm

2.2.3
球管热容量：≥107kHU

2.2.4
阳极靶角：≥16°

2.3
平板探测器

2.3.1   探测器成像介质：非晶硅介质

2.3.2  探测器有效成像区域≥430mm*430mm

2.3.3   探测器检测像素矩阵：≥3k×3k 

2.3.4
探测器检测单元尺寸：≤140μm

2.3.5
空间分辨率≥3.7lp/mm

2.3.6
动态范围：≥16bit

2.3.7 
整板重量：≤4kg

2.4
机械结构

★2.4.1
结构类型：关节折臂式结构或立柱伸缩臂结构

2.4.2
整机无外露电缆设计

2.4.3
最大焦点高度：≥200cm

2.4.4
X 射线源组件可绕其长轴转动；俯仰角度范围不小于-50º～+170º ，角度应有指示；

2.4.5
X 射线源组件可绕摆臂轴转动，转动角度范围不小于-165º～+165º，角 度应有指示；

2.4.6
运动助力方式：电动助力

2.4.6
机身宽度：≤65cm

▲2.4.7
机身高度：≤147cm

2.4.8
曝光控制：无线射频曝光

▲2.4.9
整机重量：≤260kg

▲2.4.10
配备防碰撞保护装置

2.4.11
具有充电状态和低电量提示功能

▲2.4.12
最大爬坡角度≥15°

2.4.13
电力辅助 驱动时移动速度≥5km/h

2.5
限束器

▲2.5.1
旋转角度：≥±180°

2.5.2
具备可伸缩标尺

2.6
图像采集/处理工作站

2.6.1
基于WINDOWS操作系统的专业图像工作站

2.6.2
显示器尺寸：≥15.6英寸触摸屏显示器

2.6.3
工作站图像处理软件功能：

2.6.4
图像采集工作站软件操作界面均为中文界面

2.6.5
图像采集工作站应包含如下图像处理功能：

2.6.6
调整或预置窗宽/窗位、正负像翻转、图像翻转及旋转、图像放大及漫游、图像插值

2.6.7
边缘增强、局部放大/恢复原始图像、文字/数字标注、图像标记、标尺线段测量

2.6.8
打印胶片上可显示摄影曝光kV、mA、mAs等设置条件参数

2.6.9
图像采集工作站应支持分格打印输出

2.6.10
支持无损压缩的高速传输

2.6.11
支持在线解压

2.6.12
支持DICOM 3.0最新版，包括支持DICOM 打印、支持DICOM 存档、支持DICOM 网络传输、支持DICOM WORKLIST

2.6.13
不同患者图像可打印在同一张胶片上

2.7 提供防护用品及正常维护保养。
五、口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备

（一）总体要求

技术全面性：适用于口腔系统的X线诊断分析，具备CBCT、全景、头颅侧位片、模型扫描等独立拍摄功能；提供配套原厂口腔数字化影像软件和正畸处理软件。

（二）主要功能要求与技术参数

1、X射线发生及相关性能指标

1.1
X射线束类型：锥形束 

1.2
阳极类型：固定阳极

1.3
整机最小焦点：≤0.5 mm

1.4
球管总滤过：≥2.5mmAl

▲1.5
球管组件热容量：≥57KJ

1.6
曝光模式：CT模式脉冲曝光；

1.7
CBCT最小管电流：≤2mA；

1.8
最高管电流：≥14mA；

1.9
CBCT最低管电压：≥60kV；

1.10
最高管电压：≥99kV； 

▲1.11
最小扫描曝光时间：CT模式≤10秒；

▲1.12
最小扫描曝光时间：全景模式≤6秒；

▲1.13
最小扫描曝光时间：头颅模式≤4.4秒

2、探测器及图像相关成像性能

2.1
探测器数量：≥2（全景和CT拍摄探测器共用，自动切换；头侧拍摄独立探测器）

2.2
CT探测器材质：CSI+非晶硅； 

2.3
CT探测器最小像素尺寸：≤100μm 

2.4
头颅侧位探测器材质：CSI+CMOS

2.5
头颅探测器最小像素尺寸：≤100μm

2.6
CT探测器灰阶：≥16bit;

2.7
头颅侧位探测器灰阶：≥16bit

2.8
CT图像最小体素尺寸：≤50μm

★2.9
CT成像最大可视空间(FOV)：≥16cm（宽）×10cm（高），非拼接非融合，且包含≥10cm×9cm/8×9/5×5cm等多视野选择，可选择视野数量≥4个。

▲2.10
CT的图像重建时间：≤20s

2.11
成像空间分辨率：CT≥1.7 lp/mm；

2.12
成像空间分辨率：全景≥3.1 lp/mm；

2.13
成像空间分辨率：头颅≥2.8 lp/mm

2.14
模扫扫描成像范围（FOV）:≥8*9cm

2.15
全景图像高度：≥10.9cm

2.16
侧位成像宽度：≥300mm

2.17
侧位成像高度：≥225mm

2.18
一次拍摄最大DICOM张数：≥1000张

3、机械装置性能及其他要求

▲3.1
设备采用一体式立柱机身（非分段式），确保设备在升降及拍摄过程中的稳定与安全。

3.2
摆位及扫描：CT模式摆位及扫描过程中受检者侧对立柱设计。使技师可在摆位过程中正面观察定位激光线在受检者面部位置，无需镜面反射，确保准确定位。

3.3
颌托与地面距离：≤1.15m，对儿童患者、轮椅患者更友好

3.4
设备底座： U型底座设计，非X型，方便轮椅患者拍摄。

3.5
鬓角夹运动方式：电动

3.6
激光线定位线数量：≤2，分别为矢状线/法兰克福线，定位简单；

3.7
颌托：CT全景共用颌托，切换拍摄模式无需更换颌托

3.8
三色设备指示灯：曝光时、待机时、运转时不同的颜色指示

3.9
设备整机(含外壳)重量：≤185KG

3.10
头侧定位板：头侧摆位角度定位板（透明，线形指引），头侧摆位时，更加简单准确，降低废片率。

3.11
首饰放置盒：定位装置附近设置首饰放置盒，方便患者放置首饰，防止丢失；

3.12
语音功能：CT主机自带≥2种语音模式，系统会根据患者年龄自动切换成人、儿童语音模式

3.13
设备整体使用年限≥15年

4、软件功能要求

4.1
基本功能需求：具备基本CT图像功能（3D重建图像及显示；标准冠状面、矢状面、横断面图像，层厚可以任意调节；多平面重建图像）；集成化界面，可将同一患者所有影像数据融合在同一软件中诊断管理。

4.2
图像处理功能：2D/3D图像编辑工具(移动，放大，对比度调节，亮度调节，图像信息标注)；测量工具(距离，连续距离，角度测量，骨密度测量，面积计算)； 

4.3
AVG/MIP显示：重建的二维全景片可选择AVG/MIP模式切换，用于查看修复体隐裂；

4.4
3D重建视图显示：三维重建视图颜色可自定义调节，≥5种以上预设颜色效果渲染视图，包括但不限于牙齿、骨头、软组织、气道、灰度等模式

4.5
反色：在CT、全景、侧位阅片界面，皆支持反色/重置功能，细小根管获得更好的显示效果

4.6
裁切窗口：支持对MPR界面进行裁切，显示局部3D影像，方便和患者沟通；

4.7
牙弓描绘：提供牙弓手动描绘和自动描绘，并对裁切面位置进行细节调整

4.8
TMJ:颞下颌关节专用诊断切面，可以切换布局同时显示多张双侧关节影像，层厚、层距可以任意调节；

4.9
三维头侧：具备三维侧位模块，同时提供正位和侧位的投照影像，且可以对头位进行抬头、低头、左转、右转、左歪、右歪调整，获得更清楚的正/侧位投照影像；

4.10
正畸处理软件功能具备：内置常用头影测量方法，医生可以根据诊断诉求选择对应的测量方法，提供专业的头影测量参考。

4.11
金属伪影校正：降低口腔内金属物或其他高密度物质对 CT 成像效果的影响，显著提高图像质量；通过一次扫描即可获得去金属伪影前后对比，获得更精准诊断参考。

4.12
去除运动伪影：拍摄结束后，可进行去运动伪影的二次重建，此功能可降低患者在拍摄过程中运动对CT成像效果的影响，提高图像质量；

4.13
模拟种植：可在种植体库中选择合适长度、直径的种植体，植入相应的位置，具备植体中心界面，可360°查看植体模拟情况，具备自动预警功能，种植体间或种植体与神经管间的距离低于安全范围可自动预警，安全范围可调节。

4.14
种植体数据库：具备≥105种植体品牌选择，每个品牌具备不同系列和型号可选 

4.15
骨密度测量分析：单点骨密度测量、线段骨密度测量、区域骨密度测量、植体360°骨密度测量等多种骨密度测量方式，植体360°骨密度测量范围可调，可往外拓展≥3.5mm，能够全面掌握植体周围骨密度情况

4.16
颌骨分离：一键进行下颌骨/上颌骨提取分离，将颌骨用不同的颜色标定出来

4.17
智能气道测量：快速分割气道，可以测定任一一段区域的气道容积和最狭窄位置的气道截面积；并将患者的气道以色谱形式进行呈现。

4.18
CT 术前术后对比：将治疗前后CT叠加或MPR平行显示，观察治疗前后效果；

4.19
多层全景功能：具备多层全景独立拍摄模式，一次拍摄获取≥7张全景影像

4.20
二维全景阅片功能：具备实际大小、自适应大小、反色、感兴趣区最佳窗宽窗位、组织透镜、布局切换、伪彩等功能

4.21
二维头测阅片功能：具备实际大小、自适应大小、反色、感兴趣区最佳窗宽窗位、组织透镜、布局切换、伪彩等功能

5、数据管理及相关功能

5.1
诊断报告：提供报告编辑、打印功能；可自定义报告结构支持多种布局选择；患者数据管理及导出：能够增加、编辑、删除患者个人信息；可将患者信息、图像和软件整体导出到光盘和U盘；

5.2
图像格式：以标准DICOM3.0格式输出图像文件；

5.3
PACS接口：能将设备接入医院现有PACS网络，提供存储、传输、远程打印、查询功能；没有PACS情况下，也能实现医院局域网自由传输。

5.4
影像后处理‍工作站：1台；CPU 型号：Intel Core(TM)i5-12500 3.0-4.6GHz或以上；内存容量：≥16GB；硬盘容量：≥1TB；显卡：显存≥6GB；显示器：1920X1080液晶；网卡：1000M 自适应网卡

▲5.5
影像后处理软件软件：1套，具备CBCT数据采集外还兼容同品牌口内扫描仪、口腔内窥镜、牙片宝、面部扫描仪的数据采集及数据查看。

6、维护保养


（1）服务范围：整机保修、保养1年；

（2）响应时效：售后服务响应时间小于2小时；

（3）备件要求：国内设有备件仓库，保证备件供应；

（4）开机频率：保修期内保证设备年开机率≥95%；

（5）保养频次：保养期内每年至少提供两次保养；

（6）人员分配：省内设有维修点，提供专职工程师资质。

7、提供防护用品
六、数字化透视摄影X射线系统参数
设备用途：本产品具有透视和摄影功能，供医疗单位用于胸部、腹部、骨与软组织摄影及胃肠造影检查。

1、动态平板数字探测器

1.1探测器类型：动态平板探测器

1.2视野范围：≥17x17英寸

1.3摄影像素：≥900万

▲1.4透视最大像素：≥200万

1.5在动态过程中点片矩阵：≥3000*3000

★1.6最高帧率：≥30f/s

1.7点片摄影准备时间：≤0.8s

1.8图像输出灰阶：16位

1.9成像时间：≤6秒

1.10静态片空间分辨率：≥3.5LP/MM

2、高频高压发生器

2.1 最大输出功率：50kW

2.2 摄影最大管电压：≥150kV

2.3 透视最小管电流: ≤1mA；

2.4 透视最大管电压：≥120kV

2.5 摄影管电流: ≥650mA；

2.6摄影最大mAS值：≥630mAS

2.7具有自动亮度控制功能（ABS）

3、X射线管组件

3.1焦点： 0.6mm/1.0mm

3.2 最高输出电压：150KV

3.3 球管热容量：≥300KHU

3.4 球管最大功率：≥80KW

4、动态遥控床

4.1 一体化可倾斜床面遥控检查床，带有消化系统造影专用压迫装置，可进行遥控操作，可实现动态成像及全数字化成像功能；采用低吸收剂量的高强度床板。 

4.2床面横向移动距离：≥250mm

4.3探测器移动行程：≥950mm

4.4床身转动范围： ≥-15°～90°

4.5球管可随立柱旋转角度：≥-35°～35°

4.6SID运动范围：1000—1800mm

4.7脚踏板：带360°旋转盘

▲4.8床面水平状态时，床面离地最高高度：≤750mm

4.9可手动移除式滤线栅 

4.10床体近控面板上具有一键到位功能：一键控制床体运动到胸片位或卧位 

4.11遥控台曝光透视开关：医生可在遥控台禁止曝光和透视，保障医生摆位安全，防止误触曝光

4.12承重：≥150kg

4.13具有智慧剂量控制（IDC）功能；

▲4.14具备智能束光器，要求可根据部位自动调节照射野，SID变化自动保持照射野大小

4.15束光器具备触摸屏控制功能

4.16具备双向语音对讲系统

4.17遥控台具有一键到位功能：一键控制床体运动到胸片位或卧位

4.18床身近控按键具有防病人误触功能

5、图像处理系统

5.1 CPU：Intel i5-13500，≥8G内存，≥1T硬盘

5.2 显示器像素：1280*1024像素

5.3具有透视视频的录制、保存、回放功能，同时透视视频支持任意段截取保存及影像抽帧，且视频支持发送PACS及时有效的保存数据

5.4为了保证系统良好的匹配型和维护的便利性，平板探测器、高压发生器、软件系统、整机为同一厂家生产

5.5病人管理：手工登记，WORKLIST自动查询；

5.6图像采集：静态影像采集、动态影像采集、视频保存、视频回放、视频截取、图像自动调窗、图像自动裁剪、图像自动发送。图像处理：图像校正，图像翻转，包括：智能感兴趣区灰度补偿功能，智能组织均衡功能，智能增强降噪功能，智能金属识别功能，智能栅纹去除功能。图像观察：查看静态图像，查看动态影像，窗宽窗位调整，图像翻转，图像旋转，图像缩放，图像还原。
5.7病历报告：病人信息自动加载、专家模板。
5.8胶片打印：支持DICOM3.0标准激光相机打印；
5.9DICOM传输：可发送图像和透视视频到任何遵循DICOM3.0标准的PACS服务器。

5.10拥有动态平板软件著作权，保证可以对用户升级（提供软件著作权证书）

5.11通过IHE测试认证，保证软件质量；

5.12可支持全身拼接功能；

▲5.13透视过程中图像局部放大显示功能：可三档放大，分别可放大17/15、17/12、17/9倍。

5.14具有自动控制限束器缩窗或开窗功能：在软件上选择部位体位后，自动控制限束器缩窗或开窗到适合拍摄所选部位的开窗位置。且改变SID时束光器光野会智能维持原有大小。

5.15具备组织均衡处理功能，要求提供相关的软件著作登记证复印件

▲5.16具备高效率智能自动增强功能，要求提供相关的软件著作登记证复印件
5.17具备数字信号改进去噪功能功能，要求提供相关的软件著作登记证复印件

5.18可配备尘肺专用软件，且具有尘肺诊断软件著作权。

6 维护保养：

（1）服务范围：整机保修、保养1年；

（2）响应时效：售后服务响应时间小于2小时；

（3）备件要求：国内设有备件仓库，保证备件供应；

（4）开机频率：保修期内保证设备年开机率≥95%；

（5）保养频次：保养期内每年至少提供两次保养；

（6）人员分配：省内设有维修点，提供专职工程师资质。

七、医用显示器参数

1  基础显示规格

1.1 尺寸：21.3英寸，4:3标准放射比例

1.2 分辨率：2048 × 1536（3MP，支持横竖屏1536×2048旋转）

1.3 像素间距：0.2115×0.2115mm

1.4 面板：专业IPS医用灰阶面板，LED背光

1.5 响应时间：12.5ms

1.6 可视角度：水平/垂直178°，多人会诊无灰阶偏移

1.7 对比度：≥1000:1

2  灰阶、位深（医用核心）

2.1 面板原生：10bit（1024级基础灰阶）

2.2 硬件LUT：14bit，16384级平滑灰阶

2.3标准：内置硬件DICOM Part14 GSDF曲线，CT/MR/DR/DSA专用灰度预设

2.4无灰阶断层，可区分微小密度差病灶

3 亮度参数（三甲评审标准）

3.1 标准校准亮度：500–600 cd/㎡（放射诊断通用标准值）

3.2 最大校正亮度：2000 cd/㎡（高亮模式适配胸片、薄层CT）

3.3 峰值背光亮度：2000 cd/㎡

3.4 亮度恒定系统CBS：长期背光衰减补偿，年亮度漂移＜5%

3.5 屏幕均匀度：整屏亮度偏差≤10%，无四角发暗

4  自动校准质控（诊断屏必备）

4.1 搭载前置内置光度传感器，同步背光、温度双传感器

4.2 支持自动月度校准、一键手动校准，自动生成质控报告存档

4.3 适配JCI、三甲医院影像质控检查，无需外接校色仪

4.4 内置阅片灯模式，搭配胶片阅片夹

5  信号接口（诊断专用数字口）

5.1 DP 1.2 ×1、双通道DVI-D ×1

5.2 支持双路影像分屏对比、多工作站切换

6  电气与物理参数

6.1 无风扇静音设计，7×24小时机房连续运行

6.2  背光寿命：400000小时

6.3  外壳：AG防眩光涂层，支持75%医用酒精擦拭消毒

6.4 支架：升降、旋转、俯仰调节，适配竖屏阅片长断层图像

7、医疗EMC电磁兼容，不干扰CT/MR机房设备

8、适用场景

放射科主力诊断工位：DR胸片、全身CT、常规MRI、CR影像阅片；门诊主诊断屏

9、维护保养：

9.1 服务范围：整机保修、保养1年；

9.2 响应时效：售后服务响应时间小于2小时；

9.3 备件要求：国内设有备件仓库，保证备件供应；

9.4 开机频率：保修期内保证设备年开机率≥95%；

9.5 保养频次：保养期内每年至少提供两次保养；

9.6 人员分配：省内设有维修点，提供专职工程师资质。
包二：心电B超诊断中心设备及医学检验中心设备

一、数字式心电图机参数

1、ECG输入及波形处理

1.1标准12导联心电信号同步采集，支持九导联专用儿童模式，具有9导联、12导联同步自动分析功能
1.2输入阻抗：≥90MΩ

1.3A/D转换：24bit

1.4采样率：≥60k Hz 

1.5▲独立起搏通道，起搏采样率≥160k Hz

1.6频率响应：0.01Hz-500Hz

1.7耐极化电压：≥±955mV 

1.8时间常数：≥5s

1.9共模抑制比：≥135dB

2、整机配置

2.1▲ ≥8英寸彩色液晶电容触摸屏，屏幕倾斜角设计，分辨率≥1280×800
2.2整机重量≤3kg

2.3内置热敏点阵打印机，并支持通过有线/无线方式外接激光打印机打印A4报告 

2.4设备内置存储器可支持≥100000例病例储存，并支持外接U盘和SD卡扩展存储空间

2.5支持通过连接一维码、二维码扫描枪获取病人信息
2.6支持通过有线、无线、移动网络的方式进行联网，内置WIFI模块，可支持2.4GHz/5G Hz双频带传输
2.7内置蓝牙模块，支持通过蓝牙分享报告
3、系统功能

3.1中文输入及中文操作提示和中文报告语言

3.2手动、自动、节律等工作模式可供选择
3.3具有导联信号质量检测功能，以不同颜色标记信号质量，提醒医生对相应导联进行处理

3.4具有智能采集功能，可根据导联信号质量自动开始/停止心电采集
3.5支持≥30min数据采集及冻结功能，方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析并选择所需要的时间段进行记录

3.6采集过程中可自动检测心律失常并予以提示

3.7▲具有ST-MAP及ST-VIEW功能，提示心肌梗死相关信息，并可打印相关报告

3.8具有在屏诊断功能，可在屏幕上进行报告查看、报告编辑、波形放大、数据测量等操作

3.9具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息

3.10可升级心电向量、晚电位、心率变异性、频谱心电等多种高级分析功能，辅助全面了解患者情况支持用户登录设置，并针对不同用户分权限管理

3.11 可以与同品牌心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，实现全方位信息化管理，优化医院工作流程，减少医生工作量。

二、动态心电图工作站参数
1、采集盒
1.1主机重量≤130g（不含电池及导联线），方便受检者佩戴

1.2采用SD卡存储，容量≥1G；同时支持SD卡拔插、USB数据线读取数据

1.3▲≥2.5英寸彩色显示屏，支持触控操作（提供产品说明书证明）

1.4配备事件按键，可准确记录事件发生的时间

1.5▲记录时长：最高可支持168小时连续记录，满足长程监测需求（提供产品说明书证明）

1.6▲≥IP22级防水防尘（提供产品第三方检验报告证明）

2、信号处理
2.1记录通道：支持12通道/3通道，根据导联线自适应，无需手动调节

2.2频率响应：至少为0.05Hz-100Hz（提供产品第三方检验报告证明）

2.3输入阻抗：≥40MΩ（提供产品第三方检验报告证明）

2.4耐极化电压：≥±300mV

2.5共模抑制比：≥100dB

2.6采样率：≥20000 Hz

2.7A/D位数：24位

2.8具备起搏检测功能，起搏采样率≥20000 Hz

3、分析软件
3.1支持根据用户需要，自定义配置软件界面工作流程

3.2具备独立儿童分析模式：提供针对儿童的特异性分析算法来进行儿童患者的数据分析，提高分析的准确性

3.3心电数据滤波：提供工频滤波、基线漂移滤波、低通滤波等多种滤波功能，提高所采集的心电信号分析质量

3.4丰富的心律失常分析手段：自动识别各类心律失常，可根据需要修改心律失常的自动判别参数，支持自定义心律失常事件

3.5准确的QRS形态分类，可自动识别正常、房早、室早、插入性室早、起搏、伪差等心拍类型，并支持不少于20种模板分类选项

3.6模板编辑功能：具有模板合并和拆分功能，方便医生进行快速归类，并对编辑过的模板进行标记

3.7支持在分析前或分析过程中将任意时间段定义为干扰不分析段

3.8具有叠加反混淆分析功能，≥6个叠加子分析窗，可充分对波形进行拆分、合并及修改（提供产品界面截图证明）

3.9具有Lorenz散点图逆向编辑条图功能，可以单独显示每个小时的Lorenz散点图，可支持呈现≥4种不同时间间隔的分时散点图，并支持散点图-叠加图联合分析（提供软件截图证明）

3.10具备直方图功能，支持≥50种直方图类型，并支持直方图-叠加图联合分析（提供软件截图证明）

3.11具备独立房颤/房扑分析模块，可同屏联动显示24小时心率趋势图和时间散点图，并支持自选时间段进行二次AI房颤分析（提供软件截图证明）

3.12具备起搏分析功能，可以对AOO、VOO、AAI、VVI、DDD等十六种起搏器进行自动分析；具备独立起搏分析界面，可按起搏钉类型或起搏钉间期显示起搏直方图，联动心电条图进行起搏心搏观察及分析（提供软件截图证明）

3.13具有智能心房分析功能，全程心拍P波自动识别并定位，支持未下传及P on T现象下的P波检测，多种房室传导阻滞事件的自动识别（提供软件截图证明）

3.14具有ST段分析功能，独立ST段分析界面，可对全导联ST段抬高、压低情况进行自动列表统计，显示ST段变化的趋势

3.15具备HRV分析、心室晚电位分析、T波电交替分析、心率震荡分析、睡眠呼吸暂停分析、QT分析等多种衍生分析功能，并支持出具独立的分析报告（提供软件截图证明）

3.16▲具有AI自动存图功能，针对各类心律失常事件，自动挑选并保存特征性片段图，方便报告出具（提供软件截图证明）

3.17具有AI自动结论功能，根据客观心搏统计结果，自动生成诊断结论，提升动态心电报告出具效率。

三、心电工作站参数

1、工作条件：

1.1 产品主机主要由采集盒(发射盒)、接收盒两部分组成，发射盒使用2节碱性电池供电，接收盒使用USB供电
2、 ECG输入

2.1   ECG输入通道：无线心电数据传导，标准12导联心电信息同步采集

2.2  导联选择：手动/自动可选，需支持Cabrera导联体系

2.3   输入阻抗：≥100MΩ

2.4   频率响应：0.01Hz～500Hz
2.5   定标电压：1mV±2%
2.6   ▲抗极化电压：±960mV

2.7   内部噪声：≤15µVp-p
2.8   时间常数：≥3.2s(0,+20%)

2.9   共模抑制比：≥140dB
2.10  输入回路电流：≤50nA
2.11  除颤保护：具有抗除颤电击保护功能

2.12  导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能

3、波形处理：

3.1  A/D转换：24bit

3.2   ▲采样率：64000点/秒/通道

3.3   灵敏度选择：2.5, 5, 10, 20 ,10/5(mm/mV)，AGC 

3.4  抗干扰滤波：交流滤波器 50Hz/60Hz/关闭

肌电滤波 25Hz/35Hz/45Hz/关闭

基漂滤波器 0.05Hz/0.32Hz/0.67Hz

低通滤波器 150Hz/100Hz/75Hz

4、功能特点：

4.1  支持12导联模式，9导联模式,支持无线蓝牙采集数据；

4.2  支持静态心电检查和药物负荷试验，支持心电向量和心率变异分析；

4.3  支持导联顺序、导联标签自定义；
4.4  支持心电图报告的波形基线位置自动调整、增益自动调整；
4.5  支持测量、诊断异常值提醒；

4.6  支持心电图特征描述输出；

4.7  支持相邻RR、心率值显示以及打印；

4.8  支持采集后自动打印功能；

4.9  支持快捷心电图功能；

4.10 包括十二导联常规心电图分析、频谱心电图分析、QT 离散度分析、向量心电图分析、时间向量心电图及心率变异性分析等九大分析功能；
4.11 支持信号质量检测，支持导联脱落检测，方便医生了解导联连接状况；

4.12 支持心律失常异常波形的醒目颜色提示，方便医生快速浏览异常波形；

4.13  支持30分钟内的波形冻结和回顾，医生可选择任意需要的波形进行打印；

4.14 具有事件标记功能，医生可一次性回顾标记的片段，并将所需的片段图进行打印；

4.15 具有波形放大功能和高精度电子尺，方便医生进行高精度测量；

4.16 支持心拍特征模板自动识别，支持特征点手动调节后的重新测量；

4.17 支持自选典型的代表心拍进行测量分析；

4.18  支持诊断算法灵敏度可调功能；
四（1）超声诊断仪（高档1台）参数

高端全身应用型彩色多普勒超声波诊断系统，主要用于腹部、心脏、妇产、泌尿、浅表小器官与血管、儿科等，具备国家第三类医疗器械注册证。
1、主要规格及系统概述
1.1主机系统性能概括：
1.1.1 ≥23.8英寸监视器（提供白皮书证明），具备关节臂设计，可实现上下左右前后方位调节
1.1.2 液晶触摸屏≥12.1英寸，支持界面编辑及滑动翻页功能
1.1.3 操作面板支持上下及左右调节
1.1.4 原始数据储存，可对回放图像进行多种参数调节
1.1.5 全域动态聚焦技术，声像图全程动态聚焦技术，全场图像均匀一致，图像上无焦点显示
1.1.6 声速匹配技术，根据人体组织真实情况，自动匹配至最佳成像声速
1.1.7 智能优化技术：提高图像整体空间分辨率、对比分辨率和信噪比
1.1.8 耦合剂加热装置，温度可调（附图）
1.1.9 智能互联功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端通过蓝牙连接，使用移动设备代替面板及触摸屏按键完成冻结、检查模式切换、测量、拍照片等操作（附图）

1.1.10 影像互联功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端通过蓝牙连接，由移动端所拍摄的图片可瞬时上传至超声设备，单幅显示或与超声、超声动态图像同屏对照显示（附图）

1.1.11 可支持搭载无线探头，无线探头具备凸阵及线阵双扫查面，无线探头可与主机联合使用，也可作为便携超声独立使用，超声主机具备为无线探头充电功能

1.2 二维灰阶成像单元

1.2.1 宽频可变频成像技术：灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频，具体中心频率数值可视可调（附图）

1.2.2 斑点噪声抑制技术：支持所有探头，多级可调

1.2.3 空间复合成像：支持所有凸阵、线阵及容积探头

1.2.4 组织谐波成像：可用于全部成像探头，频率可视可调，中心频率数值可显示

1.2.5 组织声束矫正技术：适用于所有凸阵及线阵探头，≥7级可调，可显示具体数值（附图）

1.2.6 宽景成像：扫描长度≥91cm，支持所有2D成像探头

1.3 先进成像技术

1.3.1 血管内中膜自动测量技术：可测量血管前、后壁内中膜厚度，并给予最大值、平均值及所测范围

1.3.2 具备二维灰阶血流显像技术，非多普勒原理，无角度依赖，无取样框，可以提供更高分辨率血流信息（附图)

1.3.3 超微细血流成像技术，显示超微细血流，支持立体显示模式

1.3.4 二维立体血流显示技术；二维血流显示达到三维显示效果，立体程度可调节。

1.3.5 具备穿刺针增强显示功能，支持线阵、凸阵探头应用，可显示且独立调整穿刺针的增益（附图）

1.3.6 智能多普勒技术：自动CF和PW定位 - 调节ROI位置、取样容积位置

1.4 高级成像技术

1.4.1 造影成像技术

1.4.1.1 造影功能支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵、腔内、容积探头等

1.4.1.2 B型图与造影图像实时同屏双幅显示，可带双穿刺引导线，实现同屏双幅投射式测量（附图）

1.4.1.3 支持造影剂二次注射，有2个独立造影计时器（附图）

1.4.1.4 具备多种显示模式：单幅、双幅对照、混叠模式等

1.4.1.5 具备联合超微细血流功能

1.4.1.6 具有全套机载一体化TIC时间强度分析软件及后处理功能；可在双幅对照图像上进行TIC时间强度曲线分析，感兴趣区≥8个

1.4.1.7 具备参量成像功能；使用不同颜色标记造影剂到达时间，方便观察并比较病灶及组织的造影剂灌注特点（附图）颜色和时间可自行设置

1.4.1.8 支持高帧率造影，凸阵探头≥30帧/s，线阵探头≥50帧/s

1.4.1.9 可实现超微血流造影

1.4.2 应变式弹性成像

1.4.2.1 具备成像质量监控色棒和操作动作曲线

1.4.2.2 可支持凸阵、线阵、腔内等探头（附图）

1.4.2.3 具备弹性量化分析：动态弹性图定量分析，可同屏提供≥8个感兴趣区的硬度值和≥7个感兴趣区与参照区的硬度比

1.4.3 剪切波弹性成像

1.4.3.1 该技术可支持凸阵、线阵、腔内探头

1.4.3.2 可在腹部凸阵、小器官线阵、腔内微凸探头上同时实现应变式弹性及剪切波弹性成像

1.4.3.3 剪切波弹性成像具备质控模式

1.4.3.4 剪切波弹性成像时，屏幕可显示剪切波频率范围（附图）

1.4.3.5 剪切波取样框深度范围：0.25-20cm

1.4.3.6 定量测量参数可提供：最大值、最小值、平均值、标准差、中位数、质控参数、四分位数等测量参数，为临床提供全面的剪切波定量数据

1.4.3.7 剪切波弹性成像定量分析，得到直接反映组织硬度的杨氏模量值或剪切波速度

1.4.4 智能辅助功能
1.4.4.1 具有胎儿自动测量功能，包括胎儿双顶径、头围、腹围、股骨长、肱骨长（附图）

1.4.4.2 智能随访功能：当前图像与历史图像进行同屏对比时，可自动复制历史成像参数、体标、注释等

1.5 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）

1.5.1 一般测量

1.5.2 妇产科测量

1.5.3 心脏功能测量

1.5.4 多普勒血流测量与分析

1.5.5 外周血管测量与分析

1.5.6 泌尿科测量与分析

1.5.7 多普勒频谱自动包络、测量与计算

1.6 图像存储与(电影)回放重现单元

1.7 输入/输出信号：HDMI、USB等

1.8 连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0版接口部件(且可以作为中央服务器远程读取、调入、存储其他彩超图像)，支持压缩和高清DICOM图像传输

1.9 超声图像存档与病案管理系统

1.9.1 固态硬盘容量≥1TB

1.9.2 一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像

1.9.3 超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现

1.9.4 动态图像、静态图像以JPEG或WMV（MPEGVue）格式直接存储于可移动媒介

1.9.5 具备图像标签按钮，可用于所选图像进行红绿黄不同形状标记或取消标记
2、 技术参数要求

2.1 系统通用功能：

2.1.1 监视器≥23.8英寸高分辨率监视器

2.1.3 探头接口≥4 个可激活的探头接口（不包括笔式探头接口）均为无针触点式大接口

2.2 探头规格

2.2.1 频率：无针触点式宽频变频探头，所有探头及所有检查模式要有明确的中心频率数值显示，实现二、谐波、彩色、多普勒频率独立可调

2.2.2 腹部凸阵探头：单晶体探头，超声频率1.0-6.0MHz

2.2.3 线阵探头：超声频率3.0-11.0MHz

2.2.4 成人心脏探头：单晶体探头，超声频率1.0-5.0MHz，扫描角度≥120°

2.2.5 腔内探头：超声频率3.0-10.0MHz

2.2.6 超高频线阵探头：超声频率6.0-15.0MHz

2.2.7 探头的最大超声频率可达24MHz

2.3 二维灰阶显示主要参数

2.3.1.1
凸阵探头，18cm深度，全视野，二维帧频≥48

2.3.1.2
凸阵探头，18cm深度，全视野，彩色帧频≥11

2.3.1.3
相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 85°，二维帧频 ≥59

2.3.1.4 相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 85°，彩色帧频 ≥21

2.3.2 回放重现： 灰阶图像回放≥1000幅、回放时间≥30秒

2.3.4 增益调节：B/M可独立调节，STC分段≥8

2.3.5 扫描深度≥55cm（提供原厂白皮书，附图）

2.4 频谱多普勒

2.4.1 方式：PW，CW，HPRF

2.4.2 多普勒发射频率可视可调，中心频率数值显示

2.4.3 PWD（含HPRF）：血流速度≥7m/s；CWD：血流速度≥10m/s

2.4.4 最低测量速度：≤1mm/s （非噪声信号）

2.4.5 PW取样容积范围：0.05cm-2cm

2.5 彩色多普勒

2.5.1 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示

2.5.2 具有双同步/三同步显示（B/D/CFM）

2.5.3 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20° ~ +20°

2.5.4 彩色多普勒能量图 (PDI)，彩色方向性能量图（DPDI）

2.6 超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调

3、 备件、资料及技术服务

3.1 如有备件，卖方应随机向买方提供一套标准备件包，并列出清单及单价。

3.2 专用工具：如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具。

3.3 卖方须向买方提供操作手册一套。

3.4 技术服务

3.4.1 在货物到达使用单位后，卖方应尽快派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的费用。

3.4.2 设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册。

四（2）超声诊断仪参数（2台、3探头）

1、设备名称：超声诊断仪

2、用途：主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、血管、泌尿、儿科、神经、急症等方面的临床诊断工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

3、主要技术规格及系统概述：

3.1主机成像系统：

3.1.1高分辨率液晶显示器≥21.5英寸，屏幕亮度和对比度数字可调，显示器亮度可根据环境光自动调节，可上下左右任意旋转，可前后折叠

3.1.2操作面板具备防眩光彩色触摸屏≥13.3英寸。触摸屏可独立调节角度≥50度

3.1.3触摸屏支持手势控制，可自定义≥7个双指手势功能（如冻结、存图、打印等）

3.1.4控制面板全空间悬浮式调节，可同时旋转和升降，前后拉升。旋转角度 ≥180度，上下移动≥25cm

3.1.5多倍信号并行处理技术

3.1.6数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

3.1.7数字化二维灰阶成像及M型显像单元

3.1.8解剖M型技术≥3条取样线，可360度任意旋转，可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像。

3.1.9曲线解剖M型技术

3.1.10彩色多普勒成像技术

3.1.11彩色多普勒能量图技术

3.1.12方向性能量图技术

3.1.13数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HPRF)

3.1.14智能化一键图像优化技术，自动连续优化图像，具备独立按键。可支持对二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像的优化。

3.1.15空间复合成像技术，支持彩色多普勒模式

3.1.16斑点噪声抑制技术，在二维图像，造影成像模式及三维成像下可支持≥7档调节。

3.1.17具备自动血流跟踪技术，可以实现ROI框位置和角度的自动优化，提供Color/Power模式下彩色血流/能量图像的实时动态优化

3.1.18穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示（增强前后效果），并支持自适应校正角度

3.1.19图像放大，支持高清放大和全局放大、局部放大，放大倍数≥16倍;支持≥2种放大全屏放大模式。

3.1.20支持线阵探头双B图像拼接

3.1.21声功率可调，可实时显示MI/TI（TIB，TIC，TIS）

3.1.22具备腹部、妇科、产科、浅表、心脏模式自动工作流协议，支持定制化模板，在检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等

3.1.23▲支持语音注释，可将语音注释信息保存到电影文件中，支持在超声设备或是在PC端回放语音注释（如需演示该功能，须选配附件 iVocal 麦克风）

3.2先进成像技术：

3.2.1造影成像技术

▲可支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头，心脏探头、容积探头
支持微血管造影增强功能
双计时器
支持向后存储，≥6分钟电影；支持向前存储
具备混合模式
支持造影图像和组织图像位置互换
3.2.2应变式弹性成像技术

支持探头：线阵探头、腔内探头、容积探头。
具备组织硬度定量分析软件，支持应变、应变率和应变直方图的测量
▲具备肿块周边组织弹性定量分析功能
具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量
3.2.3▲TDI组织多普勒成像

TDI成像模式：彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M型模式图
3.2.4内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像，包含腹部、心脏、乳腺、甲状腺、妇科、产科等切面。同时，支持腹部及心脏各≥5个标准切面的自动识别。

3.3测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)

3.3.1常规测量软件包

3.3.2基础测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量

3.3.3定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内≥7个任意位置的血流速度

3.3.4半自动面积及径线测量 自动描迹、测量和计算工具，可支持径、周长、面积、平均灰度、径1/ 径2、径2/ 径1 等测量结果

3.3.5全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管等。

3.3.6妇科测量软件包：支持二维卵泡自动测量，一键自动分割无回声结构，以不同的颜色区分显示不同位置和大小的无回声结构。

3.3.7▲具备专业卵泡评估报告，多项IVF评估指标及发育曲线分析

3.3.8产科测量软件包：自动产科测量，要求自动测量≥5项胎儿发育评估指标。

3.3.9自动NT测量

3.3.10心脏测量软件包：心功能自动测量软件,无需ECG可自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹，无需手动选择切面和手动描记

3.3.11腹部测量软件包：支持膀胱自动测量

3.3.12 ▲自动肝肾比测量 一键自动肝肾器官识别，自动计算肾皮质及肝脏的灰阶比值，方便进行肝脏脂肪变的定量评估

3.3.13 小器官测量软件包，包含乳腺测量包

3.3.14▲血管测量软件包：IMT血管内中膜自动测量，测量结果参数≥7项，具备IMT评估曲线分析。（提供IMT内中膜评估分析曲线证明图片）

3.3.15支持颈动脉血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新

3.4图像存储(电影)回放重显及病案管理单元

3.4.1硬盘≥1T，图像存储，电影回放：≥150秒

3.4.2多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

3.4.3支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥6分钟的电影，对剪接和编辑的电影图像可多次存储和多次编辑；图像和电影均可以实时扫描、冻结状态下直接存储，并且具有独立的存储功能键

3.4.4原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可调节参数≥32项

3.5连通性要求：

3.5.1支持网络连接，能开放DICOM 3.0接口满足不同厂家PACS联网传输，并可支持DICOM结构化报告

3.5.2支持移动设备无线传输，一键传输图片到智能手机终端或PC端。支持手机等移动终端APP远程操作设备

4、系统技术参数及要求：

4.1系统通用功能：

4.1.1★主机探头接口≥5个，大小一致，全激活、相互通用。

4.1.2预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节。

4.2探头规格

4.2.1频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头

4.2.2二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段；

4.2.3电子线阵探头阵元数≥192

4.2.4 ★探头配置：凸阵探头1个、线阵探头1个、心脏探头1个

4.2.5腹部凸阵探头（2.0-5.5MHz）

4.2.6血管/小器官线阵探头（3.0-13.0MHz）

4.2.7心脏相控阵探头（1.5-4.5MHz）

4.3 二维显像主要参数：

4.3.1 成像速度：相控阵探头，18CM深度时, 全视野，帧率≥57帧/秒；凸阵探头，18CM深度时, 全视野， 帧率≥39帧/秒

4.3.2增益调节：B/M/D分别独立可调，≥100，可视可调步进≥1。

4.3.3 TGC: ≥8段，LGC: ≥8段

4.3.4 显示深度≥38cm

4.3.5 伪彩图谱: ≥8种

4.3.6 最大帧率: ≥600 帧/秒

4.3.7 动态范围：≥240，可视可调

4.4频谱多普勒：

4.4.1 显示模式：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

4.4.2最大测量速度：≥7.2m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）

4.4.3最低测量速度：≤0.01cm/s

4.4.4偏转角度: ≥±30° (线阵探头) ，并支持快速角度校正

4.4.5 ▲取样宽度及位置范围： 0.5-30mm 

4.4.6 零位移动：³8级

4.4.7 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

4.5 彩色多普勒：

4.5.1显示方式：包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

4.5.2 速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度

4.5.3 取样框偏转: ≥±30°，取样框可根据探头血流方向自动调节

4.5.4 最大帧率: ≥220 帧/秒

4.5.5 彩色增强功能：彩色多普勒能量图(PDI);组织多普勒(TDI)

4.5.6 彩色频谱自动反转：当调节彩色取样框从一侧偏转向另一侧时，系统可自动触发反转功能，保证偏转调节过程中，血管内血流颜色不变

4.6 记录装置：

4.6.1 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，图像支持BMP、JPG、TIFF、DCM、 AVI、MP4格式直接导出。

4.6.2内置数字录像机可用于教学，存储时间≥60分钟

4.6.3 内置USB接口≥6

五、便携式全数字彩色超声诊断系统参数

1.货物名称：便携式全数字彩色超声诊断系统

2.用途说明：主要用于：腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉、等全身应用

3.货物数量：壹套

4.交货期限：合同签订后30天
5.系统概述:

5.1.支持全域动态聚焦，全场无焦点，即支持全程发射及全程接收聚焦，使图像近、中、远场保持均匀一致（提供证明图片）

5.2.智能频谱增强技术

5.3.具备智能图像单键优化技术，可根据不同的组织，不同体型的病人，单键控制仪器的调节来满足临床的需要

5.4.智能彩色多普勒技术，具备根据流速调整多普勒频率功能

6.主要技术规格及要求

系统通用功能：

6.1.彩色显示器≥15英寸，液晶显示器，开合角度: 0°-180°，便于医生从不同角度观察图像

6.2.★主机一体化高灵敏度触摸屏≥12英寸，触摸屏旁支持8个功能按键。 

6.3.显示器磁吸合装置

6.4.▲可拔插、置换锂电池：容量≥13000mA

6.5.▲系统动态范围≥300DB)(附证明图片)

6.6.增益调节：≥260

6.7.空间复合成像，曲别针试验可显示≥9角度 

6.8.二维灰阶成像单元

6.9.彩色多普勒成像单元

6.10.彩色能量图单元

6.11.彩色方向性能量图单元

6.12.M型模式

6.13.解剖M型功能

6.14.PW功能

6.15.CW功能

6.16.TDI组织多普勒成像,成像模式≥4种，

6.17.侧向增益补偿功能，LGC≥8段

6.18.支持ECG功能（包含呼吸波信号）

6.19.实时双幅对比成像

6.20.穿刺引导功能：支持单线和双线区间引导两种方式，可调节位置及角度

6.21.支持穿刺针增强技术，可双屏实时对比显示

6.22.支持声学放大功能，二维和彩色模式实时图像下高清放大感兴趣区的图像

6.23.可配置自动化工作流，协议流程使用图形化的方式显示。可根据不同的检查需求自定义检查切面，同时匹配对应的图像模式、测量及注释体标等，使检查流程标准化，提高扫查效率

6.24.频谱自动测量分析软件包，用户可根据不同检查部位自定义测量结果项目

6.25.一键优化，要求一键快速优化二维图像、彩色图像、频谱图像

6.26.支持立体血流成像功能，档位调节≥5档

6.27.支持同病人及不同检查的图像对比功能

6.28.机器内置教学软件功能，可提供扫查手法图，扫查方法描述、标准超声示意图等

7.探头规格

7.1.探头频率：宽频变频探头,二维、谐波、彩色分别支持独立变频≥5段

7.2.频率：超宽频带探头频率范围2.0-18.0MHZ

7.3.类型：凸阵探头、线阵探头、相控阵探头、腔内探头、容积探头

7.4.腹部凸阵探头频率1.0-5.0MHZ，基波≥5段变频，谐波≥5段变频

7.5.线阵探头频率5.0-12.0MHZ，基波≥5段变频，具谐波≥5段变频

7.6.相控阵探头频率2.0-5.0MHZ，基波≥5段变频，谐波≥5段变频

8.显像参数

二维：

8.1.1.扫描线：每帧线密度≥512超声线。

8.1.2.回放重现：灰阶图像回放≥19380幅，回放速度可调。

8.1.3.预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件。

8.1.4.可调节，STC（TGC）分段≥8

8.1.5.★最大显示深度：＞42cm

8.1.6.动态范围：≥320dB

8.1.7.成像速率：相控阵探头，全视野，18cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥50帧/秒。

8.1.8.梯形成像：线阵扫描最大扩展角度：10°

8.1.9.超声功率输出调节：B/M、CWD,PWD、彩色多普勒输出功率可调

彩色多普勒

8.1.10.彩色多普勒成像,具有彩色速度图,能量图,方向能量图

8.1.11.显示方式：B/C、B/C/M、PDI/DPDI、B/C/PW

8.1.12.取样框偏转:≥30°

频谱多普勒

8.1.13.包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

8.1.14.显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

8.1.15.PW最大速度:≥12.00m/s，连续多普勒速度:≥75m/s

8.1.16.最小速度:≤1mm/s（非噪声信号）

8.1.17.取样容积:0.5-40mm

8.1.18.偏转角度:≥±30度

8.1.19.支持自动频谱测量

9.测量/分析和报告

9.1.测量和分析：（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒、弹性成像）

9.2.一般测量（距离、面积、周长、容积、角度、时间、斜率、心率、流速、压力、流速比等）

9.3.心血管系统测量与分析（具备多种测量公式及心功能分析方法等）

9.4.心脏自动测量软件具备自动心内膜描记，心肌功能指数分析。

9.5.★支持≥2种EF自动测量；无需手动切换进入M模式，在二维模式下即可一键完成EF值测量，并提供多种参数趋势图。

9.6.外周血管测量分析（具备各系统血管血流分析功能）

9.7.具备血管内中膜自动测量功能，前后两次的前后壁测量结果可以同屏显示，测量参数≥6个。

9.8.自动血管测量包,一键即可完成测量,测量值包含血管直径、血流量面积、血流量等数据。

9.9.可选配自动VTI测量，PW取样门可在左室流出道区域自动定位、并自动计算PW频谱，实现一键自动测量VTI,同时显示参数趋势图

9.10.可选配自动 IVC 测量：可自动识别下腔静脉，快速获取IVC最大内径、最小内径，并自动计算下腔静脉塌陷指数或扩张指数并显示趋势图。

10.存储、电影回放和原始数据处理

10.1.全数字化硬盘，硬盘容量为≥500GB

10.2.存储压缩格式可设置

10.3.支持手动、自动回放

10.4.支持一键存储静态、动态图像到U盘

10.5.支持长视频存储，存储时长≥30分钟

10.6.支持≥8档速度自动播放

10.7.原始数据处理，可对静态文件及回放的动态图像进行离线参数分析，包括但不限于图像参数调节，测量、体标和注释

10.8.可实时同屏存储、回放动态及静态图像，可随时存储、传输、删除图像

10.9.支持多种文件格式（BMP、JPG、AVI、DICOM、TIF、WMV、MP4等）静态及动态图像的存储

11.配置要求

11.1全身应用彩色超声诊断系统主机1台。

11.2配置探头3把：凸阵探头、线阵探头、相控阵探头、

11.3可升降台车及探头扩展器
六、全自动生化免疫分析系统参数

1、流水线整体性能要求

1.1.★流水线样本处理系统具备倾倒式进样、架式进样、在线离心、开盖、生化在线检测、免疫在线检测、自动分类出样等功能。
1.2.进/出样模块一体化，处理能力≥600管/小时。
1.3.样本前处理系统有独立的急诊进区分，可以实现急诊的优先进样。
1.4.轨道为电机驱动，无需使用气泵辅助。
1.5.单台离心速度≥500管/小时，具备自动平衡功能。
1.6.单次离心≥80管标本。
1.7.去盖处理速度≥400管/小时。
1.8.旋转去盖方式，避免血清飞溅和气溶胶造成生物污染，支持废弃仓紫外灯消杀功能。
1.9.系统支持样本条码、样本管管径/高低、盖帽有无/颜色、血清/血浆量判别、血清/血浆质量识别。
1.10.中间件支持样本追踪、TAT优化、患者数据实时质控、智能审核、轨道上无样本自动停止等功能。
2、全自动生化分析仪

2.1★生化分析仪单个光学模块检测速度≥2000测试/小时，单个离子模块检测速度≥600测试/小时。
2.2样品种类：血清、血浆、尿液、脑脊液等。
2.3▲试剂仓具备冷藏功能，单模块试剂位≥140个。
2.4试剂耗材可实现不停机连续加载。
2.5▲ 单台生化分析仪可同时分析项目数≥90个。
2.6采用水浴恒温孵育，孵育波动37±0.1℃。
2.7最小总反应体积≤100uL。
2.8▲波长数量≥14个。
2.9采用石英玻璃反应杯或塑料杯，更换成本低。
2.10具备样本凝块检出功能及样品探针堵孔报警系统和探针防撞保护功能。
2.11具备良好的拓展性，单个接口分析仪可拓展至多个模块联机，可与同品牌免疫分析仪联机为生化免疫一体机或升级为流水线。
2.12样本间携带污染率≤0.1ppm。
2.13▲可提供同品牌配套生化试剂项目≥100个。
3、全自动化学发光免疫分析仪

3.1.基本要求：用于人体血清、血浆或尿液样本中待测物质的检测。可开展的配套免疫检测项目包括甲状腺功能、肿瘤标志物、高血压、肝纤维化等检测系列。
3.2.★免疫分析仪发光原理为酶促化学发光或吖啶酯等化学发光法。
3.3.▲单台免疫分析仪检测速度≥600测试/小时。
3.4.▲单台免疫分析仪试剂通道数≥35个。
3.5.免疫分析仪可倾倒式添加散装反应杯，可连续供给,随时添加。
3.6.免疫分析仪采用重复用加样针加样或一次性吸样TIP头。
3.7.样本针具备液面检测、血凝块检测及防撞击感应等功能。
3.8.免疫分析仪采用浓缩清洗液，自动配制和供给，无需人工配制，操作便捷。
3.9.支持不停机添加及更换试剂。
4、配套售后服务
4.1.免费提供原厂校准品、质控品；
4.2.质保服务：仪器出现故障半小时内有实质性响应，科室解决不了的3小时内到现场，或者有替代方案保证结果能够按时发出
4.3.试剂及耗材确保正常及时稳定供货，不能因市场及商务原因主观性断货。
4.4.智慧化实验室建设，其中信息化建设是核心，至少能提供包括但不限于：实验室lis系统，质量管理控制功能助力医学实验室智慧化建设。
七、全自动血液细胞分析系统参数

1、样本处理模块
样本处理应具备3种进样方式。
★支持试管标本轨道式连续进样，条码自动识别功能，具有360度旋转条目识别功能，一次性可装载样本200个，样本测试前缓存位150个。

配备实验室智能化信息处理单元，可与LIS和各分析仪软件连接，实现数据通讯，完成样本智能识别、各类数据智能化管理。

具备质控管控及全流程样品管理功能。

▲整套检测系统为同一品牌，以注册证为准。
2、血液流水线功能配置要求：

血液流水线功能由全血细胞分类计数、CRP检测、SAA检测、网织红细胞计数、体液细胞分类计数、全自动推片染色、全血细胞形态分析、自动质控等组成。

▲血液流水线全血细胞分析检测总速度≥200样本/小时、CRP检测总速度：≥200T/H。

血液流水线上功能要求：单台血液分析仪可以实现血常规五分类、CRP、SAA、网织红计数、体液检测。
配备≥3套医用数据处理终端，用于LIS系统连接、推染阅机器及血球流水线调度。

3、血液分析仪参数要求：

3.1血液分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、核酸荧光染色技术和流式细胞技术原理。

3.2血液报告参数≥35项（不含散点图、直方图）。

3.3血液分析单模块检测速度：静脉全血CBC+DIFF≥110个样本/小时，微量全血CBC+DIFF+PLT-F≥40个样本/小时，CBC+DIFF+CRP+SAA≥60个样本/小时。

3.4体液分析报告参数≥7个。

3.5样本用量：末梢全血检测CBC+DIFF+CRP用血量≤37μL，末梢全血检测CBC+DIFF+RET+CRP+SAA用血量≤40μL。

3.6为保证异常标本的结果准确，血小板检测原理至少包含有鞘流电阻抗法，光学法（荧光染色）、特异性血小板检测通道（PLT-F）检测。

3.7线性范围：WBC：0～500.0×109/L,RBC: 0～8.60×1012/L,PLT: 0～5000×109/L

3.8CRP线性范围:下限≤0.5 mg/L，上限≥320.0mg/L

3.9检测精度：WBC≤2.5% ，RBC≤1.5%，HGB≤1.0%，PLT≤4.0%。

3.10具备RET检测通道灵活开关及自由选择NRBC检测的设置功能。

3.11具备红细胞冷凝集样本处理功能，遇重度冷凝集样本，仪器可自动对样本试管进行加热温浴。

3.12室间质评:血球产品在卫生部临检中心室间质评中具有单独分组。

3.13维保团队及时响应，终身质保，配件免费。

4、全自动推染片机参数要求：

4.1▲工作速度：≥120张/小时；

4.2用血量：全自动进样50uL；

4.3玻片存储容量：最大一次上机量≥100片空白玻片；

4.4染色玻片存储 ：专用玻片篮，每篮可放置 10 张玻片，可循环使用； 

4.5染色玻片存储 ：一次性存储容量≥100 片；

4.6玻片的标识：具备数字、一维码、二维码信息；

4.7样品推片规则设定：用户可以自己任意设定样品推片规则； 

4.8智能推片技术：自动判断血液粘度（或血球仪传输HCT），自动调整推片角度、速度、点样量、下压力度、血滴延展时间及推片开始位置等。
八、电化学发光仪参数

1、★发光反应原理：电化学发光法 
2系统组成：仪器主要由材料配备模块、液路模块、温度控制模块、机械传动模块、光路检测模块、电路控制模块和软件组成，材料配备模块含有反应杯和样本架，光路检测模块含有测量池，机械传动模块含有试剂样本针和吸液针。

3、测试速度：不低于85测试/小时。

4、▲急诊项目：10分钟出结果  hs-cTnT 、CK-MB 、MYO 、NT-pro BNP 。

5、同时开展项目：激素、甲状腺功能、肿瘤标志物等检测项目。
6、试剂通道数：不低于10个，可放置不同或相同类型的10种试剂。

7、样本类型：血清、血浆。

8、样本位置：不少于30个。

9、急诊优先：可选择在样本架的任何位置。

10、采用TIP头加样，防止检测中交叉污染。
11、▲样本反应量：5–100μL

12样本检测功能：具备液面感应功能、探针防撞和堵针检测功能。

13、原始采血管：不低于600μL(12mm管、12.7mm管。

14、试剂系统：试剂液面水平自动检测功能。

15、具有制冷功能，温度: 4-15℃

16、▲试剂盒附有射频数据存储卡，储存试剂、定标等信息。

17、系统操作：操作方便简洁、仪器自带触摸显示屏。

九、域检测平台技术参数

（一）项目概况

 搭建1套区域检验检测共享平台，覆盖1家总院、几家分院，实现几家医疗机构检验数据互通、结果互认、标本流转统一管理。

 （二）网络与传输

 1. 总院与3分院光纤专线互通，每条链路带宽≥100M；

2. 支持内网专网隔离，具备防火墙、访问权限分级控制；

3. 数据传输符合医疗信息安全规范，传输加密，日志全程留存。

（三）平台软件核心功能

 1. 统一LIS区域管理模块：总院、3分院检验设备数据统一采集（生化、血常规、凝血、尿常规等）；

2. 标本流转管理：全院标本条码识别、送检、接收、拒收、报告全流程追溯；

3. 区域结果互认：分院可查询总院报告，总院调取各分院检验数据；

4. 质控管理：统一室内质控、室间质评，自动生成质控报表；

5. 统计分析：门诊/住院检验量、项目收费、阳性率、科室工作量统计；

6. 标准接口：支持DICOM、HL7、国标EMR对接，可连通四家医院现有HIS系统；

7. 用户权限分级：管理员、检验技师、临床医生、质控员多角色权限隔离。

（四）客户端配套

 总院部署≥8台工作站，每分院各部署≥3台工作站；配套扫码枪、条码打印机；系统支持Windows常规办公电脑终端访问。

 （五）数据安全与运维

 1. 数据本地自动备份，每日备份留存不少于3年；

2. 操作日志、修改日志、登录日志完整保存；

3. 具备故障自动告警，支持远程运维；

4. 符合医疗数据安全等级保护基础要求。

（六）实施与质保

 1. 包含现场部署、4家医院HIS/LIS对接调试、人员操作培训；

2. 整机软件平台免费质保2年，7×24小时技术售后响应；

3. 交付全套操作手册、部署文档、接口文档。

包三、急诊急救、麻醉手术室、重症ICU设备、中心药房

一、麻醉系统技术参数

设备用途：病人的全身麻醉，呼吸和麻醉气体监测，麻醉呼吸的管理。

主要规格和系统概述

1.一体化设计、最新一代的智能化全能麻醉工作站。

2.▲适用于成人、儿童和新生儿（提供注册证适用范围）。

3.大工作台；

4.整机技术标准按麻醉工作站设计：所有参数、波形由一体化彩色大屏幕同屏显示，无须外接屏幕。

5.全自动自检、自动定标，传感器自动校正。

6.配备用手动通气模式：触摸屏或呼吸机故障时，可直接切换到手动通气，在保留新鲜气体和麻药持续输送的同时还能继续气体和通气的监测。

技术参数

（一）气体输送系统

高精度机械控制气体混合器和浮子流量计；2气源（O2/AIR）。

可分别设置每种新鲜气体的流量，新鲜气体流量的设置范围：关 - 10 L/min（至少）。

O2和N2O：0.02 - 10 L/min；Air：0.2 - 10 L/min。

S-ORC笑氧保护装置，确保笑气（N2O）作为载气时，当氧气供应不足时，会限制N2O 的输送，使得新鲜气体的氧浓度不会低于21%。
机械控制气体混合器在关机时也能输送氧气和麻药用于进行手动通气。

外接新鲜气体出口。

（二）麻醉呼吸机

▲电动电控呼吸机，无需驱动气体；在中央气源和钢瓶供气中断的情况下可使用周围空气，呼吸机继续进行机械通气，保证病人安全。

采用新鲜气体隔离技术，确保潮气量输送不受新鲜气体流量变化的影响。

通气模式：标配：手动/自主、容量控制模式、压力控制模式，待机。
▲容量控制模式下潮气量设定范围: 10 - 1500 ml。

吸气压力 Pinsp : (PEEP + 5) - 80 cmH2O（压力模式下）。

压力限制 Pmax：(PEEP + 5) - 80 cmH2O。

压力支持 ΔPsupp：关，3 - (80-PEEP) cmH2O。

呼气末正压PEEP：关，2 - 35 cmH2O。

呼吸频率: 3 - 100 次/分。

吸气时间：0.2 - 10秒。

吸呼比：1:49 - 49:1。

▲最大吸气流速为≥180 L/min，最高可达220 L/min左右。

流量触发 : 0.3 - 15 L/min。

压力上升时间 Slope：0 - 2秒。

压力支持模式下自主呼吸的吸气终止标准：5 - 80 %。

机械通气平台时间与吸气时间 Ti 的比值（% Tplat）：0 - 60 %。

可根据病人的身高自动计算理想体重并据此预设相关的通气参数和报警阈值。

（三）呼吸回路：

1.集成呼吸回路，耐137℃高温蒸汽灭菌；所有回路模块不含天然乳胶。

2.呼吸系统总容量：约为3.67 升（包括可重复使用钠石灰罐容量1.5升和呼吸机活塞最大容量1.5升）。

3.一体化的回路主动加热系统（可关闭），防止呼吸回路积水。

4.组件少，拆装无需工具。

5.手动和机械通气无需专用手动切换装置，APL阀调节范围：打开，5 - 70 cmH2O 。

6.▲配置10套高精度热丝式流量传感器，全自动标定；安装时无方向性，不会造成安装错误引起监测故障。

7.CO2吸收罐容量1.5升。

8.▲配置主动式麻醉废气排放装置（AGSS），可监测负压吸引的状态（过高，合适，过低），具有采样气体排放接口便于使用第三方气体监测设备。
（四）麻醉气体挥发罐

1.挥发罐与麻醉机主机为同一厂家生产。

2.挥发罐具有压力、流量、温度自动补偿；密闭性好，无需排空转运。

3.双罐位，首次最大加药量360毫升，常规最大加药量300毫升。

4.配置一个七氟醚挥发罐，可配原厂同品牌地氟醚挥发罐。

5.只需出厂一次定标，终身免维护。

6.能够满足低/微流量麻醉对挥发罐精确度的要求，流量补偿范围在0.2 - 15L/min。

（五）监测和报警

1.▲一体化内置式15英寸以上彩色触摸幕，可快捷切换3种配置视图；1280 x 768像素。

2.全自动的开机自检，用户可选择全或部分自检功能，既能保证安全的使用，又能保证紧急抢救时的快速启动。

3.全自动的顺应性和泄漏测试，自动标定所有传感器。

4.实时显示2 - 3道波形。

5.配置表格趋势；可显示图形趋势，并能把趋势数据输出至USB存储器。

6.▲日志中最多可保存 15000个条目，关机后再开机或出现电源故障后，日志中的条目

仍然保留不会被删除。

7.通气监测参数：分钟通气量（MV）和潮气量（VT和ΔVT）；呼吸频率；气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；动态顺应性（Cdyn）；阻力（R）；弹性（E）。

8.监测范围：压力：-20 - 99 cmH2O；潮气量监测范围：0 - 2500 mL；顺应性: 0 - 200 mL/ cmH2O；阻力：0 - 100 cmH2O/L/s；弹性：0.005 - 10 cmH2O/mL。

9.▲配置一体化的气体模块监测参数：O2、N2O、CO2及麻醉气体（自动识别）吸入和呼出浓度；可侦测混合麻醉气体；经年龄校正的xMAC值计算和显示。氧浓度监测采用顺磁氧技术，无耗品。采样气体返回到呼吸系统。

10.报警参数：氧浓度、潮气量、分钟通气量、窒息报警、气道压力报警等。

11.▲自动xMAC监测和报警功能，可自动激活xMAC低报警，有效防止病人术中知晓。

12.自动设置报警限值功能：可一键自动调节所有报警的设置限值。按压相应按键后，机器自动根据预先设定的百分比对报警的上下限进行调整，便于医生方便，快速，适当地调节报警限值。

13.CBM模式（心脏旁路模式）用于在使用体外循环机时抑制相应报警。

（六）其它

1.内置后备电池持续时间：90 min或以上，一般为120 min。

2.▲电源：100-240伏特，50/60赫兹。

3.传输协议：Medibus X，接口：2个RS232，1个USB，1个RJ45。

4. 机器免费保修期24个月。

  “▲”为重要参数，需要提供证明材料佐证

二、病人监护仪（麻醉）技术参数

1、整机要求：

1.1模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，标配IBP、CO2。
1.2可升级BIS、RM、NMT等高级监测参数模块
1.3监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性

1.4 ≥12英寸彩色液晶屏及电容触摸屏，分辨率高达≥1280*800像素，≥8通道波形显示。

1.5显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围

1.6内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时；可选配高容量电池工作时间≥6小时。

1.7安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

1.8USB接口支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等设备，提供说明书证明材料
1.9▲监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类。

2、监测参数：

2.1 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。

2.2 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

2.3心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证

2.4提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

2.5支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析 

2.6 QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms

2.7 (支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析，需提供相关证明文件；

2.8 支持选配升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

2.9 提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：0-200 rpm

2.10 提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300

2.11 支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.12 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH

2.13 提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式，并提供24小时动态血压统计结果。

2.14 提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

2.15 可选配升级多达4通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人，小儿和新生儿，通过国家三类注册认证。

2.16 支持升级主流、旁流EtCO2监测模块，旁流EtCO2监测模块支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换

2.17 提供目标监测界面，能够显示ECG,SpO2,IBP,CO2等多种参数测量值和波形；目标监测界面至少包括目标参数区、参数列表区、目标参数统计区、目标参数趋势区等，目标参数统计区与目标参数趋势区相互联动

2.18 ▲共模抑制比：诊断模式：≥100dB；监护模式：≥110 dB；手术模式：≥110 dB；ST 模式：≥110 dB，提供说明书证明。
3、系统功能：

3.1支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.2具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.3支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储30秒相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

3.4支持≥1000组NIBP测量结果的存储与回顾。可选配升级为高容量存储卡，支持3000组NIBP测量

3.5支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

3.6具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别

3.7具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态

3.8支持根据病人的参数趋势变化，可自动推送HR/PR、 SpO2、 RR 等参数的报警限建议

3.9(具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，更好地反映病人状态，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警。

3.10支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.11配置临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分系统）、NEWS2（英国早期预警评分系统2），可支持定时自动EWS评分功能，支持动态刷新EWS和EWS报警。

3.12提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

3.13支持带ABD事件的呼吸氧合界面。
3.14动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

3.15支持与同品牌除颤仪接入同一套中央监护系统，集中查看，集中管理
三、主动脉内球囊反搏泵参数
1.整机采用一体式设计，带万向轮，可以灵活移动。

2.具有导航（或自动）、手动（或半自动）两种工作模式，转换过程不影响正常反搏。

3.▲操控方式：配备触控屏和实体键，支持反搏启停、辅助比率、充放气时机、球囊容量等双重控制。触控屏≥10英寸，可旋转、折叠。

4.▲具备触控屏操作和物理按键操作两种方式，并且物理按键可以控制触发模式、反搏比率、球囊容量等绝大多数功能。

5.触发模式≥5种，包括心电触发、心房起搏、心室起搏、血压触发、房颤模式等。
6.具有多级报警功能，屏幕显示报警信息和处理方法，系统自动记录报警信息，关机后仍可长时间保存。

7.▲具有波形冻结功能，支持回看最近≤30秒的波形数据，可以进行缩放、平移等操作。
8.驱动系统为步进马达或双头泵或涡旋式压缩机。

9.辅助比率至少包括1:1、1:2、1:3。

10.内置打印机，可打印与反搏相关的信息。

11.自动检测导联故障，电极片或电极导线连接不畅时进行提示。

12.自动检测动脉血压传感器和传感器电缆的连接故障。

13.内置可充电电池，充满后可以工作≥120分钟（满电量，40CC，80bpm，辅助比率1:1）。

14.具备用户管理功能，能够存储患者信息和治疗数据≥24小时。

15.具有高T波抑制功能，减少心电信号误识别。 

16.▲用户管理：可创建、查询患者信息，可导出患者信息及治疗信息。

17.反搏频率：40bpm～200bpm，反搏频率与心率同步。

18.配置清单

18.1.主机（含显示屏、台车）1台

18.2.心电导联线1根

18.3.有创血压电缆线1根

18.4.氦气瓶2个

18.5.输液杆1根

四、病人监护仪（有创）技术参数

1.产品为适用于手术室、ICU、CCU病房监护及床边监护的插件式监护仪，通过国家III类注册。
2.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥2个。
3.≥12英寸LED高清液晶显示屏，屏幕为电容屏非电阻屏，分辨率≥1280×800像素。
4.可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温、2IBP等参数。
5.可升级Masimo/NellcorSPO2麻醉气体顺磁氧、ICG、有创心输出量C.O、麻醉深度BIS、NMT肌松、RM呼吸力学等参数模块。
6.支持3/5/6/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能。
7.具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍。
8.支持≥27种实时心律失常分析，可识别不规则节律停止和房颤停止并报警。
9.具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值，QT/QTc监护适用于成人、小儿和新生儿病人。
10.心率测量范围：成人为15bpm～300bpm。小儿/新生儿为15bpm～350bpm。
11.▲支持直流偏置电压≥±800mv，系统噪声≤25μv。（提供第三方检验报告或产品说明书证明）
12.▲监护模式下支持共模抑制能力＞106 dB。（提供第三方检验报告或产品说明书证明）
13.▲具有心率变异性分析功能，提供心率变异性相关参数显示，支持RR间期直方图、RR间期差值直方图、散点图、RR间期长度之差的均方根值、RR间期趋势图。（提供第三方检验报告或产品说明书证明）。
14.支持升级Masimo血氧，测量范围为1％～100％。在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）。
15.配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级≥IPx7。
16.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式。
17.NIBP测量范围：成人：收缩压25mmHg-290mmHg，舒张压10mmHg-250mmHg，平均压15mmHg-260mmHg。儿：收缩压25mmHg-240mmHg，舒张压10mmHg-200mmHg，平均压15mmHg-215mmHg。新生儿：收缩压25mmHg-140mmHg，舒张压10mmHg-115mmHg，平均压15mmHg-125mmHg。
18.支持双通道有创压IBP监测。
19.可提供每搏压力变异PPV实时显示。
20.▲可提供收缩压力变异SPV实时显示。（提供第三方检验报告或产品说明书证明）
21.支持升级伟康/Masimo主流、旁流EtCO2监测模块，适用于成人至新生儿全年龄段病人。
22.支持升级麻醉气体AG监测模块，监测CO2/O2/N2O/AA（吸入麻醉药）的波形和数值显示、呼吸频率awRR、MAC值，适用于成人至新生儿全年龄段病人。
23.▲本机支持升级SpHb总血红蛋白浓度监测、SpMet高铁血红蛋白饱和度监测、SpCO碳氧血红蛋白饱和度监测而非单机。（提供医疗器械注册证证明）

24.支持升级PVI脉搏灌注变异指数，测量范围：0%～100%;

25.支持升级脓毒症筛查工具、格拉斯哥昏迷评分系统（GCS）、早期预警评分功能（EWS））等软件功能。
26.具备药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算和滴定表功能。
27.产品设计使用年限≥10年。
28.可充电锂电池，持续供电≥4小时。
29.配置≥2个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。
五、病人监护仪（多参数）技术参数

1.产品为适用于手术室、ICU、CCU病房监护及床边监护的插件式监护仪，通过国家III类注册。
2.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥2个。
3.≥12英寸LED高清液晶显示屏，屏幕为电容屏非电阻屏，分辨率≥1280×800像素。
4.具备待机模式、夜间模式、体外循环模式、隐私模式、插管模式。
5.可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温、有创血压、呼吸末二氧化碳。
6.可升级Masimo/NellcorSPO2、麻醉气体顺磁氧、ICG、有创心输出量C.O、麻醉深度BIS、NMT肌松、RM呼吸力学等参数模块。
7.支持3/5/6/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能。
8.具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍。
9.支持≥27种实时心律失常分析，可识别不规则节律停止和房颤停止并报警。
10.支持12导心电静息分析算法，适用于成人、小儿和新生儿，可显示分析结果、存储报告以及打印报告。
11.具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值，QT/QTc监护适用于成人、小儿和新生儿病人。
12.提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿。
13.心率测量范围：成人为15bpm～300bpm。小儿/新生儿为15bpm～350bpm。
14.▲支持直流偏置电压≥±800mv，系统噪声≤25μv。（提供第三方检验报告或产品说明书证明）
15.▲监护模式下支持共模抑制能力＞106 dB。（提供第三方检验报告或产品说明书证明）
16.▲具有心率变异性分析功能，提供心率变异性相关参数显示，支持RR间期直方图、RR间期差值直方图、散点图、RR间期长度之差的均方根值、RR间期趋势图。（提供第三方检验报告或产品说明书证明）。
17.支持升级Masimo血氧，测量范围为1％～100％。在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）。
18.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式。
19.NIBP测量范围：成人：收缩压25mmHg-290mmHg，舒张压10mmHg-250mmHg，平均压15mmHg-260mmHg。小儿：收缩压25mmHg-240mmHg，舒张压10mmHg-200mmHg，平均压15mmHg-215mmHg。新生儿：收缩压25mmHg-140mmHg，舒张压10mmHg-115mmHg，平均压15mmHg-125mmHg。
20.可提供每搏压力变异PPV实时显示。
21.▲可提供收缩压力变异SPV实时显示。（提供第三方检验报告或产品说明书证明）
22.支持升级伟康/Masimo主流、旁流EtCO2监测模块，适用于成人至新生儿全年龄段病人。
23.支持升级麻醉气体AG监测模块，监测CO2/O2/N2O/AA（吸入麻醉药）的波形和数值显示、呼吸频率awRR、MAC值，适用于成人至新生儿全年龄段病人。
24.▲本机支持升级SpHb总血红蛋白浓度监测、SpMet高铁血红蛋白饱和度监测、SpCO碳氧血红蛋白饱和度监测而非单机。（提供医疗器械注册证证明）

25.支持升级PVI脉搏灌注变异指数，测量范围：0%～100%;

26.支持升级脓毒症筛查工具、格拉斯哥昏迷评分系统（GCS）、早期预警评分功能（EWS））等软件功能。
27.具备药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算和滴定表功能。
28.支持≥240小时趋势表数据和趋势图存储和回顾，≥3500组NIBP血压列表数据存储与回顾功能，支持≥2500组报警事件的存储与回顾功能，本机支持≥48小时全息波形的存储与回顾功能。
29.产品设计使用年限≥10年。
30.可充电锂电池，持续供电≥4小时。
31.配置≥2个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。
六、呼吸机（有创）技术参数
1.适用于对成人、小儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，支持中文操作界面。
2.采用12.1英寸全贴合彩色TFT电容触摸屏，分辨率1280*800，屏幕可翻转，角度0-30度可调。

3.电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源），方便进行转运。

4.具有有创通气模式和无创通气模式。

5.吸气安全阀和呼气安全阀组件可徒手拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

6.标配有创通气模式：具有压力及容量控制通气下的辅助控制通气和同步间歇指令通气模式（V-A/C、P-A/C、V-SIMV、P-SIMV）、CPAP/PSV（持续气道正压/压力支持通气）以及窒息通气等模式。可选压力调节容量控制和同步间歇指令通气模式（PRVC、PRVC-SIMV）、双水平气道正压通气模式、心肺复苏模式（CPRV）、自适应通气模式（如ASV/AMV）、以及容量支持通气（VS）模式。
7.▲可选高级模式：气道压力释放通气（APRV）、成比例通气模式（如PAV/PPS/PPV）。（提供检测报告或说明书关键页证明文件）
8.具备无创通气模式：P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、PSV-S/T，可配置DuoVent、APRV、PPS通气模式。

9.具有高流量氧疗功能，可以调节氧疗流速（2-80L/min）和氧浓度。

10.其他功能：增氧、雾化、吸气保持、呼气保持、吸痰、手动呼吸。

11.具有插管补偿功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。

12.具有智能同步技术减少治疗过程中呼吸机设置值的频繁调节，提高人机同步。

13.具有动态肺视图界面，以图形形式实时显示肺动力学参数。

14.可配置脱机辅助监测功能，具备脱机功能看板，可自定义脱机指征，一键启动SBT，脱机失败时自动退出，安全规范实施脱机流程。

15.可配置叹息功能、P-V工具。

16.潮气量：20ml-4000ml

17.呼吸频率：1-100次/min

18.吸/呼比：4:1-1:10

19.最大峰值流速：≥210L/min

20.▲吸气压力：1-90 cmH2O（提供检测报告或说明书关键页证明文件）
21.▲压力支持：0-90cmH2O（提供检测报告或说明书关键页证明文件）
22.呼末正压：0-50cmH2O

23.吸气时间：0.1-10s

24.呼气触发灵敏度：Auto，1-85%

25.压力触发灵敏度：-0.5—-20cmH2O

26.流速触发灵敏度：0.5—20L/min

27.氧疗流量：2-80L/min

28.PPS/PPV支持百分比：25-100%

29.PPS/PPV最高压：6-40cmH2O

30.PPS/PPV最大潮气量：200-3500ml

31.▲最大容辅/弹性阻力：10-100cmH2O/L（提供检测报告或说明书关键页证明文件）
32.▲最大流辅/粘性阻力：2-30cmH2O/L/s（提供检测报告或说明书关键页证明文件）
33.压力监测：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测。

34.每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测。

35.潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼出潮气量的监测。

36.呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测。

37.波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间

38.具有吸入氧浓度的监测。

39.可选配SpO2监测，提供SpO2和PR监测值，提供脉搏波。可实时监测ROX指数及趋势回顾，动态关注氧疗效果。（提供检测报告或说明书关键页证明文件）
40.肺过度膨胀系数C20/C等高级肺保护通气监测功能。（提供检测报告或说明书关键页证明文件）
41.可配置主流或旁流二氧化碳监测。
42.呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕导出保存U盘。

43.可存储不少于8000事件日志，包括报警日志和操作日志。

44.具有不少于168小时趋势图和趋势表数据存储。

45.能够和同一品牌模块化监护仪连接，在监护仪上实时显示呼吸机监测信息，能够通过WIFI无线网络或有线网络联网，把呼吸机的监测信息实时显示到中央监护站或全院监护系统，满足科室信息化的需求和呼吸机管理。
46.≥200分钟内置后备可充电电池（1块电池），可选配≥400分钟内置后备可充电电池（2块电池）。(提供检测报告或说明书关键页证明文件）

七、呼吸机（无创）技术参数
1.适用于对成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持，中文操作界面，能够满足危重症患者的无创通气需求。

2.▲采用≥12英寸高清全贴合电容触摸屏，分辨率≥1280*800，屏幕可上下左右调整角度，并采用屏机分离技术，方便临床医护人员进行观察及清洁。(提供说明书或检测报告证明材料）
3.屏幕显示：同屏显示≥4道波形，可同屏显示短趋势、波形、监测值；呼吸机自带屏幕录制功能。(提供说明书或检测报告证明材料）
4.通气模式：具有持续气道正压通气模式（CPAP）、自主模式（S）、自主/时控模式（S/T）、压力控制模式(PCV)、容量保证时间控制模式（VG-T）、容量保证压力支持模式（VAPS）。

5.▲可选比例压力支持模式(PPS/PPV )、压力调节容量控制模式（PRVC）。(提供说明书或检测报告证明材料）

6.具备高流速氧疗功能；氧疗最大流速≥80L/min，具有氧疗计时功能。

7.▲可选高流量氧疗下可实时监测ROX指数及趋势回顾，可选OSI、RSS、SpO2/FiO2等评估参数，动态关注氧疗效果。(提供说明书或检测报告证明材料）
8.具有压力释放、延时升压、增氧功能。

9.具有同步技术，可自动调节吸气触发/呼气切换灵敏度，吸气触发手动调节≥7档。

10.潮气量：50ml—2000ml

11.持续气道正压CPAP：成人/小儿3-30 cmH2O

12.▲IPAP：3-50cmH2O(提供说明书或检测报告证明材料）

13.EPAP：3-30 cmH2O

14.呼吸频率：成人/小儿：1-60次/min

15.吸气时间：0.2—5s

16.吸入氧浓度：21%—100%

17.压力上升时间：1-7档可调

18.压力释放：OFF，0-3档可调

19.具备气道峰压、平均压、呼气末正压、分钟通气量、病人端/总的分钟泄漏量、呼吸频率、病人触发百分比、吸气百分比等参数监测。
20.报警参数包含：气道高压、气道低压、呼气末压力过高/过低、总计呼吸频率过高/过低、分钟通气量过高/过低、脉率过高/过低、SPO2低、电源中断、电池电量低。

21.呼吸机自带屏幕录制功能，且具备截屏功能，可储存≥10000条事件记录，可储存≥168小时趋势数据，并可用U盘导出非加密文件。（提供产品说明书关键信息页扫描件证明）

22.本机具备HDMI扩展显示，无需外接转接口。

23.内置后备可充电锂电池≥180分钟（1块电池），可选双电池≥360分钟，电池总剩余电量能显示在屏幕上。

24.能够通过网络联网，把呼吸机的监测信息实时显示到监护仪、中央监护站或全院监护系统，满足科室信息化的需求和呼吸机管理。

八、急救转运呼吸机技术参数

1.通过EN1789和YY0600.3转运标准测试。（提供第三方检测报告）
2.通过RTCA/DO-160G和EN 13718-1直升机转运标准测试。
3.适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持。
4.▲整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源。（提供检测报告或说明书关键页证明材料）
5.电池续航时间1块电池≥5小时，选配2块电池≥10小时。

6.呼吸机主机重量≤4.5kg。

7.吸气峰值流速≥210L/min。

8.可配备提拿悬挂一体化多功能把手，灵活便携。

9.可选配呼末CO2监测模块和附件。

10.支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。

11.采用≥7英寸彩色电容触摸控制屏，分辨率≥800*480像素，可同时显示波形和监测参数。

12.具有屏幕亮度自动调节功能，根据环境光线强度自动调节屏幕亮度。

13.标配模式：控制/辅助通气模式A/C和同步间歇指令通气SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气CPAP/PSV、双水平气道正压通气（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）、心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等）。

14.选配高级模式：容量支持通气VS、气道压力释放通气APRV；自适应分钟通气（如AMV或ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式）
15.▲配备无创通气模式和氧疗模式。（提供检测报告或说明书关键页证明材料）
16.呼吸同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync+），自动调节吸气和呼气触发灵敏度、压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。
17.标配内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和浅快呼吸指数RSBI的测定。

18.潮气量：20ml—2000ml

19.吸气压力：1—60 cmH2O

20.呼气末正压：0—50 cmH2O

21.吸入氧浓度：21—100%

22.吸气时间：0.1—10s  

23.压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF  

24.流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF  

25.呼气触发灵敏度：Auto, 1—85%  

26.氧疗流量：2—80L/min

27.监测参数：氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率等关键参数。

28.波形监测：压力—时间、流速—时间、容量—时间和CO2—时间波形。

29.报警：潮气量、通气量、压力、呼吸频率、窒息、氧浓度、氧气不足、电量不足、管路脱落、机器故障等。

30.信息互连：支持多种有线/无线方式（选配WiFi、5G）灵活将呼吸机数据传输到远程终端，实现患者的远程实时监控，满足转运过程中的信息化的需求。

31.▲具有关机状态下电量显示功能，更加高效掌握机器剩余电量。（提供检测报告或说明书关键页证明材料）
32.支持显示≥100小时的全部监测参数趋势图、表分析，≥8000条报警和操作日志记录。

33.具备截屏U盘导出功能，可缓存≥50张屏幕文件。
34.防尘防水等级≥IP34，保证机器在复杂环境中的安全。

35.最高工作海拔≥7000m，满足高海拔和直升机转运要求。

36.工作温度范围：-20 ~ 50 ℃，满足低温和高温环境下工作要求。

具有自动海拔补偿功能和自动漏气补偿功能。

九、医用控温仪（亚低温）技术参数

▲制冷加热工作原理：半导体制冷技术。（提供产品说明书或检验报告证明材料）

≥4.0英寸LCD液晶显示屏，全中文菜单操作，清晰直观。

具有降温和升温双重功能。

输出控制方式：2进2出，左右分别控制，毯/帽可同时工作。

支持体腔、体表温度测量

体温测量范围：0.1℃-49.9℃，分辨率为0.1℃

▲体温测量精度：在28.0-43.0℃范围内±0.2℃（提供产品说明书或检验报告证明材料）

水温测量范围：0.1℃-49.9℃，分辨率为0.1℃

▲水温测量精度：在 28.0-43.0℃范围内，±0.1℃（提供产品说明书或检验报告证明材料）

水温控制范围：4℃-40.8℃

水温控制精度：±0.3℃

支持水温实时动态显示。

有预冷/预热内置双层隔离水箱,容量≥6L。

空载升温速率：循环液体变化区间在 30-38℃时，升温速率应≥6.3℃/min（提供产品说明书或检验报告证明材料）
空载降温速率：循环液体变化区间在 25-17℃时≥1.7℃/min

将水温从20℃加热至37℃，加热时间≤3min。（提供产品说明书或检验报告证明材料）
水毯材质：TPU聚氨酯材质，蜂窝状设计，降温快且均匀。

水毯表面均匀性≤1℃。

固化程序：内置10个常用固化程序,支持自定义，方便紧急时使用。

趋势图：具有体温，水温两条曲线实时显示，参数信息一目了然。

≥200小时温度趋势存储与回顾。

≥200条报警事件回顾。

具有四重温度保护功能。

内置收纳仓，不占空间，方便毯帽的收纳管理。（提供内置收纳仓实物图）
工作噪声≤55dB（A)

十、医用转移车

1、床板长≥2000mm；全长≥2200mm；床板宽≥860mm；护栏使用时，整体宽度≤980mm；电动床电动控制功能：背部升降0-70°；膝部升降0-25°； 头低脚高0-12°；头高脚低0-12°；整体高低升降范围≥350mm 。

3、具有一键式心脏椅位、水平位功能；

4、床板采用优质冷轧钢板一次冲压成型，床面板带有透气孔；金属表面经过≥22道工序处理。喷涂方式采用（电泳＋粉末）复式喷涂，经过耐挤压性、耐重物落下性、耐开水性、耐盐水喷雾性（盐雾≥500小时）、耐湿性等相关测试。

5、床头尾板采用高密度聚乙烯（HDPE）材料一体吹塑成型，床头尾板上有模压成型的原材料（HDPE）标识，原材料可以证明为环保材料。

6、床头尾板内侧分别设计≥2处锁定装置，锁定卡扣装置在紧急时能徒手拆卸。
7、床头尾板均有方便推行的把握手柄，分别设计≥2处推行防滑坡度设计；（提供相关实物图片）

8、床尾板设置安全指示标签，降低医疗意外发生率。

9、护栏为四片分体式结构，头侧护栏可随床体的功能同时动作；头侧护栏上设置易于抓握的离床辅助把手，非镂空设计（防止卡住造成伤害）可用作病人起立时的助力棒。（提供相关实物图片）

10、护栏具有解锁防护设计，在受由内向外压力时无法打开（即患者从床内自主解锁时，自身体重压在护栏上，护栏无法打开护栏），需从外向内压力方可打开。防止坠床的风险。

11、腿部护栏底部设置多功能孔，可用于悬挂引流袋尿袋等，也可根据临床实际需求悬挂其他配件（提供公开发行的彩页，且在市场监督管理局备案具备广告批文文号，相关参数在彩页上标注）。

12、脚轮采用直径≥125mm树脂脚轮，具有锁定、自由、直行三段式跷跷板中央控制锁定装，防腐蚀，耐酸性佳，静音，防缠绕；

13、床尾侧设置刹车踏板≥2个，踏板上有操作标识；刹车踏板平板式设计，外侧软胶包覆，踩踏平稳舒适，不伤鞋，内衬为金属材质，质量稳定可靠。（提供相关实物图片）

14、采用符合IEC60601-1医用认证标准的医用电机，数量≥4个。（投标时提供与投标产品同一型号第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件，对应参数在检验检测报告中进行标注）

15、床体配备手动CPR装置，置于床体背板后侧，可快速将背部恢复到水平位。

16、床板上配有束缚带孔及床垫止滑器孔≥14个。

17、床板两侧设引流袋挂钩（≥4个）。

18、蓄电池接头为快插快拔设计。（提供实物图片材料）

19、整体设计为防水型床，可用消毒药水冲洗，全床防腐蚀、防锈

▲20、控制器≥5个：护栏内侧具有患者控制器2个，护栏外侧设有医护人员控制器2个。患者控制器：可操作背部升降及膝部升降功能；医护人员控制器：可操作病床的所有功能。手持控制器1个。
21、配有蓄电池电量指示器，可以清晰提示电池用量状态； 

22、配有紧急停止按钮，可快速停止病床动作；（提供实物图片）

▲23、配有床体最低位指示灯，方便医护人员夜间巡查确认病患安全体位；（提供公开发行的彩页，且在市场监督管理局备案具备广告批文文号，相关参数在彩页上标注。）

24、医用电动床通过机械强度测试（如推力、冲击、粗鲁搬运等），测试结果应无任何损坏、无安全风险，无绝缘击穿。（投标时提供与投标产品同一型号第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件，对应参数在检验检测报告中进行标注）

25、床垫每床1张，与床同一品牌。床垫外套：表面TPU薄膜复合，防水透气，可透X光经防霉、抗菌处理，可抵抗病菌，阻挡血融病原菌。床垫内芯：适合人体曲线的波浪形海绵床垫。床垫功能：可有效分散人体压力，延迟褥疮的发生。

十一、输液泵参数

整机使用期限≥10年。
▲输液泵需通过NMPA三类注册证（提供产品注册证）
支持输血功能

可升级肠内营养液输液功能

输液精度≤±5%

▲速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h（提供检测报告或说明书证明文件）
快进流速范围：0.1-2000ml/h，具有自动和手动快进可选；

可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式

支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注

不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术

支持药物库，可储存5000种药物信息，界面风格可设置多种主题颜色，以便通过颜色快速识别输注药物
在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

压力报警阈值至少15档可调，最低可设置150mmHg

具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

▲电动止液夹，按动【止液夹]按键，止液夹会自动打开或者关闭（提供检验报告或说明书关键页证明材料）
电动泵门:开泵门按键，按键即可自动打开泵门

具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小50μL的单个气泡报警

信息储存：可存储5000条的历史记录

电池工作时间可实现最长不少于10h
防异物及进液等级IP44

整机重量不超过1.5kg

满足EN1789标准，适合在救护车使用。

十二、心肺复苏机技术参数
1.用于对成年心脏骤停患者进行胸外心脏按压。适用于院前、院内以及患者转运过程中使用。
2.▲电动电控型心肺复苏机，无需气源即可实现心脏按压。（提供检测报告或说明书关键页证明材料）
3.整机重量≤7.9kg。（提供检测报告或说明书关键页证明材料）
4.▲采用背板加双侧支臂式按压结构，支臂与背板采用卡扣式连接，两端无凸起，可快速放置于患者背部。（提供检测报告或说明书关键页证明材料）
5.设备连接完毕后仅1步操作即可实现按压，开机后1步启动按压。
6.启动按压后，按压头接触到患者完成自动定位功能，无需人工定位。

7.按压头采用负压吸盘设计，有效提拉胸腔回弹，防止胸腔塌陷。

8.▲电容触摸屏，屏幕尺寸≥3.5英寸，自动调节亮度功能。亦可通过硅胶独立按键使用，操作灵活方便。（提供检测报告或说明书关键页证明材料）
9.按压深度：30~60mm可调，按压频率：100~120次/分钟。

10.按压通气模式： 30:2 、连续按压和15:2。

11.按压/释放比：按压/释放比为50%：50%。

12.▲按压低点停留设计，有利于增加组织器官血流灌注，提升CPR质量。（提供检测报告或说明书关键页证明材料）
13.可配呼末二氧化碳监测功能，监测CPR 质量。（提供检测报告或说明书关键页证明材料）
14.插拔式可充电锂离子智能电池，1块电池可连续工作60分钟以上，具有电量显示

15.具有电池电量低报警，设备至少还能工作10分钟。具有电池电量即将耗尽报警，后伴随60S关机倒计时。

16.急救事件回顾：可回顾按压时间、暂停时间以及CCF值。

17.具有手臂固定带和移位稳定带，手臂可与按压装置固定连接，方便移动过程中使用

18.设备兼容性：心肺复苏机具有放射线屏蔽性，允许大多数的x射线投射，可在导管室中使用。
19.产品通过EN 1789救护车标准认证。

20.整机防护等级：IP43；电池防护等级：IP44。

通过航空适航RTCA DO160G-2010《机载设备环境条件和试验方法》认证。

十三、连续性血液净化设备技术参数

1.设备要求：用于连续性血液净化治疗和血浆治疗等；

2.治疗模式：包含CRRT、TPE治疗，CRRT治疗模式包含：CVVHDF、CVVHD、CVVH、前－后CVVH、一体化局部枸橼酸抗凝CVVHDF和CVVHD治疗等；

3.屏幕操作：≥15英寸高分辨率彩色触摸显示屏，可上下左右多角度旋转，支持中文显示，具有360°可视一体化状态指示灯；

4.体外循环


★4.1泵要求：标配≥7个泵，≥6个一体化蠕动泵并有颜色标注，可直视泵的工作情况；≥1个一体化肝素泵；

4.2血流速范围：10—500ml/min，±10%；

4.3置换液流速范围：10—80ml/min；

4.4透析液流速范围：10—80ml/min；

4.5滤过液流速范围：0-180ml/min；

4.6枸橼酸剂量：枸橼酸泵流量范围20—550ml/h，枸橼酸剂量可设置2.5—6.0mmol/L血液； 

4.7钙剂量：钙泵流量范围10—100ml/h，钙剂量可设置0-3.0mmol/L滤过液；

4.8一体化枸橼酸抗凝输注系统智能实现泵联动，当血流量发生变化时，枸橼酸泵会自动调节，当废液流量变化时，钙泵会自动调节，更换治疗液袋的过程中枸橼酸会持续输注；

4.9肝素泵：持续流量范围1—25ml/h，追加剂量0.1—5ml/h；

5、平衡系统


★5.1天平要求：≥4个坚固高精度天平，保证液体平衡，透析液与置换液天平在机器顶部，废液天平在机器底部，实现清洁区与污染区相互分离；每个天平称重均≥12Kg；废液最大称重≥20kg；

5.2枸橼酸/钙输注：系统自动将枸橼酸和钙溶液注入量计入平衡系统，无需额外计算；

6、压力监测范围


6.1输入压：-300mmHg- +300 mmHg，精度±10 mmHg；

6.2输出压：-80 mmHg- +500 mmHg，精度±10 mmHg；

6.3滤器前压：-50 mmHg- +700 mmHg，精度±10 mmHg；

6.4跨膜压：-300mmHg~+500mmHg，精度±12 mmHg；

6.5压力趋势图
机器实时显示各种压力变化曲线图；

7、加热装置：系统需集成≥2个高效独立加温装置，分别同时对置换液和透析液加温，不对血液加温. 

7.1置换液加温范围：35-39℃，可关闭；

7.2透析液加温范围：35-39℃，可关闭；

8、安全性

8.1用电安全性：防电击等级CF型；

8.2系统自检：使用前完整系统测试；

8.3液位探测器：在静脉壶位置具有液位传感器，自动控制静脉壶液面，自动调整排气，液面也可手动调整，液位过低会发出报警；

8.4空气探测器：超声波传输方式，可探测静脉回路中气泡、血液泡沫、微小气泡；

8.5血液探测器：红外线传输方式，探测静脉回路中是血液/盐水；

8.6漏血探测器：光学方式，在HCT=32%血液时 ，可探测到血液流失≤0.5ml/min；

8.7液体平衡：有液体平衡监测安全报警系统；

8.8换袋：有完善的换袋、换肝素、换枸橼酸/钙溶液提示及程序，屏幕实时显示液袋即将更换时间；

8.9超滤比率：实时显示超滤比率，超过预设值自动报警提示，防止滤器意外凝血；

8.10具备后备电池，紧急状态下维持体外循环≥15min；

8.11系统需集成枸橼酸治疗方案，可以在屏幕上轻松进行检索，指导用户对枸橼酸治疗进行常规调整，当特定设定值超出标准范围，系统会提示使用者可能会出现的临床风险。系统应提供不同参数设置对酸碱状态的预测；

9、设备具有关爱模式，一键实现降低血流速、放大压力报警界限和关闭平衡的功能，以减少因患者躁动或护理（如翻身、吸痰等）引发的血流量不足而导致设备频繁报警停机，降低凝血风险；

10、临时中断治疗：具有临时中断治疗程序，并提供多种选项，具有详细操作方式，便于病人暂时脱机；

11、系统集成血浆体积计算功能，在屏输入患者相关数据，自动计算出患者血浆量，方便血浆置换治疗时，准确调整治疗剂量；

12、数据交换：内置数据交换接口，报警输出接口，集成患者资料卡接口；

13、设备转运，采用全万向轮设计，设备前后应均设计把手。

十四、电子支气管内窥镜技术参数

（一）支气管镜操作手柄（含插入管）：

1.1使用范围：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。

1.2成像原理：高清电子成像技术，产品不含导像、导光纤维。

1.3 (1)主软管外径≤4.0mm，器械通道内径≥2.0mm。                                          

 (2)主软管外径≤5.8mm，器械通道内径≥2.8mm。
1.4插入部有效长度≥610mm，自带有360°刻度标识，有利于操作者辨别诊治时的插入长度。

1.5视场角≥120°。

1.6景深：3-100mm。

1.7插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥200°，向下弯曲≥130°，双向弯曲≥330°，配合前端更小弯曲半径，精准诊疗。

1.8弯角手轮上应有操作方向U、D两向标记，角度把手调节至D处时，弯曲部向下弯曲，角度把手调节至U处时，弯曲部向上弯曲。

1.9▲配备弯角锁紧机构，沿向上方向推动时，可以将弯曲部锁定在所需位置；推向相反方向时，解除弯曲部锁定。

1.10▲操作手柄具备左右旋转关节和转轴定位点白色刻度标识，可带动插入软管部先端左右旋转，向左 ≥120°,向右  ≥120°。

1.11插入管具有被动弯曲功能，可以保证插入管顺畅插入进行诊治，减少粘膜损伤。

1.12▲吸引阀座上有内凹槽式吸引按钮防脱设计，且吸引座旁有一体式的外凸起吸引按钮挡板，贴合度更加紧密，解决吸引按钮受负压影响易脱落的临床风险，无需专机专用耗材。

1.13▲操作手柄具有至少3个独立的电子功能按键，并分布于吸引座同一平面上，单手即可操控所有功能按键。本条款所述参数内容应体现于产品说明书之中。

1.14操作手柄上按键可控制大小屏切换功能；

1.15操作手柄上按键可控制拍照录像功能，可在图像冻结或录像的同时进行拍照；

1.16操作手柄上按键可控制图像冻结和解冻功能，提升病灶部位诊断精确度。

1.17搭配专用图像处理器，可以根据图像处理器实现按键自定义功能，实现电子放大，蓝色调节等功能。

1.18产品结构含电气插头，不含导光插头，电气插头可用于连接防水盖和视频连接头。本条款所述参数内容应体现于产品说明书之中。

1.19内镜镜头具备防雾功能，无需预热即可观察。

1.20信噪比：≤30dB。

1.21连接方式：手柄连接一体式数据导线软管，连接产品与显示端。与操作手柄无需连接安装，转接线可耐受浸泡消毒。

1.22▲无需额外连接独立医用冷光源机。

1.23操作部防水等级：IPX7。配备防水盖，可进行全浸泡消毒。

1.24消毒灭菌无需ETO帽、NT阀，无需更换配件。

1.25▲产品使用寿命≥10年。

（二）图像处理器

2.1▲主机具有≦4寸操控显示屏，支持电容触控，可进入设置菜单对图像处理内置功能进行设置，实现智能交互。本条款所述参数内容应体现于产品说明书之中。

2.2高清视频信号输出分辨率≥1920*1080。

2.3▲具有CVBS、DVI、SDI三种信号输出方式，输出接口各2个，共6路输出，可通过转接头兼容其他常规信号接口接入。

2.4具有CVBS/AHD信号输入接口。

2.5主机可实现至少3种图像比例设置，包括16:10、16.9和4:3

2.6具有≥3种图像画面形状选择功能。本条款所述参数内容应体现于产品说明书之中。

2.7非USB接口，具有内存卡插槽，最高可支持插入容量为 128G 的标准 SD 存储卡。

2.8数据导出：可将录像视频导出至存储卡，方便医护人员对检查患者资料的管理。

2.9TV输出制式：可选PAL与NTSC，兼容不同地区的电视标准。

2.10▲具有蓝色调节功能，支持红、绿、蓝三种颜色调节，可增强血管的显示。

2.11自动增益控制（AGC）：-15~15可调，且支持自动调光。

2.12轮廓增强:-15~15级可调。

2.13电子放大：1~3级可调。 

2.14对比度：-15~15级可调。

2.15测光模式：可选平均、峰值。

2.16亮度调节：0~15级可调，可关闭内窥镜LED灯。

2.17具有图像保存和视频录制功能，支持图像查看、视频回放。

2.18具有白平衡调节功能。

2.19具有图像冻结功能。

2.20可通过自定义按键功能，设置操作部功能按键实现拍照/录像、图像冻结/释放、画面大小、蓝色调节、自动增益控制、轮廓增强功能、对比度调节、测光模式、电子放大等功能。本条款所述参数内容应体现于产品说明书之中。

2.21▲能够兼容同一品牌内窥镜接入使用，包括消化道镜、鼻咽喉镜、支气管镜、胸腔内窥镜及光学硬式内窥镜。

2.22▲产品使用寿命≥10年。

（三）便携式图像处理器

3.1.具备医疗器械注册证。

3.2.配备≥10.1英寸显示屏，支持电容触控，可进入设置菜单对图像处理内置功能进行设置，实现智能交互。

3.3.显示屏：TFT-LCD，液晶玻璃。

3.4.显示屏高宽比为16：10，最大视野可达170°。

3.5.高清视频信号输出分辨率：1280×800。

3.6.开机时间≤5秒，一键开机即能使用。

3.7.主机可实现至少3种图像比例设置，包括16:10、16.9和4:3

3.8.具有≥3种图像形状。

3.9.具有CVBS、DVI两种信号输出方式，可通过转接头兼容其他常规信号接口接入。

3.10.▲能够同时连接两条内窥镜，具备2路信号输入接口及双镜切换物理按键，切换实时视频输入信号。本条款所述参数内容应体现于产品说明书之中。
配置清单：

	序号
	名称
	数量

	1
	电子支气管内窥镜操作部4.0mm/2.0mm
	1条

	2
	主机
	1台

	3
	便携式10.1寸图像处理器
	1台

	4
	便携式台车
	1台

	5
	DVI线
	1台

	6
	防水盖
	1个

	7
	活检阀帽
	5个

	8
	吸引按钮
	2个

	9
	便携测漏器
	1个

	10
	管道冲洗器
	1个

	11
	清洗刷
	1套

	12
	监视器
	1台

	13
	充电器
	1套

	14
	工作站（含台车）
	1套


十五、输液信息采集系统技术参数
1、输液信息采集系统基本要求
1.1▲输液信息采集系统需通过NMPA三类注册证（提供产品注册证）

1.2输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，泵即插即用，与系统数据无缝连接，可以根据实际使用需求配置任意组合的注射泵与输液泵
1.3只需一根电源线，可为站内输液泵/注射泵模块集中供电

1.4整机设计使用年限≥10年

1.5任意输注模块之间具备联机功能，可满足连续输液功能需求

1.6可通过有线/无线网络直接接入监护仪中央站，实现监护仪和输注泵设备信息同屏查看

1.7▲通过中央站可远程控制工作站内输液泵、注射泵，支持速度、预置量、快进等参数远程设置及更改

1.8输注泵可接入中心设备管理看板软件，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率和工作时长等信息

1.9▲输注泵可升级与监护仪互联，在监护仪上显示药物体征联动界面，包括过往24/12/8/4/2小时生命体征趋势和药物流速同屏同时间轴查看，帮助评估用药效果（提供产品实物图片）

1.10配置一拖四输注工作站

2、配置两台注射泵
2.1注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%

2.2速率范围：0.01-2300ml/h,最小起始流速和步进流速均为0.01ml/h

2.3快进流速范围：0.01-2300ml/h

2.4可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔

累计量

2.5支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

2.6注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作

2.7无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称

2.88种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式；具备联机功能

2.9支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注

2.10可选PCA模式，PCA模式支持病人自控镇痛

2.11不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作

2.12▲主机具备输液停止键硬按键，独立设计不与其他功能混用，确保操作安全

2.13锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调

2.14支持药物库，可储存≥5000种药物信息

2.15▲支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色

2.16报警时可通过示意图片直观提示报警信息

2.17在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

2.18压力报警阈值至少15档可调，最低可设置50mmHg

2.19具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并

在屏幕上进行提示

2.20具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，

无需人为干预，泵自动重新启动输液

2.21信息储存：可存储至少3500条的历史记录

2.22电池工作时间≥5小时@5ml/h

2.23防异物及进液等级IP33

2.24整机重量不超过1.7kg

2.25注射泵需通过NMPA三类注册证

2.26满足EN1789标准，适合在救护车使用，需提供证明文件。

3、配置两台输液泵

3.1▲输液泵需通过NMPA三类注册证

3.2支持输血功能

3.3主机具备输液停止键硬按键，独立设计不与其他功能混用，确保操作安全

3.4可升级肠内营养液输液功能

3.5输液精度≤±5%

3.6速率范围：0.1-2300ml/h,最小步进0.01ml/h

3.7预置输液总量范围：0.1-9999.99ml

3.8快进流速范围：0.1-2300ml/h

3.9可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

3.10泵门智能电动控制，可自动关闭或打开，智能电动止液夹，能自动感应输液管是否装载到位，并自动关闭或打开止液夹，无需手动操作

3.118种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式；具备联机功能

3.12不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作

3.13支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注

3.14锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调

3.15支持药物库，可储存5000种药物信息。

3.16支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色

3.17报警时可通过示意图片直观提示报警信息

3.18在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

3.19压力报警阈值至少15档可调，最低可设置50mmHg

3.20具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并

在屏幕上进行提示

3.21具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

3.22具备双压力传感器，可检测管路上下端的压力变化

十六、体外除颤监护仪技术参数

1.彩色TFT显示屏≥7英寸，分辨率≥800×480，有高对比度显示界面。

2.支持中文操作界面，波形显示≥4道。
3.具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED）功能。

4.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

5.起搏分为固定和按需两种模式，具备降速起搏功能。

6.▲同步除颤和手动除颤中，能量分25档以上;可通过体外电极板进行能量选择,最大能量可达≥360J。（提供说明书或检测报告证明材料）
7.监护功能：可选配升级SpO2、NIBP、EtCO2监测功能。

8.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

9.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

10.▲病人阻抗范围：体外除颤：20~250Ω；体内除颤：15-250Ω。（提供说明书或检测报告证明材料）
11.▲除颤充电迅速，充电至200J≤3s，充电至360J≦7s。（提供说明书或检测报告证明材料）

12.可升级12导联心电监测，并提供12导联心电静息报告输出功能。

13.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类不少于27种。

14.可升级Masimo SpO2  和NellcorSpO2。（提供说明书或检测报告证明材料）
15.标配1块外置智能锂电池，可支持360J除颤≥210次，电池体上带有五段LED电池电量指示装置。

16.主机具备录音功能，最大支持≥240min录音存储。
17.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。

18.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。

19.主机防护等级不低于IP55。

20.使用期限≥10年。

十七、过氧化氢低温等离子体灭菌器技术参数 
1、▲容积≥180L

2、▲选用灭菌剂：58%-60% 过氧化氢（H202)
3、温度显示：液晶触摸屏



4灭菌室材质：采用优质5052铝材，腔体结构为矩形，提高空间利用率，腔体厚度≥8mm，具有优越的导热性能。

5、外箱材质】ABS塑料一次性吸塑而成。

6、电极网材质：铝合金材料5052,钣金成型，厚度≥2mm。

7、密封门材质：采用5052铝合金材料,厚度≥15mm。
8、装载方式：上下两层铝合金冲孔板装载灭菌物品。
▲门开启方式：采用顶杆驱动式电动升降门。

门防夹手功能：具有门障碍开关功能。

11、腔体温度加热功率：预热升温时间≤30min。
主体保温：≥20mm橡塑海绵。

13、全自动控制系统：液晶屏触摸屏显示PLC电路设计，安全可靠，系统可以维护升级。

14、打印机：采用微型打印机，打印出灭菌全过程中每分钟各项数据。                           

15、PLC：采用西门子smart系列PLC控制系统。

16、显示屏：采用7寸彩色触摸屏，通讯速率≥9600bps。
17、显示状态：温度，压力，时间，循环模式，过程阶段和报警信息等。

18、存储功能：能够存储记录500锅次原始灭菌数据。

19：压力传感器：内置压力传感器采用进口传感器。
20、温度传感器：嵌入温度传感器自动检测腔内温度。

21、程序系统：设有加强循循环和快速循环两种程序。

22：网络连接：设有网络连接端口。

23、真空系统：采用国内知名厂家真空泵.

24、抽空控制阀：采用高真空挡板电磁阀控制抽空管路。

25、油雾过滤器：产品具有排气油雾过滤系统。 

26、空气过滤器：过滤精度0.22μm。
27、等离子电源：采用晶体管控制电源，功率≤800W。

28、过氧化氢加注方式：卡匣加注方式。

29★灭菌效果：内径1mm，长度4m的硅胶软管能达到灭菌效果。

30加热系统：采用防爆阻燃型加热系统。

31、多种防护功能：设有过压超温保护功能。

32▲体系认证：具有9001和13485质量认证，14001环境和45001健康体系认证

33：过氧化氢灭菌剂有效期是：2年，有检验报告

34过▲氧化氢灭菌剂稳定性:在37℃的环境下存放90天，小于等于1%，实际检测浓度下降率为0.99%，有检验报告。
十八、中药柜、中药操作台、西药柜、西药操作台、保险柜参数
（一）中药房及操作台参数

1、304不锈钢：
检测依据：GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》 、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 、GB/T3075-2021《金属材料疲劳试验轴向力控制方法》 、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》 、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 、GB/T 2423.18-2021《环境试验 第2部分:试验方法 试验Kb:盐雾，交变(氧化销溶液)》 、GB/T 24195-2009《金属和合金的腐蚀 酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验》 、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》 、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》 、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（1）铜加速乙酸盐雾试验：连续喷雾≥240h；保护评级(Rp)：级外观评级(RA):10级；

（2）疲劳试验：≥10万次未断裂；

（3）耐霉菌性:至少包含黑曲毒、拮青霉、出芽短梗霉、康宁木霉、巴西曲霉五种霉菌，耐霉菌性等级达到0级(不生长，显微镜放大50倍观察)；

（4）抗菌性能：至少包含金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎克雷伯氏菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌，抑菌率（抗菌率）不小于99%；

（5）金属和合金的腐蚀酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验：GB/T24195-2009，酸性盐雾试验，方法A，12个循环(96小时)：涂层无鼓泡和剥落）；

（6）交叉盐雾试验(336h)：试验后样品无锈蚀、鼓泡；

（7）金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾试验(ASS)法(连续喷雾≥200h)：镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥9级（10级最好，0级最差）；镀(涂)层对基体的保护等级≥9级（10级最好，0级最差）；（8）中性盐雾试验(NSS)法(连续喷雾≥200h)：RA外观评级:10级；Rp保护评级:10级。

2、三节静音导轨：

检测依据：符合QB/T 1242-2021 《家具五金件安装尺寸》、QB/T 2454-2013《家具五金 抽导轨》、GB/T 2423.18-2021《环境试验 第2部分:试验方法 试验Kb:盐雾，交变(化钠溶液)》、GB/T 24195-2009《金属和合金的腐蚀 酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐试验(NSS)法》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；

（1）安装尺寸：孔位公差：≤0.4mm;

(2)金属和合金的腐蚀酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验:GB/T24195-2009，酸性盐雾试验，方法A，12个循环(96小时):涂层无鼓泡、剥落;

(3)交叉盐雾试验(336h):试验后样品无锈蚀、鼓泡;

(4)过载：垂直向下静载荷：加载力:300N，次数:10次；水平侧向静载荷：加载力:150N，次数:5次；猛关或猛开：导轨拉出长度300mm，次数:10次；a)所有组件或连接件不应断裂损坏;b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动:（c)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损;d)五金连接件不应松动:（e)所有组件的功能不应损害:f)抽屉导轨及其组件不应分离；

（5）功能：垂直向下静载荷：加载力:200N，次数:10次；水平侧向静载荷：加载力:150N，次数:5次；猛关或猛开：导轨拉出长度300mm，次数:10次；拉出安全性：试验速度0.25m/s，次数:10次；抽屉导轨组件结构强度：在抽屉面板和后板的内侧面的垂直中心线、顶端以下2/3处施加200N的力；耐久性：试验速度:6次/min,试验载荷:30kg，试验次数:80000次；a)所有组件或连接件不应断裂损坏;b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)五金连接件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)抽屉导轨及其组件应能正常工作。抽屉导轨组件底部变形：变形量不应超过内部尺寸(宽度和深度)最窄部分的1/75；下沉量：下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的≤4%；M<40kg时，推力或拉力≤50N；

（6）耐腐蚀：18h，1.5mm以下锈点不应超过20点/dm²，其中直径1.0mm以上的锈点不应超过5点/dm² (距离边缘棱角2mm以内的不计)；

（7）中性盐雾试验(NSS)法(连续喷雾≥200h)：R外观评级:10级；Rp保护评级:10级；

（8）金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾试验(ASS)法(连续喷雾≥200h)：镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥9级（10级最好，0级最差）；镀(涂)层对基体的保护等级≥9级（10级最好，0级最差）。

3、锁具：

检测依据：QB/T 1621-2015《家具锁》、参照GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 2423.18-2021《环境试验第2部分:试验方法试验Kb:盐雾，交变(氯化钠溶液)》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；

（1）保密度：钥匙牙花：≥6个；

（2）钥匙不同牙花数/种 ≧：7776种；

（3）互开率/(%)≤0.01%；

（4）锁舌伸长度：不应小于6mm；

（5）灵活度：钥匙插拔、旋转：钥匙插拔应灵活，无卡滞现象;钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象；钥匙拔出静拉力：弹子锁不应大于6N、叶片锁不应大于9N；钥匙开启扭矩：≤0.65N·m；

（6）牢固度：锁头固定连接静拉力：锁头直径不小于20mm的，在承受200N静拉力后，应无松动:锁头直径小于20mm的，在承受140N静拉力后，应无松动；锁头固定连接扭矩：锁头直径不小于20mm的，在承受2.60N·m扭矩后，应无松动;锁头直径小于20mm的，在承受1.8N·m扭矩后，应无松动；锁芯拨动件扭矩：锁芯拨动件在承受0.70N·m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：锁舌在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；

（7）外观质量：锁头、钥匙：锁头、钥匙表面应平整光洁，商标字迹应清晰、端正；电镀件：电镀件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、起层、露底等明显瑕疵；涂层件：涂层件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、脱落等明显瑕疵；电镀件耐腐蚀：电镀件外露表面经12h的中性盐雾试验后，应达到外观评级≥RA6级的规定(RA 10级最好，RA0级最差)；涂层件附着力：应达到CB/T 9286中至≥2级的规定(0级最好，5级最差)；

（8）交叉盐雾试验(336h)：试验后样品无锈蚀、鼓泡；

（9）外观性能：金属件：电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等；应无起泡、烧焦，无光泽(整体异色)、针孔、裂纹、污点等  ；冲压件：应无脱层、裂缝；喷漆(塑)涂层：应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等；应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；塑料件：应无裂纹、无明显变形；应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕 ；外表用塑料件表面应光洁，应无划痕，污染、明显色差等 ；

（10）金属表面耐腐蚀：中性盐雾试验(NSS)法(连续喷雾≥200h)：镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥9级（10级最好，0级最差）；镀(涂)层对基体的保护等级≥9级（10级最好，0级最差）；

（11）金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾试验(ASS)法(连续喷雾≥200h)：镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥9级（10级最好，0级最差）；镀(涂)层对基体的保护等级≥9级（10级最好，0级最差）。

4、门铰：

检测依据：QB/T 1242-2021 《家具五金件安装尺寸》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 2423.18-2021《环境试验 第2部分:试验方法 试验Kb:盐雾，交变(化钠溶液)》、GB/T 24195-2009《金属和合金的腐蚀 酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验》 、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐试验(NSS)法》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；

（1）安装尺寸：孔径D1 ：≤8mm;

（2）孔径公差△D1 ：≤+0.10mm;

（3）金属和合金的腐蚀酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验:GB/T24195-2009，酸性盐雾试验，方法A，12个循环(96小时):涂层无鼓泡、剥落;

（4）交叉盐雾试验(336h)：试验后样品无锈蚀、鼓泡；

（5）功能：垂直静载荷：悬挂载荷:20kg,次数:10次；水平静载荷：加载力:40N，次数:10次；耐久性：试验频率:6次/min试验载荷:2kg试验次数:≥80000次；a)所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动:e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件应能正常工作；

（6）操作力：耐久性试验前：打开力、关闭力：在耐久性试验前后，具有自动关闭装置的杯状暗铰链的关闭力应大于0.5N；在耐久性试验前后，打开力和关闭力不应大于20N；耐久性耐久性：打开力、关闭力：在耐久性试验前后，具有自动关闭装置的杯状暗铰链的关闭力应大于0.5N；在耐久性试验前后，打开力和关闭力不应大于20N；
（7）下沉量：在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm;安装B型试验门时，下沉量不应大于3.0mm；

（8）过载：垂直静载荷：悬挂载荷:30kg，次数:10次；水平静载荷：加载力70N，次数:10次；a)所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动:e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件应能正常工作；

（9）耐腐蚀：18h，1.5mm以下锈点不应超过20点/dm²，其中直径1.0mm以上的锈点不应超过5点/dm(距离边缘棱角2mm以内的不计)；

（10）中性盐雾试验(NSS)法(连续喷雾≥200h)：R外观评级:10级；Rp保护评级:10级；

（11）金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾试验(ASS)法(连续喷雾≥200h)：镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥9级（10级最好，0级最差）；镀(涂)层对基体的保护等级≥9级（10级最好，0级最差）。

5、拉手：

检测依据：GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验第1部分:室温试验方法》、GB/T 2423.18-2021《环境试验 第2部分:试验方法 试验Kb:盐雾，交变(氯化钠溶液)》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；

（1）交变盐雾试验(336h)：试验后样品无锈蚀、鼓泡；

（2）拉伸试验：抗拉强度Rm：≥526MPa；上屈服强度ReH：≥263MPa；断后伸长率A：≥31%；

（3）金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾试验(ASS)法(连续喷雾≥200h)：镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥9级（10级最好，0级最差）；镀(涂)层对基体的保护等级≥9级（10级最好，0级最差）；

（4）中性盐雾试验(NSS)法(连续喷雾≥200h)：R外观评级:10级；Rp保护评级:10级。

6、夹板：

检测依据：GB/T 9846-2015《普通胶合板》 、LY/T 2230-2013《人造板防霉性能评价》 、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》 、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》 标准；

（1）含水率：≤7.3%；

（2）静曲强度和弹性模量：静曲强度：顺纹：≥22.0MPa，合格数与试件数之比≥90%；横纹：≥20.0MPa，合格数与试件数之比≥90%；

（3）弹性模量：顺纹：≥5000MPa，合格数与试件数之比≥90%；横纹≥4000MPa，合格数与试件数之比≥90%；

（4）浸渍剥离：当胶合板相邻层单板木纹方向相同时，应进行浸渍剥离试验。每个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过25mm；合格数与试件数之比≥90%；

（5）胶合强度：III类：单个合格试件≥0.70MPa；合格数与试件数之比≥90%；

（8）甲醛释放量：≤0.05mg/m³；

(9)燃烧性能:燃烧性能等级B1(B)级:燃烧增长速率指数FIGRAo.2MJ≤120W/s；火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；600s的总放热量THR600s≤7.5MJ；60s内焰尖高度Fs≤150mm；60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；

(13)防霉性能：防霉质量分级：聚多曲霉（萨氏曲霉）、白色假丝酵母菌、可可毛色二孢菌、白地霉、须癣毛癣菌、疣孢漆斑菌，均至少达到0级（未长，显微镜放大50倍观察)；

（14）抗细菌性能：抗细菌率：嗜麦芽糖寡养单胞菌、藤黄微球菌、肠沙门氏菌肠亚种鼠伤寒血清型、变异库克菌、单增李斯特氏菌、嗜麦芽寡养单胞菌，均至少达到≥99.00%。

（二）西药柜、操作台参数

1、304不锈钢：
检测依据：GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》 、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 、GB/T3075-2021《金属材料疲劳试验轴向力控制方法》 、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》 、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 、GB/T 2423.18-2021《环境试验 第2部分:试验方法 试验Kb:盐雾，交变(氧化销溶液)》 、GB/T 24195-2009《金属和合金的腐蚀 酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验》 、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》 、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》 、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（1）铜加速乙酸盐雾试验：连续喷雾≥240h；保护评级(Rp)：级外观评级(RA):10级；

（2）疲劳试验：≥10万次未断裂；

（3）耐霉菌性:至少包含黑曲毒、拮青霉、出芽短梗霉、康宁木霉、巴西曲霉五种霉菌，耐霉菌性等级达到0级(不生长，显微镜放大50倍观察)；

（4）抗菌性能：至少包含金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎克雷伯氏菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌，抑菌率（抗菌率）不小于99%；

（5）金属和合金的腐蚀酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验：GB/T24195-2009，酸性盐雾试验，方法A，12个循环(96小时)：涂层无鼓泡和剥落）；

（6）交叉盐雾试验(336h)：试验后样品无锈蚀、鼓泡；

（7）金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾试验(ASS)法(连续喷雾≥200h)：镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥9级（10级最好，0级最差）；镀(涂)层对基体的保护等级≥9级（10级最好，0级最差）；（8）中性盐雾试验(NSS)法(连续喷雾≥200h)：RA外观评级:10级；Rp保护评级:10级。

2、三节静音导轨：

检测依据：符合QB/T 1242-2021 《家具五金件安装尺寸》、QB/T 2454-2013《家具五金 抽导轨》、GB/T 2423.18-2021《环境试验 第2部分:试验方法 试验Kb:盐雾，交变(化钠溶液)》、GB/T 24195-2009《金属和合金的腐蚀 酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐试验(NSS)法》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；

（1）安装尺寸：孔位公差：≤0.4mm;

(2)金属和合金的腐蚀酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验:GB/T24195-2009，酸性盐雾试验，方法A，12个循环(96小时):涂层无鼓泡、剥落;

(3)交叉盐雾试验(336h):试验后样品无锈蚀、鼓泡;

(4)过载：垂直向下静载荷：加载力:300N，次数:10次；水平侧向静载荷：加载力:150N，次数:5次；猛关或猛开：导轨拉出长度300mm，次数:10次；a)所有组件或连接件不应断裂损坏;b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动:（c)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损;d)五金连接件不应松动:（e)所有组件的功能不应损害:f)抽屉导轨及其组件不应分离；

（5）功能：垂直向下静载荷：加载力:200N，次数:10次；水平侧向静载荷：加载力:150N，次数:5次；猛关或猛开：导轨拉出长度300mm，次数:10次；拉出安全性：试验速度0.25m/s，次数:10次；抽屉导轨组件结构强度：在抽屉面板和后板的内侧面的垂直中心线、顶端以下2/3处施加200N的力；耐久性：试验速度:6次/min,试验载荷:30kg，试验次数:80000次；a)所有组件或连接件不应断裂损坏;b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)五金连接件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)抽屉导轨及其组件应能正常工作。抽屉导轨组件底部变形：变形量不应超过内部尺寸(宽度和深度)最窄部分的1/75；下沉量：下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的≤4%；M<40kg时，推力或拉力≤50N；

（6）耐腐蚀：18h，1.5mm以下锈点不应超过20点/dm²，其中直径1.0mm以上的锈点不应超过5点/dm² (距离边缘棱角2mm以内的不计)；

（7）中性盐雾试验(NSS)法(连续喷雾≥200h)：R外观评级:10级；Rp保护评级:10级；

（8）金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾试验(ASS)法(连续喷雾≥200h)：镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥9级（10级最好，0级最差）；镀(涂)层对基体的保护等级≥9级（10级最好，0级最差）。

3、锁具：

检测依据：QB/T 1621-2015《家具锁》、参照GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 2423.18-2021《环境试验第2部分:试验方法试验Kb:盐雾，交变(氯化钠溶液)》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；

（1）保密度：钥匙牙花：≥6个；

（2）钥匙不同牙花数/种 ≧：7776种；

（3）互开率/(%)≤0.01%；

（4）锁舌伸长度：不应小于6mm；

（5）灵活度：钥匙插拔、旋转：钥匙插拔应灵活，无卡滞现象;钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象；钥匙拔出静拉力：弹子锁不应大于6N、叶片锁不应大于9N；钥匙开启扭矩：≤0.65N·m；

（6）牢固度：锁头固定连接静拉力：锁头直径不小于20mm的，在承受200N静拉力后，应无松动:锁头直径小于20mm的，在承受140N静拉力后，应无松动；锁头固定连接扭矩：锁头直径不小于20mm的，在承受2.60N·m扭矩后，应无松动;锁头直径小于20mm的，在承受1.8N·m扭矩后，应无松动；锁芯拨动件扭矩：锁芯拨动件在承受0.70N·m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：锁舌在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；

（7）外观质量：锁头、钥匙：锁头、钥匙表面应平整光洁，商标字迹应清晰、端正；电镀件：电镀件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、起层、露底等明显瑕疵；涂层件：涂层件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、脱落等明显瑕疵；电镀件耐腐蚀：电镀件外露表面经12h的中性盐雾试验后，应达到外观评级≥RA6级的规定(RA 10级最好，RA0级最差)；涂层件附着力：应达到CB/T 9286中至≥2级的规定(0级最好，5级最差)；

（8）交叉盐雾试验(336h)：试验后样品无锈蚀、鼓泡；

（9）外观性能：金属件：电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等；应无起泡、烧焦，无光泽(整体异色)、针孔、裂纹、污点等  ；冲压件：应无脱层、裂缝；喷漆(塑)涂层：应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等；应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；塑料件：应无裂纹、无明显变形；应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕 ；外表用塑料件表面应光洁，应无划痕，污染、明显色差等 ；

（10）金属表面耐腐蚀：中性盐雾试验(NSS)法(连续喷雾≥200h)：镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥9级（10级最好，0级最差）；镀(涂)层对基体的保护等级≥9级（10级最好，0级最差）；

（11）金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾试验(ASS)法(连续喷雾≥200h)：镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥9级（10级最好，0级最差）；镀(涂)层对基体的保护等级≥9级（10级最好，0级最差）。

4、门铰：

检测依据：QB/T 1242-2021 《家具五金件安装尺寸》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 2423.18-2021《环境试验 第2部分:试验方法 试验Kb:盐雾，交变(化钠溶液)》、GB/T 24195-2009《金属和合金的腐蚀 酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验》 、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐试验(NSS)法》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；

（1）安装尺寸：孔径D1 ：≤8mm;

（2）孔径公差△D1 ：≤+0.10mm;

（3）金属和合金的腐蚀酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验:GB/T24195-2009，酸性盐雾试验，方法A，12个循环(96小时):涂层无鼓泡、剥落;

（4）交叉盐雾试验(336h)：试验后样品无锈蚀、鼓泡；

（5）功能：垂直静载荷：悬挂载荷:20kg,次数:10次；水平静载荷：加载力:40N，次数:10次；耐久性：试验频率:6次/min试验载荷:2kg试验次数:≥80000次；a)所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动:e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件应能正常工作；

（6）操作力：耐久性试验前：打开力、关闭力：在耐久性试验前后，具有自动关闭装置的杯状暗铰链的关闭力应大于0.5N；在耐久性试验前后，打开力和关闭力不应大于20N；耐久性耐久性：打开力、关闭力：在耐久性试验前后，具有自动关闭装置的杯状暗铰链的关闭力应大于0.5N；在耐久性试验前后，打开力和关闭力不应大于20N；
（7）下沉量：在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm;安装B型试验门时，下沉量不应大于3.0mm；

（8）过载：垂直静载荷：悬挂载荷:30kg，次数:10次；水平静载荷：加载力70N，次数:10次；a)所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动:e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件应能正常工作；

（9）耐腐蚀：18h，1.5mm以下锈点不应超过20点/dm²，其中直径1.0mm以上的锈点不应超过5点/dm(距离边缘棱角2mm以内的不计)；

（10）中性盐雾试验(NSS)法(连续喷雾≥200h)：R外观评级:10级；Rp保护评级:10级；

（11）金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾试验(ASS)法(连续喷雾≥200h)：镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥9级（10级最好，0级最差）；镀(涂)层对基体的保护等级≥9级（10级最好，0级最差）。

5、拉手：

检测依据：GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验第1部分:室温试验方法》、GB/T 2423.18-2021《环境试验 第2部分:试验方法 试验Kb:盐雾，交变(氯化钠溶液)》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；

（1）交变盐雾试验(336h)：试验后样品无锈蚀、鼓泡；

（2）拉伸试验：抗拉强度Rm：≥526MPa；上屈服强度ReH：≥263MPa；断后伸长率A：≥31%；

（3）金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾试验(ASS)法(连续喷雾≥200h)：镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥9级（10级最好，0级最差）；镀(涂)层对基体的保护等级≥9级（10级最好，0级最差）；

（4）中性盐雾试验(NSS)法(连续喷雾≥200h)：R外观评级:10级；Rp保护评级:10级。

6、夹板：

检测依据：GB/T 9846-2015《普通胶合板》 、LY/T 2230-2013《人造板防霉性能评价》 、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》 标准；

（1）含水率：≤7.3%；

（2）静曲强度和弹性模量：静曲强度：顺纹：≥22.0MPa，合格数与试件数之比≥90%；横纹：≥20.0MPa，合格数与试件数之比≥90%；

（3）弹性模量：顺纹：≥5000MPa，合格数与试件数之比≥90%；横纹≥4000MPa，合格数与试件数之比≥90%；

（4）浸渍剥离：当胶合板相邻层单板木纹方向相同时，应进行浸渍剥离试验。每个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过25mm；合格数与试件数之比≥90%；

（5）胶合强度：III类：单个合格试件≥0.70MPa；合格数与试件数之比≥90%；

（6）甲醛释放量：≤0.05mg/m³；

(7)燃烧性能:燃烧性能等级B1(B)级:燃烧增长速率指数FIGRAo.2MJ≤120W/s；火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；600s的总放热量THR600s≤7.5MJ；60s内焰尖高度Fs≤150mm；60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；

(8)防霉性能：防霉质量分级：聚多曲霉（萨氏曲霉）、白色假丝酵母菌、可可毛色二孢菌、白地霉、须癣毛癣菌、疣孢漆斑菌，均至少达到0级（未长，显微镜放大50倍观察)；

（9）抗细菌性能：抗细菌率：嗜麦芽糖寡养单胞菌、藤黄微球菌、肠沙门氏菌肠亚种鼠伤寒血清型、变异库克菌、单增李斯特氏菌、嗜麦芽寡养单胞菌，均至少达到≥99.00%。
（三）保险柜参数
1、材质原料：Q235低碳加厚合金钢，全钢一体结构，无空心夹层、无水泥填充。箱体侧板/背板厚度:4-6mm加厚钢板，激光切割一体折弯成型，焊缝少、防撬抗冲击;实心门板材质:整块实心合金钢，厚度 10mm，平门微缝工艺，防钻、防切割、防暴力破拆;表面处理:磷化+高温静电喷塑双层工艺，防锈耐刮、漆面均匀不掉色;全实心合金钢打造，区别于薄铁皮空心柜，抗锤砸、切割机破坏。

2、一体折弯激光切割工艺，减少拼接缝隙，降低撬动突破口;

3、内外金属件均做防锈防腐处理，办公潮湿环境长期使用不生锈;

4、加厚锁栓+实心门板双重防护，搭配入墙固定结构，满足财务、档案室大额文件、贵重物品存储需求。

十九、药品恒温冷藏冷库参数

（一）库房基础结构参数（通用小型冷库，容积20m³，药房常用）

1. 库体尺寸：外尺寸4000mm×2500mm×2200mm，有效容积约20m³

2. 保温板：100mm厚阻燃聚氨酯双面彩钢板，B1级防火，导热系数≤0.024W/(m·K)

3. 冷库门：手动平移保温门，门洞宽1500mm×高2000mm，配套门加热丝防结露

4. 地面：防滑防潮聚氨酯地坪，做保温隔汽层，无渗水返潮

5. 库内压差：微正压3～8Pa，减少外界热空气渗入

（二）温控核心标准

1. 标准存储温度：恒定2℃～8℃可调

2. 控温精度：显示精度0.1℃，库内温度波动≤±0.5℃

3. 湿度范围：45%～75%RH，自动除湿，避免药品受潮

4. 制冷方式：强制风冷循环，库内各处温度均匀无死角

5. 制冷剂：环保R404A，低能耗、符合医用环保要求

（三）制冷机组配置 

1. 压缩机：全封闭活塞式国产一线压缩机，380V三相供电

2. 制冷量：单机组5.2kW，双机组互为备用，故障15秒自动切换

3. 散热：风冷室外机组，适应环境温度-5℃～43℃全年运行

4. 化霜模式：全自动电热化霜，定时启动，化霜水集中排放

5. 连续运行：支持24小时不间断工作

（四）GSP温湿度监控系统

1. 温度传感器：库内均匀布置2个高精度温湿度探头，精度±0.3℃

2. 记录功能：每1分钟自动采集1组数据，本地存储≥5年，可导出、打印报表

3. 报警系统：超温、断电、机组故障

（五）电气与安全参数

1.总电源：380V/50Hz，配备独立漏电保护开关

2.备用配置：预留UPS后备电源接口，断电后监控系统持续工作

3.安全保护：高低压保护、过载保护、缺相保护、风机故障停机保护

4.噪音：室内风机≤55dB(A)，室外机组≤68dB(A)

5.库内照明：防爆LED防潮冷光灯，门开灯亮、关门延时熄灭

包四、县域医共体信息化平台及超融合基础设施
	医共体超融合服务器集群

	序号
	类别
	参数要求
	数量
	单位

	1
	业务内网超融合服务器
	机型：不超过2U机架式服务器；
	3
	台

	
	
	处理器：不少于2颗CPU，主频≥2.1GHz，核心数≥24核，线程数≥48个；
	
	

	
	
	内存：配置≥512GB DDR4内存；
	
	

	
	
	硬盘：配置≥2块480GB SSD系统盘，≥4块1.92TB SSD 缓存盘，≥6块8TB SATA盘；
	
	

	
	
	机身盘位数：不少于12个；
	
	

	
	
	网络：配置≥4个千兆电口，万兆光口≥2个；
	
	

	
	
	电源：热拔插冗余电源；
	
	

	
	
	要求服务器出厂时预装管理平台、服务器虚拟化、存储虚拟化软件等相关组件，实现云平台快速上线，缩短部署周期；
	
	

	
	
	服务要求：提供3年产品质保及软件升级维护。

并承诺中标后提供原厂售后服务承诺函。
	
	

	超融合-配套网络设备

	1
	超融合组网交换机
	万兆SFP+光口≥4个，千兆电口≥24个；
	2
	台

	
	
	交换性能≥1.28Tbps，包转发率≥480Mpps；
	
	

	
	
	整机功耗≤60W；
	
	

	
	
	支持双交流电源1+1冗余；
	
	

	
	
	服务要求：提供3年产品质保及软件升级维护，并提供原厂售后服务承诺函；
	
	

	
	
	支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，大幅度减小端口在该阶段的功耗，达到节能目的；
	
	

	
	
	支持MAC地址≥32K，支持MAC地址自动学习、源MAC地址过滤、接口MAC地址学习个数限制；
	
	

	
	
	支持基于端口或堆叠口的ACL策略、基于源目IP/MAC地址的ACL策略、基于协议的ACL策略、基于时间的ACL策略；
	
	

	
	
	支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面；
	
	

	
	
	支持Qos特性，通过多种调度模式（例如：轮询模式、严格优先模式等）实现流量基于报文或端口的优先级；
	
	

	
	
	支持DHCP Snooping，可将交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文；
	
	

	
	
	支持STP、RSTP、MSTP防环协议；
	
	

	
	
	支持IGMP v1/v2/v3 Snooping组播协议。
	
	

	
	
	要求和超融合设备同一品牌。
	
	

	2
	超融合组网交换机
	万兆SFP+光口≥24个，40G QSFP+光口≥2个；
	2
	台

	
	
	交换性能≥6.72Tbps，包转发率≥309Mpps；
	
	

	
	
	支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，大幅度减小端口在该阶段的功耗，达到节能目的；
	
	

	
	
	支持MAC地址≥32K，支持MAC地址自动学习、源MAC地址过滤、接口MAC地址学习个数限制；
	
	

	
	
	支持基于端口或堆叠口的ACL策略、基于源目IP/MAC地址的ACL策略、基于协议的ACL策略、基于时间的ACL策略；
	
	

	
	
	支持M-LAG虚拟化技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面；
	
	

	
	
	支持Qos特性，通过多种调度模式（例如：轮询模式、严格优先模式等）实现流量基于报文或端口的优先级；
	
	

	
	
	支持DHCP Snooping，可将交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文；
	
	

	
	
	支持STP、RSTP、MSTP防环协议；
	
	

	
	
	支持IGMP v1/v2/v3 Snooping组播协议。
	
	

	
	
	要求和超融合设备同一品牌。
	
	

	3
	万兆光模块
	SFP+万兆多模光模块，多模，850nm，最大传输距离 300m，接头类型：LC。
	24
	个

	4
	光纤跳线
	接口：LC-LC，长度≥10M。
	12
	根

	业务系统超融合集群

	序号
	类别
	参数要求
	数量
	单位

	2
	计算服务器虚拟化软件
	提供不少于6颗CPU的服务器虚拟化软件授权；
	1
	套

	
	
	虚拟化软件非OEM或贴牌产品，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性；

提供承诺函，承诺非OEM或贴牌产品，且禁止借用第三方软件的整合，否则中标后违约可作废标或终止合同处理。
	
	

	
	
	通过虚拟化技术将物理服务器虚拟化为一个逻辑计算资源池。开通后具备对虚拟机全生命周期管理的能力，可对虚拟机进行开关机、模板部署、克隆、导入导出等操作；具备HA、动态资源调度、蓝屏重启等机制保证业务高可靠；
	
	

	
	
	采用分布式管理架构，去中心化，管理平台不依赖于某一个虚拟机或物理机部署，保障平台可靠性；
	
	

	
	
	具有合理的内存调度机制，支持内存回收机制，实现虚拟化平台内存资源的动态复用，并支持手动设置内存超配机制，能够实现内存的过量使用，保证内存资源的充分利用；
	
	

	
	
	▲支持无代理跨物理主机的虚拟机USB映射，需要使用USB KEY时，无需在虚拟机上安装客户端插件，且虚拟机迁移到其它物理主机后，仍能正常使用迁移前所在物理主机上的USB资源，对于业务的自适应能力、使用便捷性更佳；（需提供第三方检测报告并加盖公章）
	
	

	
	
	为了云平台安全性，支持漏洞及版本信息巡检，推送补丁及升级信息，并支持补丁管理、更新、回滚；
	
	

	
	
	为避免主机假死导致系列问题发生，支持识别假死主机并标签化为亚健康主机，通过邮件或短信告警提醒用户进行处理，并限制重要业务在亚健康主机上运行，规避风险；
	
	

	
	
	为了更好的保护用户数据，支持设置定期全量备份、增量备份、差异备份（支持增量差异即基于上次增量做差异备份，不支持累积差异即基于首次全备做差异增量），支持用户灵活配置备份策略，备份文件保留时间最高可以达到15年，支持将虚拟机的备份文件定期归档到第二存储；
	
	

	
	
	为了保障虚拟化软件广泛兼容硬件，需可支持的硬件兼容性列表包括：国内主流型号等400款以上型号的服务器；

提供承诺函，承诺非OEM或贴牌产品，且禁止借用第三方软件的整合，否则中标后违约可作废标或终止合同处理。
	
	

	
	
	支持UPS QoS（UPS联动），为尽可能保障数据中心断电场景下的业务，可在市电断电时通过UPS临时供应电量，当UPS电量过低时，按照虚拟机优先级先将不重要的虚拟机进行软关机；
	
	

	
	
	▲为了减少硬件问题对业务的影响，须支持内存ECC自动纠错机制，当扫描到物理主机的内存条出现ECC CE和UE错误时，能够将对应内存空间进行隔离并定位故障内存的槽位。（需提供第三方检测报告并加盖公章）
	
	

	3
	网络虚拟化软件
	提供不少于6颗CPU的网络虚拟化软件授权；
	1
	套

	
	
	非OEM或贴牌产品，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性；

提供承诺函，承诺非OEM或贴牌产品，且禁止借用第三方软件的整合，否则中标后违约可作废标或终止合同处理。
	
	

	
	
	在管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速的实现整个业务逻辑，并且可以连接、开启、关闭虚拟网络设备，支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，提升运维管理的工作效率；
	
	

	
	
	支持管理网、业务网、数据通信网（VXLAN）和存储网复用相同物理网口。推荐两个或四个网口聚合，最多支持8个网口聚合。网口复用后，支持对不同网络平面进行流量控制和VLAN隔离；
	
	

	
	
	分布式防火墙基于监测虚机IP地址和端口进行东西向流量隔离控制，支持配置测控制策略及策略复制，并提供实时拦截日志，以及支持“数据直通ByPass”功能，方便出现问题快速定位问题；
	
	

	
	
	可以支持手动指定虚拟路由器运行在固定的物理主机上，可以自动将虚拟路由器规划到高性能和高吞吐的物理主机上；
	
	

	
	
	提供虚拟路由器、虚拟交换机等设备的连通性探测功能，方便在虚拟化环境中，进行相应的故障排除和恢复，能够定位到出现故障的虚拟网络设备，方便快速排查问题保障业务的高连续性；
	
	

	
	
	为了保障医院业务虚拟机之间安全访问，需提供网络可视化组件，可在图形化界面上观察到所有虚拟机的流量走向与访问关系，包括源IP、目的IP、访问次数、服务类型等；
	
	

	
	
	为了虚拟机业务安全性，超融合能够提供端口镜像功能，支持将超融合内部网络流量镜像到内部虚拟机、nfv、外部安全设备进行流量审计,可联动同一品牌的安全态势感知平台进行流量检测。
	
	

	4
	虚拟存储软件
	提供6颗CPU的虚拟存储软件授权；
	1
	套

	
	
	非OEM或贴牌产品，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性；
	
	

	
	
	采用分布式的软件定义存储架构，在通用服务器部署，把所有服务器硬盘组织成一个虚拟存储资源池，提供分布式存储服务，无需独立的元数据及控制器节点；通过新增物理服务器可以实现存储容量和性能的横向扩展（Scale-Out架构），扩容过程保证业务零中断；
	
	

	
	
	支持标准的iSCSI协议，允许外部物理主机或应用通过标准的iSCSI接口访问虚拟存储，实现Server SAN和IP SAN的融合，能够使存储资源的利用率发挥到最大价值，在iSCSI接入场景下支持内部负载均衡和高可用；
	
	

	
	
	支持数据重建智能保护业务性能，可以对数据重建速度进行智能限速，避免数据重建过程中IO性能占用导致对业务的性能造成影响；
	
	

	
	
	支持内存读缓存功能，可以利用物理节点的内存作为读缓存，以提高读性能，实现内存、SSD、HDD三级存储分层；
	
	

	
	
	▲支持存储分卷功能，以物理主机为单位划分为不同的存储卷，可将集群内全闪存的节点组成一个高性能存储池，满足高性能应用需求，将混闪节点组成一个大容量存储池，满足低性能大容量应用需求；所有类型不同性能磁盘均可支持分区，包含SSD，SAS，SATA，NL-SAS等；（需提供产品功能截图，并加盖公章）
	
	

	
	
	支持在同一个存储池（卷）内，针对不同的虚拟机或虚拟磁盘设置不同的副本数，灵活地满足用户的可靠性需求；
	
	

	
	
	▲支持坏道修复功能，发现坏道后，主动修复坏道区域的数据，及时恢复数据副本的冗余性；当硬盘的坏道数过多，系统能自动将该盘的数据迁移至其他健康的硬盘上，保障数据的安全；（需提供第三方检测报告并加盖公章）
	
	

	
	
	支持多种硬盘状态检测监控及告警，不同状态的硬盘在UI上呈现不同的特征或告警，让用户能够区分处理；
	
	

	
	
	支持单节点的一块或多块缓存盘（SSD）拔出后，集群内所有的虚拟机正常运行未出现中断，其中一台虚拟机硬盘拔出前后磁盘读写（IO）性能不发生大的下降；
	
	

	
	
	支持数据自动重建机制，当主机或者磁盘故障后，自动利用集群内空闲磁盘空间，将故障数据重新恢复；
	
	

	
	
	支持对虚拟机或虚拟磁盘设置数据分布策略，当采用副本聚合策略时，可以保证以性能优先为原则，实现IO本地读效果，当采用副本散列策略时，可以保证虚拟机以分布均匀优先为原则，打散分布均匀在各物理主机上。
	
	

	5
	CDP备份及容灾软件
	为保证整体的可靠性及兼容性，要求提供CDP能力的厂商与超融合厂商为同一家，禁止借用第三方软件的整合。配置20个虚拟机的CDP授权；
	1
	套

	
	
	▲为了保障虚拟机使用效果和插件兼容性问题，持续数据保护CDP需采用无代理的方案，避免对虚拟机的稳定性和性能产生影响，可设置RPO为5秒至1秒；（提供功能截图并加盖公章）
	
	

	
	
	能够动态的开启和关闭，比如能够提供对正在运行的虚拟机，在不需要重启或中断业务的情况下，就可以开启CDP；
	
	

	
	
	支持点击备份&CDP页面列表指定项操作栏中的找回文件按钮进行备份找回文件操作，可以对找回文件进行下载操作，可以通过日志方式记录展示备份找回文件。
	
	


	功能节点

	1.
	医疗不良事件上报系统
	不良事件全生命周期管理
	1
	项

	2.
	
	统计分析与外部对接
	1
	项

	3.
	
	配置管理与联动
	1
	项

	4.
	
	消息提醒
	1
	项

	5.
	体检系统
	检前预约系统
	1
	项

	6.
	
	健康管理中心信息管理系统
	1
	项

	7.
	
	体检中心短信及检后随访管理平台
	1
	项

	8.
	
	手机报告查询PDF下载系统
	1
	项

	9.
	
	主要应用接口
	1
	项

	10.
	心电诊断中心
	区域心电服务平台
	1
	项

	11.
	
	区域心电监测中心
	1
	项

	12.
	
	区域系统接口集成
	1
	项

	13.
	
	区域心电诊断中心
	1
	项

	14.
	
	基层心电应用
	1
	项

	15.
	
	教学考试系统
	1
	项

	16.
	重症ICU监护管理系统
	床位总览与中央监控
	1
	项

	17.
	
	医嘱与药物执行管理
	1
	项

	18.
	
	仪器设备集成与配置
	1
	项

	19.
	
	重症记录与护理病历
	1
	项

	20.
	
	护理评估视图
	1
	项

	21.
	
	导管管理
	1
	项

	22.
	
	患者评分管理
	1
	项

	23.
	
	血气分析控制台
	1
	项

	24.
	
	系统权限与科室管理
	1
	项

	25.
	手术麻醉系统
	手术排程与申请管理
	1
	项

	26.
	
	仪器采集与监测管理
	1
	项

	27.
	
	临床记录与病历文书
	1
	项

	28.
	
	麻醉记录单配置与管理
	1
	项

	29.
	
	物资、计费与综合管理
	1
	项

	30.
	
	交互协同与外部对接
	1
	项

	31.
	血库管理系统
	临床输血申请管理
	1
	项

	32.
	
	输血护理与闭环管理
	1
	项

	33.
	
	血库库存与业务管理
	1
	项

	34.
	
	输血质量监控与追溯
	1
	项

	35.
	
	统计分析与预警提醒
	1
	项

	36.
	
	系统集成与基础管理
	1
	项

	37.
	病人随访信息系统
	数据集成与患者视图
	1
	项

	38.
	
	随访策略与内容配置
	1
	项

	39.
	
	随访执行与工作流
	1
	项

	40.
	
	统计分析与报表
	1
	项

	41.
	检验报告集中打印系统
	身份识别
	1
	项

	42.
	
	检验报告与清单自助打印
	1
	项

	43.
	
	系统配置与日志管理
	1
	项

	44.
	
	统计分析模块
	1
	项

	45.
	一纸化门诊医生站
	医生执业环境管理
	1
	项

	46.
	
	门诊分诊与接诊管理
	1
	项

	47.
	
	门诊电子病历与诊断管理
	1
	项

	48.
	
	门诊医嘱与医疗控制
	1
	项

	49.
	
	诊疗协作与结果追踪
	1
	项

	50.
	
	病历元素管理
	1
	项

	51.
	
	病历模板管理
	1
	项

	52.
	
	病历书写与质量控制
	1
	项

	53.
	
	医学辅助工具与图文处理
	1
	项

	54.
	
	编辑器核心功能
	1
	项

	55.
	
	合规与安全控制
	1
	项

	56.
	
	病历书写效率工具
	1
	项

	57.
	
	病历打印管理
	1
	项

	58.
	
	逻辑校验与质量控制
	1
	项

	59.
	
	门诊业务全流程管理
	1
	项

	60.
	
	系统配置与运维维护
	1
	项

	61.
	医学影像系统
	影像调阅与处理
	1
	项

	62.
	
	临床测量与标注
	1
	项

	63.
	
	影像浏览管理
	1
	项

	64.
	
	输出与打印管理
	1
	项

	65.
	
	登记管理
	1
	项

	66.
	
	预约管理
	1
	项

	67.
	
	数据交互管理
	1
	项

	68.
	
	报告书写与编辑
	1
	项

	69.
	
	工作流管理
	1
	项

	70.
	
	临床辅助与质控
	1
	项

	71.
	
	查询与检索
	1
	项

	72.
	
	报告模板管理
	1
	项

	73.
	
	基础数据维护
	1
	项

	74.
	
	字典与配置管理
	1
	项

	75.
	
	报告参考值与提示规则
	1
	项

	76.
	
	质量控制管理
	1
	项

	77.
	
	影像质控
	1
	项

	78.
	远程超声会诊系统
	图像采集与处理
	1
	项

	79.
	
	超声报告管理
	1
	项

	80.
	
	超声基础数据管理
	1
	项


技术要求

1、医疗不良事件上报系统

不良事件全生命周期管理

支持护理类不良事件的在线新增与内容编辑功能。

实现护理类不良事件的上报申请、多级审核、效果评价及质量控制管理。

支持通过鱼骨图对护理类不良事件进行根因分析与可视化展示。

支持药品、医疗、器械、医技、输血、院内管理、麻醉使用与管理、手术使用与管理类不良事件的新增、编辑、上报、审核、评价、质控及鱼骨图展示。

统计分析与外部对接

支持根据自定义维度对不良事件进行多条件查询、数据汇总与深度分析。

提供统计分析数据的鱼骨图可视化展示功能。

在相关外部接口支持下，支持对接卫生行政管理部门并实现不良事件的数据上报。

配置管理与联动

支持自定义配置不良事件的类型名称、分类业务范围及关联科室部门。

支持自定义不良事件的上报模板及业务处理流转节点模板。

支持自定义不良事件表单的格式与具体内容。

支持自动提取并关联患者基本信息。

实现与本项目内诊疗系统、检验检查系统、用药管理、手术麻醉系统及重症ICU监护管理系统的联动，以读取相关业务数据。

消息提醒

支持在不良事件处理完毕及评价完毕等关键环节，向责任人与责任部门自动发送通知。

2、体检系统参数
	技术参数要求

	一、整体要求

	序号
	模块功能
	技术条款要求

	1
	整体要求
	★体检软件系统必须是B/S架构，使用JAVA开发，开源或国产数据库。（请提供承诺函）

	2
	
	对通过表格进行大批量信息展示的界面，对表格要有列设置功能，根据操作需要每台电脑都可以独立设置表格内列每一个列是否显示，哪一列前、哪一列后，每一列的默认宽度等。

	3
	
	大多数主要业务流程功能需要检索出一部分体检人员信息的，可以按体检号、姓名、性别、证件号码、婚姻、体检状态、报告状态、工作单位、部门、证件合格状态、单位结算状态、用户类型、单位编码、单位合同编码、总检医生、总审医生、日期类型、是否入队、领取方式、套餐名称、体检类型、年龄范围、病症等条件进行查询，查询条件是否显示可以配置，要有配置查询条件功能。同时为了方便操作不常用的查询条件要能折叠显示，需要使用时点击打开，再输入查询条件。

	4
	
	系统要求检前，检中，检后一体化系统，模块包含：检前预约系统，健康体检信息管理系统，职业病体检信息管理系统，体检中心短信及检后随访管理平台，手机报告查询PDF报告下载系统。

	5
	
	体检系统需要与HIS系统实现全面对接，体检档案号码与门诊号码统一，实现全院一号制管理，体检软件系统要能收集HIS门诊、住院电子病历数据形成完成的病人健康档案。

	6
	
	系统能同时支持职业病体检、健康体检、健康证体检、实现三检合一，检前、检中、检后都有相应不同的业务管理功能。

	7
	
	系统目前要能支持在Windows、安卓操作系统。为了下一步达到信创国产化适配要求，系统要能适配国产方德操作系统提供证书为证。

	二、检前预约系统

	序号
	模块功能
	技术条款要求

	1
	微官网
	体检中心介绍
	系统要可以有详细介绍医院体检中心的图文内容

	2
	
	专家介绍
	系统要可以有介绍每个专家和图文内容

	3
	
	设备介绍
	系统要可以满足体检中心的设备介绍，图文内容

	4
	
	行业新闻
	系统要可以有行业内的新闻文章或健康宣教的文章

	5
	我的
	个人登录/注册
	系统要能支持个人体检预约，第一次打开本系统，需要登录或注册个人信息

	6
	
	个人信息管理
	系统要能支持显示详细的个人信息管理，姓名、性别、身份证号、手机号码、工作单位等

	7
	
	体检人管理
	系统要能可以增加、删除、修改我代约、代管理的人的信息，比如家里的老人、夫妻、孩子

	8
	
	我的
	系统要能支持在个人中心管理界面，可以查看和管理我自己各种信息，如订单管理、体检人管理、个人信息修改、登录密码修改等

	9
	微信护士后台管理
	团检单位管理
	系统要能支持团检单位信息管理，增加、修改、删除团检单位，与体检软件同步团检单位信息

	10
	
	团检人员管理
	系统要能支持团检单位人员管理，增加、修改、删除人员，维护每个人的信息，同步体检软件人员信息

	11
	
	体检卡管理
	系统要能在针对团检定额体检时，每个人按一定的金额创建体检卡，并分发给每个人，根据单位是否已经付费，确定体检卡是否有期限

	12
	
	单位预约排期
	系统要能支持给团检单位定好哪些天可以预约体检，可预约的日期内每天安排多少人可以预约，单位团检员工在排期内可选择预约具体日期和时间段，预约号源可动态调整

	13
	
	基础必检套餐
	系统要能支持定制每个单位人员必须要检查的套餐项目，可以男女分开，可以领导干部分开，然后分配给每一体检人员

	14
	
	定额管理
	系统要能支持单位团检定额体检的人，发放体检卡，根据体检卡的性质进行相关的处理

	15
	
	订单确认
	系统要能支持在体检预约完成以后，后台对订单进行确认，并发放预约成功短信

	16
	
	团检补检
	系统要能支持团体单位有极个别一直没有来体检的人，提供给他们补检可预约日期

	17
	
	检前注意事项
	系统要能支持检前注意事项定制内容，发送给已经预约好体检的人，要能提前5，3，1天都可以发送不同的短信。

	18
	
	可约日期
	系统要能支持设置每天是否可以进行体检预约，及个人可以约多少人，单位可以约多少人，个人项目设置可预约人数

	19
	
	问卷管理
	系统要能支持定制各种问卷问题和答案

	20
	
	基础信息管理
	系统要能支持体检项目、体检套餐管理，体检项目互斥和捆绑设置工作

	21
	
	预约汇总
	系统要能支持对已经预约成功的体检订单进行体检项目、检查部位的项目数据统计；按日历界面方式，汇总接下来每一天需要体检的人员

	22
	
	图订功能
	系统要能支持在日历界面上可以记录未明确的单位体检定单，先占体检日期位置，以防多约

	23
	
	全院营销管理
	能把全院所有职工名单导入到软件系统，能给每个职工设置可以享受的折扣率，能为每个职工生成一个专属的二维码。能按月统计每个职工业绩。

	24
	个人预约功能
	套餐预约
	系统要能支持按体检中心预设的体检固定套餐进行体检预约，多用于证件类体检，节假日活动套餐等，能实现多个套餐同时选择，进行套餐对比功能。 

	25
	
	个性化预约
	系统要能支持每个人按自己个人的身体情况，进行体检项目的选择和体检日期的选择

	26
	
	共识问卷
	系统要有《健康体检基本项目专家共识（2022）》中的问卷填写功能，问卷在手机上填写完成以后，能同步进入体检软件系统，可以在科室体检和总检的时候提供给医生查看，最后能在体检报告中打印出来。

	27
	
	智能推荐套餐
	系统要能支持问卷填写完成以后，由系统通过一定的算法并遵从1+X原则自动推荐出体检人员可能需要的体检项目套餐，推荐项目后体检人可以在手机上增减项目，确认项目后要能在手机上自动结算支付。

	28
	
	自主加项
	系统要能支持个人根据自己身体状况增加体检项目

	29
	
	项目互斥
	系统要能支持系统根据互斥规格检查已经选择好的项目，是否有项目不能同时存在

	30
	
	项目捆绑
	系统要能支持选择一个体检项目时，捆绑项目必须也同时选择

	31
	
	选择体检日期
	系统要能支持个人根据实现情况选择到体检中心体检日期，可选日期由体检中心后台预先定好

	32
	
	选择到检时段
	系统要能支持根据自己的情况，选择到体检中心什么时间段比较合适

	33
	
	超定额结算
	系统要能支持定额体检的人，在个性化选择体检项目金额超出定额时，超额部分由个人进行支付

	34
	
	在线支付
	系统要能支持系统与支付平台打通，直接通过微信支付完成费用交付

	34
	
	线下支付
	系统要能支持个人支付部分也可以选择线下支付，等到了体检中心以后再支付

	35
	
	帮他人预约
	系统要能支持通过选择常用体检人信息，帮助他人预约体检

	36
	
	二维码营销
	系统要能支持全院职工展示个人二维码功能，体检人员只要扫该二维码进行体检预约，预约好的订单就会和该职工相关可以享受相关折扣，达到全员营销的目的。

	37
	
	订单管理
	系统要能支持预约完成以后，系统自动生成订单，可以查看、修改、退单等

	38
	
	来院导航
	系统要能支持系统给出体检中心的定位，通过手机导航软件，找到体检中心所在的位置

	39
	
	满意度调查
	系统要能可以给每个岗位进行满意度打分，后台进行统计并展示

	40
	
	意见反馈
	系统要能满足个人可以给体检中心留言反馈自己遇到的问题，体检中心收到以后，可以给出答复

	三、健康管理中心信息管理系统

	序号
	模块功能
	技术条款要求

	
	登录界面
	登录界面画面可以修改，能直接更换LOGO图片，有医院院区选择功能，登录到各个医院操作自己院区的业务。

	
	首页
	对通过表格进行大批量信息展示的界面，对表格要有列设置功能，根据操作需要每台电脑都可以独立设置表格内列每一个列是否显示，每一列的显示顺序可调整，每一列的宽度可调整等。

	
	
	大多数主要业务流程功能需要检索出一部分体检人员信息的，可以按体检号、姓名、性别、证件号码、婚姻、体检状态、报告状态、工作单位、部门、证件合格状态、单位结算状态、用户类型、单位编码、单位合同编码、总检医生、总审医生、日期类型、是否入队、领取方式、套餐名称、体检类型、年龄范围、病症等条件进行查询，查询条件是否显示可以配置，要有配置查询条件功能。同时为了方便操作不常用的查询条件要能折叠显示，需要使用时点击打开，再输入查询条件。

	
	
	系统具备可定制化配置LOGO图片功能，拥有快速搜索模块功能，搜索后选择模块能直接打开该功能。功能菜单可以缩成单图标列和展开详细功能列表两种模式。

	
	
	对当前登录的用户，有退同登录、修改密码、锁定屏幕、操作引导等功能。

	
	
	为了便于操作，系统首页上要有主要业务流程功能图按钮，点击按钮即可进入相应功能，功能按钮至少要包含但不限于:预约管理、现场登记、单位登记、登记管理、个人结算、单位结算、来检确认、项目打印、科室体检、标本确认、采集确认、收导检单、预备重检、积案管理、重阳管理、总检、发放报告、单位团体报告、职业病团体报告、随访任务分配、我的随访、日统计等常用功能。

	
	
	系统具备详细功能菜单栏，二级菜单功能名称要能自定义，根据体检业务流程，从检前接待管理-检中体检检查-检后随访管理，功能详细，逻辑清晰、操作方便。

	
	
	系统具备工作提醒功能，当天未完成工作直接提醒在首页上，提醒功能至少要包含但不限于：预约管理（手机预约订单需要确认）、重阳管理（有重大阳体检结果需要处理），积案管理(有体检项目超出期限需求跟踪）、支持随访任务的提醒、我的随访（还有未随访的任务提醒）。

	
	接待管理
	预约管理
	要有日历控件，整体展示整个月的个人预约人数和单位预约人数。能通过预检日期、姓名、联系电话、证件号码、订单状态等快速查找需要处理的订单人员。

	
	
	
	自动接收来自线上手机预约的订单，进行订单确认，确认界面必须包含体检人员的基本信息（姓名、性别、预检日期、预检时段、出生日期、证件号码、联系电话等）和选择体检项目的信息，确认订单时能同步更新档案。要有指订单确认功能，可以同时勾选多人订单一起确认。要有撤消订单功能，对错误订单进行撤消操作。能批量导出订单到EXCEL文件。

	
	
	
	如果订单上个人信息有误，系统要能直接进行修改，如：手机号、婚姻、工作单位等。

	
	
	
	系统要有预约数据汇总功能，能汇总出任何一天的所有体检项目的体检人数。同时统计出B超、CT、DR、ECG、MRI的检查部位数，以方便体检主任安排医生。

	
	
	
	预约成功后，系统支持发送检前温馨提醒短信功能，要能很方便的操作体检前（1天、3天、5天）批量发送提醒短信。能通过短信模板选择，快速生成短信本文。

	
	
	
	在日历控件上有要钉钉的功能，可以直接输入图钉备注，以方便登记具体体检人员名单还没有发送过来，但需要预约体检的单位。可以记录体检有多少人，男的有多少，女的有多少，大概体检费用是多少，有没有特殊要求等等。

	
	
	现场登记
	系统支持个人登记、单位人员登记、婚孕检登记的现场登记功能，能直接点击切换不同类型的体检业务。

	
	
	
	个人登记要能选择体检类型（常规体检、健康证体检、出入境体检）和体检类别（健康体检、入职体检、干部保健体检、学生体检、投保体检、家政体检、公务员体检等等，类别可以自定义）。

	
	
	
	要能选择体检方式：体检、代检（单位福利体检让给他人做）、复检（对前面一次体检结果复查）。选择代检，要能弹出被代检人选择界面，通过单位合同、姓名、证件号码查询到被代检人，确定代检和被代检关系。选择复检，要能弹出复检登记记录，能通过上次体检号、姓名、证件号码快速查找到主检医生已经登记好的复检项目信息，进行选择。

	
	
	
	对不同要求的人要能够选择证件类型，身份证、社保卡、护照、户口簿、军官证、驾驶证、往来通行证等等，类型要可自定义。身份证录入要能自动校验18位身份证号码的正确性。能通过二代身份证刷卡器进行读卡，自动读取身份证上的信息。年龄要能计算到几岁几个月，以适应婴幼儿体检要求。能自动读取身份证上的照片，也能现场拍照。

	
	
	
	系统在录入身份证号码后能直接点击出该人员历年的体检项目，并可以勾选往年体检项目，以方便体检来直接选择往年的体检项目进行体检。

	
	
	
	系统支持关联体检会员卡功能，录入身份证后，能与实名制体检会员卡自动关联，能选择与非实名制体检会员卡关联。

	
	
	
	系统支持批量事先导入当地所有的单位信息，登记时可直接选择单位，以加快录入速度。

	
	
	
	通过身份证读卡能直接读取户籍地址，家庭地址如果相同时，能一键从户籍地址相同填写。

	
	
	
	有用户等级和身份说明功能，可以自定义从-1到-5的黑名单和1-5的白名单，0为普通人，该信息能在后续的各科室体检过程中自动展示。

	
	
	
	体检套餐要求能根据体检类型不同，性别不同自动切换，以防止选择错误。双击即可选择需要的体检套餐，同时展示所有体检套餐项目，能通过可选组合项目选择套餐外的项目继续添加项目，或者减少套餐内的项目以适应体检需求。选择套餐外的项目时，能通过项目名称或科室进行快速查找到需要添加的项目。

	
	
	
	能单独列出费用项目，或选择增加费用项目

	
	
	
	单位人员事先没有提供名单的体检，能直接在此选择单位，同时展示单位合同内已经定制好的套餐，供体检人员选择，能快速完成单位人员个人到现场的登记。

	
	
	
	婚孕检体检人员，要求能男女双方在一个界面内完成体检信息登记。

	
	
	
	登记信息保存确认后，要能直接弹出个人结算界面功能，直接结算并收取个人体检费用，不需要到另外窗口单独缴费。能选择是体检结算还是HIS系统结算。

	
	
	
	个人结算时系统要能总体打折、修改结算金额、单项打折、修改单项目折扣价，实现灵活的打折方案。

	
	
	
	系统要有折扣申请、名单申请、挂账功能，每个操作人员都能设置最大的打折权限，对于超出权限的打折单，要能发起申请，等主任审核通过后，方能继续进行结算操作。

	
	
	
	结算后要能直接弹出个人收费界面，能通过会员卡、支付宝、微信、银行卡等各种方式进行缴费操作。可以与电子发票系统接口，实现发票开取功能。

	
	
	
	收完费用后，系统要能直接打印出导检单和条码等体检需要的单据，开始体检。

	
	
	单位登记
	要有单位分组功能，以便对集团单位下的所有子单位、财政局教育局等下属子单位等进行分组管理，分组要能自行添加、修改、删除。

	
	
	
	要有新增体检单位和修改老单位信息功能，同一家单位历年体检，需要有增加单位合同功能。每年体检或一年内多批次体检，根据实际业务都可以增加一个单位合同。系统要支持合同文件上传功能。

	
	
	
	登记单位合同信息时要能选择该单位是否付费后体检、是否是用工单位、是否定额结算，可以选择体检类别，根据选择体检类别不同，系统自动更换必填项。比如职业病体检，必须要按规定填写所在区编码、所在区名称、行业类别、经济类型、企业规模、邮政编码、单位地址等等。

	
	
	
	▲单位登记批量导名单：一个单位合同内，要有名单通过EXCEL文件批量导入功能、要有针对该合同的套餐管理功能、分配套餐功能等。

	
	
	
	导入名单时，可以通过下载EXCEL模板给单位填写名单。可以使用单位自建的名单文件读入系统，能自动识别每一列的信息，是姓名列、性别列、身份证号码列等。读入身份证列后，系统要能自动校验身份证号码是否正确，是否和性别列有冲突，手机号码是否正确等。对错误的信息每行进行错误提示。

	
	
	
	▲单位团体检1+X+Y+Z模式：针对一个单位合同建立套餐功能，要求能选择体检类别、性别、婚姻、折扣。可以选择该套餐是个人支付或单位支付。建立的套餐可以选择是普通套餐、X套餐（几选几套餐）、Y套餐（能与普通套餐关联的加项套餐）、Z套餐（加项包套餐）。

	
	
	
	要求能通过年龄段、性别、婚姻、部门、等进行过虑未分配套餐人员名单，通过指分配套餐功能一键达到所有人员分配套餐的功能。

	
	
	
	职业病体检登记时，按湖南省疾控平台要求和醴陵市疾控平台的要求，登记好单位必填项。系统中必须包涵规范中所有危害因素及该危害因素的体检项目， 登记人员只要选择危害因素系统就能自动（按岗前、岗中、离岗、应急、随访）生成所需要的体检项目，多种危害因素的体检项目自动归并，生成最终的体检套餐，实现快速登记。也能按危害因素创建套餐，然后分配对应套餐给相应危害因素的体检人。

	
	
	登记管理
	要有快速登记功能，在管理已经登记的人员名单时能直接切换到现场登记功能，增加体检人员。

	
	
	
	要有个人结算功能，针对已经登记好的体检人员有未结算缴费的个人支付项目，可以直接进行结算后缴费。同时要求要有反结算、HIS退费申请、HIS退费等逆向操作，以便在费用有修改时，订单可以在各种状态下进行逆向操作。

	
	
	
	选择一个体检人员，可以便捷的打印出各种体检需要的单据（如导检单、条码单、检查单、病理单、临床其他项目、碳13碳14条码、职业病导检单、学生导检单、体检登记回执单等，点击打印功能默认打印出哪些单据要求可以自定义）

	
	
	
	要求有入队功能，管理已登记好体检的人员时可直接把该人员进入智能导检队列，自动计算出第一个科室去哪个科室检查。

	
	
	
	能实现结果互认功能，在医院需要时，可以实现与医院门诊检查结果或住院结果进行互认。

	
	
	
	要有人员信息修改功能，可以对已经登记好的个人的各种信息进行修改，如修改姓名、补全照片等。还要能修改人员的体检单位，如个人体检换成某个单位的单位体检，从一个单位换成另一个单位。

	
	
	
	要有项目修改功能，对某个体检人员已经登记好的体检组合项目进行加增加、减少、更换等。如果是单位体检人员在增加项目时，要能选择是个人支付或单位支付。

	
	
	
	项目修改时，可以在已经选择的原有项目基础上直接选择叠加X套餐（几选几套餐）或Y套餐（加项包）

	
	
	
	单位按套餐体检的人员要有项目调换功能，比如原套餐里有的B超项目不做，要调换成CT项目，要求能一个界面上选择出被调项目和调换项目，然后能自动计算出差价，确认调换后，差价直接自动生成一个差价项目。

	
	
	
	在登记管理功能内通知查询条件列出人员列表，显示的字段要求可以自定义是否显示、宽度、显示顺序，要能列出登记好人员的各种体检相关信息（如体检号、姓名、排队号、第三方档案号、HIS建档号等等，可以直接查看每一个人的档案和详情。档案显示需要包含：用户信息、疾病史、手术史、家族史、家属关系、历次体检记录、随访记录等。详情信息需要包含：基础信信息、职业病信息、体检信息、操作信息、单位相关信息、体检状态等内容。

	
	
	
	列出人员后，要能同步列出已经选登记好的体检组合项目、费用项目、结算记录。

	
	
	来检确认
	要求能自动列出体检日期是当天的体检人员，然后可以通过刷身份证、输入证件号码、体检号、姓名等快速找到该人员，进行来检确认。

	
	
	
	来检确认时要求能对来人进行现场拍照，或人证识别以防止替检。

	
	
	
	预检日期是当天的人，能直接列表出来，未到检的人列一边，已经开始体检的人员能显示到另外一边，一目了然地可以看出来，哪些人已经来检，哪些人还没有到体检中心。

	
	
	项目打印
	要求所有需要打印的如：导检单、条码单、检查单、病理单、临床其他项目、碳13碳14条码、职业病导检单、学生导检单、体检登记回执单等，打印格式可以预览或直接打印，预览界面出来以后，可以对每一种打印单格式进行自定义。自定义好格式以后，不论在自助机上还是在登记管理或其他界面，格式都同步改变。

	
	
	
	要求线上预约的客户能在手机上生成到检二维码，体检中心到检机或前台完成到检打单。

	
	
	
	要有对所有打印的单据补打和重打的功能，对需要开单的项目给LIS系统或PACS系统进行开单操作。

	
	
	
	要有打印出某个体检人员的全部体检项目清单功能。

	
	
	
	支持预览、打印各种条码：检验类、检查类、病理类，能分别打印、补打、重打。

	
	
	标本确认
	要求能自动列出当天需要采集样本还没有采集的人员，然后能通过刷条码进行查询到具体某一个人。选择该人员后，能列出该人员基本信息和照片，进行身份核对。同时显示该人员需要采集哪些样本，以及样本所需要的试管颜色，和样本名称。

	
	
	
	采集样本时要有拍照功能，对采样人进行拍照，以提供防替检的证据。

	
	
	
	如果体检人对某个样本不想检查，比如大便不想查，系统要有弃检功能，直接点击完成弃检操作，而不需要切换到其他功能去操作。

	
	
	
	采集一个试管后，能直接刷试管上的条码，确认该样本已经采集。（比如血常规抽血试管已经抽取）

	
	
	采集确认
	样本采样完成以后，在送出去相关检验科室前必须要有采集确认功能，由送样本的人员刷每一个样本上的条码，进行确认。系统要有撤销确认的功能，以防止出错时可以还原。

	
	
	
	系统根据当天体检人员的情况，自动列出当天需要采集的所有样本条码信息，刷码后样本信息显示到已经确认区域，可以一目了然的看到哪些样本已经采集可以送检，还有哪些样本没有收集到。

	
	
	收导检单
	系统要能自动列出当天已经开始体检还没有结束的人员，可以通过刷体检号，输入姓名的方式查询到具体某一个人，列出该人员所有体检项目，展示每个项目的体检状态。

	
	
	
	▲收导检单功能：选择需要回收导检单的人，系统能列出该人员所有体检项目，每个项目都必须要有状态显示，状态包含：登记、在检、完成。所有项目完成的人，可以直接确认回收，结束体检。

	
	
	
	系统要支持项目弃检操作和撤销弃检功能。

	
	
	
	系统要支持拍导检单功能，能对导检单拍照留存。拍照完成以后，可以直接查看导检单图片。

	
	
	
	需要拥有体检延检处理功能，对当天不方便完成某些项目检查的人员执行延期体检操作。

	
	
	
	▲疫苗接种确认功能：拥有疫苗是否接种查看确认功能。

	
	
	挂起管理
	系统要能列出所有延期体检的人员清单，当该人来体检中心继续体检剩余项目时，要能执行取消延检操作，恢复正常体检业务。要能对没有及时回来体检的延检人员直接发送短信提醒继续完成体检的功能。

	
	
	图片查看
	要能查所有人员在体检过程中留存下来的图片：前台照片、身份证照片、标本确认照片、导检单照片等。

	
	
	投诉建议
	要能输入体检号，查询出投诉人的人个信息、主要健康问题、阳性发现、医生指导建议及解释、体检项目结果汇总、问询详情，对体检人有详细情况的了解，以方便处理投诉。能对投诉或建议或咨询进行记录。

	
	
	
	要有对投诉建议内容的处理记录，以确认该投诉已经处理完成。

	
	结算管理
	个人结算
	对个人体检的人员，登记完成以后，在体检前需要有个人结算功能，对未结算缴费的个人支付项目，进行结算后缴费。同时要求要有反结算、HIS退费申请、HIS退费等逆向操作，以便在费用有修改时，订单可以在各种状态下进行逆向操作。

	
	
	
	个人结算时系统要能总体打折、修改结算金额、单项打折、修改单项目折扣价，实现灵活的打折方案。要能有发票抬头和税号功能，以方便个人体检开单位抬头发票。

	
	
	
	结算方式可以根据实际情况选择是体检结算或HIS系统结算

	
	
	
	系统要有HIS收费确认、HIS零元退费、HIS退费申请、反结算等功能，以满足医院实际业务需要。可以打印出收费单和收据，格式可以自定义。

	
	
	单位结算
	可以按单位或按单位合同记录进行列表，查看哪些单位还没有结算，哪些单位合同已经结算。可以显示或隐藏单位套餐显示。可以显示或隐藏代检人员信息。

	
	
	
	对已经登记还没有来体检，而且确定后面不会来体检的人员可以进行冻结，冻结人员将不能再体检。也要以进行解冻操作，以方便人员继续体检。

	
	
	
	可以勾选体检人员进行批量结算，系统支持多种单位结算模式：套餐结算、项目结算、定额结算。结算时还可以进行最后的整体打折或修改结算金额的操作。

	
	
	
	系统支持弃检项目也收费或不收费的操作。

	
	
	
	对已经结算的单位记录，要能可以撤销结算，可以打印收费票据，财务科收到单位转账后，要能确认已经收费。并能自动识别单位结算后新增的体检人员。

	
	
	拟退费
	支持已结算收费的体检项目，可以单项勾选，后向HIS系统申请退费操作，HIS退费后，回传已经退费状态，可以进行后续相关操作。

	
	
	折扣审核
	系统要有折扣审核功能，对超出打折权限或免单的结算进行审核后，可以继续相关操作。

	
	
	体检收费
	系统要有体检软件收费功能，输入体检号或结算编码，能调出已经结算好的清单，明确需要收取多少费用。

	
	
	
	系统支持多种项支付方式（如会员卡、现金、支付宝、微信、银联、转账等）的混合支付模式。

	
	
	体检退费
	系统要支持整单退费或部分退费的功能。整单退费可以根据体检号或发票号进行退费操作，部分退费按体检号查询后勾选已经收费的部分项目进行冲红退费。

	
	
	发票管理
	系统支持历史发票查询管理，可完成发票审核和作废操作。可以进行实时申请开票，能通过电子发票接口完成开票。

	
	
	挂账管理
	查询个人结算时挂账人员清单，支持信息导出、支持解挂，解挂后，该人员继续通过个人结算功能完成缴费。

	
	检中体检
	体检问询
	支持检后的体检问询（咨询投诉建议）

	
	
	科室体检
	通过刷导检单上的条码，进入科室体检功能，自动显示体检人员的信息特别是用户等级（黑白名单），根据登录系统医生检查权限不同，默认出来检查科室的所有体检指标项目，系统默认填写好所有体检指标的默认结果，并自动填写每一个体检指标上一次体检的结果和上上次体检的结果。

	
	
	
	系统为每一个体检指标项目提供项目模板，医生只要鼠标点击模板就可以完成体检结果的输入，可以替换或追加结果。输入结果后，能根据模块的阳性标记，自动填写体检项目的阳性标记，如果阳性标记是A或是B的体检结果将会自动进入到重阳管理功能。能自动生成小结，生成医生诊断和建议。

	
	
	
	医生能给每一个体检指标项目添加模块，增加的模板可以选择是总院使用、是分院使用、是个人使用。模板可以设置性别限制、年龄限制和阳性标记。每一个模板可以自行修改显示顺序。

	
	
	
	每个体检项目都可以有图片功能，通过系统软件接口或通过拍照完成图文报告收集。

	
	
	
	系统支持科室体检医生额外手工增加医生诊断的建议

	
	
	
	针对职业病体检人员，检查电测听项目时，系统能有电测听仪器的接口界面，能自动从电测听仪器中接收气导和骨导500、1000、2000、3000、4000、6000HZ的听力检测值，能自动计算所有修正值参数，计算出电测听的处理意见。

	
	
	
	支持查看每一个科室当天已完成或未完成的体检人员信息，需要有科室内弃检项目的功能。

	
	
	数据接收
	系统要能数据接收功能，通过与LIS系统、B超、DR、CT、MR、心电、病理、内镜等的PACS系统接口，检查、检验数据自动（定时或通过集成平台主动推送）回收到体检系统，能通过该功能进行展示。

	
	
	
	对于没有能及时回传的体检结果数据或图片报告，能进行手工点击接收。能手工选择是LIS接口数据或PACS接口数据，能选择是全部项目或单个项目进行接收数据

	
	
	
	▲要有小项对照功能，对于因为各种原因，第三方系统没有按接口约定，通过体检号或检查审核单号进行登记的体检结果，通过该功能实现按病人姓名查找出近期的检查检验报告，通过医生人工识别，接收体检结果。能最大效率完成体检检查的容错结果接收。

	
	
	重阳管理
	系统要能重阳配置功能，能实现临床类（内外科）科室体检结果模块是A类或B类的结果；通过检验知识库能配置自动判断检验项目结果是A类或B类的判断条件；通过检查知识库能配置B超、放射、心电等检查项目结果关键字，是A类或B类的判断条件；通过阳性配置功能设置多条件下，体检结果是A类或B类的判断条件；通过四重功能实现A类或B类体检结果的自动识别。

	
	
	
	系统能自动列出所有已经自动判断出来的A类或B类体检结果的人，进行通知处理。A类结果在数据进入重阳管理功能时，系统自动给主任或护士长发送短信提醒，B类结果在24小时内要求通知到体检人。能记录是否已经通知。

	
	
	
	重大阳性结果通知后，要能生成随访任务，指派给随访医生进行后期按时间自动提醒随访。

	
	
	▲预备总检
	系统要拥有预备总检、总检、总审三级总检审核机制。

	
	
	
	系统能自动列出已经所有科室都完成体检的科室结果但还没有通过预备总的人员，同时列出光标指向人员的所有体检项目，显示每个体检项目的体检状态（登记、在检、科室提交），同时能列出每个体检项目的体检结果，由预备总检操作医生进行审核，是否体检结果已经完整，是否应该要有图文报告的项目报告图片已经收到。能以体检结果明细和体检报告明细两种方式进行展示。

	
	
	
	对于还没有体检完成的体检项目，能以走马灯的形式，醒目的进行提醒。

	
	
	
	系统要拥有批量预总检通过功能，能勾选体检人员，进行一键通过预备总检。

	
	
	
	要能有撤销预检的功能，对误操作通过预备总检的人员进行撤销操作。

	
	
	
	系统拥有指派会诊科室的功能，能根据当前体检人员的体检项目，能同时勾选多个可以指派的会诊科室。相关会诊科室的医生就能在专家会诊界面查看到体检中心推送过来的人员及和本科室相关的体检项目结果。

	
	
	
	对部分体检项目还没有结束的人员或者不需要体检报告的人，要有强制结束到科室结束、审核通过、已发报告、领取报告的功能。

	
	
	
	能有延检处理的功能，对没有完成全部体检项目检查，离开体检中心时没有交导检单的体检人员，可以在该界面进行延检操作。

	
	
	
	要有接收接口数据结果的功能，对需要马上出体检报告的人，因为各种原因没有自动收集LIS、PACS系统结果的体检项目，手工接收体检结果。

	
	
	▲健康总检诊台
	通过预约总检的人员，根据选择专家，推送给总检医生进行总检处理。医生可以一键查看，有多少人需要做总检，每个人的重性标志是什么，如果有A类和B类阳性的病人，优先进行总检处理。

	
	
	
	系统要有总检处理功能，总检转交功能和审核不通过人员的查看功能。

	
	
	
	总检界面字体要求要能有大中小可以调节，以适应不同要求的总检医生工作。总检界面也能随意放大与缩小，避免出现因为字体放大导致界面无法完全显示的情况。

	
	
	
	系统能自动收集所有阳性结果，关按A，B，C,D阳性分类进行排序，每个阳性结果都要能单独查看历年体检对比结果，数值型的结果能画出折线图，能根据历年结果分析，输入建议。

	
	
	
	可以输入体检结论，能查看所有体检明细项目的结果，查看时可以同时看到该项目上一次和上上次体检结果，能查看上次及上上次体检诊断建议和阳性结果汇总。

	
	
	
	系统能根据阳性结果自动生成诊断和建议。诊断可以合并、可以拆分、可以置顶、可以置底、可以上移、下移、可以隐藏或删除。能按诊断星级进行重新排序。

	
	
	
	系统要拥有能学习积累的综合诊断的功能，相同类别的诊断出现时，医生可以手工进行诊断合并，合并诊断时能提醒是否加入综合诊断，如果添加到综合诊断，下次有相同诊断同时出现时，系统会自动合并成综合诊断和综合建议。

	
	
	
	能直接查看电子版的导检单（回收时拍照留存)，能直接切换到科室体检，帮助修改部分不特别重要的体检结果。以增加总检效率。

	
	
	
	系统要有复检登记管理功能，对需要复检的人员直接登记复检日期、复检项目、复检理由等。该功能要与现场登记的复检登记功能匹配使用，完成完整的复检登记流程业务。

	
	
	
	复检登记时要能自动计算一天后，三天后，一周后，一月后，三月后的复检日期，选择需要复检的组合项目，填写复检理由，完成复检登记。

	
	
	
	要有对每一条医生诊断建议，可以添加随访任务的功能，并可以设置任务级别，添加完成后统一进入随访管理功能。可以对每一条诊断能设置1-5的星级。

	
	
	
	对每一条诊断系统需要有上报功能，由总检医生进行最后的把关，某个体检结果是否需要进行随访，如果在重阳管理没有被统计出来的需要随访的体检结果，总检医生进行上报操作，完成随访任务的添加。

	
	
	
	系统要有手工添加诊断建议的功能，可以通过简码或汉字快速检索到需要的诊断，然后添加到该人员的诊断列表中，如果诊断库中缺少当前需要的诊断，医生可以直接增加诊断库内的诊断。要能够连续添加诊断，以便在需要添加多条诊断时，不需要界面切进切出。

	
	
	
	系统要有总检转交功能，医生来不及做的总检或因为特殊原因需要把一个病人转交给另外的总检医生进行总处理。

	
	
	
	总检过程中要求要能预览体检报告，总检或总审医生能提前看到最后生成的体检报告的样子，以便对部分结果文字做调整。

	
	
	
	总检必须要有保存和提交状态功能，可以先暂时保存当前结果，等完成总检后再提交。要有撤销总检和重新总检的功能。

	
	
	
	系统需要有完备的职业病体检个人总检和单位团体总检报告生成功能。根据《GBZ188职业健康监护技术规范》要求和浙江省五个规范性文件要求，生成个人总检结论、职业禁忌症、目标职业病以及相关的处理意见。

	
	
	总审
	总检提交的病人会自动进入总检审核界面，总检审核后才可以生成报告。

	
	
	
	总检医生所拥有的功能，审核医生都要有相同的功能。要有总审功能、批量总审和撤消总检总审的功能。

	
	
	
	总检审核，可以有审核通过和不通过的操作，审核通过就能生成体检报告，不通过则打回给总检医生，重新总检，并告知不通过的理由。

	
	
	自动总检
	对健康证体检要有自动总检的功能，因为健康证体检项目比较简单，只要是的有体检项目结果全部是阴性结果或是默认正常结果，可以自动批量的判定为合格。

	
	报告管理
	发放报告
	不同体检类型的体检，可以生成不同格式的体检报告，体检报告样式可以自定义，要有体检报告预览和打印功能，预览出来时可以对体检报告样式进行自定义调整。

	
	
	
	系统要有体检报告首页功能，参照电子病理首页的设置格式，基于健康体检项目和健康自测问卷信息，采集基础上形成的个人体检信息摘要。能对阳性数据结论、生活问卷情况进行汇总，对三年体检主要指标进行三年对比，对主要健康问题进行点评。

	
	
	
	体检报告要有批量打印、批量发放、批量生成PDF格式文件、批量领取、批量取消发放、批量取消领取功能。

	
	
	
	系统要有批量扫描打印、批量扫描入柜、批量扫描领取功能，通过扫描体检号条码，完成体检报告发放功能。

	
	
	
	系统要支持体检报告柜的管理功能，能新增报告柜，删除报告柜，要能通过体检号、姓名、身份证号、单位名称、体检类别等信息快速查找到某一份体检报告在哪个报告柜里。可以为报告柜打印贴纸。体检报告打印后可以批量入柜，出柜。

	
	
	
	系统要有查看报告功能，体检报告生成以后，再次审核。审核通过的报告手机上就可通知客户查看。

	
	
	
	系统要有报告移交功能，可以批量移交给某一个人送往体检单位。

	
	
	单位团体报告
	对单位福利性的健康体检，系统必须要有单位团体分析报告功能。根据单位体检合同，选择需要生成团体报告的人员，由系统自动统计出团体报告需要的相关数据。

	
	
	
	自动统计体检总人数，女性人数、男性人数、比例，主要的体检项目，体检人员年龄段分部情况。自动统计出所有人员前20种疾病、女性前20种疾病、男性前20种疾病。然后从中选择前10种疾病作为本次报告的疾病。

	
	
	
	自动生成团体检报告，格式可以自行定义，至少要包含：总人数，女性人数、男性人数、比例，主要的体检项目；体检人员年龄段分部情况，所有员工前10种疾病、男性前10种疾病、女性前10种疾病，主要疾病的发病率及健康建议；所有人员的诊断情况，未体检人员名单等等。

	
	
	职业病团体报告
	对职业病体检的单位合同，要能生成职业病团体报告。一个单位合同内的体检人员完成职业病体检后，只要选择已经完成体检人员，系统要能自动生成职业病团体报告。

	
	
	
	根据国家对职业病体检的需求，自动生成疑似职业病和禁忌症人员名单，复查人员名单，与职业病无关人员名单。自动统计检查危害因素及相关体检项目，自动生成体检依据和评介依据和体检结论。

	
	
	
	支持职业病团体报告预览、编辑、打印。

	
	检后管理
	随访管理
	要能查看每个已经随访过的人的，每个人都有几次随访，分配是什么时候随访的，随访的内容是什么，是否已经完成随访。要求能按随访医生，随访级别进行查询。

	
	
	发送短信管理
	要求能给各种要求条件下的人发短信，比如节日祝福、报告发放通知、检前通知、注意事项、回访短信等等。通过模板，选择发送的人员就可以发送想要的短信。选择人员时也要能支持扫码发送功能。

	
	
	发送短信列表
	要求能查看已发送短信记录查询（包含发送状态、发送内容、发送失败提示原因、发送时间等）

	
	
	随访任务分配
	系统要有随访任务分配的功能，一个人有多个阳性结果，可以按人分配给随访医生或按阳性结果分配给不同的随访医生。可以方便的选择随访医生，指定随访任务的开始时间和结束时间。

	
	
	
	系统要求能看到每个随访医生已经分配的任务和已经完成的任务。

	
	
	
	具体任务管理功能，能通过随访类型、随访级别、任务状态、随访时间进行查询所有随访任务，查看是否有超期未完成的随访任务。

	
	
	我的随访
	系统能自动列出当前已经到期需要随访而没有随访的任务

	
	
	
	对随访任务进行随访，随访方式如电话随访、短信随访；可以选择随访依从性；随访事项、随访内容。是否追踪，如果选择追踪，要求能自动生成二次随访任务，并且自动分配给自己。

	
	
	
	要求能对每一次随访进行记录，包括打电话没有打通。记录每一次随访的内容。

	
	
	
	同时要求可以查询自己以往的随访记录，以方便进行追加任务。

	
	
	消息管理
	系统发给操作人员的所有消息进行查看，可以标记为已处理或未处理。

	
	
	复检管理
	要支持复检记录进行复看，所有主检或主审医生登记好的复检记录，在时间快到时，通知给病人回体检中心复检相关的项目，注意事项是什么。

	
	
	重阳管理
	系统要具有自动收集重大阳性（B类）、危急值（A类）体检结果的功能。A类结果进入该功能后，自动给已经登记好的主任、护士长等主要人员发短信告知现在有A类结果病人出现，需要立刻给病人打电话，通知就诊。B类结果进入该界面，自动生成24小时内随访的任务给指定的随访医生。该功能如果有数据，要求要求显示在首页的提醒栏内。

	
	
	
	A类和B类体检结果要求能自动判断，系统必须要具备自动识别的专业知识库和相关的设置功能。以方便医生后期自己添加知识库。

	
	
	积案管理
	系统自动收集体检已经过去7天了，还有体检结果没有出来的人员，将会自动进入该功能，系统显示积案项目，要能填写积案的原因。追踪积案的结果。该功能内如果有数据要求显示在首页的提醒栏内。

	
	
	健康证提醒
	系统要能自动检索出接下来一段时间内健康证马上要到期人员的记录，对这些人，可以批量的发送健康证到期提醒短信。

	
	统计分析
	科室组合项目统计
	要能统计出一段时间内每个科室每个医生做的每个组合项目的工作量

	
	
	日统计
	系统可以统计每天的业务数据：来检总人数、登记总人数、结算人数、未结算人数、预检人数、预约人数、总检人数、总审人数、报告发放人数等。

	
	
	工作量统计
	系统能统计出各种业务的工作量：科室工作量、医生工作量、预检工作量、总检工作量、总审工作量等。

	
	
	疾病统计
	系统可统计出疾病在各年龄段男女的发病率

	
	
	财务统计
	支持可查询、导出数据的财务数据

	
	
	▲自定义查询条件
	系统支持自定义SQL语句的报表，只要能写出统计分析的SQL语句，就能生成新的统计报告

	
	客户管理
	个人档案
	系统必须要有个人健康档案管理功能，按身份证号码统一生成档案号，一个人在本系统中只会有一个档案号。可以通过身份证号或姓名查询档案。可以编辑修改个人档案，可以查看档案详情。可批量导入老系统档案数据。

	
	
	单位档案
	要能对来医院体检过的所有单位进行建档，可以批量导入数据，能手工修改单位信息。按单位的社会信用代码建档，一个单位只能有一份档案。

	
	总院管理基础信息
	医院管理
	要能由总院统一管理所有分院信息，可以增加分院、停用分院、修改分院信息。

	
	
	随访时长
	能配置随访等级，及每种等级的随访次数和随访限时

	
	
	▲体检科室
	由总院统一管理科室名称，对科室信息进行增加、修改、停用，管理各科室的排列顺序，以保持各院区的一致性。

	
	
	综合诊断
	要能把各种称呼的诊断统一命名为标准名称

	
	
	▲体检项目
	所有体检指标项目库，要求由总院统一管理。数值型的项目结果，要能设置结果最小值和最大值，如果体检结果不在此范围内系统要能自动报警，可以设制小数位数。

	
	
	▲组合项目
	要由总院统一管理组合项目的公共属性，比如检查类型、性别限制、婚姻要求、是否是费用项目、是否有图片、是否齐全、是否要打印、是套餐前或是餐后项目等。

	
	
	总院套餐
	由总院统一管理的通用套餐，能进行增加、修改、删除。

	
	
	▲医生诊断
	由总院统一管理的医生诊断建议词条库，能进行增加、修改删除。

	
	
	▲互斥诊断
	系统要能设置相同类的诊断同时出现时，只保留优先级最高的一个

	
	
	结果模板
	要能对每一个体检指标项目能设置结果模板，性别不同、年龄段不同体检项目结果判断可以不同。

	
	
	项目互斥
	系统要能设立优先级不同的项目互斥，有互斥的项目在登记选择体检项目时被选择，系统能提醒操作人员，而且保留优先级最高的一个。

	
	
	关联项目
	要由总院统一管理，某个组合项目被选择时，另一个项目自动被选择。

	
	
	客户等级管理
	由总院统一管理客户等级，黑白名单配置。

	
	
	健康证体检配置
	健康证体检要能自动总检，需要设置健康证体检所有体检项目指标的阴性、正常值。

	
	
	职业病体检配置
	系统要有职业病体检所需要有所有基础信息配置功能，包含所有危害因素的类别；每种类别下GBZ188规范内的所有危害因素；每一种危害因素在岗前、在岗、离岗、应急、随访时需要体检的项目库的设置；每种危害因素评价依据和体检依据；每种危害因素的职业禁忌证、疑似职业病库；每种危害因素所体检的体检结果在岗前、在岗、离岗状态时，在不同性别、不同年龄段的判断标准设置。

	
	医院管理
	组合项目
	要求每家医院分院可以自行管理价格相关信息，能完成组合项目组成的体检项目配置。

	
	
	套餐管理
	每家医院对自己院区要体检的套餐进行管理，要求能统一继承总院已经维护好的通用套餐，以方便套餐在各院区的统一使用。

	
	
	科室管理
	每个分院科室管理各自的独立信息，如科室所在的位置，排列顺序等。

	
	
	▲检查单配置
	要每家医院能自行配置条码并管规则，检查单合单检查规则。

	
	
	体检报告配置
	每个医院要能自行配置特殊表格体检报告所需要的体检项目，以实现特殊表格格式的体检报告能方便打印。如：公务员体检报告、教师资格证体检报告、船员证体检报告、学生体检报告等等。要能实现各种样式的特殊样式体检报告。

	
	数据对接
	LIS配置
	体检软件系统与检验LIS系统接口可以配置，要求要有：样本类型配置、项目对照、检验知识库、条码检查单设置功能。实现体检项目与LIS系统检验项目的编码对应，每个体检检验小项都能有阳性规则判断，A类结果、B类结果判断的知识库。

	
	
	
	系统要有专门的检验知识库功能，医院所有用到的检验组合项目、体检项目，检验项目有统一的判断标准，有设定每种体检结果是否是ABCD类的判断区间，自动对应到医生诊断的知识库。

	
	
	PACS配置
	体检软件系统与B超、DR、CT、MRI、心电、病理、内镜等检查的PACS系统接口实现接口配置，要求要有：项目类别配置、项目对照、检查知识库、纸张检查单设置功能。能实现体检软件给PACS系统开单统一规则，统一项目编码。体检结果回收后可以根据检查知识库里的关键字，自动判断是否是A类、B类、C类、D类的体检结果。能设置检查部位是否合并登记。

	
	
	
	系统要有专门的检查知识库功能，对超声、放射、MR、病理等医技检查项目每个部位都有专业知识库，通过关键字能自动匹配到体检诊断

	
	
	HIS配置
	系统要支持HIS接口的配置，实现体检项目与HIS收费项目编码对照，统一收费。

	
	
	设备对接
	系统要能配置体检中心各种小仪器接口参数

	
	
	数据接收管理
	支持LIS、PACS数据自动接收汇总并展现

	
	其它功能
	短信模板
	系统要拥有短信模板功能，支持各种类的短信模板设置（如节日短信、预约确认短信、报告发放短信、回访短信等）

	
	
	字典管理
	系统拥有各种类别的字典如：中英文字典、计费类别、工种、行业类别、经济类型、企业规模等

	
	
	颜色设置
	系统要能设置体检状态、项目状态、阳性标记状态的各种数值下的字体显示颜色，能配置字体颜色和背景色，便于凸显各种数据的状态。

	
	
	下拉选项配置
	系统要有所种下拉选择的配置功能：单位、试管颜色、国家、民族、文化程度、体检时段、样本类型、容器类型、在岗类型、疫苗接种方式等等。

	四、体检中心短信及检后随访管理平台

	序号
	模块功能
	技术条款要求

	1
	短信及检后随访平台
	复检通知管理
	系统要可以对总检出来需要复检的人，进行短信或电话通知，并记录通知记录

	2
	
	挂起通知管理
	系统要可以对没有体检完，后续还有项目需要继续体检的人员进行短信或电话的挂起续检通知

	3
	
	重大阳性通知
	系统要可以对发现重大阳性或危急值体检结果的病人进行短信或电话通知，通知就诊或帮助挂专家号，并生成二次随访任务

	4
	
	危急值通知
	系统要可以对当天收集到危急值体检结果，自动给主值班医生或护士发短信，主值班护士或医生第一时间打电话通知病人。

	5
	
	慢性病随访
	系统要可以根据总检结论，由主检医生对当天的慢性病病人进行随访任务添加，并分配给相关健康管理护士，健康管理护士根据计划进行电话、短信、上门等方式的随访，并对随访的结果进行记录

	6
	
	二次随访管理
	系统要可以根据前一次随访自动生成二次随访任务进行随访，并记录随访结果

	7
	
	短信模板管理
	系统要可以发送各种短信的模板管理，体检预约成功、节假日问候、生日问候、阳性结果、体检报告领取等，增加、修改、删除

	8
	
	随访模板管理
	系统要支持随访过程中各种话术模板

	9
	
	随访方式
	系统要支持随访方式管理，上门随访、短信、电话、微信等等

	10
	
	随访状态
	系统要支持未随访、正在随访、随访完成等随访状态用词管理

	五、手机报告查询PDF下载系统

	序号
	模块功能
	技术条款要求

	1
	手机报告
	手机登录
	系统要能支持在第一次登录时，只要体检软件系统已经有某个人员的信息就可以，输入身份证号码和手机号，通过短信验证码的方式就可以登录本系统

	2
	
	体检报告记录
	系统要能支持在登录以后，系统以身份证号为关键索引，查询出该人员的所有体检报告记录

	3
	
	手机体检报告查询
	系统要能支持通过手机微信公众号功能，登录进行体检结果的查看，体检结果分阳性综术、诊断建议、详细结果三页进行查看

	4
	
	体检结果历年对比
	系统要能支持在查看详细结果时，每一个体检指标可以再点击查看历年对比，通过列表或趋势图方式进行展示

	5
	
	PDF报告下载
	系统要能支持在查看体检报告的同时，可以直接下载体检报告的PDF文件，自行打印体检报告。该文件报告格式与医院体检中心发放一模一样

	6
	
	报告在线解读
	系统要能支持在体检结果看不懂时，可以申请微信客服，进行在线的沟通，解读体检报告

	六、主要应用接口

	序号
	模块功能
	技术条款要求

	1
	应用接口
	集成平台
	系统支持与医院医院集成平台对接，采用WEB Service技术，JSON技术实现数据转送与数据集转送；

	2
	
	HIS系统
	系统支持与HIS系统基础数据对接，操作人员工号、姓名、所属科室，收费项目信息同步，调价通知，医检结合；

	3
	
	HIS系统收费功能
	系统支持与HIS系统的收费功能对接，实现体检人员收费与单位团位体检开发票功能，同时返回收费状态，退费申请，退费操作等；

	4
	
	LIS系统
	系统支持与LIS系统对接，同步所有检查项目编码与体检组合项目编码对应，统一生成检验样本号条码信息；通过集成平台完成开单和体检结果回收接口；

	5
	
	PACS系统
	系统支持与PACS系统对接，同步所有检查项目编码，给RIS系统完成开单功能，返回项目检查状态标志，返回体检项目检查结果，影像所见、诊断结论、阳性标志、图文报告PDF文件等；

	6
	
	职业病平台对接
	系统支持按省疾控的要求，实现职业健康体检数据全因素网报功能。


3、心电诊断中心

3.1区域心电平台配置清单
	序号
	项目
	模块
	描述
	单位
	数量

	1
	区域心电服务平台
	数据服务及存储模块
	心电数据采集、存储、交互、归档服务
	套
	1

	
	
	DICOM服务模块
	心电数据综合监管服务
	
	

	
	
	医疗机构管理模块
	医疗机构注册管理
	
	

	
	
	用户管理模块
	用户信息管理，注册、修改、删除、查询等
	
	

	
	
	权限管理模块
	用户访问安全规则和安全策略管理
	
	

	
	
	日志管理模块
	平台运行、安全、数据访问日志记录与管理
	
	

	
	
	区域心电会诊管理模块
	会诊模式设置、会诊内容维护、会诊费用管理
	
	

	
	
	备份归档管理模块
	完成数据归档管理
	
	

	2
	区域心电监测中心
	区域浏览发布服务模块
	临床、区域WEB浏览系统
	套
	1

	
	
	区域数据统计挖掘模块
	心电检查数据量表统计、挖掘分析
	
	

	
	
	数据BI展示服务模块
	数据BI展示服务模块
	
	

	3
	区域系统接口集成
	区域医共体平台HIS接口
	区域医共体平台HIS接口
	套
	1

	4
	区域心电诊断中心
	心电诊断报告模块
	静息心电、动态心电图、动态血压分析与诊断报告
	套
	1

	
	
	心电AI人工智能引擎服务模块
	智能判图与危急病历提醒服务
	
	

	
	
	危急值管理模块
	AI人工智能辅助诊断、异常病例快速筛查等
	
	

	
	
	心电质控模块
	心电检查质量、诊断报告质量和时间质量控制
	
	

	
	
	智能移动诊断
	支持手机、PAD、笔记本电脑等智能移动诊断终端的应用
	
	

	
	
	病例收藏管理模块
	典型病例收藏管理
	
	

	
	
	病例随访管理模块
	病例随访计划管理、提醒
	
	

	5
	基层心电应用
	心电检查管理
	心电检查管理
	套
	1

	
	
	心电会诊
	心电检查会诊申请、会诊报告接收
	
	

	
	
	心电电生理设备连接
	连接区域内所有可连接的心电电生理设备
	
	

	6
	教学考试系统
	教学试题库模块
	练习题库和考试题库的管理
	套
	1

	
	
	考试计划管理模块
	考试计划的发布、添加试题等
	
	

	
	
	考试阅卷管理模块
	老师进行考试阅卷、评价
	
	

	
	
	考试分析模块
	查看、导出考试结果、评价
	
	


3.2参数要求

（一）区域心电服务平台
1.数据服务及存储模块

（1）系统软件采用B/S架构设计，所有医生客户端无需安装应用软件，无终端数量限制，医生可通过浏览器直接登录系统，进行预约分诊、检查管理、静息心电分析诊断、动态心电分析诊断、报告打印，以及查看统计报表。提供系统截图证明。
（2）全面支持国产硬件、国产操作系统、国产数据库，满足国家信创要求，全面实现国产化替代。

（3）系统安全应符合《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》，提供三级等保认证证书（证书复印件加盖公章）。

（4）系统具备密码强度控制机制，支持启用强密码验证及强制密码到期修改期限，支持首次登陆强制用户修改初始密码；支持登录失败 N 次后自动锁定账户(N 可配置)。

（5）系统采用一体化平台设计，需全面含概心电电生理检查业务的全流程，包含预约登记、心电检查、动态心电/血压检查、电生理检查、病历管理、分析诊断、报告打印、统计分析、系统管理、BI大屏。

（6）系统需具备强大的兼容性，需兼容常规心电、动态心电、动态血压、电生理、脑电、胎儿心电等检查类型，并可提供相应的分析功能，满足未来医院的业务发展。

（7）支持接收具有DICOM或XML传输协议的心电图机、具有数字输出的动态心电图、运动平板心电图电生理检查设备的数据，对数据进行处理和存储，并可与医院信息管理系统进行整合，通过网络发布报告。

（8）建立大容量的数据存储系统，对传输来的心电数据进行分类存储和管理，建立以患者身份证号为索引的心电数据库，实现同一患者的历史多次检查同时进行对比；

（9）▲存储格式：病历为XML、报告为PDF或JPG、统计量表为CSV。
（10）具备心电数据权限配置功能，可为不同用户设置差异化的数据访问范围，确保患者心电信息的隐私安全。包括按科室、数据来源、检查分类，以及特殊病人。

2.DICOM服务模块

平台通过存储系统实现对心电原始数据进行DICOM格式的转换，以DICOM数据进行长期存储，并支持随时的调阅回传。使得海量数据的管理变成轻松简单。并且通过备份、磁盘冗余等技术，保证数据长期存储的安全。同时实现数据双向互通，与所做检查进行匹配，保证患者信息与检查图像一致。

3.医疗机构管理模块

对接入到区域心电服务平台的所有医疗机构进行管理，当区域内有新的医疗机构需要接入时，可以新增一个机构，当使用中不允许该机构继续接入到区域心电服务平台中的时候，可以停用该机构，当机构信息有变化时，还可以修改机构信息。可以按照机构类型、机构名称查询(模糊查询)机构信息，显示的机构属性包括：机构名称、机构类型、行政区划、机构等级、工作电话、机构地址、心电设备信息等。

4.用户管理模块

用户个人信息管理，包括注册、修改、删除、查询等。用户角色管理，可以针对角色进行增删改查的操作，可以按照角色名称查询角色信息，显示的角色属性包括：角色名称、角色类别、角色描述。主要角色包括系统管理员、服务方、申请方。

5.权限管理模块

权限管理主要对机构、角色进行数据权限管理，使不同的机构、不同的角色有不同的数据权限。包括医疗机构享受或开展区域心电诊断服务的授权，在授权范围内的医疗机构可以自由选择享受或开展区域心电诊断服务。

6.日志管理模块

日志管理对平台的各种操作，包括管理员操作记录、接口调用、系统运行信息、居民登录、注销等行为进行日志记录。对各种操作均可查询、追溯，系统管理员和运维人员可根据这些信息监控系统运行，当系统发生错误可以根据日志分析错误原因。主要包括以下几类日志：操作日志、运行日志、安全日志、用户日志。

7.区域心电会诊管理模块

支持多级多中心建设，可为接入的基层医疗机构配置会诊关系，一个申请医院可对应多个会诊医院，扩展多级会诊中心，助力医院建立省-市-乡-村多级远程心电诊断体系。

平台支持会诊服务内容维护，支持管理医院向基层医疗机构开展的包括：常规心电、动态心电、动态血压等会诊服务内容，实现对基层会诊内容及诊断组的管理。

具备会诊费用管理功能，平台提供会诊费用的统一管理工具，针对不同的会诊服务内容制定会诊收费标准，便于后期对会诊费用的统计提供详细可靠的数据。

8.备份归档管理模块

数据集中存储，集中管理，具有可靠的备份容灾方案，保证数据的安全性，且病人资料具有延续性和完整性，方便操作和查询统计。

系统提供具有可操作性的数据库的备份机制，在系统数据遭受破坏的情况下，按照提示进行操作或重新安装系统，即可完成数据恢复，保障医疗数据存储的连续性及稳定性。

（二）区域心电监测中心
1.区域浏览发布服务模块

支持嵌入居民健康档案、政府网站、门诊医生站、住院电子病历系统等；

当心电图专业医生确认检查报告后，在医院的医生工作站上就可以浏览到具有查看权限的心电图结论，心电波形和打印带网格的心电图报告；

支持通过检查科室、受检者来源、检查时间、受检者标识、受检者姓名快速检索报告；

WEB浏览无需安装控件，可查看原始数据，支持全区域数据共享；

2.区域数据统计挖掘模块

（1）无需安装客户端软件，任意电脑中浏览器直接登录访问；

（2）▲利用大数据系统，通过对区域心电检查、诊断、资源分布等数据的分析挖掘，为区域心电的业务开展和资源分配提供数据支撑。提供数据质控、挖掘、统计分析质控管理平台软件著作权证书证明。
（3）提供可自由定制的数据统计模块，所有的字段信息都可作为统计条件，并组合使用；根据需要可进行工作量、科研、教学统计；

（4）提供统计模板的可视化配置功能，可在系统设置里对统计模板进行增加、修改、删除和查询操作，在新培训统计方案时，可自由设置按年、按月、按日进行统计，可设置柱状图、折线图、饼图、仪表盘、复合图（柱状+折线）等多种图表类型，可设置查询条件。
（5）阳性率统计：可按检查项目汇总阳性率；

（6）工作量统计：检查医生工作量、科室工作量、审核医生工作量、报告医生工作量；

（7）报告时间统计：门诊、急诊、住院等报告时限的统计；

（8）统计结果可显示统计列表、统计数量、趋势图/直方图/柱状图等多种样式的统计图表，并支持导出；

（9）统计结果可输出到EXECL表格中，并可打印成统计报表

3.数据BI展示服务模块

（1）具备基于大屏显示的心电数据BI展示平台，提供包括检查量趋势、工作量、检查机构排名、异常类疾病排名、诊断医生排名、报告时效质控、诊断分布、诊断分级等丰富全面的图表及仪表盘样式，为管理人员提供有效的管理工具。

（2）利用心电数据BI展示平台，通过区域内心电检查、诊断、资源分布、等数据的分析挖掘，对区域内的业务资源进行精准定向指导和调整优化。

（3）利用心电数据BI展示平台动态显示医院信息、医生信息、报告信息、会诊信息，直观反映区域心电业务整体情况。

（4）支持地理信息系统展示，通过地图全方位展现区域内的医疗机构的运行情况。

（5）通过对区域内的心电检查结果的统计分析，实现对区域内流行病或其他突发事件的监控。

（6）平台支持直观的读取与浏览各种图表，具备在线多维分析数据与交互式动态报表展现，同时展示内容可根据用户需求定制。

（7）支持接入机构数量及详细机构名单及地图展示，方便直观浏览平台覆盖范围。

（8）支持按年、按月对医生诊断量、检查机构上传量进行排名展示。

（9）支持月度业务时效分析展示，可直观展示医生的审核用时、报告用时，方便科室内质控管理，有效提升报告诊断效率。

（三）区域系统接口集成
（1）满足医院电子病历评级及互联互通需求，系统需支持符合HL7标准的信息系统连接。

（2）系统对接方式支持：存储过程、中间视图、WebService、HISDLL、以及支持HL7协议的点对点推送信息等几种方式。

（3）▲系统软件通过RJ45接口使用HTTP协议或HL7协议与HIS、EMR、集成平台、PACS进行双向数据传输；要求提供相关证明材料。
（4）支持与区域电子健康档案系统集成，实现居民健康信息的自动获取；

（5）支持与区域急危救治一体化平台集成，实现快速心电诊断、快速急救协同联动。
（6）支持与HIS系统集成，实现从HIS当中获取患者资料；支持电子申请预约信息获取。

（7）支持通过接口自动将生成的图像数据回传到HIS系统，支持检查数据集中存储、集中发布、预览以及临床调阅，实现系统互联互通。

（8）系统支持将心电图、动态心电、动态血压和其他电生理检查结果传输至电子病历系统，完成数据对接。

（9）系统支持与数字CA系统进行对接，保证心电图、动态心电图、动态血压和其他电生理检查报告的电子签名有效性。

（10）系统可与医院现有集成平台进行对接，提供集成平台所需的检查状态、检查结论、检查报告等相关信息。

（11）系统可与医院现使用的读卡器进行集成，实现刷卡获取待检查患者信息，提高系统软件使用便利性。

（四）区域心电诊断中心
1.心电诊断报告模块

(1)▲同时支持将静息心电、动态心电、动态血压、电生理检查多种不同类型的检查项目融合到一套系统中分析诊断；要求提供静息动态心电血压综合分析系统计算机软件著作权登记证书的复印件证明。
(2)▲列表支持急诊、VIP、不同报告状态多种颜色、病历到达提示功能，提供软件界面截图等相关证明材料
(3)静息心电分析

1)具备新检查病历到达提醒、会诊病历到达提醒及会诊病历返回提醒功能，并支持设置是否提醒、声音提醒开启时间设置及提醒方式的设置；

2)具备对异常测量参数标红显示，同时支持以每一个分析测量值进行手动修改；

3)支持原始采集的心电波形进行重分析；

4)提供测量分析工具：电子测量尺、平行尺、波形微调、波形定标、多种波形显示方式、波形放大等；

5)直角尺测量功能，模拟直角尺工具，横向、纵向匀有刻度，横向可测量时间差并折算心率值、纵向可测量幅值差，使用鼠标右键点击直角尺横、纵向，可自动测量出数值。

6)具备复合波辅助线工具，在复合波分析模式下，可同屏显示12导联波形和复合波及辅助线，帮助老师快速的判断分析值是否准确。

7)心拍放大分析功能：支持任意心搏单击放大分析，可对每个P、Q、T测量点进行手动微调；每个单击放大QRS波群测量参数不少于25种；

8)同屏对比功能，患者历史检查数据多次同屏对比功能；

9)具备导联纠错功能，可以通过软件直接修正错误导联；
10)提供复合波与选中心搏两种分析模式，医生可根据波形情况在分析诊断界面手动选择不同的分析模式，保证心电诊断的准确性；

11)具备AF房颤分析功能，医生可在分析诊断界面手动开启或取消房颤分析；

12)具备详细参数矩阵，不少于200种测量参数值。
13)支持转换梯形图、频谱心电、高频心电、心向量、心率变异、心室晚电位检查，并编写、打印对应报告的功能。

14)具备自动标识阴阳性功能，系统可预设阴阳性标识关键词，在医生诊断心电图保持或审核时，系统自动进行“阳性”或“阴性”。

15)提供丰富的报告诊断库，避免过多的键盘输入；
16)具备报告记录功能，可详细查看每一个医生对本份病历的每一次操作及报告修改记录；

17)具备未报告、未审核病例提醒功能，可自定义设置提醒时间，保障病例诊断的时效性，进一步提升心电诊断工作的及时性和规范性。

18)▲具备微信分享功能，可在进行心电图诊断分析时直接将该份病历的原始心电波形分享至微信群或专家微信，并支持在微信端打开心电原始波形，进行走纸速度、灵敏度、显示模式的调整，及查看心电报告；提供软件界面截图证明
19)具有空间心向量环动态回放功能，可播放、暂停、停止、速度倍数调整、回放模式选择，

20)具有心电测量值不合理报警显示功能，可设置不同测量值的不合理值范围，并在回放界面以突出方式清晰显示并弹窗预警；
21)具有心电报告敏感词预警功能，可为不同检查项目、不同性别设置不同敏感词，当符合条件敏感词出现，系统自动弹窗预警；
22)具备心电关键字管理功能，可后台自定义新增、修改、删除，关键字内容包括但不限于不同心电诊断结论对应的心脏示意图、电轴示意图等；

23)具备在诊断界面将各种常见和罕见的心电疾病类型一键加入考试教学系统，并可在考试教学管理系统心电图题库中查看。提供软件界面截图证明
(4)动态心电分析

1)支持记录和采集24小时内的人体十二导联心电信号，并对记录和采集的数据进行存储，通过计算机软件系统，对数据进行读取、病例填写、显示、回放、分析、查看和打印。

2)可操作总览编辑、分类编辑、散点图、直方图、单导全览、ST-T分析、分析汇总、报告编辑、活动记录；

3)差分栅状图功能：快速捕捉及定位偶发心率失常；
4)智能散点图功能：具有时间散点图、小时散点图、Lorenz散点图、差值散点图、四象限散点图五项散点图功能。

5)阵发性房颤、房扑快速定位分析：基于时间散点图和小时时间散点图，快速的定位房颤、房扑发生的位置以及起始结束时间。

6)具备心电向量、心室晚电位功能，可提供心电向量、心室晚电位报告模版。

7)▲提供报告助手、多种报告打印模版；要求提供软件界面截图证明
8)具备单独的心率减速力、心率震荡、心率变异性分析界面，支持心率变异分析报告。
9)起搏器分析功能：具备起搏分析通道，无需勾选起搏器类型，可自动检测起搏脉冲信号；

10)丰富的分析测量工具：心电波形上可实时测量并显示R-R 间期数值、心率值, 提供最直接的间期分析与心率分析。

11)提供电压测量尺、平行尺等多种测量分析工具。

12)具备导联纠错功能，导联接错时，不用重新采集，可直接在软件上进行导联交换。

2.心电AI服务模块

(1)对于每一份心电图进行自动预分析，并出具诊断结论，为心电医生提供诊断参考；

(2)具有儿童、成人、年龄、性别差异化，能够在不断学习中提升诊断能力，有效提升诊断中心诊断能力；

(3)所有心电检查数据传输至心电平台之后，进行后台预分析处理。根据危急值数据库对于符合危急值诊断的病例，自动在工作站列表发出提醒：把符合危急值诊断的数据在当前待分析的数据中自动排序在上方，并以红色给出提醒；

(4)通过心电算法即时捕捉突发心电异常现象，实时预警提醒；

3.危急值管理模块

(1)具备危急值预警功能，支持后台预分析技术，根据危急值标准自动判断危急病历，并进行预警提醒；且支持自动预警级别（黄色预警、红色预警）的设置，用户可自定义设置预警级别。

(2)系统可设置预警病历自动发送会诊功能，无需手动发起会诊，节约相关危急病历就诊时间，且自动发送会诊时间可设置，提供软件截图证明；
(3)支持后台自动分析，对于系统已经判断出存在危险情况的病人标明危急，即时在心电诊断客户端发出提醒，以特殊颜色标识显示在病例列表上方；

(4)对于心电诊断客户端已确诊危急病人，支持将相应病人检查信息、检查结论自动发送至病房医生工作站或护士工作站，有相应弹窗、声音提示，从而提醒医护人员进行相关危急处理；

(5)▲具备危急值闭环管理功能，系统对上传的病历进行后台预分析，根据危急值标准自动判断危急病历，并进行危急预警提醒，诊断医生复核上报危急值，临床医生将收到系统内危急值提醒，临床医生最终确认是否为危急值后，诊断医生可以收到处理意见、处理人、处理时间以及最终确认是否为危急值的弹窗提醒，并且在系统中可以查看危急值上报-处理-反馈等全流程的时间轴，提供包含危急值闭环管理、全流程的时间轴、危急值列表管理等以上功能的系统截图证明；

(6)具备危急值病历列表功能，对于所有上报了危急值的病历均进行统一列表展示，可以按危急值处理状态进行查询。点击具体危急值病历，可在列表页面下面实时显示该病历危急值项目、临床科室处理意见、临床科室处理人、临床科室处理时间。同时系统也可和医院的危急值平台、HIS系统集成，实现在临床科室工作站消息的及时提醒。

4.区域心电质控模块

（1）具备完整的报告质控流程，可建立质控任务，定期对报告质量进行回顾抽查，根据病种、诊断医生、是否疑难等多个维度对报告进行质控，抽取一定比例或条数的报告分配给不同的质控医生进行质控，实现定期开展质控工作。提供包含质控任务、多个维度质控抽查、报告质控界面等以上功能的系统截图证明
（2）具备报告质控不合格提醒功能，可提醒报告医生本人被质控不合格的情况。
（3）具备心电质控功能，包含图像质控、报告质控、综合质控；

（4）图像质控：支持对心电波形图像是否良好、是否存在干扰及导联错接情况进行质控；

（5）支持对报告诊断的规范与否，是否误诊断进行报告质量的质控；

（6）综合质控：支持图像质控与报告质量双重质控，全面评价心电图像采集与诊断的质量；

（7）具备质控评分功能：依据完整性、规范性、时限性、正确性四大类进行质控评价，且医生可手动选择具体的扣分条目，系统根据医生选择的扣分项进行分值的自动计算并自动给予质控评级。同时，为医院质控医生提供质控细则的可视化设置功能，医院质控医生可根据质控制度自定设置质控细则及每一项目的分值。

（8）支持对所有质控报告进行统一列表管理，并显示质控不合格原因； 

5.智能移动诊断

(1)支持手机、平板电脑等智能移动终端分析心电报告分析功能。

(2)具备语音提示功能，新病历到达时移动端将收到语音提示，支持设置开启与关闭功能。

(3)支持病历缓存功能，提升病历的访问速度，同时支持清空缓存的功能，减少数据冗余。

(4)支持患者列表显示患者信息、报告状态、送检科室、诊断结论。

(5)支持心电波形显示模式调整、走纸、增益调整，以及修改导联名称、修改分析值，查看加做等。

(6)心电波形支持触屏方式进行无级放大与缩小，并提供电子标尺测量工具进行幅值、间期与心率的测量。

(7)支持使用报告助手快速编辑心电图报告功能，报告助手内容可根据需求进行自定义编辑；

(8)提供特殊字符快速输入工具，方便用户快速输入导联标识、数学符号等特殊字符。

(9)报告结果可与客户端实时同步。

6.病例收藏管理模块

(1)支持典型病例收藏功能。

(2)支持个人收藏及公共收藏两种方式。个人收藏仅病例的收藏者有权限进行查看，公共收藏所有用户均有权限进行查看。

(3)可对典型病例进行分类收藏，分类条件可根据使用者需求进行自定义编辑。

(4)支持所收藏的典型病例导出功能，方便科研论文编辑、教学使用。

7.病例随访管理模块

具备病历随访功能。要求提供科研随访管理系统计算机软件著作权登记证书的复印件证明。
为需随访的患者建立随访计划，支持随访时间设置。

具有随访提醒功能，在设置随访时间到达时，用户登录系统有弹窗提醒。

随访内容模板可根据使用者需求进行自定义设计，可设置多种随访内容模板。

支持随访状态显示，如已随访、未随访等。

（五）基层心电管理
1.心电检查管理

心电云平台覆盖基层心电检查，实现区域内心电数据统一存储、统一诊断，对于具有心电图诊断能力的基层医院，可分配诊断权限，常规心电由医院自行诊断，疑难心电图可申请由上级院诊断。
2.心电会诊申请
基层医疗机构可以通过远程医疗平台进行心电疑难会诊申请，在基层客户端进行心电远程诊断预约申请，患者病例资料上传，远程心电申请单修改，确认资料准备完全后可以提交会诊申请单。基层医疗机构在平台上可以查询可选择的上级远程心电诊断医疗机构，可以查看申请列表以及申请单所处状态。
3.心电图机设备连接

(1)无需安装客户端软件，任意电脑中浏览器直接登录访问；
(2)提供可视化管理工具，统一维护设备的类型、生产厂家、型号、产品序列号及所属科室、接入网络方式等，方便医院对设备及使用情况进行管理；
(3)支持对接入系统的心电设备进行统一升级维护，可选强制升级和手动升级，并对升级的版本号进行统一维护管理；
(4)软件通过RJ45接口使用HTTP协议或HL7协议接收心电图机设备单向传输的数据；

(5)软件通过RS-232接口使用RS-232协议接收心电图机设备单向传输的数据；

(6)支持接收同步12导联，15-16导联、18导联静息心电图原始数据并存储、编辑。

(7)常规心电以HL7-aECG格式保存，能够转换MFER,CDA,PDF,DICOM等国际标准。

4.电生理设备连接

（1）支持各类型电生理设备集成，包括Holter、运动平板、脑电图、肌电图、TCD，听力检查、眼科检查、神经电生理检查等。
（2）支持对医院电生理设备进行集中管理、统一报告发布、统一打印；
（3）支持与HIS系统电子申请的对接，从而实现检查数据与病人信息的统一。
（4）提供多种报告工具：同屏展示检查信息/自定义模板/特征/诊断/第三方设备PDF报告、PDF报告翻页、PDF缩略图展示、提供诊断词条库；要求提供软件界面截图证明
（5）支持原有典型数据、原始图像提取技术，可使用专用报告工作站出报告，并实现电生理检查的流程化管理

（6）报告格式可以用户自己定义

（7）提供了PDF的解析功能，根据用户的需求，自动获取有用的数据，进行归档、自动生成电生理报告，并把该报告再院内共享。

（六）教学考试系统

（1）▲具有考试教学管理系统，可为区域提供教学培训、考试考核、个人学习等功能，实现区域心电检查质量的全面提升。提供心电教学考试系统软件著作权证书证明；
（2）系统包含心电图题库管理、无图题库管理、考试管理、作业管理；心电图题库包含心电图题库、考试题库和练习题库；无图题库包含考试题库、练习题库；考试管理包含考试列表、考试阅卷、查看成绩；作业管理包含作业列表、作业批改、查看作业情况，提供软件截图证明；
（3）系统支持作业管理，在作业列表当中设置新增作业的课程、知识点、作业名称、班级和分数，并对心电图题型和无图题型进行分数规则设置，设置内容包括题目类型、大纲要求、单体分值、题目数量，并根据单题分值和题目数量自动计算出分数小计。提供软件截图证明；
（4）教学试题库管理

1)日常诊断中能够将当前病例添加至考试系统当中；

2)考试系统包含练习题库和考试题库；

3)支持练习题库与考试题库互相添加转移，将关键病例转移至对应题库当中；

4)为规培医生设置专用权限账号，登录后智能查看练习题库当中的练习题；

5)旧习题和考题支持一键删除，便于实时更新题库内容；

（5）考试计划管理

1)提供未发布的考试试卷和已发布的考试试卷列表；

2)快速新增规培考试，可设置考试名称、考试时间、参考人员和考试时长；

3)可添加现有题库和以往考试试题当中的试题至本次考试试卷当中；

4)本次考试试题选择完成后，一键发布本次考试试卷；

5)支持快速删除考试试卷；

6)到达考试时间后，规培医生通过自己的账号登录考试系统完成考试；

（6）考试阅卷管理

1)规培生完成考试后，考官可登录系统查看已完成的考试试卷；

2)考官可打开当前考生的试卷，查看考生编写的诊断结论，也可对试题的图像进行处理，辅助考官阅卷；

3)阅卷过程中支持查看当前病例的病历信息；

4)提供考试试卷与原报告同屏对比功能，考生答卷与原报告的文字描述差别以不同颜色、下划线等方式区分对比；

5)完成阅卷后，可对该考生进行打分评价，并填写评语；

（7）考试分析

1)支持医生查看考试结果和练习结果；

2)考试结果包含考试评分和考试详情列表，医生能够一键导出规培医生考试结果和评分；

3)医生通过考试详情列表快速查看参加考试的规培医生姓名、评分、评语等；

4)支持通过考试名称、规培医生姓名快速查询检索；
4、重症ICU监护管理系统

床位总览与中央监控

支持根据患者在院、出科、转科及出院等不同状态进行分类展示与管理。

支持通过颜色标识对患者护理等级进行区分显示。

提供对监护仪器等相关设备的控制管理功能。

支持以可视化视图形式集中呈现科室所有手术患者的生命体征数据。

支持自定义配置监控项目，并可针对不同项目设置个性化的显示颜色。

医嘱与药物执行管理

支持同步并校对由护士站发送的药品医嘱信息。

支持药品执行剂量的录入，并依据录入数值自动计算待入量。

支持从医嘱执行调制到泵入药执行的全过程闭环业务流程。

支持以时间轴形式直观展示泵入药的执行结果及过程。

支持对泵入药执行过程进行暂停、调速、快推及清除等实时操作。

支持泵入药的交班管理功能，确保药物使用的连续性与安全性。

仪器设备集成与配置

具备与多种主流厂商的医疗仪器设备进行数据对接的能力。

支持通过RabbitMQ协议与仪器驱动进行标准化数据通讯。

支持通过心跳包机制实时监测并维持仪器在线连接状态。

支持对不同型号及类型的仪器设备进行配置管理。

支持维护与配置不同类型仪器所涵盖的监测指标项。

重症记录与护理病历

支持从监护仪、血气分析仪等设备自动采集并显示生命体征参数。

支持根据临床需要灵活调整体征监测项目的自动采集时间间隔。

支持对因异常干扰产生的生命体征数据进行人工修正与标注。

支持对生命体征异常值进行实时监测，并提供预警提醒功能。

支持护理单据的批量录入，提高重症护理记录效率。

支持在护理单中嵌入展示生命体征趋势图表。

支持对护理记录单眉栏内容进行自定义配置。

支持将多个护理相关字段合并至单一表格进行集中显示。

支持对护理单中的合计元素进行自动计算。

护理评估视图

在第三方CA系统支持下，提供电子签名功能。

支持实时动态显示医嘱的执行进度及完成情况。

支持对护理评估视图的排版样式进行自定义配置。

导管管理

支持自定义导管元素及其信息组合，满足个性化护理记录需求。

支持对ICU常用导管类型进行自动识别与分类管理。

支持录入并实时更新导管的置入时间、置入位置等基本信息。

支持维护导管的尺寸、材质等物理参数信息。

患者评分管理

集成24h ICU Trauma、APACHEⅡ、Braden、CROT及EuroSCORE等多种专业临床评分量表。

支持对患者病情严重程度及死亡风险进行系统评估。

支持根据评分结果对临床护理工作量进行量化评估。

血气分析控制台

支持展示患者基本信息，确保血气分析结果与患者身份准确对应。

支持通过对接血气仪获取样本采集结果，并实现数据的自动上传。

支持将血气分析结果自动关联至相应的护理记录单。

系统权限与科室管理

支持账号密码、短信验证码等多种方式进行用户身份核验。

支持基于角色的权限分配模式，实现操作权限的批量化管理。

支持对科室基础信息进行编辑与日常维护。

支持管理员工的科室归属及岗位配置，含专业技能与职称信息。

5、手术麻醉系统

手术排程与申请管理

支持通过开立医嘱自动触发手术申请功能。

支持由手术科室直接录入紧急手术申请信息。

支持对单个或批量手术进行排班安排。

支持对手术间以及包括主刀、助手、麻醉医师、护士在内的医护人员进行分配。

支持以拖拽方式进行手术间排程操作。

提供手术间排程视图的查看功能。

支持对主刀医师的手术级别进行匹配与校验。

支持对手术权限进行精准校验与合规性匹配。

支持在新手术安排下达时实现消息弹窗提醒。

仪器采集与监测管理

支持采用标准通信协议对接各类医疗仪器并进行数据通信。

支持客户端独立配置功能。

支持向仪器发送心跳包以维持在线连接状态。

支持监测数据的自动采集，并允许进行手工二次校正。

针对未对接仪器提供人工数据录入功能。

支持通过图表拖拽方式对监测项进行操作管理。

支持监测项的批量删除及单通道数据的暂停接收功能。

临床记录与病历文书

基于结构化电子病历框架，支持术前、术中、术后病历文书及知情同意书的配置。

支持危重症评分表的快速配置与应用。

支持术前、麻醉前、术后三个阶段的诊断录入。

支持对诊断信息按科室来源进行分类区分。

支持麻醉事件录入的动态配置及自定义数据显示格式。

支持通过模板化方式快速导入麻醉相关数据。

支持系统自动计算出入量总和。

麻醉记录单配置与管理

提供通用绘图配置工具，支持按各省规范进行格式配置。

支持对表头信息、画布布局及单元格样式进行自定义编辑。

支持对时间刻度、手术字段及监测项刻度颜色等细节进行配置。

支持记录单标记区域及可视化细节的个性化定义。

内置符合WS 329—2024卫生行业标准的麻醉记录单样式。

支持麻醉记录单的续页编辑功能。

支持同一患者关联多种格式记录单并行使用。

支持打印任务直接输出至指定端口以确保输出清晰度。

物资、计费与综合管理

支持对手术所需的器械、药品、卫生材料进行维护与审核。

支持按照消毒包单位进行手术器械登记。

支持手术方案的维护，并在计费、清单及记账业务中实现引用。

提供手术麻醉专用计费功能，支持药品计账、费用分摊及科室批量记账。

支持医疗物资的分批消耗登记功能。

支持手术完成与麻醉完成双重状态标记，以支撑医护分开记账需求。

内置工作量分析、费用统计及手术情况综合报表。

支持自定义报表的开发与扩展。

交互协同与外部对接

支持通过身份证、医保卡、健康卡及会员卡等介质读取患者基本数据。

支持手术间状态大屏展示，内容涵盖科室、人员、患者信息及实时手术状态。

在外部排队叫号系统支持下，实现手术看板的数据联动显示。

支持自动生成高清格式的手术麻醉记录单图片。

支持将生成的图片上传至指定存储服务器，以供其他第三方系统调阅。

6、血库管理系统

临床输血申请管理

支持自动提取患者基本身份信息及相关临床检测指标数据。

在执行输血相关保存操作时，系统提供输血安全及临床风险警示提示。

支持自动检索并展示患者历史输血记录及最近一次输血时间。

提供常规输血、手术备血及抢救输血等多种业务处理模式。

针对抢救输血业务，支持事后补录输血申请单功能。

支持依据患者输血指征进行输前临床合理性评估，并记录相关生命体征及诊断信息。

支持与门诊电子病历系统联动，实现各科室个性化评估结果向电子病历的自动传输与归档。

在提交输血申请前，支持签署输血知情同意书及预收费同意书的线上核验。

支持针对单次或24小时内累计超量用血的大量用血分级审批机制，可流转至医务科进行审核。

输血护理与闭环管理

支持护士进行领血凭证的登记与打印，并支持二维码生成及生命体征录入。

支持通过扫描条形码进行血液信息的电子核对，完成取血流程。

支持与移动终端对接，实现输血过程中的床旁电子核对功能。

实现血液输注全过程的监控，支持实时收集并记录生命体征变化及不良反应情况。

支持输血记录各关键节点的第三方电子签名认证。

支持管理输血护理信息，并对回收血袋进行登记与统计管理。

血库库存与业务管理

在与血站联网环境下，支持向供血机构在线订血并自动办理入库，同时保留手工入库功能。

提供库存明细查询、库存盘点以及血库间血液调拨的功能。

支持血液的联网退血、手工退血以及跨院区的血液调拨出库处理。

支持接收外部质控报告并据此对相关血液进行冻结锁定处理。

支持在入库前后及交叉配血前，对血液样本的血型和抗体进行多重复核。

支持对不合格血液进行报废与销毁处理，并记录全流程操作痕迹。

支持登记护士送检的血标本及用血申请纸质凭证信息。

支持检测报告的审核发布、交叉配血规则自定义设置及快捷配血功能。

支持配血相合标签的打印功能及取血提醒功能。

支持临床发血、快捷发血以及临床退血的业务处理。

支持对申请单费用及配发血相关费用的自动计费管理。

输血质量监控与追溯

支持输血不良反应的登记、追踪及上报，并与医疗不良事件上报系统联动。

支持临床医生进行输血后评价，并由输血科进行二次评价审核。

支持生成完整的输血病历，并提供输血后未评价的提醒功能。

支持调阅患者完整的输血病程记录，实现血液从入库到销毁的全生命周期追溯。

内置多维度指标，实现对全院、科室及医生合理用血情况的综合评估。

支持自由配置各科室的输血指征、分级审批规则及评价规则。

系统记录所有操作痕迹及各对接系统的数据传输状态，满足审计追踪要求。

统计分析与预警提醒

支持血液效期预警、库存不足智能预警及特殊血型提醒。

支持异常配血业务的即时预警及常规业务的定时提醒功能。

提供多维度统计报表，涵盖患者用血汇总、超量用血分析、出入库及报废统计等，支持BI报表自定义配置。

支持对输血科临床费用明细及相关工作人员工作量的统计分析。

支持将患者用血信息、不良反应及医院血液库存数据上传至监管机构或血站平台。

系统集成与基础管理

提供嵌入式医护工作站，支持在门诊医生工作站中直接进行输血相关操作。

支持从HIS等基础信息系统提取科室、人员、病区及患者诊疗信息。

支持将输血医嘱及计费信息回传至相关计费管理系统。

支持统一的基础字典管理及各类临床业务系统的标准化接入。

满足三级医院评审要求，实现输血全流程的无纸化与信息闭环管理。

7、病人随访信息系统

数据集成与患者视图

支持在HIS/LIS/医学影像系统支持下实现数据对接，并实现与手术麻醉系统、体检系统的一体化互联互通。

支持自动同步门诊、检验、检查、住院、用药、手术及体检等医疗服务事件。

支持记录并展示医疗事件的发生时间、关联科室及接诊医生等明细信息。

支持同步并管理患者的基础身份信息。

提供患者360度全景视图，集中化展示各类历史医疗服务事件详情。

支持通过全景视图辅助随访人员检索与调阅患者既往病史及就诊记录。

随访策略与内容配置

支持随访策略规则的参数化配置，并可依据预设规则自动生成随访任务。

支持基于医疗服务事件定义随访对象。

支持通过就诊时间、患者状态等多重筛选条件实现随访人群的精准圈选。

支持为不同随访任务自定义明确的调查主题与业务目的。

支持灵活定义随访计划执行时间，实现就诊后N天等逻辑的偏移设置。

支持将随访执行的时间点精确设定至时、分、秒级。

支持指定随访计划执行人，范围涵盖特定岗位、单一人员或多员协作模式。

支持按设定的比例进行随机抽样，生成特定规模的随访样本任务。

支持从内置量表库中为随访策略挂载相应的电子问卷或结构化评分量表。

随访执行与工作流

提供PC端及移动端随访工作台，支持集中呈现待办随访任务。

支持按今日、本周、本月及逾期等时间维度分类查看任务视图。

提供随访记录界面，支持登记执行方式、受访人关系、接洽内容及量表反馈。

支持实时维护与查看执行结果状态及随访详情记录。

支持执行人员根据实际情况对特定患者的待办任务进行停止或终止操作。

支持通过站内信或公众号消息对执行人发送待办提醒。

支持向指定群体或个体一键发送含在线问卷链接的随访短信。

在第三方外呼服务支持下，实现随访界面的一键拨号功能。

在呼叫中心系统支持下，实现通话历史、通话时长、人员信息记录及录音回听。

统计分析与报表

提供随访记录汇总列表，支持按患者信息、随访主题、计划与实际执行时间进行检索。

支持对量表信息进行多维度统计，并提供饼图、柱状图等可视化展示。

支持对统计分析数据进行导出。

提供随访业务报表，涵盖待办数、已执行数、逾期数等核心指标统计。

支持按科室维度和个人维度进行业务绩效统计。

支持用户根据业务需求自定义配置各类统计报表与分析图表。

8、检验报告集中打印系统

身份识别

支持通过读取医保卡信息，实现自助终端系统的身份识别与用户登录。

支持通过读取二代身份证信息，实现自助终端系统的身份识别与用户登录。

支持通过读取院内就诊卡信息，实现自助终端系统的身份识别与用户登录。

支持患者持二代身份证，在自助终端上自助办理电子建档业务。

检验报告与清单自助打印

支持患者自助查询检验报告状态，并完成纸质检验报告单的自助打印。

支持门诊患者自助查询历史门诊就诊记录，并打印结账费用明细清单。

支持出院患者自助查询住院期间的所有费用信息，并打印住院汇总清单。

支持在院患者自助查询每日产生的医疗费用，并打印住院费用每日清单。

支持通过扫描处方单上的二维码，快速定位并跳转至对应的报告查询与打印界面。

系统配置与日志管理

支持基于患者信息对操作日志进行全流程追踪，协助定位系统异常原因。

在医院信息系统（HIS）支持下，提供数据源的新增、修改及交互管理功能。

提供系统软件功能的维护界面，支持对功能项进行增加、删除与查询管理。

统计分析模块

支持按设备编号、故障类别及故障发生时间段进行设备故障汇总统计。

支持按业务功能名称、终端编号及特定时间跨度统计自助业务的使用数据。

9、一纸化门诊医生工作站

医生执业环境管理

支持根据设备信息自动识别并登录医生当前所属的科室及诊室。

支持业务科室的切换修改及医生个人在线状态的维护管理。

提供医生所属诊疗小组的选择与切换功能。

支持基于诊疗小组维度的绩效指标核算功能。

支持医生站针对诊断、医嘱、病历、费用、医保等业务参数的自定义配置。

门诊分诊与接诊管理

支持患者分诊处理、生命体征数据录入及基本信息的完善。

支持通过接口对接医疗设备，实现血压等测量结果的自动读取。

支持医疗评分表的在线填写，并内置分诊元素管理及自定义评分表模板。

支持评分表单以列表或配置化表单的形式进行灵活配置。

实时展示候诊、已接诊及协同患者列表。

提供接诊、完诊、转诊及取消接诊等患者诊疗状态的操作管理。

支持诊间简易挂号、加号及取消挂号等挂号业务处理。 
支持通过多维度条件筛选与搜索患者。

支持候诊列表的个性化配置，包括字段隐藏、排序及样式切换。

门诊电子病历与诊断管理

提供患者详细基本信息、体征记录及过敏史的查看功能。

支持患者信息展示字段的自定义及基于权限的编辑功能。

支持门诊病案首页信息的维护与调阅。

支持西医诊断、中医诊断及证型的新增、编辑与删除。

实现诊断、医嘱及病历三者间的双向数据同步与引用。

提供诊断拼音与汉字检索、历史诊断引用及常用诊断模板管理。

支持关联本地或云端ICD编码知识库进行匹配。

门诊医嘱与医疗控制

支持通过关键字模糊查询分类开具西成药、中草药、检验、检查、治疗、手术、卫材及自备药医嘱。

提供医嘱的发送、删除、作废、撤回、打印预览及模板存取功能。

支持历史医嘱的复制引用。

展示医嘱计价明细、执行轨迹及状态流转信息，实现医嘱全过程闭环。

支持自定义医嘱组套、常用个嘱及高频项目，并基于患者特征进行筛选。

支持基于医生职级对药品、检验、检查及手术医嘱的开立权限进行精细化控制。

提供医嘱审核、会诊申请审核及手术越级审核的集中管理中心。

实施抗菌药物分级授权管理，支持抗菌药申请、批量审核及安全控制。

诊疗协作与结果追踪

支持危急值弹窗及短信多级推送，并实现危急值处置的闭环管理。

实现与医学影像系统联动，支持调阅检验检查结果、报告及原始胶片。

支持检验检查结果的历史趋势分析及报告自动提醒。

实现检验检查报告在门诊电子病历系统中的智能引用。

支持多学科院内外会诊申请，实现会诊流程审核及消息通知功能。

提供会诊协作诊疗记录及会诊效果评价功能。

病历元素管理

支持基础元素格式维护，涵盖文本、富文本、时间、多选、单选、数字及数据库引用等多种格式。

支持定义病历元素的业务规则，包括元素长度限制、数据有效性校验、可编辑性设置及性别适用限制。

支持维护患者基础信息、登记信息、诊疗历史及检验检查结果等业务元素，并实现病历书写时的快捷引用。

支持特殊医学符号录入，包括数学符号、罗马数字、温度符号、带圈数字及文字上下角标。

提供医学图形库管理，支持身体器官、解剖部位、中医人体关节及部位图形的导入、调用与编辑。

支持病历元素隐私安全管理，可针对姓名、联系方式、年龄、婚育状态等敏感字段设定脱敏与保护规则。

病历模板管理

支持病历段落目录管理，支持定义段落书写规范并配置相应的引用与编辑权限。

支持多维度病历模板分类体系，可按门诊、住院、护理、科室及全院级等类型建立树形管理结构。

支持病历模板的全生命周期管理，包括模板的新增、停用、修改、模糊检索及从属关系定义。

支持配置模板的属性规则，包括书写时限控制、使用范围授权、操作权限分配及特殊业务属性定义。

提供范文模板编辑工具，支持页面布局设计、字体属性调整、表格绘制及元素逻辑验证配置。

支持基于患者入院或出院诊断结果，自动匹配并推荐相应的病历模板，实现诊疗文书的精准调用。

病历书写与质量控制

支持按书写时间轴和病历分类对医疗文书进行自动排序，提供结构化的病历浏览视图。

提供病历书写时效监控功能，实现新入院患者书写提醒及各类文书书写超时预警。

支持通过脚本配置质控逻辑，实现对质控退回件、待审阅记录及超时业务的闭环管理。

支持患者信息自动抓取与填充，内容涵盖文本、富文本、诊断控件及多媒体附件等多样化结构数据。

在第三方CA系统支持下，提供医生、患者签名功能。

支持调阅患者历次就诊记录，提供历史病历与当前病历的同屏对比功能，辅助临床参考录入。

医学辅助工具与图文处理

内置专业医学计算工具，支持月经史、BMI、体表面积、预产期、产程及各类风险评分量表的自动计算。

提供专业图文标注工具，支持在牙位图、瞳孔图、胎心图等医学图形上进行文字标记与绘图标注。

支持根据录入的视力数据，系统自动生成并绘制患者视力变化趋势图。

支持在病历中直接插入医嘱、护理记录、体温单、检验检查报告等临床业务数据。

编辑器核心功能

提供所见即所得的编辑器环境，支持字体样式、颜色、段落对齐、列表编号及行间距等精细化排版。

支持高级表格处理能力，实现单元格合并与拆分、行列增删及表格内对齐方式设置。

支持格式刷、页眉页脚配置及病历元素结构化存储，实现元素的嵌套定义与调用。

合规与安全控制

支持根据病历规范要求，执行跨患者病历内容复制的禁止性控制。

支持病历修改痕迹的保留与回溯，完整记录修改人信息、修改时间及修改的病历元素。

支持记录修改病历时的计算机IP地址等环境信息，保障病历修订的可追溯性。

提供病历操作日志管理功能，支持对病历操作全过程进行记录与追踪。

支持基于操作记录实现病历状态的回退处理，便于误操作后的数据恢复。

病历书写效率工具

支持个人、科室及全院级常用病历模板的收藏管理。

支持在书写过程中实现常用病历模板的批量添加功能。

支持基于会诊医嘱信息，自动触发并生成相应的会诊文书记录。

支持基于抗菌药物医嘱信息，自动关联生成相关的病历文书。

支持根据危急值处理情况，自动生成对应的危急值处置病历记录。

支持病历编辑界面的个人自定义设置，允许配置默认显示的业务页签。

提供病历元素背景色的自定义属性配置，满足不同医师的使用偏好。

病历打印管理

支持单份打印、奇偶页打印及指定页码范围打印等多种打印模式。

提供病历续打及重打功能，并完整记录打印人、时间、范围等日志信息。

逻辑校验与质量控制

支持输入值范围约束校验，在录入错误数值时提供自动提醒。

提供病历必填项检查提醒，在病历保存或退出等关键节点进行完整性校验。

支持病历段落与元素的条件显隐控制，支持根据性别等特征自动隐藏不相关的个人史等信息。

支持定义各类病历文书的书写时限，并提供超时后的特殊授权处理流程。

门诊业务全流程管理

支持门诊病历全生命周期管理，并可清晰区分展示本次就诊与历次就诊记录。

实现与门诊医生工作站系统联动，支持自动提取诊断、处方、检查信息并生成病历。

支持以结构化病历元素作为检索维度，实现病历记录的精准查询。

系统配置与运维维护

支持配置病历时间索引及其排序方式，并可维护病历归档的限制条件。

支持对病历对话框多开数量、页面边栏显示方式及业务范围进行系统级参数维护。

支持管理字体强制转换规则、文档缩放比例、选择框显示形式及字符集等控制参数。

支持对门诊与住院病历的物理存储位置进行确认与配置管理。

10、医学影像系统

影像调阅与处理

支持解析符合DICOM3.0协议的标准影像数据，涵盖DR、CR、CT、MRI、DSA、RF、US等多种设备类型。

具备对JPEG、RLE、JPEG2000等多种无损或有损压缩格式影像的解压与解析能力。

提供基础影像操作功能，包括图像的无级缩放、任意角度旋转、水平或垂直翻转及位置移动。

支持影像调窗处理，涵盖负像显示、预设窗位窗宽应用、自定义窗值调节及图像增强算法。

支持自定义鼠标交互习惯，可配置鼠标左键控制调窗、右键控制缩放、中键控制图像平移。

支持通过鼠标滚轮实现序列影像的快速翻屏与浏览切换。

临床测量与标注

支持多种几何测量工具，包括单点CT值测量、直线距离测量及角度测量。

支持区域性定量分析，涵盖矩形区域、椭圆区域、不规则区域的面积及相关参数测量。

支持临床专用测量工具，包括心胸比自动或手动测量以及解剖结构的容积测量。

提供完善的影像标注功能，支持在影像上添加左/右方位标记、自定义文字说明及箭头引导标记。

影像浏览管理

支持全方位影像信息展示，涵盖患者基础信息、检查明细、序列参数及仪器扫描参数等关键元数据。

支持影像信息显示项的个性化配置，允许用户自定义各参数的显示状态与屏幕布局位置。

具备定位线辅助显示功能，支持单帧图像定位线展示及整个序列的连续定位线关联。

支持多影像对比分析，包括同一患者历次检查的纵向对比以及不同患者间检查影像的横向对比。

支持序列联动功能，实现多个关联序列影像在相同解剖位置的同步滚动。

支持光标同步定位，实现在不同序列或切面中同步映射鼠标指示的解剖空间位置。

输出与打印管理

提供胶片排版编辑工具，支持对影像进行单选、多选、复制、剪切、粘贴及删除等操作。

具备胶片输出能力，支持连接并驱动黑白胶片打印机及彩色胶片打印机进行作业。

支持影像文件的多格式导出，涵盖标准医疗格式DCM及常用通用格式JPG、PNG、BMP。

登记管理

具备待检查病人列表实时监控能力，支持列表信息的自动刷新。

支持多样化登记模式，涵盖基于电子申请单的自动登记以及手工录入申请信息的登记方式。

支持联动高拍仪等影像采集设备，实现纸质申请单的扫描录入与登记。

提供申请单关联费用明细的调阅功能，支持查看各项检查费用详情。

集成登记环节的呼叫通知功能，支持在登记处对患者进行导诊呼叫。

提供已登记检查单的管理权限，支持对登记信息进行修改或执行作废处理。

支持对多个检查申请进行批量登记处理，提升登记效率。

支持检查申请单的打印功能，并提供自定义打印模板配置工具。

提供登记信息综合检索平台，支持多维度查询全库历史登记数据。

支持灵活配置登记缴费校验规则，满足不同业务场景下的收费管理需求。

在外部HIS系统支持下，实现诊疗数据对接，并兼容先诊疗后付费的业务模式。

支持检查项目的灵活组合与拆分，包括按检查部位拆分医嘱登记，以及多医嘱、多项目的合并登记。

支持自定义影像号生成逻辑，提供影像编号规则的配置与管理功能。

手工登记流程支持关联患者已有的医嘱信息，确保检查数据的一致性。

实现与检查设备的底层通信，支持将登记后的检查信息自动推送至相应设备。

支持按科室维度、诊室维度或特定检查仪器维度进行精准登记引导。

内置登记校验机制，当登记项目与仪器预设检查类型不符时，支持规则限制与错误拦截。

预约管理

提供待预约患者检索功能，支持基于姓名、身份证号、病历号及执行科室的多条件定位。

支持自动化预约流程，涵盖一键快速预约及多患者大批量预约操作。

支持对预约检查项目进行合并处理或按需拆分为独立的预约记录。

支持预约凭证的打印功能，并允许根据医院需求自定义预约单打印样式。

数据交互管理

在【第三方平台】支持下，实现业务数据的同步与交互功能。

支持医学影像图像的统一归档管理与长期保存。

支持建立图像缓存机制，以优化影像数据的加载速度与响应效率。

报告书写与编辑

支持所见即所得的报告书写模式，确保编辑界面效果与最终打印输出保持一致。

支持默认模板与个人模板的维护，并具备通过追加或覆盖方式插入模板内容的功能。

支持诊断模板的分类管理及具体内容维护。

支持在报告书写过程中根据业务需要动态切换不同的报告模板。

支持在报告书写过程中同步调阅与查看检查申请单的详细信息。

实现与门诊电子病历系统的联动，支持在报告端调阅、查看及书写电子病历。

支持先出具检查报告后绑定关联医嘱的业务处理流程。

支持报告编辑时的锁定机制，防止多名用户同时修改造成的并发冲突。

工作流管理

支持报告端患者待办列表的自动刷新功能。

支持报告提交与审核流程，可根据用户权限配置仅提交或仅审核等差异化操作权限。

支持对已审核报告进行反审核操作。

支持对符合条件的检查报告执行批量审核操作。

支持对检查人、审核人、录入员、会诊医师等信息进行修改，并支持通过密码或第三方CA证书进行身份验证。

支持第三方CA电子签名的静默处理流程。

临床辅助与质控

支持查看患者本次就诊期间产生的其他相关检查报告。

支持检索并查看患者历次就诊的所有历史检查报告。

支持危急值闭环管理，实现危急值预警监测与处置通知的下发。

支持配置报告提醒规则，实现知识库提示内容及类型的自定义。

支持审核参考值的维护，实现异常数据自动标红并触发危急值提示。

支持对图像浏览器的分屏显示参数进行个性化设置。

查询与检索

支持多种检索条件的自由组合查询，并提供检索方案的保存功能。

提供动态可配置的查询模块，支持根据管理需求自定义查询条件信息。

报告模板管理

支持对报告模板分类执行新增操作。

支持对报告模板分类执行编辑与删除操作。

支持自定义报告元素的新增、编辑、删除与扩展添加。

支持按检查仪器、检查项目及检查部位对模板进行分类管理。

提供类Word编辑界面，支持自定义条形码、二维码、图像区及分隔符等报告组件。

支持配置全局通用报告模板。

支持集成第三方云胶片二维码，并将其展示于报告。

基础数据维护

支持对检查项目、检查分类及诊疗基础信息的新增、编辑与删除。

支持对检查部位、检查方法及说明文字内容的维护。

支持对仪器影像类型、接口类型及数字接口信息执行新增、修改与删除。

支持对接超声视频采集卡。

支持实现与医学影像存储与传输系统（PACS）及影像中心的DICOM图像信息同步。

支持配置仪器关联的检查类型、执行科室及具体诊疗项目。

支持维护仪器的IP地址及控制台IP信息。

字典与配置管理

支持系统内字段枚举值的定制化维护。

支持对报告元素进行自定义分类与维护。

支持配置数据的批量导入与导出功能。

支持查看字典的历史版本记录，并提供历史版本恢复功能。

报告参考值与提示规则

支持基于年龄、性别、诊断条件设定选定报告元素的参考值。

支持设定指标的高值、低值及异常值，并在报告中实现标红、上下标等特殊标注。

支持设定规则的应用范围，涵盖全局、特定检查类型或特定检查项目。

支持基于影像所见、影像结论、患者性别、年龄及临床诊断等条件进行提示设定。

支持自定义提示内容及类型，包括普通提醒、危急值提醒及业务阻断等。

质量控制管理

提供报告质量控制与影像质量控制功能。

支持对质控记录执行多维度的查询与调阅。

影像质控

支持系统依据预设规则自动计算并生成医学影像报告的质控分值。

支持对质控评分方案进行自定义配置，包括对评分具体项的定义。

支持在质控方案中设定与调整各项指标的评分规则。

支持对质控评分体系中的分值权重及标准进行灵活设定。

11、远程超声会诊系统
图像采集与处理

支持检查图像的统一归档、缓存与长期保存，并可将非标准格式采集的图像自动转换为标准DICOM格式进行存储。

支持通过采集卡对接超声及内镜设备，兼容高清及超高清视频/图像信号，且支持采集窗口内嵌于报告界面。

支持图像浏览器的分屏布局设置，方便医生进行多影像对比查阅。

支持在采集或浏览图像时进行医学影像标注及检查部位标签标注。

支持与HIS系统联动，在阅片过程中实时同步患者基本信息及诊疗动态。

支持影像文件的本地导入、预览、导出、单项删除及批量删除操作。

支持外接脚踏板硬件设备，实现通过物理按键触发图像抓拍及视频录制功能。

支持在采集的超声图像上进行标记和注释处理。

超声报告管理

支持在线查看超声检查申请单、本次就诊相关检查报告以及患者历史就诊的所有超声报告。

支持直接查看门诊电子病历及住院电子病历，并实现在超声系统内书写及保存电子病历。

支持在报告编辑界面实时切换不同的结构化报告模板。

支持灵活的业务流程管理，实现在无医嘱状态下先行开具检查报告，随后关联并绑定相应医嘱。

支持待检查及已检查病人列表的自动定时刷新，实时更新患者状态。

支持报告编辑锁定机制，防止多名医生同时修改同一份超声报告，确保数据的一致性。

支持报告的提交、审核、批量审核及反审核全流程管理，并可根据岗位职能配置具体的提交与审核权限。

支持修改检查人、审核人、录入员、会诊医师等信息，并通过第三方CA证书或登录密码进行身份验证。

支持第三方CA数字签名的静默签署处理，在保障合规性的前提下提升医生书写效率。

支持超声危急值闭环管理，包括危急值自动识别、系统预警提醒及处置反馈记录。

支持基于医学知识库自定义报告提醒规则，对测值超标或异常数据进行自动标红并弹出提示。

支持报告内图像的自动置顶展示，并支持预设采集图像的存储格式。

支持多条件组合的自由检索功能，允许用户保存常用的自定义查询条件，并具备自适应的查询展示界面。

超声基础数据管理
支持对超声项目、分类、部位、方法及说明等基础字典信息进行日常维护管理。

支持维护超声仪器的影像类型、接口类型、IP地址以及控制台IP等技术参数。

实现与影像中心DICOM图像信息的同步功能。

支持建立仪器与检查类型、执行科室及诊疗项目的关联关系。

支持在系统内部对定制字段的枚举值进行维护。

支持报告元素的自定义维护与分类管理。

支持报告元素的导入、导出操作，并提供历史版本恢复功能。

支持根据患者年龄、性别、诊断等逻辑条件设定参考值范围。

支持对检查指标中的异常值进行自动标注。

支持设定报告提示规则，包括定义规则的应用范围、触发条件及提示内容。

支持配置不同类型的报告提示，涵盖普通提醒、危急值告警及业务阻断。

第三节 商务要求

（包一、包二、包三、包四）
一、项目交货时间及地点及付款方式

1.交货期限：在正式合同签订之日起60天内完成设备的供货、安装、调试、检测运行及验收工作。

2.项目地点：采购人指定地点。

3.支付方式：合同签订后5日内，采购人向中标单位支付合同总额的40%（中标单位需向采购人提供预付款等额的见索即付银行独立保函）；设备到达医院安装调试、验收合格后30日内支付合同总额的50%，设备正常运行三个月后支付合同金额（无息）的百分之10%，具体以合同签订为准。付款凭正式的税务发票按医院财务规定办理付款手续，发票由中标单位开具。
二、验收要求

1.调试完成后通过采购人组织相关人员参与竣工验收，确保所供产品的正常使用。

2.项目验收严格按采购文件采购清单及说明、采购合同的有关规定执行。验收时提供出厂检验证书、合格证、权威性检验报告和产品生产许可证。国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标单位承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

3.验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标单位原因造成的，由中标单位承担检测费用。

4.项目验收不合格，由中标单位返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标单位承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，由此带来的一切损失由中标单位承担。

★5.数据接口与集成：投标人承诺，其提供的设备应具备标准的、开放的数据接口能力，所有的数据永久提供采购方使用。在采购人提出需求的情况下，投标人应负责完成所供设备与采购人指定的现有信息系统（包括但不限于追溯系统、HIS、LIS、PACS、院内体检系统等）的技术对接与联调测试，以确保数据互联互通。与此对接工作相关的所有数据接口开放、开发、调试、人工及协调费用均已包含在投标总价中。
★6.出厂日期：投标人保证，交付至采购人指定地点并完成安装调试的所有设备，其出厂日期至设备现场初步验收合格之日的间隔时间不超过六个月。
7.本项目的履约验收为采购人自行组织验收，具体验收方法按照《株洲市政府采购项目履约验收管理暂行办法》株财发【2020】9号的相关规定执行。
三、质量保证及售后服务

1.投标单位必须提供详细的售前、售中、售后服务计划及承诺。

★2.保修期限：所有设备整机原厂维保一年，投标人所提供产品必须是全新、完整、未使用过的，且满足本项目需要的技术参数及性能（配置）要求的产品。

3.投标人必须承诺为业主方培训不少于1名专业技术人员，使其能熟练操作设备以及处理简单的故障维修和日常维护使用。
4.响应时间：接到采购人故障通知后2小时内响应，24小时内到达现场维修，一般故障当场解决，重大故障导致无法当天解决或需返厂维修的应报采购单位负责人同意方可执行，同时为采购人提供暂行解决方案。

5.提供所有产品的相关技术资料，并为采购人提供终身技术咨询服务。

6.提供备品备件及零配件报价清单,并承诺质保期满后不高于市场报价收取材料费。

四、其他要求
1、投标人应给出所投标产品的详细技术数据；招标文件中主要技术参数及要求，投标人必须满足或超过，并不得有弄虚作假现象，否则作无效投标处理。

2、提供制造商关于投标产品的官方宣传资料影印件（或宣传彩页）等技术参数证明材料。

3、投标报价必须包括投标产品装卸、运输、安装调试等达到产品验收使用标准的“交钥匙价”，并按招标文件采购清单的分项内容填报分项价格表，不得有缺项、漏项情形。如采购人在采购过程中对采购数量有调整的，按调整货物的综合单价调整最终结算费用。未按上述要求报价的，其投标无效。

重要说明：

1、对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺、说明。

2、带“★”符号要求，投标人必须满足或超过，并不得有弄虚作假现象，否则投标无效。

★3、投标人需承诺中标后所提供的产品与投标文件中提供的产品一致，“★”“▲”条款项需提供产品说明书或技术白皮书或检测报告或彩页作为佐证材料，若出现不一致（要求提供承诺函除外），按虚假应标处理，中标无效，并上报至相关部门。

★4、投标人在投标文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该投标人有利的，按照不合格投标人处理。已被列为中标候选人的，职消其中标候选人资格。已中标的，取消其中标资格，并送财政监管部门依法追究其法律责任。

★5、如投标人提供虚假材料谋取中标，在评标环节发现的，按无效投标处理。如中标后发现的，取消其中标资格，并送财政监管部门依法追究其法律责任。

第六章 政府采购合同
第一节 政府采购合同协议书
采购合同编号：                 
采购人（全称）：                             （甲方）
供应商（全称）：                             （乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目信息
（1）采购项目名称：                                          
（2）采购计划编号：                           

（3）项目内容：                             
（4）是否分包：               。
（5）项目负责人：               。
（6）联系电话：               。
2.合同金额
（1）合同金额小写：                      
大写：                      
（2）具体标的见附件。
（3）合同定价方式：(固定总价 (固定单价 (成本补偿 (绩效激励
（4）付款方式（按项目实际勾选填写）：
(全额付款：     （应一次性支付全部合同款项）                    
(预付款：    （应明确预付款的支付比例和支付条件）               
(分期付款：     （应按照季度分期支付合同款项）                   
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。
（2）地点：                             
（3）方式：                             
（4）履约担保：履约担保的金额、形式和期限要求。
（5）质量保证金：质量保证金的金额、形式和期限要求。
4.合同验收
（1）验收主体：                             。
（2）验收方式：                             。
（3）验收标准：                             。
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）本合同协议书
（3）中标通知书
（4）投标文件
（5）政府采购合同专用条款
（6）政府采购合同通用条款
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。
（8）其他合同文件。
6.合同生效
本合同自                             生效。
7.合同份数
本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的明细、分包合同等。    
甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）
法定代表人：                            法定代表人：                   
委托代理人：                            委托代理人：                   
电      话：                            电      话：                   
传      真：                            传      真：                   
                                    开 户 银 行：                   
         账       号：                   
（此版本仅当参考，具体内容以双方签订为准）

第二节 政府采购合同通用条款
1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。
（4）“服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。
（5）“合同条款”系指本合同及其附件、补充文件约定的全部条款。
（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。
2.合同的适用范围
2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。
2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。
3.合同标的及金额
3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。
4.合同价款
4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。
5.履行合同的时间、地点和方式
5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。
5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的时间和地点完成服务项目。
6.货物的验收
6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。
6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。
6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。
6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。
6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。
6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。
6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。
7.货物包装要求
7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。
7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。
8.运输和保险
8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。
8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。
9.质量标准和保证
9.1 质量标准
（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。
9.2 保证
（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
10.权利瑕疵担保
10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。
11.知识产权保护
11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。
11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。
12.保密义务
12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。
13.合同价款支付
13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。
13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。
13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作日内支付。
13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。
13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。
14.乙方应提供的服务
14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
14.2 乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；
（5）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1质量瑕疵的补救措施和索赔
（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：
①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。
③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。
（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。
（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。
（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。
16.合同的变更
16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。
16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。
16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。
17.合同中止与终止
17.1合同的中止
（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；
（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。
17.2合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。
（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。
（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。
（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。
18.合同转让和分包
18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。
18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。
19.不可抗力
19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。
19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
20.解决争议的方法
20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。
20.2 调解不成可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。
20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。
21.法律适用
21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。
22.通知
22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，
22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
24.合同生效
24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

第三节 政府采购合同专用条款

	本章第二节
第1.1款
	甲方名称、地址 
	甲方名称：醴陵市卫生健康局；

地
址：湖南省醴陵市青山东街3号；

	本章第二节
第1.2（6）项
	项目现场
	甲方指定交付地点。

	本章第二节
第5.1款
	履行合同的时间、地点及方式
	交货时间：在正式合同签订之日起 60天内完成设备的供货、安装、调试、检测运行工作；
安装地点： 采购人指定地点。（需按采购人指定时间进行安装）

交货方式： 乙方将货物送至甲方指定的地点并负责安装调试至验收合格，所有费用均由乙方承担，由采购方组织相关验收小组验收。

	本章第二节
第9.2（1）项
	质量保证期
	投标人所提供产品必须是全新、完整、未使用过的，且满足本项目需要的技术参数及性能（配置）要求的产品；质量保证期以投标人承诺为准（原厂质保），不得少于招标文件要求。

	本章第二节
第9.2（3）项
	响应时间
	详见第五章采购需求。

	本章第二节
第13.5款
	合同价款支付方式和条件
	合同签订后5日内，采购人向中标单位支付合同总额的40%（中标单位需向采购人提供预付款等额的见索即付银行独立保函）；设备到达医院安装调试、验收合格后30日内支付合同总额的50%，设备正常运行三个月后支付合同金额（无息）的百分之10%，具体以合同签订为准。付款凭正式的税务发票按医院财务规定办理付款手续，发票由中标单位开具。

	本章第二节
第14.2（6）项
	乙方提供的其他服务
	   /    ，或第五章采购需求。

	本章第二节
第23.1款
	合同未尽事项
	双方协商解决


第七章 投标文件的组成
第一部分 资格证明文件
一、开标一览表
二、投标保证金
三、授权委托书
四、投标人提供的资格证明文件
第二部分 商务技术文件
五、投标函
六、分项报价
七、采购需求响应
八、合同条款偏离表
九、采购需求偏离表
十、享受政府采购政策优惠的证明资料
十一、投标货物符合招标文件规定的证明文件
十二、投标人认为需提供的其他资料
注：投标人可编制资格审查索引表、符合性审查索引表、评审索引表，以便采购人及采购代理机构资格审查和评标委员会评审。
政府采购
投 标 文 件
第一部分 资格证明文件
采购项目名称:                       
采   购   人：                      
政府采购计划编号:                   
采购项目编号:                       
采购代理机构：                      
投标人                         
年  月  日

一、开标一览表
政府采购计划编号：                                  项目名称：                 
包号：                                              包名称：                  
	投标报价
	其他内容

	小写金额：               （人民币元）
大写金额：                （人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	


注：1.本表须按包填写，一个“包号”一份。
2.投标人对采购项目内容只允许有一个投标报价，否则其投标无效。
3.投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。
投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                _
日期：          年        月     日
二、投标保证金
1、投标保证金缴纳支持以下形式（打“√”项为本项目支持形式）

☑电子保函    ☑转账     □纸质保函    □其他

电子保函方式：包括银行电子保函、电子担保保函、投标保证保险。电子保函办理网址为：https://dzbh.zhzhuzhou.cn:28080/，可从株洲市公共资源交易中心电子交易平台（交易系统）跳转。

转账递交方式：投标保证金必须是从投标人单位基本账户转（汇）入投标保证金的托管账户管理，以现金方式和非投标人单位账户提交的投标保证金无效；投标保证金托管账户详见投标须知前附表。

该账号仅为此项目的保证金托管账户，请勿与其它项目的账号混淆，发生串户则视为无效保证金。

（1）在转账票据摘要处须注明：“   （项目名称）   投标保证金”。（如“项目名称”字符过多，转账票据摘要处填写不下的，则“取‘项目名称’前面字符”填入。）

（2）投标保证金到账截止时间为投标截止时间。（为确保投标保证金按时到账，建议投标人于开标日前一个工作日下午3：00前提交，并注意交纳保证金的银行账号中含有“-”号。）

特别提示：

① 投标保证金汇款服务咨询：中国建设银行股份有限公司株洲湘银支行

0731-28520852（联系人：黄朝辉） 和0731-22864427（联系人：刘岚）。

② 开标现场将展示投标保证金情况，各投标单位仅须在投标文件中提供投标人账户开户许可证和银行进账单的复印件或扫描件。如投标单位基本账户被冻结，须提交申请从投标单位名称一致的其他账户转入投标保证金，并提供法院出具的协助冻结存款通知书复印件，请投标人认真阅读关于投标保证金缴纳的规定，并严格执行，防止投标保证金缴纳出现失误。

③因银行和收款方在开标前均无法查询保证金到账情况，建议投标人尽量提前递交投标保证金，并密切关注是否有被退回的情况，避免因未按招标文件要求递交投标保证金而导致废标。

2、投标人不按招标文件要求提交投标保证金的,视为不合格投标人。

3、未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内由银行自动退还给投标人。中标人于合同签订之日起五个工作日内将退款申请及付款凭证发至项目代理机构，代理机构在交易系统上传退款申请、付款凭证、公共资源交易中心进场交易确认书后退款至原缴款账户。株洲市公共资源交易中心一楼服务大厅3号保证金窗口联系电话：0731-28681387。

下附退款申请格式：


4、投标人有下列情况之一的，将不予退回投标保证金：

（1）投标人在投标有效期内撤销其投标文件的；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。

注：1.提供：付款凭证复印件，或金融机构、担保机构出具的无条件且不可撤销的保函、电子增信等。
 2.鼓励中小企业在金融机构通过电子增信取得信用星级，投标人的信用星级在有效期内可替代投标保证金并可重复使用。其中：预算金额不高于公开招标限额标准的采购项目，供应商应取得1星信用；预算金额高于公开招标限额标准的1000万元以下采购项目，供应商应取得2星信用；预算金额1000万元（含）以上的采购项目，供应商应取得3星信用。
备注：退款申请无需做到投标文件中

三、法定代表人（单位负责人）身份证明
投标人名称：               
统一社会信用代码：               
注册地址：               
姓名：       性别：       年龄：       职务：       系（       投标人名称  ）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。
	身份证（正面、反面）复印件


注：投标人代表为法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。
投标人名称（盖单位章）：               
日期：      年    月   日
三、授权委托书
本人          （姓名、职务）系                         （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）（政府采购计划编号：       ，采购项目编号：       ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
	委托代理人身份证（正面）复印件
	委托代理人身份证（反面）复印件

	法定代表人身份证（正面）复印件
	法定代表人身份证（反面）复印件


注：投标人代表不是投标人的法定代表人（单位负责人）的提供。
投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：                     
委托代理人（签字或印章）：                     
日期：         年    月   日
四、投标人提供的资格证明文件
须  知
1、投标人应按第二章第15.1款要求提供下列的证明材料
附件4-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
附件4-2 湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)
附件4-3 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明
附件4-4 联合体协议书（格式）（联合体形式投标的提供）

2、投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议书(本节附4-4)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。
3、附件4-5 分包承诺（执行强制分包的提供）
4、附件4-6 资格条件更新材料（已进行资格预审的）
附件4-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
注：按第二章第14.1（1）项要求提供。
（1）投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；
（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；
（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；
（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。
附件4-2 投标人资格声明（格式）、湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)

投标人资格声明（格式）
致                  (采购人、采购代理机构)：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为             ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，身份证号码：           ，具有独立承担民事责任的能力，符合政府采购供应商的基本资格要求。
二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。
三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
四、我单位依法缴纳税收和社会保障资金。
五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。
六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年的经营活动中无重大违法记录，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。
投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：    
2、我单位直接控股的其他单位如下：     
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：    
九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
注：第三条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形。
投标人名称（单位电子签章）： 

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：       
               年           月            日

湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金,在前三年的经营活动中无重大违法记录,未列入严重失信行为名单,符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号),本公司企业规模为: 大型口中型口小型□微型□。
□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场,遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27号),如违反承诺,同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。
公司(单位)名称(盖章)：
机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地 址、经济行业、经济性质
法定代表人(负责人)姓名(签字)、身份证号、手机号:
授权代表人姓名(签字)、身份证号、手机号:
附件4-3 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明
符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明
注：按第二章第14.1（3）项要求提供。
附件4-4 联合体协议书（格式）（本项目不适用）
联合体协议书（格式）
致                   （采购人、采购代理机构）：
经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加                    （项目名称）（政府采购计划编号：                ）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：
一、联合体基本信息：                （各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人（单位负责人）姓名）
二、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。
三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
四．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。
五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：             。按照本条上述分工，联合体各成员的协议合同金额占联合体协议合同总金额比例如下：               。
六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
七、本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。
牵头人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：                          
成员1名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：                          
成员2名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：                          
…

日期：        年        月        日  
注：1.本协议书由委托代理人签字的，应附授权委托书。
2.投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价，影响本协议书第五条的，应同时修改本协议书第五条。否则，评审时价格评审优惠不予以考虑。
附件4-5 分包承诺（本项目不适用）
注：采购项目或者采购包属于“预留采购份额”，且要求合同分包的，投标人应当按照招标文件第一章第三条第2款规定提供《分包承诺》，格式自拟。
附件4-6 资格条件更新材料（已进行资格预审的）
供应商的资格条件更新材料
注：根据招标文件第二章第14.1款规定，投标人在提交资格证明材料起至提交投标文件止，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随本投标文件提供更新或者补充的资格证明材料。
政府采购
投 标 文 件
第二部分 商务技术文件
采购项目名称:                        
采   购   人：                       
政府采购计划编号:                    
采购项目编号:                        
采购代理机构：                       
投标人                         

年  月  日

五、投标函
致：           （采购人、采购代理机构）：
根据贵方为           （项目名称）的投标邀请（政府采购计划编号：       ，采购项目编号：         ），签字代表       （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称）提交下述投标文件：投标文件正本一份，副本一式     份，电子文档一份，参加采购项目第   包投标，并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。
第一部分 资格证明文件
一、开标一览表
二、投标保证金
三、授权委托书
四、投标人提供的资格证明文件
第二部分 商务技术文件
五、投标函
六、分项报价
七、采购需求响应
八、合同条款偏离表
九、采购需求偏离表
十、享受政府采购政策优惠的证明资料
十一、投标货物符合招标文件规定的证明文件
十二、投标人认为需提供的其他资料
在此，签字代表宣布同意如下：
1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。
2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3、投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起    个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。
5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：    ；邮编：      ；电话：      ；电子邮箱：         。
投标人名称（盖单位章）：                       
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：               
日期：               年      月     日

六、分项报价
附件6-1 分项报价说明  
分项报价说明
备注：投标人应按招标文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。
附件6-2 分项报价明细表
分项报价明细表
政府采购计划编号：                                  项目名称：                    
包号：                                              包名称：                  
	标的名称
	规格型号
（或项目特征描述）
	品牌/产地
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价（元）：
	
	


注：1.本表应对应“开标一览表”，按包填写。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。
2.不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。
3.如果开标一览表内容与本表内容不一致的，以开标一览表内容为准。
4.投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.7款规定修改本表相应内容。否则，本表相应内容按投标报价修改的相同比例进行调整。
投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：       
日期：        年    月   日
七、采购需求响应
编制说明：投标人应按招标文件第五章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，且不限于详细的技术指标和性能、售后服务和技术服务的组织及保证措施等，格式自拟）。
投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：             
日期：         年     月      日
附件7-1 响应一览表
响应一览表
	包号 
	包名称
	标的名称
	主要技术参数或规格
	数量
	节能产品
	进口产品

	
	
	
	
	
	(
	

	
	
	
	
	
	
	(

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


八、合同条款偏离表
政府采购计划编号:                               项目名称：                    
包           号：                                   包名称：                      
	序号
	招标文件章节条款号
	招标文件要求
	投标文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	投标人保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


注：1.投标人应根据招标文件第六章“政府采购合同”填写本表；
2.投标人如果对招标文件第六章“政府采购合同”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
3.如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第六章的所有条款要求，其投标无效。
4.在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。
投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                     
日       期：          年        月      _日

九、采购需求偏离表
政府采购计划编号:                               项目名称：                   
包           号：                                   包名称：                    
	序号
	招标文件章节条款号
	招标文件要求
	投标文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	投标人保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。


注：1.投标人应根据招标文件第五章“采购需求”填写本表；
2.投标人如果对招标文件第五章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
3.如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第五章的所有条款要求，其投标无效。
4.在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。
5.本表偏离表与本章第七节“采购需求响应”不一致时，以“采购需求响应”为准。
投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                     
日      期：          年        月      日
十、享受政府采购政策优惠的证明资料
投标人符合第二章第33.6款要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。否则，评审时不予以考虑。
附件10-1 中小企业声明函
中小企业声明函（货物类）
(不满足以下条件的无需填写)
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；  
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
日 期： 
注：1.属于专门面向中小企业采购的政府采购货物类项目，投标人应按本声明函内容和格式如实声明采购标的制造商的企业规模，未提供本声明函或不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的，其投标无效。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.投标人应按采购清单逐项填写标的名称、制造商等情况。
附件10-2 残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
附件10-3 监狱企业证明资料
监狱企业证明资料
注：按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件。
附件10-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料
强制采购或者优先采购产品的证明材料
(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)
注：投标人提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第33.6款规定提供证明材料和本章本节附页2“优先采购产品清单”，并加盖投标人单位章。
附件10-5符合本国产品标准的产品
中国境内生产的组件成本核算基本规则 

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一 级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。 

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。 

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。 

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。 

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

格式1：本国产品成本比例承诺函
《本国产品成本比例承诺函》
本公司（单位）承诺下列数据均已经我公司（单位）核实确认，确保真实、有效：
	序号
	主要产品/技术名称（规格型号）
	本国产品
	该产品成本在产品总成本中占比（%）

	1
	
	是
	XX

	2
	
	是
	XX

	3
	
	否
	XX

	本国产品在产品总成本中占比合计
	XX%


供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日
注：
1.本采购项目所有货物、服务产品均在本承诺函填写
2.供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），如后续有更新的，则以更新后的文件为准。
3. 供应商须同时出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
格式2：关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：
日期：　     年　  月　  日
__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
格式3：其他证明材料

附页 1 优先采购产品清单
优先采购产品清单
政府采购计划编号：                                   项目名称：                      
包       号：                                    包名称：                        
	以下为投标人提供的政府采购优先采购产品，投标人对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/


说明：1.本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或环境标志产品）的政府采购政策加分或者价格扣除。
2.栏目4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
3.栏目6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号（货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只须填写一种）。
4.投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.7款规定修改本表相应内容。否则，评审时涉及本表所有优惠不予以考虑。
投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：       
日期：        年    月   日

十一、投标货物符合招标文件规定的证明文件
注：提供第五章规定的证明材料复印件。
十二、投标人认为需提供的其他资料
注：投标人认为需提供的其他资料包括：
1.招标文件第四章评标方法及标准要求的其他相关资料；
2.招标文件第五章采购需求要求的其他资料。

退款申请





株洲市公共资源交易中心：





我单位于   年  月   日，参加 	项目，汇入投标保证金   元。现确定为中标单位，并已与采购人签订采购合同，特申请退回此笔投标保证金。另附我单位投标保证金付款凭证。


特此申请！





投标单位：（公章）





 	年 	月 	日





采购人：（意见加盖公章）





 	年 	月 	日








