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一、项目采购需求一览表

	包名称
	最高限价
	标的名称
	品目分类
	单位
	数量
	标的预算
	节能产品
	进口产品

	包1
	995522元
	2026年度检验检测能力提升（设备采购）
	A02241100-食品检测、监测设备
	批
	1
	995522元
	否
	否


基本情况

一、项目概况

1、采购项目名称：2026年度检验检测能力提升（设备采购）
2、本项目的采购预算：995522.00元

二、采购内容及技术要求

第一节 采购清单一览表
	包号 
	包名称
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	节能产品
	进口产品

	1
	包1
	2026年度检验检测能力提升（设备采购）
	详见本章第二节
	1
	(
	否


注：1.“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到具体的标的。
2.货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
  第二节 技术要求
2026年度检验检测能力提升（设备采购）清单
	序号
	名称
	数量
	设备参数

	1
	半自动凯氏定氮仪
	1
	详见采购需求设备参数

	2
	智能冰浴一体化蒸馏仪
	1
	详见采购需求设备参数

	3
	8联食药二氧化硫测定仪-自动加酸
	1
	详见采购需求设备参数

	4
	氮气发生器（16升/分钟）
	1
	详见采购需求设备参数

	5
	可调式电热板
	1
	详见采购需求设备参数

	6
	微波消解系统
	1
	详见采购需求设备参数

	7
	超声水浴箱
	1
	详见采购需求设备参数

	8
	不锈钢高速均质器
	1
	详见采购需求设备参数

	9
	半自动固相萃取装置（24位加真空泵）
	1
	详见采购需求设备参数

	10
	冰箱
	1
	详见采购需求设备参数

	11
	显微镜
	1
	详见采购需求设备参数

	12
	恒温水浴箱
	1
	详见采购需求设备参数

	13
	厌氧培养罐
	1
	详见采购需求设备参数

	14
	玻璃器皿洗瓶机
	1
	详见采购需求设备参数

	15
	天平
	1
	详见采购需求设备参数

	16
	瓶口分液器
	1
	详见采购需求设备参数

	17
	瓶口分液器
	2
	详见采购需求设备参数

	18
	PH计
	1
	详见采购需求设备参数

	19
	液相色谱仪
	1
	详见采购需求设备参数


技术参数
1、半自动凯氏定氮仪

二、仪器参数：

一）、设备用途：

用于食品、药品、谷物、农业、水产品、乳制品、化工、土壤、植物、肥料、动物饲料、烟草、环境监测等样品中全氮和蛋白质含量的分析以及其它挥发性组分的分析。

二）、工作条件：

1、电源：220 VAC ±10%  50Hz；

2、温度：操作环境10-35℃；

3、冷凝水压：0.02MPa-1MPa；

4、冷凝水温度：≤20℃。

三）、功能参数：

1、仪器配置：自动凯氏定氮仪，含蒸馏系统、软件系统；

2、采用国家标准的凯氏定氮方法：浓硫酸环境消解样品、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收法；

3、检测范围：0.1-240mgN；

4、回收率≥99.5%（1-240mgN）；

5、重复性误差：RSD≤0.5%（1-240mgN）；

6、测定样品重量：固体≤6g  液体≤16ml；

▲7、操作系统：内置≥4.3寸高分标率彩页液晶显示屏，中文操作界面，可实时监测和显示实验过程；

8、全自动加碱加酸加稀释剂、全自动蒸馏、全自动故障检测；

9、采用自动淋洗控制系统，实现智能化出液管路淋洗，保证样品的高回收率和结果的准确性；

▲10、蒸馏时间：0—60min 连续可调；

11、具备冷凝水流量检测功能，冷凝充分，保证回收率；

★12、防溅瓶采用耐碱液腐蚀的高分子材质；

13、具备安全门自动监测及消化管在位检测功能；

14、具有紧急停止操作功能，保证实验安全；

15、具有故障自动检测及声光报警系统智能化设计；

16、安全认证：定氮仪主机需通过CE认证。

消化部分
▲1、消化能力：≥20个样品；

2、加热方式：采用红外一体式加热及高纯石墨传导；

3、控温方式：PID 控温；嵌入式软件控温技术；

4、可存储：要求可存贮10组以上消解方法；

5、控温范围:室温+5℃～450℃（从室温到400℃≤25 分钟）；

6、升温计时方式：消解开始计时或达至设定温度计时两种可选；

7、显示系统：≥4.3寸真彩液晶显示屏；

8、隔热方式：陶瓷及风道隔热；

9、控温精度：±1℃；

★10、消化管容量：≥300ml（满容量水，20℃）

11、表面外壳需喷涂特氟龙涂层，防止消解过程中产生的酸气或酸液对仪器的腐蚀；

12、自动检测加热单元工作故障并可判断出故障模块，便于维护；

13、具备过压、过流、过热报警，故障自动报警功能；

14、具备导流槽结构，防止酸液腐蚀仪器；

15、石墨表面处理方式：要求采用气相沉积技术，防止石墨高温氧化。

2、智能冰浴一体化蒸馏仪

本产品在智能水蒸汽蒸馏仪的基础上加入冰浴接收、气密性检测和自动清洗，包含了单孔单控、自动控制蒸馏终点、压缩机循环制冷系统、防倒吸、双重加热模式等诸多功能。仪器操作简单、美观实用、节能降耗，可广泛用于环保、食品检测、疾控、供排水、高校、科研院所、厂矿企业等化验室的各类蒸馏处理实验，如挥发酚、氰化物、氨氮、硫化物以及酒中乙醇浓度、食品N亚硝胺、乙酸钠等项目中包含冰浴接收、水蒸汽蒸馏的蒸馏预处理。

适用范围：

食品中的甲醛、挥发酚、N-亚硝胺、乙酸钠、丙酸钠、丙酸钙的蒸馏；

肉制品的挥发性盐基氮、精油等各种需要水蒸气的项目；

土壤中的阳离子交换量等等；

氨氮、挥发酚、氰化物、硫化物等常规蒸馏项目
技术指标：

*1.5组红外线辐射加热炉，适用500ml/1000ml蒸馏瓶，提供证明材料；

*2.配套独立水蒸汽发生器，≥5个独立通道，触摸屏设计，满足自动补水功能，防倒吸设计，可以自动泄压。提供证明材料；

*3.双重控制模式：屏幕上可单独选择冰浴蒸馏（水蒸汽）/普通蒸馏，提供证明材料；

*4.主机6.8寸触摸大屏/水蒸汽发生器5寸屏,操作便捷，使用方便；

5.升温时间：8-15min；

6.蒸馏速度：2-10ml/min；

7.时间设定：0-200min，可调；

8.重量设定：0-300g，可调；

9.单孔功率：0-550W（单炉、可调）
10.额定电压：AC～220V/50HZ；

*11.终点控制：称重+时间双重控制，单孔单控，自动停止；

12.防倒吸功能：有；

13单孔单控: 有；

*14.气密性检测：有；

*15.内置压缩机+风机冷却循环系统，也可外置；冰浴接收采用内置半导体制冷方式；

*16.清洗功能：采用水泵、气泵配合可完成对冷凝管和密封塞的一键清洗；

17.主机最大功率：≤3000W；

18.外形尺寸：主机900*460*850（mm）

19.水蒸汽发生器355*600*450（mm）。

3、8联食药二氧化硫测定仪-自动加酸
适用于食药单位、高校、科研院所、厂矿企业等各类化学实验室需要处理食品、药材二氧化硫残留的蒸馏实验。

技术标准：
符合2015和2020版《中国药典》检测中药材及饮片中二氧化硫残留量的检测

GB 5009.34-2022 食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定
主要技术要点：

*1、冷却方式采用独立压缩机循环制冷系统，无需自备冷却水源，避免水浪费，满足国标循环水温要求。
2、样品位数：8联。

3、采用远红外圆底陶瓷加热炉，独立控温，功率可自动转换，保持微沸稳定状态。

4、各蒸馏单元独立控制，单独运行，蒸馏结束自动断电报警，方便操作。

*5、主机设有氮气总接口，内设氮气流量稳压阀，独立流量计设计，氮气流量（0-2000ml/min）。

*6、接收区设有8位独立内置式磁力搅拌装置，搅拌速度可通过电位器调节转速。

*7、主机设有2个可移动式滴定蝴蝶夹，方便固定滴定管进行滴定。

*8、7寸液晶触摸屏设计，屏幕位于仪器上部，直观页面控制（需提供符合要求的外形图片）。

*9、自动加酸功能，可一键启动全程实验步骤。

*10、自带气密性检测功能，可监测玻璃件连接密封性情况。

11、带自动清洗功能，可清洗包含冷凝管和蒸馏瓶两个部分。

12、设有出气管放置座，防止出气管路凌乱，方便拿取

13、总功率≤3500W，单孔可调；额定电压：AC22V/50HZ。

14、尺寸：蒸馏仪主机：1000*640*645mm

15、外置压缩机：650*430*720mm（带轮子，地面放置）

4、氮气发生器（16升/分钟）
1.仪器原理：采用先进的气体分离技术，以优质碳分子筛(CMS)为吸附剂，采用常温下变压吸附原理(PSA)分离空气制取高纯度的氮气。系统设计兼顾到安全性和便利性，消除笨重的高压钢瓶气带来的不便和安全隐患，为您的设备提供可靠氮气源。
2.专用除杂装置，去除氮气中残留的烃类和微量氧，保证输出气体纯度；三级除水过滤器，去除残留水份,无滞留液体，无邻苯二甲酸酯；

3.氮气流量0-25L/min可调，输出气体纯度最高>99.9%，露点<-40℃。气体输出接口：1/4英寸管内螺纹，并可根据需要转换；

4.整机采用精密电路，全进口电磁阀控制气流，仪器运行稳定可靠,气体输出压力>0.4Mpa/4bar，压力稳定性<0.03Mpa；

5.内置5寸液晶屏幕，运行参数全展示，全面监控仪器运行状态。具有累计工作时间在线提示，耗材更换时间提示，故障停机记录，全方位保障仪器正常使用；

6.内置压缩机，空气处理量>150L/min,无需另配空气气源。内置压缩机电压电流检测功能，外部电路异常报警功能。内置压缩机功耗智能分配功能，保护压缩机，延长整机使用寿命；

7.具有定时开关机功能，可查询异常关机记录；具有自动排水功能，排水时间和排水间隔可根据运行环境设定；具有机箱内温度监测功能，超出设定温度强制散热；具有外控功能，可接收外部通讯信号开关机；

8.整机开机即可输出氮气；不锈钢储气罐，双重压力保护措施；内置两个大功率对流扇，减轻空压机负担，延长氮气发生器使用寿命；采用底部具减震轮及锁扣设计，安放平稳无震动，内部三级隔音降噪，整体工作噪音<54dBa@1m；

9.电气要求：220v 50/60Hz，功率1200w；使用环境温度：2-35℃，相对湿度：≤85%

10.产品制造商应通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001职业健康安全管理体系认证、ISO45001环境管理体系认证和GB/T 27922-2011售后服务认证（五星级）。

5、可调式电热板
一、产品主要用途

应用于农产品检测、土壤检测、环境保护、水文监测等，可对样品进行加热消解、煮沸、蒸酸、恒温、烘烤等处理。可以满足物理、化学、生物、环保、制药、食品、饮品、教学、科研等不同行业化学实验室对试机加热的需求。   

二、产品技术参数

加热尺寸600*400mm；

▲材料采用高纯石墨；

★机箱采用微晶石玻璃，耐酸，隔热，防腐性能好，脚垫采用铝合金防腐处理材料；

电源：AC220V±10%  50HZ；

★控温精度：±1℃；温度均匀性：±3%@200℃；±5%@400℃

温控范围：0~400℃；

最大功率：3.5Kw；不同温度时功率自动调节；
★控制器:智能按钮控制器，全封闭设计，防酸防腐；
★控温方式：AI控温；
超温保护、定时自动停止加热功能；

产品尺寸： 长*宽*高：600*400*170mm；
 保修期：提供不少于壹年的免费保修；
 6、微波消解系统
1.用途

用于各种样品的微波消解和萃取过程。

2.技术参数：

2.1主机

▲2.1.1立方体设计微波谐振腔，腔体容积≥70L（提供第三方检测机构检测报告和腔体实际测量尺寸图片）。

2.1.2工业双磁控管设计，两个磁控管均位于腔体顶部，微波输出功率≥1900W。

2.1.3微波腔体门体和主机外壳均采用全不锈钢材质，与微波能够自由穿透的塑料材质相比，具有多重微波屏蔽功能。满功率工作时，微波泄漏量≤0.05mW/cm2.。

▲2.1.4微波门体为双层全不锈钢材质，不得采用塑料和玻璃等材质，有效防爆和防微波泄露作用；（提供第三方检测机构检测报告和实物图片）采用侧开门方式，方便操作，非顶置式开门方式。

2.1.5门体可自吸式关闭，避免关门不严微波泄漏。

2.1.6智能电子锁系统，当微波工作时，门自动锁闭，门打开时，微波自动切断，开门软件控制，防止被随意打开。具有电子温度门锁，锁闭温度可通过软件设定（提供温度门锁设定软件截图）。

2.1.7高分辨率彩色触摸式智能控制终端，图标式菜单，一键操作智能消解。

2.1.8可随时修改正在运行的方法参数，修改后无需停止方法自动识别修改内容。具有智能程序升温、梯度升温功能，升温速度和时间软件设定，实时精确显示反应罐内的温度曲线和温度功率曲线。

2.1.9全自动消解罐识别系统，根据用户消解样品的数量和消解罐类型，全自动调节微波输出功率大小，确保每次试验的重现性。

2.1.10包含多语言操作系统，含中英文操作界面。

2.1.11软件具有用户分级权限管理，支持四级权限管理。（提供第三方检测机构检测报告和软件截图）

2.2温度和压力控制部分

2.2.1全罐红外温度控制系统，两个在消解罐底部安装的传感器可透过TFM材料实现对样品消解溶液的非接触直接测量，同时监控所有样品罐的反应温度，样品控温精度：1℃。

2.2.2全自动过温保护，当消解罐内温度高于设定温度时，全自动识别并自动切断微波输出，当消解温度回归正常时，自动识别并启动。

2.2.3非接触式全罐压力控制系统，当消解罐内压力发生意外时，能自动切断微波功率输出，停止加热反应。当压力回到正常时，能自动启动微波输出功率，确保消解实验继续正常运行。

2.3全塑材质高通量消解转子

2.3.1全塑不含金属材质消解转子，保证转子在微波工作腔内的工作安全，避免酸气腐蚀。每个消解罐均具有弹性泄压主动保护技术，泄压后不影响样品继续消解，泄压过程无任何消耗件

▲2.3.2可同时处理的反应罐数：至少20位，样品消解罐体积： 62ml，消解罐高度≤155mm（提供第三方检测机构检测报告和实物测量图片）； 

2.3.3大微波谐振腔和优化消解罐设计，消解完成后可将消解内罐直接取出，无需搬动转子和外罐（提供实物图片） 

2.3.4样品消解罐和盖子的材料：PTFE-TFM，消解罐内塞和盖子均不含任何金属部件，均可泡酸清洗，完全避免打火风险；消解罐外壁必须光滑，确保内外罐紧密贴合（提供实物图片）

2.3.5保护外罐材质：复合石英纤维PEEKK材料（不含金属部件），不吸收任何溶剂和气体，永远不会发生形变。

2.3.6样品消解罐最高耐压： 100bar；样品消解罐最高耐温： 300℃。

2.3.7转子所有部件不吸收水分，消解后转子支持原位普通风冷，强制风冷或水冷三种冷却方式。

7、超声水浴箱
主要技术参数

外形尺寸：355*325*375mm                             

内槽尺寸：330*300*150mm

容量：15L

超声频率：40kHz

超声功率：400W

加热功率：800W

温度设定范围：室温-80℃

工作时间可调：1-60min/常开

其他配置：降音盖、不锈钢网架、不锈钢托架、手控进排水、AC220V/50Hz电源

8、不锈钢高速均质器
产品概述
适用于生物、理化、化妆品、保健品、食品等液体/液体的混合、乳化,液体/固体粉未的分散、浆化实验领域。是科硏机 构、大专院校、卫生防疫和产品制造等进行科学研究、产品开发、品质控制及生产过程应用的理想实验设备。产品由搅拌 驱动主机、机架等组成。
产品特点
▪ LED数码管显示转速，直观清晰。

▪ 交流碳刷电机，无极调速，扭矩大，输出功率大，运行稳定。

▪ 304不锈钢刀头，拆卸方便，便于清洗。

▪ 采用内吸式结构，均质效率高。

▪ 可持续使用，实验操作方便。

▪ 采用内吸式均质结构，高速度。能进行对不相溶的两液体之间高效匀浆、乳化和水中微量有机化合物、脂溶物及对有机溶媒可溶性物质的萃取。

▪ 能使细胞膜破裂至核分离，并能用不同速度使DNA链断裂，或使大分子物质断裂成小分子物质。

▪ 冷轧钢外壳，采用静电喷塑处理工艺，抗腐蚀、耐老化。

技术参数
	电压
	AC220V/50Hz

	功率
	220W

	显示方式
	LED数码管

	转速范围
	Φ12：300-23000rpm；φ18：300-20000rpm

	最大搅拌量（H2O）ml
	300ml

	建议搅拌量（H2O）ml
	200ml

	升降方式
	手动

	升降行程
	170mm

	电机类型
	碳刷电机

	净重
	7.5kg

	产品尺寸
	210*290*330mm

	
	


9、半自动固相萃取装置（24位加真空泵）
1. 适用于SPE小柱净化过程，模块化设计，可同时处理24个样品。

2. 独立流路，防交叉污染。防雾化真空槽设计，操作简单快速。

3. 灵活使用可处理单个样品也可批次处理样品。

4. 真空槽采用特硬玻璃模具成型，可耐-80Kpa以上负压。

5. 采用新型材料制作萃取柱托盘，沉稳，不易变形，耐腐蚀。

6. 聚四氟材质试管架耐腐蚀，并可任意调节高度，适合多种规格试管。

7. 美国进口独立阀门，经久耐用，操作方便。

8. 整机尺寸：338*145*208mm

玻璃真空缸尺寸：268*100*150mm

10、冰箱
1、立式单开门，双层玻璃门体，外层玻璃使用特殊Low-e材质，提升门体表面防凝露能力。

2、温度控制：电子温控器控制，数字显示箱内温度，温度显示精度0.1℃。出厂预设5℃，使箱内温度恒定控制在2℃~8℃范围内，调整增量为0.1℃，温度波动性≤2℃。

3、安全系统：高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开机延时+停机间隔+传感器故障运行模式。

4、冷凝水自动蒸发，无需人工操作。

5、4个脚轮，两个固定底脚。

所投产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485认证，具有医疗器械生产许可证。

7、箱内有效容积≥310L；外部尺寸≤600mm*630mm*1980mm 内部尺寸≥525mm*500mm*1290mm；

8、门体带锁设计，且左下角有可加挂锁的锁扣，用户可自行增加挂锁，增加储存物品的安全性。

9、多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间。出厂标配6个搁架。

10、蒸发和冷凝风机均为进口品牌EBM风机，保证产品部件的质量和整机性能可靠性。

11、自关门结构设计，防止用户开门后忘记关门。

12、产品配有1个测试孔，可方便用户对箱内温度进行监测。

13、制冷方式为碳氢制冷，对大气臭氧层无污染，噪音低，耗电量少。

14、断电后继续显示箱内的实时温度24小时以上，对样品保存有很好的提醒作用。

15、为保证产品质量和售后，投标时需提供厂家针对本项目的售后服务承诺书。
11、显微镜
技术参数：

＊1.C型狐线型设计,方便提携，

2.放大倍数:40X—1000X，

４.目镜: 10X大视场平场目镜Φ18mm

＊５.物镜：

4X          10X   

40X (弹簧)     100X (弹簧,油)，

＊６. 观察筒: 铰链式双目镜组（平移式可选），30°倾斜，360°旋转，瞳距调节50—75mm；

７．物镜转换器：内定位四孔转换器，

＊８.载物台:机械移动载物台,面积142mm×134mm;移动范围：50×76mm；片夹带阻力装置,游标尺刻度0.1 mm，

９.聚光镜组:可降式阿贝聚光镜, N.A =1.25，带可变光栏，

10.粗微动：同轴式调焦且低手位操作, 行程22mm，微调每圈0.2 mm,微调格值2um，粗调带松紧调节，并有调焦限位装置，

＊11.照明系统：LED非球面冷光源照明系统,100V-240V宽电压

12、恒温水浴箱

*所有与水接触表面均采用不锈钢材料和PC材料，耐腐蚀性强。
*一次冲压成型的不锈钢锅内胆，全密封结构，杜绝漏水；四组水槽分别后置独立排水阀
*四组水槽采用微电脑程序PID自动控温， 独立开关、独立控温，不同水槽可进行不同种水浴实验。
内置防干烧水位传感器
双数码管数字全息直观显示温度和定时时间，具有蜂鸣报警提示功能。
*产品符合IS09000、CE认证标准， 质保2年，提供原厂或本省一级代理授权及售后服务承诺书，当地设有本地化便捷售后服务网点。
控温范围：室温+5℃~100℃

温度精度：0.5℃

温度均匀度：@37℃
0.5℃

孔数：4个

容积：2L×4孔

内胆尺寸：140mm×126mm×95mm×4孔

输入电源：AC 220V  50/60Hz

功率：1200W

外形尺寸：680mm×290mm×240mm

净重：9.4kgs

13、厌氧培养罐
产品特性：

* 高强度聚酯材料（PMMA），高光洁度，抗震抗冲击

* 气密性能好，有效避免罐体漏气所造成的厌氧培养失败

* 罐体与罐盖全透明设计，独特盖体凹槽设计与高质量的O形橡胶圈确保罐盖与罐体紧密结合，有效避免泄露

* 罐盖可通过彩色不锈钢夹具固定锁紧，充分保证密闭

* 快速连接口：与抽气管连接可一步操作完成，快捷方便，且保证培养过程中绝对密封( 仅限HP系列)

14、玻璃器皿洗瓶机

1、设备需求

1.1安装环境：温度：5℃～35℃，相对湿度：≤85%；

1.2安装条件：电压：220V/50Hz；进水：自来水和纯水；排水：排水口

1.3满足容量瓶、锥形瓶、圆底烧瓶、试管、比色管、色谱进样瓶、顶空瓶、平底储液瓶、称量瓶、蒸发皿、坩埚、分液漏斗、注射器、流动相瓶、载玻片、盖玻片、移液枪枪头等器皿的清洗。

2、产品结构

2.1整机嵌入式设计，外壳材质304L不锈钢，清洗腔材质316L不锈钢，内腔镜面设计，外壳无铆钉连接；

2.2清洗腔与设备外壳均有保温降噪层，噪音低。

3、控制系统

3.1 采用PLC控制，控制系统操作面板为7寸彩色液晶屏，触摸操作，软件系统可实时升级为最新版本功能，可实现云端接入、远程记录、远程控制等功能的升级需求；

3.2 清洗功能具有40个标准程序和200个自定义程序，标准程序均可独立设定、修改清洗参数，自定义程序还可自主设置中文、英文、数字等名称；

3.3 具备审计追踪功能，用户端口最多可设置10000个，进入并可选择三级密码权限管理方式，清洗数据可保存10万条以上，预留RS232打印机接口，可打印清洗数据（选配）；

3.4 具有预约定时功能，实现装载器皿后的定时启动，提高工作效率；

4、清洗系统

4.1 欧洲原装进口高温循环水泵，具有软启动设计，出水量430L/min，扇叶耐高温处理，可在93℃下工作基本无衰减；配有管道压力传感器实时监测管道水压和喷臂转速传感器实时监控清洗内腔（选配）；

4.2 仪器采用背部供水方式为清洗篮架供水，清洗篮架自动耦合接入，接入便利，不易损坏；

4.3 自动流量计和水位传感器双重控制进水，进入水量可设定，进水量实时数字显示；

4.4 清洗采用自动加热系统，加热温度可调，清洗温度可达93℃；可显示AO值，对消毒有要求的器皿清洗后具备反馈是否达到消毒目标的数据化证明；（清洗后TOC(有机物残留)＜400µg/L，金属离子残留＜0.02mg/L，pH值7.02，颗料度0.0026mg/L,电导率0.86µs/cm;提供生产企业的ISO9001、ISO14001、产品CE认证，提供省级检测部门的电器安全检测报告）。

5、安全防护

5.1门锁为电子锁，清洗中锁死无法打开，可实现紧急开门，停电等意外可开门取出器皿；

5.2可设置开门温度，清洗完毕后需达到特定温度后方能开启舱门，防止开门后因温度过高出现意外；

5.3内部有漏水监控功能，设备内部渗漏可报警并自动排水，自动停止清洗；

5.4完善的保护以及报警功能，具有防干烧、防水泵空转、防溢水、防清洗剂缺失、防门体未关严等功能；

5.5具有断电记忆功能，程序工作过程中如因故断电，再次供电后设备可继续执行断电前的程序状态直至完成。

6、设备参数

6.1清洗容积≥200L，水清洗功率≤0.75KW，水加热功率≥3KW；

6.2配置篮架：清洗篮架两套，篮架可根据需要选择；

6.3配备清洗液和中和液；

15、天平
1．技术参数：

▲1.1、最大量程Max：82/220g

1.2、可读性d：0.01/0.1mg

1.3、最小加载：1mg

1.4、去皮范围：-220g

1.5、重复性：【5%Max】0.012mg，【Max】0.08mg

1.6、最小样品称量量(USP)：24mg

1.7、最小样品称量量(U=1%,k=2)：2.4mg

1.8、线性：±0.05/0.2mg

▲1.9、秤盘尺寸：ø90（网格秤盘），ø85mm（实心秤盘）可选配

1.10、稳定时间：≤2s

1.11、校准方式：全自动内校

1.12、水平调节：手动

1.13、电源功率：适配器: 100—240V AC 50/60Hz 0.6A; 12V DC 1.2A

天平: 12 – 15V DC 0.4A max
2．主要特点：
▲2.1、LCD背光显示屏，直观显示工作模式、象形图标、单位、所选功能和连接状态等信息，底部带有信息显示栏，可显示产品编号、皮重、最大值、最小值、进度条等信息；

2.2、坚固而持久的电磁力补偿 (EMFC) 称重传感器,避免环境的影响和干扰；

▲2.3、三级用户管理设置，分级密码保护设置，可对不同等级进行自定义设置，确保不同角色人员对于设备的分级管理,用户数量设定10个；

2.4、前置水平泡，便于水平调节和随时查看水平状态，确保称量安全;

2.5、全自动校准技术,温度漂移和时间设置触发的全自动线性校准，确保天平免受环境干扰，实时处于最佳工作状态；

2.6、AutoTest功能，可对天平进行快速预热，以及天平自我诊断，确保天平处于最佳工作状态；

▲2.7、多种接口，无限畅连：2个RS232、 2个USB-A、 USB-B、 Wi-Fi®(选配）、 可连接各类软件如LIMS系统、打印机、扫码枪等，实现数据记录、传输和固件升级；

▲2.8、前置USB，可直连打印机或快速实现天平间的数据存储、导出和导入，PW-WIN/RADKEY软件可对称量数据进一步进行分析；

▲2.9、全金属底座外壳，确保称量更加稳定，外壳表面采用防化学品表面处理，可耐受各类化学品；

2.10、Dual-CLICK防静电涂层防风罩，具有完全可拆卸、清洗的巧妙设计，实现快速清洁；

▲2.11、5个数据库：

- 用户数据库（10个用户）；

- 产品数据库（1000个产品）；

- 称量数据库（5000条称量数据）；

- 去皮数据库（100个去皮重量）；

- ALIBI数据库（高达100000条称量数据）；
2.12、内置12种应用程序：基础称重、配料称量、计数称量、百分比称量、合计称量、统计称量、底部称量 、动物称量、牛顿力测量、密度测定、峰值保持、检重称量等；

▲2.13、生成符合GLP要求报告，称量报告可分为页眉、GLP打印输出和页尾三部分，每一部分都可根据需求进行自定义设置，报告可直接输出至打印机或计算机；

▲2.14、显示界面个性化设置功能，可根据需求自定义底部信息栏和快捷按键功能；

2.15、五级抗干扰功能，可根据实际环境设定，保证称量更加准确；

2.16、数据传输功能，可进行自动稳定数值传输或连续间隔传输至电脑或打印机；

16、瓶口分液器
1、主要用途：用于在各种非有机溶剂的移取和分配及各种常规实验的溶液分配过程。
2、技术要求及参数

2.1 主系统

2.1.1 工作条件：工作温度：4-50 ℃；湿度：≤ 80%
2.1.2 设备配置系统：

系统应包括：ceramus®-classic瓶口分配器主机、转换接头： A28、S40和A45、排液管，进液管、安装扳手，全检质量报告和操作手册各一套。万能防倒底座一套
2.1.3 各部件技术指标：

瓶口分配器，控制操作系统非常简单，技术成熟，容易掌握。

1）实验室通用型自动分液器，适合各种常规性实验；

2）生产企业具有DKD计量资质，有出具全球认可的Dkd计量证书能力，保证生产产品最高精度。

*3）产品活塞柱由99.7%的高纯度陶瓷制成，可适合各种强酸，强碱和有机腐蚀试剂，耐磨损；并带可伸缩折叠进液管适配不同深度试剂瓶。

4）采用阶梯式量程设计控制量程，采用容量分度调节环，应用机械化数字调节原理，确保分液

量的高度精确，操作简单方便，可有效而准确的进行容量的调节；且终生无需再校准；
5）整个装置可以无须拆卸即可进行 121°C 高温消毒，所有与试剂接触部件都由耐腐蚀的材料

陶瓷，ECTFE和FEP材料制成；
6）规格要求：1.0-5.0ml、

7）最小分度在0.10ml、

8）精度（R%）≤0.5%；误差(CV%) <0.1%（1ml为<0.2%）；

为必须满足项。

17、瓶口分液器
1、主要用途：用于在各种非有机溶剂的移取和分配及各种常规实验的溶液分配过程。
2、技术要求及参数

2.1 主系统

2.1.1 工作条件：工作温度：4-50 ℃；湿度：≤ 80%
2.1.2 设备配置系统：

系统应包括：ceramus®-classic瓶口分配器主机、转换接头： A28、S40和A45、排液管，进液管、安装扳手，全检质量报告和操作手册各一套。万能防倒底座一套
2.1.3 各部件技术指标：

瓶口分配器，控制操作系统非常简单，技术成熟，容易掌握。

1）实验室通用型自动分液器，适合各种常规性实验；

2）生产企业具有DKD计量资质，有出具全球认可的Dkd计量证书能力，保证生产产品最高精度。

*3）产品活塞柱由99.7%的高纯度陶瓷制成，可适合各种强酸，强碱和有机腐蚀试剂，耐磨损；并带可伸缩折叠进液管适配不同深度试剂瓶。

4）采用阶梯式量程设计控制量程，采用容量分度调节环，应用机械化数字调节原理，确保分液

量的高度精确，操作简单方便，可有效而准确的进行容量的调节；且终生无需再校准；
5）整个装置可以无须拆卸即可进行 121°C 高温消毒，所有与试剂接触部件都由耐腐蚀的材料

陶瓷，ECTFE和FEP材料制成；
6）规格要求：10.0-60.0ml；

7）最小分度在1.00ml；

8）精度（R%）≤0.5%；误差(CV%) <0.1%（1ml为<0.2%）；

为必须满足项。

18、PH计

主要特点

6英寸高清液晶屏，按键操作

支持自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能

支持IP54防护等级

标配复合pH电极、电极支架、防尘罩和校准缓冲粉剂

智能检测，自动识别

智能判别终点，支持连续读数和平衡读数

支持手动温度补偿

支持1~3点pH电极标定

自动识别GB 1.68pH、4.00pH、6.86pH、9.18pH、12.46pH五种pH标准缓冲溶液，支持自定义pH缓冲溶液

数据管理

支持数据存储（50套）、查阅和删除

参考标准

GB/T 11165-2005 实验室pH计

JJG 119-2018 实验室pH（酸度）计

技术参数
	pH级别
	0.01级

	测量参数
	pH，mV

	mV
	范围
	（-1999～1999）mV

	
	最小分辨率
	1 mV

	
	电子单元示值误差
	±0.1%FS

	pH
	范围
	（-2.00～18.00）pH

	
	最小分辨率
	0.01pH

	
	电子单元示值误差
	±0.01pH

	电源
	电源适配器（输入：AC 100-240V，输出：DC 20V）


19、液相色谱仪
一、输液泵

1.1四元泵 

1.1.1
工作原理：串联双柱塞

1.1.2
通道数量：4个

1.1.3
流量范围：0.001~10.000 mL/min，步进0.001 mL/min

▲1.1.4
最大压力：70Mpa (700 bar, 10100 psi)

1.1.5
压力波动：<0.2 MPa or <1%

★1.1.6
流量准确度：±0.1%

★1.1.7
流量精密度：<0.05%  RSD or <0.01 min SD

1.1.8
梯度准确度：±0.5%（全流域范围内）

1.1.9
梯度精密度：< 0.15%SD

1.1.10
泵清洗系统：主动式单独流路清洗柱塞

1.1.11
液滴计数器：自动监控泵漏液情况和泵清洗液情况

1.1.12
溶剂脱气：内置4通道脱气机

1.1.13 
压缩性补偿
全自动，与流动相组成无关

1.1.14 混合器体积：标配400μL

二、自动进样器

1.2自动进样器： 

1.2.1
样品瓶位：下述任意 4 个托盘和或孔板（符合SBS规格）：

• 54×12 mm OD 进样瓶（≤ 1.5 mL）


 • 96×6、7 和 8 mm OD 进样瓶 ( ≤ 1.2mL)

 • 16×15 mm OD 进样瓶（≤ 4 mL）

 • 9×22.5 mm OD 进样瓶（≤ 10 mL）


• 孔板（96 孔和 384 孔，深孔式和浅孔式）再加上12 个9×22.5 mm OD 进样瓶位

1.2.2
进样方式：流经针环模式，无样品损失，无残留

1.2.3
进样体积：0.01~100μL

1.2.4
进样准确度：± 0.5%

1.2.5
进样量精度：<0.25% RSD

1.2.6
交叉污染：0.0004% 

1.2.7
最大耐压：70Mpa (700 bar, 10100 psi)

1.2.8
进样周期：< 8s 

1.2.9
温控范围：选配VC-A12-A-02温控进样器时，4-40℃

1.2.10 UDP用户自定义进样，可实现去溶剂效应，在线稀释和在线衍生功能

▲1.2.11 进样线性：r>0.99999（咖啡因水溶液）

▲1.2.12自动化特点
条码读取托盘：空段检测，样品拖盘/孔板识别，库存管理

1.2.13可调系统梯度延迟体积范围：0~230uL连续可调（最小可调单位1uL）

三、柱温箱

1.3柱温箱： 

1.3.1
安全性能：2个门具有防止误开门功能，内置液体泄露传感器，快速冷却按钮。

★1.3.2
控温原理：帕尔贴结合空气循环模式、直热模式，即双模式温控。

1.3.3
温控范围：5~85℃

1.3.4
温度准确度：±0.5℃

1.3.5
温度稳定性：±0.05℃

1.3.6
容量：最多2支色谱柱，最长30cm

1.3.7
升温速率：典型值5 min 从 25℃ 升温至40℃

1.3.8
降温速率：典型值15 min 从 50℃降温至20℃

1.3.9
预留额外的两个六通阀或七通阀位置，可用于在线样品前处理等应用

★1.3.10 管线接头：不锈钢或MP35N材质，耐压1000bar以上，零死体积接口，无需工具手旋拧紧方式，接头与任意主流厂商色谱柱完全匹配不漏液。

1.3.11 
温度精度：0.1℃


四、检测器

1.4 二极管阵列检测器
1.4.1
二极管数：1024

1.4.2
波长范围：190-800 nm（选配钨灯）

1.4.3
波长准确度：± 1 nm

1.4.4
波长精密度：± 0.1 nm

1.4.5
分辨率：~0.6 nm

1.4.6
带宽：1~100 nm

1.4.7
通道数：8 + 3D UV 光谱扫描

1.4.8
灯：氘灯、钨灯 

▲1.4.9
数据采集频率：125HZ；3D模式下也是125Hz

1.4.10 自动校正：D-alpha线法自校正，氧化钬滤光器验证

1.4.11
噪声：< ±6 µAU 在254 nm 

1.4.12
漂移：< 1 mAU/h 在254 nm

1.4.13 
线性：2.2 AU 时 <5%（2.7 AU 时通常 <5%）

1.4.14 
光谱全扫描： 具备（VC-D12-A-01无此功能）

3.4 示差折光检测器 

3.4.1 流量范围: 1－ 10 mL/min

3.4.2 检测量程：±600 μRIU

3.4.3 线性范围: 600 μRIU 时RSD <5.0%

3.4.4 折光率范围: 1.00–1.75 RIU

3.4.5 极性：正极、负极

3.4.6 最高采样率：50Hz

3.4.7 响应时间: 0.05，0.1，0.25，0.5，1，1.5，2，3，6秒

3.4.8 漂移: ≤0.2 μRIU/h

3.4.9 噪声: ≤2.5 nRIU

3.4.10 流通池类型：两室

3.4.11 流通池体积: 8 μL

3.4.12 最大背压: 0.05 MPa（0.5 bar，7 psi）

3.4.13 温度控制: 30 － 55 °C (最小调节量1 °C )

3.4.14 接液部件：不锈钢、聚四氟乙烯、石英玻璃

3.4.15 生物兼容性：不兼容

3.4.16 正相兼容性：兼容

3.4.17 pH耐受范围：1~13

3.4.18 缓冲液浓度：≤1 mol/L

3.4.19 氯化物浓度：≤0.1 mol/L

3.4.20 电脑连接：USB2.0

3.4.21 模块间互连：RJ45-8 连接器

五、  软件： 

1.5.1 数据库：支持甲骨文或者SQL Server关系型数据库，全面保障数据的完整性和安全性。原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。支持多种查询条件的组合，支持模糊查找与精确查找。

1.5.2 仪器控制：可以控制多个仪器厂商的多种HPLC、 LC和GC仪器，实现完全的双向控制、广泛的命令选项和详细的事件追踪。可以双向连接（仪器控制和数据采集）原厂生产的紫外检测器、二极管阵列检测器、荧光检测器、电雾式检测器、单级质谱以及串级质谱等液相检测器，也可双向连接（仪器控制和数据采集）原厂生产的离子色谱、气相色谱和气质联用仪。

1.5.3 缩略图：在查看已运行完成的样品队列时，无需打开色谱文件，即可通过缩略图查看样品色谱图，实现快速浏览

1.5.4 图形化功能：在查看数据时，可直接将数据转化为直观的图形（如折线图、棒状图、饼图、气泡图等）进行查看，也可将图形置于报告中；无需将数据导出到Excel里进行图形化处理

1.5.5 动态数据处理：可查看序列中任意的色谱图、光谱图、校正曲线、方法设置和结果。当处理方法参数发生变化时，无需重新手工执行积分处理，所有相关的图会即时自动更新。用于快速有效优化积分、校准和报告并进行查看。

1.5.6 导入与导出：可将数据导出为通用色谱数据格式（AIA、TXT、CSV和GAML等）。

1.5.7 数据报告：集成了电子表格功能，无需特别培训即可掌握报告模版、自定义变量的编辑。支持单个报告和综合报告。报告模板可包含多项内容，例如积分、校准、峰分析、审计追踪等。支持多种格式（PDF、Excel等格式）的输出。

1.5.8 内置分析方法验证、溶出度计算以及含量均匀度测试的模板，无需借助第三方软件即可直接得到结果。

1.5.9 SmartPeaks：当积分向导无法给出满意的积分结果，需要做积分调整时，智能积分功能给出最多5个优化的备选积分方案，用户只需选择恰当的积分方案即可，无需用户自行调整积分参数，积分操作被极大简化，用户上手更快。

▲1.5.10 eWorkflow：软件官网已有数千个工作流程文件供用户免费使用。即使新手用户也无需学习如何创建分析方法、积分方法、编辑序列、编辑模版、生成报告就能得到实验结果。只需从软件官网下载待测样品的工作流程文件并导入到用户软件工作站，即可得到自动生成的样品分析序列，点击提交序列即得分析结果。从而极大减少了用户学习软件操作时间摸索分析方法时间，提高效率。

1.5.11 支持EP、JP、USP以及ChP的系统适应性参数计算，并可基于预定的参数、计算结果等进行判断，得到通过或者失败的结论后进行指定的相应操作，例如插入进样，重新运行整个样品队列或者选择部分样品进行重新进样等；也可以无条件地执行特定操作

1.5.12 符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11等相关法规的要求，具备用户管理、审计追踪以及访问控制等功能。 可使用三种级别的电子签名。可分别设置独立的电子签名密码与登录密码。支持强密码策略。

▲1.5.13 软件的方法设置功能，可以在0~230uL体积范围内任意调节系统梯度延迟体积（GDV）功能。

1.5.14 支持自动进样器自定义进样功能，实现在线衍生，在线稀释，大体积进样，解决溶剂效应等功能。

七、主要配置

1、四元梯度泵                  1台

2、柱温箱                           1台

3、自动进样器                    1台 

4、二极管阵列检测器         1台

5、示差折光检测器             1台

6、变色龙软件                     1套

7、电脑打印机                     1套

8、色谱柱                             1根
  商务要求

一、实施要求

1、产品运输、保险及保管
1.1供应商负责产品到交货地点的全部运输，包括所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，由于搬运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任和损失由成交供应商承担。

1.2供应商负责产品在验收指定地点的保管，直至项目验收合格。

1.3供应商负责其派出的工作人员的人身意外保险。

1.4供应商应保证产品包装完整，到达指定的交货地点前未拆封。

1.5供应商在合同履行期间应严格遵守采购人相关制度，确保人员安全。在项目实施及维护期间由于非采购人直接责任导致的任何事故，均由成交供应商自行负责。
2、安装

2.1产品安装必须按照国家标准和行业规范进行。产品安装由成交供应商派出专业技术人员进行。

2.2供应商须加强项目实施的组织管理，所有工作人员须遵守有关规章制度。

2.3供应商应按采购人提供的现场，在实施前进行现场踏勘；有疑议之处应提前通知采购人确认；安装过程中如损坏采购人或其他单位已装修完毕成品，供应商应无条件及时修复，并在施工完毕后清理场地，施工过程中一切安全责任供应商自行负责。
3、质量保证

3.1供应商提供的产品应是原装正品，达到国家、省、市有关规范标准，符合国家及行业规定的质量及安全要求，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

3.2质保期：整体质保期从验收合格之日起不少于1年，在质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），供应商应及时提供维修、更换或升级等服务，采购人不再支付任何费用。

3.3供应商供货中出现伪劣、质次原料，必须无条件退换货。如出现危及安全的质量问题，采购人有权解除合同，如造成严重后果，追究供应商法律责任包括不限于由此造成的人身损害、医疗责任等。

4、验收标准

4.1按照政府采购相关法律法规、采购文件的质量要求和技术指标、成交供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收。

4.2供应商在发货前，应对本批次货物的外观质量、规格、数量等进行准确和全面的检查，验收应在采购人和供应商双方共同参加下进行，并由双方签字确认。对检验不合格的货物，采购人有权拒收，而供应商则必须在7个工作日内进行更换，并且承担由此产生的一切费用。

4.3产品安装完成后可正常使用，成交供应商提出验收申请，并提供相关资料，成交供应商应积极支持、配合完成系统验收工作，负责做好验收所需的各项保障工作。验收由采购人组织，成交供应商负责协助配合。

4.4项目验收中，国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收过程中产生纠纷或存在异议的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，出具检测报告，检测费用由成交供应商承担。

4.6项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交供应商承担。

5、订货数量、交货时间和地点

5.1订货数量：供货数量以合同约定为准，采购人因业务需求调整采购数量的，将提前书面通知供应商，最终以实际安装数量进行结算。

5.2交货时间：合同生效后30日内完成安装，如未按约定时间交货则须缴纳违约金。

5.3交货地点：采购人指定地点。

5.4交货要求：合同生效后供应商按约定数量、规格等要求在30日内将货物送达指定地点并完成安装，如因供应商原因造成交货期或安装工期延迟的，每超过一天按合同总额的1%或按实际损失进行赔偿，情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。

6、付款人及付款方式：

6.1付款人：汨罗市市场管理监督局
6.2付款方式：分批付款，合同签订预付款40%，设备货到安装调试验收合格后支付合同总价的95%，余款5%作为质保金, 质保期满后如无质量问题，凭采购人相关部门的证明一次性付清余款（无息）。
二、其他要求

1、供应商在参与本项目的全部过程中（包括但不限于勘察、运输、安装、施工、验收售后、运维服务等），应负责其派出的工作人员人身意外保险并承担人身意外事故引发的责任、损失和所有费用。

2、供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及配套附件，以及产品运输保险保管、安装、施工、验收、售后服务、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商提供，采购人不再支付任何费用。

3、供应商应当对响应文件真实性负责，如采购人发现成交供应商提供虚假证明文件或相关产品性能、功能、参数与响应文件承诺不一致（有偏离），采购人有权随时取消成交供应商的成交资格或终止合同，并保留向相关机关投诉供应商弄虚作假、有权向供应商提出赔偿采购人损失的要求（赔偿金额不限于合同金额）的权利。
上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，做出承诺及说明。（格式自拟）

政 府 采 购 项 目

采 购 实 施 计 划
项目名称：2026年度检验检测能力提升（设备采购）

采购单位：汨罗市市场监督管理局

编制单位：中林智建控股集团有限公司
编制时间：2026年8月 24日

基本信息
	项目名称
	2026年度检验检测能力提升（设备采购）

	采购单位
	汨罗市市场监督管理局

	□自行组织编制
	负责人
	联系方式
	电子邮箱

	
	
	
	

	
	其它参与编制人员
	

	☑委托采购代理机构或者其他单位编制
	机构名称
	中林智建控股集团有限公司

	
	联系人
	联系方式
	电子邮箱

	
	仇女士
	15580128593
	

	采购项目类别
	☑货物 □服务 □工程


一、合同订立安排

（一）开展采购活动的时间安排
采购意向公示：2026年7月23日-2026年8月23日

预计采购时间为2026年9月上旬
（二）采购组织形式

□集中采购 ☑分散采购

委托代理安排

□自行采购□集中采购机构 ☑社会代理机构
单位会议集体研究决定为：中林智建控股集团有限公司

（四）采购项目项目预（概）算及最高限价

包1预（概）算：995522元

最高限价：995522元

采购包划分与合同分包

是否进行分包： □是    ☑否
	包名称
	最高限价（元）
	标的名称
	简要服务要求
	单位
	数量
	标的预算（元）
	节能产品
	进口产品

	包1
	995522元
	2026年度检验检测能力提升（设备采购）
	详见招标文件
	批
	1
	995522元
	☑否
	☑否


（六）采购方式

□公开招标  □邀请招标

☑竞争性谈判  □竞争性磋商

□询价  □单一来源采购

□其他采购方式：
（七）供应商资格条件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

(专门面向：(中小企业  (小微企业 (监狱企业 (福利性单位。
(强制分包：大型企业应将采购份额的  /  %分包给中小企业。

3、本项目的特定资格要求：无
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

5、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

6、联合体响应。本次采购 不接受 (接受或不接受)联合体响应。接受联合体响应的，联合体应当具备下列条件：        /         。
（九）评审规则

☑最低评标价法，选择该评审规则的理由：最低价中标
□综合评分法，选择该评审规则的理由：综合评标法保证招标公正竞争，比质比价，防止不正当竞争。综合评标法就是把评标打分细化，资质丶技术丶质量丶价格丶商务等各个方面分别打分，汇总得分，得分最高的前三名为候选中标单位，由招标单位审批确定，防止低价投标，恶性竞争，质量次,评分细则：

二、合同管理安排

（一）合同类型

□买卖合同

□建设工程合同

□技术合同

□物业服务合同

□委托合同

☑其他：                               

选择合同类型的理由：                   
（二）定价方式

☑固定总价，要求：投标价包含该采购清单内所有内容。

□固定单价，要求：                     
□成本补偿，要求：                     
□绩效激励，要求：                     

选择定价方式的理由：                   

（三）合同文本的主要条款

1、服务时间及地点

1.1
服务时间：合同生效后30日内完成安装。
1.2
服务地点：采购人指定地点。

2、结算方法

2.1 付款人：汨罗市市场监督管理局

2.2 付款方式：双方签订合同时约定。

3、本项目采用费用包干方式服务，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交人免费提供，采购人不再支付任何费用。

4、未尽事宜按国家相关规定及行业标准执行。
（四）履约验收方案

（1）履约验收主体

 eq \o\ac(□,√)采购人：汨罗市市场监督管理局

□采购代理机构：                       

□本项目的其他供应商：                 

□第三方专业机构：                     

□专家：                               

□服务对象：                           

☑其他：                               

（2）履约验收时间

项目完成后完成履约验收 

（3)履约验收方式

本项目按照简易程序进行验收。

项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收报告作为申请付款的凭证之一，验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用：否则，由采购人承担。

项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。

（4)履约验收程序

成立验收小组、制定验收方案、在供应商履行完合同予义务起十个工作日内，由采购经办人提出，验收小组组长组织验收，完成验收后，出具验收报告。

（5)履约输收内容

验收内容包括每一项技术和商务要求的履约情况，验收标准要按照国家及行业有关现行标准执行。

（6)履约收验收标准

项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行。

（五）风险管控措施

（1)国家政策变化应对措施：依据最新国家政策执。

（2)实施环境变化应对措施：合理调节项目实施流程应对环境变化。

（3)重大技术变化应对措施：组织重大技术问题实施过程中进行监督和考核，确保老产品与时俱进，可靠性和稳定性不断增强。

（4)预算项目调整应对措施：因特殊情况或应急任务需要发生预算外项目支出，而又无法等待调整预算，须履行相应的报批程序。

（5)因质疑投诉影响采购进度应对措施：提高采购文件制作质量和水平，确保公平公正：严格执行开评标制度，做好现场组织和监督工作；主动作为，积极做好质疑投诉答复工作。

（6)采购失败应对措施：对失败的原因进行分析，若招标文件不合理或招标程序不合规定，则需要重新招标，否则经政府采购管理部门批准后，可改用其他采购方式。

（7)不按规定签订或者履行合同应对措施：对方不按合同履行义务，可采取如下办法应对：发出书面通知要求对方履行合同内容，如果不想与对方合作，可以发出解除合同通知，并明确要对方承担的责任；如果希望对方履行合同，可以通过煤体曝光、发律师函、提起诉讼等。

（8)出现损害国家利益和社会公共利益时应对措施：撤销合同。

岳阳市政府采购项目采购需求和采购

实施计划一般性审查意见书

项目名称：2026年度检验检测能力提升（设备采购）

采购单位：汨罗市市场监督管理局

编制单位：中林智建控股集团有限公司
编制时间：2026年8月 7 日

审 查 说 明

一、适用范围

岳阳市各级预算单位使用财政性资金采购货物、工程和服务的项目。

二、审查要求

1.采购人应当建立审查工作机制，在采购活动开始前，针对采购需求管理中的重点风险事项，按照《政府采购需求管理办法》第二十九条、第三十条之规定对采购需求和采购实施计划进行审查。一般性审查的具体采购项目范围，由采购人根据实际情况确定。

2.审查工作机制成员应当由采购单位根据单位内部控制制度所明确的岗位职责，结合项目特点与部门实际情况决定，但应当包括本部门、本单位的采购、财务、业务、监督等内部机构成员组成。

3.审查应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购相关规定。

4.对于审查不通过的，应当修改采购需求和采购实施计划的内容并重新进行审查。

三、其他说明

1.斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

2.对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

一、审查项目名称

二、审查会议

1.审查时间：2026年8月 7 日
2.审查地点：汨罗市市场监督管理局会议室
三、审查人员

	序号
	姓名
	单位
	职务/职称
	联系方式
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


审查工作机制成员应当包括本部门、本单位的采购、财务、业务、监督等内部机构。

四、审查情况

一般性审查主要审查是否按照《政府采购需求管理办法》规定的程序和内容确定采购需求、编制采购实施计划。

	序号
	一般性审查内容
	审查结论

	1
	采购需求是否符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定，符合国家强制性标准。
	☑是 □否

	2
	采购需求是否符合预算、资产、财务管理制度规定。
	☑是 □否

	3
	《项目采购需求》中所列技术要求是否明确采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或服务内容和标准等。
	☑是 □否

	4
	《项目采购需求》中所列商务要求是否明确取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。
	☑是 □否

	5
	符合《政府采购需求管理办法》规定的四种情形的项目，在确定采购需求前，是否如实开展需求调查（通过咨询、论证、问卷调查等方式）。
	☑是 □否

	6
	需求论证过程是否符合法律法规与规定，内容是否齐全。
	☑是 □否

	7
	《项目采购实施计划》中选择的采购方式是否符合法定情形。
	☑是 □否

	8
	根据采购需求特点提出供应商资格条件，是否与采购标的的功能、质量和供应商履约能力直接相关，且属于履行合同必需的条件。
	☑是 □否

	9
	合同类型、定价方式的选择是否合理、适用。
	☑是 □否

	10
	《项目采购需求》和《项目采购实施计划》中所列内容是否编写完整。
	☑是 □否


五、审查结果

经审查，采购需求、采购实施计划符合相关规定，审查通过。

参与审查人员（签字）：

