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[bookmark: _Toc78815069]第一章 投标邀请
岳阳市君山区人民医院的岳阳市君山区人民医院脉动真空灭菌器等设备采购项目（透析机部分）进行公开招标采购，现邀请合格投标人参加投标。
项目概况
 岳阳市君山区人民医院脉动真空灭菌器等设备采购项目（透析机部分） 采购项目的潜在供应商应在（本项目实行电子交易，有意参加投标者，在“岳阳市公共资源交易中心电子交易平台”（http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin）获取电子版招标文件）获取采购文件，并于2026年9月24日 09点30分（北京时间）前提交响应文件。
一、采购项目基本信息
1、采购项目编号：CGXM2026430611000027
2、采购项目名称：岳阳市君山区人民医院脉动真空灭菌器等设备采购项目（透析机部分）
3、政府采购计划编号：(2026)430611000023-1、(2026)430611000023-2
4、合同履行期限： 自签订合同之日起30天内完成供货要求。  
5、本项目 否 接受联合体投标 
2、 采购需求	Comment by 范蠡: 按包填写采购需求内容
	包名称
	最高限价（元）
	标的名称
	简要技术需求或服务要求
	数量
	预算金额（元）

	包1
	1337200.00
	透析机
	透析机技术参数
	12
	1337200.00

	
	
	血液滤过机
	血液滤过机技术参数
	2
	

	包2
	293100.00
	血透室集中供液设备
	血透室集中供液设备技术参数
	1
	293100.00


三、投标人的资格要求
1、投标人的基本资格条件：	Comment by 范蠡: 投标人基本资格条件，固定文案进行调整
（1）投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
	（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
（4）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：	Comment by 范蠡: 更新政府采购政策资格要求
包名称：包1 
□专门面向中小企业（含监狱及福利性单位）
包名称：包2 
□专门面向中小企业（含监狱及福利性单位）
3、 供应商特定资格条件：	Comment by 范蠡: 按包填写
包名称：包1 
特定资格条件：（1）所投货物纳入医疗器械管理的，须具有相应的医疗器械经营许可证（或备案凭证）、或有效的医疗器械生产许可证（或备案凭证）、且证件在有效期内。（2）所投货物纳入医疗器械管理的，货物须具有有效的医疗器械注册证（或备案凭证）且在证件有效期内生产。
注：每个投标单位只允许对其中1个包进行投标，如投2个包视为无效投标单位
说明：（1）供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款，供应商具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证和社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款，供应商如是“三证合一或五证合一”请自行说明。
（2）符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式详见（湘财购【2022】17号文）参与政府采购活动，也可通过在金融机构办理电子增信取得对应信用星级参与政府采购活动和电子卖场交易，无需提供财政状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。
包名称：包2 
特定资格条件：（1）所投货物纳入医疗器械管理的，须具有相应的医疗器械经营许可证（或备案凭证）、或有效的医疗器械生产许可证（或备案凭证）、且证件在有效期内。（2）所投货物纳入医疗器械管理的，货物须具有有效的医疗器械注册证（或备案凭证）且在证件有效期内生产。
注：每个投标单位只允许对其中1个包进行投标，如投2个包视为无效投标单位
说明：（1）供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款，供应商具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证和社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款，供应商如是“三证合一或五证合一”请自行说明。
（2）符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式详见（湘财购【2022】17号文）参与政府采购活动，也可通过在金融机构办理电子增信取得对应信用星级参与政府采购活动和电子卖场交易，无需提供财政状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。
四、获取招标文件的时间、期限、地点及方式
1、时间：2026年9月3日至2026年9月9日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午9:00:00 至12:00:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）
2、地点：岳阳市公共资源交易中心电子交易平台 （http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin）
3、方式：线上获取
4、售价：0元
五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1、提交投标文件截止时间：2026年9月24日 09点30分（北京时间）
2、提交投标文件地点：登录“岳阳市公共资源交易中心电子交易平台”（http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin）上传投标文件
 3、开标时间：2026年9月24日 09点30分（北京时间）
4、开标地点： 岳阳市公共资源交易中心(岳阳市公共资源交易中心电子交易平台)  
（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）
六、公告期限
1、本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。
2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。
七、询问及质疑
1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、投标人对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。
3、潜在投标人认为采购文件或本公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到采购文件之日或本公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
八、投标说明
1、本公告选项：☑表示选择，□表示未选择。
2、投标人参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。
九、其他补充事宜
（一）投标文件的制作
1、凡符合投标资格要求并有意参加投标者必须办理数字CA，登录《岳阳市公共资源交易网》（http://ggzy.yueyang.gov.cn/）下载招标文件。投标人在网上注册应对所提供的证件和证明材料的真实性承担法律责任。办理数字CA地址：湖南省数字认证服务中心有限公司（民兴路与狮子山南路交叉口）庙坡碧玉湾（南门）43号门面，电话：0730-8181828。
2、本招标项目采用电子化招标采购，请投标人在“岳阳市公共资源交易网” （http://ggzy.yueyang.gov.cn/）服务指南中及时下载安装最新版本“新点投标文件制作软件（湖南版）”。参与投标的投标人需使用电子标书编制软件制作YYGCZF格式投标文件。本项目电子投标文件最大容量为200MB，超过此容量的文件将被拒绝。制作电子投标文件时，投标人须编制投标文件的内容目录和详细页码，其制作软件的下载安装和电子投标文件的制作说明（含电子签章的操作流程）可详见“岳阳市公共资源交易网” （http://ggzy.yueyang.gov.cn/）的服务指南《全流程电子化招投标操作手册》。
（二）、投标文件的解密
电子投标文件的解密截止时间：系统设置为开标后30分钟内，投标人可在单位在线解密，如在开标现场解密的请自备解密电脑和网络。投标人安排专人在网上进行开标，并按要求完成电子投标文件的远程解密，逾期未解密的，视为放弃投标资格。
（三）、投标人澄清、补正和说明
评标过程中，如评委专家要求投标人进行必要的澄清、说明和补正的，投标人应在线保持关注，及时登录岳阳市公共资源交易中心电子交易平台（http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin）进行网上回复，并上传提交相关资料，逾期未回复的，视为放弃澄清、说明和补正的权利。
十、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：岳阳市君山区人民医院       
地址：岳阳市君山区旅游路      
联系人：刘先生      
联系电话：13117500077       
2.采购代理机构信息
名称：湖南泓盛项目管理有限公司      
地址：湖南省岳阳市岳阳楼区金鹗东路219号万象瑞城4栋1713室      
[bookmark: _GoBack]联系人：张燕      
联系电话：0730-8280355      
3.项目联系方式
项目联系人：刘先生
电　话：13117500077        
4、电子交易平台服务机构信息
名 称：岳阳市公共资源交易中心电子交易平台 
联系人：岳阳市公共资源交易中心信息技术部 
电 话：0730-2966692
电子邮箱：/



[bookmark: _Toc78815070]第二章 投标须知
投标须知前附表
注：本项目启用的条款请在“编列内容规定”栏内以“■”标注。
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第1.1款
	采购项目
	岳阳市君山区人民医院脉动真空灭菌器等设备采购项目（透析机部分）

	第2.1款
	采购人
	采购人名称：岳阳市君山区人民医院 
地址：岳阳市君山区旅游路
联系人：刘先生       
联系电话：13117500077

	第2.2款
	采购代理机构
	名称：湖南泓盛项目管理有限公司
地址：湖南省岳阳市岳阳楼区金鹗东路219号万象瑞城4栋1713室
联系人：张燕          
联系电话： 0730-8280355

	第2.6款
	采购进口产品
	■本采购项目拒绝进口产品参加投标
□本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品

	第3.1款
	投标人资格条件
	详见第一章【投标邀请】

	第6.1款
	组织现场考察或者召开答疑会
	■ 不组织
□ 组织，时间：地点： 联系人：，或者在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

	第6.2款
	投标人要求澄清招标文件的时间
	/

	二、招标文件

	第7.4款
	招标文件公告期限
	从2026年9月3日起至2026年9月9日止，每天9：00-17：00(北京时间）

	第8.2款
	非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围
	非实质性要求条款允许偏离的最多项数＞ 30项将导致投标无效。

	第10.1款
	指定的媒体
	湖南省政府采购网（http://www.ccgp-hunan.gov.cn/）
岳阳市公共资源交易网（http://ggzy.yueyang.gov.cn/）

	三、投标文件

	第14.1款
	投标报价的规定
	投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价(招标文件设定最高限价的)，否则其投标无效。

	第14.2款
	采购预算、最高限价（如果设）
	采购预算：1630300.00元   最高限价：1630300.00元，其中包1： 采购预算：1337200.00元   最高限价：1337200.00元；包2： 采购预算：293100.00元   最高限价：293100.00元。

	第16.4款
	样品提供的规定
	■不要求提供
要求提供，提交的时间：

	第17.1款
	投标有效期
	90日（日历日）

	第18.1款
	投标保证金
	■本项目不要求提供
□要求提供

	第19.1款
	分包
	允许分包。分包内容：分包金额和资质要求等。
■不允许分包

	第21.1款
	电子投标文件
制作要求
	电子投标文件必须使用岳阳市公共资源交易网发布的“电子投标文件制作工具”编制生成。

	第20款
	投标文件份数
	投标人应在投标截止时间前通过岳阳市公共资源交易平台递交电子投标文件，（中标单位在领取中标通知书之前，需要提供一正两副共三份完整的纸质投标文件用于备案，当提供的纸质文件资料与岳阳市公共资源交易网记录的电子文件资料不一致时，以电子文件资料为准。）

	四、投标

	23
	投标文件的递交
	实行网上投标，投标人必须在采购文件规定的投标截止时间前用电子密钥登录“岳阳市公共资源交易中心电子交易平台”（http：//222.242.228.197：8083/TPBidder/memberLogin）完成文件递交。
其递交的电子投标文件具备法律效力，逾期递交的电子投标文件，电子交易平台将予以拒收。

	五、开标、资格审查和评标

	第26.1款
	需要宣布的其他内容
	无

	第26.2款
	解密时长
	   30 分钟

	六、中标信息公布

	第31.2款
	确定中标人的方式
	■ 得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
□ 随机抽取的方式。

	七、合同签订

	第34.1款
	履约担保
	☑不要求提供
□要求提供，履约担保的金额为： / (现金或保函)。

	八、其他规定

	第38.1款
	招标代理服务费
	招标代理服务费：19560.00元，由采购人向代理机构支付。

	第39.1款
	其他规定
	对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
1、信用信息查询的截止时点：至本项目首次响应文件的提交截止时间止。
2、信用信息查询记录的具体方式：由采购人或采购代理机构在“信用中国”网站(www. creditchina. gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录。
3、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。
4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。



附页2-1
岳阳市公共资源交易事前信用承诺书
（投标人、供应商、竞买人、受让人等交易主体适用范本）
为推进社会信用体系建设，营造诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法、公平竞争的交易形象，本人作为（单位名称）的法定代表人代表本单位作出以下诚信承诺：
（一）本单位填报或提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料和信息，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、篡改、虚假成份。
（二）严格依照国家、湖南省和岳阳市关于公共资源交易的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易活动；积极履行社会责任，促进廉政建设。
（三）严格遵守岳阳市公共资源交易市场主体信息公示规定，及时维护和更新公共资源交易市场主体信息库中信息。
（四）参与公共资源交易活动系本单位自愿行为。保证无组织或参与围标、串标、出卖（借）、转让资质证书或接受他人挂靠投标、以他人名义参与竞争或以其他方式弄虚作假骗取中标（成交）、恶意报价、恶意投诉等违法违规行为。
（五）守合同、重信用，加强单位诚信建设。保证无恶意提高造价、违约毁约等行为。自觉维护公共资源交易良好秩序，自觉接受行政监督部门、纪检监察机关、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。
（六）本单位自愿接受公共资源交易监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为，自愿接受有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），执行诚信不良行为记录联合惩戒措施，触犯法律的，依法承担法律责任。
（七）本人郑重作出上述承诺。本人和单位员工均已熟悉诚信承诺内容并认真践行承诺。
法定代表人签名：                                                
单位名称（盖章）：
                                                               年    月    日


附页2-2
岳阳市政府采购合同融资合作银行及联系人名单
	银行名称
	联系人
	职 务
	联系电话

	交通银行岳阳分行
	黄 颖
	公司、普惠部总经理
	18873011060

	交通银行岳阳分行府东支行
	蒋莉华
	支行行长
	13973004180

	湖南岳阳农村商业银行股份有限公司
	徐顶龙
	总行副行长
	18173002929

	湖南岳阳农村商业银行股份有限公司
	彭靖夫
	总行营业部副主任
	18273053888

	农业银行岳阳分行
	黄立军
	普惠部负责人
	18973061212

	农业银行岳阳分行
	周 芊
	普惠部经办人
	13975036393

	湖南银行岳阳分行
	何昌林
	分行副行长
	15707306666

	湖南银行岳阳分行财源支行
	张 璐
	客户经理
	13707308320

	巴陵农村商业银行
	柳 斌
	总行党委-副行长
	13789029698

	巴陵农商行德胜路分理处
	付素洁
	支行副行长
	13907309327

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	邹鸿志
	分行营业部副行长
	18711236688

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	刘紫薇
	分行普惠部客户经理
	19967060009

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	李润泽
	分行营业部客户经理
	13337309009

	兴业银行岳阳分行营业部
	谭 丽
	总经理
	18773081188

	兴业银行岳阳分行营业部
	李江天
	客户经理
	19573070611

	中信银行岳阳分行
	李箐笛
	公司部客户经理
	13117516881

	工商银行岳阳分行
	杨文韬
	普惠部负责人
	13789018303

	工商银行岳阳分行
	陈 盈
	普惠部经办人
	17872007507


岳阳市政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单
	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	岳阳市融资担保有限责任公司
	陈会亮
	0730-8717032/18907300076

	岳阳市融资担保有限责任公司
	黎子龙
	0730-8717032/17773021899

	湖南省农业信用担保有限公司
岳阳市分公司
	张 武
	0730-5220262/18973170258



正文
一、总则
1.适用范围
1.1本招标文件仅适用于本章“投标须知前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。
1.2【投标须知前附表】规定采购项目专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标无效。
2.定义
2.1采购人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。
2.2采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。
2.3投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。
2.4货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录（2022年版）》（财库〔2022〕31号）。
2.5服务是政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的服务，，详见《政府采购品目分类目录（2022年版）》（财库〔2022〕31号）。
2.6进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库[2007]119号）。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。
3.投标人的资格要求
3.1投标人应当符合【投标须知前附表】规定的投标人资格条件。
3.2【投标须知前附表】规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；
（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。
3.3投标人不得存在下列情形之一：
（1）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。
（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（4）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。
4.投标费用 
4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。
5.保密
5.1参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
6．组织现场考察或者召开答疑会
6.1采购人或者采购代理机构组织现场考察或者召开开标前答疑会的，获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。
6.2采购人或者采购代理机构召开开标前答疑会的，获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定的时间，以书面形式将提出的问题送达采购代理机构，以便采购人或者采购代理机构在会议期间澄清。答疑会后，对投标人所提问题的澄清，采购代理机构将按本章第10.1款或第10.2款相应规定办理。
6.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。
6.4采购人或者采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
二、招标文件
7.招标文件的构成
7.1 招标文件共六章，各章内容如下：
第一章 投标邀请
第二章 投标须知
第三章 资格审查
第四章 评标方法及标准
第五章 采购需求
第六章 政府采购合同
第七章 投标文件的组成
7.2采购人、采购代理机构在提交投标文件截止时间前对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。
8．偏离与实质性响应
8.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
8.2偏离是指投标文件不响应或者不满足招标文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。
8.3除法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。
8.4投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，为非实质性偏离。非实质性偏离的范围和幅度应当符合【投标须知前附表】的规定，否则投标无效。
9.询问
9.1潜在投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。
10.招标文件的澄清或者修改
10.1采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在【投标须知前附表】规定的招标公告指定媒体上发布澄清或者修改公告。
10.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交投标文件截止时间15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。
10.3招标文件的提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，可以顺延提供期限，并在指定媒体上发布修改公告。
10.4 通过电子招标投标交易平台下载招标文件的，请获取招标文件的潜在投标人及时关注招标公告指定媒体发布的澄清或者修改公告，采购人、采购代理机构不再书面通知。
三、投标文件
11.投标语言
11.1除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。
12. 计量单位
12.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
13. 投标文件的组成
13.1投标文件由如下内容组成：
第一部分 资格证明文件
（1）开标一览表
（2）投标保证金
（3）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书
（4）投标人提供的资格证明文件
第二部分 商务和技术文件
（5）投标函
（6）分项报价
（7）采购需求响应
（8）合同条款偏离表
（9）采购需求偏离表
（10）享受政府采购政策优惠的证明资料
（11）投标货物符合招标文件规定的证明文件
（12）投标人认为需提供的其他资料
13.2投标人可以编制资格审查索引表、符合性审查索引表、评审索引表，以方便采购人、采购代理机构、评标委员会在资格审查及评审时查阅。
13.3根据《中华人民共和国政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。
14. 投标报价
14.1投标人应以招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件为基础，按第七章“投标文件的组成”的有关规定进行报价。投标人的报价应包括为完成本项目所要求的全部内容可能发生的全部费用和税费、规费、保险费（如果有）等，采购人将不再支付报价以外的任何费用。
14.2投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价(如果设定)，否则其投标无效。采购项目预算、最高限价见【投标须知前附表】。
14.3 投标人应在分项报价明细表中对每项内容给予详细分项报价。
14.4投标人对采购项目内容只允许有一个投标报价，否则其投标无效。
14.5采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。如有赠与行为，其投标无效。
14.6投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，其投标无效。
14.7投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。此修改须符合本章第22.1款的有关要求。
14.8投标报价的其他要求见【投标须知前附表】。
15. 投标人的资格证明文件
15.1除【投标须知前附表】另有规定外，投标人应按下列规定提供资格证明文件。
（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。
（2）投标人资格声明(格式)
（3）符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明原件。具体要求见【投标须知前附表】。
15.2投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议(格式)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。
15.3投标人的资格证明文件均应为有效文件并加盖投标人单位章，并按招标文件规定签署。
16. 投标货物符合招标文件规定的证明文件
16.1 投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。
16.2 投标人在货物说明一览表中应当说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时应出具原产地证明及出厂合格证明。
16.3 上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：
（1）货物主要性能和参数的详细说明； 
（2）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务对招标文件的技术规格条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值。
16.4 采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。
投标须知前附表规定投标人在投标时提供样品的，投标人有以下情形之一的，在评标时将其视为无效投标。
（1）未在投标须知前附表规定的提交时间、地点提交的；
（2）投标人提供的样品与投标文件提供样品的规格、型号不一致的。
17. 投标有效期
17.1 除【投标须知前附表】另有规定外，投标有效期为90日，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期不足的投标，在评标时将其视为投标无效。
17.2 特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。
18. 投标保证金（本项目不缴纳投标保证金）
18.1 【投标须知前附表】要求投标人提交投标保证金的，投标人应以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。投标保证金有效期应与投标有效期一致。
18.2 投标保证金应以投标人自身名义缴纳，其名称应与投标人名称一致，不得以分支机构等他人名义缴纳。联合体投标的，其投标保证金由牵头方缴纳。
18.3 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
18.4投标保证金的退还按以下规定办理：
（1）中标投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还。
（2）未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还。
（3）终止招标的。对于已递交投标保证金的，采购代理机构在终止招标公告发布后5个工作日内退还。
（4）在投标截止日前撤回投标的，对于已递交投标保证金的，采购代理机构在收到投标人书面撤回投标通知之日起5个工作日内退还。
18.5 有以下情形之一的，投标保证金将不予退还，上缴国库：
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件； 
（2）提供虚假材料谋取中标的；
（3）确定为中标人后，中标人放弃中标的；
（4）中标通知书发出后，中标人不签订合同或转让、分包项目以及拒绝履行合同义务的；
（5）投标人有25.1和25.2规定的串通投标行为的
（6）法律法规或招标文件规定的其他情形。
上款第（3）、（4）项对因严重自然灾害和其他不可抗力事件产生的情形除外。
19.分包
19.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合【投标须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在投标文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。
19.2中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。
19.3不符合招标文件中有关分包规定的，其投标无效。
20. 投标文件的签署
20.1电子投标文件：投标人应按照电子招标文件要求制作投标文件，并进行电子签名和盖章。
20.2投标人确认投标后，应从交易平台上下载“政府采购电子招标文件制作工具”，并使用此工具编制电子投标文件，否则将可能影响电子投标文件的上传而导致投标无效。
20.3投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效投标文件。
20.4电子招投标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。
四、投标
21．投标人应准备所投项目的电子投标文件一份，此投标文件须根据招标人提供的后缀名为YYZY格式的电子招标文件进行制作，电子投标文件制作工具可登录“岳阳市公共资源交易网” （http：//ggzy.yueyang.gov.cn/）服务指南中及时下载安装最新版本“新点投标文件制作软件（湖南版）”。在安装此软件之前，须先安装Office 2010及以上版本。）
22．投标文件的编制
[bookmark: _Hlt226715444][bookmark: _Hlt193622730][bookmark: _Hlk499715941]22.1 电子投标文件的编制
22.1．1投标人应当使用岳阳市公共资源交易中心电子交易平台认可的“新点投标文件制作软件（湖南版）”制作投标文件（ 含澄清、说明文件）并进行固化、加密；
22.1．2“电子标书软件加密锁” 具有唯一性，仅限于本单位在电子化招标投标活动中使用，不得转让和出借；
22.1.3投标人在编制电子投标文件时应当建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容，请投标人注意压缩文件；
22.1.4电子投标文件盖章及签字
投标文件的指定盖章处应采用电子平台认可的CA数字证书（含电子印章）
22.1.5投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须上传或填写在本节点的对应位置，未按要求填写或上传的，相应责任由投标人自行承担。
22.1.6投标书编写完成后，必须用本系统自带的电子密钥进行加密，如果误选了非本项目的规则文件导致不能在开标时解密投标文件，该投标文件将被电子开标系统拒绝，将导致投标文件无效。
22.1.7岳阳市公共资源交易中心不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。由于对网上招投标操作不熟悉或自身电脑、个人网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传投标文件的，相应责任由投标人自行承担。建议于开标前一个工作日完成投标文件的制作与上传，如果上传有困难，请及时咨询。
22.1.8如果开标时出现网络故障、技术故障，影响了招投标活动，采购人可采取措施如延期、延长上传的投标书和解密时间等，以保障招投标活动的公开、公平和公正，投标人不得对此持有异议。

23. 投标文件的递交
23.1电子标实行网上投标，投标人必须在采购文件规定的投标截止时间前用电子密钥在“岳阳市公共资源交易网 ”（http：//ggzy.yueyang.gov.cn/）中登录“岳阳市公共资源交易中心电子交易平台”上传投标文件。本项目电子投标文件最大容量为200MB，超过此容量的文件将被拒绝。如果多次上传均告失败，请拨打咨询电话（0730-2966692 信息技术科）。
23.1.1按本通用条款第10条规定，招标文件发生实质性修改后，投标人须撤回原电子投标文件，根据最新招标文件重新制作投标文件并再次上传。
23.1.2投标截止时间到达以后不再接收投标文件。
24. 投标文件的修改和撤回	
24.1投标方在提交电子投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在网上进行撤销投标的操作。
24.2投标截止时间以后不得修改投标文件。
24.3投标人在提交投标文件的截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
25. 串通投标行为
25.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；
（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
25.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
五、开标，资格审查和评标
26. 开标
26.1采购代理机构在规定时间组织网上开标。投标人在岳阳市公共资源交易电子服务平台中登录“岳阳政府采购不见面开标大厅”，参与项目网上开标会。
26.2投标截止时间到达以后，投标人在规定时限内对电子投标文件进行解密并在网上进行开标、唱标，同步在网上公布开标结果。
26.3开标注意事项：因投标人原因未按时限解密或无法解密的投标文件视为无效投标文件，相应责任由投标人自行承担。
27.资格审查
27.1开标结束后，采购人及采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。
27.2投标文件属下列情况之一的，投标无效：
（1）不符合本章第3条投标人的资格要求的；
（2）联合体没有提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；
（3）未按招标文件要求提交资格证明文件或投标文件中资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；
（4）应缴未缴投标保证金或金额不足、投标保证金缴纳形式不符合招标文件要求的。
（5）不符合法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。
27.3对未通过资格审查的投标人，采购人及采购代理机构应当告知其未通过的原因。
27.4合格投标人不足3家的，不得进入评标环节。
27.5已进行资格预审的，可以不再对投标人资格进行审查。资格预审合格的投标人在提交投标文件的截止时间前资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构，并按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的证明资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审公告的要求。
28. 评标委员会
28.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。
28.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。
28.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。
29. 评标
29.1 评标委员会按照第三章评标方法及标准规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。
30.电子招投标的应急措施
在电子化政府采购交易过程中，如遇不可抗力及停电、系统故障等情况短时内无法恢复正常的，采购人应暂停开、评标等交易活动，并如实记录相关情况。待故障和问题解除后，恢复交易活动。
六、中标信息公布
31.中标通知书与中标信息公布
31.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将资格审查报告和评标报告送采购人。
31.2采购人应当自收到资格审查报告和评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
31.3采购代理机构应当自采购人确定中标投标人之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在招标文件指定的媒体公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为１个工作日。
31.4采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
32. 投标人询问及质疑
32.1投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
32.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
32.3本章第32.2款所称投标人应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
32.4投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑投标人签收回执。
32.5质疑书应当包括下列内容：
（1）质疑投标人的名称、地址及有效联系方式；
（2）质疑事项；
（3）事实依据及相关证明材料；
（4）相关请求及主张。
32.6质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位章。质疑书由授权代理人签字的应附投标人法定代表人委托授权书。
32.7采购人或采购代理机构将在签收回执之日起7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。
32.8投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。
32.9投标人提出质疑的，应提供质疑函原件，并应以直接送达（专人送达）或邮寄送达。接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【投标须知前附表】。采购人或采购代理机构不接受电子送达（传真、电子邮件、微信等）。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。
32.10以联合体形式参加采购活动的，联合体组成后提出的质疑事项应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
32.11质疑函按中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“下载专区”的“政府采购供应质疑函范本”和“质疑函制作说明”制作。
七、合同签订
33. 签订合同
33.1 采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
33.2 招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。
33.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
33.4中标合同将在招标文件指定的媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
33.5 中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
34. 履约担保
34.1中标人在收到采购代理机构的《中标通知书》后10日内，需向采购人提交履约担保的，应按照【投标须知前附表】的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
34.2 中标人没有按照本章第34.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。
35. 采购合同履行中数量的变更
35.1采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
八、其他规定
36.政府采购政策
36.1强制采购：对列入财政部、国家发展改革委发布《节能产品政府采购品目清单》且属于应当强制采购的节能产品，按其规定实行强制采购。
36.2优先采购：对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》》的非强制采购节能产品，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》的环境标志产品，实行优先采购，评审时按相应评标方法给予价格折扣或者加分。
36.3价格评审优惠：支持中小企业，对小型和微型企业产品给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
36.4优先采购产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇（投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据）；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”中的一项重复计算；监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
36.5同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。
36.6符合本章第36.1款、第36.2款、第36.3款规定的，应提供相关证明资料。
（1）非强制采购节能产品：提供《节能产品政府采购品目清单》所在页（截图）或证书（复印件）。
（2）环境标志产品：提供《环境标志产品政府采购品目清单》所在页（截图）或证书（复印件）。
（3）中小企业：按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定提供《中小企业声明》（格式）。
（4）监狱企业：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
（5）残疾人福利性单位：按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
36.7投标人有融资、担保需求的，具体办理流程可向【投标须知前附表】附页2-2所列金融机构和担保机构询问。
37.招标不足三家处理
37.1公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。
37.2属上款第（2）项情形的，评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。
38. 招标代理委托内容及服务费
38.1招标代理委托内容：
[bookmark: EBa066981c45bc4eb891064d1d7b78dbc7]（一）、起草、编制采购文件；（二）、组织专家对采购文件进行论证；（三）、组织采购答疑会；（四）、制作、发布采购信息公告；（五）、组织开展供应商资格预审；（六）、依法组建评审委员会；（七）、邀请财政部门及有关部门现场监督； （八）、组织评审活动，记录、整理评审委员会的评审意见，协助评审委员会编写评审报告；（九）、制作、发布中标（成交）信息公告； （十）、发送供应商中标（成交）通知书； （十一）、答复供应商的询问和质疑，配合财政部门的投诉处理；（十二）、整理移交采购活动的采购文件档案； (十三)、法律法规规定的其他事项。
39. 需要补充的其他内容
39.1招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。

[bookmark: _Toc78815071][bookmark: _Toc23519980]

第三章 资格审查
[bookmark: _Toc12055][bookmark: _Toc5161][bookmark: _Toc20651206][bookmark: _Toc15709][bookmark: _Toc23519985]1．资格审查主体
1.1资格审查主体：采购人、采购代理机构负责资格审查。
[bookmark: _Toc32287][bookmark: _Toc27531][bookmark: _Toc17454][bookmark: _Toc20651207]2．资格审查
2.1资格审查依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金、投标报价等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
2.2采购人、采购代理机构按本章附表1“资格审查表”所列审查项目及审查标准，对投标人资格进行审查。
2.3在资格审查时，投标人存在下列情况之一的，资格审查不合格，其投标无效：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的，或提交的资格证明文件不符合招标文件要求的；
（2）联合体投标未提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；
（3）投标文件的资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；
（4）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；（本项目不交纳投标保证金）
（5）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。
2.4信用记录。开标结束后资格审查时，采购人、采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。
（1）信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；
（2）不良信用记录是指：投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人有上述不良信用记录的，其投标无效，其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行。
（3）联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
[bookmark: _Toc20651208]（4）信用信息的使用原则：被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与采购活动。
（5）信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。
[bookmark: _Toc18252][bookmark: _Toc27073][bookmark: _Toc20376]3．资格审查结果
3.1未通过资格审查的投标人，采购人、采购代理机构应当告知其未通过的原因。
3.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。
[bookmark: _Toc7835][bookmark: _Toc30334][bookmark: _Toc20651209][bookmark: _Toc12734]4．其他
4.1资格预审合格的投标人在提交投标文件的截止时间前资格发生变化的，应当通知采购人、采购代理机构，并按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的证明资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审公告的要求。

附表1 投标人资格审查表
资格审查表（包1、包2）
项目名称：                                          采购代理编号：
	序号
	检查项目
	评审标准
	投标人

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	营业执照、税务登记证及组织机构代码证
	三证合一或五证合一的只提供营业执照副本复印件加盖公章；真实有效
	
	
	
	

	2
	法定代表人身份证或法人授权委托书、委托代理人身份证
	真实有效
	
	
	
	

	3
	符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式详见（湘财购【2022】17号文）参与政府采购活动，也可通过在金融机构办理电子增信取得对应信用星级参与政府采购活动和电子卖场交易，无需提供财政状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。
	真实有效
	
	
	
	

	4
	被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。
	真实有效
	
	
	
	

	5
	参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
	真实有效
	
	
	
	

	6
	供应商特定资格条件
	真实有效
	
	
	
	

	结论
	
	
	
	
	



注：1、评审意见，合格的“√”，不合格的“×”，有一项不合格即为不合格供应商。
2、此表中所说“原件”是指投标文件中装入复印件，检查时供应商交验原件。
3、未通过资格性审查的，不能进入评标阶段。
4、通过资格性审查的投标人不足3家的，评标评标工作停止。


采购人或者采购代理机构检查人员签名：
年   月    日




附表2 投标人符合性审查表
符合性审查表（包1、包2）
	序号
	符合性审查内容
	评审标准
	投标人

	
	
	
	
	
	

	1
	投标有效期
	必须响应招标文件的规定
	
	
	

	2
	投标文件的签署与盖章
	必须按照招标文件的规定盖章与签署
	
	
	

	3
	投标报价
	不能超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的
	
	
	

	4
	是否有招标人不能接受的条件
	绝不能有
	
	
	

	5
	招标文件中标有“★”记号或者其他特别标明的实质性商务条款
	必须响应招标文件的规定
	
	
	

	6
	《采购需求》中标有“★”记号或者其他特别标明的实质性技术条款
	必须响应招标文件的规定
	
	
	

	7
	是否有不符合法律、法规情况（达到要求的标记√，未达到的标记×并注明理由）
	必须响应招标文件的规定
	
	
	

	结论
	
	
	



结论分为“合格”和“不合格”两种，有一项不合格的为不合格投标人，不得进入下一轮评审





[bookmark: _Toc78815072]第四章 评标方法及标准（综合评分法）
第一节  评标方法及标准前附表
本项目启用的条款请在“编列内容规定”栏内以“■”标注。
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	第1.2款
	评标因素和标准
	见附页1 评标方法及标准

	第4.2款
	投标文件报价出现前后不一致的修正
	按本章正文规定修正

	第5.2款
	价格评审优惠
	非专门面向中小企业采购，且符合政府采购促进中小企业发展相关规定的：
1、给予小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为  10 ％。
2、给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为  / ％。
3、监狱企业视同为小型、微型企业，本项目中给予监狱企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
4、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，本项目中给予监狱企业产品的价格给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

	
	扶持中小企业 
	本项目中小企业划分标准所属行业（二）工业 
（一）农、林、牧、渔业 
（二）工业 
（三）建筑业 
（四）批发业 
（五）零售业 
（六）交通运输业 
（七）仓储业 
（八）邮政业 
（九）住宿业 
（十）餐饮业 
（十一）信息传输业 
（十二）软件和信息技术服务业 
（十三）房地产开发经营 
（十四）物业管理 
（十五）租赁和商务服务业 
（十六）其他未列明行业

	第5.4（2）项
	优先采购
	纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按相应评标方法给予价格折扣或者加分；
1、政府采购优先采购非标记★符号的节能产品
(1)采用最低评标价法时，应给予5%-10%的价格扣除。本项目具体扣除比例为  /  ％；
(2)采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 4 %、价格 4 %。
2、政府采购优先采购环境标志产品
(1)采用最低评标价法时，应给予5%-10%的价格扣除。本项目具体扣除比例为  /  ％；
(2)采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 4 %、价格 4 %。

	第5.8（2）项
	相同品牌产品评审
得分相同的规定
	单一产品采购项目中，多家代理商参加同一品牌产品投标的，在统计投标人数量时，作为一个投标人计算；
相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加投标的，按一家有效投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价低的投标人获得中标人推荐资格。

	第5.9款
	非单一产品采购项目的核心产品
	 核心产品为：  包1：透析机；包2：血透室集中供液设备（提示：根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定具体产品为核心产品）
□两家及以上投标人提供相同产品的价格总和均超过该项目包各自投标总价 / %的，为核心产品。（提示：也可另行规定）

	
	投标报价调整
	政府采购支持中小企业发展：小型或微型企业，价格扣除比例为   10％；联合体投标的，价格扣除比例为 /  %。评审时，用扣除后的最后报价计算价格分。

	
	技术、价格得分或总得分调整
	1、节能产品：
技术加分＝技术分值× 加分比例×（节能产品报价÷总报价）；
价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品报价÷总报价）。
2、环境标志产品：
技术加分＝技术分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）；
价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）。


注：优先采购加分的详细计算规则见第二章第34.5款、第34.6款规定。

附页1 评标方法及标准
评标方法及标准表（包1、包2）
	评审因素及分值范围

	评审因素
	权值范围

	价格部分
	30%

	技术部分
	50%

	商务部分
	20%

	评委评分=F1×A1+F2×A2+……+Fn×An

	A1、A2......分别为各项评分因素所占的权值(A1+A2+......+An=1)

	综合评分表

	评审因素
	计分
因素
	分值
	计分标准

	价格部分(F1、满分为 100 分)
	投标报价
	100
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他有效投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值
说明：关于评审委员会启动异常低价投标（响应）审查规定（附后）。

	技术部分(F2、满分为 100 分)
	产品配置及技术参数
	75
	投标人所投产品的技术指标、性能参数完全满足或优于招标文件技术要求的，计75分。
1.技术要求中一般技术条款每偏离一项扣2.5分,扣完为止。
2.技术要求中标注“▲”号的条款为重要指标，每偏离一项扣5分。
注：
1、 标注“▲”的技术参数为重要技术参数，除按招标文件要求填写技术规格偏离表外，还须提供技术支持证明材料，未按要求提供证明文件的或提供的证明文件不能够明确佐证的视为不满足该项技术参数，不得分。
技术支持证明材料包括：(1)招标文件技术参数内明确要求提供的证明材料。(2)招标文件未明确要求的，投标人可提供以下任一形式的证明材料，包括但不限于技术白皮书、彩页、说明书、检验报告等（如有不一致内容，以检验报告为准）；如技术支持资料内容模糊、无法辨认导致无法评判的或提供的技术支持资料不能反映该参数要求的或未按要求提供技术支持资料的，视为不响应该条技术参数。出现技术支持资料内容与技术规格偏离表应答不一致，以技术支持资料显示内容为准。。
2、未标注“▲”或“★”的技术参数为一般技术条款：（1）招标文件技术参数中明确要求提供技术支持资料的还须按要求提供，出现技术支持资料内容与技术规格偏离表应答不一致，以技术支持资料显示内容为准。如技术支持资料内容模糊、无法辨认导致无法评判的或提供的技术支持资料不能反映该参数要求的或未按要求提供技术支持资料的，视为不响应该条技术参数。
（2）招标文件技术参数中未明确要求提供技术支持资料的，投标人自行提供技术支持资料，出现技术支持资料内容与技术规格偏离表应答不一致，以技术支持资料显示内容为准；出现技术支持资料内容模糊、无法辨认导致无法评判的或提供的技术支持资料不能反映该参数要求的，以技术规格偏离表为准。
3、投标文件中无“采购需求偏离表”，本项不计分。
4、如配置不详、技术参数不清、缺漏项、要求提供相关证明材料未提供或提供的证明材料不清楚的均视同负偏离
5、偏离项扣分单位为每项，凡标有最低一级序号的条款即为一项（标注“▲”符号的条款若非最低一级序号项，则其下属所有序号项均视为标“▲”条款）

	
	实施方案
	15
	投标人根据采购需求提供针对本项目的项目实施方案，方案包括但不限于：①项目管理制度及供货方案，②设备安装调试与测试方法，③项目人员配备，④项目实施进度计划，⑤质量保证措施等。
评审依据：方案详细且完全满足采购要求的计15分；有缺漏项，每处扣3分，有欠完善或不合理或不满足要求的，每处扣1.5分，扣完为止。未提供方案的不计分。
（欠完善、不合理是指具有明显缺陷，前后内容无法连贯、逻辑不通、文字内容不能清楚表达意图；内容脱离了该项目实际情况；与国家或行业相关政策法规或管理办法不符，或与行业惯例不符；不具备实施的可能性或套用其他项目方案或引用错误或前后内容不一致甚至矛盾或存在与本项目无关的内容。）

	
	培训方案

	10
	投标人根据采购需求提供培训方案，方案内容包括但不限于：①培训人员配备及培训师资情况；②培训项目方案；③培训具体课程安排；④培训质量保证措施；⑤培训安全保障措施；
评审依据：根据培训课程计划的合理性和培训方案的详尽程度进行评审，与项目需求吻合，培训方案层次细化，有具体详细的阐述且符合项目采购需求的计10分，每缺少一项内容扣2分；方案无缺漏项但有欠缺或不符合要求的每处扣1分，扣完为止。未提供方案的不计分。

	商务部分(F3、满分为 100 分)
	类似业绩
	45
	投标人或所投核心产品制造商近三年（投标截止时间前36个月内）具有类似业绩的，每提供一个计15分，最多计45分。
注：日期以签订合同日期为准，提供合同并加盖公章，否则不计分。

	
	售后服务
	55
	根据投标文件中提供的售后服务方案进行评审，售后服务方案应包含但不限于以下内容：
①服务内容（包含但不限于：设备维修、设备巡检、退换货服务、软硬件产品维护升级等）；
②服务承诺及保障措施（包含但不限于：保质期内项目维修维护）；
③备件供应及质量保证（包含但不限于：质保期内提供备品备件，必须保证所提供的产品均为原装产品，符合国家质量检测标准）；
④投标人或产品制造商具备完善的售后维修网点和有稳定的售后服务团队；
⑤质保期外技术支持、应急处理预案；
方案详细且完全满足采购要求的计55分，有缺漏项，每处扣11分，有欠完善或不合理或不满足要求的，每处扣5.5分，扣完为止。
（欠完善、不合理是指具有明显缺陷，前后内容无法连贯、逻辑不通、文字内容不能清楚表达意图；内容脱离了该项目实际情况；与国家或行业相关政策法规或管理办法不符，或与行业惯例不符；不具备实施的可能性或套用其他项目方案或引用错误或前后内容不一致甚至矛盾或存在与本项目无关的内容。）


[bookmark: _Toc28918][bookmark: _Toc29689]注：投标人须对以上要求提交的资料的真实性负责，如存在弄虚作假行为，将作无效投标处理。



关于评审委员会启动异常低价投标（响应）审查规定

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
（三）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

[bookmark: _Toc20651215][bookmark: _Toc23519992]

第二节  评标方法及标准
1．评标方法
1.1评标方法：综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
1.2评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第一章投标人的资格要求。本采购项目的评标因素和标准见【评标方法及标准前附表】。
[bookmark: _Toc23519993]2．评标程序
2.1评标程序分为投标文件符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、推荐中标候选人。
[bookmark: _Toc23519994]3．投标文件符合性审查
3.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。
（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
3.2投标人存在下列情况之一的，投标无效：
（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度的；
（3）投标有效期不足的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。
3.3在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
3.4 根据有关法律法规和招标文件的有关规定，如出现下列情况之一的，应予以废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过采购人项目采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
[bookmark: _Toc23519995]4．澄清有关问题
4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
4.2投标文件的投标报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表签字或者加盖单位章确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4.5有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。
4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为投标无效处理。
[bookmark: _Toc23519996]5．比较与评价
5.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。
5.2投标报价的修正或调整
（1）如果有算术错误，投标报价将按本章第4.2款进行算术修正及修正次序规则修正。
（2）需落实政府采购政策（价格评审优惠）的，按【评标方法及标准前附表】及第二章相关规定进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
（3）评标基准价和投标报价按照上述顺序修正或调整。
5.3投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价调整／投标报价调整） ×报价权重分
5.4技术、商务等评分项响应评价
（1）技术、商务等评分项响应评分。按本章第1.2款规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。
（2）需落实政府采购政策（优先采购）的，按【评标方法及标准前附表】及第二章相关规定进行技术、价格、商务项得分调整。
5.5评标总得分
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；
A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋…＋An＝1）。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
5.6评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
5.7评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。
5.8提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。由此导致投标人不足三家的，应予废标：
（1）评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
（2）评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
5.9非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在【评标方法及标准前附表】中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按本章第5.8款规定处理。
[bookmark: _Toc23519997]6．确定中标候选人名单
6.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
[bookmark: _Toc23519998]7．编写评标报告
7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
7.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
[bookmark: _Toc23519999]8．评标报告复核
8.1汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
8.1评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
[bookmark: _Toc23520000]9．停止评标
9.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
[bookmark: _Toc23520001]10．重新组建评标委员会进行评标
10.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人或者采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：
（1）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；
（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；
（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；
（4）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。
10.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。




[bookmark: _Toc78815073]第五章 采购需求
说明：
[bookmark: _Hlk86937485]1、招标文件中打★号及表述为“须”或“必须”的条款均为实质性要求或条件，投标人必须作出满足或者优于该要求和条件的承诺（另有要求的除外），否则投标无效。
2、招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请提供中文翻释文本。
3、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。
4、投标人所投标货物或服务如国家有强制性要求的按国家规定执行，并提供相关证明材料。若执行标准有修改或更新按最新版本执行。

1、 [bookmark: _Toc23520003]采购清单一览表
	包名称
	最高限价（元）
	标的名称
	数量

	包1
	1337200.00
	透析机
	12

	
	
	血液滤过机
	2

	包2
	293100.00
	血透室集中供液设备
	1


1、“包”为最小投标单位。每一“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。
2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。
3、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
4、投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）应与采购清单一览表一致，否则其报价可能被拒绝。
[bookmark: _Toc23520004]二、项目清单与技术要求

本项目招标的全部技术参数要求，采购人验收时发现中标人所提供的产品参数与投标文件响应有偏离，一但发现弄虚作假为了谋取中标利益的行为，将移交采购监管部门依法处理，取消中标资格，造成的一切损失由投标人全部负责。
包1：
	[bookmark: _Toc321381170][bookmark: _Toc321381169][bookmark: _Toc321381168]序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	备注

	1
	透析机
	一、配置清单：
1、屏幕尺寸≥15英寸，全触摸屏，易清洁、耐腐蚀，中英文操作界面；
2、屏幕旋转≥180°,满足不同角度的需求，360°全方位声光报警；
3、标配透析液过滤器接口，实现对病人的超纯透析治疗；
4、满足科室多种供配液配置需求：可根据临床需求选择配置透析浓缩液或B联机干粉桶等不同供配液模式；
5、在病人未上机前，具有“省液模式”,可降低透析液流量或停吸透析液，节省浓缩液用量；
6、采用双平衡腔超滤平衡系统，脱水精准度更高；
7、具有血液探测器传感器，具有引血及回血的提示，方便操作；
8、配液方式：具备自动配液功能，配液过程精准，具有电导度反馈调节系统，确保透析浓度稳定；
9、具有个体化透析治疗提供更多方案，可提供超滤曲线≥8条、Na曲线≥8条、以及碳酸氢根曲线、透析液流量曲线、透析液温度曲线、肝素曲线个性化设置；
▲10、可提供在线监测Kt/V功能，辅助评估透析有效性；
11、具有在线无创血压监测功能，可自动监测和记录患者透析期间的心律和血压变化；
12、可提供血氧饱和度和脉率监测功能；
13、具有趋势图观察功能，可提供超滤和钠离子趋势图、动静脉压力趋势图、血压趋势图观察功能；
14、具有一键应急功能，出现特殊情况，可实现一键自动旁路、自动停止超滤、自动调节血流量≤100ml/min;
15、具有闹钟功能，可进行单次或周期性提醒；
16、具有透析日志功能，存储≥100条数据，方便随时查看存储的透析数据；
17、配备大容量电池，可保证机器在停电断电状态下连续工作超30分钟；
18、水路、电路多层分离结构，方便设备后期维护；
19、联网功能：可通过有线或无线与医院信息系统联网；
20、具有物联网智能监测管理系统，远程查看设备运行状态、报警情况、设备故障等；
21、设备耗材开放式，可满足多种品牌耗材使用；
22、具有热消毒、化学消毒(可使用次氯酸钠、过氧乙酸)、化学热消毒(可使用20%或者50%柠檬酸消毒液)。
二、主要技术参数
1、血泵流量：20ml/min～600ml/min(精确度：±10ml/min或±10%)
2、肝素泵：Oml/h～10ml/h(精确度：±0.2ml/h或±5%)
3、动脉压力测量范围：-600mmHg～+600mmHg(精确度：±10mmHg)
4、静脉压力测量范围：-600mmHg～+600mmHg(精确度：±10mmHg)
5、跨膜压测量范围：-600mmHg～+600mmHg(精确度：±20mmHg)
6、空气监测：同时具有血液管路超声监测及液位光电监测
7、透析液流量：100ml/min～1000ml/min(精确度：-5%～+10%)
8、透析液温度：33-40℃
9、超滤率范围：0～4000ml/h
10、超滤量：0-10L可调，可设24小时超滤时间
11、电导率：12.8mS/cm～15.7mS/cm(精确度：±0.1mS/cm)
12、钠离子调整范围：125-151mmol/L
13、碳酸氢盐调整范围：24-40mmol/L
14、漏血检测器：≤0.35mL/min(红细胞比容(HCT)=32%)
15、无创血压参数：收缩压：30mmHg～270mmHg,舒张压：10mmHg～220mmHg,平均动脉压：20mmHg～235mmHg(以上血压监测精确度：±8mmHg);
16、脉搏氧饱和度和脉率参数：
①脉搏氧饱和度测量范围：30%～100%
②脉率测量范围：30bpm～254bpm(精确度：±3bpm)
三、技术服务
设备免费保修3年，保修期内上门维修。设有全国免费维修电话，承诺接到保修电话1小时内响应，24小时解决问题。
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	2
	血液滤过机
	一、主要功能：
1、屏幕尺寸≥15英寸，全触摸屏，易清洁、耐腐蚀，中英文操作界面；
2、屏幕旋转≥180°,满足不同角度的需求，360°全方位声光报警；
3、可在线生成冲洗液，无需生理盐水预冲，可实现预冲液联机排放，无需废液袋，节约成本；
4、可在线生成置换液，可实现on-Line-HDF,并可实现前、后稀释治疗模式；
5、满足科室多种供配液配置需求：可根据临床需求选择配置透析浓缩液或B联机干粉桶等不同供配液模式；
6、在病人未上机前，具有“省液模式”,可降低透析液流量或停吸透析液，节省浓缩液用量；
7、采用平衡腔超滤平衡系统，脱水精准度更高；
8、具有血液探测器传感器，具有引血及回血的提示，方便操作；
9、配液方式：先吸B液后吸A液，B液浓度误差更小，同时具有电导度反馈调节系统，透析液浓度和B液浓度可单独监测并控制，可对酸中毒患者有针对性治疗；
10、具有个体化透析治疗提供更多方案，可提供六大曲线设置功能，超滤曲线≥8条、Na曲线≥8条、以及碳酸氢根曲线、透析液流量曲线、透析液温度曲线、肝素曲线个性化设置；
▲11、可提供在线监测Kt/V功能，辅助评估透析有效性；
12、可提供无创血压监测功能，自动监测和记录患者透析期间的心律、血压变化；
13、血容量监测，实时评估容量变化，精准控超滤，防脱水过量所致痉挛和低血压；
14、血温监测，同步优化血流动力学，使易感患者症状性低血压再减少；
15、可提供血氧饱和度和脉率监测功能；
16、具有趋势图观察功能，可提供超滤和钠离子趋势图、动静脉压力趋势图、血压趋势图观察功能；
17、具有一键应急功能，出现特殊情况，可实现一键自动旁路、自动停止超滤、自动调节血流量≤100ml/min、自动血压测量、自动推注；
18、具有闹钟功能，可进行单次或周期性提醒；
19、具有透析日志功能，存储≥100次治疗数据，方便随时查看；
20、配备大容量电池，可保证机器在停电断电状态下连续工作超30分钟；
21、水路、电路多层分离结构，方便设备后期维护；
22、联网功能：可通过有线或无线与医院信息系统联网；
23、具有物联网智能监测管理系统，远程查看设备运行状态、报警情况、设备故障等；
24、设备耗材开放式，可满足多种品牌耗材使用；
25、具有热消毒、化学消毒(可使用次氯酸钠、过氧乙酸)、化学热消毒(可使用20%或者50%柠檬酸消毒液)。
二、主要技术参数
1、血泵流量：20 ml/min~600ml/min(精确度：±10ml/min或±10%)
2、置换液泵流量：20ml/min~600ml/mi n(精确度：±10ml/min或±10%);推注模式下置换液流量为50ml/min～250ml/min可调
3、肝素泵：0 ml/h～10ml/h(精确度：±0.2ml/h或±5%)
4、动脉压力测量范围：-600mmHg~+600mmHg(精确度：±10 mmHg)
5、静脉压力测量范围：-600mmHg~+600mmHg(精确度：±10 mmHg)
6、跨膜压测量范围：-600mmHg～+600mmHg(精确度：±20 mmHg)
7、空气监测：同时具有血液管路超声监测及液位光电监测
8、透析液流量：100ml/min～1000ml/min(精确度：-5%～+10%)
9、透析液温度：33-40℃
10、超滤率范围：0～4000ml/h
11、超滤量：0-10L可调，可设24小时超滤时间
12、置换液：内毒素≤0.03EU/ml
13、电导率：12.8mS/cm～15.7mS/cm(精确度：±0.1mS/cm)
14、钠离子调整范围：125-151mmol/L
15、碳酸氢盐调整范围：24-40mmol/L
16、漏血检测器：≤0.35mL/min(红细胞比容(HCT)=32%)
17、无创血压参数：收缩压：30mmHg～270mmHg,舒张压：10mmHg～220mmHg,平均动脉压：20mmHg～235mmHg(以上血压监测精确度：±8mmHg)
18、脉搏氧饱和度和脉率参数：
①脉搏氧饱和度测量范围：30%～100%
②脉率测量范围：30bpm～254bpm(精确度：±3bpm)
三、技术服务
设备保修3年，保修期内上门维修。设有全国免费维修电话，承诺接到保修电话1小时内响应，24小时解决问题。
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包2：
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	备注

	1
	血透室集中供液设备
	1、供透析A、B浓缩液，采用一套控制系统，实现对A、B液双侧的协调控制，单台设备带机数量≥40床；
▲2、系统采用封闭式外壳设计，无配液桶或储液桶等部件裸露在外；
3、在配液进水品质满足YY0572-2015的条件下，配液品质高于YY0598-2015。
4、中文操作系统，可根据用户要求，设置多重密码，不同操作维护人员分配不同权限。提供终身技术支持，质保期内软件免费升级；支持远程升级和厂家远程联网诊断。
5、≥10吋触控屏，可选配手机端远程操控功能和工作站副屏，随时观察、操控设备，减少人力。
6、具备报警及处理信息提示功能；具有远程声光状态指示器，在液位，电导，漏液等异常情况时，能远程发现报警，方便及时处理；易损性零部件有计时功能，方便定期保养；
7、透析粉配方任意可调。最小配液量为30L;每种液体最大单次配液量≥180L;单个储液桶容积≥260L;配液量可以按1人份为单位随意增减。配液中可以随时终止，重新输入新的配液量，不影响正常配液。
8、采用PLC和数据采集模；各参数可根据用户需求，个性化设置；程序可以根据客户现场布局特征，专门定制。
9、B液采用主管路循环加小循环无死腔设计(非每台透析机简单大串联方式),单台透析机连接管漏液或维护不影响别的透析机供液。供液采用动力和自吸供液双模式，机器自动检测液体消耗速度，合理管理供液压力，全流程压力<30KPa,所有品牌透析机都可正常使用。
▲10、开放式加料口，上方无遮挡物，加料方便快捷；加料口高度距地高度不得超过110cm,不用搭梯子加粉；
11、采用离心泵搅拌射流搅拌方式，溶解高效。配液水量自动控制，采用高精度压力监控，电导率传感器监测配液精度，双系统保证保透析液浓度值精确，液位控制精度可达0.2%FS;配液合格可自动转移。
12、B具有连续配液功能和24小时预约配液功能，无需人员值守投粉；
13、A系统采用化学消毒；B系统采用热消毒和化学消毒，消毒程序自动化，可预约自动完成；
★14、热消毒采用水箱蓄热式热水单元，热水容积≥160L,该单元独立于配、液储液系统，单独摆放，不采用在线加热消毒方式，电力负荷低；系统可夜间管路自动热水消毒，并且不需要开水处理系统；热消毒管路末端温度≥85℃。所有类型消毒2.5小时内完成(供水充足的前提下);消毒后，系统配液完成时自动填充输送管路，无需人员操作。
15、A、B液双侧独立工作，互不受单侧故障干扰；配液系统具备互用功能，单侧配液系统故障，可用另一侧配液系统一键切换配液，保证双侧供液不受影响。
16、采用双重过滤设计，最后一级0.1微米，能有效过滤细菌。可选配过滤精度更高的超纯过滤组件，提升浓缩液品质；
17、滤器更换在设备正前方完成，方便快捷。
★18、机位吸液模块采用全封闭结构，不受外部污染，不得采用开放式快速接头方案；要求血透机侧和集中供液侧管路都能彻底消毒无死腔，因此透析机吸管侧不得采用有明显消毒死腔的小球阀+管夹方案。
19、搅拌桶和储存桶采用PP塑料材质，无毒、耐腐、耐热、不采用易腐蚀和散热快的金属容器；储液桶标配细菌隔离的呼吸器，隔绝空气污染。
▲20、主机相关管件、电磁阀等部件，采用UPVC,PP等塑料材质，耐腐蚀；A液输送主管路采用PE管，B液输送主管路采用PVDF或PEX耐热管路，设计寿命期限内，无需更换。
21、储液桶带细菌隔离空气滤器；B储液桶带深紫外线浸入式杀菌灯；
22、配液量与储液桶剩余液量及时监测，显示使用趋势图，提前提醒配液；具有储存桶满液自动保护功能，并能有效避免在转移液体过程中液体外溢。
23、控制系统可采用全自动、程序手动方式控制；在线动态流程图时实显示、监测各参数。
24、具备控制系统或人机界面故障时手动配液应急功能，保证系统任何工况不会因为故障停机；
25、设备最大运行功率≤15Kw;
★26、所投产品的生产企业需具备ISO 9001质量体系认证和ISO 13485医疗器械质量管理体系认证
27、产品符合YY9706.102-2021电磁兼容标准和GB97-6.1-2020电气安全标准；
28、质保期：保修3年(不含耗材)保修期内上门维修；设有全国免费维修电话，承诺接到保修电话1小时内响应，24小时解决问题。
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三、商务参数要求
1. [bookmark: OLE_LINK4]交付时间、地点及付款方式
1.1项目现场：采购人指定地点。
1.2交付时间及方式：合同签订后，场地符合安装条件，收到采购人通知后发货，并在约定时间内到货并安装。交货时间为：自签订合同之日起30天内完成供货要求。
1.3付款方式：
1.3.1设备安装完成调试、试运行，调试验收合格后，开具相应金额的增值税发票后支付至合同价款的90%；余款10%验收合格1年后无息支付。
1. 安装调试和验收
2.1中标人配合和指导医院对货物储存、安装和使用场地的建设或改良（含配套设施及条件），确保货物达到规定的运行、安装、使用环境，保证使用条件安全。
2.2在货物到达使用单位，现场场地符合安装条件后，采购人将通知中标人派技术人员对所投设备全面进行安装调试。中标人应派制造商技术人员在7日内到达采购人指定安装地点，并在医院技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试所需费用包含在投标报价内。如中标人未在7日内到达采购人指定安装地点，采购人有权自行开箱安装调试。开箱如有缺货、错装、损坏或技术问题，中标人应承担全部责任。
2.3设备验收签字前如有任何质量问题，中标人必须无条件更换整机。
2.4中标人须承担货物验收前的财产保护责任，在验收前出现损坏由中标人负责。在安装运输过程中如出现人员伤亡及财产损坏由中标人承担赔偿责任。
2.5设备安装后，采购人按国际和国家标准、厂方标准、医院验收制度流程及合同要求如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）进行验收。中标人应向采购人提供详细的验收标准，验收手册和部分验收专用仪器，所需费用包含在投标报价内。设备各项技术性能、指标必须达到合同和技术文件规定的要求。投标文件中提供详细的验收说明。
★2.6设备从安装到完成调试时间不超过1个月，否则由此引发的后果由中标人自行承担（须提供承诺函，格式自拟）。
★2.7.所有设备的接入信息系统费用由中标商负责，相关费用计入报价中。
1. 质量保证和质保期（技术参数有规定的以参数内容为准）
[bookmark: OLE_LINK160]3.1在正常操作下，整机质保期3年（技术参数有规定的以参数内容为准），即采购人安装调试验收合格，运转正常后，采购人认可，签字之日起三十六月内连续运转良好。质保期内，如货物故障导致停机时间连续超过三个工作日，则每个超出的停机工作日获得补偿保修期四日。质保期内负责维修与更换有缺陷的货物或部件，质保期满后只收取投标时承诺的备品备件成本费用。每次维护维修后，应及时向采购人提供相关记录。质保期从最终验收合格之日起计算。
3.2中标人应保证货物是全新的，未使用过的，手续合法，渠道正规，出厂时间少于一年。全部设备的规格型号、技术参数不但要与合同中的描述一致，还应该与随机资料说明一致。
3.3投标人除了报出维保价格外，还应提供制造商最低维保价格承诺书或提供承诺函承诺中标后提供相应的制造商盖章的承诺书。
3.4投标人除了报出备品配件（提供本配置可能未列举的其它设备和部件含系统软件）的价格之外，还应对所投设备的备品配件保障期限做出承诺且保证5年内不涨价，并提供承诺函承诺中标后提供相应的承诺书。
1. 备品备件
4.1中标人应向采购人随设备提供全套设备技术资料（技术资料非中文的，应译成中文），费用已包括在投标价格之内。
（1）设备安装图；
（2）电气设备及系统原理图；
（3）电气设备及系统安装线路图；
（4）构件、机械安装图；
（5）安装、操作手册；
（6）故障代码表、维修密码（如有）；
（7）维护和维修手册（包括电子版）；
（8）详细维修用的资料和图纸（包含产品内部主要机械结构与控制电路、管路原理图、控制面板布置图、接线图、装配示意图）；
（9）制造、安装标准含技术规范；
（10）出厂检验报告及合格证；
（11）安装和验收报告（包括验收数据资料）；
（12）易损件、零部件和备件清单；
（13）系统、软件备份硬盘。
1. 人员培训
5.1中标人负责在现场向采购人技术人员（包括医师、技师以及维修工程师）直接提供保修、维修、使用培训服务。设备人员专项进修的具体培训时间、地点另行协商，至采购人技术人员能正常操作设备的各种功能、简单的故障排除为止，所需费用由中标人负责。
5.2中标人在投标文件中提供详细的培训计划。
5.3中标人应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员能正常操作设备的各种功能；除现场培训外,在保修期内，厂方每年安排集中培训一次（含在投标总价中，采购人不再另行支付费用）。
1. 售后服务（技术参数有规定的以参数内容为准）
6.1投标人应承诺由制造商负责保质期内的售后服务，并提供售后单位的名称、地址。联系电话等；售后服务单位名称、地址、联系电话撤销或者变更的，应当及时告知采购人；售后服务单位应当具有维修资质证书，维修人员应当具有执业资格，持证上岗。
6.2在质保期内，设备出现质量问题，应当由中标人负责修理或者更换新的主要部件（包括工时费和材料费）（含在投标总价中，采购人不再另行支付费用）。
6.3质保期外，中标人应提供有偿维修服务，维修材料仅收取成本费用，维修服务费用不高于市场价，确保合理透明。
6.4质保期内，中标人对产品质量实行三包，负责维修或更换（人为因素或不可抗力造成事故除外）。（含在投标总价中，采购人不再另行支付费用）。
6.5质保期内投标人提供硬件维护和咨询等，并提供7*24小时电话、E-mail技术支持，一般性系统故障需在2小时内解决，重大系统故障需在12小时内解决，特别重大系统故障需在24小时内解决。
6.6中标人保证长期优质服务，定期提供例行检查，终身维护。
6.7投标人在投标文件中提供详细的售后服务方案。
1. 履约验收
7.1设备计量及防护检测：设备在使用前和质保期满后，中标人必须提供国家强制执行的年度计量检测报告，提供计量器具型式批准证书并负责相关费用及手续。如检测达不到国家标准，中标人应负责设备的整改和再次检测费用，直至检测达标；若为防护设备，设备在使用前中标人必须提供防护检测报告并办理相关手续，如检测达不到国家标准，中标人应负责设备的整改和再次检测费用，直至检测达标，
7.2项目验收时采购人或者其委托的采购代理机构组织对中标人履约的验收。大型设备或技术复杂的应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。验收所产生的费用由中标人承担（费用应包含在投标报价内），采购人不再另行支付其他任何费用。
7.3中标人在项目验收阶段，须配合采购人进行履约验收，验收符合相关标准（如国家标准、行业标准、技术规范等），验收过程中，中标人须准备相关资料（投标文件、中标通知书、采购合同、验收单等），确保验收过程有序进行。如需要第三方参与验收的，所需费用包含在投标报价内，中标人无条件配合。
1. 其他要求
8.1本项目为交钥匙项目，采购人负责提供适合安装的场地。中标人提供场地的装修及防护方案及实施，中标人承诺负责设备进入安装场地所产生的防护装修费用（技术参数有规定的以参数内容为准）；投标总价包括但不限于设备安装、调试等所有费用，采购人不再另行支付其他任何费用。
8.2投标人如进行现场踏勘，由此产生的费用及安全问题由投标人自行承担。
8.3投标人负责提供设备软件的开放（质量保证期以内和超出质量保证期）及永久性维修密码的承诺书。
8.4投标人负责其派出人员的人身以外保险，承担其派出人员在服务过程中产生的一切法律责任和后果。
1. 违约责任
9.1验收前如设备出现重大故障，导致更换整机，影响采购人项目开展或临床使用，由此引发的责任由中标人承担，采购人保留对中标人追究损失赔偿责任的权力。
9.2延期交货：如果中标人未能按合同规定的时间按期交货（不可抗力除外）中标人应向采购人支付违约金，每延期一天，按合同总额0.5%交付违约金，最多不超过延期交付的货物总额的10%。违约金从合同款项中扣除，合同款项不足的，中标人应补足。如果中标人在采购人书面同意的延期时间内仍不能交货，采购人有权解除合同，中标人退还采购人已经支付的一切费用，并应按上述规定向采购人支付违约金（按合同总额的30%计算）。
★9.3如发现中标产品无法满足招标文件及投标文件所列示的技术参数要求，或者发现中标人的投标文件存在虚假响应的情况，采购人有权单方面解除合同，并要求中标人支付与解除合同相关的一切费用，责任由中标人承担。（本项需出具单独承诺函）

备注：以上“1至9”项商务要求的每一项均视为一项商务需求内容，对其中任意一项子项（“★”条款除外）的偏离均视为对该项商务需求内容的偏离，予以扣除相应分数。


[bookmark: _Toc78815074]第六章 政府采购合同
第一节 采购合同协议书（格式可自拟）
                                                        采购编号：	
采购人（全称）：（甲方）
供应商（全称）：（乙方）
	
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、参照《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目管理信息	
（1）采购组织形式：
（2）采购方式：
（3）项目名称：
2.合同标的及金额
	序号
	标的名称
	型号规格
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合同金额小写：
大写：


3.履行合同的期限、地点及方式：
4.付款：。
5.履约验收方式：
6.解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：
□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼
7.组成合同的文件
合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）本合同协议书
（3）中标通知书
（4）采购合同格式条款
（5）投标文件
（6）招标文件
（7）标准、规范及有关技术文件

合同订立时间：年月日
合同订立地点：

甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）
法定代表人：                             法定代表人：
委托代理人：                             委托代理人：
电      话：                             电      话：
传      真：                             传      真：
                                     开 户 银 行：
            帐       号：




第二节 政府采购合同通用条款
1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。
（4）“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。
（5）“合同条款”系指本合同条款。
（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。
2.合同的适用范围
2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。
2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。
3.合同标的及金额
3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。
4.合同价款
4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。
5.履行合同的时间、地点和方式
5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。
5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。
6.货物的验收
6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。
6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。
6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。
6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。
6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。
6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。
6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。
7.货物包装要求
7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。
7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。
8.运输和保险
8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。
8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。
9.质量标准和保证
9.1 质量标准
（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第五章“采购需求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。
9.2 保证
（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
10.权利瑕疵担保
10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。
11.知识产权保护
11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。
11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。
12.保密义务
12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。
13.合同价款支付
13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。
13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。
13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作日内支付。
13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。
13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。
14.伴随服务
14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
14.2 乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；
（5）【政府采购合同专用条款】与招标文件第五章采购需求规定的其他伴随服务。
14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1质量瑕疵的补救措施和索赔
（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：
①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。
③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。
（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。
（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。
（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。
16.合同的变更
16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。
16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。
16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。
17.合同中止与终止
17.1合同的中止
（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；
（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。
17.2合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。
（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。
（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。
（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。
18.合同转让和分包
18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。
18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。
19.不可抗力
19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。
19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
20.解决争议的方法
20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。
20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：
（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；
（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。
20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。
21.法律适用
21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。
22.通知
22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，
22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
24.合同生效
24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。
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第三节 政府采购合同专用条款

	第五章第二节
第1.1款
	甲方名称、地址 
	采 购 人：岳阳市君山区人民医院
单位地址：岳阳市君山区旅游路

	第五章第二节
第1.2（6）项
	项目现场
	采购人指定地点

	第五章第二节
第5.1款
	履行合同的时间、地点及方式
	1、 交货时间：自签订合同之日起30天内完成供货要求。
2、交付地点：供货地点由采购人确定。
3、交货方式：本项目为交钥匙工程，所有货物安装调试并经用户代表验收合格（验收内容主要为：型号、规格、数量、外包装、性能等）

	第五章第二节
第9.2（1）项
	质量保证期
	本项目质保期三年，质保期内供应商提供本项目的免费售后服务。

	第五章第二节
第9.2（3）项
	响应时间
	详见第五章“采购需求”

	第五章第二节
第13.5款
	合同价款支付方式和条件
	详见第五章“采购需求”

	第五章第二节
第14.2（5）项
	伴随服务
	详见第五章“采购需求”

	第五章第二节
第20.2款
	解决争议的方式
	☑ 诉讼
□ 仲裁

	第五章第二节
第23.1款
	合同未尽事项
	/










[bookmark: _Toc78815075]第七章 投标文件的组成

第一部分 资格证明文件
一、开标一览表
二、投标保证金
三、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书
四、投标人提供的资格证明文件
第二部分 商务技术文件
五、投标函
六、分项报价
七、采购需求响应
八、合同条款偏离表
九、采购需求偏离表
十、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表
十一、投标货物符合招标文件规定的证明文件
十二、投标人认为需提供的其他资料
注：1、投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制资格证明文件，不得将其编制到商务和技术文件中。否则，由于编制失误所产生的后果，由投标人自行承担。
2、投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制商务和技术及综合评分表相关资料。否则，由于编制失误所产生的后果，由投标人自行承担。





政府采购
投 标 文 件
第1部分 [bookmark: _Toc31278][bookmark: _Toc2107][bookmark: _Toc7723][bookmark: _Toc30240]资格证明文件



采购项目名称:
采   购   人：
政府采购编号:
采购代理编号:
采购代理机构：





投标人：                       
年  月  日

[bookmark: _Toc31488][bookmark: _Toc23864][bookmark: _Toc18711][bookmark: _Toc30101]一、开标一览表
采购代理编号：                                 项目名称：                 
包号：                                         包名称：                  
	投标总报价
	备注

	小写金额：             （人民币元）
大写金额：             （人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	

	优惠声明：
中小企业价格折扣金额：元
节能产品金额：元
环境标志产品金额：元
未在开标一览表中注明优惠声明的，一律不给予相应的价格折扣。


备注：1、本“开标一览表”所填报价应与交易平台上所填电子“开标一览表”报价一致，否则，以交易平台上所填电子“开标一览表”报价为准。
2、本表须按包填写，一个“包号”一份。
3、投标人提交两份及以上投标报价不同的“开标一览表”，且未书面说明哪个有效或以哪个为准的，其投标无效。
4、投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”等相关内容。

投标人名称（盖单位电子章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：
日期：年月日
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备注：本项目不适用。
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三、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：
统一社会信用代码：
注册地址：
姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）身份证原件扫描件。
	身份证（正面）
	身份证（反面）


注：投标人代表为法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。


投标人名称（盖单位电子章）：
日期：年月日



[bookmark: _Toc7745][bookmark: _Toc6920][bookmark: _Toc30947][bookmark: _Toc6718]三、授权委托书


本人（姓名、职务）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）（政府采购编号：，采购代理编号：）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：。
代理人无转委托权。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。
	身份证（正面）
	身份证（反面）


注：投标人代表不是投标人的法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。


投标人名称（盖单位电子章）：
法定代表人（单位负责人）（电子签字或电子印章）：
委托代理人（电子签字或电子印章）：
日期：年月日
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四、投标人提供的资格证明文件

须  知
1、投标人应按第三章资格审查要求提供资格证明材料
附件4-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
附件4-2 湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)
附件4-3 符合特定资格条件证明材料或者情况说明
附件4-4 联合体协议书（格式）（联合体形式投标的提供）
2、投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议书(本节附4-4)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。

[bookmark: _Toc20651249]


附件4-1 
符合基本资格条件证明材料复印件或者情况说明
法人、或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明，信用查询记录、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保险费的相关证明、履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料等
注：
（1）投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件
（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；
（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；
（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。
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附件4-2湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)
湖南省政府采购供应商资格承诺函
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金,在前三年的经营活动中无重大违法记录,未列入严重失信行为名单,符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号),本公司企业规模为: 大型口中型口小型□微型□。
□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场,遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27号),如违反承诺,同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。

公司(单位)名称(盖章)：
机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地 址、经济行业、经济性质
法定代表人(负责人)姓名(签字)、身份证号、手机号:
授权代表人姓名(签字)、身份证号、手机号:
[bookmark: _Toc32042][bookmark: _Toc23675][bookmark: _Toc20651251]
参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
[bookmark: _Toc20169][bookmark: _Toc10029]致              (采购代理机构)：
我单位郑重声明，参加本政府采购项目前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚）。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
特此声明。


供应商名称(盖单位章)：                
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：               
日期：      年    月    日

（附“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录查询的网页截图并加盖公司公章）



附件4-3 
符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

注：按第三章资格审查要求提供。
[bookmark: _Toc20651252]

附件4-4 联合体协议书（格式）
联合体协议书（格式）

致                   （采购人、采购代理机构）：
经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加                    （项目名称）（采购代理编号：                ）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：
一、联合体基本信息：                （各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人（单位负责人）姓名）
二、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。
三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
四．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。
五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：             。按照本条上述分工，联合体各成员的协议合同金额占联合体协议合同总金额比例如下：               。
六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
七、本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：                          

成员1名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：                          
成员2名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：                          

日期：        年        月        日  
注：1、本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人（单位负责人）授权委托书。
2、投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价，影响本协议书第五条的，应同时修改本协议书第五条。否则，评审时价格评审优惠不予以考虑。



政府采购
投 标 文 件
[bookmark: _Toc14626][bookmark: _Toc20028][bookmark: _Toc10532][bookmark: _Toc27237]第二部分 商务技术文件



采购项目名称:
采   购   人：
政府采购编号:
采购代理编号:
采购代理机构：




投标人：
年  月  日
[bookmark: _Toc20041][bookmark: _Toc20658][bookmark: _Toc25095][bookmark: _Toc18209]五、投标函
致：（采购人、采购代理机构）：
根据贵方为（项目名称）的投标邀请（政府采购编号：，采购代理编号：），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称）提交包含下述内容的电子投标文件一份至交易平台，参加采购项目包投标，并在此声明，所递交的投标文件内容合法、完整、真实。
第一部分 资格证明文件
一、开标一览表
二、投标保证金
三、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书
四、投标人提供的资格证明文件
第二部分 商务技术文件
五、投标函
六、分项报价
七、采购需求响应
八、合同条款偏离表
九、采购需求偏离表
十、享受政府采购政策优惠的证明资料
十一、投标货物符合招标文件规定的证明文件
十二、投标人认为需提供的其他资料
在此，签字代表宣布同意如下：
1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。
2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3、投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起      个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。
5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：；邮编：；电话：；电子邮箱：。


投标人名称（盖单位电子章）：                       
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：
日期：年月日

[bookmark: _Toc14130][bookmark: _Toc4874][bookmark: _Toc12999][bookmark: _Toc14332]六、分项报价
[bookmark: _Toc12695][bookmark: _Toc28093][bookmark: _Toc15147][bookmark: _Toc12218]附件6-1 分项报价说明
分项报价说明
备注：投标人应按招标文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。

[bookmark: _Toc8883][bookmark: _Toc15829][bookmark: _Toc25373][bookmark: _Toc1783]附件6-2 分项报价明细表
设备清单分项报价明细表

采购代理编号：                    项目名称：
包号：                            包名称：
	
分项项目名称 
	规格型号 
（或项目特征描述）
	
品牌/产地 
	
数量/单位
	金额（元） 
	
备注 

	
	
	
	
	单价
	小计 
	

	1 
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	
	
	
	

	5 
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价（元）：
	
	


备注：（1）按招标文件提供的工程量清单（见附件）报价，否则其投标无效。 
（2）设备清单要求按本表填写明细内容，否则其投标无效。


投标人名称（盖单位电子章）： 
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：       
日 期 ： 年 月 日










 (
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[bookmark: _Toc16399][bookmark: _Toc1005][bookmark: _Toc29586][bookmark: _Toc11578]七、采购需求响应

编制说明：投标人应按招标文件第五章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，且不限于详细的技术指标和性能、售后服务和技术服务的组织及保证措施等，格式自拟）。





投标人名称（盖单位电子章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：
日期：年月日


[bookmark: _Toc24652][bookmark: _Toc32309][bookmark: _Toc6749][bookmark: _Toc24573]附件7-1 响应-览表
响应一览表

	包号 
	包名称
	分项项目名称
（条目号/品目名称）
	主要技术参数或规格
	数量
	交货
	备注

	
	
	
	
	
	时间
	地点
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	








[bookmark: _Toc24499][bookmark: _Toc27989][bookmark: _Toc19077][bookmark: _Toc4175]八、合同条款偏离表
采购代理编号: 项目名称：                 
包           号：                                  包名称：                
	序号
	招标文件章节条款号
	招标文件要求
	投标文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	投标人保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


备注：（1）投标人应根据招标文件第六章“政府采购合同”填写本表；
（2）投标人如果对招标文件第六章“政府采购合同”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第六章的所有条款要求，其投标无效。
（4）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。


投标人名称（盖单位电子章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：
日       期：年月日

[bookmark: _Toc6774][bookmark: _Toc11542][bookmark: _Toc4287][bookmark: _Toc6624]九、采购需求偏离表
采购代理编号:项目名称：                 
包           号：                                包名称：                  
	序号
	招标文件章节条款号
	招标文件要求
	投标文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	投标人保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。


备注：（1）投标人应根据招标文件第五章“采购需求”填写本表；
（2）投标人如果对招标文件第五章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第五章的所有条款要求，其投标无效。
（4）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。
（5）本表偏离表与本章第七节“采购需求响应”不一致时，以“采购需求响应”为准。


投标人名称（盖单位电子章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：
日      期：年月日


[bookmark: _Toc12256][bookmark: _Toc29698][bookmark: _Toc26854][bookmark: _Toc13702]
十、享受政府采购政策优惠的证明资料

投标人符合第二章第33.6款要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。否则，评审时不予以考虑。

附件 10-1 中小企业声明函

[bookmark: bookmark153]中小企业声明函（货物类） (不满足以下条件的无需填写)
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞  46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小  企业）的具体情况如下：
1. （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） ，从 业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企 业、微型企业）；
2. （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） ，从 业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企 业、微型企业）；
„„
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业 的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责 任。
企业名称（盖章）： 日 期：
注：1.属于专门面向中小企业采购的政府采购货物类项目，投标人应按本声明函内容和格式 如实声明采购标的制造商的企业规模，未提供本声明函或不符合《政府采购促进中小企业发展管 理办法》（财库﹝ 2020﹞46 号）规定的，其投标无效。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填 报。


 (
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[bookmark: _Toc5695][bookmark: _Toc88][bookmark: _Toc10006][bookmark: _Toc7976]附页 1价格评审优惠清单
价格评审优惠（配套货物）清单
采购代理编号：                                     项目名称：                      
包       号：                                      包名称：                        
	以下为投标人提供的享受价格评审优惠的货物，投标人对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	货物制造商类型
	商标名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/
	/


说明：1、本清单用于计算政府采购价格评审优惠应享受的政府采购政策价格扣除。提供附件10-1、附件10-2的，且提供的货物为小型、微型企业制造的，包括视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的监狱企业、残疾人福利性单位制造的货物。货物制造商类型填写小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
2、栏目4“价格”为综合单价，包含该货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、安装调试费、管理费和利润等。
3、投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.7款规定修改本表相应内容。否则，评审时涉及本表所有优惠不予以考虑。

投标人名称（盖单位电子章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（电子签字或电子印章）：
日期：年月日

[bookmark: _Toc21948][bookmark: _Toc17823][bookmark: _Toc7725][bookmark: _Toc707]
附件10-2 残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖单位电子章）：
       日  期：



[bookmark: _Toc16074][bookmark: _Toc10865][bookmark: _Toc3948][bookmark: _Toc7204]
附件10-3 监狱企业证明资料
监狱企业证明资料
(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件。


[bookmark: _Toc28766][bookmark: _Toc21730][bookmark: _Toc16602][bookmark: _Toc29074]
附件10-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料
强制采购或者优先采购产品的证明材料
(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)

说明：投标人提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第33.6款规定提供证明材料和本章本节附页2“优先采购产品清单”，并加盖投标人单位电子章。



[bookmark: _Toc2649][bookmark: _Toc15663][bookmark: _Toc19271][bookmark: _Toc10172]附页 2 优先采购产品清单
优先采购产品清单
采购代理编号：                                  项目名称：                   
包       号：                                    包名称：                    
	以下为投标人提供的政府采购优先采购产品，投标人对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/


说明：1、本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或环境标志产品）的政府采购政策加分或者价格扣除。
2、栏目4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
3、栏目6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号（货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只须填写一种）。
4、投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.7款规定修改本表相应内容。否则，评审时涉及本表所有优惠不予以考虑。

投标人名称（盖单位电子章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（电子签字或电子印章）：
日期：年月日

[bookmark: _Toc13650][bookmark: _Toc9432][bookmark: _Toc15246][bookmark: _Toc5404]
十一、投标货物符合招标文件规定的证明文件

备注：提供第五章规定的证明材料。


[bookmark: _Toc21779][bookmark: _Toc27730][bookmark: _Toc28562][bookmark: _Toc17311]
十二、投标人认为需提供的其他资料

备注：投标人认为需提供的其他资料包括：
（1）招标文件第五章采购需求要求的其他资料；
（2）招标文件第四章评标方法及标准要求的其他相关资料。
