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1、 设备清单及技术参数要求
	1、胰岛素泵技术参数

	序号
	产品功能
	参数
	备注

	1
	适用人群范围
	适用儿童和成人糖尿病患者
	

	2
	基础率分段
	24/48段
	

	3
	基础率设置步长
	最小0.05u/h
	

	4
	电池型号
	7号（AAA）干电池1节
	

	5
	储药器容量
	≥3ml
	

	6
	防水等级
	IPX8级
	

	7
	每次最小给药量
	0.05u
	

	8
	输注频率
	2～60次/小时
	

	9
	输注方式
	基础率输注、临基率输注、大剂量输注、方波输注
	

	10
	大剂量输注速度
	可调整
	

	11
	胰岛素输注精度
	基础率输注允差：±5%；大剂量输注允差：±3%
	

	12
	餐前大剂量预设
	有餐前大剂量预设功能
	

	13
	基础快设数据库
	6/24段法双数据库可选
	

	14
	基础率设置范围
	0～5u
	

	15
	临基率设置范围
	速率0～200%，时间0～24小时
	

	16
	手动大剂量设置范围
	a.常规设置范围0～20u;b.最大可修正范围0～85u
	

	17
	基础率校准
	有
	

	18
	基础率方案
	可预存多套
	

	19
	装药方式
	自动复位，自动计算所装药量
	

	20
	阻塞传感器
	有阻塞传感器，评估是否有输注阻塞
	

	21
	自检功能
	具备自检功能
	

	22
	操作及警示回顾
	可回顾每项50条操作及报警记录
	

	23
	CPU数量
	双CPU
	

	24
	输注管路接口形式
	标准鲁尔接口
	

	25
	键盘锁定功能
	有锁定功能，防止误操作
	

	26
	报警
	低电量、低药量、输注暂停、阻塞报警
	




2、MRI设备招标参数
一、基本要求
1、设备名称：磁共振成像设备
2、设备用途说明：用于对患者的影像检查，包括神经系统，骨关节系统，软组织及早期肿瘤的筛查等。
二、具体技术要求
	1
	磁体系统
	超导磁体

	1.1
	磁场强度
	≥1.5T

	1.2
	磁体骨架材料
	不锈钢

	1.3
	磁体类型
	零液氦挥发

	1.4
	冷头类型
	4K冷头

	1.5
	液氦消耗率
	0.0L/小时

	1.6
	液氦填充周期
	≥3年

	1.7
	液氦用量
	≥1000升

	1.8
	磁体重量
	≥3.5吨

	1.9
	匀场方式
	主动匀场+被动匀场+动态匀场

	1.10
	磁场均匀度
	均方根值

	▲1.10.1
	50cm DSV 均方根值
	≤1.0ppm，提供datasheet证明

	1.10.2
	40cm DSV均方根值
	≤0.2ppm

	1.10.3
	30cm DSV均方根值
	≤0.05ppm

	1.10.4
	20cm DSV均方根值
	≤0.02ppm

	1.10.5
	10cm DSV均方根值
	≤0.005ppm

	1.11
	磁场稳定度
	≤0.05ppm／小时

	1.12
	5高斯磁场范围
	轴方向≤4米，径方向≤2.5米

	1.13
	患者扫描孔道直径
	≥60cm

	1.14
	磁体长度
	≤1600mm

	1.15
	磁体异常状态短信自动报警
	磁体状态出现异常时（如液氦、压力等），系统自动发送短信到工程师手机上

	2
	梯度系统
	

	2.1
	梯度线圈类型
	水冷自屏蔽梯度线圈

	▲2.2
	梯度场强(单轴)
	≥35mT/m，提供datasheet证明

	▲2.3
	梯度切换率(单轴)
	≥150mT/m/ms，提供datasheet证明

	2.4
	最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率可同时达到
	具备

	2.5
	最小梯度上升时间
	≤0.25ms

	3
	射频系统
	

	3.1
	系统类型
	全数字化射频发射和接收

	▲3.2
	射频功率放大器功率
	≥20KW，提供datasheet证明

	3.3
	数字信号处理频率：
	≥63.87MHz

	3.4
	发射带宽
	≥2MHz

	3.5
	接收带宽
	≥1MHz

	3.6
	接收动态范围
	≥165dB

	3.7
	过采样技术
	具备

	3.8
	采样频率
	≥100MHz

	★3.9
	独立射频并行接收通道数
	≥24，提供datasheet证明

	3.10
	线圈类型
	一体化相控阵线圈

	3.11
	发射接收体线圈
	具备

	★3.12
	头颈联合线圈
	≥24通道，提供datasheet证明

	3.13
	脊柱线圈
	≥24通道

	3.14.1
	体线圈
	≥24通道

	▲3.14.2
	第二套体线圈
	≥24通道

	▲3.15
	膝关节专用线圈
	具备，≥16通道，不可用通用线圈代替

	3.16
	肩关节专用线圈
	具备，≥8通道，不可用通用线圈代替

	4
	谱仪系统
	

	4.1
	谱仪类型
	光纤传输谱仪

	4.2
	谱仪通道数
	≥24

	5
	病床及控制系统
	

	5.1
	患者床传动方式
	纵向自动步进与退出，扫描部位到达磁体中心

	5.2
	患者床最大行程
	纵向≥2000mm，上下≥300mm

	5.3
	患者床床面最低高度
	≤530mm

	▲5.4
	患者床最大负载
	≥250kg，提供datasheet证明

	5.5
	定位方式
	激光定位

	5.6
	定位液晶显示屏
	具备

	5.7
	定位精度
	≤±1mm

	5.8
	机架两侧均有床旁控制系统操作按钮，可控制扫描床的运动
	具备

	6
	计算机系统
	

	6.1
	计算机类型
	专业图形专用工作站

	6.2
	操作系统
	Windows 10以上操作系统

	6.3
	操作软件语言
	多语言切换

	6.4
	CPU核心数
	≥10个

	6.5
	CPU最大主频
	≥5.2GHz

	6.6
	内存
	≥32GB

	6.7
	硬盘数量
	≥2

	6.8
	硬盘类型
	固态硬盘+机械硬盘混合

	6.9
	硬盘容量
	≥固态硬盘:256GB

	6.10
	
	≥机械硬盘:2000GB

	6.11
	图像存储数量
	存储256×256矩阵图像超过1000万幅

	6.12
	处理模式
	多任务并行处理

	6.13
	重建速度
	≥30000幅/秒（256×256矩阵）

	6.14
	独立显卡显存
	≥5GB

	6.15
	存储介质
	DVD-RW，容量≥4.7GB

	6.16
	显示器
	≥24英寸液晶显示器1920×1200

	6.17
	网络和相机接口
	有DICOM3.0标准接口，可与PACS系统，工作站等所有具备开放式DICOM3.0接口设备做到联网

	6.18
	Worklist功能
	具备

	7
	临床成像参数
	

	7.1
	最小视野
	≤5mm

	7.2
	最大视野
	≥500mm

	7.3
	最小层厚2D层厚
	≤0.1mm

	7.4
	最小层厚3D层厚
	≤0.05mm

	7.5
	最大采集矩阵
	≥1024×1024

	7.6
	最大重建矩阵
	≥2048×2048

	8
	扫描序列及成像技术（文字描述可能与各投标商不一致，请按相对应功能加以描述）

	8.1
	自旋回波
	

	8.1.1
	自旋回波T1加权像
	具备

	8.1.2
	自旋回波质子密度加权像
	具备

	8.1.3
	快速自旋回波T2加权像
	具备

	8.1.4
	快速自旋回波重T2加权像
	具备

	8.1.5
	快速自旋回波质子密度加权像
	具备

	8.1.6
	2D/3D快速自旋回波
	具备

	8.1.7
	自旋回波频率脂肪饱和
	具备

	8.1.8
	单次激发快速自旋回波
	具备

	8.1.9
	可变角度自旋回波
	具备

	8.1.10
	双对比度自旋回波
	具备

	8.2
	反转恢复
	

	8.2.1
	反转恢复序列IR脂肪抑制
	具备

	8.2.2
	反转恢复序列IR水抑制
	具备

	8.2.3
	快速自由水抑制技术(FLAIR)
	具备

	8.2.4
	快速自由水抑制T1W成像(T1 FLAIR)
	具备

	8.2.5
	快速自由水抑制T2W成像(T2 FLAIR)
	具备

	8.2.6
	快速反转恢复序列脂肪、水抑制
	具备

	8.2.7
	反转恢复重T1加权像
	具备

	8.2.8
	单次激发快速反转恢复序列
	具备

	8.3
	梯度回波
	

	8.3.1
	梯度回波T1加权像
	具备

	8.3.2
	梯度回波T2*加权像
	具备

	8.3.3
	快速扰相梯度回波
	具备

	8.3.4
	快速聚相梯度回波
	具备

	8.3.5
	屏息扰相梯度回波
	具备

	8.3.6
	3D快速扰相梯度回波
	具备

	8.3.7
	3D快速重聚相梯度回波
	具备

	8.3.8
	平衡稳态自由进动梯度回波
	具备

	8.3.9
	可变角度梯度回波
	具备

	8.3.10
	同相/反相梯度回波
	具备

	8.3.11
	三维快速扰相梯度回波
	具备

	8.3.12
	对比增强血管成像梯度回波
	具备

	8.3.13
	时间飞跃法梯度回波
	具备

	8.3.14
	相位对比梯度回波
	具备

	8.3.15
	多回波合并的梯度回波
	具备

	8.4
	平面回波
	具备

	8.4.1
	单次激发EPI
	具备

	8.4.2
	多次激发EPI
	具备

	8.4.3
	自旋回波EPI
	具备

	8.4.4
	反转恢复EPI
	具备

	8.4.5
	梯度回波EPI
	具备

	8.4.6
	高分辨率EPI
	具备

	8.5
	并行采集技术
	

	8.5.1
	SENSE加速
	具备

	8.5.2
	GRAPPA加速
	具备

	8.5.3
	自动校准技术
	具备

	8.6
	快速采集技术
	

	8.6.1
	半傅里叶采集
	具备

	8.6.2
	部分编码采集
	具备

	8.6.3
	矩形视野采集
	具备

	8.6.4
	部分回波采集
	具备

	8.7
	伪影校正技术
	

	8.7.1
	流动补偿
	具备

	8.7.2
	呼吸补偿
	具备

	8.7.3
	卷折伪影去除
	具备

	8.7.4
	区域饱和技术
	具备

	8.7.5
	自旋回波运动伪影消除技术
	具备

	8.7.6
	图像滤波增强
	具备

	8.7.7
	K空间降噪技术
	具备

	8.7.8
	环形伪影抑制技术
	具备

	8.8
	脂肪抑制技术
	

	8.8.1
	频率选择脂肪饱和法
	具备

	8.8.2
	精准频率选择脂肪饱和法
	具备

	8.8.3
	频谱激发技术
	具备

	8.8.4
	STIR技术
	具备

	8.8.5
	基于反转恢复的回波平面成像序列技术
	具备

	8.8.6
	水脂分离成像
	具备

	8.8.7
	多层块多角度片层定位技术
	具备

	8.8.8
	同反相位梯度回波技术
	具备

	8.9
	空间饱和技术
	

	8.9.1
	自由饱和带
	具备

	8.9.2
	平行饱和带
	具备

	8.9.3
	追踪饱和带
	具备

	8.9.4
	图形交互式饱和带定位
	具备

	8.9.5
	图像质量保真技术
	具备

	8.9.6
	多通道合并技术
	具备

	8.9.7
	变形校正
	具备

	8.9.8
	高级均一化校正
	具备

	8.9.9
	图像滤波
	具备

	8.9.10
	图像插值
	具备

	8.10
	其它标准扫描技术
	

	8.10.1
	顺序、交错片层采集
	具备

	8.10.2
	可变采样带宽
	具备

	8.10.3
	采样增益可调节
	具备

	8.10.4
	频率偏移
	具备

	8.10.5
	负间距
	具备

	8.10.6
	图形交互式扫描平面计划
	具备

	8.10.7
	自动线圈选择
	具备

	8.10.8
	2D/3D工具和后处理
	具备

	8.10.9
	过采样技术
	具备

	9
	临床应用软件包
	

	9.1
	标准临床应用软件包
	具备

	9.2
	神经临床应用软件包
	具备

	9.3
	体部临床应用软件包
	具备

	9.4
	肿瘤临床应用软件包
	具备

	9.5
	乳腺临床应用软件包
	具备

	9.6
	骨关节临床应用软件包
	具备

	9.7
	血管临床应用软件包
	具备

	9.8
	脊柱临床应用软件包
	具备

	9.9
	胎儿临床应用软件包
	具备

	9.10
	儿童临床应用软件包
	具备

	9.11
	心脏临床应用软件包
	具备

	10
	高级临床应用软件包及后处理
	

	▲10.1
	压缩感知技术或
以压缩感知为核心的技术
	具备，不可用其他技术如并行采集技术替代，提供datasheet（技术白皮书）证据。GE提供HyperSense，西门子提供Compressed Sense，飞利浦提供CS SENSE，联影提供光梭成像技术，其他厂商推出相应技术，应注明技术名称，并提供证明材料。

	10.2
	DIXON水脂分离成像
	具备

	▲10.3
	静音扫描技术
	具备，应注明技术名称，并提供datasheet（技术白皮书）证明

	10.4
	多回波合并的梯度回波序列
	具备

	10.5
	等体素容积T1加权成像
	具备

	10.6
	可变翻转角等体素成像
	具备

	10.7
	运动伪影校正技术
	具备

	10.8
	ceMRA
	具备

	10.9
	脑灌注成像技术
	具备

	10.10
	不打药肾动脉成像
	具备

	▲10.11
	3D pcASL
	具备，提供datasheet（技术白皮书）证明

	10.12
	波谱成像技术
	具备

	10.13
	磁化率加权成像技术
	具备

	10.14
	弥散加权成像技术
	具备

	10.15
	虚拟弥散加权成像
	具备

	10.16
	DTI弥散张量成像技术
	具备

	10.17
	BOLD脑功能成像
	具备

	10.18
	全脊柱成像
	具备

	10.19
	关节软骨定量成像
	具备

	10.20
	自动拼接
	具备

	10.21
	全身类PET成像
	具备

	10.22
	时间信号增强曲线
	具备

	10.23
	图像减影技术
	具备

	10.24
	图像拼接高级后处理
	具备

	10.25
	动态分析高级后处理
	具备

	10.26
	T2Mapping高级后处理
	具备

	10.27
	ADC 定量高级后处理
	具备

	11
	其他要求
	

	11.1
	屏蔽机房及装修
	具备

	11.2
	水冷机及空调
	具备

	11.3
	无线门控系统
	具备

	11.4
	磁共振专用语音双向通讯系统
	具备

	11.5
	无磁工作梯
	具备

	11.6
	患者监控系统
	具备




3、超纯水机参数
	进水要求
	城市自来水：电导率<400us/cm，水压：0.1- 0.4MPa，水温：5-45℃

	取水流速
	3-5L/min

	制水水量
	70-100L/H

	纯水水质
	电阻率≥10MΩ.cm@25℃（电导率≤0.1 μs/c m）；蒸发残渣≤1.0mg/L，重金属＜0.1ppb

	压力桶/水箱配置
	15G/60L

	主机尺寸
	420*550*1080mm（机柜式）

	功率
	80W




4、超声骨密度参数
1、主要技术规格
1.1检测部位：桡骨、胫骨；
1.2采用四振源双发双收的超声探头，可实现全干式一体化检测；
1.3测量参数应至少包含SOS值、T值、Z值、趋势图、10年内发生骨折概率、预计发生骨质疏松年龄；
1.4可支持的探头种类不少于4种
1.5声工作频率：标称声工作频率为1.25MHz，实际的偏差应≤±15%；
1.6声速测量误差：≤±1.5%
1.7测量重复性：≤±0.15% 
1.8检测速度：单点检测速度≤0.4s，单次测量时间≤10秒；
1.9超声声速值显示范围不窄于2000m/s～5000m/s的范围（
1.10产品主机自带安卓系统与触控屏，不需要外接电脑或平板进行操作控制
1.11产品辐射发射性能满足国标《GB 4824》1组 B类要求，可直接连接到家用电网使用的水平
2、产品功能
2.1 探头导航：软件界面实时显示探头与骨骼平行轴向的角度及示意图，实时可视探头与皮肤接触状态、指导用户正确操作，提高检测准确度；
2.2视频播放：儿童检查时播放动画片分散儿童注意力，增加依从性，且动画片内容可更换、增减；
2.3 联网功能：
2.3.1 数据联网方式：至少应支持RJ45、WIFI、4G物联网等多种方式
2.3.2 支持DB（SQL Server、Oracle、MySql、Postgre SQL）、HTTP/HTTPS、WebService数据接口，将检测数据传输至医院网络系统；
2.4实时显示骨质声速值、测量次数、测量时间，直观易懂；
2.5多外置接口开放：可外接扫码枪（选配）、身份证读卡器（选配），实现病人信息快速录入；
2.6档案管理功能：可实现显示档案、档案检索、档案选择、打印报告、保存报告、导出Excel、删除、备份、恢复、批量建档、回收站、数据统计等功能；
2.7报告单可保存为PNG、JPG、BMP及PDF等格式，支持A4、16K、B5等尺寸打印；
2.8报告单自定义：可重新编辑报告单字段，针对检测结果，检测图表，检查建议，医生签名及医院logo等字段，可随意进行缩放，拖动，添加或删除等操作，满足更多客户需求；
2.9适合中国人标准的数据库，支持0-100岁人群；
2.10数据统计功能：对已完成的档案数据，支持以饼状图、柱状图的形式展开统计结果
2.11内置由世界卫生组织（WHO）推荐的用于评估骨折风险的预测工具（FRAX评估）
2.12随机配有专用校验模块（带温度指示条）：用于检测前设备的校验，确保检测数据准确性；
2.13辅助测量装置：可选配辅助测量装置，能够固定桡骨检测部位，提高检测数据的准确度；
2.14专用台车：随机配有专用台车，能够实现设备移动；
2.15产品使用有效期：不少于10年。


5、除颤监护仪参数
1.具备手动除颤、心电监护功能，除颤具备自动阻抗补偿功能。
2.▲同步除颤和手动除颤中，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。
3.支持AED除颤功能，电击能量：100～360J。
4.除颤充电迅速，充电至200J小于3s，充电至360J小于7s。
5.体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。
6.病人阻抗范围：体外除颤：20~250Ω；体内除颤：15-250Ω。
7.监护功能：可升级Masimo SpO2、体温、NIBP、EtCO2监测功能。具有智能导联脱落和多导同步分析功能，具有不少于27种心律失常分析。
8.支持3/5/6/12导和自动导联心电监测，并提供12导联心电静息报告输出功能。
9.单块电池，最大可支持360J除颤210次，电池体上带有五段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。
10.具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。
11.彩色TFT显示屏不小于7英寸, 分辨率800×480，可显示≥4道监护参数波形，有高对比度显示界面。
12.体外除颤监护仪可升级配置50mm记录仪，实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。
13.主机具备录音功能，最大支持≥240min录音存储。
14.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。
15.主机重量不大于4.5KG方便转运，符合欧盟救护车标准EN1789:2007，要求防尘防水等级IP55，设备使用年限不低于10年。


6、干式荧光免疫分析仪参数表
1. 开机时间：1分钟
2. 测试时间：≤10分钟
3. 首份结果：≤10分钟
4. 最大检测速度：180T/h
5. 通道容量：10通道，最高30个项目
6. 样本操作：样本直接测试，无需稀释
7.技术原理：基于MEMS的免疫荧光微流控技术
8. 搭配检测卡：免疫荧光微流控检测卡
9. 样本类型：全血、血浆和血清
10.  检测项目：TnI 、心梗三联 (TnI/CK-MB/MYO)、BNP、NT-proBNP、D-Dimer、PCT、
PCT/CRP 、LP-PLA2 、NGAL 、AMH 、ST2*
11. 质控：原厂质控品
12.  精密度：仪器精密度CV<1%
13. 存储容量：不低于100,000条测试结果
14. 产品尺寸：555mm*371mm*267mm(L*W*H)
15. 信息系统：支持(串口或网口)连接LIS/PIS
16. 打印方式：自带热敏打印机、支持外接打印机
17.I/0接口：USB*4 、Ethernet*1 、RS232*1、
18.  输入电源：电压：100-240V;    频率：50 HZ/60  Hz, 功率：150 VA,  内置AC-DC 电源模块


7、尿液分析仪参数
1、测定原理：反射光电比色法
2、光源系统：采用冷光源测定系统
3、测定速度： ≥520 条/h
4、试纸项目选择：兼容 14 项、13 项、11项、10 项
5、可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、比重、隐血、pH、维生素 C、肌酐、尿钙、微白蛋白
6、工作方式：可选择单条测试或连续测试
7、显示：≥5.7 英寸触摸液晶显示屏，中英文操作界面，中英文测试结果并用符号单位、SI国际单位、常用单位表示
8、仪器能准确感应尿试纸条的数量
9、 自动卸条功能：能自动将测试过的试纸条卸到废料盒内
10、打印：内置热敏打印机打印测试结果
11、故障识别功能：能自动识别打印机错误、测试项目不正确等故障
12、仪器能自动感应试纸条，将感应到得试纸条送入仪器内部
13、条形码识别：可选配条形码扫描器识别条形码
14、存储功能： ≥9000 个测量结果
15、校准功能：仪器配有试纸条校准功能
16、输出接口：仪器有 RS-232 接口，并口、 USB 端口，可实现Lis 系统连接，
17、电源：可在 100V—240V 下工作


8、数字化摄影X射线机招标参数
一、基本要求
1、设备名称：数字化摄影X射线机
2、设备用途说明：用于对患者的常规摄影，获得单幅影像供临床诊断用。
3、为保证整机兼容及售后保障，投标产品配备的高压发生器、平板探测器、机架、采集系统为同一制造商
二、具体技术要求
1平板探测器一
1.1探测器成像介质：非晶硅
1.2尺寸≥17″×17″
1.3探测器TFT成像板结构：非拼接TFT整板
1.4空间分辨率：数字化摄影X射线机招标参数
2平板探测器二
2.1探测器成像介质：非晶硅
2.2尺寸≥17″×17″
2.3探测器TFT成像板结构：非拼接TFT整板
2.4空间分辨率：≥3.71p/mm
2.5数据传输方式：无线传输
3X射线管
3.1焦点功率：≥80KW
3.2阳极热容量：≥400kHu
3.3球管阳极旋转速度：≥9700转/分钟
3.4双焦点：0.6mm（小焦点）/ 1.2mm（大焦点）
4高压发生器
4.1 最大功率：≥80KW
4.2 输入电源：380V 50HZ 三相电源
4.3 输出电流：最小≤10mA；最大≥1000mA
4.4 加载时间：最小≤1ms；最大≥10s
4.5电流时间积：最小≤0.1mAs；最大≥1000mAs
4.6 具备AEC自动曝光控制
4.7具备曝光参数单元化菜单，直接通过采集软件调节曝光参数，无需单独曝光操作台
5 摄影机架
5.1采用落地式双立柱机械结构。
5.2床面纵向移动距离≥1000mm；横向移动距离≥260mm
5.3 管组件垂直移动范围≥1300mm
★5.4 管组件水平移动距离≥2400mm
5.5 立柱旋转角度≥±180°
5.6管组件旋转范围≥±135°
5.7胸片架：垂直升降行程≥1500mm
5.8 摄影床承重≥200kg
▲5.9床面最低离地高度≤550mm
5.10胸片架与管组件可实现联动模式
5.11具备近台智能操控触摸屏，触控屏尺寸≥9.9英寸 
6 滤线栅
6.1 栅比：≥10:1
6.2 焦距：≥130cm
7 图像采集处理系统
7.1 基于WINDOWS操作系统的专业图像工作站
7.2 工作站显示器≥21″液晶显示器
7.3全中文操作界面
7.4 DICOM3.0接口
8图像采集处理软件功能
8.1 图像采集工作站软件操作界面均为中文界面，应包含如下图像处理功能：移动注释标记、恢复源图、放大或缩小、移动图像、调节窗宽窗位、反显、裁剪、上下左右翻转、图像旋转、测量图像线灰阶、 左右标记、取消标记注释、长度测量、角度测量、将标记写入图像等
8.2  密码登陆、信息登记、状态显示、退出功能
8.3  检查部位选择、列表查询、检查功能
8.4  图像采集：病人体位和体型选择、加载因素调节、焦点选择
8.5  图像预浏览、胶片打印、诊断报告、病历管理、配置管理、系统配置、权限设置功能
8.6   支持DICOM 3.0最新版，包括支持DICOM 打印、支持DICOM 存档、支持DICOM 网络传输、支持DICOM WORKLIST
8.7  采集、控制软件必须与整机品牌一致，提供软件著作权证明
8.8 产品配备图像拼接应用软件
三、售后及安装、验收
1. 上述设备整机免费保修壹年。提供维修地点及专职维修工程师联系电话
2. 维修响应速度：2小时内做出响应，电话不能解决的须48小时内到达现场
3. 提供400维修热线电话
4. 负责机房免费设计、线路布置，设备安装、调试，确保正常运转
5. 负责操作人员的免费培训，直至他们对操作技术完全掌握为止
6. 胶片打印机一台


9、遥测心电监护系统参数
1.可监测：心电（ECG），心率(HR), ST段，呼吸（RESP），无创血压（NIBP）,血氧(SPO2),脉率(PR)等参数及相应波形。
2.可配置多种模式：多参监护专用、胎监监护专用、遥测监护专用、混合综合模式(安装时选择)。
3.一键式启动，不需要软件启动或维护。纯中央机操作系统，无其他软件干扰。
4.支持多种机型联网功能，一套中央监护系统可同时支持胎监、遥测、多参数监护系列子机联网，并可直接控制每台床旁机血压测量的启动与停止。
5.支持有线、无线混合联网功能。
6.支持多屏显示：单屏，双屏，四屏；单屏显示器可显示 32 床监护信息，双屏可显示 64 床， 四屏可达到 128 床监护信息。
7.不小于19英寸TFT显示器（支持任意尺寸显示屏）自动识别接入显示器的尺寸，并自动布局适应显示，方便根据科室需求进行灵活配置。
8.重点监护(实时波形、波形冻结、波形回顾、趋势回顾、报警回顾、报警设置、显示设置)，显示单台床边机的全面信息。
9.中央站支持大字体模式显示当前监护窗口或大字体显示所有监护窗口。
10.监护仪和中央系统智能双向识别，可自动显示床旁机类型，床号。
11.远程双向控制：控制床旁机的病人信息、启动或停止血压测量、调整自动血压测量时间。控制床旁机心电导联，增益，滤波方式调节，控制床旁机参数报警范围和报警级别。
12.全屏12导联心电波形显示，12导ST段同步分析。
13.能兼容PACS和HL7、HIS系统，实现各科室病例互相查看。
14.病历管理功能，支持多达11种条件的检索功能。
15.数据管理(支持移动硬盘和U盘导入导出)，具有掉电保存功能。海量存储。
16.动态短趋势：全参数最近2小时动态短趋势；趋势回顾：全参数海量的趋势图和趋势表；波形回顾：海量全息波形；NIBP 回顾：海量的NIBP 测量结果；事件回顾：海量报警事件，所有报警发生时刻的参数和报警前后16秒波形；历史回顾：支持20,000 个历史病人监护数据的回顾。
17.强大的报警系统，全参数同屏集中设置，应用至所有病床，简化操作。
18.心电：标配5导，可选3导、12导心电，导联自动识别。
19.血氧：标配数字血氧，测量范围：0%～100%。
20.要求配备上墙大屏幕，与电脑显示屏实现投屏实时显示监护信息。
配置要求：1套电脑系统，2台电视机，（  5）台遥测监护仪


10、心电监护仪参数（配有创）
1.插件式监护仪，通过国家III类注册，主机内置≥2槽位插件槽。
2.屏幕不小于10.1英寸的彩色液晶电容触摸屏，分辨率为1280×800像素，≥8通道波形显示。
3.具有光传感器，根据环境光自动调节屏幕亮度功能。
4.支持中文手写、拼音、英文3种输入法。
5.具有单独的电池仓，免螺丝刀拆卸更换电池。
6.▲可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温、有创血压参数，可升级Masimo  SPO2、ETCO2、C.O.、AG、ICG、麻醉深度、氧浓度、窒息唤醒等参数模块。
7.标配3/5导心电，支持升级6/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能；
8.具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压：±850mV，系统噪声≤25μv； 
9.心电模式具有诊断、手术、监护、ST模式，其中手术、监护、ST模式共模抑制能力>106db；具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍；
10.不小于27种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏等；
11.具有心率变异性分析功能；
12.支持升级Glasgow12导静息心电分析，适用于成人、小儿和新生儿；
13.具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血，测量范围-2.5mV-+2.5mV;
14.具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值，测量范围：200ms-800ms；
15.无创血压具有五种测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量；具有动态血压监测界面 
16.具有多种界面显示：标准、大字体、动态趋势、呼吸氧合、它床观察、ECG全屏、ECG半屏、ECG12导、麻醉深度、PAWP、EWS、单血氧等；
17.用户可自定义调节界面布局波形和参数功能；
18.支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器。
19.计算功能：具有药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算和滴定表功能；
20.可支持≥240小时趋势图/表、≥3500组NIBP列表、≥2500组报警事件、≥48小时全息波形、≥48小时心律失常数据的存储和回顾
21.具备24小时心电概览报告，可查看心率统计、心律失常统计、QT/QTc统计、ST段统计、起搏统计等信息
22.具有临床辅助决策功能：SepsisSight脓毒症筛查、可选支持CCHD筛查、SepsisSight脓毒症筛查、GCS格拉斯哥昏迷评分等。
23.可选呼末二氧化碳模块（旁流二氧化碳监测无需积水杯，采用自动排水管，减少感染风险）。
24.配备有创血压模块（支持2通道有创血压测量，具有PPV、SPV测量功能，支持肺动脉楔压PAWP测量）。
25.设备使用年限不低于10年。


11、双通道注射泵参数
1.注射精度≤±1.8%
2.速率范围0.10～2000mL/h
3.预置输液总量范围：0.10～9999mL
4.快进流速范围0.10～2000mL/h，手动自动可选
5.KVO速度为可调节速度，范围为：0.10mL/h～30.00mL/h
6.自动计算四种累积量：24h累积量、最近累积量、自定义时间段累积量、定时间隔累积量。
7.支持注射器规格5mL、10mL、20mL、30mL、50mL/60mL
8.注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、微量模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、剂量时间模式、间断给药模式
9.级联模式：顺序级联、循环级联
10.3英寸单色LCD屏,可同屏显示速度、剩余量、剩余时间、累积量、运行状态、压力值、压力等级信息、药物、报警信息、注射模式、报警音暂停、注射器规格、联网状态、电池状态
11.全中文软件操作
12.报警音量1-10级可调；屏幕亮度1-10级可调
13.按键锁功能、防止误操作
14.报警方式：灯光报警、声音报警、报警信息
15.15档压力阈值可调75、150、225、300、375、450、525、600、675、750、825、900、975、1050和1125mmHg；默认第7档（525mmHg）
16.4种单位可选：mmHg、kPa、bar、psi
17.日志记录最少2000条
18.包括24种报警信息
19.防水防尘等级IP44
20.轻便易携，整机重量≤2.7kg（含电池）
21.单通道5ml/h运行≥4h，可升级至≥8h
22.配备输液架，方便移动。
二、交货期、交货地点、交货要求
交付时间：合同签订后30天内
交付地点：采购人指定地点。
交货要求：
1 中标供应商应提供原装、原厂、全新的、符合国家质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。
2 中标供应商应将所提供货物的装箱清单、备件清单、正规发票、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具、维修技术资料手册、维护手册、软件备份、故障代码表、零部件、维修密码等交付给采购人；中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具 的，视为未按采购人需求约定供货，中标供应商必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标供应商承担相关的违约责任。
3 由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，供货商须承担一切责任。
三、安装与验收
（1）到货检验
1.买卖双方将依据有关规定，对到货进行表面（型号、规格、数量、外型、外观、包装 及资料、文件等）检验。
2.当货物运抵买方的现场后发现有缺陷或与合同不符，卖方应及时进行更换或修复，并自行承担有关费用。 
3.到货检验仅属于预防性检验，货物是否合格应以最后整体验收的结论为准。
（2）安装
中标供应商应提供安装、调试、维修手册。安装：产品到达后，产品供应商应在一周内（或在商定的时间）派遣专职人员到达现场，在使用方技术人员在场的情况下开箱清点货物，进行安装、调试。产品技术指标经验收合格，附验收报告，并承担所有发生的费用。由用户签字确认验收合格。
（3）整体验收                                                           
1.整体验收按国家有关的规定、规范进行。中标人按照采购人总项目的总体调试、验收的要求，在货物安装调试完毕后，由采购人及中标人双方对整个项目总体共同进行质量验收，验收合格双方签署质量验收表。
2.中标人应在项目验收前将货物的全部有关产品说明书、原厂家安装及使用手册、技术文件、资料、以及安装、调试、验收报告等文档汇集成册交付采购人。
3.验收不能通过的，卖方应负责及时整改。若整改后，产品仍未能达标的，采购人将依法追究其经济及法律责任。
四、质保期
	核磁共振
	1年

	DR
	1年

	超声骨密度仪
	3年

	除颤仪
	2年

	有创心电监护仪
	2年

	微量注射泵（双通道）
	2年

	胰岛素泵
	4年

	遥测心电监护系统
	2年

	干式莹光免疫分析仪
	2年

	超纯水机
	2年

	尿液分析仪
	2年


1、所有产品按国家及行业标准执行质量保障
2、针对采购人的问题反馈等，中标人须积极配合采购人的工作，产品存在瑕疵或质量问题的，及时免费更换合格产品。
3、中标人确保所供货物技术指标符合项目采购技术文件、以及国家或行业标准要求。
4、中标人提供24小时×365天客服电话服务，接到故障报修电话后2小时内响应，一般故障在维修人员到场后24小时之内处理完成。重大故障或特殊情况48小时内处理完成
5、售后服务要求:质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有货物维护等要求负责上门服务，其费用包含在投标报价中。
6、质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人全权负责（含全部工时费、材料费、管理费、财务费等，其费用包含在投标报价中）更换或维修、软件（平台）的升级。
7、中标人应负责进行必要的人员培训，达到熟练掌握产品性能、操作技能。
五、付款方式
全部设备供货安装调试完毕，经采购人整体验收合格后支付合同总金额 80%；整体验收满一年支付合同总金额10%；整体验收满两年付清剩余 10% 尾款（无息）。


注：供应商应在响应文件中就上述条款作出明确响应，其他未尽事宜由采购人和中标供应商双方在采购合同中详细约定。

