采购需求
[bookmark: _Toc21025]第一节 采购清单一览表
	包名称
	最高限价（元）
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算（元）
	节能产品
	进口产品

	包1
	470000.00
	岳阳县疾病预防控制中心水质监测能力相关设备采购项目
	采购双通道低本底α β测量仪1台：用于饮用水放射性污染监测，提升突发环境事件应急响应能力，检测限CMA认证标准；四通道水样蒸发仪1台：实现多样品同步浓缩，提高有机物（如农药残留）检测效率，缩短报告出具周期；紫外可见分光光度计1台：支持重金属（铅、砷等）及消毒副产物快递筛查，确保数据准确性；超纯水器1台：符合实验室用水的纯度和质量标准；半微量电子天平1台：实现实验室高精度称量要求，提高检测准确性。
	1批
	470000.00
	
	



注：1.“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到具体的标的。
2.货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
3.供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的均需按谈判文件规定报价。如有缺项、漏项或设备报价单价超过单价最高限价，其响应无效。

                              第二节 技术参数
双通道低本底α β测量仪
1、低本底α/β测量仪符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》、GB/T5750.13-2023《生活饮用水标准检验方法放射性指标》标准要求。产品制造商具备《计量器具型式批准证书》、《辐射安全许可证》、《放射源豁免证明函》及环境保护部豁免备案公告射线装置与射线同位素证明文件。
2、双通道仪器配置参数：可同时给出两个样品中的总α、总β的活度浓度值，也可单独测量。具备标准机柜带散热系统1套、测量仪主机1套：含主探测器2个、反符合探测器1套；αβ标准粉末源1套（附带国家一级校准证书）；样品盘100个；上下屏蔽铅室1套；仪器连接线1套；电脑和激光打印机各1套；低本底αβ测量仪设备专用软件1套；仪器计量检定证书1份。
3、硬件参数：
3.1 探测器：主探测器采用塑料闪烁体与光电倍增管等组成；反符合探测器闪烁体反符合效率大于99%,采用高频通信级别SMB同轴接口；
3.2 控制器：采用高速高性能同步采集控制器，控制器与电脑可通过无线方式通信连接，可扩展四通以上通道；
3.3 铅室：配备上下屏蔽铅室，采用分体式上中下三层结构并提供官方证明材料并加盖公章；
3.4 端口：预留α、β气溶胶测量组件端口：气溶胶准确度:≤±2.5%；精度：±1‰/24h；相对误差小于2.5%;预留土壤（含稀土）测量组件端口：重复性：总（α+β）活度≥135.39Bg/L，重复性限9.86;预留土壤（含稀土）测量组件端口：允许差：总（α+β）≥100，相对允许差8%（提供采样装置官方证明材料）；
3.5 进校系统：同时提供自动运行和手动运行两种模式，定位误差≤±1mm；内置自动进样装置后续可升级为自动；一次样品待测数≥100个（提供同类自动进样产品实物图片和技术佐证）。
4. 软件参数：纯中文界面，具备通信中断监测，高压信息监测，实时计数波动曲线功能，能在样品测量中自动计算平均值，活度浓度，标准误差，探测限和相对误差并提供加盖公章官方证明材料，支持多种测量方式（工作源测量，标准源测量，本底测量，气溶胶样品，水样品测量，一般样品测量和生物样品测量等）。
5.性能参数：
5.1 采集模式：具有核脉冲峰值采样装置，可断点续采；
5.2 仪器对于β源的2π探测效率比≥58％时，本底≤0.10cm-2min-1；仪器对于α源的2π效率比≥85％时，本底≤0.003cm-2min-1；
5.3 效率控制：24小时仪器探测效率变化α≤3％，β≤8％；灵敏度：α=5×10-4Bq；β=1×10-3Bq;α／β串道比：α进入β道≤2.5％，β进入α道≤0.3％；
5.4 电磁兼容：能够满足静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌冲击抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度工频磁场抗扰度、电压暂降短时中断和电压变化抗扰度、振铃波抗扰度试验。
6.精密度及准确度调试验收标准：
产品交付10日内，由成交供应商自带标样(总a放射性活度浓度0.046Bq/L左右和25.6Bq/L)并连续分析六次，分析结果的标准偏差≤25%和3.5%;对总a放射性活度浓度在0.046Bq/L左右和25.6Bq/L样品统一加入241Am标准溶液测量方法的加标回收率范围90%-120%和97%-110%，加标回收率最终值分别为89%-122%和91%-115%。若成交供应商不能满足该条，采购人无条件退货。（本项需出具单独承诺函，否则做废标处理。）


四通道水样蒸发仪
1.配备全自动放射性水样蒸发浓缩赶酸仪，可对放射性α、β及其他放射性水样进行全自动蒸发浓缩处理，可完成不小于四个样品同时处理，具备全自动水样蒸发仪主机1台；全自动水样蒸发仪主机使用说明书1套；全自动水样蒸发仪合格证1份；定制石英蒸发皿8套；随机附件1套。
2.硬件参数：采用自动滴定进样方式，通过超声波探测水位高度、热电偶测量加热模块温度，经系统控制滴定速率、加热功率、水位高度；保证各蒸发皿中的样品之间互不干扰；超声波液位感应，PID精准调控，各温度控制系统之间相互独立；采用滴水蒸发方式，过程一键启动，无人值守；工业级≥8.4英寸真彩宽温触摸电容显示屏，支持多点触控模式；具备定量蒸发、高温灰化、管道清洗等处理功能。
3.软件参数：具备蒸发温度、进样体积、灰化温度、灰化时长、滴水速度调节功能；操作步骤、水样不足、运行出错等声光提示及检查提示功能。
4.性能参数：
4.1 每个蒸发口独立排风系统，自带通风管道，主要通过管道排风，使在通风橱风力不大的情况下依旧能够将大部分酸气集中排出而不留在通风橱内从而阻止酸进入机箱和实验室内对实验人员造成伤害，电路模块独立设计背面安装有效避免腐蚀，整机也具备防腐耐酸耐高温保护；
4.2 采用大功率涡轮排风系统（风机功率100W），加快蒸发速度，减少对工作环境的影响。双重过流保护，总开关和加热模块都有过流保护措施，有过热断电保护功能。

紫外可见分光光度计
1、 紫外可见分光光度计符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》、GB/T5750.13-2023《生活饮用水标准检验方法指标》标准要求。
2、紫外可见分光光度计配置：
2.1 可以单机测量量，也可以软件工作站控制。独立完成光度测量、定量测量、光谱扫描。定量测量可以同时检测双波长，并计算结果；
2.2 主机配置:主机一套、电脑一台、打印机一台、操作软件一套、10cm样品架（可选配1-10cm）一套、1cm石英比色皿一对、合格证一张。
3、硬件参数：
3.1 光源系统：自动的灯寿命检测系统，具有氘灯、钨灯点灯时间记录功能，可显示氘灯、钨灯工作时间，确保仪器工作的可靠性；
3.2 分光系统：采用全息高分辨率衍射光栅，进一步降低仪器的杂散光，使仪器分析更加准确；
3.3 检测器：高性能硅光电池；
3.4 彩色触摸屏≥9.7寸，可在屏幕上直接操作，也可连接电脑工作站操作。
4、软件参数：
4.1 光度计主机可独立完成光度测量、定量测量、光谱扫描，可升级软件功能具有光谱带宽扫描、时间扫描、DNA/蛋白质测量及数据打印等各种功能；
4.2 软件具备专家数据库、GLP实验室规范等功能，适合于检测、环保、检验检疫等各行业。
5、性能参数：
5.1 全自动操作，自动波长定位，自动波长校正，自动5联长样品池（1-10cmm）切换；
5.2 光学系统：双光束；
5.3 波长范围：185～1150nm;
5.4波长准确度：±0.3nm；波长重复性：≤0.1nm；
5.5 光谱带宽：0.5、1、2、3、4、5nm六档可变；杂散光：≤0.05%T(220nm，Nal)；≤0.03%T（340nm，NaNO2）；
5.6 光度范围：0.00A～400.00%T；0.6020-5.0000A；
5.7 光度准确度：±0.002Abs（0Abs～0.5Abs）、±0.004Abs（0.5Abs～1.0Abs）、±0.3%T（0～100%T）；光度重复性：0.001Abs（0Abs～0.5Abs)、0.002Abs（0.5Abs～1.0Abs）光度重复性：≤0.15%T(0～100%T)；基线平直度：±0.0006Abs；
5.8 噪声：≤0.0005Abs（500nm）开机预热半小时后；
5.9 基线漂移：≤0.0005A/h(500nm，0A)开机预热2小时后；
5.10 测量速度：波长移动速度≥28000nm/min，扫描波长点3600/min，提供证明材料。
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超纯水器
1、 超纯水器符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》、GB/T5750.13-2023《生活饮用水标准检验方法指标》标准要求。
2、系统配置要求：
2.1 水源：自来水，电导值＜500μs/cm；电源：AC220V±10%、50Hz；
2.2 产水方式：可产纯水、超纯水；
2.3 取水方式：系统自动制取纯水、超纯水；
2.4产水量：纯水30L/h,超纯水30L/h；
2.5配备0.22μm终端过滤器；
2.6内置254/185nm双波长紫外灯；
2.7配置≥50L水箱，系统自动控制水箱液位启、停，及水箱紫外灯自动灭菌；
2.8配置要求：主机、水箱、终端过滤器、RO以及UP包、前端过滤装置。
3、产水水质要求：
3.1纯水水质：除盐率≥98%；
3.2超纯水水质；
3.3电阻率：18.2MΩ.cm@25°C；
3.4阴、阳离子（ppb）：＜0.1；
3.5总有机碳（ppb）：≤5；
3.6细菌（cfu/1000ml）：＜1；
3.7颗粒物（0.22μm/ml）：＜1。
4、控制系统及功能：
4.1具有微电脑自动控制，双路产水并在线实时监测水质，RO膜开机、定时自动冲洗，系统自动冲洗功能；
4.2数据应具有可追溯性，可随意调取任意日期范围内取水记录，了解取水水质、取水量、时间等；并可对故障报警、水质报警进行历史查询；
4.3系统对设备运行核心（RO反渗透系统）的纯化能力进行状态监控，避免更换提示误判断；
4.4 RO膜、超纯水包（UP包）均采用高性能材料，确保产水水质的稳定性；
4.5前置提压式快速拆装方式，实现无管连接，可方便快捷的更换超纯水包；
4.6背景灯LCD数字液晶显示，背光亮度可关闭还可根据需要七级逐调；
4.7内置自检程序实时监测各路耗材使用状况，及时提示耗材更换，耗材预警参数可根据具体使用环境积累的消耗经验自行设定；
4.8安全保护：具有源水水压低或系统中管路高压报警时自动保护功能；可根据需要选择漏水监测报警功能。

半微量电子天平
1.独特的后置式电磁力传感器，高精度、高分辨率；确保称重结果的准确性、稳定性和快速响应。
2.独特的分体式设计，显示单元与称量单元分离，避免操作按键时对天平造成震动影响，可多角度监测测量过程。
3.具有微小加样称量功能，在保持天平读数稳定性的同时，提高对微量加样的响应速度；加样量和天平的读数保持一致，适用于粉末和液体微量加样。
4.可拉伸式的LCD液晶显示屏，采用LCD液晶显示屏，屏幕清晰明亮，布局合理，方便读取称量结果。
5.透明玻璃防风罩，使称量过程中的样品多方位可见，也可进行拆卸、清洗，实现快速清洁。
6.多种称量模式：基本称重、百分比称重、计数称重。
7.多种称量单位转换功能：克(g)、克拉(Ct)、盎司(oz)、英镑(lb)等单位自由切换。
8.内置RS232双向通讯接口，可实现天平与电脑、微型打印机的连接。也可将称量结果传输至PC等其他开放式应用程序。
9.全自动校准系统，确保称量准确，当温度变化1.5℃或者距上次校准时间超过2小时，天平自行启动校准功能，避免未进行定时校准或者外部砝码不准确的潜在因素，使称量结果更准确可靠，并减少不必要的操作（仅限内校型天平）。
10.配件：1.便捷式微型打印机2.USB转串口连接线3.底部称量装置4.密度测量组件。
11.技术参数：
最大量程(Max)：≥120g；
分度值(d)：0.01mg；
重复性误差(≤)：±0.02mg；
线性误差(≤)：±0.02mg；
校准方式：全自动内校；
操作温度范围：10℃~30℃；
操作湿度范围：20%RH~80%RH；
典型稳定时间：≤2.5秒；
样品盘尺寸：Φ90mm；
称量室高度：230mm；
开机预热时间：30-60分钟；
工作电源：输入：220VAC/50HZ；输出：12VDC/2A；
波特率：300、600、1200、2400、4800、9600；
精准等级：Ⅰ级；
校准方式：全自动内校。




第三节 商务要求
一、项目名称：岳阳县疾病预防控制中心水质监测能力相关设备采购项目 
二、项目概况：为切实提升重点地区和“一湖四水”流域沿线疾控机构水质检测能力，现需采购双通道低本底α β测量仪1台、四通道水样蒸发仪1台、紫外可见分光光度计1台、超纯水器1台、半微量电子天平1台，用于填平补齐我中心实验室饮用水水质43项常规指标检测能力。
三、验收标准和方法：
1、产品及备品备件在到达采购人指定地点后，应经过采购人、供应商现场共同开封查验，产品必须符合合同约定的产地和品牌型号，并具有完整的说明书、合格证等附件。如果发现产品调换、配置改变、技术资料不全，外观破损，变形缺件或已经使用过等质量问题，采购人拒绝验收，按供应商违约处理。
1.1 供应商提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测最新标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。
1.2供应商应采用成熟的技术和产品，保证交付设备是全新、完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，并负责设备在正确安装、正常使用和保养的条件下，在使用期限内有优良性能；保证系统及其设备的性能符合或优于本谈判文件技术要求。
1.3 供应商必须保证采购人在使用其成交设备服务过程的任何时候不受到知识产权或版权的纠纷，否则，由此产生的任何责任完全由供应商承担。
2、项目验收时国家有强制性规定的，按国家规定执行；验收费用由供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。
3、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为供应商原因造成的，由供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。
4、项目验收不合格，由供应商返工直至合格；有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由供应商承担。
四、质量要求
1、所有产品及配件必须符合国家现行行业质量验收规范和标准规范，达不到采购人要求的产品将无条件退回并重新组织供货直到采购人验收合格为止。
2、成交供应商提供的货物必须是全新的、未使用过的正品（包括零部件），并完全符合国家质量标准，附正品说明，合格证，所有产品符合相关行业管理规定。
3、成交供应商应考虑采购清单参数及技术要求，在产品供货时应严格按照采购人提供的清单等资料进行生产，必须达成采购人要求的使用效果。
五、运输交付要求
1、运输方式：由供应商根据货物特性及运输距离选择安全、高效的运输方式，确保货物在运输过程中不受损坏，运输费用由供应商承担，包含货物从生产厂家或供应商指定地点运至指定安装位置的所有费用，包括但不限于运输途中的保险费、装卸费等。
2、交付时间：自合同签订之日起20个工作日内完成设备的运输、安装、调试及交付使用，具体交付时间可根据项目实际情况在合同中明确约定。供应商应制定详细的项目实施计划，并严格按照计划推进项目进度，确保按时交付。如因供应商原因导致交付延迟，应承担相应的违约责任。
六、售后服务要求
1、质保期：所有设备及配件的质保期自验收合格之日起计算，其中四通道水样蒸发仪、超纯水器、紫外可见分光光度计质保期不少于1年、半微量电子天平质保期不少于2年、双通道低本底α β测量仪质保期不少于3年。质保期内免费提供配件及维修服务，质保期外提供零部件销售，零部件按成本价收取费用，终身免费提供技术支持服务。
2、维修响应服务：为保证实验室在突发情况下的检测能力，如设备出现质量问题或故障，供应商应在接到采购人通知后2小时内响应，8小时内到达现场进行维修或更换，维修更换的零部件及服务费用由供应商承担。
3、技术支持：成交供应商免费提供现场安装调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员提供免费的操作及维护培训，可适当延长培训时间至3年以上，直至操作人员学会，并提供相关前处理培训和方法验证指导，仪器交付后，质保期内搬迁实验室，厂家免费提供调试服务。
4、备品备件：供应商应保证在设备使用寿命期内，能够为采购人提供充足的备品备件供应，且备品备件价格合理。如设备停止生产，应提前通知采购人，并提供相应的替代解决方案或足够的备品备件。
七、付款方式
1、供货安装调试完成且经采购人验收合格并出具审计结论后付至审计金额的97%，预留3%作为尾款，3年后无质量问题付清。
八、服务期限
1、合同签订后20个工作日内供货安装调试完成。
九、整体验收                                                   
1、货物到达现场后，成交供应商应将所提供货物的清单、正规发票、用户手册、随机资料及配件、随机工具等交付给采购人。
2、成交供应商应配合采购单位组织的相关部门专业技术人员的现场查验，并做好记录，所有货物的检测按照采购需求的标准执行，并经双方签字确认。
3、成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。
4、成交供应商应提供完备的技术资料和合格证等。验收合格条件如下（包括但不限于）：
（1）成交供应商所提供的产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。
（2）成交供应商所提供的产品技术资料、合格证等资料齐全。
（3）成交供应商应在招标文件规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。
5、采购人需要原厂对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的及技术支持的，成交供应商应协调予以配合。
十、其他要求
     签订合同前成交供应商须向采购人提供双通道低本底α β测量仪产品的《计量器具型式批准证书》、《辐射安全许可证》、《放射源豁免证明函》及环境保护部豁免备案公告射线装置与射线同位素证明文件供采购人查验。若发现成交供应商存在虚假响应的情况，采购人有权单方面解除合同，并要求成交供应商支付与解除合同相关的一切费用，责任由成交供应商承担，同时上报财政部门进行相应处罚。（本项需出具单独承诺函，否则做废标处理。）

注：
1、供应商报价是供应商为完成本项目所需的一切费用，包括所投货物价款及安装费、备件备品费、运输费、货物装卸费、人工费、保险费、技术指导费、税费、管理费、质保期内的维护费、通过相关质检部门检测费用及其他各项应有费用，采购人不再单独支付其他任何费用。
2、其他未尽事宜由采购人和成交供应商双方在采购合同中详细约定。
[bookmark: _GoBack]3、对于上述项目要求供应商必须在投标文件中对以上条款进行回应，作出承诺及说明。
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