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政府采购
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采购单位名称：衡山县疾病预防控制中心（衡山县卫生综合监督执法局）
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[bookmark: _Toc22225]第一章磋商邀请公告
[bookmark: _Toc13715]衡山县疾病预防控制中心（衡山县卫生综合监督执法局）的衡山县2026年城乡饮用水水质监测能力提升项目进行采购，现邀请合格投标人参加投标。
[bookmark: _Toc14798][bookmark: _Toc27118][bookmark: _Toc26388][bookmark: _Toc16501][bookmark: _Toc14565][bookmark: _Toc25845]一、采购项目基本情况：
1、采购项目编号：CGXM2026430423000005
2、采购项目名称：衡山县2026年城乡饮用水水质监测能力提升项目
3、政府采购采购计划编号：(2026)430423000005-1
4、采购项目预算：850525.00元
支持预付款，预付比例：/%
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业
6、评标方法：□最低价法☑综合评分法
7、合同定价方式：固定总价固定单价成本补偿绩效激励
8、合同履行期限：详见采购需求
9、本项目分阶段要求供应商提供以下保证：
[bookmark: _Toc19756][bookmark: _Toc9256][bookmark: _Toc4715][bookmark: _Toc20894]投标保证金：采购项目预算的/%；
履约保证金：中标金额的/%；
质量保证金：合同金额的/%；
[bookmark: _Toc6374][bookmark: _Toc25953][bookmark: _Toc20198]二、采购人的采购需求
	包名称
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算
(元）
	最高限价（元）
	节能产品
	进口产品

	包1
	衡山县2026年城乡饮用水水质监测能力提升项目
	详见磋商文件采购需求
	1
	850525.00
	850525.00
	
	


说明
1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与磋商。
[bookmark: _Toc11913][bookmark: _Toc19815][bookmark: _Toc8578][bookmark: _Toc2617][bookmark: _Toc12837][bookmark: _Toc15317][bookmark: _Toc8874]三、采购项目需落实的政府采购政策
[bookmark: _Toc107997941][bookmark: _Toc16460][bookmark: _Toc3710][bookmark: _Toc29182][bookmark: _Toc62225405][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc10977]1、优先采购：节能产品、环境标志产品、两型产品享受加分或价格折扣。
2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。
[bookmark: _Toc19307][bookmark: _Toc15139][bookmark: _Toc17043]四、投标人的资格要求
[bookmark: _Toc22244][bookmark: _Toc7753][bookmark: _Toc27684]1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
[bookmark: EB7ab25f9fac4c4b65b75a63852056531a][bookmark: EB4d4b9e94d876453fa1a09a6166f050d7][bookmark: EB9290ff7bcb34489ba1bbacd0fd6fb824]□专门面向：□中小企业□小微企业□监狱企业□福利性单位
[bookmark: EB6699f62efe174542b91d1c59cd9d17d7]□强制分包（非专门面向）：大型企业应将采购份额的/%分包给中小企业。
3、供应商特定资格条件：无。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7、本次招标不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc22562][bookmark: _Toc9462][bookmark: _Toc17623]五、获取磋商文件的时间、地点及方式
[bookmark: _Toc14757][bookmark: _Toc11073][bookmark: _Toc10429]1、有意参加投标者，于2026年08月21日起至2026年08月28日，上午8：30-12：00，下午15：00-17:30（节假日除外）在天策致远工程咨询管理有限公司（湖南省衡阳市衡山县开云镇两路口社区黄金园街33-2号）(指定地址)携带个人身份证、法定代表人身份证明(或者授权委托书并附法定代表人身份证明)、营业执照副本复印件加盖公章获取磋商文件。
[bookmark: _Toc7692][bookmark: _Toc2619][bookmark: _Toc1965]六、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点
1、首次响应文件的提交截止时间：2026年09月03日10时00分（北京时间）；
2、提交响应文件地点：衡山县疾病预防控制中心（衡山县卫生综合监督执法局）三楼会议室；
3、首次响应文件的开启时间：2026年09月03日10时00分（北京时间）；
4、首次响应文件的开启地点：衡山县疾病预防控制中心（衡山县卫生综合监督执法局）三楼会议室；
[bookmark: _Toc29552][bookmark: _Toc26060]注：逾期送达或者不按磋商文件要求密封的投标文件采购人、采购代理机构应当拒收。
[bookmark: _Toc2039][bookmark: _Toc24813][bookmark: _Toc7887][bookmark: _Toc22761]七、公告期限
[bookmark: _Toc19478][bookmark: _Toc8126]1、本招标公告在中国湖南政府采购网（http://www.ccgp-hunan.gov.cn/）发布。公告期限从本磋商公告发布之日起5个工作日。
2、在其他媒体发布的磋商公告，公告内容以本磋商公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本磋商公告指定媒体最先发布公告之日起算。
[bookmark: _Toc5848][bookmark: _Toc4092][bookmark: _Toc11083][bookmark: _Toc10403]八、疑问及质疑
[bookmark: _Toc3055]1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
[bookmark: _Toc26792][bookmark: _Toc17569][bookmark: _Toc12838][bookmark: _Toc28880][bookmark: _Toc5506]九、采购项目联系人姓名和电话
[bookmark: _Toc32113][bookmark: _Toc14931][bookmark: _Toc5131]1、采购项目
联系人姓名：赵志敏  电话：18397427553
[bookmark: _Toc3119][bookmark: _Toc18032][bookmark: _Toc8128]2、采购人：
（1）名称：衡山县疾病预防控制中心（衡山县卫生综合监督执法局）
（2）地址：衡山县开云新城九龙大道
（3）联系人：张涛
（4）邮编：421300
（5）电话：13975457312
（6）电子邮箱：/
[bookmark: _Toc19322][bookmark: _Toc22479][bookmark: _Toc24204]3、采购代理机构：
（1）名称：天策致远工程咨询管理有限公司
（2）地址：湖南省衡阳市衡山县开云镇两路口社区黄金园街33-2号
（3）联系人：赵志敏
（4）邮编：421300
（5）电话：18397427553
（6）电子邮箱：/













[bookmark: _Toc22074]第二章磋商须知
[bookmark: _Toc13698]磋商须知前附表
注：请在方框□内划√选择，在“条款号”内限选一项。
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目
	衡山县2026年城乡饮用水水质监测能力提升项目

	第二章第2.1款
	采购人
	名称：衡山县疾病预防控制中心（衡山县卫生综合监督执法局）
地址：衡山县开云新城九龙大道
联系人：张涛
电话：13975457312

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	名称：天策致远工程咨询管理有限公司
地址：湖南省衡阳市衡山县开云镇两路口社区黄金园街33-2号
联系人：赵志敏
电话：18397427553

	第二章第2.3款
	供应商的邀请方式
	发布公告
□从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取
□采购人和评审专家分别书面推荐的方式

	第二章第3.1款

	供应商资格条件

	1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、本项目的特定资格要求：无。
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
5、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
备注：根据湘财购〔2022〕17号《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》要求，供应商可提供湘财购〔2022〕17号《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》的湖南省政府采购供应商资格承诺函加盖供应商公章，提供了《湖南省政府采购供应商资格承诺函》的可不提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料。经采购人或监管部门查实，提供虚假承诺的供应商将以虚假资料谋取中标（成交）的违法行为，被列入不良记录名单，采购人有权取消其中标资格。

	第二章第5.1款
	身份验证
	开标会议可以由投标人法定代表人或其授权的代理人参加，开标现场验证以下资料，若身份核实未通过，采购人拒绝受理。
如投标人法定代表人（单位负责人）到场参加：要求由投标人的法定代表人（单位负责人）持本人身份证（原件）携带法定代表人（单位负责人）身份证明（单独打印的原件）准时到场参加；
如委托代理人到场参加：要求由投标人的委托代理人持本人身份证（原件）携带授权委托书（单独打印的原件）并附法定代表人（单位负责人）身份证明（单独打印的原件）准时到场参加。

	第二章第6.1款
	联合体形式
	不接受
接受

	第二章第6.2款
	对联合体各方的要求
	/

	第二章第7.1款
	现场勘察
	不组织，请供应商自行勘察

	第二章第8.1款
	采购进口产品
	本采购项目拒绝进口产品参加投标
□本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品

	







第二章第9.1款
	政府采购强制采购
	☑否
□是，采购《节能产品政府采购品目清单》内标记★符号的节能产品。

	
	政府采购优先采购非标记★符号的节能产品
	☑是，采购产品为《节能产品政府采购品目清单》(第最新期)内非标记★符号的：
(1)采用最低评标价法时，应给予相应政策比例的价格扣除。本项目具体扣除比例为/％；
(2)采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值相应政策比例的加分。本项目具体加分比例分别为：技术6%、价格6%。

	
	政府采购优先采购环境标志产品
	□否
☑是，采购产品为《环境标志产品政府采购品目清单》(第最新期)内的：
(1)采用最低评标价法时，应给予相应政策比例的价格扣除。本项目具体扣除比例为/％；
(2)采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值相应政策比例的加分。本项目具体加分比例分别为：技术6%、价格6%；

	
	







扶持中小企业

	行业类别如下：
（一）农、林、牧、渔业
（二）工业
（三）建筑业
（四）批发业
（五）零售业
（六）交通运输业
（七）仓储业
（八）邮政业
（九）住宿业
（十）餐饮业
（十一）信息传输业
（十二）软件和信息技术服务业
（十三）房地产开发经营
（十四）物业管理
（十五）租赁和商务服务业
（十六）其他未列明行业

	
	
	□本项目中第/包（所属行业）专门面向中小企业采购，不执行价格评审优惠的扶持政策。

	
	
	非专门面向中小企业采购（本项目采购需求对应的服务商所属行业（二）工业。服务承接商如为小微企业，投标文件中必需按磋商文件要求的格式提供承诺函，否则评审时不予以考虑。）：小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：价格部分10%。

	
	政府采购支持残疾人福利性单位发展
	1、对残疾人福利性单位产品的价格给予相应政策比例的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为10％。
2、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，不重复享受优惠政策。

	
	政府采购支持监狱企业发展
	1、对监狱企业产品的价格给予相应政策比例的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为10％。
2、监狱企业视同小型、微型企业，不重复享受优惠政策。

	
	政府采购支持中小企业融资
	有融资需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。

	
	政府采购信用担保
	有担保需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。

	第二章第30.5款
	政府采购政策优惠调整
	1、符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项(由供应商在响应文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行加分)。
2、供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项累加。
3、残疾人福利性单位、监狱企业视同为小微企业，不重复计算。
4、同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行加分。

	二、磋商文件

	第二章第10.2款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款均可能发生实质性变动，磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分，实质性变动内容与磋商文件不一致时，以实质性变动内容为准。

	第二章第10.3款
	最高允许偏离项数
	一般商务和技术条款（参数），偏离项数之和≥6项将导致无效响应。

	第二章第11.1款
	提供磋商文件期限
	详见磋商公告

	第二章第11.2款
	领取或购买磋商文件时应提供的资料
	详见磋商邀请公告

	第二章第11.3款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	无

	第二章第12.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	2026年09月03日10时00分(北京时间)

	三、响应文件的编写

	第二章第16.4款
	项目预算
	捌拾伍万零伍佰贰拾伍元整（¥850525.00元）

	第二章第17.1款
	非制造商参加投标的规定
	☑不需要提供
需提供经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件

	第二章第19.1款
	保证金
	不要求提供
[bookmark: _Toc24843][bookmark: _Toc18849][bookmark: _Toc21267]□要求提供。

	第二章第20.1款
	响应文件有效期
	90日（日历日）

	第二章第21.1款
	响应文件份数
	1、正本壹份，副本贰份（正、副本单独密封）；
2、响应文件电子文档一份（电子文档内容为签字盖章后的投标文件正本扫描件，格式为PDF，载体为U盘。需标注投标人名称）。密封装于单独信封中，附在正本的密封袋上。
3、投标响应文件按照组成顺序装订，不需要分册（如资料太多单册无法装订，也可分册）。要求采用胶装，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，提倡双面打印。

	四、响应文件的递交

	第二章第22.2款
	封套上应载明的信息
	项目名称：
采购计划编号：
采购项目编号：
委托代理编号：
在年月日(北京时间)之前不得启封
供应商名称：

	第二章第24.1款
	响应文件的递交地点
	衡山县疾病预防控制中心（衡山县卫生综合监督执法局）三楼会议室

	五、响应文件的磋商与评审

	第二章第30.1款
	评审因素和标准
	见第三章磋商办法

	
	评标方法
	综合评分法，即投标文件能够最大限度满足竞争性磋商文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为成交供应商的评标办法。

	第二章第31.3款
	最后报价调整
	政府采购支持小企业发展（货物类供应商和产品制造商应同时满足小微企业的条件）：小型或微型企业，最后报价扣除比例为/％；联合体参与磋商的，最后报价扣除比例为/%。评审时，用扣除后的最后报价计算价格分。

	第二章第31.5款
	技术、商务、价格得分或总得分调整
	符合第二章第9.1款规定，按第二章第31.6款规定及本款分值调整：
1、 节能产品：
技术加分＝技术分值×加分比例（比例见前附表第38.1项,下同）×（节能产品最后报价÷最后总报价）；
价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品最后
报价÷最后总报价）。
2、环境标志产品：
技术加分＝技术分值×加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）；
价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品
最后报价÷最后总报价）。
3、两型产品：
商务加分＝商务分值×加分比例×（两型产品最后报价÷最后总报价）；
技术加分＝技术分值×加分比例×（两型产品最后报价÷最后总报价）；
价格加分＝价格分值×加分比例×（两型产品最后
报价÷最后总报价）。

	第二章第31.6款
	多处或部分获得政府采购政策优惠的计算方法
	1、供应商享受支持小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品、两型产品等产品优惠中的一项累加。
2、同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除或加分（按该部分产品的报价占总报价的百分比调整）。

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第二章第37.1款、
	财政部门指定的媒体
	湖南省政府采购网：http://www.ccgp-hunan.gov.cn/

	第二章第39.3款
	履约担保
	☑不要求提供
□要求提供：履约保证金的形式：保函或现金、支票形式。
履约保证金的金额：在收到《成交通知书》后、签订《政府采购合同》前，为确保项目保质、保量、如期地进行，成交供应商需向采购单位支付成交金/的履约保证金。在项目实施过程中,成交供应商无故单方面毁约或不履行合同内相关义务的,采购人将没收其履约保证金,成交供应商须无条件接受。

	七、其他规定

	第二章第41.1款
	采购代理服务费
	根据采购代理机构与采购人的协议，本项目采购代理服务费由采购人支付，采购代理服务费收费标准按合同约定支付。

	第二章第42.1款
	供应商
信用信息查询
	根据《湖南省财政厅关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》湘财购[2017]2号文要求，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
1.信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。
2.信用信息查询的截止时点：至本项目首次响应文件的提交截止时间止。
3.信用信息查询记录的具体方式：由采购人或采购代理机构在规定的查询渠道进行查询。
4.信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。
5.信用信息的使用规则：留存备查。

	第二章第42.2款

	关于多家代理商参加核心产品同一品牌产品响应的规定
	1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组
按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。
2、非单一产品采购项目中，多家供应商提供的磋商文件载明的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
3、本项目核心产品为：全自动高锰酸盐指数分析仪、低本底αβ测量仪。

	
	其他规定
	注：根据财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知（财库【2026】2号），政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（三）各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。
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[bookmark: _Toc172193573]一、说明
1.适用范围
1.1本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。
2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.2“采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.3“供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式。
2.4“磋商小组”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。
2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.6“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.7“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.8“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》的产品。
2.9“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。
3.供应商的资格要求
3.1供应商应当符合磋商须知前附表中规定的下列资格条件要求；
（l）《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件；
（2）磋商文件规定的供应商特定资格条件：无。
4.参与竞争性磋商采购活动的费用
4.1无论竞争性磋商采购活动的结果如何，供应商应自行承担所有与本次竞争性磋商采购活动有关的全部费用。
5．授权委托
5.1供应商代表不是供应商的法定代表人，应持有授权委托书，并附法定代表人身份证明。请供应商的法人代表（或授权代表）凭法人证明（或授权委托书原件）及身份证原件准时参加磋商会议，否则，其投标将被拒绝。
5.2符合政府采购法第22条规定或磋商文件特别规定的其它组织机构投标的，上述法定代表人可以为该组织主体证件上登记的负责人，响应文件中法定代表人签字处由负责人签字。
6．联合体形式
6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次磋商采购活动不接受为联合体形式的供应商。
6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：
（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；
（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；
（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；
（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。
7.现场勘察
7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品
8.1除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。
8.2本章第8.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商采购活动。
9.政府采购政策支持
9.1产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项(由供应商在报价文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行价格扣除)；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项累加扣除。省级以上财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在指定的公告媒体和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见磋商须知前附表。
9.2同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除。
9.3为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读省级以上财政部门相关政策规定。符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明材料。否则，在评审时不予以扣除。
10.偏离
10.1本条所称偏离为响应文件对磋商文件的偏离，即不满足、或不响应磋商文件的要求。偏离分为对磋商文件的实质性要求条款偏离和对磋商文件的一般商务和技术条款（参数）偏离。
10.2除法律、法规和规章规定外，磋商文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离(即不满足、或不响应)，在评审时将其视为无效响应。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。
10.3一般商务和技术条款（参数），偏离项数之和达到磋商须知前附表规定将导致无效响应。
[bookmark: _Toc172193574]二、磋商文件
11．磋商文件的组成
11.1磋商文件由下列文件组成：
第一章磋商通知
第二章磋商须知
第三章磋商办法
第四章政府采购合同格式条款
第五章采购需求
第六章响应文件组成
11.2本章第12.1款规定的提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
11.3磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。
11.4供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
12.递交响应文件的截止时间
12.1供应商递交响应文件截止时间见磋商须知前附表。
13.磋商文件的澄清或者修改
13.1在本章第12.1款规定的递交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。
13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在本章第12.1款规定的提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，顺延供应商提交响应文件截止时间。
13.3澄清更正采用“网上澄清更正”方式。采购代理机构对磋商文件的澄清更正将在招标公告发布网站上发布，请各供应商关注指定公告媒体上发布的磋商文件的澄清或修改、递交响应文件截止时间的变更等相关信息，恕不另行通知。
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14.一般要求
14.1供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。
14.2供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
14.3计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
14.4响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
14.5供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。
15.响应文件的组成
15.1响应文件包括下列内容：
（1）磋商响应声明
（2）保证金
（3）供应商的资格证明材料
（4）实施方案
（5）技术/商务响应与偏离表
（6）享受政府采购政策优惠的证明资料
（7）报价一览表及报价文件
（8）供应商认为需提供的其它资料
（9）最后报价
15.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。
15.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。
15.4根据《中华人民共和国政府采购法》相关规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
16.报价（本项目按照采购需求规定的形式报价）
16.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。
16.2供应商应按第四章“采购需求”要求及第五章“响应文件组成”格式填写。供应商在本章第12.1款规定的提交首次响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第21.1款的有关要求。
16.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
16.4供应商的报价不得超过采购项目预算，超过采购预算价为无效响应。本项目采购预算见磋商须知前附表。
17.供应商符合磋商文件规定的证明文件
17.1供应商提供资格证明材料，以证实其各项条件满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。
17.2供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质响应而被拒绝。
18.保证金
18.1磋商须知前附表规定交纳保证金的，应按磋商须知前附表规定的保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在本章第12.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，按本磋商文件第一章第8款规定交纳保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。保证金有效期应当与本章第19.1款规定的响应文件有效期一致。
18.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳保证金，其交纳的保证金，对联合体各方均具有约束力。
18.3未按磋商文件规定提交保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件。
18.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
18.5有下列情形之一的，保证金不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在本章第12.1款规定的提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件或未按本章第29.5款规定退出磋商的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（5）磋商文件及法律法规规定的其他情形。
19.响应文件有效期
19.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从本章第12.1款规定的提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
20.响应文件的签署及规定
20.1响应文件的正本、副本须分别装订成册，正本一份，副本贰份，电子文件一份。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。具体份数以磋商须知前附表要求为准。
20.2响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖盖单位公章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。
20.3在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商盖单位公章。否则，将导致响应文件无效。
20.4供应商在递交响应文件的同时须提交与响应文件正本（盖章签字）一致的电子文件一份（PDF格式U盘存储），并能正常读取、拷贝，否则将按不合格供应商处理。
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21.响应文件的密封和标记
21.1各供应商必须将响应文件正本、副本、电子文件密封、加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位公章或由法定代表人或其委托代理人签字，一并递交。
21.2最后报价是磋商文件的一部分，由各供应商先行加盖公章，但不得装订入响应文件中，由各供应商参加磋商的授权代表带至磋商现场，磋商后填写，否则将按不合格供应商处理。
21.3响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。
21.4响应文件如果未按上述规定密封和加写标记或混装的，采购人或采购代理机构将拒绝接收。
22.响应文件的补充、修改或者撤回
22.1供应商在本章第12.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。
22.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
23.响应文件的递交与接收
23.1供应商应在本章第12.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
23.2在本章第12.1款规定的提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。
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24、磋商程序
供应商资格审查、磋商（包括澄清、符合性评审查）、最后报价、综合评分、提出成交候选供应商名单。其中，磋商按本章第29.1款或者第29.2款情形进行。
25.磋商小组
25.1采购人与采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组，其成员由评审专家和采购人的代表组成。磋商小组负责对供应商资格进行核查；对响应文件进行审查；与供应商进行磋商、对报价进行评价、根据综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分、推荐成交供应商。
26.供应商的资格核查
26.1磋商小组根据磋商文件规定的供应商资格条件要求，对响应文件进行资格核查。供应商不满足资格条件的，在评审时将其视为无效响应。
26.2磋商小组可以要求供应商提交有关证明和证件以便核验。
27.澄清
27.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
27.2最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。
28.符合性审查
28.1磋商小组按照磋商文件的规定，对供应商响应文件进行符合性审查。
28.2供应商响应文件有下列情况之一，其响应文件无效：
（1）应交未交保证金或金额不足、保函有效期不足、保证金形式或保函出证机构不符合磋商文件要求或未按磋商文件要求交纳保证金的；
（2）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；
（3）响应文件有效期不足的；
（4）报价超过采购预算价的；
（5）供应商递交的电子档不符合本磋商文件20.4规定的；
（6）不符合磋商文件★条款的；
（7）不符合法律、法规和磋商文件规定或符合本磋商文件其他无效响应条款规定的。
28.3符合性审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商采购活动的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。
29.磋商
29.1对于本章未明确磋商文件实质性变动内容，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当根据本章第26款、第28款规定对供应商提交的响应文件进行资格性、符合性审查，直接与实质性响应磋商文件要求的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋内情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。
29.2对于本章明确磋商文件实质性变动内容，且在磋商过程中磋商文件实质性内容发生变动的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求符合性审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第28.1、28.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行符合性审查。供应商重新提交的响应文件未通过符合性审查的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。
（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
29.3重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第20.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商盖单位公章，在规定时间内密封递交给磋商小组。
29.4最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家。供应商的最后报价，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。
29.5提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第18.4款规定退还退出磋商的供应商的保证金。
29.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第29.5款规定退出磋商的，供应商的保证金不予退还。
30．磋商方法（本项目按照采购需求规定的形式报价）
30.1本项目采取综合评分法，即磋商小组按照磋商文件中规定的磋商方法、标准和磋商因素，由经磋商确定最终采购需求，资格性、符合性检查合格的供应商提交最后报价，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合比较与评价，响应文件能够最大限度的满足磋商文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评标方法。
30.2磋商因素：详见磋商标准评分表，但不包括供应商资格条件。
30.3磋商报价评价。磋商小组以经磋商确定最终采购需求，资格性、符合性检查合格的供应商提交的最后报价为基础，依次对磋商报价进行算术修正和政府采购政策优惠价格扣除计算。
30.4价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商报价最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分，其他有效供应商的价格分按照下列公式计算：
磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×价格分值
磋商报价高于采购人预算价为无效响应。
本项所称磋商报价为按本章第30.2款规定评价后的磋商报价。
30.5涉及政府采购政策优惠的，按磋商须知前附表规定调整。
30.6评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分。
31.推荐成交候选供应商
31.1磋商小组推荐响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法，根据综合评分情况，按得分由高到低顺序推荐不少于3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。总得分且报价相同的，按“第三章磋商办法”规定顺序推荐排列。
32.确定成交供应商
32.1采购代理机构应当在磋商结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
32.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的供应商为成交供应商。
32.3最后报价确定遵守本章第30条的规定。
33.磋商的特殊情形
33.1市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，磋商过程中提交响应文件或者经评审实质性响应磋商文件要求提交最后报价的供应商只有两家时，供应商最低数量可以为两家。
34.竞争性磋商采购活动终止
34.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在省级以上财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除本章33.1款规定情形外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
35．重新评审
35.1除资格性审查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高或畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。
36.保密及串通行为
36.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
36.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
36.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：
（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；
（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；
（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性磋商政府采购活动的；
（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出磋商或者放弃成交的；
（7）供应商与采购人、采购代理机构以及磋商小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。
[bookmark: _Toc172193578]六、成交结果信息公布与授予合同
37.成交信息的公布
37.1成交供应商确定后2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将成交结果信息在磋商须知前附表指定的媒体上公布。
38.询问及质疑
38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
38.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。
39.成交通知
39.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
39.2成交通知书是合同文件的组成部分。
39.3成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保，履约担保的形式为采购人认可的形式。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
39.4成交供应商没有按照本章第38.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
40.签订合同
40.1磋商文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
40.2成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
40.3成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
40.4成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（三）拒绝履行合同义务的；
（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
[bookmark: _Toc172193579]七、其他规定
41.采购代理服务费及其他费用
41.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。
42.其他规定
42.1磋商文件的企业信用查询见磋商文件前附表
42.2磋商文件的其他规定见磋商文件前附表。


[bookmark: _Toc25177]
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[bookmark: _Toc172193580][bookmark: _Toc31375]第三章磋商办法
一、磋商方法
本项目采取综合评分法，即响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按磋商因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。
磋商因素：详见磋商标准评分表，但不包括供应商资格条件。
磋商报价评价。磋商小组以经磋商确定最终采购需求，资格性、符合性检查合格的供应商提交的最后报价为基础，依次对磋商报价进行算术修正和政府采购政策优惠价格扣除计算。
价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商报价最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分，其他有效供应商的价格分按照下列公式计算：
磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×价格分值
磋商报价高于采购人预算价为无效响应。
本项所称磋商报价为按第二章第30.3款规定评价后的磋商报价。
涉及政府采购政策优惠的，按磋商须知前附表规定调整。
评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分。
二、推荐成交候选供应商
磋商小组应当根据综合评分情况，按评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。总得分且报价相同的，按实施方案得分由高到低排名顺序排列，再次相同的采取随机抽取方式确定。
三、确定成交供应商
1、采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
2、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且评审得分最高的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
3、最后报价确定遵守第二章第29条的规定。
[bookmark: _Toc18757][bookmark: _Toc8595]
权值表
1：本项目权值:
	序号
	项目
	本项目权值

	1
	投标报价(F1)
	60.0%

	2
	技术部分(F2)
	30.0%

	3
	商务部分(F3)
	10.0%

	F1+F2+F3=1
	100.0%



评审因素和标准
	评审因素
	计分因素
	分值
	评分标准

	价格部分（F1,满分为100分）
	投标报价
	100.0
	1、根据“财政部令第87号令”规定，价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的有效报价为评标基准价，其价格分为满分，其他有效投标人的价格分按照下列公式计算：
投标报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100
2、根据“财政部令第87号令”第六十条的规定“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。”

	技术部分（F2,满分为100分）
	设备参数响应程度

	100.00
	投标人所投产品规格、参数完全符合招标文件要求的，计100分，带“★”负偏离按无效投标处理，带“▲”每项负偏离扣15分，一般负偏离每项扣5分，扣完为止。
投标文件对技术参数证明资料有特定要求的.按特定要求提供：无特定要求的，“★”和“▲”条款，须提供产品彩页或技术白皮书或产品说明书或官网技术参数截图：未提供资料或提供的资料不符合要求的，视为负偏离，一般参数如未要求提供特定证明资料的，只需在技术响应／偏差表中如实响应即可。

	商务部分（F3，满分为100分）
	体系认证
	30.00
	投标人或所投设备制造商（低本底αβ测量仪）具有有效的ISO9001、ISO14001、ISO45001三项认证的，每提供一项得10分，满分30分。（注：上述认证用于证明制造商具备稳定的产品质量管控能力和安全生产保障能力，与本项目设备履约质量直接相关，须提供有效证书复印件加盖公章，否则不得分。）

	
	售后服务方案
	70.00
	根据投标人提供的售后服务方案进行评分：
1、设备配品配件的储备及供应：
2、售后服务人员配备：
3、售后响应时间及措施：
4、日常维修计划：
5、其他优惠措施．
方案内容全部满足计70分，每缺少一项内容扣14分，每有一处缺陷扣7分，扣完为止，没有方案不计分.
（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目建设、不可能实现的情形等任意一种情形。）

	其他说明：
1、供应商的综合得分为：所有评标委员会成员对其评标的综合得分。
2、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。
3、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐排名第一的中标候选人。
4、竞争性磋商文件中要求查验的原件应当在投标截止时间之前递交至投标文件递交地点。
5、投标人参与政府采购应提供真实有效的证明材料，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假制造商产品彩页、虚假业绩、虚假证书等）、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报行政监管部门严肃查处。







[bookmark: _Toc19892]第四章政府采购合同格式
[bookmark: _Toc30753]政府采购合同协议书

一、政府采购合同协议书
政府采购合同协议书

采购人（全称）：（甲方）
供应商（全称）：（成交供应商）

[bookmark: _Toc32546][bookmark: _Toc6787][bookmark: _Toc7005]为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目信息
（1）采购项目名称：
（2）采购计划编号：
（3）项目内容：
[bookmark: _Toc13261][bookmark: _Toc18750][bookmark: _Toc23714]2.合同金额
（1）合同金额小写：
大写：
（2）具体标的见附件。
（3）合同价格形式：。
[bookmark: _Toc29158][bookmark: _Toc14689][bookmark: _Toc32513]3.履行合同的时间、地点及方式
起始日期：年月日，完成日期：年月日。总日历天数：天。
地点：
方式：
[bookmark: _Toc19745][bookmark: _Toc19411][bookmark: _Toc20737]4.付款：
1、。
[bookmark: _Toc20850][bookmark: _Toc16913][bookmark: _Toc31485]5.解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：
□提请仲裁☑向人民法院提起诉讼
[bookmark: _Toc415][bookmark: _Toc31521][bookmark: _Toc20786]6.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中成交供应商作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）成交通知书
（3）响应文件
（4）政府采购合同格式条款及其附件
（5）专用合同条款
（6）通用合同条款（如果有）
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）
（8）其他合同文件。
[bookmark: _Toc24110][bookmark: _Toc5228][bookmark: _Toc20053]7.合同生效
本合同自生效。
[bookmark: _Toc21489][bookmark: _Toc26201][bookmark: _Toc12298]8.合同份数
本合同一式份，采购人执份，供应商执份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：年月日
合同订立地点：

甲方：（公章）                       乙方：（公章）
法定代表人：                           法定代表人：
委托代理人：                           委托代理人：
电话：                                 电      话：
传真：                                传       真：
开户银行：
帐       号：












二、政府采购合同通用条款

政府采购合同通用条款（货物类）
1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动而取得成交资格，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。
（4）“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。
（5）“合同条款”系指本合同条款。
（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称在政府采购合同专用条款指明。
2.合同的适用范围
2.1本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。
2.2合同内容根据磋商文件、响应文件而确定。
3.合同标的及金额
3.1合同标的及金额应与成交结果一致，具体的货物名称、规格、型号、数量和价格见政府采购合同专用条款。
4.合同价款
4.1具体合同价款见本合同第3.1项。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。
5.履行合同的时间、地点和方式
5.1乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见政府采购合同专用条款。
5.2乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。






6.货物的验收
6.1甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。
6.2货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。
6.3在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。
6.4甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。
6.5甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。
6.6大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。
6.7乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（采购文件另有约定的除外）。
7.货物包装要求
7.1乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。
7.2每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。
8.运输和保险
8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第五条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。
8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。
9.质量标准和保证
9.1质量标准
（1）本合同下交付的货物应符合第四章采购需求所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。
9.2保证
（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于政府采购合






同专用条款规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后应在政府采购合同专用条款规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1项规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
10.权利瑕疵担保
10.1乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
10.2乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
10.3如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。
11.知识产权保护
11.1乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
11.2甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。
11.3甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。
12.保密义务
12.1甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，甲乙双方均有保密义务。
13.合同价款支付
13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。
13.2合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。
13.3合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。
13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖财务专用章、法人代表签字的证






明文件，报经甲方审查核准，并报财政部门备案。
13.5合同价款支付方式和条件在政府采购合同专用条款中另有规定。
14.伴随服务
14.1乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
14.2乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。
（5）政府采购合同专用条款与第四章采购需求规定的其他伴随服务
14.3乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1质量瑕疵的补救措施和索赔
（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：
①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。
③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。
（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。
15.2迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。






（2）除本合同第19条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七日计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。
（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。
16.合同的变更
16.1在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。
16.2在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。
16.3除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。
17.合同中止与终止
17.1合同的中止
（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；
（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。
17.2合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。
（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。
（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。
（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。
18.合同转让和分包
18.1乙方不得以任何形式将合同转包。
18.2乙方未在响应文件中说明，且未经甲方书面同意，乙方不得将合同的主体、关键性工作






分包给他人。
18.3根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。
19.不可抗力
19.1不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。
19.2任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
19.3遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
20.解决争议的方法
20.1合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。
20.2调解不成可以按政府采购合同专用条款中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：
（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；
（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。
20.3如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。
21.法律适用
21.1本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。
22.通知
22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，
22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23.合同生效
23.1本合同在合同各方签字盖章后生效
24.附则
24.1本合同未尽事宜，见政府采购合同专用条款。






三、政府采购合同专用条款
政府采购合同专用条款（货物类）

	通用条款号
	条款名称
	编列内容规定

	第1.2（6）款
	项目现场
	

	
第5.1条
	
履行合同的时间、地点及方式
	交货时间：
交货地点：
交货方式：

	第9.2(1)款
	质量保证期
	

	第9.2(3)款
	响应时间
	

	第13.5条
	合同价款支付方式和条件
	支付方式：
付款条件：

	第14.2(5)款
	伴随服务
	详见第五章采购需求

	第20.2条
	解决争议的方式
	□仲裁□诉讼

	第24.1条
	合同未尽事项
	另行约定





第5章 [bookmark: _Toc17316][bookmark: _Toc13930]采购需求
[bookmark: _Toc519518699][bookmark: _Toc413143797][bookmark: _Toc519518690][bookmark: _Toc519518700]
第一节采购清单一览表

	
包号
	
包名称
	
分项项目名称
	
单位
	
数量
	采购预算（元）
	最高限价（元）
	交货要求

	
	
	
	
	
	
	
	时间
	地点

	





包1
	



衡山县2026年城乡饮用水水质监测能力提升项目
	1
	多参数水质分析仪（65参数型）
	台
	2
	80000
	












850525.00
	




自合同签订之日起30日内
	




衡山县疾病预防控制中心（衡山县卫生综合监督执法局）

	
	
	2
	便携式微生物快速水质检测箱
	台
	2
	
24000

	
	
	

	
	
	3
	低本底αβ测量仪
	台
	1
	177800
	
	
	

	
	
	4
	水样蒸发仪
	台
	1
	118925
	
	
	

	
	
	5
	全自动高锰酸盐指数分析仪
	台
	1
	296200
	
	
	

	
	
	6
	紫外可见分光光度计
	台
	1
	50000
	
	
	

	
	
	7
	高速离心机（标配6×50mL角转子，转子额定转速≥12000r/min）
	台
	1
	8800
	
	
	

	
	
	8
	ICP-MS检测器
	个
	1
	36000
	
	
	

	
	
	9
	ICP-MS样品锥
	个
	1
	8500
	
	
	

	
	
	10
	ICP-MS截取锥
	个
	1
	6500
	
	
	

	
	
	11
	ICP-MS泵管
	套
	1
	1500
	
	
	

	
	
	12
	ICP-MS调谐液
	瓶
	1
	3800
	
	
	

	
	
	13
	阴阳离子A18色谱柱+配套保护柱整套
	套
	1
	34000
	
	
	

	
	
	14
	顶空瓶瓶盖垫片
	片
	500
	4500
	
	
	

	注：1.“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到具体的标的。
2.货物的主要技术参数或规格：详见第二节“技术要求”中的具体技术参数。
3.供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。




第2节 技术要求
一、说明
1、本项目全部设备、耗材技术参数依据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）、HJ水质放射性检测系列现行强制性国家标准编制；允许同等性能国产设备等效替代，替代产品全部量化指标不得低于本文件最低要求。
二、设备清单参数要求
	设备名称
	参数类别
	详细技术参数

	多参数水质分析仪(65参数型,2台)​
	测试项目
	整机支持≥65项生活饮用水常规、消毒、重金属、理化指标检测，覆盖消毒副产物、氮盐、阴阳离子、高低量程硬度、重金属、有机污染物等类别；必须完整包含以下检测项目：pH、色度、浊度、游离氯、总氯、化合性余氯、二氧化氯、亚氯酸盐、臭氧(DPD法)、臭氧(靛蓝法)、耗氧量、氨氮(纳氏试剂法)、氨氮(水杨酸法)、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氟化物、氯化剂、总硬度(高量程)、镁硬度(高量程)、钙硬度(高量程)、硫酸盐、总碱度、六价铬、总铬、挥发酚、铁、锰(甲醛肟法)、锰(高碘酸钾法)、铝、有效氯(高量程)、有效氯(低量程)、总硬度(低量程)、镁硬度(低量程)、钙硬度(低量程)、溶解氧、镍、铜、氰化物、硅酸盐、硫化物、总磷、磷酸盐、锌、CODCr(低量程)、CODCr(高量程)、活性氧、氰尿酸、碘、溴、钛、铅、钡、联氨、钼、钼酸盐、过氧化氢、亚硫酸盐、甲醛、镉、三价铬、铍、银、钴、钾、尿素；各项检测显色、分析方式全部符合GB/T5750-2023《生活饮用水标准检验方法》，仪器软硬件架构支持后期免费新增检测项目拓展。

	
	核心测试范围
	设备各指标测量区间匹配GB/T5750-2023国标限值，关键指标量程如下：①消毒类：游离氯0.01-5.00mg/L、总氯0.01-5.00mg/L、二氧化氯0.02-10.00mg/L、臭氧0.01-10.00mg/L；②基础理化：pH6.00~8.50、色度0.0~500.0度、浊度0.00~2000NTU、溶解氧0.2-6.0mg/L；③氮类污染物：氨氮0.02~6.00mg/L、亚硝酸盐氮0.003~0.200mg/L、硝酸盐氮0.50~15.00mg/L；④金属与毒理：六价铬0.004~1.000mg/L、氰化物0.002~0.200mg/L、铁0.10-3.00mg/L、锰0.10-3.00mg/L；⑤硬度与盐类：高低量程总/钙/镁硬度、氯化物0.2-20.0mg/L、硫酸盐5-80mg/L；⑥有机物：高低量程CODCr、甲醛0.05-1.00mg/L、尿素0.00-6.00mg/L。

	
	检测方法标准
	游离氯、二氧化氯检测方法执行GB/T5750.11-2023；pH、色度、浊度检测方法执行GB/T5750.4-2023。全部检测方法及出具数据须符合现行国家标准(GB/T5750-2023)及《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)要求。

	
	光学与精度
	仪器重复性±0.003A；检测波长380nm、420nm、520nm、610nm、白光自动切换；90°散射法+透射光测浊度，浊度精度≤0.001NTU。

	
	数据存储与输出
	存储≥2000组数据，完整记录日期、水样编号、水样来源；支持USB导出数据至配套PC管理软件。

	
	操作与显示
	配备≥5.0寸高清彩色触摸屏；支持单次/连续/稳定读数模式，自带信号平均、光强配比功能。

	
	供电与环境
	适用环境0-50℃、0-90%RH(无冷凝)；锂电池容量≥17000mAh，支持电池/USB/适配器多模式供电，带电量指示灯，整机IP67防水。

	
	耗材与校准
	配套预制试剂，单套试剂可完成≥100次检测；光源设计使用寿命长，在正常维护下可满足设备全生命周期使用要求，支持自定义校准。

	便携式微生物快速水质检测箱(2台)​
	检测指标
	可检测大肠菌群、菌落总数、耐热大肠菌群，检测结果判定符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》限值要求，检测过程符合相关技术规范。

	
	检测原理
	纸片培养基显色法，乳糖发酵产酸判定阳性。

	
	培养条件
	36℃±1℃恒温培养15~24h可判读结果。

	
	全套配套配置
	大肠菌群测试片、菌落总数测试片、记号笔、无菌吸管、生理盐水、镊子、不锈钢酒精灯、酒精棉球、无菌手套、剪刀、无菌采样袋、标签、1ml/5ml移液器及枪头、一体化内置生化培养箱全套物资。

	低本底αβ测量仪(1台)​
	适用标准
	符合标准：GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》、GB/T5750.13-2023《生活饮用水标准检验方法放射性指标》、GB3838-2002《地表水环境质量标准》、HJ898-2017《水中总α放射性测定厚源法》HJ899-2017《水中总β放射性测定厚源法》要求。

	
	核心探测指标​
	1.探测器技术：主探测器采用塑料闪烁体与光电倍增管等组成；
2.反符合探测器闪烁体反符合效率大于99%，采用高频同轴接口，高频通过性强，屏蔽效果好，可保留原始信号信息；
3.控制器：可扩展至不少于4个独立测量通道，模块化插槽式设计，采用高速高性能同步采集控制器；控制器与计算机可通过有线网络及可选无线通讯方式连接，同时配备USB通信接口。

	
	资质与合规性要求
	低本底α/β测量仪属国家强制检定计量器具，用于生活饮用水放射性指标检测。为保障仪器量值准确及使用安全，投标人须提供以下证明材料（加盖投标人公章）：
（1）投标人所投产品制造商或投标人自身持有的有效《辐射安全许可证》复印件（二者其一即可）；
（2）投标产品有效的《计量器具型式批准证书》（CPA）复印件，CPA证书须在有效期内，且证书所列型号与投标产品完全一致；
（3）投标产品配套使用放射标准源的，提供有效的放射性同位素豁免备案证明；若产品不标配放射标准源，投标人提供无标配放射源书面声明即可。

	
	功能要求
	控制器：可拓展到四个以上通道，模块化设计，标准插道式控制器，采用高速高性能同步采集控制器；控制器与计算机可通过无线方式通信连接，通信距离≥300米（无障碍），同时配备USB通信接口；
▲2、可配置自动进样系统，实现大量样品全天候无人值守自动测量；机械手定位重复精度≤±1mm；单次样品取放时间＜2min；一次待测样品数≥100个；可程控运行状态并实时监测；具备自动/手动两种运行模式；进样过程避光设计，不因环境光引起测量误差。（需提供相关证明材料（包括但不限于技术参数响应表、产品检测报告、产品彩页/说明书等中任一种即可），佐证所投产品可配置自动进样系统；中标后，中标供应商应在安装调试完成后配合采购人进行功能演示，演示结果作为验收参考。）
3、铅室：配备上、下分体式屏蔽铅室，采用分层结构，有效屏蔽环境γ及宇宙射线本底。
4、控制软件：
4.1纯中文界面，全面的仪器控制和监测：包括高压控制，阈值控制，采样控制，通信控制，通信中断监测，高压信息监测，实时计数波动曲线。
4.2分步送样技术：可同时也可单独测量样品，分别给出两个样品中的总α、总β的活度浓度，提高测量的灵活性和仪器使用效率。
4.3纯中文界面。
4.4支持半衰期活度校正，支持工作源测量、标准源测量、本底测量、气溶胶样品、一般样品测量和生物样品测量等≥5种测量方式，样品测量中自动计算平均值，活度浓度，标准误差，探测限和相对误差等。
4.5预留α、β气溶胶测量组件端口：气溶胶准确度:≤±2.5%；精度：±1‰/24h；相对误差小于2.5%。
4.6预留土壤（含稀土）测量组件端口：重复性：总(α+β)活度≥135.39Bq/L，重复性限r≤9.86。
4.7预留土壤（含稀土）测量组件端口：允许差：总（α+β）≥100，相对允许差8%。
4.8每个通道可以单独测量不同的样品。
▲4.9采集模式：具有核脉冲峰值采样功能，支持断点续采（用户可暂停并继续采集）。
5.1对⁹⁰Sr-⁹⁰Yβ源，2π效率比≥58%时，β本底≤0.10cm⁻²·min⁻¹；
5.2对²³⁹Pu（或²⁴¹Am）α源，2π效率比≥85%时，α本底≤0.003cm⁻²·min⁻¹；
5.3α/β串道比：α进入β道≤2.5%，β进入α道≤0.3%；
5.4标配KClβ标准源、²⁴¹Amα标准物质各一套。
5.5效率稳定性：仪器连续通电24h，α探测效率变化≤3%，β≤8%；
5.6灵敏度/最低探测限：α≤5×10⁻⁴Bq，β≤1×10⁻³Bq。

	
	标准配套
	上下屏蔽铅室1套、αβ标准粉末源1套（附带国家一级校准证书、通用样品盘、配套计算机、打印机、出厂计量检定报告，满足饮用水总α、总β全套检测使用。

	水样蒸发仪(1台)​
	配套组件
	1.全自动水样蒸发仪主机1台；2.使用说明书1套；3.合格证1份；4.定制蒸发皿≥8套；5.配套附件1套。

	
	工作原理
	▲1、具备自动进样及液位控制功能，可自动调节进样速率和加热功率，实现对样品的蒸发、灰化等处理，最终得到所需样品。（投标时须在响应表中说明上述功能。中标后，中标供应商应在安装调试完成后配合采购人进行功能演示，演示结果作为验收参考）
2、前处理技术：配备全自动放射性水样蒸发浓缩赶酸仪，可对放射性α、β及其他放射性水样进行全自动蒸发浓缩处理，可完成不小于四个样品同时处理，保证各蒸发皿中的样品之间互不干扰。

	
	温控蒸发性能
	具有定量蒸发、高温灰化、管道清洗等处理功能。蒸发温度(0-100)℃±2.0℃，灰化温度(0-500)℃±5.0℃.蒸发速度2L/4-6h（蒸发完成自动进入灰化阶段）

	
	排风系统
	▲每个蒸发位独立排风系统，自带通风管道接口，酸气集中排出，避免酸气进入机箱和实验室内；电路模块独立设计，整机具备防腐耐酸耐高温保护。

	
	控制系统
	配备触摸电容显示屏，支持多点触控模式，超声波液位感应，PID精准调控，各温度控制系统之间相互独立

	全自动高锰酸盐指数分析仪(1台)​
	仪器用途
	1. 适用于饮用水、水源水、地下水和地表水等水体的高锰酸盐指数测定，符合GB/T5750.7-2023《生活饮用水标准检验方法第7部分：有机物综合指标》、HJ1445-2026《水质高锰酸盐指数的测定草酸钠还原酸性滴定法》及HJ1446-2026《水质高锰酸盐指数的测定草酸钠还原碱性滴定法》。
2. 适用于乙二胺四乙酸二钠滴定法测定生活饮用水及其水源水、地表水、瓶装水等的总硬度分析，符合GB/T5750.4-2023。
3. 适用于食盐中碘的含量测定，采用直接滴定法，符合GB/T13025.7-2012及GB5009.42-2025。

	
	检测性能
	1高锰酸盐指数方法
方法原理：酸性及碱性高锰酸钾滴定法
线性范围：0.5-5.0mg/L
检出限：≤0.05mg/L
精密度：≤3%（3.0mg/L的葡萄糖标准溶液）
准确度：在质控样品规定的范围内
2.总硬度方法
方法原理：乙二胺四乙酸二钠滴定法
线性范围：5.0-400mg/L
检出限：≤1mg/L
精密度：≤1%（100.0mg/L）
准确度：在质控样品规定的范围内
3.盐碘方法
方法原理：直接滴定法（容量法）
最低检测浓度：0.5mg/kg
精密度（RSD）：≤1.5%（20mg/kg食盐样品）
准确度：误差在±2mg/kg以内

	
	滴定系统
	★滴定系统各管路采用独立控制的加液泵，滴定终点自动判定，判定精度不低于人眼识别水平，符合GB/T5750.7-2023标准要求；仪器具备滴定过程监控记录功能，支持滴定数据自动存储追溯，可保存滴定过程相关记录供验收查阅。具有≥2个加液臂，每个加液臂内置≥4根出液管路。每个滴定位同时满足酸法、碱法测试。加液臂及管路设计应有效防止试剂泄漏造成仪器内部污染。（投标时须在响应表中说明上述功能。中标后，中标供应商应在安装调试完成后配合采购人进行功能演示，演示结果作为验收参考）
（2）系统配备滴定分析视频溯源功能，滴定过程实时记录显示样品杯内样品试剂颜色变化，具备滴定视频存储查阅功能。
（3）仪器具备“一键检测”功能，无人值守，自动完成试剂添加、水浴加热、滴定分析、自动分析并计算结果。

	
	消解系统
	（1） 消解部分包括≥12位微沸水浴及水浴补水系统。加液完成后的样品会被机械臂移至沸水浴消解，消解位与滴定位、加液位并排一侧分布，减少运行行程。
（2） 采用微沸水浴氧化设计，减少爆沸导致的水体蒸发，通过水汽防溢结构设计降低蒸气逸散，大功率高效水浴系统，通过PWM闭环控温技术实现精确恒温。
（3） 多重水位监测及自动给水系统可根据水浴箱液面自动补水，补给用水缺水时系统预警提示并停止后续检测。试剂液位辅助监测功能，实时显示试剂液面，试剂即将使用完毕时自动报警提示并停止测定。
（4） 防挂液设计，基本消除试剂添加过程中的液滴悬挂，避免加液臂移动过程中试剂液滴低落引入的飞溅腐蚀。

	
	样品转移系统
	（1） 配备≥48孔位样品盘，单次测定取样量≥100mL，注射进样系统，实时精确控制进样量。
（2） 仪器可自动快速判定样品中氯离子含量，智能选择检测方法。
（3） 高精度机械臂，自动抓取样品，自动识别是否抓取成功；自适应电动夹爪，无需额外气源设备，实现样品转移静音运行。
▲（4）试剂添加单元配备≥6套注射泵，分别用于草酸钠、氢氧化钠、硫酸、高锰酸钾等试剂的添加，最小加液体积≤20μL。（投标时须在响应表中说明上述功能。中标后，中标供应商应在安装调试完成后配合采购人进行功能演示，演示结果作为验收参考）

	
	软件及通讯

	（1）工作站自动控制系统对全部功能操作进行控制，软件运行于Windows操作系统。整机支持LAN、WIFI通讯连接，支持实验室LIMS系统数据上传对接。数据自动存储、溯源查阅、支持PDF/Word/Excel等格式报表输出与报表打印，支持报告个性化定制，软件版本在线升级。
▲（2）具有实验区及滴定视频监控功能，实现人机分离时实时在工作站软件上查看仪器运行画面，并具备保存溯源功能。（投标时须在响应表中说明上述功能。中标后，中标供应商应在安装调试完成后配合采购人进行功能演示，演示结果作为验收参考）

	
	配套及质保
	配套工作站、说明书、备件包、磁力搅拌子、配套品牌电脑、装机试剂；整机免费质保≥3年，质保期内提供免费上门维修及软件升级服务。

	紫外可见分光光度计(1台)​
	整机结构
	双光束比例监测光路，单色器焦距≥160mm，全息光栅≥1200线/mm；光谱带宽1.8~2.0nm；配备≥8英寸彩色触控屏；自动0%/100%基线校准，标配8联池自动样品架。

	
	光谱参数
	波长范围190~1100nm；波长准确度±0.5nm，波长重复性≤0.2nm；220nm处杂散光≤0.05%T。

	
	光度性能
	透光率0.0~200.0%T、吸光度-0.301~4.000A；光度准确度±0.3%T，光度重复性≤0.15%T；基线漂移≤0.0009Abs/0.5h；基线平直度±0.0015A（200~1100nm）。

	
	光源供电
	长寿命氘灯+钨灯，氘灯拆装无需光路校准；AC220V±22V，额定功率≤200W。

	高速离心机(1台)​
	整机系统
	无刷直流变频免维护电机；配备≥7英寸彩色触控屏，支持数据导出及程序升级；全钢防腐机壳、304不锈钢一体离心腔，电子门锁，支持停电手动开门。

	
	安全保护
	具备超速、超温、不平衡、气溶胶溢出多重声光报警；三级减震，可存储≥99组程序，10档升降速。

	
	运行参数
	标配6×50mL角转子，该转子额定转速≥12000r/min；整机最高转速≥16500r/min；整机噪音≤60dB(A)；最大容量≥4×100mL。

	ICP-MS样品锥
	技术参数
	1.基材：高纯金属镍，无镀层、无重金属杂质析出；2.中心锥孔内径≥1.0mm；3.通用外螺纹固定结构，密封平面平整，等离子工况下无漏气、变形；4.耐高温等离子腐蚀，长期检测无扩孔，可稳定完成饮用水痕量重金属测试。

	ICP-MS截取锥
	技术参数
	1.基材：高纯金属镍；2.中心锥孔内径≥0.9mm；3.配套通用密封安装结构，离子提取稳定；4.耐受高基体水样连续检测，无信号漂移、记忆效应。

	ICP-MS泵管
	技术参数
	1.分为进样管路、废液排出管路两套；2.材质：耐硝酸、盐酸腐蚀弹性软管（耐腐材质均可）；3.适配通用标准蠕动泵辊轴卡扣规格，长期往复蠕动不硬化、不渗漏；4.低吸附、低记忆效应，适配高低浓度水质样品连续进样。

	ICP-MS调谐液
	技术参数
	1.溶液基体：5%稀硝酸水溶液；2.混合目标元素包含Li、Y、Ce、Tl、Co；3.标准浓度10ppb，液体均匀无沉淀，常温保质期不少于12个月；4.可完成仪器灵敏度、质量轴、氧化物/双电荷干扰校正，满足饮用水重金属检测仪器调谐需求。

	离子色谱配套色谱柱组件​
	性能要求
	1.阴离子分离色谱柱配套同规格保护柱整套；2.耐受常规水系淋洗液，可实现饮用水中氟离子、氯离子、硝酸盐、硫酸盐等常规阴阳离子有效分离，峰形与分离度满足GB/T5750-2023生活饮用水离子检测标准，同等分离性能色谱柱均可，不限定填料型号与仪器品牌。

	顶空瓶瓶盖垫片(500片)​
	材质性能
	1.耐有机溶剂、耐高温；2.低挥发性、无杂质析出，不干扰水中挥发性有机物检测；3.适配通用标准顶空瓶规格，不限制特定品牌仪器配套瓶体。



第三节商务要求

一、供货范围
1、成交供应商须提供清单全部货物及配套完整服务，包含运输、装卸、安装、调试、整机试运行、上门计量检定、售后维修、终身技术支持、免费操作人员培训等，所有费用全部包含在投标总价内，采购人无需额外付费；所有设备交付后可直接开展法定城乡饮用水水质监测工作。
2、本项目拒绝进口产品参与响应。进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。供应商所投产品均须为国产产品，提供进口产品的，响应无效。
二、质量保证
1、货物质量要求：所有货物均为全新、未使用过的原装正品，符合国家最新质量检测标准、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）及本项目技术要求，具备完整的出厂合格证、产品说明书、技术资料等文件。
2、对于需适配采购人现有设备的耗材，中标人须承诺无条件配合上机验证，验证不合格的须无条件退换，相关费用由中标人承担（需提供承诺函）。
3、知识产权要求：供应商须保证采购人在使用本项目货物及相关服务的任何时候，不会受到第三方关于专利权、商标权、著作权等知识产权的侵权主张或纠纷，否则由此产生的全部法律责任、经济损失均由供应商承担。
4、一致性要求：成交供应商提供的所有货物、技术参数、配置，均须与响应文件承诺、本项目采购清单、技术要求完全一致，不得擅自变更、调换配置，否则按供应商违约处理。
三、设备运输、保险及保管
1、运输责任：供应商负责将采购清单内的全部货物安全、完整地运送至采购人指定的交货地点（衡山县疾病预防控制中心（衡山县卫生综合监督执法局），承担全部运输费用、装卸费用、二次搬运费用。运输方式须符合国家相关运输标准，确保货物在运输过程中无损坏、无受潮、无丢失、无变形。
2、包装要求：货物的包装须符合国家最新包装标准，具备防潮、防震、防锈、防破损的保护措施，适合长途运输和多次装卸。包装上须清晰标注货物名称、型号、数量、产地、收货单位等信息，包装费用全部由供应商承担。
3、保险要求：供应商须为全部货物投保足额的货物运输险、财产一切险，保险金额不低于合同总价，保险期限覆盖从货物发出至最终验收合格交付采购人止。如运输、保管过程中发生货物损坏、丢失，全部损失由供应商承担，供应商须在3个工作日内完成更换、补齐，相关费用全部由供应商承担。
4、保管责任：货物到达交货地点后，至最终验收合格交付采购人前，全部货物的保管责任、安全责任均由供应商承担，期间发生的货物损坏、丢失、被盗等全部损失由供应商承担。
5、安全责任：供应商负责为其派出的所有人员购买足额的人身意外保险，承担运输、装卸、安装、调试、培训等全部过程中的安全责任。如发生人员伤亡、财产损失等安全事故，全部责任和经济损失均由供应商承担，与采购人无关。
四、验收标准和方法
1、本项目验收分为到货验收、安装调试验收、最终验收三个阶段，所有验收环节均须采购人、供应商双方共同参与，验收记录双方签字确认后存档，存档期限不少于5年。
2、到货验收：货物送达采购人指定地点后，双方在3个工作日内共同开箱查验，核对货物的品牌、型号、规格、数量、产地、出厂合格证、技术资料等，须与采购清单、合同约定完全一致，且无进口产品、无外观破损、无缺件漏项。验收不合格的，采购人有权拒收货物，供应商须在3个工作日内完成更换、补齐，直至到货验收合格，相关费用全部由供应商承担。
3、安装调试验收：到货验收合格后，供应商须在15个工作日内完成全部设备的安装、调试，提交安装调试报告，采购人对设备的技术参数、性能指标进行全面核验，须完全符合本项目技术要求、国家及行业标准。调试合格后，双方签署安装调试确认单，设备进入30日历天的试运行期。
4、最终验收：试运行期内设备运行稳定，各项性能指标符合要求，无故障、无质量问题，试运行期满后，采购人在5个工作日内组织最终验收。验收合格的，双方签署最终验收报告；验收不合格的，供应商须在7个工作日内完成返工、更换，直至验收合格，相关返工、检测、运输等全部费用由供应商承担。
5、验收标准：国家有强制性规定的，按国家最新强制性标准执行；无强制性规定的，按本项目采购清单、技术要求、合同约定执行。验收过程中产生的所有检测费用、验收费用均由供应商承担，最终验收报告作为申请付款的核心凭证。
6、纠纷处理：验收过程中产生质量纠纷的，由双方共同委托具备法定资质的计量检测机构进行检测，检测结果为最终判定依据。如为供应商原因导致的不合格，检测费用、返工费用、采购人的全部损失均由供应商承担；否则由采购人承担。
五、售后服务要求
1、质保期约定：
（1）全自动高锰酸盐指数分析仪整机免费质保≥3年；其余所有设备整机免费质保≥1年；质保期自最终验收合格之日起计算。
（2）所有设备的配套软件提供免费升级服务期限与整机质保对齐，质保期满后供应商应提供终身技术支持与成本价升级服务，确保数据合规性；
（3）质保期内，设备出现任何质量问题（人为破坏、自然灾害等不可抗力除外），供应商负责免费维修、免费更换损坏的零部件，直至设备恢复正常运行，所有费用均由供应商承担，不向采购人收取任何费用。
2、维修服务响应：
（1）质保期内，设备发生故障，供应商接到采购人的电话、书面等通知后，须在1小时内作出响应，提供远程技术支持；
（2）如需现场维修，供应商须24小时（工作日）内派遣持证专业技术人员抵达现场；法定节假日优先远程支持，重大监测应急故障可协商提供备用设备；
（3）如供应商未按约定时限到达现场，或无法在48小时内解决设备故障，采购人有权委托第三方单位进行维修，产生的全部维修费用、配件费用均由供应商承担，采购人有权从质保金中直接扣除。
3、质保期满后服务：
（1）质保期满后，供应商须提供终身维修、技术支持服务，仅收取更换零配件的成本费用，不得额外收取技术服务费、上门费等其他费用；
（2）供应商须长期稳定提供设备的原厂零配件、耗材，确保设备的正常使用，零配件、耗材的价格不得高于市场同期同类产品的平均价格。
(3)服务保障：供应商须在响应文件中明确提供本项目的售后服务机构地址、负责人、联系电话、邮箱等信息，确保售后服务渠道畅通，采购人可随时联系到售后服务人员。
	单位：
	

	地址：
	

	联系人：
	

	电话：
	

	邮编：
	



4、 培训服务：
（1）供应商须在设备安装调试完成后，为采购人的管理人员、操作人员、维护人员提供全面、系统的免费培训，确保参训人员能熟练掌握设备的操作、日常维护、故障排查、数据处理等技能，能独立完成日常水质监测工作；
（2）培训内容须包括：设备的工作原理、结构组成、操作规范、日常检查与维护保养、常见故障排查与处理、检测数据的分析与导出、软件的使用与升级等；
（3）培训方式：现场实操培训为主，结合理论讲解，培训时长不少于2个工作日，直至所有参训人员考核合格为止；
（4）供应商须提供完整的培训资料，包括设备操作手册、维护手册、培训课件、考核标准等，所有资料须提供纸质版和电子版；
（5）质保期内，供应商须根据采购人的需求，提供免费的复训服务，确保操作人员能持续掌握设备的使用技能。
6、 付款方式
1、全部设备到货并安装调试完毕验收合格后，付至合同总价的95%；
2、剩余5%作为质量保障金，自最终验收合格之日起满1年且无质量问题后无息付清。
七、其他说明
1、现场踏勘：现场踏勘：采购人不统一组织集中踏勘；各供应商如需实地踏勘实验室，可自行联系采购人，踏勘产生的交通、人工、安全等全部费用与风险由投标人自行承担。
2、其他未尽事宜，双方协商解决。
3、对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。
4、如遇不可抗力或其他客观因素导致履约延迟，供需双方协商一致后可顺延履约期限。












[bookmark: _Toc25306][bookmark: _Toc172193619]第六章响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下十个部分：
[bookmark: _Toc24098][bookmark: _Toc2316][bookmark: _Toc16474]一、磋商响应声明
附件1-1：法定代表人身份证明
附件1-2：法定代表人授权委托书
[bookmark: _Toc21039][bookmark: _Toc13481][bookmark: _Toc27043]二、项目免收投标保证金承诺书
[bookmark: _Toc13505][bookmark: _Toc5380][bookmark: _Toc12039]三、供应商的资格证明材料
附件3-1：供应商基本情况表
附件3-2：磋商文件规定的基本资格条件证明资料
附件3-2-1：供应商资格声明
附件3-2-2：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
附件3-3：磋商文件规定的特定资格条件证明资料
附件3-4：需要补充的资格条件证明资料
[bookmark: _Toc5985][bookmark: _Toc5902][bookmark: _Toc15612][bookmark: _Toc32221][bookmark: _Toc7051][bookmark: _Toc30782]四、实施方案
五、磋商文件规定的证明文件
[bookmark: _Toc28565][bookmark: _Toc5416][bookmark: _Toc32124]六、技术/商务响应与偏离表
[bookmark: _Toc13039][bookmark: _Toc5943][bookmark: _Toc25575]七、提供享受政府采购政策的证明材料和清单表
[bookmark: _Toc14036][bookmark: _Toc10963][bookmark: _Toc6739]附件7-1：中小企业声明函(货物）
附件7-2：残疾人福利性单位声明函
附件7-3：监狱企业证明资料
[bookmark: _Toc30210][bookmark: _Toc7913][bookmark: _Toc27345]八、报价一览表及分项价格表
附件8-1：报价一览表
附件8-2：分项价格表
九、供应商认为需要提供的其它资料
[bookmark: _Toc18721][bookmark: _Toc21313][bookmark: _Toc10775]十、最后报价









[bookmark: _Toc8753][bookmark: _Toc7604][bookmark: _Toc11435][bookmark: _Toc20596]政府采购
[bookmark: _Toc32677][bookmark: _Toc12886][bookmark: _Toc18541]响应文件


采购项目名称：____________________
采购单位名称：____________________
采购计划编号：____________________
采购项目编号：____________________
委托代理编号：____________________
采购代理机构：____________________





供应商名称：(盖单位公章)


年月日








[bookmark: _Toc2252][bookmark: _Toc7316][bookmark: _Toc7668]一、磋商响应声明
致        (采购人或采购代理机构)：
我方已仔细研究了        (项目名称)的竞争性磋商文件        （采购计划编号、采购项目编号、委托代理编号）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起        日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
二、我方提交响应文件正本一份和副本一式        份、响应文件电子版        份，并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。
三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。
四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。
五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方在此声明：
（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。
（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在直接控股、管理关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。
（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。
（四）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：
1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。
2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：
(1)受到刑事处罚；
(2)受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

附件1：法定代表人身份证明
附件2：法定代表人授权委托书

供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人或其委托代理人(签字)：
日期：年月日
[bookmark: _Toc21272][bookmark: _Toc9737][bookmark: _Toc18225][bookmark: _Toc2952]
附件1-1：
[bookmark: _Toc9570]法定代表人身份证明
供应商名称：
注册号：
注册地址：
成立时间：年月日
经营期限：
经营范围：主营：；兼营：
姓名：性别：年龄：系（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
[bookmark: _Toc4970][bookmark: _Toc1642][bookmark: _Toc5983]附：法定代表人身份证复印件
	[bookmark: _Toc420][bookmark: _Toc22771][bookmark: _Toc18221]身份证复印件
	身份证复印件






供应商名称（盖单位公章）：
日期：年月日


备注：请另单独准备本法定代表人身份证明原件一份，身份验证时单独提交。未递交的视同身份验证不通过，自动放弃投标。

[bookmark: _Toc26681][bookmark: _Toc5797][bookmark: _Toc22362][bookmark: _Toc22030]
附件1-2：
[bookmark: _Toc27361]法定代表人授权委托书
本人        （姓名、职务）系        （供应商名称）的法定代表人，现授权        （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交        采购计划编号、采购项目编号、委托代理编号响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；（4）询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：。
代理人无转委托权。
本授权书于        年        月        日签字生效，特此声明。
[bookmark: _Toc25309][bookmark: _Toc3240][bookmark: _Toc31597]附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

	身份证复印件
	身份证复印件

	身份证复印件
	身份证复印件




法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：
日期：年月日



备注：如为委托代理人参加开标，请另单独准备本授权委托书原件一份（不需要密封）及法定代表人授权书原件一份（不需要密封），开标会时单独提交。未递交的视同身份验证不通过，自动放弃投标。



[bookmark: _Toc20300][bookmark: _Toc565][bookmark: _Toc14155][bookmark: _Toc8084]二、保证金
[bookmark: _Toc26385][bookmark: _Toc25481][bookmark: _Toc14751]附件2
项目免收投标保证金承诺书
致        (采购人、采购代理机构)：
根据衡阳市财政局《关于进一步降低政府采购投标成本的通知》（衡财购【2022】310号）文件精神，本项目免收投标保证金。我公司承诺，如有下列情形之一的，愿意承担相关的法律责任，并接受财政部门的相关处罚。
（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（二）未经采购人同意，将成交项目分包方式履行合同的；
（三）在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（四）在响应文件中提供虚假材料的；
（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（六）法律法规或者采购文件规定的其他情形。
特此承诺！

供应商名称（盖单位公章）：
日期：年月日








[bookmark: _Toc29638][bookmark: _Toc24004][bookmark: _Toc12515][bookmark: _Toc17990]三、供应商的资格证明材料
[bookmark: _Toc30691][bookmark: _Toc3][bookmark: _Toc1301]附件3-1：供应商基本情况表
	供应商名称
	
	法定代表人
	

	组织机构代码
	
	邮政编码
	

	委托代理人
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及帐号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	提供营业执照、组织机构代码证和税务登记证(副本复印件)




[bookmark: _Toc25516][bookmark: _Toc7648][bookmark: _Toc14842]附件3-2：
磋商文件规定的基本资格条件证明资料

备注：提供第二章磋商须知第11.2款供应商资格条件证明资料的复印件。


资格审查表
	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	投标人为营利法人的，应提交营业执照扫描件；投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书扫描件；投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书扫描件；投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明扫描件

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(见湖南省政府采购供应商资格承诺函或供应商资格声明格式文件)

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺(见湖南省政府采购供应商资格承诺函或供应商资格声明格式文件)

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(见湖南省政府采购供应商资格承诺函或供应商资格声明格式文件)

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(见湖南省政府采购供应商资格承诺函或供应商资格声明格式文件)。

	6
	法律、行政法规规定的其他条件
	提供投标人特定资格条件证明资料。具体要求见【投标须知前附表】

	7
	信用记录查询
	“信用中国”网站、和中国政府采购网查询结果，提供网页截图

	8
	项目免收投标保证金承诺书
	见项目免收投标保证金承诺书格式文件

	结论
	







[bookmark: _Toc304][bookmark: _Toc417][bookmark: _Toc3807]附件3-2-1：
[bookmark: _Toc13279]供应商资格声明(格式)
致        (采购人、采购代理机构)：
按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和(项目名称)邀请函的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为        ，全称为        ，统一社会信用代码为        ，法定代表人（单位负责人）为        ，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”金额标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”金额标准另有规定的，从其规定。
供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：
2、我单位直接控股的其他单位如下：
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
九、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
注：第三条“良好的商业信誉”是指供应商经营状况良好，无本资格声明第九条情形。

供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（签字或印章）
日期：年月日





















湖南省政府采购供应商资格承诺函（格式）
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型中型小型微型
本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。

公司（单位）名称（盖章）
年月日
机构代码：
注册登记机构：
登记日期：
有效期：
注册资本：
地址：
经济行业：
经济性质
法定代表人（负责人）姓名（签字）：
身份证号：
手机号：
授权代表人姓名（签字）：
身份证号：
手机号：

[bookmark: _Toc14459][bookmark: _Toc6173][bookmark: _Toc21852]附件3-2-2：
[bookmark: _Toc12994]参加政府采购活动前三年内在经营活动中
[bookmark: _Toc929][bookmark: _Toc5819]没有重大违法记录的书面声明

致        (采购代理机构)：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：
受到刑事处罚，受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。
特此声明！


供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人或其委托代理人(签字)：
日期：年月日












[bookmark: _Toc29130][bookmark: _Toc27167][bookmark: _Toc7368]附件3-3：

磋商文件规定的特定资格条件证明资料
备注：提供第二章磋商须知第3.1款供应商特定资格条件证明资料的复印件，若无需要补充的材料，本页留空即可。





































[bookmark: _Toc30365][bookmark: _Toc16428][bookmark: _Toc24490]附件3-4：
[bookmark: _Toc16093]需要补充的资格条件证明资料



备注：提供第二章磋商须知第3.1款供应商资格条件证明资料的补充资料复印件，若无需要补充的材料，本页留空即可。
[bookmark: _Toc5103][bookmark: _Toc26745][bookmark: _Toc12548][bookmark: _Toc21524]
四、实施方案




注：实施方案无具体格式，供应商应根据采购需求和磋商因素和标准中的相关要求自行编制内容。


注：格式自拟






供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人或其委托代理人(签字)：_
日期：年月日













[bookmark: _Toc24969][bookmark: _Toc30289][bookmark: _Toc23141][bookmark: _Toc1062]五、磋商文件规定的证明文件
备注：提供第三章“评分标准”规定的证明材料复印件。






































6、 [bookmark: _Toc31567][bookmark: _Toc19068][bookmark: _Toc30612][bookmark: _Toc954]技术/商务响应与偏离表
项目名称：
包号：
采购项目编号：
委托代理编号：

	序号
	磋商文件条目号
	采购规格/商务条款
	响应文件的规格/商务条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	投标人保证：除本采购技术/商务列出的偏离外，我单位对磋商文件的其他技术/商务条款完全响应，无偏离。
	

	
	
	
	
	



说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。
1、 属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。
2、 投标人保证：除本商务、技术条款偏离表列出的偏离外，我单位对磋商文件的其他商务、技术条款完全响应，无偏离。


供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人或其委托代理人(签字)：
日期：年月日


























[bookmark: _Toc15319][bookmark: _Toc4882][bookmark: _Toc32089][bookmark: _Toc24081]七、提供享受政府采购政策的证明材料和清单表
[bookmark: _Toc29072][bookmark: _Toc5678][bookmark: _Toc27260]附件7-1
中小企业声明函（货物）
(除专门面向中小企业采购情形外，不满足以下条件的无需提供)
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（标的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（标的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称（盖章）:
日期：



备注：填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）相关规定。






[bookmark: _Toc22423][bookmark: _Toc171][bookmark: _Toc21318]附件7-2
残疾人福利性单位声明函
【不属于残疾人福利性单位的无需填写】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日期：



备注：填写前请认真阅读《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）相关规定。










[bookmark: _Toc27428][bookmark: _Toc17986][bookmark: _Toc1652]附件7-3

监狱企业证明资料
【不属于监狱企业的无需提供】

备注：按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。





























附件8

“节能产品”、“环境标志产品”证明材料
(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)

说明：1、供应商提供的产品属于下列情形，应提供相关证明材料（财政部发布的最新一期的《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》所在页复印件以及国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，并提供产品清单表。
(1)符合政府采购强制采购政策的(《节能产品政府采购品目清单》中标记★符号节能产品及其他强制采购产品)。（财政部发布的最新一期目录所在页）。
(2)符合政府采购优先采购政策的(《节能产品政府采购品目清单》中非标记★符号节能产品，《环境标志产品政府采购品目清单》中环境标志产品。（财政部发布的最新一期目录所在页）。
2、未按上述要求提供，评审时不予以考虑。








[bookmark: _Toc27490][bookmark: _Toc20454]


[bookmark: _Toc10774][bookmark: _Toc844]八、报价一览表及报价文件
[bookmark: _Toc6732][bookmark: _Toc28279]附件8-1：报价一览表

项目名称：
采购项目编号：
委托代理编号：
	报价
	其他内容

	小写金额：        （人民币元）
[bookmark: _GoBack]大写金额：        （人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	


备注：（1）本表须按包填写，一个“包号”一份。



供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人或其委托代理人签字：
日期：年月日


















附件8-2：分项价格表


备注：供应商应按磋商文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。

分项报价明细表（货物类适用）
项目名称：
采购项目编号：
委托代理编号：
	分项项目名称
	规格型号
（或项目特征描述）
	品牌/产地
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	报价（元）：
	
	


备注：（1）本表应对应“报价一览表”，按包填写。供应商如果不提供分项报价明细表，其响应无效。
（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则响应无效。


供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人或其委托代理人签字：
日期：年月日
60


[bookmark: _Toc1590][bookmark: _Toc9818]九、供应商认为需要提供的其它资料
（包括磋商标准中需提供的相关证明材料）







[bookmark: _Toc8674][bookmark: _Toc21639][bookmark: _Toc29053][bookmark: _Toc2138]
十、最后报价

项目名称：
采购项目编号：
委托代理编号：
	报价
	其他内容

	小写金额：             （人民币元）
大写金额：             （人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	


备注：（1）本表须按包填写，一个“包号”一份。


供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人或其委托代理人签字：
日期：年月日

备注：
1、磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。
2、本表最后报价不随响应文件一同递交，请供应商单独准备一份加盖公章及签字的空白表格备用。本表格涉及的报价部分可以在磋商开始后在规定的时间内现场填写递交，但必须加盖单位公章且有法定代表人签字或盖章及委托代理人签字。
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