采购需求
[bookmark: _Toc16566]项目名称：永顺县卫生健康局2025年基层医疗卫生机构医疗设备购置项目（第二期）)
预算金额：876994元。
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	永顺县卫生健康局2025年基层医疗卫生机构医疗设备购置项目(第二期)
	血液分析仪
	详见第二节技术要求
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	尿液分析仪
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	血液分析仪
	1.检测原理：采用主流的激光散射、流式细胞分析法、细胞化学染色进行血常规检测，采用免疫比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定；
2.检测参数：≥29项报告参数，3个直方图和4个散点图；
3.特定蛋白检测：具备全程C-反应蛋白检测功能；
★4.网织红细胞检测：具备；（提供相关证明文件）
5.测试模式：具备CBC，CBC+5DIFF，CBC+5DIFF+RRBC，CBC+5DIFF+CRP等模式；
6.检测速度：≥60个/小时；
7.样本用量：全血样本：五分类+CRP模式≤35μl；其余模式≤20μl；
8.进样模式：手动进样和自动进样，手动进样方式支持全血样本及预稀释样本，自动进样方式支持全血样本；
9.数据储存：最大可存储≥20万条样本信息；
10.线性范围：WBC：≥0.00×109/L～400.00×109/L，RBC：≥0.00×1012/L～8.00×1012/L，HGB：≥0 g/L～300g/L，PLT：≥0×109/L～5000×109/L，FR-CRP：≥0.20mg/L～320.00mg/L；
11.全血测量精密度：WBC：≤2%；RBC：≤1.5%；PLT：≤5.0%；Hgb：≤1.5%；CRP：≤4.0%；
12.校准与质控：具备自动校准和人工校准方式，每种模式下可绘制L-J，X，X-R，X-B质控图；
13.异常细胞提示：具有提示难溶性红细胞及异常细胞报警功能；
14.报警提示：具有参数异常报警、试剂检测报警、故障提示报警、系统自动诊断功能；
15.信息输入：全中文操作系统，可输入标本信息；支持条形码输入；
16.输出：可选择打印中英文报告、直方图、参考范围等；
17.维护和保养：具备采样针自动清洗、液路定时清洗功能；
18.质控校准：具有原厂配套质控和校准品；
19.数据处理终端：CPU≥4核，主频≥3G，内存≥16G，硬盘≥1T，显示器≥20寸液晶；
20.操作系统：预装正版软件（含中文操作系统），鼠标､键盘操作；
21.支持离线备份功能（以备断电时使用）；
22.支持开放性试剂、耗材。
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	尿液分析仪
	1.检测波长数量：≥4个波长；
2.测试速度：≥250个样本/小时；
3.检测项目：可使用适配尿试纸条进行11项、12项、14项检测（检测项目包括维生素C、白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、蛋白质、葡萄糖、尿比重、隐血、酸碱度、肌酐、尿钙、微量白蛋白、微量白蛋白/肌酐比值）；
4.显示屏：彩色液晶触摸屏≥7寸；
5.显示功能：显示屏可显示中文引导菜单、操作界面、提示信息、检测时间、检测结果；
6.试管容量：一次性进样试管≥10个；
7.急诊插入：具有急诊优先插入，自动复查/镜检标记规则；
8.自动吸样、滴样、清洗功能：能对样本进行自动吸样、滴样，液路自动清洗；
9.尿试纸图像显示及存储功能：显示被检测的尿试纸图像并存储；
10.存储容量：≥30万个样本结果；
11.试纸仓容量：≥300条试纸；
12.废料盒容量：能容纳≥400条废弃试纸条；
13.打印功能：内置打印机，打印结果；
14.重复性：分析仪反射率测试结果的变异系数（CV，%）≤1.0%；
15.稳定性：分析仪开机8h内，反射率测试结果的变异系数≤1.0%；
16.条码输入功能：内置条形码扫描器识别条形码；
17.尿液颜色识别功能：采用物理方法（RGB三原色法）识别样本的颜色；
18.尿液浊度检测功能：采用物理法（散射法）检测出样本的浊度结果；
19.尿液比重检测功能：采用物理方法（折射计法）检测样本的尿比重结果。
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	十二导心电图机
	1.十二道心电包括：
（1）显示器与操作系统：≥7英寸显示器，支持全屏触控操作；
（2）内置打印机：内置热敏点阵打印机；
（3）内置存储器：设置内置存储器，支持存储扩展，支持USB（或SD）多种传输方式，内置存储病例数量：本机可存储病历≥20000例；
（4）抗干扰滤波技术：具有肌电滤波、漂移滤波、低通滤波、交流滤波功能；
（5）工频滤波技术：具备工频滤波技术；
（6）除颤保护：具备除颤保护。
2.功能要求：
（1）标准十二导联心电同步采集：具备标准十二导联心电信号同步采集；
（2）导联体系：标准十二导联；
（3）采样模式：支持实时采样、预采样、触发采样、周期采样模式；
（4）患者信息录入方式：支持手动输入，条码枪、身份证读卡器读取；
（5）屏幕显示内容：心电波形、时间、心率、ID信息、工作状态信息等；
（6）显示布局：可同屏显示同步心电波形，≥7种显示布局；
（7）打印布局：≥7种打印布局；
（8）波形冻结与浏览：支持波形冻结与波形浏览功能；
（9）导联信号质量检测：具有导联信号质量检测功能；
（10）导联接反检测：支持导联接反检测；
（11）快速模式：支持快速模式；
（12）向量功能：支持心电向量分析报告；
（13）时间向量功能：支持时间向量功能；
（14）病例管理功能：具有病历管理功能，可对存储的病历进行查询、浏览、修改、导出、传输、打印；
3.网络传输功能：
（1）联网方式：支持通过有线、无线、移动网络的方式进行联网；
（2）传输协议：支持FTP、HTTP等传输协议；
（3）数据格式：支持PDF、PNG、HL7、XML、DICOM等数据格式；
（4）心电数据与心电网络平台双向传输：支持心电数据传输，可实现将本机采集的心电数据与心电网络平台的双向传输；
（5）权限管理：具有权限管理。
4.技术参数及要求：
（1） A/D转换：A/D转换：24bit；
（2）采样率：≥64000Hz；
★（3）输入阻抗：≥110MΩ（10Hz）；（提供相关证明文件）
（4）频响范围：至少包含0.01Hz~500Hz；
（5）时间常数：≥5S；
★（6）耐极化电压：≥±900mV；（提供相关证明文件）
（7）内部噪声：≤12.5µVp-p。
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智能身高体重血压一体机
	★操作系统
	采用专业为健康体检深度定制安卓10.0及以上智能最新OS操作系统，可选择单项测量，全部顺序测量等模式，全程智能语音和动画提示操作简单；（提供相关证明文件）

	
	
	通讯方式
	提供RS232接口和WiFi接口，可选配：蓝牙4.0，3G/4G，RJ45网口等数据传输方式。可与第三方系统数据通信；兼容与医院、电子病历（EMR）、HIS健康体检系统数据共享通信；

	
	
	身份识别
	支持扫描二维码、条码、身份证；

	
	
	体重测量方式
	采用高精度、高灵敏、高性能的精密平衡梁电阻应变式压力传感器进行称重；

	
	
	身高测量
	20-210cm, 鉴定精度:±0.5cm  分度值：0.5cm或0.1cm可调；

	
	
	体重测量
	2.0-500KG，鉴定精度:±0.1kg  分度值：0.1kg或0.01kg可调；

	
	
	BMI体型测量
	自动计算BMI数值；采用最新 WHO 标准或中国九城市标准（范围可自由设置，正常范围 18.5-23.9），根据BMI值自动判定偏瘦、正常、超重、肥胖等；BMI结果可自由设置小数点后1位和2位显示；

	
	
	BSA体表面积
	自动计算 BSA 数值，测量结果实时直观显示，大幅节省操作时间，避免人为计算误差，保障数据精准性，为临床精准用药、科研提供参考数据；

	
	
	除衣模式
	可根据四季场景，选择轻薄、常规、厚重三种预设衣物重量，同时支持手动自定义调整衣物重量数值。测量过程中设备自动扣除衣物重量，有效消除衣着带来的误差，让体重测量数据更精准，根据使用场景除衣模式可设置打开或关闭；

	
	
	单位设置
	身高单位：CM、英尺英寸、M，体重单位：KG、磅、斤；可根据需求自由切换；

	
	
	血压测量
	1.方式：采用臂筒式血压计测量（支持左右臂血压测量）；                                            2.性能：智能加压技术，示波测定法+柯氏音法、双方法测量高压、低压、心率；                         
 3.范围：血压：0-295mmHg(0-39.33kpa)，脉搏：40-199次/分；                                      4.精度：压力：±3MmHg（±0.4kpa）内，脉搏数：±5％；                                            5.测量臂围：约24-42cm；臂筒活动角度：约30°度；

	
	
	平均血压
	支持平均血压测量模式，可自由设置2次或3次测量，自动计算均值无需手动操作，为日常监测提供更可靠的血压数据；

	
	
	脂肪率测量
	测量原理：四电极人体生物电子阻抗法BIA；

	
	
	脂肪测量项目
	体脂肪量、体脂肪率、基础代谢、体水分量、体水分率、体骨骼量、体肌肉量、体肌肉率、蛋白质量、蛋白质率、皮下脂肪量、皮下脂肪率、去脂体重、细胞内液、细胞外液、无机盐量、内脏脂肪等级、体型判定、脂肪-肌肉控制、体重控制、身体年龄、健康评分;

	
	
	视力散光
色盲黄斑变性检测

	1.测量方式：电子显示屏触屏操作，测量便捷，操作简单易用；

	
	
	
	2.测量项目：左右眼视力检测、左右眼散光检测、左右眼色盲检测、左右眼黄斑变性；

	
	
	
	3.测量范围：根据场地要求可灵活切换检测距离（支持1.5米/2.5米/5米随意切换）；

	
	
	
	4.测量标准：根据GB11533-2011国家标准设计，全程动画式语音指导测量，采用高清LED电子动态显示技术，同时采用智能ZOOM核心算法；

	
	
	
	5.视力正常范围：左右眼1.0及以上，可根据评定测量结果和正常异常判定；可设置五分记录法和小数记录法两种模式；

	
	
	
	6.黄斑变性检测：距离屏幕视平线 30 厘米处，保持室内光亮度适宜、单眼交替测试，观察所有直线是否平直、无弯曲或断裂表，格四角和边缘是否完整可见，中心区域是否有暗影、模糊或缺失；主要对黄斑变性（分干性 / 湿性）、黄斑裂孔、遗传性黄斑病变早期诊断和干预对保护视力至关重要；

	
	
	心理健康
评估检测
	1.检测类型：正常、轻度倾向、中度倾向、重度倾向；

	
	
	
	2.测试方式：选择式得分；

	
	
	
	3.判定标准：正常≦53分，轻度倾向54-62分，中度倾向63-72分，重度倾向＞72；

	
	
	
	4.检测项目：从汉密尔顿焦虑测评、老年人焦虑测评、自测健康测评、抑郁测评、孤独测评、人格障碍性格测评、人际关系测评、生活满意度测评、情绪健康测评、日常生活能力测评、匹茨堡睡眠质量测评、成人心理压力测评、哈佛性向测评、情商测评、痴呆早期筛查测评、抑郁症筛查测评等16个方面进行全面心理评估；

	
	
	中医五态人格
	1.检测类型：太阴之人、少阴之人、太阳之人、少阳之人及阴阳和平之人五大类型；

	
	
	
	2.测试方式：采用选项计分测评模式；

	
	
	
	3.判定标准：以阴阳和平之人为基准标准型，在五类体质中气血调和、性情平稳、身形体态均衡协调，状态最为平和正常；

	
	
	
	4.中医五态人格：源自《黄帝内经・灵枢・通天》，是中医在阴阳指导下，依据人体先天禀赋中阴阳气血的盛衰偏差，结合身形样貌、精神神态、性格情志、行为举止、体质特质划分出的五类人格体质、体现了中医 “形神一体、天人相应” 的整体辨证诊疗思想。

	
	
	★呼吸训练
（提供相关证明文件）

	1.训练模式：搭载五大专项训练方案，分别针对舒缓压力、平复焦虑、消除疲劳、舒缓躯体疼痛、提升专注力五大需求匹配专属呼吸引导；

	
	
	
	2.时长设定：可自由设定单次训练时长，按需规划训练周期，完成呼吸训练； 

	
	
	
	3.智能引导：测量过程语音+动态动画引导，步骤清晰直观，可规范完成整套呼吸训练动作；

	
	
	
	4.音频配置：支持自主更换背景音乐，适配轻柔平静曲风，营造放松环境；

	
	
	
	5.身心调节：科学引导调整呼吸节奏、换气频率与呼吸深度；帮助降低静息心率、提升心率变异性，强化心理抗压能力，长效舒缓身心疲惫，舒展身心、守护健康状态；

	
	
	★LCD显示
	采用≥10寸以上高清彩色液晶触摸屏，可播放视频图片；（提供相关证明文件）

	
	
	打印功能
	采用高速热敏易装打印机，实时打印测量结果；

	
	
	语音播报
	清晰语音报出测量引导和测量结果；

	
	
	微信推广
	设备并提供测量数据和微信公众号的绑定，居民在通过微信扫一扫手机获取测量数据的同时关注医疗单位公众号，并提供健康建议，生成健康曲线方便用户关注体重对健康的影响，方便医疗单位健康知识的宣传和卫生政策的传达；

	
	
	系统设置
	采用先进的加密机制，只有管理员才有登录权限，保证数据的安全性和误操作设置；

	
	
	结果模式
	四种模式可任意选择：1.只显示结果，2.只显示二维码，3.二维码结果同时显示 4.全不显示（只限身高体重）；

	
	
	数据存储
	本机可存储≥100万条以上测量数据，并支持U盘导出Excel表格方便汇总统计；

	
	
	档案管理
	支持自助建档测量和游客测量，无需人工干预快速建立个人健康档案，支持健康筛查，可通过性别、年龄对肥胖症，高血压，高血糖等慢性病人群进行大数据统计分析管理，查询历史测量记录，根据测量数据提供健康指导服务、饮食建议、运动规划等；

	
	
	报告查询
	通过编号、性别、年龄及检测时间对本机所有测量人员信息测量结果查询（包含本机档案库和游客测量），通过测量人员信息可查看最后一次测量结果并自动统计本次检测项目、健康指标、合格指标、不合格指标使数据更清晰易懂。

	
	
	定时开关机
	支持自定义设置循环周期与开关机时间，智能省电节能，长效呵护设备运行，有效延长设备使用寿命；



注：写明所需提供相关证明资料的，须提供生产（制造）商的产品彩页、技术白皮书或公开出版的产品完整参数说明书或机器软件截图，其参数必须等于或优于条款参数，未提供或提供的证明材料不清晰，视为实质性偏离，投标无效。 
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[bookmark: _GoBack]第三节 商务要求
一、报价要求：
1、报价方式：采用固定总价报价方式，即投标供应商的投标报价金额必须按照招标文件规定进行报价，并且在合同实施期间不因任何因素变化而变动。因此，投标供应商在确认报价时，应考虑一定的风险系数。
2、投标报价应当包含货物交付采购人指定地点/仓库（包括安装至指定位置）、含税价(包括但不限于运输装卸、保险、安装、培训辅导、安装及调试费、保修及售后服务、销售税、其他税以及合同包含的所有风险、责任等各项费用），采购人不再另行支付其他任何费用。
3、投标报价不得超过预算金额：876994元（血液分析仪单价最高限价33000元/台，尿液分析仪单价最高限价17000元/台，十二导心电图机单价最高限价14000元/台，智能身高体重血压一体机单价最高限价23478元/台）。本项目投标报价不得超过相应采购预算，否则将视为无效投标。
4、投标供应商对采购项目内容只允许有一个投标报价，否则其投标无效。
5、采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。如有赠与行为，其投标无效。
6、投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，其投标无效。
二、合同设备包装、交货、安装要求：
1、设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。
2、交货条件：
(1)货物要求为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，有关键主机设备的配备件、随机工具等。
(2)中标人必须为用户安装、调试、维修、使用提供足够的技术资料（图纸、手册和技术文件），并在交货时随附装箱。
3、中标人安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。
4、中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。安装要求严格按国家、地方、行业标准执行。产品要随附详实的安装图纸、安装说明、安装注意事项等资料。
三、验收要求：
1、采购人收到中标人项目验收建议之日起7个工作日内按照合同的约定对履约情况进行验收，对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收应在采购人、中标人双方共同参加下进行（若采购人聘请第三方专家参与验收，产生的相关费用由中标人支付）。
2、验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人不予签收直接退回，由此产生的有关费用由中标人承担。
3、如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换货，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由中标人承担。
4、在验收之前，中标人备齐制造商出厂合格证明、出厂检验报告、质量保证书、质量合格证、产品说明书（或使用说明书）、维修手册、合同设备配置清单、培训资料等资料交采购人，验收合格后采购人和中标人在验收报告上签字盖章。
四、质量保证及售后服务：
1、质量保证期：本项目医疗设备整体质保期限为3年。若本约定标准高于现行法定最低质保期限，按约定执行；低于法定标准，则遵照法定要求执行。质量保证期从双方签字确认验收合格之日起（简称“质保期”）计。质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期内更换产品必须是原厂同品牌、同型号的新部件，软件升级，不得向采购人收取任何费用。质保期内免费上门服务，服务内容包含但不限于保养检修、检测系统运行状况、处理使用过程中出现的问题等。期满后需提供终身(有偿)维修保养服务，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由中标人负责免费更换及维修。
2、质保期内，如设备出现故障因中标人未能做到本合同的服务承诺而造成短期停用时，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由中标人承担，采购人根据合同规定对中标人行使的其它权力不受影响。
3、售后服务时间：在接到用户通知2小时内响应，48小时内到达用户现场，96小时内解决问题：
①提供7×24小时的技术咨询服务；
②敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务；
③提供7×24小时的故障服务受理；
④对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援；
⑤仪器使用期限≥8年，配件供应≥10年；
⑥质保期内每年提供≥1次免费维护保养，开机率≥95%（按日历日计算）。
4、在质保期内，若中标人不在规定的时间内响应并提供服务，每逾期一天，应向采购人支付合同金额3‰的违约金。如货物同一故障经中标人3次维修仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，并视作中标人不能交付货物，须向采购人支付违约赔偿金，采购人保留依法追究中标人违约责任的权利。
5、质保期满后，若采购人要求，中标人应（参考当时的市场价格）按优惠价格与采购人签订定期维修保养合同及提供采购人所需零配件。在备件停止生产的情况下，中标人应事先将要停止生产的计划通知采购人，使采购人有足够的时间采购所需备件。
6、中标人须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜，明确联系人及联系电话。
五、结算方法
1、付款人：永顺县卫生健康局。
2、付款方式：产品经安装、调试、正常运行且验收符合采购人及国家相关规定后付合同金额的50%，验收合格并使用半年后付合同金额的50%。验收合格支付第二次50%时，成交方按合同总金额的5%缴纳质量保证金至甲方指定账户，质保期满无纠纷前提下一次性无息退付。
六、其他要求:
1、中标人应派不少于两名技术人员进行面对面培训、在线课程培训，对相关人员进行理论知识、使用操作规范、设备维护保养、常见简易故障处理、设备风险认识、实际操作演练等内容培训。
2、投标人同意采购人以任何形式对其响应文件内容及采购人认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。
3、中标人应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由中标人自行承担。
★4.十二导心电图机要对接心电信息系统平台、智能身高体重血压一体机要对接湖南省基卫3.0系统，产生的相关接口费用由供应商自行承担。（提供承诺函，格式自拟）。
七、说明 
对于上述要求，投标人应在响应文件中进行回应，对需承诺事项作出书面承诺及说明。以上条款中以“不得”“必须”“不允许”等表述的内容不允许负偏离，否则作无效投标处理。

