采购内容与要求
第一节 技术要求
一、采购内容及数量
	包1
	品目分类
	标的（产品）名称
	数量
	预算
（最高限价/元）
	是否为核心产品

	1
	A02329900-其他医疗设备
	子母胆道镜系统（内窥镜摄像系统）     
	1套
	890000.00
	是

	
	
	牙科综合治疗机   
	10台
	350000.00
	是

	
	
	牙周袋深度探测仪     
	1台
	80000.00
	

	
	
	分体式热牙胶充填器   
	3台
	24000.00
	

	
	
	口腔器械高压灭菌锅    
	2台
	60000.00
	

	
	
	根管治疗机   
	1台
	30000.00
	

	
	
	电刀  
	1台
	20000.00
	

	
	
	根管长度测量仪
	6台
	24000.00
	

	
	
	数码相机
	1台
	15000.00
	

	
	
	口腔电子比色仪
	2台
	14000.00
	

	
	
	口腔麻醉助推仪
	2台
	20000.00
	

	
	
	口腔科CGF离心仪
	1台
	10000.00
	

	
	
	电动抽吸系统
	1台
	45000.00
	

	
	
	牙科电动无油空压机
	1台
	17000.00
	

	
	
	合计
	1599000.00


说明：

1、本项目“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。

2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。报价说明：投标人投标总价不得超过项目最高限价（合价）；各产品的分项价格亦不得超出设定的分项最高限价，否则作无效投标处理。
3、非实质性条款允许偏离的最高项数：一般商务和技术条款偏离项数之和≥10项将导致无效投标。
4、核心产品：上表“是否为核心产品”栏中标注“是”的为核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一个有效投标人处理。
二、技术规格、参数与要求

以下技术参数中所有带“★”号的条款为投标货物必须满足的重要条款，否则投标将被拒绝。标“▲”号项（非“★”号条款）为关键性技术参数，参与计分。“★”号项、“▲”号项应提供所投产品对应参数的生产厂商技术白皮书或产品彩页或第三方检测报告的证明资料并加盖投标公章。技术参数内对佐证材料有额外要求的从其要求。
	序号
	产品名称
	数量
	技术规格及功能要求

	1
	子母胆道镜系统（内窥镜摄像系统）     
	1套
	1.图像处理器

1.1.全高清电子内镜设备，分体式设计；

1.2.高清视频信号输出视频分辨率≥1920*1080；

1.3.具有DVI、SDI、CVBS、VGA、S-VIDEO等信号输出方式；

1.4.红色调、蓝色调及饱和度调节功能：±15级可调；

1.5.具有自动增益功能；

1.6.测光模式调节功能：平均测光、峰值测光、全自动测光；

1.7.色彩增强功能：多档可调，每档具有≥15级调节；

1.8.轮廓强调功能：多档可调，每档具有≥15级调节；

1.9.构造调节功能，可选两种模式，每种模式多档可调，每档具有≥15级调节；

1.10.对比度调节功能：高、中、低；

1.11.具有白平衡自动修正功能；

1.12.具有红蓝伪彩图显示功能；

▲1.13.具有电子放大功能，最大放大≥4倍，多档可调；

1.14.有内置的图像保存和视频录制功能，支持图像查看、视频回放；

▲1.15.具有≥1T存储容量的内置病例管理系统，可脱离外置工作站进行病例管理，可查看、编辑、保存、预览、打印病例报告级病例报告检索；

1.16.可通过USB接口一键导出当前检查数据；

1.17.支持DICOM标准协议，通过网络可传输病历数据；

1.18.具有图像冻结功能，可通过镜体按钮、键盘、脚踏开关控制冻结功能；

1.19.具有画中画功能；

▲1.20.可兼容超声内镜、光学放大镜、十二指肠镜、支气管镜、经鼻胃镜等不同镜种；

▲1.21.支持与同品牌腹腔镜设备联合应用，开展多镜联合手术，可通过摄像头控制画面信号在显示器上同屏显示。

2.冷光源

▲2.1.采用四路LED光源，由绿光LED、蓝紫光LED、红光LED、蓝光LED合束实现照明设计的医用冷光源；

2.2.支持白光和3种特殊光照明模式，共有4种照明模式；

▲2.3.特殊光照明模式包括聚谱成像和光电复合染色成像技术；

2.4.光源主灯平均连续使用寿命≥20000小时； 

2.5.色温：5000K-7000K；

2.6.具有手动和自动两种调光模式，调光级别：具有1到19级；

2.7.气泵流量可调，可设为高、中、低三档；

2.8.主灯灯泡寿命具有指示灯显示，可随时掌握主灯剩余寿命情况；

2.9.具有透光功能，开启后，光源以最大亮度和最小亮度闪烁输出，持续时间6~8秒，可用于对镜体头端部的定位。

3.电子十二指肠内窥镜

3.1.视向角≥100°；

3.2.视场角≥100°；

3.3.景深：4-60mm；

3.4.头端部外径≤14mm；

3.5.插入部主软管外径≤12mm；

▲3.6.最小器械孔道内径≥4mm；

3.7.弯曲角度：上120°下90°，左90°右110°；

▲3.8.工作长度≥1250mm；

3.9.抬钳器最大活动角度≥60°

3.10.钳道最小可视距离≥10mm

3.11.镜体操作部具有≥3个自定义功能远程控制按钮（水气按钮和吸引按钮除外）。

4.电子上消化道内窥镜（胃镜）

4.1.视场角≥145°； 

4.2.景深为2-100mm； 

4.3.插入部主软管外径≥9.5mm； 

4.4.最小器械孔道内径≥3mm； 

4.5.弯曲角度为向上210°，向下120°，左右各100°； 

4.6.工作长度≥1050mm； 

4.7.镜体全长≥1400mm； 

4.8.钳道最小可视距离≥3mm；  

4.9.具备有辅助送水功能； 

4.10.镜体操作部具有≥3个自定义功能远程控制按钮;

5.台车

5.1.专业设计的内镜专用台车，
带键盘托盘，层板高度可调；

5.2.一键电源开关，带隔离电源，整体台车具有更好的绝缘性、防水性和耐腐蚀性；

5.3.两种方式悬挂镜体，可同时悬挂两条内镜。

6. 医用彩色图像监视器，≥27英寸，分辨率≥1920×1080 ；信号输入：DVI/SDI/HDMI/VGA/RGB。

7.配置清单：图像处理器（主机）1台；冷光源1个；电子十二指肠镜1根；电子上消化道内窥镜（胃镜）1根；内镜储存柜1个；医用监视器1台；台车1个。

	2
	牙科综合治疗机   
	10台
	1.该设备使用年限≥15年。

2.医生操作台

▲2.1.原厂品牌高速手机2支：机头数控加工一体结构，钢球轴承；直连式4孔，端面四孔喷雾均匀，冷却无盲区；转速≥310000转/分钟，可进行≥135℃高温灭菌消毒。 

2.2.原厂同牙椅品牌气动低速手机 1套：含直机、弯机、马达。转速≥20000转/分钟，可进行≥135℃高温灭菌消毒。

2.3.三用枪1支：可喷水、气、雾，枪头可进行135℃高温灭菌消毒。

2.4.医生位控制面板设有全电脑薄膜控制按键，包括：电源指示灯、设置键、复位键、水杯加热键、观片灯键、口腔灯键、漱口水键、冲盂水键、牙椅升、降、俯、仰键。

3.助手操作台

3.1.三用枪1支：可喷水、气、雾，枪头可进行≥135℃高温和真空灭菌消毒。

3.2.二关节旋转式助手架。

3.3.助手位设有控制按键：具有口腔灯、漱口水、冲盂水以及牙科椅升、降、俯、仰相关功能。

3.4.助手单元有4个器械挂架：三用枪、强吸、弱吸、光固化（预留），满足助手配合治疗的操作需求。

4.感应式LED口腔灯：

4.1.操作模式：红外感应控制和手动扳柄开关。

4.2.口腔灯开启与关闭可通过灯底部感应点、灯的手动扳柄、医生控制台、助手控制台四个位置。

4.3.口腔灯采用无级调光， 口腔灯电压：AC12V-16V；功率：10W；照度：3200lux—28000lux；色温：5000K；感应范围：10cm以内。

4.4.口腔灯把手方便拉伸、锁定，手柄外套可拆卸，可高温消毒。

5.器械盘

▲5.1.器械盘，尺寸：≥550mm（长）X 350mm（宽），承重≥1.5千克，配有透明整体防污罩。

5.2.采用气压锁定装置。

5.3.设有总气开关。

5.4.一体式五联枪架，预留洁牙机升级位。

5.5.内置有3.5寸安全低压观片灯，采用背光源设计。

6.主箱体，采用注塑工艺。主箱体可向外旋转≥90°。

7.强、弱吸吸唾系统，外置式强、弱吸插拔装置，配有强、弱吸清洗过滤网。

8.痰盂，一体式陶瓷痰盂，可随主箱体旋转≥90°。

9.净化水系统，采用手动泻压与增压；外置式双纯净水瓶设计，水转换开关和水瓶气开关均外置。

10.冲盂漱口定量给水自动控制系统，电磁阀控制冲盂、漱口水，可设定给水时间，漱口水配有可自动加热恒温系统。

11.1.采用直流电机驱动。

11.2.牙椅靠背背板为钢材制成，靠背背板与牙椅框架整体连接。

11.3.牙椅靠背采用挂钩形式连接，座垫采用搭扣形式连接。

11.4.牙椅座椅和靠背联动设计，靠背运动0°— 70°。

11.5.牙椅运行平稳，启停柔和，牙椅具有抬腿补偿结构，最低椅位：≤450mm，最高椅位：≥750mm。

11.6.多关节折叠式头枕，可多角度调整并固定头枕，且可拉伸和锁定，伸缩范围≥150mm。

11.7.牙科椅承载能力≥150Kg，牙椅皮垫采用皮革面料。

11.8.双扶手设计，外扶手可向下旋转。

11.9.牙椅底板罩壳后方设有可控制牙椅升、降、俯、仰运动开关。

12.脚开关：可控制高速手机、低速手机、洁牙机等动态器械。

13.医生座椅：座椅高度可调节，最低椅位≤430mm，行程≥100mm，座垫可在水平面内360°灵活旋转；座垫旋转靠背旋转采用不同轴。

14.安全控制

14.1.牙椅具有即停及急停功能。

14.2.当手机工作时，牙科椅被自动锁定。

14.3.设置负载短路及过载保护。

15.可升级选配全自动管路消毒系统：一键式全自动手机管理消毒系统，自动消毒，无需值守，消毒范围包含医生位手机、三用枪、洁牙机等所有器械。
16.提供设备配套耗材清单并提供具体价格。


17.每件套配置要求：

17.1.医生位：原厂品牌高速手机2支；原厂同牙椅品牌气动低速手机（含直机、弯机、马达）1套；三用喷枪1支；预留洁牙机位 1个；观片灯 1个；医生位多功能程序控制盘 1个。

17.2.助手位：三用喷枪1支；强力吸唾1支；弱力吸唾1支；预留光固化位1个；

助手位多功能程序控制盘 1个。

17.3.其它配置：感应式LED口腔灯 1套；一体式陶瓷痰盂 1套；注塑式主箱体 1套；器械盘 1套；脚控开关 1套；手机净水系统1套；冲盂漱口定量给水自动控制系统 1套；全电动牙科椅 1套；医生座椅1套；内置同牙椅品牌洁牙机1套；内置同牙椅品牌光固化1套。

	3
	牙周袋深度探测仪     
	1台
	1.测量过程中探针工作尖端探诊压力为15gf±2gf。

2.深度测量范围：0mm∼12mm。

3.测量显示精度：≤0.1mm。

4.探针直径：≤0.5mm。

5.探针材料采用钛合金。

6.测量结果显示方式:  探针手柄上的OLED屏幕和电脑同步显示。

7.探针手柄与电脑连接方式：无线连接，支持多探针手柄共用电脑。

▲8.具备牙列检查、牙周袋深度、牙龈退缩或增生、出血、溢脓、根分叉、牙结石、松动度等测量与记录功能。同时能够自动制图、自动生成报告、风险因素评估表、导出PDF文件、邮件分享等功能。

9.记录全口牙列情况包括：缺失、种植体、桥体、修复体、乳牙滞留、龋齿等。

10.探诊过程支持语音播报。

11.可手动编辑牙周袋深度值和牙龈增生/退缩值。

▲12.支持2018年牙周病国际新分类智能诊断，支持出血指数、溢脓指数、菌斑指数、咬合关系记录，诊断报告中牙周袋深度值有精准袋深/模糊袋深等多种模式。

13.配置要求：探针手柄1个；电子牙周探针系统1套；工作站电脑或平板电脑1台；可消毒探针头4个；脚踏开关1个；充电底座1个；充电器1套。

	4
	分体式热牙胶充填器   
	3台
	1.无线笔式设计，采用OLED屏幕，屏幕实时反馈设备电量及工作尖温度。

2.360°环型开关设计，满足任意操持习惯，开关环包含工作指示灯、工作时有工作提示音。

3.配备多个型号、锥度的工作尖。

4.工作尖六角梅花设计。

5.≤0.2秒快速加温到200度，1秒内快速冷却；

6.≥2500mAh大容量锂电池，充电所需时间≤4个小时，可充放电500次以上。

7.≥五个预设的工作模式，每个工作模式可单独调整相应的温度。

▲8.不同工作模式下加热温度在90℃到300℃范围内可调。可根据各种不同的填充材料如牙胶棒、生物陶瓷等来调节合适的使用温度。

▲9.工作尖在加热过程中只有尖端4-5mm及横截面加热，工作尖其他部分不发热，不需要使用隔热保护套。

10.自动断电保护：根据不同模式下对应温度选择自动断电时间。

11.每件套配置要求：主机1 台，发热针 3支，充电底座 1 个，电源适配器 1 个。

	5
	口腔器械高压灭菌锅    
	2台
	1.主体
1.1.材质、容积：采用304不锈钢或更优质钢材；≥40L。

1.2.设计压力： -0.1/0.3MPa。

1.3设计温度： ≥140℃。

1.4.真空次数及真空度：≥三次，真空系统-85Kpa。

1.5.使用寿命： ≥10年。

1.6.全触控显示屏，尺寸≥410*300mm，电脑化菜单式界面，温度精度为≤0.1℃，压力精度≤1kpa。

1.7.门锁系统：采用触发机构自动安全门，配有压力安全开关，当腔内有压力尚未释放为0Kpa时，无法启动开门。

2.敞开式水箱可消毒清洗，采用ABS阻燃材料；直排废水系统。

3.水质检测功能：可对使用的水质进行安全性检测，不合格使用水源出现报警状态。

4.具备断电开门装置，可在无电源的情况下打开门，取出器械。

▲5.报警系统，具有故障报警（≥25个代码提示）便于检修。
6.管路清洗，具有智能内部管路清洗功能。

7.灭菌数据保存方式包括但不限于：标配外置微型热敏打印机打印输出；可通过 U 盘下载灭菌数据，可用专用读取软件查看灭菌数据，拷贝到电脑进行贮存。 

8.安全装置

8.1.自动泄压安全阀：在灭菌器背面右下方，装有弹簧式全启安全阀，当在使用过程中，出现锅内压力不能完全释放时，可拉启它进行完全排汽，消除安全隐患。

8.2.门安全联锁装置：配有高精度压力开关控制电机回路。

8.3. 强制退出功能：当灭菌器在灭菌循环工作过程中，遇到紧急情况或者有意欲立即中止本次循环工作，可使用强制退出功能。

8.4.超温自动保护装置：蒸汽发生器和锅壁内设双重超温自动保护。

8.5.电子电路安全装置：直流控制回路过压过载保护，交流主回路短路保护。

9.整体参数，设备重量：≤110Kg；灭菌腔尺寸：≥φ300X600mm；输入功率：≤3300VA。

10.每件套配置要求包括但不限于：压力蒸汽灭菌器整机1台；器械盘3个；器械盘架1个；器械盘撬把1把；排水管1根；电源线1根；熔断丝2只；门密封圈1只。
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	根管治疗机   
	1台
	1.在0.5Ncm-4.0Ncm 的扭矩范围内，可设置有≥5个微调扭矩值。

2.动态扭矩实时监控。

3.具备遇阻回旋功能。

4.转速可以调节区间120 rpm—1000rpm。

5.工作模式包含：正反转模式，往复旋转模式，内置≥6个可供医生自行设置的程序。

6.具备音量可调、屏幕可根据左右手使用习惯调整、自动关机、 自动回到待机界面。

7.具备自动校准功能。

▲8.适用于往复旋转和360度旋转的镍钛根管预备器械系统，内置 250/30；210/30；180/30；150/30；30/150多组往复旋转角度数据，并且参数可调整适用于Reciproc、Waveone、Mtwo、Protaper 等系统。

9.一体化高精度1:1弯机头，机头可360°旋转。

10.无线根管马达。

11.内置充电锂电池，可连续稳定工作≥4小时。

	7
	电刀  
	1台
	1.主载频率：460KHz±10KHz。
2.负载阻抗：非电抗性负载阻抗为单极500 Ω、双极100 Ω。

3.工作电源：AC220V，50Hz。

4.最大功率：单极：≥300W；双极：≥70W。
▲5.工作模式：1）纯切 2）混切 3）电凝 4）电灼 5）双极。
6.纯切功能：≥300W，功率连续可调。
7.混切功能：≥250W，功率连续可调。
8.电凝功能：≥150W，功率连续可调。
9.电灼功能：≥150W，功率连续可调。
10.双极功能：≥70W，功率连续可调。
11.具有功率记忆功能。
12.单双极切换方式：单极手柄、双极手柄、双脚踏。
13.具有三种输出端口：一个手控刀端口、一个脚控刀端口、一个双极手控刀端口。
14.采用双脚踏开关。
15.操控方式：手动按钮或者脚踏板控制。
16.具备双回路安全自动监测、控制和声光报警功能。
17.具有自动检测、消除高频漏电流功能。
18.采用无风扇散热方式。
19.具有自动稳压系统。
20.具有输出功率自动补偿功能，P.A.C系统自动适应各种人体阻抗。
21.微电脑控制，数字化、多功能，内置故障自检软件。
22.主机质保≥3年，使用期限≥10年。
23.配置要求包括但不限于：主机1台；双开关刀柄2把；一次性敷肌板5片；一次性敷肌板连线1条；双脚踏开关1个；双极镊子1把；双极镊子线1条；电源线1条。
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	根管长度测量仪
	6台
	1.≥4.3寸TFT触摸屏显示，亮度可调，彩色指示针清晰揭示挫针在根管中的位置。

2.真正的多频技术，提高测量精度，干扰更少，准确度更高。

3.唇钧、锉夹、探针棒支持高温高压消毒。

▲4.可通过菜单键设置根尖止点，根据操作习惯及临床要求设定，及时提醒。

5.根测灵敏度可调。

6.具有自动关机时间设置、自动返回主页面设置、中英文语言设置、音量设置等功能。

7. 具有根测演示功能。

8. 当根管锉逐渐向根尖点方向靠近，显示屏就会显示根管锉的针尖与根尖点的位置，同时会出现声音提示。

9.防护等级：B型应用部分（符合医用电气设备电击防护标准，保障人体接触安全）。

10.液体防护：普通封闭设备（非防水设计，需避免诊疗液直接侵入主机）。

11.运行模式：连续运行（支持单病例多根管、复杂病例长时间操作）。

12.内部电池：3.7V 2000mAh。

13.每件套配置清单包括但不限于：主机1台；测试线1根；根管针支架 2根；口角挂钩4个；测试器1个；电源适配器1个。
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	数码相机
	1台
	1.含锂离子电池，支持外接电源。

2.高清摄像：4K超高清视频。

3.传感器类型：CMOS。

4.接口：HDMI、Wi-Fi、 蓝牙。

5.有效像素：≥2420万。

6.焦点数量：≥6071个。

7.液晶屏类型：支持侧翻屏、触摸屏、旋转屏等类型。

8.取景器类型：电子取景器。

9.标准ISO感光度：ISO 100-102400。

10.连拍速度：≥40张/秒

11.存储介质：SD卡 、SDHC卡、 SDXC卡。

12.传感器尺寸：全画幅。

13.视频拍摄能力：支持4K 60P。

14.镜头卡口： RF卡口（含：EF-EOS R 卡口适配器：转接环)。

15.RAW照片输出：支持14bit。

16.支持4K视频 Wi-Fi 高速连拍。

17.配置清单：主机（不带镜头）、锂离子电池、侧翻屏、触摸屏、旋转屏、SD卡 、SDHC卡、 SDXC卡、EF-EOS R 卡口适配器（转接环）。
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	口腔电子比色仪
	2台
	1.设备重量：≤250g。

▲2.≥七个光纤头设计，一次七点以上取色。

3.多重算法，一次取色≤1秒。

4.具有口外和口内两种取色模式，口内模式用于真牙取色，口外模式用于比色板或假牙取色。

5.每次开机自动进行白平衡光校准。

6 具备可充电锂电池，电池容量：≥1500mAh，电池电压：5V，满电测量次数:≥5000次。

7. 支持Type-c数据充电。

8.每件套配置清单包括但不限于：底座1个、比色仪主机1台、数据线1根。
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	口腔麻醉助推仪
	2台
	1.采用笔式无任何管线。

2.主机采用光感开关+实体按键组成，可实现边给药边进针。

▲3.三种注射模式，注射速度（1.8ml药量注射大约用时）：高速≤1分钟 ；中速≤3分钟；低速≥5分钟。

4.每次使用自动开启上次注射模式。

6. 具备阻力异常报警功能。

5.助推管可高温高压灭菌重复使用。

6.屏幕显示0.1ml-1.8ml药量、电池电量等。

7.主机支持无线充电。

8.每件套配置清单包括但不限于：主机1台；充电盒1个；电源适配器1套；助推管4个；O型圈10个。
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	口腔科CGF离心仪
	1台
	1.离心腔直径≤20cm 。       

2.角转子容量：8*15ml。

3.最大相对离心力：2200*g。

4.定时范围：0-99min。

5.整机噪声: ≤60dB(A)。

6. 重量≤7.5kg。

7. 电源: AC 220V，50Hz，5A。

8.配置清单包括但不限于：主机 1台、CGF专用角转子 1个、CGF专用管套 8支、一次性真空采血管 1盒（100支）、工具盒一套、止血带一根、电源线一根。
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	电动抽吸系统
	1台
	1.提供牙椅负压抽吸牙科口内抽吸的动力源及处理设备，与牙科椅位上的抽吸装置通过管道相连接，对牙科治疗区域内的喷雾、唾液、血液等进行抽吸，并自动进行水气分离和排放。

2.工作条件

2.1.环境条件

环境温度：5 ℃～40℃、相对湿度：≤70%、大气压力：86～106kpa  通风流量≥0.4m³/s。

2.2.电源条件 

电压：三相五线制AC380V、频率：50Hz、电源消耗：3.3KW。

3.工作时间 ：可以连续工作。

▲4.结构形式：真空负压机组采用的动力源气环真空泵，液位采用线路板控制。

整套牙科抽吸机组由负压泵机组、独立分离罐和排污系统、清洁反冲洗系统组成；通过旁路气阀调整电机的频率,使管路的负压值得到最佳数值。

5.负压泵机组

5.1.负压泵机组由1台抽吸机泵头，单独控制系统、独立分离罐及管路组成。

5.2.整套机组的抽吸流量：≥3600L/min。

5.3.机组的抽吸负压：≤-18Kpa。

6.占地最小尺寸：2*1.5m。

7.具备独立分离罐。
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	牙科电动无油空压机
	1台
	1.电源条件：

1.1.额定电压：3相 380V±10%，三相五线电

1.2.频率：50Hz

2.结构形式：整台牙科电动无油空压机由压缩机机头、储气罐等组成。

▲3.产气量最大每台≥1000L/min，0.4bar下产气量≥700 L/min。

4.每台空压机为≥5个无油纯铜机头组成。

5.噪音:≤75分贝。

6.启停压力：0.55-0.75Mpa。

7.罐体进气全部采用铜或不锈钢管件。

8.储气罐容积为≥200L，内外喷塑，保证气体的洁净；带有压力容器资质证书；罐体安装有安全阀、压力表、排水阀及单向阀。

9.带有自动排水阀。

10.最小占地面积：≤2m*1m。


第二节 商务要求

一、主要商务要求

	★履行合同的时间、地点及方式
	1、交货时间：双方合同签订后，中标人收到采购人交货通知起 90天内完成到货、安装、调试、试运行及验收工作。
2、项目现场：衡阳市中心医院指定地址
3、交货方式：送货上门至指定地址

	★质量保证期
	1、验收合格之日起免费质保期为：叁年。

2、若产品说明书上质保期大于前述质保期要求的，以产品说明书质保期为准。

	★响应时间
	3 小时以内响应，10 小时内完成采购方提出的维修要求。如需更换或送修, 必须在 2 个工作日内解决，并在此期间提供备用机或者通过其他途径以满足临床需要。

	★合同价款支付方式和条件
	1、付款人：衡阳市中心医院。

2、付款方式：预付款，按合同金额20%支付。进度款支付，按工程进度付至80%支付。完工付款，竣工验收后经第三方审计，付审定金额的90%，质保期满后付尾款。
3、支付货款前中标方应提供正式、有效、合法的增值税发票,否则采购方有权拒付。

	解决争议的方式
	□仲裁  ☑诉讼


二、货物要求
2.1、投标人提供的产品必须是原装的、全新的、符合国家标准及采购人提出的有关质量标准的货物。如果采购人在使用过程中发现中标人提供的货物属于翻新或假货，采购人可不受时限的追索权，有权要求中标单位赔偿其所有损失。

2.2、投标人在“货物说明一览表”中必须列出具体参数或要求。如果投标人只注明“符合”或“满足”，将被视为“不符合”。 

2.3、投标人应在“分项报价明细表”中提供设备的详细配置清单和报价。  
2.4、供货要求 

投标人保证设备出厂日期：采购人验收设备时，设备出厂日期≤6 个月。要求投标人提供相应的承诺函。

三、产品运输、保管及保险 

3.1 中标人负责保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同规定的交货地点，应承担由于其包装或防护措施不妥而起货物锈蚀、损坏和丢失的任何责任或费用。 

3.2 中标人负责货物在安装地点的保管，直至项目验收合格。 

3.3 中标人应对提供的货物在运输、存放及交货过程中的毁损或灭失进行保险投保，负责其派出的安装、服务人员的人身意外保险。 

3.4 货物包装采用符合中国免疫标准的材料，适于长途运输，做到防潮、防雨、防锈、防震，包装箱上应用中文标出装运标记。 

3.5 每个包装箱的外部应附有一套详细的装箱单正本。每个包装箱的内部应附有装箱单、质量证明书、有关的技术文件、说明书、产品合格证、完整的使用手册等。

四、质量保证及安装、调试与试运行

★4.1、设备免费质保期为叁年。质保期内，投标人免费负责产品的维护和维修，出现严重质量问题，投标人应负责包换、包退，并承担全部费用，如果因为需要更换零配件 1 周内无法维修，应提供样机或者通过其他途径以满足临床需要。 

4.2、中标人提供的货物具有出厂合格证，投标产品的主材、辅材和全套配件应该也有详细的原材料的产地、品牌来源、材质性能介绍、参数描述, 若描述不清楚或无法核实的，采购方有权拒绝接收。 

4.3、质保期从项目整体验收合格后开始计算。质保期内所有设备维护等要求免费上门服务。在免费质量保证期内如有零部件损坏，中标人应承诺无偿更换。 

4.4、安装、调试与试运行 

4.4.1 中标人安装所用的设备、工具、零配件、材料等由安装队伍自备及自费运到安装场地，进场后进行必要的性能安全检查，完工后从安装场地自费搬出运走，安装所用的材料及工具由采购人提供恰当的场所存放并由安装队伍自行保管，不得随便存放，以免造成不必要的丢失、损坏。采购人只提供临时水源电源(水电费由中标人承担)，其它由安装队伍负责，直至设备安装、验交完毕。 

4.4.2 中标人应派有经验的技术人员到现场安装，并对设备进行调试和试运行，设备安装完毕，应在采购人的监督下进行试运行前的测试，以证明其可以进行试运行。 

4.4.3 中标人提供设备安装调试及保养维修服务的服务队伍要有中标设备制造商确认的资格，具备相应的专业知识及技术水平，熟悉所提供设备产品的技术性能、指标、安装工艺、维修保养知识，有足够能力承担设备的安装工程，并能保证安装工艺达到设备运行合格的要求。 

4.4.4 中标人应遵守安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织安装，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。 

4.4.5 中标人负责其派出的送货及施工人员的人身意外保险。安装要建立安全责任制，确保安装过程不出现人身安全事故、火灾事故和机械质量造成的设备损坏事故。否则，一切责任由中标人承担。 

4.4.6 项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档等，移交购人。上述资料文件应编辑正确、组织合理、内容充实、容易理解，详尽描述所供货物的性能、原理、结构和尺寸，并包括部件的型号、规格、技术参数，保证采购人能够正确进行货物操作和使用。

五、验收相关要求 

5.1、履约验收主体：由采购人组织采购科、设备科、使用科室、纪检、财务、中标人项目负责人等相关人员共同参与验收环节各项工作。 

5.2、履约验收时间：设备安装、调试并运行良好后，具体时间采购人通知。 

5.3、履约验收方式：现场验收。 

5.4、履约验收程序：采购人按内控制度程序进行验收。 

5.5、履约验收内容：货物验收须按招标文件、投标文件及合同中的品牌、型号及技术参数等要求进行。中标人应向采购人提交试验数据的报告、主要零配件、原材料、原始公开招标资料（外文资料需有中文译本）和检查记录等资料，供采购人验收时审查。 

5.6、履约验收标准：货物及其材料的各项技术性能必须达到合同和相关技术文件规定的要求，必须符合国家标准和行业的有关规定和标准。验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。 

5.7、履约验收其他事项： 

5.7.1 验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。 

5.7.2 项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，由此带来的一切损失由中标人承担。

六、售后服务 
6.1、系统维护，要求提交以下内容： 

6.1.1 定期维护计划。

6.1.2 对采购人不定期维护要求的响应措施。 

6.1.3 对用户修改设计要求的响应措施。 

6.1.4 临床应用软件终身免费升级更新。 

6.2、技术支持 

6.2.1 提供 7×24 小时的技术咨询服务。 

6.2.2 敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。 

6.3、售后服务承诺书，投标人应提供相应投标项目中售后服务的详细内容，其要求如下（包括但不限于）： 

6.3.1 本项目售后服务机构名称、地址 。 

6.3.2 本项目售后服务的负责人姓名、联系方式（电话、传真、手机）。 

6.3.3 维修服务响应时间、解决故障的措施、方法及所需要的时间。 

6.4、培训方式及内容。 

6.4.1 中标人负责对采购人的有关使用、技术人员、维护人员免费进行安装、安全操作、维护维修等技术培训。 

6.4.2 中标人应就其提供的设备及操作系统，对采购人的技术人员和维修人员进行操作和维修方面的培训，培训费用由中标人承担。在培训开始前一个月提出推荐的培训计划（培训时间及人员根据需要确定），以取得采购人同意。 

6.4.3 对操作人员的培训内容至少应包括操作和维护措施及故障应急措施。 

6.4.4 采购人若委派维修人员参加安装，中标人应安排工程师给予指导和演示。必要时，应对如何进行零件的拆装，如何排除故障等进行指导和演示。

七、其他要求 
★7.1、本项目采用费用包干方式，投标人应根据项目要求和现场情况，需列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护、税金、接入医院 HIS/LIS 系统等所有一切费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。 

7.2、配套耗材

7.2.1 投标人须列明所投设备配套使用的所有耗材清单（如有）；供货耗材必须属于湖南省药品和医用耗材招采管理子系统挂网产品。 

7.2.2 承诺供货价格不高于湖南省药品和医用耗材招采管理子系统挂网价格；采购期内入围品种专机耗材如因国家省、市相关政策发生变化，投标人承诺按相应比率下浮(提供承诺函并加盖投标人公章)。

八、踏勘

本项目不组织集中踏勘。如投标人需要可自行与采购人联系确定踏勘时间，由踏勘产生的所有费用及相关安全问题均由投标人自行承担。
