 采购需求
第一节 采购清单一览表
	序号 
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	单位
	节能

产品
	进口

产品

	1
	DSA（数字减影血管造影系统）
	详见第二节技术要求
	1
	套
	(
	(

	2
	主动脉球囊反搏泵
	详见第二节技术要求
	1
	台
	(
	(

	3
	腹腔镜
	详见第二节技术要求
	2
	台
	(
	(

	4
	数字化手术室
	详见第二节技术要求
	1
	套
	(
	(

	5
	床旁血滤机
	详见第二节技术要求
	2
	台
	(
	(


注：

1.投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分标的投标，否则投标无效。
2.货物的主要技术参数或规格：详见具体技术参数。
3.投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。
4.节能产品、进口产品：上表“是否为节能产品、进口产品”栏中标注“√”的为节能产品、进口产品。
第二节 技术要求

一、DSA（数字减影血管造影系统）
	一）设备名称
	数字减影血管造影系统

	二）数量
	一套

	三）设备用途
	心、脑、全身血管造影，介入治疗

	四）要求
	投标设备是平板血管造影产品的新机型，要求生产日期为3个月内，新软件版本，提供相应CFDA文件。

	五）技术要求
	

	1、
	机架系统：满足心、脑、周围血管的造影和介入治疗需要

	1．1
	多轴式机架，能覆盖全身之功能 

	1．2
	机架可进行等中心旋转

	1．3
	机架运动包括电动和手动两种方式

	1．4
	C型臂旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO：≥25°/秒

	1．5
	C型臂环内滑动速度（非旋转采集）CRAN/CAU：≥25°/秒

	1．6
	CRA（最大头位角度）：≥90°

	1．7
	CAU（最大足位角度）：≥90°

	▲1．8
	RAO（最大右前斜位角度）：≥185°

	1．9
	LAO（最大左前斜位角度）：≥120°

	1．10
	旋转采集角度：≥200°

	1．11
	C型臂弧深：≥90cm （不包括L臂补偿）

	1．12
	机架可分别在头位、左侧位、右侧位进行透视和采集

	1．13
	等中心到地面距离：≤114cm

	1．14
	等中心到焦点距离：≥81cm

	2、
	导管床

	2．1
	满足全身检查、治疗的要求

	2．2
	床面要求为碳纤维材料

	2．3
	纵向运动范围：≥110cm

	2．4
	导管床横向运动：≥36cm

	2．5
	床面升降范围：≥20cm

	2．6
	床面最低高度：≤83cm

	2．7
	床最大承重：≥275KG

	2．8
	任意位置承重：≥250KG + 500N额外CPR承重

	2．9
	床长度：≥300cm

	2．10
	床宽度：≥46cm

	2．11
	床面旋转角度：≥270度

	2．12
	导管床床垫、轨道夹及输液架，病人绑带以及线缆拖

	3、
	检查室内控制系统

	3．1
	提供床旁一套液晶触摸控制屏

	3．2
	控制屏可置于导管床3边，或者控制室内，便于医生操作

	3．3
	可进行图像采集条件控制

	3．4
	可进行图像后处理及量化分析控制

	4、
	控制室并行处理工作站

	4．1
	透视或曝光时可进行图像处理和存档浏览等工作，可独立运行

	4．2
	术中可执行像素位移和测量分析功能

	4．3
	可同时浏览两个序列

	4．4
	可同时处理不同病人的信息

	4．5
	进行QCA后，可立即与检查室分享

	5、
	高压发生器

	5．1
	高频逆变发生器，功率：≥100KW

	5．2
	最大管电流：≥1000mA

	5．3
	逆变频率：≥100kHZ

	5．4
	最小管电压：≤40KV

	5．5
	最大管电压：≥125KV

	5．6
	最短曝光时间：≤1ms

	5．7
	自动SID跟踪

	5．8
	全自动曝光控制，无需测试曝光

	6、
	X线球管

	▲6．1
	球管阳极热容量：≥4.7MHU

	▲6．2
	球管管套热容量：≥7MHU

	6．3
	最大阳极冷却速率：≥1050kHU/min

	▲6．4
	球管阳极散热率：≥9000 W

	6．5
	金属陶瓷外壳

	6．6
	液态金属轴承球管

	▲6．7
	10分钟透视功率：≥4500W

	6．9
	球管阳极转速：≤9500转/分钟

	6．10
	球管小焦点：≥0.4mm

	6．11
	大焦点：≤0.9mm

	6．12
	最小焦点功率：≥30kW

	6．13
	最大焦点功率：≤90kW

	6．14
	球管阳极靶边直径：≥140mm

	6．15
	球管内置栅控技术，非高压发生器控制脉冲透视，以消除传统脉冲透视产生的软射线

	16
	球管内置多档金属铜滤片，单个滤片最厚达0.9mm 

	7、
	平板探测器

	▲7．1
	探测器类型：≥16bits非晶硅数字化平板探测器

	7．2
	平板外壳大小：≤62cm（对角线）

	7．3
	最大有效成像视野：≥39cm（对角线） 

	▲7．4
	≥7种物理成像视野，以适应不同部位介入需要

	7．5
	最大图像矩阵输出：≥1420 x 1560

	▲7．6
	平板探测器分辨率：≥2.6LP／mm

	7．7
	像素尺寸：≤190μm

	7．8
	DQE（光子转换效率）：≥70%

	7．9
	平板探测器无需水冷装置

	7．10
	平板探测器带有非接触式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制  

	8、
	图像显示器

	8．1
	控制室：≥24英寸x3台高亮医用高分辨率LCD显示器

	8．2
	高分辨率LCD显示器，显示矩阵：≥1280 x 1024

	8．3
	最大视角：≥170°

	8．4
	亮度：≥400Cd/m²

	8．5
	操作室：至少配备一台≥55英寸高亮医用高分辨率宽屏LCD显示器，显示画面可自由切换，自由布局。

	9、
	图像系统

	9．1
	具备外周采集、处理、存储

	9．2
	外周最大采集帧率：≥6帧 /秒

	9．3
	具备心脏采集、处理、存储

	9．4
	心脏最大采集帧率：≥30帧 /秒

	9．5
	实时减影

	9．6
	脉冲透视

	9．7
	床旁可直接选择透视剂量：≥3档，最小档：≤5伦琴/分钟

	9．8
	可存储单幅及序列透视图像（单次储存≥20S且≥2000幅的连续动态透视图像），透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上

	9．9
	最大脉冲透视速度：≥30幅/秒

	9．10
	最小脉冲透视速度：≤3.75幅/秒

	9．11
	具有透视末帧图像保持功能

	9．12
	硬盘图像存储量1024 矩阵≥50,000幅

	10、
	测量分析（主机系统）

	10．1
	左心室分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每搏量测定

	10．2
	三种方法以上室壁运动曲线测量

	10．3
	冠脉分析软件，所选血管段直径、狭窄信息、截面积、狭窄百分比等测量

	10．4
	以上定量分析软件均能够在主机上而非工作站上实现，并能够实现机房内的床边测量

	11、
	旋转采集

	11．1
	L臂正位旋转采集C臂旋转速度：≥55度/秒，有效覆盖范围：≥200度

	11．2
	L臂侧位旋转采集C臂旋转速度：≥30度/秒，有效覆盖范围：≥180度

	11．3
	1024采集，最快采集速度：≥30幅/秒

	11．4
	可实时减影

	12、
	网络与接口

	12．1
	具有DICOM Send功能

	12．2
	具有DICOM Print功能

	12．3
	具有DICOM Query/Retrieve功能

	12．4
	具有DICOM Worklist功能

	12．5
	具有DICOM MPPS功能

	12．6
	激光相机接口

	12．7
	高压注射器接口

	13、
	附件

	13．1
	具备整个系统的升级能力

	13．2
	具有双向对讲系统

	13．3
	具有图像处理操作面板

	13．4
	具有红外遥控器至少2个

	13．5
	红外遥控器具有激光灯指示功能

	13．6
	具有悬吊式射线防护屏

	13．7
	具有床旁射线防护帘

	13．8
	具有悬吊式手术灯

	13．9
	具有中文操作手册

	13.10
	具备手托、头托

	13.11
	带DVD刻录

	14、
	智能路径图功能

	14．1
	可针对脑血管、胸部、腹部等不同检查部位，设置专门的路径图参数，并可在床旁液晶触摸屏上直接进行参数调整

	14．2
	可在床旁液晶触摸屏上选择针对导管引导、打胶、放置弹簧圈等不同介入操作的专门路径图模式

	14．3
	医生可自定义针对特殊介入操作类型的路径图显示模式

	14．4
	在不同路径图模式下，可对路径图中的减影血管影像、介入植入物（导丝导管、胶、弹簧圈等）、解剖背景的亮度进行分别的独立调节，以满足复杂介入操作引导的需要

	14．5
	液晶触摸屏上具有专门的路径图运动伪影自动消除键，可随时对由于病人微小运动导致的路径图伪影（常被误认为漏胶）进行自动实时补偿校正，有效减少运动伪影的影响

	15、
	具备蒙片功能

	15．1
	可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，以明显降低蒙片的背景噪声，显著提高DSA的图像质量

	15．2
	可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，在保持相同噪声水平的前提下，明显降低辐射剂量

	15．3
	在实时DSA图像显示前的瞬间，可显示组合蒙片图像

	16、
	射线剂量防护技术

	16．1
	采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线，最厚：≥0.9mm

	16．2
	插入铜滤片数：≥3片，具备自动和手动两种方式

	16．3
	具有管球内置栅控技术，非高压发生器控制脉冲透视，以消除传统脉冲透视产生的软射线

	16．4
	透视图像存储功能：≥600幅透视图像连续存储

	16．5
	具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值

	16．6
	具有床下防护铅帘，悬吊式防护铅屏

	17、
	具备三维重建功能，具有独立的原厂三维重建工作站（硬件和软件）

	18、
	具备实时冠脉支架精显功能

	19、
	具备动态冠脉路图功能

	20、
	第三方附属设备

	20. 1
	高压注射器一套，具备压力范围：50 - 1200 psi，步长1psi;限压调速功能；在接近压力限制值时，系统自动做微降速处理，确保注射能正常进行；旋合卡位式针筒保护套，对压力传递、检测更有保证、更安全；一体式保温套设计，使用便利，保温效果好；并且具备注射头有IPX2级防渗漏功能。

	20. 2
	四套铅衣、铅围脖、铅帽


二、主动脉球囊反搏泵

1.操作系统:全中文操作系统，显示、报警、操作菜单均为中文。

2.▲触控显示屏:≥12英寸，分辨率≥1280*800，可以多角度转动，可脱离，可视角度大，在不同角度时均可清晰地观察到屏幕上的波形。

3.配备触控屏和实体按键，支持关键常用功能双重操作。

4.显示内容:包含ECG和血压波形，有收缩压、舒张压、平均压、反搏增压的显示。显示当前所用触发信号及来源，心电导联有故障时可明确显示;要求血压波形能自动取标，自动将压差显示到最大。要求有球囊工作状态模拟、氦气瓶容量及电池剩余容量显示。

5.采用双头隔膜泵气动系统或涡旋式气泵驱动，马达速度可自适应患者心率，使辅助始终处于最佳状态。

6.反搏频率:1:1,1:2,1:3,。反搏频率与心率可实时同步，可跟踪心率范围20bpm~210bpm。

7.工作模式:自动和半自动可选，自动模式下机器可以自动根据病人情况选择最佳触发信号，选取最合适的充放气点，并保持动态监测随时根据患者病情变化自动调整充放气时相。

8.具备5种触发模式:(1)ECG触发;(2)血压触发;(3)内置触发;(4)A起搏触发;(5)V/A-V起搏触发。

9.血压触发情况下，血压显示范围:0~300mmHg。

10.具备安全盘隔离保护装置，有效隔离高压氦气保护病人更安全。

11.▲具备防回血监测安全装置，保护病人安全，防止血液回流入机器内部气动系统，造成机器损坏。

12.报警系统:分级报警设计，全中文帮助信息。

13.除水系统:采用全氟磺酸除凝系统持续除凝，无需积水瓶或电热除凝，减少人力消耗及能耗。

14.配备可热插拔锂电池，满电后工作时间≥180分钟。

15.▲主机转运时可快速分离车架，屏幕与主机一体无需重新拆装，主机重量≤35kg，方便转运。

16.能够在空气中模拟球囊充放气工作状态，用于教学演示和维护保养。

17.主机内置氦气瓶，无需额外配备，配备氦气瓶为可再充式气瓶。

18.▲产品使用年限不少于10年，提供设备铭牌作为证明材料。

三、腹腔镜

1）图像处理主机2台

具有4K、3D、荧光功能，能够输出3840*2160 和 4096*2160 超高清像素影像。支持16:9和17:9图像比例，逐行扫描，像素≥800万。

支持≥8种图像模式：白光、绿色荧光、彩色荧光、黑白荧光、白光主屏 -四分屏、绿色荧光 - 四分屏、黑白荧光 -四分屏、彩色荧光 - 四分屏。不同图像显示同一画面，实时动态同步观察识别对比判断病灶组织情况。

具有血管增强功能，有针对性地对黏膜层血管网进行深度透视，便于区分异形血管，辅助临床诊断。

预期用途：预期与医用内窥镜、荧光造影剂吲哚菁绿（ICG）配合使用，适用于在微创内窥镜手术中提供实时的可见光影像及近红外荧光影像。

具有细节增强、颜色增强、亮度均匀、去雾优化等多种智能图像算法。

采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7英寸，可在触摸屏上进行功能设置和常用参数显示。

屏幕具备防误触功能，主机屏幕长时间不使用自动锁定，需滑动解锁才能触摸控制。

具有荧光亮度调节功能，便于临床在不同荧光应用场景中做个性化处理。

内置4K刻录功能，可进行静态和动态图像采集，并通过USB端口进行录像和图片输出。

主机自带内置 USB3.0 接口刻录系统，USB 接口支持 U 盘、移动硬盘存储设备即插即用，录像储存有动画。并在触摸屏上显示移动设备状态和可录制时间。

前面板具备≥2个USB 接口均可录制，当其中一个 USB 设备存满后会自动切换到另一个USB设备进行存储。

▲具有≥4种录像格式选择，录像文件大小可选，储存文件更自由。其中最大录像码率≥120Mbps，提供说明书或检测报告证明。

录像文件支持exFAT、 FAT32、 NTFS文件格式。

须具有U盘设置功能，支持格式化功能

▲信号接口数量：HDMI输出≥2、HDMI输入≥1、DVI输出≥1、12G SDI输出≥1。

具有自动对焦功能，可短按摄像头实现一键自动对焦。

具有用户配置功能，医生可自定义≥5种喜好的参数保存，并直接调用自定义模式。

具有去网格功能，便于连接纤维镜使用。

主机具备输入信号接口，可输入超声图像，传输至显示器同屏显示超声和腹腔镜画面。

图像处理主机使用寿命≥10年。

具有画幅自适应调控功能开关，开启后腹腔镜图像能够自动全屏显示。

具备自动场景识别功能，无需手动切换各种科室模式，一种模式适用于所有科室，提供说明书或检测报告证明。

▲具有病人信息管理功能，病人信息管理功能设置有密码保护，防止数据泄露，可录入≥50条病人信息，提供说明书或检测报告证明。

具备将监护仪中心静脉压CVP数值在腔镜屏幕中实时显示功能（仅显示数值，非画中画投屏），提供操作说明书或产品实物证明。

▲可搭配选择≥5种非电子摄像头，≥2种电子内窥镜，其中必须包含重量＜120g的摄像头，提供说明书或检测报告证明。

▲可兼容≥3种一次性内窥镜，提供说明书或检测报告证明。

▲可兼容3D腹腔镜镜头

2）内窥镜摄像头2个

摄像头防电击程度分类CF 级别I 类

▲具备防除颤功能，除颤恢复时间≤1s，提供说明书或检测报告证明。

荧光摄像头重量≤ 260g。 

摄像头防护等级：≥IPX7。

内置CMOS尺寸≥1/1.8英寸。

内置CMOS数量≥2，分别针对白光和荧光成像。

仅需1个CMOS即可实现原生4K白光成像，无需多组CMOS芯片合成。

摄像头可耐受高温高压、环氧乙烷灭菌和低温等离子灭菌方式。

摄像头具有≥4功能键，支持≥3个按键的功能可自定义。能支持≥6个自定义功能，有≥20种可定义功能。可进行白平衡、拍照、录像、切换图像模式等功能设置。

摄像头可连接目镜杯卡口为32mm直径的各类光学视管。

具有摄像头按键开启冷光源并调节亮度的功能。

具有计时器功能，开启后在显示器上显示计时信息。可设置摄像头按键控制计时开始、停止和复位。

具有≥3m、≥4.5m摄像头可选，便于长距离使用。

摄像头与光学适配器为一体化设计，不可拆卸，防止灰尘进入。

▲可通过摄像头按键对气腹机进行控制，实现供气交互，在监视器上显示排烟、供气的状态显示（仅显示数值，非画中画投屏），提供说明书或产品实物照片证明。

3）冷光源2台

支持同时输出近红外激光和白光，且激光为3R级医用激光光源。

采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7英寸，可在触摸屏上进行LED光源的常用参数调整。

具备防误触功能，主机屏幕长时间不使用自动锁定，需滑动解锁才能触摸控制。

设备类型：Ⅰ类CF型，可应用于心脏手术

▲具备防除颤功能，具有对除颤放电效应防护的应用部分，提供说明书或检测报告证明。

冷光源300nm-1700nm波长范围内的辐射通量和光通量比值≤6mW/lm。

白光冷光源的输出总光通量应≥2000lm，确保大量出血后仍然能够保证高亮度。

LED灯泡工作寿命≥58000小时，节约医院后续维护成本。

光输出最大中心照度≥ 3000000Lux,确保照明充足。

具有主机光源联动功能，可根据当前手术视野的情况自动调节互联光源亮度，以保证手术视野清晰，光源亮度均衡。

可进行多级亮度调节，满足不同临床手术的亮度要求；

冷光源在正常运行时产生的最大噪声噪音≤55dB（A），能保证在手术室安静运行，不影响手术室环境。

具有一键待机功能，以便手术过程中短时关闭光源，无需频繁开关机，提高光源寿命。

具有高温报警、灯泡寿命警示功能。

冷光源使用寿命≥10年。

在白光照明下，显色指数≥90。

配套导光束4根

4）荧光胸腹腔内窥镜4根

支持高温高压、低温等离子等消毒灭菌方式。

与摄像主机为同一品牌，以确保成像链的匹配程度高。

直径≥10mm、≤6mm可选。

 30度视野方向，视野角度≥80°。

工作长度≥320mm、≥450mm可选。 

视场中心角分辨率≥7.0C/(°)。

大景深光学视管，有效景深3mm-200mm。

镜头前端具备防雾涂层，防止术中起雾。

▲配套同品牌腹腔镜下抓钳1把，提供注册证证明。

配套消毒盒4个。

5）3D电子镜2根

一体化电子镜，采用双路4K CMOS设计，支持 3840*2160 和4096*2160 像素超高清视频显示。

Ⅰ类CF型，极低漏电流控制，近心手术更安全。

具有防除颤保护认证，可用于术中除颤场景下。

电子镜前端镜头+握持手柄整体重量≤420g，轻便易操作。

具有≥3个自定义按键，可设置≥20种快捷功能，可实现白平衡、拍照、录像、一键切换2D/3D模式等功能。

直径10mm，30/0度视向角可选，工作长度≥320mm。

视场角≥80度，观察范围更大，更便于腹腔探查。

▲整镜支持高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌方式，支持高温高压消毒次数≥500次，提供说明书或检测报告证明。

支持3D/2D自动旋转功能，可实现旋转状态下，图像自动回正。

免对焦设计，无需手动对焦，手术操控更便捷。

具有主动防雾功能，有效避免镜体起雾，手术进程更流畅。

▲电子镜景深范围20-200mm，提供说明书或检测报告证明。

配套消毒盒3个

6）显示器2台

1、4K医用LCD显示器，尺寸≥32寸，分辨率达到3840*2160像素。

具有HDMI和12G-SDI的4K超高清输入接口，可满足4K图像显示。

具有3G-SDI或DVI的全高清输入接口，可满足全高清图像显示。

支持4K和高清环出功能，可通过监视器输出连接到其它同信号监视器。
最大背光亮度≥1750cd/m²，能更清晰显示暗部细节，提升手术安全性。

显示器对比度≥1000000。

具有≥178°可视角度，满足手术室不同站位需求。

显示模式：单画面、左右画面、画中画。

显示器色域达到:BT.2020。

7）气腹机2台

1、流速≥50升/分钟，流量调节范围0.1-50L/min，以满足精确调节和高流速供气的需求。

2、压力范围：1mmHg-30mmHg，气压显示准确性±2mmHg。

3、采用触摸屏设计，能够更好进行设置操作，显示参数和故障信息。

4、具备小儿模式、成人模式、肥胖模式，亦可自定义模式，满足不同手术需求。

5、具有双重报警系统，气压过高、管道堵塞、供气不足、自检失败、温度过高等情况下，既有声音提醒，亦有文字提示。

6、气压过高时，具有自动排气功能，防止体内压力过高。

7、具有排烟功能，在负压吸力为0.04-0.06MPa的情况下，最大排烟流量≥10L/min。

8、气腹机末端CO2气体加热功能，加热温度理论值为37℃，可有效减少病人肌体刺激反应，加速病人康复。

9、与摄像主机为同一品牌，以确保腹腔镜系统各项功能稳定。

10、使用寿命≥10年。

8）台车2台

台车可放置本整套腹腔镜系统设备，包括32寸显示器

台车具备一键启动功能，可一键启动和关闭主机、光源、显示器等设备。

9）超声高频电刀2台

1、可同时连接超声刀头、单极器械、双极器械。

2、屏幕尺寸≥8英寸。

3、报警发生时，可点击查看解决措施。

4、提供一键恢复键。

5、具备USB设备进行系统升级。

6、可凝闭最大直径7mm 的血管。

7、单极切割模式可设置为纯切、混切。单极凝结模式可设置为软凝、电灼、喷凝。

8、使用寿命≥10年。

9、与摄像系统为同一品牌，便于设备管理。
10、▲配备脚踏，可控制单极电凝电切、双极电凝

四、数字化手术室

第一部分  
商务补充需求

	序号
	项目

	1
	数字化手术室系统软件需提供软件著作权登记证书，登记证书著作权人信息须和数字化手术室产品生产供应商保持一致。

	2
	数字化手术室系统需提供企业标准备案文件官网查验网络链接地址，可通过国家标准化管理委员会官网查验

	3
	▲数字化手术室生产商需提供数字一体化手术室产品三方检测报告，报告委托单位需要和生产供应商保持一致，检测型号与所投标型号保持一致，三方检测机构需具备并提供CNAS中国合格评定国家认可委员会颁发的认可证书扫描件。

	4
	数字化手术室生产商需提供ISO 9001质量管理体系认证证书复印件并加盖公章。证书体系覆盖中需包含数字一体化手术室系统的设计、开发、生产、安装服务项目。

	5
	数字化手术室生产商需提供ISO13485认证证书复印件并加盖公章。证书认证范围需包含数字一体化手术室系统。

	6
	数字化手术室生产商需提供QC 080000认证证书复印件并加盖公章。

	7
	数字化手术室生产商需提供ISO 14001认证证书复印件并加盖公章。证书认证范围需包含数字一体化手术室系统。

	8
	数字化手术室生产商需提供ISO 45001认证证书复印件并加盖公章。证书认证范围需包含数字一体化手术室系统。

	9
	数字化手术室产品配置清单如包含有本地采购生产的物料，投标产品品牌商的营业执照经营范围需包含研发或开发以及制造或生产字眼，代表其具备相关能力。


第二部分  
数字一体化手术室及示教会议室具体需求描述

	类型
	数量
	功能需求描述

	数字一体化手术室
	1
	在手术室墙壁内嵌1台不小于23英寸的数字化手术室触摸控制工作站，包含医用键盘，支持系统一键启动；

	
	
	支持手术室医疗设备6路信号源的输入。每路信号均支持1080P分辨率，60fps信号源输入，并支持向下兼容；

	
	
	可通过手术室嵌墙触屏完成对手术环境的预设，需实现对全景摄像头、背景音乐模块等设备的控制功能；

	
	
	可通过手术室嵌墙触屏完成对接入系统的所有信号源实现1080P刷新率画质的画中画和4分屏控制；

	
	
	可通过手术室嵌墙触屏发起或加入任意一间4K数字化手术室、示教室、会议室、医院内网办公室的视音频会议；

	
	
	可通过手术室嵌墙触屏同时完成1080P信号的采集录制功能；

	
	
	可通过手术室嵌墙触屏同时完成录制文档和拍摄相片的调阅管理；

	
	
	在手术室墙壁内嵌1台4K，65英寸触控大屏，可安装手术室管理系统及PACS、LIS用来支持手术室对于影像和检验信息的调阅和日常操作。同时可通过路由显示采集到的任意图像；支持PACS/LIS图像与显示器实时画面的一键切换

	
	
	安装1个全景摄像机，可完成术内外视频互动，摄像头的云台以及画面缩放均可在控制终端界面上进行调节；

	
	
	数字化供应商与悬吊支臂供应商配合完成安装2台27英寸1080P医用显示器，显示器可通过路由显示采集到的任意图像；

	
	
	 扩音音箱采用吸顶的安装方式，医生佩戴无线话筒实现语音的互动；

	
	
	在手术室墙壁内嵌1台不小于23英寸护士工作站，外观及规格与数字化手术室触摸控制工作站保持一直，可用于支持护士日常电脑软件的应用及处理需求，工作软件由院方自行安装；

	会议室
（网络版）
	1
	在示教会议室安装1台不小于85英寸的4K显示屏,可通过数字化会议系统实现发起或加入任意一间数字化手术室、示教室、会议室、医院内网办公室的视音频会议

	
	
	可发起或加入任意一间数字化手术室、示教室、会议室、医院内网办公室的视音频会议

	
	
	可同时完成对录制文档和拍摄相片的调阅、删除，信息编辑；


第三部分  数字一体化手术室项目设备需求清单

	数字一体化手术室
	1间

	序号
	功能模块
	产品项目
	数量

	1
	中央处理系统
	数字一体化手术室系统主机(手术室)
	1

	2
	
	中央触控终端（嵌入式）
	1

	3
	
	交换机
	1

	4
	
	视频画面处理器（手术室）
	1

	5
	
	音频功放
	1

	6
	视频编解码设备
	全景编码器
	1

	7
	
	视频编码器
	5

	8
	
	视频解码器
	3

	9
	视频显示设备
	27英寸医用显示器
	2

	10
	
	65英寸4K触控显示器（嵌墙式)
	1

	11
	视音频外设
	4K全景摄像机
	1

	12
	
	领夹无线麦克风
	1

	13
	
	吸顶音箱
	1

	14
	手术室设备集总控制系统
	非医疗设备控制模块
	1

	15
	墙面改造
	电解钢板
	1套

	数字化存储服务站
	1套

	序号
	功能模块
	产品项目
	数量

	1
	服务工作站
	服务工作站（12TB）
	1

	2
	
	服务器机柜
	1

	3
	
	HIS对接模块
	1

	4
	
	PC端软件
	1

	5
	
	线缆及光模块
	按需提供

	会议室（网络版）
	1间

	序号
	功能模块
	产品项目
	数量

	1
	触控会议终端
	4K触控会议显示器
	1

	2
	会议软件
	PC端软件
	1

	3
	线缆包
	4K数字化示教会议室线缆包及安装：
	按需提供


第四部分  数字一体化手术室主体硬件要求

	序号
	产品项目
	参数要求
	证明材料要求

	1
	数字一体化手术室系统主机(手术室)
	1.1. 对前端触控系统的信号路由、手术视频会议、手术视音频录制、环境预设以及文档管理功能提供支持；
1.2. 支持对手术室内所有视频信号、音频信号及控制信号的集中管控和分配；
1.3. 需支持手术室内系统整体对视频的4K级别的画质处理能力；
1.4. 包含一台系统主机，CPU为主频不低于1.5GHz，内存不低于8GB，硬盘不低于128GB；
1.5. 可支持系统一键开关机，最多支持12个电源输出，电源输出满足220V 50/60Hz；支持上电自启动；
1.6. 可支持录制4K 60Hz视频；最多支持4路同时录制，最高可支持32Mbps码率的录制和直播；
1.7. 支持不少于2个网口、1个DP、1个HDMI视频输出口、4个USB3.0接口；
▲1.8. 本地视频路由切换时间：不超过0.2秒；
1.9. 会议系统可同时至少提供4方头像音视频会议的开展，保证会议开展期间音视频同步无延迟。会议发起方可对会议加密，排除无关人员误入会议系统。
1.10. 在会议过程中，可按需求随意邀请或删减会议加入方。新建一场会议步骤不能超过3步，保证会议建立的便捷性。
1.11. 手术室传输至会议室的视频显示分辨率可达1920×1080P，刷新率不低于60fps，同时画面色度采样YCbCr支持4:4:4视频源输入标准。
1.12. 选择信号源可点击录制按钮，进行影像录制，同时录制视频的分辨率均不低于1920×1080P，刷新率不低于60fps；
1.13. 录制过程中可随时暂停、恢复录制；支持选择有声录制和无声录制两种录制方式；
1.14. 支持录制过程中可预览录制信号源的实时画面，确保录制画面符合临床所需，为后期影像处理做好准备；
1.15. 支持录制过程中对服务器硬盘、外接USB设备容量进行实时显示，同时实时为临床手术监测录制剩余磁盘空间；
当磁盘空间不足时显示提示，及时提醒医护人员更换磁盘；
手术视频录制可根据磁盘容量大小以及临床需求，选择所要录制影像的清晰度；
1.16. 通过等级权限管理来限制录制文件的查看、编辑、删除；在专属账户下对数据下载时，需要输入密码进行身份验证。
1.17. 可按用病人ID、病人姓名、用户名和文件日期、文件大小、文件类型等关键字对服务器存储的文档进行快速检索和排序；
1.18. 文档管理系统以患者为中心，为医护人员按照手术室、手术名称、手术医师、手术时间、患者姓名进行分类管理，患者文件夹管理方式；
1.19. 支持设备故障、操作失败、录制异常、连接异常情况下的报警模式，警报功能分为三级，并以不同颜色显示：严重级别，必须马上处理；非严重级别，手术结束后可以处理；外加信息提示级别；
1.20. 支持在视频会议中对共享视频内容进行互动圈注标记；支持手术室、示教室、办公室、移动端参与进行互动圈注标记；
1.21. 支持更换圈注标记的共享视频信号；支持最多四方同时互动圈注标记；支持改变手写笔颜色，改变橡皮擦大小，一键清屏常用功能；
	提供第三方检测报告证明视频路由的画面切换响应时间不超过0.2秒；
提供4方头像会议的画面界面截图，提供建立新会议的3步软件截图。
提供系统界面截图证明录制时提供剩余录制空间以及剩余录制时间提示；
提供图片，证明可调节录制清晰度；
提供权限分级管理的说明文档，同时提供下载时进行密码验证的界面截图；
提供文档检索界面截图，证明支持可按用病人ID、病人姓名、用户名和文件日期、文件大小、文件类型等关键字完成检索功能；
提供报警功能提示界面截图证明满足三级警报功能；

	　2
	数字一体化手术室系统主机(示教/会议室)
	2.1. 对前端触控系统的信号路由、手术视频会议以及文档管理功能提供支持；
2.2. 支持对示教室内所有视频信号、音频信号及控制信号的集中管控和分配；
2.3. 需支持会议室内系统整体对视频画质处理能力，确保画质的真实和画面的时效性；
2.4. 可支持系统一键开关机，最多支持12个电源输出，电源输出满足220V 50/60Hz；
2.5. 会议系统可同时至少提供4方头像音视频会议的开展，保证会议开展期间音视频同步无延迟。会议发起方可对会议加密，排除无关人员误入会议系统；
2.6. 在会议过程中，可按需求随意邀请或删减会议加入方。新建一场会议步骤不能超过3步，保证会议建立的便捷性;
手术室传输至会议室的视频显示分辨率可达3840×2160P，刷新率不低于60fps，同时画面色度采样YCbCr支持4:4:4视频源输入标准；
2.7. 可对手术内完成后对已存储文档浏览、编辑和删除；通过等级权限管理来限制录制文档的查看、编辑、删除；
2.8. 可按用病人ID、病人姓名、用户名和文件日期、文件大小、文件类型等关键字对服务器存储的文档进行快速检索和排序；
2.9. 文档管理系统以患者为中心，为医护人员按照手术室、手术名称、手术医师、手术时间、患者姓名进行分类管理，患者文件夹管理方式；
2.10. 支持设备故障、操作失败、录制异常、连接异常情况下的报警模式，警报功能分为三级，并以不同颜色相似：严重级别，必须马上处理；非严重级别，手术结束后可以处理；外加信息提示级别；
	　

	3
	视频画面处理器（手术室）
	3.1. 系统采用硬件设备实现画中画及四分屏功能；
3.2. 支持输入分辨率不低于3840×2160p@60fps；
3.3. 提供不少于1个SPF+输入口和1个HDMI输出口；
3.4. 输出分辨率最高支持3840×2160p@60fps；
3.5. 具备对四分屏、画中画画面的自由信号拼接及小画面四周定位功能；
	提供三方检验报告，证明系统连接硬件画中画，非软件画中画，支持PIP和PBP两种格式；同时提供硬件画面处理器实物证明图片；
提供三方检验报告，证明输入输出分辨率支持3840x2160P，刷新率不低于60fps;

	4
	视频画面处理器（示教室）
	4.1. 支持输入和输出分辨率不低于3840×2160p@60fps(4:4:4 8bits)；
4.2. 提供不少于4个HDMI输入和两个HDMI输出；
4.3. 支持不少于1个RS232串口和1个RJ45网口；
	　

	5
	中央触控终端（嵌入式）
	▲5.1. 中央触控终端整体嵌入墙体安装，表面全玻璃面板，四周配有金属防撞边条；安装完成后，与墙面齐平，无明显凸起；
5.2. 中央触控终端支持与嵌墙显示器连屏安装，可达到边框齐平的安装效果；
5.3. 嵌墙安装缝隙采用可拆卸胶条填充，支持后期维修升级；而非玻璃胶等固化填充物；
5.4. 具备嵌墙后前面板快速维修功能，可快速开启前面板维护更换内部设备和屏幕组件；
5.5. 触控屏幕亮度不低于300cd/m2，对比度不低于1000:1；
▲5.6. 支持一键开关功能，无需多键启动；前面板提供接口包括USB接口；
5.7. 触摸屏不低于23.5英寸，支持1920*1080p@60fps分辨率；可视角度不少于178*178；
5.8. 触控响应时间不超过25ms；触控类型：电容；支持不低于10点触控；
▲5.9. 手术床控制急停按钮（可选配）；
	需提供金属防碰撞边框照片、玻璃触控屏幕照片；
需提供手术室可拆卸胶条安装的真实效果照片；
需提供嵌墙后触控终端前面板开启和闭合时的过程照片，证明前面板支持快速维修功能；
需提供一键开关机按钮照片证明，提供USB接口照片证明；
需提供手术床控制急停按钮照片证明；

	6
	视频编码器
	6.1. 视频编码器可在吊塔托盘下侧隐蔽式安装；
6.2. 支持视频编码；支持RTSP协议栈；支持POE供电；主流辅流可独立关闭，主流和辅流支持各自独立设置编码格式;
6.3. 支持编码输入：分辨率最高支持3840×2160P  刷新率支持60fps；色度采样支持YCbCr 4:4:4，编解码传输延迟低于16ms；
6.4. 工作模式和码率可调，码流格式支持CBR/VBR；支持对信号源拍照，同时支持修改分辨率；
6.5. 信号输入接口无需转接，原生支持4K接口输入：HDMI、DP、12G-SDI；
6.6. 输出接口不少于1×SPF 10Gbps（光口）1×RJ45 1000Mbps1Gbps（网口）；
	提供视频编码器在吊塔托盘下侧隐蔽式安装的实景照片证明资料；
提供三方检验报告证明编码器分辨率最高支持：3840×2160p@60fps；色度采样支持YCbCr 4:4:4，编解码传输延迟低于16ms；
提供编码器接口图片证明编码器输入接口支持HDMI、DP、12G-SDI。

	7
	视频解码器
	7.1. 支持解码输出，最高分辨率不小于3840×2160p@60fps；色度采样支持YCbCr 4:4:4，编解码传输延迟低于16ms；
7.2. 断电再重启保留关机前的设备参数，包括但不限于IP模式(DHCP/静态)、设备IP地址、掩码、网关、设备名称、设备之间的视频链路关系；
7.3. 可以查询到解码器目前的视频来源编码器；可通过网络指令的方式调用API接口；支持POE供电；
7.4. 信号输出接口支持HDMI，DP；输入接口不少于1×SPF 10Gbps（光口）；
	提供三方检验报告证明解码器分辨率最高支持：3840×2160p@60fps；色度采样支持YCbCr 4:4:4；证明编解码传输延迟低于 16ms；

	8
	全景编码器
	8.1. 支持编码输入，最高分辨率不小于：3840×2160p@60fps；
8.2. 编解码传输延迟低于 16ms；支持POE供电；
8.3. 输入接口支持HDMI；输出接口支持1×SPF+ 10Gbps（光口）；
	　

	9
	非医疗设备设备控制模块
	9.1. 控制板卡CPU主频不低于1.3G；缓存不低于1.5G；
9.2. 不少于1个千兆网口；不少于1个USB3.0接口；不少于1个串口接口；
9.3. 电源输入100-240V，50/60Hz；
9.4. 支持对音视频控制器进行控制，以实现视频功能，包含但不限于视频路由、视频存档、音视频文档管理等功能；
9.5. 支持音视频场景保存和调用功能，包括支持将被控设备的参数状态记忆存储为用户预期场景功能；支持调用用户储6存的场景参数，将被控设备恢复为既定的参数状态；
9.6. 支持音乐播放功能，通过系统内置播放器进行播放，支持文件排序，支持顺序播放，随机播放等模式；
	提供产品界面证明具备对音视频进行控制的功能；
提供产品界面图片证明支持音视频场景保存和调用功能；

	10
	4K全景摄像机
	10.1. 超清4K全景摄像机，支持超大视场角，支持PTZ控制；
10.2. 支持不小于20倍光学变倍，不小于16倍数字变焦；
10.3. 支持HDMI和3G-SDI视频输出接口，实现无损耗数字信号传输；
10.4. 最高输出分辨率不低于4K 60fps；支持断网续传功能保证录像不丢失；
10.5. 支持宽动态范围不低于120dB，适合逆光环境拍摄；
10.6. 支持水平0°～350°旋转，垂直方向-30°～90°；
10.7. 支持区域曝光与区域聚焦功能；支持红外遥控器控制；防雷、防浪涌、防突波；支持POE供电；
	　

	11
	65英寸4K触控显示器（嵌墙式)
	11.1. 屏幕尺寸不小于65英寸；分辨率不低于支持3840x2160P，屏幕比例为16:9，可视角度≥178°；
11.2. 屏幕亮度不低于500cd/m2，屏幕响应时间14ms以内；使用寿命不小于50000小时；
11.3. 显示器需具备GAMMA曲线调教功能，支持DICOM模式；
具备视频输入接口HDMI*2，具备USB接口；
11.4. 显示器设计及安装工艺需满足表面全玻璃面板覆盖，四周有防撞金属包边，整体嵌入墙体安装，无明显凸起；
11.5. 配备金属嵌墙安装基础架，基础架配有前盖开合面板，维修工程师可从前端开启，无须破坏墙体结构，方便显示器安装后的维修和更换；
11.6. 支持PACS/LIS图像与显示器实时画面的一键切换；
CPU主频不低于1.5GHz；，内存不低于8GB，硬盘不低于128GB；支持HEVC编码；
11.7. 支持触摸操作；支持上电自启动；IP等级不低于IP5X；
	提供显示器需具备GAMMA曲线调教功能，支持DICOM模式的图片；

	12
	85英寸4K触控会议显示器
	12.1. 屏幕尺寸不小于85英寸；
12.2. CPU内核数不低于4个；最大频率不低于2.4 GHz；
分辨率支持不低于3840x2160P，支持触控操作，屏幕比例为16:9，可视角度≥178°；
12.3. 屏幕亮度不低于450cd/m2，屏幕响应时间需小于8ms；显示器需具备GAMMA曲线调教功能；
12.4. 使用寿命不小于30000小时，具备数据控制接口RS232，RJ45，支持视频输入接口HDMI；
12.5. 具备USB2.0接口。提供挂墙安装组件；
12.6. 支持前置1000W像素摄像头，支持麦克风、音响；
12.7. 可通过安装数字化系统软件实现和手术室的视音频会议；
	　

	13
	音频处理器
	13.1. 不低于6个麦克风/线路输入和4个线路输出；
13.2. 至少具备6个通道的AEC--声学回声消除，自动回声，自动增益；包括一个USB音频接口，可提供最少4个数字音频的发送和返回；
13.3. 支持Dante音频网络连接；
	　

	14
	吸顶音箱
	14.1. 音箱为8 Ω 额定阻抗；
14.2. 音频频率范围需在50 Hz ~ 20 kHz；
14.3. 具备25 W连续粉噪功率，50 W 连续节目功率，110° 锥形辐射；
14.4. 内部驱动器需带有过载保护；
	　

	15
	音频功放系统
	15.1. 支持单声道、双声道和多通道功率放大器；
15.2. 功放单元输出功率不大于60 W rms；
15.3. 支持对流冷却，无风扇运行支持机架安装
15.4. 支持平衡或非平衡的单声道或立体声；
15.5. 总谐波失真加噪声比小于0.05%，信噪比大于105 dB；
15.6. 具备多个保护电路，在过度削波、输出短路、热过载或DC故障时激活，以防止损坏放大器和扬声器；
15.7. 具备快速开机、自动待机功能，降低功耗；
	　

	16
	领夹无线麦克风
	16.1. 工作频点250KHz为步进可调；
16.2. 工作频点可调范围不低于25MHz；
16.3. 信噪比不低于 95 dB(A)；
16.4. 麦克可提供多达200个信道选择，方便多台设备同时使用；
	　

	17
	手持无线麦克风
	17.1 工作频点可调范围不低于50MHz；
17.2 信噪比 > 95 dB(A)；
17.3 可预编程120个可选信道，抗干扰能力强；
	　

	18
	壁挂音箱(表面安装)
	18.1 音箱能进行分体安装；
18.2 需至少包含圆顶高音扩音器 ，带长冲程低音扩音器，带双调谐低音反射孔，可提供用于低阻抗；
18.3. 音箱为8 Ω 额定阻抗；
18.4. 音频频率范围需在65 Hz ~ 20 kHz；
18.5. 具备60 W连续粉噪功率；
18.6. 具备120 W 连续节目功率；
	　

	19
	服务工作站（12T）
	19.1. 服务器CPU主频不低于2.1GHz,不低于12核,内存≥16G；缓存不低于18MB；主板集成远程管理芯片；
19.2. 硬盘容量不低于12TB；支持 3.5" SATA可扩展式存储硬盘槽，最高支持硬盘数≥8，支持RAID 5；
19.3. 标配1个前置VGA，1个后置VGA和1个串口，6 个USB 3.0（2前置，2后置，2内置），1个前置专用管理接口;
支持安全机箱，TCM/TPM安全模块;
19.4. 可选支持高达8GB缓存，支持电容保护；支持外置光驱;
19.5. 支持多达32个DDR4内存插槽，速率最高支持3200MT/s，支持RDIMM或LRDIMM，单颗处理器最大容量6TB；
19.6. 支持万兆网络适配器；2端口万兆光接口网卡（SFP+）;
12Gb 2端口 SAS RAID卡（带2GB缓存，支持8个SAS口）；
4端口1GE电接口 OCP3.0网卡；标配1个前置VGA，1个后置VGA和1个串口，6 个USB 3.0（2前置，2后置，2内置），1个前置专用管理接口；
19.7. 具有FWBC功能，支持超级电容保护；支持安全机箱，TCM/TPM安全模块，双因素认证；
19.8 网络交换设备具有至少24个10GE SFP+端口，6个40GE/100GE QSFP28端口；支持1+1电源备份；
19.9. 包转发率：1260Mpps，交换容量：2.56T/25.6Tbps；
支持完善的二、三层组播协议，支持PIM SM、PIM DM、PIM SSM、MLD、IGMP Snooping；
19.10. 支持OSPF、ISIS、BGP、VRRP 等三层特性；支持完善的 DoS类防攻击、用户类防攻击；
	　

	20
	PC端软件
	20.1. PC客户端可基于PC机实现手术视频会议，手术视频直播观摩，手术视频文档管理、手术文档编辑以及手术视频和图片文档的下载；
20.2. 在院内科室办公室，可通过医院内网实现和数字化手术室的视音频会议，观看手术室任何一路接入数字化手术室系统的手术直播画面；
20.3. 可通过PC电脑通过网络快速访问到术中存储的数据，同时可以完成对文档编辑管理；
	提供PC端视频文档下载界面截图证明文档；
提供术外PC端访问术中视频文档UI截图；

	21
	服务器机柜
	21.1. 机柜为数字化手术室产品供应商制作，机柜上有明显品牌Logo，可清晰识别供应商品牌；
21.2. 上下后侧为通风孔面板框；
21.3. 可同时安装脚轮和支脚，最大静载达≥800KG(带支脚)；
21.4. 可关闭的下部多处走线通道，上部不走线，平板结构美观易清洁；
21.5. 可方便拆卸的左右侧门和前后门；
	　

	22
	UPS
	22.1. 输出功率不低于1000VA/900W，电池电压48V，断电后至少支持系统正常运转10分钟；
22.2. 系统采用双变换在线设计，市电掉电无中断，超强输出过载及短路能力；
22.3. 支持DSP全数字控制，采用最新IGBT器件，实现输入超宽抗电网波动范围；
22.4. 输入标配防浪涌电路，抗电网浪涌能力强。输入功率因数不低于0.99；物料/工艺无有毒物质；
22.5. 具备可调速智能风扇，半载时风扇转速降低；
22.6. 含多种交流输出方式，包括但不限于国标/IEC标准/端子排方式；
22.7. 输出兼220/230/240Vac 50/60Hz；可通过级联电池模块方便地延长后备时间；
22.8. 支持服务器自动安全关机功能，支持定期电池自检；
	　

	23
	交换机
	23.1. 提供10/100/1000Base-T 自适应以太网端口或SFP 光口、10G SFP+光口；支持802.3at/POE+供电标准；
23.2. 具备设备级和链路级的多重可靠性保护；硬件支持过流保护、过压保护和过热保护技术；
23.3. 支持电源和风扇的故障检测及告警，可以根据温度的变化自动调节风扇的转速；
23.4.交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率51Mpps/126Mpps，24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口（combo口）；
	　

	24
	HIS对接模块
	在医院采购方配合协调提供HIS接口的前提下，实现与现有院方HIS系统的软件对接，实现医护人员可一键通过HIS读取病人的手术基本信息，并形成病人手术基本型信息页签卡，支持后期数据的快速检索；如产生相关接口费用由乙方承担。
	提供HIS的软件对接原理说明文件，同时提供实际视频或图片HIS对接效果证明文档以及不少于20家的HIS对接用户名单，名单需包含用户及对接HIS厂家的名单列表;


五、床旁血滤机

1.产品名称：床旁血滤机
2.数量：2台
3.产品技术要求：

(1)治疗模式要求

1)具备持续性血液滤过(CHF)、单纯血浆置换(PE)、双重血浆置换(DFPP)、血浆吸附(PA)等血液净化治疗模式，满足肾脏替代和人工肝治疗要求。

2)可自由选择前稀释或后稀释，在CVVH时能同时进行前稀释和后稀释。

(2)技术参数要求

1)具备4台流量泵:血泵、置换液泵、透析液泵、滤过液泵。

血液泵(BP):0，15~225mL/min

滤过液泵(FP):0，5~120mL/min

透析液泵(DP):0，2~50mL/min

置换液泵(RP):0，4~120mL/min

2)独立多功能精密注射泵，适用20ml、30ml、50ml多种规格注射器，可用于肝素、氯化钙等推注。注射泵持续流量0~20mL/h，追加剂量0.lml/s。

3)具备两组振摇夹持器，自动摇摆，利于气泡排除，降低凝血风险。

▲4)具备自设编程程序，可进行手动设置，自行设计临床需要的治疗模式.

5)具备6个压力监测:

①动脉压:—400~300mmHg，±10mmHg

②滤器入口压:—400~300mmHg，±10mmHg

③静脉压:—400~300mmHg，±10mmHg

④一级膜外压:—400~300mmHg，±10mmHg

⑤血浆入口压:—400~300mmHg，±10mmHg

⑥二级膜外压:—400~300mmHg，±10mmHg

▲6)具备四组管路截止阀，自动开启、闭合动作，完成自动冲洗，出现异常时锁住管路，防止气泡进入人体.

7)加温器:两面热板加温方式，35~40°C

8)电子秤:≥3个，0~10KG

9)、气泡监测：超声波检测方式，检测最小气泡体积≤0.02ml, 气泡报警限值≥100ul。

10)、补液断流：超声波检测方式。

11)、滤液断流：超声波检测方式。

12)、漏血监测：利用光学原理，分辨率可达到千分之一。

13)、液面监测：静电容量变化方式。

14)、后备电源：电源中断后，设备自带电池可继续使用≥15min。

15)、开放式耗材，可兼容多品牌的耗材，满足临床多种需求。

第三节 商务要求
一、交货及运输、安装、调试、验收、付款及售后服务

1、交货及运输

1.1交货期限：在正式合同签订之日起45天内完成设备的供货、安装、调试、检测运行及验收工作。
1.2供货地点：采购人指定安装地点。

1.3中标单位负责产品到交货地点的全部运输，包括装卸、现场运送等；中标单位保证提供货物是半年内生产的，全新的，未使用过的产品。

2、安装、调试

2.1在货物到达使用单位，现场场地符合安装条件后，采购人将通知中标单位派技术人员对所投设备全面进行安装、调试。中标单位应派技术人员在采购人要求时间内到达采购人指定安装地点，并在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

2.2所有设备的现场安装及调试等工作均由中标单位负责，所有安装流程应严格按照国家及行业相关规定及标准实施，同时需严格遵守甲方制定的现场施工管理规范及要求，所有安装、调试所需的专业设备、仪器及相关工具由中标单位自行负责，有关费用包含在投标报价中。

2.3项目实施过程中，中标单位应做好相关人员的安全防护措施，实施过程中所有人员的安全事故责任均由中标单位自行承担，采购人将派专人负责现场协调工作。

2.4全部设备安装、调试完成后，中标单位须自行组织初步测验，测验时应邀请采购人代表到场见证，测验合格后方可提请采购人组织项目验收工作。

3、验收要求

3.1调试完成后通过采购人组织相关人员参与验收，确保所供产品的正常使用。

3.2项目验收严格按采购文件采购清单及说明、采购合同的有关规定执行。验收时提供出厂检验证书、合格证、权威性检验报告和产品生产许可证。国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标单位承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

3.3验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标单位原因造成的，由中标单位承担检测费用。

3.4项目验收不合格，由中标单位返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标单位承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，由此带来的一切损失由中标单位承担。

3.5本项目的履约验收为采购人自行组织验收，具体验收方法按照《株洲市政府采购项目履约验收 管理暂行办法》株财发【2020】9号的相关规定执行。
4、付款方式

4.1设备安装、调试验收合格一个月内采购人向中标单位支付合同总金额的90%，剩余10%款项扣除因产品质量问题导致的损失后，质保期届满后一次性支付。具体以合同签订为准。中标单位须开具正式税务发票按医院财务规定办理付款手续。
5、培训

5.1投标人必须提供设备使用及日常维护的培训，完成对用户的知识转移，保证用户全面了解和掌握系统操作功能。

5.2投标人派出的培训教员不少于1人，应熟悉本项目所有设备，并有一定的教学经验。投标单位为所培训人员提供中文培训资料和讲义等用品，并提供培训后可自行学习查阅的书面的用户手册。

6、质量保证及售后服务

6.1质量要求：投标人必须保证所提供产品必须是全新原装、完整、未使用过的，且满足本项目需要的技术参数及性能（配置）要求的产品，保证提供的所有软件为正版软件。质量保证期从项目最终验收合格之日起计算，要求原厂质保期不得低于1年（技术要求另有约定的除外），
6.2售后服务要求：投标人应提供详细的售前、售中、售后服务计划。
6.3技术支持：提供7×24小时的技术咨询服务。

6.4故障响应

响应时间：接到采购人故障通知后2小时内响应，24小时内到达现场维修，一般故障当场解决，重大故障导致无法当天解决或需返厂维修的应报采购单位负责人同意方可执行，同时为采购人提供暂行解决方案。（2）对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供7×8小时的现场支援；

6.5提供备品备件及零配件报价清单,并承诺质保期满后按此清单报价收取材料费。
6.6提供所有产品的相关技术资料，并为采购人提供终身技术咨询服务。
6.7提供售后服务机构详细资料（包括服务机构地址、联系人、售后服务热线、维修技术人员等内容），以证明其具备能响应本项目售后服务的能力。

二、其他要求
1、投标人应确保所供货物技术指标符合项目采购技术文件、以及国家或行业标准要求。

2、投标人应说明所投产品相关的生产体系、认证情况、产品质量、产品检验报告等证明材料以证明产品的来源及质量合格。

3、本项目采用费用包干建设方式，投标人的投标报价应包括完成本项目所需的设备费、材料费、运输费、安装费、调试费、检测费、验收费、管理费、税金以及参与政府采购活动等所需的全部费用。除中标单位报价外，采购人不再额外支付任何其他费用。

4、对于上述项目要求，包括投标人承诺提供的其他相关服务等内容，投标人应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。
重要说明：带“★”号条款为招标文件实质性条款，投标人不得有一项出现偏离，否则，视为无效投标。

