



君山区政府采购项目采购需求

项目名称：岳阳市君山区人民医院无创呼吸机等设备采购项目
采购单位：岳阳市君山区人民医院
主管单位：
编制单位：湖南泓盛项目管理有限公司
编制时间：2026年  月  日


编 制 说 明
一、适用范围
君山区各级预算单位使用财政性资金采购货物、工程和服务的项目。
二、编制要求
1.编制的项目采购需求，应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。
2.采购单位对填报内容的真实性负责，可以自行组织编制，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制，委托编制的应当在委托协议中明确委托职责及要求，并对其委托编制的内容真实性负责。
3.编制执行的有关标准应当在相关专业领域内具有权威性、通用性和对等性，应当为实现采购标的功能与目标的基本条件，不得设置歧视性、倾向性或者排他性标准和要求。
三、其他说明
1.斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除；对不适用的内容应删除，并调整相应序号。
2.项目采购需求作为采购资料存档备查。



一、基本信息
	项目名称
	岳阳市君山区人民医院无创呼吸机等设备采购项目

	采购单位
	岳阳市君山区人民医院

	□自行组织编制
	负责人
	联系方式
	电子邮箱

	
	
	
	

	
	其它参与编制人员
	

	☑委托采购代理机构或者其他单位编制
	机构名称
	湖南泓盛项目管理有限公司

	
	联系人
	联系方式
	电子邮箱

	
	张燕
	0730-8280355
	381023010@qq.com

	采购项目类别
	☑货物   □服务    □工程


二、需求调查情况
（一）是否开展需求调查
1.□是
2.☑否，理由：本项目不属于《政府采购需求管理办法》第十一条规定的应当开展需求调查情形
（二）需求调查具体内容
/
三、采购需求清单
（一）采购项目预（概）算
项目总预算：2055100.00元
（2） 采购标的汇总表
	序号
	标的（产品）品目
	计量
单位
	数量
	进口/国产
	核心
产品
	备注

	1
	
	项
	1
	 国产
	 
	

	2
	
	项
	1
	 国产
	
	


注：本表根据项目类型可调整，其中：
1.政府购买服务项目请在备注栏注明指导性目录编号。
2.服务类采购项目请提供服务内容或方案清单作附件。
3.工程类采购项目请提供工程量清单作附件。
（三）技术商务要求
[bookmark: _Toc10229]说明：
[bookmark: _Hlk86937485]1、招标文件中打★号及表述为“须”或“必须”的条款均为实质性要求或条件，投标人必须作出满足或者优于该要求和条件的承诺（另有要求的除外），否则投标无效。
2、招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请提供中文翻释文本。
3、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。
4、投标人所投标货物或服务如国家有强制性要求的按国家规定执行，并提供相关证明材料。若执行标准有修改或更新按最新版本执行。

[bookmark: _Toc23520003]一、采购清单一览表
	包号
	设备名称
	数量
	备注

	1
	无创呼吸机
	2台
	

	
	无创呼吸机（兼有创）
	2台
	

	
	有创呼吸机
	2台
	

	
	 除颤仪
	3台
	

	
	心肺复苏器
	1台
	

	2
	转运心电监护仪
	1台
	

	
	移动心电监护仪
	17台
	

	
	心电监护仪
	7台
	

	
	有创心电监护
	4台
	

	
	遥测心电监护仪
	3台
	

	
	单通道注射泵
	14台
	

	
	四通道注射泵
	7台
	

	
	单通道输液泵
	18台
	

	
	四通道输液泵
	3台
	

	
	胰岛素泵
	2台
	

	
	高流量湿化仪
	7台
	



1、“包”为最小投标单位。每一“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。
2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。
3、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
4、投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）应与采购清单一览表一致，否则其报价可能被拒绝。
[bookmark: _Toc23520004]二、项目清单与技术要求

本项目招标的全部技术参数要求，采购人验收时发现中标人所提供的产品参数与投标文件响应有偏离，一但发现弄虚作假为了谋取中标利益的行为，将移交采购监管部门依法处理，取消中标资格，造成的一切损失由投标人全部负责。
包1：
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	备注

	1
	无创呼吸机
	1、适用于对成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持，中文操作界面，能够满足危重症患者的无创通气需求。
2、采用不小于12英寸触摸屏，分辨率≥1280*800，屏幕可上下左右调整角度。
3、屏幕显示：同屏显示≥4道波形，可同屏显示短趋势、波形、监测值。
4、具有屏幕锁功能，可以进行屏幕锁定防止误触碰，造成通气参数改变。
5、内置后备可充电锂电池≥180分钟，电池总剩余电量能显示在屏幕上。
▲6、吸气阀组件一体化设计，可快速拆卸，并能高温高压蒸汽消毒(134°C)以防止交叉感染。
7、通气模式：
7.1 具有持续气道正压通气模式(CPAP)、自主模式(S)、自主/时控模式(S/T)、压力控制模式(PCV)、容量保证时间控制模式(VG-T)、容量保证压力支持模式(VAPS)
▲7.2 具备比例压力支持模式(PPS)、压力调节容量控制模式(PRVC)
8、具备高流速氧疗功能；氧疗最大流速≥80L/min，具有氧疗计时功能。
▲9、高流量氧疗下可实时监测ROX指数及趋势回顾，可选OSI、RSS、SpO2/FiO2等评估参数，动态关注氧疗效果。
10、具有压力释放、延时升压、增氧、雾化功能。
11、具有同步技术，可自动调节吸气触发/呼气切换灵敏度，吸气触发手动调节≥7档
12、具备SpO2及呼末二氧化碳监测。
13、设置参数:
13.1 潮气量:50ml一2000ml
13.2 持续气道正压CPAP:成人/小儿3-30 cmH20
▲13.3 IPAP: 3-50 cmH20
13.4 EPAP:3-30 cmH20
13.5 呼吸频率:成人/小儿:1-60次/min
13.6 吸气时间:0.2一5s
13.7 吸入氧浓度:21%一100%
13.8 压力上升时间:1-7档IIK IM可调
13.9 压力释放:0FF，0-3档可调
14、监测参数:
14.1 气道峰压、平均压、呼气末正压等参数监测
14.2 潮气量、分钟通气量、病人端/总的分钟泄漏量等参数监测
14.3 呼吸频率、病人触发百分比、吸气百分比等参数监测
15、标配氧电池，无需校准，永久性使用。
16、报警参数:气道高压、气道低压、呼气末压力过高/过低、总计呼吸频率过高/过低、分钟通气量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               过高/过低、脉率过高/过低、SPO2低、电源中断、电池电量低。
17、具备截屏、录屏功能，可储存≥10000条事件记录，可储存≥168小时趋势数据，并可用U盘导出非加密文件。
18、具备HDMI扩展显示无需外接转接口，具备RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫等接口。
19、能够通过网络联网，把呼吸机的监测信息实时显示到监护仪、中央监护站或全院监护系统，满足科室信息化的需求和呼吸机管理。
20、产品使用年限不低于10年。
	2台
	

	2
	无创呼吸机（兼有创）
	1.要求屏幕不低于12英寸触摸屏，分辨率满足临床清晰显示要求，支持多角度调节以便观察。
2.要求产品适用于对成人、小儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中文操作界面。
3.内置备用电池续航时间满足临床转运及断电应急需求，要求呼吸机在断电情况下使用电池时间≥120分钟。
4.具有有创通气模式和无创通气模式。
5.有创通气模式：具有压力及容量控制通气下的辅助控制通气和同步间歇指令通气模式（V-A/C、P-A/C、V-SIMV、P-SIMV）、CPAP/PSV（持续气道正压/压力支持通气）以及窒息通气等模式。
▲6.具有高级模式：压力调节容量控制和同步间歇指令通气模式（PRVC、PRVC-SIMV）、双水平气道正压通气、自适应通气模式（如ASV/AMV）、成比例通气模式（如PAV/PPS）、心肺复苏模式（CPRV）、气道压力释放通气（APRV）以及容量支持通气（VS）模式。
7.无创通气模式：P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、PSV-S/T，可选DuoVent 、APRV、PPS通气模式。
8.具有高流量氧疗功能，可以调节氧疗流速（2-80L/min）和氧浓度。
9.具有其他功能：增氧、雾化、吸气保持、呼气保持、吸痰、手动呼吸。
10.具有智能同步技术：根据病人的肺特性，调节吸气触发、压力上升时间和呼气触发参数，减少治疗过程中呼吸机设置值的频繁调节，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适。
▲11.潮气量：20ml-4000ml，呼吸频率：1-100次/min，吸/呼比：4:1-1:10
12.最大峰值流速：≥210L/min，吸气压力：1-90 cmH2O，吸气时间：0.1-10s
13.压力支持：0-90cmH2O，呼末正压：0-50cmH2O
14.呼气触发灵敏度：Auto，1-85%，压力触发灵敏度：-0.5— -20cmH2O
15.流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，氧疗流量：2-80L/min
16.压力监测：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测。
17.潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼出潮气量的监测。
18.呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测。
19.波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，具有吸入氧浓度的监测。
▲20.呼吸机自带屏幕录制功能；
▲21.本机具备HDMI扩展显示。
22.要求产品使用年限不低于10年。
	2台
	

	3
	有创呼吸机
	一、基本特征
1.1适用于对成入、小儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中文操作界面。
1.2采用不小于12英寸 ，分辨率1280*800，屏幕可翻转，角度0-30度可调，
1.3屏幕采用全贴合设计，显示效果更清晰。
▲1.4电池续航时间≥120分钟，内置后备可充电电池。
1.5电动电控呼吸机(涡轮驱动产生空气气源)，方便进行转运。
1.6具有有创通气模式和高流量氧疗模式。
1.7病人数据、报警日志、校准表格等数据可通过U盘导出。
1.8吸气安全阀和呼气安全阀组件可徒手拆卸，并能高温高压蒸汽消毒(134°C)，以防止交叉感染。
二、呼吸模式及功能
2.1标配有创通气模式:具有压力及容量控制通气下的辅助控制通气和同步间歇指令通气模式(V-A/C、P-A/C、V-SIMV、P-SIMV)、CPAP/PSV(持续气道正压/压力支持通气)以及窒息通气等模式。
▲2.具有高级模式:压力调节容量控制和同步间歇指令通气模式(PRVC、PRVC-SIMV)、双水平气道正压通气模式、自适应通气模式(如ASV/AMV)、成比例通气模式(如PAV/PPS)、心肺复苏模式(CPRV)、气道压力释放通气(APRV)以及容量支持通气(VS)模式。
2.3具有高流量氧疗功能，可以调节氧疗流速(2-80L/min)和氧浓度。
2.4其他功能:增氧、雾化、吸气保持、呼气保持、吸痰、手动呼吸。
2.5具有插管补偿功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。
2.6具有智能同步技术:根据病人的肺特性，调节吸气触发、压力上升时间和呼气触发参数，减少治疗过程中呼吸机设置值的频繁调节，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适。
2.7具备肺复张工具，在机械通气过程中给予高于常规平均气道压的压力并维持一定的时间，可以使更多的萎陷肺泡复张以及防止小潮气量通气所带来的继发性肺不张。
2.8具有动态肺视图界面，以图形形式实时显示肺动力学参数。
2.9具备脱机辅助监测功能，具备脱机功能看板，可自定义脱机指征，具备自主呼吸试验（SBT）辅助流程式相关监测功能，脱机失败时自动退出，安全规范实施脱机流程。
2.10具备叹息功能、P-V工具。
三、设置参数
▲3.1潮气量:20ml-4000ml，呼吸频率:1-100次/min，吸/呼比:4:1-1:10
3.2 最大峰值流速:≥210L/min
3.3吸气压力:1-90cmH20，压力支持:0-90cmH20，呼末正压:0-50cmH20
3.4吸气时间:0.1-10s，呼气触发灵敏度:Auto，1-85%
3.5压力触发灵敏度:-0.5— -20cmH20，流速触发灵敏度:0.5—20L/min
3.6氧疗流量:2-80L/min，分钟通气量百分比:25-350%
四、监测参数
4.1压力监测:PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测。
4.2每分钟呼出通气量:总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测
4.3潮气量的监测:吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼出潮气量的监测。
4.4 呼吸频率监测:总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测。
4.5波形显示:压力/时间、流速/时间、容量/时间。
4.6 具有吸入氧浓度的监测。
▲4.7具备Sp02监测，提供Sp02和PR监测值，提供脉搏波。可实时监测ROX指数及趋势回顾，可选0SI、RSS、Sp02/Fi02等评估参数，动态关注氧疗效果。
4.8 可选肺泡通气量计算、能量代谢计算工具。
4.9可选牵张指数Stress Index、肺过度膨胀系数C20/C等高级肺保护通气监测功能
4.10 可配置主流或旁流二氧化碳监测。
五、其他功能
▲5.1呼吸机自带屏幕录制功能;
5.2呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕导出保存U盘。
5.3主机可存储不少于8000事件日志，包括报警日志和操作日志。
5.4具有不少于168小时趋势图和趋势表数据存储。
▲5.5本机具备HDMI扩展显示，无需外接转接口。
▲5.6支持高流量氧疗鼻氧管。
5.7具有电子雾化器供电接口。
5.8能够和模块化监护仪连接，在监护仪上实时显示呼吸机监测信息，能够通过WIFI无线网络或有线网络联网，把呼吸机的监测信息实时显示到中央
监护站或全院监护系统，满足科室信息化的需求和呼吸机管理。
5.9产品使用年限不低于10年，要在机器铭牌上显示。
	2台
	

	[bookmark: _Toc321381169][bookmark: _Toc321381170][bookmark: _Toc321381168]4
	 除颤仪
	1.具备手动除颤、心电监护功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；具备升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。具备专用体内除颤附件包。
▲2.同步除颤和手动除颤中，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。
3.支持AED除颤功能，电击能量：100～360J。
4.除颤充电迅速，充电至200J<3s，充电至360J<7s。
5.体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。
6.病人阻抗范围：体外除颤：20~250Ω；体内除颤：15-250Ω。
▲7.监护功能：可升级Masimo SpO2、体温、NIBP、EtCO2监测功能。具有智能导联脱落和多导同步分析功能，具有≥27种心律失常分析。
▲8.支持3/5/6/12导和自动导联心电监测，并提供12导联心电静息报告输出功能。
▲9.单块电池，最大可支持360J除颤210次，电池体上带有电量指示装置，用于快速评估电池电量。
10.具备生理报警和技术报警功能。
11.彩色TFT显示屏不小于7英寸, 分辨率800×480，可显示≥4道监护参数波形，有高对比度显示界面。
12.体外除颤监护仪可升级配置50mm记录仪，实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。
▲13.主机具备录音功能，最大支持≥240min录音存储。
14.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。
15.主机重量不大于5KG方便转运，防护等级≥IP55。
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	5
	心肺复苏器
	1.适用于对成年心脏骤停患者进行胸外心脏按压。适用于院前、院内以及患者转运过程中使用。
2.电动电控型心肺复苏机，无需气源即可实现心脏按压，整机重量（含电池及背板）≤8kg
▲3.采用背板加双侧支臂式按压结构，支臂与背板采用卡扣式连接，背板轻薄，两端无凸起，可快速放置于患者背部
4.设备连接完毕后仅1步操作即可实现按压，开机后1步启动按压
5.启动按压后，按压头接触到患者完成自动定位功能，无需人工定位
6.按压头采用负压吸盘设计，有效提拉胸腔回弹，防止胸腔塌陷
▲7.电容触摸屏，屏幕尺寸≥3.5 英寸，自动调节亮度功能。亦可通过硅胶独立按键使用，操作灵活方便
8.按压深度：30~60mm可调，按压频率：100~120次/分钟
9.按压通气模式： 30:2 、连续按压和15:2
10.按压/释放比：按压/释放比为50%：50%（即1:1）
▲11.按压低点停留设计，有利于增加组织器官血流灌注，提升CPR质量
12.具备ETCO2功能，监测CPR 质量
13.插拔式可充电锂离子智能电池，1块电池可连续工作60分钟以上，具有电量显示灯
▲14.电量报警：具有电池电量低报警，设备至少还能工作10分钟。具有电池电量即将耗尽报警，后伴随60S关机倒计时。
15.急救事件回顾：可回顾按压时间、暂停时间以及CCF值。
16.具有手臂固定带和移位稳定带，手臂可与按压装置固定连接，方便移动过程中使用
▲17.与呼吸机联动功能：可通过蓝牙实现与呼吸机联动，实现按压与通气同步
18.设备兼容性：背板采用塑料纤维材质，可透X光
19.配有便携式背包，利于野外或转运过程中携带使用
20.产品通过EN 1789救护车标准认证
21.整机防护等级：≥IP43；电池防护等级：≥IP44
22.具备联网功能
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包2：
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	备注

	1
	转运心电监护仪
	1.产品适用于院内转运、院外转运、急诊科床边监护、手术室、ICU、CCU病房监护及床边监护的转运监护仪。
2.要求屏幕不小于5英寸彩色触摸屏显示，触摸操作。
3.仪器具有主菜单、血压测量、报警消除等快捷按键，方便医护人员操作。
4.可作为复合参数模块接入大主机工作，与大主机进行数据交换，前后双屏同时显示。
5.主机自带固定式提手，无需外接转运底座。
6.具备急救监护专用包，防水抗震，可放置急救用品，便于野外携带和使用。
7.支持3/5/12导联ECG测量，具有智能导联脱落和多导同步分析功能。
8.心率测量范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿15-350bpm，分辨率±1bpm。
9.呼吸测量范围：成人0-120rpm，小儿/新生儿0-150rpm。
10.窒息报警范围：成人10-60s，儿童/新生儿10-20s，测量误差为±5s。
11.支持连接中央监护系统。
12.具有灌注指数PI显示，帮助医生判断测量结果的可靠性。
13.NIBP静态压力测量范围：0-300mmHg，精度±3mmHg。
14.NIBP具有手动、自动、连续测量模式，具有整点测量功能，更符合临床记录习惯，提高护理效率。
15.NIBP可选择初始充气压力，提升测量的精准性和患者的舒适性。
16.支持中文手写输入。
17.具有按键背光灯功能。
18.支持标准界面、大字体界面显示。
19.内置大容量锂电池，持续供电不小于2小时，可外接锂电池延长供电时间8小时以上。
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	2
	移动心电监护仪
	1.便携一体式监护仪，整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。
2.主机集成附件收纳槽，方便附件进行收纳放置。
▲3.不小于12英寸彩色LED背光液晶屏，要求电容触控屏，屏幕分辨率800*600
4.要求锂电池工作时间不小于4小时
5.安全规格:EOG,RESP、TEMP，SpO2，NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。
6.主机使用寿命不小于10年，
7.整机防水等级IPXI，SPO2模块IPX2。
▲8.可监测心电、血氧、脉搏、无创血压、呼吸、体温等基础参数
9.标配3/5 导心电:
10.具有智能导联脱落功能，具有多导同步分析功能；
11.具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压:±650mV；共模抑制能力≥106dB;
12.具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍；
13.不小于27种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏、PVCs/min/min等；
14.具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血情况；
15.具有QT/QTc测量功能。
16.血氧测量范围:0%-100%:脉率测量范围:20bpm-300bpm;
▲17.要求配置中央监护系统1套，监护仪配备移动推车；
18.具有与NIBP同侧测量功能。
19.测量范围:
20.成人:收缩压25mmHg-290mmHg,舒张压10mmHg-250mmHg,平均压15mmHg-260mmHig；
21.小儿:收缩压25mmHg-240mmHg，舒张压10mmHg-200mmHg,平均压15mmHg-215mmHlg；
22.新生儿:收缩压25mHg-140mmHlg，舒张压10 mmHg-115mmHg，平均压15mmHlg-125mnHig；
23.血压测量模式:手动、自动、序列、整点和连续测量；24.具有血压动态分析监测界面，可查看测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值；
25.具有辅助静脉穿刺功能。
26.具有双通道体温监测，可提供体温差值显示;
27.支持体表和腔内两种体温探头类型。
28.支持常规、大字体、动态趋势、呼吸氧合、ECG全屏、ECG半屏、单血氧等多种界面;
29.用户可自定义调节界面布局波形和参数功能;
30.支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器;
31.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能；
32.计算功能:具有药物计算和滴定表、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算功能；
33.支持不小于2400小时趋势图/表、3500组NIBP列表、2500组报警事件、72小时全息波形、48小时心律失常数据的存储和回顾;
34.具备监护、待机，演示、体外循环、隐私和夜间等工作模式。
35.支持多种临床辅助决策功能:支持CCHD筛查、SepsisSight 脓毒症筛查、GCS 格拉斯哥昏迷评分等。
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	3
	心电监护仪
	1.便携一体式监护仪，整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。
2.主机集成附件收纳槽，方便附件进行收纳放置。
3.不小于10英寸彩色LED背光液晶屏，屏幕分辨率800*600
4.标配锂电池工作时间不小于4小时。
5.安全规格:ECG，RESP、TEMIP，SpO2，NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。
6.主机使用寿命不小于10年
7.整机防水等级IPX1,SPO2模块IPX2。
8.标配心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等参数。
9.标配3/5导心电；
10.具有智能导联脱落功能，具有多导同步分析功能；
11.具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压:±650mV；
12.共模抑制能力>106db；
13.具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍；
14.≥28种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏、SVCs/min等;
15.具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血情况；
16.具有QT/QTc测量功能。
17.血氧测量范围:0%-100%;
18.脉率测量范围:20bpm-300bpm
19.标配PI血氧灌注指数，测量范围:0.05%-20%，分辨率0.01%;
20.具有与NIBP同侧测量功能。
21.无创血压测量范围:收缩压25-290mmHg，舒张压10-250mmHg，平均压15-260mmHg;
22.血压测量模式:手动、自动、序列、整点和连续测量；
23.具有血压动态分析监测界面，可查看测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值;
24.具有辅助静脉穿刺功能。
25.具有双通道体温监测，可提供体温差值显示;
26.支持体表和腔内两种体温探头类型。
27.支持常规、大字体、动态趋势、呼吸氧合、ECG全屏、ECG半屏、单血氧等多种界面;
28.用户可自定义调节界面布局波形和参数功能;
29.支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器;
30.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能;
31.计算功能:具有药物计算和滴定表、肾功能计算、氧合计算、通气计算功能;
32.支持不小于2400小时趋势图/表、3500组NIBP列表、2500组报警事件、72小时全息波形、48小时心律失常数据的存储和回顾；
33.具备监护、待机，演示、体外循环、隐私和夜间等工作模式。
▲34.要求配置中央监护系统1套，监护仪配备移动推车；
35.产品使用年限不低于10年。
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	4
	有创心电监护
	1.要求为插件式监护仪，通过国家III类注册，主机内置不小于2个槽位插件槽；
2.不小于10英寸彩色液晶电容触摸屏，分辨率为1280x800像素，≥8通道波形显示。
3.具有光传感器，根据环境光自动调节屏幕亮度功能。
4.支持中文手写、拼音、英文3种输入法。
5.具有单独的电池仓，免螺丝刀拆卸更换电池。
▲6.能监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温、有创血压等参数
7.标配3/5导心电，支持升级6/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能；
8.具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压:±850mV，系统噪声≤25μv;
9.心电模式具有诊断、手术、监护、ST模式，其中手术、监护、ST模式共模抑制能力>106db；具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍；
10.不小于27种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏等；
11.具有心率变异性分析功能；
12.支持升级Glasgow12导静息心电分析，适用于成人、小儿和新生儿；
13.具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血，测量范围-2.5mV-+2.5mV；
14.具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值，测量范围:200ms-800ms；
15.无创血压具有五种测量模式:手动、自动、序列、整点和连续测量；具有动态血压监测界面
16.具有多种界面显示:标准、大字体、动态趋势、呼吸氧合、它床观察、ECG全屏、ECG半屏、ECG12导、麻醉深度、PAWP、EWS、单血氧等；
17.用户可自定义调节界面布局波形和参数功能；
18.支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器。
19.计算功能:具有药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算和滴定表功能；
20.可支持≥240小时趋势图/表、≥3500组NIBP列表、≥2500组报警事件、≥48小时全息波形、≥48小时心律失常数据的存储和回顾
21.具备24小时心电概览报告，可查看心率统计、心律失常统计、QT/QTo统计、ST段统计、起搏统计等信息
22.支持多种临床辅助决策功能:EWS早期预警评分，可选支持CCHD筛查、SepsisSight脓毒症筛查、GCS格拉斯哥昏迷评分等。
23.具备呼末二氧化碳模块(旁流二氧化碳监测无需积水杯，采用自动排水管，减少感染风险)。
▲24.具备有创血压模块(支持2通道有创血压测量，具有PPV、SPV测量功能，支持肺动脉楔压PAWP测量).
25.产品使用寿命不低于10年。
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	5
	遥测心电监护仪
	1.整机要求
1.1遥测发射盒防水等级符合IPX7要求，无创血压模块防水等级符合IP32要求，抗跌落测试通过1.5米跌落测试，电击防护等级CF（包括ECG、SpO2和NIBP）。 
1.2遥测发射盒屏幕可同时显示至少3个参数和2道波形，通过上下拖动屏幕能够查看所有的波形和参数。
2.监测参数
2.1标配心电监护，提供HR，ST，PVC测量值，配备血氧、无创血压监测，提供SpO2，PR，NIBP测量值。（ST，PVC可在中央站上显示）
2.2具有多参融合算法，良好的抗干扰性能。
2.3支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析。
2.4具有抗运动算法，良好的抗干扰性。
2.5提供3/5导心电监护，最大支持7道ECG波形监测，心率测量范围：成人15 – 300 bpm，小儿15 – 350 bpm。
2.6心电波形波速提供25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。
2.7心电滤波模式提供监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz）, 运动模式（1~20 Hz）。
2.8提供ST段分析，提供ST值，和每个ST的模板。（中央站上显示）。
2.9提供ST图像化显示界面，可以快速查看ST值的变化。（中央站上显示）。
2.10提供单个，多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。
2.11提供起搏分析。
2.12具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。（中央站上显示）。
2.13 QTc计算公式提供：Bazett, Fridericia, Framingham, Hodges。
2.14支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析。
2.15血氧饱和度测量范围：0 - 100%，来自于血氧的脉率测量范围：20 – 300 bpm。
2.16可显示弱灌注指数（PI），具有脉搏调制音功能，可随脉搏血氧饱和度变化而相应变化。
2.17血压测量范围（收缩压）：25 ~ 290 mmHg（成人），25 ~ 240 mmHg（小儿）。
2.18血压测量范围（平均压）：15 ~ 260 mmHg（成人），15 ~ 215 mmHg（小儿）。
2.19血压测量范围（舒张压）：10 ~ 250 mmHg（成人），10 ~ 200 mmHg（小儿）。
2.20来自于NIBP的脉率测量范围：30 – 300 bpm。
2.21提供手动、自动间隔、连续、序列测量模式。
2.22提供动态血压监测（ABPM）功能。
2.23无创血压模块提供500组最新的无创血压测量结果回顾，具有通过USB接口将测量数据导出到中央站。
2.24无创血压模块可以采用一块可充电锂电池供电，使用全新充满电的锂电池供电，支持不少于500 次测量。 
3.系统功能
3.1采用声光双重三级报警系统。
3.2具有LED报警灯
3.3具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易。
3.4支持遥测发射盒和中央站上同时显示电池状态。
3.5遥测发射盒主界面上能够显示病人信息。
3.6支持在监护仪上通过它床观察的方式查看连接到中央站的遥测监测数据和报警。
3.7中央站多床支持显示运动监测界面。
3.8支持设备实时定位和设备历史位置追踪功能。
3.9 支持在中央站上显示心电概览和生命体征概览功能。
3.10配置遥测信息系统主机一套。支持联入科室已有中央监护系统，与科室床旁监护同屏显示。
3.11遥测发射盒和无创血压模块支持共用同一个集中充电器。
3.12适用于成人、小儿的监测。
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	单通道注射泵
	1.不小于3.0英寸显示屏，全中文显示，方便快捷的人机操作界面。
2.适用注射器规格:5ml、10ml、20ml、30ml、50(60)ml所有符合标准的注射器。
3.速度范围:0.10~2000mL/h，最小步进0.01ml/h
4.快进(Bolus)速度范围:0.10mL/h~2000mL/h，最小步进0.01ml/h。
▲5.注射精度≤士1.8%。
▲6.KVO速度设定范围:0.1ml/h~30ml/h可调。
▲7.≥9种注射模式可选:速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式、梯度模式、剂量时间模式、序列模式、微量模式、首剂量模式。
8.动态压力检测(DPS)，可实时显示当前压力数值。
9.压力自动释放(Anti-Bolus)，当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者。
▲10.≥15档阻塞压力阈值可调，最低75mmHg。
11.具有排气功能，排除管路内的气泡。
12.在线滴定功能，更改速度时完全不需要中断输液。
13.夜间模式:自动降低屏幕亮度和音量，设置时间结束后自动恢复。
14.药物库功能:可存储≥3000种药物
15.日志记录:可存储至少2000条操作信息
16.自动计算四种累计量:24小时累积量、最近累积量、自定义时间段累积量、定时间隔累积量，轻松管理累计泵入液量。
▲17.电池工作时间≥6小时@5ml/h；可升级至≥12小时e5ml/h。
▲18.防尘防水等级:IP44。
19.整机重量≤1.6kg(含电池)，主机自带提手，方便携带。
▲20.通过EN1789救护车标准认证，适合在户外急救和车载情况下使用。
21.要求配置输液架，使用寿命不低于10年。
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	四通道注射泵
	▲设备基本要求：须三类医疗器械注册证（提供相关证明材料）。
核心性能参数：
1.通道数量：
要求为 4通道。每个通道可独立运行，也可协同工作（均为注射通道）。
2. 注射器规格： 每个通道所支持的注射器容量范围。
   ·范围： 0.5 mL, 1 mL, 2.5 mL, 5 mL, 10 mL, 20 mL, 30 mL, 50 mL, 60 mL。
  3. 流量范围：
   ·单通道流量范围：以适应从微量到快速的给药需求，流量范围：0.0001 mL/h 至 1200 mL/h。
  4. 流量精度：
   · 典型值： ± 2% 或更优（如 ± 1%）。  
5. 压力监测与报警：
   · 压力监测范围： 可设置高压（阻塞）和低压（管路泄漏/排空）报警阈值。
   · 高压报警限： 多档可调，范围从 ~200 mmHg 到 > 2000 mmHg。用于检测针头或管路堵塞。
   · 低压报警： 用于检测注射器安装不到位或药液排空。
 工作模式参数
独立模式： 四个通道完全独立设置不同的药物、流量、剂量，独立开始/停止。
2. 并联/总和模式：
   流量叠加： 将四个通道的输出管路通过“Y型接头”等连接到同一出口，总流量为各通道流量之和。用于需要大流量但单通道无法满足，或需要混合多种药物的情况。
   · 剂量同步： 设置一个总剂量，四个通道按设定比例给药，同时开始同时结束。
3. 时序程序模式： 高级功能，可编写复杂的输注程序，如：
   · 梯度模式： 流量随时间按设定规律（线性递增/递减）变化。
   · 多步模式： 一个通道可按顺序执行多个不同流量和剂量的输注阶段。
安全与报警参数
确保患者安全和操作可靠性。
1. 声光报警系统：
   · 报警类型： 注射器未安装、堵塞、完成、电池电量低、系统错误、药液排空、通信错误等。
2. 内置电池：
   · 类型：为锂离子电池。
   · 续航时间： 满电量下典型工作时间为 ≥10小时，支持移动和转运患者。
3. 数据记录与追溯：
   · 历史记录： 存储操作日志、报警事件、设置的参数等。
 物理与环境参数
1. 显示界面：
   · 屏幕： 彩色液晶触摸屏或按键+单色屏。
   · 显示内容： 实时显示各通道的设定流量、已输注量、剩余时间、压力值、工作状态等。
2. 输入方式： 触摸屏、旋钮、按键或组合操作。
3. 接口：
   · 通信接口： RS-232, USB, Ethernet, WiFi 等，用于连接医院网络或电脑进行远程监控和数据传输。
   · 外部控制接口： 支持脚踏开关等外设。
4. 环境要求：
   · 工作温度/湿度：  +5°C 至 +40°C，15% 至 90% 相对湿度（不冷凝）。
   · 防护等级：为 IP等级（如	IP34），表示防尘防水能力。
5、使用年限不低于10年（提供证明文件）。
	7台
	

	8
	单通道输液泵
	1.屏幕不小于3.0英寸，全中文显示，方便快捷的人机操作界面，
2.速度范围:0.10mL/h~2000mL/h(最小步进0.01ml/h)，
3.快进(Bolus)速度范围:0.10ml/h~2000mL/h(最小步进0.0lml/h)。
▲4.输液精度≤±4.5%。
▲5.KV0速度设定范围:0.1mL/h~30ml/h 可调。
▲6.具有≥10种输液模式可选:速度模式、时间模式、体重模式、微量模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、剂量时间模式、间断给药模式、点滴模式。
7.动态压力检测(DPS)，可实时显示当前压力数值。
8.压力自动释放(Anti-Bolus)，当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者。
▲9.≥15档阻塞压力阈值可调，最低75mmHig。
10.具有排气功能，排除管路内的气泡。
11.在线滴定功能，更改速度时完全不需要中断输液。
12.气泡检测:可探测≥20μL的单个气泡，单个气泡大小7档可调。
13.夜间模式:自动降低屏幕亮度和音量，设置时间结束后自动恢复。
14.药物库功能:可存储≥3000种药物。
15.日志记录:可存储≥2000条操作信息。
16.自动计算四种累计量:24小时累积量、最近累积量、自定义时间段累积量、定时间隔累积量，轻松管理累计泵入液量。
17.电池工作时间≥5小时@25ml/h;可升级至≥10小时@25ml/h。
▲18.防尘防水等级:IP44。
19.整机重量≤1.6kg(含电池)，主机自带提手，方便携带。
▲20.通过EN1789救护车标准认证，适合在户外急救和车载情况下使用。
21.要求配置输液架，使用寿命不低于10年。
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	四通道输液泵
	▲设备基本要求：须三类医疗器械注册证（提供相关证明材料）。
核心性能参数：
1. 通道数量： 要求为 4通道（三注一输），每个通道可独立运行，也可协同工作。
2. 注射器规格： 每个通道所支持的注射器容量范围。
范围： 0.5 mL, 1 mL, 2.5 mL, 5 mL, 10 mL, 20 mL, 30 mL, 50 mL, 60 mL。
3. 流量范围：
 单通道流量范围：以适应从微量到快速的给药需求。流量范围：0.0001 mL/h 至 1200 mL/h。
4. 流量精度：
 典型值： ± 2% 或更优（如 ± 1%）。
5. 压力监测与报警：
 压力监测范围： 通常可设置高压（阻塞）和低压（管路泄漏/排空）报警阈值。
 高压报警限： 多档可调，范围从 ~200 mmHg 到 > 2000 mmHg。用于检测针头或管路堵塞。
 低压报警： 用于检测注射器安装不到位或药液排空。
 工作模式参数
1. 独立模式： 四个通道完全独立设置不同的药物、流量、剂量，独立开始/停止。
2. 并联/总和模式：
  流量叠加： 将四个通道的输出管路通过“Y型接头”等连接到同一出口，总流量为各通道流量之和。用于需要大流量但单通道无法满足，或需要混合多种药物的情况。
 剂量同步： 设置一个总剂量，四个通道按设定比例给药，同时开始同时结束。
3. 时序程序模式： 高级功能，可编写复杂的输注程序，如：
梯度模式： 流量随时间按设定规律（线性递增/递减）变化。
多步模式： 一个通道可按顺序执行多个不同流量和剂量的输注阶段。 
安全与报警参数
确保患者安全和操作可靠性。
1. 声光报警系统：
 报警类型： 注射器未安装、堵塞、完成、电池电量低、系统错误、药液排空、通信错误等。
2. 内置电池：
类型： 锂离子电池。
续航时间： 满电量下典型工作时间为≥10小时，支持移动和转运患者。
3. 数据记录与追溯：
 历史记录： 存储操作日志、报警事件、设置的参数等。
物理与环境参数
1. 显示界面：
屏幕： 彩色液晶触摸屏或按键+单色屏。
显示内容： 实时显示各通道的设定流量、已输注量、剩余时间、压力值、工作状态等。
2. 输入方式： 触摸屏、旋钮、按键或组合操作。
3. 接口：
  通信接口： RS-232, USB, Ethernet, WiFi 等，用于连接医院网络或电脑进行远程监控和数据传输。
   外部控制接口： 支持脚踏开关等外设。
4. 环境要求：
工作温度/湿度：  +5°C 至 +40°C，15% 至 90% 相对湿度（不冷凝）。
防护等级： 通常为 IP等级（如IP34），表示防尘防水能力。
5、插件箱上有管路整理装置，能理顺管路。
6、使用年限不低于10年（提供证明文件）。
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	胰岛素泵
	1、须能够适用于进行胰岛素泵输注治疗的糖尿病患者（儿童、成人均可用）
2、操作界面：简洁明了，至少具备图标中文菜单式
3、防水：需具备防溅水和一过性浸水、防水8级
4、基础率分段：24/48段可调
5、基础率快设数据库：6/24段法双数据库
6、输注方式：基础率输注、临基率输注、大剂量输注(智能模式/三餐模式)、方波输注
7、大剂量输注速度（05s、10s、15s、20s可调）
8、须具备防止重复输注大剂量功能
9、基础率设置：可个性化设置，可自动分配基础率
10、基础设置步进量：0.1/0.05u
11、临时基础率：时间0~24小时、0-200%之间、以10%递增或递减
12、手动大剂量设置范围：常规设置范围0～20u，最大可修正范围0～85u
13、日总量最大量≥200U
14、需具备大剂量预设功能
15、需具备大剂量向导功能
16、需具备基础率校准功能
17、基础率方案≥2种
18、需能够自动复位、自动计算所装药量
19、操作及警示回顾≥500条
20、最大装药量≥300U
21、使用常规7号（AAA）干电池作为电源
22、设备保修四年、设备可使用年限10年
	2台
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	高流量湿化仪
	1.要求适用人群：成人、小儿。
2.要求不小于4.3英寸触摸显示屏，支持触摸、飞梭双重操作，简便快捷。
3.流量设置范围不小于：2～60L/Min。
4.采用高性能涡轮驱动，无需压缩空气源。 
5.温度设置范围：儿童模式：34℃，成人模式：31℃\34℃\37℃（三档调节）。
6.支持血氧饱和度监测，便于评估高流量氧疗的治疗效果，方便医生实时优化治疗方案。
7.血流灌注指数PI测量范围：0.02%-20%。
8.具有待机界面、通气界面、配置界面三种不同的显示界面。
9.具有计时功能。
10.具有手动、自动设置氧浓度报警限功能。具有报警静音功能。
11.具有过滤棉更换提示和更换过滤棉剩余时间显示功能。
12.内置锂离子电池，满足转运供电需求。
13.可存储不少于160小时趋势图/趋势表数据回顾，2000条日志记录信息。
14.可配轻质、紧凑的医用推车，便于院内转运。
15.产品使用寿命不少于10年。
	7台
	



三、商务参数要求
1. [bookmark: OLE_LINK4]交付时间、地点及付款方式
1.1项目现场：采购人指定地点。
1.2交付时间及方式：合同签订后，场地符合安装条件，收到采购人通知后发货，并在约定时间内到货并安装。交货时间为：自签订合同之日起30天内完成供货要求。
1.3付款方式：
1.3.1设备安装完成调试、试运行，调试验收合格后，开具相应金额的增值税发票后支付至合同价款的90%；余款10%验收合格1年后无息支付。
1. 安装调试和验收
2.1中标人配合和指导医院对货物储存、安装和使用场地的建设或改良（含配套设施及条件），确保货物达到规定的运行、安装、使用环境，保证使用条件安全。
2.2在货物到达使用单位，现场场地符合安装条件后，采购人将通知中标人派技术人员对所投设备全面进行安装调试。中标人应派制造商技术人员在7日内到达采购人指定安装地点，并在医院技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试所需费用包含在投标报价内。如中标人未在7日内到达采购人指定安装地点，采购人有权自行开箱安装调试。开箱如有缺货、错装、损坏或技术问题，中标人应承担全部责任。
2.3设备验收签字前如有任何质量问题，中标人必须无条件更换整机。
2.4中标人须承担货物验收前的财产保护责任，在验收前出现损坏由中标人负责。在安装运输过程中如出现人员伤亡及财产损坏由中标人承担赔偿责任。
2.5设备安装后，采购人按国际和国家标准、厂方标准、医院验收制度流程及合同要求如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）进行验收。中标人应向采购人提供详细的验收标准，验收手册和部分验收专用仪器，所需费用包含在投标报价内。设备各项技术性能、指标必须达到合同和技术文件规定的要求。投标文件中提供详细的验收说明。
★2.6设备从安装到完成调试时间不超过1个月，否则由此引发的后果由中标人自行承担（须提供承诺函，格式自拟）。
★2.7.所有设备的接入信息系统费用由中标商负责，相关费用计入报价中。
1. 质量保证和质保期（技术参数有规定的以参数内容为准）
[bookmark: OLE_LINK160]3.1在正常操作下，整机质保期3年（技术参数有规定的以参数内容为准），即采购人安装调试验收合格，运转正常后，采购人认可，签字之日起三十六月内连续运转良好。质保期内，如货物故障导致停机时间连续超过三个工作日，则每个超出的停机工作日获得补偿保修期四日。质保期内负责维修与更换有缺陷的货物或部件，质保期满后只收取投标时承诺的备品备件成本费用。每次维护维修后，应及时向采购人提供相关记录。质保期从最终验收合格之日起计算。
3.2中标人应保证货物是全新的，未使用过的，手续合法，渠道正规，出厂时间少于一年。全部设备的规格型号、技术参数不但要与合同中的描述一致，还应该与随机资料说明一致。
3.3投标人除了报出维保价格外，还应提供制造商最低维保价格承诺书或提供承诺函承诺中标后提供相应的制造商盖章的承诺书。
3.4投标人除了报出备品配件（提供本配置可能未列举的其它设备和部件含系统软件）的价格之外，还应对所投设备的备品配件保障期限做出承诺且保证5年内不涨价，并提供承诺函承诺中标后提供相应的承诺书。
1. 备品备件
4.1中标人应向采购人随设备提供全套设备技术资料（技术资料非中文的，应译成中文），费用已包括在投标价格之内。
（1）设备安装图；
（2）电气设备及系统原理图；
（3）电气设备及系统安装线路图；
（4）构件、机械安装图；
（5）安装、操作手册；
（6）故障代码表、维修密码（如有）；
（7）维护和维修手册（包括电子版）；
（8）详细维修用的资料和图纸（包含产品内部主要机械结构与控制电路、管路原理图、控制面板布置图、接线图、装配示意图）；
（9）制造、安装标准含技术规范；
（10）出厂检验报告及合格证；
（11）安装和验收报告（包括验收数据资料）；
（12）易损件、零部件和备件清单；
（13）系统、软件备份硬盘。
1. 人员培训
5.1中标人负责在现场向采购人技术人员（包括医师、技师以及维修工程师）直接提供保修、维修、使用培训服务。设备人员专项进修的具体培训时间、地点另行协商，至采购人技术人员能正常操作设备的各种功能、简单的故障排除为止，所需费用由中标人负责。
5.2中标人在投标文件中提供详细的培训计划。
5.3中标人应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员能正常操作设备的各种功能；除现场培训外,在保修期内，厂方每年安排集中培训一次（含在投标总价中，采购人不再另行支付费用）。
1. 售后服务（技术参数有规定的以参数内容为准）
6.1投标人应承诺由制造商负责保质期内的售后服务，并提供售后单位的名称、地址。联系电话等；售后服务单位名称、地址、联系电话撤销或者变更的，应当及时告知采购人；售后服务单位应当具有维修资质证书，维修人员应当具有执业资格，持证上岗。
6.2在质保期内，设备出现质量问题，应当由中标人负责修理或者更换新的主要部件（包括工时费和材料费）（含在投标总价中，采购人不再另行支付费用）。
6.3质保期外，中标人应提供有偿维修服务，维修材料仅收取成本费用，维修服务费用不高于市场价，确保合理透明。
6.4质保期内，中标人对产品质量实行三包，负责维修或更换（人为因素或不可抗力造成事故除外）。（含在投标总价中，采购人不再另行支付费用）。
6.5质保期内投标人提供硬件维护和咨询等，并提供7*24小时电话、E-mail技术支持，一般性系统故障需在2小时内解决，重大系统故障需在12小时内解决，特别重大系统故障需在24小时内解决。
6.6中标人保证长期优质服务，定期提供例行检查，终身维护。
6.7投标人在投标文件中提供详细的售后服务方案。

1. 履约验收
7.1设备计量及防护检测：设备在使用前和质保期满后，中标人必须提供国家强制执行的年度计量检测报告，提供计量器具型式批准证书并负责相关费用及手续。如检测达不到国家标准，中标人应负责设备的整改和再次检测费用，直至检测达标；若为防护设备，设备在使用前中标人必须提供防护检测报告并办理相关手续，如检测达不到国家标准，中标人应负责设备的整改和再次检测费用，直至检测达标，
7.2项目验收时采购人或者其委托的采购代理机构组织对中标人履约的验收。大型设备或技术复杂的应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。验收所产生的费用由中标人承担（费用应包含在投标报价内），采购人不再另行支付其他任何费用。
7.3中标人在项目验收阶段，须配合采购人进行履约验收，验收符合相关标准（如国家标准、行业标准、技术规范等），验收过程中，中标人须准备相关资料（投标文件、中标通知书、采购合同、验收单等），确保验收过程有序进行。如需要第三方参与验收的，所需费用包含在投标报价内，中标人无条件配合。
1. 其他要求
8.1本项目为交钥匙项目，采购人负责提供适合安装的场地。中标人提供场地的装修及防护方案及实施，中标人承诺负责设备进入安装场地所产生的防护装修费用（技术参数有规定的以参数内容为准）；投标总价包括但不限于设备安装、调试等所有费用，采购人不再另行支付其他任何费用。
8.2投标人如进行现场踏勘，由此产生的费用及安全问题由投标人自行承担。
8.3投标人负责提供设备软件的开放（质量保证期以内和超出质量保证期）及永久性维修密码的承诺书。
8.4投标人负责其派出人员的人身以外保险，承担其派出人员在服务过程中产生的一切法律责任和后果。
1. [bookmark: _GoBack]违约责任
9.1验收前如设备出现重大故障，导致更换整机，影响采购人项目开展或临床使用，由此引发的责任由中标人承担，采购人保留对中标人追究损失赔偿责任的权力。
9.2延期交货：如果中标人未能按合同规定的时间按期交货（不可抗力除外）中标人应向采购人支付违约金，每延期一天，按合同总额0.5%交付违约金，最多不超过延期交付的货物总额的10%。违约金从合同款项中扣除，合同款项不足的，中标人应补足。如果中标人在采购人书面同意的延期时间内仍不能交货，采购人有权解除合同，中标人退还采购人已经支付的一切费用，并应按上述规定向采购人支付违约金（按合同总额的30%计算）。
★9.3如发现中标产品无法满足招标文件及投标文件所列示的技术参数要求，或者发现中标人的投标文件存在虚假响应的情况，采购人有权单方面解除合同，并要求中标人支付与解除合同相关的一切费用，责任由中标人承担。（本项需出具单独承诺函）

备注：以上“1至9”项商务要求的每一项均视为一项商务需求内容，对其中任意一项子项（“★”条款除外）的偏离均视为对该项商务需求内容的偏离，予以扣除相应分数。



四、本项目需要提交的附件（请按章节顺序列明）：
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