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[bookmark: _Toc3207]第一节 采购清单一览表
	包号
	包名称
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算
	最高限价
	节能产品
	进口产品

	1
	郴州市第一人民医院采购一套电子支气管镜系统项目
	郴州市第一人民医院采购一套电子支气管镜系统项目
	详见采购需求
	1套
	2000000.00元
	2000000.00元
	□
	□


说明：
1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。
[bookmark: _Toc3165]
第二节 技术要求

1.设备基本要求
	设备名称
	电子支气管镜系统
	数量
	1套

	应用范围
	用于支气管的疾病检查和内镜治疗。

	安装场地
	郴州市第一人民医院中心医院内镜中心电子支气管镜诊疗室，具备稳定承重的地面、合适空间摆放设备及满足设备安装的水电接口，便于医护操作及患者转运、诊疗。

	环境要求
	温度18-25℃、湿度40%-60%；诊疗区达医院Ⅱ类环境洁净标准，配空气消毒设施；提供稳定220V/50Hz、接地良好电源，及合规给排水系统。

	主要功能
	检查：直接看气管、支气管有无炎症、肿瘤、狭窄、出血。
取样：取组织、刷片、灌洗，做病理和病原学化验。
治疗：吸痰、取异物、止血、放支架、局部给药等。

	整机质保期限
	≥5年

	其它
	1.安装调试：需派所投产品专业工程师上门，完成设备安装、校准，并对医护人员开展操作培训（含日常使用、维护、简单故障排查 ），确保熟练运用设备功能。
2.配件供应：在设备使用地或临近区域设配件储备点，常规耗材（如活检帽、清洗刷 ）及应急维修配件（如内镜密封圈、按键模块 ）供应及时，缩短设备故障停机时间 。



2.设备配置清单
	序号
	主要配置或组件名称
	数量
	备注

	1
	图像处理装置
	1套
	

	2
	电子检查内窥镜
	1条
	

	3
	电子治疗内窥镜
	1条
	

	4
	高清晰度监视器
	1台
	

	5
	内镜专用台车
	1台
	



3.设备技术参数要求
	序号
	技术参数及要求
	备注

	一
	图像处理装置 
	

	1
	▲光源与图像处理装置一体化设计（采用LED或同等长寿命光源技术）
	

	2
	兼容不同类型的内窥镜。
	

	3
	支持16:9/4:3输出，兼容HDTV监视器，支持HD-SDI/3G-SDI/DVI等高清数字信号输出；可选12G-SDI输出
	

	4
	▲设备具备特殊光成像功能，光学数字成像方式，可高清显示黏膜表层下毛细血管，高对比度呈现腺管开口形态，辅助腺瘤及增生性病变诊断。
	

	5
	内镜快速连接接口，免重复白平衡；操作面板具备图像预冻结等便捷功能；光源长寿命免频繁更换
	

	6
	具有色调调节功能，可进行以下色调调节。在白光观察模式和特殊光模式下，调整每张内镜图像的色调。可进行红色、蓝色多档调节。
	

	7
	具有自动增益控制，因内镜先端部距离目标太远而使光线不足时，图像信号可以电子增强 ，(高):暗的区域更暗，亮的区域更亮。(低):暗的区域更亮，亮的区域更暗。
	

	8
	具备多种测光模式，适用不同场景要求。白平衡只需设置一次就被保存在内存中，无需再次调节。
	

	9
	具备在冻结操作和显示前的设置时间段里捕捉到的图像中选择模糊度最低的图像功能。具有构造强调设定、电子强调内镜图像中的图案和轮廓。
	

	二
	电子检查内窥镜
	

	1
	镜体及连接接口防水，可配合洗消流程
	

	2
	视野110度，视野方向：0度，景深2-50mm
	

	3
	▲先端部外径≤5.0mm,插入部外径≤5.0mm，钳子管道内径≥2.0mm；
弯曲角度:上≥210度，下≥130度；有效长度≥600mm
	

	4
	▲操作部可调节插入管左右旋转角度，便于病变定位
	

	三
	电子治疗内窥镜
	

	1
	▲镜体及接口全防水，提升洗消耐用性
	

	2
	视野110度，视野方向：0度，景深2-100mm
	

	3
	▲先端部外径≤6.0mm,插入部外径≤6.0mm，钳子管道内径≥3.0mm;弯曲角度:上≥180度，下≥130度；有效长度≥600mm
	

	4
	只需旋转内镜操作部上的环，即可将插入管向左或向右旋转120度
	

	四
	高清晰度监视器
	

	
	显示器尺寸≥28寸；分辨率≥3840×2160像素；长宽高比16：9；≥8bit；可视视角≥178°
	

	五
	内镜专用台车
	

	
	设备多层设计，可兼容内镜周边各类设备；可搭载大尺寸监视器（≥26英寸），有效收纳设备线缆，节省内镜室空间。
	




[bookmark: _Toc9193]第三节、商务要求
一、验收要求、标准和方法 
1.货物运抵采购人指定地点后，由采购人对到货产品的数量、型号、外观质量、随机备品备件、技术资料等进行检查，要求中标人提供验收方案（包括货物部分和工程部分），由采购人书面审定后实施，与采购人协商后确定。要求中标人在验收前向采购人提供汇集成册的全套技术文件及资料、具有法律效力的质量保证、保修维护文件，以及安装、验收报告等文档。 
 2.项目验收工作由采购人严格按照国家及行业相关标准进行验收，如需委托专家验收，验收费用由中标单位承担。验收报告作为申请付款的凭证之一。项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。 
3.验收地点：产品安装地。 
4.因中标人所提供的产品出现质量问题而引起纠纷，则由具有资质的第三方质检机构进行检测，由此而发生的费用由中标人负责。
5.验收之前须对该项目所有软硬件系统操作人员进行培训，确保系统操作人员能熟练使用，提交培训相关文档。
二、项目实施要求 
1.产品运输、保管及保险： 
1.1 中标人负责产品到使用单位的全部运输，包括装卸及现场搬运等。 
1.2 中标人负责设备在现场的保管，直至验收合格。 
1.3 中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险。 
2.包装：原厂原包装送货，货到采购人指定地点，经采购人指定人员验证后方可开箱。 
3.安装调试及施工等： 
3.1 本项目的安装由中标人负责，中标人应对产品和系统安装提供全面的技术服务与支持，为顺利安装运行提供完全技术保证。 
3.2 中标人须加强设备安装的组织管理，所有安装人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。 
3.3 项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括设备资料、技术文档、使用说明书等，移交采购人。 
3.4 本项目采用费用包干方式建设，投标人应根据项目技术要求、验收要求和现场情况等， 
详细列明项目所需的设备、材料、配件、辅材，以及运输、安装、网络接口、系统升级、调试、验收等人工、管理等全过程所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。
4.调试：调试由中标人负责，中标人为运行调试提供技术和产品的必要条件。并应向采购人有关人员讲解产品和系统结构与计划调试方法，包括系统的性能、技术特点、调试技巧等有关技术原理、方法，解决调试过程中出现的技术问题。 
5.人员培训要求：中标人应科学制定相配套的培训计划，对采购人的使用操作人员进行切实有效的培训，确保产品能良好地运作。培训内容至少包括：对使用操作人员提供的正常使用和简单维护培训，应提供系统的培训教材，保证培训质量。 培训产生的费用全部由中标人承担。培训实施具体细节由中标人和采购人共同商定。
三、质量保证 
1、中标人须保证所供应的设备、配件及配套软件均为原厂全新未拆封原装正品，所投产品为签订合同时出厂近6个月全新未使用过的产品，各项指标符合国家质量检测标准及产品出厂技术标准；所涉全部软件（含设备预装操作系统）须拥有完整合法正版授权。供货产品须附带出厂合格证或国家鉴定合格证明，中标后还应向采购人提交制造商出具的出厂证明等佐证资料。若所供产品达不到上述约定标准，采购人有权予以拒收并解除合同，由此造成的一切经济损失与相关责任，均由中标人全部承担。
2、中标人必须严格遵守《产品质量法》，在投标书中对产品质量保证体系做出说明，并完整地履行质保期内的免费现场维修服务承诺。
3、软硬件授权不受使用期限限制，未经业主同意不得锁定、停机或停止授权。
4.需与医院现有信息系统对接，因对接所产生的所有（含第三方）费用包含在本次报价中。
四、售后服务要求
1、本项目整体项目免费质保期≥5 年（起算日期为验收通过之日）。投标人必须承诺提供生产制造商原厂质保服务，中标后须向采购人提交加盖原厂公章的质保承诺函（格式自拟）。质保期内所有软硬件设备的维护、巡检（每年不得低于 4 次）、维修均提供免费上门服务并留存完整检修记录，全部费用免收。质保期满后设备故障更换配件，仅收取零配件成本费用，不得另行收取人工费、工时费、差旅费等其他费用；零配件结算单价不得高于本项目投标文件《分项报价明细表》《设备清单、配件清单、易损件清单分项列表》中对应零配件填报单价，免收其他一切费用。
2、在质保期内中标人对产品质量实行三包，因设备配置、设备或零部件制造质量问题而引起的故障，中标人应立即免费维修或更换，保证设备及时恢复正常，由此引起的一切费用由中标人承担。 
3、在质保期内免费提供零件及服务，并应及时有效。质保期后应提供长期优质服务。在使用寿命期内，中标人应保证对设备的零配件、易损件的供应。 
4、响应时间：中标人应能保证设备使用运行所需的备件和具备相关技术保障机制，并保证质保期内每周 7×24 小时技术支持，2 小时响应，8 小时内到达现场，12 小时内将设备故障排除完毕；故障 12 小时不能修复，提供备用机保障临床使用；无法提供备用机的，可协商延长质保期或更换故障部件；确系主机严重故障无法修复的予以更换主机，不强制无条件直接整台换新。
5、质保期外维修或提供配件：投标文件中已列明的备件、配件、易损件，更换时结算单价不得高于投标填报的对应分项单价；未在分项报价表列明的零配件按成本价计取，且不得高于同期市场公允价格。具体措施需在响应文件中注明。一般问题要求 1 个工作日内解决问题，特殊问题应采用替换法保证买方的正常工作，如不能及时赶到，用户方委托其它单位维修，其费用由卖方承担。
6、投标单位所投产品的制造厂商或代理机构不能因为设备停产而拒绝提供备品备件，应提供相应的解决方案和同类档次规格的设备。 
7、中标人应提供售后服务机构的名称、联系方法等。中标人的售后服务机构名称、联系方法等如有变化，应及时通知采购人。中标人不及时通知采购人，由此而造成的损失由中标人负责。 
8、中标人售后服务机构不履行本合同质量和售后服务有关规定，由中标人承担一切责任。 
9、投标人必须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的技术及售后服务方案，明确指出技术支持服务提供者，并作为投标文件的一部分提交。只有经安装调试并且技术性能达到用户需求书所述的技术要求后，采购方才能接受全部货物。 
10、自验收合格之日起，中标人所提供产品的质保期应满足清单中要求的质保时间，并保证长期提供系统正常工作所需的备品备件。 
11、中标人应按采购人要求对项目进行设备维护人员培训，达到熟练掌握设备性能，并能及时排除一般故障的程度。  
五、其他要求及说明 
1．交货时间及地点 
1.1 交货时间：在正式合同签订之日起30天内按采购人指定地点完成设备的供货、安装、调试、检测运行及验收工作并交付采购人正常使用。 
1.2 交货地点：采购单位指定地点。 
2.项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括设备资料、技术文档、使用说明书等，移交采购人。 
六、付款方式和条件
合同价款支付方式：货物到达采购人指定地点及所有产品安装调试完成并经采购人验收完成后，2个月内全额支付完毕。
七、项目实施的其他要求
[bookmark: _GoBack]1、投标人在投标文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该投标人有利的，按照不合格投标人处理。已被列为中标候选人的，取消其中标候选人资格。已中标的，取消其中标资格，并送财政监管部门依法追究其法律责任。
★对于上述商务要求，投标人不得偏离，应在投标文件中进行回应，作出承诺，未作出承诺的为无效投标。

