第一节  采购清单一览表

	包号
	标的名称
	数量
	进口产品
	单位
	预算金额

（元）
	最高限价

（元）

	1
	钬激光碎石设备
	1
	□
	套
	800000.00
	800000.00

	2
	有创呼吸机
	2
	□
	台
	600000.00
	600000.00

	3
	十二指肠镜
	1
	□
	套
	700000.00
	700000.00


注：1、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。
2、投标人所投产品与采购清单产品名称不一致的，需在《开标一览表》单独注明。
3、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
第二节  技术要求
★项目总体要求：（适用于本项目所有分包）所投货物纳入医疗器械管理的，货物须具有有效的医疗器械注册证（或备案凭证）且在证件有效期内生产。
包1：钬激光碎石设备

1、用于泌尿系结石的碎石，泌尿系肿瘤的汽化和凝固。

2、超柔软200μm光纤：内径：200μm±2%，外径：365μm±2%，最小弯曲半径：≤6mm；
272μm光纤：内径：272μm±2%，外径：400μm±2%，最小弯曲半径：≤7mm。
外径细可以减少工作通道占用，有助于术中回水，有效降低肾内压力，减少术中感染和输尿管热损伤的风险，有利于排石，清石率高；光纤弯曲半径小，输尿管软镜弯曲不受影响。

3、可以搭配使用内径为200μm的超细超软光纤做软镜手术，有效传输功率≥45W，手术效率高，手术时间短。
▲4、可以搭配使用内径为272μm的软光纤做软镜手术，有效传输功率≥60W，手术效率高，手术时间短。

5、高性能指示光：波长520nm±20 nm，绿色护眼，功率≤5mW，可调。（以第三方检测报告或注册证附件或其他有效证明材料为准）
6、脉宽可调，靶向碎石：宽窄脉宽间距≥700μs。

▲7、窄脉宽：不高于200μs，爆破力强，碎块化效果好，碎石效率高，（以铭牌标识为准）。
▲8、宽脉宽：不低于800μs，粉末化效果好，散状止血，切割止血同步进行，（以铭牌标识为准）。
9.、可搭配多种规格光纤：包含一次性灭菌使用和重复性使用激光光钎，200um、272um、365um、550um、800um、1000um 等多种光纤规格元件，光纤接口采用通用标准接口。。

10、激光治疗机可靠性高：连续工作≥8小时，功率稳定性高无衰减。

▲11、具有控制能量稳定功能，使激光能量输出不稳定度：≤±5%。

▲12、具有控制能量稳定功能，使激光输出功率的复现性：≤±5%。

13、光纤末端单脉冲能量：0.5J-4.5J可调。

14、脉冲重复频率：5Hz-40Hz可调。

15、工作激光输出波长：2100nm ±100nm。

16、光纤终端最大平均输出功率：≥80W。

17、激光耦合效率≥90%。
18、控制方式：≥8英寸全触摸彩色控制屏。

19、专家数据库：嵌入式微电脑内置专家数据库。

20、常规电源：AC220V/50Hz ，单套电源设计，输入功率≤5.0KVA。
21、冷却系统：水冷，确保性能稳定。

22、噪声小于65dB。

23、提供备用机:设备故障，现场不能修复的，无偿提供备用机以保证用户单位的正常使用。
24、配置要求（以下配置要求视为1条技术要求，对任意子项的偏离均视为本项偏离）
	序号
	品名
	数量
	单位

	1
	激光治疗机主机
	1
	台

	2
	脚踏开关
	1
	套

	3
	激光防护镜
	1
	副

	4
	手持光纤端面检测仪
	1
	个

	5
	一次性灭菌激光光纤
	2
	根

	9
	光纤剥离器
	1
	把

	10
	光纤切割器
	1
	把


包2：有创呼吸机
一、适用范围

设备用途说明：全新一代电动电控涡轮机，用于儿童到成人的呼吸支持和治疗。

二、技术参数和功能：

1通气模式：

1.1 VC(容量控制通气) PC（压力控制通气), PRVC（压力调解容量保证通气）
1.2 SIMV(PC+PS),SIMV(VC+PS), SIMV(PRVC+PS)

1.3 PS(压力支持通气), SPONT/CPAP

1.4 高流量氧疗通气

1.5 双水平正压通气（压力释放通气）高低压项均可设置不同数值的压力支持水平
2、技术参数：

2.1潮气量：20ml~2000ml

2.2呼吸频率：5—150BPM

▲2.3峰值流量≥240L/min


2.4氧浓度：21—100%可调

▲2.5PEEP/CPAP：1—50㎝H2O

2.6吸气时间：0.1—5s；吸气上升时间(s):0-0.2s；呼气触发灵敏度：2%-65%

2.7具备压力触发/流量触发双触发方式，可调节参数。

2.8 I:E：1:10-4:1

2.9压力触发灵敏度：-1~-20㎝H2O

2.10流量触发灵敏度：0~2L/min

2.11 最大气道压力≥100cm㎝H2O

2.12 窒息时间：3-45s

2.13潮气量/理想公斤体重自动换算设置。
3、监测和显示的参数及功能：

3.1监测参数：

吸入和呼出潮气量,分钟通气量,自主呼吸潮气量,自主呼吸分钟通气量,峰压,平台压,呼气末正压,平均压,峰值流速,平均流速,呼吸频率,自主呼吸频率,呼吸比,吸气时间,氧浓度监测,氧气压力，潮气量/ 理想体重。
3.2肺功能参数：

▲3.2.1肺顺应性（包含动态和静态）,肺弹性,吸气及呼气阻力,呼吸功,总PEEP/内源性PEEP,浅快呼吸指数,呼吸时间常数,口腔闭合压。

3.2.2 VT／PBW潮气量/理想公斤体重自动换算监测及设置指导

3.3其他监测

▲3.3.1 屏幕布局视图提供显示的波形，环形和呈现的数值的特定组合，至少5种界面可选。呼吸环具备参考环；

3.3.2提供72小时内的所有监测参数

3.3.3报警记录及设置参数的72小时历史记录

3.3.4事件日志可记录≥2000条
4、报警功能：

4.1具有供气压力,气道压力,分钟通气量,氧浓度,呼吸频率,窒息报警时间供电、硬件故障等参数报警

4.2智能化分级报警，文字提示等，并能记录报警事件和回顾。
5、其他： 

5.1内置人机交互学习系统,具备USB接口

5.2 ≥12英寸TFT-LCD 全触摸屏，中文界面

5.3可储存波形记录和屏幕截图共不少于80条，可导出

5.4后备电池≥120分钟；可增配多块，外部充电，提供呼吸机转运期间随用随换。

▲5.5超声流量传感器，可消毒重复使用；

5.6完善的自检系统，可测算管路顺应性以及弹性，可跳过自检紧急通气

5.7产品质保期为两年

5.8 配置清单（以下配置要求视为1条技术要求，对任意子项的偏离均视为本项偏离）
	序号
	配置名称
	数量

	1
	一体化设计的主机、触摸屏显示器和车架
	1套

	2
	Fisher & Paykel湿化器
	1套

	3
	机械臂和湿化器固定架
	1套

	4
	可重复使用硅胶呼吸管道和模拟肺
	1套

	5
	使用说明书及操作流程
	1套


包3：十二指肠镜

一、医用内窥镜图像处理器
▲1.1 支持一体机光源设计或分体式主机光源系统。

1.2内镜图像：像素分辨率≥ 1920×1080P
1.3双光模式：具有同时显示普通模式图像与分光染色模式图像的功能

1.4具有种白光照明和≥2种分光染色照明模式

1.5具有血液强化功能， 可突出显示血液中的血红素， 强化显示血管及富含血 
液组织
1.6调光模式：具有自动调光和手动调光功能
1.7具有结构强化功能， 可突出显示病变组织中的多重纹路、血管及纤维构造
1.8具有轮廓强化功能， 可突出显示病变组织范围及轮廓
1.9具有内窥镜自动识别功能，能读出并显示所连接的内窥镜型号和序列号
1.10具有白平衡功能，能使图像的色彩更接近实际
1.11可冻结实时图像。冻结图像也还可进行血液强化、结构强化、轮廓强化、数字放大等图像处理

▲1.12具有数字放大功能≥4倍，多档位放大调节技术
1.13具有 USB 存储功能， 可在 U 盘中存储视频和图片，具备录像功能

▲1.14兼容性：可兼容同品牌胃镜、肠镜、鼻咽喉镜、电子支气管镜、十二指肠镜、硬性内窥镜等

1.15灯泡：LED灯

1.16照度：照度可调节，分手动和自动调节两种模式
1.17光源寿命：≥30000h

1.18色温：3000K～7000K
1.19显色指数：≥90
1.20整机噪音：≤60dB（A）
1.21气泵压力：≥40-90kPa
1.22气流量≥3档可调

1.23具有热插拔保护功能

▲1.24操作界面：可触摸液晶屏≥8英寸，集成了客户管理系统、病人预设功能。
二、液晶彩色监视器

2.1≥24寸医用级高分辨率液晶监视器

三、专用仪器台车

3.1专用金属仪器车匹配主机系统使用

四、电子十二指肠内窥镜

4.1工作长度：≥1050mm。

4.2头端部外径：≤φ13.5mm。

4.3主软管外径：≤φ11.2mm。

4.4景深：≥4mm～60mm。

4.5最小器械孔道内径（mm）：≥φ4.2mm。

4.6弯曲角度：上：≥120°；下：≥90°；左：≥90°右：≥110°。

4.7视场角：≥100°。

▲4.8导管部一键式插拔设计，支持内镜热插拔，全密封设计，无需防水帽可直接浸泡消毒。

五、图文工作站

5.1高清图文工作站（含打印机、电脑、采集卡）

六、配置清单（以下配置要求视为1条技术要求，对任意子项的偏离均视为本项偏离）
	序号
	名称
	数量

	1
	医用内窥镜图像处理器
	1台

	2
	显示器
	1台

	3
	台车
	1台

	4
	电子十二指肠内窥镜
	1条

	5
	图文工作站
	1套


备注：投标人应保障投标文件中提供的相关证明材料的真实性，如发现虚假应标，除上报财政部门进行相应处罚外，采购人有权将经查实虚假应标的有关材料上报至行政主管部门并通报给本地区其他医疗机构，并将投标人及制造商（如涉及到）列入本单位不诚信企业名单，后续其他采购活动开展时将予以着重考量。
第三节 商务参数要求

（适用于本项目所有分包）
1.交付时间、地点及付款方式

1.1.项目现场：采购人指定地点。

1.2.交付时间及方式：合同签订后，场地符合安装条件，收到采购人通知后发货，并在约定时间内到货并安装。交货时间为：30日内

1.3.付款方式：合同签订后，经甲方验收该系列设备合格、设备正常运行15个工作日并由设备会计做完付款计划后4个月内首付该设备款项的 90 %，余款 10 %则在项目验收之日起3年后且无纠纷的情况下甲方支付给乙方。货款结清后，乙方依然需承担该设备的质保义务直至质保期满，否则甲方将终止与乙方的一切业务同时拒付双方业务往来中应付给乙方的其他所有款项，并保留维护自身权益的权利。甲方付款前,乙方应开具相应金额增值税普通发票。

2.安装调试和验收

2.1.中标人配合和指导医院对货物储存、安装和使用场地的建设或改良（含配套设施及条件），确保货物达到规定的运行、安装、使用环境，保证使用条件安全。

2.2.在货物到达使用单位，现场场地符合安装条件后，采购人将通知中标人派技术人员对所投设备全面进行安装调试。中标人应派制造商技术人员在7日内到达采购人指定安装地点，并在医院技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试所需费用包含在投标报价内。如中标人未在7日内到达采购人指定安装地点，采购人有权自行开箱安装调试。开箱如有缺货、错装、损坏或技术问题，中标人应承担全部责任。

2.3.设备验收签字前如有任何质量问题，中标人必须无条件更换整机。

2.4.中标人须承担货物验收前的财产保护责任，在验收前出现损坏由中标人负责。在安装运输过程中如出现人员伤亡及财产损坏由中标人承担赔偿责任。

2.5.设备安装后，采购人按国际和国家标准、厂方标准、医院验收制度流程及合同要求如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）进行验收。中标人应向采购人提供详细的验收标准，验收手册和部分验收专用仪器，所需费用包含在投标报价内。设备各项技术性能、指标必须达到合同和技术文件规定的要求。投标文件中提供详细的验收说明。

2.6.★设备从安装到完成调试时间不超过2个月，由此引发的后果由中标人自行承担（须提供承诺函，格式自拟）。

3.质量保证和质保期（技术参数有规定的以参数内容为准）

★3.1.整机质保期不低于3年。质保期内，如货物故障导致停机时间连续超过三个工作日，则每个超出的停机工作日获得补偿保修期四日。质保期内免费维修与更换有缺陷的货物或部件，质保期满后只收取投标时承诺的备品备件成本费用。每次维护维修后，应及时向采购人提供相关记录。质保期从最终验收合格之日起计算。

3.2.中标人应保证货物是全新的，手续合法，渠道正规，出厂时间少于六个月。全部设备的规格型号、技术参数不但要与合同中的描述一致，还应该与随机资料说明一致。

3.3.投标人除了报出维保价格外，还应提供制造商最低维保价格承诺书或提供承诺函承诺中标后提供相应的制造商盖章的承诺书。

3.4.投标人除了报出备品配件（提供本配置可能未列举的其它设备和部件含系统软件）的价格之外，还应对所投设备的备品配件保障期限做出承诺且保证5年内不涨价，且报价不得超过市场价格的90%，并提供制造商盖章承诺书或提供承诺函承诺中标后提供相应的制造商盖章的承诺书。

4.备品备件

4.1.中标人应向采购人随设备提供全套设备技术资料（技术资料非中文的，应译成中文），费用已包括在投标价格之内。

设备安装图；

电气设备及系统原理图；

电气设备及系统安装线路图；

构件、机械安装图；

安装、操作手册；

故障代码表、维修密码（如有）；

维护和维修手册（包括电子版）；

详细维修用的资料和图纸（包含产品内部主要机械结构与控制电路、管路原理图、控制面板布置图、接线图、装配示意图）；

制造、安装标准含技术规范；

出厂检验报告及合格证；

安装和验收报告（包括验收数据资料）；

易损件、零部件和备件清单；

系统、软件备份硬盘。

5.人员培训

5.1.卖方负责在现场向买方技术人员（包括医师、技师以及维修工程师）直接提供保修、维修、使用培训服务。设备人员专项进修的具体培训时间、地点另行协商，至买方技术人员能正常操作设备的各种功能、简单的故障排除为止，所需费用由卖方负责。

5.2.卖方在投标文件中提供详细的培训计划。

5.3.中标投标人应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员能正常操作设备的各种功能；除现场培训外,在保修期内，厂方每年安排集中培训一次（含在投标总价中，采购人不再另行支付费用）。

6.售后服务（技术参数有规定的以参数内容为准）

6.1.投标人应承诺由制造商负责保质期内的售后服务，并提供售后单位的名称、地址。联系电话等；售后服务单位名称、地址、联系电话撤销或者变更的，应当及时告知采购人；售后服务单位应当具有维修资质证书，维修人员应当具有执业资格，持证上岗。

6.2.在质保期内，设备出现质量问题，应当由中标人负责修理或者更换新的主要部件（包括工时费和材料费）（含在投标总价中，采购人不再另行支付费用）。

6.3.中标人应能保证充足的货源，在出现紧急情况时，能在48小时内解决设备故障。

6.4.质保期内，中标人对产品质量实行三包，负责维修或更换（人为因素或不可抗力造成事故除外）。（含在投标总价中，采购人不再另行支付费用）。

6.5.质保期内投标人提供硬件维护和咨询等，并提供7*24小时电话、E-mail技术支持，一般性系统故障需在2小时内解决，重大系统故障需在12小时内解决，特别重大系统故障需在24小时内解决。

6.6.中标人保证长期优质服务，定期提供例行检查，终身维护。

6.7.投标人在投标文件中提供详细的售后服务方案。

7.履约验收

7.1.设备计量及防护检测：设备在使用前和质保期满后，卖方必须提供国家强制执行的年度计量检测报告，提供计量器具型式批准证书并负责相关费用及手续。如检测达不到国家标准，卖方应负责设备的整改和再次检测费用，直至检测达标；若为防护设备，设备在使用前卖方必须提供防护检测报告并办理相关手续，如检测达不到国家标准，卖方应负责设备的整改和再次检测费用，直至检测达标，

7.2.项目验收时采购人或者其委托的采购代理机构组织对供应商履约的验收。大型设备或技术复杂的应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。验收所产生的费用由中标人承担（费用应包含在投标报价内），采购人不再另行支付其他任何费用。

7.3.中标人在项目验收阶段，须配合采购人进行履约验收，验收符合相关标准（如国家标准、行业标准、技术规范等），验收过程中，中标人须准备相关资料（投标文件、中标通知书、采购合同、验收单等），确保验收过程有序进行。如需要第三方参与验收的，所需费用包含在投标报价内，中标人无条件配合。

8.其他要求

8.1.本项目为交钥匙项目，采购人负责提供适合安装的场地。供应商提供场地的装修及防护方案及实施，供应商承诺负责设备进入安装场地所产生的防护装修费用（技术参数有规定的以参数内容为准）；投标总价包括但不限于装修、设备安装、调试等所有费用，采购人不再另行支付其他任何费用。

8.2.投标人如进行现场踏勘，由此产生的费用及安全问题由投标人自行承担。

8.3.投标人负责提供设备软件的开放（质量保证期以内和超出质量保证期）及永久性维修密码的制造商盖章承诺书或提供承诺函承诺中标后提供相应的制造商盖章承诺书。

9.违约责任

9.1.验收前如设备出现重大故障，导致更换整机，影响采购人项目开展或临床使用，由此引发的责任由中标人承担，采购人保留对中标人追究损失赔偿责任的权力。赔偿责任包括采购人所有直接损失、采购人的维权类费用（包括但不限于诉讼费、差旅费、律师费）。
9.2.延期交货：如果卖方未能按合同规定的时间按期交货（不可抗力除外）卖方应向买方支付违约金，每延期一天，按合同总额0.5%交付违约金，最多不超过延期交付的货物总额的10%。违约金从合同款项中扣除，合同款项不足的，卖方应补足。如果卖方在买方书面同意的延期时间内仍不能交货，买方有权解除合同，卖方退还买方已经支付的一切费用，并应按上述规定向买方支付违约金（按合同总额的30%计算）。

9.3.★如发现中标产品无法满足招标文件及投标文件所列示的技术参数要求，或者发现中标人的投标文件存在虚假响应的情况，采购人有权单方面解除合同，并要求中标人支付与解除合同相关的一切费用，责任由中标人承担。（本项需出具单独承诺函）

备注：以上“1至9”项商务要求的每一项均视为一项商务需求内容，对其中任意一项子项（“★”条款除外）的偏离均视为对该项商务需求内容的偏离，予以扣除相应分数。
