
附件1
政府采购项目
采 购 需 求
项目名称：汨罗市人民医院高档便携式彩超机采购

单    位：汨罗市人民医院       
编制单位： 湖南建科工程项目管理有限公司   
编制时间：2026年7月15日                 
编 制 说 明

一、采购单位可以自行组织编制采购需求，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。

二、编制的采购需求应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

一、需求调查情况
本项目不属于《政府采购需求管理办法》第十一条规定情形。
（一）是否开展需求调查
（二）需求调查方式
（三）需求调查对象
（四）需求调查结果
1.相关产业发展情况
 \                                               
2.市场供给情况
 \                                              
3.同类采购项目历史成交信息
 \                                               
4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
 \                                               
5.其他相关情况
 \                                               
二、需求清单
（一）项目概况
汨罗市人民医院高档便携式彩超机采购
（二）采购项目预（概）算
总 预 算： 950000.00元  
（三）采购标的汇总表
	包号
	序号
	标的名称
	品目分类编码
	预算（元）
	计量单位
	数量
	是否进口

	1
	1
	其他医疗设备
	A030034
	950000.00
	1
	项
	否


技术要求

一
设备名称及用途：高端便携式彩色多普勒超声诊断仪 1台

用于全身各器官超声诊断和相关科研，包括成人心脏、儿童心脏、胎儿心脏、腹部、妇产、泌尿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、眼科、术中以及经食管超声心动图等。

二
交货日期：合同签订后45天

三  要求通过NMPA认证

四
主要技术规格及系统概述：

1
主机系统性能概括

1.1
高分辨率液晶显示器≥15.6英寸, 分辨率1920×1080

▲1.2
具备液晶触摸屏≥10英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，可俯仰调节角度≥60°

1.3
具备“自定义”功能的触控板

1.4
新一代数字高集成宽频声学波束成形器

▲1.5
TGC≥8段，可触摸屏及控制面板调节 

1.6
LGC≥8段，可触摸屏调节

1.7
最大显示成像模式，一键全屏显示高清图像

2
系统成像技术

2.1
二维灰阶成像（部件）单元

2.1.1
具有空间复合成像技术（SonoCT），实时声束偏转技术

2.1.2
具有磁共振相素优化技术（XRES），高清斑点噪声抑制

2.1.3
实时自动持续优化

2.1.4
高帧频实时解剖M型，360°范围内可平移可旋转

2.1.5
双屏同步实时显示，支持二维及彩色血流图像

2.1.6
实时和非实时高分辨率放大

2.1.7
支持扩展成像（线阵和凸阵）

2.1.8
具有穿刺针增强技术

2.2
频谱多普勒显示及分析系统

2.2.1
智能多普勒技术自动调节声束角度 

2.2.2
实时HighQ自动多普勒分析 ，支持心脏探头

2.2.3
智能优化技术自动优化Doppler频谱

2.3
彩色血流成像（部件）单元

2.3.1
超宽频带血流技术

2.3.2
自适应彩色多普勒技术

2.3.3
智能优化技术自动优化彩色血流，单键自动调整取样框角度、位置。

2.3.4
实时双幅对比成像

2.3.5
实时彩色血流M型

2.3.6
彩色能量成像（CPA）

2.4
组织多普勒成像（TDI）

2.5
二次谐波成像（自然组织谐波成像）

3
先进成像技术

3.1
微视血流成像（MFI）

3.2
应变弹性成像，支持线阵探头和腔内探头

3.3
造影成像

3.3.1
具备ROI感兴趣区造影定量分析软件

3.3.2
具备微血管造影成像功能(MVI) 

3.4
左心室造影和低机械指数造影成像

3.5
3D/4D 和多平面重建成像

3.6
时间-空间关联成像（ STIC）

3.7
穿刺引导功能：支持相控阵、凸阵、微凸阵、线阵探头穿刺引导功能；凸阵探头穿刺引导角度≥5个；线阵探头穿刺引导角度≥3个。

4
测量和分析 (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒、容积模式)

4.1
一般测量:距离(直线/曲线)、面积、周长(连续描记/点描记) 、角度、体积等；

4.2
多普勒血流测量及分析(含自动多普勒频谱包络计算);

4.3
产科测量: 包括全面的产科径线测量、NT测量、单/多胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、胎儿心脏功能测量等；

4.4
外周血管测量

4.5
心脏功能测量与分析

4.6
自动、实时Doppler 频谱波形分析（High Q自动Doppler 分析），实时和冻结状态下都可以进行分析

4.7
自动二维心功能定量 (a2DQ)

▲4.7.1 aTMAD自动组织瓣环位移功能可自动对房室瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能

4.8
心脏自动应变定量 

4.8.1
连接和未连接心电信号的超声图像均可在机分析

4.8.2
全自动识别左心室切面并追踪，快速获得左心室整体应变值、左心室长径值、左心室18节段应变牛眼图和达峰时间牛眼图

5
图像存储与（电影）回放重显单元

6
DICOM 3.0版接口部件，包括有线和无线传输，打印，检索和通用格式

7
记录装置：

7.1
硬盘存储≥500GB

7.2
支持USB接口闪存

五
技术参数及要求

1
系统通用功能

1.1
监视器：≥15.6英寸高分辨率彩色超薄液晶监视器，亮度可调

1.2
触摸屏：≥10英寸触摸屏，且可调节k.俯仰角度0°-60°

2
探头规格

2.1
可配探头群中单晶体探头≥5只，附具体探头型号

2.2
探头可与同品牌台式机通用且无需转接器

2.3
支持非成像连续波笔式探头 

▲2.4
探头配置（3把）：

单晶体电子相控阵（心脏）：频率范围1-5MHz


           单晶体电子凸阵探头（腹部）：频率范围1-5MHz


           单晶体电子线阵探头（浅表）：频率范围4-18MHz

3
二维成像主要参数：

3.1
扫描速率：相控阵，全视野，17cm深度时，帧速率≥60帧/秒

3.2
扫描深度：≥40cm 

3.3
增益调节：B/D可独立调节，TGC分段≥8，LGC分段≥8

4
频谱多普勒

4.1
方式：脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW，HPRF高脉冲重复频率多普勒

4.2
多普勒探头与频率：电子扇形PW，CW

4.3
显示方式：B/D，M/D，D

▲4.4
取样宽度及位置范围：宽度0.5-20mm; 分级可调

5
彩色多普勒

5.1
显示方式：速度方差显示、速度显示、方差显示;

5.2
实时双副对比显像

5.3
彩色显示角度：20-90度选择

5.4
彩色显示帧数：相控阵，85度，17cm深度，帧频≥12帧/秒

5.5
组织多普勒帧频：75度，17cm深度，帧频>100帧/秒

6
超声功率输出调节：B/M，PW，CDFI，输出功率选择>=8级可调

▲7
专用推车，可放置及固定主机系统及相关备件，高度可调，可旋转锁定，台车带实体键盘，台车具有续航电池，供主机使用

六、售后服务要求

6.1 投标人应对所提供的货物提供（贰年）24个月的免费维修服务

6.2 开机率 ≥ 98 %，仪器故障要求2小时内应答，12小时形成解决方案

6.3   提供800全国免费24小时服务电话

说明：上述“▲”条款，投标人需提供证明材料（加盖投标人公章）。如发现弄虚作假情形，采购人如实将虚假情况如实上报监管部门，取消中标资格；采购有权顺延下一名候选人作为中标人。

第三节 商务要求及售后服务
★1、整机含探头质保3年（安装验收合格后计算）。（投标人需提供承诺函，合同签订前须向采购人提供所投设备原厂维保承诺函）

2、开机率≥95%，仪器故障要求2小时内应答，24小时形成解决方案，维修时间超过3天，需提供备用机。

3、质保期内每年到现场定期回访巡检及维护保养≥2次。

4、投标人（制造商或销售商）需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。

5、备件和零配件：所投设备在中国境内设置有相应的备件库或零配件库，并承诺的设备使用寿命期内（≥10年），供应商应保证采购人对设备的零配件、易损件的供应。维修需更换零配件时，零配件保证于15个工作日内到位。

5.1零配件报价要求（详见分项报价表）

（1）投标人需提供投标产品的维修零配件清单，清单包括零配件名称及优惠供应价，凡未列入清单的零配件视为在设备使用期限内无限制提供且费用包含在投标价中。

（2）投标人实际提供给采购人的零配件价格总和不得超过投标产品投标价格的110%。

6、设备使用期限内（≥10年）如有版本更新须无偿进行升级，费用包含在投标总价中。

7、其他条款

7.1、交货时间：合同签订后45日内；

7.2、交货地点：采购人指定地点；

7.3、付款方式：安装、验收、现场人员培训完毕后设备运转正常，一个月后付合同总价款的30%，运行正常六个月期满后付合同总价款的60%，一年期满后产品运行正常无质量问题付合同总价款的10%。

7.4、设备到达指定科室后，厂家应派技术人员到现场安装、调试直至合格。

8、技术培训

8.1 培训内容：主要包括设备的结构、工作原理、控制模式等理论培训及设备安全操作规程、现场操作、设备的维护保养工作、设备运行参数调整、设备故障排除、事故应急措施等内容。

8.2 培训形式：现场授课及现场指导

8.3 培训人数：操作人员不少于5名、管理人员不少于2名及维修人员不少于2名

8.4 培训时间：不少于3 天

8.5 培训费用：费用包含在投标价内

8.6 培训效果：人员经过培训，能完全胜任所承担的工作，确保设备安全可靠的运行。主要能达到以下目标：

（1） 了解设备构造、设备运行原理等内容；

（2） 掌握设备操作规程、设备维护保养方法、设备运行参数调整等；

（3）掌握设备一般性故障的诊断、定位和排除方法等。

9、供应商应提供设备的出厂检验报告、合格证书、装箱单，并提供完整的技术资料一套，包括操作手册，维修手册等。

10、采购需求中要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料），需加盖投标人公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。

★11、投标人承诺所提供设备为全新设备，且生产日期距中标书发放日期不超过6个月。（投标人提供承诺函<加盖投标人公章>）
其他未尽事宜由采购人和成交人双方在采购合同中详细约定。

注：在谈判过程中，谈判文件可能发生实质性变动的技术、服务要求以及合同草案条款，请在可能变动的条款旁予以文字注明，并将谈判文件可能变动的内容在谈判须知前附表中明确。
附件2
政府采购项目
采购实施计划
项目名称：汨罗市人民医院高档便携式彩超机采购

单    位：汨罗市人民医院         
编制单位： 湖南建科工程项目管理有限公司  
编制时间：2026年7月15日                
编 制 说 明

一、采购单位可以自行组织编制采购实施计划，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。
二、编制的采购实施计划应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。
三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。
四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。
一、合同订立安排
（一）开展采购活动的时间安排
预计采购时间为2026年7月下旬
（二）采购组织形式
分散采购
（三）委托代理安排
直接委托采购代理公司进行采购。
（四）采购项目预（概）算及最高限价
包1预（概）算：950000.00元
最高限价：950000.00元
（五）采购包划分与合同分包
	包号
	序号
	标的名称
	品目
分类编码
	预算（元）
	计量
单位
	数量
	是否
进口
	分包
要求

	1
	1
	其他医疗设备
	A030034
	950000.00
	项
	1
	否
	不允许分包


采购进口产品报财政部门核准安排：非进口产品采购        
（六）采购方式
1.包1
（1）采购方式
□公开招标
□邀请招标
☑竞争性谈判
(竞争性磋商
□询价
□单一来源采购
□其他采购方式：                            
选择采购方式的理由：依法制定的集中采购目录以外、采购限额标准以上，且未达到公开招标数额标准的货物、服务。
（2）采购方式是否需要财政部门批准：
☑不需要
(需要，报批安排：报汨罗市政府采购管理办公室审批 

（七）供应商资格条件
1、供应商基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件，并提供以下资格证明文件：

（1）《湖南省政府采购供应商资格承诺函》。

（2）法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件；

（3）法人提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明原件，自然人提交身份证复印件；

（4）其他说明：

①非法人组织参与投标需提供的证明材料。

②供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款，供应商具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证和社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款。（若供应商具有实行了“三证合一”或“五证合一”登记制度改革的新证，请自行说明。）

③资格证明文件复印件需加盖供应商公章。

供应商特定资格条件：（1）所投货物若纳入医疗器械管理的，投标人须具有医疗器械生产或经营许可证（或相应的备案凭证）。（2）所投货物纳入医疗器械管理的，货物须具有有效的医疗器械注册证（或备案凭证）。
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

6、本项目不接受联合体投标。

（八）竞争范围
1.包1
(公开方式
□邀请方式，依据：                               
（九）评审规则
1.包1
☑最低评标价法，选择该评审规则的理由：          
(综合评分法，选择该评审规则的理由：              
二、合同管理安排
（一）合同类型
1.包1
☑买卖合同
□建设工程合同
□技术合同
□物业服务合同
(委托合同
□其他：                               
选择合同类型的理由：             
（二）定价方式
1.包1
(固定总价，要求：成交单位提供总价合同的医疗设备 
□固定单价，要求：                     
□成本补偿，要求：                     
□绩效激励，要求：                     
选择定价方式的理由：                    。
（三）合同文本的主要条款
1.包1

一、政府采购合同协议书
               采购合同编号：                 
采购人（全称）：                             （甲方）

供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称：                                          
（2）采购计划编号：                           
（3）项目内容：                             
（工程项目）承包范围：        /         项目经理：      /         。

2.合同金额

（1）合同金额小写：                      
大写：                      
（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式：                 。

3.履行合同的时间、地点及方式 

起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。

地点：                             

方式：                             
4.付款：

1、                                             。  
2、预付款根据采购文件的约定，在合同签订前提交不超过合同金额10%的履约担保。
5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

6.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）成交通知书

（3）响应文件

（4）政府采购合同格式条款及其附件

（5）专用合同条款

（6）通用合同条款（如果有）

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）

（8）其他合同文件。

7.合同生效

本合同自                               生效。

8.合同份数

本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：                   
委托代理人：                            委托代理人：                   
电      话：                            电      话：                   
传      真：                            传      真：                   
                                    开 户 银 行：                   
             账       号：                 
二、政府采购合同通用条款
（四）履约验收方案
1.项目验收时采购人或者其委托的采购代理机构组织对供应商履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。验收所产生的费用由中标人承担，采购人不再另行支付其他任何费用。

2.中标投标人在项目验收阶段，须配合采购人进行履约验收，验收符合相关标准（如国家标准、行业标准、技术规范等），验收过程中，中标投标人须准备相关资料（投标文件、中标通知书、采购合同、验收单等），确保验收过程有序进行。如需要第三方参与验收的，中标投标人应无条件配合，其产生的费用包含在投标总价内。

十、其他要求

1.本项目采购人负责提供适合安装的场地。投标总价包括但不限于设备安装、调试等所有费用，采购人不再另行支付其他任何费用。

2.投标人如进行现场踏勘，由此产生的费用及安全问题由投标人自行承担。

3.投标人负责提供设备软件的开放（质量保证期以内和超出质量保证期）及永久性维修密码，并与医院信息系统进行免费对接，提供承诺函承诺中标后提供相应的制造商盖章承诺书。

十一、违约责任

1.中标人如未能按约定的时间到货安装调试，导致更换整机或更换配件，延误采购人时间，或验收前设备出现重大故障，导致更换整机，影响采购人项目开展或临床使用，由此引发的责任由中标人承担，采购人保留对中标人追究损失赔偿责任的权力。

2.有制造质量的问题或质量缺陷：如有制造质量的问题或质量缺陷，投标人或制造商应予以召回或更换;质保期内设备若年停机时间累计超过18天，并按相应比例协商扣除违约金；验收合格后，在用户使用的头三个月内，设备出现二次质量问题，投标人应整体更换。
（五）风险管控措施
1.包1
（1）国家政策变化应对措施：按照国家相关政策执行。          
（2）实施环境变化应对措施：与成交供应商协商应对。 
（3）重大技术变化应对措施：与成交供应商协商应对。  
（4）预算项目调整应对措施：按照实际预算标准执行。           
（5）因质疑投诉影响采购进度应对措施： 严格按照质疑投诉处理流程进行，相关进度相应顺延。 
（6）采购失败应对措施： 重新进行采购。  
（7）不按规定签订或者履行合同应对措施：按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条的规定执行。
（8）出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施：

解除合同。
附件3
政 府 采 购 项 目
采购需求和采购实施计划
一般性审查意见书
项目名称：汨罗市人民医院高档便携式彩超机采购

单    位：汨罗市人民医院                    
预算主管部门：                              
审 查 时 间：2026年7月15日                
审 查 说 明

一、采购人应当建立审查工作机制，在采购活动开始前，针对采购需求管理中的重点风险事项，对采购需求和采购实施计划进行审查。
二、一般性审查的具体采购项目范围，由采购人根据实际情况确定。
三、审查应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。
四、对于审查不通过的，应当修改采购需求和采购实施计划的内容并重新进行审查。
五、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。
六、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。
一、审查项目情况
（一）审查项目名称：汨罗市人民医院高档便携式彩超机采购

（二）审查对象：
1.采购需求
（1）参与确定采购需求的专家、第三方机构：
 湖南建科工程项目管理有限公司                     
（2）采购需求版次：2026年7月（第二版）   
2.采购实施计划
（1）参与确定采购实施计划的专家、第三方机构：
 湖南建科工程项目管理有限公司                     
（2）采购实施计划版次：2026年7月（第二版） 
二、审查人员
	序号
	姓名
	单位
	内部机构
	联系方式
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


三、审查会议
1.审查时间：2026年  月  日  
2.审查地点：汨罗市人民医院
四、审查意见
一般性审查主要审查是否按照《政府采购需求管理办法》规定的程序和内容确定采购需求、编制采购实施计划。
	审查内容
	审查结果

	采购需求是否符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定，符合国家强制性标准。
	(是(否

	采购需求是否符合预算、资产、财务等管理制度规定
	(是(否

	《项目采购需求》中所列技术要求是否明确采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或服务内容和标准等。
	(是(否

	《项目采购需求》中所列商务要求是否明确取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。
	(是(否

	符合《政府采购需求管理办法》规定的四种情形的项目，在确定采购需求前，是否如实开展需求调查（通过咨询、论证、问卷调查等方式），需求调查是否完整（包括产业发展、市场供给、同类项目历史成交信息，可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购，以及其他相关情况）。
	(是(否

	需求论证过程是否符合法律法规与规定，内容是否齐全。
	(是(否

	《项目采购实施计划》中选择的采购方式是否符合

法定情形。
	(是(否

	根据采购需求特点提出供应商资格条件，是否与采购标的的功能、质量和供应商履约能力直接相关，且属于履行合同必需的条件。
	(是(否

	合同类型、定价方式的选择是否合理、适用。
	(是(否

	《项目采购需求》和《项目采购实施计划》中所列内容是否编写完整。
	(是(否

	审查结论
	(是(否

	审查意见：
经审查，采购需求、采购实施计划符合相关规定，审查通过。


审查人员（签字）：



