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第一节  采购清单一览表
	包号
	标的名称
	数量
	进口产品
	单位
	预算金额
（元）
	最高限价
（元）

	1
	转运系统
	1
	□
	套
	1000000.00
	1000000.00

	2
	监护仪
	15
	□
	台
	1200000.00
	1200000.00


注：1、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。
2、投标人所投产品与采购清单产品名称不一致的，需在《开标一览表》单独注明。
3、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

	 

第二节  技术要求
★项目总体要求：（适用于本项目所有分包）所投货物纳入医疗器械管理的，货物须具有有效的医疗器械注册证（或备案凭证）且在证件有效期内生产。

包1  转运系统 1套
本系统由婴儿转运培养箱、转运呼吸机、一氧化碳治疗仪、转运监护仪、输注工作站、负压吸引器组成，其中核心产品为：婴儿转运培养箱。
一、婴儿转运培养箱技术参数 数量1台
1．轻便设计，整机重量≤30Kg (不包括转运、救护机架)
2．配备光纤照明灯，光照度二级可调；
3．≥5英寸彩色液晶显示触摸屏，屏幕亮度可调，支持飞梭旋钮操作；
4．床垫尺寸达到≥60cm*32cm (长*宽)，具有婴儿约束限位装置设计；
5．支持交直流两用供电，内置电池，正常工作条件下单电池包续航≥3小时；
6．支持救护车车载12V/24V电源输入；
7．采用360度可视报警灯设计；
8．具有正门拉出式床体设计，床体承重≥10Kg;
▲9．具有床体减震装置；
10．具有缓降门板功能；
11．具有三级声光报警，报警音量可调；提供报警日志显示；
12．具有≥12小时的趋势图/趋势表记录设备运行数据；
13．支持患者添加信息录入；
14．配置院外手推车
（1）手动推车的使用对象为体重≤10kg的幼儿。
（2）手动推车由推车面板、支撑架和脚轮组成。产品为无源产品。
（3）手动推车整体高度≥ 4 档可调。
（4）手动推车最大承载重量≥150kg
15．配置推车平台
（1）由担架面和支撑架组成，产品为无源产品。
（2）根据平台设备定制
（3）承重≥150kg
16．具有箱温控制功能，箱温控制范围25.0℃—39.0℃；
17．升温时间不超过40min(根据行业标准检测条件)；
18．箱温控制精度≤±1.0℃；
▲19．配置肤温控制功能，肤温控制范围34.0℃—38.0℃；
▲20．配置湿度控制功能，湿度的控制范围为：30%RH～90%RH，具有缺水报警。
21．具有脉搏血氧监测功能，a.SpO2 测量精度：在校准范围70%~100%内，无体动状态下：±3%b.PR 测量精度：在30 次/分（bpm）~240 次/分（bpm）内，无体动状态下：±3次/分（bpm）
22．具有氧浓度监测功能，显示范围15%-100%，氧浓度的显示精度：25%及以下的显示精度为±2%；25%以上的显示精度为±3%；
23．正常工作过程中，婴儿舱内噪音:≤50dB(A)；
24．产品有效使用寿命:≥10年（提供所投产品的铭牌）；

二、转运呼吸机技术参数 数量1台
1.支持新生儿和小儿患者通气辅助及呼吸支持。
2.整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源。
3.电池续航时间≥5小时
4.高性能涡轮，峰值流速≥220L/min。
5.提拿悬挂一体化多功能把手，灵活便携。
6.无消耗型氧传感器，无需校准和更换。
7.支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。
8.高性能新生儿重复性使用湿化系统。
9.配备快速插拔的氧气瓶减压阀，便于高效操作。
10.采用彩色电容触摸控制屏，分辨率≥1280*800像素，可同时显示波形和监测参数。
11.具有屏幕亮度自动调节功能，根据环境光线强度自动调节屏幕亮度。
12.具有关机状态下电量显示功能，更加高效掌握机器剩余电量。
13.支持显示≥100小时的全部监测参数趋势图、表分析，≥7000条报警和操作日志记录。
14.具备截屏U盘导出功能，可缓存≥50张屏幕文件。
15.防尘防水等级≥IP34，保证机器在复杂环境中的安全。
16.工作温度范围：-20 ~ 50 ℃，满足低温和高温环境下工作要求。
17.具有自动海拔补偿功能和自动漏气补偿功能。
18.标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）、持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、双水平气道正压通气模式（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）。
▲19.高级模式：气道压力释放通气APRV；容量支持通气VS；新生儿经鼻nCPAP；高流量氧疗。
20.动态肺视图，能实时图形化动态显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量等力学参数变化。
21.增氧、吸痰、手动呼吸、吸气保持功能。
22.配备新生儿管路、近病人流量传感器、氧疗鼻导管等附件。
▲23.潮气量：2ml—4000ml
24.吸气压力：1—80 cmH2O
25.呼气末正压：0—50 cmH2O
26.吸入氧浓度：21—100%
27.吸气时间：0.1—10s  
28.压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF  
29.流速触发灵敏度：0.1—20L/ min，或 OFF  
30.呼气触发灵敏度：1—85%  
31.监测参数：氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率等关键参数。
32.波形监测：压力—时间、流速—时间、容量—时间和CO2—时间波形。
33.报警：潮气量、通气量、压力、呼吸频率、窒息、氧浓度、氧气不足、电量不足、管路脱落、机器故障等。
34.信息互连：支持多种无线方式，灵活将呼吸机数据传输到远程终端，实现患者的远程实时监控，满足转运过程中的信息化的需求。
  
三、一氧化氮治疗仪技术参数 数量1台
1.设备具备一氧化氮制气、配气和监测三大功能，该产品与呼吸机联合使用，用于辅助治疗肺动脉高压症。产品适用人群为小儿及成人。
2.设备所使用的钢瓶气体或设备生成的气体可提供第三方机构出具的气体成分检测报告或证明钢瓶内气体成分的材料。
3.设备可适配一次性使用的一氧化氮气体管路(防止交叉感染)，且在设备注册证或说明书中明确标识可适用的成人或小儿一次性一氧化氮气体管路型号或类型。
4.设备可与有创呼吸机及无创呼吸机联合使用时，需配置流量传感器以实现一氧化氮治疗仪与呼吸机的同步输送。需提供一氧化氮治疗仪与有创呼吸机及无创呼吸机的连接示意图，且在图中注明流量传感器位置。
5.设备连接呼吸机正常进行吸入一氧化氮治疗时，无需关机或待机可直接更换过滤器或切换气瓶，不需要中断一氧化氮吸入治疗。
6.设备内置气体监测模块，包含NO浓度传感器，NO2浓度传感器，O2浓度传感器。
7.NO浓度设置范围0ppm～80ppm，步长为1ppm，当NO输出浓度为0ppm时，代表输出关闭。
8.NO浓度监测范围0ppm～100ppm，分辨率0.1ppm
9.NO浓度监测精度：不超过读数的±4%或±1ppm（取较大者）
10.”NO浓度高”报警限设置范围：5ppm～98ppm
11.NO2浓度监测范围：0ppm～30ppm，分辨率0.1ppm
12.”NO2浓度高”报警限设置范围：1ppm~5ppm
13.氧浓度传感器监测范围: 18～100%，分辨率1%，监测误差不超过±3%
14.NO气体输出流量不超过2L/min
15.设备中须列明设备与呼吸机联用时NO注入对呼吸机氧浓度的稀释比例，当氧浓度设置为100%，NO浓度为80ppm时，对呼吸机氧浓度稀释比例需<=10%
16.设备根据报警发生时需要用户响应的速度及处理的紧急程度，将报警分为高、中、低三级报警，分别用不同的声音和颜色显示报警内容。高优先级报警表示需要操作者立即处置或者设备出现严重的技术问题；中优先级报警表示需要操作者即时响应；低优先级报警表示需要操作者加以注意。
17.监测的一氧化氮气体浓度、二氧化氮气体浓度、氧气浓度的报警上下限可手动设置。
18.设备具有触摸屏，屏幕尺寸≥12英寸，分辨率≥1280*800像素
19.具有数据导出功能：使用SD卡或U盘可进行数据导出。


四、转运监护仪技术参数 数量1台
1.适用于小儿、新生儿的监测。
2.≥5英寸彩色触摸显示屏，小巧便携。
3.防尘防水等级≥IP44,易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。
4.整机无风扇设计。
5.可在交直流两种供电模式下使用，配备内置电池，支持≥5小时的持续监测。
6.内置DC电源接口，可以进行车载充电。
7.支持3/5导心电，血氧、无创血压. 
8.转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。
9.具有多导心电监护算法 ，同步分析≥4通道心电波形，能够良好抗干扰。
10.心率测量范围：成人15 -300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm。
11.波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。
12.滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz）。
13.提供≥25种心律失常事件的分析
14.提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。
15.可显示弱灌注指数（PI）。
16.提供双通道体温测量，提供两通道体温测量差值显示。
17.提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。
18.≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。
19.≥1000条NIBP测量结果回顾。
20.≥48小时全息波形回顾。
21.≥120小时趋势数据回顾。
22.产品设计使用年限≥8年（提供所投产品的铭牌）。

五、输注工作站技术参数 数量1台
1.输液信息采集系统需通过NMPA三类注册证
2.输注工作站配置4通道，每套配置1台输液泵3台注射泵，且输注采集系统以每2个通道为基本单位增减，泵即插即用，与系统数据无缝连接
3.输液信息采集系统只需一根电源线，可为站内输液泵/注射泵模块集中供电
4.输液信息采集系统具有RJ45端口，支持有线联网；
5.输液信息采集系统任意输注模块之间具备联机功能，满足用户的连续输液功能需求；
6.可通过有线网络直接接入监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看
7.通过中央站可远程控制工作站内输液泵、注射泵，支持速度、预置量、快进等参数远程设置及更改
8.远程控制需要输入授权码才能控制，确保网络安全
9.注射泵需通过NMPA三类注册证
10.注射精度≤±1.8%
11.速率范围：0.01-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h
12.预置输液总量范围：0.01-9999.99ml
13.快进流速范围：0.01-2300ml/h，具有自动和手动快进可选；
14.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
15.支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；
16.注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作
17.无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称
18.8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式；具备联机功能
19.可选PCA模式，PCA模式支持病人自控镇痛
20.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作
21.全中文软件操作界面
22.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调
23.支持药物库，可储存≥5000种药物信息
24.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色
25.报警时可通过示意图片直观提示报警信息
26.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；
27.压力报警阈值至少15档可调
28.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示
29.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液
30.信息储存：可存储≥3500条的历史记录
31.电池工作时间≥5小时@5ml/h
32.防尘防水等级≥IP33
33.整机重量不超过1.7kg
34.输液泵需通过NMPA三类注册证
35.支持输血功能，并提供证明文件
36.支持临床常用输血管路，无需专用输血管路
37.可升级肠内营养液输液功能，并提供证明文件
38.输液精度≤±5%
39.速率范围：0.1-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h
40.预置输液总量范围：0.1-9999.99ml
41.快进流速范围：0.1-2300ml/h，具有自动和手动快进可选；
42.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
43.泵门智能电动控制，可自动关闭或打开
44.无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌名称
45.8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、点滴模式、和间断给药模式；具备联机功能
46.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作
47.全中文软件操作界面
48.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调
49.支持药物库，可储存≥5000种药物信息。
50.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色
51.报警时可通过示意图片直观提示报警信息
52.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；
53.压力报警阈值最低可设置50mmHg
54.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示
55.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液
56.具备双压力传感器，可检测管路上下端的压力变化
57.具备双超声气泡检测技术，双重保障，防止气泡漏检漏报问题
58.具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小20μL的单个气泡报警
59.无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警
60.信息储存：可存储≥3500条的历史记录
61.电池工作时间≥5小时@25ml/h
62防尘防水等级≥IP33
63.整机重量不超过1.85kg

六、负压吸引器技术参数  数量1台
1.负压调节范围：应从2kpa至极限负压范围内任意调节
2.可达到的负压值：至少为22kpa
3.瞬时抽气速率：不低于4.5L/min
4.工作噪声：≤55dB（A）
5.吸引瓶容量：1000ml
6.含吸引泵，真空表，过滤器，负压调节阀，防倒流阀，储液瓶，抽气管，引液管和手控阀。
7.该设备具备防逆流功能。

包2 监护仪  数量15台
1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个；
2.≥12英寸LED高清液晶显示屏，要求电容屏非电阻屏，分辨率为≥1280×800像素；
3.具有智能光感器，自动调节屏幕亮度，屏幕支持手势滑动操作，可快速切换界面，并支持穿戴医用防护手套操作；
▲4.多参数监测模块要求为带屏幕的转运监测模块，支持机身前后双屏同时无遮挡显示与操作，小屏幕尺寸≥5英寸（提供机器实拍图片）；
5.支持3/5/6/12导心电，具有智能导联脱落，多导联心电同步分析功能；
6.具备监护模式、演示模式、待机模式、夜间模式、体外循环模式、隐私模式、插管模式；
7.可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温、有创血压、呼末二氧化碳参数，可升级Masimo或Nellcor SPO2、C.O、AG、ICG、BIS、PICCO、EEG、aEEG等参数模块；
▲8.支持≥25种心律失常分析；可识别不规则节律停止和房颤停止并报警；（提供产品检验报告或产品说明书证明）
▲9.支持直流偏置电压≥±800mv，系统噪声≤25μv；（提供产品检验报告或产品说明书证明）
10.心率报警限范围：HR 高限：12bpm～295 bpm、HR 低限：11bpm～290 bpm；
11.极度心动过速：65 bpm～300 bpm 、极度心动过缓：10bpm～115 bpm； 
▲12.血氧的测量范围为0％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）（需提供注册证或说明书）；
13.血氧可显示弱灌注指数（PI），PI弱灌注指数范围：0.02-20%；
14.无创血压适用于成人，小儿和新生儿，无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式，具备双通道有创压IBP监测；
15.配备EtCO2监测模块，适用于成人至新生儿全年龄段病人，旁流采样率：≤50ml/min，旁流二氧化碳监测无需积水杯；
16.可提供每搏压力变异PPV实时显示，测量范围：0%～50%；分辨率≤1% ；
▲17.支持提供收缩压力变异SPV实时显示；测量范围：0 mmHg～50mmHg；分辨率≤1mmHg；（提供产品检验报告或产品说明书证明）。
18.具备药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算和滴定表功能；
19.支持≥240小时趋势表数据和趋势图存储和回顾。支持≥3000组报警事件的存储与回顾功能。支持≥9600条NIBP血压列表数据存储与回顾功能。支持≥160小时ST片段数据的存储和回顾，分辨率≤1min。
20.支持≥72小时全息波形的存储与回顾功能，≥48小时心律失常数据的存储与回顾功能。
21.要求为近3个月内生产的新设备，产品设计使用年限≥10年。
22.要求整机质保≥5（提供厂家承诺书）年，免费开放端口，能与医院手麻系统及已有的信息管理系统兼容，便于信息的互联互通。
★23.配置要求：（以下配置要求视为1条技术要求，对任意子项的偏离均视为本项偏离）
23.1 每台监护仪配备带显示屏转运监测模块1个
23.2 每台监护仪配备呼末二氧化碳模块1个
23.3 每台监护仪配备双通道有创血压模块1个
23.4 每台监护仪配备推车1个。
24.配备5台同品牌普通监护仪。（以下配置要求为视为1条技术要求，对任意子项的偏离均视为本项偏离）
24.1显示屏：≥12英寸彩色触摸屏，分辨率≥1280×800,支持≥8道波形同屏显示。
24.2监测功能：标配心电（ECG）、呼吸（RESP）、无创血压（NIBP）、血氧饱和度（Sp02）、脉率（PR）、体温。
24.3心电功能：支持3/5导联，具备智能导联脱落监测，多导同步分析，抗干扰能力。
24.4血氧技术：支持PI灌注指数监测，抗弱灌注和运动干扰。
24.5无创血压：成人测量范围：收缩压25-290mmHg,舒张压10-200mmHg,支持手动/自动/连续模式。

备注：投标人应保障投标文件中提供的相关证明材料的真实性，如发现虚假应标，除上报财政部门进行相应处罚外，采购人有权将经查实虚假应标的有关材料上报至行政主管部门并通报给本地区其他医疗机构，并将投标人及制造商（如涉及到）列入本单位不诚信企业名单，后续其他采购活动开展时将予以着重考量。


第三节 商务参数要求
（适用于本项目所有分包）
1.交付时间、地点及付款方式
1.1.项目现场：采购人指定地点。
1.2.交付时间及方式：合同签订后，场地符合安装条件，收到采购人通知后发货，并在约定时间内到货并安装。交货时间为：30日内
1.3.付款方式：合同签订后，经甲方验收该系列设备合格、设备正常运行15个工作日并由设备会计做完付款计划后4个月内首付该设备款项的 90 %，余款 10 %则在项目验收之日起3年后且无纠纷的情况下甲方支付给乙方。货款结清后，乙方依然需承担该设备的质保义务直至质保期满，否则甲方将终止与乙方的一切业务同时拒付双方业务往来中应付给乙方的其他所有款项，并保留维护自身权益的权利。甲方付款前,乙方应开具相应金额增值税普通发票。
2.安装调试和验收
2.1.中标人配合和指导医院对货物储存、安装和使用场地的建设或改良（含配套设施及条件），确保货物达到规定的运行、安装、使用环境，保证使用条件安全。
2.2.在货物到达使用单位，现场场地符合安装条件后，采购人将通知中标人派技术人员对所投设备全面进行安装调试。中标人应派制造商技术人员在7日内到达采购人指定安装地点，并在医院技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试所需费用包含在投标报价内。如中标人未在7日内到达采购人指定安装地点，采购人有权自行开箱安装调试。开箱如有缺货、错装、损坏或技术问题，中标人应承担全部责任。
2.3.设备验收签字前如有任何质量问题，中标人必须无条件更换整机。
2.4.中标人须承担货物验收前的财产保护责任，在验收前出现损坏由中标人负责。在安装运输过程中如出现人员伤亡及财产损坏由中标人承担赔偿责任。
2.5.设备安装后，采购人按国际和国家标准、厂方标准、医院验收制度流程及合同要求如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）进行验收。中标人应向采购人提供详细的验收标准，验收手册和部分验收专用仪器，所需费用包含在投标报价内。设备各项技术性能、指标必须达到合同和技术文件规定的要求。投标文件中提供详细的验收说明。
2.6.★设备从安装到完成调试时间不超过2个月，由此引发的后果由中标人自行承担（须提供承诺函，格式自拟）。
3.质量保证和质保期（技术参数有规定的以参数内容为准）
[bookmark: OLE_LINK160]★3.1.整机质保期不低于3年。质保期内，如货物故障导致停机时间连续超过三个工作日，则每个超出的停机工作日获得补偿保修期四日。质保期内免费维修与更换有缺陷的货物或部件，质保期满后只收取投标时承诺的备品备件成本费用。每次维护维修后，应及时向采购人提供相关记录。质保期从最终验收合格之日起计算。
3.2.中标人应保证货物是全新的，未使用过的，手续合法，渠道正规，出厂时间少于一年。全部设备的规格型号、技术参数不但要与合同中的描述一致，还应该与随机资料说明一致。
3.3.投标人除了报出维保价格外，还应提供制造商最低维保价格承诺书或提供承诺函承诺中标后提供相应的制造商盖章的承诺书。
3.4.投标人除了报出备品配件（提供本配置可能未列举的其它设备和部件含系统软件）的价格之外，还应对所投设备的备品配件保障期限做出承诺且保证5年内不涨价，且报价不得超过市场价格的90%，并提供制造商盖章承诺书或提供承诺函承诺中标后提供相应的制造商盖章的承诺书。
4.备品备件
4.1.中标人应向采购人随设备提供全套设备技术资料（技术资料非中文的，应译成中文），费用已包括在投标价格之内。
（1） 设备安装图；
（2） 电气设备及系统原理图；
（3） 电气设备及系统安装线路图；
（4） 构件、机械安装图；
（5） 安装、操作手册；
（6） 故障代码表、维修密码（如有）；
（7） 维护和维修手册（包括电子版）；
（8） 详细维修用的资料和图纸（包含产品内部主要机械结构与控制电路、管路原理图、控制面板布置图、接线图、装配示意图）；
（9） 制造、安装标准含技术规范；
（10） 出厂检验报告及合格证；
（11） 安装和验收报告（包括验收数据资料）；
（12） 易损件、零部件和备件清单；
（13） 系统、软件备份硬盘。
5.人员培训
5.1.卖方负责在现场向买方技术人员（包括医师、技师以及维修工程师）直接提供保修、维修、使用培训服务。设备人员专项进修的具体培训时间、地点另行协商，至买方技术人员能正常操作设备的各种功能、简单的故障排除为止，所需费用由卖方负责。
5.2.卖方在投标文件中提供详细的培训计划。
5.3.中标投标人应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员能正常操作设备的各种功能；除现场培训外,在保修期内，厂方每年安排集中培训一次（含在投标总价中，采购人不再另行支付费用）。
6.售后服务（技术参数有规定的以参数内容为准）
6.1.投标人应承诺由制造商负责保质期内的售后服务，并提供售后单位的名称、地址。联系电话等；售后服务单位名称、地址、联系电话撤销或者变更的，应当及时告知采购人；售后服务单位应当具有维修资质证书，维修人员应当具有执业资格，持证上岗。
6.2.在质保期内，设备出现质量问题，应当由中标人负责修理或者更换新的主要部件（包括工时费和材料费）（含在投标总价中，采购人不再另行支付费用）。
6.3.中标人应能保证充足的货源，在出现紧急情况时，能在48小时内解决设备故障。
6.4.质保期内，中标人对产品质量实行三包，负责维修或更换（人为因素或不可抗力造成事故除外）。（含在投标总价中，采购人不再另行支付费用）。
6.5.质保期内投标人提供硬件维护和咨询等，并提供7*24小时电话、E-mail技术支持，一般性系统故障需在2小时内解决，重大系统故障需在12小时内解决，特别重大系统故障需在24小时内解决。
6.6.中标人保证长期优质服务，定期提供例行检查，终身维护。
6.7.投标人在投标文件中提供详细的售后服务方案。
7.履约验收
7.1.设备计量及防护检测：设备在使用前和质保期满后，卖方必须提供国家强制执行的年度计量检测报告，提供计量器具型式批准证书并负责相关费用及手续。如检测达不到国家标准，卖方应负责设备的整改和再次检测费用，直至检测达标；若为防护设备，设备在使用前卖方必须提供防护检测报告并办理相关手续，如检测达不到国家标准，卖方应负责设备的整改和再次检测费用，直至检测达标，
7.2.项目验收时采购人或者其委托的采购代理机构组织对供应商履约的验收。大型设备或技术复杂的应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。验收所产生的费用由中标人承担（费用应包含在投标报价内），采购人不再另行支付其他任何费用。
7.3.中标人在项目验收阶段，须配合采购人进行履约验收，验收符合相关标准（如国家标准、行业标准、技术规范等），验收过程中，中标人须准备相关资料（投标文件、中标通知书、采购合同、验收单等），确保验收过程有序进行。如需要第三方参与验收的，所需费用包含在投标报价内，中标人无条件配合。
8.其他要求
8.1.本项目为交钥匙项目，采购人负责提供适合安装的场地。供应商提供场地的装修及防护方案及实施，供应商承诺负责设备进入安装场地所产生的防护装修费用（技术参数有规定的以参数内容为准）；投标总价包括但不限于装修、设备安装、调试等所有费用，采购人不再另行支付其他任何费用。
8.2.投标人如进行现场踏勘，由此产生的费用及安全问题由投标人自行承担。
8.3.投标人负责提供设备软件的开放（质量保证期以内和超出质量保证期）及永久性维修密码的制造商盖章承诺书或提供承诺函承诺中标后提供相应的制造商盖章承诺书。
9.违约责任
9.1.验收前如设备出现重大故障，导致更换整机，影响采购人项目开展或临床使用，由此引发的责任由中标人承担，采购人保留对中标人追究损失赔偿责任的权力。
9.2.延期交货：如果卖方未能按合同规定的时间按期交货（不可抗力除外）卖方应向买方支付违约金，每延期一天，按合同总额0.5%交付违约金，最多不超过延期交付的货物总额的10%。违约金从合同款项中扣除，合同款项不足的，卖方应补足。如果卖方在买方书面同意的延期时间内仍不能交货，买方有权解除合同，卖方退还买方已经支付的一切费用，并应按上述规定向买方支付违约金（按合同总额的30%计算）。
9.3.★如发现中标产品无法满足招标文件及投标文件所列示的技术参数要求，或者发现中标人的投标文件存在虚假响应的情况，采购人有权单方面解除合同，并要求中标人支付与解除合同相关的一切费用，责任由中标人承担。（本项需出具单独承诺函）

[bookmark: _GoBack]备注：以上“1至9”项商务要求的每一项均视为一项商务需求内容，对其中任意一项子项（“★”条款除外）的偏离均视为对该项商务需求内容的偏离，予以扣除相应分数。
