第四章 技术规格、参数与要求（采购需求）
第一节  采购清单一览表
	序号 
	分项项目名称
	数量
（单位）
	预算金额（元）
	最高限价（元）
	说明

	1
	麻醉机
	4台
	1500000.00
	1500000.00
	

	2
	多功能监护仪
	7台
	700000.00
	700000.00
	


注：1.“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到具体标的。
2.投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分标的投标，否则投标无效。
3.货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
4.投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。








第二节  技术要求
包一、麻醉机技术参数需求
1. 货物名称：高档智能麻醉系统
2. [bookmark: _GoBack]数量 ：4台
3. 技术规格：
3.1 工作条件
3.1.1. 操作环境，温度：10° 至40°C，湿度：15 至 95%，大气压：500 至 800 mmHg。
3.1.2. 电源：120/220V-240V (±10%), 50Hz-60Hz。
3.1.3. ▲标配内置后备铅酸电池（非锂电池），使用时间≥90分钟。（提供证明材料）
3.1.4. 机架：带推车，三个大抽屉。
3.1.5. 外置可视上升式风箱，便于远距离观察，成人、小儿不用更换风箱
3.1.6. 工作台双层灯光，无极亮度可调（非档位调节），全金属台面
3.1.7. 显示屏（非主机）标配RS232接口， USB接口，以太网络接口，HDMI接口。
3.1.8. 标配缆线防缠绕功能，防止在推动机器过程中脚轮被环境中线缆缠绕。
3.2 气源
3.2.1. 双气源：氧气、空气。氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于252Kpa时报警。
3.2.2. 气源供气通过中心供氧和中心供气实现。
3.2.3. 快速充氧范围25-75L/min。
3.3 流量计
3.3.1电子流量计（数控流量阀技术），氧气、空气，流量通过呼吸机屏幕及数码管两种方式电子显示；流量范围0.1-15 l/min。
3.3.2具备备用机械流量管，流量范围1-10 l/min，保证在停电时能正常工作。
3.4 挥发罐
3.4.1. 标配2个挥发罐的使用位置，带自动互锁装置，配同品牌柒氟醚挥发罐一个。
3.4.2. ▲可选配同品牌同生产厂家地氟醚挥发罐，地氟醚挥发罐在未通电时无法开启，避免药物泄露风险。(提供证明材料)
3.4.3. ▲开机自检具备挥发罐泄漏自检程序，可实现程序化挥发罐自检，并可自动识别罐位，避免长期使用橡胶圈老化带来的麻药泄露风险。(提供证明材料)
3.4.4. 主机自带挥发罐专用照明灯（非移动式），灯光亮度可调，方便腔镜手术昏暗环境下精准调控挥发罐。(提供证明材料)
3.5 呼吸回路
3.5.1. <3.2L极小的回路容积（包含回路系统、二氧化碳吸收罐、风箱），为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障，且手动皮囊不参与机械通气。
3.5.2. 小容积模块化呼吸回路，所有传感器及连接电缆内置在回路内；所有回路模块不用任何工具可以拆卸、安装，所有模块(包含流量传感器)。
3.5.3. 机控下所有与患者呼出气体接触部分的呼吸回路（含标配流量传感器、风箱折叠皮囊，二氧化碳吸收罐，呼吸活瓣）可耐受134℃高温高压消毒避免院内交叉感染，流量传感器、风箱折叠皮囊、二氧化碳吸收罐上均必须具有134℃国际认证标识。
3.4.5. 标配可重复使用具备干湿分离功能的双层二氧化碳吸收罐，具备水管理系统，采用冷凝方式管理回路积水。
3.5.4. 标配内置二氧化碳旁路功能，支持术中更换可重复使用的同品牌二氧化碳吸收罐，无需关停机械通气，可方便直接更换，不会产生漏气。
3.5.5. 使用备用电池时回路仍可部分加热解决回路积水问题。
3.5.6. 智能回路系统，能识别和显示：正在使用回路类型、正在使用呼吸模式以及CO2吸收罐状态。
3.5.7. 手动皮襄支架可不同角度及高度的调整，且不参与手动通气，不存在回路漏气风险，避免通气管道难以消毒彻底，减少交叉感染风险。（提供证明材料）
3.6 呼吸机 
3.6.1. 气动电控或电动电控呼吸机，全中文操作和显示。
3.6.2. 适用范围：新生儿、儿童及成人等所有病人通气。
3.6.3. ▲人体工程学设计临床需求≥15英寸彩色触摸显示屏，可平面旋转至少180度及可调节倾斜度（非第三方外置屏幕），方便医生全方位多角度观察和灵活操作机器，具备双分屏显示功能，当触屏失灵，手动可调。
3.6.4. 用户可选择的全自检或部分自检功能，既能保证安全的使用，又能保证紧急抢救时的快速启动，可无限次跳过自检。
3.6.5. 提供辅助/控制/支持通气模式，标配: VCV、PCV、手动通气、电子PEEP、PCV-VG高级通气模式。
3.6.6. 潮气量范围:5-1500ml。
3.6.7. 呼吸频率：4-100 次/分钟。
3.6.8. 吸呼比：2:1到1:8。
3.6.9. 最大吸气流速：120 l/min+新鲜气体流量。
3.6.10. 压力限制范围：12到 100 cmH2O。
3.6.11. PEEP范围：关，4 到 30 cmH2O。
3.6.12. 标配三种工作模式：通气模式、待机模式和心脏手术模式。
3.6.13. 具备30分钟迷你趋势追踪，可以动态显示压力、分钟通气量、CO2等参数30min内的变化，可与术中麻醉机其他参数同屏显示。
3.6.14. 标配内置（非外接）主动式麻醉废气排放装置(AGSS)。
3.7 数字和波形监测
3.7.1.监测参数：吸入氧、空气流量、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；实时压力时间、流速时间呼吸波形描记并同屏显示。
3.7.2.报警参数：氧浓度、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息
3.7.3.内置单宽度插件槽（仅用于麻醉气体模块），可支持热插拔麻醉气体模块，无需关机重启，开机状态下即可更换，麻醉气体模块与监护仪和呼吸机均可互用节约成本。
3.7.4.▲配置单宽度气体模块采用旁路式气体监测：O2、N2O、CO2及五种麻醉气体吸入和呼出浓度，并描记CO2,N2O波形；MAC值计算及年龄校正； O2测量方式为顺磁氧测量技术，无耗材。
3.7.5.潮气量监测可提供两种监测数据来源（患者端和机器端）。
3.7.6.具备新鲜气体用量实时显示和统计功能，可以在手术开始、手术过程中或手术结束后随时显示新鲜气体使用量
3.8传感器
3.8.1.▲金属膜片或者金属热丝式流量传感器，金属传感器更能耐受高频次流量监测，流量传感器具备自加热功能（非回路整体加热），避免水汽凝结影响流量传感器监测精准。。金属膜片或者金属热丝式流量传感器可以134℃高温高压消毒，避免交叉感染（提供证明材料）。
4 备件，资料及技术服务
4.1 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件
4.2 卖方须向买方提供操作手册一套。
4.3 卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求
4.4 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。
4.6 在中国境内有相应的零配件保税库和维修机构。
5 技术培训要求
5.1网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。

包二、多功能监护仪（插件式）技术参数需求
监护仪结构
1. 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥4个
2. ≥15英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920×1080像素，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作
3. 配置USB接口，支持遥控器等USB设备，提供说明书证明材料
4. 监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥35种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类
5. 监护仪支持内置NFC功能，提供说明书证明材料
6. ▲支持语音智能控制，可以实现监护仪的基础操作，都可通过语音唤醒一键完成，提高监测效率

监测参数：
7. 基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测
8. 基本功能模块支持与监护仪有线或无线通讯，无线通讯时，也支持实时参数监测功能，内置锂电池供电≥4小时，通过1.5米（6个面）抗跌落测试
9. ▲标配转运监护仪，可插入监护仪模块插槽（非指定插槽）作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计
10. 支持房室传导阻滞心律失常分析
11. 支持HRV（心率变异性）分析，可在监护仪上查看R-R 间期(ms)、SDNN(ms)、SDANN（ms)、SDNNIndex(ms)、Triangle Index、rMSSD(ms)、pNN50(%)、TP、VLF、LF、HF、LF/HF 比值、Lfnu、HFnu 等参数信息需提供产品界面
12. ▲支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析，提供产品说明书证明材料
13. NIBP支持快速测量，典型测量时间≤15秒
14. 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPX7
15. 支持双通道有创压IBP监测，支持选配多达8通道有创压监测
16. 有创压适用于成人，小儿和新生儿，有创压测量范围：-50～370mmHg
17. 支持多达6道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求
18. 有创压支持SPV(收缩压变异性），IAP（腹内压）, APP（腹内灌注压）监测
19. ▲配置旁流EtCO2监测模块，旁流EtCO2监测模块支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换
20. 可升级PiCCO监测模块非单机，且模块可用于招标主体机型，非无创电阻抗法，具有更好的监测准确性，实现CCO连续心排量、SVV每搏变异量等血液动力学监测参数，直观观察病人的变化情况。提供产品注册证证明
21. 可选配rSO2模块实现脑部血氧饱和度监测，适用于成人、小儿，最多支持四通道的 rSO2 测量
22. 支持语音控制监护仪，术中读出

系统功能：
23. 具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态
24. 具备多融合抗干扰技术，可根据同源的血氧和有创压信号纠正ECG分析结果，避免由于干扰引起的误报警
25. 可选配具备早期恶化识别（EIA）功能，基于连续监测的高精度数据，综合分析心率、血压、血氧、呼吸率、体温和血流动力学参数等生命体征的趋势，识别病人早期恶化的风险，并提供声光图形化提示
26. 可升级具备血流动力学软件工具，显示完整血流动力学参数，并以图形化界面显示病人心脏收缩力，外周血管阻力等状态，提供电子化血流动力学实验记录，重点参数蛛网图显示评估病人相关参数变化
27. 支持在监护仪上查看手持超声实时图像和历史床旁超声图像和超声测量血流动力学参数，来源于超声的血流动力学数据可与监护仪上的连续流血动力学数据同屏按时间轴对齐显示
28. 可升级具备输注泵用药信息回顾工具，可同时间轴显示病人生命体征参数及用药信息回顾，呈现病人生命体征变化趋势与药物输注流速变化之间的关系
29. ▲可与输注泵、超声、除颤仪、呼吸机、麻醉机、监护仪接入同一套中心监护系统，方便临床实时观察病人生命体征
30. ▲支持接入我院设备管理系统，方便设备科统一管理，提升设备使用效率
31. 支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾
32. 产品通过国家III类注册
33. 产品设计使用年限≥10年


备注：投标人应保障投标文件中提供的相关证明材料的真实性，如发现虚假应标，除上报财政部门进行相应处罚外，采购人有权将经查实虚假应标的有关材料上报至行政主管部门并通报给本地区其他医疗机构，并将投标人及制造商（如涉及到）列入本单位不诚信企业名单，后续其他采购活动开展时将予以着重考量。




第三节 商务参数要求
一、验收标准和方法
1、 项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收报告做为申请付款的凭证之一。
2、 项目验收不合格，由中标供应商更换合格产品，再行验收以及给采购人造成的损失等费用由中标供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交人承担。
3、 采购人与中标供应商双方签署采购货物验收单并装机完成后运行十五个工作日才开始验收，验收合格后开始计算质量保证期。
二、售后服务
1、技术支持：提供7*24小时电话、E-mail技术支持。
2、故障响应：一般性故障需在2小时内解决，重大故障需在12小时内解决，特别重大故障需在24小时内解决。
3、质保期内，中标人对产品质量实行三包，负责维修或更换（含在投标总价中，采购人不再另行支付费用、人为因素或不可抗力造成事故除外）。质保期满后，采购人有权选择自行维修保养或委托中标人继续维修保养，不管采取何种形式，中标人必须保证能及时、优惠地为采购人提供所需的零配件，并在售后服务方案中进行承诺。
4、备品备件：投标人应在投标文件中提供按出厂标准供应的备品备件清单（包括易损件）。
5、特殊工具：投标人应向采购人提供安装、维修所需的特殊专用工具及清单，其费用应包括在投标价格内。
6、提供详细配置清单、易耗品清单及单价，提供所投产品厂方技术参数、图片。
7、备件，资料及技术服务
7.1为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件
7.2卖方须向买方提供操作手册一套。
7.3卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求
7.4在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。
7.5设备安装后，医院按国家标准及厂方标准进行质量验收。
7.6在中国境内有相应的零配件保税库和维修机构。
8、技术培训：要求网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。

三、质量保证和质保期（技术参数有规定的以参数内容为准）
1、中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证；
2、中标供应商所提供的设备及相关配套设备装置在送达采购人之时其国产产品生产日期不得超过6个月，否则采购人有权要求中标供应商换货，若中标供应商不能提供国产产品生产日期在6个月内的设备，采购人有权取消其中标资格。
▲3、需制造商提供原厂售后维保及技术支持的授权书（授权书格式自拟）。
4、整机质保期为3年。生产厂家或中标人质保期优于招标文件规定的，按生产厂家或中标人的质保承诺提供质保服务质保期内。质保期内，如货物故障导致停机时间连续超过三个工作日，则每超出一个停机工作日补偿采购保修期四日。质保期内免费维修与更换有缺陷的货物或部件，质保期满后只收取投标时承诺的备品备件成本费用。每次维护维修后，应及时向采购人提供相关记录。
5、质保期从最终验收合格之日起计算。质保期内所有设备维护等要求免费上门服务。
6、投标人提供的质保和售后要求超出厂家正常质保期限和要求的，中标人收到中标通知书后10天内提交有效证明确保能履行承诺。否则，投标无效，取消中标资格。
四、人员培训
1、卖方负责在现场向买方技术人员（包括医师、技师以及维修工程师）直接提供保修、维修、使用培训服务。设备人员专项进修的具体培训时间、地点另行协商，至买方技术人员能正常操作设备的各种功能、简单的故障排除为止，所需费用由卖方负责。
2、卖方在投标文件中提供详细的培训计划。
3、中标投标人应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员能正常操作设备的各种功能；除现场培训外,在保修期内，厂方每年安排集中培训一次（含在投标总价中，采购人不再另行支付费用）。
五、违约责任
1、验收前如设备出现重大故障，导致更换整机，影响采购人项目开展或临床使用，由此引发的责任由中标人承担，采购人保留对中标人追究损失赔偿责任的权力。
2、延期交货：如果中标人未能按合同规定的时间按期交货（不可抗力除外），中标人应向采购人支付违约金，每延期一天，按合同总额0.5%交付违约金，最多不超过延期交付的货物总额的10%。违约金从合同款项中扣除，合同款项不足的，中标人应补足。如果中标人在采购人书面同意的延期时间内仍不能交货，采购人有权解除合同，中标人方退还采购人已经支付的一切费用，并应按上述规定向采购人支付违约金（按合同总额的30%计算）。
六、交付时间、地点及结算和付款方式
1、交货时间与地点
1.1交货时间：合同签订后，场地符合安装条件，收到采购人通知后发货，并在约定时间内到货并安装。交货时间为：30日。 
1.2交货地点：岳阳市人民医院指定地点。
1.3交货方式：送货上门。运输、安装、调试由中标人负责承担,最终通过采购人验收后交付使用。 
1.4、计量、检测费用（如须）：由中标人负责承担质检、计量费用。
2、结算方法：
2.1付款人：岳阳市人民医院。
2.2付款方式：合同签订后，经甲方验收该系列设备合格、设备正常运行15个工作日并由设备会计做完付款计划后4个月内首付该设备款项的 90%，余款10%则在项目验收之日起1年后甲方支付给乙方。货款结清后，乙方依然需承担该设备的质保义务直至质保期满，否则甲方将终止与乙方的一切业务同时拒付双方业务往来中应付给乙方的其他所有款项，并保留维护自身权益的权利。甲方付款前,乙方应开具相应金额增值税普通发票。
七、项目其他要求及说明
1、本项目采用费用包干方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人提供，采购人不再支付任何费用。
2、对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。


未尽事宜在合同中约定

