采购需求
一、采购项目概况
1、项目名称：全自动酶联免疫工作站、离子色谱仪等一批设备；
    2、项目预算金额：1290000.00元；项目最高控制价：1290000.00元。
二、采购内容及参数
因水质、食品、艾滋病、职业病等检验检测工作需要需购买离子色谱仪、全自动石墨消解仪、全自动酶联免疫工作站、立式自动压力蒸汽灭菌器、全自动免疫化学发光分析仪相关设备，具体情况见下表：
	序号
	货物名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	全自动化学发光免疫分析仪
	1.  国家食品药品监督管理局 III类注册
2.  方法学 :辉光型化学发光法（发光时间长、强度稳定）
3.  检测样本 :血清、血浆、尿液
4.  样本管 :具有多种规格原始管上样功能，系统条形码功能。
5.  样本位 :采用轨道进样， ≥60 个样本位，随时连续进样，支持自动重测
6.  急诊进样系统 :具有急诊通道，急诊样本，优先处理
7.  样本整体性控制 :基于压力传感技术的液面感应，堵塞检测，空吸检测，样本量不足标记和管理
8.  样本管理 :具有在机稀释， 自动重检功能
9.  检测速度 :测试速度≥180 测试/小时
★10.试剂位:冷藏试剂位≥25 个，2-8℃不间断冷藏
11. 试剂完整性控制 :条形码试剂鉴别，自动存量追踪和标记，校准有效性追踪和标记，试剂有效期追踪和标记
▲12.反应杯:独立的单个反应杯设计，一次性可在机放置反应杯≥176 个，并可随时添加
13. 持续运行能力 :可以 24 小时开机
14. 检测项目 : ≥57 种试剂项目，具有甲状腺功能、性腺激素、传染病、肝纤等检测
▲15.促甲状腺激素（TSH） :为第三代，功能灵敏度≦0.02mIU/L
▲16.传染病项目：HIV 为第四代产品，抗原抗体联检，乙肝表面抗原可溯源至 WHO 国际标准单位
17. 定标要求 :内置主曲线，二维码识别，三点校准
18. 校准要求 :采用独立注册的原厂校准品，满足溯源性要求，并提供溯源性文件
19. 用户界面 :17 寸高分别率彩色触摸显示器，Windows10（64bit）操作系统,中文操作界面
20. 网络连接能力 :有单向、双向连接外部Lis 软件或网络的能力
21.国家药品监督管理局认证情况 :仪器及试剂、相关耗品等都具有国家药品监督管理局认证
22. 操作及保养 :操作简便，每天保养工作简单，随时可以待机
23. 配备电脑和主机，保修一年
	1
	台

	2
	立式自动压力蒸汽灭菌器
	1.制造商具有中华人民共和国特种设备生产许可证（D级及以上资质），许可项目包含：压力容器制造并有注明具备所制造产品设计能力，不可借用第三方资质；需提供特种设备生产许可证佐证
2.容量:≥60 升,立式结构,可放入直径≥38CM,高度 39CM 的灭菌架;
★3.容器设计温度≥153 度、容器设计压力≥0.42MPa
4.灭菌腔体采用 316L 不锈钢或以上不锈钢，抗腐蚀性更强，
5.灭菌工作温度 105-136 度；
6.定时：灭菌时间 1-999 分钟，保温时间 1-900 分钟，预约灭菌时间 0-3 天；
7.六级排汽方式:灭菌结束可设定≥6 种不同的排汽速度，通过控制电磁阀的开关，液体培养基灭菌结束排气降温而培养基不会溢出来;
8.开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（上掀式开盖）下压式关盖，单手可实现开关盖；
★9.多点锁紧连接结构：腔盖（上封头）与腔体的锁紧连接达到 7 个点或以上。
10.人性化的台面结构：操作台面上没有障碍物结构，灭菌样品可从从灭菌腔轻松取出或放置，同时在取出放置过程中也可先平放在台面上作为中转，摒弃了女性使用者在提放重物样品过台面带来的不便。
11.腔门完全敞开及任意停留性能：腔门完全打开时与灭菌腔可达到 90 度角，大件样品可垂直从腔内取出；且腔盖可以在任意角度停留，防止腔盖突然砸下风险。
12.合理的台面高度：地面到操作台面的高度不超过 95cm；
13.微电脑控制:实现了整个灭菌进程全自动控制
14.液晶显示智能控制系统：彩色液晶显示系统（五种以上颜色显示），中英文多种语言显示,具有 USB 接口：支持数据导出功能。
15.干烧保护装置：灭菌腔底同时配备多种保护方式的防干烧装置，至少包括液胀式、温度感应式、离子浓度式三种不同干烧保护装置，且保护装置至少采用了强抗氧化性酸的不锈钢和强抗非氧化性酸的铜质材料，提高了仪器干烧保护装置的冗余能力和防腐蚀能力。
16.具有水质检测功能，当灭菌腔水质脏污时可以进行提醒；
★17.最大使用压力： ≥0.28Mpa
18.标配冷却风扇:灭菌结束可快速降低腔体温度；
19.安全装置：八柱均分、闭盖检查系统、 电动式双内锁、冷却锁 OPEN 温度、缺水保护、过压双重保护、 自动故障检测系统、后台安全测试程序、温度监控、 漏电保护、过流与短路保护；
20.附件:不锈钢提篮 2 个；
21.智能清洗功能,带有智能清洗功能界面，可以提供清洗提醒等功能
22.制造商需具有消毒器械生产许可证；
23.整机质保年限≥ 2 年；
	1
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	3
	离子色谱仪
	一、用途：样品中阴离子、阳离子、消毒副产物等的分析。
二、工作环境要求：电源：220V，50Hz；环境温度：10～30℃；环境相对湿度： 25～85%。
三、技术参数：
系统包括双柱塞泵,可触摸液晶显示面版, 高容量分离柱系统，温控柱箱，电解自动再生微膜抑制器，控温电导池,电导检测器，氢氧根淋洗液发生模块，色谱工作站软件等，所有的流路均采用PEEK 材料，耐强酸、强碱、耐腐蚀。
主机标配多功能彩色触摸屏，与色谱工作站同步。既可通过色谱工作站，也可通过触摸屏操作设备。且能通过屏幕实时观察设备及实验状态。（须镶嵌在仪器外壳上，无需其他外接设施。且提供投标人盖章确认的相关示意图及实物图作为佐证材料）
1.化学惰性的非金属泵头，PEEK 管路,适合于pH 为 0～14 的淋洗液及反相有机溶剂。
★2.泵类型：双电机独立驱动，串联式双柱塞泵（须提供投标人盖章确认的相关示意图及实物泵的结构图作为佐证材料）。
2.1.最大压力：35 MPa（5000 psi）。
2.2.流速范围：0.01～15.00mL/min (以 0.01 递增)。
2.3.流量精度:＜0.2%。
2.4.泵头清洗装置:可自动清洗双柱塞泵头。（须提供客户现场的实物图及泵的结构图，并加盖投标人公章）
3.色谱分析柱
高容量分离柱及相应的保护柱组成，pH 0-14 的工作范围，100%兼容反相试剂,使用强酸强碱淋洗液。配备高容量分析柱及保护柱，一次进样完成阴离子、消毒副产物等分析。
4.温控柱箱:
4.1.温度范围:室温+5 °C 至 80 °C。
4.2.温度稳定性: ±0.1 °C。
5.连续自动再生微膜抑制器：利用连续自动再生微膜抑制技术，降低淋洗液背景

电导,无需外加硫酸；具有高容量、免维护、低背景电导、低噪声和稳定的基线。
5.1.配备阴离子连续自动再生微膜抑制器。
6. 电导检测器：
★6.1.使用 32 位 ADC 模拟/数字信号转换芯片，全量程自动转换，无需换档。（须提供投标人盖章确认的芯片实物图，并指出所在电路板的位置以及芯片说明书予作为佐证材料）
6.2. 分辨率: 0.001nS/cm。
6.3. 量程: 0～100,000 µS/cm。
6.4.基线噪音：0.0001µS。
6.5.最小检测浓度：阴离子 Cl-为 Cl-≤0.00008 μg/mL；阳离子 Li+ 为 0.0001µg/ml。
6.6.温度范围:室温+5℃ 至 80℃。
6.7.测温精度: ≤0.001℃。
6.8. 电导池耐压:>10 MPa 。
7. 自动进样器：
7.1.类型：X Y Z 三维电机驱动的自动进样器。（需提供相关证明文件）
7.2.定量方式：可满环进样（由定量环定量），可部分环进样，（由内置的高精度注射泵定量）。
7.3.样品位数：120 位（2mL 样品瓶）。
7.4. 进样量：1～2000 μL，进样量由软件控制并连续可调。
7.5.单点自动稀释配制标准曲线，线性优于0.999。
7.6.重复性：<0.5%。
7.7.交叉污染：<0.02%。
7.8.全软件控制，自动记录样品列表，列表中包含样品名称、进样时间、进样位

置、进样体积等信息。
7.9.配备两个全 PEEK 材质六通阀，便于更多应用场景的开发。（需提供相关证明文件）。
8.色谱工作站
8.1.色谱工作站可完全控制前述整套仪器、设定所有参数，可以实时采集数据并显示色谱图， 自动计算各组分的浓度。
8.2.可同时显示样品列表、色谱图、标准曲线、组分信息和定量结果，并且在列表中选择不同的样品或组分时，色谱和标准曲线也自动跟随变化（须提供软件截图）。
8.3.可运行于 Windows7/8/10。
8.4.具备批量处理样品数据功能：在样品列表中选择需处理的样品，可一键完成数据处理、一键生成报告。
8.5.智能填充功能：在列表中，相同的参数信息只需输入一次，其他样品的参数可智能填充，无需手动多次重复输入，可填充的信息包括样品名的前缀后缀、样品位置、进样量、标准点浓度等信息。
8.6.具有审计追踪功能，自动记录数据的产生、修改、删除等过程和时间，并与相关操作人员对应。
9.在线电解淋洗液发生器：
9.1.淋洗液发生器耐压 3000 psi。
9.2.梯度程序：等度、梯度自由切换，梯度大于4 阶 5 平台。
9.3.梯度产生：高压梯度，梯度产生在泵后高压区，梯度延迟体积小，梯度延迟时间短。
9.4.产生方式：利用电解产生的 H+或 OH-在线生成酸性或碱性淋洗液，而非通过加液单元进行不同溶液间的在线混合或稀释产生。
9.5.KOH 电解淋洗液发生罐。
9.6.标配连续电解自动再生捕获柱，进一步净化淋洗液。
9.7.标配高压自动脱气装置，进行淋洗液脱气。
9.8.软件控制：在软件中直接输入所需淋洗液浓度，而非编写百分比等其他非浓度参数。
9.9 具有氮气加压模块和CRTC 功能：具备氮气加压装置用于保护淋洗液或显色液，免受大气中的二氧化碳或氧气的影响；为淋洗液加压，以防在管线中产生气泡而造成泵运行不正常；为离子色谱中的一些气动操作阀提供动力，完成气动操作。
10 扩展功能：离子色谱须能与原子荧光、ICPMS、UV/VIS、荧光检测器等多种仪器\设备联用，能升级为形态分析、极性荧光有机物分析。
四、售后服务
1 离子色谱仪提供 5 年整机免费质保期，质保期自最终验收合格并交付使用之日起计算。在质保期内，凡属产品本身引起的故障，负责免费保修，所有服务及配件全部免费，一切费用由中标人承担，如不能修理或不能调换，中标人按产品原价赔偿处理。质保期满后，终身提供技术支持、上门维修维护、保养服务及工作站软件终身免费升级，保证 10 年以上供应维修配件。
2 技术支持：在保修期内，每年定期回访，对仪器进行免费全面检查与维修、维护。在保修期外每年定期巡回技术服务，保障设备的正常运转。
五、主要配置：
1、主机（包括泵、电导检测器、电导池、温控柱箱，淋洗液发生器），一套；
2、120 位或者以上的自动进样器，一套；
3、 专业色谱工作站软件，一套；
4、 电脑（配置不低于 i5 处理器,8g 内存，1t 机械硬盘，集成显卡，win10专业版，24 寸显示器），一套；
5、 打印机（黑白激光打印机），一套；
6、 阴离子分析柱，一套；
7、 阴离子抑制器，一套；
8、 定量环（200 微升、500 微升），各一套；
9、 仪器说明书，一套。
	
	

	4
	全自动酶联免疫工作站
	1、功能：全自动完成 ELISA 实验，包括样本自动扫描、加样本（包括加样本及样本稀释）、加阴阳性对照、加质控品、加试剂、微板自动转移、振荡混匀、孵育、洗板、判读、结果分析。
2、加样工作舱机械臂
2.1 加样工作舱机械臂：具备≥1个机械臂，含： ≥2 个加样通道，用于分配标本和试剂；1个抓手，用于转移微板。
2.2 加样通道：≥2 个加样通道。每个加样通道的上下（Z 方向）运行采用≥1根螺旋丝杆传动，精度高，可靠性好，不得采用同步带传动。
2.3 非等间距加样：2 个加样通道可分开最大间距≥300mm，最小间距≤9mm；（需提供相邻2 个加样通道可分开最大间距≥300mm 
2.4 加样吸头： 白色透明的一次性加样吸头，容量≥1000ul，杜绝使用钢针。（需提供加样吸头容量≥1000ul
2.5 加样精度：加样量为 100ul 时，精度（CV） ≤1%，准确度±2.5%；加样量为 1000ul 时，精度（CV） ≤0.8%，准确度±1%；
2.6 抓手工作模式：抓手的上下（Z 方向）运行采用≥1根螺旋丝杆传动，精度高，可靠性好，不得采用同步带传动。
3、平台载架系统：
3.1 样本位：可同时加载装载样本数≥90 个；
3.2 标本条码扫描：具备≥1个自动标本条码扫描仪，装载标本时自动扫描标本条码，不得采用手持式扫描枪扫描标本条码。
3.3 提篮式试剂槽：提篮式试剂槽内置≥1 个金属提手，金属提手上具备≥2.2cm 孔径的提环，便于装载到试剂位上。提篮式试剂槽长宽尺寸均＜14cm，每个提篮式试剂槽可装载至少7 个 50ml 试剂盒。
3.4 质控槽：采用长宽尺寸均＜14cm 质控槽，可摆放质控瓶≥40 个/槽，非轨道式长载架，便于整槽存入冰箱。
3.5 质控槽的兼容性：质控槽具备≥4 种孔径的橡胶座组合，至少满足直径为φ 12.3mm、 φ 16.4mm、 φ 19mm、 φ22.2mm 等不同直径的质控瓶、对照瓶。
3.6 振荡孵育模块：每个振荡孵育模块集成 3 个功能于一体，包括微板加样、振荡混匀和控温孵育。
3.7 振荡孵育模块数量： ≥4 个振荡孵育模块。微板从加样到孵育步骤不需移板，孵育时自动加盖密封孵育。
3.8 振荡孵育功能：振荡孵育模块具备同一块微板在避光孵育时，同时实现振荡功能，满足特殊 ELISA 试验所需。
4、洗板机
4.1 洗板机数量： ≥1 台独立的洗板机， ≥1个洗板头（每台洗板机 1 个独立的洗板头）。
4.2 洗板残留量：洗板清洗残留液量≤1 μ l/孔。
4.3 洗板头：挂式洗板头，不需拆卸螺丝即可进行维护。
4.4 洗板头运行方式：洗板时，微板托盘静止不动，由洗板头做横向和竖向 2 个方向移动，其中 :洗板头横向移动范围≥120mm，竖向移动范围≥20mm。
5、酶标仪
5.1 酶标仪：酶标仪有独立的注册证，需与投标产品为同一厂家生产，便于设备的维护；有独立操作软件，可以脱离主系统软件单独使用。
5.2 酶标仪摆放区域：酶标仪位于加样工作舱，与加样机械臂在同一工作舱，确保加完终止液的微板可立即判读。
5.3 测量方式： ≥8 个测量通道，可单、双波长判读。
5.4 滤光片：至少配置 405nm、450nm、492nm、630nm 四种滤光片。
5.5LED 光源：酶标仪采用LED 光源，LED 光源数量≥4 个，每个波长的滤光片配置对应一个独立的 LED 光源。
6、软件
6.1 运行环境：全中文操作软件，能在Windows 10 或以上的操作系统运行。
6.2 系统对接：操作软件能与实验室管理系统（Lis 系统）连接。
7、其他
7.1 使用期限：设备使用期限≥10 年，需提供投标产品的铭牌为证。
8、配置清单
	序号
	零件名称
	单位
	数量

	1
	酶标分析仪
	件
	1

	2
	加样臂组件
	件
	1

	3
	试管架底座组件
	件
	1

	4
	孵育器套件组件
	件
	1

	5
	洗板机组件
	件
	1

	6
	排液系统组件P01
	件
	1

	7
	钣金组件
	件
	1

	8
	走线组件
	件
	1

	9
	总装组件
	件
	1

	10
	发货配件
	件
	1

	11
	包装组件
	件
	1
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	5
	全自动石墨消解仪
	一、用途
1.1 该设备须支持符合中国国家标准的湿法消解方法和美国EPA 标准的消解方法，用于各种样品的全自动消解,可全自动完成加酸及碱试剂、样品消解、赶酸、定容、摇匀、废气排放等步骤。
二、主要技术参数
★2.1样品处理数：≥72 位,单个容量≥50mL，采用双分区各 36 孔加热控温模块，可整体和分区独立控温，两套不同的升温消解程序可同时运行；
2.2 加热材质：高纯石墨块并镀特氟龙涂层；
2.3壳体防腐蚀工艺技术：消解仪主机壳体需采取有效防腐蚀工艺，满足实验室常规酸雾环境使用要求。
★2.4酸雾排放：消解仪自带酸雾排放系统，设备无需放置于通风橱使用；
2.5控制方式：无线控制；
2.6隔热工艺技术要求： 消解仪具备良好隔热性能，消解仪≥230  ℃恒温加热 3 小时后，消解仪加热区域的外壳的温度≤45  ℃，防止烫伤实验人员；
2.7 温度控制范围：室温 至230 ℃ ；
2.8控温精度：≤0.1 ℃，
2.9定容精度：≤1%；
2.10程序控温，可设置不少于 10 个工步，满足实验室阶梯温度要求；执行到相应工步时用不同颜色显示。可通过应用软件清楚看到加液或定容时各孔位的完成情况并用颜色变化来显示，直观了解实验进程。
2.11 采用 PID 温控系统，独特的可视化监控，可通过应用软件清楚看到整个消解过程和消解时间、保持时间、当前温度和阶梯升温过程等，并可以保存温度曲线图，方便实验后数据溯源追查；
2.12 配置马达升降系统及消解管架。消解添加酸时，系统会举升起相应消解管，快速冷却样品并安全添加试剂，有效防止爆沸；消解完成后系统自动关闭加热并自动举起消解管快速冷却；
2.13机械臂传动采用耐腐蚀材质打造，非金属或皮质材质，耐强酸腐蚀；
★2.14蠕动泵数目： ≥6 个：
★2.15 试剂通道：≥ 8 个，试剂添加精度优于 1%，降低试剂添加系统的故障率，并避免试剂的交叉污染；
2.17 降温方式： 自动冷却降温；消解结束后， 自动计算所需试剂，定容至指定体积并自动混匀；
2.18 提供市级以上的政府或事业单位或第三方检测机构合法出具的消解实验报告，加盖实验单位公章，标准样品消解后各元素的实验测量结果的样品精密度（RSD值）小于10%；
三、配置清单
3.1 全自动石墨消解系统主机，1 台
3.2 蠕动泵管包，1 份
3.3 聚四氟乙烯消解管，72 支
3.4 消解管支架，36 位×2 个
3.5 独立抽风系统，1 套
3.6 智能控制软件，1 套
3.7 品牌笔记本电脑，1 台
3.8 使用说明书，1 本
3.9 应用指南，1 本
3.10 合格证，1 张
四、技术服务
4.1 交货期：合同正式生效后30天内到货
4.2 交货地点：用户指定地
4.3 售后服务：
（1）质保期：仪器设备免费保修 1 年，从仪器验收签字之日起算起。
（2）仪器设备出现故障时，供货方得到通知 2 个工作日内派维修人员到达采购人现场维修;
4.4 技术资料：免费提供全套技术资料。
4.5 培训：现场免费提供仪器设备培训；供货方应用中心 2 人免费培训两次，差旅费由采购人自付。
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注：1.对于上述带“★”要求为实质性要求不允许负偏离；一般商务和技术条款偏离项数之和＞10项将视为无效投标处理。
2.带“★、▲”技术参数要求投标人提供谈判文件指定的证明材料作为评审依据，投标人据实填写技术参数响应情况，投标文件中未附相关证明材料或提供虚假材料的视为无效投标。
[bookmark: _Hlk7184628]三、技术标准规范
1、供应商提供的产品应是未经拆封、原装正品且出厂日期不能超过六个月，符合国家
质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。
2、供应商负责免费上门安装、调试并确保正常投入使用，交付验收时必须提供该产品制造商出具的经销授权书、生产许可证、医疗器械注册证、 白皮书或技术参数说明书、售后服务承诺书、合格证、安装报告、整机匹配测试报告等。
四、供货范围及交货时间
供货范围：采购人指定。 
交货时间：本项目为交钥匙工程。合同签订之日起15日内完成供货到采购人指定地点及安装调试，试运行一个月验收。
五、运输
1.成交人负责保证货物在没有任何损坏的情况下安全运抵合同规定的交货地点，应承担由于其包装或防护措施不妥引起货物损坏和丢失的任何责任或费用。 
2.成交人负责货物在实施地点的保管，直至项目验收实施完成。 
六、验收标准和方法
1.产品满足采购技术参数，经过使用验证。由使用科室与成交供应商共同进行验收。
六、售后服务
1.提供 24 小时服务热线电话以及售后服务机构名称及地址、驻点人员名单、联系电话等详细资料。设备发生故障后，应在收到采购方故障信息30分钟内响应，12小时内赶到现场，24小时内解决问题，如超过24小时未解决问题的，则医院有权要求供应商按医院该设备实际收入作赔偿。设备维修期间须提供相应的备用设备，以保证医院工作的正常进行。
七、其他事项
　　1.付款方式：设备安装调试、正常运行、验收合格，且乙方将相关资料移交给甲方以后，一个月内，甲方凭乙方提供的国家正规税票支付合同总金额的95%,,设备正常运行质保期满一年后无质量问题一个月内支付5%的尾款。（具体详见合同约定）。
2、供应商除提供货物外，必须提出详细的、操作性强的技术服务方案。即对所用货物的使用人员提供售后服务，并进行宣传和技术培训，主要包括产品贮存与使用方法等方面培训。
.报价含产品配送到指定地点的运输费、装卸费和包装费等所有可能产生的费用。
八、其它需要说明的事项
1.其它未尽事宜以政府采购合同协议书为准并按国家相关法律及行业标准执行。对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行实质性响应，提供相关资料并作出承诺，否则为无效投标。
2.项目验收时如发现成交人所提供的产品与投标文件不一致或与递交的证明材料不一致，将视为虚假应标，采购人采购人有权废除供应商中标资格并按照“供应商提供虚假材料谋取中标”如实向政府采购监管部门报告。
3.对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行逐条响应。
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