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	包1
	环境与农业分析仪器 
	详见本章第二节
	1批
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[bookmark: _Toc702]第二节 技术要求
1、 采购标的需实现的功能或者目标
[bookmark: _Toc25711][bookmark: _Toc84573998][bookmark: _Toc17660][bookmark: _Toc14475][bookmark: _Toc70069105]本项目为湖南省岳阳大豆产业集群科技支撑专项仪器设备采购项目，由岳阳市农业科学研究院实施采购。设备涵盖大豆种子处理、种质储藏、田间栽培试验、植株表型检测、考种分析、品质理化检测、土壤环境监测、样品前处理、智慧农机作业等全品类设备，主要用于大豆种质资源鉴定与保存、新品种选育、农艺性状测定、产量品质检测、栽培技术试验、田间土壤环境监测、大豆理化指标分析等科研试验业务。本项目设备是支撑岳阳市大豆产业集群科技创新、开展大豆全产业链科研试验、优化大豆栽培与育种技术、提升本地大豆科研检测能力、对外开展农业科技服务与技术推广的核心硬件支撑。
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
所有设备生产、检验、调试、验收须执行现行有效国家标准、行业标准，主要包含：GB 4793.1-2007、GB/T 3543.1~3543.7、GB/T 24899、GB/T 38571、NY/T 1121 系列、HJ 962、GB/T 19812.1、GB/T 13664-2023等种子检验、粮油检测、土壤检测、实验室仪器、农林机械、节水灌溉相关国标、行标；无对应国标 / 行标的，执行不低于同类产品通用技术要求的企业标准。本章本节技术要求高于通用标准时，以本章本节技术要求为准。
3、 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
3.1本项目所有采购设备、器材、管材及配套设施整体质量、安全、技术规格、物理特性等需满足以下通用要求，各设备具体详细技术参数、功能规格、性能指标详见本章本节第3.2款。
（一）质量总体要求
本项目所有采购的货物均为全新原装正品、未拆封、未使用、无翻新、无瑕疵的合格产品，整体质量稳定可靠，做工精良，配置完整齐全。所有产品用材、配件、辅材均符合国家及行业合格标准，满足正常试验检测、田间作业、设备运行及长期使用需求，保证项目一次性验收合格。
（二）安全性能要求
所有电气设备、动力设备、灌溉管材设施具备安全防护、防漏电、防过载、防破损、防渗漏等安全设计，设备运行稳定、安全可靠，无安全隐患。设备具备断电保护、过压保护、低压提示、防误操作等基础安全功能，符合安全生产、户外作业、实验室使用安全规范，可保障人员、设备、场地使用安全。
（三）技术规格通用要求
所有设备运算、检测、传动、控制系统成熟稳定，智能化程度高、操作便捷、数据精准、重复性好，适配农业土壤检测、作物分析、田间取样、节水灌溉等专业作业场景。
（四）物理特性与环境适配要求
设备外观规整、无变形、无划痕、无破损，结构设计合理、便携耐用、拆装便捷。户外设备、管材具备抗老化、抗紫外线、耐腐蚀、抗高低温、抗挤压、防堵塞特性，可适应野外露天、田间复杂地形、长期日晒雨淋等恶劣工况，环境适应性强，使用寿命满足行业常规使用标准。
（五）标准规范要求
本项目所有产品供货、设备性能、施工安装、检测验收均严格遵循国家、行业现行有效标准、规范及技术规程。未尽事宜按国家现行最新标准执行。
3.2产品技术参数要求
	设备名称
	单位
	技术参数要求
	数量

	大豆脱粒机（试验）
	台
	一、设备功能要求： 
1. 要求可单株脱粒或者单穗脱粒。 
2. 需实现脱粒净度高，籽粒损失率低。 
3. 喂入口处需设置防护装置，防止大豆粒飞溅。 
4. 采用优质钢材制作，需耐腐蚀。
5. 需配置转轮，能实现操作场地设备移动方便。
二、技术指标要求： 
1. 配套动力：220V，1400 转/分 
2. 含杂率：≦0.1% 
3. 生产率：150 株/小时 
4. 清机时间：≤30s（无死角不残留） 
5. 脱净率：﹥99.5% 
6. 破损率：≦0.2% 
7. 损失率：﹤0.3% 
	1

	大豆蛋白检测仪
	台
	1、 检测原理
基于近红外（NIR）光谱检测技术，通过采集样品化学键泛频振动光谱信息，结合化学计量学算法建立光谱与物质成分关联模型，实现大豆蛋白质、脂肪、水分、纤维、水溶性蛋白等指标无损定量分析。
二、应用范围
本仪器广泛应用于大豆产业链的各个环节，为品质管控与价值评估提供高效解决方案。
三、设备功能要求
1.操作便捷：采用触摸屏键盘设计，人机交互界面简洁，操作简单，无需专业培训即可熟练操作；
2.检测精准：采用光栅透射检测技术，波长覆盖全面，设备一致性高，定标传递精准稳定；
3.无损检测：样品无需前处理，光源安全，不破坏样品；
4.分析速度快：大豆指标在 1~1.5min 内完成测量；
5.可检测大豆蛋白质、脂肪、水分、纤维、水溶性蛋白核心指标；
6.绿色环保：无需化学试剂，无化学肥料等污染物，环保无害；
7.便携性：手持式设计使仪器可以随时随地使用，方便现场检测分析；
8.重复性好：降低人为操作误差与不同场景下的条件干扰；
9.数据规范：支持图片、表格格式存储，便于数据整理归档。
四、技术参数要求
1.适用样品类型：颗粒状大豆样品；
2.光源：卤钨灯；
3.波长范围：950~1650nm；
4.样品池容量：≥500g；
5.外壳材料：ABS；
6.操作系统：Android11；
7.环境温度：10~30℃；
8.电池续航：≥1h；
9.通信功能：支持4G 模块。
	1

	种子低温储藏箱
	台
	一、设备功能要求
1.配备大风机分层送风结构，箱内气流均匀，温湿度分布均衡；
2.微电脑精控，温度湿度双控制；
3.配置双层钢化LOW-E膜玻璃门，隔热保温、可视性强；
4.宽气候适配设计，环境适配范围广，运行稳定性高；
5.具备四重报警、四重安全保护功能，保障种子储藏安全；
6.支持超长周期数据存储，可追溯储藏环境数据；
7.具备温湿双控恒定技术，箱内环境稳定，满足大豆种质长期储藏需求。
二、技术参数要求
1.容积(L)：≥300；
2.气候类型：SN/N；
3.储藏温度(°C)：2-8；
4.输入功率(W)：≥260；
5.制冷方式：风冷；
6.显示精度(°C）：0.1；
7.外壳材质：PCM预涂钢板；
8.内胆材质：HIPS；
9.内置层架：5层。
	1

	大豆表型检测系统
	套
	1、 功能参数要求：
1.测量参数：可精准测量大豆株型夹角、茎粗、籽粒总数量、千粒重等核心表型指标。
2.一体式连接：压板和转轴柄一体式连接，方便固定作物茎部，减少风吹草动对作物角度拍摄的影响。手机和作物之间固定距离设置，重复性拍摄夹角角度无差异。
3.数粒及千粒重：数粒范围10-8000粒，自动换成千粒重：通过识别的种子粒数，输入重量，可自动换算出千粒重。
4.品种名称批量添加：作物和品种可以直接在手机上进行添加。添加品种时，可对品种单个名称进行添加，也可批量添加。解决用户材料多，单个输入较为繁琐的问题。
5.动态加密：可通过验证码进行加密，一个账号可在多个手机上使用，但不能同时使用。
6.比例尺自动矫正：任意手机可拍照，且拍摄成像视角可以被自动矫正。
7.智能修正：触摸屏幕可进行手动修正，使结果更精准，可达100%。
8. 数据查看：拍照分析后即可查看结果，也可在历史记录中查看数据报表和图片。
9.数据导出和共享：支持数据修正、查询、编辑和导出，数据可导出Excel格式，并可分享至微信、QQ或者钉钉，便于多应用方式查看数据。
10.适用范围：大豆夹角适用于花芽分化期、开花结荚期、鼓粒期、成熟期进行测量。
二、主要技术参数要求：
1.测量范围和误差：大豆夹角测量范围0-180°，误差±5%；大豆茎粗测量范围0-5.2cm，误差±1%；千粒重测量误差：误差±2‰，修正后可达100%；
三、硬件配置：
大豆夹角手持装置1台；背光板1块，数据采集器彩色屏手机1台。
	1

	种子净度工作台
	台
	一、设备功能要求：
1.种子净度台台面白光柔和、反射均匀，整体轻巧，放置于桌面，可放大被测物体，用于种子净度检验。
二、种子净度工作台参数：
1.主机尺寸：≤L550 mm×W400 mm×H150 mm；
2.观察窗尺寸：≤L450mm×W300 mm；
3.放大倍率：母镜5X，子镜处10X；
4.背景灯功率：15W；
5.放大镜灯功率：18W；
6.电源：220V，50HZ。
	1

	智能考种系统
	套
	一、设备功能要求
数字化考种机是一款快速高精度考种的视觉系统，该系统集成了机器视觉、数字图像处理以及工业控制等先进技术，为育种、分子研究等相关领域提供了一种新型高技术高效率检测手段。可以快速高精度的获取作物种子样品的总粒数、实粒数、结实率、粒长、粒宽、粒面积、粒周长以及千粒重等参数。数据分析软件可实时监测种子检测状态并将数据结果实时的存储到EXCEL中。
二、技术参数要求
1.工作条件
1.1通风条件良好；
1.2环境温度：仪器使用温度范围 0~50℃；
1.3相对湿度：≤70%；
1.4额定功率：0.5KW；
1.5避免强电干扰和强磁场干扰。
2.性能参数要求
★2.1可测参数：总粒数、实粒数、结实率、粒长、粒宽、粒面积、粒周长、千粒重等；
★2.2平均误差：≤3%；
★2.3效率：100s/单株；
2.4检测方式：在线实时采集；
2.5数据储存：自动保存为Excel格式；
2.6可持续工作时长：20h（每天）。
3.配置要求
★3.1成像单元像素尺寸：14.08μm；
3.2成像单元类型：单色线阵列 CCD 相机；
3.3光源：线阵列 LED 光源；
3.4电源：单相 220V AC；
3.5控制装置：Windows PC 控制机柜；
★3.6作物籽粒分析软件：在线控制，图像处理，数据分析及储存。
	1

	恒温恒压催芽箱
	台
	一、设备功能要求：
1.配备大屏幕液晶程序控制器，蓝色背光设计，多组数据一屏显示，操作简便、控温精准，支持夜间作业查看。
2.直观显示运行流程，设定温湿度，箱内温湿度，运行时段剩余时间，环境温度及保护温度。
3.可设置内胆保护温度，高于内胆保护温度软硬件自动切断加热电源，保护测试样品。
4.具有超温和传感器异常保护功能，保证仪器和样品安全，可选配全光谱的植物生长灯，有利于植物的生长，提高抗病性。
5.全内胆不锈钢材质。
6.具备掉电记忆、断电时长自动补偿功能，重启后延续原有工作程序。
7.支持传感器故障自主识别，便于设备检修维护。
二、技术参数要求：
1、控温范围：10～50℃；
2、温度分辨率：0.1℃；
3、温度波动度：±1℃；
4、温度均匀度：±1℃；
5、控湿范围:50%~85%RH；
6、湿度波动度：±5%RH；
7、加热功率：300-1000W；
8、工作模式：压缩机间歇式连续运行；
9、工作环境：温度0-35℃，无腐蚀性气体；
10、电源：220±22V、50±0.5Hz。
	1

	种子烘干机
	台
	一、适用范围：
适用于大豆、杂粮、饲料颗粒、药材、果蔬等物料烘干处理，适配种子试验预处理、样品干燥作业。
二、技术参数要求：
1.温控范围：30~200℃；
2.机身材质:双层不锈钢；
3.网筛尺寸:直径≥37cm；
4.层距:≥4cm；
5.送风配置：配备专用鼓风机；
6.单次烘干容量：≥60斤；
7.电压:220V；
9.功率：≥2000W。
	1

	光学生物显微镜
	台
	1、 技术参数要求
1.光学系统：无限远光学系统；
2.观察头：30°倾斜铰链式三目头，瞳距调节范围55mm~75mm；
3.目镜：PL10X/22MM；
4.转换器：内向式四孔转换器；
5.物镜：4X、10X、40X、100X；
6.聚光镜：NA1.25；
7.调焦机构：同轴粗微调焦，微调格值≥0.002mm；
8.载物台：双层活动平台，尺寸≥220×148mm；
9.照明方式：可调的照明系统和3WLED灯亮度；
10.存储配置：标配8G Micro SD卡，最大支持64G；
15.电源：DC 5V，2A；
16.示屏尺寸：≥10寸；
18、语言系统：支持中文、英文。
二、配件要求：
含擦镜纸一包、染色剂一瓶、载玻片50片、盖玻片100片、小刀、滴管、镊子、擦镜布、培养皿、取样针等。
	1

	秸秆粉碎机
	台
	一、技术参数要求:
1.刀片宽度:200mm；
2.刀片配置:三动刀+一静刀组合结构；
3.油箱容量:≥6L；
4.最大粉碎物料直径：≤100mm；
5.刀片转速:≥2500RPM；
6.出料方式：360°旋转可调出料；
7.启动方式:接电使用。
	1

	微型植物样品粉碎机
	台
	一、技术参数要求：
1.粉碎方式:切割粉碎+筛网；
2.工作方式：不连续/连续；
3.外壳材质：冷轧钢板静电喷涂；
4.粉碎室材质：压铸钢；
5.叶片材质：合金钢；
6.可选筛网孔径：0.5mm、1.0mm、1.5mm；
7.粉碎细度：60~120目可调；
8.单次投料量：≤50g；
9.电机转速：≥1200r/min；
10.额定功率：0.25kw；
11.工作电源：AC220V/1.1A、50/60Hz；
12.附件：清洁毛刷、保险配件、拆装扳手、备用粉碎叶片。
	1

	电动取土器
	台
	一、技术参数要求：
1.采样深度：基础采样深度≥1m，可通过加长杆拓展至≥5m，延长杆采用插销式快速连接结构，拆装便捷、连接牢固；
2.动力性能：整机动力充沛，额定输出功率≥1.9kW，空载转速≥7000r/min，钻进扭矩大，适配黏土、壤土、砂土等多类土壤钻进作业；
3.发动机类型：51.2cc排量，风冷单缸二冲程；
4.燃油比：标准汽油与二冲程机油配比25:1，适配通用市面燃油耗材，维护便捷；
5.整机重量：主机净重≤10kg，机身轻量化设计，单人可独立操作、野外便携转运；
6.油箱容积：≥1200ml，大容量油箱，单次加满可满足长时间连续取样作业；
7.启动方式：手拉反冲起动；
8.取样管径：标配取样管直径≥51mm，钻头规格可根据试验需求灵活定制更换；
9.取样结构：采用锯齿式旋转钻头结构，钻进阻力小，取样过程无挤压、无扰动，可完整保留土壤剖面原始分层结构。
	1

	土壤检测仪
	台
	1、 技术参数要求：
1、检测能力：设备可覆盖土壤养分、肥料养分、作物养分、植株营养、土壤重金属污染等多品类检测，可检测指标丰富，满足农业科研、土壤普查、耕地质量检测、肥料质检等多场景试验需求。
2、测试误差：土壤氮磷钾误差≤1%，有机质误差≤2%，微量元素相对误差≤5%；肥料单项误差≤0.5%，氮磷钾三项误差≤1%。 
3、设备搭载智能安卓操作系统，采用高性能四核处理器，运行主频高、运算速度快、系统运行稳定，触控操作流畅，可长期连续工作无卡顿。
4、检测结构：采用高精度光学检测结构，光源一致性好、检测精度高，可有效规避环境干扰，保障批量样品检测数据一致性。
5、为确保精度，仪器需在420、510、590、680nm波长处各进行不少于3次校准，由省部级及以上计量单位出具报告或证书。
6、检测过程中内置校准功能，智能恒流稳压，光强自动校准，确保检测准确度。数据重复测量，仪器稳定性<0.5%，重复性<0.5%，由省部级及以上计量单位出具报告或证书。
7、仪器标配wifi无线上传、4G联网传输、GPRS无线远传功能，快速上传数据。
8、配有CPF专业级智慧云平台，仪器连入无线网络后，可将检测数据可选择性或批量无线上传，方便用户进行长期数据管理和可视化分析。
9、仪器同时具有USB接口、以太网接口，内置大容量内存，并可随时用U盘拷贝数据。
10、可用手机随时登录云平台在线移动查看历史数据。
11、内置作物专家施肥系统，可对百余种全国农业经济作物、果树等的目标产量计算推荐施肥量，依据施肥配方科学指导农业生产。测土配方施肥结果可打印，打印内容包含：作物种类、肥料种类、目标产量、需求总量、建议施肥方案。
12、内置植物营养诊断标准图谱，根据各农作物营养缺失的图片，进行叶面对比，诊断丰缺。
13、4波长专业测试冷光源（红、蓝、绿、橙），光源波长稳定，长时间连续工作光源无温漂现象，寿命长达10万小时级别，重现性好，准确度高。
14、高灵敏7寸真彩触摸屏，采用更加高效和人性化操作，高清晰高交互显示，大程度降低传统仪器的繁琐操作和失误。
15、内置时钟功能，方便操作时间记录，长期历史追溯。
16、可设置多账户账号密码登录，高效UI交互界面，不同的用户可自由添加编辑检测信息，保存后可长期使用。
17、GPS功能：可在野外作业时记录经纬度地点，满足特殊用户需求。
18、内置低电压提示功能，可在检测时明确电量，避免测试数据偏移，同时具有断电保护功能，断电自动保存数据，防止数据丢失。
19、交直流两用供电方式，内置大容量充电锂电池，满电状态下可连续工作10余小时，同时可外接车载电源蓄电。
20.仪器稳定性：一个小时内显示数字无漂移（透光度测量）；两个小时内数字漂移不超过0.3%（0.003，透光度测量）、0.001（吸光度测量）。
21.线性误差： ≤0.1%（0.001，硫酸铜检测）
22.灵敏度：红光≥4.5 ×10-5  蓝光≥3.17×10-3  绿光≥2.35×10-3  橙光≥2.13×10-3.
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	喷灌设备
	套
	一、喷灌范围：适配灌溉面积约80-100亩地块
二、阀控系统：配置农用专用HDPE控制球阀，公称外径De63，适配田间主管网通断控制，阀体采用全新高密度聚乙烯原料一体成型，无再生料、无杂质，具备抗压、抗冻、防腐蚀、耐老化性能，密封性能优异，开关顺畅无渗漏，适配户外长期露天使用，满足田间管网压力运行要求。
三、主输水管网系统：
（1）主管道采用国标HDPE给水管道，公称外径De63，管材韧性强、抗压等级高、耐酸碱腐蚀，适配农田地下/地面铺设场景，抗土壤沉降挤压，长期使用不易破损开裂，满足大田主输水稳压输水需求。
（2）配套齐全专用管道连接件，包含同规格三通、弯头、法兰、接头、堵头等全套配件，所有配件与主管道材质、压力等级完全匹配，接口密封性强，安装牢固，杜绝管网渗水、漏水、脱管问题，保障管网整体输水稳定性。
四、田间灌溉支管及滴灌系统要求
（1）田间支管采用国标LDPE灌溉专用管道，公称外径De50，额定压力≥0.6MPa，管材柔韧度高、铺设便捷、抗弯折、耐老化，适配田间地形起伏铺设，适配低压节水灌溉工况。
（2）支管配套全套专用安装配件，包含同规格旁通、直通、堵头、固定卡扣、接头等，配件材质与管道同源，适配田间安装施工，保障管网连接紧密、稳压输水。
（3）滴灌带采用国标内镶贴片式节水滴灌带，壁厚≥0.2mm，滴头间距≥30cm，单滴头流量≥2.0L/h；滴头出水均匀、稳压性好、抗堵塞能力强，具备自清洗功能，可有效避免泥沙堵塞，适配大田常态化节水灌溉，灌溉均匀度高，节水效果显著，适配各类农作物种植灌溉需求。
（4）配套完整滴灌带专用安装配件，适配田间铺设、对接、封堵、固定施工，配件通用性强、适配性好，保障整套滴灌系统完整成型、稳定运行。
五、运输、安装及调试总体要求
供应商须负责本项全套设备的出厂运输、现场卸货、场地布设、管网铺设、设备组装、系统对接、整体调试、试运行、验收交付等全部工作；完工后整套系统运行稳定、出水均匀、无渗漏、无堵塞，完全满足大田标准化节水灌溉使用要求，交付后提供完整施工及设备资料，确保项目即装即用、正常投产使用。
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	土壤速测仪
	台
	一、技术参数要求：
1、土壤水分：
1.1土壤容积含水量（%）
（1）范围：0-100%；
（2）测量精度：0-50%范围内，±2%；50-100%范围内，±3%；
（3）分辨率：0.1%；
（4）互换精度：<3%；
（5）复测误差：<1%；
（6）响应时间：<1秒；
（7）测量稳定时间：1秒；
（8）测量区域：直径为10cm、高为10cm的圆柱体。
2、土壤温度：
（1）范围：-40-80℃；
（2）测量精度：±0.5℃；
（3）分辨率：0.1℃。
3、土壤盐分：
（1）范围：0-50g/Kg；
（2）测量精度：±5%；
（3）分辨率：0.001g/Kg。
4、土壤电导率：
（1）范围：0-20000us/cm；
（2）测量精度：0-10000us/cm范围内为±3%；10000-20000us/cm范围内为±5%；
（3）分辨率：0-10000us/cm内10us/cm；100000-20000us/cm内50us/cm。
5、土壤PH：
（1）范围：0-14；
（2）分辨率：0.01；
（3）测量精度：±0.1；
（4）软件：含上位机软件。
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	质构仪
	台
	一、设备功能要求：
1.开机密码登陆，具分级权限管理功能；
2.高清彩色触摸屏；
3.采用S型高精度力量感应元超高速采集芯片；
4.可标准砝码校正、高精度、高速度解析度、高位移分辩率；
5.精密滚珠丝杠传动，无级调速，运行平稳精准；
6.支持下行速度、位移、保护力值自定义设置，防过载撞击；
7.主机独立完成参数设置、测试、曲线显示、数据存储查询；
8.主机具有数据存储、查询功能；
9.具有四级权限管理功能，配备GMP软件，整套系统符合GMP要求；
10.软件实现数据可溯源性，实现多级权限管理、审计追踪、电子签名等功能；
11.具备限位保护、过载保护、自动回位以及掉电记忆等智能配置，有效保证用户的操作安全。
三、技术参数要求：
1.力量感应元：25kg；(5kg、10kg、20kg、50kg可选）
2.力量感应元精度：0.01N；
3.力量精度：0.01N，示值准确度±0.5%FS；
4.位移行程：0 ~ 300 mm；
5.位移精度:0.01 mm；
6.测试模式：单次、循环、TPA质构、压缩、穿刺、拉伸、剪切等；
7.电源：220VAC±10%、50Hz。
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	探头与通用接杆
	套
	适配质构仪专用，36mm柱形检测探头及通用接杆，匹配主机检测参数，满足大豆样品质构常规检测需求。
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	切刀探头+操作台
	套
	质构仪专用配套组件，含定制切刀探头与专用检测操作台，适配大豆籽粒、植株剪切特性检测。
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	水分检测仪
	台
	一、设备功能要求：
1.超大离分辨率肯亮点阵液品显示屏，便于在暗处操作，视觉更舒适。
2.触摸屏触控操作，参数设置、检测操作简便高效。
3.配备高精度隔热传感器，温度采集精准稳定。
4.采用卤素灯加热干燥，升温迅速，测试时间短。
5.在测试过程中，可直接确认干燥的状态，推测结束时间。
6.支持自动去皮、零点漂移校正，检测数据精准。
7.内置RS232输出接口，可连接计算机、打印机等外围设备。
二、技术参数要求：
1.最大称量值：50g；
2.可读性：5mg；
3.重复性误差(3g样品)：0.2%；
4.最小样品量：1g；
5.可适用样品量：3-10g；
6.加热时间：1-99分钟（可调）；
7.通讯接口：USB；
8.终点控制：定时、自动、手动三模式；
9.加热温度范围：60-160℃；
10.加热灯:卤素灯；
11.显示内容：日期等；
12.秤盘尺寸：≥100mm。
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	电热鼓风干燥箱
	台
	1、 设备功能要求：
1.外壳优质冷轧钢板静电喷涂，坚固防锈、外观规整；
2. 内胆不锈钢/镀锌钢板材质，耐高温、耐腐蚀、无油烟；
3. 强制鼓风循环结构，箱内温度均匀稳定；
4. 可抽拉式网架，物料存放空间灵活可调；
5. 双层钢化玻璃观察窗，可实时观察样品烘干状态；
6.微电脑智能控温，无触点电路控制，低噪音、高可靠，具备超温报警、自动断电保护功能。
二、技术参数要求：
1.工作电源：AC220V、50HZ；
2.控温范围：室温+10℃~250℃；
3.温度波动度 (℃)：±1；
4.功率(KW)：≤2；
5.容积(L)：≥70；
6.搁板负荷（KG）：≥15（标配2块）；
7.最大隔板数量（个）：≥7；
8.搁板间距（mm）：≤50。
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	冰箱
	台
	一、技术参数要求
1.总容量(L)：≥450；
2.面板材质：钣金；
3.额定电压/频率：220V/50Hz；
5.日均耗电量：≤1kW·h/24h；
6.能效等级：1级节能；
7.压缩机类型：变频；
8.运行噪音：≤40dB(A)。
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	陈列分光测色仪
	台
	1、 设备要求：
1.硅光二极管阵列传感器；
2.采用全波段均衡LED光源+UV光源。
三、技术参数要求
1.照明方式:D/8(漫射照明，8°方向接收)
2.照明光源：组合全光谱LED光源，UV光源；
3.积分球尺寸：Ф40mm；
4.感应器：光电二极管阵列；
5.测量波长范围：400~700nm；
6.波长间隔：10nm；
7.观察者角度：2°/10°；
18.显示：光谱图/数据，样品色度值，色差值/图，合格/不合格结果，颜色仿真，顏色偏向；
19.测量时间：≤2s；
23.测量方式：单次测量；
28.电池电量：锂电池；
31.接口：USB、蓝牙；
32.存储数据：标样≥100条；
34.语言：简体中文、English；
35.配备附件：电源适配器、数据线、说明书、黑白校正盒、保护盖、腕带、测量口径。
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	履带式无人农机
	套
	一、技术参数要求
1.配套动力额定（标定）功率：4.3kW；（标定功率：4.3kW）
2.配套动力额定（标定）转速：3700r/min；（标定转速：3700r/min）
3.电池：
（1）类型：锂电池；
（2）电压：60V；
（3）容量：400A·H；
4.作业幅宽：120cm；
5.续航能力（时长）：6～12h；
6.充电时长：8～10h；
7.最小离地间隙：200mm；
8.工作部件传动方式：齿轮传动；
9.外接工作部装置联接方式：快速悬挂；
10.履带部分：
(1)轨距:770mm；
(2)履带节距:72mm；
(3)履带节数:40节Knot；
(4)履带宽:180mm。
二、主机配置清单要求
1.主机系统:
（1）履带式底盘1套:胶履带，轨距可调；
（2）电动驱动系统1套:同步电机，额定功率≥1.8kW；
（3）动力电池组1套:锂电池，电量≥24kWh。
2.基础控制:
（1）车载控制器1套:具备CAN总线通信；
（2）手持遥控器1台：工业级，控制距离≥200米。
3.标准附件：
（1）悬挂系统1套；
（2）基本安全系统1套：声光报警、急停按钮、防护栏。
三、作业附件清单要求
（1）旋耕机头1套：可调节旋耕机头，耕深15-28CM，作业幅宽1200mm；
（2）除草机头1套：除草机头，作业幅宽1200mm；
（3）开沟刀1套：开沟刀，开沟宽≤300mm、深≤250mm；
（4）起垄刀组1套：起垄高≤300mm，起垄宽500mm/1000mm可调；
（5）撒肥机头1套：悬挂型撒肥机，最大容积120L，抛洒范围1-2米可调；
（6）播种机头1套：可调节多功能播种系统，效率：4-6/亩每小时。播种行数： 5行可调节。播种行距20-25厘米可调。播种箱容积50L。播种量：2-10KG每亩可调。
三、售后服务
  设备主机质保2年，主机核心部件包含但不限于电池、电机、控制器。工作部件质保1年（如旋耕机头、除草机头等）。
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	收割机
	台
	一、总体技术参数要求：
1.粮仓容量(L):≥1000；
2.油箱容量:≥50L；
3.割幅:≥1450L；
4.转速:≥2400r/min；
5.额定功率（马力）:≤70(60kW)PS；
6.排气量:≥2L
7.结构质量kg:≦3200kg；
8.整机外形尺寸:≥4200x1950x2500m。
二、行走部技术参数要求：
1.履带宽(mm)：≤450；
2.节数：≤50；
3.接地长(mm)：≤1440mm；
4.轨距(mm)：≥1000mm；
5.平均接地压(使用质量时)(kPa)：≤21.9；
6.最小离地间隙(mm)：195；
7.变速箱类型：机械变速+液压无级变速(HST)；
8.理论作业速度(km/h)：低速:0~3.96、标准:0~5.40、行走:0~7.20；
9.最高车速(m/s)：2.0。
三、脱粒部技术参数要求:
1.脱粒滚筒直径(mm):Ф424；
2.脱粒滚筒长度(mm):≤900。
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	遥控喷雾器打药机
	台
	一、技术参数要求：
1.发动机：柴油机；
2.启动方式：手拉/电启动；
3.马力：≥7.5HP；
4.遥控距离：300-500米；
5.直连泵：三缸柱塞泵；
6.直喷距离：8-10米；
7.雾喷距离：5-6米；
8.高压软管：≥50米；
9.配件：进水管、出水管、过滤管、调节阀门、生料带、链接把手、机油×2、遥控器、3嘴喷杆、加长杆、直喷。
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	微耕机
	台
	一、技术参数要求：
1功率：≥4.0KW；
2.发动机类型：四冲程；
3.排量：≥140CC；
4.发动机转速：3600r/min；
5.油箱容量：≥1L；
6.耕地宽度：40-60CM；
7.耕地深度：20cm；
8.工作头：犁头、除草轮、开沟刀。
二、配件：机油、机油量杯、加油漏斗、螺丝刀、套筒扳手、套筒螺丝刀、六角扳手、火花塞、两用扳手。
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4、 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点
4.1本项目的采购数量：见本章本节第三大点第3.2款的表格内容。
4.2交付时间：合同签订生效后30个工作日内完成全部设备交付工作。因成交供应商自身原因造成工期延误的，按合同约定承担逾期违约责任。
4.3项目交付地点：岳阳市农业科学研究院。
五、采购标的的验收标准
5.1验收标准：本项目履约验收以谈判文件采购需求、成交响应文件及政府采购合同为法定依据，严格遵照国家及行业现行标准规范执行，合同签订及履约期间双方不得擅自变更、删减、降低既定采购标准；项目所有设备、管材及配套产品须为全新原装合格正品，外观完好、资料齐全、安装施工规范、运行安全稳定且满足项目实际使用需求，整体交付达标方可验收合格，若出现质量不达标、参数不符、功能缺失、施工缺陷、资料不全等履约不合格情况，采购人有权拒绝验收及付款，责令供应商无条件免费整改、返工或换货，由此产生的所有费用、工期损失及全部违约责任均由成交供应商承担，拒不整改的，采购人有权单方解除合同并依规追责。验收方法：现场验收。
5.2由于成交方原因致使项目验收不合格的，由成交方返工直至合格为止，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交方承担。
六、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
6.1质保服务期限要求
（1）质保服务期限：所有仪器整机免费质保不少于1年，履带式无人农机质保以本章本节第3.2款表中的相关要求为准；质保期自项目整体验收合格之日起计算，质保期内免费提供零部件更换、上门维修、软件升级、校准维护等全部服务，无任何材料费、上门费、工时费。
6.2服务效率响应标准
（1）故障响应时效：采购人报修后，服务人员2小时内电话远程响应排查；本地4小时内到达现场处置，省内异地24小时内上门维修，重大故障48小时内完成整机更换，不得影响农科试验、田间作业正常开展。
（2）培训服务：设备安装调试完成后，成交供应商须免费开展现场实操培训，覆盖设备操作、数据处理、日常保养、简易故障排查、喷灌系统运维等内容，确保采购人工作人员可独立完成试验检测作业，培训人数不少于3人。
6.3配套服务标准
（1）交付配套服务：免费提供货物运输、卸货、就位、安装、布线、管网铺设、通水通电调试、系统校准、软件安装激活、数据平台开通等全部配套服务，喷灌系统完成通水试运行，所有检测仪器完成精度校准。
（2）技术支持服务：终身提供7×8小时线上技术咨询、软件免费升级、检测算法更新、试验技术指导服务。
（3）履约约束：签订政府采购合同时不得擅自缩短服务期限、降低响应时效、删减配套服务内容。
七、采购标的的其他技术、服务等要求
[bookmark: _Toc11828][bookmark: _Toc22185][bookmark: _Toc13803][bookmark: _Toc70069111][bookmark: _Toc84574004]7.1备品备件保障：供货时同步提供易损易耗配件清单；质保期内免费更换故障配件。
7.2知识产权要求：成交供应商所供设备、配套软件不存在知识产权纠纷，若发生侵权投诉、诉讼，全部法律责任、经济损失由成交供应商承担。
7.3人员及现场管理：开展安装、施工、调试作业时，工作人员须文明施工、规范操作，完工后清理作业现场垃圾、包装废料，恢复场地原貌；作业人员须具备对应设备安装、农机施工实操能力。
7.4档案移交要求：项目整体验收前，一次性移交完整全套资料，包含产品合格证、出厂检测报告、说明书。
7.5所投货物所需的配件、备件及保证货物正常运行的标准配置的附件及专用工具，均应包含在报价中。

