第4章 [bookmark: _Toc20651235] 采购需求
一、基本信息
采购项目名称：岳阳市人民医院多参数心电监护仪、二氧化碳激光治疗仪、皮秒激光治疗机采购项目
采购人：岳阳市人民医院
预算金额：2890000.00元（其中包1：1100000元、包2：950000元、包3：840000元）

                        第一节 采购清单一览表
	包号
	包名称
	数量
	单位
	最高限价
	备注

	包1
	多参数心电监护仪
	12
	台
	1100000元
	

	包2
	二氧化碳激光治疗仪
	1
	台
	950000元
	

	包3
	皮秒激光治疗机
	1
	台
	840000元
	



包一：多参数心电监护仪
一、技术参数
监护仪结构
1. 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥4个
2. ≥15英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920×1080像素，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作
3. 配置USB接口，支持遥控器等USB设备，提供说明书证明材料
4. 监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥35种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类
5. 监护仪支持内置NFC功能，提供说明书证明材料
6. ▲支持语音智能控制，可以实现监护仪的基础操作，都可通过语音唤醒一键完成，提高监测效率

监测参数：
7. 基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测
8. 基本功能模块支持与监护仪有线或无线通讯，无线通讯时，也支持实时参数监测功能，内置锂电池供电≥4小时，通过1.5米（6个面）抗跌落测试
9. ▲标配转运监护仪，可插入监护仪模块插槽（非指定插槽）作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计
10. 支持房室传导阻滞心律失常分析
11. 支持HRV（心率变异性）分析，可在监护仪上查看R-R 间期(ms)、SDNN(ms)、SDANN（ms)、SDNNIndex(ms)、Triangle Index、rMSSD(ms)、pNN50(%)、TP、VLF、LF、HF、LF/HF 比值、Lfnu、HFnu 等参数信息需提供产品界面
12. ▲支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析，提供产品说明书证明材料
13. NIBP支持快速测量，典型测量时间≤15秒
14. 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPX7
15. 支持双通道有创压IBP监测，支持选配多达8通道有创压监测
16. 有创压适用于成人，小儿和新生儿，有创压测量范围：-50～370mmHg
17. 支持多达6道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求
18. 有创压支持SPV(收缩压变异性），IAP（腹内压）, APP（腹内灌注压）监测
19. ▲可选配旁流EtCO2监测模块，旁流EtCO2监测模块支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换
20. ▲可升级PiCCO监测模块非单机，且模块可用于招标主体机型，非无创电阻抗法，具有更好的监测准确性，实现CCO连续心排量、SVV每搏变异量等血液动力学监测参数，直观观察病人的变化情况。提供产品注册证证明
21. 可选配rSO2模块实现脑部血氧饱和度监测，适用于成人、小儿，最多支持四通道的 rSO2 测量
22. 支持语音控制监护仪，术中读出

系统功能：
23. 具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态
24. 具备多参融合CrozFusion功能，可根据同源的血氧和有创压信号纠正ECG分析结果，避免由于干扰引起的误报警
25. 可选配具备早期恶化识别（EIA）功能，基于连续监测的高精度数据，综合分析心率、血压、血氧、呼吸率、体温和血流动力学参数等生命体征的趋势，识别病人早期恶化的风险，并提供声光图形化提示
26. 可升级具备血流动力学软件工具，显示完整血流动力学参数，并以图形化界面显示病人心脏收缩力，外周血管阻力等状态，提供电子化血流动力学实验记录，重点参数蛛网图显示评估病人相关参数变化
27. 支持在监护仪上查看手持超声实时图像和历史床旁超声图像和超声测量血流动力学参数，来源于超声的血流动力学数据可与监护仪上的连续流血动力学数据同屏按时间轴对齐显示
28. 可升级具备输注泵用药信息回顾工具，可同时间轴显示病人生命体征参数及用药信息回顾，呈现病人生命体征变化趋势与药物输注流速变化之间的关系
29. ▲可与输注泵、超声、除颤仪、呼吸机、麻醉机、监护仪接入同一套中心监护系统，方便临床实时观察病人生命体征
30. ▲支持接入我院设备管理系统，方便设备科统一管理，提升设备使用效率
31. 支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾
32. 产品通过国家III类注册
33. 产品设计使用年限≥10年

包二：二氧化碳激光治疗仪
一、技术参数
1. 适用科室：妇产科压力性尿失禁、外阴白斑等疾病的治疗，非皮肤科使用。
2. 功能和用途：药监局批准适用范围为人体组织的汽化、碳化、凝固和照射，临   床用于压力性尿失禁、阴道前后壁膨出、外阴白斑、外阴硬化性苔藓等疾病的治疗，非皮肤科使用。
3. 激光类型：封离型二氧化碳激光器。
4. 激光波长：10600nm。
5. 激光模式：多模
6. ★工作模式：单次、重复、连续、多元聚焦（MF）模式，需提供具有资质的第三方检测机构出具的检验报告。
7. 能量：单光斑能量10mj-120mj无级连续可调，阴道黏膜层的剥脱作用层次精准可控；
8. 脉宽：101ms-999ms可调，间隔101-999ms。组织剥脱和热量精准可控；
9. [bookmark: _Hlk222002229]导光系统：七关节导光臂。导光臂平衡系统：内置扭力平衡。
10. 出光方式：连续，定时出光。
11. 光学技术：微纳光学技术。
12. 光学材料：纳米光学材料。
13. ▲光束控制技术：多元聚焦（MF）光学技术。
14. 冷却系统：水冷、风冷双重控制冷却系统，保证设备持续待机。
15. 指示光光束波长范围：650±20nm。
16. 指示激光功率：≥5mw。指示光调节范围：≥20级可调。
17. 手术激光同轴性：半导体指引激光线与10600nm手术激光线同轴。
18. 激光输出控制：脚踏光电开关输出控制。
19. 激光输出反应时间：≤0.1秒。
20. ▲激光手具：多元聚焦治疗（MF）手具
21. 光斑范围：≤10*10mm
22. 能量密度：单点能量可调。
23. 光斑聚焦：多元聚焦。
24. 单工作光斑0.1mm-0.8mm，对于黏膜组织剥脱直径可调节剥脱直径精准可控：40-80um
25. 观察镜形状为椭圆，观察镜角度为45°。
26. 观察镜长距为：44-46mm。
27. 手具功能：配置侧向、正向多元聚焦治疗手具。
28. MF模式：单次、叠射
29. 叠射：≤5次
30. ★ 智能切割深度9μm-461μm 可调；对组织的气化，碳化，切割精准可控；需提具有资质的第三方检测机构出具的病理切片检测报告。
31. 吹烟功能：内置60w大功率气泵吹散烟雾，保持术野清晰。
32. 空气净化功能：同品牌净烟装置，降低组织颗粒散布到工作环境导致的危害。
33. 内置设备实时自检系统：可实时检测设备状态，具备分项检测，保证设备任何时候都处于稳定运行状态。
34. 内置系统报错功能，工程师可远程指导处理。
35. 外部环境安全：整机通过EMC，对医生患者均无辐射危害。
36. 静音脚轮，直径不小于95mm，单轮承重80公斤以上
37. 温度显示：可动态显示激光器温度。具备自动记录激发次数的计数功能。
38. ▲ 触摸屏：≥10英寸彩色液晶屏触摸界面，显示屏具备前翻，后翻≥10度可调   节方便操作。
39. 操作界面：全中文界面。
40. 妇科手具具备独立的注册证。
41. ▲ 阴道治疗手具≥170mm，直径范围≥23mm；适合对阴道狭窄的患者进行治疗；
42. ▲阴道治疗手具≥170mm，直径范围 ≥27mm；
43. ▲阴道治疗手具≥170mm，直径范围≥30mm；
44. ▲ 专人专用阴道治疗手具≥100个。
45. 提供适合我院使用的各病种评估量表模板。
46. 设备使用年限≥8年，免费为医院提供巡检服务。


包三：皮秒激光治疗机
一、技术参数
1. 激光工作物质：掺钕钇铝石榴石激光器(Nd:YAG激光器)
2. 激光波长：同时具备≧1064nm 和≧532nm
3. 传输方式：≧7关节平衡锤式导光臂
4. 治疗手具：光电旋转手具，具有光斑直径、能量密度调节与显示同步功能
5. ▲光斑直径：1.5mm-8mm可调，最大光斑≧8mm（提供产品说明书或彩页或第三方检测报告佐证）
6. ▲脉宽:≤900ps（提供产品说明书或彩页或第三方检测报告佐证）
7. 终端最大能量：1064nm：≧1200mJ，532nm：≧400mJ 
8. 光路系统：采用陶瓷双腔、双棒、双灯泵浦
9. ▲最小光斑：≦1.5mm（提供产品说明书或彩页或第三方检测报告）
10. 激光瞄准：650nm±10nm波长红色半导体指示光，亮度强弱可调
11. 冷却系统：封闭内循环水制冷，外循环强风冷却，内置双过滤洁净装置
12. 控制系统：彩色触摸屏显示，具有参数修正功能及升级接口，主电源工作电压、冷却水温度、光斑计数、计时显示，故障语言显示及声音提示，密码设置、常用数据储存等功能。
13. 安全保护：激光器具有光闸保护功能，脚踏开关具有智能脚踏识别功能。（提供产品说明书或彩页或第三方检测报告佐证）
14. 电    源：AC220V/50Hz/10A。
15. 使用年限：≧10年（提供设备铭牌佐证）
16. ★治疗模式：同时具备皮秒和纳秒双重模式，满足不同治疗需求。（提供产品说明书或彩页或第三方检测报告佐证）
17. ▲平行光斑：至少具备≧2种平行光斑输出模式（提供产品说明书或彩页或第三方检测报告佐证）

第二节 技术要求
一、安装调试及验收
1.1中标人配合和指导采购人对货物储存、安装和使用场地的建设或改良（含配套设施及条件），确保货物达到规定的使用环境，保证使用条件安全。
1.2货物应在合同签订后20日内(进口产品为90日内）到达使用单位，现场场地符合安装条件后，采购人将通知中标人派技术人员进行安装调试。中标人应派技术人员在7日内到达采购人指定安装地点，并在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。如中标人未在7日内到达采购人指定安装地点，采购人有权自行开箱安装调试。开箱如有缺货、错装、损坏或技术问题，中标人应承担全部责任。
1.3在验收报告出具前，中标人需按相关规定，委托国内具备资格的单位对货物进行检验并出具报告，所有费用均由中标人承担。
1.4设备验收签字前如有任何质量问题，中标人必须无条件更换。
1.5中标人须承担货物验收前的财产保护责任，在验收前出现损坏由中标人负责。在安装运输过程中如出现人员伤亡及财产损坏由中标人承担赔偿责任。
1.6设备安装后，采购人按国家标准及厂方标准进行质量验收。中标人应向采购人提供详细的验收标准，验收手册和部分验收专用仪器，并承担相关费用。设备各项技术性能、指标必须达到合同和技术文件规定的要求。
二、售后服务要求
2.1质保期：在正常操作下，整机质保期为三年，即买方安装调试验收合格签字之日起三十六个月内连续运转良好（“三、详细技术参数”中设备质保期有特殊要求的按照要求执行）。
2.2售后响应时间：接到买方通知后2小时内响应，24小时内派维修人员到达现场（如遇不可抗力因素除外）并解决一般问题，特殊问题另行协商。如遇更换配件或其它特殊原因短时间内无法解决的，卖方提供备用机以保障买方临床医疗工作的正常开展。维修期间如无法提供备用机的，将按实际停机时间的2倍顺延质保期。
2.3保修期内免费维修与更换非人为损坏的货物或部件，质保期满后只收取用工费和投标时承诺的备品备件所需费用。每次维护维修后，应及时向采购人提供相关记录。
2.4投标人提供所投货物制造商在国内的售后服务机构及厂家办事处的名称、办公地点和联系方式。
2.5投标人提供所投货物制造商在国内的专业维修工程师，并注明名字、联系方式及简历。
2.6投标人所投货物制造商必须具备国内免费维修电话、网络、电传或E-mail等适当形式的技术支持联系方式，若采购人技术人员提出技术咨询要求时，货物制造商能保证迅速做出响应。
2.7投标人所投货物制造商必须保证所投设备的正常使用寿命及软件终身免费升级（在不增加新功能的情况下）。
2.8制造商应派技术人员每年对新设备进行1到2次的巡回检修，并出具检修报告。
2.9投标人须开放设备接口，负责与采购人现有设备和系统联网连接，相关费用应计入总报价中。
2.10投标人应在投标文件中提供质保期后每年全保的价格清单（此报价不计入投标总价内）。
三、技术服务（含培训）要求
3.1中标人应向采购人随设备提供全套设备技术资料，并译成中文，费用巳包括在投标价格之内。
（1）设备安装图；
（2）电气设备及系统原理图；
（3）电气设备及系统安装线路图；
（4）构件、机械安装图；
（5）安装、操作手册；
（6）故障代码表、维修密码；
（7）维护和维修手册（包括电子版）；
（8）详细维修用的资料和图纸（包含产品内部主要机械结构与控制电路、管路原理图、控制面板布置图、接线图、装配示意图）；
（9）制造、安装标准含技术规范；
（10）出厂检验报告及合格证；
（11）安装和验收报告（包括验收数据资料）；
（12）易损件、零部件和备件清单；
（13）进口产品还须提供商检证明（必须商检的）、海关报关单（复印件）；
（14）软件备份光盘。
3.2中标人负责向采购人工作人员（具体人数由采购人确定，包括医师、技术人员）直接提供免费的安装、保修、维修、使用培训服务；操作培训要求在与采购人同级别或以上的医院进行；维修培训要求在厂家维修站或培训中心进行，具体培训时间另行协商。至采购人工作人员能正常操作设备的各种功能、简单的故障排除为止，所需费用全部由中标人负责。
3.3投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，具体培训时间、地点由买方另行确定。
四、付款方式：货到交货地点，验收合格交付使用后支付合同价款的90%，质保期满后（无重大质量问题，双方没有纠纷）付清合同余款10%（无息）。
五、其他要求：
1、本项目采用费用包干方式实施，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的货物及材料、备品备件等，以及产品运输、保险保管、产品指导安装调试、验收、质保期内免费保修、维护等所有人工、管理、财务等相关费用。一旦中标，在项目实施中如出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。
中标人需保证所供应货物均为投标文件中的相应产品、性能指标均达到投标文件中的相应性能指标，且通过验收标准，通过验收标准后，由招标人组织专家验收，验收所需费用由供应商承担。由验收小组鉴定是否符合招标项目的验收标准和实际需要，是否可以投入正常使用，验收结果报相关监督部门备案。
注：★对于上述采购需求，投标人应在投标文件中进行响应说明，并提供承诺函，承诺在投标文件中作出相应的条款且真实有效，合同签订后将严格按投标文件方案供货安装，如有虚假响应，取消中标资格。（承诺函格式自拟）
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