采购需求

第一节 采购清单一览表
	包号 
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	核心

产品
	节能

产品
	进口

产品

	1
	株洲市妇幼保健院呼吸设备采购
	详见第三章采购需求
	1批
	(
	(
	(


注：1.“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到具体的标的。
2.货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
3.供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的均需按谈判文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。

第二节 技术要求

一、采购项目概况

1.采购项目名称：株洲市妇幼保健院呼吸设备采购项目
2.政府采购计划编号：

3.代理机构编号：JYCZ202602036
二、采购清单
	序号
	设备名称
	数量
	最高单价限价（元）
	最高总价限价（元）

	1
	呼吸机
	1台
	86000.00
	86000.00

	2
	新生儿有创高频呼吸机
	1台
	240000.00
	240000.00

	3
	新生儿有创常频呼吸机
	1台
	180000.00
	180000.00

	4
	高流量无创呼吸湿化治疗仪
	2台
	35000.00
	70000.00

	
	配套加热呼吸管路
	30套
	220.00
	6600.00

	
	配套经鼻高流量氧导管
	30套
	117.00
	3510.00

	合  计
	586110.00


★本项目报价不得超过最高单价限价及最高总价限价金额，否则视为无效响应。
三、采购设备技术参数要求
（一）呼吸机1台
	序号
	技术参数名称
	参数要求

	1
	基本要求
	适用范围：

适用于对成人、小儿和新生儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中文操作界面。

	2
	资质认证
	医疗器械注册证

	3
	技术和性能参数
	

	3.1
	基本特征

	3.1.1
	具有有创通气模式、无创通气模式和高流量氧疗功能。

	3.1.2
	采用≥12.1英寸彩色TFT电容触摸屏，分辨率1280*800。

	3.1.3
	屏幕采用全贴合设计，显示效果更清晰，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示。

	3.1.4
	内置后备可充电电池，单块电池工作时间≥180分钟；（提供产品第三方检验报告证明）

	★3.1.5
	电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源） ，方便进行转运。

	3.1.6
	病人数据、报警日志、校准表格等数据可通过U盘导出。

	3.1.7
	吸气安全阀和呼气安全阀组件可徒手拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

	3.1.8
	具有便捷的自检引导功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件。

	3.2
	呼吸模式及功能

	3.2.1
	标配有创通气模式：具有压力及容量控制通气下的辅助控制通气和同步间歇指令通气模式（V-A/C、P-A/C、V-SIMV、P-SIMV）、持续气道正压/压力支持通气模式（CPAP/PSV）以及窒息通气等模式；压力调节容量控制和压力调节容量控制下的同步间歇指令通气模式（PRVC、PRVC-SIMV）、双水平气道正压通气模式（BIPAP）

	3.2.2
	配置高级通气模式：气道压力释放通气（APRV）。

	3.2.3
	标配无创通气模式：P-A/C 、P-SIMV 、CPAP/PSV 通气模式。

	★3.2.4
	具有高流量氧疗功能，可以调节氧疗流速（范围至少覆盖:2-60L/min）和氧浓度。

	3.2.5
	其他功能具有：雾化（具有电子雾化器供电接口，并配置雾化器1个）、吸气保 持、呼气保持、吸痰、手动呼吸。

	3.2.6
	具有插管补偿功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力， 使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。

	3.2.7
	具有肺复张工具，在机械通气过程中给予高于常规平均气道压的压力并维持一定 的时间，可以使更多的萎陷肺泡复张以及防止小潮气量通气所带来的继发性肺不张。

	3.2.8
	可实时显示肺动力学参数。具有叹息功能。

	★3.2.9
	具有脱机辅助监测功能，支持脱机筛查或自主呼吸试验（SBT）程序，辅助评估脱机条件。

	3.3
	设置参数

	3.3.1
	潮气量：范围至少覆盖20ml-3000ml。

	3.3.2
	呼吸频率：范围至少覆盖1-60 次/min。

吸/呼比：范围至少覆盖4:1-1:10。

最大峰值流速： ≥210L/min。

吸气压力：范围至少覆盖5-60cmH2O。
压力支持：范围至少覆盖0-60cmH2O。

呼末正压：范围至少覆盖0-35cmH2O。

吸气时间：范围至少覆盖0.1-10s。

	3.3.3
	呼气触发灵敏度：Auto ，范围至少覆盖1-80%。

压力触发灵敏度：范围至少覆盖-0.5—-10cmH2O。

流速触发灵敏度：范围至少覆盖0.5-15L/min。

氧疗流量：范围至少覆盖2-60L/min。

	3.4
	监测参数

	3.4.1
	压力监测：PEEP 、气道峰压、平台压、平均压等监测。

每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气 量的监测。

潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、 自主呼出潮气量的监测。

呼吸频率监测：总的呼吸频率、 自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测。

波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间。

	3.4.2
	具有吸入氧浓度的监测。

	3.5
	其他功能

	3.5.1
	主机可存储不少于 5000 事件日志，包括报警日志和操作日志。

	3.5.2
	具有不少于 168 小时趋势图和趋势表数据存储。

	3.5.3
	支持高流量氧疗鼻氧管。


无创通气面罩2个；湿化器1个；

水罐2个；

	雾化面罩5个。
	

	3.5.5
	设计使用年限≥10年。


（二）新生儿有创高频呼吸机1台
	序号
	技术参数名称
	参数要求

	1
	基本要求
	适用范围：

适用于为儿童和新生儿提供正压通气辅助及呼吸支持。

	2
	资质认证
	医疗器械注册证

	3
	技术和性能参数

	3.1
	基本参数

	3.1.1
	呼吸机适用范围：新生儿（含早产儿）和小儿（体重小于30kg）。

	3.1.2
	彩色触摸显示屏，屏幕尺寸≥15英寸，分辨率：1920*1080，中文操作系统。

	3.1.3
	具有高频通气、常频通气、无创通气等功能。

	3.1.4
	有创与无创通气可以使用同一呼吸管路，不需更换。

	3.1.5
	配备氧浓度监测传感器。

	3.1.6
	提供和呼吸机主机原装的无创通气鼻导管或高流量氧疗附件。

	3.1.7
	参数显示：呼末正压、峰值压、平均压、流量、氧浓度、自主呼吸频率、呼气时间常数、气道阻力、吸呼比、振幅、振荡频率；图形显示：压力－时间、流速-时间、潮气量-时间。

	3.1.8
	内置锂电池，满电量使用时间≥2小时。

	3.1.9
	具备肺动力学图形化显示功能，能实时图形化显示患者气道阻抗、顺应性、通气量等力学参数变化。

	3.1.10
	具备自动泄漏补偿功能，同时可显示泄漏率，并且有泄漏报警安全提示

	3.1.11
	提供系统自检功能，图形化提示操作流程。

	3.2
	通气模式

	★3.2.1
	高频通气：HFO

	★3.2.2
	有创通气：P-A/C、P-SIMV+PSV

	★3.2.3
	无创通气模式：NCPAP、NIPPV、HFNC

	★3.2.4
	具有容量保证和容量限制功能。

	3.2.5
	具有窒息通气功能。

	3.2.6
	具有冲氧功能。

	3.3
	参数调节范围：

	3.3.1
	氧浓度：范围至少覆盖21%—100%。

	3.3.2
	潮气量：范围至少覆盖2-300ml。

	3.3.3
	吸气压力：范围至少覆盖1～60cmH2O（需提供第三方检验报告或产品说明书关键页作为证明）。

	3.3.4
	吸气时间：范围至少覆盖0.1～10s

	3.3.5
	呼末正压：范围至少覆盖0～30cmH2O（需提供第三方检验报告或产品说明书关键页作为证明）

	3.3.6
	呼吸频率：范围至少覆盖2～200次/min

	3.3.7
	上升时间：范围至少覆盖0～2s

	3.3.8
	支持压力：范围至少覆盖0～60cmH2O（需提供第三方检验报告或产品说明书关键页作为证明）

	3.3.9
	频率（高频）：范围至少覆盖2～20Hz

	3.3.10
	振幅（高频）：范围至少覆盖5～70cmH2O（需提供第三方检验报告或产品说明书关键页作为证明）

	3.3.11
	支持高频通气模式下的容量保证功能，目标潮气量设置范围包含1～30ml。

	3.4
	主要监测功能：

	3.4.1
	同屏显示压力（P）、容量（V）、流速（flow）呼吸参数波形。

	3.4.2
	具备肺功能环图监测功能：P/V环、P/F环、V/F环。

	3.4.3
	气道压力监测范围：至少覆盖-10cmH2O～80cmH2O（需提供第三方检验报告或产品说明书关键页作为证明）

	3.4.4
	呼吸频率监测范围：至少覆盖0～200次/min（需提供第三方检验报告或产品说明书关键页作为证明）

	3.4.5
	监测参数：气道峰压、平均压、呼末正压、呼吸频率、吸气时间、呼气时间、呼出潮气量，呼出分钟通气量、吸呼比、氧浓度、阻力，顺应性。

	3.4.6
	报警：可手动/自动设置报警上下限，具有报警记录功能；具备压力、潮气量、频率和氧气浓度等重要参数的报警。

	3.4.7
	具有增氧、手动通气、吸气保持、呼吸保持等特殊功能。

	3.4.8
	整机噪声：不大于55dB（A）。

	3.4.9
	配置清单：
重复性使用婴幼儿呼吸管路2套；

一次性流量传感器2个；

重复性流量传感器4个；

流量传感器连接线缆1根；

新生儿鼻塞型号（0/1/1.5/2.0/2.5）各2套；

压力发生器 2套

湿化器1个

湿化罐 2个

模拟肺1个

呼气阀膜片2个

氧气气源软管1根

空气气源软管1根

支撑臂1根

氧电池1个

台车1套

	3.5
	使用年限：≥10年


（三）新生儿有创常频呼吸机1台
	序号
	技术参数名称
	参数要求

	1
	基本要求
	适用范围：

适用于新生儿（含早产儿）及30kg以下的儿童患者机械通气

	2
	资质认证
	医疗器械注册证

	3
	技术和性能参数

	3.1
	基本参数

	3.1.1
	呼吸机适用范围：新生儿（含早产儿）和小儿（体重小于30kg）。

	3.1.2
	彩色触摸显示屏，屏幕尺寸≥12英寸，中文操作系统。

	3.1.3
	具有有创通气、无创通气、高流量氧疗等功能。

	3.1.4
	配置顺磁氧传感器。

	3.1.5
	内置锂电池，满电量使用时间≥2小时。

	3.1.6
	提供和呼吸机主机原装配套的无创通气鼻导管或高流量氧疗附件。

	3.2
	通气模式：

	★3.2.1
	有创通气：P-A/C、P-SIMV+PSV（需提供第三方检验报告或产品说明书关键页作为证明）

	★3.2.2
	支持双支无创通气模式：nCPAP，NIPPV， SNIPPV、HFNC。

	3.2.3
	具有容量保证和容量限制功能。

	3.2.4
	具有窒息通气功能。

	3.2.5
	具有叹息功能，间断性复张肺，周期可调。

	3.2.6
	可升级至高频模式。

	3.3
	参数调节范围：

	3.3.1
	氧浓度：范围至少覆盖21%—100%

	3.3.2
	潮气量：范围至少覆盖2-300ml

	3.3.3
	吸气压力：范围至少覆盖1～100cmH2O（需提供第三方检验报告或产品说明书关键页作为证明）

	3.3.4
	吸气时间：范围至少覆盖0.1～10s。

	3.3.5
	呼末正压：范围至少覆盖0～50cmH2O（需提供第三方检验报告或产品说明书关键页作为证明）

	3.3.6
	呼吸频率：范围至少覆盖2～200次/min。

	3.3.7
	上升时间：范围至少覆盖0～2s。

	3.3.8
	吸气触发：具备流速触发和/或压力触发，可选配容量触发。



	3.4
	主要监测功能：

	3.4.1
	同屏显示压力（P）、容量（V）、流速（flow）呼吸参数波形。

	3.4.2
	具备肺功能环图监测功能：P/V环、P/F环、V/F环。

	3.4.3
	气道压力监测范围：至少覆盖-20cmH2O～100cmH2O（需提供第三方检验报告或产品说明书关键页作为证明）

	3.4.4
	呼吸频率监测范围：至少覆盖0～200次/min（需提供第三方检验报告或产品说明书关键页作为证明）

	3.4.5
	监测参数：气道峰压、平均压、呼末正压、呼吸频率、吸气时间、呼气时间、呼出潮气量，呼出分钟通气量、吸呼比、氧浓度、阻力，顺应性。

	3.4.6
	报警：可手动/自动设置报警上下限，具有报警记录功能；具备压力、潮气量、频率和氧气浓度等重要参数的报警。

	3.4.7
	具有增氧、手动通气、吸气保持、呼吸保持等特殊功能。

	3.4.8
	具备呼吸力学图形化工具，能实时图形化显示患者气道阻抗、顺应性、通气量等力学参数变化。



	3.4.9
	具备自动泄漏补偿功能，同时可显示泄漏率，并且有泄漏报警安全提示

	3.4.10
	具有开机自检和系统自检功能。

	3.5
	配置清单：

重复性婴幼儿带加呼吸管路2套；

一次性流量传感器4个；

重复性流量传感器4个；

流量传感器连接线缆1根；

鼻氧管（S号）6根；

鼻塞8个（0、1、1.5、2号各2个）；

鼻罩4个（0、1、1.5、2号各1个）；

乳胶管6米（无创呼吸支持，连接鼻塞）；

压力发生器 2套

湿化器1个

湿化罐 2个

模拟肺1个

呼气阀膜片1个

氧气气源软管1根

空气气源软管1根

支撑臂1根

氧电池1个

	3.6
	使用年限：≥10年


（四）1.高流量无创呼吸湿化治疗仪2台
	序号
	技术参数名称
	参数要求

	1
	基本要求
	用于有自主呼吸的患者，通过提供高流量，精确氧浓度、加温湿化的气体进行有效的呼吸治疗，包括人工气道的病人。

	2
	资质认证
	医疗器械注册证

	3
	技术和性能参数
	

	★3.1
	显示与交互：配备彩色触摸屏，尺寸≥7英寸，可同屏实时监测并显示温度、氧浓度、流量、治疗时间等关键参数；具备屏幕锁定功能，防止误触。

	3.2
	流量设置：调节范围2L/min-80L/min；支持精细调节与快速调节模式，最小调节步长≤1L/min。

	3.3
	支持高流量模式、低流量模式、高湿度模式、CPAP模式。

	3.4
	支持CPAP模式： 呼气正压范围至少覆盖4 cmH2O-20 cmH2O ；

爬坡时间范围至少覆盖0 min-20min; 

爬坡起始压力范围至少覆盖4 cmH2O -20 cmH2O，CPAP模式下可显示压力。 

	3.5
	支持高湿度模式，无需手动设置，恒定37℃温度输出，在可设定的流量范围内，实现100%相对湿化。

	3.6
	温度控制：调节范围至少覆盖29℃-37℃，调节步长1℃；具备智能温控保护功能，在不同治疗模式下自动匹配适宜的安全输出温度，防止冷凝或烫伤。

	3.7
	中文操作界面。

	★3.8
	高流量模式/低流量模式、高湿度模式下具备流量爬坡功能，流量爬坡范围可设。

	3.9
	感染控制设计：供气回路与患者回路物理隔离；加温管路采用独立安全供电或隔离设计，避免交叉感染风险；主机内部气路无需常规拆卸消毒。

	3.10
	内置趋势回顾模块，具备数据存储功能，可显示1天、3天、7天的温湿度、流量、氧浓度、治疗压力（CPAP模式）等。

	3.11
	氧浓度控制：内置空氧混合模块，氧浓度设置范围至少覆盖21%-100%，调节步长1%；具备内置氧浓度实时监测功能，无需消耗氧电池等耗材。

	★3.12
	机器同时具备高压氧气输入口和低压氧气输入口，可直接连接中心供氧，无需外接空氧混合阀或流量瓶。

	3.13
	机器具备开机自检功能。

	3.14
	湿度调节：具备湿度补偿或调节功能，可根据环境温度及患者耐受度进行多档位或连续调节。

	3.15
	采用可拆卸式H13级高效过滤器，可过滤直径0.075μm的气溶胶颗粒，过滤效率可达99.9%.

	3.16
	报警提示功能：呼吸管道检测报警、氧源压力报警、堵塞报警、水罐水位报警、气体温度报警、电源断电报警、环境温度监测提示、氧浓度提示、治疗使用时间提示。

	3.17
	具备管路干燥功能：机器停止治疗后继续进行吹扫，对管路及鼻塞进行干燥和清洁。

	★3.18
	具有一键增氧功能，可满足临床特定场景下高氧浓度需求。

	3.19
	具备干烧预警功能，在水罐将水用完前提示，全程保障水罐水位良好。

	3.20
	产品使用年限：≧10年，提供设备铭牌照片。

	3.22
	配置清单：主机 1台；

高压氧管1套

呼吸界面1套；

加温呼吸管路1套；

提供鼻氧管（大、中、小号各1套）




2.配套加热呼吸管路

	序号
	相关要求

	1
	1.适配高流量无创呼吸湿化治疗仪使用；

2.可以加热的麻醉呼吸管理套件，配水盒；

3.无菌产品，独立包装，

4.全规格型号。


3.配套经鼻高流量氧导管
	序号
	相关要求

	1
	1.适配高流量无创呼吸湿化治疗仪使用；

2.经鼻高流量专用氧导管；

3.无菌产品，独立包装，

4.全规格型号。


四、采购设备其他要求

（一）呼吸机

1.质保期：整机免费质保期3年，以安装调试验收合格签字之日起计算质保期。质保期内，如提供的设备故障导致停机时间连续超过2个工作日，则每个超出的停机工作日获得相应免费的补偿保修日（免费质保期相应延长）。
2.要求定期（每年至少两次）免费上门进行设备保养维护作业，保养内容涵盖主机与辅机运行检测、系统调测、清洗，以及指标调测等关键项目。
（二）新生儿有创高频呼吸机

1.质保期：整机免费质保期3年，以安装调试验收合格签字之日起计算质保期。质保期内，如提供的设备故障导致停机时间连续超过2个工作日，则每个超出的停机工作日获得相应免费的补偿保修日（免费质保期相应延长）。

2.要求定期（每年至少两次）免费上门进行设备保养维护作业，保养内容涵盖主机与辅机运行检测、系统调测、清洗，以及指标调测等关键项目。
（三）新生儿有创常频呼吸机

1.质保期：整机免费质保期3年，以安装调试验收合格签字之日起计算质保期。质保期内，如提供的设备故障导致停机时间连续超过2个工作日，则每个超出的停机工作日获得相应免费的补偿保修日（免费质保期相应延长）。
2.要求定期（每年至少两次）免费上门进行设备保养维护作业，保养内容涵盖主机与辅机运行检测、系统调测、清洗，以及指标调测等关键项目。
（四）1.高流量无创呼吸湿化治疗仪

1.1质保期：整机免费质保期3年，以安装调试验收合格签字之日起计算质保期。质保期内，如提供的设备故障导致停机时间连续超过2个工作日，则每个超出的停机工作日获得相应免费的补偿保修日（免费质保期相应延长）。
1.2要求定期（每年至少1次）免费上门进行设备保养维护作业，保养内容涵盖主机与辅机运行检测、系统调测、清洗，以及指标调测等关键项目。

2.配套加热呼吸管路及配套经鼻高流量氧导管

2.1产品质量要求及保障

（1）供应商向采购人提供的医疗产品应当符合国家质量标准，符合采购人质控标准，并能满足采购人的实际需求。如因产品问题导致的损失全部由供应商承担（损失包括但不限于因此导致的经济损失及维权合理支出）。

（2）供应商配送的产品有效期应在6个月以上（自产品送达采购人验收入库之日起算，有效期小于6个月的，需在产品有效时限的2/3以上），同一品种的产品单次配送只能同一批号，否则采购人有权要求供应商及时更换，并承担相应全部损失，特殊情况可以先沟通。

2.2批次订货及产品交付

（1）本合同期内，采购人向供应商下达月需求计划，供应商确认后于五个工作日内按相关要求将该批次产品运送至招标人仓库（货票同行），采购人验收合格后供应商再将产品运送到采购人对应科室。临时性需求或紧急配送需求可按需配送。严格根据采购人需求计划（包括通用名、产品质量层次、规格、剂量、包装、生产厂家、用量）进行配送，未经允许不得随意变更。产品运送等全部费用由供应商承担。

（2）配送授权，成交单位在中标后10个工作日内须向采购人提供采购目录清单中所有产品的生产厂家产品销售授权。
（3）供应商须确保所供产品的质量符合国家相关标准及注册/备案技术要求。若因产品本身存在质量问题（包括但不限于成分异常、性能不稳定、有效期不足、包装破损影响使用等）导致检验结果异常、实验失败或标本浪费，成交单位应承担由此产生的直接经济损失，并在接到采购人通知后5个工作日内完成赔偿。赔偿范围包括：不合格产品本身价值、配套使用的其他耗材损失、重复检测所需的人工及设备成本等。相关责任不因验收合格而免除，质量责任追溯期不低于产品有效期届满后两年。

（4）配送过程中，所有产品的价格单价不得高于《湖南省医保信息平台药品和医用耗材招采管理子系统》的价格，否则按平台价格执行。耗材及配套使用的消耗品在合同期内若湖南省药品和医用耗材招采管理子系统（或湖南省阳光采购挂网产品价格）挂网价格以及同级别医院价格调整，且调整后价格低于采购人供货价格的，供应商须在5个工作日内主动前来采购人处调整价格，否则采购人有权停用供应商供货产品。

五、供货、安装调试、验收及售后服务

1.供货时间及地点
1.1供货时间：合同签订后7天内安装调试到位，满足正常使用要求。

1.2供货地点：采购人指定地点。
2.产品运输、保管及保险

2.1 成交单位负责产品到交货地点的全部运输，包括装卸、现场运送等。

2.2 成交单位负责产品在安装地点的保管，直至移交查验合格。

2.3 成交单位负责其派出的安装人员的人身意外保险。

3.产品在储存和运送过程中发生质量问题，应悬挂质量状态标志，并尽快做出处理。下列情形之一的产品不得配送：

3.1小包装破损、封口不牢、封条严重损坏的；

3.2包装标识模糊不清或脱落的；

3.3被污染、虫蛀、鼠咬、变质的；

3.4过有效期的；

3.5外观质量可疑的。

4.安装调试

4.1所有设备的安装均由成交单位负责，成交单位须委派专业技术人员进行现场安装。

4.2所有安装所需的专业设备、仪器及相关工具由成交单位自行负责，有关费用包含在投标报价中。

4.3成交单位配合和指导采购人对货物储存、安装和使用场地的建设或改良（含配套设施及条件），确保货物达到规定的使用环境，保证使用条件安全。

4.4在货物到达采购人单位，现场场地符合安装条件后，采购人将通知成交单位派技术人员进行安装调试。成交单位应在接到通知后 3 日内派技术人员到达采购人指定安装地点，并在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。如成交单位未在 3 日内到达采购人指定安装地点，采购人有权自行开箱安装调试。开箱如有缺货、错装、损坏或技术问题，成交单位应承担全部责任。

4.5所有安装流程应严格按照国家及行业相关规定及标准实施。
4.6安装过程中，成交单位应做好相关人员的安全防护措施，施工过程中所有人员的安全事故责任均由成交单位自行承担，采购人将派专人负责协调施工。

4.7安装完成后，成交单位须组织自行调试检测，检测合格后方可进行验收工作。

4.8在系统试运行期间，成交单位应派有关技术人员到现场提供技术支持服务，现场指导设备的安装、调试直到验收合格。

4.9安装过程中，成交单位技术负责人始终贯穿于合同的实施之中并进行跟踪服务。技术负责人负责对在场工作人员的调度安排、协调与采购人配合问题，负责整体交付过程中的技术问题，并联络采购人协调配合。把握好各环节的质量关，发现问题，及时予以解决，并协助做好采购分阶段（施工）验收工作。

5.验收要求

5.1供应商所投产品必须为符合国家标准的正品，并提供相关部门的认证及检测资料，不得提供贴牌或高仿产品，一经发现，采购人有权要求退货，并要求赔偿相应损失。

5.2设备验收签字前如有任何质量问题导致验收未通过的，成交单位须及时无条件更换合格产品，连续两次验收不合格的，采购人可单方面终止采购合同，对采购人造成损失的，成交单位同时须承担相应责任。

5.3验收方式：本项目验收方式为采购人自行组织验收，合同履约及验收相关程序按照《株洲市政府采购项目履约验收管理暂行办法》的要求执行。

5.4成交单位须委托具备本行业资质的检测公司（当地县（市）级人民政府计量行政部门所指定的计量检定机构）对设备及设备系统展开校验工作，并出具检测报告，检测费用由成交单位承担。

5.5在验收报告出具前，成交单位需按相关规定，委托国内具备资格的单位对货物进行检验并出具报告，所有费用均由成交单位承担。

5.6设备安装后，采购人按国际和国家标准、地方标准、医院验收制度流程及合同要求进行质量验收。成交单位应向采购人提供详细的验收标准，验收手册和部分验收专用仪器，并承担相关费用。设备各项技术性能、指标必须达到合同和技术文件规定的要求。
6.质量保证及售后服务

6.1质保期：技术参数中有特殊要求的以技术参数为准。

6.2质保期内所有服务及配件全部免费。保修期外成交单位终身负责提供技术支持，保证仪器的正常工作，供应商须保证所提供设备的正常使用寿命，如有更新的软件免费提供给采购人。成交后成交单位须提供制造商售后服务承诺函。 质保期内免费维修与更换有缺陷的配件，每次维护维修后，应及时提供维保记录。
6.3仪器设备终身维护，并实行“三包”，投标人应承诺在质保期内对货物提供免费保修，所有非故意性损坏以及在正常使用范围内造成的损坏均免费维修。软件提供终身免费升级服务。在质保期内因产品质量而造成的损失，其全部费用由供应商负责，并提供技术援助电话和售后服务电话。

6.4成交单位负责向采购人工作人员直接提供免费的安装、保修、维修、使用培训服务，至采购人工作人员能正常操作设备的各种功能、检修、维护等简单的故障排除为止，所需费用全部由成交单位负责，培训期间由于供应商操作失误等因素导致的损失由供应商负责。供应商须在响应文件中提供详细的培训计划，具体培训时间、地点由采购人另行确定。

6.5质保期内货物正常运行天数要≥95%，不足部分则双倍延长保修期，供应商须承诺：在接到故障报告电话后1小时内迅速响应，确保在指定时限内（湖南省内8小时，省外24小时）抵达采购人指定项目地点，提供保修维护服务。对于一般故障，承诺现场即时解决；如遇重大故障无法当日修复或需返厂维修的，将事先征得采购人同意后执行。

6.6维护记录：每次维护作业后，现场填写维护记录，如实反映设备运行状况。

6.7供应商需在响应文件中明确质保期满后每年的全面维护价格清单及关键配件价格清单。
6.8提供售后服务机构详细资料（包括服务机构名称、地址、联系人、售后服务热线、维修技术人员姓名及联系方式、备品备件、质保期后每年全保的价格清单等内容），以证明其具备能响应本项目售后服务的能力。

6.9技术支持：供应商所投设备制造商必须具备国内免费维修电话、网络、电传或E-mail等形式的技术支持联系方式，并能对技术咨询要求迅速做出响应。

6.10提供所有产品的相关技术资料，并为采购人提供终身技术咨询服务。

6.11保修期满后，成交单位在接获通知后4小时内抵达现场并提供服务；需更换产品设备的，成交单位应及时组织生产，并以最优惠的价格提供给采购人。
6.12质量保修期内出现任何产品质量问题或技术故障造成的设备损坏（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交单位负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等）及时予以维修或更换。

6.13货物使用期间，不得强制采购人货物零配件购新退旧。
6.14成交单位提供的设备，必须是全新、完整、未使用过的原装产品。

六、质量要求
1.质量要求：保证产品属于生产厂家原装正品产品，是通过合法渠道进货或生产的、全新的、未曾使用过的产品，且满足本项目需要的技术参数及性能（配置）要求的产品。

2.出厂日期：产品的出厂日期到医院安装日不能超过六个月(以产品铭牌标示为准)。
★七、付款方式：

1.采购人在设备及设备系统全部安装验收合格正常运行三个月后支付合同总价款的90%，余款10%在设备正常运行满一年后支付。

2.配套加热呼吸管路及配套经鼻高流量氧导管结算方式：计价耗材使用后，第十个月支付第一个月货款。

3.付款凭正式的税务发票办理，发票由成交单位开具，成交单位如为中小企业的，采购人将按照国家相关规定支付款项。
八、其他要求

★1.报价要求：本项目采用费用包干方式，供应商响应文件中所提供的产品报价均不得超出本章采购目录清单各产品最高限价，填报销售至最终目的地（株洲市妇幼保健院）的价格。投标报价含项目所需的设备购置、辅件配件费、专用工具、产品运输、保险、税金、仓储、装卸费、安装、检测、利润、SPD配送管理费、调试、验收、培训、质保期免费保修维护费等所有人工、管理、财务等所有相关费用。

2.项目采购人不组织对任何一个供应商进行现场踏勘，供应商可自行对项目现场进行勘察，以便供应商获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料，在成交单位签订采购合同和项目实施过程中，不得以不了解现场情况为由，提出任何形式的索赔要求，供应商踏勘现场所发生的一切费用和责任概由供应商自行负责。
3.谈判文件中的技术参数及商务要求，供应商必须满足或超过，供应商响应文件中各种参数必须真实可行，并提供参数、品牌、型号、含税单价及总价等详细说明，未说明具体响应情况的视为偏离，未按要求提供证明材料的视为偏离。

4.所投设备如有相关耗材和主要配件（维修配件等），请按下表填写。

	序号
	耗材/主要配件名称
	规格及型号
	价格（元）
	是否有相同耗材/配件在采购人处使用

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


★所提供设备如有耗材/主要配件必填此表。未填写此表的视为无效响应。

5.成交单位确保所供货物技术指标符合项目采购技术文件，以及国家或行业标准要求。
6.交货时供应商应提供产品合格证及产品说明书等设备资料，并提供相应电子文档。

7.供应商提供的设备出厂日期应在合同签订日期前6个月之内。

8.对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。

重要说明：带“★”号条款为采购文件实质性条款，供应商不得有一项出现负偏离，否则，视为无效响应；单台设备一般条款负偏离≧3项，视为无效响应。
第四章 政府采购合同格式条款
株洲市妇幼保健院呼吸设备采购项目采购合同

合同编号：
                                       政府采购计划编号：  

需 方（以下简称甲方）：株洲市妇幼保健院
地 址：湖南省株洲市车站路 128 号
电 话：0731-28102251
邮 编：412000
供 方（以下简称乙方）：
地 址：
联系人：
联系方式：
邮 编：

为了维护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》
《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规、规章，本着互惠互利的原则，在友好协商的基础上，甲乙双方签订本合同协议书。
乙方交付甲方的设备配置具体如下：

	设备名称
	品牌
	单价（元）
	数量
	总价（元）
	规格型号及配置

	呼吸机
	
	
	1台
	
	

	新生儿有创高频呼吸机
	
	
	1台
	
	

	新生儿有创常频呼吸机
	
	
	1台
	
	

	高流量无创呼吸湿化治疗仪
	
	
	2台
	
	

	配套加热呼吸管路
	
	
	30套
	
	

	配套经鼻高流量氧导管
	
	
	30套
	
	

	合计总金额（含税）
	小写（人民币）：

	
	大写（人民币）：

	注：合同总价已包含了设备及设备系统交付使用前的所有费用，包括设备价、保证设备及设备系统正常运行的所有附件、备件、配件等的价值、到指定交货地点的运输费、安装调试费、保险费、商检费、各种税费、技术培训费、技术服务费、备品备件费及保修期内的保修费用和所有费用，合同总价为到位价（到位地点为甲方使用科室）


二、结算方式

1. 甲方在设备及设备系统全部安装验收合格正常运行三个月后支付合同总价款的90%，余款10%在设备正常运行满一年后支付。乙方须向甲方提供相应足额合法且符合税法规定的正规发票，甲方收到乙方发票后按医院财务相关流程付款。

2.配套加热呼吸管路及配套经鼻高流量氧导管结算方式：计价耗材使用后，第十个月支付第一个月货款。
乙方收款账户：

开 户 银 行：

账       号：

三、交货期与包装运输

1. 乙方交货地点为甲方院内指定地点，交货时间为合同签订后 15个工作日内安装调试完毕、全面投入使用。如乙方在 15 个工作日内未能安装调试完毕且全面投入使用，则每逾期一日，乙方应按合同总价款的 1%向甲方支付逾期交货违约金，乙方同意违约金直接从货款中扣除。逾期超过 15 天，甲方有权解除本合同。因乙方违约导致合同解除的，乙方应当按合同总价款的30%向甲方支付违约金。

2 . 乙方提供的所有设备须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适用于长途运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。乙方应承担由于包装不妥而引起设备及设备系统锈蚀、损坏和丢失的责任。

3 . 乙方承担设备送达指定交货地点的所有运输和搬运装卸，由于乙方搬运、装卸及运输不当造成的各种事故责任和损失由乙方承担。

4. 乙方及时送达设备进行安装调试，应提前2天以上与甲方取得联系，以便甲方安排验货和配合安装调试等工作。

5 . 乙方应保证设备包装完整，到达甲方指定的交货地点前未拆封，若包装破损或提前开封，甲方有权拒收，要求乙方补救，乙方若拒绝或不能有效补救的，甲方有权解除本合同。

6.乙方负责产品在甲方指定施工地点的保管工作，直至产品移交甲方查验合格并签署验收文件为止；保管期间如发生产品损坏、丢失等情况，由乙方承担全部责任及损失。

四 、验 收

1.乙方所供设备及设备系统，必须符合现行有关国际标准和国家规范、技术和质量检测标准，技术规格等指标与招标文件技术规格规定的标准相一致，若技术规格中无相应规定，设备（包括主要部件）则应符合其原产地有关部门最新颁布的相应的正式标准。

2. 乙方所供设备及设备系统，应保证是全新的、原包装的、手续合法完整的正规产品；所有产品必须完全符合质量、规格和性能的要求。

3. 乙方所供设备及设备系统，应享受设备制造厂商在中国市场的统一服务内容，并提供齐备的装箱单、出厂证明、检验合格证、原厂商保修证等相关证明文件以及配件清单。

4. 乙方在签订本合同之前，已经充分了解甲方对设备的具体需求，并至甲方使用科室现场确认符合设备及设备系统和配套设施安装、运行的要求，甲方使用科室满足所供设备及配套设施的供电方式、环境温度、湿度及其他要求，且乙方必须对设备明确说明。如安装过程中，需改造供电方式或其他设备设施，所产生的费用和其他损失由乙方承担。

5. 乙方所供设备及设备系统应具有完整的中文技术资料、中文安装使用和维护手册，具备完整的操作规程。

6. 乙方应随设备及设备系统提供完整的产品说明及相应的技术文件资料，其中包括设备出厂检验证书、合格证、说明书（纸质、电子版各一套）、设备操作、维修及维护手册、保修卡、海关报关单、装箱单等，若上述资料没有随设备提供或提供不完整，乙方应在收到甲方通知后免费提供。

7.乙方所提供的设备及设备系统型号、规格、质量等不符合合同规定标准的或发现有更换原装配置的，甲方有权拒收，而乙方应及时予以更换，并承担因此而发生的一切费用，若乙方拒不配合，甲方有权终止本合同。

8.乙方所提供的设备及设备系统，必须严格符合甲方招标书的全部要求，具备生产厂家最新版本及最新出产机型的全部功能配置，且生产日期须在6个月内，为符合国家标准的正品，完全满足甲乙双方约定的各项配置、功能及性能要求，达到甲方预期使用效果。若乙方提供的设备及设备系统存在任何不符合上述要求的情形，甲方有权单方面要求乙方无条件退货、换货或解除供应合同，甲方不承担任何违约责任及相关费用，由此产生的所有费用（包括但不限于设备运输费、装卸费、检测费、仓储费、安装调试费等）均由乙方全额承担。甲方有权从应付乙方的全部款项（含预付款、进度款、尾款等）中，扣除合同总金额30%的违约金，违约金不足以弥补甲方实际损失（含生产停滞、工期延误、另行采购差价、维权等费用），乙方须补足差额。若乙方未按甲方要求及时办理退换货或赔偿事宜，甲方有权单方面处置该批设备，处置款项冲抵乙方应付费用及赔偿款，不足部分甲方有权向乙方追偿，同时乙方应承担甲方为追偿产生的律师费、诉讼费、保全费、差旅费等全部费用。

9. 乙方必须向甲方提供该设备及设备系统和配套消耗材料全套有效的相关证件（投标文件中所要求的全套证件及商检证）。必须符合国家有关监管部门的检查要求，否则甲方有权拒付货款。

10.乙方必须委托具备本行业资质的检测公司（当地县（市）级人民政府计量行政部门所指定的计量检定机构）针对设备及设备系统展开校验工作，并出具检测报告，检测费用由乙方承担。

11. 本合同项下所有设备及系统的安装工作均由乙方负责，乙方须委派具备相应专业资质、经验丰富的技术人员到现场进行安装，确保安装工作规范、安全。货物验收安装后产生的废物垃圾由乙方负责清理出院区。

12.安装所需的全部专业设备、仪器、工具及耗材均由乙方自行准备，相关费用已包含在乙方投标报价中，甲方不额外支付任何费用。

13.安装完成后，乙方须自行组织调试检测，确保设备及系统各项性能指标达到合同及技术文件要求，调试检测合格后，方可向甲方提交验收申请。

14.设备验收签字前，如因产品质量问题导致验收未通过，乙方须在甲方指定期限内无条件更换合格产品；若连续两次验收仍不合格，甲方有权单方面终止本合同，乙方须赔偿甲方因此遭受的全部损失。

五、售后服务

1. 质保期三年，自双方代表在设备及设备系统整体验收单上签字之日起算，验收合格之日起无条件免费保修三年，同时出具生产厂家全保承诺，如无法达到，则由乙方承担所有相关责任与费用。设备超过保修期后，乙方负责对设备进行终身维修及维护，只收取零配件费用，同时零配件按优惠价格（不高于同期其他医疗机构的零配件价格）提供。零配件价格表详见附件，如果价格下调，则按下调后的价格执行。

2. 乙方必须严格按照招标文件要求及乙方在投标文件中所投设备及设备系统的品牌型号提供设备，乙方应保证其提供的设备（包括零部件）是全新的、完整的、原装的正规行货，并且符合国家检测标准以及该设备的出厂标准和原装配置，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能。

3. 在质量保证期内，乙方承担设备及系统的正常保养与维修工作，保证设备与系统稳定运行，每半年到院进行一次维护保养作业。每次保养结束后，乙方需向甲方提交一份详细报告（含设备运行状况、所采取的保养措施、发现的问题以及对应的解决情况等信息），且该报告需经甲方使用科室负责人、院方医工签字确认交至归口党政管理科室，使甲方知晓设备的维护动态与健康状态。若乙方未能履行上述约定，每次应按合同总价款的 5%向甲方支付违约金，乙方同意违约金直接从货款中扣除。

4.在规定的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何缺陷或故障负责，设备的所有维修服务、配件更换均免费。乙方向甲方提供终身技术支持，保障设备正常工作；乙方须保证所供设备的正常使用寿命，设备相关软件如有更新，应免费提供给甲方使用。乙方在成交后，须向甲方提供制造商出具的正式售后服务承诺函。质保期内，乙方对设备出现的缺陷配件应免费维修或更换，每次维护维修完成后，应及时向甲方提供详细的维保记录，供甲方备案。

5.乙方提供7×24小时全天候技术服务，设备出现故障时，乙方维修人员须在接到甲方通知后1小时内响应，电话指导医院工作人员（或者派技术人员）现场解决问题，不能现场解决的，乙方 12小时内到达医院维修。如影响甲方日常工作，造成的经济损失则由乙方承担。

6.质保期内，如发现设备及设备系统存在潜在缺陷或乙方使用了不符合技术要求或不符合投标文件质量保证的原材料、零部件、外购件时，甲方有权退货，乙方收到甲方退货通知后3日内应将设备搬离甲方并退还甲方已付全部货款，因此产生的所有费用（包括但不限于搬运费、场地占用等）及对甲方造成的损失由乙方承担。

7.质保期内， 由于乙方的原因造成的甲方经济损失由乙方负责赔偿。由于甲方操作人员使用不当所造成的直接经济损失由甲方负责。

8.乙方负责向甲方工作人员提供免费的安装、保修、维修、使用培训服务，直至甲方工作人员能够熟练操作设备的各种功能、掌握简单的故障排除方法为止，相关费用全部由乙方承担。

9.甲方负责按谈判文件要求、乙方响应文件中的承诺和国家有关标准对所有设备进行验收，如双方对设备质量存在分歧，甲方有权委托具有资格的国家权威部门对设备进行检测验收，费用由乙方承担。

六 、培 训

1 . 乙方免费提供设备应用技术培训服务，确保甲方相关医师熟练掌握设备操作及相关诊疗技术：

1.1乙方免费为甲方医师提供驻科培训，每人次培训时长不少于30个工作日；培训需指定固定培训老师，该培训老师须具备合法有效的医师资格，并向甲方提供医师资格证书备查。

1.2 培训内容应至少包含以下核心技术：                                                 
1.3 乙方须根据设备应用需求，提供其他相关应用技术服务方案，确保培训内容全面覆盖设备实操及临床应用相关技能。

1.4乙方负责按谈判文件及响应文件中培训计划对甲方的使用人员进行培训，提供培训资料，确保相关人员熟练使用设备及设备系统，能对设备及系统进行日常维护管理能力。若乙方未按约定落实师资资质、培训时长、培训内容及培训质量，导致甲方人员无法独立操作设备及开展临床、运维工作的，甲方有权暂缓验收及付款，责令乙方限期整改并免费复训至考核合格；逾期未整改或整改不达标的，按合同总额每日 1‰支付违约金，由此造成甲方全部损失由乙方承担，甲方保留单方追责及解约权利。

七、违约及争端的处理

1.甲、乙双方必须严格履行合同的条款，如果在合同的执行过程中发生争议，首先通过协商解决。协商不成时，向甲方所在地人民法院起诉，通过法律程序解决。如因乙方违约导致诉讼时，甲方因此产生的诉讼费、财产保全保险费、律师费等全部费用由违约方乙方承担。

2.因不可抗力导致合同无法履行的，不承担延误期赔偿或终止合同的责任。（“不可抗力”系指那些合同双方无法控制、不可预见的事件，但不包括合同某一方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震及其他双方商定的事件）。在不可抗力事件发生后，受影响方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。除另行要求外，合同双方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。不可抗力事件影响消除后，双方可通过协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。若乙方因自身原因未能履约且未保障甲方权益，甲方有权停止支付乙方任何剩余应付款项，有权单方面解除合同，并有权依法追究乙方违约造成的全部损失及相应法律责任。

八、合同附件

本次项目经双方法定代表人或授权代表签章的谈判文件、成交通知书、响应文件、响应补充说明、服务承诺等为本合同附件，与本合同具有同等的法律效力。

九、地址确认及送达方式

甲乙双方确认送达地址为本合同内甲乙双方所列地址（未列明时为营业执照上的注册登记地址）。本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件等，应当以书面形式发送至本合同所列地址。一方当事人变更送达地址信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

十、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并双方盖章后生效。合同共  页，一式伍份，甲方肆份、乙方壹份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：株洲市妇幼保健院
代表签字：
签订日期：
信用代码：12430200445179058N
联系电话：0731-28102251
通讯地址：株洲市芦淞区车站路 128 号



乙方（盖章） ：
代表签字：
签订日期：
银行账号：
开户银行：
代表电话：
通讯地址：

附件1
配置清单
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	名称
	数量
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附件2

零配件价格表

	序号
	耗材/主要配件名称
	规格及型号
	价格（元）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下简称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下简称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其他备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止

    16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应当按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
	第二节

第1.2（6）项
	联合体具体要求
	本项目不适用

	第二节

第1.2（7）项
	其他术语解释
	无

	第二节

第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在20个工作日内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

	第二节

第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	国家法律法规规定应由甲方承担的其他义务和责任。

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	国家法律法规规定应由乙方承担的其他义务和责任。

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	乙方先履行，甲方后履行。

	第二节

第7.1款
	包装特殊要求
	本合同涉及商品包装、快递包装的，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵指定现场。

	
	指定现场
	甲方所在地

	第二节

第7.2款
	运输特殊要求
	乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

	第二节

第7.3款
	保险要求
	乙方应对提供的货物在运输、存放及交货过程中的毁损或灭失进行保险投保，负责其派出的安装、服务人员的人身意外保险。

	第二节

第8.2（1）项
	质量保证期
	详见采购需求。

	第二节

第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	产品存在瑕疵或质量问题的，应及时免费更换合格产品。

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	以双方约定为准。

	第二节

第12.2款
	合同价款支付时间
	1.采购人在设备及设备系统全部安装验收合格正常运行后三个月支付合同总价款的90%，余款10%在设备正常运行满一年后支付。

2.付款凭正式的税务发票办理，发票由成交单位开具，成交单位如为中小企业的，采购人将按照国家相关规定支付款项。

3.配套加热呼吸管路及配套经鼻高流量氧导管结算方式：计价耗材使用后，第十个月支付第一个月货款。

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	本项目无履约保证金。

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	/

	第二节

第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	/

	第二节

第14.1（5）项
	货物回收的约定
	依照法律、行政法规的规定。

	第二节

第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	以乙方响应文件承诺为准。

	第二节

第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

	第二节

第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每延迟一天按合同总金额的1‰的规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

	第二节

第15.3款
	逾期付款利息
	无。

	第二节

第15.4款
	其他违约责任
	以双方约定为准。

	第二节

第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向 甲方所在地 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  甲方所在地  人民法院起诉。

	第二节

第23.1款
	其他专用条款
	其他未尽事宜以双方约定为准。




