# 采购需求

  - 第一节  采购清单一览表

| 包号 | 品目分类 | 标的名称 | 数量 | 单价（元） | 预算金额（元） | 进口/国产 | 核心 产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | A02329900-其他医疗设备 | 血液透析滤过机（双泵） | 1台 | 170000.00 | 170000.00 | 国产 |  |
|  |  | 血液透析机（单泵） | 2台 | 80000.00 | 160000.00 | 国产 |  |
| 合计 |  |  | 3台 |  | 330000.00 |  |  |

  - 第二节 技术要求

一、血液透析滤过机（双泵）技术参数

1.配置血泵、置换液泵，适用于血液透析、在线血液透析滤过（ONLINE HDF）、单纯超滤等；

2.输入功率：≤1.8KVA（提供检验报告检验数据证明）；

3.设备使用年限：≥10年（提供说明书或铭牌证明）；

4.具备360°可视报警指示灯，至少具备四种颜色区分不同级别报警状态，报警指示应覆盖设备主要操作视角；

5.≥15英寸触摸液晶显示器，治疗参数均可在主界面一键设定；

6.个性化透析：具备超滤曲线、钠浓度曲线，≥8种钠浓度和超滤曲线选择和一键设置功能，并可根据患者实际治疗状况进行钠浓度和超滤曲线参数修改；

7.采用密闭式超滤脱水控制系统，超滤精度误差≤±1%，具备低超滤速率模式（可设定超滤速率≤100ml/h）；如采用平衡腔技术，单腔容积≤80ml；或其他经临床验证的等效超滤控制技术；

8.在网电源供电中断的情况下，使用血泵连续工作不小于30min，并且血路系统继续保持工作状态；

9.自动化学消毒/热消毒，消毒、脱钙、冲洗功能，消毒脱钙一键完成，消毒完成后机器自动关机；

10.透析器自动预冲功能：具备一键启动预冲程序，预冲参数包括预冲时间、预冲脱水量可设定；

11.具有独立于反馈控制系统的防护措施，在浓缩液的浓 度超过设定值的±1.0mS/cm 后，设备应停止反馈控制，并激 活听觉和视觉报警信号，并阻止透析液流向透析器（或滤过器），阻止置换液流进血液；

12.具有肝素注入监测功能：具有肝素泵防护功能，当负荷/速率、流量/体积、预期未使用肝素泵时，有报警/提示，有防护措施防止注射剂安装不当；

13.定时器功能：设定时间到进行声光提醒功能；

14.待机模式：在透析准备完成后，等待病人到来前可一键选择待机模式，机器将暂停吸取浓缩液；

15.具备治疗中断功能：支持治疗过程中安全下机或更换患者，可快速暂停体外循环并维持血路管路与透析器状态，便于治疗中途上下机操作；

16.排液功能：一键式排液功能，下机时自动排除血路管和透析器中的废液。

17.自动消毒清洗程序能有效防止机器管道内钙和蛋白沉积，无需采用次氯酸钠除蛋白；

18.具有进水或进液的除气功能；

19.废液系统应能防止使用过的废液从排出口流向透析器；

20.历史记录查看模式，从机器开机第一次使用开始，任何报警记录、治疗模式及消毒方式均可查看；

21.在线式置换液功能；

22.标配血压监测、B干粉桶透析；

23.动脉压：-380mmHg≤动脉压监测显示范围≤+400mmHg；静脉压：-180≤静脉压监测显示范围≤+600mmHg；跨膜压：-180≤跨膜压监测显示范围≤+600mmHg；

24.血泵流量范围：血流量 5～600ml/min；肝素泵流量范围：0～10ml/h，误差范围≤2%（提供检验报告数据证明)；

25.透析液流量范围：标称范围内可调（300～800ml/min）；

26.透析液温度：显示范围0～42℃，控制范围33～40℃ ；

27.置换液：置换液流量 10ml/min≤置换液流量≤300ml/min；

28.透析液电导：电导率显示范围0mS/cm～20mS/cm，分辨率0.1mS/cm；控制范围12.0mS/cm～16.0mS/cm；

29.热消毒温度：加热腔出水口温度＞85摄氏度，具有热消毒异常监测功能，具有热消毒程序完整性检测功能；

30.脱水范围：0～4000ml/h；

漏血监测：设备具有漏血防护系统，在最大规定透析液流量、超滤流量下，漏血速率的最大报警限值为≤0.35mL/min(血液的HCT为32%）；

31.气泡监测（双重保护）：静脉回路出现的大气泡报警限值为50μL，出现连续微气泡的报警限值为1ml/min；

32.血压测量：成人脉搏监测范围40bpm～195bpm，分辨率1bpm，血压测量范围40mmHg～280mmHg；

二、血液透析机（单泵）技术参数

1.输入功率：≤2.5KVA（提供检验报告检验数据证明）；

2.设备使用年限：≥10年（提供说明书或铭牌证明）；

3.具备360°可视报警指示灯系统，至少具备四种颜色区分不同级别报警状态，确保操作者从不同角度均可清晰识别报警信息；

4.血泵≥2个（含备用泵1个），二个泵可以切换使用可以互相更换，能兼容大小管径血路管道；

5.≥15英寸液晶显示器，具备触摸操作，治疗参数可在主界面直接设定，无需进入多级子菜单；

6.采用密闭式容量平衡腔超滤脱水控制系统，提供超滤精度监测功能，确保超滤误差符合行业标准要求，如≤1%，支持低超滤速率模式；

7.在网电源供电中断的情况下，使用血泵连续工作不小于30min，并且血路系统继续保持工作 ；

8.自动化学消毒/热消毒，消毒、脱钙、冲洗功能，消毒脱钙一键完成，消毒完成后机器自动关机；

9.备透析器自动预冲功能，具备一键预冲，支持预冲时间、预冲脱水量参数预设和调整；

11.具有电导率防护功能：配置一个独立于控制系统的电导率测量装置；对防护系统的电导率测量装置的有效性进行检测；具备防止透析液浓缩物放错的措施；具有独立于反馈控制系统的防护措施，在浓缩液的浓 度超过设定值的±1.0mS/cm 后，设备应停止反馈控制，并激活听觉和视觉报警信号，并阻止透析液流向透析器（或滤过器）；

12.具有肝素注入监测功能：具有肝素泵防护功能，当负荷/速率、流量/体积、预期未使用肝素泵时，有报警/提示，有防护措施防止注射器安装不当；

13.定时器功能：设定时间到进行声光提醒功能；

14.待机模式：在透析准备完成后，等待病人到来前可一键选择待机模式，机器将暂停吸取浓缩液；

15.具备治疗暂停/离线功能，提供一键离线功能，支持治疗过程中安全上下机操作；

16.排液功能：一键式排液功能，下机时自动排除血路管和透析器中的废液；

17.自动消毒清洗程序应能有效清除机器管道内钙和蛋白沉积，确保消毒效果符合行业标，无需采用次氯酸钠除蛋白；

18.具有进水或进液的除气功能；

19.废液系统应能防止使用过的废液从排出口流向透析器；

20.历史记录查看模式，从机器开机第一次使用开始，任何报警记录、治疗模式及消毒方式均可查看；

21.动脉压：-380mmHg≤动脉压监测显示范围≤+400mmHg；静脉压：-180≤静脉压监测显示范围≤+600mmHg；跨膜压：-180≤跨膜压监测显示范围≤+600mmHg；

22.血泵流量范围：血流量 5～600ml/min；肝素泵流量范围：0～10ml/h，误差范围≤2%（提供检验报告数据证明)；

23.透析液流量范围：标称范围内可调（300～800ml/min）；

24.透析液温度：显示范围0～42℃，控制范围33～40℃ ；

25.透析液电导：电导率显示范围0mS/cm～20mS/cm，分辨率0.1mS/cm；控制范围12.0mS/cm～16.0mS/cm；

26.热消毒温度：加热腔出水口温度＞85摄氏度，具有热消毒异常监测功能，具有热消毒程序完整性检测功能；

27.脱水范围：0～4000ml/h；

28.漏血监测：设备具有漏血防护系统，在最大规定透析液流量、超滤流量下，漏血速率的最大报警限值为≤0.35mL/min(血液的HCT为32%）；

29.气泡监测（双重保护）：静脉回路出现的大气泡报警限值为50μL，出现连续微气泡的报警限值为1ml/min。

  - 第三节 商务要求

- 一、交付时间、地点及付款方式

- 1、合同履约期限：合同签订后15天内完成交货、安装、调试验收。

- 2、交付地点：采购人指定地点。

- 3、交付方式：接采购人通知后组织发货，按期到货并完成安装调试。

- 4、付款方式：项目整体验收合格后支付合同总金额95%；剩余5%款项设备验收合格5年后一次性无息付清。

- 二、安装调试与验收

- 1、中标人须充分了解现场安装条件，指导采购人做好场地配套条件准备，保障设备满足安装运行环境。

- 2、现场条件具备后，接采购人通知，中标人须派遣技术人员5日内到达现场，在采购人在场情况下开箱清点、完成安装调试，全部相关费用包含在投标总价内。逾期未到场，采购人可自行开箱安装；开箱发现缺货、损坏、故障等问题，全部责任由中标人承担。

- 3、验收签字前设备出现质量问题，中标人须无条件更换。验收完成前设备损毁、运输安装过程发生人身及财产损害，全部由中标人承担责任。

- 4、验收按照国家/行业标准、厂方技术规范及合同要求执行。中标人须提供完整设备技术资料，响应文件中提供详细验收方案。

- 三、质量保证及质保期

- 1、整机质保5年，质保期自项目最终验收合格签字之日起计算。质保期内因故障停机连续超过3个工作日，每超出1个停机工作日，顺延4日保修期。质保期内免费维修、更换故障部件；质保期满仅收取备品备件成本费；每次维修须提交维修记录。

- 2、所有货物须为全新未使用正品，来源合法；设备型号、参数须与合同、随机资料保持一致。

- 四、备品备件及技术资料

- 1、中标人须随设备免费提供全套中文技术资料（费用含在投标报价）：

- 2、设备安装图纸、操作维护手册、故障代码表；

- 3、出厂合格证、出厂检验报告；

- 4、易损件、零部件、备品备件清单及报价；

- 6、软件备份光盘（如有）。

- 五、人员培训

- 1、中标人在项目现场开展实操培训，直至采购人人员能够熟练操作设备、处理简单故障，培训费用包含在投标总价。

- 2、响应文件须提供完整培训计划。

- 六、售后服务

- 1、质保期售后服务由设备制造商提供，响应文件写明售后单位名称、地址、联系电话；售后单位信息发生变更须及时书面告知采购人。

- 2、质保期内设备故障免费维修、免费更换主要部件（含工时、材料费）。

- 3、保障设备货源，设备整体年开机率≥95%；出现紧急故障，48小时内完成故障设备更换。

- 4、质保期提供7×24小时电话、邮件技术支持；一般故障2小时响应处置，重大故障12小时到场处置，特别重大故障24小时处置到位。

- 5、提供定期巡检、终身维护服务；响应文件提供完整售后服务方案。

- 6、质保期内提供产品免费升级服务，提供终身技术维护。

- 七、包装、运输及保险

- 1、货物按国家标准包装，满足长途运输、防潮、防震、防锈要求；包装不当造成损坏丢失，由中标人承担责任。

- 2、每个包装箱附带装箱单、质量合格证明。

- 3、中标人负责货物运输，运输、保险全部费用计入投标总价。

- 八、履约验收

- 1、涉及计量、防护类设备，中标人负责完成使用前、质保到期的强制计量/防护检测，承担全部检测整改费用，检测必须达到国家相关标准。

- 2、采购人组织履约验收，技术复杂项目可邀请第三方检测机构参与，全部验收相关费用由中标人承担。中标人须完整配合履约验收工作。

- 九、其他要求

- 1、采购人提供基础安装场地；投标总价包含设备安装、调试等全部相关费用，采购人不再额外付费。

- 2、投标人自行承担现场踏勘产生的全部费用与安全责任。

- 十、违约责任

- 1、因中标人供货、安装、设备质量问题，造成项目延误、无法正常使用，中标人承担相应责任，采购人有权追索损失赔偿。

- 2、设备存在制造质量缺陷，按要求召回或更换；验收合格后前三个月内设备二次出现质量问题，须整机更换；投标时须提供制造商盖章承诺函。

- 3、除不可抗力外，逾期交货，每逾期一日按该批货物中标价0.5%计收违约金，违约金最高不超过该批货物合同价15%；逾期仍不能交货，采购人有权解除合同，中标人退还已付全部款项，并按不能交货部分价款的15%支付违约金。