[bookmark: _Toc3070] 采购需求
第一节 采购清单一览表
	序号 
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	核心产品

	华容县人民医院紧密型县域医共体暨医疗卫生强基工程提标扩能项目数字减影血管造影系统（DSA）设备采购

	1
	数字减影血管造影系统（DSA）
	详见第二节 技术要求
	1套
	是

	配套设备清单

	2
	高压注射器
	详见第二节 技术要求
	1台
	/

	3
	 监护仪
	详见第二节 技术要求
	1台
	/

	4
	除颤仪
	详见第二节 技术要求
	1台
	/

	5
	血管内超声
	详见第二节 技术要求
	1台
	/

	6
	医用吊塔
	详见第二节 技术要求
	1套
	/

	7
	铅衣/铅帽/围脖
	详见第二节 技术要求
	各4套
	/

	8
	除湿机
	详见第二节 技术要求
	1台
	/

	9
	空气消毒机
	详见第二节 技术要求
	2台
	/



注:(1)投标人须对以上内容同时进行投标，不得拆分，否则其投标将被否决。
(2)各投标人投标报价不得超过招标文件中规定的最高限价，否则其投标将被否决。
(3)各投标人所投核心产品的制造商如为同一品牌，则按一家投标人计算，按一家计算后本项目投标人不足三家的，作废标处理。
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[bookmark: _Toc119401544][bookmark: _Toc430953303]第二节 技术要求
一、采购清单及技术参数要求
[bookmark: _Toc3995]总体要求:
	序号
	技术规格内容

	一、设备名称
	数字减影血管造影系统（DSA）

	二、数量
	一套

	三、设备用途
	用于心、脑和外周血管疾病的诊断和治疗，可满足临床对血管造影和介入治疗的各种要求。能进行胸部、四肢、神经血管造影，具有血管的实时减影。具备高清成像、低剂量辐射、智能后处理等功能。

	四、要求
	投标设备必须是原厂全新在售高阶机型，提供相应NMPA（原CFDA）认证文件。

	五、技术参数要求
	

	数字减影血管造影系统（DSA）

	1. 机架系统
	满足心、脑、周围血管的造影和介入治疗需要

	1.1
	多轴式机架，能覆盖全身

	1.2
	机架可进行等中心旋转

	1.3
	机架运动包括电动和手动两种方式

	1.4
	C型臂旋转速度（LAO/RAO，非旋转采集模式）≥25°/s

	1.5
	C型臂环内滑动速度（CRAN/CAU，非旋转采集模式）≥25°/s

	1.6
	CRA（头位）角度≥80°

	1.7
	CAU（足位）角度≥80°

	▲1.8
	RAO（右前斜）角度≥185°

	1.9
	LAO（左前斜）角度≥120°

	1.10
	旋转采集角度范围≥200°

	1.11
	C型臂弧深≥90cm（不含L臂补偿）

	2. 导管床
	

	2.1
	满足全身检查、治疗的要求

	2.2
	床面为全碳纤维材料

	2.3
	纵向运动范围≥120cm

	2.4
	横向运动范围≥36cm

	2.5
	床面升降范围≥28cm

	2.6
	床面最低高度≤81cm

	2.7
	床最大承重≥275kg

	2.8
	任意位置承重≥250kg，且可额外承受500N的CPR负荷

	2.9
	床长度≥310cm

	2.10
	床宽度≥50cm

	2.11
	床面患者最大有效覆盖长度≥210cm

	2.12
	床面旋转角度≥270°

	2.13
	配备原厂导管床床垫、轨道夹、输液架、病人绑带及线缆拖链

	3. 检查室内控制系统
	

	3.1
	提供床旁液晶触摸控制屏一套

	3.2
	控制屏可置于导管床三侧或控制室内，便于医生操作

	3.3
	可进行图像采集条件控制

	3.4
	可进行图像后处理及量化分析控制

	4. 控制室并行处理工作站
	

	4.1
	透视或曝光时可进行图像处理和存档浏览等工作，可独立运行

	4.2
	术中可执行像素位移和测量分析功能

	4.3
	可同时浏览两个序列

	4.4
	可同时处理不同病人的信息

	4.5
	进行QCA后，可立即与检查室分享

	5. 高压发生器
	

	5.1
	高频逆变发生器，功率≥100kW

	5.2
	最大管电流≥1000mA

	5.3
	逆变频率≥100kHz

	5.4
	最小管电压≤40kV

	5.5
	最大管电压≥125kV

	5.6
	最短曝光时间≤1ms

	6. X线球管
	

	▲6.1
	球管阳极热容量≥4.5MHU

	▲6.2
	球管管套热容量≥7.1MHU

	6.3
	最大阳极冷却速率≥1100kHU/min

	▲6.4
	球管阳极散热率≥11000W

	6.5
	金属陶瓷外壳

	6.6
	液态金属轴承或同等性能的高耐磨轴承

	▲6.7
	10分钟透视功率≥4500W

	6.8
	球管阳极转速≤9000转/分钟

	6.9
	球管焦点数量≥2个，小焦点≤0.4mm

	6.10
	大焦点≤0.9mm

	6.11
	最小焦点功率≤30kW

	6.12
	最大焦点功率≤90kW

	6.13
	球管阳极靶面直径≥160mm

	6.14
	球管具备栅控技术（非单纯高压发生器控制），可有效消除软射线

	6.15
	球管内置多档金属铜滤片，单片最厚≥0.9mm，滤片数量≥3片，支持自动和手动切换

	6.16
	配备通用型、虹膜型等多种遮光器，遮光器位置可存储

	6.17
	心脏介入手术中，半透明楔形挡板可根据投照角度自动定位，在透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板和滤线栅位置

	7. 平板探测器
	

	7.1
	探测器类型：≥16bits非晶硅数字化平板探测器

	7.2
	最大有效成像视野（边长）≥26cm×29cm

	▲7.3
	物理成像视野档位数≥7种，以适应不同部位介入需要

	7.4
	最大图像矩阵灰阶输出：1420×1560×16bits

	▲7.5
	平板探测器分辨率≥2.7lp/mm

	7.6
	像素尺寸≤184μm

	7.7
	0lp/mm时DQE≥70%

	7.8
	平板可90°旋转，且无需水冷装置

	7.9
	C臂及平板探测器带有非接触式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制

	8. 图像显示器
	

	8.1
	控制室：≥24英寸高亮医用高分辨率LCD显示器≥3台，显示分辨率≥1920×1080

	8.2
	最大视角≥178°，亮度≥400cd/m²

	8.3
	操作室：≥27英寸高亮医用高分辨率宽屏LCD显示器≥4台，显示分辨率≥1920×1080

	8.4
	最大视角≥178°，亮度≥650cd/m²

	8.5
	配备≥4架位宽屏显示器吊架

	8.6
	显示器吊架可置于床旁三侧，吊架移动范围≥330cm×300cm

	8.7
	显示器吊架旋转范围≥350°

	9. 图像系统
	

	9.1
	外周采集、处理、存储采用高清矩阵

	9.2
	最大采集帧率（外周模式）≥6帧/秒

	9.3
	心脏采集、处理、存储采用1024²矩阵

	9.4
	最大采集帧率（心脏模式）≥30帧/秒

	9.5
	具备实时减影功能

	9.6
	具备脉冲透视功能

	9.7
	床旁可直接选择透视剂量档位≥3档，最低档≤5伦琴/分钟

	9.8
	可存储单幅及序列透视图像（单次储存≥20秒且≥600幅连续动态透视图像），透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上

	9.9
	最大脉冲透视速度≥30幅/秒

	9.10
	最小脉冲透视速度≤3.75幅/秒

	9.11
	具备透视末帧图像保持功能

	9.12
	硬盘图像存储量（1024矩阵）≥50,000幅或（2048矩阵）≥12,500幅

	9.13
	后处理功能包括：改变回放速度、选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、快速选择图像、移动放大、可变速度循环放映、造影图像自动窗宽窗位调节、重定蒙片、手动/自动像素移位、三维路图、最大路径和骨标记

	9.14
	具备血管序列实时DSA功能和DA功能

	9.15
	图像显示功能：采集时间、日期显示、图像冻结、灰阶反转、图像标注、左/右标识、文字注释、解剖背景

	9.16
	路径图造影剂自动峰值保持功能

	9.17
	支持术中事件记录并存储

	10. 测量分析（主机系统）
	

	10.1
	左心室分析软件：可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每搏输出量

	10.2
	提供不少于三种方法的室壁运动曲线测量

	10.3
	自动校正分析功能

	10.4
	冠脉分析软件：可测量所选血管段直径、狭窄信息、截面积、狭窄百分比等

	10.5
	以上定量分析软件均可在主机（非工作站）上实现，并支持在机房内进行床边测量

	11. 旋转采集
	

	11.1
	L臂正位旋转采集时C臂旋转速度≥55°/s，有效覆盖范围≥200°

	11.2
	1024采集模式下最快采集速度≥30幅/秒

	11.3
	具备实时减影功能

	12. 网络与接口
	无缝对接院内PACS、LIS系统

	12.1
	具备DICOM Send功能

	12.2
	具备DICOM Print功能

	12.3
	具备DICOM Query/Retrieve功能

	12.4
	具备DICOM Worklist功能

	12.5
	具备DICOM MPPS功能

	12.6
	具备激光相机接口和高压注射器接口

	13. 附件
	

	13.1
	具备整个系统的升级能力

	13.2
	具备双向对讲系统

	13.3
	具备图像处理操作面板

	13.4
	具备红外遥控器（≥2个）

	13.5
	红外遥控器具有激光灯指示功能

	13.6
	具备悬吊式射线防护屏

	13.7
	具备床旁射线防护帘

	13.8
	具备悬吊式手术灯

	13.9
	提供中文操作手册

	14. 智能路径图功能
	

	14.1
	可针对脑血管、胸部、腹部等不同检查部位设置专门的路径图参数，并可在床旁液晶触摸屏上直接调整参数

	14.2
	可在床旁液晶触摸屏上选择针对导管引导、打胶、放置弹簧圈等不同介入操作的专门路径图模式

	14.3
	医生可自定义针对特殊介入操作类型的路径图显示模式

	14.4
	在不同路径图模式下，可对路径图中的减影血管影像、介入植入物（导丝导管、胶、弹簧圈等）、解剖背景的亮度分别进行独立调节，以满足复杂介入操作引导的需要

	14.5
	液晶触摸屏上具备专门的路径图运动伪影自动消除键，可随时对由于病人微小运动导致的路径图伪影进行自动实时补偿校正，有效减少运动伪影的影响

	15. 组合蒙片功能
	

	15.1
	可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，以明显降低蒙片的背景噪声，提高DSA图像质量

	15.2
	可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，在保持相同噪声水平的前提下，明显降低辐射剂量

	15.3
	在实时DSA图像显示前的瞬间，可显示组合蒙片图像

	15.4
	最大组合蒙片数量≥5幅

	15.5
	可针对不同检查部位进行蒙片数量的个性化组合，以满足不同部位的成像特点

	16. 射线剂量防护技术
	

	16.1
	采用铜滤片自动插入技术消除软射线，最厚铜滤片≥0.9mm

	16.2
	铜滤片数量≥3片，具备自动和手动两种方式

	16.3
	具备球管内置栅控技术

	16.4
	在透视冻结图像上可实现无射线调节遮光器和滤线栅位置

	16.5
	具备射线剂量监测功能：透视时显示表面剂量率；透视间期显示累积剂量、区域剂量和剂量限值

	16.6
	配备床下防护铅帘、床旁防护帘、悬吊式防护铅屏

	16.7
	具备无射线下定位功能

	16.8
	检查床及平板移动或改变视野时，图像跟随位置变化并指示移动方向

	16.9
	床旁可选择透视剂量档位≥3档，最低档位剂量≤5伦琴/分钟

	16.10
	具备软件低剂量技术（如组合蒙片、低剂量脉冲采集等），在保证图像质量前提下整体降低医患受照剂量

	17. 高级图像处理工作站
	

	17.1
	配备独立的原厂三维重建工作站（硬件和软件）

	17.2
	机架旋转速度≥55°/s，覆盖范围≥200°

	17.3
	机架可在头位及侧位进行三维采集

	17.4
	具备体积/表面重建、最大密度投影、虚拟支架、类CT软组织成像、虚拟内窥镜、模拟机架位、钙化斑成像、透明血管成像等功能

	17.5
	具备局部放大重建功能

	17.6
	具备专用脊柱三维采集程序及脊柱重建功能

	17.7
	具备钙化斑块重建功能

	17.8
	具备距离测量和体积测量功能

	17.9
	具备三维自动血管分析功能

	17.10
	具备头颅/脑血管专用三维采集协议，以及动脉瘤自动分析、导管头模拟塑形功能

	17.11
	仅凭造影序列即可重建出三维图像，无需蒙片序列，以减少曝光、加快手术进程

	18.
	具备下肢追踪功能

	19.
	具备实时冠脉支架精显功能

	20.
	所有高级软件保证永久使用、终身免费基础升级，无使用期限限制

	第三方配套设备

	21.1 高压注射器（1台）
	1. DSA专用高压注射系统
2. 中文操作界面：彩色LCD触控显示屏，支持中文显示
▲3. 注射速度：0.1～45.0ml/s，增量0.1ml/s（单次和分阶段）；0.1～59.9ml/min，增量0.1ml/min（单次）
4. 具备可变流速注射功能，匹配手控开关操作，变速注射流速1～10ml/s，以0.1ml/s递增
5. 可存储最近50次注射历史记录
6. 注射时相≥4相
7. 注射头具备位置传感器，可感应吸药、自动排气及识别注射操作的正确位置
8. 压力范围100～1200psi，增量1psi

	21.2 监护仪（1台）
	1. 主机屏幕≥12英寸彩色医用专业显示屏，支持棉签操作，减少交叉感染；分辨率≥1280×800
2. 多功能测量模块：一个模块可同时整合呼气末二氧化碳、有创血压和体温三个监测参数
3. 心电监测：采用≤6个电极获得12导联心电，测量准确；心电分析算法须采用国际公认的三种金标准算法（如Marquette 12SL、Mortara ECG等）之一
4. 无创血压双参考点校正（血管内测量法和水银柱测量法）；具有手动、自动、快速及序列四种监测模式
5. 脉搏血氧饱和度：具备防运动和抗低灌注干扰功能，提供灌注指数（Perf）和信号质量指示器，评估患者末梢灌注和数值可靠性
6. 体温：可升级一次性和可重复使用体温探头，根据不同测量部位显示相应温度标识（如皮肤温、肛温、鼻咽温等）
7. 呼气末二氧化碳：可升级，支持主路与旁路一体化设计，通过更换附件实现两种监测方式
8. 十二导联ST段分析：数值以环形图形式标记，动态观察ST段变化趋势，辅助心肌缺血定位和临床治疗

	21.3 除颤仪（1台）
	1. 低能量智能双相截顶波，根据病人阻抗调整除颤波形，保持最有效的经心电流；除颤最高能量≤200J，能量选择级数≥20级
2. 显示屏≥7英寸高分辨率彩色TFT
3. 每次充电到最高能量的时间≤6秒；AED成人模式下固定能量≤160J
4. 手动除颤最小能量1J
5. 标配手动除颤、AED和同步电复律功能
6. 具有快速电击技术，从启动AED模式到通电完成时间≤8秒
7. 主机≥3道波形显示，可进行持续心电监护，可识别≥9种常见心率/心律失常报警（包括心动过速/过缓、停搏、室颤/室速、室性过速、极度过速/过缓、PVC速率、起搏无法捕获、起搏器未起搏）
8. 频率响应：诊断性0.05～150Hz，监护0.15～40Hz

	21.4 血管内超声（IVUS，1台）
	1.1 多功能超声介入诊断设备，支持≥45MHz机械旋转式超声导管，用于血管内超声诊断
1.2 最大回撤速度≥10mm/s
1.3 最大回撤距离≥150mm
1.4 成像直径≥20mm
2.1 管腔识别功能：自动识别管腔内膜和外弹力膜（EEL），自动计算面积、最大直径和最小直径
2.2 具备次级标记功能，可在饼图任意位置标记分支或病变，长轴同步显示标记位置；测量标签距离时次级标记位置不参与测量
2.3 图像显示模式：支持单横切面、单横切面+纵切面、双横切面+纵切面等多种查看模式；可对比查看多个血管截面或不同回撤影像
2.4 具备3D重建功能，能显示分支开口，可360°旋转观察，具有一个或两个相互垂直的血管纵视图；具备3D飞行导航功能，可快速浏览3D重建后的血管内情况
3.1 导管中心频率≥45MHz
3.2 工作长度≥1465mm

	21.5 医用吊塔（1套）
	1. 横臂活动半径：700～1800mm
2. 水平旋转角度：0～340°，横臂和终端箱体可分别或同时水平旋转
3. 气体接口配置（氧气2个、负压吸引2个、压缩空气2个）：接口颜色及形状不同，防接错；插拔次数≥2万次；采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修
4. 电源插座：10个（220V，10A）；等电位接地端子2个；网络接口2个
5. 主体材料采用高强度铝合金型材

	21.6 铅衣/铅帽/围脖(各4套)
	铅衣（S、M、L、XL码各一套）

	21.7 除湿机（1台)
	1、适用导管室大空间除湿，控湿范围30%-70%。
2、除湿原理:压缩机式
3、排水方式:直排水，无水箱

	21.8 空气消毒机(2台)
	1、安装方式:壁挂式
2、净化方式:等离子、静电吸附式，符合手术室院感标准。
3、等离子强度≥6000



第三节 商务要求

一、主要商务要求
1、项目名称：华容县人民医院紧密型县域医共体暨医疗卫生强基工程提标扩能项目数字减影血管造影系统（DSA）设备采购
2、采购项目预算：6000000元
3、交货时间及要求：合同签订后二个月完成供货到院及安装调试并验收合格。
4、项目现场：采购人指定地点
5、交货方式：货到指定地点完成安装调试且验收合格，并按合同约定移交有关资料。
6、★质量保证期：项目整体提供三年原厂全保，质保期从验收合格之日开始计算。全保范围包括但不限于以下核心部件：球管、平板探测器、高压发生器、主机、影像后处理工作站、DSA操控手柄、DSA手术床、医用显示屏及框架等设备所有备件的维修、更换和保养。（注：①保修期内因故障引起一周以上的停机，在故障处理完后保修期向后推移，必要时赔偿损失；②终身提供软件升级服务。）
7、投标人应在投标文件中提供按出厂标准供应的主要备品备件/消耗品/维修零配件/常用耗材/选购件价格清单及其制造商名称、地址、使用寿命。如采购人质保期后购买备品备件/消耗品/维修零配件/常用耗材/选购件，其价格不能超过此清单价格及折扣。
8、投标人所投核心产品制造商在国内至少有一家零部件仓库（投标时提供相应证明文件），保证10年以上的供应期。在设备正常有效期寿命内提供各种零备件维修、供应、更换服务，并且保证每周7天向采购人开放。所需零配件根据采购人要求以最快方式迅速发送。
9、投标人（制造商或销售商）需设有专业的售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员，应对所提供的设备提供相应的售后服务承诺（售后服务承诺书）。
10、售后响应时间：7*24小时
11、付款方式：合同签订后，采购人向中标单位支付合同总金额的30%预付款（支付预付款前，中标单位须提供等额银行预付款保函；保函期限必须覆盖：从合同签订至设备验收合格的全周期，需提供国有/股份制银行保函，不接受公司自行出具担保函，保函到期后如设备未完成验收，乙方应续保）；设备安装、调试、培训完毕并交付临床正常使用一个月,再由设备线组织验收，验收合格后 ，采购人支付合同总金额的67%（累计支付至97%）；设备正常使用满一年若无质量问题，一次性付清合同全部余款（注:①所有款项不计利息；②满一年从验收合格之日起开始计算）。
12、报价要求：本项目采用费用包干方式 (即交钥匙工程)，投标报价是投标人为完成本项目要求所需的一切费用，包括所投货物价款及其备品、备件费用、运至最终目的地的运输装卸费、通过相关质检部门检测费用及有关保险费、售后服务、利润及其他各项应有费用，采购人不再单独支付其他任何费用。
（二）产品运输、保管及保险 
1、中标人负责产品到交货地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。由于搬运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任和损失由中标人承担。 
2、中标人应对提供的货物在运输、存放及交货过程中的毁损或灭失进行保险投保，负责其派出的安装、服务等人员的人身意外保险
（三）售后服务
1、所有设备和产品质保期不少于三年，所有设备和产品质保期外提供终身成本价维修服务。
2、提供7*24小时技术咨询及上门服务，对于用户提出的技术问题或故障通知，专业技术人员应在2小时内响应，24小时内到达现场。对于用户提出的紧急问题，专业技术人员在接到用户通知后立即予以响应并解决。
3、供应商应指派专业技术人员在项目安装调试完成后，按采购人指定的时间、地点对采购人指定的相关管理、维护、操作人员等进行培训，培训内容包括产品基本原理、安装、调试、操作使用和维护保养等，并提供相关技术资料，达到用户相关人员熟练掌握操作技能、排除一般故障等的程度。供应商派出的培训人员的食宿及交通等费用自理。
4、投标单位所递交的投标报价均应包含本项目所有货物的购置、运输、安装、调试、验收等过程中的一切费用，包括人工费、机械费、材料（主材、辅材等）费、管理费、利润、税费、保险费等一切费用。采购人不再另行支付其它费用，全部由投标人负责。
（四）其他要求及说明 
1、本项目所列的国家或行业相关标准要求，如与最新出台的国家或行业标准相冲突的，按最新的标准执行。 
2、采购人不组织现场踏勘，投标人在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。
[bookmark: _GoBack]3、其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。
