采购需求
 技术要求

	需求科室
	肝胆外科（手术室）

	数量
	2套

	设备名称
	4K3D荧光腹腔镜系统

	应用范围
	手术室使用，用于内窥镜手术成像，通过内窥镜头图像采集，将腔体内的图像清晰真实的现实在显示器上，从而高效精准的完成微创手术。

	安装场地
	手术室，安装面积1平米。

	环境要求
	手术室环境，通电，无特殊环境要求。

	网络要求
	单机设备，无需网络。

	主要功能
	内窥镜手术中，提供实时成像，高效精准完成微创手术。

	整机保修年限
	≥5年

	每套配置清单

	序号
	主要配置或组件名称
	数量

	1
	内窥镜图像处理器
	1台

	2
	三维电子胸腹腔内窥镜
	2根（专用消毒盒）

	3
	医用内窥镜冷光源
	1台

	4
	4K 3D监视器
	1台

	5
	气腹机
	1台

	6
	能量平台
	1台

	7
	台车
	1台

	8
	导光束
	2条


	序号
	技术参数及要求

	1
	内窥镜图像处理器主机

	1.1
	图像处理器和冷光源分体式设计，维护和升级更加便捷，后续设备的扩展和组合更加灵活。（提供医疗器械注册证）

	1.2
	图像处理器兼容同品牌4K白光、4K荧光和三维电子镜等多种内窥镜摄像头。（提供医疗器械检验机构出具的检验报告或产品说明书）

	1.3
	图像处理器使用寿命≥10年。

	1.4
	★支持4K图像输出分辨率4096×2160P和3840×2160P，全高清图像输出分辨率1920×1080P。

	1.5
	最高支持8K图像输出分辨率7680x4320P，清晰度是4K分辨率（3840×2160P）的4倍。（提供医疗器械检验机构出具的检验报告或产品说明书）

	1.6
	▲同时支持≥7路全画面视频输出，至少包括1路8K视频、4路4K视频和2路1080P视频输出。

	1.7
	电击防护等级：防除颤CF型。（提供医疗器械检验机构出具的检验报告或产品说明书）

	1.8
	至少支持≥10种场景模式，包含：胸腹腔镜、腹腔镜（小）、关节镜、宫腔镜、膀胱镜、纤维镜、耳鼻喉镜、神经外科、标准模式和自定义模式。

	1.9
	支持≥3种光谱增强电子染色功能，能够增强组织表面、边缘及粘膜血管的色彩表现，拉开不同组织色差，增加腔体内组织辨识度，辅助临床诊断。（提供医疗器械检验机构出具的检验报告或产品说明书）

	1.10
	支持≥5种图像算法增强模式，如：去网格、去雾、细节增强、暗区提亮、光谱增强等，提高术者对腔体内组织血管等细节辨识度，更好的辅助临床诊断。

	1.11
	支持自动画幅调整功能，可根据内窥镜成像画面圆大小调整至有效合适画面。

	1.12
	支持3D视频输出，可进行≥3种显示模式切换，包含：3D模式、2D模式（左）、2D模式（右），实现2D和3D画面的快速切换显示。

	1.13
	支持水平定向功能，连接同品牌3D电子镜后，3D电子镜360度内轴向转动时，图像能够自动翻转，始终保持正方向画面。

	1.14
	▲支持≥14倍电子放大。

	1.15
	支持双镜联合功能，具备≥2路视频输入接口，可接入1080P或720P视频图像和主机实时画面进行同步显示，且预览画面支持≥4种不同模式选择。（提供医疗器械检验机构出具的检验报告或产品说明书）

	1.16
	▲主机内置USB3.0接口≥4个，可通过USB接口连接键盘、鼠标、脚踏板、打印机、U盘、移动硬盘等外设。

	1.17
	支持≥4种荧光显示模式：白光模式、黑白荧光模式、彩色荧光模式和四分屏模式下的多画面显示

	2
	三维电子胸腹腔内窥镜

	2.1
	★CMOS前置双目一体式三维电子镜，双路4K采集，输出分辨率≥3840×2160。

	2.2
	具备近红外成像功能，能够和吲哚菁绿（ICG）配合使用，采集800nm~900nm波长的近红外光进行荧光显影成像。

	2.3
	电击防护等级：防除颤CF型。（提供医疗器械检验机构出具的检验报告或产品说明书）

	2.4
	▲视向角：30°，插入部外径≥10mm，工作长度≥340mm。

	2.5
	白光视场中心角分辨率≥8.5C/(°)；荧光视场中心角分辨率≥5C/(°)。

	2.6
	双目静态图像宽容度≥400

	2.7
	▲采用可插拔连接器设计，手柄和镜杆总体重量≤320g，灵活轻盈，降低持镜疲劳感。

	2.8
	电子镜手持部位温升≤5℃，减少长时间握持发热对医师造成的困扰。（提供医疗器械检验机构出具的检验报告或产品说明书）

	2.9
	▲防水防尘等级≥IPX8，支持低温等离子消毒灭菌。

	3
	医用内窥镜冷光源

	3.1
	内窥镜LED冷光源使用寿命≥10年。

	3.2
	电击防护等级：防除颤CF型。（提供医疗器械检验机构出具的检验报告或产品说明书）

	3.3
	▲采用双光源设计，光源类型为LED+近红外激光，激光部分的峰值波长为785±5nm，能够输出白光和荧光光源。

	3.4
	▲冷光源输出总光通量≥2000lm，显色指数≥95%。

	3.5
	冷光源最大中心照度≥3000000Lux。（提供医疗器械检验机构出具的检验报告或产品说明书）

	3.6
	冷光源红外截止性能≤4mW/lm。

	3.7
	具有双光谱智能光源联动功能，无需任何手动按键全自动调节光源亮度，使手术更加高效便捷。

	3.8
	具有光纤插入自动检测功能，无光纤插入时光源不发光。

	4
	4K3D医用显示器

	4.1
	4K医用LCD显示器，尺寸≥32寸，分辨率3840*2160或4096*2160像素；

	4.2
	显示器对比度≥1000000

	4.3
	支持色域：BT.2020/BT.709/自动，显示模式：单画面、左右画面、画中画；。

	4.4
	支持3D画面显示。

	5
	气腹机

	5.1
	气腹机使用寿命≥10年。

	5.2
	流量调节范围0.1-50L/min，流量调节精度0.1L/min。（提供医疗器械检验机构出具的检验报告或产品说明书）

	5.3
	具有恒温加热功能，末端输入人体内的气体恒定为37℃。

	5.4
	具有智能图像算法自动识别烟雾及除雾功能，通过SCB接口连接同一品牌摄像系统，无需人工干预快速响应后排气除烟。

	6
	能量平台

	6.1
	主机获批闭合血管可达5mm的三类注册证。

	6.2
	主机具备切割保护算法和组织感应算法，实时调整输出能量，降低组织垫和组织损伤。

	6.3
	设备使用时，既可提供手控功能，又可提供脚控功能。

	6.4
	用于普通外科、胃肠外科、肝胆外科、妇产科、胸外科、泌尿外科、头颈外科、小儿外科等科室开放手术或腔镜等针对软组织切割和血管闭合手术。

	7
	台车

	7.1
	高性能专用台车，结构主体全部采用优质钢材制作，人体工学把手，方便移动。

	7.2
	采用隔离电源模块设计，能一键电源启动，开关机更加方便。

	7.3
	标配用于悬挂软硬镜的摄像头挂架。

	8
	导光束

	8.1
	长度≥3000mm；有效芯径≥4.8mm。

	8.2
	支持高温高压和低温等离子灭菌。

	8.3
	金属缠绕工艺，抗弯折，耐用。


第二节  商务要求
1、中标人负责货物的供货、安装调试及验收合格。

2、所有产品保修服务方式均为上门保修，即由中标人派相关资质人员到采购人产品使用现场维修。

3、所投产品为签订合同时出厂近6个月全新未使用过的产品。
4、在质保期内，中标人应无条件提供产品维修、保养服务、系统升级，一切维护费用均由中标人负责。质保期内产品本身质量出现问题或由于产品本身质量原因造成的任何损伤或损坏，中标人应及时给予维修或更换，由此引起的施工费、人工费、材料费等其它一切费用由中标人负责；不能维修的，整体无条件更换；人为原因造成的损坏只收取配件费不收取人工费。

5、在质保期内,一旦发生质量问题，保证在接到通知日的2小时内进行响应，确因产品本身质量问题的应能组织人员进行维修、更换或退货处理，费用由中标人负责。产品出现故障72小时不能修复的，免费提供同等功能的货物供采购人使用，直至故障修复。

6、在质保期内，中标人需对所提供的货物定期检查和保养，并出具报告，不再向采购人收取费用。

7、培训需使产品使用人员充分了解产品构成、基本原理，并熟练掌握产品的安装、运行和维护等。

8、需与医院现有信息系统对接，因对接所产生的所有（含第三方）费用包含在本次报价中。

