采购需求

第一节  采购清单一览表
	包号 
	分项项目名称
	数量
（单位）
	预算金额（元）
	最高限价（元）
	是否接受
进口设备

	包1
	岳阳市人民医院数字减影血管造影系统采购项目
	1套
	5500000
	5500000
	否


注：1、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。
2、投标人所投产品与采购清单产品名称不一致的，需在《开标一览表》单独注明。
3、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。



第2节  技术要求

一、技术规格及要求
1.	机架系统：满足心、脑及周围血管的造影和介入治疗需要
1．1	移动式悬吊机架，天花板具有滑动轨道，机架能覆盖全身 
1．2	机架可进行等中心旋转
1．3	机架运动包括电动和手动两种方式
1．4	C型臂旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO：≥25°/秒
1．5	C型臂环内滑动速度（非旋转采集）CRAN/CAU：≥25°/秒
1．6	CRA：≥90°
1．7	CAU：≥90°
▲1．8	RAO：≥180°
1．9	LAO：≥120°
▲1．10	旋转采集角度：≥240°
1．11	机架（L臂）可移出手术野，L臂移动范围：≥270 cm
1．12	C型臂弧深：≥94cm （不包括L臂补偿）
1．13	机架可分别在头位、左侧位、右侧位进行透视和采集
1．14	SID最小范围≥90cm
1．15   机架L 臂旋转范围≥±100°
2.	导管床
2．1	满足全身检查、治疗的要求
2．2	床面要求为碳纤维材料
2．3	纵向运动范围：≥125cm
2．4	导管床横向运动：≥35cm
2．5	床面升降范围：≥30cm
2．6	床面最低高度：≤75cm
2．7	床最大承重：≥325KG
2．8	任意位置承重：≥250KG + 500N额外CPR承重
2．9	床身纵向运动伸出最远端时，无需回床即能在床面任意位置进行CPR，保障紧急情况下的安全
2．10	床长度：≥310cm
2．11	床宽度：≥45cm
2．12	床面患者最大有效覆盖：≥210cm
2．13	床面旋转角度：≥270度
2．14	为方便接送病人手推床贴近，导管床面水平旋转范围：≥-90°~+180°或-180°~+90°，导管床具备手臂支架，床垫，输液支架。
3.	检查室内控制系统
3．1	提供床旁一套液晶触摸控制屏
3．2	控制屏可置于导管床3边，或者控制室内，便于医生操作
4.	控制室并行处理工作站
4．1	透视或曝光时可进行图像处理和存档浏览等工作，可独立运行
4．2	术中可执行像素位移和测量分析功能
4．3	可同时浏览两个序列，处理不同病人的信息，进行QCA后，可立即与检查室分享
5.	高压发生器
5．1	高频逆变发生器，功率：≥100kW
5．2	最大管电流：≥1000mA
5．3	逆变频率：≥100kHz
5．4	最小管电压：≤40kV
5．5	最大管电压：≥125kV
5．6	最短曝光时间：≥1ms
6.	X线球管
6．1	球管阳极热容量：≥3.5MHU
▲6．2	球管管套热容量：≥6.6MHU
6．3	最大阳极冷却速率：≥450kHU/min
6．4	球管阳极散热率：≥5500 W
6．5	金属陶瓷外壳
6．6	液态金属轴承球管
6．7	10分钟透视功率：≥3000W
▲6．8	球管阳极转速：≥7800转/分钟
6．9	球管小焦点：≥0.4mm
6. 10	大焦点：≥0.9mm
★6. 11	最小焦点功率：≥25kW
6．12	最大焦点功率：≥100kW
6．13	球管阳极靶边直径：≥120mm
6．14	球管采用直接油冷技术或者水冷加油冷技术
6．15	球管内置栅控技术，非高压发生器控制脉冲透视，以消除传统脉冲透视产生的软射线
6．16	球管阳极靶靶角≤11.5°
7.	平板探测器
7．1	探测器类型：≥16 bits非晶硅数字化平板探测器
7．2	平板外壳大小：≤60 X 70cm
7．3	最大有效成像视野(边长) ≥30cm X 38cm
★7．4	≥8种物理成像视野，以适应不同部位介入需要
7．5	最大图像矩阵灰阶输出：1904 x 2586 x 16 bits
7．6	平板探测器分辨率：≥3.25LP／mm
7．7	像素尺寸：≤154μm
7．8	0 lp/mm 时DQE：≥77%
7．9	平板可±135度旋转
7．10	平板探测器带有防碰撞保护装置及防碰撞自动控制
7. 11   平板探测器具备无射线激光定位灯
8.	图像显示器
8．1	控制室：≥24英吋高亮医用高分辨率LCD显示器，≥2台，显示矩阵：≥1920 x 1080
8．2	最大视角：≥178°，亮度：≥400Cd/m²
8．3	操作室：≥24英吋高亮医用高分辨率宽屏LCD显示器：≥4台，显示矩阵：≥1920 x 1080
8．4	最大视角：≥178°，亮度：≥400Cd/m²
8．5	≥4架位宽屏显示器吊架
8．6	显示器吊架可置于床旁三侧位置，吊架移动范围：≥300 x 300cm
8．7	显示器吊架可进行人性化升降：≥32cm
8．8	显示器吊架旋转范围：≥300°
9.	图像系统
9．1	外周采集、处理、存储2048²矩阵，即提供2K影像链配置
9．2	采集帧率：0.5 - 30帧 /秒
9．3	心脏采集、处理、存储1024²矩阵
9．4	采集帧率：0.5- 30帧 /秒
9．5	实时减影
9．6	脉冲透视
9．7	床旁可直接选择透视剂量：≥3档，最小档：≤5伦琴/分钟
9．8	可存储单幅及序列透视图象（单次储存≥60S且≥1000幅的连续动态透视图象），透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上
9．9	最大脉冲透视速度：≥30幅/秒
9．10	最小脉冲透视速度：≤0.5幅/秒
9．11	具有透视末帧图像保持功能
▲9．12	硬盘图像存储量1024 矩阵：≥100,000幅或2048矩阵：≥30,000幅
9．13	后处理功能包括：改变回放速度、选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、快速选择图像、移动放大、可变速度循环放映、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位、最大路径和骨标记
9．14	血管序列实时DSA功能和DA功能
9．15	图像显示功能：采集时间、日期显示、图像冻结，灰阶反转，图像标注，左／右标识，文字注释，解剖背景。
9．16	路径图造影剂自动峰值保持功能
9．17	支持术中事件记录并存储
9．18   采集像素大小可达 5M（2586 x 1904）
9．19   具有最新版本软件噪声抑制技术，在达到良好降噪效果时充分保留图像细节
9．20   图像工作站处理器≥10核
10.	测量分析
10．1	左心室分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每博量测定
10．2	三种方法以上室壁运动曲线测量
10．3	自动校正分析功能
10．4	冠脉分析软件，所选血管段直径、狭窄信息、截面积、狭窄百分比、压力级值等测量
11.	旋转采集
11．1	L臂正位旋转采集C臂旋转速度：≥50度/秒，有效覆盖范围：≥240度
11．2	L臂侧位旋转采集C臂旋转速度：≥30度/秒，有效覆盖范围：≥180度
11．3	1024采集，最快采集速度：≥30幅/秒
11．4	可实时减影
12.	网络与接口
12．1	具有DICOM Send功能 
12．2	具有DICOM Print功能
12．3	具有DICOM Query/Retrieve功能
12．4	具有DICOM Worklist功能
12．5	具有DICOM MPPS功能
12．6	激光相机接口
12．7	高压注射器接口
13.	附件
13．1	具备整个系统的升级能力
13．2	具有双向对讲系统
13．3	具有图像处理操作面板
13．4	具有手持控制器
13．5	具有中文操作手册
14.	智能路径图功能
14．1	可针对脑血管、胸部、腹部等不同检查部位，设置专门的路径图参数
14．2	可在针对导管引导、打胶、放置弹簧圈等不同介入操作的专门路径图模式
14．3	医生可自定义针对特殊介入操作类型的路径图显示模式
15.	   组合蒙片功能
15．1	可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，以明显降低蒙片的背景噪声，显著提高DSA的图像质量
15．2	可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，在保持相同噪声水平的前提下，明显降低辐射剂量
15．3	在实时DSA图像显示前的瞬间，可显示组合蒙片图像
15．4	可对组合蒙片的数量调整，最大组合蒙片数量：≥5幅
15．5	可针对不同检查部位进行蒙片数量的个性化组合，以满足不同部位的成像特点
16.	射线剂量防护技术
16.1	采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线，最厚：≥0.9mm
16.2	插入铜滤片数：≥3片，具备自动和手动两种方式
16.3	具有管球内置栅控技术
16.4	透视冻结图像上可实现无射线调节遮光器、滤波片位置
16.5	具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值
16.6   无射线下定位功能
16.7	检查床及平板移动，或改变视野，图像跟随位置变化并指示移动方向
17.	高级图像处理工作站
17.1	原厂三维重建工作站硬件和软件
17.2	机架旋转速度50度/秒，覆盖范围≥220度
17.3	机架可在头位及侧位进行三维采集
17.4	具有体积/表面重建,最大密度投影、虚拟支架、 虚拟内窥镜、模拟机架位、钙化斑成像、透明血管成像功能
17.5	具有局部放大重建
17.6	具有脊柱三维采集程序及脊柱重建功能
17.7	具有钙化斑块重建
17.8	具有距离测量、体积测量功能
17.9	仅造影序列便可重建出三维图像;无需蒙片序列;减少曝光,加快手术进程
17.10  具备三维与CT/MR图像融合功能
17.11  具备对于运动器官实现特殊技术处理，提高图像质量的同时降低射线剂量功能
17.12  具备实时三维路图功能
17.13  具备CTA和MRI的血管影像与实时透视图像融合功能
18类CT软组织成像
18.1	能提供类似CT的软组织图像，能够进行机架正位和侧位的类CT采集，以满足头部、胸部、腹部、盆腔、脊柱、四肢部分的采集和重建
18.2	能在床旁实现任意角度断面的观察，并可调节层厚，窗宽，窗位等CT参数
18.3	单次旋转采集图像≥500幅，有效覆盖范围≥200度
18.4	最快采集速率≥60帧/秒
18.5	最快采集时间≤5秒
18.6	类CT图像采集，重建到显示全自动运行，无需人工干预
18.7	三维重建和类CT重建硬件一体化设计，方便实现二者融合匹配显示
18.8	仅需一次旋转采集即可实现三维重建和类CT重建
18.9	旋转采集数据能够自动传输至工作站并自动重建，整个过程无需人为参与
18.10  具备去金属伪影再重建功能
18.11  具备双期断层软组织类CT功能
18.12  支持偏中心肝位类CT采集
19. 具备实时引导三维路径图功能
20. 具备多模态融合引导功能
21. 具备患者正常呼吸模式下DSA：在呼吸运动部位（如肺部、肝脏等），术中患者无需憋气即正常呼吸模式下采集获得高清DSA图像，有效消除由呼吸运动带来的运动伪影技术，提升减影效果
22. 支持使用 CO2 作为示踪剂进行血管造影
23. 并行工作流程优化功能
23.1术中可执行像素位移和测量分析功能
23.2透视或曝光时可进行图像处理和存档浏览等工作，可独立运行
23.3可同时浏览两个序列
23.4可同时处理不同病人的信息
23.5可在术中可进行上一个病人的报告编写
23.6可在术中准备下一个病人的信息输入
24.第三方配置产品要求：
24.1高压造影注射系统（悬吊式）1套
24.1.1 注射速率: 0.1～50ml/s，步长 0.1ml/s
24.1.2 多阶段注射功能: 1-12 阶段
24.1.3 注射头屏幕显示方向根据注射头旋转角度自适应调整
24.1.4 机头屏幕具备锁控按钮，激活后方可操作屏幕
24.1.5 机头具备压力曲线功能
24.1.6 安装方式：悬吊
24.2介入防护附属用具：无铅轻质防护服共4套（含防护服、防护帽、围脖、眼镜）。铅手套2双。
24.3 报告工作站 1台

备注：投标人应保障投标文件中提供的相关证明材料的真实性，如发现虚假应标，除上报财政部门进行相应处罚外，采购人有权将经查实虚假应标的有关材料上报至行政主管部门并通报给本地区其他医疗机构，并将投标人及制造商（如涉及到）列入本单位不诚信企业名单，后续其他采购活动开展时将予以着重考量。


第三节 商务要求
1、质量保证
1 ）针对本项目提供所有设施、设备整机质保服务，质保期从验收合格之日开始计算，质保期内所有服务内容都需免费上门服务，并要求售后服务技术专员提供 24 小时内上门服务。
2） 供应商提供的货物应是全新原装合格正品，外观和内在质量都不得有任何异常问题，凡有拆封迹象，采购人可要求退货。供应商供货时，应与采购人当面验收、清点、确保产品型号吻合。采购人有权对供应商提供的所有货物（包括材质及配件）进行检测，如发现有质量问题或与成交品牌、规格不符或以次充好，采购人有权退货并终止合同，所产生的损失及费用由供应商承担。
3） 成交供应商保证所提供的产品在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使采购方满意的使用性能和使用寿命。
4 ）成交供应商应提供产品使用说明书、维修保养手册以及中标人认为有必要提供的其他文件和技术资料。
5 ）在服务保证期内，凡出现服务质量问题，由成交服务商负责处理，直至符合服务要求或在采购方同意的前提下，另行处理。成交人承担期间发生的一切费用和采购人的直接经济损失。
6）供应商提供货物的出厂日期至交付日期不得超过六个月。
2、附件及零配件（包括专用工具）、备品备件的要求 
1）投标人应在投标文件中提供按出厂标准供应的主要备品备件价格清单及其制造商名称、地址，备品备件价格不能高于市场价90%。如招标人质保期后购买备品备件，其价格不能超过此清单价格。 
2）为保证设备正常运行，卖方应在中国境内设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。（提供生产厂家出具的的承诺函）
3、安装调试及验收
1） 中标人配合和指导招标人对货物储存、安装和使用场地的建设或改良（含配套设施及条件），确保货物达到规定的使用环境，保证使用条件安全。 
2） 在货物到达使用单位，现场场地符合安装条件后，招标人将通知中标人派技术人员进行安装调试。中标人应派技术人员在 7日内到达招标人指定安装地点，并在招标人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。如中标人未在3日内到达招标人指定安装地点，招标人有权自行开箱安装调试。开箱如有缺货、错装、损坏或技术问题，中标人应承担全部责任。 
3） 设备验收签字前如有任何质量问题，中标人必须无条件更换。 
4） 中标人须承担货物验收前的财产保护责任，在验收前出现损坏由中标人负责。在安装运输过程中如出现人员伤亡及财产损坏由中标人承担赔偿责任。 
5）设备安装后，招标人按国家标准、厂方标准、医院验收制度流程及合同要求进行质量验收。中标人应向招标人提供详细的验收标准，验收手册和部分验收专用仪器，并承担相关费用。设备各项技术性能、指标必须达到合同和技术文件规定的要求。 
6）中标人负责仪器设备与医院软件系统端口连接，保证仪器设备能够与医院系统兼容，数据互通，并承担接口费用。
4、售后服务
★  1）投标人对本项目所投产品提供5年整机原厂质保售后服务，并提供原厂免费质保售后服务承诺书。(本项目预算已包含5年质保服务费用，故质保期内维修或更换设备均由厂家免费提供，采购人不再承担任何费用。）
2）开机率 ≥ 95%，仪器故障要求12小时内应答，24小时形成解决方案。
3）投标人（制造商或销售商）需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。
4）针对本服务项目提供的所有产品质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交供应商负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维保。质保期满后，无论采购方是否另行选择维保服务商，成交服务商应及时优惠提供所需的同等服务。
5、交货时间、地点
1）交货时间：签订合同后90天内供货安装调试完毕。
2）交货地点：岳阳市人民医院内，采购人指定科室。
6、结算方法
1）付款人：岳阳市人民医院。
2）付款方式：合同签订后，经甲方验收系列设备合格、设备正常运行15个工作日并设备会计做完付款计划后4个月内首付该设备款项的95% ，如无纠纷余款5%则在三年后一次性无息结清。甲方付款前，乙方应开具相应金额增值税普通发票。
7、其他事宜
1）本项目采用费用包干方式实施，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的货物及材料、备品备件等，以及产品运输、保险保管、产品指导安装调试、验收、质保期内免费保修、更换等所有人工、管理、财务等相关费用。一旦中标，在项目实施中如出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。
2）其他未尽事宜由采购人和成交人双方在采购合同中详细约定。

对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。
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