采购需求
一、采购货物及主要技术参数

	序号
	设备名称
	详细需求

	1
	标准砝码组
	1、用途及应用要求：
  用于检定传递M1等级、M12等级及其以下的砝码，以及检定相应的衡量仪器，和与相应的衡量仪器配套使用；
2、主要技术参数要求：
满足国标《GB/T 4167-2024》、《JJG 99-2022》要求。
F2等级标准砝码，材质：304不锈钢。
3、配置及参数要求：
★1mg～20kg全套含30个标准砝码：
(1、2、2、5、10、20、20、50、100、200、200、500) mg，
(1、2、2、5、10、20、20、50、100、200、200、500) g，
(1、2、2、5、10、20) kg
4、其他要求：带铝盒包装：砝码盒应足够坚固，不易变形，内衬环保材质。

	2
	标准砝码组
	1、用途及应用要求：
  用于检定传递M12等级及其以下的砝码，以及检定相应的衡量仪器，和与相应的衡量仪器配套使用；
2、主要技术参数要求：
满足国标《GB/T 4167-2024》、《JJG 99-2022》要求。
25kg标准砝码，锁形，等级：M1级。10mg、20mg、50mg、100mg、200mg、500mg、1g、2g、5g、10g，等级：M1级。
★3、配置及参数要求：
25kg砝码：其中20个材质为不锈钢、300个材质为铸铁，共计320个；10mg、20mg、50mg、100mg、200mg、500mg、1g、2g、5g、10g各15个。

	3
	质量比较仪
	1、用途及应用要求：
主要用于高精度质量测量，核心用途是砝码的检定与校准；满足《JJF 1326-2011 质量比较仪校准规范》、《GB/T 29252-2012 实验室仪器和设备质量检验规则》要求。
2、主要技术参数要求：
★2.1、量程不低于500g,精度不低于0.5mg,能满足检定F2等级500g标准砝码的要求。
2.2、超载/欠载报警、温度补偿、全量程去皮、累加/累减。
2.3、具有温度补偿、漂移补偿技术，使全天候称量更准确可靠。
2.4、多种称量单位转换及数据输出方式:克、克拉、盎司等。
2.5、称量方式：计数、百分比、动物称量等，适用于不同称量。
2.6、配有RS232输出接口，可与电脑、打印机等外设连接。

	4
	质量比较仪2
	1、用途及应用要求：
主要用于高精度质量测量，核心用途是砝码的检定与校准；
2、主要技术参数要求：
2.1 满足《JJF 1326-2011 质量比较仪校准规范》、《GB/T 29252-2012 实验室仪器和设备质量检验规则》要求。
★2.2 量程不低于30kg，精度不低于1g。

	5
	质量比较仪
	1、用途及应用要求
设备用于高精度质量测量，核心用途是砝码检定。检定范围0-200g、F2等级标准砝码。满足《JJG 99-2022 砝码检定规程》、《JJF 1326-2011 质量比较仪校准规范》、《GB/T 29252-2012 实验室仪器和设备质量检验规则》规程要求。
2、主要技术参数要求
★2.1最大载荷：220g；实际分度值：0.01mg；5%负载时的可重复性允差：0.015mg；5%负载时的可重复性典型值：0.007mg；约为最大负载时的可重复性允差：0.025mg；约为最大负载时的可重复性典型值：0.015mg；线性偏差允差：0.07mg；线性偏差典型值：0.03mg；
2.2全自动调水平功能，电机驱动，无需手动调整水平；启动内部校准与调整功能时，会自动检测天平水平状态，若天平不水平，则启动全自动水平调整功能；
[bookmark: _Hlk170222580]2.3防风罩玻璃表面镀有特殊导电涂层，能够有效减少静电对称重的干扰；
2.4有下部吊钩称量功能，无法在秤盘上称重的样品可用此方式完成称重工作，或满足特殊样品的称重需求； 秤盘尺寸为Φ=90mm，能装载更大底面积的容器以便于称量工作的进行；
[bookmark: _Hlk153746920]2.5操作界面可一键切换至用户登录界面，便捷快速地切换使用账户；水平监测功能，当天平未处于水平状态时会有报警提醒；IsoCAL功能，依据温度和时间触发的全自动内部校准和调整功能，确保获得准确的称量结果，内部砝码亦可进行线性化调整；
2.6校准结果可存储在天平内部，可通过U盘导出；内置Alibi存储器，存储器内数据只可读，不能够修改或选择性删除。可存储≥15万条称重数据，存满后循环覆盖，可通过U盘导出；
2.7可在报告从天平输出时进行数据无效化标注，并可添加数据无效化的原因；
天平导出文档随附MD5校验码，保证数据传递的安全性、有效性和可溯源性；
称重界面带有动态量程条，图形显示已占用的量程；
2.8状态中心可显示报警、错误、校准情况、水平、清洁状态等信息，在报警或报错情形下，系统可以图文形式提供指导或处理建议；
2.9 系统带有温度补偿，在不同环境温度下都能获得优异的称重结果；PC直连功能，无需软件即可轻松连接到PC，将时间、称量数值及单位直接传输到电子表格或者文本等格式的文档中； 
2.10内置标准应用程序不少于以下十三种：称重、百分比称重、净重-总重、求和、动态称重、自由因子、统计分析、计件、检重、密度、间隔打印、峰值保持；
2.11 计时器控制操作功能，能以固定周期自动启动任务、显示消息、进入待机、待机唤醒、自动备份等操作；包含所有元数据的GLP打印格式，亦可自定义数据输出的内容，报告可同时输出至两个端口，可传输至打印机、FTP、U盘、电脑等，输出至FTP或U盘可选择CSV或PDF格式；
3、配置及参数要求
3.1配置清单
天平主机×1,称量室底板×1,称盘×1,屏蔽板×1,电源装置×1,电源线×1,USB线缆×1,操作显示屏×1
显示屏连接线缆×1,防风罩×1,掌操作键×2,防尘罩×1,操作手册×1

	6
	质量比较仪
	1、用途及应用要求：
主要用于高精度质量测量，核心用途是砝码的检定与校准；满足《JJF 1326-2011 质量比较仪校准规范》、《GB/T 29252-2012 实验室仪器和设备质量检验规则》、《JJG 99-2022 砝码检定规程》要求。
2、主要技术参数要求：
2.1、后置式电磁力传感器，三开门大防风罩，采用导电涂层防风玻璃，防止人体或样品带电造成测显不稳定，宽敞称量室，操作方便。
2.2、采用直流式无风电器消除静电，避免产生粉末样品漂浮。
2.3、采用高贾敏度、高稳定性后置式电磁力传感器技术获得更高的计量性能。
2.4、不锈钢925mm或中50mm网格状专用大秤盘。可放置较大容器，使用方便。
2.5、称量台双环设计，分隔板取下后也可实现静电消除。
2.6、内置标准砝码，一键自动校准。
2.7、LCD液晶背光显示屏。
2.8、全自动内部校准、自动定时校准、温度变化自动校准。全方位消除由于温度、环境、时间等因素产生的漂移误差。
2.9、具有温度补偿、漂移补偿技术，使全天候称量更准确可靠。
2.10、强大存储功能测量数据≥200组，校准数据≥50组.
2.11、用户权限管理通过密码锁功能，可对天平功能进行阶段性限制，防止人为篡改天平功能设置。
2.12、超载/欠载报警、全量程去皮、累加/累减。
2.13、称量方式:计数、百分比、动物称量等，适用于不同称量。
2.14、.配有RS232及USB接口输出接口，可与电脑、打印机等外设连接。
★2.15、量程不低于5g，精度不低于0.001mg,能满足检定F2等级mg组标准砝码的要求。

	7
	标准砝码组
	1、用途及应用要求：
  用于检定传递M12等级及其以下的砝码，以及检定相应的衡量仪器，和与相应的衡量仪器配套使用；满足《GB/T 4167-2024》、《JJG 99-2022》要求。
★2、主要技术参数要求：
1000kg标准砝码，材质：铸铁，等级：M1级，方形；共10个。

	8
	标准砝码组
	1、用途及应用要求：
  用于检定传递F2等级、M1等级、M12等级及其以下的砝码，以及检定相应的衡量仪器，和与相应的衡量仪器配套使用；满足《GB/T 4167-2024》、《JJG 99-2022》要求。
★2、主要技术参数要求：
F1等级标准砝码，材质：304不锈钢。
★3、配置及参数要求：
1g～20kg全套含31个标准砝码：
(1、2、2、5、10、20、20、50、100、200、200、500)g，2套；
(1、2、2、5、5、10、20)kg，1套。
4、其他要求：带铝盒包装：砝码盒应足够坚固，不易变形，内衬环保材质。

	9
	标准砝码组
	1、用途及应用要求：
  用于检定传递F1等级、F2等级、M1等级及其以下的砝码，以及检定相应的衡量仪器，和与相应的衡量仪器配套使用；满足国标《GB/T 4167-2024》、《JJG 99-2022》要求。

★2、主要技术参数要求：
2.1、E2等级标准砝码，材质：304不锈钢；
2.2、1mg～200g全套含23个标准砝码:
(1、2、2、5、10、20、20、50、100、200、200、500) mg，
(1、2、2、5、10、20、20、50、100、200、200) g。
3、其他要求：
带铝盒包装：砝码盒应足够坚固，不易变形，内衬环保材质。

	10
	双级电流互感器
	1、用途及应用要求：
主要用于精度等级为0.01级及以下各等级电压互感器的计量、测量、保护用互感器的检定、校准及量值传递工作，可完成电磁式互感器、电子式互感器的误差检定、变比测试、极性校验、负荷试验等项目，适用于电力计量机构、第三方检测实验室、电力系统运维单位的量值溯源与计量器具监督检定工作。
设备整体性能、检定流程、试验方法、数据判定完全满足《JJG 1189.1-2026 测量用互感器 第 1 部分：标准电流互感器》国家计量检定规程及行业标准：
设备可完全覆盖上述规程中规定的比值误差、相位误差、负荷误差、绝缘性能、升降压稳定性等全部检定项目，测量数据精准、重复性好，可满足各级计量量值传递工作要求，可出具合规检定原始记录及证书。
2、主要技术参数要求：
▲额定一次电流： 
5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100, 120, 125, 150, 160, 200, 250, 300, 315, 350, 400, 450, 500, 600, 630, 700, 750, 800, 1000, 1200, 1250, 1500, 1600, 1800, 2000A 
额定二次电流： 5A, 1A 
额定电流比： 5A～2000A/5A, 5A～2000A/1A 
★精度等级： 0.002S 级 
二次容量： 0.2Ω (额定二次电流为 5A 时 5VA，额定二次电流为 1A 时 0.2VA) 
功率因数： COSΦ=1.0 
工作范围： (1%-120%). In 
标准 CT 一次绕组接线方式： 
一次电流为 5A-800A 时，固定桩头接线 
一次电流为 1000A-2000A 时，穿心一匝接线 
频率： 50Hz/60Hz 
产品结构： 双级结构 
电压等级： AC 600V 
产品耐压： 2000V 1min 

	11
	标准电压互感器
	1、用途及应用要求：
主要用于精度等级为0.01级及以下各等级电压互感器的计量、保护用互感器的检定、校准及量值传递工作，可完成电磁式互感器、电子式互感器的误差检定、变比测试、极性校验、负荷试验等项目，适用于电力计量机构、第三方检测实验室、电力系统运维单位的量值溯源与计量器具监督检定工作。
设备整体性能、检定流程、试验方法、数据判定完全满足《JJG 1189.2-2026 测量用互感器 第2部分：标准电压互感器》国家计量检定规程及行业标准：
设备可完全覆盖上述规程中规定的比值误差、相位误差、负荷误差、绝缘性能、升降压稳定性等全部检定项目，测量数据精准、重复性好，可满足各级计量量值传递工作要求，可出具合规检定原始记录及证书。
▲额定一次电压： 
1kV, 2kV, 3kV, 5kV, 6kV, 10kV, kV, kV, kV,  kV,  kV,  kV 
额定二次电压： 100V,  V 
额定电压比： 
1kV/100V,  kV/100/ V 
2kV/100V,  kV/100/ V 
3kV/100V,  kV/100/ V 
5kV/100V,  kV/100/ V 
6kV/100V,  kV/100/ V 
10kV/100V,  kV/100/ V 
★精度等级： 0.002 级 (U2n=100V, 100/ V) 
二次容量： 0.2VA (U2n=100V), 0.07VA (U2n=100/V) 
功率因数： COSΦ=1.0 
工作范围： (20%-120%). Un 
频率： 50Hz/60Hz 
产品结构： 双级结构 
绝缘方式： 干式绝缘

	12
	三相标准功率电能表
	1、用途及应用要求
本产品为0.02级三相宽量程标准电能表，属于高精度电学计量标准设备，适用于电力系统、法定计量检定机构、电能表及相关电力设备生产企业，可作为量值传递标准开展电能误差校验、电参量精准测试等工作。符合JJG 1085-2013《标准电能表》的要求
2、主要参数要求
★2.1、电压：3×(57.7～380)V，电流：3×(0.0003～100)A；精度等级：0.02级
2.2、性能参数
	电压测量

	电压量程
	30V～500V（相电压），全量程无继电器、无档位切换。

	电压范围
	测量误差*
	
	年变差*

	30V～500V
	≤100ppm
	
	≤50ppm

	电流测量

	电流量程
	0.3mA～120A，CT电子补偿线性电流互感器原理，档位切换，标准表电流端子每相均为唯一电流端子，不采用大电流端子配合小电流端子扩展量程的方式。

	电流范围
	测量误差*
	
	年变差*

	10mA～120A
	≤100ppm
	
	≤50ppm

	0.3mA～10mA
	≤150ppm
	
	≤100ppm

	功率、电能测量


	功率、电能测量
	COS（Φ）=1.0、0.8L、0.8C、0.5L、0.5C条件下测量满足下表要求。

	电压范围
	电流范围
	测量误差*
	
	年变差*

	30V～500V
	10mA～120A
	≤±0.014%
	
	≤100ppm

	
	3mA～10mA
	≤±0.03%
	
	≤150ppm

	
	0.3mA～3mA
	≤0.04*(3mA/I)         
说明：I是当前电流

	功率、电能测量
	COS（Φ）=0.25L、0.25C条件下测量满足下表要求。


	电压范围
	电流范围
	测量误差*
	
	年变差*

	30V～380V
	10mA～120A
	≤500ppm
	
	≤100ppm

	频率测量

	频率范围
	测量误差*
	月变差*
	年变差*

	45～70Hz
	≤1ppm
	≤0.3ppm
	≤1.5ppm


	电能脉冲输出
	最高频率：120kHz
电平：TTL
负载能力：20mA

	电能脉冲输入
	最高接收脉冲频率：120kHz



工作环境
使用温度：10℃～ +30℃	相对湿度：≤85% 	海拔高度：<2500m
电源和功耗
适配器：直流24V 	功耗：<30W
2.3、功能
电流测量范围：0.3mA～120A。
电压测量范围：1V-500V。
可对每相电压、电流的失真度进行测量、并对2～64次谐波进行分析处理、显示各次谐波含量（%）、谐波幅度，谐波相位大小及谐波功率测量。
能实时测量显示三相四线、三相三线方式下Pt(全波功率)、Pb(基波功率),Ph(谐波功率)等各种电量参数。
可实时显示各相电压幅度、电流幅度、电压相位、电流相位、各相功率相角、功率因数、频率、等量。
能测量三相四线、三相三线接线方式的各相有功功率、无功功率（真无功功率）、及总的有功功率/无功功率等量。
能设置：三相四线（P4）有功、三相三线（P3）有功，三相四线真无功（Q4），三相三线真无功（Q3）等电能测量方式。
有标准电能脉冲输出端口。
有电能脉冲输入端口，可实时检测各种有功电能表、无功电能表等。
配备有RS232接口，可与PC机联机通讯。
3、配置
标准表的出厂时提供以下附件：
1) 主机便携箱一只
2) 附件箱一只
3) 电压、电流测试导线一套
4) 通讯线一根
5) 输入、输出脉冲线两根
6) 国标电源线一根
7) 0.5A保险管五个
8) 使用手册
4、计算机与软件要求
品牌手提电脑，配置不低以下：内存≥16G、硬盘≥512G、win7以上操作系统、现场检定软件。


	13
	单相电能表检定装置
	1、用途及应用要求
检定系统按照国网公司电能表系列标准和JJG 596-2026《安装式交流电能表检定规程》规定，能自动进行电能表的多功能试验、误差试验、电气要求功能、通信功能、一致性和费控安全等检定项目。
装置符合Q/GDW 10364-2025《单相智能电能表技术规范》、Q/GDW 10355-2025《单相智能电能表型式规范》单相智能表，兼容20版、13版和09版单相智能电能表检定。可支持DL/T645-2007《多功能电能表通信协议》和DL/T698.45-2017《电能信息采集与管理系统第4-5部分通信协议-面向对象的数据交换协议》的电能表。
2、主要参数要求
2.1单相智能电能表检定装置，其功能、性能指标等各项技术指标，应满足下列规程要求：
JJG 597-2025			《交流电能表检定装置》
JJG 596-2026			《安装式交流电能表》
2.2性能参数
2.2.1、电源在220V±10%时，装置应能正常工作，输入电源的功率消耗＜4000VA．
2.2.2、电压量程：220V。
2.2.3、电流量程： 0.01A、0.05A、0.1A、0.25A、 0.5A、1.0A、2.5A、5.0A、10A、25A、50A、120A。
2.2.4、起动电流：
（1）装置应具有起动电流调整、测量功能，应能输出10mA的起动电流
（2）起动电流的测量最大允许误差±5%，起动功率的测量最大允许误差 ≤±10%。    
2.2.5、电压、电流的输出范围：0~120％（最大输出120A），调节细度：0.01%。
2.2.6、相位：0.0°～359.9°，调节细度： 0.01°
2.2.7、输出频率范围：45Hz~65Hz,　调节细度：0.01Hz
2.2.8、输出容量：
电压回路至少600VA、电流回路至少24表位：1000VA，容性1.2uF装置不产生自激，附加误差可以忽略。 
2.2.9、输出负载调整率：
（1）装置电压输出端在最大输出和空载时，其幅值调整率≤ 0.2%。
（2）装置电流输出端在最大输出和短接时，其幅值调整率≤ 0.2%。
▲2.2.10、输出功率稳定度：120秒钟功率稳定度0.05％。
2.2.11、输出电压、电流波形失真度：1％；负载性质：纯阻性、感性或容性负载（1.2uF）。
★2.2.12、标准电能表： 0.05级单相宽量程标准电能表 ，配置防震、防尘送检箱。
2.2.13、电压互感器：配与表位数相对应数量输出绕组的电压互感器一台，准确度：0.01级。
2.2.14、绝缘与耐压要求
（1）装置绝缘电阻不小于10M。
（2）装置耐压符合JJG597-2025规程要求。
2.2.15、时间校验指标：
（1）频率测量准确度±0.2PPM
（2）GPS内部对时准确度：1×10-6s
（3）日误差准确度：≤10ms/d
（4）内部晶振稳定度：≤5×10-8/s
2.2.16、安全要求：
（1）输出电压回路没有幅值最大不超出电压量程80%的尖脉冲，电压零位时无尖脉冲。
（2）整机有应急保护措施，装置应在显著位置上装有紧急电源开关，以便紧急切断电源。
（3）电压、电流回路保护在故障未排除前，送不上电源，显示故障回路信息，故障时蜂鸣 器 响。
（4）装设检验工作指示灯。
2.2.17、监视仪表准确度
（1）电压回路同名端间的压降、电压、电流、相位，磁感应强度等满足有关标准要求
（2）电压：±0.2%
（3）电流：±0.5%
（4）相位：±0.5°
3、配置及参数要求
装置由全电子单相程控电源、挂表架、单相标准电能表、总控单元、电压互感器等组成。
3.1、装置结构形式
（1）台体结构：采用电子程控源和挂表架一体式结构，表位模块化设计。
★（2）校表数量：单相表24只。
（3）基本尺寸要求：
挂表架尺寸：按供方标准外形尺寸。
（4）表架应装一组电流短接片、检定用接口，以方便接入标准表。
（5）采用快速接线盒接表，可实现智能电能表电压电流端子、辅助端子一次压接接线。
（6）装置有专用接地端子，内部各单元可靠接地。
3.2、附台结构形式
采用计算机桌，可放置计算机和打印机。
3.3、功能
3.3.1、装置可同时对相同电压、电流量程，不同电表常数的国网单相智能电能表进行多种方案的检定或试验。
（1）装置软件根据仅输入一次被检表的类别和参数，即可自动生成按照规程要求的检定方案，也可生成由用户自定义的测试方案；检定方案和测试方案可编辑、拷贝、删除、备份并设密码权限保护。
（2）装置支持半自动操作和自动操作，在试验过程中，对异常情况有声音报警提示和弹出对话框显示异常原因，检测结束后弹出对话框显示检测完成。
（3）根据被检表不同的电能常数，按JJG596 规程要求，自动选定各被检表的不同圈数，或人工选定各被检表的不同圈数，以保证检测时间的一致性。
3.3.2、有电压短路自动报警、保护和指示功能，具有电流开路保护功能。
3.3.3、输出电压、电流、功率、相位、频率均为数字显示。
3.3.4、提取GPS时间作基准，对智能电能表进行广播授时。
3.3.5、有断点再续功能，允许挂起某一表位的试验，允许暂停和继续当前试验。
3.3.6、对智能电能表进行电压影响、频率影响、谐波影响等影响量试验。
3.3.7、检查智能电能表的通讯功能、电能计量功能、电能表清零。
3.3.8、检查智能电能表的费率和时段功能，日历、计时、闰年切换功能，在24h内是否至少具有可以任意编程的4种费率和8个时段。
3.3.9、检查智能电能表的电量寄存器、瞬时寄存器、需量寄存器、状态寄存器、失压寄存器(包括失压次数/失压时间/掉电日期/上电日期)存储功能。
3.3.10、可检查智能电能表的事件记录功能，寄存器数据存储功能。
3.3.11、装置对于检验RS485通信方式的电能表，应具有RS485通信接口。按DL/T 645标准规约，设置不同的通讯波特率，与电能表进行通信，读取各种数据，完成各种多功能试验。
3.3.12、装置支持检定载波通信电能表，内置载波通讯转换器，实现载波的通讯匹配。
3.3.13、装置具有698协议测试功能，能够依据DL/T 698.45面向对象的互操作性数据交换协议，对符合该协议标准的终端进行各种功能测试。
3.3.14、支持初始固有误差、起动试验、潜动试验、仪表常数试验、时间（时刻）示值误差、电能示值组合误差、需量误差、剩余电能量（金额）递减准确度等试验项目。
4、计算机及软件要求
a) 软件可运行在Win7及以上环境，计算机内存≥16G。
b) 可方便、快捷、多方式进行被检表参数、条形码、检定方案等数据输入。 
c) 可进行条形码解析、检定数据修约与判别等数据处理，部分项目可人工手动判别（例如潜动、起动试验等）。
d) 数据检索方便、管理安全，具有数据自动备份功能。
e) 可输出检定证书、校准证书、测试证书、检定（校准、检测）记录、检定（校准、检测）情况统计报表，报表可导出，利用装置以外设备测试项目可手动输入证书及记录（例如工频耐压试验、外观检查等），检定证书等及检定（校准、检测）记录可导出为EXCEL或WORD文档保存，并可直接上传MIS系统。
f) 检定误差数据可以上传到本单位的MIS系统并可免费进行MIS系统升级后检定数据上传的配合工作。
g) 试验完毕后，可授权对被检表的电量底数、需量以及事件记录清零。
h) 能够实时显示电压、电流、功率及功率因数和向量图。
5、其他要求
5.1、配套详细的装置使用说明书及校表软件使用说明书各1套、成套出厂检定证书;包括本协议所要求的其它功能指标的测试数据;
5.2、装置使用手册及供货设备清单。
5.3、附件：电脑、打印机、电脑桌椅、电动螺丝刀、专用工具各1套。。
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	三相电能表检定装置（或校验装置）
	1、用途及应用要求
检定装置按照国网公司电能表系列标准和JJG 596-2026《安装式交流电能表检定规程》规定，应能自动进行电能表的多功能试验、误差试验、电气要求功能、通信功能、一致性和费控安全等检定项目。
符合Q/GDW 10827-2025《三相智能电能表技术规范》、Q/GDW 10356-2025《三相智能电能表型式规范》三相智能表，兼容20版、13版和09版三相智能电能表检定。检定装置需要同时满足对直接接入式电能表和经互感器接入式电能表的检定，可支持DL/T645-2007《多功能电能表通信协议》和DL/T698.45-2017《电能信息采集与管理系统第4-5部分通信协议-面向对象的数据交换协议》的电能表。
2、主要参数要求
2.1、0.05级三相电能表检定装置，其功能、性能指标等各项技术指标，满足下列规程要求：
JJG 597-2025         《交流电能表检定装置》
JJG 596-2026        《安装式交流电能表》
2.2、性能参数
2.2.1、装置表位数量≥6表位
★2.2.2、装置准确度等级：0.05级；
各电流量限下的误差： ±0.05% 10mA~120A
±0.1% 3mA~10mA 
±0.1%X3mA/I 0.3mA~3mA
2.2.3、电源在220V10时,装置能正常工作，输入电源的功率消耗4000VA．
2.2.4、电压量程：3×100/57.7VY，3×100VΔ，3×380V/220V，3×380VΔ  
三相三线有功电压V形接线，UB相接地。
2.2.5、电流量程：0.001A 、0.005A 、0.010A、0.050A、0.1A、0.25A、 0.5A、1.0A、2.5A、5.0A、10A、25A、50A、120A。
2.2.6、起动电流： 最小至0.3mA，输出准确度：±5%；功率测量准确度：±0.5%。 
2.2.7、电压、电流的输出调节范围：0~120％（最大输出120A），调节细度优于0.01%。
2.2.8、相位：0.0～359.99，调节细度： 0.01
2.2.9、输出频率范围：45.00~65.00Hz,　调节细度： 0.01Hz
2.2.10、输出容量：电压回路每相最大600ＶＡ、电流回路每相至最大1000ＶＡ。 
2.2.11、输出负载调整率：
装置电压输出端在最大输出和空载时，其幅值调整率≤ 0.2%。
装置电流输出端在最大输出和短接时，其幅值调整率≤ 0.2%。
2.2.12、输出功率稳定度：120秒钟功率稳定度0.05％。
2.2.13、输出电压、电流波形失真度：0.5％； 
2.2.14、标准电能表： 0.02级宽量程三相标准电能表。
2.2.15、装置绝缘电阻不小于10M。
2.2.16、时间校验仪指标：
频率测量准确度±0.2PPM
内部晶振稳定度：≤5×10-8
2.2.17、监视仪表准确度:电压、电流、功率为0.05级，相位0.1
3、配置及参数要求
装置由全电子三相程控电源、挂表架、三相标准电能表、总控单元等组成。
3.1、装置结构形式
（1）台体结构：采用电子程控源和挂表架一体式结构，表位模块化设计。
（2）校表数量：三相表≥6只。
（3）基本尺寸要求：
挂表架尺寸：按供方标准外形尺寸。
（4）表架应装一组电流短接片、检定用接口，以方便接入标准表。
（5）采用快速接线盒接表，可实现智能电能表电压电流端子、辅助端子一次压接接线。
（6）装置有专用接地端子，内部各单元可靠接地。
3.2、附台结构形式
采用计算机桌，可放置计算机和打印机。
3.3、功能
3.3.1、装置可同时对相同电压、电流量程，不同电表常数的电能表进行多种方案的检定或试验；
3.3.2、装置软件根据仅输入一次的被检表的类别和参数，即可自动生成按照规程要求的检定方案，也可生成由用户自定义的测试方案。检定方案和测试方案可编辑、拷贝、删除、备份并设密码权限保护。
3.3.3、自动计算起动时间，并判别起动是否合格，并可在起动试验时进行误差测试。自动计算电子表潜动时间，并判别是否合格。自动计算化整误差，方便地对被校电能表任意进行检定工作。
3.3.4、按照相关标准要求检测多功能电能表的计度器总电能示值误差、计度器示值组合误差。
3.3.5、按照相关标准要求，进行校核计度器示数试验。
3.3.6、按照相关标准要求，进行需量示值误判试验。
3.3.7、能够接收智能电能表的电脉冲输出，检定多功能电能表的电能误差、日计时误差、时段投切误差等。
3.3.8、有断点再续功能，允许挂起某一表位的试验，允许暂停和继续当前试验。
3.3.9、对各种电能表进行电压影响、频率影响等影响量试验。
3.3.10、可检查多功能电能表的通讯功能、电能计量功能、电能表清零、最大需量功能和需量复零功能。
3.3.11、检查多功能表的费率和时段功能，日历、计时、闰年切换功能，在24h内是否至少具有可以任意编程的14种费率和10个时段。
3.3.12、检查多功能表的电量寄存器、瞬时寄存器、需量寄存器、状态寄存器、失压寄存器(包括失压次数/失压时间/掉电日期/上电日期)存储功能。
3.3.13、可检查多功能表的事件记录功能，寄存器数据存储功能。
3.3.14、可校验多功能表的需量周期误差。
3.3.15、装置具有698协议测试功能，能够依据DL/T698.45面向对象的互操作性数据交换协议，对符合该协议标准的终端进行各种功能测试，自带测试软件能够在645通讯协议和698协议间切换。
支持初始固有误差、电能表常数试验、起动试验、无负载条件(潜动)、电能示值组合误差、测量重复性试验、误差变差试验、误差一致性试验、负载电流升降变差试验、电压改变试验、频率改变试验、自热试验、日计时误差、储能器件放电试验、不平衡、逆相序、日计时误差、接地故障试验、密钥更新试验、参数更新度验、安全认证试验、功能检查等试验项目。
4、计算机及软件要求
4.1、软件可运行在Windows 7及以上版本，计算机内存≥16G。
4.2、可方便、快捷、多方式进行被检表参数、条形码、检定方案等数据输入。
4.3、数据检索方便、管理安全，具有数据自动备份功能。
4.4、可输出检定证书、校准证书、测试证书、检定（校准、检测）记录、检定（校准、检测）情况统计报表，报表可导出，检定证书等及检定（校准、检测）记录可导出为EXCEL或WORD文档保存。
4.5、检定误差数据可以上传到MIS系统、MDS平台等上层平台。
4.6、试验完毕后，可通过加密机对被检表的电量底数、需量以及事件记录清零；
4.7、软件兼容新旧两套标准检定方案：针对现有国标的电能表试验方案、针对新标准IR46的多芯模组化智能电能表检定方案。
4.8、软件符合IML R46及多芯模组化智能电能表相关标准中要求的试验方法进行配套试验的设置，包括电能表等级、负载电流点的设置、组合误差的计算。
4.9、试验项目包含初始固有误差、电能表常数试验、起动试验、无负载条件(潜动)、电能示值组合误差、测量重复性试验、误差变差试验、误差一致性试验、负载电流升降变差试验、电压改变试验、频率改变试验、自热试验、日计时误差、不平衡、逆相序、日计时误差、密钥更新试验、参数更新度验、安全认证试验、功能检查等试验项目。
5、其他要求
5.1、配套详细的装置使用说明书及校表软件使用说明书各1套、成套出厂检定证书;包括本协议所要求的其它功能指标的测试数据;
5.2、装置使用手册及供货设备清单。
5.3、附件：电脑、打印机、电脑桌椅、电动螺丝刀、专用工具各1套。。
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	出租汽车计价器检定装置
	1、用途及应用要求：
该装置的技术指标必须符合《JJG738-2024 出租汽车计价器标准装置检定规程》以及《JJG517-2016 出租车计价器》的要求；系统的机械装置具备新能源车、电动汽车、120救护车等重型车辆的适检能力。
2、主要技术参数要求：
[bookmark: _Toc7851]2.1、主滚轮周长
标称周长：1000 mm；
主滚轮直径允许误差：±0.2%（周长误差上限）；
[bookmark: _Toc10459]★2.2、主滚轮转数
（1）测量范围：0～9999
（2）分辨率：1 
（3）最大允许误差：±0.1%
（4）重复性：0.5
[bookmark: _Toc22777]2.3、主滚轮速度
（1）测量范围：0-60km/h
（2）最大允许误差：±2km/h
[bookmark: _Toc31361]2.4、环境适应性
（1）工作温度：-15℃～50℃
（2）相对湿度：≤90%RH
[bookmark: _Toc26222]（3）储存温度：-30℃～60℃
（4）负载能力：
主滚轮：≥3500kg 
[bookmark: _Toc16008]起落架：≥5000kg
[bookmark: _Toc31300]3、配置及参数要求：
3.1、机械部分：
装置机械部分采用整体框架加钢板结构，结构稳定、强度高。
主机架规格：
长/宽/高：2660*790*530mm
主、副滚轮长度660mm，有效检测轮距宽度1000-2200mm。满足目前所有出租车型。
主、副滚轮选用优质无缝钢管加工，表面经过耐磨硬铬电镀工艺。
主、副滚轮经过高精度动平衡校正，确保装置运转时平稳。
自动起落架装置，采用封闭式双升降机，单升降机举升力≥5000kg，具有响应速度快，抗瞬间冲击力强度高的优点；当设备启动时，起落架自动落下；停止时，起落架自动顶起，方便车辆驶离。（封闭式升降机采用机电原理，性能稳定可靠；由于轮胎易夹带灰沙，有效避免采用丝杆结构，丝杆易磨损且反应较慢的特点。）
检定设备具有防侧滑自动保护装置。采用电动推杆自动根据车型的宽度调节保护杆的距离，以防车辆侧滑。
★装置具有全自动刹车系统，采用三组失电式电磁刹车装置，快速可靠，能够瞬间≤3s，实现紧急状态下制动功能。断电状态下，立即制动，确保被检车辆可安全驶出；          
检定设备采用内置电机，并通过联轴器驱动主滚轮。电机功率11KW，完全满足所有出租车辆的检测需求。
▲整套装置均采用机电原理，机架部分可进行整体安装，确保被检车辆无论正转、反转，在无须把握方向自由状态下必须达到平稳、无侧滑、侧偏现象。
[bookmark: _Toc29670]3.2、控制部分：
3.2.1、检定设备配有专用集成控制柜。
集测量/采集/显示/传输/计算/调速等功能于一体，内含主控制器、11KW日本三菱品牌变频器、强电控制单元等；
3.2.2、检定设备具有车牌号自动识别系统，车辆停稳后自动识别车牌号：
装置配有车牌号信息自动录入系统，识别率高、识别速度快、性能稳定。可以识别8位新能源电动车牌号、普通7位蓝牌车牌号等任意车牌号。车牌识别后可自动调取车辆检定需要的相关信息，无需手动输入。
▲3.2.3、 装置配有43英寸LCD彩色显示屏，能够实时显示被检车辆的调度状态，实时显示相关提示和指令，被检车辆信息、检定状态、检定结果。
▲3.2.4、 配套安装手机用APP检测工具，可以轻松实现手机上操作检测全流程。
▲3.2.5、装置具有自动生成K值功能，并通过IC卡直接调整计价器K值（需计价器配合）。
3.2.6、装置必须配有全自动采样系统。通过AI智能视频采集系统对计价器实现自动采样检测的功能。
[bookmark: _Toc21941]检定管理软件系统
登录功能：检定人员能按照各自权限进行设置、修改和注销。
设置功能：设置和修改基本数据（公司、车型、计价器）、系统参数（检定依据、标准器型号和器号、有效期）等各项参数。
迁移原来检定系统的历史数据；
具有生成二维码检定合格证的功能，合格证信息涵盖车辆信息、检定信息及结果等，用户通过手机扫一扫，即可查看检定证书。
检定设备配有专用APP软件，通过手机可以完成整个操作过程。
系统工作模式配置：可以延时启动、间隙启动等模式。检定速度可以配置。
管理参数设置功能：用户管理、出租车公司、个体出租、车辆信息、计价器信息、修改、注销人员（如检定员、管理员）的工号、姓名、权限、密码。
对检定结果和修正系数等进行系统分析；能自动进行数据处理、判断检测结果、打印检定证书和使用误差记录报表。
档案功能：六年内所有的计价器检定数据、情况、原始记录；并能把数据导出为Excel或word文档。
查询和统计功能：查询公司信息、车辆信息、计价器信息、所有车辆的检测记录；对未检车辆、检定不合格车辆、各公司的检定情况、周检计划、车辆信息、不合格率、K值调整率等进行统计 。
检定系统数据库管理，采用客户端和服务端并轨机制。多机版本，客户端定义为不同检测台号，通过服务端数据库。共享检定数据。
服务端可以开放数据表结构，也可以根据第三方业务需要，开发相应的接口，并可以和院中心管理系统实现数据共享；
4、计算机与软件要求：
4.1、品牌台式机不低于以下配置：16G内存、512G固态硬盘、27寸显示器，windows10系统。
4.2、品牌激光打印机
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	燃气表检定装置（含膜式）
	1、用途及应用要求：
燃气表检定装置是采用音速喷嘴作为标准表的负压法气体流量标准装置，用该装置可完成流量范围在0.016m3 /h～6m3 /h的家用膜式燃气表的检定和测试。须满足JJG643-2003《标准表法流量标准装置检定规程》、JJG620-2008《临界流文丘里喷嘴检定规程》 、《JJG577-2012膜式燃气表检定规程》要求。装置中的音速喷嘴必须满足ISO9300-2005（E）《用临界流文丘利喷嘴测量气体流量》、JJF1240-2010《临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置校准规范》要求。
2、主要技术参数要求：
2.1、整套装置的扩展不确定度≤0.5%，一次性检表数量：12台。
2.2、测量用的绝压传感器测量范围（0～110）kPa，准确度 ≤0.2%。
2.3、微差压传感器测量范围-1000Pa～1000Pa，准确度 ≤0.5%。
2.4、温度传感器测量范围（0～50）℃，准确度≤±0.2℃。
2.5、用于计时的晶振频率日稳定度＜10-5。
2.6、流量点：0.016m3/h、0.025m3/h、0.04m3/h、0.5 m3/h、0. 8 m3/h、1.2 m3/h、2.5m3/h、4m3/h、6m3/h流量点偏差≤5%。
3、配置及参数要求：
3.1、装置配置7个音速喷嘴，可组合0.016m3/h、0.025m3/h、0.04m3/h、0.5m3/h、0.8m3/h、1.2m3/h、2.5m3/h、4m3/h、6m3/h共9个流量点，满足G1.6、G2.5、G4三个规格家用膜式燃气表Qmxa、0.2Qmxa、Qmin点的检定。
3.2、检定装置的管路系统中取压和测温的压力变送器和温度变送器均采用高品质产品，要具有优良的长期稳定性和准确度。
3.3、装置需进行湿度补偿，配置湿度变送器，准确度 ≤±3%RH。
★3.4、被检表的装夹采用高可靠性气缓冲夹表系统，气垫压力小于0.1bar，夹表器的中心距不小于在90mm至160mm范围内调节，放置被检表的平面高度也可以在一定范围内调节，具有灵活的工装，以适应不同厂家生产的不同外型尺寸的燃气表的检定，夹表器的气缸要求向下运动控制。
★3.5、对被检表示值的读数采用视频采集系统，不需单个调焦，能自动捕捉燃气表字轮，每个表位的采样器具有集中升降和单个微调装置，提高对光效率，根据被检表示值和标准表的流量由装置自动计算示值误差。
3.6、被检表压损的测试采用微差变送器测量方式、由PC机采集测试结果并保存在被检表数据库中。
3.7、装置由PC机控制，实现包括左右进气换向、压损测试、大中小三个流量点示值误差测试等的测试过程的自动化。
3.8、装置采用负压法，检定介质(大气)的运动由真空泵提供动力，保证检定气路压力的稳定性。（装置配置优质无油干式真空泵）
3.9、测控系统的组态软件具有界面清晰美观、操作简便等特点，能在Windows 7以上平台下运行，具有数据存盘、报表打印、分析统计、数据上网等功能；PC机软件的检定记录格式和证书格式符合国家检定规程要求，能够自动打印，对检定数据具有免修改的保护功能。
4、计算机与软件要求：
电脑配置采用主流品牌电脑，不低于以下配置：四核CPU，内存16G，硬盘1T，液晶显示器不小于21英吋。搭配激光A4打印机。
5、配置要求
扫码枪2把，视频采样器1个（备用）。
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	燃气表检定装置（含膜式）
	1、用途及应用要求：
燃气表检定装置是采用音速喷嘴作为标准表的负压法气体流量标准装置，用该装置可完成流量范围在0.016m3 /h～6m3 /h的家用膜式燃气表的检定和测试。须满足JJG643-2003《标准表法流量标准装置检定规程》、JJG620-2008《临界流文丘里喷嘴检定规程》 、《JJG577-2012膜式燃气表检定规程》要求。装置中的音速喷嘴必须满足ISO9300-2005（E）《用临界流文丘利喷嘴测量气体流量》、JJF1240-2010《临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置校准规范》要求。
2、主要技术参数要求：
2.1、整套装置的扩展不确定度≤0.5%，一次性检表数量：12台。
2.2、测量用的绝压传感器测量范围（0～110）kPa，准确度 ≤0.2%。
2.3、微差压传感器测量范围-1000Pa～1000Pa，准确度 ≤0.5%。
2.4、温度传感器测量范围（0～50）℃，准确度≤±0.2℃。
2.5、用于计时的晶振频率日稳定度＜10-5。
2.6、流量点：0.016m3/h、0.025m3/h、0.04m3/h、0.5 m3/h、0. 8 m3/h、1.2 m3/h、2.5m3/h、4m3/h、6m3/h流量点偏差≤5%。
3、配置及参数要求：
3.1、装置配置7个音速喷嘴，可组合0.016m3/h、0.025m3/h、0.04m3/h、0.5m3/h、0.8m3/h、1.2m3/h、2.5m3/h、4m3/h、6m3/h共9个流量点，满足G1.6、G2.5、G4三个规格家用膜式燃气表Qmxa、0.2Qmxa、Qmin点的检定。
3.2、检定装置的管路系统中取压和测温的压力变送器和温度变送器均采用高品质产品，要具有优良的长期稳定性和准确度。
3.3、装置需进行湿度补偿，配置湿度变送器，准确度 ≤±3%RH。
★3.4、被检表的装夹采用高可靠性气缓冲夹表系统，气垫压力小于0.1bar，夹表器的中心距不小于在90mm至160mm范围内调节，放置被检表的平面高度也可以在一定范围内调节，具有灵活的工装，以适应不同厂家生产的不同外型尺寸的燃气表的检定，夹表器的气缸要求向下运动控制。
★3.5、对被检表示值的读数采用视频采集系统，不需单个调焦，能自动捕捉燃气表字轮，每个表位的采样器具有集中升降和单个微调装置，提高对光效率，根据被检表示值和标准表的流量由装置自动计算示值误差。
3.6、被检表压损的测试采用微差变送器测量方式、由PC机采集测试结果并保存在被检表数据库中。
3.7、装置由PC机控制，实现包括左右进气换向、压损测试、大中小三个流量点示值误差测试等的测试过程的自动化。
3.8、装置采用负压法，检定介质(大气)的运动由真空泵提供动力，保证检定气路压力的稳定性。（装置配置优质无油干式真空泵）
3.9、测控系统的组态软件具有界面清晰美观、操作简便等特点，能在Windows 7以上平台下运行，具有数据存盘、报表打印、分析统计、数据上网等功能；PC机软件的检定记录格式和证书格式符合国家检定规程要求，能够自动打印，对检定数据具有免修改的保护功能。
4、计算机与软件要求：
电脑配置采用主流品牌电脑，不低于以下配置：四核CPU，内存16G，硬盘1T，液晶显示器不小于21英吋。搭配激光A4打印机。
5、配置要求
扫码枪2把，视频采样器1个（备用）。
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	水表检定装置
	1、用途及应用要求
设备可自动检定带梅花指针机械水表，带脉冲数据输出的电磁、超声水表，符合JJG 1113-2015 《水表检定装置》和JJG162-2019《饮用冷水水表检定规程》相关要求。
2、主要技术参数要求
2.1、适用口径：DN15、DN 20、DN 25、DN 40、DN 50；
★2.2、准确度等级：0.2级；
2.3、流量范围：0.004 m³/h-40 m³/h；
2.4、流量检定压力：大于0.2MPa；
2.5、密封性试验最大压力：大于2.5MPa；
2.6、设备主体结构采用304不锈钢；
2.7、支持流量时间法和启停法检定；
2.8、采用质量法检定，电子秤精度优于1/6000；
2.9、采用换向器换向，且换向行程差小于10ms；
2.10、稳压容器大于500L；
2.11、水箱不小于1500L；
2.12、扫码系统支持一维码和二维码。
3、配置及参数要求
	序号
	分类
	产品名称
	技术参数
	单位

	
	
	
	
	

	1
	水源系统
	水泵
	扬程40m，最大流量40m3/h
	1台

	2
	
	稳压装置
	SUS304不锈钢，厚3mm，不低于800L
	1台

	3
	
	变频器
	7.5kW
	1台

	4
	
	水箱
	SUS304不锈钢，厚2mm，不低于2000L
	1个

	5
	工作台位
	水表检定装置工作台
	单排6表位，SUS304不锈钢，
	1套

	6
	
	升压缸及其管道
	提供密封性测试压力<3MPa,SUS304不锈钢，
	1套

	7
	
	试验管道
	DN15~25不低于6、5、4台（能单检一台）
	1套

	8
	流量调节和指示装置
	玻璃转子流量计
	LZB-15玻璃转子流量计
LZB-25玻璃转子流量计（2只）
LZB-50玻璃转子流量计
LZB-80玻璃转子流量计
	5台

	9
	计量系统
	工作容器
	60L,SUS304不锈钢
	1套

	10
	
	工作容器
	600L,SUS304不锈钢
	1套

	11
	
	气动换向器
	DN50,304不锈钢，换入换出行程差不大于10ms
	1台

	
	
	气动换向器
	DN25,304不锈钢，换入换出行程差不大于10ms
	1台

	12
	
	电子天平
	量程 60kg，d≤1g，e=2g 
	1台

	
	
	
	不锈钢台面
	

	13
	
	电子天平
	量程 600kg，检定分度30000e以上
	1台

	
	
	
	不锈钢台面
	

	14
	采集控制系统及硬件部分
	控制系统
	全自动控制，质量法、流量时间法
	1套

	15
	
	高速摄像头
	高清工业动态摄像头，自动捕捉梅花针和红指针并读取数值，摄像头自带水表二维码或条形码扫描功能
	6套

	16
	传感器及仪表
	温度变送器
	（0~50)°C，±0.2°C
	1台

	17
	
	压力变送器
	4.0MPa，0.5级
	1台

	18
	
	压力表
	4.0MPa，0.5级
	1台

	19
	阀门及控制电磁阀
	气动开关球阀
	DN15～DN50，304不锈钢
	1套

	20
	
	手动开关球阀
	DN15～DN50，304不锈钢
	1套

	21
	
	电磁阀
	2位3通电磁阀
	1套

	22
	上位机部分
	电脑
	Intel处理器，8G内存，256G固态硬盘，21寸屏
	1台

	23
	
	扫码枪
	影像式，支持一维码二维码
	1套



▲4、计算机与软件要求
4.1配套计算机预留网口对接局域网；
4.2预留接口可对接湖南省强检系统；
5、耗材配置要求
随设备配备密封圈可支持各口径水表5000台次的检定。
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	智能数字压力校验仪
	[bookmark: OLE_LINK24]1、用途及应用要求： 
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]设备用于检定：普通精密压力表、数字压力计、压力变送器、压力开关、压力传感器等。满足JJG 49-2013 弹性元件式精密压力表和真空表；JJG 52-2013 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表；JJG 875-2019 数字压力计检定规程；JJG 882-2019 压力变送器检定规程；（以上规程为最新实施版本）要求，作为标准器，检定范围覆盖全量程，可检测，压力、电流电压准6位显示，温度自动补偿。压力波动度≤0.01％F.S。
2、主要技术参数要求：
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]2.1、测量范围：（-0.1~60）MPa；介质：空气，油或洁净水；2种压力源：气压源（-0.1~60）MPa、油或水压源（0~60）MPa。
[bookmark: OLE_LINK78][bookmark: OLE_LINK77][bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK56]2.2、带活塞行程显示功能，满行程报警提示、方便客户直观、准确分析控制加减压过程。
2.3、气压源控制精度：0.001％F.S。
[bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK64]2.4、检定点自动稳压时间：任意设定（3~5）s。
2.5、快速自动增压系统：(0~100)MPa控制时间15s~20s。
3、 配置及参数要求： 
[bookmark: OLE_LINK75][bookmark: OLE_LINK76][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK79][bookmark: OLE_LINK33]★3.1、标准表准确度等级不低于0.05级。
★3.2、 配备10块标准表，范围如下：（0-60）MPa、（0-25）MPa、（0-16）MPa、（0-6）MPa、（0-2.5）MPa、（0-1）MPa、（0-0.4）MPa、（0-0.25）MPa、（-0.1-0）MPa、（0-100）KPa。
[bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK82][bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK72][bookmark: OLE_LINK71]3.3、原装传感器。高精度，多功能，可检测、普通精密压力表、数字压力计、压力变送器、压力开关、压力传感器等。锂电池，24V供电电源。压力、电流、电压准6位显示。温度自动补偿功能。
4、计算机与软件要求： 
[bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK61]    软件可联机自动控制、自动采集、自动换算、可存储及打印功能
5、耗材配置要求： 
[bookmark: OLE_LINK66][bookmark: OLE_LINK65]10号变压器油x1瓶，O型圈X10个
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	现场全自动压力校验仪
	1、用途及应用要求： 
设备用于检定：普通精密压力表、数字压力计、压力变送器、压力开关、压力传感器等。满足JJG 49-2013 弹性元件式精密压力表和真空表；JJG 52-2013 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表；JJG 875-2019 数字压力计检定规程；JJG 882-2019 压力变送器检定规程；（以上规程为最新实施版本）要求，作为标准器，检定范围覆盖全量程，可检测，压力、电流电压准6位显示，温度自动补偿。压力波动度≤0.01％F.S。
2、主要技术参数要求：
2.1、测量范围：（-0.1~60）MPa.  准确度等级不低于0.05级，介质：气体/液体。
2.2、2种压力源：气压源（-0.1~60）MPa，油或水压源（0~60）MPa。
2.3、大容腔，三个仪表快速接头，同时检定两块被检表。
2.4、控制精度：0.002％F.S。
2.5、稳定时间：10秒以内。
3、 配置及参数要求： 
3.1、含便携式液压泵1套，测量范围（-0.1~60）MPa；
3.2、便携式液压泵：
①.三个输出口同时检定两块及以上被检表，配备过滤帽以防杂质进入泵体。
②.双活塞快速预压装置。
③.体积小重量轻，配带铝合金箱子，便于携带。
4、耗材配置要求： 
含气体过滤器2套，10号变压器油x1瓶，O型圈X10个
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	温湿度试验设备自动检定系统
	1、用途及功能要求
本设备主要用于检定校准环境试验箱、热处理炉、箱式电阻炉、温湿度检定箱、液体恒温试验设备、电子电工产品环境试验设备等。
满足以下规程规范：
JJF1101-2019《环境试验设备温度、湿度校准规范》
GB/T9452-2023《热处理炉有效加热区测定方法》
JJF1376-2012《箱式电阻炉校准规范》
JJF1564-2016《温湿度标准箱校准规范》
JJF2019-2022《液体恒温试验设备温度性能测试规范》
GBT5170-2017《电子电工产品环境试验设备检验方法》等
2、主要技术参数要求
★2.1、一机多用:一台主机支持同时检测多台实验设备。
2.2、各模组独立完成数据的采集、存储工作，数据实时保存，并支持数据导出。
2.3、单通道采样速度小于0.1秒;16通道采样速度小于10秒。
2.4、大范围、远距离的温湿度数据实时传输。支持分组测量，且每个组之间互相独立。
▲2.5、同时修正:一次性完成多模块多通道温度、湿度传感器的高精度修正。
2.6、实时刷新:单采集模块界面可翻看该模块的所有采样数据，实时刷新。
2.7、支持多种测温元件:支持热电偶类型:S、R、B、K、N、E、J、T;热电阻:Pt100;内置冷端补偿。
2.8、需支持主流湿度传感器品牌
2.9、温度测量范围，应能覆盖（-200~1800）℃
2.10、温度分辨率：0.001℃ 
2.11、湿度测量范围：3%RH～100%RH
2.12、湿度分辨率：0.01％RH 
3、配置及参数要求
3.1、主站1台：
3.1.1、操作界面为触摸屏
3.1.2、内置充电电池
3.1.3、支持U盘导出数据
3.2、 温度模块≥3台
3.2.1、具备无线发射功能
3.2.2、温度分辨率：≤0.001℃、内置充电电池
3.3、 湿度模块≥4台
3.3.1、具备无线发射功能、内置充电电池
3.3.2、湿度分辨率：≤ 0.01%RH；
3.3.3、湿度精度 ：≤1.5%RH
▲4、计算机及软件要求
设备内置检测程序，无需借助电脑即可完成全部巡检工作，支持U盘导出数据。
5、耗材及配置要求
5.1、测温铂电阻18支
测量范围：（-80~300）℃，长度：≥5米，A级，温度分辨力：不低于0.01℃，最大允许误差：±（0.15℃+0.002｜t｜）。
5.2、热电偶18支
测量范围覆盖（0~1500）℃，长度≥5米，1级，测温热电偶转换开关的寄生电势不大于1μV。
5.3、湿度传感器4支
测量范围覆盖（3~100）%RH；分辨力：不低于0.1%RH，最大允许误差不超过：±2.0%RH。
6、其他要求：配备高温防护用具（护目镜、手套等）
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	标准铂电阻温度计
	1.用途及功能要求
温度标准器，符合JJG 160-2007的要求。
★2.主要技术参数要求
等级：二等
温度范围： 0℃～419.527℃
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	无创血压模拟仪
	 1、设备用途及应用要求
设备用于检定示波法电子血压计，脉搏波法电子血压计，水银血压计以及血压表的检定。满足JJG 692-2010 《无创自动测量血压计》 ，JJG 270-2008 《血压计和血压表》等
2、设备技术参数要求
▲2.1测量范围： 压力发生范围：(0-60) kPa[(0-450)mmHg]
压力测量范围：(0-60) kPa[(0-450)mmHg]
★2.2准确度等级：0.1级
2.3设备具体要求：
静态压力测量：
压力发生范围：(0-60) kPa[(0-450)mmHg]
压力测量范围：(0-60) kPa[(0-450)mmHg]
准确度等级：0.1级
0.1级分辨率： 0.01 kPa(0.1mmHg)
控压稳定度：0.05%F.S
动态血压模拟：
成人模式：  收缩压：(6.7～34.0)kPa[(50～255)mmHg]
舒张压：(4.0～26.0)kPa[(30～195)mmHg]
新生儿模式：收缩压：(4.0～16.0)kPa[(30～120)mmHg]
舒张压：(1.3～13.3)kPa[（10～100）mmHg]
血压示值重复性： 不大于0.3kPa(2mmHg)
3、设备主要配置（含配件及耗材要求）：
带电子血压计的检定配件，如：管道，堵气阀门等
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	剂量仪
	1、设备用途及应用要求
适应于新安装、使用中和影响成像性能的部件修理后的医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源的检定。满足JJG 961-2017《医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源》检定规程的建标要求。
2、设备技术参数要求
▲2.1测量范围： 
(1)剂量率：0.3 mGycm/s - 3 Gycm/s
(2)千伏量程：(40 - 155) kV
(3)曝光时间量程：0.1 ms - 2000 s
(4)半价层量程：(0.72 - 13) mm Al
▲2.2测量精度：
(1)带有长杆电离室或切片探测器的积分剂量计必须给出所需的半值层校准因子，其不确定度不超过5%(k=2)。
(2)积分档年稳定性不大于2%。
2.3设备具体要求：
CT剂量仪主机
（1）CT独立剂量仪，带有CT分析软件，内置CT机千伏、曝光时间、半价层、总过滤的自动测量功能，自动计算CT的容积剂量指数；
★（2）主机内置无线蓝牙遥测功能，与带蓝牙遥测功能的彩色触摸屏平板工作站及厂家原装中文操作界面的专用评估软件，实现无线蓝牙遥测，测量结果直接显示在平板工作站上；
（3）数据采集以及记录均可生成表格，可记录以Excel形式输出；
▲（4）主机（不含显示屏）:外观尺寸≤135mm×80mm×30mm；
（5）CT长杆电离室有效探测区：≥100 mm
（6）剂量率：≥0.3 mGycm/s - 3 Gycm/s，误差：≤±5%
（7）CT千伏量程：≥40 - 155 kV，误差：≤±1.5 %
（8）曝光时间量程：≥0.15 ms - 1000 s，误差：≤±0.5%或±0.5 ms
（9）半价层量程：≥0.72 - 13 mm Al，误差：≤±10 % 或 ±0.2 mm
（10）总过滤：≥1.0 - 90 mm Al，精度：≤±10 % 或 ±0.3 mm
CT性能检测模体
（1）层厚检测模块：直径15cm，厚2.5cm，内嵌两组23°金属斜线（X方向、Y方向），内嵌四个密度不同的小圆柱体，用于测量层厚、CT值线性参数；
（2）空间分辨力检测模块：直径15cm，厚4cm，内含21组高密度线对结构（放射状分布），用于测量空间分辨力；
（3）低对比度分辨力检测模块：
3.1直径15cm，厚4cm，内外两组低密度孔径结构（放射状分布，所有孔径最大误差±0.05mm）；
3.2内层孔阵：对比度0.3%、0.5%、1.0%；直径（3、5、7、9）mm；
3.3外层孔阵：对比度0.3%、0.5%、1.0%；直径（2、3、4 、5 、6 、7 、8 、9 、15）mm。
（4）水模体模块：灌注纯水用于测量均匀性和噪声水平以及水CT值。
CT剂量检测模体：
（1）材料：有机玻璃体（PMMA）
（2）外径：头部：160mm，腹部：320mm
（3）厚度：150mm
（4）电离室孔径：13mm
3、设备主要配置：
CT剂量仪主机1台，长杆电离室1支，智能终端显示（含软件）1台，CT性能检测模体1套，CT剂量检测模体1套，说明书1套，专用包装箱1套。


	25
	心、脑电图机检定仪（含智能化心脑电图机检定仪）
	1、设备用途及应用要求：
设备用于数字心电图机和模拟心电图机的检定，满足JJG 543-2026 《心电图机》等技术要求。
2、设备技术参数要求：
★2.1测量范围：方波：周期：0.05 s～10 s；电压（峰-峰值）：0.5 mV～5 mV；频率：0.1 Hz～150 Hz；正弦波:电压（峰-峰值）：0.5 mV～5 mV。
2.3设备具体要求：
2.3.1. 供电性能：内置可充电锂电池，具备电量监控，续航≥8h；支持 Type‑C 接口，可通过手机充电器、充电宝外部补电。
2.3.2. 信号输出能力：配备方波、正弦波、标准心率、ECG 仿真信号发生器；方波 / 正弦波频率 0.01Hz‑200Hz（精度≤±1%），输出峰‑峰值 0.05mV‑10V（精度≤±0.5%）；内置 50ms 时间常数、1s 周期微分信号，±300mV 极化电压（精度 ±3%）；心率 20‑300 次 / 分（精度≤±1%）；ECG 仿真周期 1333.3ms（精度≤±1%）。
2.3.3. 检定专用阻抗与衰减模块：配置 1000:1 衰减器（精度≤±0.3%）；集成模拟皮肤‑电极阻抗 Zi（51kΩ∥47nF）、输入阻抗检定取样阻抗 Zq（620kΩ∥4700pF），满足对应阻容元件精度要求。
2.3.4. 共模抑制比检定单元：输出电压有效值 9‑11V（误差 ±5%），输入阻抗＞300MΩ，输出等效电容 200pF。
★2.3.5. 智能检定软件功能：中文显示，按检定规程内置顺序化检定程序，带操作导向菜单，可显示检定项目与被检设备预设参数，支持快捷键快速切换项目；具备动态心电图机一键全自动检定功能。
2.3.6. 机身人机交互与便携性：≤3.5 寸彩色触摸屏；外形尺寸≤140mm×80mm×25mm；主机重量≤500g；主机背部设有专用防滑条。
3、设备主要配置（含配件及耗材要求）：
设备内部最好植入检定项目，方便现场检定。
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	生命体征模拟仪
	 1、设备用途及应用要求：
设备用于多参数监护仪的检定示波法电子血压计，脉搏波法电子血压计，水银血压计以及血压表的检定。  满足JJG 1163-2019《多参数监护仪》，JJG 692-2010 《无创自动测量血压计》 ，JJG 270-2008 《血压计和血压表》等
2、设备技术参数要求
▲2.1心电（ECG）
2.1.1 方波
幅度输出范围：（0.001～2.0）mV，最大允许误差：在（0.5～2.0）mV范围内，为±2%；频率输出范围：（0.001～1000）Hz，最大允许误差：在（0.2～2.5）Hz范围内，为±1%；占空比：0.1～0.9
2.1.2 正弦波
幅度输出范围：（0.001～2.0）mV，最大允许误差：在（0.5～2.0）mV范围内，为±2%；频率输出范围：（0.001～1000）Hz，最大允许误差：在（0.1～100）Hz范围内，为±1%
2.1.3 标准心率信号
幅度输出范围：（0. 1～2.0）mV，最大允许误差：在（0.5～2.0）mV范围内，为±2%；心率输出范围：（1~350）次/min，最大允许误差：在（30～300）次/min，为±（示值的1%+1）次/min
2.1.4 脉冲波 
幅度：1μV～2mV；周期：0.001s～100s；宽度：0.1ms～50000ms；延时：0ms～50000ms 
2.1.5 三角波 
幅度：1μV～2mV；周期：0.001s～1000s；上升时间：0.1ms～500000ms；下降时间：0.1ms～500000ms 
2.1.6 母胎心电混合信号
幅度（母）：1mV～2mV；心率（母）：1～350次/min；幅度（胎）：0mV～1mV；心率（胎）：1～350次/min
2.1.7 合成心电波（增强型ECG仿真信号）
心率：1～350次/min；R波幅度：0mV～2mV；S波幅度：0mV～-2mV； ST段水平幅度：-2mV～2mV；T波幅度：0mV～2mV；P波幅度：0mV～2mV；QRS波幅度：0～2mV；QRS波间期：0ms～750ms；ST波间期：0ms～750ms；T波间期：0ms～750ms；P波间期：0ms～750ms；PQ波间期：0ms～750ms
2.1.8 计算机可产生的随机噪声
0mV～2mV
2.1.9 ECG仿真信号
心率/幅值P1/幅值P2/幅值Q/幅值R1/幅值R2/幅值R3/幅值R4/幅值ST/幅值T/时间P1/时间P2/时间PQ/时间R1/时间R2/时间R3/时间R4/时间S/时间ST/时间T/时间QT，参数均单独可调
2.1.10 微分信号
周期：0ms～10000ms  幅度：0mV～2mV   时间常数：0.01ms～1000ms   负脉冲时间：0ms～10000ms
2.1.11 其他信号
可模拟：直流偏移/梯形信号/直流高斯噪声/二连律_3a/缓变二连律_3b/快变二连律_3c/双向收缩_3d/室速_1mV_206bpm_4a/室速_2mV_195bpm_4b
2.2无创血压（NIBP）
2.2.1 血压单位
mmHg、kPa、cmH2O、inH2O、psi
2.2.2 压力测量
测量范围：0mmHg～300mmHg 分辨力：0.1mmHg 误差：≤±0.8mmHg
2.2.3 压力源
输出范围：0mmHg～400mmHg 分辨力：1mmHg；目标压力与实际值偏差：在 100mmHg～400mmHg 之间且容积最小值为 300cc 时，偏差为±10 mmHg
2.2.4 动态血压模拟（示波法）
收缩压：20mmHg～255mmHg  舒张压：10mmHg～200mmHg；
血压示值重复性：≤1mmHg  脉搏量：0.1cc～2.4cc  心率范围：30～250次/min  心率最大允许误差：±1次/min
2.2.5血压模拟自定义功能
不低于：预设7种标准血压/8种病人状态/4种心律失常/4种呼吸/4种新生儿/3种腕式袖带
2.2.6动态血压模拟（脉搏波法）
5种预置血压点位；袖带类型：外部袖带、内部袖带
2.2.7气密性检定
依据规程要求预设检定流程，1分钟后读取当前系统压力点位，5分钟后读取当前系统压力点位，并自动计算压力泄露率
2.3 脉搏血氧饱和度（SPO2）
2.3.1 脉搏血氧饱和度
模拟范围：35%～100%  分辨力：1%  重复性：≤1%
误差：（75%～100%），±2%；（35%～74%），±3%
2.3.2脉率	
范围：25次/min～250次/min 分辨力：1次/min 
误差：±1%或±1次/min，取大值
2.3.3灌注度	
范围：0.000%～20.000% 
分辨力：1.000%～20.000%为 1%；0.100%～0.900%为 0.1%
★2.3.4 R曲线类型
包含10种R曲线：BCI、Criticare、Datascope、Datex、PMS M1190、Masimo、Nellcor、Nihon-Kohden、Ohmeda&Nova、Respironics
2.3.5 干扰类型
正常/50Hz/60Hz/光干扰可调
2.4 呼末二氧化碳（ETCO2）
2.4.1标气参数计算
可根据输入的环境大气压的压力换算呼末二氧化碳压力
2.4.2呼吸节律发生器
范围：（1～255）次/min；最大允许误差：±1次/min
▲2.5、测量精度：
满足或优于检定规程要求。
3、设备具体要求：
包含心电检测，无创血压检测，血氧饱和度模拟，呼吸末二氧化碳检测等功能的高集成仪器，最好采用屏幕显示，内置规程操作流程，检定更加快捷方便。
4、数据处理系统要求：
模块化设计，高校无纸化检定，符合检定规程。
5、设备主要配置（含配件及耗材要求）：
主机、呼吸节律模块、血氧饱和度模拟手指、模拟手臂、防护箱、电源、三通软管、呼末模块连接线、气路软管、两端鲁尔公头采样管、气路适配器。

	注：以上标准器具及配套计量器具，对于有相关计量技术规范的，应承诺免费提供法定计量机构的溯源证书。并且如有对应的国家计量检定规程的，均需提供法定计量检定机构出具的计量检定证书；如没有对应的检定规程但有对应的国家校准规范的，应承诺免费提供法定计量检定机构出具的校准证书，且校准结果应能满足本表中各设备对应规程或规范中对该设备的计量技术性能要求。
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三、采购范围
采购内容的全部货物和服务，包含设备供货、安装、调试、验收、培训、售后服务等内容（交钥匙项目）。

四、附件及零配件（包括专用工具）、备品备件的要求
要求提供所投产品的随机标准附件、专用工具。质保期满后，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。

五、质量保证 
1、中标人应保证提供的产品是原厂生产的全新未拆封的设备、配件，保证原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。
2、中标人应严格遵守《产品质量法》，在投标文件中对产品质量保证体系作出说明，并完整地履行质保期内的免费现场维修服务承诺。

六、安装调试及技术服务要求
1、产品运输、保管
1.1 中标人负责产品到使用单位的全部运输，包括装卸及现场搬运等。
1.2 中标人负责设备在现场的保管，直至验收合格并交付使用。
1.3 中标人负责其派出的现场服务人员的人身意外保险。
1.4 对于本项目实施所需的设备材料、工具等均有中标人自行准备。中标人需负责安装期间的设备的妥善保管，因中标人的责任造成的火灾、设备损毁、人员伤亡等事故，由中标人负责处理并承担相应的经济、民事及其他法律责任。
2、包装
原厂原包装送货，货到采购人指定地点，经采购人指定人员验证后方可开箱。
3、安装
3.1 本项目的安装由中标人负责，中标人应对产品安装提供全面的技术服务与支持，为顺利安装运行提供完全技术保证。
3.2 中标人应加强设备安装的组织管理，所有安装人员应遵守文明安装的有关规章制度。
3.3 项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、使用说明书等，移交采购人。
3.4 在产品运输、保管、安装、维护过程中的一切意外事故均由中标人自行承担法律责任及经济损失。
4、调试
设备调试由中标人负责，中标人为运行调试提供技术和产品的必要条件，并应向采购人有关人员讲解产品和系统结构与计划调试方法，包括系统的性能、技术特点、调试技巧等有关技术原理、方法，解决调试过程中有可能出现的技术问题。

七、验收标准和方法
1、在货物到达采购人交货指定地点后，由采购人对到货产品的型号、外观质量、随机备品备件、技术资料等进行检查。
2、设备如有缺货、错装、损坏或技术问题的，中标人应承担全部责任。验收签字前如有任何质量问题，中标人应无条件更换。
3、中标人应承担货物验收前的财产保护责任，在验收前出现损坏由中标人负责。在运输过程中如出现人员伤亡及财产损坏由中标人承担赔偿责任。
4、设备到货后，由采购人严格按照国家及行业相关标准进行验收。中标人应向采购人提供详细的验收标准，验收手册和部分验收专用仪器，并承担相关费用。设备各项技术性能、指标应达到合同和技术文件规定的要求。采购人有权委托有关专业人员或委托第三方机构对上述仪器进行精度校核，并由中标人承担相关费用。验收报告作为申请付款的凭证之一。项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。
5、因中标人所提供的产品出现质量问题而引起纠纷，则由具有资质的相关质检机构进行检测，由此而发生的费用由中标人负责。
6、验收之前，中标人应对该项目所有软硬件系统操作人员进行培训，确保系统操作人员能熟练使用，提交培训相关文档。
★7、中标人应向采购人提供设备（含配套设备）的溯源证书，对于有国家计量检定规程的计量器具，应提供法定计量机构出具的检定证书；没有国家计量检定规程但有国家校准规范的计量器具，应提供法定计量机构出具的校准证书。

八、售后服务的要求
★1、本项目设备验收合格后整机质保期≥2年（起算日期为验收通过日）。质保期内所有产品（所有软硬件设备）维护、维修等要求免费上门服务并建立检修记录，由此产生的费用均不再收取。质保期满后设备出现故障需更换配件，维修时只收取零配件费用，免收其他费用。要求投标人针对此内容在投标文件中出具书面承诺书（格式自拟）并加盖投标人公章。
2、投标人投标时应将设备清单、配件清单、易损件清单分项列表标明清楚，并明确列出成本价格。（如所投产品有涉及则需提供）
3、在质保期内中标人对产品质量实行三包，因设备配置、设备或零部件制造质量问题而引起的故障，中标人应立即免费维修或更换，保证设备及时恢复正常，由此引起的一切费用由中标人承担。
4、在质保期内免费提供零件及服务，并应及时有效。质保期后应提供长期优质服务。在使用寿命期内，中标人应保证对设备的零配件、易损件的供应。
5、响应时间：中标人应能保证设备使用运行所需的备件和具备相关技术保障机制，并保证质保期内每周7×24小时技术支持，48小时内到达现场将设备故障排除完毕。
6、质保期外维修或提供配件均按成本价计。具体措施需在响应文件中注明。一般问题要求1个工作日内解决问题，特殊问题应采用替换法保证买方的正常工作，如不能及时赶到，采购人委托其它单位维修，其费用由中标人承担。
7、投标人所投产品的制造厂商或代理机构不能因为设备停产而拒绝提供备品备件，应提供相应的解决方案和同类档次规格的设备。
8、中标人应提供售后服务机构的名称、联系方法等。中标人的售后服务机构名称、联系方法等如有变化，应及时通知采购人。中标人不及时通知采购人，由此而造成的损失由中标人负责。
9、中标人售后服务机构不履行本合同质量和售后服务有关规定，由中标人承担一切责任。
10、投标人应根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的技术及售后服务方案，明确指出技术支持服务提供者，并作为投标文件的一部分提交。只有经安装调试并且技术性能达到招标文件中技术要求后，采购人才能确定全部货物验收。
11、自验收合格之日起，中标人应保证在质保期内提供系统正常工作所需的备品备件，并终身免费提供软件升级版本。
12、中标人应科学制定与本项目相配套的培训计划，并按采购人要求对设备使用操作人员进行切实有效的培训，致使操作人员熟练掌握设备性能，并能及时排除一般故障的程度，确保设备的良好运作。培训内容至少包括：设备正常使用和简单维护培训，提供系统培训教材，保证培训质量。培训费用由中标人承担。培训实施具体细节由中标人和采购人共同商定。

九、其它需要说明的事项
1、采购清单及技术要求中，如有提到的品牌和型号均仅作为参考，并非进行限制。投标人投标时可以替换相应的品牌或型号，但所替换的品牌或型号的产品在功能和技术上需满足或响应招标文件技术或功能要求。
2、本项目投标总报价为含税全包价。合同总价应包括项目所需的全部设备、材料、配件、辅材购置，以及产品运输保险保管、安装、网络接口、系统升级、调试、验收、检测、培训、免费保修维护等全流程的所有人工、管理、保险、利润、税金等所有费用，如果还有涉及到本项目的其他费用，也请投标人一一列明，否则，将视为已包括在投标总价或相应的项目单价中。如一旦中标，因中标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再支付任何费用。
3、投标人在投标文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该投标人有利的，按照不合格投标人处理。已被列为中标候选人的，取消其中标候选人资格。已中标的，取消其中标资格，并送财政监管部门依法追究其法律责任。
4、如投标人提供虚假材料谋取中标，在评标环节发现的，按无效投标处理。如中标后发现的，取消其中标资格，并送采购人监管部门依法追究其法律责任。
5、在项目实施过程中，中标人对采购人所提供的相关资料、数据，未经采购人书面同意不得泄露，不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目，否则均以违法违约处理。中标人负有对成果资料保密的责任，且保密责任不因合同的中止或解除而失效。
6、中标人所使用的技术、资料等方面发生侵权行为时，其侵权责任与采购人无关，应由中标人承担相应的责任，并不得损害采购人的利益。采购人对提供给中标人的有关文档、数据和技术资料具有独家使用权，中标人未经采购人同意不得随意复制或使用。
7、投标人一旦中标，不得以任何形式将本项目转包或分包给其他单位，如发现转包或分包，采购人有权终止合同，所造成的一切损失由中标人负责。


备注：
1、本招标文件采购需求中标注“★”号的条款为实质性要求，投标人应全部响应和满足，否则将被视为无效投标。
2、本招标文件采购需求中标注“▲”号的条款为重要技术参数，允许正偏差，出现负偏离时，将由评委重点扣分；同时，本招标文件采购需求中没有标注“▲”号的条款也是基本的技术参数要求，均要求满足，允许正偏差,出现负偏离时，将由评委按照评分细则予以扣分。
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