[bookmark: _GoBack]采购需求
[bookmark: _Toc13301]第一节 采购清单一览表
一、采购清单一览表
	项目名称
	序号
	标的名称
	单位
	数量
	最高限制单价（万元）
	是否本国产品
	是否核心产品
	节能产品
	进口产品
	所属行业

	保靖县疾病预防控制中心城乡水质监测能力提升检验检测设备采购项目
	1
	离子色谱仪
	套
	1
	46.80
	是
	是
	否
	否
	工业

	
	2
	流动注射分析仪
	套
	1
	45.50
	是
	是
	否
	
	

	
	3
	万分之一天平
	套
	2
	3.00
	是
	否
	否
	
	

	
	4
	多参数水质分析仪
	套
	1
	3.00
	是
	否
	否
	
	

	
	5
	可见分光光度计
	套
	1
	4.00
	是
	否
	否
	
	

	
	6
	元素灯(原子吸收)铁、铜、锰、锌、铅、镉灯
	套
	6
	0.1
	是
	否
	否
	
	

	
	7
	元素灯(原子荧光)砷、汞、硒灯
	套
	3
	0.1
	是
	否
	否
	
	

	合计
	106.20
	
	
	
	
	


备注：投标人必须对本项目所有采购内容进行投标报价响应，不得只对部分内容投标报价响应，否则，投标将被拒绝。
二、报价要求
1.投标人对本项目的投标报价不得超过采购预算金额1062000.00元，也不得超过最高限制单价金额；否则其报价将被视为无效报价而被拒绝。
2.投标报价包括所需货物购置费、安装费、人工费、送货上门、保管、运输、培训、验收、试运行等一切费用、货物所必须的备品备件费、装卸费、保险费、付款方式导致的资金占用利息费、产品质量验收检测所需的一切费用、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用以及其它相关服务及售后服务费等，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人提供，采购人不再支付任何费用。

 










第二节 技术要求
	序号
	标的名称
	技术要求
	备注

	1
	离子色谱仪
	1.技术要求
1.1所有的离子色谱流路均标配采用原厂提供的PEEK及PTFE材质，包括分析泵本身及分析泵后至六通阀、色谱柱、抑制器、检测器之间的所有管路。
▲1.1.1主机含有内置式10.0寸以上高亮LCD触摸GUI控制器，与色谱工作站同步，可直接在屏幕上同步实现仪器的全面操作及谱图显示等功能。（需镶嵌在仪器外壳上，无需其他外接设施）
1.2 泵系统
▲1.2.1全PEEK串联式双活塞往复泵，连续双活塞串联泵，采用全PEEK泵头，不得采用金属内衬PEEK泵头，PEEK管路。适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。（需提供泵的现场实物图）
[bookmark: _Hlk190760626]1.2.2 蠕动泵泵后清洗功能，用于色谱泵柱塞杆的清洗，减少缓冲盐的析出，避免磨损柱塞垫及宝石杆。
1.2.3流速范围：0.001-20.000 ml/min
1.2.4最大压力：≥42Mpa(5000 psi) 
1.3	电导检测器
1.3.1需与自动电解连续再生微膜抑制器联用，降低系统背景，提高信噪比。
1.3.2温度补偿功能：须具有温度补偿功能，以适应因环境变化而产生的灵敏度差异，带溶液温度预处理功能。
1.3.3 电导池体积：≤0.6 μL
1.3.4基线噪声≤0.0002 μS
1.3.5基线漂移：≤0.0004 μS/30min
▲1.3.6 最小检出限：Cl-≤0.00004μg/mL  Li+≤0.00005μg/mL  （需提供以对应仪器的中华人民共和国计量器具型式批准证书或省、市级计量院提供的检定证书证明）
1.4抑制器
1.4.1抑制器类型：原厂生产的电解自动再生膜抑制器，无需外加硫酸进行轮流再生。具有高容量，免维护，低背景电导，低背景噪声和稳定的基线，无需蠕动泵等其他辅助设备,五年内以旧换新。
1.5	高精度柱温箱
1.5.1种类：具有淋洗液预加热功能，可使淋洗液的温度在进入色谱柱前已和色谱柱的柱温保持一致，保证了待测离子的分离效果，同时可获得更平稳的基线，有效地缩短了开机平衡的时间，提高重复性和分析效率。
1.5.2温控范围：室温+5℃-65℃
1.6自动进样系统
1.6.1具备部分进样，满环进样及微升进样功能，具有自动做标准曲线和自动稀释功能。
1.6.2标准样品物理位数：≥110位；具有可以精确读出样品的工位装置系统；
1.6.3 进样定量管体积:10uL-500ul；
1.6.4 重现性：满环进样RSD<0.3%，部分进样RSD<0.5% ，无损进样RSD<1 % （进样体积>5uL） 
▲1.6.5进样器具有进样针干燥装置（需提供进样针的现场实物图），不会二次进样交叉污染；
1.7 离子色谱柱
1.7.1原装PEEK阴离子色谱柱，色谱填料为聚合物材料，可满足F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、SO4²⁻及次氯酸根、氯酸根、溴酸根、二氯乙酸、三氯乙酸等消毒副产物阴离子。
1.8氢氧根淋洗液发生器
1.8.1流量范围：0.001-3.000ml/min
1.8.2 KOH淋洗液浓度范围:0.1～100.0mM
1.8.3具有氮气加压模块：具备氮气加压装置用于保护淋洗液或显色液，免受大气中的二氧化碳或氧气的影响；为淋洗液加压，以防在管线中产生气泡而造成泵运行不正常；为离子色谱中的一些气动操作阀提供动力，完成气动操作。
1.9	软件
1.9.1软件和仪器为同一厂家生产，操作系统兼容Windows 10和Windows11，工作站界面简单、直观，操作流程便捷；可以对系统负峰进行直接定性和定量分析，软件可以实现系统部件的有效集成和控制，对离子色谱仪主机、自动进样器等其他升级部件可无缝式增加，便捷地实现多维色谱（柱切换）的功能、多检测联用检测的功能等功能的建立。同一软件同时控制主机、自动进样器及其辅助设备。
▲1.9.2软件自主研发，具有软件著作权，通过CMMI成熟度5级评估（需提供具有CMMI评估资质机构出具的证明文件），软件产品研发水平达到国际最高标准，为了方便用户操作和节省成本，可以对同一厂家的气相色谱仪、液相色谱仪、离子色谱仪、液质联用仪和气质联用仪等产品进行控制，该软件可免费升级。
▲1.9.3可与原厂电导检测器、紫外检测器、二极管阵列检测器、连续可变波长荧光检测器、蒸发光散射检测器、示差折光检测器、质谱检测器等检测器联用，以实现多维色谱分析。（需提供生产厂家官方彩页或技术白皮书等相关证明材料）
2.配置要求
离子色谱主机  1个；
高压输液泵    1套；
10.0寸以上大尺寸触摸屏     1套；
阴离子分析色谱柱及保护柱    1套；
恒温柱温箱    1套；
阴离子抑制器  1套；（五年质保）
控温数字电导检测器  1套；
氢氧根淋洗液发生器  1套；
自动进样器      1套；
氮气加压模块    1套；
色谱工作站      1套；
品牌商务电脑    1台；
品牌激光打印机  1台；
3.技术服务和质量保证期
3.1	仪器制造商授权的技术人员到现场免费进行安装调试，确保仪器技术指标验收合格，用户实验室免费培训技术操作人员。
3.2验收合格后60个月内为质保期。质保期内除非人为故意损坏，否则无条件免收任何费用。
3.3在省内有常驻售后工程师。供贷方在接到用户要求对仪器维修通知，应在1小时内给予答复，24小时内到达买方用户现场进行维修服务。
	

	2
	流动注射分析仪
	1.	设备名称及用途
1）	设备名称：全自动流动注射分析仪
▲2）仪器组成：通道式主机一体式设计：每个通道内置一体化自动进样器、、蠕动泵、六通阀、化学分析流路、双光束检测器、防尘罩及与化学分析流路配套的温度控制器、控制电路等。(提供进样器和主机一体式图片并在仪器厂商官方网站上能查询到。）
3）仪器原理：仪器基于流动注射分析的基本原理。
4）仪器用途：用于测定地表水、地下水、饮用水和环境水中的挥发酚、阴离子表面活性剂、氨氮项目。
2．工作环境 ：室内使用：环境温度10—40℃；相对湿度：25%—85%
3. 分析项目的具体技术性能指标：
3.1	分析项目：全自动氰化物分析通道（含蠕动泵、六通阀、化学分析模板、双光束检测器、在线加热装置、在线蒸馏装置，主机一体式自动进样器）
3.1.1	方法原理：在线蒸馏异烟酸-巴比妥酸光度法
3.1.2	特别要求：膜分离在线蒸馏模块
3.1.3	线性范围：0.001 -0.2mg/L 
3.1.4	MDL: < 0.0005mg/L
3.1.5	样品分析频率：20样/小时
3.2	多参数分析通道：分析项目指标包含:(氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、正磷酸盐、硅酸盐、硼化物、总硬度、总碱度、铁离子、六价铬、铝离子等),具体要求如下表
	包含检测项目
	检测原理
	检测范围（mg/L）
	检出限（mg/L）
	精密度

	氨氮
	水杨酸/靛酚蓝
	0.01-5.0
	0.005
	1%

	硝酸盐
	镉还原-NEED
	0.01-2.0
	0.001
	1%

	亚硝酸盐
	NEED
	0.01-2.0
	0.001
	1%

	正磷酸盐
	磷钼蓝
	0.1-0.4
	0.002
	1%

	硅酸盐
	硅钼蓝
	0.01-2.0
	0.015
	1%

	硼化物
	甲亚胺
	0.05-2.0
	0.025
	1%

	总硬度
	钙镁指示剂
	10-400
	4.0
	1%

	总碱度
	甲基橙法
	10-500
	4.0
	1%

	铁离子
	邻菲罗啉
	0.01-5.0
	0.005
	1%

	六价铬
	二苯碳酰二肼
	0.002-1.0
	0.0008
	1%

	铝离子
	铬天青
	1.0-10.0
	0.5
	1%


4.仪器性能指标：仪器能各个通道之间独立工作，也可同时工作，最多可连接16个同系列分析仪。 
4.1	启动和关机时间：不超过5分钟，重现性： RSD<1.5%.方法转换：方法转换无需移动仪器硬件
▲4.2化学分析流路：采用无翻边管路接头，毛细管使用全化学惰性透明管。化学流路面板与水平面不小于30°倾斜式设计，面板自带导流槽。（提供仪器结构图及证明文件）
5. 系统配置及性能指标
▲5.1.检每个通道都包括一个专用的检测器, 检测器为双光束设计，检测器和滤光片均与水平面不小于30°倾斜式设计，更换方便。（提供仪器30°倾斜式设计结构图）
★5.2蠕动泵：整体压块式设计，压块可分为2个不同压力的区域，方便应对不同规格泵管时的压力调节。泵管进样方向和化学反应流路方向相同，蠕动泵与前处理蒸馏萃取装置保持不小于15cm高度压差，便于消除管路气泡。（提供仪器蠕动泵与前处理蒸馏萃取装置保持不小于15cm高度压差结构图）
▲5.3主机一体式自动进样器：主机进样器不可拆分，中间无共用电缆，进样器和主机通道同一电源控制开关，样品位大于等于60位。（提供技术证明文件）
6.采用中文控制软件，直接在WINDOWS下操作。内置方法参数，界面简洁，一键式操作，不采用繁琐的导航式，无需一步一步设置，实验前不需进行繁杂的设置。
7.服务要求：
7.1 质保期：验收合格后 1年，保修期外：终身负责提供技术支持，保证仪器的正常工作，免“上门费”，如有更新的软件免费提供给买方。
7.2培训：仪器安装现场对用户人员进行培训，每年对客户免费进行至少两次的回访。
8. 仪器配置要求
	序号
	名称
	数量

	1
	全自动氰化物分析通道
	1台

	2
	全自动多参数分析通道
	1台

	3
	主机一体式自动进样器
	2台

	4
	电脑、打印机
	1套

	5
	说明书：软件、仪器及方法说明
	1套

	6
	方法试剂包
	2套



	

	3
	万分之一天平
	1、 称量原理：电磁力平衡式分析天平；量程≥200g，可读性 0.0001g（0.1mg）。
2、重复性误差≤±0.0002g；线性误差≤±0.0003g。
3、校准方式：外部校准，配套标准外校砝码。
4、防风罩配置：四面高透明玻璃防风罩，秤盘尺寸≥80mm。
5、显示配置：≥4.8 英寸 LCD 高清显示屏。
6、机身底座：全铝底座，底座厚度≥3.8mm；传感器采用独立密封屏蔽式安装。
7、具备去皮、稳定判别、计数、称量单位切换等常用功能。
8、整机外壳采用防尘结构，棱角斜边高亮处理工艺。
9、具备数据输出接口，支持外接打印机、计算机导出称量数据。
10、质保服务：整机原厂质保≥12 个月，提供上门安装调试与现场操作培训。
	

	4
	多参数水质分析仪
	  1. 测量范围：游离性余氯:0~5mg/L；总氯:0~15mg/L；二氧化氯:0~30mg/L；臭氧:0~50mg/L；
PH 值 e:0~14；
2. 示值误差：≤±3%
3. 分辨率：0.001Abs
4. 曲线数量：231
5. 重复性：≤±2%
6. 比色方式：16mm/25mm 比色管
7. 主机显示屏：≥3.5英寸；彩色液晶屏
8. 主机电池容量：不低于3.7V 3000mAh）
9. 存储数据：≥4万组
10. 充电方式：Type-C 充电接口，AC220V
11. 打印机：外置蓝牙热敏行式打印机（选配）
12. 环境温度：(5-40)℃
13. 环境湿度：≤85%(无冷
	

	5
	可见分光光度计
	1、光谱带宽：2nm；波长范围：190nm～1100nm；波长准确度≤±0.3nm，波长重复性≤0.1nm。
2、测光方式支持透过率、吸光度、能量、反射率测量；光度范围：0～999.9%(T)、-4A～4A、0～9999C、-1.9999F。
3、光度准确度：≤±0.3%(T)（0～100% T）；≤±0.002A（0～0.5A）；≤±0.004A（0.5～1A）。
4、光度重复性：≤0.15%(T)（0～100% T）；≤0.001A（0～0.5A）；≤0.002A（0.5～1A）。
5、杂散光≤0.03%(T)（测试条件：220nm NaI、360nm NaNO₂）。
6、稳定性≤±0.0004A/h（500nm，开机预热 30min）；噪声≤0.0003A。
7、基线平直度≤±0.001A；导数分辨率＞0.5；扫描速度分为快、中、慢三档可调。
8、显示系统：≥6 英寸 ，点阵背光数字 LCD 显示屏。
9、光源配置：配置氘灯、长寿命卤钨灯；氘灯使用寿命≥2000 小时。
10、光学系统：精密双光束光学系统，光学底板采用 8 毫米厚铝板；配置进口光电接收器。
11、操作模式：具备主机独立测量模式、计算机软件控制测量模式两种工作模式。
12、数据存储：单机模式扫描曲线可存储9条，工作曲线可存储9条；联机模式存储数量不限；开放式样品室，可拓展选配反射样品架、固体样品架、恒温浴装置、自动进样器。
13、硬件接口：具备 USB、RS232C 串行通讯接口，配套打印接口，可连接电脑软件及外接打印机。
14、配套定性定量分析软件：具备光谱测量、动力学测量、定量分析、DNA 测定、光谱扫描、峰谷检测、导数运算、多图谱对比功能；最多支持10条不同图谱同时对比显示，图谱可导出、打印。
15、★质保要求：整机原厂质保不少于12个月，提供原厂技术支持、安装调试、操作培训；上门培训工程师需持有色谱或光谱学会的相关培训结业资料证明。
	

	6
	元素灯(原子吸收)铁、铜、锰、锌、铅、镉灯
	1、特征灵敏线波长：324.8 nm（Cu），波长偏差≤±0.1 nm；
2、推荐工作电流：4 mA；
3、最大允许工作电流 ≤15 mA；
4、适用于 Cu、Fe、Mn、Zn、Pb、Cd 等元素原子吸收光谱分析。
	

	7
	元素灯(原子荧光)砷、汞、硒灯
	1、特征灵敏线波长：253.7 nm（Hg），波长偏差≤±0.1 nm；
2、推荐工作电流：3 mA；
3、最大允许工作电流 ≤8 mA；
4、配套供应砷（As）、汞（Hg）、硒（Se）专用空心阴极灯，满足原子荧光检测需求。
	





















第三节 商务要求
一、交货期、付款方式说明
[bookmark: _Toc5406]1.交货时间：自合同签订之日起，30天之完成所有设备的供货及安装。
2.交付地点：采购人指定地点。
3.交货方式：现场交货
4.付款人：保靖县疾病预防控制中心
5.付款方式：待合同签订之日起，采购人向中标方支付预付款，预付款为合同金额的50%，中标方必须在采购人规定的时间内将所有设备的供货及安装完成；通过采购人合格验收之后，再支付至合同金额的97%，剩余尾款3%，待保质期结束后（无质量问题，无纠纷问题）之后一次性无息支付。
二、设备质量要求： 
1.本次采购的所有设备质量须符合国家标准，（如没有国家标准，按行业标准）；
2.中标人提供的产品必须是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。如因产品质量等原因造成的一切法律和经济等责任概由中标人负责；
3.设备材料保修及售后服务条款：设备材料均不包含安装调试费用，材料因质量原因，质保期内包修包退；并终身给予配件和技术支持。
4.设备必须按照采购人要求提供，不得贴牌换牌、弄虚作假，一经发现，采购人将取消合同，同时收取合同总额20%的违约金，并将乙方报送政府采购部门备案，情节严重者，将追究其法律责任。
5.中标人需在接到故障信息后及时反馈上门维修，并在约定时间内排除故障，设备最长维修期限不得超过1天。
6.保修期：所投产品保质期有要求的按要求执行，没有要求的按国家标准执行。
三、验收及售后服务要求
1.启动验收,制定验收方案。
2.中标人提供验收所需资料。提供技术资料、合格证明以及验收所必须具备的其他材料,通知采购人并协助开展验收。验收过程中产生纠纷的，由市场监管部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。货物验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。
3.到货采购人可抽一种产品送相关检测机构检测，检测费用由供应负责，若有产品质量问题，实行包换、包退。
4.供方将负责为用户免费上门保修服务。保修期内出现需方无法处理的故障时，供方接到通知后应立即响应，24小时内到达现场进行处理。
四、相关说明
1.现场踏勘：采购人不另行组织对本项目实施现场进行踏勘，有关踏勘事宜由投标人与采购人联系自行处理。

