采购需求
第一节 技术要求
一、工程概况

1.1、项目名称：衡阳市口腔医院提质改造项目

1.2、工程建设规模及主要内容：本项目拟对衡阳市口腔医院进行改造，总面积约2180平方米，主要改造内容:1-6楼装饰工程，包括排水、照明(强电)、弱电监控、墙体、门窗、地面等;1-6楼消防改造工程。具体详见工程量清单。

二、项目实施要求

1、建筑材料运输、保管及保险

      1.1、成交供应商负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

1.2、成交供应商负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。

      1.3、成交供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险。

2、施工要求

      2.1、成交供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

      2.2、协助甲方转移人员，进行分部施工。

3、验收要求

      3.1、成交供应商提交完整的竣工及验收资料后，采购人应在【7】个工作日内及时组织验收活动，成交供应商需在工程完工后10个工作日内备齐全部备案所需资料，并负责在当地相关部门办理工程竣工验收备案，采购人予以必要配合。

4、质量保证

      4.1、达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准，全部工程达到合格标准。

      4.2、施工期间，应接受采购人的监督管理，遵守有关规定。

5、项目实施过程中所使用的材料，必须满足国家标准，且成交供应商必须提供相应的样品送至采购人，并经采购人认可后才能投入使用。

三、其他要求

允许中标人将本项目工程量清单建安工程A25医疗设备（详见附件1、2、3）专项分包。分包供应商应满足下列资格条件：
具有《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》，应处于有效期内。
    （2）投标货物若属于中国医疗器械注册管理范围内的，则应取得相应的有效期内《中华人民共和国医疗器械注册证》。

中标人确定分包供应商后，应当将分包供应商的资格证明材料提交采购人审核，经采购人书面确认同意后方可签订分包合同。供应商应当在分包前将分包合同及分包供应商资质证明文件提交采购人审核备案，供应商就分包部分的质量、工期、售后服务等向采购人承担全部连带责任。
附件1：牙科综合治疗机（成人）招标技术参数

一、技术参数

1.工作条件

1.1环境温度5℃-40℃

1.2供气压力范围 0.55—0.80Mpa, 流量≥55L/min

1.3水源水压范围 0.2—0.4Mpa, 流量≥10L/min

口腔灯单元
2.1采用LED感应冷光灯，最高照度≥30000Lux

2.2具有黄光防固化模式，色温≥5000k； 

3.治疗椅单元

3.1整体采用金属材质，座椅承重范围≥160kg

3.2治疗椅升降范围 ：最高≥750mm，最低≤370mm

3.3治疗椅配备直流∕变频∕调速系统；

3.4整体采用无缝PU皮设计；靠背骨架采用钢板和静电喷涂工艺

3.5治疗椅底部设有平头内槽式误触急停开关，具有急停保护装置
4.全自动消毒单元
4.1消毒系统可同时对手机联通管、三用枪管、洁牙机管和漱口水系统等诊疗用水出水口进行深度消毒

4.2具有消毒切换和水源转换开关，简单实现消毒液注入和管路清洗流程切换

4.3具有一键冲洗功能，便于每日接诊前、不同病患及诊疗结束的管路冲洗

5.治疗单元

5.1器械盘为下挂式，器械盘长度≥700mm*宽度≥350mm；配备可134℃灭菌的硅胶软垫 
5.2器械臂整体承重≥5kg
6.侧箱单元

6.1侧箱外壳材质采用高分子材料，耐酒精消毒和耐UV老化
6.2强弱吸系统采用外置旋入式设计，过滤精度≤1㎜²，有效过滤面积≥600㎜²，过滤体积≤20㎜³
助手位单元

7.1整体采用可旋转助手杆，配备≥9功能按键控制面板、三用枪≥1支、强弱吸手柄各≥1支

脚控单元

8.1可控制高低速手机运行

8.2可控制治疗椅升降俯仰

医护座椅单元

9.1医生椅≥6个方位可调节；脚轮采用静音轮

9.2配置护士椅，带可旋转扶手

地箱

10.1可根据安装要求免费选内外置地箱

11.注册使用期限≥15年
二、配置清单

1.感应LED冷光灯 1套

2.治疗椅 1套

3.消毒系统 1套

4.内置低压观片灯 1套 

5.内置热水系统 1套

6.三用枪 2套

7.一体式陶瓷痰盂 1套

8.强弱吸系统 1 套

9.地箱 1 套

10.脚踏 1套

11.医师椅1套

12.护士座椅1套
附件2：牙科综合治疗机（种植）招标技术参数
一、技术参数

1.工作条件

1.1环境温度5℃-40℃

1.2供气压力范围 0.55—0.80Mpa, 流量≥55L/min

1.3水源水压范围 0.2—0.4Mpa, 流量≥10L/min

2. 口腔灯单元

2.1采用多方位旋转的LED灯，配备手动和感应控制系统，灯珠≥20颗
2.2光照强度≥70000Lux，灯光照明深度≥1700mm

2.3灯手柄可拆卸134℃灭菌
3.治疗椅单元
3.1治疗椅承重范围≥160kg，可承受≥160kg*4静态承重
3.2治疗椅升降范围 ：最高≥780mm，最低≤370mm

3.3治疗椅具备直流∕变频∕调速系统，具有升降瞬间延时功能

3.4治疗椅扶手采用前翻式设计，可向前翻180°
3.5治疗椅采用无缝缝制皮革，具有防霉抗菌功能
3.6头枕可360°旋转，角度和长度可调整，长度调整范围≥200mm

全自动消毒单元

4.1消毒系统可同时对手机联通管、三用枪管、洁牙机管和漱口水系统等诊疗用水出水口进行深度消毒

4.2具有消毒切换和水源转换开关，简单实现消毒液注入和管路清洗流程切换

4.3具有一键冲洗功能，便于每日接诊前、不同病患及诊疗结束的管路冲洗

5.治疗单元

5.1采用分体式结构和双操作台系统，移动式操作台高度调整范围≥100mm，配备≥2个220V电源接口
5.2配置≥15功能按键面板，≥3个记忆椅位功能

5.3配置拨杆式一键水气电开关，可一键关闭水、气和电的通断

5.4连体式操作台采用不锈钢材质，面积≥1800cm²

5.5配置纯净水系统，纯净水瓶容量≥1000ml

6侧箱单元

6.1侧箱外壳材质采用高分子材料，耐酒精消毒和耐UV老化

6.2陶瓷痰盂缸可旋转≥90°，漱口水恒温系统和冲痰盂水系统可设定时间

6.3强弱吸系统采用外置旋入式设计，过滤精度≤1㎜²，有效过滤面积≥600㎜²，过滤体积≥20㎜³

助手位单元

7.1配置可伸缩式铝合金助手杆，挂架位可垂直独立旋转≥270度

7.2配置三用枪≥1支、强弱吸手柄各≥1支；

8.脚控单元

8.1采用双脚踏控制系统，医生脚踏可控制高低速手机运行

8.2助手脚踏控制椅位升降、靠背俯仰、椅位复位、漱口水、冲盂水、负压抽吸控制等

9.医护座椅单元

9.1医生椅≥6个方位可调节；脚轮采用静音轮

9.2配置护士椅，带可旋转扶手

10.地箱

10.1可根据安装要求免费选内外置地箱

11.注册使用期限≥15年
二、配置清单

LED灯 1套

治疗椅 1套

腰枕颈枕 1套

电动驱动系统 1套

推车式医生工作台 1套

低压观片灯 1套 

连体式不锈钢第二器械盘 1套

手术抽吸系统  1套

内置热水系统 1套

三用枪 2套

纯净水系统 1套

陶瓷痰盂缸 1套

强弱吸系统 1 套

金属抽吸手柄 2套

地箱 1 套

医生脚踏 1套

助手脚踏 1套

医师椅1套

护士椅 1套
附件3：手术显微镜招标技术参数

技术参数

1.光学系统

1.1双目镜筒：0-210°角度连续可调

1.2变倍方式：手动连续变倍可调

1.3变焦物镜总F=190-570mm：1.25X-22.5X连续可调
1.4瞳距调节范围：55mm-75mm，调节精度≤1mm，，数据可显示
1.5目镜屈光度调节范围：±7D

1.6变焦物镜系统：变焦范围WD190-570mm

1.7大物镜焦距F=250mm：155mm-10.5mm

照明系统

2.1采用内置医用级LED光源，亮度连续可调，寿命≥60000小时

2.2物面最低照度（F=250mm）:≥100000lx

2.3斑直径:20mm-190mm，无极可调
2.4色温:≥6500K

2.5显色指数（Ra）：≥90

2.6配备≥2种滤光模式：橙色和绿色，橙色可防止树脂材料过早固化；绿色在手术血环境下能看清微小的血管神经

3.支架系统

3.1采用弹簧主动平衡和阻尼双调节平衡臂系统

3.2大臂回转半径≥500mm，可360°旋转

3.3小臂回转半径≥720mm，可-160°-180°旋转，上下移动±300mm

3.4最大净臂展≥1500mm

3.5配备自动开关功能，抬起自动关闭，下拉至工作位自动开灯

4.内置超高清摄录像系统

4.1视频分辨率≥3840x2160（可切换1080P）
4.2视频帧率≥60FPS
4.3存储空间≥16G U盘
4.4配备回放功能：主机可回放视频及图片文件

4.5拍摄支持模式：JPG/PNG/BMP（图片格式）、MP4（视频）

三、配置清单

1.主机1台

2.显示器1套

3.摄像系统1套

4.支架系统1套

5.电源线1套

6.防尘罩1套

第二节 商务要求
一、主要商务要求 
	履行合同的时间、地点及方式
	履行合同的时间：自合同签订之日起120日历日内完工。

履行合同的地点：采购人指定地点。

	工期
	120日历日。

	响应时间
	接到采购人通知起4小时内响应，48小时内到达现场。

	质量要求
	达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准，全部工程达到合格标准。

	保修要求
	本项目预付款为合同金额30%，按月支付进度款，进度款为经双方阶段性验收合格的已完工程量的70%，验收合格后60日内支付到结算款的97%，质保期满后无息支付剩余款项。

	合同价款支付方式和条件
	签订合同时详细约定。

	解决争议的方式
	□仲裁  ☑诉讼


