
公开招标

采购内容与要求
以下技术参数中带“★”号条款为实质性要求条款（即重要条款），对实质性要求条款中任何一条的偏离(即不满足、或不响应、或负偏离)，在评标时将其视为无效投标。“▲”号条款为关键性参数，参与计分。其他为非实质性要求条款(即一般条款)。
供应商所提供的货物应符合相应的国际及国内行业技术标准要求，技术参数中带“★”号和“▲”号条款须提供的技术支持资料（指的是产品彩页或厂商官网技术参数截图或技术参数证明书或第三方机构出具的完整检测报告或参数说明），其他一般条款供应商须在“技术偏离表”中如实回应。供应商在满足技术要求的前提下，可投优于技术要求的设备。
第一节 采购需求
一、采购清单一览表

	包号
	标的（产品）品目
	数量
	预算/最高限价(元)
	核心产品

	1
	内镜清洗工作站
	1台
	130000.00
	

	
	空气压力波治疗仪
	1台
	20000.00
	

	
	糖尿病足电场治疗仪
	1台
	255000.00
	是

	
	经皮黄疸仪
	1台
	20000.00
	

	
	医用恒温培养箱
	7台
	168000.00
	

	
	医用冷藏箱
	7台
	63000.00
	

	
	洗眼器
	7台
	21000.00
	

	
	病员加温系统
	1台
	35000.00
	

	2
	输液工作站
	1台
	80000.00
	

	
	新生小儿呼吸机
	1台
	165000.00
	

	
	婴儿培养箱
	4台
	80000.00
	

	
	黄疸治疗仪
	1台
	20000.00
	

	
	手术显微镜摄录像系统（4K）
	1台
	400000.00
	

	
	皮肤镜图像处理工作站
	1台
	295000.00
	是

	3
	结肠途径治疗机
	1台
	128000.00
	

	
	经颅磁电治疗仪
	2台
	90000.00
	

	
	高压氧舱内专用监护系统
	1台
	100000.00
	

	
	体外冲击波治疗系统
	1台
	300000.00
	是


说明： 

1、本项目“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。 

2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。报价说明：投标人投标总价不得超过项目最高限价（合价）；各产品的分项价格亦不得超出设定的分项最高限价，否则作无效投标处理。 

3、非实质性条款允许偏离的最高项数：各分包的一般商务和技术条款偏离项数之和≥10项将导致无效投标。

4、核心产品：上表“是否为核心产品”栏中标注“是”的为核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一个有效投标人处理。

二、技术参数及功能要求
	包1：技术参数及功能要求

	内镜清洗工作站参数及要求

主要技术参数和要求：

1.该设备主要用于硬式内镜和输尿管镜的手工清洗。

2.材质要求：台面、清洗槽、功能背板、干燥台采用进口高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA特种复合性材料及特种工艺制成）整体一次成型，台面厚度≥6mm，背板高度≥1.6m，背板带照明灯。

▲3.结构数量及规格尺寸：槽体≥4个，干燥台≥1个。清洗槽内径长≥600mm×宽≥450mm×深≥240mm，干燥台长度根据场地定制，宽度≤750mm。提供符合场地要求的平面布置图。

4.全自动循环灌注要求：采用隐藏式后置设计，一键式操作；注液注气系统采用分离式设计，脉冲注液功能，可在注液完成后自动实现注气的切换。

5.清洗槽形状要求：采用“前高后低”的大圆弧防泛水设计，槽面向内侧倾斜≥3度，前端高于后端≥4cm，前端设计有半径≥100mm的大圆弧。

6.干燥台形状要求：采用内凹式平台圆弧设计，干燥平台台面设计有半径≤5mm的圆形凸起，在干燥台前端设计有半径≥100mm的大圆弧。

7.浸泡槽盖材质要求：采用透明亚克力面板吸塑成形，有手柄。

8.柜体形状要求：采用分段式倾斜柜体，台下柜体向前倾斜≤10度，柜体底部离地高度≥150mm。

9.支架材质要求：选用全优质SUS304不锈钢材质，厚度≥1.5mm，高≥800mm，造型采用倾斜式设计，底板采用PVC板。

10.内嵌式超声波清洗槽要求：超声波采用内嵌式设计，材质为优质SUS304不锈钢，四周应有橡胶减震胶条，与设备主体融合，工作频率：38～41KHz。（提供相关医疗器械注册证佐证材料）

11.控制器要求：采用数码管显示，各流程功能均有微电脑控制隐藏式设计，工作面板作用PVC面膜，采用触摸控制按键，非按键膜按键，按键处显示蓝色彩光，控制每槽实际操作流程，均按照屏幕提示进行清洗，并具备定时、倒计时功能。（提供实物照片佐证材料）

12.医用无油空气压缩机:采用医用低噪音无油空压机，有主动散热、自动排水功能，供气压力：max0.9MPa；供气量≥120L/min；储气量≥36L；噪音≤40dB；电压：220V；输出功率≤750W。

13.高压水枪材质及功能要求：采用SUS304不锈钢，配备≥8个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，耐受压力0～0.7MPa。

14.高压气枪材质及功能要求：采用SUS304不锈钢，中端采用橡胶垫，锥形喷头的后端有反弹片，压力：0～0.7MPa。

15.水质过滤器要求：配备过滤型水处理器为5μm和0.1μm分级高精度超微过滤，流量≥0.3T/h。

16.不锈钢水龙头：采用全优质SUS304不锈钢材质水龙头，陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制。流量≥0.2L/s。

17.不锈钢落水器：与不锈钢水龙头同一厂家的全优质SUS304不锈钢落水器，密封圈采用进口橡胶。

18.在指定场地负责安装到位，并提供一切与该设备安装实施相关的物料和人工。

空气压力波治疗仪参数及要求
主要技术参数和要求：

1.该设备临床适用于预防静脉血栓的形成，减轻肢体水肿。

2.≥5英寸彩色液晶人体仿生触摸屏操作。

3.压力范围：0-200mmHg，≥4级可调；压力测量精度：±5mmHg。

4.气囊气密性：气囊在承受270mmHg±10％的压力下，1min后压力下降值应不大于30mmHg。

5.治疗时间：治疗时间1-99分钟，连续可调。

▲6.治疗方案：≥10种，可连接手部康复气囊，具备手部康复方案及手康复气囊专利。

7.具有血液回盈侦测功能。

8.双物理通道，可双通道同时充气，可同时接两个治疗气囊。

9.支持腔道数：单腔道、三腔道、四腔道、六腔道、八腔腔道。

10.具备内置电池，待机时间≥10小时。

11.可配多种气囊，包括但不限于：手部康复气囊（八腔）、臂部气囊、腿部气囊（三腔分体式、四腔套筒式）、手部气囊、足部气囊。

12.具有故障自诊断及超压、欠压报警功能，有语音和屏幕双重报警提示。

13.净重≤2Kg，方便临床在病房移动；噪音≤60dB。 

14.配置清单：主机1台；腿部三腔分体式气囊1套（左右腿各1个，含左右足底气囊、充气导管）。

糖尿病足电场治疗仪参数及要求（核心产品）
主要技术参数和要求：

1.该设备具有改善微循环作用，临床主要用于短波能量对身体足、膝、小腿组织加热，起到温热效果。（提供医疗器械注册证依据）

2.工作频率：27.12MHz±0.6%。

3.最大输出功率：≥250W。

4.输出方式：连续可调，脉冲模式。

5.脉冲频率：10Hz—800Hz可调；脉冲宽度：20μs—400μs可调。

▲6.设备应在输出功率最小时才能启动，防止患者疏忽导致在功率过高情况下接受治疗。

7.设备安全可靠，患者漏电流检测，漏电流实测≤1μA。

8.工作时间：1min—30min可调，误差范围士5%。

9.数码管指示精度：显示功率和剩余工作时间。

10.最大安全载荷：≥120kg。

11.可在低温-40℃下稳定储存，低温5℃下稳定工作。

12.可在高温55℃下稳定储存，高温40℃下稳定工作。

13.可在温度40℃，湿度：93%的湿热环境下安全储存。

14.设备质量可靠，轻度碰撞、振动后设备均可正常工作。

15.采用360°环形谐振腔发射电极，非极板式，没有输出缆线。

16.自动调谐随时保持最佳输出状态。

17.采用微电脑控制晶体管技术。

18.开机与治疗结束均有声音提示，指示灯光显示治疗输出模式和产品工作状态。

经皮黄疸仪参数及要求

主要技术参数和要求：

1.该设备临床主要用于动态监测新生儿的血清胆红素经皮值。

2.设备使用期限：≥6年。

3.光源采用氙闪光灯，光源寿命：≥150000次，电池充满后可连续测量：≥3000次。（提供检测报告）

4.底座内置检查屏。

5.最大显示值：≥25.0 mg/dL(425μmol/L)。

▲6.准确度：±1.5 mg/dL（±25.5μmol/L）。

7.重复性：≤3%。

8.信息提示：低电压提示。

9.检查屏(波长为550nm和461nm光谱的透过率之比为)：预定值为“0”的检查屏为1±0.1；预定值为“20”的检查屏为5±0.5。

10.平均测量功能：可设置1～5次平均测量方式。

11.时间设置：可实现时间日期的修改。

11.声音设置：触摸屏按键音可设置为开/关。

12.亮度调节：屏幕亮度≥5级调节。

13.测量单位：测量单位可在mg/dL和μmol/L间切换。

14.屏幕保护：屏幕保护时间可设置。

15.历史数据保存：可保存护士ID号、婴儿ID号、测量结果、测量时间。

16.网电源供电时，设备的额定电压和频率：AC220V/50Hz；设备输入功率：≤30VA。 

17.内部电源供电时，主机电源类型：额定电压7.4V (锂电池)

18.配置清单：主机1台，可充电底座1个，电源线1套。

医用恒温培养箱参数及要求

主要技术参数和要求：

1.设定温度范围：室温+5℃~80℃(环境温度5℃~35℃)。

▲2.有效容积≥150L。

3.外箱尺寸(W×D×H)：≥700×680×900mm。

4.外部材料采用喷涂钢板。

5.内箱边缘采用半圆弧设计，内部材料采用耐腐蚀性SUS304或更优不锈钢，硅胶发泡密封圈，耐高温无毒无害。

6.采用自然对流的空气循环方式，无气体环境要求。

7.采用微电脑PID控温。

8.控制器面板配有完善的状态形式系统，显示温度计运行状态等信息。

9.可设置定时运行及延时启动，运行过程无需操作，定时器的设置范围0min~5999min，具备延时运行功能。

10.温度波动范围可达到±0.2℃(环境温度＋5℃~60℃)；温度显示精度≤0.1℃；温度均匀性可达到±0.5℃(环境温度20℃，设定温度37℃，无负载)。

11.具备过热保护器、断路器，当发生严重的过载或者短路等故障时能自动切断电路。

12.具备报警功能包括但不限于：温度偏离报警，门未关报警，传感器故障报警，门开关报警；温度偏离报警；温度偏离有报警记录功能。

13.配置清单包括但不限于：主机1台，不锈钢搁架2个。

医用冷藏箱参数及要求
主要技术参数和要求：

1.设定温度范围：2℃~8℃(环境温度10℃~32℃)

▲2.有效容积：≥90L。

3.外箱尺寸(W×D×H)：≥580×600×830mm

4.内部材料、外部材料采用喷涂钢板，耐磨防锈易清洁。

5.采用风冷式冷却。

6.微电脑控制，大屏幕数字温度显示，分辨率≤0.1℃。

7.温度均匀性≤2℃，温度波动度≤4℃ (设定5℃，环境温度25℃，空载)。

8.采用全封闭定频压缩机，运行平稳，噪音低，使用寿命长。

9.采用双层钢化电加热玻璃门，防结露，方便观察储存在箱内的物品。

10.本产品为可嵌入式，可嵌入手术室墙壁，0.4±0.1cm微缝嵌入。

11.具备报警功能包括但不限于：柜温高低温报警、传感器异常报警、断电报警，报警方式：声音蜂鸣报警、报警代码显示报警。

12.控制器功能：具备开机延迟保护、压缩机保护等。

13.标配硬钢线制PE涂层网架2个，承载≥20kg/个，网架可调整高度。

14.配置清单包括但不限于：主机1台，网架2个。

洗眼器参数及要求

主要技术参数和要求：

1.主体材料：304不锈钢材质。

2.主管：管路直径≥38mm，壁厚≥2mm，管道表面为镜面抛光处理。

3.洗眼盆：采用优质不锈钢材质，直径≥300mm。

4.优越的洗眼器材质和焊接工艺，抗腐蚀性能：可以抗酸、碱、盐和油类及强腐蚀化学品物质的腐蚀，性能良好。

5.在指定场地负责安装到位，并提供一切与该设备安装实施相关的物料和人工。

病员加温系统参数及要求

主要技术参数和要求：

1.设备主要通过保持患者体温的方法对围手术期促进血液循环。

▲2.输出温度32-40℃，调节步进：≤0.1℃。

3.超温保护：超温报警：41.5℃±0.5℃。

4.具备体温监测功能，实时监测患者体温，显示在主机界面。

5.具备体温预警功能，可自定义预警温度。

6.多种加温模式，包括但不限于：连续加温、断续加温、智能升温模式。

7.可实现断续加温：可自定义加温时间和间歇时间。

8.通过监测患者体温，可实现智能升温。

9.控制器重量≤3.5kg，防水等级≥IPX2。

10.控制器具有双路输出功能，通过增配加温垫或加温毯，可升级为下铺上盖的立体复温加温功能。

11.发热材料由碳纤维布制成（提供注册证证明）。

12.加温垫尺寸≥25种型号可选，完全满足临床的各种使用需求（提供注册证和说明书证明）。

13.加温垫/毯组成材料加热后不产生有毒物质。

14.加温垫可透视X射线。

15.加温垫内置的压力缓解垫及舒适层能有效预防褥疮。

16.加温垫无需手动排气装置，加热过程不会产生鼓胀现象。

17.配无线红外体温传感器实时监测患者鼓膜温度，达到麻醉中监测患者核心体温目的。

18.设备运行无噪音，采用直流安全电压24V工作，对手术室其他设备无电磁干扰，可连续24h不间断工作。

19.无耗材消耗，不会产生废水和废气。

20.触摸屏操作，具备记忆功能；控制器具备计数功能。

21.配置清单：双通道控制器一台，1.2米加温垫一个，0.7米加温垫一个，移动推车一台。

	包2：技术参数及功能要求

	输液工作站参数及要求

主要技术参数和要求：

▲1.该设备用于监护病房急危重症患者精准应用多种药物治疗，整机通过国家药品监督管理局三类注册证，使用期限≥10年。

1.1.输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，可组合成4/6/8等通道。

1.2.输液信息采集系统通过1个接口实现对系统内输注泵的供电和通讯，可接入中央站，实现输注泵和同品牌监护仪、呼吸机信息同屏查看。

1.3.通过中央站可远程控制系统内输液泵、注射泵，支持速度、预置量、快推等参数远程设置及更改，每台中央站可支持≥20床输液信息采集系统的远程控制。

1.4.在监护仪（非输注泵或中央站）屏幕上显示药物体征联动界面，包括过往24/12/8/4/2小时生命体征趋势和药物速度同屏同时间轴查看。

1.5.实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息。

2.注射泵

2.1.≥7英寸彩色电容触摸屏,模块化设计，可插入输液信息采集系统组合使用。

2.2.注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%。

2.3.注射速度范围：0.01-2300ml/h,且最小速度和步进≤0.01ml/h。

2.4.快推速度范围：0.01-2300ml/h, 且最小速度和步进≤0.01ml/h。

2.5.自动统计多种累计量，至少包括：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。

2.6.支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml。

2.7.注射泵支持自动加载功能，注射泵推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作。

2.8.主机具备输液停止键硬按键，独立设计不与其他功能混用，确保操作安全。

2.9.多种注射模式，至少包括：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式；具备联机功能。

▲2.10.支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注。

2.11.可选TCI模式，TCI模式支持三种药物：丙泊酚，瑞芬太尼，苏芬太尼，支持丙泊酚小儿药代模型，支持丙泊酚Eleveld药代模型。

2.12.可选PCA模式，PCA模式支持病人自控镇痛。

2.13.支持药物库，可储存≥5000种药物信息；支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持20种以上颜色。

2.14.阻塞压力报警档位≥10档，最低档位可设置50mmHg。

2.15.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。

2.16.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液。

2.17.具有历史记录功能，可存储≥于3000条的历史记录。

3.输液泵

3.1.≥3.5英寸彩色电容触摸屏，模块化设计，可插入输液信息采集系统组合使用。

▲3.2.支持输血功能及输肠内营养液功能。

3.3.输液精度≤±5%，输液速度范围：0.1-2300ml/h，且最小步进≤0.01ml/h。

3.4.快推速度范围：0.1-2300ml/h，且最小步进≤0.01ml/h。

3.5.可自动统计多种累计量至少包括：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。

3.6.输液泵具有电动门，支持自动开关泵门。

3.7.输液泵具有电动止液夹，能自动感应输液管是否装载到位，并自动开关止液夹，无需手动操作。

3.8.主机具备输液停止键硬按键，独立设计不与其他功能混用。

3.9.多种输液模式至少包括：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式；具备联机功能。

▲3.10.支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注。

3.11.支持药物库，可储存5000种药物信息，支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持20种以上颜色。

3.12.阻塞压力报警档位≥10档，最低档位可设置50mmHg。

3.13.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。

3.14.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液。

3.15.具备上下两个压力传感器，可检测管路上下端的压力变化；具备上空气传感器和下空气传感器，可检测管路上端和下端的气泡大小。

3.16.具备气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警。

3.17.无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警。

3.18.具有历史记录功能，可存储≥3000条的历史记录。

4.配置要求：输液信息采集系统配置 5通道，4通道注射泵+1通道输液泵，可根据科室需求选择输液泵和注射泵的数量。

新生儿小儿呼吸机参数及要求

主要技术参数和要求：

1.该设备临床主要用于新生儿(含早产儿)和体重30kg以下的儿童进行通气支持，专业应用于新生儿小儿，不兼支持成人。

2.LED彩色电容屏≥12英寸，触控操作。

3.屏幕分辨率≥1280×800像素，参数显示：呼末正压、峰值压、平均压、流量、氧浓度、自主呼吸频率、呼气时间、吸呼比、泄漏率、血氧饱和度、血氧饱和度/吸入氧浓度、氧饱和度指数、氧浓度与平均压乘积，图形显示：压力－时间波形、流量柱状图。

4.内置电子空氧混合器，氧浓度调节范围：21%-100%，精度≤±3%。

5.内置氧传感器，监测范围0-100%，精度≤±2%，氧传感器自动校准，且校准程序无需手动启动。

6.提供和呼吸机主机同品牌的压力发生器，提供近鼻端压力监测。

▲7.不需要额外传感器即可测量自主呼吸频率。

8.通气模式：NCPAP，NIPPV，SNIPPV，HFNC。

9.NCPAP模式：不需要额外传感器即可支持窒息监测及窒息唤醒功能。

9.1.直接设定气道压力值：1cmH2O-15cmH2O。

9.2.窒息唤醒2cmH2O-30cmH2O。

9.3.窒息时间：OFF，1s–60s。

10.NIPPV模式

10.1.呼末正压PEEP：1cmH2O-15cmH2O。

10.2.吸气压力Pinsp：2cmH2O-30cmH2O。

10.3.呼吸频率：1bpm-120bpm。

10.4.吸气时间：0.1s-15s。

▲11.SNIPPV模式：要求具有窒息监测以及备用通气功能。

11.1.呼末正压PEEP：1cmH2O-15cmH2O。

11.2.吸气压力Pinsp：2cmH2O-30cmH2O

11.3.呼吸频率：1bpm-120bpm

11.4.吸气时间：0.1s-15s

11.5.后备频率：1bpm-120bpm

12.HFNC高流量氧疗模式，流量0.5L/min-20L/min可调，具有压力监测功能。

13.可配血氧监测功能，用于血氧饱和度监测、脉率监测和灌注指数监测。

14.配氧反馈调节功能，可以通过设置氧浓度调节范围和目标血氧饱和度范围实现氧反馈功能。用于在设定范围内调节氧浓度使血氧饱和度达到目标范围。

15.提供增氧功能。

16.通气持续时间可调，最长时间120s，增氧氧浓度22%-100%连续可调。

17.提供手动通气功能，通气时间1s-15s可调，气道压力2cmH2O-30cmH2O。

18.具备自动泄漏补偿功能，同时可显示泄漏率。

19.报警：具有手动/自动设置报警上下限功能。

20.提供系统自检功能，图形化提示操作流程。

21.数据存储：可以显示至少连续120小时的趋势数据，至少可以存储10000条事件日志，可以提供截屏功能，至少可以缓存50张截屏图片。

22.可提供VGA接口、RS-232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫接口。

23.具备锂电池，充满可使用≥4小时。

24.配置清单：主机1台；主机台车1套；空气气源软管1套；氧气气源软管1套；湿化器1套；加热呼吸管路1套；压力发生器1个；鼻塞（ XS、S、M 码鼻塞）各1套；婴儿头带2个；新生儿氧疗鼻导管1套。

婴儿培养箱参数及要求

主要技术参数和要求：

1.具有箱温控制模式；独立的超温保护系统。

2.设置温度与箱内温度数码块分屏显示。

3.具有水箱，自然风道加湿。

4.产品具有自检功能，多种故障报警提示；故障报警：断电、传感器、偏差、超温、风机、系统等。

5.蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入。

6.整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动。

7.前面板具有温度校正功能。

8.具有数据储存功能。

9.具有正门独立锁定装置。

10.具有RS-232接口；具有氧气输入接口。

11.采用低噪音的无刷直流电机。

12.控温范围：25℃～37℃。

▲13.箱温显示温度范围：5～65℃。

14.升温时间：≤30min。

15.培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃；平均培养箱温度与控制温度之差：≤1.0℃。

16.温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃；温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃。

17.婴儿床倾斜角度：无级可调。

18.婴儿舱内噪声：≤45dB（A）（稳定温度状态下）。

19.配置清单：箱体1台、输液架1个、托盘1个、操作窗塑料套4个、空气过滤材料1个、转动圆窗塑料套2个、记录显示板1个。

黄疸治疗仪参数及要求

主要技术参数和要求：

1.该设备通过发射主辐射光谱处于400nm至550nm范围内的可见光，来降低新生儿体内的胆红素浓度。

▲2.≥4英寸彩色液晶触摸屏，分辨率：≥480×272。

3.光照有效面积：40cm×30cm。

4.蓝光灯珠数量：≥50个。

5.有效表面内的胆红素总辐照度最大值: 5.0mW/cm²。

6.有效表面内的总辐照度:≥4.5mW/cm²。

7.胆红素总辐照度平均值: ≥3.0mW/cm²。

8.有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4。

9.光源为LED,使用期限≥50000小时。

10.工作总计时显示范围：0～99999.9小时。

11.蓝光输出强度调节范围：0～100% 。

12.辐照灯箱具有平移功能，辐照角度0～60°倾斜可调。

13.配置4个制动脚轮。

14.配置清单：辐照灯箱1个，控制仪1个、可移动机架1个。

手术显微镜摄录像系统（4K）参数及要求
主要技术参数和要求：

1.该设备用于记录手术过程，同时支持远程会诊。

2.摄像头和摄像主机分体式设计，超小型摄像头便于安装在显微镜上，能够录制眼前节及后节手术高清影像。

3.摄像头感光元件：3CMOS(4K)摄像头；感光元件尺寸≥1/3英寸（每晶片尺寸）；数字化影像输出，输出影像格式分辨率≥3840×2160p。

4.具有HDMI、HD-SDI等高清视频输出接口。

5.一体化计算机，配置要求：8核中央处理器，≥8G内存，≥2TB存储硬盘，液晶IPS背光显示器尺寸≥24英寸。

6.录像系统具备录像中途暂停功能，拍照、录像等不同数据记录方式；软件可支持远程会诊线上观看。

7.具有MPEG-4等录像文件存储格式及JPEG等图片文件存储格式。

8.具有影像多段剪辑编辑、压缩、查询患者影像数据功能，且每个患者数据独立一个文件夹，便于查找。

9.配置清单：4K高清摄像机1套；4K高清视频采集卡1个；4K高清录像工作站1套；高清视频接口1个。

皮肤镜图像处理工作站参数及要求（核心产品）

主要技术参数和要求：

1.该设备用于对人体皮肤进行放大观察与拍照并对病变组织拍照采集皮肤镜影像图片，进行图像处理、保存，输出打印图文报告。

2.镜头分辨率：微观摄像机成像分辨率≥2592×1944，像素≥500万像素。

3.光源照度：微观摄像机LED光源照度≥3000Lux。

4.放大等级：20X～220X连续可调，放大等级支持无极变倍功能并具有放大等级锁定功能，无需更换镜头。

5.成像视觉分辨力：成像视觉分辨力：放大等级20时，成像视觉分辨力不得低于18线对/mm；放大等级大于200时，成像视觉分辨力不得低于90线对/mm。

▲6.成像视野范围：20倍时不得低于19mm×14mm；220倍不得低于1.6mm×1.2mm。

7.镜头：采用光学偏光镜，实时放大，镜头自带偏光功能，支持非偏振、偏振、浸润三种模式,偏振角度0-90可任意调整。

8.镜头罩(支架）：需适配≥13种镜头罩，不仅支持不同皮损检测，更支持指缝、耳背、外耳道、鼻腔等特殊部位，介入镜头罩支持标记活检部位、支持介入活检术功能，浸润镜头罩支持刻度显示；须通过细胞毒性、皮肤刺激检验。

9.大体图像拍照联机：兼容单反相机拍摄皮肤大体图，软件需支持一键获取大体图像。

10.软件需提供皮肤智能分析方法：需提供 “三分法”、“七分法”、“ABCD法”、“通用模式”等皮肤辅助分析方法。

11.软件需支持粗发、中间发、细发、毳毛自动和手动两种计数方式。

12.软件需支持毛发直径测量，支持毛发平均值测量。

13.软件需支持头皮毛发计数功能，具有：终毛数量/FOV、细发数量、细发比例、中间发数量、中间发比例、粗发数量、粗发比例、毳毛数量、毳毛比例、头发密度/cm²、视野面积自动计算。

14.软件需支持头皮毛囊计数功能，包括：≥3根毛发、2根毛发、单根毛发的计数功能；具有黄点征数量/视野，新生毛发数量/视野等计数；支持自动计算褐色毛周征、≥3根毛发、2根毛发、单根毛发的占比；支持“黑点征”、“断发”、“纤维性白点”计数功能。

15.图库对比功能：软件需提供专家诊断图库对比功能。

16.软件需提供AI智能分析模块：需自动识别“休止期脱发、拔毛、香毛发扁平苔藓、毛囊炎、汗管瘤、疹、玫瑰糠疹、甲病、甲癣、瘤、皮炎、盘状红斑狼疮、紫癜、良性角化病、色素痣、血管瘤、阴虱、雄激素脱发、黑素瘤”等至少20种皮肤病变特征，辅助生成结构化报告。

17.数据库病种：软件系统数据库需具备皮肤镜、毛发镜图谱的数据库，并对疾病有详细的文字描述。

18.测量计算：具有定标、测量功能，支持多种倍数定标功能。

▲19.报告单模式：报告单模式≥3种，至少包含常规图文报告、特异性指征报告、毛发数据评估报告。

20.医用检查灯：日光（LED）：色温：5500-8000（K），显色指数：85±10，光照度：≥600Lx，波长：400-700nm，灯珠数量≥80颗；紫外光（LED）：辐照强度≥1.0mW/cm2，波长:365±10nm，灯珠数量≥18颗；握持装置：具有符合人体工程学的单手握持手柄，支持单反相机固定。

21.主机，硬盘：≥1000G，内存：≥4G，显示器≥21.5英寸。

22.供应商负责免费接入医院信息系统。

23.配置清单：主机1台；皮肤镜图像处理工作站软件1套；微观摄像机1台；单反相机1台；彩色打印机1台；台车1个；医用检查灯1个。

	包3：技术参数及功能要求

	结肠途径治疗机参数及要求

主要技术参数和要求：

1.该设备适用于肠镜检查及术前洗肠、术后通便、治疗结肠功能紊乱、晚期肠癌的保守治疗、（慢性、溃疡性）结肠炎、习惯性便秘、等肠道相关疾病。

2.注液速度：手动，0～750mL/min连续可调，误差±50mL/min；标准方式≥8档可调。

3.预灌注量：4000～16000mL，任意设置。

4.灌注压力：800×10Pa～2500×10Pa，任意设置。 

5.灌注时间：1～60s连续可调，间歇时间：0～60s连续可调，误差±5s。

6.转速补偿能力：0～100mL/min。

7.水压：0.7～5.0Kgf/cm2；最大排出≥高度0.5m。

8.灌注温度控温范围：25℃～43℃，任意设定，误差±0.5℃。

▲9.电脑控制屏幕≥18英寸，计算机控制，实时监控数据包括但不限于：储液量、灌注量、灌注温度、灌注压力、灌注时间、间歇时间、实时泵速等。 

▲10.具备腔内腔外双重给水给药功能。

11.外置给药、灌注切换阀门，一步实现治疗功能转换。

▲12.安全报警系统：超温、超压、缺液、堵塞时报警，仪器停止治疗，并有界面提示。 

13.具备自动排出灌注液桶中部分液体功能。 

▲14.过滤系统：采用自动清洁净水器，水质达到饮用标准。 

15.臭氧消毒系统：水中臭氧浓度0.2 mg/L～0.8mg/L，在最大工作周期下，泄露到空气中的臭氧浓度≤0.15mg/m³；臭氧时间1～10分钟连续可调。

16.可建立患者数据档案。

经颅磁电治疗仪参数及要求

主要技术参数和要求：

1.该设备由主机、治疗帽、输出线、电源线、电极组成，电极分为主极脑电和辅极肢体；电疗部分可用于对中风、瘫痪患者功能恢复的辅助治疗；磁疗部分适用于缺血性脑血管病、神经衰弱，脑损伤性疾病的辅助治疗。

★2.操作模式：分为手动操作和一键操作两种模式，一键操作可根据病人类型，自动匹配输出模式。

▲3.输出模式：针对不同程度的病症，具备多种输出模式可供选择搭配治疗。

4.磁疗：治疗强度分为2档，弱档3mT-9mT，强档10mT-17mT；磁场频率50Hz±30%。

5.微振功能：强度四档可调，分别为关、弱、中、强，四档对应的驱动电压脉冲幅度分别为OV、10V、16v、27V，精度≤±30%；频率四档可调，分别为关、弱、中、强；四档对应的频率分别为0Hz、2Hz、5Hz、10Hz，精度≤±30%。

6.主极电疗，输出开路时的最大电压峰值≤200Vp_p；主极：在标准模式下，强度最大时的输出电流峰值Ip_p以40mAp_p为参照，实测值可在32~48mAp_p范围内变化；基本频率：23.81Hz、15.87 Hz、15.87 Hz、11.90 Hz。输出频率为无序波形，不可设置，主极输出幅度可调。

7.辅极电疗：针对不同程度的肢体运动障碍，共有≥10种治疗模式可供选择。强度最大时的输出电流峰值Ip_p以72mAp_p为参照，实测值可在62~82mAp_p范围内变化；辅极基本频率：4000Hz+15%。辅极可输出≥10种不同仿生流，辅极输出幅度可调。

8.输出标准：2通道磁疗输出；2通道肢体四极输出；2通道脑电四极输出；主极与辅极为独立通道。

9.配置清单：主机(含推车) 1台；磁疗帽2套；脑电治疗线2根；肢体治疗线2根；电极片5套。

高压氧舱内专用监护系统参数及要求

主要技术参数和要求：

1.该设备适宜于氧舱内使用，利用无线多参数中央监护系统可实现远程实时查看患者数据，一台监护仪可同时监测六参数（至少包含心电、血压、呼吸、血氧、脉率、体温），提升科室医护服务质量和效率。

2.监护仪采用≥4英寸彩色液晶触摸屏，清晰显示波形、测量值、时间、报警状态等信息，可自动屏保，也可常亮监护。

▲3.采用无线实时同步传输，快速部署网络，无须穿舱即可安装，移动监护，可于舱内任意位置开展监护。

4.心电参数：

4.1.导联：标准五导联，I、II、III、aVR、aVF、aVL、V；

4.2.监测范围：30～300次/分，允差：±2次/分。

5.呼吸参数：监测范围：15～60次/分，允差：±2次/分。

6.血压参数：

6.1.测量模式：手动、自动；

6.2.监测范围：收缩压：40～270mmHg，舒张压：10～210mmHg，允差：±5mmHg；

6.3.静态测量范围：0～295mmHg；

6.4.具有过压保护、断电保护、充气时间保护功能。

6.5.采用通用血压袖带，便于更换维修。

7.血氧参数：监测范围70%～100%，允差：±2%。

8.脉率参数：通过血氧饱和度可测量脉率，监测范围30～250次/分，允差：3次/分。

9.体温参数：监测范围30～42℃，误差：±0.2℃。

10.具有声光双重报警功能；

★11.监护仪可在三倍大气压环境条件下正常运行（提供药监局颁发产品可在舱内使用的医疗器械注册证）；

12.数据通信：无线传输；电池电量≥7500mAh，不更换电池可不间断实时监护24小时。

13.中央监护系统

13.1.支持一屏多窗口同步监测多病人数据，监测床位数可选择，重点病人单窗口重点监护，窗口之间可互换。

13.2.监护仪和中央监护系统双显示：监测数据无线实时传输至舱外中央监护系统，舱内陪舱人员可在监护仪上进行观测，舱内外同步开展监测。

13.3.监测报警及阈值设置，具有电极、血氧探头指夹脱落、电池电量不足等报警功能。

13.4.具有监测数据存储、统计，监测波形、报警事件、参数趋势图回放功能。

13.5.病人设备信息管理：具有病人信息录入、编辑、搜索等功能。

13.6.支持远程控制测量无创血压。

13.7.可选配出具动态心电、动态血压、睡眠分析心率变异性分析等监测报告。

14.配置要求：中央工作站1套；信号传输系统1套；无线舱内多参数监护仪1台。

体外冲击波治疗系统参数及要求（核心产品）

主要技术参数和要求：

▲1.该设备可用于肩周炎、肩跟腱炎、足底筋膜炎、肌筋膜炎、非特异性腰背疼痛等辅助治疗；治疗过程中可实时同步中文显示所使用的治疗处方名称、治疗强度、治疗频率、冲击总数、运行冲击波数、治疗进度条等重要治疗参数。（需提供注册证，适用范围佐证）

2.高清中文彩色液晶触摸屏≥10英寸。

▲3.压缩机采用静音且低震动油式压缩机，压缩机噪音低于40分贝，产气量≥60公升/分钟以上，具有稳压气罐设计。

4.冲击波可双路输出，可同时连接2支治疗手柄；治疗压力调整范围：1-5bar，精度≤0.1bar。

5.冲击波治疗频率调整范围：1—21Hz,精度1Hz。

6.冲击波产生方式: 气压弹道冲击式。

▲7.具有单次冲击模式和连续冲击模式；冲击波释放方式有治疗枪上的触发按键和脚踏开关两种方式，操作方便且安全。

8.冲击波最大穿透深度可达23mm；冲击次数：1-9900次及“无限长”。

▲9.冲击波线性梯度范围：0.05-1bar/秒。 

10.具有疼痛阈值自动识别技术：可设置终点治疗强度、终点治疗频率及总治疗波次，根据患者实际情况将能量逐渐递增至最佳治疗能量（即疼痛阈值）。 

11.可评估和存储患者VAS疼痛指数，根据患者历史疼痛指数记录形成柱形图，方便比较治疗前后疼痛指数。

12.内建冲击波治疗指引，以肌肉骨骼透视图指引治疗部位，指明治疗区域；细分处方自动设定治疗参数，包括压力、频率、冲击波数、所用冲击头直径、患者体位；可自定义拓展治疗指引。       

13.配置要求：主机1台，治疗枪手柄2支，治疗头10个：D15、D20、D15T、D20T、D35各两个，台车1台。


三、设备要求 

1、投标方应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。

▲2、供应商应保证设备出厂日期：采购人验收设备时，设备出厂日期≤6个月。

★3、设备参数中的配置（清单）要求为实质性响应内容，投标方须满足各设备技术参数中所要求的配置内容。（提供配置清单要求内容）
4、所建议的设备性能应达到或超过参考指标表中所列技术指标。投标方应注意该表的值仅列出了最低限度。投标方在“货物说明一览表”中必须列出具体数值。如果投标方只注明“符合”或“满足”，将被视为“不符合”。 

5、投标方必须在“分项报价明细表”中提供设备的详细配置清单和分项报价。 

6、投标人必须具备所投产品生产厂家针对本项目的售后服务承诺书。

7、本项目为一套可运行完整的系统设备项目，如果系统设备在运行时因缺少设备配件所产生的费用由投标方负责，招标方不再负责任可费用。

第二节  商务要求
一、主要商务要求

	履行合同的时间、地点及方式
	时间：双方合同签订后，供应商收到采购人交货通知起90天内完成到货、安装、调试、试运行及验收工作。

地点：采购人指定。

方式：现场履约。

	★质保期限
	1、验收合格之日起免费质保期为叁年

2、若产品说明书上质保期大于前述质保期要求的，以产品说明书质保期为准。

	★响应时间
	3小时以内响应，10小时内完成采购方提出的维修要求。如需更换或送修, 必须在2个工作日内解决，并在此期间提供备用机或者通过其他途径以满足临床需要。

	★合同价款支付方式和条件
	1、付款人：衡阳市中心医院；

2、付款方式：自货物完成安装、验收合格并正式入库之日起，若货物正常运行满三个月，支付合同总金额的50%。在货物入库满两年后支付合同总金额的40%，剩余合同总金额的10%若货物自入库正常运行满三年后，经严格检查确认无任何质量问题，在确认无质量问题后的一个月内，将余款全额无息支付。

3、支付货款前中标方应提供正式、有效、合法的增值税发票,否则采购方有权拒付。

	解决争议的方式
	□仲裁     ☑诉讼


二、供货范围 

1、中标人负责供应所需设备及安装所需的零配件、材料等； 

2、中标人负责设备及相关设施的安装； 

3、中标人负责产品到交货地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等； 

4、中标人负责产品在交货地点的保管，直至项目验收合格； 

5、中标人负责其派出的送货及施工人员的人身意外保险。 

三、质量保证 

★1、设备免费质保期为叁年。质保期内，投标人免费负责产品的维护和维修，出现严重质量问题，投标人应负责包换、包退，并承担全部费用，如果因为需要更换零配件1周内无法维修，应提供样机或者通过其他途径以满足临床需要。

2、中标单位提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证，投标产品的主材、辅材和全套配件应该也有详细的原材料的产地、品牌来源、材质性能介绍、参数描述, 若描述不清楚或无法核实的，采购方有权拒绝接收。 

3、质保期从项目整体验收合格后开始计算。质保期内所有设备维护等要求免费上门服务。在免费质量保证期内如有零部件损坏，中标人应承诺无偿更换。 

四、验收标准和方法 

1、货物验收须按国家标准和规范及合同要求进行。买方代表有权参与有关的验收试验，卖方应向买方验收代表提交试验数据的报告、主要零部件、原材料、原始公开招标资料（如是外文资料需有中文译本）和检查记录等资料，供买方验收时审查。

2、货物及其材料的各项技术性能必须达到合同和相关技术文件规定的要求，必须符合国家和行业的有关规定和标准。 

3、安装、调试与试运行 

1）卖方应派有经验的技术人员到现场安装，经调试合格直到设备正常运行，其费用由卖方负担，费用计入投标总价。 

2）在开始安装以前，所有图纸及技术协议必须提供完整。 

3）卖方应在现场对设备进行调试和试运行，以检验其设计制作操作性和功能等方面的情况。 

4）设备安装完毕，应在买方的监督下进行试运行前的测试，以证明其可以进行试运行。 

5）货物在现场的保管由供货商负责，直至设备安装、验收完毕。 

6）卖方提供设备安装调试及保养维修服务的服务队伍要有中标设备制造商确认的资格，具备相应的专业知识及技术水平，熟悉所提供设备产品的技术性能、指标、安装工艺、维修保养知识，有足够能力承担设备的安装工程，并能保证安装工 艺达到设备运行合格的要求。 

7）安装要建立安全责任制，确保安装过程不出现人身安全事故、火灾事故和机械质量造成的设备损坏事故。否则，一切责任由卖方承担。 

8）安装所用的工具、设备、材料由安装队伍自备及自费运到安装场地，进场后进行必要的性能安全检查，完工后从安装场地自费搬出运走，安装所用的材料及工具由买方提供恰当的场所存放并由安装队伍自行保管，不得随便存放，以免造成不必要的丢失、损坏。买方只提供临时水源电源(水电费由卖方承担)，其它由安装队伍负责。 

9）卖方对其人员(含安装队伍)的疏忽、违约负全部责任并承担由此而引起的一切损失。 

4、验收要求

1）项目验收按招标文件及国家相关标准执行。验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。 

2）验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。 

3）项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，由此带来的一切损失由中标人承担。 

5、产品运输、保管及保险 

1）中标人负责保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同规定的交货地点，应承担由于其包装或防护措施不妥而起货物锈蚀、损坏和丢失的任何责任或费用。 

2）中标人负责货物在安装地点的保管，直至项目验收合格。 

3）中标人应对提供的货物在运输、存放及交货过程中的毁损或灭失进行保险投保，负责其派出的安装、服务人员的人身意外保险。 

4）货物包装采用符合中国免疫标准的材料，适于长途运输，做到防潮、防雨、防锈、防震，包装箱上应用中文标出装运标记。 

5）每个包装箱的外部应附有一套详细的装箱单正本。每个包装箱的内部应附有装箱单、质量证明书、有关的技术文件、说明书、产品合格证、完整的使用手册等。 

6、卖方负责的安装、调试工作 

1）负责送货到到指点位置、卸货并搬运到指定的场地。 

2）货物应按照在买方确定的时间在买方所在地现场免费进行开箱、安装、调试，技术指标合格后，出具验收报告。 

3）安装施工期间卖方人员的食宿由卖方负责，买方尽可能的为卖方提供方便。 

4）在安装期间要注意成品保护，安装期间因买方的原因造成对买方建筑物、构筑物、环保、绿化等破坏由卖方负责修复和赔偿。 

5）如果因卖方产品设计的原因发生的人身伤害等责任事故，一切责任由卖方负责。公开招标。 

6）在货物安装过程中如发生货物质量问题，卖方应派人员免费提供现场更换或维修服务，由此发生的费用由卖方承担。 

7）由卖方提供货物安装、调试所需要的耗材。 

7、安装要求 

1）中标人应遵守安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织安装，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。 

2）项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档等，移交采购人。上述资料文件应编辑正确、组织合理、内容充实、容易理解，详尽描述所供货物的性能、原理、结构和尺寸，并包括部件的型号、规格、技术参数，保证采购人能够正确进行货物操作和使用。 

8、培训 

1）买方认为有必要，卖方应就货物的设计、制造、检验、调试使用和维护、设备操作，免费培训买方技术人员，买方受训人员的培训费用由卖方承担。 

2）中标人负责对采购人的有关使用、维护人员免费进行安装、操作、维护维修等技术培训。 

3）卖方应就其提供的设备及操作系统，对买方的技术人员和维修人员进行操作和维修方面的培训，培训费用由卖方承担。在培训开始前一个月提出推荐的培训计划（培训时间及人员根据需要确定），以取得买方同意。 

4）对操作人员的培训内容至少应包括操作和维护措施及故障应急措施。 

5）买方若委派维修人员参加安装，卖方应安排工程师给予指导和演示。必要时，应对如何进行零件的拆装，如何排除故障等进行指导和演示。 

6）培训所需费用，包括交通住宿和其他杂费由卖方负担，包含在报价中。 

7）卖方免费提供现场工作人员的技术培训、安全操作维修培训。 

五、售后服务 

1、系统维护，要求提交以下内容： 

1）定期维护计划。

2）对采购人不定期维护要求的响应措施。 

3）对用户修改设计要求的响应措施。 

4）临床应用软件终身免费升级更新（包括模块或软件包的免费增加），提供厂家承诺书。 

2、技术支持 

1）提供7×24小时的技术咨询服务。 

2）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。 

3、故障响应 

1）3小时以内响应，10小时内完成采购方提出的维修要求。如需更换或送修, 必须在2个工作日内解决，并在此期间提供备用机或者通过其他途径以满足临床需要。 

2）备件服务：遇到重大故障，提供所需更换的任何备件。 

4、提供免费技术培训服务。 

5、售后服务承诺书， 

投标人应提供在本项目下售后服务的详细内容，其要求如下： 

1）本项目售后服务机构名称、地址 

2）本项目售后服务的负责人姓名、联系方式（电话、传真、手机） 

3）维修服务响应时间、解决故障的措施、方法及所需要的时间 

4）培训方式及内容 

5）保修期内及保修期外的服务收费标准

6）设备验收合格之日起，保证备品备件八年及以上的供应
7）其他的服务内容 

6、质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。设备全年开机率须≥97%（每年按365天），每少一天，顺延7天。
六、其他要求及说明 

★1、本项目采用费用包干方式，投标供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护、税金、接入医院HIS/LIS系统等所有一切费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

2、根据相关法律规定，设备涉及到医院及病人相关信息，投标人需遵循保密原则不可对外泄露医院及病人的所有信息，并签署保密协议（见附件）。

3、配套耗材

3.1 投标人须列明所投设备配套使用的所有耗材清单（如有）；供货耗材必须属于湖南省药品和医用耗材招采管理子系统挂网产品。

3.2 承诺供货价格不高于湖南省药品和医用耗材招采管理子系统挂网价格；采购期内入围品种专机耗材如因国家省、市相关政策发生变化，投标人承诺按相应比率下浮(提供承诺函并加盖投标人公章)。

4、其他未尽事宜由招标人和投标人双方在采购合同中详细约定。

附件：

保密承诺书
致：          （采购人）

　　为参加       （采购人）的       项目招投标，       （采购人）向我公司提供有关（项目名称）相关信息和资料，前提是我公司必须根据本承诺书的规定对所提供的信息和资料严格履行保密责任，并且仅对本项目的招投标项目之实施之目的而使用，我公司同意进一步做出以下承诺： 本承诺书所称的“相关信息和资料”是指基于       （采购人）招投标向我公司提供的招标文件内容以及有关实施本项目过程中涉及的全部未向社会公开的信息。

　　一、保密义务

　　1、我公司同意严格保密本次项目招投标所提供的货物采购相关信息和资料。

　　2、我公司保证采取所有必要的方法对本次项目招投标提供的货物采购相关信息和资料进行保密，严格非授权透露、使用、复制本次项目招投标所提供的相关信息和资料。

　　3、未经       （采购人）书面同意，我公司不得因任何理由以任何方式透露本次项目招投标提供的货物采购相关信息和资料，在服务期间，因特殊情况（采购人）需收回本次项目招投标提供的货物采购相关信息和资料时，我公司应立即交回所有书面的或其他有形的相关信息和资料以及所有描述和概括该相关信息和资料的文件，我公司在交回以上有关材料前未经 （采购人）的允许不得采取抄写、复印、拷贝等方式留存相关信息和资料。

　　4、没有       （采购人）书面许可，我公司不得丢弃和处理任何书面的或其他有形的相关信息和资料。

　　二、相关信息和资料的交回

　　当（采购人）以书面形式要求我公司交回本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料时，我公司应立即交回所有书面的或其他有形的相关信息和资料以及所有描述和概括该相关信息和资料的文件。我公司在交回以上有关资料前未经（采购人）的允许不得采取抄写、复印、拷贝等任何方式留存相关信息和资料。

　　没有（采购人）的书面许可，我公司不得丢弃和处理任何书面的或其他有形的相关信息和资料。

　　三、违约责任

　　1、我公司如违约泄露本次项目招投标提供的货物采购相关信息和资料，应当按照（采购人）的指示采取一切必要措施对违约行为予以补救，包括采取一切方法对该专有信息进行保密，所需费用由我公司承担。

　　2、我公司应当赔偿（采购人）因我公司违约而造成的所有损失。

　　四、保密期限

　　1、自本承诺书生效之日起，双方的合作交流都要符合本承诺书的约定。

　　2、除非        （采购人）书面通知明确说明本承诺书所涉及的某项信息和资料可以不用保密，我公司必须按照本承诺书所承担的保密义务在所接受的信息和资料被社会公知前对所收到的相关信息和资料进行保密，保密期限不受本承诺书有限期限的限制。

　　五、其他

　　1、本承诺书受中华人民共和国法律管辖，并在所有方面依其进行解释。

　　2、由本承诺书产生的一切争议由双方友好协商解决，协商不成，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　3、本承诺书自我公司加盖公章之日起生效。

　　法定代表人或委托代理人签字： 

　　单位公章

　　日期： 

注：对于上述“★”和“▲”条款要求，投标人应在投标文件中进行回应，做出承诺及说明。其他条款在商务响应偏离表中响应。




