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第1章  投标邀请（公开招标）

新化县卫生健康局（采购人名称）的新化县紧密型县域医共体医疗卫生强基工程建设项目医疗设备采购进行公开招标采购，现邀请合格投标人参加投标。
一、采购项目基本信息
1、采购项目名称：新化县紧密型县域医共体医疗卫生强基工程建设项目医疗设备采购
2、政府采购计划编号：（2026）431322000014-1
3、委托代理编号：LDZC-2026GK0062       
4、采购项目预算：16062376元；最高限价：16062376元
支持预付款，预付比例：  /  
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：  工业   
6、评标方法：综合评分法  最低价法
7、合同定价方式：固定总价  固定单价  成本补偿  绩效激励
8、合同履行期限：自合同签订后60日内完成供货、验收及安装调试并验收合格。
9、本项目分阶段要求投标人提供以下保证：
投标保证金：采购项目预算的  / %
履约保证金：中标金额的  /  %
预付款保证金：预付款的  /  %
质量保证金：中标金额的   /  %；
二、采购人的采购需求
	包号
	包名称/标的名称
	品目
分类编码
	计量
单位
	数量
	是否进 口

	1
	新化县紧密型县域医共体医疗卫生强基工程建设项目医疗设备采购
	A02320000
医疗设备
	批
	1
	否



说明：1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。
三、采购项目需要落实的政府采购政策：
1.优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。
2.支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。
四、投标人的资格要求：
1、投标人基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。
（1）具有独立承担民事责任的能力； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
专门面向：中小企业   小微企业   监狱企业   福利性单位。
强制分包：大型企业应将采购份额的  /  %分包给中小企业。
3、采购项目的特定资格条件：
（1）投标人须提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》（或相应的备案凭证）。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7、联合体投标。本次招标不接受联合体投标。
五、获取招标文件的时间、期限、地点及方式
有意参加投标者，请于即日起至投标文件递交的截止时间止，在娄底市公共资源交易网（http://ldggzy.hnloudi.gov.cn/）用湖南CA证书登录后获取电子版招标文件。
本项目实行电子交易，有意参加投标者，在娄底市公共资源交易网（http://ldggzy.hnloudi.gov.cn/）用湖南CA证书登录后获取电子版招标文件。
本项目进行资格预审，招标文件将向所有通过资格预审的供应商提供；
六、投标截止时间、开标时间及地点
1、提交投标文件的截止时间及开标时间：2026年 10 月 13  日 9:00（北京时间）
2、提交投标文件地点：娄底市公共资源交易中心（http://ldggzy.hnloudi.gov.cn/）。
3、解密截止时间：2026年 10 月 13 日 9  时 30 分（投标截止时间后30分钟）,请投标人确保投标文件如期解密。
4、开标地点：娄底市公共资源交易中心四楼（详见当天电子显示屏的安排）。
七、公告期限：
1、本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）和娄底市公共资源交易网（http://ldggzy.hnloudi.gov.cn/）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。
2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。
八、询问及质疑：
1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2投标人对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。
3、潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
九、投标说明：
1、本公告选项：表示选择，表示未选择。
2、投标人参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。
十、其他补充事宜
1、本项目采用电子化招标，请各潜在投标人在投标函中提供真实有效的联系人及联系电话，以便联系。评标委员会按投标人提交的电子投标文件进行评审，资料的真实性、合法性由投标人负责，如有虚假，已中标的将取消中标资格，并依法追究相应责任。
2、澄清说明：专家在评标室对需要进行澄清说明的单位进行提问，投标单位收到短信后在规定时间内在交易平台进行澄清说明（快捷导航-澄清说明-选择进行澄清说明的项目），查看问题并上传附件（澄清说明附件以PDF格式上传至交易系统）；
十一、采购项目联系人姓名和电话
1、联系人姓名： 周先生
2、电话： 13973828662
十二、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法
1、采购人信息
（1）名 称：新化县卫生健康局
（2）地  址：新化县上渡街道办事处财卫路 
（3）联系人：周先生 
（4）邮编：417600  
（5）电话：13973828662 
（6）电子邮箱：/
2、采购代理机构信息
（1）名称：娄底市政府采购中心
（2）地址：娄底市娄星区勤政街36号
（3）联系人：肖女士
（4）邮编：417000
（5）电话：0738-6371181
（6）电子邮箱：/
3、电子交易平台服务机构信息
（1）联系人：金润软件 
（2）电 话： 400-926-9966
（3）电子邮箱：2159511823@qq.com
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第二章 投标须知
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注：本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“”标注。
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第1.1款
	采购项目
	新化县紧密型县域医共体医疗卫生强基工程建设项目医疗设备采购

	第1.2款
	是否预留采购份额
	否

	第2.1款
	采购项目联系人
姓名和电话
	联系人姓名：周先生 
电话：13973828662  

	第2.2款
	采购人名称、地址、 
电话、联系人
	（1） 名 称：新化县卫生健康局
（2）地  址： 新化县上渡街道办事处财卫路
（3）联系人： 周先生
（4）电  话： 13973828662 

	第2.3款
	采购代理机构名 
称、地址、电话、 
联系人

	（1）名称：娄底市政府采购中心
（2）地址：娄底市娄星区勤政街36号
（3）联系人：肖女士
（4）电话：0738-6371181

	第3.1款
	投标人资格条件
	1、 投标人基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
专门面向：中小企业  小微企业  监狱企业  福利性单位。
强制分包：大型企业应将采购份额的   /   %分包给中小企业。
3、采购项目的特定资格条件：（1）投标人须提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》（或相应的备案凭证）。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

	第3.2款
	接受联合体形式投标
	不接受

	第5.1款
	招标文件提供期限
	公告之日起5个工作日。

	第5.2款
	组织现场考察或者召开答疑会
	不组织/不召开

	二、招标文件

	第7.4款
	非实质性偏离的范围和幅度
	一般技术和商务条款偏离≥   50 项将导致投标无效，凡标有最低一级序号的条款即为一项，内容不重复计算。

	第9.1款
	招标公告指定媒体
	中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）和娄底市公共资源交易网（http://ldggzy.hnloudi.gov.cn/）

	三、投标文件

	第13.2款
	采购预算、最高限价
	采购预算：16062376元；最高限价：16062376元。
投标人的投标报价超过本项目最高投标限价的视为不合格投标人，按废标处理。投标人的投标总价不得高于招标控制价（最高投标限价）。

	第13.8款
	投标报价的其他要求
	1、以人民币进行报价。
2、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3、投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价，否则其投标无效。

	第14.1款
	投标人应提供资格审查资料
	详见资格审查表

	第16.1款
	 投标有效期
	90日（日历日）

	第17.1款
	投标保证金
	不要求提供
□要求提供

	第18.1款
	分包
	不允许分包

	第19.1款
	投标文件份数
	投标人应准备所投项目的电子投标文件一份。

	四、投标

	第20.1款
	 投标文件的加密
	按娄底市公共资源交易电子服务平台发布的“电子投标文件制作工具（金润投标人工具箱）”的程序进行固化、加密，

	第21.1款
	 投标文件的递交
	实行网上投标，投标人必须在采购文件规定的投标截止时间前完成，具体详见采购公告

	五、开标、资格审查和评标

	第24.1款
	开标地点
	娄底市公共资源交易中心四楼开标大厅（详见当天电子显示屏的安排）

	第24.2款
	需要宣布的其他内容
	以电子采购交易平台唱标内容为准。

	六、中标信息公布

	第28.2款
	中标候选人并列的确定中标人的方式
	完全满足招标文件实质性需求且综合得分最高的单位为中标单位，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，按技术指标优劣顺序排列最高的投标人为排名第一的中标候选人。

	第29.3款
	接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址
	1.名 称：新化县卫生健康局
地  址：新化县上渡街道办事处财卫路 
联系人： 周先生
电话： 13973828662
2.名称：娄底市政府采购中心
地址：娄底市娄星区勤政街36号
联系人：肖女士
电话：0738-6371181

	七、合同签订

	第31.1款
	履约担保
	不要求提供
要求提供，履约担保的金额为：

	八、政府采购政策

	第33.8款
	采购进口产品
	 /

	九、其他规定

	第35.1(1)款
	合同预付款的支付比例和支付条件
	/

	第35.1（2）项
	质量保证金
	/

	
	招标代理服务费
	集中采购机构不收取代理服务费。

	
	信用信息查询
	对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。
（1）信用信息查询的查询渠道：信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
（2）不良信用记录是指：投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单，或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人有上述不良信用记录的，其投标无效，其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行。
（3）联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
（4）信用信息查询记录和证据留存具体方式：将查询网页截图作为查询记录和证据。
（5）信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止（或至本项目响应文件提交截止时间止）。
（6）信用信息的使用规则：投标人有上述不良信用记录的，其投标无效，其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行。
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第二节投标须知正文
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1. 适用范围
1.1本招标文件仅适用于本章第一节【投标须知前附表】中所叙述的采购项目。
1.2【投标须知前附表】规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，投标人应当符合本章第33.7款规定，否则，其投标无效。
2. 定义
2.1采购项目联系人姓名和电话见【投标须知前附表】。
2.2采购人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。
2.3采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。
2.4投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。
3. 投标人的资格要求
3.1投标人应当符合【投标须知前附表】规定的投标人资格条件。
3.2【投标须知前附表】规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定： 
（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；
（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加本项目同一合同项下的采购活动。
4. 投标费用 
4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人、采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。
5．组织现场考察或者召开答疑会
5.1采购人、采购代理机构可以在【投标须知前附表】规定的招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。
5.2获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。
5.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。
5.4采购人、采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
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6. 招标文件的构成
6.1 招标文件共七章，各章内容如下：
第一章 投标邀请
第二章 投标须知
第三章 资格审查
第四章 评标方法及标准
第五章 采购需求
第六章 政府采购合同
第七章 投标文件的组成
6.2采购人、采购代理机构在提交投标文件截止时间前对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。
7．偏离与实质性响应
7.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
7.2偏离是指投标文件不响应或者不满足招标文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。
7.3除法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。
7.4投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，为非实质性偏离。非实质性偏离的范围和幅度应当符合【投标须知前附表】的规定，否则投标无效。
8. 询问
8.1潜在投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。
9. 招标文件的澄清或者修改
9.1采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在【投标须知前附表】规定的招标公告指定媒体上发布澄清或者修改公告。
9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交投标文件截止时间15日前，在指定媒体上发布公告通知潜在投标人；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。
9.3招标文件的提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，可以顺延提供期限，并在指定媒体上发布修改公告。
9.4 通过电子招标投标交易平台下载招标文件的，请获取招标文件的潜在投标人及时关注招标公告指定媒体发布的澄清或者修改公告，采购人、采购代理机构不再书面通知。
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10. 投标语言
10.1除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。
11. 计量单位
11.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
12. 投标文件的组成
12.1投标文件由如下内容组成：
第一部分 资格证明文件
（1）开标一览表
（2）投标保证金
（3）授权委托书
（4）投标人提供的资格证明文件
第二部分 商务和技术文件
（5）投标函
（6）分项报价
（7）采购需求响应
（8）合同条款偏离表
（9）采购需求偏离表
（10）享受政府采购政策优惠的证明资料
（11）投标货物符合招标文件规定的证明文件
（12）投标人认为需提供的其他资料
12.2投标人可以编制资格审查索引表、符合性审查索引表、评审索引表，以方便采购人、采购代理机构、评标委员会在资格审查及评审时查阅。
12.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。
13. 投标报价
13.1投标人应以招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件为基础，按第七章“投标文件的组成”的有关规定进行报价。投标人的报价应包括为完成本项目所要求的全部内容可能发生的全部费用和税费、规费、保险费（如果有）等，采购人将不再支付报价以外的任何费用。
13.2投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价(如果设定)，否则其投标无效。采购项目预算、最高限价见【投标须知前附表】。
13.3 投标人应在分项报价明细表中对每项内容给予详细分项报价。
13.4投标人对采购项目内容只允许有一个投标报价，否则其投标无效。
13.5采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。如有赠与行为，其投标无效。
13.6采用固定价格定价方式的采购项目，投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，其投标无效。
13.7投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。此修改须符合本章第22.1款的有关要求。
13.8投标报价的其他要求见【投标须知前附表】。
14. 投标人的资格证明文件
14.1除【投标须知前附表】另有规定外，投标人应按下列规定提供资格证明文件。
（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。
（2）湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)
（3）符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明。
14.2投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议(格式)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。
14.3投标人的资格证明文件均应为有效文件并加盖投标人单位章，并按招标文件规定签署。
15. 投标货物及服务符合招标文件规定的证明文件
15.1投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。
15.2上述证明文件可以是文字资料、图表、数据、证书等资料，包括但不限于：
（1）货物主要技术指标和性能的详细说明。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值；
（2）货物的品牌型号、制造商及原产地等说明；
（3）招标文件第五章“采购需求”要求的其它文件。
16. 投标有效期
16.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起计算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于【投标须知前附表】中载明的投标有效期。投标有效期不满足要求的，其投标无效。
16.2投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标人应承担招标文件和法律规定的责任。
17. 投标保证金（不要求递交）
18.分包
18.1【投标须知前附表】规定投标人分包的，投标人分包承诺不符合招标文件中有关分包规定的，其投标无效。
18.2投标人应在签订政府采购合同前向采购人提供分包合同，否则，采购人有权拒绝签订采购合同。
18.3享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
18.4分包供应商不得再次分包。
19. 投标文件的签署
19.1投标文件份数，投标人应准备所投项目的电子投标文件一份。
19.2电子投标文件：投标人应按照电子招标文件要求制作投标文件，并在指定处采用电子平台认可的CA数字证书进行电子签名和盖章。
19.3投标人确认投标后，应从交易平台上下载“电子招标文件制作工具（金润投标人工具箱）”，并使用此工具编制电子投标文件，否则将可能影响电子投标文件的上传而导致投标无效。
19.4投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效投标文件。
19.5电子招投标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。
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20. 投标文件的密封和标记
20.1娄底市公共资源交易电子服务平台发布的“电子投标文件制作工具（金润投标人工具箱）”的程序进行固化、加密。
20.2“电子标书软件加密锁” 具有唯一性，仅限于本单位在电子化招标投标活动中使用，不得转让和出借；
20.3投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须上传或填写在本节点的对应位置，未按要求填写或上传的，相应责任由投标人自行承担。
20.4投标书编写完成后，必须用本系统自带的电子密钥进行加密，如果误选了非本项目的规则文件导致不能在开标时解密投标文件，该投标文件将被电子开标系统拒绝，将导致投标文件无效。
20.5如果开标时出现网络故障、技术故障，影响了招投标活动，采购人可采取措施如延期、延长上传的投标书和解密时间等，以保障招投标活动的公开、公平和公正，投标人不得对此持有异议。
21. 投标文件的递交
21.1实行网上投标，投标人必须在采购文件规定的投标截止时间前完成。
21.2按本章第9条规定，招标文件发生实质性修改后，投标人须撤回原电子投标文件，根据最新招标文件重新制作投标文件并再次上传。
21.3投标截止时间到达以后不再接收投标文件。
22. 投标文件的修改和撤回
22.1投标人在提交电子投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在网上进行撤销投标的操作。
22.2投标截止时间以后不得修改投标文件。
23. 串通投标行为
23.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；
（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
23.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
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24. 开标
24.1采购人、采购代理机构按【投标须知前附表】的规定组织网上开标，并邀请投标人网上参加。投标人未按时解密的视为自动放弃。
24.2开标时，由系统宣读投标人名称、投标价格和【投标须知前附表】规定需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。
24.3开标过程由系统自动生成，采购人、采购代理机构签字后随采购文件一并存档。
24.4投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有《政府采购法实施条例》第九条第一款需要回避的情形的，可以提出询问或者回避申请。
24.5采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请，按《政府采购法实施条例》有关规定及时处理。
25. 资格审查
25.1开标结束后，采购人、采购代理机构依法按照第三章“资格审查”规定组织资格审查。
25.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。资格审查不合格投标人不进入评标；资格审查合格投标人少于3家的，不得评标。
26. 评标委员会
26.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。
26.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；
（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
26.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。
27. 评标
27.1评标委员会按照第四章“评标方法及标准”规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。
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28.中标通知书与中标信息公布
28.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
28.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
28.3采购人、采购代理机构应当自采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在招标公告指定媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为1个工作日。
29. 投标人询问及质疑
29.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或者采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
29.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
29.3投标人提出质疑的，应按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【申请人须知前附表】。  
29.4采购人、采购代理机构按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定进行质疑答复。
29.5投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定向采购人同级财政部门提出投诉。
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30. 签订合同
30.1采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
30.2招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。
30.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
30.4中标合同将在招标公告指定媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
30.5中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
31. 履约担保
31.1招标文件要求中标人向采购人提交履约担保的，中标人应按照【投标须知前附表】的规定提交，投标人可以保函、电子增信替代履约担保。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
31.2中标人没有按照本章第31.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标。
32. 政府采购合同履行中数量的变更
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
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33.政府采购政策
33.1优先采购：
（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按招标文件第四章第一节有关规定对该部分产品给予一定比例的价格折扣或者加分；
（2）纳入湖南省财政厅等有关部门发布的湖南省两型产品政府采购目录的，实施政府优先采购，评审时按招标文件第四章第一节有关规定对该部分产品给予一定比例的价格折扣或者加分。
33.2强制采购：
（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注符号产品），投标人投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。
33.3价格评审优惠：
（1）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审；
（2）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，符合小微企业生产的货物或者提供的服务、工程情形的，给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业；
（3）符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
（4）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
（5）与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的中小企业，不享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
（6）本章第1.2款规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，预留部分不再享受本款“价格评审优惠”的小微企业扶持政策。
33.4政府采购政策交叉与叠加
（1）投标产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）
（2）投标人同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；
（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”中的一项优先采购优惠累加计算。
33.5在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购中小企业扶持政策。
33.6投标人符合本章第33.1款、第33.2款、第33.3款规定的，应提供相关证明资料。
（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
（2）两型产品：提供《湖南省两型产品政府采购目录》（最新一期）文件首页和投标产品所在页（截图）。
（3）中小企业：货物类采购项目，按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号) 和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定提供中小企业声明函（格式）；服务类采购项目，按《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展的有关措施的通知》（湘财购[2022]17号）文件规定提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（格式）。
（4）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件。
（5）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
33.7执行中小企业预留采购份额政策的规定：
（1）预留份额的采购项目或者采购包，应明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，并作为供应商资格条件。
（2）要求以联合体形式参加或者合同分包的，应明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件。
（3）组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业(成员)、分包企业(投标人)之间不得存在直接控股、管理关系。
33.8采购进口产品
进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。
33.9投标人有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。
[bookmark: _Toc192949712][bookmark: _Toc77676476][bookmark: _Toc112704943][bookmark: _Toc77199409][bookmark: _Toc114036722][bookmark: _Toc7058][bookmark: _Toc25181][bookmark: _Toc19876][bookmark: _Toc117192458][bookmark: _Toc95601375][bookmark: _Toc192949613][bookmark: _Toc24389][bookmark: _Toc7914][bookmark: _Toc171273681][bookmark: _Toc20651204][bookmark: _Toc108341947][bookmark: _Toc23090][bookmark: _Toc192951223][bookmark: _Toc154428400][bookmark: _Toc78314272][bookmark: _Toc4896][bookmark: _Toc75289236][bookmark: _Toc78449965][bookmark: _Toc94367890][bookmark: _Toc100670678][bookmark: _Toc85972940][bookmark: _Toc100670431][bookmark: _Toc75289558][bookmark: _Toc24822][bookmark: _Toc13827]九、其他规定
34.招标不足三家处理
34.1公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。
34.2属上款第（2）项情形的，评标委员会应出具招标文件没有不合理条款的论证意见。
35.需要补充的其他内容
35.1合同价款支付
（1）招标文件规定支付合同预付款的，采购人应按【投标须知前附表】规定的支付比例和支付条件向符合要求的中标供应商及时支付相应款项，并在政府采购合同中进行明确。
（2）招标文件规定需提交质量保证金的，采购人可以按【投标须知前附表】规定要求中标供应商提交质量保证金，并在政府采购合同中进行明确。
（3）投标人可以保函、电子增信替代预付款担保、质量保证金。
35.2招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。
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第三章 资格审查
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1.1资格审查主体：采购人、采购代理机构负责资格审查。
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2.1资格审查依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标报价等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
2.2采购人、采购代理机构按本章附表1“资格审查表”所列审查项目及审查标准，对投标人资格进行审查。
2.3在资格审查时，投标人存在下列情况之一的，资格审查不合格，其投标无效：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的，或提交的资格证明文件不符合招标文件要求的；
（2）联合体投标未提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；
（3）投标文件的资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；
（4）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（5）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。
2.4信用记录。开标结束后资格审查时，采购人、采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。
（1）信用信息查询的查询渠道：信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
（2）不良信用记录是指：投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人有上述不良信用记录的，其投标无效，其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行。
（3）联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
（4）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人、采购代理机构经办人将查询网页截图、打印、签字，作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人、采购代理机构查询结果为准。
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3.1未通过资格审查的投标人，采购人、采购代理机构应当告知其未通过的原因。
3.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。
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附表1资格审查表 
资格审查表
项目名称：                                 政府采购计划编号：                   
	序号
	评审项目名称
	评审标准

	1
	营业执照
	营业执照（或法人登记证书）扫描件

	2
	基本资格条件
	是否提供湖南省政府采购供应商资格承诺函

	3
	特定资格
	是否满足招标文件的要求

	4
	联合体
	是否联合体投标，联合体投标的是否满足招标文件的要求

	5
	文件的签署、盖章
	资格证明文件的签署、盖章是否满足招标文件的要求

	6
	投标报价
	投标报价是否满足招标文件的要求

	7
	信用记录
	是否存在不良信用记录

	8
	其他
	法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。
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[bookmark: _Toc23350][bookmark: _Toc112704949][bookmark: _Toc192949718][bookmark: _Toc85972947][bookmark: _Toc139][bookmark: _Toc77199416][bookmark: _Toc154428406][bookmark: _Toc192951229][bookmark: _Toc9892][bookmark: _Toc75289565][bookmark: _Toc3070][bookmark: _Toc108341954][bookmark: _Toc1046][bookmark: _Toc78314279][bookmark: _Toc12303][bookmark: _Toc192949619][bookmark: _Toc77676483][bookmark: _Toc27760][bookmark: _Toc117192464][bookmark: _Toc29993][bookmark: _Toc114036728][bookmark: _Toc95601382][bookmark: _Toc94367897][bookmark: _Toc100670685][bookmark: _Toc78449972][bookmark: _Toc75289244][bookmark: _Toc25986][bookmark: _Toc100670438][bookmark: _Toc171273687]资格审查结果一览表
项目名称：                                           政府采购计划编号：
	序号
	投标人名称
	资格审查结果
（合格/不合格）
	资格审查不合格原因

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


采购人（签字）：
采购代理机构（签字）：
日期：年月日
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[bookmark: _Toc114036729][bookmark: _Toc117192465][bookmark: _Toc22523][bookmark: _Toc192949719][bookmark: _Toc85972948][bookmark: _Toc95601383][bookmark: _Toc100670439][bookmark: _Toc112704950][bookmark: _Toc17514][bookmark: _Toc75289246][bookmark: _Toc77676484][bookmark: _Toc21722][bookmark: _Toc100670686][bookmark: _Toc94367898][bookmark: _Toc192951230][bookmark: _Toc27671][bookmark: _Toc9924][bookmark: _Toc75289566][bookmark: _Toc78314280][bookmark: _Toc25207][bookmark: _Toc154428407][bookmark: _Toc77199417][bookmark: _Toc2402][bookmark: _Toc171273688][bookmark: _Toc78449973][bookmark: _Toc192949620][bookmark: _Toc108341955][bookmark: _Toc30583][bookmark: _Toc8492]资格审查合格投标人名单
项目名称：                                        政府采购计划编号：
	序号
	合格投标人名称

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


采购人（签字）：
采购代理机构（签字）：
日期：年月日
[bookmark: _Toc13381][bookmark: _Toc108341956][bookmark: _Toc78449974][bookmark: _Toc78314281][bookmark: _Toc15888503][bookmark: _Toc192949720][bookmark: _Toc85972949][bookmark: _Toc12120][bookmark: _Toc14422][bookmark: _Toc95601384][bookmark: _Toc77676485][bookmark: _Toc27876][bookmark: _Toc114036730][bookmark: _Toc112704951][bookmark: _Toc11584][bookmark: _Toc100670440][bookmark: _Toc94367899][bookmark: _Toc14796][bookmark: _Toc117192466][bookmark: _Toc75289247][bookmark: _Toc30163][bookmark: _Toc192949621][bookmark: _Toc154428408][bookmark: _Toc100670687][bookmark: _Toc77199418][bookmark: _Toc171273689][bookmark: _Toc75289567][bookmark: _Toc17872][bookmark: _Toc12756][bookmark: _Toc192951231]
第四章  评标方法及标准
[bookmark: _Toc19127][bookmark: _Toc192949721][bookmark: _Toc78449975][bookmark: _Toc192951232][bookmark: _Toc77676486][bookmark: _Toc3037][bookmark: _Toc192949622][bookmark: _Toc94367900][bookmark: _Toc75289568][bookmark: _Toc114036731][bookmark: _Toc77199419][bookmark: _Toc804][bookmark: _Toc15888504][bookmark: _Toc154428409][bookmark: _Toc5245][bookmark: _Toc171273690][bookmark: _Toc78314282][bookmark: _Toc100670441][bookmark: _Toc117192467][bookmark: _Toc95601385][bookmark: _Toc108341957][bookmark: _Toc112704952][bookmark: _Toc7665][bookmark: _Toc9756][bookmark: _Toc85972950][bookmark: _Toc30053][bookmark: _Toc12520][bookmark: _Toc100670688][bookmark: _Toc75289248][bookmark: _Toc30214]第一节  评标方法及标准前附表
本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“”标注。
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	第1.3款
	评标方法
	综合评分法

	第3.4款
	非单一产品采购项目的核心产品
	DR机、C臂机、胃肠子镜系统


	第4.2款
	投标文件报价出现前后不一致的修正
	按第二节“评标方法及标准”第4.2条规定修正

	第5.2款
	相同品牌产品评审得分相同的规定
	得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

	第5.4（1）项
	价格评审优惠
	给予小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 10 ％。
[bookmark: _Toc117192468][bookmark: _Toc5096][bookmark: _Toc112704953][bookmark: _Toc10451][bookmark: _Toc29159][bookmark: _Toc114036732]联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，本项目具体扣除比例为 / %；
（注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策）

	第5.4（2）项
	优先采购
	(1)节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认 
证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。采用综合评分法，对于 
价格分和技术分，分别给予总分值 4%的加分。

	
	
	(1)投标供应商提供的产品取得两个及以上优先 
采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能够享受 
优先采购优惠（投标供应商自行选择，并在响应文件 
中并填报相关信息及数据） 
(2)小型和微型企业 的价格评审优惠可以与同时属于 
“节能产品”、“环境标志产品”中的一项优先采购 
优惠累加计算。

	
	技术、价格分值调整计算方法
	1、节能产品：
技术加分＝技术分值× 加分比例×（节能产品报价÷总报价）；
价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品报价÷总报价）。
2、环境标志产品：
技术加分＝技术分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）；
价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）。

	第6.1款
	中标候选人并列的确定中标人的方式
	完全满足采购文件实质性需求且综合得分最高的单位为中标单位，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。


[bookmark: _Toc14977][bookmark: _Toc11713][bookmark: _Toc192951233][bookmark: _Toc15888507][bookmark: _Toc108341958][bookmark: _Toc31907][bookmark: _Toc100670442][bookmark: _Toc78314283][bookmark: _Toc114036733][bookmark: _Toc23580][bookmark: _Toc112704954][bookmark: _Toc77199420][bookmark: _Toc192949722][bookmark: _Toc3815][bookmark: _Toc30695][bookmark: _Toc75289569][bookmark: _Toc85972951][bookmark: _Toc95601386][bookmark: _Toc15853][bookmark: _Toc77676487][bookmark: _Toc29406][bookmark: _Toc117192469][bookmark: _Toc12839][bookmark: _Toc78449976][bookmark: _Toc100670689][bookmark: _Toc75289249][bookmark: _Toc94367901][bookmark: _Toc154428410][bookmark: _Toc171273691][bookmark: _Toc192949623]
第二节  评标方法及标准
[bookmark: _Toc77199421][bookmark: _Toc100670443][bookmark: _Toc85972952][bookmark: _Toc75289570][bookmark: _Toc154428411][bookmark: _Toc5884][bookmark: _Toc100670690][bookmark: _Toc78449977][bookmark: _Toc94367902][bookmark: _Toc2358][bookmark: _Toc192949624][bookmark: _Toc20549][bookmark: _Toc95601387][bookmark: _Toc75289250][bookmark: _Toc112704955][bookmark: _Toc108341959][bookmark: _Toc78314284][bookmark: _Toc1198][bookmark: _Toc23844][bookmark: _Toc171273692][bookmark: _Toc77676488][bookmark: _Toc9225][bookmark: _Toc114036734][bookmark: _Toc192949723][bookmark: _Toc2060][bookmark: _Toc192951234][bookmark: _Toc20274][bookmark: _Toc15888508][bookmark: _Toc117192470][bookmark: _Toc18591]1．评标方法
1.1综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
1.2最低评标价，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
1.3本采购项目评标方法见本章第一节【评标方法及标准前附表】。
[bookmark: _Toc85972953][bookmark: _Toc154428412][bookmark: _Toc15888509][bookmark: _Toc77676489][bookmark: _Toc117192471][bookmark: _Toc100670444][bookmark: _Toc95601388][bookmark: _Toc11555][bookmark: _Toc27639][bookmark: _Toc77199422][bookmark: _Toc100670691][bookmark: _Toc18042][bookmark: _Toc112704956][bookmark: _Toc108341960][bookmark: _Toc20959][bookmark: _Toc94367903][bookmark: _Toc192951235][bookmark: _Toc114036735][bookmark: _Toc192949625][bookmark: _Toc78449978][bookmark: _Toc75289571][bookmark: _Toc9186][bookmark: _Toc75289251][bookmark: _Toc28336][bookmark: _Toc6540][bookmark: _Toc10283][bookmark: _Toc192949724][bookmark: _Toc4535][bookmark: _Toc171273693][bookmark: _Toc78314285]2．评标程序
2.1评标程序分为投标文件符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、推荐中标候选人。
[bookmark: _Toc15208][bookmark: _Toc78449979][bookmark: _Toc77199423][bookmark: _Toc20203][bookmark: _Toc77676490][bookmark: _Toc112704957][bookmark: _Toc24196][bookmark: _Toc75289572][bookmark: _Toc28097][bookmark: _Toc108341961][bookmark: _Toc154428413][bookmark: _Toc11770][bookmark: _Toc192949725][bookmark: _Toc75289252][bookmark: _Toc85972954][bookmark: _Toc171273694][bookmark: _Toc94367904][bookmark: _Toc12331][bookmark: _Toc95601389][bookmark: _Toc192951236][bookmark: _Toc100670445][bookmark: _Toc114036736][bookmark: _Toc100670692][bookmark: _Toc6923][bookmark: _Toc117192472][bookmark: _Toc78314286][bookmark: _Toc15888510][bookmark: _Toc192949626][bookmark: _Toc7194][bookmark: _Toc74]3．投标文件符合性审查
3.1资格审查结束后，评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的符合性审查”规定进行投标文件符合性。
3.2符合性审查合格投标人少于3家的，应予废标。
3.3单一产品采购项目：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。提供不同品牌产品的投标人不足三家的，应予废标。
3.4非单一产品采购项目：采购人或者采购代理机构将在【评标方法及标准前附表】中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第3.3款规定处理。
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4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
4.2投标文件的投标报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表签字或者加盖单位章确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4.5有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。
4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为投标无效处理。
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5.1评标委员会依法按照本章第四节“投标文件的比较与评价”规定，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较和评价。
5.2单一产品采购项目：
综合评分法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
5.3非单一产品采购项目：多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第 5.2 款规定处理。
5.4政府采购政策：
（1）价格评审优惠：按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予相应比例的价格折扣。
（2）优先采购：评审时按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予相应比例的价格折扣或者加分。
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6.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按【评标方法及标准前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
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7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
7.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
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8.1汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。
8.2汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
8.3评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
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9.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
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10.1 根据有关法律法规和招标文件的有关规定，如出现下列情况之一的，应予以废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过招标人项目采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
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11.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：
（1）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；
（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；
（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；
（4）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。
11.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。
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第三节 投标文件的符合性审查
1.符合性审查
1.1评标委员会应按本章本节附表1“符合性审查表”所列审查项目及审查标准，对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会判断投标文件的响应性只根据投标文件的内容，而不依据外部的证据。
（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
1.2未通过符合性审查的投标人，其投标将被认定为投标无效，不能进入下一阶段评审。通过符合性审查的投标人数量不足 3 家的，不得作进一步的比较和评价。
2.投标无效
2.1投标人存在下列情况之一的，符合性审查不合格，投标无效：
（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度；
（3）投标有效期不足的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）不符合本节第1.1款规定符合性审查标准的；
（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。
2.2在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
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附表1 符合性审查表
符合性审查表
项目名称：                                           政府采购计划编号： 
	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	投标文件中商务技术文件是否按照招标文件规定要求签署、盖章的
	投标文件是否存在商务技术文件没有按照招标文件规定要求签署、盖章的

	2
	投标有效期不足的
	90日（日历日）

	3
	投标人递交的投标报价唯一性
	投标人是否存在递交的投标报价前后不一致

	4
	投标范围（服务要求及标准）满足招标文件要求
	投标范围是否存在（服务要求及标准）不满足招标文件要求

	5
	投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度
	幅度：一般商务和技术条款偏离项数之和≥ 50 项将导致无效投标。所称条款数（最高项数）的统计方法为：招标文件中，凡编排有单独的中文序数或阿拉伯数字等字符的条款算一项商务或技术要求项数，相同内容的条款不重复计算项数(不含评分因素)

	6
	招标文件中用“拒绝 ”、“不接受 ”、“无效 ”、“不得 ”等文件规定或标注 “★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标
	投标文件是否对招标文件中所述的条款做出实质性响应

	7
	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的
	是否存在投标文件含有采购人不能接受的附加条件的

	8
	法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的
	是否存在有招标文件规定的其他投标无效情形

	结论
	




[bookmark: _Toc15888518][bookmark: _Toc75289263]附表2 符合性审查结果一览表
[bookmark: _Toc192951248][bookmark: _Toc100670704][bookmark: _Toc171273706][bookmark: _Toc192949737][bookmark: _Toc21099][bookmark: _Toc10299][bookmark: _Toc15630][bookmark: _Toc117192484][bookmark: _Toc13692][bookmark: _Toc94367915][bookmark: _Toc14390][bookmark: _Toc100670456][bookmark: _Toc78314297][bookmark: _Toc192949638][bookmark: _Toc154428425][bookmark: _Toc20968][bookmark: _Toc112704969][bookmark: _Toc78449990][bookmark: _Toc108341973][bookmark: _Toc75289583][bookmark: _Toc114036748][bookmark: _Toc13195][bookmark: _Toc75289264][bookmark: _Toc32232][bookmark: _Toc2995][bookmark: _Toc77199434][bookmark: _Toc95601400][bookmark: _Toc85972965][bookmark: _Toc77676501]符合性审查结果一览表
项目名称：                                           政府采购计划编号：
	序号
	投标人名称
	符合性审查结果
（合格/不合格）
	符合性审查不合格原因

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



评标委员会（签字）：
日期：年月日


[bookmark: _Toc15888519][bookmark: _Toc75289265]附表3 符合性审查合格投标人名单
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项目名称：                                        政府采购计划编号：
	序号
	合格投标人名称

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



评标委员会（签字）：
日期：  年  月   日
[bookmark: _Toc78449992][bookmark: _Toc85972967][bookmark: _Toc100670706][bookmark: _Toc171273708][bookmark: _Toc112704971][bookmark: _Toc114036750][bookmark: _Toc23220][bookmark: _Toc75289585][bookmark: _Toc20651230][bookmark: _Toc75289267][bookmark: _Toc100670458][bookmark: _Toc78314299][bookmark: _Toc18850][bookmark: _Toc32432][bookmark: _Toc108341975][bookmark: _Toc94367917][bookmark: _Toc154428427][bookmark: _Toc29803][bookmark: _Toc117192486][bookmark: _Toc77199436][bookmark: _Toc7591][bookmark: _Toc14290][bookmark: _Toc192951250][bookmark: _Toc17327][bookmark: _Toc192949640][bookmark: _Toc16158][bookmark: _Toc77676503][bookmark: _Toc95601402][bookmark: _Toc192949739][bookmark: _Toc12549]
第四节 投标文件的比较与评价（综合评分法）
1.综合评分法
1.1综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
1.2评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第一章投标人的资格要求。本采购项目的评标因素和标准见本章本节附页1“评标方法及标准表”。
1.3未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
2.投标报价的算术修正及政府采购政策调整
2.1如果有算术错误，投标报价将按本章第二节第4.2款、第4.3款规定进行算术修正。
2.2需落实政府采购政策（价格评审优惠）的，按第二章“投标须知”及本章第二节第5.4（1）项的相关规定进行价格调整。
2.3按本章本节第2.1款、第2.2款规定，以修正或调整后的价格确定投标人的投标报价和评标基准价，用于投标报价评价。
3.投标报价评价
3.1投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价修正或调整／投标报价修正或调整） ×100×报价权重分
4.技术、商务等评分项响应评价及政府采购政策加分
4.1技术、商务等评分项响应评分。按本章本节附页1“评标方法及标准表”规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。
4.2需落实政府采购政策（优先采购）的，按第二章、本章第二节第5.4（2）项以及本节附页1“评标方法及标准表”的相关规定进行技术、价格、商务项得分(加分)计算。
5.评标总得分
5.1评标总得分为投标报价、技术、商务等评分项得分(含优先采购政策加分)之和。
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；
A1、A2、……An分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋…＋An＝1）
5.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
5.3评标时，评标委员会成员应当独立对满足招标文件全部实质性要求投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。每个投标人的最终得分为所有评标委员会成员评分的算术平均值。
6.中标候选人的推荐方法
6.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
6.2得分且投标报价相同的并列，按本章第二节规定确定中标侯选人。
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附页1 评标方法及标准表
本采购项目的权值见下表

	序号
	项     目
	权值的取值

	1
	报价（A1）
	0.40

	2
	技术（A2）
	0.30

	3
	商务（A3）
	0.30

	       合计
	1.00



[bookmark: _Toc30635][bookmark: _Toc19465][bookmark: _Toc171273710][bookmark: _Toc28795][bookmark: _Toc117192489][bookmark: _Toc10895][bookmark: _Toc32148][bookmark: _Toc21646][bookmark: _Toc154428428][bookmark: _Toc6964][bookmark: _Toc114036753]附表1.1投标报价评审标准表
	序号
	评标因素（分值）
	评标标准

	1
	价格评价项（A1）
（F=100分）

	以经评委会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格计满分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：
投标报价得分=（评标基准价修正或调整／投标报价修正或调整）×100×报价权值。

注:
1.本项目非专门面向中小企业采购，对制造商为小微企业的产品价格评审优惠10%。
2.根据《财库[2026]2号文》相关规定，本项目异常低价处理规定如下：
（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

	2
	优先采购加分（F优先采购加分）
	1、节能产品：最新一期《节能标志产品政府采购品目清单》内的，对于技术和价格分，应分别给予一级评标因素权重4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术 4 %、价格4%；
2、环境标志产品：最新一期《节能标志产品政府采购品目清单》内的，对于技术和价格分，应分别给予一级评标因素权重4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术 4 %、价格4%。
说明：投标产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）

	∑
	[bookmark: _Toc6215][bookmark: _Toc32641][bookmark: _Toc6829]F1=F+ F优先采购加分




附表1.2技术部分评审标准表
	序号
	评标因素（分值）
	评标标准

	1
	技术评价项
（F=100分）

	产品技术规格、参数与要求（70分）
	1、投标文件没有响应一览表的或采购需求/偏离表的，不计分。
2、根据投标人所投标产品与招标文件的响应程度进行评审，所有技术参数完全响应招标文件要求，全部满足或优于的，计70分。产品参数不详或参数负偏离、或产品参数未按要求提供的，每有一项不满足扣1.4分，扣完为止。
注：1）技术参数包括招标文件中要求提供的证明材料。2）如相关证明材料未提供或提供的证明材料配置不详，规格型号技术参数不清楚、有缺漏项不符合参数要求的均视同负偏离。3）采购人将保留对中标人所投产品进行功能和性能测试的权利，一经发现测试结果与所投产品不符，将取消中标人资格，并依法追究相关责任。

	
	
	实施方案
（30分）

	评标委员会根据投标人针对本项目主要产品制定的实施方案，包括但不限于：①实施人员的组织、②方案实施进度的计划、③安装调试的措施、④质量保证措施等，结合本项目服务需求提供的方案内容完整、无缺漏项、详细具体、符合项目要求的计30分；有缺漏项的每缺一项扣7.5分；无缺漏项但有不符合项目要求、有欠缺的每处扣3分，扣完为止。未提供的不得分。

	
	
	注：缺漏项：是指有漏缺、少项。不符合项目要求、有欠缺：是指存在有非专门针对本项目或不适用项目的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目建设、不可能实现的情形等任意一种情形。

	2
	优先采购加分（F优先采购加分）
	/

	∑
	F2=F+ F优先采购加分






附表1.3商务部分评审标准表
	序号
	评标因素
（分值）
	评标标准

	1
	商务评价项
（F=100分）

	
类似业绩
（30分）
	投标人在近三年具有（开标前36个月，以合同签订时间为准）类似项目业绩，每个计15分，本项满分30分。未提供的不计分。
（提供有效的中标通知书或合同复印件加盖公章，否则不计分。）

	
	
	供货方案、应急方案
（35分）

	投标人根据本项目实际情况制定供货方案，包括但不限于①供货计划安排及供货流程、②培训方案、③运输条件、④验收方案等，结合本项目服务需求提供的方案内容完整、无缺漏项、详细具体、符合项目要求的计20分；有缺漏项的每缺一项扣5分；无缺漏项但有不符合项目要求、有欠缺的每处扣2分，扣完为止。未提供的不得分。
投标人根据本项目实际情况制定应急方案，包括但不限于①应急服务流程及响应团队、②设备故障的应急处理、③应急响应时间及保障措施等。结合本项目服务需求提供的方案内容完整、无缺漏项、详细具体、符合项目要求的计15分；有缺漏项的每缺一项扣5分；无缺漏项但有不符合项目要求、有欠缺的每处扣2分，扣完为止。未提供的不得分。

	
	
	售后服务
方案、培训方案
（35分）

	投标人根据本项目实际情况制定售后服务方案，包括但不限于①服务目标及内容、②技术支持与服务体系、③服务质量保障等，结合本项目服务需求提供的方案内容完整、无缺漏项、详细具体、符合项目要求的计15分；有缺漏项的每缺一项扣5分；无缺漏项但有不符合项目要求、有欠缺的每处扣2分，扣完为止。未提供的不得分。
投标人根据本项目实际情况制定培训方案，内容包括但不限于①培训内容及课时安排、②培训流程及培训方式、③培训要点分析、④培训预期效果等，结合本项目服务需求提供的方案内容完整、无缺漏项、详细具体、符合项目要求的计20分；有缺漏项的每缺一项扣5分；无缺漏项但有不符合项目要求、有欠缺的每处扣2分，扣完为止。未提供的不得分。

	2
	优先采购加分（F优先采购加分）
	/

	∑
	F3=F+ F优先采购加分


注：（1）评分依据评审标准，对照投标文件进行。所有复印件均需加盖投标人公章。
（2）投标人参与政府采购应提供真实有效的证明材料，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假制造商产品彩页、虚假业绩、虚假证书等）、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报行政监管部门严肃查处。






第5章  采购需求
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（二）采购项目预（概）算：16062376元；最高限价：16062376元。
（三）采购标的汇总表
	序号
	标的名称
	品目
分类编码
	计量单位
	数量
	是否进口

	 1
	新化县紧密型县域医共体医疗卫生强基工程建设项目医疗设备采购
	A02320000 
医疗设备
	批
	1
	 否


（4） 技术商务要求
技术要求
采购目录

	序号
	采购单位
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	新化县人民医院
	全自动核酸提纯及荧光PCR分析系统
	套
	1
	

	2
	新化县人民医院
	全自动特定蛋白分析仪
	台
	1
	

	3
	新化县人民医院
	全自动血细胞分析仪
	台
	1
	

	4
	新化县人民医院
	全自动化学发光分析仪
	台
	1
	

	5
	新化县人民医院
	十二导心电图机
	台
	15
	

	6
	新化县人民医院
	智慧药房硬件设施
	台
	1
	

	7
	新化县人民医院
	脉动真空高温高压灭菌器
	台
	2
	

	8
	新化县人民医院
	智能多功能巡回诊疗车
	台
	2
	

	
	小计
	
	24
	

	9
	新化县妇幼保健院
	DR机
	台
	1
	

	10
	新化县妇幼保健院
	微量五元素
	台
	1
	

	11
	新化县妇幼保健院
	4K超高清宫腔镜系统
	套
	1
	

	12
	新化县妇幼保健院
	电子阴道镜
	台
	1
	

	13
	新化县妇幼保健院
	有创呼吸机
	台
	1
	

	
	小计
	
	5
	

	14
	洋溪镇中心卫生院
	C臂机
	台
	1
	

	15
	洋溪镇中心卫生院
	床旁血气分析仪
	台
	2
	

	16
	洋溪镇中心卫生院
	幽门螺旋杆菌检测仪
	台
	1
	

	17
	洋溪镇中心卫生院
	肺功能测试仪
	台
	1
	

	18
	洋溪镇中心卫生院
	内窥镜荧光摄像系统
	套
	1
	

	19
	洋溪镇中心卫生院
	输尿管镜系统（成人和儿童）
	套
	1
	

	20
	洋溪镇中心卫生院
	胃肠镜系统
	套
	1
	

	21
	洋溪镇中心卫生院
	宫腔镜系统
	套
	1
	

	22
	洋溪镇中心卫生院
	等离子电切镜
	台
	1
	

	23
	洋溪镇中心卫生院
	耳鼻腔内窥镜
	台
	1
	

	24
	洋溪镇中心卫生院
	电子喉镜系统（成人和儿童）
	套
	1
	

	25
	洋溪镇中心卫生院
	膀胱镜系统
	套
	1
	

	26
	洋溪镇中心卫生院
	内镜清洗消毒机
	台
	1
	

	27
	洋溪镇中心卫生院
	血液透析机单泵
	套
	8
	

	28
	洋溪镇中心卫生院
	牙床
	台
	4
	

	29
	洋溪镇中心卫生院
	冲击波治疗仪
	台
	1
	

	30
	洋溪镇中心卫生院
	十二导心电图机
	台
	4
	

	31
	洋溪镇中心卫生院
	动态心电图
	套
	1
	

	32
	洋溪镇中心卫生院
	多参数监护仪系统
	台
	4
	

	33
	洋溪镇中心卫生院
	LED手术无影灯
	台
	2
	

	34
	洋溪镇中心卫生院
	微量泵
	台
	1
	

	35
	洋溪镇中心卫生院
	高压灭菌消毒锅
	台
	2
	

	36
	洋溪镇中心卫生院
	洗胃机
	台
	2
	

	37
	洋溪镇中心卫生院
	等离子消毒机
	台
	1
	

	38
	洋溪镇中心卫生院
	手术显微镜系统
	台
	1
	

	39
	洋溪镇中心卫生院
	麻醉机
	台
	2
	

	40
	洋溪镇中心卫生院
	振动排痰机
	台
	4
	

	41
	洋溪镇中心卫生院
	有创呼吸机
	台
	2
	

	42
	洋溪镇中心卫生院
	无创呼吸机
	台
	2
	

	43
	洋溪镇中心卫生院
	钬激光治疗机
	台
	1
	

	44
	洋溪镇中心卫生院
	电动综合手术床
	台
	2
	

	
	小计
	
	58
	

	45
	圳上镇中心卫生院
	全自动生化仪
	台
	1
	

	46
	圳上镇中心卫生院
	全自动尿液分析仪
	台
	1
	

	47
	圳上镇中心卫生院
	全自动血球分析仪
	台
	1
	

	48
	圳上镇中心卫生院
	全自动化学化光仪
	台
	1
	

	49
	圳上镇中心卫生院
	离心机
	台
	1
	

	50
	圳上镇中心卫生院
	全自动电解质仪
	台
	1
	

	51
	圳上镇中心卫生院
	床旁血气分析仪
	台
	1
	

	52
	圳上镇中心卫生院
	显微镜
	台
	1
	

	53
	圳上镇中心卫生院
	耳鼻喉内窥镜
	台
	1
	

	54
	圳上镇中心卫生院
	血液透析机单泵
	套
	8
	

	55
	圳上镇中心卫生院
	血液透析用制水设备
	台
	1
	

	56
	圳上镇中心卫生院
	牙床
	台
	1
	

	57
	圳上镇中心卫生院
	牵引颈腰椎电动牵引机器
	台
	1
	

	58
	圳上镇中心卫生院
	多功能理疗床
	台
	1
	

	59
	圳上镇中心卫生院
	上下肢主被动康复训练器
	台
	1
	

	60
	圳上镇中心卫生院
	十二导心电图机
	台
	1
	

	61
	圳上镇中心卫生院
	多参数监护仪系统
	台
	2
	

	62
	圳上镇中心卫生院
	LED手术无影灯
	台
	1
	

	63
	圳上镇中心卫生院
	微量泵
	台
	1
	

	64
	圳上镇中心卫生院
	医用高分子筛制氧系统
	台
	1
	

	65
	圳上镇中心卫生院
	高压灭菌消毒锅
	台
	2
	

	 66
	圳上镇中心卫生院
	烘干机
	台
	1
	

	67
	圳上镇中心卫生院
	振动排痰机
	台
	1
	

	
	小计
	
	32
	

	68
	田坪镇中心卫生院
	DR机
	台
	1
	

	69
	田坪镇中心卫生院
	全自动尿液分析仪
	台
	1
	

	70
	田坪镇中心卫生院
	离心机
	台
	1
	

	71
	田坪镇中心卫生院
	全自动5分类血球分析仪
	台
	1
	

	72
	田坪镇中心卫生院
	全自动糖化血红蛋白仪
	台
	1
	

	73
	田坪镇中心卫生院
	全自动大便分析仪
	台
	1
	

	74
	田坪镇中心卫生院
	尿成渣仪器
	台
	1
	

	75
	田坪镇中心卫生院
	血沉仪
	台
	1
	

	76
	田坪镇中心卫生院
	白带分析仪
	台
	1
	

	77
	田坪镇中心卫生院
	全自动化学发光仪
	台
	1
	

	78
	田坪镇中心卫生院
	全自动凝血仪
	台
	1
	

	79
	田坪镇中心卫生院
	显微镜
	台
	2
	

	80
	田坪镇中心卫生院
	全自动生化仪
	台
	1
	

	81
	田坪镇中心卫生院
	血液透析机单泵
	台
	8
	

	82
	田坪镇中心卫生院
	血液透析机双泵
	台
	2
	

	83
	田坪镇中心卫生院
	血液透析用水处理系统
	套
	1
	

	84
	田坪镇中心卫生院
	牙床
	台
	2
	

	85
	田坪镇中心卫生院
	冲击波治疗仪
	台
	1
	

	86
	田坪镇中心卫生院
	多功能治疗床
	台
	1
	

	87
	田坪镇中心卫生院
	按摩床
	台
	10
	

	88
	田坪镇中心卫生院
	治疗推车
	台
	1
	

	89
	田坪镇中心卫生院
	牵引床
	台
	1
	

	90
	田坪镇中心卫生院
	悬空灸排烟系统
	台
	1
	

	91
	田坪镇中心卫生院
	十二导心电图机
	台
	2
	

	92
	田坪镇中心卫生院
	除颤仪
	台
	1
	

	93
	田坪镇中心卫生院
	胎心监护仪
	台
	1
	

	94
	田坪镇中心卫生院
	洗胃机
	台
	1
	

	95
	田坪镇中心卫生院
	医用热敏打印机
	台
	1
	

	96
	田坪镇中心卫生院
	冷藏柜
	台
	1
	

	97
	田坪镇中心卫生院
	UPS电源
	台
	1
	

	98
	田坪镇中心卫生院
	煎药机
	台
	1
	

	99
	田坪镇中心卫生院
	人工流产吸引器
	台
	1
	

	100
	田坪镇中心卫生院
	中心供氧系统
	套
	1
	

	
	小计
	
	53
	

	合计
	172
	




















设备采购分类汇总表

                                                  1

一、X射线诊断设备
	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)
	采购单位

	1
	DR机
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	田坪镇中心卫生院

	2
	DR机
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	新化县妇幼保健院

	3
	C臂机
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	洋溪镇中心卫生院

	
	合    计
	
	3
	
	
	





                                                     2


二、检验设备




	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)
	采购单位

	1
	全自动生化仪
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	圳上镇中心卫生院

	2
	全自动生化仪
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	田坪镇中心卫生院

	3
	全自动尿液分析仪
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	圳上镇中心卫生院

	4
	全自动尿液分析仪
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	田坪镇中心卫生院

	5
	全自动血球分析仪
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	圳上镇中心卫生院

	6
	全自动化学化光仪
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	圳上镇中心卫生院

	7
	离心机
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	圳上镇中心卫生院

	8
	离心机
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	田坪镇中心卫生院

	9
	全自动电解质仪
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	圳上镇中心卫生院

	10
	床旁血气分析仪
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	圳上镇中心卫生院

	11
	床旁血气分析仪
	详见参数附表
	台
	2
	
	
	洋溪镇中心卫生院

	12
	全自动5分类血球分析仪
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	田坪镇中心卫生院

	13
	全自动糖化血红蛋白仪
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	田坪镇中心卫生院

	14
	全自动大便分析仪
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	田坪镇中心卫生院

	15
	尿成渣仪器
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	田坪镇中心卫生院

	16
	血沉仪
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	田坪镇中心卫生院

	17
	白带分析仪
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	田坪镇中心卫生院

	18
	全自动化学发光仪
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	田坪镇中心卫生院

	19
	全自动凝血仪
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	田坪镇中心卫生院

	20
	全自动核酸提纯及荧光PCR分析系统
	详见参数附表
	套
	1
	
	
	新化县人民医院

	21
	全自动特定蛋白分析仪
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	新化县人民医院

	22
	全自动血细胞分析仪
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	新化县人民医院

	23
	全自动化学发光分析仪
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	新化县人民医院

	24
	微量五元素
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	新化县妇幼保健院

	25
	幽门螺旋杆菌检测仪
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	洋溪镇中心卫生院

	26
	肺功能测试仪
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	洋溪镇中心卫生院

	27
	显微镜
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	圳上镇中心卫生院

	28
	显微镜
	详见参数附表
	台
	2
	
	
	田坪镇中心卫生院

	
	合    计
	
	30
	
	
	






三、内镜设备



	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)
	采购单位

	1
	耳鼻喉内窥镜
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	圳上镇中心卫生院

	2
	4K超高清宫腔镜系统
	详见参数附表
	套
	1
	
	
	新化县妇幼保健院

	3
	电子阴道镜
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	新化县妇幼保健院

	4
	内窥镜荧光摄像系统
	详见参数附表
	套
	1
	
	
	洋溪镇中心卫生院

	5
	输尿管镜系统（成人和儿童）
	详见参数附表
	套
	1
	
	
	洋溪镇中心卫生院

	6
	胃肠镜系统
	详见参数附表
	套
	1
	
	
	洋溪镇中心卫生院

	7
	宫腔镜系统
	详见参数附表
	套
	1
	
	
	洋溪镇中心卫生院

	8
	等离子电切镜
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	洋溪镇中心卫生院

	9
	耳鼻腔内窥镜
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	洋溪镇中心卫生院

	10
	电子喉镜系统（成人和儿童）
	详见参数附表
	套
	1
	
	
	洋溪镇中心卫生院

	11
	膀胱镜系统
	详见参数附表
	套
	1
	
	
	洋溪镇中心卫生院

	12
	内镜清洗消毒机
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	洋溪镇中心卫生院

	
	合    计
	
	12
	
	
	





















四、血液透析设备


工程名称：新化县紧密型县域医共体医疗卫生强基工程建设项目



第1页、共1页


	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)
	备注

	1
	血液透析机单泵
	详见参数附表
	套
	8
	
	
	圳上镇中心卫生院

	2
	血液透析用制水设备
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	圳上镇中心卫生院

	3
	血液透析机单泵
	详见参数附表
	台
	8
	
	
	田坪镇中心卫生院

	4
	血液透析机双泵
	详见参数附表
	台
	2
	
	
	田坪镇中心卫生院

	5
	血液透析用水处理系统
	详见参数附表
	套
	1
	
	
	田坪镇中心卫生院

	6
	血液透析机单泵
	详见参数附表
	套
	8
	
	
	洋溪镇中心卫生院

	
	合    计
	
	28
	
	
	






五、牙科设备


工程名称：新化县紧密型县域医共体医疗卫生强基工程建设项目



第1页、共1页


	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)
	备注

	1
	牙床
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	圳上镇中心卫生院

	2
	牙床
	详见参数附表
	台
	2
	
	
	田坪镇中心卫生院

	3
	牙床
	详见参数附表
	台
	4
	
	
	洋溪镇中心卫生院

	
	合    计
	
	7
	
	
	


















六、康复理疗设备



	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)
	备注

	1
	冲击波治疗仪
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	洋溪镇中心卫生院

	2
	冲击波治疗仪
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	田坪镇中心卫生院

	3
	牵引颈腰椎电动牵引机器
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	圳上镇中心卫生院

	4
	多功能理疗床
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	圳上镇中心卫生院

	5
	多功能治疗床
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	田坪镇中心卫生院

	6
	按摩床
	详见参数附表
	台
	10
	
	
	田坪镇中心卫生院

	7
	治疗推车
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	田坪镇中心卫生院

	8
	牵引床
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	田坪镇中心卫生院

	9
	悬空灸排烟系统
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	田坪镇中心卫生院

	10
	上下肢主被动康复训练器
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	圳上镇中心卫生院

	
	合    计
	
	19
	
	
	






	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)
	备注

	1
	十二导心电图机
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	圳上镇中心卫生院

	2
	十二导心电图机
	详见参数附表
	台
	2
	
	
	田坪镇中心卫生院

	3
	十二导心电图机
	详见参数附表
	台
	15
	
	
	新化县人民医院

	4
	十二导心电图机
	详见参数附表
	台
	4
	
	
	洋溪镇中心卫生院

	5
	除颤仪
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	田坪镇中心卫生院

	6
	胎心监护仪
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	田坪镇中心卫生院

	7
	动态心电图
	详见参数附表
	套
	1
	
	
	洋溪镇中心卫生院

	8
	多参数监护仪系统
	详见参数附表
	台
	2
	
	
	圳上镇中心卫生院

	9
	多参数监护仪系统
	详见参数附表
	台
	4
	
	
	洋溪镇中心卫生院

	
	合    计
	
	31
	
	
	


七、心电监护设备


八、其他设备
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)
	备注

	1
	LED手术无影灯
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	圳上镇中心卫生院

	2
	LED手术无影灯
	详见参数附表
	台
	2
	
	
	洋溪镇中心卫生院

	3
	微量泵
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	圳上镇中心卫生院

	4
	微量泵
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	洋溪镇中心卫生院

	5
	医用高分子筛制氧系统
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	圳上镇中心卫生院

	6
	高压灭菌消毒锅
	详见参数附表
	台
	2
	
	
	圳上镇中心卫生院

	7
	高压灭菌消毒锅
	详见参数附表
	台
	2
	
	
	洋溪镇中心卫生院

	8
	烘干机
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	圳上镇中心卫生院

	9
	洗胃机
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	田坪镇中心卫生院

	10
	洗胃机
	详见参数附表
	台
	2
	
	
	洋溪镇中心卫生院

	11
	医用热敏打印机
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	田坪镇中心卫生院

	12
	冷藏柜
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	田坪镇中心卫生院

	13
	UPS电源
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	田坪镇中心卫生院

	14
	煎药机
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	田坪镇中心卫生院

	15
	人工流产吸引器
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	田坪镇中心卫生院

	16
	智慧药房硬件设施
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	新化县人民医院

	17
	脉动真空高温高压灭菌器
	详见参数附表
	台
	2
	
	
	新化县人民医院

	18
	等离子消毒机
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	洋溪镇中心卫生院

	19
	手术显微镜系统
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	洋溪镇中心卫生院

	20
	麻醉机
	详见参数附表
	台
	2
	
	
	洋溪镇中心卫生院

	21
	智能多功能巡回诊疗车
	详见参数附表
	台
	2
	
	
	新化县人民医院

	22
	振动排痰机
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	圳上镇中心卫生院

	23
	振动排痰机
	详见参数附表
	台
	4
	
	
	洋溪镇中心卫生院

	24
	中心供氧系统
	详见参数附表
	套
	1
	
	
	田坪镇中心卫生院

	25
	有创呼吸机
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	新化县妇幼保健院

	26
	有创呼吸机
	详见参数附表
	台
	2
	
	
	洋溪镇中心卫生院

	27
	无创呼吸机
	详见参数附表
	台
	2
	
	
	洋溪镇中心卫生院

	28
	钬激光治疗机
	详见参数附表
	台
	1
	
	
	洋溪镇中心卫生院

	29
	电动综合手术床
	详见参数附表
	台
	2
	
	
	洋溪镇中心卫生院

	
	合    计
	
	42
	
	
	



参数附表

	序号
	名称
	技术参数
	

	1
	全自动核酸提纯及荧光PCR分析系统
	1.NMPA注册证：全自动核酸检测一体化设备需整机取得国家三类注册证书
2.生产质量管理体系：通过ISO13485质量管理体系认证。
3.检测原理：采用实时荧光PCR检测技术。
4.核酸提取方法：采用磁珠法提取技术
5.自动化：能够实现从样本原始管扫码开/闭盖-样本取样-核酸提纯-反应体系构建-反应管封膜/盖盖- PCR扩增-结果分析全程自动化，无需人工干预。
6.开/闭盖适配样本管类型：能够兼容呼吸道采样管/HPV病毒采样管/采血管等不同类型的样本管。
7.可同时处理标本类型：应至少包含血清、血浆、全血、拭子、宫颈分泌物、痰液、尿液等样本类型。
8.试剂位：可放置≥12组PCR试剂，带盖上机自动配置
9.试剂冷藏功能：具备试剂2-8℃冷藏位
10.提取通量：提取通量应≥96个样本
11.提取程序：≥2种不同的提取程序同时运行
12.检测通量：日检测通量≥300个样本/8小时
13.扩增模块：≥2*96孔检测通量
14.荧光通道数量：4通道（FAM/HEX/ROX/CY5）
15.升降温速度：最大升温速度≥8℃/秒；最大降温速度≥6℃/秒
16.温度均匀性应：≤0.2℃
17.扩增管密封：采用热封膜技术，避免产物泄露

	新化县人民医院

	2
	全自动特定蛋白分析仪
	1、测试速度：单机检测速度≥280测试/小时；
2、分析原理：免疫散射比浊法、比色法；
3、光学系统：激光光源，散射比浊双光路检测技术；
4、加样系统：独立样本针、试剂针、双搅拌针，实现加样、搅拌完美衔接，无需等待，大大提高检测效率；试剂针、加样针具有随量跟踪、垂直防撞等功能；
5、可检测项目
尿液项目：尿总蛋白（UTP）、尿微量白蛋白（UMA）、尿肌酐（UCRE）、尿ɑ1微球蛋白（Uɑ1-mG)、尿β2微球蛋白（Uβ2-mG)、尿免疫球蛋白G(UIgG)、尿转铁蛋白（UTRF)、尿中性粒细胞明胶相关脂质运载蛋白（UNGAL)、尿胱抑素C（UCysC)、尿ɑ2巨球蛋白（Uɑ2-mG)、尿KAP轻链（UKAP)、尿LAM轻链(ULAM)、尿视黄醇结合蛋白(URBP)、尿N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶(UNAG)、尿淀粉酶(UAMY)等,能做ACR（尿微量白蛋白/尿肌酐比值）、PCR（尿总蛋白/尿肌酐比值）；
血液项目：CRP、HS-CRP、RF、ASO、SAA、CCP、IgG、IgA、IgM、补体C3、补体C4、κ游离轻链、λ游离轻链等；
6、室间质评：仪器所使用的配套试剂尿液蛋白标志物在国家卫生健康委临床检验中心室间质评有独立分组；
7、试剂位：冷藏试剂位≥50个，支持灵活自定义设置、自动条码扫描；
8、样本稀释功能：样本自动稀释、自定义稀释、一键稀释；
9、样本种类：血清、血浆、全血、尿液、脑脊液等；
	新化县人民医院

	3
	全自动血细胞分析仪
	1检测原理与分类能力：设备需采用成熟的流式细胞技术或同等原理，结合核酸荧光染色或细胞化学染色技术，实现白细胞精准五分类检测。要求具备抗干扰能力，确保在复杂样本下分类结果的准确性与重复性。
2检测速度与通量：仪器综合检测速度需≥110样本/小时（含血常规及CRP、SAA联检模式），满足科室高峰期高通量样本处理需求。
3样本微量进样量：支持微量全血模式，全血进样量需≤50μL，以适应儿科、急诊及老年科等特殊患者的采血需求。
4联合检测功能：必须具备血常规与C反应蛋白（CRP）、SAA同机、同管、同步联检功能，单次进样可同时出具血常规与CRP报告，提升临床诊疗效率。
5线性范围要求：红细胞与血小板检测需具备宽线性范围，血小板线性上限需≥1000×10⁹/L，红细胞线性上限需≥8.00×10¹²/L，确保异常高值样本无需稀释即可直接报告。
6量值溯源与校准体系：提供原厂配套校准品及室内质控品。为保证检测结果的准确性与可比性，具备完善的量值溯源体系者优先（如：提供经国家权威参考实验室验证的溯源性证明文件、文献或相关认证报告）。
7体液分析功能：具备体液模式，支持脑脊液、胸腹水、尿液等多种体液样本的检测。体液报告参数需≥6项（包含白细胞总数、多核细胞、单核细胞等核心诊断指标），满足临床对体液常规检验的需求。
8智能复检与异常提示：具备低值白细胞/血小板自动复检功能；针对异常样本，仪器需具备智能报警与异常细胞提示功能，辅助检验人员快速识别并处理疑难样本。
9试剂管理与环保设计：试剂采用封闭式管理，具备冷藏保存功能以延长开瓶稳定性；仪器废液处理系统需符合环保要求，支持废液自动压缩或减容处理，降低科室医疗废物处理成本。
10信息化与LIS对接：支持双向LIS通讯，具备与科室现有中间件系统无缝对接的能力；支持历史数据回溯、质控图自动生成及远程设备状态监控功能。
	新化县人民医院

	4
	全自动化学发光分析仪
	1检测原理与性能：设备需采用磁微粒载体ALP酶促化学发光免疫分析技术，具备高灵敏度与宽线性范围，确保微量抗原/抗体检测的准确性与重复性；整体检测精密度要求极高，变异系数（CV）需≤3%。
2检测速度与通量：仪器需具备高速检测能力≥600测试/小时，综合检测速度需满足科室高峰期的样本处理需求；支持急诊优先插入功能（STAT），首个急诊结果出具时间需≤12分钟，极大缩短急诊样本的周转时间（TAT），满足临床快速响应要求。
3样本位与进样系统：具备≥160个样本装载位，支持样本连续加载；具备完善的防错与防污染设计（如液面探测、防撞针等），保障生物安全。
4试剂管理：采用全封闭试剂管理系统，试剂仓具备原位冷藏功能（2-8℃），保障试剂稳定性并减少挥发；支持试剂不停机在线加载。
5项目覆盖：平台需具备丰富的检测菜单，涵盖甲状腺功能、肿瘤标志物、心肌标志物（如高敏肌钙蛋白 hs-cTnI）、传染病及激素等核心检测项目。
6智能化与信息化对接：支持双向 LIS 通讯，具备与科室现有中间件系统无缝对接的能力；支持历史数据回溯、质控图自动生成及远程设备状态监控功能。
7智能维护与质控：具备智能防呆设计，支持耗材/试剂余量实时监测与低量预警；支持自动清洗、自动定标及自动质控功能，降低人工操作负荷。
8结果溯源与质控体系：提供原厂配套校准品及室内质控品，具备完善的量值溯源体系，确保检测结果在不同批次间的准确性与可比性。
9环保与废液处理：仪器废液处理系统需符合环保要求，支持废液自动分类收集或减容处理，降低科室医疗废物处理成本。
10扩展性与模块化：平台设计需具备良好的扩展性，支持后续根据临床需求增加新的检测模块或连接自动化流水线，以适应实验室未来的升维需求。

	新化县人民医院

	5
	十二导心电图机
	▲1.支持标准12导联心电图同步采集、测量、分析与输出的全数字心电图机，触摸显示屏，整机为采集、显示屏、主机、分析系统、操作系统一体化设计。具备数据处理、网络交互、信号质量分析及心电图质控功能。
2显示：分辨率≥1280×800，可同屏显示12导联波形、心率、患者信息、导联质量、走纸速度、增益、滤波等。
3抗除颤电击保护级别：CF级
4输入回路电流：≤0.1μA。
5抗极化电压/动态范围：±600mV
6心率范围：30~300bpm，精度 ± 10%或5BPM。
▲7.采样率：≧512000HZ/秒/通道；12+1导联体系，心电图机采集和报告界面均显示独立的起搏标注通道，起搏采样率≥75500HZ。
8.起搏器脉冲检测：振幅2mV至700mV；持续时间0.2ms至2.1ms；可识别单腔、双腔、三腔起搏器
9.前端采样分辨率：1.22µV
10.输入阻抗：≥50MΩ。
11.共模抑制比：≥125dB(工频滤波器关闭时>100dB)
12.频率响应：0.04-150Hz (-3dB)
13内部噪声：≤15µVp-p
14.时间常数：≥3.2s
15.道间干扰：≤0.5mm
16.定标电压：1mV±5%
17.滤波器：支持20Hz、40Hz、100Hz、150Hz滤波设置，具有工频滤波和基线漂移滤波设置。
18.灵敏度/增益：5、10、20mm/mV。
19.记录速度/走纸速度：12.5、25、50mm/s。
20.支持前采集与后采集，前采集捕获触发采集前的一过性心律失常事件，后采集采集触发后的稳定波形。
21.具备信号质量智能监测及预警功能，通过红、黄、绿状态条实时提示心电图波形质量，并明确提示电极脱落、干扰导联及基线漂移等情况。信号质量数据需同步传输至心电系统，有效避免因信号质量问题导致的误诊与漏诊。
22. 患者信息录入：支持直连读卡器或扫码枪录入0-32位患者编号或申请单号。
23.技师信息管理：支持录入心电图采集技师的编号及姓名，采集时可选择对应技师或者设置的默认技师作为检查人，技师信息与心电图同步上传至医院心电系统和电子病历。
24.存储：主机内置存储可保存≥1000份完整心电图报告(包含每导联原始波形、测量参数、分析结果及患者信息)；存储满载后具备自动循环覆盖功能； 支持USB接口扩展存储；支持升级内置存储≥10000份。
25.具备 PDF、XML 等多格式数据导出能力，支持 U 盘本地导出，并可通过 FTP、MQTT 等协议进行网络化数据传输。
26.打印：支持连接网络打印机打印，并可升级直连激光或热敏打印机。
27.内置无线通讯WLAN模块，支持2.4G、5G WIFI网络接入，支持802.1x安全认证协议。
28.具备RJ45网络接口支持有线LAN传输。
29.▲自动诊断及预览：心电信号采样期间且还未形成心电图报告前，即可在机器屏幕上预览心电波形测量值和自动诊断分析报告，便于操作者在紧急情况下第一时间了解患者状况，为临床决策争取时间。
30.采集的心电图数据符合国际先进的临床科研标准，数据内容含量和测量指标参照《中国人正常心电图数据库》数据标准，每导联心电测量参数不低于53个。
31.支持12导同步5分钟全息长程心电图的记录与传输。
32.可升级药物试验心电图采集，标记药物试验心电图，并将其纳入药物心电图诊断流程。
33.ACV主动危急管理(Active Critical Value Management)：具备危急心电图自动识别与预警能力；配备“加急”标记按钮，支持一键快速标记紧急心电图；危急值和加急标记心电图在诊断中心工作列表中自动置顶并标红，提示诊断中心优先出具报告。
34.▲数据联通与交互：采集的原始底层数据，可以实现以结构化数据为基础的双向数据交互，单个数据容量≥220000个字符数。
35.心电图机支持双向通讯，可升级医嘱申请单下载功能，在待检查列表选择申请单可直接进入采集流程。

	新化县人民医院

	6
	智慧药房硬件设施
		序号
	名称
	型号
	单位
	数量

	1
	TDM（治疗药物浓度监测）
	
	套
	1

	2
	药物基因组学(PGX）
	
	台
	1

	3
	智能冷藏柜（1300L）
	
	台
	9

	4
	i5电脑（显示器+主机）
	
	套
	7

	5
	扫描打印一体机
	
	台
	2

	6
	激光打印机
	
	台
	3

	7
	多联针式打印机
	
	台
	5

	8
	读卡器
	
	台
	5

	9
	壁柜式空调（1.5匹）
	
	台
	1

	10
	除湿加湿一体机(480L)
	
	台
	6



	新化县人民医院

	7
	脉动真空高温高压灭菌器
	脉动真空高温高压灭菌器技术参数
	
	技术要求

	一
	主体

	1
	容积：
	1500L

	2
	▲主体结构：
	双门平移门,地坑安装,矩形内室，内置蒸汽发生器。灭菌器和蒸汽发生器采用焊接方式，为完整的一体机，只有一本产品质量证明书，只需办理一个使用登记证，（提供竣工图复印件和质量证明书复印件予以证明）。

	3
	▲主体材质：
	316不锈钢，夹屋,内室厚度≥6mm（提供产品数据表复印件予以证明）。

	4
	设计压力：
	-0.1--0.3Mpa

	5
	使用寿命：
	15年/30000次灭菌循环

	二
	密封门

	1
	门数量：
	双门，通道型,门胶条安装在设备主体上，并非门板上。

	2
	材质：
	门板SUS316不锈钢，灭菌器门体钢板厚度≥10mm。

	3
	动力方式：
	密封门自动开启左右平移，气动密封。

	4
	安全联锁：
	设计有压力安全联锁装置，门只有关闭到位，电源才能接通设备启动；门板背面焊接加强筋,内室有正压或负压压力，门无法打开。

	5
	双门互锁：
	双门互锁，一个门打开时，另一个门关闭无法开启。

	三
	管路系统

	1
	管路材质：
	不锈钢卫生级管路，卡箍链接且管路上具有保温棉。

	2
	主要元器件：
	气动阀，电磁阀，减压阀，压力变送器等主要原器件采用进口。

	3
	▲真空泵：
	采用双级分体式水环真空泵或单极泵，电机和真空泵平行摆放，之间用皮带传送。真空泵、管道、电器及所有需要维修的配件均装在设备的一侧，独立悬挂（提供实物图片证明）。

	四
	操作控制系统

	1
	PLC
	要求采用进口品牌可编程序控制器，不得采用单片机或者国产品牌的PLC（含进口CPU的国产整机）。

	2
	
操作系统
	触摸屏操作，LED背光，电阻式触摸，尺寸≥10英寸，保证显示清晰，操作方便。预留追溯接口，可以对接医院追溯系统。

	
3
	
记录方式：
	微型打印机记录：程序运行过程中的相关信息通过内置打印机打印出来，也可以外接至电脑中储存打印。

	4
	记录内容：
	灭菌过程参数：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段，预置参数等均可通过微型打印机打印，平板电脑储存。

	5
	权限管理
	六级密码保护。

	6
	安全保护
	超压保护：内室压力超过程序运行允许压力，程序自动退出转入故障状态下处理；
门到位检测保护：门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动退出转入故障状态下处理。

	7
	温控系统
	温控采用双系统设计：两套温控系统，双系统互相验证，互相监测，确保设备的安全及灭菌质量。

	8
	追溯系统接口方式
	设备预留追溯接口，可以与追溯系统软件对接，实现对无菌包整个循环流程的全面追溯。

	五
	程序系统

	1
	▲程序种类及数量
	灭菌程序≥30套。灭菌类程序7套（具有织物敷料、常规器械、管腔负载、阮毒体、重型负载等程序）；测试类程序：3套（BD测试、PCD测试、真空测试）；低温灭菌程序2套(下排气、液体等），辅助类程序：2套（辅助干燥、热敏负载）；2套以上程序自定义（提供实物图片证明）。

	2
	程序运行时间
	标准循环≦50分钟。

	3
	脉动次数
	3次，0~99次可自行设定。

	4
	灭菌温度
	121℃和134℃，参数可设

	5
	灭菌时间
	121℃  20分钟，134℃  5分钟，参数可可设

	6
	干燥时间
	8分钟和10分钟，参数可设。

	7
	干燥方式
	具有脉动干燥和真空干燥。

	六
	物品装载

	1
	物品装载方式：
	标配内推式消毒车一台，装载搬运一体。

	2
	材质：
	内车标配SUS304。

	七
	其他要求

	1
	设备功率：
	380V/50HZ/总功率≤65KW。

	2
	搬运安装：
	交钥匙工程，供方自行测量场地，负责旧设备的拆除，新设备的搬运安装。

	3
	使用手续：
	供方负责办理压力容器的安装告知及使用手续。
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	智能多功能巡回诊疗车
	一、总体要求
本项目采购智能多功能巡回诊疗车，用于乡镇、村居、偏远地区巡回义诊、基本公共卫生服务、慢病筛查、健康体检、远程诊疗、应急医疗保障等工作。整车须符合国家机动车及移动医疗车相关标准，具备机动化、智能化、标准化、规范化特点，满足全天候、全场景基层流动医疗服务需求。
整车改装须纳入国家工信部公告，可正常上牌、上路行驶，所有医疗设备具备合法医疗器械资质，整车通过医用环境、电气、辐射、院感安全检测，满足基层医疗机构常态化使用。
二、主要执行标准（全部满足）
1.《机动车运行安全技术条件》（GB 7258）
2.《巡回医疗车》（GB/T 18103-2013）
3.《移动医疗车通用技术条件》（GB/T 38900-2020）
4.《医用电气设备 第 1 部分：基本安全和基本性能通用要求》（GB 9706.1）
5.《医用 X 射线诊断放射防护要求》（GBZ 130）
6.《医院消毒卫生标准》（WS 310）
7.《救护车》（QC/T 776）
8.《医用设备环境通用规范》抗振、抗干扰、车载适应性标准
三、整车底盘及总体结构参数
1.底盘类型：国内知名品牌轻型 / 中型专用医疗车底盘，国六排放标准，自动挡 / 手动挡可选，适配乡村复杂路况。
2.车身结构：整体封闭式一体化医疗方舱，高强度防腐骨架，防水、防尘、阻燃、防潮。
3.使用环境：适应环境温度 -20℃～+40℃，高湿、山区、颠簸路面稳定工作。
4.车内空间：内部净高≥1.9m，主通道宽度≥0.8m，满足医患分流、多点位同时作业。
5.内饰材质：医用环保阻燃板材、无死角圆弧设计、耐消毒剂擦洗、低 VOC、防霉变。
6.整车降噪：设备运行及行车状态舱内噪声≤65dB。
四、车内功能分区（标准化四区布局）
车内严格分区、功能独立、动线合理、隐私性好：
1.信息登记与宣教区：配备接诊工作台、办公系统、身份证 / 医保卡读卡器、打印设备、健康宣教展示位。
2.诊查检查区:设置诊查床、B 超检查位、心电检查位、体格检查位，独立隔断，保障体检隐私。
3.检验影像区:预留 DR 影像检测工位、采血留样工位、快速生化检测工位，辐射独立防护。
4.药品物资及消毒处置区:医用药品柜、器械柜、恒温冷藏设备、医疗废物收纳、洗手消毒设施。
五、车载医疗设备配置要求
（一）基础诊疗设备
1.多参数监护仪：支持血压、血氧、心率、体温、呼吸监测。
2.12 导联全自动心电图机：自动分析、存储、打印、数据可上传公卫系统。
3.便携式除颤仪：全自动、语音提示，满足应急抢救。
4.彩色 B 超机：腹部、浅表双探头，满足肝胆、泌尿系、甲状腺、乳腺基础筛查。
（二）公共卫生体检设备
1.全自动身高体重体脂一体机;
2.电子血压仪、快速血糖检测仪;
3.便携式肺功能检测仪;
4.尿常规、血常规快速检测设备;
5.医用 2～8℃药品冷藏柜.
（三）影像系统（可选标配）
车载数字化 DR 拍片系统，配套专用铅防护舱，满足国家放射防护标准：
1.防护舱墙体铅当量≥2.0mmPb，门窗≥1.5mmPb;
2.具备辐射警示灯、工作指示灯、门禁联锁保护;
3.辐射剂量符合国家职业卫生限值，可出具第三方检测报告。
（四）急救配套设施
医用中心供氧、负压吸引装置:
1.全套急救药品、急救包、气道管理器械;
2.车载担架、固定装置、应急照明系统.
六、智能信息化系统功能要求
5G + 双链路网络：5G 无线 + 有线双备份，车载 WiFi 全域覆盖。
1.智慧医疗车载终端：支持居民健康档案调取、更新、随访录入、公卫数据实时上传。
2.远程会诊系统：高清视频、双向语音、远程阅片、远程指导、实时连线院内专家。
3.身份智能识别：支持身份证、社保卡读卡建档、现场体检登记。
数据一体化：检查、检验、影像、体检数据自动归档，支持对接区域卫健平台、HIS/LIS/PACS 系统。
4.智能轨迹管理：GPS 定位、巡诊轨迹记录、服务台账自动统计，满足公卫考核。
5.现场打印输出：体检报告、诊断记录、宣教资料即时打印。
七、供电与电气系统（核心硬性指标）
1.三模式自动供电：外接市电、静音发电机组、锂电储能，无缝自动切换。
2.医用隔离供电：医疗区采用 IT 隔离电源，防漏电、防干扰、保障精密设备稳定。
3.安全防护：独立回路布线，具备过载、短路、漏电、防雷多级保护。
4.接地指标：整车接地电阻≤0.1Ω，绝缘电阻≥10MΩ。
5.稳压保障：影像、检验设备配备独立稳压电源，电压波动≤±1%。
八、空气环境与消毒系统
1.恒温空调系统：医疗舱独立中央空调，恒温 22℃±3℃，湿度 50%～60%。
2.新风净化系统：强制新风换气，换气次数≥15 次 / 小时。
3.智能消毒：紫外定时消毒 + 空气动态消毒，无人自动消杀，符合院感标准。
4.污水污物处理：独立医疗废物密封存放、车载污水收集装置，零野外直排。
九、安全、防护与院感要求
1.全车电路、设备通过车载振动、颠簸、高低温测试;
2.所有医用设备具备 NMPA 注册证、合格证;
3.放射防护、电气安全、消毒效果可提供第三方检测报告;
4.整车阻燃、防火、防漏电、防辐射，满足医疗机构院感管理要求。
十、智能化拓展功能
1.车载户外 LED 宣教屏，支持下乡健康宣传、政策宣讲;
2.设备运行状态智能监测、温湿度监测、故障预警;
3.可拓展现场签约、医保结算、疫苗接种配套功能;
4.可对接智慧卫健、基本公卫绩效考核系统。
十一、验收及交付标准
1.整车具备工信部公告、合格证，可正常上牌。
2.所有改造工艺、设备参数、防护指标完全符合本技术规格书及对应国标。
3.提供全套设备资料、合格证、注册证、检测报告、竣工图纸。
完成系统联调、数据对接、操作培训、售后质保服务。
十二、质保及售后服务
1.整车改装质保≥3年或6万公里，核心医疗设备按厂家标准质保。
2.提供现场安装调试、人员操作培训。
3.属地快速售后响应，2小时响应、24小时到场处置。
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	DR机
	（一）整体要求：
1.1设备用途：能进行人体全身各部位的立位和卧位X线影像学检查，实现数字化X线摄影、数字化X线透视、数字图像的存贮管理。
（二）设备主要构成及附件：
2.1动态平板探测器一块。
2.2静态平板探测器一块
2.3 X线球管一套。
2.4高频高压发生器1套。
2.5 悬吊式一套
2.6限束器一个。
2.7专用图像采集/处理工作站一套。
2.8语音呼叫系统一套。
2.9虑线栅2块
2.10遥控台1个
2.11电离室2套
2.12诊断床
2.13诊断工作站
（三）主要技术及系统概述：
3.1探测器：
3.1.1：动态平板探测器
1.像素尺寸:≤139um 
2. MTF 指标:0.5lp/mm≥0.84 
3.成像时间：≤2秒。 
4.空间分辨率：≥3.7LP/MM。
5. 最大透视帧率：≥30fps。
6. 点片摄影准备时间：≤0.8s。
3.1.2：静态平板探测器
1.像素尺寸:≤139um 
2 .MTF 指标:0.5lp/mm≥0.87 
3.成像时间：≤2秒。 
4.空间分辨率：≥3.9LP/MM。
3.2 X线球管组件:
3.2.1最大功率≥85kW。
3.2.2标称管电压:150kV
3.2.3阳极容量：≥400KHU。
3.3高压发生器（数字高压发生器）及曝光控制系统:
3.3.1加载时间范围:0.001s~10s。
3.3.2输出电压：40kV～150kV。
3.3.3最大摄影电流：≥800mA。
3.3.4最大输出功率：≥85KW。
3.3.5摄影电流时间积: 0.1mAs-1000mAs。
3.3.6逆变频率:≥500kHz。
3.3.7连续透视管电流：≥20mA；
3.3.8脉冲透视管电流：≥40mA。
3.4限束器： 
3.4.1固有滤过：≥1.2mm Al@75kV
3.4.2 等效滤过:≥2.8mmAl@75kV
3.4.3 铅门控制方式：电动
3.4.4 具备自动开缩窗功能：在软件上选择部位体位后，自动控制限束器缩窗或开窗到适合拍摄所选部位的开窗位置;
3.5图像采集/处理工作站:
3.5.1专业图像工作站:
3.5.2配置：CPU≥i5-10500。
3.5.3内存容量：≥16GB。
3.5.4硬盘容量：≥1T。
3.5.5工作站显示器：≥23"液晶显示器。
3.5.6 ≥1000M网络接口。
3.5.7 DICOM 3.0接口。
3.6 工作站图像处理软件功能：
3.6.1 图像采集工作站软件操作界面均为中文界面。
3.6.2 支持DICOM3.0，包括支持DICOM打印、支持DICOM存档、支持DICOM网络传输、支持DICOM WORKLIST，具有移动存储或DVD刻录功能。
3.6.3器官程序摄影(APR):在软件上选择部位体位后，自动设置和显示所用高压曝光参数。
3.6.4具有病人管理、图像采集、图像处理（图像校正、图像翻转、组织均衡、USM锐化、图像滤波）、图像观察（提供图像观察工具，测量工具）。
3.6.5具备长骨图像拼接功能，自动图像拼接采集过程中，相邻两次拍摄的射线野重叠区域≤4cm-6cm。
3.6.6自动拼接后的图像上，拼接部位的重叠或拉升≤0.5mm-1.0mm；
3.6.7配备3兆医用专用显示器一台
3.7近台触控屏
3.7.1球管近台操控彩色触摸屏
3.7.2可显示曝光图像预览
3.7.2屏幕尺寸≥13寸
1.  总机（含球管）质保三年
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	微量五元素
		1、产品资质：全系列产品均已取得国家药监局和国家技术监督局的（准）字认证

	2、分析方法：火焰原子吸收光谱法 （国际通用的测量微量元素的金标准方法）

	3、通道数：五通道（国内首创多通道原子吸收技术，2-3秒钟内同时测量出五项元素的结果）

	4、光学单色器：全息光栅单色器

	5、溶血量：40微升

	6、原子化器：预混合型100mm单缝全钛燃烧器

	7、雾化器：高效金属雾化器（雾化效果好，易清洗，寿命长）

	8、波长范围：190 - 650nm

	9、光谱带宽：0.15-2.0nm

	10、光源：铜、锌复合元素空心阴极灯、钙元素空心阴极灯；镁、铁复合元素空心阴极灯（专利光源夹角技术，阴极灯交替打开，分别发射元素特征谱线，消除了铜、铁元素间的干扰）

	11、吸光度：0 - 2 Abs

	12、基线稳定性：每30min内各线基线稳定性不应超过0.005Abs

	13、仪器特征浓度：用含有铜、锌、钙、镁、铁五元素的特征浓度标准检查溶液喷样，每种元素的特征浓度应分别大于0.035mg/L/1%、0.015 mg/L/1%、0.080/L/1%、0.040/L/1%、1.05/L/1%

	14、精密度：对铜、锌、钙、镁、铁的精密度不大于1.0%（Abs>0.1）

	15、质控品：为国家二级标准物质（多元素混标）并且已取得医疗器械注册证

	16、标准溶液：为国家二级标准物质（多元素混标）并且已取得医疗器械注册证，有效期12个月

	17、稀释液：50人份/盒，有效期12个月

	18、信号测量类型：全部元素使用主灵敏线，同时测量铜、锌、钙、镁、铁五种元素含量

	19、检测时间：2-3秒钟内同时检测出五种元素结果

	20、测量结果：自动计算、整理、存储并打印；符合卫生部医疗机构临床实验室管理方法的要求

	21、安全措施：采用三重保护装置（乙炔防回火器、电磁阀断电和空气压力不足自动切断装置、燃烧器防爆装置）

	22、供电电源：电压220V，频率50Hz

	23、输入功率：330VA

	24、工作条件：环境温度10℃ - 30℃；相对湿度≤70%，大气压力700hpa-1060hpa,环境无震动、腐蚀性气体和电磁场干扰

	25、网络连接：与LIS系统无缝连接

	26、 软件功能：具有室内质量控制，数据库完全开放，局域网双方通讯，中文界面，免费升级。
27、 总机质保三年
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	4K超高清宫腔镜系统
	基本参数
1.1  4K摄像主机、4K摄像头、冷光源、膨宫泵、宫腔镜，保证设备性能兼容性能处于最佳状态
2.   4K摄像主机
2.1. 输出分辨率≥4096×2160，与内窥镜达到更佳的图像匹配
2.2. 主机自带≥7.5英寸触摸显示屏，便捷进行功能及参数设定
2.3. 具有数字降噪功能，消除动态图像中的噪声和阴影，使图像显示更加柔和细腻。
2.4. 电子放大和电子缩小功能，放大缩小范围：X1.0-X3.0
2.5. 电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备
2.6. 具有防除颤功能，除颤恢复时间≤1秒
2.7. 具有图像亮度调节功能
2.8. 具有图像饱和度调节功能
2.9. 具有智能曝光功能，可精准统计成像区域的亮度值
2.10. 具有暗区改善功能和高亮度抑制功能
2.11. 具有去摩尔纹功能，支持连接纤维光学内窥镜
2.12. 具有电子光谱染色功能
2.13. 具有图像翻转功能
2.14. 视频输出帧率：60Hz和30Hz可选
2.15. 主机前面板内置≥2个USB刻录接口，可进行4K刻录
2.16. 录制格式为MP4 ，支持画质选择≥4种
2.17. USB接口≥3个，可插入U 盘或硬盘
2.18. 具有画面冻结功能，可冻结当前画面
2.19. 支持脚踏开关接入并进行功能设置
2.20. 主机具有软键盘支持病人信息输入
2.21. 支持系统多种语言进行切换
2.22. 最大噪音≤55dB（A）
2.23. 信噪比标称值最低范围须达到48dB，峰值信噪比最低范围须达到82dB
2.24. 可搭配选择≥3种非电子摄像头，其中必须包含重量＜120g的摄像头
2.25. 主机可兼容≥2一次性电子内窥镜
2.26. 具有画幅自适应调控功能，可根据内窥镜成像画面圆大小调整至有效合适画面
2.27. 该产品环保使用年限为20年，具有相关环保标志
3. 4K摄像头
3.1. 摄像头搭载单4K CMOS
3.2. 水平分辨力≥2000线
3.3. 具有≥4个按键
3.4. 防水等级：≥IPX7, 可浸泡消毒、低温等离子灭菌
3.5. 具有自动对焦功能的同时可通过旋转转轮进行手动调焦
3.6. 摄像头可以控制光源开关
3.7. 摄像头重量≤195g
3.8. 摄像头需为一体化摄像头，不支持拆卸
4. 医用冷光源
4.1. 独立光源设计，LED 型光源
4.2. 正常使用寿命≥60000h
4.3. 显色指数：≥90
4.4. 色温：3000K～7000K
4.5. 输出总光通量：≥1200lm
4.6. 主机导光束插口有保护装置，意外拔出自动关闭保护
4.7. 电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备
4.8. 具有防除颤功能，除颤恢复时间≤1秒
4.9. 该产品环保使用年限为20年，具有相关环保标志
4.10. 最大噪音≤55dB（A）
5. 4K液晶显示器
5.1. 4K医用LCD显示器，尺寸≥32寸
5.2. 支持3840*2160和4096*2160分辨率
5.3. 输入接口：HDMI≥1个，12G-SDI≥1个，DP≥1个，DVI≥1个
5.4. 输出接口：12G-SDI≥1个，DP≥1个
5.5. 对比度≥1500：1
5.6. 最大背光亮度≥500cd/m²
5.7. 具有≥178°可视角度
6. 宫腔镜(5F）
6.1. 宫腔镜由光学内窥镜、内鞘、外鞘组成
6.2. 分体鞘套设计，快锁安装方式，便于清洗和消毒
6.3. 独立进水与出水通道设计，连续灌流
6.4. 光学内窥镜直径：≤2.9mm，镜体工作长度L≥300mm
6.5. 插入部分最大宽度≤16.8Fr，器械通道≥5Fr
6.6. 视向角：30 °，视场角:≥80°
6.7. 视场中心角分辨力≥3.0C/(°)
6.8. 有效光度率：≥1400
6.9. 有效景深范围：最小≤1mm，最大≥100mm
6.10. 支持高温高压、低温等离子、环氧乙烷等消毒灭菌
6.11. 该产品环保使用年限为20年，具有相关环保标志
7. 宫腔镜（7F)
7.1. 宫腔镜由光学内窥镜、内鞘、外鞘组成
7.2. 分体鞘套设计，快锁安装方式，便于清洗和消毒
7.3. 独立进水与出水通道设计，连续灌流
7.4. 光学内窥镜直径：≤4mm，镜体工作长度L≥300mm
7.5. 插入部分最大宽度≥20.3Fr,器械通道≥7Fr
7.6. 视向角：30 °，视场角:≥68°
7.7. 视场中心角分辨力≥4.5C/(°)
7.8. 有效光度率：≥1425
7.9. 有效景深范围：最小≤1mm，最大≥100mm
7.10. 支持高温高压、低温等离子、环氧乙烷等消毒灭菌
7.11. 该产品环保使用年限为20年，具有相关环保标志
8. 膨宫泵
8.1. ≥7英寸触摸屏设计，具有一键锁屏功能
8.2. 压强调节范围：0mmHg～200mmHg
8.3. 最大冲洗流量≤0.5L/min
8.4. 可设定和显示各种功能数据
8.5. 具有双极模式，可通过脚踏开关进行切换
8.6. 主机具有软键盘，可进行信息输入
8.7. 具有报警复位键，按键确认当前报警
8.8. 具有医生配置键，可根据需要对设备参数进行自定义
8.9. 血液/粘液模式下设备可快速增加冲洗压力和流速，保持清晰的手术视野
8.10. 主机设置具有选择镜鞘功能，并添加和删除镜鞘型号
8.11. 具有清零键，可一键清除实时区域内的参数信息
8.12. 可通过USB接口实现软件升级
8.13. 具有快速排气+自动校准二合一功能，可自动校准人机高度差和镜鞘压强差
8.14. 具有上压力传感器，可检测液袋剩余液量，具有空瓶声光报警
8.15. 具有CAN接口≥2个，可连接外部设备
8.16. 管路可高温高压和低温等离子消毒灭菌
8.17. 脚踏≥IPX8防护等级，全方位防水设计
8.18. 膨宫泵使用年限≥10年
8.19. 该产品环保使用年限为20年，具有相关环保标志
9. 4K工作站
9.1. 提供图像报告4K工作站1套，分辨率达到3840*2160（含电脑1套、打印机一台、采集卡1块、台车1台），实现4K图像采集与报告打印功能
10.  总机质保3年（含4K摄像主机、4K摄像头、冷光源、膨宫泵、宫腔镜、4K工作站）
配置清单
	序号
	名称
	数量

	1
	4K内窥镜摄像主机
	1

	2
	4K摄像头
	1

	3
	医用内窥镜冷光源
	1

	4
	4K液晶显示器
	1

	5
	导光束
	2

	6
	台车
	1

	7
	宫腔镜（5F）
	3

	8
	宫腔镜（7F）
	2

	9
	剪刀（5F/2把，7F/3把）
	5

	10
	活检钳（5F/2把，7F/3把）
	5

	11
	异物钳（5F/2把，7F/3把）
	5

	12
	弯剪刀
	2

	13
	消毒盒
	5

	14
	膨宫泵
	1

	15
	4K工作站
	1
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	电子阴道镜
	1、 整机要求
1. 产品符合以下标准：GB9706.1-2007、GB/T25000.51-2016、GB/T14710-2009、YY1057-2016、YY0505-2012、IOS12233：2000。
2. 设备使用年限：10年。
2、 阴道镜工作站台面，要求无凹槽或杯槽以防藏污纳垢，以减少感染风险和清洁消毒难度；配置内嵌式键盘和鼠标托盘，节省设备空间，性能稳定。
3、 具体参数
2. 阴道镜镜头性能
2.1. 镜头具有连续变焦、自动聚焦和高清CMOS成像功能，输出FULL HD 1080P信号。
2.2. 高清摄像模块像素≥210万，成像系统水平分辨率≥1100TVL。
2.3. 支持1-80倍连续变倍，有效操作距离：160mm-340mm。
2.4. 视场范围：≥Ø100mm(3X)，≥Ø15mm(18X)。
2.5. 景深：≥150mm(3X)，≥50mm(18X)。
2.6. 光斑直径≥Ø70mm，光斑直径内照度均匀性≥80%，显色指数Ra≥90,工作距离为20cm处光源中心温升≤1℃。
2.7. 空间分辨率：≥14 lp/mm；图像几何失真度≤1%；
2.8. 防水按键设计，9按键扇形布局，可实现视野变换、焦距调节、白光变色温成像、电子绿色滤镜成像、计时显示、自动图像采集和图像冻结控制，支持镜头手柄控制图像采集。
2.9. 可通过镜头操作按键独立控制醋酸计时显示/关闭功能，计时时长可自定义设置，最高支持90分钟，并可在打印报告中显示时长标记。
2.10. 镜头手柄后方按键具备定位宫颈口、采集图像、按时序对比图像功能。
2.11. 设备具有两个独立的视频输出接口，与工作站集成一体，无需通过转换器可扩展显示镜头原始图像，可实现双屏实时同步显示进行操作培训或与便于医患沟通交流。
2.12. 配置即插即用的脚踏开关，支持采集图像/冻结并采集图像/开启计时功能/切换界面等功能，与镜头支架独立，保证图像采集的稳定性。
2.13. 采用全金属模具结构可升降直立式支架，镜头可调，确保其使用的稳定性，升降固定可靠性及操作的灵敏性。
3. 阴道镜工作站性能参数
3.1. 具有自动提示患者随访管理功能，医护人员可根据患者需求转入预约。
3.2. 具有病例重点关注功能，医生可以快速标记需要关注的重点患者，便于医生分级管理和快速查找患者信息。
3.3. 能将采集的图像按时间顺序同屏显示（图像数量≥12幅），并且可以通过镜头扣手按键一键控制，方便医生对比分析患者病变部位醋白变化和碘染色的关联。
3.4. 提供≥2种方式开启计时功能，支持≥4种采图方式（手扣采图、软件按键采图、自动计时采图、脚踏开关采图）。
3.5. 具有语音播报操作提示功能，自动给出临床检查流的操作提示信息，便于临床规范阴道镜检查操作。
3.6. 在观察检查页面具有独立的历史检查图像显示框。同一患者历史检查图像会自动加载，并与当前检查图像并排显示，便于医生对比分析、追溯患者检查治疗过程。
3.7. 提供R-way阴道镜诊断评估方法，具有阴道镜操作提醒及自动采图功能，量化检查流程，提供基于三种不同溶液实验结果关联“特征”的智能评估和报告系统，根据HPV/TCT 阴道镜图像特征进行自动关联，智能提示病变级别和活检点位置，自动给出处理建议。
3.8. 提供不少于100份病例供临床医生操作练习。
3.9. 可对阴道镜检查、手术治疗进行针对性的记录和随访管理，提供不少于6种打印报告模版，支持自定义报告模板，提交患者打印报告后系统自动生成PDF文件备份。
3.10. 具有打印报告、编辑&报告两种报告生成模式。支持可编辑式报告模板，并且可对报告中图像进行处理，调节图像亮度、对比度、色调、饱和度等。
3.11. 可对拟诊结果、病理结果、实验室检查结果、医生工作量等进行统计分析，统计结果可通过饼图、直方图和折线图形式进行显示，并可输出到Excel表。
3.12. 具有软件操作留痕功能。系统可对软件用户各项历史操作留痕记录，自动记录用户对病人数据的新增、修改、删除、报告打印等操作，满足用户对软件操作可追溯的需求。
4. 工作站拓展功能及网络应用
4.1. 支持身份证读取功能，可刷病人身份证直接读取病人身份证病人姓名及身份证号码。
4.2. 具有DICOM 3.0 数据交换接口，可支持下载病人信息，回传病人报告和图像；支持标准HL7协议，可以方便对接HIS系统。
4.3. 支持局域网连接功能，支持护士工作站、医生工作站和阴道镜工作站互联构成门诊应用网络，提供四级用户权限管理。
4.4. 支持广域网连接功能，能够与电子阴道镜数据管理系统联网，便于宫颈门诊中心或区域性子宫颈癌早诊早治质控中心更好的开展网络化应用和质控管理。
4.5. 支持阴道镜报告多级质控管理功能。提供自动形式审核和上级复核功能，对阴道镜图像、报告等进行评估以及针对性指导，同时支持自动生成质控报表，可供医院开展本院内、跨院区阴道镜质控管理工作。
5.    总价质保三年
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	有创呼吸机
	 一、整机要求
1. 适用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持。
2.整机为气动电控设计（空、氧双气源），支持中央供气和空气压缩机双方式驱动工作。
二、系统功能要求
1. 显示屏≥18.5英寸全平电容触摸屏，便于操作和屏幕清洁。
2. 具备动态肺视图，能实时图形化显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量等力学参数变化，动态肺视图包含肺损伤、肺塌陷对应参数柱状图风险提示。
3. 支持显示历史监测参数≥190小时的趋势图，≥15000条报警和操作日志记录。
4. 具有屏幕视频录制功能，可存储不少于10段视频。
5. 具备截屏U盘导出功能，可缓存≥50张屏幕文件。
6. 实时气源压力电子显示。
7. 具备一体化模块插件箱，便于呼吸机功能升级和扩展；可兼容原装同品牌常用监护模块，支持升级旁流CO2模块和SpO2模块监测，即插即用。
8. 标配≥160分钟内置后备可充电锂电池。
9. 吸气阀、呼气阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃）。
10. 机器表面具有操作视频二维码，可随时扫码查看机器操作视频。
三、呼吸模式及功能
1. 标配模式：V-A/C、P-A/C、V-SIMV、P-SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式。
2. 高级模式：PRVC、PRVC-SIMV、DuoLevel、APRV、VS。 
3. 标配自适应分钟通气，且有3个调节表盘直观进行通气提示。
4. 标配无创通气模式和氧疗模式，最大氧疗流速≥80L/min。
5. 容量模式流速波形可调方波、50%和100%递减波。
6. 标配呼吸同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync+），自动调节吸气、呼吸触发灵敏度和压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。
7. 具有自动插管阻力补偿功能、静态P-V环图（或P-V工具）和肺复张工具。
8. 具有脱机辅助工具，一键启动SBT（自主呼吸试验），规范脱机筛选流程。
四、辅助决策功能
1. 标配双通道辅助压监测，实时监测食道压和胃内压变化趋势。
2. 标配辅助压置管工具，实时提示食道压气囊合适位置，一键阻塞实验确认气囊位置。
3. 标配独有食道压滤波技术和食道压基线校准功能。
4. 实时提供胸壁顺应性Ccw和肺顺应性Clung监测参数。
5. 实时提供吸气末跨肺压、呼气末跨肺压、跨肺驱动压、吸气末食道压、呼气末食道压压、食道压摆动值、食道压压力时间乘积、食道压分钟压力时间乘积。
6. 支持升级模块化集成EIT到呼吸机上或者与EIT单机数据互联，实现EIT图像和通气波形同屏实时显示。
7. 可以实现EIT导向的PEEP自动滴定。
8. 可以通过EIT监测肺泡开放压。
9. 可以通过EIT监测肺泡塌陷、膨胀、剪切区域。
10. 支持升级人机不同事件自动识别功能或者膈肌电或者能量代谢监测（非计算器）。
11. 人机不同步事件自动识别可以实时自动识别并标注无效触发、双触发、反向触发、误触发和流速饥渴中的至少3种。
12. 具有人机不同步事件统计看板，显示最近各种人机不同步事件的发生率。
13. 具有人机不同步事件分析指导，提示人机不同步事件的处理建议。
14. 标配自主呼吸努力Pmus监测功能或者FRC监测功能。
15. 标配内源性PEEP实时监测，无需呼气保持即可自动测量PEEPi。
16. 支持升级智能脱机评估功能，无需人工干预，自动根据患者监测数据评估脱机成功率，并具有脱机因子分析。
五、设置参数
1. 潮气量：20ml—4000ml
2. 呼吸频率：1—100/min
3. 吸呼比：4:1—1:10
4. 吸气压力：1—100 cmH2O
5. PEEP：0—50 cmH2O
6. 压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF
7. 流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF
8. 呼气触发灵敏度：Auto, 1—85%
六、监测参数
1. 气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压、驱动压等参数监测。
2. 分钟通气量监测：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、气体泄漏百分比等参数监测。
3. 潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量。
4. 呼吸频率监测：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。
5. 标配牵张指数和肺过度膨胀系数监测，辅助临床判断与决策。
6. 支持升级机械能监测，监测范围0.00~100.00 J/min。
7. 支持升级旁流CO2模块监测。
8. 支持升级主流CO2模块监测，可监测气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数，支持监测容积-二氧化碳图。
9. 支持升级SpO2模块监测，提供SpO2和PR监测值，提供脉搏波。
七、报警参数
1. 气道压力：过高/过低报警
2. 分钟通气量：过高/过低报警
3. 潮气量：过高/过低报警
4. 总呼吸频率：过高/过低报警
5. 窒息报警，时间可设置（5-60s）
6. 管路积水报警
7. 人机不同步过多报警
8. 湿化器支持高低水位报警
八、信息化功能要求
1. 标配蓝牙功能。
2. 支持在中央站上控制呼吸机，降低医患交叉感染概率。
3. 呼吸机与监护仪统一网络联网通信时，呼吸机支持显示来自监护设备的血氧和呼末二氧化碳参数，辅助临床团队高质量评估脱机。
4. 呼吸机可与同品牌监护仪以及非同品牌输注泵通过无线方式融合显示在中央站界面。呼吸机的报警支持通过手表实时分发给医护人员，保障患者安全。
5. 呼吸机支持接入同品牌设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息。
九、总机质保三年
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	C臂机
	平板探测器：主流配置需≥30cm×30cm，像素尺寸≤150μm，动态范围≥16位。大尺寸平板可实现一次曝光完整呈现5节腰椎，减少拼接误差。

球管与热容量：阳极热容量≥500kHu，管套热容量≥3.0MHu。小焦点≤0.3mm，以保障精细骨结构的高分辨率成像。

高压发生器：最大输出功率≥20kW，最大管电压≥125kV，支持多脉冲透视，确保高穿透力与低辐射剂量。

开口与弧深：开口径通常≥78cm，弧深≥73cm，为术中常规体位摆放提供充足空间，避免设备与患者或手术床发生碰撞。

多轴运动能力：垂直升降与前后移动需具备电动驱动。C臂旋转角度≥±180°，支持多角度透视与多角度体位记忆功能，提升术中定位效率。
国产自主创新品牌。
	洋溪镇中心卫生院
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	床旁血气分析仪
	1.检测项目需要检测：PH,PCO2,PO2,K,Na,Cl,Ca,Hct，Lac 及 Glu 等≥10 项检测参数；
2.操作界面全彩色液晶触摸屏≥10 寸，支持中文病人信息输入；
3.独立试剂包，除试剂包外无需另外购置除分析包之外的电极、管路、吸样针等其他消耗品，试剂规格多种可选；
4.试剂包效期≥9 个月，上机效期≥40 天；
5.根据临床 POCT 质量控制要求，需配套原厂配套质控品，支持三水平质控品；
6.电解质检测：可单独测试电解质项目；
7.样本量：全参数样品量≤120uL；
8.内置辅助诊断系统，可以自动进行结果辅助判读；
9.样本类型：动脉血、静脉血、毛细管血等抗凝全血；
10.网络接口可连接 LIS/HIS 等数据管理系统；
11.打印功能：内置热敏打印机，可外接USB打印机； 
12.进样方式：自动进样，能检测并排除小气泡和微血凝块；
13.分析时间：检测速度≤90 秒；
14.内存：主机可自动储存≥20000 份以上历史样本完整信息，存储容量可扩展。
15.国产自主创新品牌。
	洋溪镇中心卫生院，圳上镇中心卫生院
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	幽门螺旋杆菌检测仪
	1. 检测方法：碳13（13C）或碳14（1?C）呼气试验法；
2. 检测原理：同位素呼气分析，无创、快速、准确；
3. 检测对象：幽门螺杆菌感染筛查、根治效果复查；
4. 检测时间：单样本≤3分钟；
5. 准确度：灵敏度≥95%，特异度≥95%；
6. 操作方式：全自动进样、自动判读结果，全中文界面；
7. 样本类型：呼气样本，无需抽血、无创伤；
8. 适用场景：体检中心、消化科、门诊、基层医院；
9. 具备数据存储、结果打印、LIS接口功能。
10.国产自主创新品牌。
	洋溪镇中心卫生院
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	肺功能测试仪
	传感器类型：双向压差式流量传感器或数字双向涡轮传感器。

流量测量范围：需覆盖0至±14L/s，以满足从正常人到严重气流受限患者的极端呼吸流速检测需求。

精度与重复性：体积测量绝对误差需≤±3%或±50mL（取较大值），流速测量绝对误差需≤±5%或±20mL/s（取较大值）；单次测试的重复性误差需≤±5%或±50mL（取较大值）。

基础通气参数：精准测定用力肺活量（FVC）、第1秒用力呼气容积（FEV1）及FEV1/FVC比值（1秒率）。

峰值与中期流量：需同步记录呼气峰值流量（PEF）及用力呼出25%至75%肺活量时的平均流量（FEF25%-75%），后者是反映早期小气道病变的敏感指标。

数据交互能力：支持图文报告打印与导出。

院感防控设计：传感器需支持高温高压灭菌，或配备一次性细菌/病毒过滤嘴及一次性吹嘴，防止呼吸道传染病交叉感染。

便携与供电：便携式筛查机型需具备内置可充电锂电池，支持脱离主机独立运行，以适应床旁或移动体检场景。
国产自主创新品牌。
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	内窥镜荧光摄像系统
	1. 成像芯片1/2.8 英寸 或 1/1.8 英寸 CMOS, 有效像素：1920×1080（全高清）,高端：4K（3840×2160）
2. 白平衡 ,自动白平衡 AWB,术中建议：腔镜白平衡一次/每台
3. 亮度/对比度   亮度：50%–70%,对比度：50%–65%, 伽马：默认/中档
4. 光 源  功率：300W 氙灯 / 350W 激光光源,色温：5500–6500K（白光） 导光光束：3m–5m
5.国产自主创新品牌。

	洋溪镇中心卫生院
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	输尿管镜系统（成人和儿童）
	1. 硬性输尿管镜（硬镜）外径：Fr 6–8（最常用 Fr 6.5/7.5）,工作通道：Fr 3.0–3.5, 视角：0° / 12° / 30°（常规 0° 或 12°）,工作长度：430–450 mm适用：输尿管中下段结石、常规碎石.(配备2根)
2.国产自主创新品牌。
	洋溪镇中心卫生院
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	胃肠镜系统
	分辨率与输出：标配需达到1920×1080P高清分辨率，支持4K信号输出，确保黏膜微血管与微表面结构的清晰呈现。

特殊光染色功能：必须具备至少一种电子染色技术，用于无创放大观察消化道早期癌变与微血管形态，提升早癌筛查率。

光源与冷却：采用高亮度LED冷光源，具备自动亮度调节功能，且强制风冷系统需保证长时间运行不衰减。

视野与景深：胃镜视野角≥140°，肠镜≥170°；景深范围通常为3至100mm，确保远近病灶均能清晰对焦。
弯曲部角度：肠镜上下弯曲角度需≥180°，左右≥160°，胃镜弯曲度上弯曲角度需≥210°，下≥90°，左右≥100°，以应对复杂的消化道解剖弯曲，减少盲区和操作阻力。

钳道直径与长度：标准胃镜钳道≥2.8mm，肠镜≥3.2mm，以兼容各类止血夹、圈套器等治疗器械；工作长度胃镜≥1030mm，肠镜≥1330mm。

全防水设计：支持整体浸泡消毒，无需额外防水帽，以降低院感风险。
国产自主创新品牌。肠镜数量和胃镜数量各配备1根.
	洋溪镇中心卫生院
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	宫腔镜系统
	摄像主机与分辨率：需具备4K图像处理性能，能够输出≥3840×2160P 60Hz动态图像，支持4K和全高清（1080P）同时输出能力。
LED冷光源：选用LED光源。
医用显示器：标配≥32英寸的4K医用LCD监视器，支持4K 60Hz超高清显示，并具备HDMI或12G-SDI的4K超高清接口。
诊断镜（检查用）：外径建议≤4.9mm，采用超广角镜头（视场角≤90°），免扩宫直接进入。
电切镜（手术用）：需配备内置工作通道，能够容纳环形、针状等手术电极，支持持续灌流。
智能液泵：压力设置范围需在0-200mmHg可调，具备快速排气和自动校准功能。

双极电切系统：气化与切割功率需满足常规手术需求。双极系统可使用生理盐水作为膨宫介质。
图像工作站：系统应内置医学影像工作站软件，支持在主机或副显上进行静态图像采集与动态视频录像，方便快速书写病历与存档。

硬件防护与消毒：摄像头需具备IPX8级防水设计，镜体支持耐高温高压或低温等离子灭菌。
国产自主创新品牌。
	洋溪镇中心卫生院
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	等离子电切镜
	功率输出与波形：切割功率需达160W至180W，电凝功率需达80W。系统应支持切割波形与凝血波形的独立选择，具备自动阻抗反馈功能，以实时监控组织阻抗变化并提示电凝效果。

低温切割与安全机制：治疗温度需严格控制在40℃至70℃之间，热穿透深度小于0.5mm。设备需具备包膜识别能力，当切至前列腺包膜时能迫使切割停止，有效避免包膜穿孔及外括约肌损伤。

冲洗介质适配：必须使用等渗的生理盐水作为工作介质，从根本上避免因使用低渗液（如葡萄糖）导致的水中毒（TURS综合征）。

镜体尺寸与鞘管设计：常规配置为24Fr至26Fr（约8mm外径）。需配备可360度旋转的外鞘，以及持续灌洗通道，确保在长时间手术中视野清晰且冲洗压力稳定（通常维持在50至70cmH2O）。

光学视野与角度：标配30度或70度视向角的内窥镜。视野角需≥110°，景深范围通常覆盖3mm至100mm，以清晰分辨精阜、前列腺外科包膜及膀胱颈部等关键解剖标志。

电切环设计：采用双极环状电极设计，实现凝切一体化。电切环需具备良好的机械弹性，支持精细的刨削与大块组织的剜除（如经尿道等离子前列腺剜除术PKEP）。

高清成像输出：需兼容1080P或4K高清摄像系统，确保在生理盐水冲洗环境下，对黏膜微小血管网的辨识度达到最高水平。
国产自主创新品牌。
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	耳鼻腔内窥镜
	分辨率与显色性：中心角分辨力需≥3.0 C/(°)，显色指数（Ra）≥88，确保能清晰分辨鼓膜微血管与鼻黏膜颜色变化。

景深与视野：有效景深范围通常覆盖1至50mm，视场角≥50°，保证远近解剖结构均能清晰对焦。

光源适配：需兼容主流冷光源系统（如Storz等），照明镜体光效及综合光效需符合行业标准，保障深部腔体照明均匀。

外径与长度：耳内镜常配备2.7mm或3.0mm规格，工作长度≥110mm；鼻内镜常配备4.0mm规格，工作长度≥175mm，以适配不同解剖通道。

视向角配置：标配0°、30°、70°等多种角度。0°用于常规直视，30°或70°用于观察上颌窦、筛窦等死角区域。

材质与耐用性：采用优质不锈钢与防磨损蓝宝石镜头，需支持兼容浸泡、气熏及手术室常规高温高压和低温等离子消毒。

图像增强：需具备暗处增亮、降低反光及色彩增益功能，支持光谱分析模式以提高血管及组织辨识度。
国产自主创新品牌。
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	电子喉镜系统（成人和儿童）
	
镜体规格与灵活性：检查型镜体插入部先端外径≤2.9mm，治疗型镜体需具备≥2.0mm的工作通道，以兼容活检、异物取出等操作 。

弯曲与视野：镜体需具备高度的灵活性，上下弯曲角度通常需≥130°；视场角（FOV）需≥90°，部分型号要求≥120°，以确保全面覆盖喉腔视野 。

成像与景深：支持高清成像与图像放大；景深范围通常覆盖2-50mm或3-200mm，确保远近病灶均能清晰对焦 。
窄带成像（NBI）技术：支持NBI等光学染色功能，通过观察黏膜表面微血管形态，显著提高早期癌变（如声带白斑、早期喉癌）的诊出率 。

动态频闪功能：需具备动态频闪功能，用于精准观察声带的振动情况，辅助评估嗓音疾病及声带病变 。

防雾与光源：内镜镜头需具备防雾功能，无需预热即可观察；光源需支持多级亮度调节，部分设备具备自动调光功能以适应不同腔体环境 。

高清显示与交互：处理器需配备≥10.1英寸的高清显示屏（如1280×800或1080P分辨率），支持电容触控及智能交互设置 。

影像记录与导出：系统需支持带音频的实时录像与录音功能，具备循环摄录功能，并可将视频与照片导出至存储卡，方便建立患者资料档案 。

图像调节：具备白平衡记忆功能，支持对比度、饱和度及亮度等多级别（如0-15级）参数调节，以适应不同医生的阅片习惯 。

全防水与消毒：操作部需达到IPX7级防水标准，配备防水盖，支持全浸泡消毒，且无需更换ETO帽等复杂配件，以降低院感风险并提高周转效率 。
国产自主创新品牌。

	洋溪镇中心卫生院
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	膀胱镜系统
	镜体外径与尺寸：插入部外径需≤5Fr（约1.6mm），全长约650mm，工作长度≥380mm，以适应不同解剖结构并提升患者耐受度。

弯曲与视野能力：前端向上弯曲角度≥210°，向下弯曲≥120°；视场角≥120°，景深覆盖3-50mm，确保膀胱各壁及死角无盲区。

高级诊断功能：支持窄带成像（NBI）功能，通过特定波长光观察黏膜微血管，显著提高早期膀胱癌及原位癌的诊出率。
国产自主创新品牌。
	洋溪镇中心卫生院
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	内镜清洗消毒机
	
多步全自动循环：遵循“预洗-酶洗-清洗-高水平消毒-终末漂洗”的五步法自动化流程，全程杜绝人工干预，单次标准洗消时间通常在15至30分钟之间。

多通道同步处理：需具备≥3个独立的洗消槽或通道，以满足不同科室（如消化内镜、呼吸内镜、耳鼻喉科）或不同感染状态内镜的分区同步处理需求。

槽体容量与规格：消毒槽有效容积通常需≥9L（以节省消毒液消耗），且槽体及台面需采用进口ABS高分子复合材料或SUS304不锈钢，具备耐酸碱、不易氧化及低细菌附着率的特点。

管腔灌注能力：需配备自动全管道灌流器接口，能够兼容不同品牌的软式内镜（如胃肠镜、支气管镜等），确保消毒液充分灌注至活检孔道、送气送水管等所有复杂管腔内。

消毒剂兼容与残留控制：必须兼容戊二醛、邻苯二甲醛、过氧乙酸等国家认可的高水平液体消毒剂，且程序结束后消毒剂残留量需<0.1%。

内置测漏与报警系统：需具备内镜自动测漏功能（支持手动/自动模式），并在消毒液不足、水压过低、水位异常或内镜泄漏时自动暂停运行并触发声光报警。

自动化干燥系统：需配置内置空气过滤减压装置，在洗消结束后自动向管腔内喷射医用酒精并进行洁净空气吹干，防止管腔内积水滋生细菌。

全流程追溯记录：微电脑系统需自动记录每台内镜的洗消次数、操作者信息、消毒剂使用时间及浓度监测数据，并支持数据导出或与医院院感追溯系统对接。
国产自主创新品牌。
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	血液透析机单泵
	一、技术特点
1.国产自主创新品牌。
2.适用于血液透析、单纯超滤等治疗模式。
3.采用≧15 英寸多角度旋转液晶触摸屏，中英文等多种语言界面。
4.具有多种钠离子、超滤速率、碳酸氢盐、肝素流量、透析液流量、透析液温度等标准曲线和自设曲线功能，可为患者提供个性化治疗。
5.预设多种标准透析液配制比例，亦可自设比例，适应市面上各种品牌的透析粉或浓缩液。
6.先进的容量平衡反馈控制系统，超滤更精确。
7.方便的序贯透析（透析←→单纯超滤）、高低钠序贯透析。
8.透析液配制反馈控制系统，透析液离子浓度更准确。
9.醒目的红、黄、绿三级警示灯，配合多种音乐提示和报警，兼顾安全与人性化。
10.内置后备电源，停电后可维持血液回路工作 30 分钟以上。
11.可使用 10mL、 20mL、 30 mL、50mL 注射器，自动检测注射器型号，完善的功能自检和报警系统，支持肝素曲线。
12.引导式操作界面，医护人员操作更加简单、快捷。
13.具有在线Kt/V实时清除率监测功能，可实时测量并图形显示Kt/V值和URR值，用于评价透析治疗的充分性。
14.具有血容量监测功能，用于监测治疗过程中患者的相对血容量。
15.具有体外循环血液温度监测功能，用于监测治疗过程中体外循环管路内血液温度。
二、技术参数:
1.动脉压监测: -400mmHg～600mmHg，精度可达：±10 mmHg
2.静脉压监测: -400mmHg～600mmHg，精度可达: ±10 mmHg
3.跨膜压监测: -180mmHg～600mmHg，精度可达: ±10 mmHg
4.透析液流量：100mL/min～800mL/min，精度：±5％
5.透析液温度范围：33℃～40℃，精度±0.5℃
6.透析液电导率: 12mS/cm～18mS/cm，精度: ±0.1 mS/cm
7.置换液流量：30-600 ml/min（HDF-online）
8.血流量：30～600mL/min，精度±10%
9.超滤控制 超滤率：0～4000mL/h，精度：±30mL/h
10.肝素泵注入流量：0～10ml/h
11.气泡检测器：可监测＞0.02 mL 的气泡，可监测累积气泡
12.漏血监测：可监测 ≤0.35mL/min 的漏血（HCT32%）
13.消毒功能：具有化学剂消毒和热消毒两种，热消毒最高温度大于93℃
14.供水条件温度：进水压 1.5～7.0bar	进水温度 5～30℃
15.所投设备型号首次取得注册证时间在2018年以前。
（三）其他
1.质保期不少于3年，质保期内全免费维修和更换零配件。
2.提供良好的售后服务支持，能及时快捷的提供维修服务，接到电话半小时内响应，24小时内到达现场。
3.国产自主创新品牌。
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	牙床
	1 基本参数
1、环境 5℃—40℃，相对湿度≤80% 
2、电源：交流 220V 50HZ 
3、气源气压：0.5MPa—0.8 MPa 流量小于 50L/min 
4、水源水压：0.2MPa—0.4 MPa 流量小于 10L/min 
5、输入功率：1200VA 
6、熔断丝规格：5x20 
7、口腔冷光灯灯泡：a.c.24V/7VA ；口腔灯：光斑在相距灯面 800mm 处，照度 
调节范围为 8000Lux～26000Lux，照明区域温升≤5℃，口腔灯转动范围≥120 
8、观片灯：照度≥6000 Lux 
9、热水器：DC24V/80VA 
10、直流电机：d.c.24V/80VA 
11、靠背后倾角度范围：120mm 
12、坐垫后倾最大角度：≥10° 
13、牙科椅在承受 135kg 
14、整机噪音≤70db（A）（空气压缩机除外） 
15、最低椅位≧510mm，最高椅位≧830mm 
16、扶手能承受 335N 垂直向下压的力，并能承受 220N 水平拉力 
17、器械盘：垂直移动范围应≥350mm，盘面偏斜度≤3° 
二、标准配置清单： 
1.防交叉感染卫生设计 
2.可旋转助手架，利于“四手”操作 
3.超低椅位设计，方便患者上下 
4.优质三用枪 2 支 
5.控制系统：USB 一体式电脑控制操作系统，电脑控制板含复位，椅位升降，俯 
仰，冷光灯，冲痰盂，供水，加热等功能操作键.按键式控制面板。 
6.器械盘：大型注塑器械盘， 
7.冲痰盂，漱口定量自动给水控制系统 1 套，配有可自动加热恒温系统 
8.强弱吸唾系统各一套，外置式集污杯可方便拆洗 
9.可调 LED 口腔冷光灯的一套 
10.24V 低电压控制漱口水装置及低压观片灯各一套 
11.可旋转 90 度陶瓷痰盂一套 
12.外置式手机净水系统一套 
13.气压锁定器械臂一套 
14.多功能组合脚踏开关一套，可控制手机，牙椅 
15.动力系统采用直流静音电机 
16.具备清洗过滤网功能，有沉渣过滤功能 
17.牙椅结构为电脑不联动式，头枕可折叠并任意调节和销定，二段式头枕，适合成人和儿童使用，PU 无缝椅垫，与机身靠背随时拆卸，清洗，更换，牙科椅 
为双扶手 
18.G 型转椅一张 
19.进口电磁阀 
20.侧箱可旋转 45 度
21.国产自主创新品牌。
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	冲击波治疗仪
	一、冲击波源类型
冲击波治疗仪：
气压弹道式（发散式） 压缩空气驱动子弹撞击治疗头 浅表软组织、筋膜炎、肌肉劳损等 穿透浅、作用范围广、临床最常用
二、核心参数详细对照
气压弹道式（发散式）冲击波参数
参数类别 基本要求与参考范围 典型数据来源
工作压力 1-4Bar或1-5.5Bar，调节步进值0.1Bar 
频率调节范围 1-22Hz或1-25Hz，调节步进值0.5-1Hz
 三、通用功能参数
1. 操控系统
参数类别 基本要求与参考范围 来源
显示屏 ≥10.1英寸至12.1英寸彩色触摸屏 
疼痛评估 内置VAS疼痛评估模式（动态、静态、睡眠、面部表情） 
2.国产自主创新品牌。
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	十二导心电图机
	1. 12 导心电波形能打印于卷纸和折叠的热敏纸；
2. 起搏器采样率：不低于 16,000Hz；
3. 无需选择灵敏度，自动检测起搏器工作状态；
4. 电压分辨率：不低于 1uV；
5. 模数转换：不低于 24 位；
6. Glasgow 大学静息心电算法，适用于所有年龄段的人群；
7. 开机出波形时间不超过 5 秒；
8. 内置存储容量不低于 800 份；
9. 电池单次充电至少可供打印 500 份报告；
10. 屏幕可预览完整的心电图报告；
11. 更改患者信息后，可自动再分析心电波形，并作出新的诊断；
12. 可以 USB 线连接外置打印机，将报告打印于 A4 纸；
13. 可支持条形码扫描枪接收患者；
14. U 盘可存储并转移 PDF 或 XML 格式的报告；
15. 支持无线或有线方式传输 PDF 或 XML 格式的报告；
16. 波形增益：2.5, 5, 10, 20, L=10 C=5, L=20 C=10 mm/mV, 自动；
17. 记录仪分辨率：水平 40 dots/mm @ 25mm/s, 垂直 8 dots/mm；
18. 心电放大器：直流耦合
19.国产自主创新品牌。
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	动态心电图
	导联与频率响应：标配3导联，频率响应通常为0.05~60Hz，以覆盖常规心电信号。

采样与存储性能：采样频率通常需≥10000Hz（心电存储频率128~512Hz可调），内置大容量存储介质，且重上电后数据不丢失，支持中断后连续记录。

抗干扰与输入范围：共模抑制比需>100dB，动态输入范围通常≥10mV，耐极化电压≥±300mV，确保在患者日常活动及肌电干扰下仍能准确捕捉心电信号。

便携性与续航：记录仪重量通常<85g，内置电池需支持3导联连续记录≥7天或12导联≥3天，且具备导联脱落及低电量声光警示功能。

自动分析准确率：心律失常自动分析准确率需≥99.9%，房颤分析准确率≥98%。

高级分析工具：需具备全程自动跟踪编辑、心搏模板叠加分类、ST段动态扫描分析功能，以及支持房颤、长间歇事件统计的散点图（Poincaré图）技术。

起搏器信号检测：需具备多通道同步起搏器信号检测技术，能识别微小的起搏脉冲（如1mV/0.1ms），并生成独立起搏直方图。临床功能与系统扩展

事件标记与交互：记录仪需配备事件按钮，方便患者在突发不适时标记时间点，软件端支持双屏联动显示与快速人工修正。

数据互联与闭环：支持危急值自动检测与上报闭环管理，部分高端系统支持与院内HIS系统对接，实现数据全院共享及电子签章安全认证。
国产自主创新品牌。
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	多参数监护仪系统
	1.≥10.1英寸彩色电容触摸屏，分辨率≥1280*800，≥8通道波形显示。
2.显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围。
3.监护仪设计使用年限≥10年。
4.支持升级2.4G/5G无线WiFi，方便无线联网。
5.至少支持室上性心动过速、PVCs/min、SVCs/min等室上性心律失常分析，标配支持≥27种实时心律失常分析。（提供厂家公开发行的彩页或说明书或有资质的第三方检测机构出具的检验/检测报告）
6.心电支持≥4个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析。
7.提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300。
8.提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式，提供24小时血压统计结果。
9.提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：1-200rpm。
10.配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压测量范围：收缩压25～290mmHg。
11.提供双通道体温和温差参数的监测,并可根据需要更改体温通道标名。
12.支持≥1000组NIBP测量结果。
13.具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源
14.支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。（提供厂家公开发行的彩页或说明书或有资质的第三方检测机构出具的检验/检测报告）
15.监护仪主机工作温度环境范围：0～40℃，可选配有创血压监测。
16.主机防水等级≥IPX1，整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。配备指套式血氧探头，≥IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁，监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种。（提供厂家公开发行的彩页或说明书或有资质的第三方检测机构出具的检验/检测报告）
17.支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能，可升级临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分系统）、NEWS2（英国早期预警评分系统2），可支持定时自动EWS评分功能，支持动态刷新EWS和EWS报警。
18.心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，支持成人、小儿、新生儿患者，QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800ms。心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。
19.支持监护仪进入夜间模式，演示模式和待机模式，可选隐私模式。提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。
20.标准配置：3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。
21、网络接口可连接 LIS/HIS 等数据管理系统；
21.国产自主创新品牌。
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	LED手术无影灯
	1、灯珠数量：≥48颗；
2、照度（相距1M处LUX)：40000-160000；
3、色温（K）：3000-5500；
4、光斑直径（mm）：100—300；
5、照明深度（mm）：≥1200；
6、亮度调节：1-100；
7、演色性指数CRI：≥97%；
8、色彩还原指数Ra：≥97%；
9、术者头部温升（℃）：≤1；
10、术野工作区域温升（℃）：≤2；
11、操作半径（mm）：≥2200；
12、工作半径（mm）：600—1800；
13、电源电压：100-240VAC ，50/60HZ；
14、输入功率：≥400VA；
15、灯泡平均寿命（h）：≥60000；
16、灯泡功率：≥3W/3V；
17、最佳安装高度（mm）：2800—3000。
18、国产自主创新品牌。
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	微量泵
	1、国产自主创新品牌。
2、 用途：用于推动注射器进行液体精确匀速注射
3、 一般规格和要求：
3.1 I 类 CF 型设备，注射泵的进液防护等级≧IP44；
3.2 PBT+PC 外壳材质，抗氧化耐腐蚀，可使用多种消毒液擦拭消毒；
3.3 双通道注射泵采用整体同屏设计，两个通道的旋转压柄和推拉盒采用不同颜色设计，与各自通道的操作界面颜色一致，避免误操作；
3.4 双道注射泵外观：230.5（W)*129.5(H)*189(D)（单位：mm）
3.5 双道注射泵整机重量≤2.5kg
4、 注射泵的主要技术和性能要求：
4.1 安全要求：
4.1.1 采用双 CPU 设计；
4.1.2 双道注射泵具有一体化隐藏式提手和固定夹，无需外接配件，便于移动、转运和保管；（提供图片）
4.1.3 能够动态监测在线注射压力，图标和数字显示实时注射压力值和报警等级;
4.1.4 阻塞报警等级 4 档可调，分别为（150、300、600、900）mmHg；【选配软件可增加 50mmHg 压力档，50mmHg（±40mmHg）；150mmHg（±125mmHg）；300mmHg（±125mmHg）；600mmHg（±125mmHg）；900mmHg（±180mmHg）；】
4.1.5 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害病人；
4.1.6 防虹吸设计：防止药液在暂停期间任意流出；
4.1.7 手动、自动锁屏功能：OFF，自动锁屏时间 15sec-30min 可调；
4.1.8 采用单手操作设计，只需单手就能完成注射器加载，满足无菌操作要求；（提供图片）
4.2 精度要求：
4.2.1 速率：全流速段注射精度≤±2%，机械精度≤±1%；
4.2.2 在线滴定功能：更改速率不需要中断注射；
4.2.3 无需停机可以在线调整压力报警等级和累积量清零；
4.3 基本要求：
4.3.1 速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进值 0.01ml/h；（2/3ml：0.1-50ml/h；5ml：0.1-100ml/h；10ml：0.1-300ml/h；20ml：0.1-600ml/h；30ml：0.1-900ml/h；50/60ml：0.1-2000ml/h）
4.3.2 预置总量范围：0-9999.99ml，最小步进值：0.01ml；
4.3.3 预置时间范围：1sec-99hrs59min59sec；
4.3.4 快推功能：快推速率 0.1-2000ml/h，以 0.01ml/h 步进；
4.3.5 具有自动和手动两种快推模式，实时显示快推入量，并且手动快推时每达到 1ml 整数时给与声音提示；
4.3.6 KVO 功能：0-5ml/h，以 0.01ml/h 步进, 当速度设为 0ml/h 时默为关闭KVO 模式；
4.3.7 自动识别注射器规格：2/3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；
4.3.8 采用触摸屏操作，彩色触摸屏≧4.3 英寸，A、B 通道同屏显示，使用方便，简单易用；
4.3.9 具有 ml/h 模式，在同一个操作界面中即可快速完成流速、时间-容量和流速-容量三种输液模式参数的设置，无需翻页选择模式操作，方便快捷；
4.3.10 分低级、中级、高级三级报警，并给以声光提示，同时图文并茂地显示具体报警信息，直观易懂；
4.3.11 预置量接近完成（完成预报警时间可调范围为：2min、5min、10min、15min、20min、30min）、注射器接近排空、预置量完成、注射器排空、管路阻塞、阻塞预报警、压力下降、电池电量低、电池耗尽、网电源中断、注射器脱落、遗忘操作（遗忘报警时间可调范围：2min、5min、10min、15min、20min、30min）、待机时间结束、KVO 完成、药物剂量超限、系统故障；
4.3.12 具有八种注射模式可选：ml/h 模式、体重模式、首剂量模式、序列模式、梯度模式、级联模式、药物库模式、微量模式；
4.3.13 启动级联模式，通道 A 可向通道 B 中继注射，支持循环级联；
4.3.14 电池持续运行时间：单通道注射≧10 小时@5ml/h，双通道注射≥5h；
4.3.15 供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V；
4.3.16 历史纪录功能：自动储存≥5000 条的事件记录；
4.3.17 治疗记录：自动存储≥20 条治疗记录，并可直接调用治疗记录设置参数；
4.3.18 药物库功能：药物库存储≥2000 条，支持药物名称显示；
4.3.19 品牌库存储≥200 个品牌；
4.3.20 多功能接口，支持数据传输、护士呼叫、外接直流电充电；
4.3.21 可选配无线模块，实现无线组网监测；
4.3.22 内置中文，全中文操作界面
5.国产自主创新品牌。
	洋溪镇中心卫生院，圳上镇中心卫生院
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	高压灭菌消毒锅
	1.容积：≥50L
2.材质：06Cr19Ni10(SUS304)
3.设计压力：-0.1/0.3MPa
4.设计温度：144℃
5.使用寿命：≥8年/16000次循环
6.主体保温：粘胶纤维保温层
7.腔壁加热：覆膜式加热膜
8.门板：拉伸门板，材料厚度≥2mm；
9.开关门方式：电机驱动，一键式侧开门
10.三层托盘
11.国产自主创新品牌
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	洗胃机
	电动洗胃，流量≥200ml/次，具备正压冲洗、负压吸引，可调节压力，具备防返流、空液报警，便携设计，国产自主创新品牌。
	洋溪镇中心卫生院，田坪镇中心卫生院
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	等离子消毒机
	消毒容积≥100L，工作温度常温，消毒时间30-60分钟，具备等离子体消毒，无残留，适配器械、内镜消毒，国产自主创新品牌。
	洋溪镇中心卫生院
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	手术显微镜系统
	一、放大倍率：支持电动连续无级变倍，变倍比通常可达 6:1，放大倍率范围广泛（如 1.5× 至 25× 甚至更高），以满足探查与超精细血管吻合的不同需求。

工作距离与物镜：配备不同焦距的大物镜（如 200mm、250mm、300mm），对应的工作距离通常在 192mm 至 470mm 之间，以灵活适应浅表血管及深部组织的手术要求。

目镜与视野：标配 10× 或 12.5× 广角目镜，支持瞳距（如 55mm-75mm）及视度（±6D）独立调节。视野直径通常在 11mm 至 142mm 之间，最大景深一般 ≤180mm。

成像质量：采用全镜组复消色差（APO）平行光路设计，具备低色差、高对比度特性，确保在极高放大倍率下组织层次依然分明。


二、 支架与平衡：采用落地式支架，配备一键式自动平衡与电磁锁功能，确保在任意角度悬停稳定。横臂最大伸展半径通常在 1100mm 至 1300mm 之间，净高度大于 1860mm，可放置于术者身后，不占用手术床两侧空间。

多维调节：支持电动 XY 平面移动器（前后、左右平移范围各约 40mm）及归零复位功能；电动微调升降范围 ≥40mm，升降速度约 2.5mm/s。

镜体调节：主刀镜筒支持 0-180° 旋转，对手镜（助手镜）支持立体双目同光路观察，倍率与主镜同步。


三、 光源类型：普遍采用内置双光纤同轴冷光源照明，光线垂直覆盖，无侧方阴影干扰，且无红外热辐射，避免长时间照射灼伤微血管或神经。

照度与光斑：物面最大照度通常在 60,000 Lx 至 120,000 Lx 之间，支持多档位亮度调节；照明光斑直径 ≥40mm，光斑均匀无明暗断层。

四、 操控方式：配备多功能防水脚踏开关，支持电动连续调焦、变倍、释放电磁锁及 X-Y 平移等功能。

影像拓展：预留标准摄像卡口，可外接或内置高清摄像系统。

教学与记录：支持实时图像编辑、SD卡存储及多终端输出，满足术中录像和病案留存需求。
电气安全：符合 GB 9706.1 医用电气设备基本安全标准，具备过载、短路保护功能。
国产自主创新品牌。
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	麻醉机
	气动电控双气源设计与高精度潮气量控制。主流设备需具备10至1500ml的可调潮-气量及全面的呼气末二氧化碳监测功能，以确保各类手术患者的通气安全。

通气模式：需标配容量控制（VCV）、压力控制（PCV）、SIMV及自主呼吸等模式，以覆盖从常规手术到复杂危重症的通气管控需求。

潮气量与频率：潮气量调节范围通常为10至1500ml，呼吸频率覆盖4至100次/分钟。核心指标是在低潮气量（如小儿手术）时，输出误差需≤±5%。

吸呼比与PEEP：吸呼比需在1:10至4:1范围内可调，具备电子呼气末正压（PEEP）功能，设置范围通常为4至30cmH2O，以改善氧合与肺顺应性。

双气源与安全保障：必须支持中心气源与高压钢瓶双气源切换，内置氧浓度低限报警与机械氧浓度保护，确保任何情况下氧气浓度不低于21%。

挥发罐配置：标配双挥发罐位，支持七氟烷、异氟烷等常用吸入麻醉药，具备浓度精准输出及自动切断功能。

回路设计：呼吸回路需耐高温高压消毒（符合院感要求），并配备回路加热功能以防止冷凝水积聚影响传感器精度。

呼气末二氧化碳（EtCO2）：必须集成主流或旁流二氧化碳监测模块，实时显示CO2浓度及 Capnogram 波形，这是判断人工气道位置和通气效率的金标准。

气道压力监测：具备完善的峰压、平台压及平均压监测，并配有高低压、窒息报警系统。

备用电源：内置大容量锂电池，断电后需支持正常工作≥60分钟，保障转运或突发断电时的生命安全。
国产自主创新品牌。
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	振动排痰机
	气动式高频振荡排痰系统：
一、适用范围；适用于通过振动叩击改善患者肺部血液循环状况，协助排出呼吸道分泌物。
二、结构及组成；由主机、充气气囊（排痰背心）、导气软管、血氧探头（含血氧测量模块）组成。
三、治疗机理；备主机产生压缩空气，通过导气管向充气背心中反复的充放气，产生胸腔振荡起到类似轻微咳嗽的效果，使气道表面的黏液和代谢物松弛和液化，使其变小脱落从支气管移动到主气管，通过咳嗽或者人工吸引方式排出体外。
四、技术参数：
1.屏幕规格 8 寸显示屏，全中文导航，真彩触摸，图文并茂，使医护人员直观便捷的使用；
2. 治疗模式；手动模式，自动模式，自定义模式；
3.手动模式频率：为 1-25Hz，误差：±2Hz，连续可调
最大压力： 40mmHg，误差±1.5mmHg
时间范围：1-60min，步距为1min，连续可调
常规治疗时间：为 10min；
4.自动模式；分为成人模式、儿童模式、老人模式、重症模式；
5. 成人模式：
频率 ：15Hz
压力：16mmHg
时间调节范围：1-60min；
6.儿童模式
频率： 12Hz
压力 ：14mmHg
时间调节范围：1-60min；
7.自定义模式：序号 1-50 可选，自命名内容可自定义，频率为 1-25Hz，误差：±2Hz，压力1-40mmHg，时间调节范围：1-60min，连续可调，修改参数后点击保存参数，当设备供电短时中断后又恢复时自定义模式的参数不应改变；
8.频率输出准确性：频率最小值、中间值、最大值输出与设置值的误差不超过±20%或±2Hz，二者取最大值，最小频率1.63Hz，误差 0.63Hz，中间频率13.42Hz，误差0.42Hz，最大频率 25.01Hz，误差 0.01Hz；
9.压力安全有效范围及输出准确性：最小压力0.2mmHg，误差0.8mmHg，中间压力 19.6mmHg，误差0.4mmHg，最大压力39.8mmHg，误差 0.2mmHg；
10.导气软管连接的可靠性；设备连接软管应连接可靠牢固在管路连接方向上作用 20N 的力，管路与设备和充气气囊不分离；
11.设备具备泄压功能：在泄压启动后，充气气囊压力在10s内从最大压力下降到 0.2kPa；
12.双重电源保护功能；
13.具备设备累计工作时间查询功能；
14.设备运行过程中频率和压力实时监控，动态显示；
15.设备可选配血氧监测功能。
16.配套车；2 台
17.国产自主创新品牌。
	洋溪镇中心卫生院，圳上镇中心卫生院
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	有创呼吸机
	核心模式：标配控制通气（VCV）、压力控制（PCV）、同步间歇指令通气（SIMV）及自主呼吸支持（PSV）等满足日常需求。
基础报警：必须具备气道高压、低压、分钟通气量高限及低限、窒息报警等核心安全功能。
报警参数设置：压力上限报警通常设置为高于患者的吸气峰压5至10cmH2O，一般不超过40cmH2O。下限则通常设定在PEEP以上2cmH2O。

体积与便携：体积适中、内置高性能锂电池的机型。

操作界面：配备≥12.1英寸的彩色触摸屏，具备直观的通气波形显示和一键报警静音功能。
国产自主创新品牌。
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	无创呼吸机
	压力输出范围：吸气相气道正压（IPAP）调节范围通常需覆盖4-30cmH2O，呼气相气道正压（EPAP）需覆盖4-25cmH2O。该范围可满足从轻度睡眠呼吸暂停到重症慢阻肺（COPD）伴呼吸衰竭的通气需求。

后备通气频率（BPM）：需具备可调节的后备频率，常规范围设定为4-40次/分钟，以在患者自主呼吸微弱或停止时提供时间控制通气支持。

压力上升时间（Rise Time）：需支持多级调节，以确保吸气压力平稳过渡，避免患者出现“流速饥渴”或气流过大等不耐受现象。

S/T模式（自主/时间控制）：临床最核心的模式。患者有自主呼吸时机器按S模式（自主触发）工作；若自主呼吸间隔高于设定值，则自动切换至T模式（时间控制），提供后备通气支持。

CPAP与Auto-CPAP：持续气道正压通气模式，主要用于单纯性阻塞性睡眠呼吸暂停综合征（OSAHS）的治疗。

容量保障模式（如VAPS）：能根据设置的潮气量自动调节压力支持，保障分钟通气量稳定。

实时监测指标：需实时显示潮气量、分钟通气量、总呼吸频率、病人触发比例及病人泄漏量（通常要求漏气补偿能力≥240L/min）。

声光报警功能：必须配备高压、低压、停电、窒息等安全报警机制，确保临床使用安全。

过滤系统：需配备高效细菌/病毒过滤器，防止交叉感染。

声学性能：声功率级通常需≤25dB，以确保不影响患者夜间睡眠。

电源适配：支持宽电压输入（AC100V-240V），并具备内置电池或外接直流电源接口，以应对断电等突发情况。
国产自主创新品牌。
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	钬激光治疗机
	激光波长：标准输出波长通常为2100nm（±100nm）。

单脉冲能量：光纤末端单脉冲能量需在0.1J至4.2J范围内连续可调。

脉冲重复频率：常规频率需在5Hz至40Hz可调。

脉冲宽度：需在200μs至800μs范围内可调。

光纤传输规格：需支持多种规格的石英光纤（如200μm、272μm、365μm、550μm等）。

瞄准指示光：标配波长为532nm的绿光指示光，功率≤5mW，用于在发射高能激光前精准定位靶组织。

能量稳定性：具备内置能量反馈系统，要求激光输出功率的不稳定度与复现性均≤±5%，确保手术过程中能量输出恒定。

冷却系统：通常采用内置压缩机制冷或内置水冷系统，以保证设备在长时间连续手术中功率不衰减。

泌尿外科：主要用于各种成分泌尿系结石的粉碎（如经皮肾镜、输尿管镜），以及前列腺增生或膀胱肿瘤的汽化与切除。
国产自主创新品牌。
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	电动综合手术床
	动力系统与承重：必须采用电动液压或全电动驱动，具备独立电动刹车系统。最大承重通常需≥350kg，以确保各类体型患者的手术安全。

体位调节能力：台面需由头板、背板、坐板、腿板等多模块组成，且具备一键复位与预设体位功能。纵向倾斜（头倾/脚倾）通常≥25°，侧向倾斜≥20°，背板与腿板需具备大角度上下折转能力，以满足截石位、侧卧位等多种手术需求。

术中透视与平移：台面必须全透X线（如采用碳纤维材质）。高端机型配备双向电动平移功能，平移距离≥320mm，配合超低位设计（最低台面≤610mm），便于术中C臂机无缝对接与透视。

安全与防护：整机需具备较高的防水等级（如≥IPX4或IPX5），配备备用控制面板和内置蓄电池，确保在断电或紧急情况下能完成手术体位调整。

床面调节功能：需具备背部升降、腿部升降、整体升降及特氏（头高脚低）/反特氏体位调节功能。背板最大升角通常≥70°，膝部最大升角≥40°，以改善患者呼吸与微循环。

安全与承重：整床安全承重通常需≥250kg。床体两侧需配备可同步升降护栏，且床尾板需具备快速CPR（心肺复苏）释放功能，以便在紧急抢救时迅速放平床面。
国产。
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	全自动生化仪
	1、国产。
2、生化单模块测量恒速≥800测试/小时，电解质单模块测试速度≥300测试/小时。
3、测量方法：具备终点法，两点法，速率法。
4、样本位：轨道式进样，一次性可同时进样≥300管，具备单独的急诊检测通道，急诊样本优先检测。
5、分光方式：光栅后分光方式。
6、波长范围：340nm-800nm，波长数量≥13个。
7、温控方式：固体直热方式，无需水、水浴添加剂（如抑菌剂）或油浴添加剂等额外消耗，降低成本。
8、样本针功能：具有凝块检测功能，液面探测功能。
9、试剂量：最小加样量≤20μL，1μL步进。
10、同时在线分析项目：≥70个项目。
11、同时分析项目数：比色法同时分析项目数≥70项。
12、最少反应液量：≤80μL。
13、采用可重复使用的永久性石英玻璃比色杯。
14、支持血清、血浆、尿液等多种样本类型，支持原始管直接上机。
15、配套分析控制软件，支持中文/英文图形化操作界面.
16、.原厂免费开放接口，无缝对接HIS/LIS/PACS/公卫系统，无对接年费。
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	全自动尿液分析仪
	▲1.设备为国产全新全自动尿液干化学分析仪，具备有效的NMPA医疗器械注册证，注册信息可在国家药品监督管理局官网查询核验；投标时须提供加盖生产厂家公章的证件复印件。
▲2 整机符合医用电气安全标准GB 9706.1-2020；制造商具备有效的ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书。
3.检测原理：多波长反射光度法，支持不少于11项尿液干化学检测项目，兼容11项、14项规格试纸条。
4.检测速度≥120样本/小时，配备急诊优先检测通道。
5.采用全自动试纸输送系统，实现试纸自动进条、废试纸自动回收，配置废料收纳盒。
6.配备中文彩色液晶显示屏，实时显示检测进程、样本结果；内置热敏打印机，可输出标准化中文检验报告。
7.内置系统自检程序，设备故障、异常结果声光提示；携带污染率符合YY/T 0996相关标准要求。
8.样本数据存储容量≥8000组；具备USB、RS232通讯接口，支持对接院内LIS信息系统。
9.整机结构紧凑，外壳便于擦拭消毒，耗材更换操作简便，适配基层检验科常态化使用场景。
10、原厂免费开放接口，无缝对接HIS/LIS/PACS/公卫系统，无对接年费。
一、配置
全自动尿液分析仪主机、内置热敏打印模块、配套连接线缆、操作说明书、保修卡。
二、售后
1. 整机免费质保≥2年。
2. 在湖南省内设有厂家授权售后服务网点，接到报修后48小时内提供上门维修服务。
3. 供方提供免费安装调试、现场操作培训、设备日常维护保养指导。
4. 承诺长期稳定供应原厂配套试纸耗材，耗材报价公开透明。
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	全自动血球分析仪
	检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定
分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道
▲检测参数：≥28项可报告参数（不含散点图和直方图）
▲研究参数：≥12项，具有异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞报警信息
进样方式：全自动进样，封闭进样
检测模式：具有独立CRP、五分类+CRP等3种以上全血检测模式
样本添加：可随时添加样本
进样器容量：≥40个
进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式
▲静脉样本用量：五分类+CRP模式≤35μl，CRP模式≤20μl
检测速度：五分类+CRP模式≥60个样本/小时
预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能
WBC线性范围：0~400×109/L? ?
CRP线性范围：0.3~320mg/L
CRP携带污染：≤1.0%
操作系统：全中文操作分析报告软件
排堵方式：正反冲洗，高压灼烧
▲具有配套的试剂、校准品、质控品，并提供校准品溯源性文件
原厂免费开放接口，无缝对接HIS/LIS/PACS/公卫系统，无对接年费。
国产。
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	全自动化学化光仪
	1、仪器类型：全自动随机管式，急诊优先检测；
2、测试速度：单台设备最大测试速度≥200T/H；
3、视觉识别：能够自动识别不同的样本容器，对异常液面智能识别和报警，确保加样的准确性；
4、样本针清洗方式：瀑布式真空气吸清洗，样本针携带污染率<0.1ppm；
5、样本管规格：能支持微量样本杯、原始采血管、塑料试管；
6、试剂针：具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能；
7、反应杯：反应单元为一次性反应杯，一次性加载≥1200个,料斗式散装反应杯进样；
8、混匀方式：同时具备非接触式偏心涡旋混匀和超声混匀两种技术；
9、磁分离机构布局：单独磁分离盘，4重磁分离清洗，底物注入；
10、校准方式：内置主曲线，二维码识别，配套校准品校正；
11、国产。
12、原厂免费开放接口，无缝对接HIS/LIS/PACS/公卫系统，无对接年费。
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	离心机
	1.最高转速≥5500r/min；
2.转速精度≤±10r/min；
3.最大相对离心力≥4500xg；
4.可以直接设置离心力或转速；
5.最大容量：≥4×750ml，一次性可分离≥25支50ml、≥75支15ml尖底离心管、≥150支5/7ml采血管，≥120孔自动脱帽适配器。
6.定时范围：1 s-99h59min；具有启动计时、到转速计时、连续计时等≥3种计时模式；
7.温度设置范围：-20℃～+40℃或更宽范围，温度控制精度±1℃；
8.加/减速曲线：≥10档加速曲线、≥10档减速曲线，可根据实验需求，自定义升速、降速时间曲线；
9.驱动系统：交流变频电机驱动；
10.控制系统：≥7寸高灵敏度（可戴手套直接操作）高清触摸屏控制；可设置转速或离心力，设置参数与运行参数同屏显示。
11.可以设置≥100组程序，并可对每组程序进行简易命名。
12.可选中≥5组程序，实现阶梯离心。
13.可以根据实验的时间间隔设置仪器的休眠时间；
14.自动保存运行记录、故障记录。
15.材质：离心腔采用316L不锈钢；转子、吊篮采用7075-T6航空级锻造铝合金；
16.具备经第三方认证的气密性圆杯/方杯,并可高温高压灭菌。
17.压缩机组：节能双通道变频压缩机组
18.具有点动功能
19.具有转子识别
20.配置要求：≥4*750ml水平圆杯转子带≥4*15*15ml尖底适配器/4*7*50ml尖底适配器
配置清单
配置要求：≥4*750ml水平圆杯转子带≥4*15*15ml尖底适配器/4*7*50ml尖底适配器
21.国产。
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	全自动电解质仪
	1、技术特点：
1-1、真彩色高清触摸屏≥7英寸，人机交互式菜单，操作和 维护导航功能，在线故障自动报警及排除；
1-2、功能部件自动检测，传感部件自动判断、自动适应和自 动校正 ；
1-3、自动进样盘，自动进样盘至少提供：1个急诊测试位， 3个质控测试位及25个样品测试位；进样盘配原始管加? 样、无需分装样品直接测量，液面检测及采样针防碰撞? 功能，外置条码扫描。
1-4、一键式全方位维护操作，免除操作者繁杂工作及确保仪 器最优工作状态
1-5、检测和计算项目：K、Na?、C1-、Ca2、pH、nCa、TCa 等多种参数组合
1-6、样品耗量≤80μ1～150μ1,电解质项目从吸样到显示 结果≤25秒
1-7、断电后仍可储存质控和样品数据，实现数据储存再现， 超大存储量>5000,并支持无限扩展
1-8、国际标准HL7协议，标配网络接口支持LIS联网，支持外接打印机、鼠标和键盘，支持U盘数据导出，支持 软件在线升级。
1-9、自动一点及两点定标，附加人工定标功能，自动斜率和均差参数调整，支持原厂质控参数条码扫描输入
1-10、一体化试剂包，降低生物污染风险，符合环保要求
1-11、试剂余量报警，具备条码耗材控制功
1-12、原厂免费开放接口，无缝对接HIS/LIS/PACS/公卫系统，无对接年费。
2、样品种类：血清
3、测量范围和精度：能
4、工作条件： 
4-1、工作温度：10℃一40℃
项 目 测量范围	精密度(CV 值 ) 
K	0.5—15.0mmol/L	≤1.0% 
Na	20.0—200.0 mmol/L	≤1.0% 
C1	20.0-200.0 mmol/L	≤1.0% 
Ca2	0.1-5.0 mmol/L	≤1.5% 
pH	6.0-9.0	≤1.0% 
4-2、相对湿度：≤80%
5、国产。
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	显微镜
	1、目镜：10×大视野、高眼点平场目镜，视场数Φ≥20mm，带指针；
2、物镜： 无限远平场消色差减光物镜：4×、10×；无限远平场消色差物镜：40×（弹）、100×（弹、油）
3、观察筒：铰链式双目镜筒，30°倾斜，360°旋转，瞳距调节≥50mm～75mm；
4、物镜转换器：内倾式内定位四孔转换器；
5、调焦装置：粗微同轴调焦，粗调行程≥25mm，带松紧调节；并有调焦上限位装置?
6、载物台：机械移动载物台；面积≥145 mm×140 mm，进口三角导轨, 移动范围≥76 mm×52 mm，游标刻度0.1mm，双片夹结构
7、非球面照明系统：3W-LED冷光源照明系统（USB供电接口，可连接充电宝供电），亮度可调，(非球面照明系统提供彩页证明)
8、为保证产品质量需提供第三方产品检测报告；
9、国产。
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	耳鼻喉内窥镜
	▲1. 设备为国产全新原装电子鼻咽喉内窥镜系统，具备有效的NMPA第三类医疗器械注册证，提供注册证、产品技术要求复印件加盖生产厂家公章，注册证可在国家药监局官网查验。
▲2. 整机符合医用电气安全标准GB 9706.1-2020，设备制造商具备ISO13485医疗器械质量管理体系认证。
3. 临床用途：满足鼻腔、鼻咽、口咽、喉部常规筛查检查，完成图像采集、存储、报告打印，适配乡镇卫生院门诊常见病诊疗。
二、软性电子鼻咽喉镜（检查镜）
1. 成像方式：镜头内置CMOS电子成像，光纤无导像束设计。
2. 插入部外径≤3.0mm，适合成人及儿童检查；有效工作长度280mm～320mm。
3. 视场角≥90°；景深范围2mm～50mm。
4. 前端双向弯曲：向上弯曲≥120°，向下弯曲≥120°。
5. 操作手柄配置≥2个自定义功能按键，支持图像冻结、拍照、录像。
6. 镜体操作部防水等级不低于IPX7，支持整体浸泡消毒。
7. 具备自动曝光控制、图像降噪、色彩优化功能。
三、图像处理主机与显示系统
1. 一体化图像处理主机，内置LED冷光源，光源使用寿命≥30000小时。
2. 医用高清显示器≥15英寸，支持实时图像显示、画面冻结。
3. 具备USB图像存储，支持JPG图片、MP4视频保存；可外接打印机输出图文报告。
4. 配备中文操作界面，支持图像白平衡一键校准。
5. 预留数据接口，可对接医院HIS/LIS等系统（可选）。
四、标准配置清单
1. 电子鼻咽喉软镜（检查镜）1支
2. 图像处理主机（集成冷光源）1台
3. 医用高清显示器1台
4. 移动医用台车1套
5. 图文报告打印软件、配套线缆
6. 配套消毒收纳盒、操作配件
五、商务与售后要求
1. 整机免费质保≥2年，镜体质保不低于1年；湖南省内具备常驻售后工程师，48小时上门维修。
2. 提供原厂操作培训、清洗消毒规范化培训。
3. 承诺长期供应原厂备件，配件报价公开透明。
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	血液透析机单泵
	一、技术特点
1.国产。
2.适用于血液透析、单纯超滤等治疗模式。
3.采用≧15 英寸多角度旋转液晶触摸屏，中英文等多种语言界面。
4.具有多种钠离子、超滤速率、碳酸氢盐、肝素流量、透析液流量、透析液温度等标准曲线和自设曲线功能，可为患者提供个性化治疗。
5.预设多种标准透析液配制比例，亦可自设比例，适应市面上各种品牌的透析粉或浓缩液。
6.先进的容量平衡反馈控制系统，超滤更精确。
7.方便的序贯透析（透析←→单纯超滤）、高低钠序贯透析。
8.透析液配制反馈控制系统，透析液离子浓度更准确。
9.醒目的红、黄、绿三级警示灯，配合多种音乐提示和报警，兼顾安全与人性化。
10.内置后备电源，停电后可维持血液回路工作 30 分钟以上。
11.可使用 10mL、 20mL、 30 mL、50mL 注射器，自动检测注射器型号，完善的功能自检和报警系统，支持肝素曲线。
12.引导式操作界面，医护人员操作更加简单、快捷。
13.具有在线Kt/V实时清除率监测功能，可实时测量并图形显示Kt/V值和URR值，用于评价透析治疗的充分性。
14.具有血容量监测功能，用于监测治疗过程中患者的相对血容量。
15.具有体外循环血液温度监测功能，用于监测治疗过程中体外循环管路内血液温度。
二、技术参数:
1.动脉压监测: -400mmHg～600mmHg，精度可达：±10 mmHg
2.静脉压监测: -400mmHg～600mmHg，精度可达: ±10 mmHg
3.跨膜压监测: -180mmHg～600mmHg，精度可达: ±10 mmHg
4.透析液流量：100mL/min～800mL/min，精度：±5％
5.透析液温度范围：33℃～40℃，精度±0.5℃
6.透析液电导率: 12mS/cm～18mS/cm，精度: ±0.1 mS/cm
7.置换液流量：30-600 ml/min（HDF-online）
8.血流量：30～600mL/min，精度±10%
9.超滤控制 超滤率：0～4000mL/h，精度：±30mL/h
10.肝素泵注入流量：0～10ml/h
11.气泡检测器：可监测＞0.02 mL 的气泡，可监测累积气泡
12.漏血监测：可监测 ≤0.35mL/min 的漏血（HCT32%）
13.消毒功能：具有化学剂消毒和热消毒两种，热消毒最高温度大于93℃
14.供水条件温度：进水压 1.5～7.0bar	进水温度 5～30℃
15.所投设备型号首次取得注册证时间在2018年以前。
（三）其他
1.质保期不少于3年，质保期内全免费维修和更换零配件。
2.提供良好的售后服务支持，能及时快捷的提供维修服务，接到电话半小时内响应，24小时内到达现场。
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	血液透析用制水设备
	1、水质完全符合YY0572-2015血液透析和相关治疗用水标准. 应符合YY 0505-2012《医用电气设备 第1-2部分：安全通用标准 并列标准：电磁兼容要求和试验》。
2、产水量：产水量≥1000L/H（25℃）。
3溶解盐去除率：≥97% 。回收率≥75%。
4、产水水质菌落总数：≤10CFU； 产水水质内毒素：≤0.03EU  
5、控制方式：运用品牌PLC控制技术、全自动运行。
6、水处理工艺独特的双级反渗透耦合，为了避免中间环节对反渗水的二次污染，系统采取了一二级全封闭直接对接方式，无任何中间存水装置，使设备运行更安全简洁。
7、预处理提示功能：当系统运行时，预处理发生时间错误，导致再生和冲洗时，会自动关闭进水阀，出现报警并提示请将预处理调整到正常工作位置，防止硬水和无过滤水进入反渗透系统，提高透析安全。
8、▲工作模式：多种工作模式、一二级可切换单独使用. 采用有EMC认证的控制阀自动转换，无须手动调节。
9、抑菌功能：设备全自动运行，可设置周一到周日的自动开、停机时间，待机状态下系统管路自动冲洗功能，有效抑制菌类的滋生.纯水养护：停机后纯水填整个系统，防止微生物滋生。
10、▲ 消毒功能：系统自带一键式化学消毒功能和一键式热消毒功能；热消毒装置采用无接触式电磁感应加热技术，热效率≥98％，加热系统无储存水箱，正常运行时无死腔全循环。安全高效、节能环保,并具备定时开关功能：无需人员值守，全自动完成，并记录消毒过程和消毒温度。确保消毒温度末端≥85度。
11、反渗透膜自动冲洗，间隔时间可调，开机、关机自动大流量冲洗，排出淤积水，同时运行中自动检测工作状况，随时进行冲洗。停用后，具有反渗透膜及管道自动冲洗功能，防止系统细菌滋生。
12、智能安全保护措施，密码进入操作界面。有运行温度/电导率显示和记录，具有记录高压泵、电动阀等部件使用程度的长期数据，以备运行状态分析所用，同时自动保存。
13、▲在线监测原水、一、二级纯水水质，具有纯水水质超标报警功能：具有完善的无水、压力、电源保护多种安全自锁功能 
14、控制屏：全彩触摸屏尺寸要求≥10"，工艺过程及运行参数实时显示.自动累计工作时间和部件使用频率。
15、 外观整洁布局合理外观采用弧形整体静音一体式机柜设计，外观布局合理。
16、采用新型直连式无死腔反渗透膜壳，使反渗透膜在运行时能实现全循环，避免了反渗透膜细菌的滋生。
17、故障的自检解决帮助功能、多种应急方案以保证设备的运行。
18、平衡器采用智能平衡阀系统不采用浮球阀，减小噪音和减少压力频繁波动对预处理的破坏，根据用水量保证水箱液位正负值在20mm以内，并可以数值化显示。
19、原水增压泵：独立变频，压力变送器控制，全自动加压泵组件，带有低压不锈钢保护装置，可防止加压泵无水空转。
20、纯水供水采用大循环恒压供水模式，管路中应增加留样功能装置
21、采用0.1%FS精度压力传感器监测压力，供水压力更稳定。
22、▲ 供水管路采用304不锈钢管路1套。
23、▲设备的使用年限≥10年。
二、产品主要配置
1、预处理系统：原水增压泵、变频控制器、多介质过滤器、自动控制阀、炭过滤器
自动控制阀、软化过滤器、自动软水阀、软水盐箱、精密过滤器等
2、反渗透主机:平衡水器、一级高压泵、一级反渗透膜、二级高压泵、二级反渗透膜、膜壳、阀门、仪表、主机管件等
3、设备结构机架:PLC控制器、触摸屏、设备机箱、电气组件等
4、病房纯水循环系统循环管路、恒压调节装置等
5、热消毒装置加热器、热水循环泵、热消毒主机管路、PLC控制器、触摸屏、阀门、仪表、机箱、电气组件等
三、国产。
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	牙床
	1 基本参数
1.1 水压 ：0.2~0.4MPa
1.2 气压 ：0.55~0.6MPa
1.3 环境温度 ：5 °C~ 40 ° C
1.4 电源 ：AC220V，50 Hz
1.5 输入功率 600VA
2 患者座椅
2.1 座垫面离地面高度： 最低≤390mm，最高≥800mm
2.2 椅位载重量： ≥ 180KG
2.3 升降和靠背运动具有联动补偿功能，患者无搓背感，采用柔性电机，实现柔性启停功能 。牙椅具有急救位功能，用于预防突发事件。
2.4 椅位具有下降安全保护装置，下降时遇到阻碍物会停止下降，并回升。
2.5 牙椅具有符合国标的紧急急停开关，避免诊疗过程中发生安全隐患，配有机椅互锁系统，手机工作状态下，椅位保持锁定。
2.6 牙椅底座上带脚控控制，可控制牙椅的升降及仰卧。
3 医师单元
3.1 下挂式手机操作系统,手机挂架可内外旋转 90 ° , 收纳在器械盘下面，避免手术结束后刮伤医患人员；挂架可上下 45 ° 旋转，采用大挂架，方便医生实现盲插操作。
▲3.2 主控器械盘具有三个置物盘，均可直接拆卸清洗，主置物盘≥420× 270mm，两个副盘≥260× 220 mm。
▲3.3 活动磁吸式器械盘无需工具可取下清洗消毒。
3.4 主控面板可设置 5 个记忆椅位，冲痰，漱 口，加热等按键 。主控、副控均具有记忆椅位功能，具有万能 R键功能，可代替其他所有功能键。
3.5 牙椅标配一键管路反冲洗消毒功能，同时对手机管路，洁牙机管路，主控和副控三用枪以及簌口水进行消毒，无需通过脚踏控制。
▲3.6 器械盘左右两侧把手下方均带有双气刹功能。
3.7 可选配内置 LED 观片灯，安装在器械盘按键板左侧。
4 助手单元
▲4.1 副控具有 5 位挂架装置，可根据需求拓展内窥镜挂架和光固化挂架位。
4.2 副控面板上具有 SET 功能设置键、漱口位键，有升降、仰卧、加热、复位键等功能。
▲4.3 副控配有可插拔式强弱吸管，配有易于拆卸清洗的过滤系统，具有延时功能，吸唾手柄挂回后会再工作5 秒，保证强弱吸管道内无污物， 防止有异味。
4.4 治疗机侧箱水气系统与电路系统钢板双侧分离，更安全。
4.5 侧箱采用双侧开门磁吸盖设计，不需要螺丝固定，方便维修； 侧箱可以 90 ° 旋转，方便四手操作。
4.6 一体成型陶瓷痰盂，可向内旋转 90 ° , 无需工具， 即可取下清洁和消毒。
4.7 侧箱与牙椅连接臂可以实现 180 ° 旋转，方便侧箱转到牙椅的左、右侧以及前方，方便安装，进窄门不用拆侧箱。
4.8 副控标配三用枪，并且三用枪可以实现恒温供水。
5 口腔灯
5.1 采用 LED 光源，具有白色、黄色和黄白混色三种光源可选择，可防止光固化树脂提前固化，可感应式控制防止交叉感染。
6 脚踏
6.1 脚开关带手机冷却吹屑功能，手机在操作过程中无需换三用枪，具有吹气功能。
7 设备使用年限： ≥ 15 年
8 国产。
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	颈腰椎电动牵引器
	一、电气通用参数
1. 电源：AC220V/50Hz，额定输入功率≥2000VA
2. 符合GB9706.1、YY9706.102、YY/T1491-2016医用设备标准
3. 整机承重≥150kg，床架承重稳固、长期牵引不变形
二、腰椎牵引系统
1. 腰椎牵引力0–900N无级可调，带闭环拉力自动补偿，拉力误差≤±20%
2. 腰椎牵引行程0–200mm可调
3. 总治疗时间0–60min、单次牵引0–9min、间歇0–90s独立可调
4. 内置≥8种牵引程序，支持持续、间歇牵引模式切换
5. 可存储≥20组治疗参数，支持一键调取
三、颈椎独立牵引系统
1. 配置可升降颈椎牵引杆，颈、腰双电机独立驱动控制
2. 颈椎牵引力0–300N无级可调
3. 颈椎牵引行程0–300mm可调
4. 颈椎、腰椎参数可独立设置，可单独治疗
四、操控显示
1. 微电脑数控系统，LED分区显示颈腰拉力、时间、间歇参数
2. 数值实时动态更新，界面清晰直观
五、安全防护系统
1. 双路急停（操作台+患者手持开关），触发≤2秒快速泄压复位
2. 具备拉力超限、电机堵转、过热、断电自动泄压多重保护
3. 传动机构全封闭防护，防夹伤、防磕碰
六、床体结构
1. 加厚冷轧钢板整体焊接床架，静电喷塑防锈
2. 高密度海绵PU防水软包床面，可拆卸清洗消毒
3. 分体式独立腰椎牵引拖板，静音顺滑无卡顿
4. 带锁止万向脚轮，移动便捷、治疗固定稳固
七、整机配置
1. 加厚碳钢稳固床体，防锈耐腐蚀
2. 可拆卸防水耐磨床垫软垫
3. 静音低摩擦腰椎牵引滑轨
4. 不锈钢可升降颈椎牵引支架，适配各类身高
5. 标配加厚腰椎绑带、颈椎牵引吊带，锁紧牢固不滑脱
6. 双静音直线电机，颈腰独立动力、互不干扰
7.国产。
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	多功能理疗床
	1.框架材质  铁框架加表面喷塑处理；
2.承重：≥250kg；
3.升降范围：52-96cm；
4.调节需要时间：约 30 秒；
5.≥4 段可调节角度
6.头部气杆控制角度的调整；
7.高密度海绵；
8.透气孔加孔塞设计；
9.≥7.5cm 直径医用承压轮；
10.独有的四调节螺杆设计，提升床体对于地面的适应性。
配置清单
配置清单
1.电动推杆 1 台；
2.医用承压轮 4 只；
3.控制器 1 套；
4.扶手 1 套；
5.气弹簧 7 支；
6.国产。
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	上下肢主被动康复训练器
	 一、资质要求
▲1. 设备为国产全新原装上下肢主被动康复训练器，属于Ⅱ类医疗器械，具备有效的NMPA医疗器械注册证、医疗器械生产许可证，相关注册信息可在国家药品监督管理局官网查询核验；投标时须提供加盖生产厂家公章的证件复印件。
▲2. 整机满足医用电气安全标准 GB 9706.1-2020；设备制造商具备有效的ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书。
3. 适用范围：适用于脑卒中偏瘫、脑外伤、脊髓损伤、四肢骨折术后、关节置换术后患者开展上下肢康复训练；实现量化评估+康复训练一体化，能够客观评估肢体肌力、肌张力、双侧肢体运动对称性，为康复方案制定、康复疗效对比提供数字化支撑。
二、整机训练模式
1. 具备被动训练、助力训练、主动抗阻训练、等速训练四种训练模式；支持上肢独立训练、下肢独立训练、上下肢同步联动训练；支持正向、反向双向运动。
2. 被动模式转速：5～60r/min，以1r/min步进可调，训练过程中支持实时调速。
3. 主动模式阻力≥10档连续可调，支持自适应阻力输出。
4. 训练定时范围：1～60min可调，界面倒计时显示，训练时长结束自动停机。
三、评估功能
1. 内置力矩传感采集系统，可开展肌力评估、痉挛程度评估、双侧肢体力量对称性评估；实时展示患侧/健侧发力占比、运动做功、平均力矩相关数据。
2. 支持多次训练数据纵向对比，直观呈现康复进展，系统可自动生成康复评估数据表。
3. 内置患者病例数据库，可保存患者基础信息、历次评估记录、训练档案。
4. 支持评估报告预览、打印输出；预留数据通讯接口，可对接院内HIS信息系统。
四、安全防护
1. 智能痉挛识别保护：痉挛灵敏度多档位可调；系统识别肢体发生痉挛时自动减速、缓释张力，并声光报警。
2. 设置独立物理急停按钮，紧急状态下一键停机，避免患者产生二次损伤。
五、人机交互与软件功能
1. 彩色液晶触控显示屏，全中文操作界面，实时显示转速、阻力、训练时长、评估数据、双侧对称曲线。
2. 内置多套标准化康复预设程序，包含脑卒中、骨关节术后康复方案。
3. 具备互动生物反馈训练、情景化训练模式，提升患者主动训练参与度。
六、机械结构
1. 上肢训练支架高度、角度可调；下肢脚踏机构适配不同身高人群；配置加宽柔性固定绑带、肢体支撑托，有效防止训练过程肢体滑脱。
2. 整机底部配备静音万向刹车脚轮，方便诊室转运，可定点锁定。
3. 设备外壳表面平整光滑，便于擦拭消毒；配套绑带支持清洗，满足院感管控要求。
七、标准配置
1. 上下肢主被动康复训练主机 1台
2. 上肢训练组件、防滑握把、肢体固定绑带
3. 下肢脚踏组件、足部固定装置、小腿支撑托
4. 触控显示终端、全套连接线缆
5. 操作说明书、保修卡
八、售后
1. 整机免费质保≥2年；核心伺服电机、传感部件质保不低于3年。
2. 在湖南省内设有厂家授权售后服务网点，承诺48小时上门维修服务。
3. 供方提供免费安装调试、医护人员操作培训、康复评估临床方案指导。
4. 承诺长期稳定供应原厂配件，配件报价公开透明。
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	医用高分子筛制氧系统
	一、主要技术及系统概述：
一、制氧机：
1、产氧量：≥2.5m3/h，氧气出口压力：0.2-0.5MPa；
2、氧气制造原理：采用 PSA 变压吸附技术制造氧气；
3、输出氧气浓度： 93%±3%（V/V），并有相关的技术保证措施，其它理化指标必须符合行业标准；提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告；且报告中载明所投产品满足此条款要求；
4、制氧设备开机 30min 以内，其氧产量、氧气纯度应达到规范要求；
5、设备采用集成式一体机；
6、制氧主机噪音：＜80dB；制氧设备具有消音降噪设计，能有效降低设备运行噪音；需提供第三方出具的具有消音降噪措施证明材料；
7、具有氮气回收再利用技术，用于空气干燥再生处理，可有效降低空气处理能耗；需提供第三方出具的证明材料；
8、制氧机主要阀件使用寿命达 10 年以上；提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告；且报告中载明所投产品满足此条款要求。
二、空压机：
1、采用无油涡旋式空压机；
2、空气压缩机功率：≥3.5kW；
3、气排量：≥420L/min；
4、排气压力：≥0.8MPa；
三、吸附式干燥机：
1、采用不锈钢或者铝合金洁净设计；
2、处理气量（标准状态下）：≥2.0m3/min；
3、吸附后露点≤-50℃，提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告；且报告中载明所投产品满足此条款要求。
四、空气缓冲罐：
1、材质为优质不锈钢或铝合金；
2、容积：≥60L；
3、工作压力：≥0.8MPa；
五、过滤器组：
1、包含前级、中级、活性炭、超精过滤器；
2、能够有效过滤去除直径： ≤0.1μm 颗粒，油分含量≤0.1mg/m3；
3、前级处理气量：≥1.5m3/min；
4、中级、活性炭、超精过滤器处理气量：≥0.6m3/min；
六、氧气缓冲罐：
1、材质为优质不锈钢或铝合金；
2、容积：≥30L；
3、工作压力：≥0.8MPa
七、氧气储罐：
1、材质为优质不锈钢或铝合金；
2、容积：≥110L
3、工作压力：≥0.8MPa
八、氧气浓度分析仪
1、精度：≤±1%F.S
2、采用离子流氧传感器作为测量单元，测量精度≤±1%.FS;稳定性≤±1%.FS/7d；
3、采用 4-20mA 信号输出；
4、响应时间：T90＜ 60s（充分预热后）
传感器寿命：大于 5 年（正常使用）
仪器寿命：大于 10 年（正常使用）。
九、氧气流量计：
1、过滤精度：≤±3%F.S；
2、重复精度：≤±1%F.S ；
3、额定流量范围（量程）：1-100L/min
响应时间：＜50ms。
十、PLC 控制系统：
1、采用 PLC 控制器，触摸屏显示控制；
2、能够根据实际需要对制氧系统进行编程，根据用户需要设定、变更控制技术参数指标；
3、能够实时监控制氧设备的流程及运行状态，包括空压机、冷干机、吸干机、制氧主机的状态显示；
4、能够实时显示氧气浓度、流量、压力指标，并可自动储存和查询历史数据；
5、能够实时显示系统运行时间以及距离维修保养的时间。
十一、制氧机后台管理及远程管理系统：
1、具备实时监控 制氧主机运行画面、空压机运行画面、冷干机运行画面。空气压力数据显示、氧气压力数据显示、氧气流量数据显示、氧气纯度数据显示等实时数据；
2、制氧系统具有远程监控系统；
3、制氧系统具有可视化操作系统；
4、制氧机具有一键启停功能，控制系统既可全自动智能化运行，同时也能转换为手动运行。
十二、管路系统 制氧设备之间的连接管道和仪表控制管路需采用不锈钢硬管连接。
十三、国产。
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	高压灭菌消毒锅
	1.容积：≥24L
2.材质：06Cr19Ni10(SUS304)
3.设计压力：-0.1/0.3MPa
4.设计温度：144℃
5.使用寿命：≥8年/16000次循环
6.主体保温：粘胶纤维保温层
7.腔壁加热：覆膜式加热膜
8.门板：拉伸门板，材料厚度≥2mm；
9.开关门方式：电机驱动，一键式侧开门
10.二层托盘
11.国产。
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	烘干机
	一、基础规格
1. 额定洗涤容量：≥30kg
2. 额定烘干容量：≥24kg
3. 滚筒有效容积：≥300L
二、材质与结构
1. 内胆、外筒、门框、风道、水管全部采用304不锈钢材质
2. 前后双门电子互锁，可穿墙安装，实现洁污完全分区
3. 全悬浮弹簧阻尼减震结构，无需专用地基
三、电气驱动参数
1. 电源：三相380V/50Hz
2. 主变频电机功率：≥4.0kW
3. 烘干风机功率：0.85kW
4. 洗涤转速：40–50rpm；匀布转速：60–70rpm
5. 最高脱水转速：≥800rpm，脱水G值≥300
6. 织物含水率：≤45%
7. 烘干风机支持正反转循环送风
四、热泵烘干系统
1. 纯空气源热泵低温烘干，无内置电加热管
2. 热泵总输入功率：≤4.8kW
3. 制热COP能效比：≥3.5
4. 采用R134a环保冷媒
5. 烘干温度：45℃–65℃可调
6. 自带冷凝排水系统，无需蒸汽配套
7. 相比传统烘干节电65%以上
五、控制与消毒功能 
1. 净、污区双独立中文触摸屏操作
2. 具备医用消毒等级：常规A0≥600、高温强化消毒A0≥3000（支持90℃洗涤）
3. 自动记录批次数据，支持U盘导出、全程溯源
4. 内置多套医用布草专用程序，支持自定义程序储存
5. 预留洗涤剂、消毒剂自动加注接口
6. 具备超温、过载、高低水位自适应、故障报警自诊断保护
六、管路与噪音
1. 双路3/4寸冷水进水
2. 排水管径≥75mm，内置毛发过滤装置
3. 整机运行噪音≤72dB(A)
七、资质与售后质保
1. 提供WS/T508医用织物洗涤检测、304材质证明、热泵能效检测报告
2. 整机质保≥1年
3. 变频电机、热泵压缩机、主控系统核心部件质保≥2年
4. 省内24小时响应、48小时上门维修
5.  国产。
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	DR机
	1、 功率1.额定功率：65KW高频电压，逆变律≥260KHz2.最大管电流：２00Ma，最大Mas：800Mas3.管电压：40Kv~150Kv，支持厚体部、肥胖患者、腰椎、盆骨高透拍摄4.标配三电离室AEC自动曝光，探测器自动感应体厚优化剂量5.具备高压、过流、过热、防短路多重硬件保护。
2、 X线球管组件1.配置：原装进口高热容量旋转阳极X线球管2.双焦点设计：大焦点1.2mm，小焦点0.6mm3.阳极热容量：≥300Khu，可连续批量体检拍片无等待4.球管转动角度：垂直+100°、水平360°任意悬停锁止。
3、 设备主要构成及附件：
3.1动态平板探测器一块。
3.2静态平板探测器一块
3.3 X线球管一套。
3.4高频高压发生器1套。
3.5 DR悬吊式机架。
3.6限束器一个。
3.7专用图像采集/处理工作站一套。
3.8语音呼叫系统一套。
3.9虑线栅2块
3.10遥控台1个
3.11电离室2套
2.12诊断床
2.13诊断工作站
四、总机（含球管）质保三年
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	全自动5分类血球分析仪
	1 检测功能：一机检测血常规（CBC+DIFF）、CRP、SAA。 
2.检测速度：CBC+DIFF≥80样本/小时；三联检≥25样本/小时。 
3.核心原理：白细胞分类采用荧光染色流式细胞术；红细胞/血小板为鞘流电阻抗法。 
4.样本系统：标配封闭穿刺自动进样器，支持急诊优先。
5.关键参数：提供≥30项血常规参数，含大血小板(P-LCC)。 
6.性能要求：重复性（WBC≤2.5%，PLT≤4.0%）；线性范围宽（PLT:0-5000×10⁹/L）。
7. 系统要求：网络接口可连接LIS/HIS等数据管理系统；
8.国产。
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	全自动糖化血红蛋白仪
	1. 检测速度：单样本检测时长≤68秒，小时通量≥54测试；配备独立急诊样本位，支持急诊插队优先检测。
2. 进样模式：圆盘批量进样，样本位≥15位；支持原始采血管盖帽穿刺上机，自动混匀、条码扫码录入信息；兼容静脉全血、末梢血样本。3. 样本用量：单次全血进样量≤5μL，微量采血适配基层老年患者。
4. 检测范围：HbA1c线性区间3.0%～18.0%，相关系数r≥0.99；同时出具NGSP（%）、IFCC（mmol/mol）双单位报告，附带平均血糖eAG换算值。
5. 性能精度：重复性CV≤2.5%，携带污染率≤1%；可识别常见血红蛋白变异体并异常提示，结果满足湖南省室间质评要求。
6. 操作系统与存储：中文触控显示屏，本地存储≥10000条检测结果，可查询、导出、打印检测图谱与报告单。
7. 数据接口：配备网口、USB接口，支持双向LIS/HIS系统联网，检验数据自动上传院内系统。
8.  自动维护：开关机自动清洗管路，试剂余量、压力异常自动报警；恒温控制层析柱，保障检测稳定性。
9.国产。
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	全自动大便分析仪
	（一）检测原理与进样
1. 采用全自动封闭管路检测，自动混匀、稀释、过滤、高清成像、AI智能分类计数，无需人工镜检；全封闭穿刺吸样，降低院感风险；
2. 轨道/转盘批量进样，一次性样本位≥40个，支持急诊插队优先检测；自带条码扫描录入患者信息。
（二）检测速度
1. 连续检测通量≥75样本/小时，单样本检测时长≤48秒，满足高峰批量体检需求。 
2. （三）检测项目
3. 1. 形态学有形成分≥20项：红细胞、白细胞、上皮细胞、吞噬细胞、虫卵、原虫、结晶、霉菌、脂肪球、淀粉颗粒等，自动留存实景图片，支持人工复核；自动判读粪便颜色、性状；
4. 2. 免疫联检模块：标配粪便隐血（OB）+转铁蛋白，可拓展轮状/腺病毒、钙卫蛋白等项目；一机完成形态+免疫全套报告。 
（四）性能指标 
5. 携带污染率≤0.05%；细胞计数重复性CV值符合行业标准，结果可参与湖南省室间质评；具备智能二次稀释功能，适配浓/稀异常样本。
 （五）软件与数据接口
1. 中文触控操作系统，本地存储≥30000条图文报告，可查询、导出、打印；
2. 标配网口、USB接口，支持双向LIS/HIS联网，检验数据自动上传院内系统。
 （六）自动维护 
1.管路内外自动清洗；试剂余量、废液量、故障自动声光报警；日常一键维护。
2.国产。
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	尿成渣仪器
	1. 检测速度：检测效率≥30样本/小时，支持急诊插队检测。
2. 进样方式：转盘式批量进样，样本位≥10位，原始试管直接上机。
3. 检测项目：可识别尿液有形成分≥16项，含红细胞、白细胞、管型、结晶、细菌、真菌、粘液丝等常规项目，可定量计数、可留存图像人工复核。
4. 检测性能：携带污染率≤0.05%，细胞检出限≤5个/μL，检测结果稳定，满足室间质评要求。
5. 样本用量：单次检测样本量≤2mL，具备液面感应、样本不足报警功能。
6. 操作系统：中文触控操作，内置大容量存储，可存储数万条带图检测结果，支持查询、导出、打印报告。
7.  系统接口：标配网络、USB接口，支持双向LIS/HIS联网，网络接口可连接 LIS/HIS 等数据管理系统；数据自动上传。
8. 国产。
	田坪镇中心卫生院

	67
	血沉仪
	1.样品测试位大于20孔
2.30-60分钟连续可调
3.测量误差小于0.5
4.采血量小于1.28 
5.测量项目 ：血沉值、压积值、方程K值、动态沉降曲线
 6、操作方法 采集新鲜抗凝血本，直接插入血沉仪即可
7、系统要求：网络接口可连接LIS/HIS等数据管理系统
8、国产。
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	白带分析仪
	1. 检测原理
全自动一体化检测，AI机器视觉自动拍摄识别有形成分，结合光电比色法检测生化项目；全程自动混匀、加样、染色、对焦、判读，无需人工显微镜阅片。
2. 检测速度与进样
检测通量≥35样本/小时，支持急诊样本插队优先检测；支持试管条码扫码录入。
3. 检测项目
- 形态学（镜检）：白细胞、红细胞、上皮细胞、线索细胞、滴虫、霉菌、各类杆菌、结晶等，自动判定清洁度；
- 干化学项目≥8项：pH值、过氧化氢、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、β-乙酰氨基葡萄糖苷酶等常用炎症指标；
可自动出具微生态综合评分，所有样本留存实景图片，支持人工复核。
4. 样本与性能
单次样本用量≤2mL；携带污染率低，检测结果稳定，可参与湖南省室间质评；内置恒温孵育系统，保障酶学结果精准。
5. 系统存储与接口
中文触控操作系统，本地存储≥3万条图文报告；配备网口、USB接口，支持双向LIS/HIS院内系统联网，数据自动上传，可外接打印机打印报告单。
6. 自动维护
管路自动清洗、试剂余量不足自动报警，降低日常维护难度。
7.国产。
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	全自动化学发光仪
	1、仪器类型：全自动随机管式，急诊优先检测；
2、测试速度：单台设备最大测试速度≥500T/H；
3、视觉识别：能够自动识别不同的样本容器，对异常液面智能识别和报警，确保加样的准确性；
4、样本针清洗方式：瀑布式真空气吸清洗，样本针携带污染率<0.1ppm；
5、样本管规格：能支持微量样本杯、原始采血管、塑料试管；
6、试剂针：具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能；
7、反应杯：反应单元为一次性反应杯，一次性加载≥1200个,料斗式散装反应杯进样；
8、加样方式：钢针加样，无需一次性TIP头。
9、混匀方式：同时具备非接触式偏心涡旋混匀和超声混匀两种技术；
10、磁分离机构布局：单独磁分离盘，4重磁分离清洗，底物注入；
11、校准方式：内置主曲线，二维码识别，配套校准品校正；
12、质控规则：Westgard多规则质控、Twin plot；
13、配套试剂包含甲状腺、性腺激素、肿瘤标记物、传染病已经集采部分，全部进入集采分组A组。
14、甲状腺检测具有反甲状腺原氨酸rT3检测项目。
系统要求：网络接口可连接LIS/HIS等数据管理系统；
15、国产。
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	全自动凝血仪
	1. 功能：全自动凝血功能检测；
2. 检测速度：≥120测试/小时；
3. 检测原理：磁珠法+光学法、集成凝固法、发色底物法、免疫比浊法
4. 检测项目：PT、APTT、TT、FIB、D-二聚体、FDP等；
5. 试剂位：≥20个试剂位；
6. 样品位：≥60个样本位；
7. 系统：全中文操作，自动稀释，双向LIS/HIS接口，内置质控。
8.国产。
	田坪镇中心卫生院

	71
	血液透析机双泵
	一、技术特点
1.国产。
2.适用于血液透析、在线血液滤过（HF-online）、在线血液透析滤过（HDF-online）、单纯超滤等治疗模式。
3.采用≧15 英寸多角度旋转液晶触摸屏，中英文等多种语言界面。
4.具有多种钠离子、超滤速率、碳酸氢盐、肝素流量、透析液流量、透析液温度等标准曲线和自设曲线功能，可为患者提供个性化治疗。
5.预设多种标准透析液配制比例，亦可自设比例，适应市面上各种品牌的透析粉或浓缩液。
6.先进的容量平衡反馈控制系统，超滤更精确。
7.方便的序贯透析（透析←→单纯超滤）、高低钠序贯透析。
8.透析液配制反馈控制系统，透析液离子浓度更准确。
9.醒目的红、黄、绿三级警示灯，配合多种音乐提示和报警，兼顾安全与人性化。
10.内置后备电源，停电后可维持治疗血液回路工作 30 分钟以上。
11.可使用10mL、20mL、 30 mL、50mL 注射器，自动检测注射器型号，完善的功能自检和报警系统，支持肝素曲线。
12.引导式操作界面，医护人员操作更加简单、快捷。
13.置换液自动充管，大幅度减低医护人员工作强度和降低使用成本。
14.具有双级内毒素过滤功能（HDF-online），保证置换液高于静脉注射用液的标准。
15.具有在线Kt/V实时清除率监测功能，可实时测量并图形显示Kt/V值和URR值，用于评价透析治疗的充分性。
16.具有血容量监测功能，用于监测治疗过程中患者的相对血容量。
17.具有体外循环血液温度监测功能，用于监测治疗过程中体外循环管路内血液温度。
二、技术参数
1．动脉压监测: -400mmHg～600mmHg，精度可达：±10 mmHg
2．静脉压监测: -400mmHg～600mmHg，精度可达: ±10 mmHg
3．跨膜压监测: -180mmHg～600mmHg，精度可达: ±10 mmHg
4．透析液流量：100mL/min～800mL/min，精度：±5%
5．透析液温度范围：33℃～40℃，精度±0.5℃
6．透析液电导率: 12.0mS/cm～18.0mS/cm	，精度: ±0.1 mS/cm
7．置换液流量：30～600mL/min(HDF-online)	
8．血流量：30～600mL/min，精度±10%
9．超滤控制 超滤率：100～5000mL/h，精度：±30mL/h
10．肝素泵注入流量：0～10ml/h
11．气泡检测器：可监测＞0.02 mL的气泡，可监测累积气泡
12．漏血监测：可监测 ≤0.35mL/min 的漏血(HCT32%)
13．消毒功能：具有化学剂消毒和热消毒两种，热消毒最高温度大于93℃
14．供水条件温度：进水压：1.5-7.0bar，供水温度：5～30℃
15．所投设备型号首次取得注册证时间在2018年以前。
三、其他
1.质保期不少于 3年，质保期内全免费维修和更换零配件。
2.提供良好的售后服务支持，能及时快捷的提供维修服务，接到电话半小时内响应，24 小时内到达现场。
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	血液透析用水处理系统
	1、水质完全符合YY0572-2015血液透析和相关治疗用水标准. 应符合YY 0505-2012《医用电气设备 第1-2部分：安全通用标准 并列标准：电磁兼容要求和试验》。
2、产水量：产水量≥1000L/H（25℃）。
3溶解盐去除率：≥97% 。回收率≥75%
4、产水水质菌落总数：≤10CFU； 产水水质内毒素：≤0.03EU  
5、控制方式：运用品牌PLC控制技术、全自动运行。
6、水处理工艺独特的双级反渗透耦合，为了避免中间环节对反渗水的二次污染，系统采取了一二级全封闭直接对接方式，无任何中间存水装置，使设备运行更安全简洁。
7、预处理提示功能：当系统运行时，预处理发生时间错误，导致再生和冲洗时，会自动关闭进水阀，出现报警并提示请将预处理调整到正常工作位置，防止硬水和无过滤水进入反渗透系统，提高透析安全。
8、工作模式：多种工作模式、一二级可切换单独使用. 采用有EMC认证的控制阀自动转换，无须手动调节。
9、抑菌功能：设备全自动运行，可设置周一到周日的自动开、停机时间，待机状态下系统管路自动冲洗功能，有效抑制菌类的滋生.纯水养护：停机后纯水填整个系统，防止微生物滋生。
10、消毒功能：系统自带一键式化学消毒功能和一键式热消毒功能；热消毒装置采用无接触式电磁感应加热技术，热效率≥98％，加热系统无储存水箱，正常运行时无死腔全循环。安全高效、节能环保,并具备定时开关功能：无需人员值守，全自动完成，并记录消毒过程和消毒温度。确保消毒温度末端≥85度。
11、反渗透膜自动冲洗，间隔时间可调，开机、关机自动大流量冲洗，排出淤积水，同时运行中自动检测工作状况，随时进行冲洗。停用后，具有反渗透膜及管道自动冲洗功能，防止系统细菌滋生。
12、智能安全保护措施，密码进入操作界面。有运行温度/电导率显示和记录，具有记录高压泵、电动阀等部件使用程度的长期数据，以备运行状态分析所用，同时自动保存。
13、在线监测原水、一、二级纯水水质，具有纯水水质超标报警功能：具有完善的无水、压力、电源保护多种安全自锁功能 
14、控制屏：全彩触摸屏尺寸要求≥10"，工艺过程及运行参数实时显示.自动累计工作时间和部件使用频率。
15、 外观整洁布局合理外观采用弧形整体静音一体式机柜设计，外观布局合理。
16、采用新型直连式无死腔反渗透膜壳，使反渗透膜在运行时能实现全循环，避免了反渗透膜细菌的滋生。
17、故障的自检解决帮助功能、多种应急方案以保证设备的运行。
18、平衡器采用智能平衡阀系统不采用浮球阀，减小噪音和减少压力频繁波动对预处理的破坏，根据用水量保证水箱液位正负值在20mm以内，并可以数值化显示。
19、原水增压泵：独立变频，压力变送器控制，全自动加压泵组件，带有低压不锈钢保护装置，可防止加压泵无水空转。
20、纯水供水采用大循环恒压供水模式，管路中应增加留样功能装置
21、采用0.1%FS精度压力传感器监测压力，供水压力更稳定。
22、 供水管路采用304不锈钢管路1套。
23、设备的使用年限≥10年。
二、产品主要配置
1、预处理系统：原水增压泵、变频控制器、多介质过滤器、自动控制阀、炭过滤器
自动控制阀、软化过滤器、自动软水阀、软水盐箱、精密过滤器等
2、反渗透主机:平衡水器、一级高压泵、一级反渗透膜、二级高压泵、二级反渗透膜、膜壳、阀门、仪表、主机管件等
3、设备结构机架:PLC控制器、触摸屏、设备机箱、电气组件等
4、病房纯水循环系统循环管路、恒压调节装置等
5、热消毒装置加热器、热水循环泵、热消毒主机管路、PLC控制器、触摸屏、阀门、仪表、机箱、电气组件等
三、国产。
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	多功能治疗床
	1、摄像：4K超高清主机，NBI黏膜显色、数字降噪、光学变焦
2、光源：180W LED冷光源，亮度可调，功耗低、免维护
3、屏幕：22寸医用专业屏
4、软件：图文工作站、病例存储、USB录像输出、兼容HIS系统
完整硬镜标配
1.4mm 0°、30°、70°鼻内镜各1支
2.2.7mm儿童鼻镜1支
3.2.7mm、1.9mm耳内镜各1支
4. 导光束、器械收纳盒、移动台车全套配齐
5. 国产。
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	按摩床
	按摩床参数外形尺寸（长×宽） 1900×700mm 为常见规格，部分为 1900×600mm 或 1900×800mm  长度通常为190cm，宽度60-80cm可选，以适应不同体型和使用空间
高度 650mm 为常规固定高度，部分可微调  普通按摩床多为固定高度，部分可通过脚垫微调
折叠尺寸 折叠后厚度约 150-200mm，便于收纳 常见于便携式或家用折叠床
承重能力 100-200kg，常见为 150kg 左右  家用或普通商用通常≥150kg即可，低于医用床（≥220kg）的要求，国产。
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	治疗推车
	双层治疗车：600×350×880mm 左右；三层治疗车：710×445×950mm 左右，国产。
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	牵引床
	参数维度 具体参数 典型数值/功能要求
基本规格 电源 AC 220V±22V， 50Hz±1Hz 
功率 通常在 110VA 至 600VA 之间 
噪音 ≤60 dB(A) 
牵引性能 腰椎牵引力 0~99kg (0~980N) 可具备自动检测与补偿功能 
 颈椎牵引力 0~30kg (0~300N) 可调 
 腰椎行程 0~200mm 
 颈椎行程 0~300mm 
治疗模式 牵引模式 持续、间歇、反复（阶梯）、脉冲等多种模式 
 时间设定 总时间0~99min，牵引时间0~9min，间歇时间0~90s 
辅助功能 三维/多维牵引 具备成角角度（如-20°~+20°或上30°下10°）和旋转角度（如±25°）调节功能 
 加热功能 腰部或颈部加热垫，温度可调（如5级可调或恒温55℃） 
结构与安全 结构设计 床体坚固（承载≥240kg），材质抗菌环保，可能配备碳纤维加热布或德国阻尼器 
 安全保护 配有手持式急退开关和医务人员操作急退键，国产。
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	悬空灸排烟系统
	风量 360-2800 m³/h，视床位数量而定 一拖一/便携式：360-400 m³/h左右；一拖二/三：1600-2200 m³/h；一拖四/大型系统：2500-2800 m³/h 静压/风压 400-1280 Pa 数值越大，克服管道阻力能力越强。大型中央系统要求≥800-1280 Pa 
额定功率 40W-880W 单床小风机：40-200W；多床集成主机：550W-880W 
转速 1250-3200 r/min 部分支持无极/多档调速 
电压 220V 50Hz 标准市电 
二、机械结构与集烟参数（吸气臂/集烟罩）
决定了设备是否能灵活到达治疗部位并有效拢烟。（一）吸气臂/轨道系统
参数类别 基本要求与参考范围 来源
吸气口/管道直径 75-200 mm 常见为 160mm 主管道，进风口≥75mm
旋转半径/长度 1.5-2.5米 铝合金轨道长度 1500-1800mm，软管长度 2000-2500mm
臂身材质 铝合金（氧化处理） 或 不锈钢 要求表面光滑、可任意位置悬停、360°旋转
升降方式 手动/电动遥控 电动升降行程约 2米，载重≥10-35kg
（二）集烟罩参数
参数类别 基本要求与参考范围 来源
外形尺寸 长580-900mm × 宽400-600mm × 高150-230mm 常规大罩约 900×600×180mm，便携式略小
材质 PC/亚克力，透明 便于观察施灸部位；耐温≥100-200℃
厚度 ≥2-4mm 防止变形破裂
功能 内置可调节风阀/360°旋转 部分带初效过滤网
三、过滤与净化参数（针对内循环/环保型）
如果系统不将烟气直接排出室外，而是净化后室内循环，则需关注以下参数：
参数类别 基本要求与参考范围 来源
过滤效率 0.3μm颗粒过滤效率≥99.97%（HEPA标准） 
滤芯层数 4层过滤（初效+中效+高效+活性炭） 常见设计，部分带滤芯阻塞报警
滤芯尺寸 主体直径≥125mm，高度≥60mm 
四、使用体验与电气参数
（一）噪音控制
参数类别 基本要求与参考范围 来源
工作噪音 ≤40-60dB(A) 便携式/一拖一：≤55dB；中央系统：≤50-60dB
（二）控制方式
参数类别 基本要求与参考范围 来源
调速功能 无极调速/多档调节 0-10V调速或2-3档位
操控方式 遥控（距离≥5米）+ 手动/面板 遥控升降、调风量
（三）国产。
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	除颤仪
	1. 具备手动除颤、心电监护功能。
2. 同步除颤和手动除颤中，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J, 最大为360J。
3.除颤充电迅速，充电至200J<5s,充电至360J<8s.
4体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。
6. 监护功能：可选配升级12导ECG、SPo2、体温、NIBP>旁流EtCO2监测功能。具有226种心律失常分析
7. 国产。
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	胎心监护仪
	1.胎心率（FHR） 测量范围：30～250 bpm（高端）；50～210 bpm（远程/家用）精度：±1 bpm（医院）；±2 bpm（远程/家用）超声探头：9～12晶片、宽波束；频率1MHz/2MHz/3MHz
- 超声安全：Iob＜5～20 mW/cm²（远低于国标安全限）AI功能：干扰识别、双胎分离、自动NST判读（准确率＞95%）
2. 宫缩压力（TOCO/UC）测量范围：0～100 压力单位 / 0～100 mmHg误差：≤±10%
调节：基线0/5/10/15/20；增益50%/100%/200%
3. 胎动（FM）模式：自动+手动双标记 ，计数：20分钟≥3次为合格
4、母亲监护参数（高端母胎一体机）
ECG：15～300 bpm；±1 bpm；3/5/12导；滤波/增益可SpO₂：0～100%；±2%；Masimo/Ne模块呼吸：6～120 bpm；±1 bpm脉率：20～254 bpm；±1 bpm三、硬件与连接（2026最新）
5、屏幕与操作
 尺寸：10.2～11英寸高清触摸屏；0～180°可视 显示：同屏曲线+数值；正常区间（110-160）自动标色
6 、无线与远程
无线探头：蓝牙/Wi-Fi 6；通讯距离≥80～1000米；IP68防水
续航：探头≥6～8小时；主机≥2～4小时，中央联网：子机≥200台；数据续传/断点重连
7、电源与便携
电源：AC100-240V 50/60Hz + DC锂电
家用/远程：≤390g；尺寸≤144×71×29mm；续航≥6小时
8、存储与打印
存储：≥12小时；支持回放/导出/打印，打印速度：1/2/3 cm/min；6.25/12.5/25/50 mm/s
9、安全与报警
报警：声光；胎心过速/过缓/减速/变异异常/宫缩过频
防护：探头防脱落/防反插；主机防电磁干扰
10、2026最新技术亮点
fECG胎儿心电：腹壁电极，抗干扰，提前预警酸中毒  柔性贴片：3mm/3g，居家无线监护，自由体位
AI自动判读：NST反应型/可疑/异常一键出报告
11、 系统要求：网络接口可连接LIS/HIS等数据管理系统；
12、 国产。
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	医用热敏打印机
	1. 打印技术： 干式热敏直热式(非激光或喷墨)。
2.分辨率：≥320 dpi。
3. 灰 度 ：≥12    bit。
4.像素尺寸：≤80  μm。
5.尺寸支持：兼容8x10,10x12,11x14,14x17 英寸。
6.出片速度：14x17 英寸胶片，第一张≤60秒，连续≥100 张/小时。
7.接口：千兆以太网，支持 DICOM  3.0  Print  &Worklist。
8. 供片仓：至少2个，支持不同尺寸胶片自动切换。
9. 耗材：必须使用原厂或认证的医用热敏胶片(可要求提供 胶片检测报告)。
10.国产。
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	冷藏柜
	有效容积229升，温度0-10，制冷方式：风冷，国产。
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	UPS电源
	1、UPS电源:型号C10KS;高频在线式容量10kVA/9kW、220V进220V出 1/台，2、蓄电池:型号12V100AH;免维护铅酸蓄电池12V100AH 16/只， 国3、电池柜:型号C16;含电池连接线及电池空开1/套，6KW后备时间：2h。
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	煎药机
	煎药包装一体机，丝杠压榨4+1型变量。容量：25Lx4+13L。电压：220V。功率：8.05kw。尺寸（长宽高）：1960x560x1150mm。性能特点：1、高压煎煮2、分离药液3、挤压药渣4、时间设定5武火设定6文火设定7先煎后下8智能报警9毫升可调10袋数可调11无液停机12干烧保护13清洗按键,国产。
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	人工流产吸引器
	1、核心负压参数（最关键）极限负压：≥0.09MPa（680mmHg）负压调节范围：0.01～0.09MPa（150～680mmHg）负压回降：≤0.005MPa/10min（保压稳定）
 
2、抽气速率（吸力速度）终端：≥15～20L/mi泵口：≥30～40L/min储液/贮气系统 贮液瓶：500ml/1000ml/1500ml ×2（玻璃/PC）贮气瓶：2500ml ×2（缓冲稳压）
 
3、电气参数电源：AC220V±10%，50Hz±输入功率：150～280VA噪音：≤55～60dB(A)
 4、结构与安全 泵类型：无油膜式/旋片真空泵（免维护、无油雾）控制：脚踏开关（启停/放气）+ 手动调压 安全：防正压、防溢流、紧急泄压、单向阀 尺寸/重量：约50×46×96cm，净重20～26kg 
5、 临床常用参考值 人流手术常用负压：0.04～0.07MPa（300～530mmHg ）20分钟内抽气速率≥30L/min 更高效
6、 国产。
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	中心供氧系统
	终端保证气压范围：0.2-0.48MPa，且可调。
系统小时泄漏率：不超过0.2%。
在最大和最小使用流量工况下，供氧压力误差应控制在≯0.02MPa范围内。
氧气终端设计流量：普通病床不低于10L/min，手术室、急诊抢救等重病床不低于100L/min。
氧气管道气体流速限制：≯8m/s。
系统运行模式：终端连续用气，停电时仍需保证供气。
自动控制要求：当氧源和整个管路系统输出压力超出额定范围时，应发出声光报警信号。
氧气管道必须可靠接地，接地电阻应小于10欧姆。国产。
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商务要求
一、整体要求
所有产品须符合国家工程项目现行规范及强制性标准；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定。
二、产品运输、保险及保管
1.中标人负责产品的全部运输，包括装卸及现场搬运、备品备件等。
2.中标人负责产品的保管，直至项目验收合格。
三、安装调试
1.本项目的安装调试（包括设备及相关设施的安装）由中标人负责。
2.中标人负责供应所需设备及安装所需的零配件、材料等；
四、报价要求
总价不能超过项目预算控制价，并说明品牌、产地、规格型号。该项目已包含与交验有关的各项费用，所有报价为含税价，包括人工费、运输及搬运费、安装调试费、运行维护、维修保养的费用及其它伴随服务等相关费用，采购人不再追加任何费用。
五、供货要求
1.要求中标人按采购人要求，将所供货物送达采购人指定地点，自行处理供货、发货过程中的运输、安全等相关事项。
2.供货时间：自合同签订后60日内完成供货、验收及安装调试并验收合格，具体期限由成交供应商按照采购人要求时间实施。
3.交货/交付地点：采购人指定地点。
六、供货方式
项目安装完毕后须进行终验，中标方承担验收合格前的一切风险、责任和费用。所提供货物环保等级要求达到国家环保标准，项目相关产品应全部在指定地点安装并调试合格。
[bookmark: _Toc25179][bookmark: _Toc15619][bookmark: _Toc31581][bookmark: _Toc148964643][bookmark: _Toc25796][bookmark: _Toc4818][bookmark: _Toc29462]七、质量保证及售后服务
1.产品质量保证期：自验收合格之日起，其投标产品质量保证期不能低于国家强制标准，个别货物有特殊约定的，从其规定。
2.售后服务内容
（1）投标人在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：
1.1电话咨询
投标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。
1.2现场响应
采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，投标人应在4小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在72小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。
1.3技术升级
在质保期内，如果投标人的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人应对采购人购买的产品进行升级服务。
（2）质保期外服务要求
2.1质量保证期过后，投标人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。
2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人提供售后服务的，该投标人应以优惠价格提供售后服务。
（3）备品备件及易损件
投标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。
八、验货要求
1.本项目由采购人自行组织履约验收。
2.具体验收步骤：
2.1中标人设备到达安装现场，应提前通知采购方，安装前开箱查验由中标人会同采购方及有关人员当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认进行验收。
2.2中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。
2.3中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：
2.3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。
2.3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。
2.3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。
2.3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。
2.4产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。
2.5中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
2.6大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。
2.7产品包装材料归采购人所有。
2.8项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他投标人采购，由此带来的一切损失由中标人承担。
九、付款方式
合同签订后，货到验收，经安装、调试、培训合格且正常运行2个月后（无质量问题、售后服务纠纷，以及其他经济法律纠纷等），一次性支付货款95%。余款5%无质量问题1年后付清。
十、其它要求
1.售后服务网络：有完整的售后服务网络提供长期技术支持和维修服务。
2.维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求：投标人应主动免费的协助采购人做好设备的保养，免费提供现场培训（操作、维护等）。
3.备品备件供应及优惠价格要求：质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有服务及配件全部免费，质保期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的经济损失全部由中标人自行负责。若在规定时间内未解除故障，免费提供备品备件以保证系统正常使用。质保期满后，若产品出现质量问题，只收取配件成本费，不收取工时费和差旅费。
4.培训人员现场培训（操作、维护等）：建立完整的培训体系，设置科学的培训方案。
5.系统扩展、升级服务要求：免费服务。
6.★本包中实质性要求及重要指标用★标注。（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
7.设备安装调试完成后，中标人需提供设备质保书、保修证明等书面资料。
8.未尽事宜以第六章政府采购合同协议书为准并按国家相关法律及行业标准执行。
9.本项目的实施合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，双方同意由娄底仲裁委员会仲裁解决。
10.具体内容已双方签订的合同为准。
[bookmark: _Hlk47598736]十一、商务条款
1.按照国家规定和厂家承诺实行三包，保证提供全新产品，产品符合国家有关认证标准及安全规定，并提供产品合格证、医疗设备备案证、生产许可证、营业执照等。
2.售后服务：设备保修期为不能低于国家强制标准，个别货物有特殊约定的，从其规定。自验收合格之日起计算，保修期间成交供应商应提供一切免费维修服务，保修期满后，提供终身维护，用户只需付零配件的费用，对用户在日常使用过程中出现的设备质量投诉做出快速反应最迟不超过1小时，在2小时内与客户取得联系给出解决问题的方案，在质量保修期内设备运行发生故障时，供方在接到故障通知后4小时内委派专业技术人员到现场，免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及用户意见等）报用户备案。
3.交货地点：采购人指定地点，交货时须提供产品说明书、保修卡、合格证等资料。















第六章 政府采购合同
[bookmark: _Toc34637778][bookmark: _Toc1225][bookmark: _Toc22201110][bookmark: _Toc29470]第一节  政府采购合同协议书
采购合同编号：
采购人（全称）：                      （甲方）
供应商（全称）：                      （乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
[bookmark: _Toc20239][bookmark: _Toc34637779]1.项目信息
（1）采购项目名称（含包名称）：                     
（2）采购计划编号：                      
（3）项目内容：                        
（4）是否分包：                        
（4）项目负责人：                      
（5）联系电话：                            
[bookmark: _Toc34637780][bookmark: _Toc17250]2.合同金额
（1）合同金额小写：                      
           大写：                        
（2）具体标的见附件。
（3）合同价格形式：固定总价 固定单价  成本补偿  绩效激励
（4）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：（应一次性支付全部合同款项）   
预付款：（应明确预付款的支付比例和支付条件）   
分期付款：（应安照季度分期支付合同款项）   
成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）    
[bookmark: _Toc34637781][bookmark: _Toc3366]3.履行合同的时间、地点及方式
（1）起始日期：      年   月   日，完成日期：      年   月   日。总日历天数：    天。
（2)地点：          
(3）方式：         
（4）履约担保：履约担保的金额、形式和期限要求。
（5）质量保证金：质量保证金的金额、形式和期限要求。 
[bookmark: _Toc15890][bookmark: _Toc34637782]4.合同验收
（1）验收主体：                     。 
[bookmark: _Toc34637783]（2）验收方式：                    。
（3）验收标准：                   。
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2)本合同协议书
(3)中标通知书
(4)投标文件
（5）政府采购合同专用条款
（6）政府采购合同通用条款
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。
（8）其他合同文件。
[bookmark: _Toc72][bookmark: _Toc34637785]6.合同生效
本合同自             生效。
[bookmark: _Toc34637786][bookmark: _Toc11851]7.合同份数
本合同一式      份，采购人       份，供应商执        份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：    年      月     日
合同订立地点：           
附件：具体标的明细、分包合同等。
甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）
法定代表人：                            法定代表人：
委托代理人：                            委托代理人：
电      话：                            电      话：	
传      真：                            传      真：
                                    开 户 银 行：
            帐       号：
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。
（4）“服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。
（5）“合同条款”系指本合同及其附件、补充文件约定的全部条款。
（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。
2.合同的适用范围
2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。
2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。
3.合同标的及金额
3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。
4.合同价款
4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。
5.履行合同的时间、地点和方式
5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。
5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的时间和地点完成服务项目。
6.货物的验收
6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。
6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。
6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。
6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。
6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。
6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。
6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。
7.货物包装要求
7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。
7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。
8.运输和保险
8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。
8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。
9.质量标准和保证
9.1 质量标准
（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。
9.2 保证
（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
10.权利瑕疵担保
10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。
11.知识产权保护
11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。
11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。
12.保密义务
12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。
13.合同价款支付
13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。
13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。
13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作日内支付。
13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。
13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。
14.乙方应提供的服务
14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
14.2 乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；
（5）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1质量瑕疵的补救措施和索赔
（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：
①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。
③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。
（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。
（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。
（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。
16.合同的变更
16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。
16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。
16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。
17.合同中止与终止
17.1合同的中止
（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；
（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。
17.2合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。
（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。
（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。
（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。
18.合同转让和分包
18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。
18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。
19.不可抗力
19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。
19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
20.解决争议的方法
20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。
20.2 调解不成可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。
20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。
21.法律适用
21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。
22.通知
22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，
22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
24.合同生效
24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。
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	第六章第二节
第1.1款
	甲方名称、地址
	名称：新化县卫生健康局
地址：新化县上渡街道办事处财卫路 

	第六章第二节
第1.2（6）项
	项目现场
	采购人指定地点。 

	第六章第二节
第5.1款
	履行合同的时间、地点及方式
	（1）交货时间：：自合同签订后60日内完成供货、验收及安装调试并验收合格，具体期限由成交供应商按照采购人要求时间实施 。
（2）交货地点：采购人指定地点。
（3）交货方式：项目安装完毕后须进行终验，中标方承担验收合格前的一切风险、责任和费用。所提供货物环保等级要求达到国家环保标准，项目相关产品应全部在指定地点安装并调试合格。

	第六章第二节
第9.2（1）项
	质保期
	第五章 采购需求

	第六章第二节
第9.2（3）项
	响应时间
	第五章 采购需求

	第六章第二节
第13.5款
	合同价款支付方式和条件
	第五章 采购需求

	第六章第二节
第14.2（5）项
	伴随服务
	第五章 采购需求

	第六章第二节
第20.2款
	解决争议的方式
	诉讼

	第六章第二节
第23.1款
	合同未尽事项
	协商解决


[bookmark: _Toc100670719][bookmark: _Toc75289596][bookmark: _Toc100670471][bookmark: _Toc12984][bookmark: _Toc22663][bookmark: _Toc23728][bookmark: _Toc117192496][bookmark: _Toc75289278][bookmark: _Toc2174][bookmark: _Toc85972976][bookmark: _Toc192949747][bookmark: _Toc77676514][bookmark: _Toc23782][bookmark: _Toc14155][bookmark: _Toc154428435][bookmark: _Toc171273717][bookmark: _Toc78314310][bookmark: _Toc192949648][bookmark: _Toc31426][bookmark: _Toc77199450][bookmark: _Toc114036760][bookmark: _Toc112704989][bookmark: _Toc20293][bookmark: _Toc78450003][bookmark: _Toc192951258][bookmark: _Toc108341986][bookmark: _Toc15888526][bookmark: _Toc7687][bookmark: _Toc95601411][bookmark: _Toc94367926]
第七章 投标文件的组成

第一部分 资格证明文件
一、开标一览表
二、投标保证金
三、授权委托书
四、投标人提供的资格证明文件
第二部分 商务技术文件
五、投标函
六、分项报价
七、采购需求响应
八、合同条款偏离表
九、采购需求偏离表
十、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表
十一、投标货物符合招标文件规定的证明文件
十二、投标人认为需提供的其他资料
注：投标人可编制资格审查索引表、符合性审查索引表、评审索引表，以便采购人及采购代理机构资格审查和评标委员会评审。





政府采购
投 标 文 件
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采购项目名称:
采   购   人：
政府采购计划编号:
委托代理编号:
采购代理机构：




投标人
年  月  日
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政府采购计划编号：                   项目名称：
包号：                               包名称：
	投标报价
	其他内容

	小写金额：（人民币元）
大写金额：（人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	交货期：
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备注：1.本表须按包填写，一个“包号”一份。
2.投标人对采购项目内容只允许有一个投标报价，否则其投标无效。
3.投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。



投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：_
日期：年月日
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（不作要求）
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三、授权委托书

本人          （姓名、职务）系                         （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）（政府采购计划编号：       ，委托代理编号：       ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
	委托代理人身份证（正面）复印件
	委托代理人身份证（反面）复印件

	法定代表人身份证（正面）复印件
	法定代表人身份证（反面）复印件




注：投标人代表不是投标人的法定代表人（单位负责人）的提供。


投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：                     
委托代理人（签字或印章）：                     
日期：         年    月   日




法定代表人（单位负责人）身份证明 

投标人名称：                       
统一社会信用代码：               
注册地址：               
姓名：         性别：       年龄：       职务：       系       （投标人 
名称）的法定代表人（单位负责人）。 
特此证明。 
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。 

	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件



注：投标人为法定代表人（负责人）只需提供法定代表人（负责人）身份证明即可。 
投标人名称（盖单位公章）：              
法定代表人联系电话：              
日期：      年      月         日
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须  知
2、 投标人应按第二章第14.1款要求提供下列的证明材料
附件4-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
附件4-2 湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)
附件4-3 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明
附件4-4 联合体协议书（格式）（联合体形式投标的提供）
2、投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议书(本节附4-4)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。
3、附件4-5 分包承诺（执行强制分包的提供）



[bookmark: _Toc15888534][bookmark: _Toc75289286]附件4-1法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
[bookmark: _Toc192949753][bookmark: _Toc192951264][bookmark: _Toc154428441][bookmark: _Toc15352][bookmark: _Toc32218][bookmark: _Toc31507][bookmark: _Toc117192503][bookmark: _Toc171273723][bookmark: _Toc192949654][bookmark: _Toc19525][bookmark: _Toc6602][bookmark: _Toc114036767][bookmark: _Toc111543599][bookmark: _Toc112704996][bookmark: _Toc28492][bookmark: _Toc5718][bookmark: _Toc17665]法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
注：按第二章第14.1（1）项要求提供。
（1）投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；
（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；
（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；
（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。


附件4-2 湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)
[bookmark: _Toc27517][bookmark: _Toc192951265][bookmark: _Toc30961][bookmark: _Toc21235][bookmark: _Toc112704997][bookmark: _Toc154428442][bookmark: _Toc114036768][bookmark: _Toc25620][bookmark: _Toc192949754][bookmark: _Toc23091][bookmark: _Toc171273724][bookmark: _Toc111543600][bookmark: _Toc117192504][bookmark: _Toc22144][bookmark: _Toc192949655][bookmark: _Toc20448][bookmark: _Toc2794]湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金,在前三年的经营活动中无重大违法记录,未列入严重失信行为名单,符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号),本公司企业规模为: 大型口中型口小型□微型□。
□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场,遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27号),如违反承诺,同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。

公司(单位)名称(盖章)：
机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地 址、经济行业、经济性质
法定代表人(负责人)姓名(签字)、身份证号、手机号:
授权代表人姓名(签字)、身份证号、手机号:




[bookmark: _Toc13891]附件4-3 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明
[bookmark: _Toc112704998][bookmark: _Toc154428443][bookmark: _Toc117192505][bookmark: _Toc9311][bookmark: _Toc25824][bookmark: _Toc192951266][bookmark: _Toc13604][bookmark: _Toc114036769][bookmark: _Toc18554][bookmark: _Toc552][bookmark: _Toc192949755][bookmark: _Toc5195][bookmark: _Toc171273725][bookmark: _Toc14588][bookmark: _Toc111543601][bookmark: _Toc192949656][bookmark: _Toc2108]符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

注：按第二章第14.1项要求提供。


[bookmark: _Toc15888537][bookmark: _Toc75289289]附件4-4 联合体协议书（格式）
[bookmark: _Toc192949657][bookmark: _Toc108341997][bookmark: _Toc117192506][bookmark: _Toc16534][bookmark: _Toc21873][bookmark: _Toc75289607][bookmark: _Toc32126][bookmark: _Toc78450015][bookmark: _Toc85972988][bookmark: _Toc19945][bookmark: _Toc5843][bookmark: _Toc192949756][bookmark: _Toc7983][bookmark: _Toc112704999][bookmark: _Toc25012][bookmark: _Toc100670730][bookmark: _Toc21488][bookmark: _Toc77676526][bookmark: _Toc192951267][bookmark: _Toc154428444][bookmark: _Toc100670482][bookmark: _Toc95601423][bookmark: _Toc78314322][bookmark: _Toc77199461][bookmark: _Toc94367938][bookmark: _Toc22365][bookmark: _Toc114036770][bookmark: _Toc171273726]联合体协议书

致（采购人、采购代理机构）：
经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加（项目名称）（政府采购计划编号： ）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：
一、联合体基本信息：（各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人（单位负责人）姓名）
二、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
四．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。
五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。按照本条上述分工，联合体各成员的协议合同金额占联合体协议合同总金额比例如下：。
六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
七、本协议书一式份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：

成员1名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：
成员2名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：
…
日期：年月日  
注：1.本协议书由委托代理人签字的，应附授权委托书。
2.投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价，影响本协议书第五条的，应同时修改本协议书第五条。否则，评审时价格评审优惠不予以考虑。



附件4-5 分包承诺（本项目不适用）

注：采购项目或者采购包属于“预留采购份额”，且要求合同分包的，投标人应当按照招标文件第一章第三条第2款规定提供《分包承诺》，格式自拟。


政府采购
投 标 文 件
[bookmark: _Toc2817][bookmark: _Toc17619][bookmark: _Toc78314323][bookmark: _Toc85972989][bookmark: _Toc75289290][bookmark: _Toc30858][bookmark: _Toc75289608][bookmark: _Toc19172][bookmark: _Toc15888538][bookmark: _Toc117192507][bookmark: _Toc112705000][bookmark: _Toc24192][bookmark: _Toc192949658][bookmark: _Toc100670731][bookmark: _Toc100670483][bookmark: _Toc95601424][bookmark: _Toc108341998][bookmark: _Toc26261][bookmark: _Toc192951268][bookmark: _Toc18258][bookmark: _Toc4837][bookmark: _Toc77199462][bookmark: _Toc154428445][bookmark: _Toc78450016][bookmark: _Toc77676527][bookmark: _Toc94367939][bookmark: _Toc114036771][bookmark: _Toc16661][bookmark: _Toc192949757][bookmark: _Toc171273727]第二部分 商务技术文件


采购项目名称:
采   购   人：
政府采购计划编号:
委托代理编号:
采购代理机构：




投标人
年  月  日


[bookmark: _Toc15888541][bookmark: _Toc9017][bookmark: _Toc24217][bookmark: _Toc4446][bookmark: _Toc85972992][bookmark: _Toc192949758][bookmark: _Toc94367942][bookmark: _Toc20564][bookmark: _Toc75289293][bookmark: _Toc100670486][bookmark: _Toc95601427][bookmark: _Toc78450019][bookmark: _Toc78314326][bookmark: _Toc117192508][bookmark: _Toc192951269][bookmark: _Toc171273728][bookmark: _Toc154428446][bookmark: _Toc75289611][bookmark: _Toc100670734][bookmark: _Toc112705001][bookmark: _Toc18505][bookmark: _Toc192949659][bookmark: _Toc17186][bookmark: _Toc4451][bookmark: _Toc719][bookmark: _Toc77199465][bookmark: _Toc30810][bookmark: _Toc114036772][bookmark: _Toc108342001][bookmark: _Toc77676530]五、投标函
致：（采购人、采购代理机构）：
根据贵方为（项目名称）的投标邀请（政府采购计划编号： ，委托代理编号：），签字代表 （姓名、职务）经正式授权并代表投标人 （投标人名称）提交下述投标文件电子文档一份，参加采购项目第包投标，并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。
第一部分 资格证明文件
一、开标一览表
二、投标保证金
三、授权委托书
四、投标人提供的资格证明文件
第二部分 商务技术文件
五、投标函
六、分项报价
七、采购需求响应
八、合同条款偏离表
九、采购需求偏离表
十、享受政府采购政策优惠的证明资料
十一、投标货物符合招标文件规定的证明文件
十二、投标人认为需提供的其他资料
在此，签字代表宣布同意如下：
1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。
2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3、投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起  90  个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。
5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：；邮编： ；电话：；电子邮箱： 。


投标人名称（盖单位章）：                       
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
[bookmark: _Toc13885][bookmark: _Toc100670487][bookmark: _Toc25498][bookmark: _Toc340][bookmark: _Toc112705002][bookmark: _Toc77199466][bookmark: _Toc8982][bookmark: _Toc95601428][bookmark: _Toc85972993][bookmark: _Toc100670735][bookmark: _Toc94367943][bookmark: _Toc117192509][bookmark: _Toc108342002][bookmark: _Toc78314327][bookmark: _Toc114036773][bookmark: _Toc78450020][bookmark: _Toc75289612][bookmark: _Toc10455][bookmark: _Toc77676531]日期：年月日
[bookmark: _Toc108342003][bookmark: _Toc100670736][bookmark: _Toc15888542][bookmark: _Toc391][bookmark: _Toc78314328][bookmark: _Toc78450021][bookmark: _Toc192949660][bookmark: _Toc75289613][bookmark: _Toc117192510][bookmark: _Toc100670488][bookmark: _Toc171273729][bookmark: _Toc94367944][bookmark: _Toc85972994][bookmark: _Toc192949759][bookmark: _Toc23396][bookmark: _Toc114036774][bookmark: _Toc192951270][bookmark: _Toc77199467][bookmark: _Toc112705003][bookmark: _Toc77676532][bookmark: _Toc95601429]
六、分项报价
[bookmark: _Toc75289294][bookmark: _Toc15888543]附件6-1 分项报价说明
[bookmark: _Toc100670737][bookmark: _Toc24377][bookmark: _Toc192949760][bookmark: _Toc154428447][bookmark: _Toc31773][bookmark: _Toc112705004][bookmark: _Toc192951271][bookmark: _Toc8317][bookmark: _Toc77199468][bookmark: _Toc11581][bookmark: _Toc24903][bookmark: _Toc78450022][bookmark: _Toc94367945][bookmark: _Toc78314329][bookmark: _Toc21216][bookmark: _Toc85972995][bookmark: _Toc95601430][bookmark: _Toc192949661][bookmark: _Toc100670489][bookmark: _Toc114036775][bookmark: _Toc108342004][bookmark: _Toc6257][bookmark: _Toc117192511][bookmark: _Toc32330][bookmark: _Toc171273730][bookmark: _Toc75289614][bookmark: _Toc77676533][bookmark: _Toc24093]分项报价说明
备注：投标人应按招标文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，按附件资料配置清单进行报价并说明。

[bookmark: _Toc15888544][bookmark: _Toc75289295]附件6-2 分项报价明细表
[bookmark: _Toc29197][bookmark: _Toc5001][bookmark: _Toc192949662][bookmark: _Toc192949761][bookmark: _Toc14299][bookmark: _Toc78450023][bookmark: _Toc117192512][bookmark: _Toc85972996][bookmark: _Toc77676534][bookmark: _Toc100670490][bookmark: _Toc192951272][bookmark: _Toc10219][bookmark: _Toc94367946][bookmark: _Toc108342005][bookmark: _Toc114036776][bookmark: _Toc28816][bookmark: _Toc95601431][bookmark: _Toc8271][bookmark: _Toc75289615][bookmark: _Toc27824][bookmark: _Toc171273731][bookmark: _Toc78314330][bookmark: _Toc112705005][bookmark: _Toc154428448][bookmark: _Toc77199469][bookmark: _Toc9805][bookmark: _Toc100670738][bookmark: _Toc29072]分项报价明细表

政府采购计划编号：                项目名称：
包号：                            包名称：
	分项项目名称
	品牌/产地
	型号规格
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（投标总价）（元）
	
	


备注：1.本表应对应“开标一览表”，按包填写。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。
2.不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。
3.如果开标一览表内容与本表内容不一致的，以开标一览表内容为准。
4.投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.7款规定修改本表相应内容。否则，本表相应内容按投标报价修改的相同比例进行调整。

投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：年月日
[bookmark: _Toc95601432][bookmark: _Toc31482][bookmark: _Toc75289296][bookmark: _Toc3771][bookmark: _Toc7342][bookmark: _Toc6566][bookmark: _Toc77676535][bookmark: _Toc31388][bookmark: _Toc94367947][bookmark: _Toc154428449][bookmark: _Toc11805][bookmark: _Toc192951273][bookmark: _Toc108342006][bookmark: _Toc192949762][bookmark: _Toc114036777][bookmark: _Toc100670491][bookmark: _Toc112705006][bookmark: _Toc13451][bookmark: _Toc15888547][bookmark: _Toc75289616][bookmark: _Toc78450024][bookmark: _Toc78314331][bookmark: _Toc192949663][bookmark: _Toc22256][bookmark: _Toc171273732][bookmark: _Toc117192513][bookmark: _Toc620][bookmark: _Toc100670739][bookmark: _Toc85972997][bookmark: _Toc77199470]七、采购需求响应

备注：投标人应按招标文件第五章采购需求与评审标准自行编写采购需求响应文件。





投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：：
日期：年月日





[bookmark: _Toc75289297][bookmark: _Toc15888548]附件7-1 响应-览表
[bookmark: _Toc22400][bookmark: _Toc108342007][bookmark: _Toc22963][bookmark: _Toc77199471][bookmark: _Toc78314332][bookmark: _Toc22587][bookmark: _Toc26213][bookmark: _Toc192951274][bookmark: _Toc112705007][bookmark: _Toc23088][bookmark: _Toc192949763][bookmark: _Toc117192514][bookmark: _Toc95601433][bookmark: _Toc32113][bookmark: _Toc21536][bookmark: _Toc78450025][bookmark: _Toc77676536][bookmark: _Toc75289617][bookmark: _Toc171273733][bookmark: _Toc6662][bookmark: _Toc23732][bookmark: _Toc100670740][bookmark: _Toc100670492][bookmark: _Toc85972998][bookmark: _Toc94367948][bookmark: _Toc154428450][bookmark: _Toc114036778][bookmark: _Toc192949664]响应-览表
	包号 
	包名称
	标的名称
	主要技术参数或规格
	数量
	节能产品
	进口产品
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[bookmark: _Toc31163][bookmark: _Toc108342008][bookmark: _Toc78450026][bookmark: _Toc4202][bookmark: _Toc192949665][bookmark: _Toc15550][bookmark: _Toc77676537][bookmark: _Toc9300][bookmark: _Toc100670493][bookmark: _Toc536][bookmark: _Toc117192515][bookmark: _Toc75289618][bookmark: _Toc15888549][bookmark: _Toc22746][bookmark: _Toc112705008][bookmark: _Toc85972999][bookmark: _Toc27715][bookmark: _Toc75289298][bookmark: _Toc95601434][bookmark: _Toc9932][bookmark: _Toc94367949][bookmark: _Toc78314333][bookmark: _Toc154428451][bookmark: _Toc100670741][bookmark: _Toc192949764][bookmark: _Toc77199472][bookmark: _Toc171273734][bookmark: _Toc192951275][bookmark: _Toc9219][bookmark: _Toc114036779]八、合同条款偏离表

政府采购计划编号：            项目名称：
包号：                       包名称：
	序号
	招标文件章节条款号
	招标文件要求
	投标文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	投标人保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


备注：1.投标人应根据招标文件第六章“政府采购合同”填写本表；
2.投标人如果对招标文件第六章“政府采购合同”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
3.如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第六章的所有条款要求，其投标无效。
4.在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。


投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日       期：年月_日

[bookmark: _Toc77676538][bookmark: _Toc23817][bookmark: _Toc78450027][bookmark: _Toc192949666][bookmark: _Toc114036780][bookmark: _Toc192949765][bookmark: _Toc108342009][bookmark: _Toc85973000][bookmark: _Toc94367950][bookmark: _Toc112705009][bookmark: _Toc15051][bookmark: _Toc95601435][bookmark: _Toc22333][bookmark: _Toc75289299][bookmark: _Toc15888550][bookmark: _Toc75289619][bookmark: _Toc100670494][bookmark: _Toc117192516][bookmark: _Toc192951276][bookmark: _Toc9023][bookmark: _Toc21260][bookmark: _Toc78314334][bookmark: _Toc100670742][bookmark: _Toc4642][bookmark: _Toc11942][bookmark: _Toc2557][bookmark: _Toc20402][bookmark: _Toc77199473][bookmark: _Toc154428452][bookmark: _Toc171273735]九、采购需求偏离表

政府采购计划编号：                 项目名称：
包号：                             包名称：
	序号
	招标文件章节条款号
	招标文件要求
	投标文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	投标人保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。


备注：1.投标人应根据招标文件第五章“采购需求”填写本表；
2.投标人如果对招标文件第五章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
3.如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第五章的所有条款要求，其投标无效。
4.在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。
5.本表偏离表与本章第七节“采购需求响应”不一致时，以“采购需求响应”为准。


投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日      期：年月_日
[bookmark: _Toc192951277][bookmark: _Toc100670743][bookmark: _Toc78314335][bookmark: _Toc154428453][bookmark: _Toc112705010][bookmark: _Toc75289620][bookmark: _Toc100670495][bookmark: _Toc23095][bookmark: _Toc5315][bookmark: _Toc26302][bookmark: _Toc77199474][bookmark: _Toc75289300][bookmark: _Toc171273736][bookmark: _Toc26783][bookmark: _Toc22526][bookmark: _Toc117192517][bookmark: _Toc15888551][bookmark: _Toc10089][bookmark: _Toc77676539][bookmark: _Toc114036781][bookmark: _Toc94367951][bookmark: _Toc78450028][bookmark: _Toc95601436][bookmark: _Toc192949766][bookmark: _Toc108342010][bookmark: _Toc15001][bookmark: _Toc192949667][bookmark: _Toc85973001][bookmark: _Toc19293][bookmark: _Toc13154]
十、享受政府采购政策优惠的证明资料

投标人符合第二章第33.6条要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。否则，评审时不予以考虑。

[bookmark: _Toc75289301][bookmark: _Toc15888552]附件10-1中小企业声明函
[bookmark: _Toc12721][bookmark: _Toc7710][bookmark: _Toc100670496][bookmark: _Toc27763][bookmark: _Toc15556][bookmark: _Toc192951278][bookmark: _Toc95601437][bookmark: _Toc12993][bookmark: _Toc171273737][bookmark: _Toc192949767][bookmark: _Toc10314][bookmark: _Toc85973002][bookmark: _Toc100670744][bookmark: _Toc192949668][bookmark: _Toc112705011][bookmark: _Toc154428454][bookmark: _Toc22678][bookmark: _Toc23966][bookmark: _Toc108342011][bookmark: _Toc117192518][bookmark: _Toc78314336][bookmark: _Toc78450029][bookmark: _Toc114036782][bookmark: _Toc94367952][bookmark: _Toc28233]中小企业声明函
(不满足以下条件的无需填写)
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；  
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
日 期： 

注：1.属于专门面向中小企业采购的政府采购货物类项目，投标人应按本声明函内容和格式如实声明采购标的制造商的企业规模，未提供本声明函或不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的，其投标无效。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

[bookmark: _Toc75289303][bookmark: _Toc15888553]附件10-2 残疾人福利性单位声明函
[bookmark: _Toc108342013][bookmark: _Toc100670498][bookmark: _Toc171273738][bookmark: _Toc6680][bookmark: _Toc94367954][bookmark: _Toc8004][bookmark: _Toc78314338][bookmark: _Toc4629][bookmark: _Toc30176][bookmark: _Toc192949768][bookmark: _Toc77676542][bookmark: _Toc75289623][bookmark: _Toc85973004][bookmark: _Toc17284][bookmark: _Toc117192519][bookmark: _Toc192949669][bookmark: _Toc154428455][bookmark: _Toc21061][bookmark: _Toc100670746][bookmark: _Toc114036783][bookmark: _Toc77199477][bookmark: _Toc27619][bookmark: _Toc192951279][bookmark: _Toc24223][bookmark: _Toc15516][bookmark: _Toc78450031][bookmark: _Toc95601439][bookmark: _Toc112705012]残疾人福利性单位声明函


本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：




[bookmark: _Toc75289304][bookmark: _Toc15888554]

附件10-3 监狱企业证明资料
[bookmark: _Toc85973005][bookmark: _Toc21290][bookmark: _Toc19840][bookmark: _Toc94367955][bookmark: _Toc15939][bookmark: _Toc154428456][bookmark: _Toc108342014][bookmark: _Toc21939][bookmark: _Toc5206][bookmark: _Toc16888][bookmark: _Toc6536][bookmark: _Toc100670747][bookmark: _Toc192949769][bookmark: _Toc77199478][bookmark: _Toc75289624][bookmark: _Toc192951280][bookmark: _Toc112705013][bookmark: _Toc78450032][bookmark: _Toc95601440][bookmark: _Toc77676543][bookmark: _Toc793][bookmark: _Toc114036784][bookmark: _Toc117192520][bookmark: _Toc100670499][bookmark: _Toc192949670][bookmark: _Toc19504][bookmark: _Toc78314339][bookmark: _Toc171273739]监狱企业证明资料


注：按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件。


[bookmark: _Toc75289305][bookmark: _Toc15888555]附件10-4强制采购或者优先采购产品的证明材料
[bookmark: _Toc22255][bookmark: _Toc171273740][bookmark: _Toc10494][bookmark: _Toc77199479][bookmark: _Toc28552][bookmark: _Toc11397][bookmark: _Toc112705014][bookmark: _Toc11794][bookmark: _Toc14682][bookmark: _Toc100670748][bookmark: _Toc192951281][bookmark: _Toc78314340][bookmark: _Toc192949770][bookmark: _Toc27581][bookmark: _Toc192949671][bookmark: _Toc77676544][bookmark: _Toc108342015][bookmark: _Toc95601441][bookmark: _Toc154428457][bookmark: _Toc28241][bookmark: _Toc75289625][bookmark: _Toc94367956][bookmark: _Toc19750][bookmark: _Toc100670500][bookmark: _Toc114036785][bookmark: _Toc78450033][bookmark: _Toc117192521][bookmark: _Toc85973006]强制采购或者优先采购产品的证明材料
(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)

注：投标人提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第33.6款规定提供证明材料和本章本节附页1“优先采购产品清单”，并加盖投标人单位章。



[bookmark: _Toc32718]附页 1 优先采购产品清单
优先采购产品清单
政府采购计划编号：                         项目名称：
包       号：                              包名称：
	以下为投标人提供的政府采购优先采购产品，投标人对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	


说明：1.本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或环境标志产品）的政府采购政策加分或者价格扣除。
2.栏目4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
3.栏目6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号（货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只须填写一种）。
4.投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.7款规定修改本表相应内容。否则，评审时涉及本表所有优惠不予以考虑。

投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：
日期：        年    月   日


[bookmark: _Toc15074][bookmark: _Toc100670502][bookmark: _Toc85973008][bookmark: _Toc112705015][bookmark: _Toc26201][bookmark: _Toc78450035][bookmark: _Toc171273741][bookmark: _Toc94367958][bookmark: _Toc11865][bookmark: _Toc9838][bookmark: _Toc78314342][bookmark: _Toc75289627][bookmark: _Toc154428458][bookmark: _Toc192949771][bookmark: _Toc1976][bookmark: _Toc77199481][bookmark: _Toc12053][bookmark: _Toc11677][bookmark: _Toc1622][bookmark: _Toc192949672][bookmark: _Toc77676546][bookmark: _Toc75289307][bookmark: _Toc108342017][bookmark: _Toc15888556][bookmark: _Toc95601443][bookmark: _Toc192951282][bookmark: _Toc10416][bookmark: _Toc114036786][bookmark: _Toc100670750][bookmark: _Toc117192522]十一、投标货物符合招标文件规定的证明文件

备注：提供第五章规定的证明材料复印件。


[bookmark: _Toc85973009][bookmark: _Toc78450036][bookmark: _Toc13960][bookmark: _Toc7][bookmark: _Toc77676547][bookmark: _Toc75289628][bookmark: _Toc100670503][bookmark: _Toc192951283][bookmark: _Toc154428459][bookmark: _Toc1117][bookmark: _Toc112705016][bookmark: _Toc108342018][bookmark: _Toc78314343][bookmark: _Toc100670751][bookmark: _Toc95601444][bookmark: _Toc15888557][bookmark: _Toc2207][bookmark: _Toc7233][bookmark: _Toc75289308][bookmark: _Toc18817][bookmark: _Toc10024][bookmark: _Toc192949772][bookmark: _Toc6574][bookmark: _Toc77199482][bookmark: _Toc192949673][bookmark: _Toc117192523][bookmark: _Toc11181][bookmark: _Toc171273742][bookmark: _Toc114036787][bookmark: _Toc94367959]十二、投标人认为需提供的其他资料

备注：投标人认为需提供的其他资料包括：
1.招标文件第四章评标方法及标准要求的其他相关资料；
2.招标文件第五章采购需求要求的其他资料。



