采购需求
[bookmark: _Toc18158][bookmark: _Toc27822]第一节 采购清单一览表
	包号 
	包名称
	标的名称
	数量
	最高限价 
	简要技术要求
	节能产品
	进口产品

	1
	株洲市三医院(株洲市脑科医院)精神科医疗设备一批采购项目

	深部经颅磁
	1
	1300000.00
	详见第二节“技术要求”
	
	

	
	
	无抽搐电痉挛治疗仪（无抽搐电休克治疗仪）
	1
	550000.00
	
	
	


[bookmark: _Toc8803]
注：1.“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到具体标的。
2.投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分标的投标，否则投标无效。
3.货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
4.投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。






第2节 [bookmark: _Toc6861]技术要求
一、深部经颅磁技术参数
（一）主机性能
 1.输出脉冲重复频率：0.01Hz～100Hz 可调；1Hz 以下步长0.01Hz，允差≤±2% (提供国家认可的第三方机构出具的检测报告或说明书证明)。 
 2.脉冲上升时间：50μs ±10μs。
 3.脉冲持续时间：320-360μs。
 4.在设备连续工作时，具有手动停止磁场输出功能，可以通过按下停止按键使设备立即停止工作。 
 5.主机通道数：≥2个。
★ 6.支持双盔同步或异步刺激系统，设备配置两套独立输出主机、两套独立散热主机；输出主机与散热主机分别采用独立机箱结构，各模块可独立稳定运行，保障双盔模式长时间工作下整机运行可靠性。（提供投标型号的官方彩页证明）
（二）冷却系统
1.冷却方式：风冷液冷一体化冷却系统，冷却液无渗漏、无挥发现象。
2.冷却系统可保证设备24h持续工作。 
3.冷却系统具备电液分离安全防护设计，确保无漏液风险，便于后期维护。（提供产品彩页、官网截图或技术说明书证明）。
▲4.线圈表面温度超过 40℃，设备会通过保护电路自动停止磁场输出 。（提供产品说明书证明）。
（三）刺激线圈
1.标配1个蝶形线圈与双锥线圈。
▲2.标配2个深部盔式线圈，深部盔式线圈在6cm处的磁场强度≥1T。（提供国家认可的第三方机构出具的检测报告或说明书证明）。
3.标配深部刺激线圈，能够有效刺激左侧前额叶皮质（DLPFC）、背内侧前额叶皮质（dmPFC）及前扣带回（ACC）等深部脑区，满足抑郁障碍及强迫障碍的临床治疗与科研需求。
▲4.深部盔式线圈为柔性线圈，可自适应不同人头颅大小，贴合性更好。
5.深部盔式线圈配备悬停支架，可灵活调节线圈高度，方便临床使用。
6.后期可增配圆形线圈、儿童线圈、动物线圈、成对脉冲线圈、伪刺激线圈等科研线圈。
7.刺激线圈或手持控制器上具备强度调节与触发刺激功能，方便临床快速检测运动阈值。
▲8.设备具备刺激参数实时反馈功能，可在主机屏幕和线圈端实时显示当前刺激强度、线圈温度等关键信息，确保治疗安全可控。（提供产品彩页证明）
9.可插拔式线圈，方便临床快速更换线圈。
（四）MEP模块
1.MEP通道数：≥2通道。
2.运动诱发电位检查模块支持数据传输功能（有线或无线均可），信号传输稳定可靠。
3.MEP采样率：≥100kHz。
（五）软件系统
1.采用触屏一体机承载软件系统，无需使用鼠标即可操作，提高治疗师工作效率。
2.支持2人同时治疗，治疗频率、强度等参数均可独立调节，满足临床多病种患者需求。
3.刺激模式：具备单脉冲刺激、成对脉冲刺激、重复脉冲刺激和模式化刺激功能。
（六）使用年限≥10年（需提供设备铭牌或说明书等材料进行佐证）
（七）供货配置清单
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	刺激主机
		≥2
	套

	2
	散热主机
		≥2
	套

	3
	深部盔式线圈
		≥2
	个

	4
	浅部线圈
		≥2
	个

	5
	触控一体屏
		≥2
	套

	6
	台车
		≥1
	台

	7
	MEP组件
		≥1
	套

	8
	经颅磁软件处理系统
		≥1
	套
















二、无抽搐电痉挛治疗仪（无抽搐电休克治疗仪）技术参数
（一）设备适用范围
适用于对存在精神障碍、需快速起效干预的患者开展电抽搐 /电休克治疗，具备医疗器械注册证，符合当地医保收费标准收费编码。
（二）电刺激输出模块
1. 脉冲波宽：支持多档脉冲宽度可调，覆盖窄脉冲治疗方案。
2. 波形：采用双相脉冲矩形波输出。
3. 刺激频率：可调范围 ≥10Hz，支持精准档位调节。
4. 刺激能量调节：能量百分比可分段调节；支持多套内置标准治疗模式，同时支持自定义扩充新增治疗方案。
5. 峰值输出能量：具备高电量输出能力以满足高阻抗患者治疗需求；
（三）多通道生理监测与打印记录模块
▲1. 生理监测通道：至少 4 通道同步实时监测，可同步采集、显示脑电图（EEG）、肌电图（EMG）、心电图（EKG）生理波形。（须提供所投产品彩页或厂家技术白皮书或国家认可的第三方机构出具的检测报告予以佐证）
2. 打印功能：内置图表记录仪，打印速度、波形增益可人工调整；支持打印设备故障日志、完整治疗生理波形、设备自检报告。
3. 导联阻抗监测：可监测患者电极导联阻抗，阻抗异常自动提示、停机保护。
▲4. 麻醉深度监测：具备脑电频谱分析功能，可输出边缘频率、中位频率、德尔塔相对功率等麻醉深度评估指标。（须提供所投产品彩页或厂家技术白皮书或国家认可的第三方机构出具的检测报告予以佐证）
（四）抽搐疗效量化分析功能
1. 自动识别、记录脑电抽搐发作时长、肌电抽搐发作时长，可通过脑电、肌电信号自动判定抽搐终点。
▲2. 内置脑电分析算法，自动计算并记录客观抽搐质量指标，包含：发作后抑制指数、抽搐能量指数、最大脑电功率、最大脑电一致性及对应到达时间、治疗全程心率变化、最大发作心率。（须提供所投产品彩页或厂家技术白皮书或国家认可的第三方机构出具的检测报告予以佐证）
▲3. 抽搐超时可报警：当脑电抽搐持续时长超出安全阈值时自动报警提示。（须提供所投产品彩页或厂家技术白皮书或国家认可的第三方机构出具的检测报告予以佐证）
（五）安全防护功能
1. 主机集成硬件安全监测电路，配备设备自检、安全测试按键，开机自动整机状态检测。
2. 监测患者接触阻抗，阻抗超出安全区间自动切断刺激输出，停机保护。
3. 治疗全程多状态提示：刺激输出中、治疗完成、电极接触异常、设备故障等状态可视化提示。
（六）显示与操作交互
1.自带或外接显示屏，可视化显示全部刺激参数、生理波形、设备运行状态。
2.操作方式支持多模式控制（单旋钮一键操作 / 多旋钮分步调节均可），适配不同医护操作习惯。
（七）其他要求
1、设备出厂日期距离安装日期≤6个月。（提供设备铭牌为准）
（八）供货配置清单

	[bookmark: _Toc3145]序号
	产品名称
	数量

	1
	主机   
	1台

	2
	设备说明书第一册（英文/中文）
	各1本

	3
	设备说明书第二册（英文/中文）
电休克疗法中的临床问题
	各1本

	4
	ECT ：患者和家属信息手册（英文/中文）
	各1本

	5
	教学U盘
	1个

	6
	患者刺激电缆
	1条

	7
	患者安全监护仪电缆EEG1/EEG2
	1条

	8
	EEG1/EEG2 安全导联线（5条）
	1套

	9
	牙垫
	1个

	10
	可调节头带
	1条

	11
	电极凝胶（导电膏）
	1支

	12
	磨砂膏
	1支

	13
	图表纸（10卷/盒）
	1盒

	14
	EEG 一次性电极垫（5片 ）
	10包

	15
	扁平刺激电极片（2片/套）
	1套

	16
	凹形刺激电极片（2片/套）
	1套

	17
	电源线（适用于中国）
	1条

	18
	保险丝
	2个








[bookmark: _Toc3019]第三节 商务要求

一、供货、包装、运输及保管
1、交货期限：根据医院资金安排，接到采购人通知之日起15天内完成设备的供货、安装、调试、检测运行及验收工作。
2、交货地点：株洲市三医院(株洲市脑科医院)指定地点。
3、中标人所供货物必须为制造商原厂包装，包装质量符合国家或行业相关标准，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，货物要求有包装材料保护运至现场。凡由于包装不良导致货物损坏、锈蚀等的损失和由此产生的费用均由中标人承担。
4、货物在现场的保管由中标人负责，直至设备安装、验收移交完毕。
二、验收要求
1、安装调试完成后通过采购人组织相关人员参与验收，确保所供产品的正常使用。投标人所投标产品必须为符合国家标准的正品，并提供相关部门的认证及检测资料，不得提供贴牌或高仿产品，一经发现，招标人有权要求退货，并要求赔偿相应损失。
2、项目验收严格按采购文件采购清单及说明、采购合同的有关规定执行。验收时提供出厂检验证书、合格证、权威性检验报告和产品生产许可证。国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标单位承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。
3、项目验收不合格，由中标单位返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标单位承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，由此带来的一切损失由中标单位承担。
4、验收方式：本项目验收方式为招标人自行组织验收，合同履约及验收相关程序按照《株洲市政府采购项目履约验收管理暂行办法》株财发【2020】9号的相关规定执行。
三、付款方式
1、付款方式：分期付款。
2、付款安排：
（1）甲方在合同生效，设备到医院安装调试、验收合格后，凭中标方开具的全额正规税务发票，六十日内支付至合同总额的95%。
（2）验收尾款：剩余 5% 作为验收尾款。待质保期满后（质保期内若无质量问题、售后服务纠纷、经济法律纠纷等并能积极响应售后服务）六十日内一次性无息付清。
（3）尾款置换：设备验收合格满 1 年后，供应商提交银行保函（保函有效期覆盖全部剩余质保期，设备质保期不低于 3 年），采购人凭该有效保函支付上述验收尾款。若后续发生质量问题或供应商未履行质保义务，采购人有权依据保函主张相应责任。
4、付款凭正式的税务发票办理，发票由中标单位开具。
5、最终以双方签订的合同约定为准。
四、质量保证及售后服务
★1、质量保证期：整机免费无条件质保期不低于3年，质保期内免费上门服务，须承诺中标后提供厂家质量保证承诺书和售后维保承诺书。（提供承诺函）
2、投标人必须提供详细的售前、售中、售后服务计划及承诺。
3、培训要求：中标人负责对采购人的有关操作使用人员免费进行使用、操作、维护等技术培训。使其能熟练操作设备以及处理简单的故障维修和日常维护使用。
4、接到采购人故障通知后1小时内响应，12小时内到达现场维修，一般故障当场解决，重大故障导致无法当天解决或需返厂维修的应报采购单位负责人同意方可执行，同时为采购人提供备用机，备用机到场时间＜2 天。
5、投标人须承诺中标后所提供的货物如果因货物本身存在质量问题导致故障频发的，应负责免费更换，由此带来的一切损失由投标人自行承担。（提供承诺函）
6、 提供售后服务机构详细资料（包括服务机构地址、联系人、售后服务热线、维修技术人员、备品备件等内容），以证明其具备能响应本项目售后服务的能力。
7、提供所有产品的相关技术资料（提供完整准确的操作使用中文说明书,电子版一份、纸质版二份。纸质版的必须印制精美,装订成册；电子版必须复制保存到U盘）、并为招标人提供终身技术咨询服务。
8、所有产品外包装箱、单个产品包装盒及装备上必须具有下列基本信息：产品生产厂家、生产日期、有效期、生产厂家联系人、联系电话；代理厂商联系人、联系电话、售后联系人、联系方式。
9、提供所有备品备件及零配件报价清单,并承诺质保期满后按不高于清单报价收取材料费。
五、其他要求
1、投标人应给出所投标产品的详细技术数据，主要技术参数应提供技术白皮书等技术参数证明材料，并不得有弄虚作假现象。
2、中标单位确保所供货物技术指标符合项目采购技术文件、以及国家或行业标准要求。
3、投标人应说明所投产品相关的生产体系、认证情况、产品质量、产品检验报告等证明材料以证明产品的来源及质量合格。提供制造商关于投标产品的官方宣传资料影印件（或宣传彩页）等技术参数证明材料。
4、投标人需提供所投产品相关零部件的储存、备份及备品备件情况，包括但不限于零配件清单、产地、品牌、型号、价格等。如有耗材的还需报出耗材的品牌、产地、型号及价格。
5、本项目投标报价包括但不限于货物采购、人工费、标准附件、专用工具、安装辅材、运输、保险、保管、安装、调试、验收及培训、售后服务、利润、税金、不可预见费等以及政策性文件规定与合同包含的所有风险责任等所有费用的总和的“交钥匙价”。如一旦中标，在项目实施中因中标单位出现的遗漏，均由中标单位免费提供，采购人不再支付任何费用。
6、如所投产品为进口产品的，需提供制造商或国内代理针对本项目授权书。
★7、项目履约验收阶段，采购人有权按照合同约定组织现场功能测试、演示核验。供应商须配合采购人开展验收测试，所交付货物功能、配置应当与投标文件、采购合同响应内容一致。若验收时发现交付货物与投标响应、合同约定不符，属于供应商违约，采购人有权按照合同约定追究违约责任，包括拒收、解除合同、索赔，并将相关虚假应标线索报送财政监管部门依法处理。
8、其它未尽事宜以合同约定为准，双方友好协商确定。
六、重要说明：
1、对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺、说明。
2、带“★”号条款为招标文件实质性条款，投标人不得有一项出现偏离，否则，视为无效投标；
★3、投标人需承诺中标后所提供的产品与投标文件中提供的产品一致，招标文件中标记需提供投标货物产品彩页、技术白皮书或国家认可的检测机构出具的检测报告的，投标人应当在投标文件中提供相应材料；未提供的，视为不满足该参数要求。中标后，若交付产品与投标响应、合同约定不符，构成违约的，采购人有权按照合同约定追究违约责任；涉及虚构事实、提供虚假材料谋取中标的，按虚假应标处理，取消中标资格，并移送财政监管部门依法处理。
★4、投标人在投标文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该投标人有利的，按照不合格投标人处理。已被列为中标候选人的，取消其中标候选人资格。已中标的，取消其中标资格，并移送财政监管部门依法追究其法律责任。
★5、如投标人提供虚假材料谋取中标，在评标环节发现的，按无效投标处理。如中标后发现的，取消其中标资格，并移送财政监管部门依法追究其法律责任。
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