- 采购需求

一、商务条款

（一）服务时间和地点要求：3年，郴州市第二人民医院

（二）项目预算与结算方式

项目总预算：495万元

包一：日立CT等医疗设备维保托管服务项目预算360万元；

包二：内镜维保托管服务项目预算135万元。

结算方式：本次维保设备为变量，每年的结算金额按医院确认的医疗设备固定资产金额，乘以报价比例进行具实结算。

二、包一：日立CT等医疗设备维保托管服务项目

（一）服务内容及范围：

1.服务内容：

为郴州市第二人民医院日立CT等医疗设备总清单内的医疗设备提供全方位托管及维保服务（以我院提供的日立CT等维保设备清单（详见附件）作为参考，最终以项目中标后实际盘点的清单为准。）。新购设备质保期满后纳入本项目维保单位维保范围。包二内镜设备不纳入包一托管范围，但纳入包一系统统一管理，两包人员配置独立。包括从技术服务（含维保单位服务期内派驻服务人员的全部人工支出、福利、保险、差旅等所有费用）到设备管理,解决设备所有状况,包括设备质量性能参数检测、日常保养、预防性维护、巡检、维修、配件更换、淘汰、置换、质量监控(不限于急救类、生命支持系统类设备的质控检测)、使用评价、迎评迎检、根据医院临床需要组织相关人员进行培训等。有整套医疗设备管理医院三级等级评审支持能力和经验，协助医院三级等级评审合格。

2.服务范围：本次维保的设备详细清单见附件《郴州市第二人民医院日立CT等维保设备清单》，且含球管。

（二）巡检保养和设备维保要求

★1.巡检保养：对维保范围内的设备，生命支持类的设备按要求每个月完成100%覆盖巡检一次；其他设备每6个月完成100%覆盖率巡检保养一次，对不符合设备正常运行或有可能造成医疗安全隐患的设备，出具书面的解决方案，并提交给医院设备管理科备案，所有数据需采集至设备管理系统；

★2.预防性维护：对维保范围内的设备，要求每3个月完成100%覆盖率的预防性维护一次。

★3.在进行维保范围内医疗设备巡检和预防性维护过程中，要求投标单位全天候 24 小时内根据科室设备使用情况，在不影响医学诊疗工作的前提下，提供不限次数的维保服务和备件服务，并及时处理可能产生的故障，确保医疗设备的正常使用，使性能指标与该机器生产厂家提供的性能指标相符。

4.大型医疗设备与重点设备（CT 类、X 光类等影像设备等）提供的定期维护、保养、校正服务，应提供详细定期保养报告，计划性定期的维护保养服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的预防性维修，并定期对设备的数据进行备份，以及确保系统能按照制造商的产品规格运行的其它维护，保养报告上交设备管理科，并做好记录。影像科大型设备特殊故障7天内排除，血透设备24小时内修好，保证运行。

5.根据维修保养情况记录表的内容，分析设备故障，追踪设备的故障和维修情况，动态掌握和分析设备故障的原因，了解配件的更换情况。

6.针对每一次设备维修情况，对故障进行记录并进行分析，详细记录故障属于日常使用故障、设备老化磨损故障、电路故障、设备软件故障、还是机械故障，在及时排除故障的同时针对每种故障类型做出相对应的应急措施，及时告知招标人设备管理人员或使用人员避免该类故障的正确做法。

7.服从医院管理，接受临床、医技科室监督。

（三）投标单位服务能力

1.管理方案和服务承诺：

1）全保范围内的设备备件（除一次性专人使用耗材外，构成整机设备所有组成的配件、附件部分均属备件）费用均由中标人负责。对于不在维修合同范围内的医疗设备，有义务协助医院、厂家技术人员，尽快解决故障。

2）维修更换的配件必须为原厂配件（原厂配件若不再生产，需使用非原厂配件替代，需征得院方书面同意后方可使用），保证性能达标，渠道可溯源。

3）中标人需为我院的医疗设备正常运行提供有效的技术支持，对不符合设备正常运行或有可能造成医疗事故隐患的，应给予书面的解决改进方案。

4）报故障的医用仪器设备中，若必须发往厂家维修调校的，应尽快办理相关手续，尽量向原厂申请要求提供备用设备，及时送厂家检测检修。

5）设备在维修过程中需要更换的备件，要尽快采购做好安装进度跟踪并恢复系统正常运行，并定期向采购人递交设备维护、维修台账。

2.数据服务能力：

1）系统提供要求：投标人须提供医疗设备管理软件系统，并在服务期内持续维护更新、功能调整。系统管理范围应覆盖医院所有医疗设备，包括在保设备、非在保设备、质保期内设备及新购设备，实现全院设备全生命周期统一管理。

- 2）系统使用要求：系统可以多终端使用，可支持电脑、手机（APP和微信）等方式登录使用；提供设备效益分析能力，支持与HIS、LIS、财务系统对接；

- 3）数据归属与退出机制：服务期满或合同终止后，中标人应在30日内向医院提供完整的设备维保历史数据导出文件，并协助医院将数据迁移至医院指定的新系统。数据导出和迁移费用由中标人承担。中标人应在服务期满后删除所有本地存储的医院数据，并出具数据销毁承诺函。

- 4）功能扩展要求

①设备定位系统：系统应提供设备定位管理模块，入驻后半年内对全院医疗设备进行实时位置追踪。

实施要求：投标人应在投标文件中提供详细的设备定位技术方案，包括硬件选型、部署方案、实施周期（建议合同签订后6个月内完成）、运维保障等内容。

费用承担：设备定位功能所需硬件、软件、安装、调试费用全部包含在本次投标报价中，不另收费。

验收标准：设备定位功能需通过医院组织的专项验收，功能不达标视为违约，医院有权根据合同约定扣除相应服务费。

- ②非在保设备管理：非在保设备的巡检、保养、维修工单及其它信息纳入系统统一管理。

3.维保巡检

1)投标单位保障医院所有医疗设备年平均开机率不低于97%。（若提供备用机，则不计入整体开机率统计中）

2)投标单位需要针对医院设备制定完善的预防性维护工作计划，包括巡检和保养，并按照计划进行实施；

3)投标单位设备维修响应在15分钟以内，30分钟内赶到现场；提供 365 天×24 小时不间断服务。

4)所有的巡检、保养和维修工单有记录并实现电子化系统化管理。

- （四）本项目服务质量考核要求

采购人定期对中标人的服务质量进行考核，具体考核标准如下表《服务质量考核表》（本表仅作参考，具体签订合同和合同履行过程中采购人有权进行细化调整），考核结果将作为付款及扣罚款项的依据。扣罚款项在下一期付款金额中扣除。

服务质量考核表

| 序号 | 维保服务要求 | 考核标准 | 考核办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按照医院相关规章制度进行工作 | 未能按要求执行 | 记处罚一次 |
| 2 | 驻场工程师每次服务必须与使用部门负责人或医学装备科维修人员充分沟通，在尽量不影响科室诊断、检查并征得同意才可以进行 | 经核实为有效投诉 | 记处罚一次 |
| 3 | 驻场工程师要遵守采购人规章制度，听从采购人指派人员的指导。驻场工程师需爱护采购人的一切财物，在维护保养过程中损坏财物 | 不服从指派或维护保养过程中损坏财物 | 等价赔偿并记处罚一次 |
| 4 | 应按照国家相关规定建立规范化的医疗设备管理档案（含电子档案与纸质档案） | 未建立档案或档案不规范 | 记处罚一次 |
| 5 | 每次维修保养必须有维修保养工作单，工作单需详细列明本次维护、保养、维修的内容，更换的耗材及零备件，并需现场工作人员及医学装备科技术人员验证签名确认，资料交采购人保存 | 未按要求填制保养工作单 | 记处罚一次 |
| 6 | 不能维修的设备或更换配件，需要得到院方的确认才能进行 | 未能按要求提交维修确认单 | 记处罚一次 |
| 7 | 每月向设备管理科提交一次维修保养总结及设备运行报告，定期提交半年、一年的年度维修保养总结报告 | 未能按要求提交维修保养总结及设备运行报告或年度维修保养总结报告 | 记处罚一次 |
| 8 | 按要求提供工具、备件 | 未按要求提供 | 记处罚一次 |
| 9 | 维修备件：包括用于保养及维修中需更换的硬件、软件，必须是未曾使用过的全新配件 | 使用非原厂或不符合设备使用的配件，造成设备损坏或人身伤害 | 扣除维保金额1%，还须承担更换为全新配件的费用，如造成设备损坏则按设备金额等价赔偿及承担人员事故责任 |
| 10 | 为本项目提供的核心零配件要求为全新配件，重要部件如球管等备件，提供备件来源及相关资质证明 | 不能提供备件来源及相关资质证明 | 扣除当月维保金额0.2%，还须负责更换为具有来源或资质证明的全新配件 |
| 11 | 签订合同后进行第一轮全院医疗设备的首期保养工作，首期保养应提交工作计划交采购人确认后实施，全部保养工作在规定的时间内完成 | 未按要求提交工作计划经甲方确认后实施 | 扣除当月维保金额0.2% |
| 12 | 急救与生命支持类高风险设备按要求每个月完成100%覆盖预防性维护/巡检一次；大型设备每年完成4次100%覆盖率巡检保养；其他设备每6个月完成100%覆盖率巡检保养一次 | 未达到该标准 | 扣除当月维保金额0.2% |
| 13 | 需安排专职人员对医疗设备进行预防性维护及清理工作，根据医疗设备使用情况及相关要求，制定详细的保养计划，大型医疗设备保养规程需符合生产厂家相关文件，并按照国内医学装备质量控制中心要求，提供保养后设备核心数据。保养书面记录需由使用科室签字确认 | 未按要求实施 | 扣除当月维保金额0.2% |
| 14 | 大型医疗设备与重点设备提供的定期维护、保养、校正服务，应提供详细定期保养报告，计划性定期的维护保养服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的预防性维修，并定期对设备的数据进行备份，以及确保系统能按照制造商的产品规格运行的其它维护，保养报告上交设备管理科，并做好记录 | 未按要求实施 | 扣除当月维保金额0.2% |
| 15 | 设备维修响应在15分钟以内，30分钟内赶到现场；提供 365 天×24 小时不间断服务 | 未达到该标准 | 每次记处罚一次 |
| 16 | 总体开机率：全年平均须达到97%以上（以365天计算） | 未达到该标准 | 延长维保服务期限30天 |
| 17 | 完成大型设备做使用评价 | 未按要求提供服务 | 每次记处罚一次 |
| 18 | 设立驻场服务点，签订合同后配备驻场工程师不少于2名，另设立项目负责人1名。 | 不能按要求配备驻场工程师 | 从维保金额以每人每月5000元标准扣除 |
| 19 | 配合采购人现有作息制度，建立驻场工程师夜间、双休日、节假日值班制。驻场工程师上班时间、下班时间与采购人医院保持同步 | 不符合规定要求 | 记处罚一次 |
| 20 | 压力容器专项维护人员应符合特种设备操作维护人员的资质要求。特种设备操作人员需要持证上岗。 | 未按要求配备持证人员 | 记处罚一次 |
| 21 | 为医院提供维修后的质控服务，提供的质控设备数量不低于7台 | 未按要求提供 | 记处罚一次 |
| 22 | 须协助向国家检测部门办理相关强检计量和质量检测的手续。在检测前须对设备进行全面调校，保证各项技术指标符合标准；对有关部门工作人员提出的技术问题进行解答。若因设备软、硬件原因导致检测的相关技术指标不能达标，应及时调试、修复 | 强检计量及质量检测未合格的设备，则须按照相应标准对医疗设备进行维护调试直至达到国家要求的标准并检测合格 | 未办理强检计量和质量检测的相关手续或设备未能通过检测，扣除当月维保金额0.2%，并且须进行维护调试直至检测合格止 |
| 23 | 设备修复后，需对维修中必须拆机的急救类、生命支持类设备进行电气安全、性能等全面检测，以记录数据，符合技术指标要求才能投入使用 | 未按要求实施 | 记处罚一次 |
| 24 | 根据新增、检测、报废等情况，及时更新计量设备台账 | 未按要求实施 | 记处罚一次 |
| 25 | 需对急救类、生命支持类设备每年周期进行不少于两次的电气安全、性能等全面的检测，其中除颤仪不少于四次；每次检测，需要记录数据 | 未按要求实施 | 记处罚一次 |
| 26 | 对于新购设备按照要求协助安装及验收 | 未按要求实施 | 记处罚一次（按设备台数计算） |
| 27 | 跟进新购特种设备（承压类）的安装、验收工作，整理相关档案，协助甲方办理《使用登记证》，在检测周期前送检压力表、安全阀至相应检测单位，如遇检测不合格则按原规格或新要求下的规格紧急购置 | 未按要求实施 | 记处罚一次 |
| 28 | 按要求跟进环保方面的环评、环评验收；卫生方面的预评价、控评所涉及的设备安装或迁移、机房施工等现场工作 | 未按要求实施 | 记处罚一次 |
| 29 | 设备或配件丢失 | 造成设备或配件丢失 | 等价赔偿并记处罚一次 |
| 30 | 设备需要经设备管理科同意后才能离院送修 | 未经同意离院送修 | 记处罚一次 |
| 31 | 需定期为操作人员和维修人员提供专业的设备应用维护培训，实施操作人员上岗考核制度，经过考核且达标的人员才能操作 | 未定期培训，未实施操作人员上岗考核制度 | 记处罚一次 |
| 32 | 定期针对设备操作人员进行培训，制订培训计划或日程表，同医院沟通后执行 | 未按要求实施 | 记处罚一次 |
| 33 | 服务期内每年邀请院外专家到采购人单位进行培训 | 按要求实施 | 记处罚一次 |
| 34 | 设备安装、验收、使用培训 | 未能按要求进行设备安装、验收、使用培训 | 记处罚一次（按设备台数计算） |
| 35 | 设备维修间需保持整洁干净 | 设备维修间脏乱 | 记处罚一次 |
| 36 | 提供医疗设备标准操作流程，维修保养流程、标准操作流程卡和使用状态卡 | 未按要求提供 | 记处罚一次 |
| 37 | 大型设备维修需及时反馈进度及维修情况 | 大型设备故障没有及时反馈 | 记处处罚一次 |
| 38 | 协助医院完成各类检查、评审资料 | 未按要求提供 | 记处罚一次 |
| 39 | 驻场工程师变动 | 未按要求报备 | 记处罚一次 |
| 40 | 月度处罚达到>1次以上 |  | 扣当月维保金额1% |
| 41 | 连续3个月累计处罚次数≥5次 |  | 医院有权单方面终止合同 |

备注：

采购人成立考核小组，按照《服务质量考核表》进行评价考核。

（七）安全责任要求 （提供承诺函）

1.投标人提供维保服务期间，根据国家相关法律法规及采购人的安全生产要求，落实安全生产工作，杜绝安全事故的发生。

2.投标人提供维保服务期间，负责所有驻场人员的人身财产安全，并承担所有的法律及赔偿责任。

3.投标人如违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由投标人负责调解与处理；如因此影响采购人正常工作，由投标人承担相应的法律及赔偿责任。

4.因投标人对设备安全巡查不到位、维护不到位、维修、提供的配件有质量问题等导致采购人损失(包括但不限于物品损坏、人员伤亡、引起的误诊) ，由投标人承担相关责任。

（八）终止合同条款 （提供承诺函）

若出现以下情况，采购人可立即终止合同，必要时追究法律责任，所造成全部损失，由投标人负责。

1.对采购人提出的问题，拒不整改，影响极其恶劣者；

2.由于维修不及时、维修保养不当、配件质量和合规性出问题，造成医疗纠纷、重大经济损失及严重不良影响的；

3.医疗设备使用科室整体满意度评价<85%；

4.维保服务完成情况与要求相差巨大；

5.拒不服从法律法规和医院规章制度。

附件《郴州市第二人民医院日立CT等维保设备清单》设备分类资产约4793.6458万元（本清单根据医院每年设备固定资产变化调整）

| 郴州市第二人民医院日立CT等维保设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 购买日期 |
| 1 | X射线计算机断层摄影设备 | Supria | 株式会社日立医疗器械 | 2020/2/7 |
| 2 | 6分钟步行实验系统 | NWT6-1 | 深圳市中瑞奇电子科技有限公司 | 2020/4/7 |
| 3 | Huana220系列多频振动治疗仪 | Huana220LDX | 无锡华纳医疗科技有限公司 | 2016/11/18 |
| 4 | ICG清除率检查仪(肝功能储备分析仪) | 型号A | 新生电子株式会社 | 2021/11/19 |
| 5 | ME4-系列血液透析用制水设备 | ME4-1500 | 武汉启诚生物技术有限公司 | 2020/6/28 |
| 6 | QXG-左右心功能同步检测分析仪 | VIB | 杭州高联医疗设备厂 | 2019/8/8 |
| 7 | 便携式肺功能检测仪 | KH2 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | 2020/4/7 |
| 8 | 便携式肺功能检测仪 | x1 | 赛客(厦门)医疗器械有限公司 | 2020/10/16 |
| 9 | 病人监护仪 | BeneVision N12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 10 | 病人监护仪 | BeneVision N12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 11 | 病人监护仪 | BeneVision N12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 12 | 病人监护仪 | BeneVision N12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 13 | 病人监护仪 | BeneVision N12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 14 | 病人监护仪 | BeneVision N12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 15 | 病人监护仪 | BeneVision N12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 16 | 病人监护仪 | BeneVision N12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 17 | 病人监护仪 | BeneVision N12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 18 | 病人监护仪 | BeneVision N12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 19 | 病人监护仪 | BeneVision N12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 20 | 病人监护仪 | BeneVision N12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 21 | 病人监护仪 | BeneVision N12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 22 | 病人监护仪 | BeneVision N12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 23 | 病人监护仪 | BeneVision N12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 24 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2016/10/14 |
| 25 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2016/10/14 |
| 26 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2016/10/14 |
| 27 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2017/3/30 |
| 28 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2017/4/2 |
| 29 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2017/5/10 |
| 30 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2017/8/2 |
| 31 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2018/1/5 |
| 32 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2018/6/2 |
| 33 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2018/7/2 |
| 34 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2019/1/2 |
| 35 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2019/4/2 |
| 36 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2019/4/2 |
| 37 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 38 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 39 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 40 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 41 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2016/10/14 |
| 42 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 43 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 44 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 45 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 46 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 47 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/11/11 |
| 48 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 49 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/11/11 |
| 50 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 51 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/11/11 |
| 52 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/11/11 |
| 53 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/11/11 |
| 54 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 55 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/11/11 |
| 56 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/11/11 |
| 57 | 彩色超声诊断系统 | Affiniti 30 | 飞利浦超声股份有限公司 | 2021/12/29 |
| 58 | 彩色超声诊断系统 | EPIQ 7 | PHILIPS飞利浦 | 2020/8/26 |
| 59 | 彩色多普勒超声系统 | DC-90 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/12/18 |
| 60 | 肠内营养泵 | SK-700I | 深圳迈瑞科技有限公司 | 2019/1/22 |
| 61 | 肠内营养泵 | SK-700I | 深圳迈瑞科技有限公司 | 2019/1/22 |
| 62 | 超短波电疗机 | DL-C-M(脉冲) | 汕头市医用设备厂有限公司 | 2021/4/15 |
| 63 | 超声软组织切割止血手术设备 | KJ-CSXT 300 | 杭州康基医疗器械有限公司 | 2022/1/24 |
| 64 | 持续血液净化系统 | SWS-3000A | 重庆山外山科技有限公司 | 2018/10/2 |
| 65 | 除颤监护仪 | BeneHeart D3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2019/1/22 |
| 66 | 除颤监护仪 | BeneHeart D3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2019/1/22 |
| 67 | 除颤监护仪 | BeneHeart D3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2019/7/31 |
| 68 | 除颤监护仪 | BeneHeart D3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/10 |
| 69 | 除颤监护仪 | BeneHeart D3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/10 |
| 70 | 除颤监护仪 | BeneHeart D3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/3/25 |
| 71 | 除颤监护仪 | BeneHeart D3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/4/2 |
| 72 | 大容量冷冻离心机 | DL-5M | 长沙湘智离心机仪器有限公司 | 2022/8/8 |
| 73 | 低速多管架自动平衡离心机 | TDZ5-WS | 长沙湘智离心机仪器有限公司 | 2020/2/21 |
| 74 | 低速离心机 | DD5M | 长沙湘智离心机仪器有限公司 | 2021/5/19 |
| 75 | 低速台式离心机 | TDZ5-WS | 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司 | 2020/2/21 |
| 76 | 电动液压手术床 | UniBase 30 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | 2020/10/19 |
| 77 | 多道心电图机 | SE-301 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 2021/2/2 |
| 78 | 多频振动治疗仪 | Huana220 LD2 | 无锡华纳医疗科技有限公司 | 2017/3/16 |
| 79 | 肺功能测试系统 | MasterScreen | Vyaire Medical Gmbh伟亚安医疗器械公司 | 2019/9/20 |
| 80 | 干式恒温器 | K30 | 杭州奥盛仪器有限公司 | 2020/2/21 |
| 81 | 高频电外科设备（高频电外科系统） | VIO 200 S | Erbe Elektromedizin GmbH | 2018/0 |
| 82 | 高频电灼治疗仪 | CHX | 武汉高科恒大光电股份有限公司 | 2021/6/7 |
| 83 | 高频移动式手术X射线机 | PLX112B | 南京普爱射线影像设备有限公司 | 2015/8/30 |
| 84 | 高频振动排痰系统 | Huana220LDX | 深圳普门科技股份有限公司 | 2016/11/18 |
| 85 | 高频振动排痰系统 | PV-100 | 深圳普门科技股份有限公司 | 2022/7/6 |
| 86 | 高频振动排痰系统 | PV-100 | 深圳普门科技股份有限公司 | 2021/11/19 |
| 87 | 高频振动排痰系统 | PV-100 | 深圳普门科技股份有限公司 | 2021/11/19 |
| 88 | 高频振动排痰系统 | PV-100 | 深圳普门科技股份有限公司 | 2021/11/19 |
| 89 | 高压注射器 | ZTI-1200 | 杭州正源电子有限公司 | 2020/11/2 |
| 90 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | PS-100X | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 2018/9/5 |
| 91 | 氦氖激光治疗仪 | JH35 | 上海珏华医疗器械有限公司 | 2021/6/7 |
| 92 | 毫米波治疗仪 | IZL-2003II | 珠海和佳医疗设备股份有限公司 | 2018/3/29 |
| 93 | 呼吸机 | BiPAP A30 | 飞利浦医疗 | 2017/4/27 |
| 94 | 呼吸机 | SV300 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 95 | 呼吸机 | SV300 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 96 | 呼吸机 | SV300 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 97 | 呼吸机 | SV300 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/2/19 |
| 98 | 呼吸机 | SV300 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2019/8/7 |
| 99 | 经颅磁脑病生理治疗仪 | HXY-B1 | 安阳市翔宇医疗设备有限公司 | 2021/4/15 |
| 100 | 经颅多普勒血流分析仪 | TDD-IIA | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 2019/1/22 |
| 101 | 经皮神经电刺激仪 | XY-K-SJD-C | 安阳市翔宇医疗设备有限责任公司 | 2021/4/15 |
| 102 | 卡式灭菌器 | Dmax-N | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 2021/1/29 |
| 103 | 空气波压力治疗仪 | AP1000 | 珠海黑马医学仪器有限公司 | 2020/8/30 |
| 104 | 空气波压力治疗仪 | AP1000 | 珠海黑马医学仪器有限公司 | 2020/8/30 |
| 105 | 空气压力治疗仪 | DSM-4S | DAESUNG MAREF CO.，LTD | 2019/1/24 |
| 106 | 空气压力治疗仪 | DSM-4S | DAESUNG MAREF CO.，LTD | 2019/1/24 |
| 107 | 空气压力治疗仪 | DSM-4S | DAESUNG MAREF CO.，LTD | 2019/6/14 |
| 108 | 冷冻手术治疗机 | K320 | 北京库蓝医疗设备有限公司 | 2019/8/2 |
| 109 | 自动离心涂片机 | TQ-12 | 湖南省天骑医学新技术股份有限公司 | 2020/1/23 |
| 110 | 立式灭菌器 | LMQ.C-80E | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 2020/4/15 |
| 111 | 流式细胞仪 | BriCyte E6 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2022/4/12 |
| 112 | 麻醉机 | WATO EX-65 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/12/1 |
| 113 | 麻醉机 | X50 | 北京思瑞德医疗器械有限公司 | 2017/12/25 |
| 114 | 麻醉机呼吸机内部回路消毒机 | SN-803-B1 | 天津市圣宁生物科技有限公司 | 2021/8/29 |
| 115 | 脉冲磁治疗仪 | MAGTRON-11 | 深圳普门科技有限公司 | 2021/4/15 |
| 116 | 脉冲磁治疗仪 | MAGTRON-11 | 深圳普门科技有限公司 | 2021/4/15 |
| 117 | 内镜清洗消毒机 | SL-V1-AL-PA | 法国索洛普公司 | 2020/2/28 |
| 118 | 内镜用二氧化碳送气装置 | UCR | 日本奥林巴斯株式会社 | 2017/3/27 |
| 119 | 内窥镜摄像系统 | 5525105 | 狼牌内窥镜(R.WOLF)公司 | 2018/8/8 |
| 120 | 气囊式体外反搏系统 | OM-A | 广州奥迈医疗科技有限公司 | 2020/4/7 |
| 121 | 气压冲击式碎石机 | JML-6 | 深圳市聚兴隆医疗设备有限公司 | 2018/9/5 |
| 122 | 全温控监测智能化血浆解冻仪 | BSJD-Ⅰ-22 | 武汉贝索医疗器械有限公司 | 2022/8/8 |
| 123 | 全胸腔体外振荡排痰系统 | Huana550 W | 无锡华纳医疗科技有限公司 | 2017/3/16 |
| 124 | 全胸腔体外振荡排痰系统 | Huana550 W | 无锡华纳医疗科技有限公司 | 2017/3/16 |
| 125 | 全自动动态血沉分析仪 | XC-A30 | 深圳市凯特生物医疗电子科技有限公司 | 2019/10/26 |
| 126 | 全自动动态血沉分析仪 | XC-A30 | 深圳市凯特生物医疗电子科技有限公司 | 2019/10/26 |
| 127 | 全自动分枝杆菌培养监测仪 | BD BACTECTM MGITTM 960 | Becton,Dickinson and Company | 2019/9/10 |
| 128 | 全自动核酸提取仪 | NP968-C | 西安天隆科技有限公司 | 2020/3/30 |
| 129 | 全自动化学发光测定仪 | AutoLumo A2000 plus | 安图实验仪器(郑州)有限公司 | 2022/3/7 |
| 130 | 全自动免疫分析仪 | Alinity i | 雅培(Abbott) | 2022/2/18 |
| 131 | 全自动血气分析仪 | GEM Premier 3500 | Instrumentation Laboratory Co. | 2021/1/4 |
| 132 | 全自动血型分析仪 | Blozer 120 | 烟台艾德康生物科技有限公司 | 2022/8/8 |
| 133 | 全自动医用PCR分析系统 | SLAN-96P | 上海宏石医疗科技有限公司 | 2019/10/26 |
| 134 | 全自动医用PCR分析系统 | SLAN-96S | 上海宏石医疗科技有限公司 | 2021/11/19 |
| 135 | 全自动真空采血管脱盖机 | KG-12L | 珠海丰炎科技有限公司 | 2020/2/21 |
| 136 | 人体成分分析仪 | DBA-550 | 吉林东华原医疗设备有限责任公司 | 2020/6/19 |
| 137 | 生物安全柜 | HR30-IIA2 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 2020/2/16 |
| 138 | 生物安全柜 | HR30-IIA2 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 2020/9/2 |
| 139 | 生物安全柜 | HR30-IIA2 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 2020/9/2 |
| 140 | 生物安全柜 | HR30-IIA2 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 2019/10/26 |
| 141 | 生物安全柜 | HR40-IIA2 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 2020/2/16 |
| 142 | 实时荧光定量PCR仪 | AGS8830-16 | 杭州安誉科技有限公司 | 2021/8/13 |
| 143 | 实时荧光定量PCR仪 | AGS8830-16 | 杭州安誉科技有限公司 | 2020/11/17 |
| 144 | 实时荧光定量PCR仪 | QuantStudio 5 | 美国应用生物系统公司Applied Biosystems(ABI) | 2020/2/24 |
| 145 | 手腕式脉搏血氧饱和度测试仪 | BM2000A | 上海贝瑞电子科技有限公司 | 2020/4/7 |
| 146 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2016/5/17 |
| 147 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2016/5/17 |
| 148 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2016/5/17 |
| 149 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2016/5/17 |
| 150 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2017/10/31 |
| 151 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2017/10/31 |
| 152 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2017/10/31 |
| 153 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2017/10/31 |
| 154 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2018/1/20 |
| 155 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2018/3/9 |
| 156 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2018/1/20 |
| 157 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2017/10/31 |
| 158 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2018/1/20 |
| 159 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2018/9/5 |
| 160 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2018/9/5 |
| 161 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2018/9/5 |
| 162 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2018/9/5 |
| 163 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2018/9/5 |
| 164 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2018/4/29 |
| 165 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2018/10/26 |
| 166 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2018/10/26 |
| 167 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2018/10/26 |
| 168 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2018/12/12 |
| 169 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2018/12/12 |
| 170 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2018/12/12 |
| 171 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2018/12/12 |
| 172 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2019/1/29 |
| 173 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2018/12/2 |
| 174 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2018/1/20 |
| 175 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2018/12/2 |
| 176 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2019/1/3 |
| 177 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2019/1/3 |
| 178 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2018/12/30 |
| 179 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2017/10/31 |
| 180 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2019/8/8 |
| 181 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2019/8/8 |
| 182 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2019/1/3 |
| 183 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2019/1/3 |
| 184 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2019/1/3 |
| 185 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2019/1/3 |
| 186 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2019/1/3 |
| 187 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2019/1/3 |
| 188 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/7/10 |
| 189 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/7/10 |
| 190 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/7/10 |
| 191 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/7/10 |
| 192 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/7/10 |
| 193 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/7/10 |
| 194 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/7/10 |
| 195 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/7/10 |
| 196 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/7/10 |
| 197 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/7/10 |
| 198 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/11/4 |
| 199 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/11/4 |
| 200 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/11/4 |
| 201 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/11/4 |
| 202 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/11/4 |
| 203 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/11/4 |
| 204 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/11/4 |
| 205 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/11/4 |
| 206 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/11/4 |
| 207 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/11/4 |
| 208 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/11/4 |
| 209 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/11/4 |
| 210 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/12/27 |
| 211 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/12/27 |
| 212 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/12/27 |
| 213 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/12/27 |
| 214 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/12/27 |
| 215 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/12/27 |
| 216 | 数控气压止血带 | YF-ATS-A | 杭州亿凡医疗器械有限公司 | 2018/9/17 |
| 217 | 数字X射线摄影系统 | RAD SPEED PRO 50 | 北京岛津医疗器械有限公司 | 2017/1/20 |
| 218 | 双水平无创呼吸机 | ST-30H | 湖南明康中锦医疗科技发展有限公司 | 2020/2/28 |
| 219 | 台式低速离心机 | TDZ5-WS | 湖南湘立科学仪器有限公司 | 2020/2/21 |
| 220 | 体外膈肌起搏器 | HLO-GJ13A | 广州雪利昂生物科技有限公司 | 2021/4/15 |
| 221 | 体外膈肌起搏器 | HLO-GJ13A | 广州雪利昂生物科技有限公司 | 2020/4/7 |
| 222 | 无创呼吸机 | GA ST40 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | 2020/11/30 |
| 223 | 无创呼吸机 | GA ST40 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | 2020/11/30 |
| 224 | 血液净化设备 | SWS-5000B | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | 2022/12/9 |
| 225 | 血液净化设备 | SWS-5000B | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | 2022/12/9 |
| 226 | 血液净化装置 | Plasauto Σ | 日本旭化成医疗株式会社 | 2019/1/18 |
| 227 | 血液透析机 | SWS-4000A | 重庆山外山科技有限公司 | 2019/1/31 |
| 228 | 血液透析机 | SWS-4000A | 重庆山外山科技有限公司 | 2019/1/31 |
| 229 | 血液透析滤过装置 | 4008 B | 费森尤斯医药用品(上海)有限公司 | 2015/7/1 |
| 230 | 血液透析滤过装置 | 4008 B | 费森尤斯医药用品(上海)有限公司 | 2015/7/1 |
| 231 | 血液透析设备 | 4008 S | 德国费森尤斯 | 2016/3/1 |
| 232 | 血液透析设备 | DBB-27C | 威高日机装(威海)透析机器有限公司 | 2015/5/19 |
| 233 | 氩气高频电刀 | JSDD-Q2 | 重庆金山科技(集团)有限公司 | 2021/1/25 |
| 234 | 烟雾净化器(吸烟机) | JLT-JH-02型(JYLB-200A) | 武汉金莱特光电子有限公司 | 2021/7/6 |
| 235 | 一氧化氮检测仪 | N1 | 广州瑞普医疗科技有限公司 | 2020/10/18 |
| 236 | 医用钬激光治疗机 | HANS-H75 | 合肥大族科瑞达激光设备有限公司 | 2018/9/5 |
| 237 | 医用控温仪 | ZLJ-2000I | 安泰ANTAI | 2021/7/1 |
| 238 | 医用离心机 | H1750R | 长沙湘仪离心机仪器有限公司 | 2019/10/26 |
| 239 | 医用离心机 | H1750R | 长沙湘仪离心机仪器有限公司 | 2020/3/20 |
| 240 | 移动式高频医用诊断X射线机 | HM-200 | 北京万东鼎立医疗设备有限公司 | 2021/3/31 |
| 241 | 移动式数字摄影X线系统 | MUX-200D | 岛根岛津株式会社 | 2020/2/20 |
| 242 | 幽门螺杆菌(Hp)测试仪 | HUBT-20P | 深圳市中核海得威生物科技有限公司 | 2015/12/29 |
| 243 | 智能蜡饼制作恒温系统 | XYL-IV | 河南翔宇医疗设备股份有限公司 | 2021/4/15 |
| 244 | 中医定向透药治疗仪 | WND-ZZ-2TD | 桂林市威诺敦医疗器械有限公司 | 2019/10/26 |
| 245 | 中医定向透药治疗仪 | WND-ZZ-2TD | 桂林市威诺敦医疗器械有限公司 | 2019/3/12 |
| 246 | 中医定向透药治疗仪 | WND-ZZ-2TD | 桂林市威诺敦医疗器械有限公司 | 2022/6/22 |
| 247 | 中医定向透药治疗仪 | WND-ZZ-2TD | 桂林市威诺敦医疗器械有限公司 | 2018/1/9 |
| 248 | 注射泵 | BeneFusion SP3D | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/3/9 |
| 249 | 注射泵 | BeneFusion SP3D | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/3/9 |
| 250 | 注射泵 | BeneFusion SP3D | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/3/9 |
| 251 | 注射泵 | BeneFusion SP3D | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/3/9 |
| 252 | 注射泵 | BeneFusion SP3D | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/3/9 |
| 253 | 注射泵 | BeneFusion SP3D | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/3/9 |
| 254 | 注射泵 | BeneFusion SP3D（双泵） | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/8/18 |
| 255 | 注射泵 | BeneFusion SP3D | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/3/9 |
| 256 | 注射泵 | BeneFusion SP3D | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/3/9 |
| 257 | 注射泵 | BeneFusion SP3D | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/3/9 |
| 258 | 注射泵 | BeneFusion SP3D | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/9/15 |
| 259 | 注射泵 | BeneFusion SP3D | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/3/9 |
| 260 | 注射泵 | BeneFusion SP3D | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/3/9 |
| 261 | 注射泵 | BeneFusion SP3D | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/3/9 |
| 262 | 注射泵 | BeneFusion SP3D | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/3/9 |
| 263 | 注射泵 | BeneFusion SP3D | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/3/9 |
| 264 | 注射泵 | BeneFusion SP3D Ex | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/8/12 |
| 265 | 注射泵 | BeneFusion SP3D Ex | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/8/12 |
| 266 | 注射泵 | BeneFusion SP3D Ex | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020/8/18 |
| 267 | 注射泵 | BeneFusion SP3D Ex | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2022/7/6 |
| 268 | 医用内窥镜图像处理器 | EOS-B-01 | 上海安清医疗器械有限公司 | 2022/1/10 |
| 269 | 内镜清洗消毒机 | SL-V1-AL-PA | 法国索洛普公司 | 2023/9/11 |
| 270 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2016/5/17 |
| 271 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2021/7/19 |
| 272 | 全自PCR医用分析系统 | GX-XVI R2 | 美国赛沛公司 | 2021/3/18 |
| 273 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2019/1/3 |
| 274 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/12/27 |
| 275 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2020/12/27 |
| 276 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2021/3/9 |
| 277 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2021/3/9 |
| 278 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2021/3/9 |
| 279 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2021/3/9 |
| 280 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2021/3/9 |
| 281 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2021/3/9 |
| 282 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2021/3/9 |
| 283 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2021/3/9 |
| 284 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2021/3/9 |
| 285 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2021/3/9 |
| 286 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2021/7/19 |
| 287 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2021/7/19 |
| 288 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2021/7/19 |
| 289 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2018/3/9 |
| 290 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2021/11/10 |
| 291 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2021/11/10 |
| 292 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2021/11/10 |
| 293 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2021/11/10 |
| 294 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2021/11/10 |
| 295 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2021/11/10 |
| 296 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2021/11/10 |
| 297 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2021/11/10 |
| 298 | 无创呼吸机 | ST-30H | 湖南明康中锦医疗科技发展有限 公司 | 2020/11/25 |
| 299 | 无创呼吸机 | ST-30H | 湖南明康中锦医疗科技发展有限 公司 | 2020/11/25 |
| 300 | 无创呼吸机 | ST-30H | 湖南明康中锦医疗科技发展有限 公司 | 2020/11/25 |
| 301 | 无创呼吸机 | ST-30H | 湖南明康中锦医疗科技发展有限 公司 | 2020/11/25 |
| 302 | 无创呼吸机 | ST-30H | 湖南明康中锦医疗科技发展有限 公司 | 2020/11/25 |
| 303 | 肾脏内窥镜 | 8701-534 | 长沙一诺为医疗科技有限公司 | 2022/1/10 |
| 304 | 纤维输尿管肾镜 | 8703.534 | 理查德沃尔夫有限责任公司 | 2022/1/10 |
| 305 | 血液透析机 | SWS-4000A | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | 2021/11/19 |
| 306 | 血液透析机 | SWS-4000A | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | 2021/11/19 |
| 307 | 血液透析机 | SWS-4000A | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | 2021/11/19 |
| 308 | 血液透析机 | SWS-4000A | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | 2021/11/19 |
| 309 | 血液透析机 | SWS-4000A | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | 2021/11/19 |
| 310 | 多功能牵引床 | RH-QYC-A | 河南瑞河医疗设器械备股份有限公司 | 2021/4/15 |
| 311 | 多关节主被动训练仪 | XY-ZBD-IID | 河南翔宇医疗设备股份有限公司 | 2021/4/15 |
| 312 | 胰岛素泵 | P-02 | 普林斯顿医疗科技有限公司 | 2022/12/16 |
| 313 | 胰岛素泵 | P-02 | 普林斯顿医疗科技 | 2022/12/16 |
| 314 | 胰岛素泵 | P-02 | 普林斯顿医疗科技（珠海）有限公司 | 2022/12/16 |
| 315 | 胰岛素泵 | P-02 | 普林斯顿医疗科技有限公司 | 2022/12/16 |
| 316 | 胰岛素泵 | P-02 | 普林斯顿医疗科技 | 2022/12/16 |
| 317 | 胰岛素泵 | P-02 | 普林斯顿医疗科技有限公司 | 2022/12/16 |
| 318 | 胰岛素泵 | P-02 | 普林斯顿医疗科技有限公司 | 2022/12/16 |
| 319 | 胰岛素泵 | P-02 | 普林斯顿医疗科技有限公司 | 2022/12/16 |
| 320 | 胰岛素泵 | P-02 | 普林斯顿医疗科技有限公司 | 2022/12/16 |
| 321 | 胰岛素泵 | P-02 | 普林斯顿医疗科技有限公司 | 2022/12/16 |
| 322 | 病人监护仪 | Epm 10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2023/8/14 |
| 323 | 电脑中频治疗仪 | HY-D01 | 北京华医新技术研究所 | 2021/4/15 |
| 324 | 输液监控系统 | NGC-3372-15 | 杭州绿仰科技有限公司 | 2020/12/24 |
| 325 | 有创呼吸机 | Boaray 5000D | 深圳市普博医疗科技股份有限公司 | 2022/12/22 |
| 326 | 有创呼吸机 | Boaray 5000D | 深圳市普博医疗科技股份有限公司 | 2022/12/22 |
| 327 | 超声波清洗器 | LK-CSJ-30 | 老肯医疗科技股份有限公司 | 2023/8/14 |
| 328 | 内镜清洗工作站 | LK-CSJ-30 | 老肯医疗科技股份有限公司 | 2023/8/14 |
| 329 | 内镜清洗工作站 | LK-CSJ-30 | 老肯医疗科技股份有限公司 | 2023/8/14 |
| 330 | 内镜清洗工作站 | LK-NQX-R | 老肯医疗科技股份有限公司 | 2023/8/14 |
| 331 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | HFT-200 | 康医学科技有限公司 | 2022/12/27 |
| 332 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | HFT-200 | 康医学科技有限公司 | 2022/12/27 |
| 333 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | HFT-200 | 康医学科技有限公司 | 2022/12/27 |
| 334 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | HFT-200 | 康医学科技有限公司 | 2022/12/27 |
| 335 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | HFT-200 | 康医学科技有限公司 | 2022/12/27 |
| 336 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | HFT-200 | 康医学科技有限公司 | 2022/12/27 |
| 337 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | HFT-200 | 康医学科技有限公司 | 2022/12/27 |
| 338 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | HFT-200 | 康医学科技有限公司 | 2022/12/27 |
| 339 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | HFT-300 | 康医学科技有限公司 | 2022/12/27 |
| 340 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | HFT-300 | 康医学科技有限公司 | 2022/12/27 |
| 341 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | HFT-300 | 康医学科技有限公司 | 2022/12/27 |
| 342 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | HFT-300 | 康医学科技有限公司 | 2022/12/27 |
| 343 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | HFT-300 | 康医学科技有限公司 | 2022/12/27 |
| 344 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | HFT-300 | 康医学科技有限公司 | 2022/12/27 |
| 345 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | HFT-200 | 康医学科技有限公司 | 2022/12/27 |
| 346 | 病人监护仪 | Epm 10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2023/8/14 |
| 347 | 病人监护仪 | Epm 10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2023/8/14 |
| 348 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | AH-600 | 湖南医疗器械有限公司 | 2023/4/14 |
| 349 | 生物安全柜 | HR40-IIA2 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 2020/9/2 |
| 350 | 生物安全柜 | HR1500-llA2 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 2021/10/18 |
| 351 | 全自动核酸提取仪 | BG-Fiex-48 | 上海伯杰医疗科技股份有限公司 | 2022/6/15 |
| 352 | 固定式电池供电骨组织手术设备 | BYZ-II 1102 | 上海博进医疗器械有限公司 | 2021/6/25 |
| 353 | 荧光定量聚合酶链反应 | FQD-96A | 杭州博日科技股份有限公司 | 2022/6/15 |
| 354 | 心肺复苏仪 | E1 | 深圳市安保科技有限公司 | 2021/8/16 |
| 355 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳生物医疗电子有限公司 | 2021/7/19 |
| 356 | 有创呼吸机 | SV350 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/1/22 |
| 357 | 有创呼吸机 | SV350 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/1/22 |
| 358 | 有创呼吸机 | SV350 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/1/22 |
| 359 | 有创呼吸机 | SV350 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/1/22 |
| 360 | 有创呼吸机 | SV350 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/1/22 |
| 361 | 有创呼吸机 | SV350 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/1/22 |
| 362 | 有创呼吸机 | SV350 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/1/22 |
| 363 | 有创呼吸机 | SV350 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/1/22 |
| 364 | 有创呼吸机 | RV-100 | 深圳融昕医疗科技有限公司 | 2022/12/27 |
| 365 | 有创呼吸机 | RV-100 | 深圳融昕医疗科技有限公司 | 2022/12/27 |
| 366 | 有创呼吸机 | RV-100 | 深圳融昕医疗科技有限公司 | 2022/12/27 |
| 367 | 有创呼吸机 | RV-100 | 深圳融昕医疗科技有限公司 | 2022/12/27 |
| 368 | 无创呼吸机 | RS200 | 深圳融昕医疗科技有限公司 | 2022/12/20 |
| 369 | 无创呼吸机 | RS200 | 深圳融昕医疗科技有限公司 | 2022/12/20 |
| 370 | 无创呼吸机 | RS200 | 深圳融昕医疗科技有限公司 | 2022/12/20 |
| 371 | 无创呼吸机 | RS200 | 深圳融昕医疗科技有限公司 | 2022/12/20 |
| 372 | 无创呼吸机 | RS200 | 深圳融昕医疗科技有限公司 | 2022/12/20 |
| 373 | 无创呼吸机 | RS200 | 深圳融昕医疗科技有限公司 | 2022/12/20 |
| 374 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/06/03 |
| 375 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/06/03 |
| 376 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/06/03 |
| 377 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/06/03 |
| 378 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/06/03 |
| 379 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/06/03 |
| 380 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/06/03 |
| 381 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/06/03 |
| 382 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/06/03 |
| 383 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/06/03 |
| 384 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/06/03 |
| 385 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/06/03 |
| 386 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/06/03 |
| 387 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/06/03 |
| 388 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/06/03 |
| 389 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/06/03 |
| 390 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/06/03 |
| 391 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/06/03 |
| 392 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/06/03 |
| 393 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/06/03 |
| 394 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/06/03 |
| 395 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/06/03 |
| 396 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021/06/03 |
| 397 | 空气波压力治疗仪 | AirPro-6000 | 深圳普门科技股份有限公司 | 2021/4/15 |
| 398 | 高频振动排系统 | PV-100 | 深圳普门科技股份有限公司 | 2021/11/19 |
| 399 | 高频振动排系统 | PV-100 | 深圳普门科技股份有限公司 | 2021/11/19 |
| 400 | 高频振动排系统 | PV-100 | 深圳普门科技股份有限公司 | 2021/11/19 |
| 401 | 胰岛素泵 | PH-300 | 郑州瑞宇科技有限公司 | 2021/7/1 |
| 402 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2022/7/8 |
| 403 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2022/7/8 |
| 404 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2022/7/8 |
| 405 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2022/7/8 |
| 406 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2022/7/8 |
| 407 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2022/7/8 |
| 408 | 病人监护仪 | iM60 | 深圳市理帮精密仪器股份有限公司 | 2022/12/16 |
| 409 | 病人监护仪 | iM60 | 深圳市理帮精密仪器股份有限公司 | 2022/12/16 |
| 410 | 病人监护仪 | iM60 | 深圳市理帮精密仪器股份有限公司 | 2022/12/16 |
| 411 | 病人监护仪 | iM60 | 深圳市理帮精密仪器股份有限公司 | 2022/12/16 |
| 412 | 病人监护仪 | iM60 | 深圳市理帮精密仪器股份有限公司 | 2022/12/16 |
| 413 | 病人监护仪 | iM60 | 深圳市理帮精密仪器股份有限公司 | 2022/12/16 |
| 414 | 病人监护仪 | iM60 | 深圳市理帮精密仪器股份有限公司 | 2022/12/16 |
| 415 | 病人监护仪 | iM60 | 深圳市理帮精密仪器股份有限公司 | 2022/12/16 |
| 416 | 病人监护仪 | iM60 | 深圳市理帮精密仪器股份有限公司 | 2022/12/16 |
| 417 | 病人监护仪 | iM60 | 深圳市理帮精密仪器股份有限公司 | 2022/12/16 |
| 418 | 病人监护仪 | iM60 | 深圳市理帮精密仪器股份有限公司 | 2022/12/16 |
| 419 | 病人监护仪 | iM60 | 深圳市理帮精密仪器股份有限公司 | 2022/12/16 |
| 420 | 病人监护仪 | iM60 | 深圳市理帮精密仪器股份有限公司 | 2022/12/16 |
| 421 | 病人监护仪 | iM60 | 深圳市理帮精密仪器股份有限公司 | 2022/12/16 |
| 422 | 病人监护仪 | iM60 | 深圳市理帮精密仪器股份有限公司 | 2022/12/16 |
| 423 | 病人监护仪 | iM60 | 深圳市理帮精密仪器股份有限公司 | 2022/12/16 |
| 424 | 病人监护仪 | iM60 | 深圳市理帮精密仪器股份有限公司 | 2022/12/16 |
| 425 | 全自动尿液分析仪 | URIT-1600 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 2024/7/31 |
| 426 | 病人监护仪 | iM60 | 深圳市理帮精密仪器股份有限公司 | 2022/12/16 |
| 427 | 病人监护仪 | iM60 | 深圳市理帮精密仪器股份有限公司 | 2022/12/16 |
| 428 | 病人监护仪 | iM60 | 深圳市理帮精密仪器股份有限公司 | 2022/12/16 |
| 429 | 便携式肺功能测试仪 | BH-AX-MAPC | 广州红象医疗科技有限公 | 2024/3/20 |
| 430 | 半自动体外除颤仪 | i5 | 深圳市安保医疗科技股份有限公司 | 2024/3/28 |
| 431 | 麻醉视频喉镜 | AVL-1 | 深圳市安保医疗科技股份有限公司 | 2024/3/28 |
| 432 | 麻醉视频喉镜 | AVL-1 | 深圳市安保医疗科技股份有限公司 | 2024/6/20 |
| 433 | 定向药透仪 | WND-ZZ-2TD | 桂林市威诺敦医疗器械有限公司有限公司 | 2024/11/27 |
| 434 | 双水平无创呼吸机 | ST-30H | 湖南明康中锦医疗科技发展有限公司 | 2020/2/28 |
| 435 | 数字化彩色超声波诊断装置 | ARIGTTA 60 | 日立医疗（广州）有限公司 | 2020/2/7 |
| 436 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2016/3/9 |
| 437 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2019/3/9 |
| 438 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 20193/9 |
| 439 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2018/3/9 |
| 440 | 医用X射线诊断机 | DRF-5A | 北京万东医疗科技股份有限公司 | 2021/10/18 |
| 441 | 血透机 | 4008B | 德国费森尤斯 | 2015/3/28 |
| 442 | 血透机 | 4008B | 德国费森尤斯 | 2015/3/28 |
| 443 | 血透机 | 4008B | 德国费森尤斯 | 2015/3/28 |
| 444 | 血透机 | 4008B | 德国费森尤斯 | 2015/3/28 |
| 445 | 血透机 | 4008B | 德国费森尤斯 | 2015/3/28 |
| 446 | 血透机 | 4008B | 德国费森尤斯 | 2015/3/28 |
| 447 | 血透机 | 4008B | 德国费森尤斯 | 2015/3/28 |
| 448 | 血透机 | SWS-4000A | 重庆山外山科技有限公司 | 2018/3/28 |
| 449 | 空气波压力治疗仪 | AP1000 | 珠海黑马医学仪器有限公司 | 2020/11/19 |
| 450 | 空气波压力治疗仪 | AP1000 | 珠海黑马医学仪器有限公司 | 2020/11/19 |
| 451 | 空气波压力治疗仪 | AP1000 | 珠海黑马医学仪器有限公司 | 2020/11/19 |
| 452 | 麻醉呼吸回路消毒机 | YE-360C | 江苏医尔健康管理有限公司 | 2023/12/20 |
| 453 | 生物安全柜 | HR30-IIA2 | 海尔 | 2019/10/26 |
| 454 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2017/10/31 |
| 455 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2019/8/8 |
| 456 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 2019/8/8 |
| 457 | 高频振动排痰系统 | PV-100(背心式) | 深圳普门科技股份有限公司 | 2022/12/16 |
| 458 | 注射泵 | DPfusion SPD2 | 长沙迪普美医疗科技有限公司 | 2022/12/16 |
| 459 | 注射泵 | DPfusion SPD2 | 长沙迪普美医疗科技有限公司 | 2022/12/16 |
| 460 | 注射泵 | DPfusion SPD2 | 长沙迪普美医疗科技有限公司 | 2022/12/16 |
| 461 | 注射泵 | DPfusion SPD2 | 长沙迪普美医疗科技有限公司 | 2022/12/16 |
| 462 | 注射泵 | DPfusion SPD2 | 长沙迪普美医疗科技有限公司 | 2022/12/16 |
| 463 | 注射泵 | DPfusion SPD2 | 长沙迪普美医疗科技有限公司 | 2022/12/16 |
| 464 | 注射泵 | DPfusion SPD2 | 长沙迪普美医疗科技有限公司 | 2022/12/16 |
| 465 | 注射泵 | DPfusion SPD2 | 长沙迪普美医疗科技有限公司 | 2022/12/16 |
| 466 | 注射泵 | DPfusion SPD2 | 长沙迪普美医疗科技有限公司 | 2022/12/16 |
| 467 | 注射泵 | DPfusion SPD2 | 长沙迪普美医疗科技有限公司 | 2022/12/16 |
| 468 | 半自动体外除颤仪 | AED-3100 | 上海光电医用电子仪器有限公司 | 2021/7/20 |

- 包二：内镜维保托管服务项目

- （一）服务内容与范围

- 1.设备类型：详见内镜维保服务项目设备清单。

- 2.新购设备纳入：新购内镜设备质保期满后纳入本项目维保范围。

- 3.保修类型：设备清单内设备全保（易耗品如灯泡、按钮、清洗刷除外）。

- 4服务内容：提供驻场维修服务；提供每月一次的定期维护与保养，定期的维护保养服务项目包括：设备的机械安全检查、电气安全检查、设备除尘保养、运行状态检查等，保养中需要更换的损耗品由投标人免费提供。维修或保养完成后，投标人需提供维修报告、保养报告等。

- 服务要求

- 1.开机率： 须确保开机率≥97%，按一年365天每天24小时计算，每年统计一次。对于开机率低于97%的每一个百分点（不足一个百分点按一个百分点计算），服务合同期限将相应延长7个日历日。

- 2.备用机：设备故障排除超过48小时，提供备用机或备用镜。

- 3.服务时间：周一至周日；初次电话响应时间：15分钟内；工程师 2小时内现场响应，一般性故障 48小时内故障排除。

- 4.设备档案管理：按采购人统一要求建立设备技术档案交由使用科室专门存档：如每次维修后，维修记录归档保存；每月巡检，提供巡检报告；每年提供 4 次保养，每次保养后，做好设备保养台账、提供年度维保报告。

- 5.其他：负责解决以上所有设备脱保期间发生的所有故障。

- 6.备件：提供保修范围内维修所需的备件，所更换备件必须是合规正品的备件，并提供证明材料，如原厂配件由于停产等原因，需书面征得院方同意后方可使用第三方配件。

7.信息化管理 ：包二使用包一提供的医疗设备管理系统，内镜设备纳入系统统一管理。包二中标人无需支付系统使用费用，但应配合包一中标人完成设备信息录入、工单填报、数据更新等工作。

- （三）主要元器件要求

| 主要元器件 |  |
| --- | --- |
| CCD | 更换CCD，投标人需提供合规正品全新 CCD，并附带法定合规相关证书。 须提供按法律法规要求的相关文件。 |
| 先端组件 | 更换先端组件，投标人需提供合规正品全新先端组件，并附带法定合规相关证书。须提供法律法规要求的相关文件。 |
| 弯曲插入管 | 弯曲插入管组件，投标人需提供合规正品全新弯曲插入管，并附带法定合规相关证书。须提供法律法规要求的相关文件。 |
| 操作部组件 | 更换操作部组件，投标人需提供合规正品全新操作部组件，并附带法定合规相关证书。须提供法律法规要求的相关文件。 |
| 其它 |  |
| 升级 | 在保修合同执行期间，如厂家有新的安全性软硬件升级，中标人免费为医院升级，提高性能、增强系统稳定性，具备专用工具用以检测本设备的工具和能力，保证本设备达到正常使用年限。 |

- （四）技术响应要求

1.附件中包括的产品提供保修服务；在合规正品供应配件的情况 下，必须采用合规正品进行维修，若原厂配件因为停产造成的无原厂配件，投标人负责由第三方公司无条件修复。

2.投标人保证 24小时之内完成小维修； 20日内完成大维修。

3.在维保期间，投标人无条件提供备用镜（故障排除超过48小时） 。

4.投标人派遣一名专职工程师驻点负责甲方内镜维修和清洗保养、培训等工作。一旦甲方的本合同附件中所列的内镜出现问题，工程师保证在 2小时内提供现场技术支持，并提供每周 24 小时*7 天的电话支持服务。

5.投标人指定工程师为甲方提供定期 1 月一次巡检，对医院设备进行维护保养，3 月一次点检。

6.在本合同期内，乙方可根据甲方的需求，对附件内所列设备的使用清洗和保养方法为甲方提供院内培训。

附件《郴州市二人民医院内镜维保服务项目设备清单》设备资产约973.43万元（本清单根据医院每年设备固定资产变化调整）

内镜维保服务项目设备清单

| 序号 | 品牌 | 设备名称 | 型号 | 序列号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奥林巴斯 | 图像处理装置 | CV-290 | 7035795 | 1 |
| 2 | 奥林巴斯 | 图像处理装置 | CV-290 | 7623779 | 1 |
| 3 | 奥林巴斯 | 图像处理装置 | CV-290 | 7623777 | 1 |
| 4 | 奥林巴斯 | 内窥镜冷光源 | CV-290SL | 7026212 | 1 |
| 5 | 奥林巴斯 | 内窥镜冷光源 | CV-290SL | 7627802 | 1 |
| 6 | 奥林巴斯 | 内窥镜冷光源 | CV-290SL | 7627767 | 1 |
| 7 | 奥林巴斯 | 超声图像处理装置 | EU-ME2 | 7126805 | 1 |
| 8 | 奥林巴斯 | 电子支气管内窥镜 | BF-Q290 | 2021657 | 1 |
| 9 | 奥林巴斯 | 电子支气管内窥镜 | BF-1TQ290 | 2021741 | 1 |
| 10 | 奥林巴斯 | 电子支气管内窥镜 | BF-P290 | 2710552 | 1 |
| 11 | 奥林巴斯 | 电子支气管内窥镜 | BF-1TQ290 | 2610720 | 1 |
| 12 | 奥林巴斯 | 超声支气管内窥镜 | BF-UC260FW | 7121204 | 1 |
| 13 | 奥林巴斯 | 内科胸腔内窥镜 | LTF-240 | 2710937 | 1 |
| 14 | 奥林巴斯 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-Q260J | 2128894 | 1 |
| 15 | 奥林巴斯 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-HQ290 | 2745751 | 1 |
| 16 | 奥林巴斯 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2622011 | 1 |