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关键信息

一、资格性审查

	序号
	审查情况

	1
	法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)原件扫描件；

	2
	法人提交法定代表人身份证明原件扫描件或者法定代表人授权委托书原件扫描件以及被授权代表人和法定代表人身份证明原件扫描件，自然人提交身份证原件扫描件。

	3
	信用记录查询情况（被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的和被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的））

	4
	湖南省政府采购供应商资格承诺函

	5
	特定资格条件：（1）所投产品如纳入医疗器械管理的，投标人如为制造商须提供医疗器械生产许可证（或备案凭证）复印件；投标人如为代理商须提供医疗器械经营许可证（或备案凭证）复印件;（2）所投产品如纳入医疗器械管理的，须提供有效期内的医疗器械注册证（或备案凭证）复印件。

	说明：

1、投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款。投标人具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证、社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款。

2、资格证明文件原件扫描件须加盖投标人公章。

3、投标人有下列情形之一的，视为无效投标（★）：

（1）有一项资格证明文件未提交的；

（2）提供不符合要求或虚假资格证明文件的；

（3）资格证明文件过了有效期的；


（4）资格证明文件原件扫描件未加盖投标人公章的。

4、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的和被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

5.特定资格条件：详见第一章投标邀请第三条投标人特定资格条件。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。


二、符合性审查

	序号
	审查情况

	1
	投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

	2
	报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

	3
	投标有效期不足的；

	4
	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

	5
	法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。


第一章 投标邀请

受华容县人民医院的委托，湖南省天平项目管理有限公司对​​​​华容县人民医院紧密型县域医共体暨医疗卫生强基工程提标扩能项目3.0T磁共振扫描仪设备采购进行公开招标采购，现将采购事项公告如下：

一、采购项目名称、编号及预算金额
1、采购项目名称：​​​​​​​​华容县人民医院紧密型县域医共体暨医疗卫生强基工程提标扩能项目3.0T磁共振扫描仪设备采购
2、政府采购编号：华财采计(2026)430623000016-1
3、委托代理编号：TPPCZ（2026）170  
4、采购项目预算：15000000.00元  最高采购限价：15000000.00 元。
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业
6、评标方法：(综合评分法 (最低评标价法
7、合同定价方式：(固定总价 (固定单价 (成本补偿 (绩效激励
8、合同履行期限：签订合同后60天内交货并完成安装调试及使用培训（说明：设备基础浇灌完成可以使用的情况下）
二、采购人的采购需求

	序号
	最高限价（元）
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	节能产品
	进口产品

	1
	 15000000.00
	​​​​​​​​华容县人民医院紧密型县域医共体暨医疗卫生强基工程提标扩能项目3.0T磁共振扫描仪设备采购
	具备高场强（3T）成像能力，全身各部位（神经系统、骨关节、腹部、盆腔、心血管等）的常规及高级功能成像，可开展弥散加权成像（DWI）、灌注加权成像（PWI）、波谱成像（MRS）、磁敏感加权成像（SWI）、功能磁共振（fMRI）等技术；2. 梯度系统需具备高切换率、高稳定性，实现快速、高清扫描，支持全身高清成像与运动伪影抑制；3. 需配备多通道相控阵线圈，满足不同部位、不同体重患者的成像需求，提升图像信噪比与空间分辨率；4. 具备先进的降噪、压脂、运动校正技术，减少扫描伪影，提高图像质量；5. 支持静音扫描序列，提升患者检查舒适度；支持快速扫描序列，缩短检查时间，提升检查效率；为临床诊断、术前评估、疗效评估及科研教学提供高质量影像数据支持，助力精准诊疗。

磁共振第三方设备：1.恒温恒湿系统 数量：1台；2.水冷机 数量：1台；3.磁共振专用高压注射器 数量：1套；4.铁磁探测器 数量：2套；5.线圈配套（肩关节毯式16通道、颈动脉毯式16通道）数量：2套；6.诊断用颅脑MRA智能影像辅助分析系统及心脏功能智能辅助分析系统（AI） 数量：2套；7.一站式医技预约平台 数量：1套；8.无磁配套设备 数量：1套。除湿机 1 台（具体技术参数详见清单）
	1套
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说明：
1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
2.本项目拒绝进口产品。
三、采购项目需落实的政府采购政策：

1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。
2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。
四、投标人的资格要求：

1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
(专门面向：(中小企业  (小微企业 (监狱企业 (福利性单位。
(强制分包：大型企业应将采购份额的  / %分包给中小企业。
采购项目的特定资格条件：（1）所投产品如纳入医疗器械管理的，投标人如为制造商须提供医疗器械生产许可证（或备案凭证）复印件；投标人如为代理商须提供医疗器械经营许可证（或备案凭证）复印件;（2）所投产品如纳入医疗器械管理的，须提供有效期内的医疗器械注册证（或备案凭证）复印件。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7、联合体投标。本次招标 不接受 联合体投标。接受联合体投标的，联合体应当具备下列条件：  /   。

注：根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，不再要求供应商提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料，改为书面承诺（格式详见附件）。经采购人或监管部门查实，提供虚假承诺的供应商将以虚假资料谋取中标（成交）的违法行为，被列入不良记录名单，采购人有权取消其中标资格不良记录名单，采购人有权取消其中标资格。）
五、获取招标文件的时间、期限、地点及方式

有意参加投标者，于2026年8月3日 至 2026 年8月10日，09:00-17:00，在 岳阳市公共资源交易平台（http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin）获取招标文件。

(本项目实行电子交易，有意参加投标者，在岳阳市公共资源交易平台（http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin）获取电子版招标文件。

(本项目进行资格预审，招标文件将向所有通过资格预审的供应商提供。

六、投标截止时间、开标时间及地点

1、提交投标文件的截止时间：2026 年8月26日 9 时30分（北京时间）；
2、投标地点：不见面开标，提交电子投标文件“岳阳市公共资源交易中心电子交易平台”（http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin）。本项目实行网上开评标、全流程电子化，具体操作方式详见岳阳市公共资源交易网服务指南全流程电子化招投标操作手册。
3、开标时间：2026 年8月26日9时30分（北京时间）。 
4、开标地点：岳阳市公共资源交易中心（岳阳经开区民兴路与狮子山南路交叉口丘山大厦）
七、公告期限：

1、本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。
2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。
八、询问及质疑：

1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、投标人对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。
3、潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
九、投标说明
1、本公告选项：(表示选择，(表示未选择。
2、投标人参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。
十、采购项目联系人姓名和电话
联系人：汤先生
电  话：0730--4689158 
十一、采购人及采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、采购人：华容县人民医院
地  址： 岳阳市华容县田家湖生态新区华鲇路110号
联系人：汤先生
电  话：0730--4689158 
2、采购代理机构：湖南省天平项目管理有限公司
地  址：湖南省岳阳市岳阳楼区建湘路古井社区综合办公楼六楼
联系人： 吴明波   李飙
电  话：0730-8848088

电子邮箱：2297977010@qq.com
3、电子交易平台服务机构信息

名 称：岳阳市公共资源交易中心电子交易平台

联系人：信息技术部

电 话：0730-2966692

电子邮箱：/

第二章 投标须知
投标须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第1.1款
	采购项目
	​​​​华容县人民医院紧密型县域医共体暨医疗卫生强基工程提标扩能项目3.0T磁共振扫描仪设备采购

	第2.1款
	采购人
	名  称：华容县人民医院
地  址：岳阳市华容县田家湖生态新区华鲇路110号
联系人： 汤先生
联系电话：0730--4689158 

	第2.2款
	采购代理机构
	名  称：湖南省天平项目管理有限公司
地  址：湖南省岳阳市岳阳楼区建湘路古井社区综合办公楼六楼
联系人： 吴明波   李飙
联系电话：0730-8848088

	第2.6款
	采购进口产品
	 ☑本采购项目拒绝进口产品参加投标
 □本采购项目以下产品已经财政部门审核同意购买进口产品：

	第3.1款
	投标人资格条件
	1、基本资格条件：投标人应提供资格审查资料：投标人应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。
注：符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式见附件）参与政府采购活动，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。
2、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

3、特定资格条件：（1）所投产品如纳入医疗器械管理的，投标人如为制造商须提供医疗器械生产许可证（或备案凭证）复印件；投标人如为代理商须提供医疗器械经营许可证（或备案凭证）复印件;（2）所投产品如纳入医疗器械管理的，须提供有效期内的医疗器械注册证（或备案凭证）复印件。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4、联合体投标：本次招标 不接受 联合体投标。接受联合体投标的，应满足下列要求： / 。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。



	第6.1款
	组织现场考察或者召开答疑会
	■ 不组织

□ 组织，时间：        地点：         联系人：        ，或者在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

	第6.2款
	投标人要求澄清招标文件的时间
	/

	二、招标文件

	第7.3款
	信息公告媒体
	中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）

湖南省公共资源交易服务平台岳阳分平台（https://yueyang.hnsggzy.com）

	第8.2款
	非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围
	按照评分标准要求执行

	第10.2款
	提交投标文件截止期时间
	2026年8月26日  9 时 30 分（北京时间）

	三、投标文件

	第14.1款
	投标报价的规定
	1.本项目采用费用包干形式，投标总价为本项目合同期限内的所有费用。

2.投标人的投标报价超过该项目采购预算或最高限价的，审查结果为不合格。

	第14.5款
	采购预算、最高限价
	采购预算：15000000.00元；最高限价： 15000000.00元 

	第16.4款
	样品提供的规定
	■不要求提供

□ 要求提供

	第17.1款
	投标有效期
	90日（日历日）

	第18.1款
	投标保证金
	■不要求提供。

□ 要求提供，数额为：  /  元（人民币）。

	第21条
	电子投标文件

制作要求
	电子投标文件必须使用湖南省公共资源交易服务平台岳阳分平台发布的“电子投标文件制作工具”编制生成，投标人电子章跟扫描上传的原章具有同等效力，均予以认可。

	第20条
	投标文件份数
	1、电子版投标文件以上传至湖南省公共资源交易服务平台岳阳分平台的为准。

2、中标单位在中标后提交纸质文件：正本一份、副本贰份，电子文件贰份。
说明：投标文件以电子投标文件为准，纸质文件备案使用。

	四、投标

	第22条 
	投标文件的递交
	实行网上投标，投标人必须在招标文件规定的投标截止时间前用电子密钥登录“湖南省公共资源交易服务平台岳阳分平台”（http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin）完成文件递交。

中标单位在领取中标通知书之前，需提供一正贰副的纸质版投标文件和电子版U盘1个用于招标备案。当提供的纸质文件资料与湖南省公共资源交易服务平台岳阳分平台的电子文件资料不一致时，以电子文件资料为准。

	第24.1款
	分包
	□允许分包。

■不允许分包

	五、开标、资格审查和评标

	第26.2款
	解密时长
	 30 分钟

	六、中标信息公布

	第31.2款
	确定中标人的方式
	■得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

□随机抽取的方式。

	第32.9款
	接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址
	联系部门：湖南省天平项目管理有限公司
联系电话：0730-8848088
通讯地址：湖南省岳阳市岳阳楼区建湘路古井社区综合办公楼六楼
联系人：吴明波   李飙

注：投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑要求一次性提出。

	七、合同签订

	第34.1款
	履约担保
	■ 不要求提供（如何确保项目的履约）
□ 要求提供，履约担保的金额为：_________。

	八、其他规定

	第38.2款
	招标代理服务费
	招标代理服务费：参考计价格[2002]1980号文件的标准优惠后，根据签订的代理协议规定向采购人收取代理服务费。

	第39.1款
	其他规定
	1)本项目为电子标，投标人应按岳阳市公共资源交易中心关于电子招投标相关要求进行投标。 

2）招标文件中如有与本表不一致的内容，以本表要求为准。

3）为进一步优化政府采购领域的营商环境，缓解中小微企业融资难、融资慢、融资贵和金融企业不敢贷、不愿贷、不能贷问题。现在政府采购活动中推广中标贷。详见：岳财函〔2020〕124号岳阳市财政局关于优化政府采购领域营商环境推行“中标贷”的通知。
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岳阳市公共资源交易事前信用承诺书
（投标人、供应商、竞买人、受让人等交易主体适用范本）
为推进社会信用体系建设，营造诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法、公平竞争的交易形象，本人作为（单位名称）的法定代表人代表本单位作出以下诚信承诺：

（一）本单位填报或提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料和信息，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、篡改、虚假成份。

（二）严格依照国家、湖南省和岳阳市关于公共资源交易的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易活动；积极履行社会责任，促进廉政建设。

（三）严格遵守岳阳市公共资源交易市场主体信息公示规定，及时维护和更新公共资源交易市场主体信息库中信息。

（四）参与公共资源交易活动系本单位自愿行为。保证无组织或参与围标、串标、出卖（借）、转让资质证书或接受他人挂靠投标、以他人名义参与竞争或以其他方式弄虚作假骗取中标（成交）、恶意报价、恶意投诉等违法违规行为。

（五）守合同、重信用，加强单位诚信建设。保证无恶意提高造价、违约毁约等行为。自觉维护公共资源交易良好秩序，自觉接受行政监督部门、纪检监察机关、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

（六）本单位自愿接受公共资源交易监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为，自愿接受有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），执行诚信不良行为记录联合惩戒措施，触犯法律的，依法承担法律责任。

（七）本人郑重作出上述承诺。本人和单位员工均已熟悉诚信承诺内容并认真践行承诺。

法定代表人签名：                                                

单位名称（盖章）：

                                                               年    月    日
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岳阳市政府采购合同融资合作银行及联系人名单

	银行名称
	联系人
	职  务
	联系电话

	交通银行岳阳分行
	黄  颖
	公司、普惠部总经理
	18873011060

	交通银行岳阳分行府东支行
	蒋莉华
	支行行长
	13973004180

	湖南岳阳农村商业银行股份有限公司
	徐顶龙
	总行副行长
	18173002929

	湖南岳阳农村商业银行股份有限公司
	彭靖夫
	总行营业部副主任
	18273053888

	农业银行岳阳分行
	黄立军
	普惠部负责人
	18973061212

	农业银行岳阳分行
	周  芊
	普惠部经办人
	13975036393

	湖南银行岳阳分行
	何昌林
	分行副行长
	15707306666

	湖南银行岳阳分行财源支行
	张  璐
	客户经理
	13707308320

	巴陵农村商业银行
	柳  斌
	总行党委-副行长
	13789029698

	巴陵农商行德胜路分理处
	付素洁
	支行副行长
	13907309327

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	邹鸿志
	分行营业部副行长
	18711236688

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	刘紫薇
	分行普惠部客户经理
	19967060009

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	李润泽
	分行营业部客户经理
	13337309009

	兴业银行岳阳分行营业部
	谭  丽
	总经理
	18773081188

	兴业银行岳阳分行营业部
	李江天
	客户经理
	19573070611

	中信银行岳阳分行
	李箐笛
	公司部客户经理
	13117516881

	工商银行岳阳分行
	杨文韬
	普惠部负责人
	13789018303

	工商银行岳阳分行
	陈  盈
	普惠部经办人
	17872007507


岳阳市政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单
	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	岳阳市融资担保有限责任公司
	陈会亮
	0730-8717032/18907300076

	岳阳市融资担保有限责任公司
	黎子龙
	0730-8717032/17773021899

	湖南省农业信用担保有限公司

岳阳市分公司
	张  武
	0730-5220262/18973170258


附页2-3
政府采购招标文件“中标贷”推广介绍
为进一步优化营商环境，帮助企业解决融资难、融资贵的问题，所有在岳阳市成交的政府采购类项目，中标企业都可以通过中标贷平台在线向银行提出贷款申请。
中标贷是银行、担保公司等金融机构以工程建设、政府采购合同为载体，以财政支付为保障，以企业参与公共资源交易形成的信用为融资依据，向中标企业发放的信用贷款。
一、中标贷的特点
在线申请，快捷方便：中标企业用CA证书即可登录中标贷平台，进行在线申请。银行贷前、贷中调查需要的企业相关资料，都可以在线提交。
信用贷款，无需抵押：凭中标通知书，中标合同即可申请，无需抵押。
平台渠道，利率优惠：相比其他渠道的同类贷款，银行针对中标贷给出的利率优惠力度更大。
专用产品，放款快速：银行提供专用产品匹配中标贷，中标企业提交中标合同、约定还款账号等关键资料后，符合条件的，不超过15天即可放款。
二、中标贷的操作
登录入口：
岳阳市公共资源交易中心官网-中标贷平台，
或https://hnyy.biddingloan.com
登录工具：企业CA（湖南CA办理电话：0730-8181828）
贷款申请：详见“中标贷操作手册 ”。
岳阳市公共资源交易中心官网-办事服务-政府采购-【中标贷手册V1.2.4】，或下载
http://ggzy.yueyang.gov.cn/uploadfiles/202009/20200917151230447.pdf
三、业务咨询电话
0730-2966626，张女士16673063296，陈工
正文
一、总则

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本章“投标须知前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1采购人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.2采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.3投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.5服务是政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的服务，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.6进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库[2007]119号）。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。
3.投标人的资格要求

3.1投标人应当符合【投标须知前附表】中规定的投标人基本资格条件和特定资格条件。

3.2本章第3.1款规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定： 

（l）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例，以及合同款项支付具体规定。

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

3.3投标人不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。

4.投标费用 

4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.保密

5.1参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

6．组织现场考察或者召开答疑会

6.1采购人或者采购代理机构组织现场考察或者召开开标前答疑会的，获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。

6.2采购人或者采购代理机构召开开标前答疑会的，获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定的时间，以书面形式将提出的问题送达采购代理机构，以便采购人或者采购代理机构在会议期间澄清。答疑会后，对投标人所提问题的澄清，采购代理机构将按本章第10.1款或第10.2款相应规定办理。

6.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。

6.4采购人或者采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

二、招标文件

7.招标文件的构成

7.1 招标文件共六章，各章内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标须知

第三章 评标方法及标准

第四章 技术规格、参数及要求

第五章 政府采购合同

第六章 投标文件的组成

7.2本章第10.1款对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。
7.3采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标结果公告等通知，采购代理机构将通过【投标须知前附表】指定媒体公开发布，【投标须知前附表】指定媒体信息发布内容存在差异的，以岳阳市政府采购网发布的公告为准。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注指定媒体的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是投标人的风险，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。

7.4招标公告的公告期限为5个工作日。公告期限自岳阳市政府采购网最先发布公告之日起算。

7.5投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

8．偏离与实质性响应

8.1除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为投标无效。

8.2投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，在超出允许偏离的最多项数（条款数之和）或范围时，在评标时将其视为投标无效。非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围见【投标须知前附表】。

9.招标文件的获取

9.1招标文件提供期限自开始发出之日起不少于五个工作日。

9.2凡符合资格要求并有意参加投标的投标人, 登录投标须知前附表指定的信息公告媒体下载招标文件，指定的媒体名称见投标须知前附表，代理机构不再收取任何招标文件费用。
9.3各投标人自行在投标须知前附表指定的网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人、代理机构概不负责。

9.4招标文件的电子版本，以在政府采购网站公告的为准。
10.招标文件的澄清或者修改

10.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改应在招标文件指定的媒体上发布澄清或者修改公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

10.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在【投标须知前附表】规定的提交投标文件截止时间15日前，以公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。

三、投标文件

11. 投标语言

11.1除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

12. 计量单位

12.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

13. 投标文件的组成

13.1投标文件由商务技术文件、资格证明文件两册组成。各册的内容如下：

第一册 商务技术文件

商务部分

一、投标函


二、开标一览表

三、分项价格表
四、商务响应/偏离表

五、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

六、投标人认为需提供的其他资料

技术部分


七、技术响应/偏离表

八、投标货物符合招标文件规定的证明文件

九、投标人认为需提供的其他资料

第二册 资格证明文件

十、法定代表人（或负责人）身份证明

十一、授权委托书

十二、投标人具备投标资格的证明文件（详见填写须知）

13.2投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。在投标文件目录中属于本节点内容的必须上传或填写在本节点的对应位置，未按要求填写或上传的，相应责任由投标人自行承担。
13.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

13.4资格审查时仅查阅资格证明文件册，资格证明相关文件由于投标人疏忽未装入资格证明文件册的视同未提交。 专家评标时，商务技术相关文件由于投标人疏忽未装入商务技术册的视同未提交。

13.5有关原件扫描件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的原件扫描件的，评审委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应，涉及资格性检查或符合性检查的予以废标处理，涉及打分项的则该项评分予以0分处理。

14. 投标报价

14.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，按【投标须知前附表】的规定进行报价。

14.2投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容。否则，在评标时不予核减。

14.3投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价。否则，在评标时将其视为无效投标。

14.4投标人在提交投标文件的截止时间前修改投标报价的，应同时修改投标文件中相应内容。此修改应符合本章第22.1款的相关规定。

14.5采购人可以在采购预算额度内合理设定最高限价。投标人的投标报价不得超过采购项目最高限价。采购项目采购预算、最高限价（如果设）见【投标须知前附表】。

14.6 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为投标无效。

15. 投标人的资格证明文件

15.1投标人应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2如果投标人为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评标时将其视为无效投标。

16. 投标货物符合招标文件规定的证明文件

16.1 投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

16.2 投标人在货物说明一览表中应当说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时应出具原产地证明及出厂合格证明。

16.3 上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1）货物主要性能和参数的详细说明；

（2）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务对招标文件的技术规格条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值。

    16.4 采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

投标须知前附表规定投标人在投标时提供样品的，投标人有以下情形之一的，在评标时将其视为无效投标。

（1）未在投标须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）投标人提供的样品与投标文件提供样品的规格、型号不一致的。

17. 投标有效期

17.1 除【投标须知前附表】另有规定外，投标有效期为90日，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期不足的投标，在评标时将其视为投标无效。

17.2 特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

18. 投标保证金

18.1 【投标须知前附表】要求投标人提交投标保证金的，投标人应以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。投标保证金有效期应与投标有效期一致。
18.2 投标保证金应以投标人自身名义缴纳，其名称应与投标人名称一致，不得以分支机构等他人名义缴纳。联合体投标的，其投标保证金由牵头方缴纳。

18.3 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

18.4投标保证金的退还按以下规定办理：

（1）中标投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还。

（3）终止招标的。对于已递交投标保证金的，采购代理机构在终止招标公告发布后5个工作日内退还。

（4）在投标截止日前撤回投标的，对于已递交投标保证金的，采购代理机构在收到投标人书面撤回投标通知之日起5个工作日内退还。

18.5 有以下情形之一的，投标保证金将不予退还，上缴国库：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件； 

（2）提供虚假材料谋取中标的；

（3）确定为中标人后，中标人放弃中标的； 

（4）中标通知书发出后，中标人不签订合同或转让、分包项目以及拒绝履行合同义务的；

（5）投标人有25.1和25.2规定的串通投标行为的

（6）法律法规或招标文件规定的其他情形。

上款第（3）、（4）项对因严重自然灾害和其他不可抗力事件产生的情形除外。

19. 投标文件的签署

19.1电子投标文件：投标人应按照电子招标文件要求制作投标文件，并进行电子签名和盖章。

19.2投标人确认投标后，应从交易平台上下载“政府采购电子招标文件制作工具”，并使用此工具编制电子投标文件，否则将可能影响电子投标文件的上传而导致投标无效。

19.3投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效投标文件。

19.4电子招投标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。

四、投标

20．投标人应准备所投项目的电子投标文件一份，此投标文件须根据招标人提供的后缀名为YYZY格式的电子招标文件进行制作，电子投标文件制作工具可登录“湖南省公共资源交易服务平台岳阳分平台” （https://yueyang.hnsggzy.com）服务指南中及时下载安装最新版本“新点投标文件制作软件（岳阳版）”。在安装此软件之前，须先安装office2010及以上版本。）

21．电子投标文件的编制

21. 1投标人应当使用岳阳市公共资源交易中心电子交易平台认可的“新点投标文件制作软件（岳阳版）”制作投标文件（ 含澄清、说明文件）并进行固化、加密；

21. 2“电子标书软件加密锁” 具有唯一性，仅限于本单位在电子化招标投标活动中使用，不得转让和出借；

21. 3投标人在编制电子投标文件时应当建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容，请投标人注意压缩文件；

21. 4电子投标文件盖章及签字

投标文件的指定盖章处应采用电子平台认可的CA数字证书（含电子印章）

21. 5投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须上传或填写在本节点的对应位置，未按要求填写或上传的，相应责任由投标人自行承担。

21. 6投标书编写完成后，必须用本系统自带的电子密钥进行加密，如果误选了非本项目的规则文件导致不能在开标时解密投标文件，该投标文件将被电子开标系统拒绝，将导致投标文件无效。
21. 7岳阳市公共资源交易中心不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。由于对网上招投标操作不熟悉或自身电脑、个人网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传投标文件的，相应责任由投标人自行承担。建议于开标前一个工作日完成投标文件的制作与上传，如果上传有困难，请及时咨询。

21. 8如果开标时出现网络故障、技术故障，影响了招投标活动，采购人可采取措施如延期、延长上传的投标书和解密时间等，以保障招投标活动的公开、公平和公正，投标人不得对此持有异议。

22. 投标文件的递交

22.1电子标实行网上投标，投标人必须在采购文件规定的投标截止时间前用电子密钥在“湖南省公共资源交易服务平台岳阳分平台 ”（ https://yueyang.hnsggzy.com）中登录“岳阳市公共资源交易中心电子交易平台”上传投标文件。本项目电子投标文件最大容量为200MB，超过此容量的文件将被拒绝。如果多次上传均告失败，请拨打咨询电话（0730-2966692 信息技术科）。
22.1.1按本通用条款第10条规定，招标文件发生实质性修改后，投标人须撤回原电子投标文件，根据最新招标文件重新制作投标文件并再次上传。

22.1.2投标截止时间到达以后不再接收投标文件。

22.2中标单位在领取中标通知书之前，需提供一正贰副的纸质投标文件用于备案。当提供的纸质文件资料与湖南省公共资源交易服务平台岳阳分平台的电子文件资料不一致时，以电子文件资料为准。
23. 投标文件的修改和撤回


23.1投标方在提交电子投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在网上进行撤销投标的操作。

23.2投标截止时间以后不得修改投标文件。

23.3投标人在提交投标文件的截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

24.分包

24.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合【投标须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在投标文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。

24.2中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

24.3 不符合招标文件中有关分包、转包规定的，其投标将被拒绝。
25. 串通投标行为

25.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

25.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、开标，资格审查和评标

26. 开标

26.1采购代理机构在规定时间组织网上开标。投标人在岳阳市公共资源交易电子服务平台中登陆“岳阳政府采购不见面开标大厅”，参与项目网上开标会。

26.2投标截止时间到达以后，投标人在规定时限内对电子投标文件进行解密并在网上进行开标、唱标，同步在网上公布开标结果。解密时长应符合【投标须知前附表】的规定。

26.3开标注意事项：因投标人原因未按时限解密或无法解密的投标文件视为无效投标文件，相应责任由投标人自行承担。
27. 资格审查

27.1开标结束后，采购人及采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

27.2在资格审查时，采购人及采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。

（1）信用信息查询的查询内容：本章第3.3款第（4）项规定；

（2）信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、湖南信用网（www.hncredit.gov.cn）和湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）；

（3）信用信息查询的截止时点：提交投标文件的截止时间；

（4）信用信息的使用原则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

（5）信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。

27.3投标文件属下列情况之一的，投标无效：

（1）不符合本章第3条投标人的资格要求的；

（2）联合体没有提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；（本项目不适用）

（3）未按招标文件要求提交资格证明文件或投标文件中资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（4）应缴未缴投标保证金或金额不足、投标保证金缴纳形式不符合招标文件要求的。（本项目不适用）

（5）不符合法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

27.4对未通过资格审查的投标人，采购人及采购代理机构应当告知其未通过的原因。

27.5合格投标人不足3家的，不得进入评标环节。

27.6已进行资格预审的，可以不再对投标人资格进行审查。资格预审合格的投标人在提交投标文件的截止时间前资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构，并按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的证明资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审公告的要求。

28. 评标委员会

28.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

28.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

28.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

29. 评标

29.1 评标委员会按照第三章评标方法及标准规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

30.电子招投标的应急措施

在电子化政府采购交易过程中，如遇不可抗力及停电、系统故障等情况短时内无法恢复正常的，采购人应暂停开、评标等交易活动，并如实记录相关情况。待故障和问题解除后，恢复交易活动。  

六、中标信息公布

31. 中标通知书与中标信息公布

31.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将资格审查报告和评标报告送采购人。

31.2采购人应当自收到资格审查报告和评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

31.3采购代理机构应当自采购人确定中标投标人之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在招标文件指定的媒体公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为１个工作日。

31.4采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

32. 投标人询问及质疑

32.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

32.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

32.3本章第32.2款所称投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.4投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑投标人签收回执。

32.5质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑投标人的名称、地址及有效联系方式；

（2）质疑事项；

（3）事实依据及相关证明材料；

（4）相关请求及主张。

32.6质疑书应当由投标人法定代表人（或负责人）或其授权的代理人签字并加盖投标人单位章。质疑书由授权代理人签字的应附投标人法定代表人（或负责人）委托授权书。

32.7采购人或采购代理机构将在签收回执之日起7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。

32.8投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

32.9投标人提出质疑的，应提供质疑函原件，并应以直接送达（专人送达）或邮寄送达。接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【投标须知前附表】。采购人或采购代理机构不接受电子送达（传真、电子邮件、微信等）。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。

    32.10以联合体形式参加政府采购活动的，联合体组成后提出的质疑事项应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

    32.11质疑函按中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“下载专区”的“政府采购供应质疑函范本”和“质疑函制作说明”制作。

七、合同签订

33. 签订合同

33.1 采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

33.2 招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

33.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

33.4中标合同将在招标文件指定的媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

33.5 中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

34. 履约担保

34.1中标人在收到采购代理机构的《中标通知书》后10日内，需向采购人提交履约担保的，应按照【投标须知前附表】的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

34.2 中标人没有按照本章第34.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。
35. 政府采购合同履行中数量的变更

35.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
八、其他规定

36. 政府采购政策

36.1强制采购：对列入财政部、国家发展改革委发布《节能产品政府采购品目清单》且属于应当强制采购的节能产品，按其规定实行强制采购。

36.2优先采购：对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》》的非强制采购节能产品，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》的环境标志产品，实行优先采购，评审时按相应评标方法给予价格折扣或者加分。

36.3价格评审优惠：支持中小企业，对小型和微型企业产品给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

36.4优先采购产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”中的一项重复计算；监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

36.5同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。

36.6符合本章第36.1款、第36.2款、第36.3款规定的，应提供相关证明资料。

（1）非强制采购节能产品：提供《节能产品政府采购品目清单》所在页（截图）或证书（复印件）。

（2）环境标志产品：提供《环境标志产品政府采购品目清单》所在页（截图）或证书（复印件）。

（4）中小企业：按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)规定提供《中小企业声明》（格式）。制造商符合小型、微型企业规定的，须与投标人同时出具《中小企业声明》。

（5）监狱企业：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

（6）残疾人福利性单位：按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

36.7投标人有融资、担保需求的，具体办理流程可向【投标须知前附表】附页2-3所列金融机构和担保机构询问。
37. 招标不足三家处理

37.1公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

37.2属上款第（2）项情形的，评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。

第三章 评标方法及标准（综合评分法）
评标方法及标准前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	第1.2款
	评标因素和标准
	见附页3-1

	第4.2款
	投标文件报价出现前后不一致的修正
	按本章正文规定修正

	第5.8款
	提供相同品牌产品，评审得分相同时，确定中标人推荐资格规定
	■ 得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

□ 随机抽取方式确定。

	第5.9款
	非单一产品采购项目的核心产品
	☑ 核心产品为：

包1：                  ；

（提示：根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定具体产品为核心产品）

□ 两家及以上投标人提供相同产品的价格总和均超过该项目包各自投标总价 / %的，为核心产品。（提示：也可另行规定）

	第5.2款
	本项目所属行业说明
	本项目中小企业划分标准所属行业：工业
（一）农、林、牧、渔业

（二）工业

（三）建筑业

（四）批发业

（五）零售业

（六）交通运输业

（七）仓储业

（八）邮政业

（九）住宿业

（十）餐饮业

（十一）信息传输业

（十二）软件和信息技术服务业

（十三）房地产开发经营

（十四）物业管理

（十五）租赁和商务服务业

（十六）其他未列明行业

	
	技术、价格得分或总得分调整
	1、节能产品：

技术加分＝技术分值×加分比例×（节能产品报价÷总报价）；

价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品报价÷总报价）。

2、环境标志产品：

技术加分＝技术分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）；

价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）。

	
	价格评审优惠
	本项目非专门面向中小企业采购。
①给予小型、微型企业、福利企业和监狱企业产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 10％，不重复享受政策；
②给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / ％。本文件所称联合体价格扣除是指联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体价格扣除,本项目的扣除比例为 / %。

	
	优先采购
	①非强制采购节能产品:对于技术和价格分，应分别给予一级评标因素权重4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术  /  %、价格  / %。
②环境标志产品:对于技术和价格分，应分别给予一级评标因素权重4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术  /  %、价格  /  %。
上述二类产品中取其中一类进行加分。


本项目启用的条款请在“编列内容规定”栏内以“■”标注。
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38. 招标代理委托内容及服务费

38.1招标代理委托内容：

（一）起草、编制采购文件。

（二）聘请或在政府采购专家库中抽取专家对采购文件进行论证。

（三）组织采购答疑会。

（四）制作、发布采购信息公告。

（五）收取、管理并及时退还保证金。

（六）组织开展供应商资格预审。

（七）在政府采购专家库中抽取评审专家。

（八）从供应商库中抽取供应商。

（九）接收供应商递交的响应文件。

（十）制作、发布成交信息公告。

（十一）发送供应商成交通知书。

（十二）组织评审专家复核。

（十三）组织质疑复核，答复供应商的询问,配合采购人答复质疑，配合财政部门的投诉处理。

（十四）整理并向采购人移交采购活动的采购文件档案。

（十五）制作、发布终止采购活动的公告。

（十六）法律法规规定的其他事项。

（十七）完成采购需求编制，编制内容包含：详见采购需求。
38.2本项目招标代理服务费由采购人向代理机构支付。费用明细见【投标须知前附表】。
39. 需要补充的其他内容

39.1招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。

初步评审（资格性检查、符合性检查）

一、资格性审查

	序号
	审查情况

	1
	法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)原件扫描件；

	2
	法人提交法定代表人身份证明原件扫描件或者法定代表人授权委托书原件扫描件以及被授权代表人和法定代表人身份证明原件扫描件，自然人提交身份证原件扫描件。

	3
	信用记录查询情况（被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的和被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的））

	4
	湖南省政府采购供应商资格承诺函

	5
	特定资格条件：（1）所投产品如纳入医疗器械管理的，投标人如为制造商须提供医疗器械生产许可证（或备案凭证）复印件；投标人如为代理商须提供医疗器械经营许可证（或备案凭证）复印件;（2）所投产品如纳入医疗器械管理的，须提供有效期内的医疗器械注册证（或备案凭证）复印件。

	说明：

1、投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款。投标人具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证、社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款。

2、资格证明文件原件扫描件须加盖投标人公章。

3、投标人有下列情形之一的，视为无效投标（★）：

（1）有一项资格证明文件未提交的；

（2）提供不符合要求或虚假资格证明文件的；

（3）资格证明文件过了有效期的；


（4）资格证明文件原件扫描件未加盖投标人公章的。

4、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的和被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

5.特定资格条件：详见第一章投标邀请第三条投标人特定资格条件。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。


二、符合性审查

	序号
	审查情况

	1
	投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

	2
	报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

	3
	投标有效期不足的；

	4
	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

	5
	法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。
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评标方法及标准
	评审因素及权值

	评审因素
	权值范围

	技术部分
	50

	商务部分
	20

	价格部分
	30


	评审因素
	计分因素
	分值
	计分标准

	技术部分100%


	技术参数响应情况


	50


	1、完全满足招标文件“第四章 技术规格、参数与要求”第一节 技术要求的，计50分。

2、重要参数（▲条款,10项）每负偏离一项扣2分，扣完20分为止。

3、一般参数（非“★”条款和非“▲”条款）每负偏离一项扣2分，扣完30分为止。

注：①“★”条款（4项）为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。

②负偏离包括但不限于：配置不详，技术参数不清楚或缺漏项。

③“★”条款和“▲”条款和技术参数中要求提供证明材料的必须提供产品彩页或技术白皮书或检测报告作为佐证材料，未提供证明材料的，视为负偏离，不计分。如产品彩页或技术白皮书或使用说明书与检测报告不一致的，以检测机构出具的检测报告为准，若未提供检测报告，以技术白皮书为准；技术偏离表中响应情况与佐证材料不一致的，以佐证材料为准；如提供的资料不清晰或不完整或有缺漏页，导致评标委员会无法判别是否为负偏离的，一律按负偏离处理。

	
	项目实施方案


	50


	根据投标人针对本项目提供的项目实施方案，包含但不限于：1、产品质量标准；2、质量保障措施；3、进度计划安排；4、设备安装调试、5设备验收等内容进行综合评审；

方案内容完全符合招标文件要求且对以上要求没有缺漏项的计50分，每出现一处方案缺漏项扣10分，每有一处方案缺陷的扣5分，不提供不得分。扣完为止。(缺陷是指:非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。)

	
	
	
	

	商务部分

100%


	类似业绩
	20
	2023年7月1日以来（以合同签署日期为准，如甲乙双方签订日期不一致，以较晚一方的合同签署日期为准），所投同品牌同型号设备在国内具备最终端用户使用业绩，每提供1份采购合同扫描件的计10分，满分20分。没有的计0分。（注：须提供中标通知书或合同扫描件，合同至少包括合同首页、内容页、甲乙双方签字盖章页，否则不计分，如有印章不清晰，日期为空或未注明，均不予计分）

	
	培训方案
	30
	根据投标人提供的培训方案，包括但不限于：1、培训资源与工具（如师资投入、软硬件配置等）；2、所提供设备的原理；3、设备的技术性能；4、操作维护方法；5、排除故障等内容进行综合评审；

方案内容完全符合招标文件要求且对以上要求没有缺漏项的计30分，每出现一处方案缺漏项扣6分，每有一处方案缺陷的扣3分，不提供不得分。扣完为止。(缺陷是指:非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。)

	
	售后服务
	50
	根据投标人提供的售后服务方案，包括但不限于：1、备品配件的储备；2、售后服务机构设置；3、售后服务人员安排；4、质保期内设备发生故障后的补救措施；5、响应时间等内容进行综合评审；

方案内容完全符合招标文件要求且对以上要求没有缺漏项的计50分，每出现一处方案缺漏项扣10分，每有一处方案缺陷的扣5分，不提供不得分。扣完为止。(缺陷是指:非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。)

	价格部分

100%
	报价
	100
	1、价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且按有效投标单位投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分100分，其他有效投标人的价格分按照下列公式计算：报价得分＝评标基准价÷投标报价×100；

2、依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十条规定，为避免恶意低价竞标，保障中标方的产品质量和诚信履约，投标报价低于采购预算不合理以下的报价的投标人必须对其价格构成做出合理解释，出具相关证明资料。

	注：投标人须对以上要求提交的资料的真实性负责，如存在弄虚作假行为，将作无效投标处理。 



注：

因岳阳市公共资源交易网上开评标系统中计分制调整原因，本项目各部分（指报价部分、技术部分、商务部分）的分值按100分为满分确定，投标人各部分（指报价部分、技术部分、商务部分）的最终得分以评标委员会的初次评审得分为基数，按本项目的权值取值进行折算。例：某投标人技术部分经评标委员会初次评审，得分为50分，技术部分在本采购项目的权值取值为0.50，则该投标人的技术部分的最终得分为：50×0.5=25.00分。其它部分（报价部分、商务部分）的最终得分计分公式相同。各投标人的最终评分为各部分（指报价部分、技术部分、商务部分三个部分）的最终得分之和。
2、按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。评审得分且最终报价相同的，按照技术得分由高到低排序。评审得分、最终报价、技术得分均相同的，采购人自行确定排列顺序。

3、参照《关于在相关自由贸易试验区和自由贸易港开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作的通知》（财办库〔2024〕265号）的相关内容：

“政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；（二）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×65%；（三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；（四）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。”，存在上述情形的，磋商小组有权启动异常低价审查程序。

正文
1.评标方法

1.1评标方法：综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第二章正文部分总则第3条“投标人的资格要求”。本采购项目的评标因素和标准见【评标方法及标准前附表】。

1.3采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

2. 评标程序

2.1评标程序分为投标文件商务、技术等符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、确定中标候选人名单。
3. 投标文件符合性审查

3.1评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件商务、技术等实质性要求。

（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.2投标文件属下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 

（4）投标有效期不足的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

4. 澄清有关问题

4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2投标文件报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表签字(或者加盖单位章)确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4投标人的澄清、说明或者补正可采用电子形式，并加盖电子公章，或者由法定代表人（或负责人）或其授权的代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受投标人主动提交的澄清、说明或者补正。

4.5有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5. 比较与评价

5.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。

5.2投标报价的修正或调整：

（1）如果有算术错误，投标报价将按本章第4.2款进行算术修正及修正次序规则修正。

（2）需落实政府采购政策（价格评审优惠、优先采购）的，按【评标方法及标准前附表】相关规定进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.3投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价调整／投标报价调整） ×报价权重分

5.4技术、商务等评分项响应评价

（1）技术、商务等评分项响应评分。按本章第1.2款规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。

5.5评标总得分

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋…＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

5.6评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.7评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

5.8提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.9非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在【评标方法及标准前附表】中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

6. 确定中标候选人名单

6.1评标委员会根据评标结果确定推荐的中标候选人名单，并按投标人综合得分由高到低顺序排列。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件第二章第31.2款规定的方式确定中标人。
7.编写评标报告

7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

7.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8.评标报告复核

8.1汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

8.1评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后至中标公告发布前，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

8.2投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

9.停止评标

9.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

10. 重新组建评标委员会进行评标

10.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（1）评标委员会组成不符合本办法规定的；

（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十二条第一至五项情形的；

（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（4）有《政府采购法实施条例》第七十五条规定的违法行为的。

10.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

第四章 技术规格、参数与要求
第一节 采购清单一览表

	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算（元）

	​​​​​​​​华容县人民医院紧密型县域医共体暨医疗卫生强基工程提标扩能项目3.0T磁共振扫描仪设备采购
	具备高场强（3T）成像能力，全身各部位（神经系统、骨关节、腹部、盆腔、心血管等）的常规及高级功能成像，可开展弥散加权成像（DWI）、灌注加权成像（PWI）、波谱成像（MRS）、磁敏感加权成像（SWI）、功能磁共振（fMRI）等技术；2. 梯度系统需具备高切换率、高稳定性，实现快速、高清扫描，支持全身高清成像与运动伪影抑制；3. 需配备多通道相控阵线圈，满足不同部位、不同体重患者的成像需求，提升图像信噪比与空间分辨率；4. 具备先进的降噪、压脂、运动校正技术，减少扫描伪影，提高图像质量；5. 支持静音扫描序列，提升患者检查舒适度；支持快速扫描序列，缩短检查时间，提升检查效率；为临床诊断、术前评估、疗效评估及科研教学提供高质量影像数据支持，助力精准诊疗。（具体技术参数详见清单）
磁共振第三方设备：1.恒温恒湿系统 数量：1台；2.水冷机 数量：1台；3.磁共振专用高压注射器 数量：1套；4.铁磁探测器 数量：2套；5.线圈配套（肩关节毯式16通道、颈动脉毯式16通道）数量：2套；6.诊断用颅脑MRA智能影像辅助分析系统及心脏功能智能辅助分析系统（AI） 数量：2套；7.一站式医技预约平台 数量：1套；8.无磁配套设备 数量：1套；除湿机 1 台。
（具体技术参数详见清单）
	1套
	15000000.00


注：1、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。
2、货物的主要技术参数或规格：详见第二节“技术要求”中的具体技术参数。
3、投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。
第二节 技术参数
	序号
	分项
	招标要求

	★一、
	设备认证文件及机型
	总体要求：为保证设备的先进性，投标机型应为各公司当前最高端平台，且于2021年1月1日之后获得NMPA认证（以注册证编号日期为准）。

	二、
	磁体系统
	具备

	1
	磁场强度
	3.0T

	2
	中心共振频率
	≥127 MHz

	▲3
	磁体重量（含液氦）
	≤6000 kg

	4
	磁体类型
	超导磁体，3.0T

	5
	磁场匀度
	采用V‑RMS测量法，提供Guaranteed保证值

	5.1
	10 cm DSV
	≤0.003 ppm

	5.2
	20 cm DSV
	≤0.03 ppm

	5.3
	30 cm DSV
	≤0.1 ppm

	5.4
	40 cm DSV
	≤0.45 ppm

	5.5
	45 cm DSV
	≤1.2 ppm

	5.6
	50 cm DSV
	≤2.5 ppm

	6
	匀场
	具备

	6.1
	匀场方式
	主动匀场、被动匀场及动态匀场

	6.2
	一阶线性匀场（X、Y、Z）
	具备

	6.3
	二阶高级匀场（X²‑Y²、Z²、ZX、ZY、XY）
	具备

	6.8
	实时动态匀场技术
	具备

	▲7
	磁体长度
	≤170 cm

	★8
	病人检查孔径
	≥70 cm

	9
	磁场稳定度
	≤0.1 ppm/h

	10
	液氦挥发量
	≤0 L/h

	11
	液氦容积
	≥1500 L

	12
	抗外界干扰屏蔽
	具备

	13
	主磁场均匀度补偿
	具备

	14
	5高斯磁力线范围
	—

	14.1
	轴向
	≤5.0 m

	14.2
	径向
	≤3.1 m

	15
	冷却方式
	液氦制冷

	三、
	梯度系统
	具备

	1
	梯度线圈冷却方式
	水冷

	★2
	梯度性能（最大单轴梯度场强或最大单轴切换率，两者满足其一即可）：梯度场强（X、Y、Z轴，非有效值、非峰值、非矢量值）≥60 mT/m，或切换率（X、Y、Z轴，非有效值、非峰值、非矢量值）≥220 T/m/s
	具备

	3
	最大扫描FOV
	≥55 cm

	4
	最大占空比
	100%

	5
	梯度工作方式
	非共振式

	6
	梯度控制技术
	全数字实时

	四、
	射频系统
	具备

	1
	多源射频发射技术
	具备（每个独立射频源均可独立控制相位和幅度，实现射频匀场及多通道并行发射）

	▲1.1
	射频多源发射技术类型
	具备多源并行发射技术，支持独立调节各通道的相位和幅度

	1.2
	射频发射源
	具备

	▲1.3
	独立射频源个数
	≥2（提供原厂datasheet证明）

	2
	射频功率
	≥18 kW × 2

	▲3
	发射带宽
	≥1000 kHz

	▲4
	相控阵射频同时并行接收独立通道数（非系统最大通道数或系统最大线圈单元数）
	≥128通道

	5
	最高接收动态范围
	≥180 dB

	▲6
	射频接收线圈
	需达到如下要求：

	6.1
	提供正交发射/接收体线圈
	1个

	6.2
	原厂头颈联合线圈（≥20通道）
	具备

	6.3
	原厂全脊柱线圈（≥44通道）
	具备

	6.4
	原厂腹部体部线圈（≥32通道），单片头足方向覆盖范围≥60 cm；若单片不足，需提供2片及以上以满足胸腹盆腔覆盖
	具备

	6.5
	原厂多功能柔性线圈
	2个

	6.6
	原厂膝关节专用线圈（≥16通道）
	具备

	6.7
	原厂乳腺线圈（≥16通道）
	具备

	五、
	计算机
	具备

	1
	CPU主频
	≥3.3 GHz

	2
	处理器位数
	64位

	3
	主内存
	≥32 GB

	4
	硬盘容量
	≥512 GB

	5
	硬盘图像存储量
	≥600,000幅（256×256）

	6
	图像重建速度（幅/秒，256×256矩阵，全FOV）
	≥300,000幅/秒

	7
	同步扫描重建功能
	扫描、采集、重建时可同时进行阅片、后处理、照相和存盘

	8
	显示器
	≥23英寸彩色LCD液晶显示器

	9
	显示图像分辨率
	≥1920×1200

	六、
	后处理接口
	具备

	1
	软件控制照相技术
	具备

	2
	DICOM 3.0接口及与PACS网络连接（包括打印、传输、接收、查询、Worklist、MPPS等功能）
	具备

	3
	标准激光相机数字接口
	具备

	七、
	磁体智能显示屏系统
	具备

	1
	显示屏个数
	2个

	2
	显示屏位置
	分别位于磁体两侧

	3
	显示屏尺寸
	12英寸

	4
	CPU
	双核

	5
	操作系统
	Windows 10

	6
	多点触屏
	具备

	7
	可显示患者姓名、生日、性别、ID、年龄、体重等信息
	具备

	8
	可显示扫描时长、扫描序列个数、SAR值、屏气等信息
	具备

	9
	可显示推荐使用的线圈
	具备

	10
	可显示推荐的病人摆位信息
	具备

	11
	对比剂注射管理（可显示对比剂类型和剂量）
	具备

	12
	可显示VCG信号、呼吸信号
	具备

	13
	可调试通风、照明、音量等
	具备

	14
	扫描室门关闭时可自动开启扫描
	具备

	八、
	扫描参数
	具备

	1
	最小FOV
	≤5 mm

	▲2
	最大FOV
	≥550 mm

	3
	最薄2D层厚
	≤0.5 mm

	4
	最薄3D层厚
	≤0.05 mm

	5
	最大采集矩阵
	≥1024×1024

	6
	最短EPI TR（256×256矩阵）
	≤4.1 ms

	7
	最短EPI TE（256×256矩阵）
	≤1.4 ms

	8
	最短EPI TR（128×128矩阵）
	≤2.6 ms

	9
	最短EPI TE（128×128矩阵）
	≤1.0 ms

	10
	最短EPI TR（64×64矩阵）
	≤1.9 ms

	11
	最短EPI TE（64×64矩阵）
	≤0.8 ms

	▲12
	最大弥散加权系数b值
	≥20,000 s/mm²

	13
	TSE最大因子
	1024

	14
	EPI最大因子
	255

	九、
	扫描技术与序列
	具备

	1
	自旋回波序列
	—

	1.1
	2D/3D自旋回波序列
	具备

	1.2
	组织弛豫时间测量自旋回波序列
	具备

	2
	可选择角度的自旋回波
	具备

	3
	反转恢复序列
	具备

	4
	脂肪抑制序列
	具备

	5
	频谱特异式大范围脂肪抑制
	具备

	6
	快速自由水抑制序列
	—

	6.1
	快速自由水抑制T2W成像技术
	具备

	6.2
	快速自由水抑制T1W成像技术
	具备

	7
	快速反转恢复序列（脂肪/水抑制）
	具备

	8
	单独灰质或白质成像技术
	具备

	9
	梯度回波序列（2D/3D）
	—

	9.1
	亚秒T1加权技术
	具备

	9.2
	亚秒T2加权技术
	具备

	10
	2D平衡式梯度回波序列
	具备

	11
	3D平衡式梯度回波序列
	具备

	12
	超快速场回波序列
	具备

	13
	多层快速动态成像
	具备

	14
	匙孔成像技术
	具备

	15
	三维成像
	具备

	16
	多块三维成像
	具备

	17
	多叠三维成像
	具备

	18
	智能化K空间快门成像
	具备

	19
	磁化转移对比
	具备

	20
	单次激发EPI技术
	具备

	21
	多次激发EPI技术
	具备

	22
	流入法血管造影
	具备

	23
	快速流入法血管造影
	具备

	24
	造影剂增强MRA
	具备

	25
	倾角优化非饱和激发技术
	具备

	26
	相位对比血管造影
	具备

	27
	快速相位对比血管造影
	具备

	28
	伪影消除技术
	—

	28.1
	恒定信号技术
	具备

	28.2
	流动校正梯度波形技术
	具备

	28.3
	区域饱和技术
	具备

	28.4
	卷积伪影去除技术
	具备

	28.5
	周边脉动触发技术
	具备

	28.6
	呼吸触发技术
	具备

	28.7
	减少呼吸运动伪影且不增加扫描时间的技术
	具备

	28.8
	智能伪影消除技术
	具备

	28.9
	手动启动和停止
	具备

	29
	节时技术
	—

	29.1
	半扫描技术
	具备

	29.2
	部分扫描采集技术
	具备

	29.3
	矩形视野采集技术
	具备

	29.4
	三维重叠连续采集技术
	具备

	29.5
	预备相位极小化扫描技术
	具备

	30
	神经系统成像技术
	—

	30.1
	高分辨解剖成像
	具备

	30.2
	脊髓成像
	具备

	30.3
	脑脊液抑制技术
	具备

	30.4
	脂肪抑制
	具备

	30.5
	灰白质最佳显示成像
	具备

	30.6
	弥散成像技术
	具备

	30.7
	ADC成像
	具备

	30.8
	各向同性采集
	具备

	30.9
	各向异性采集
	具备

	30.10
	一次扫描完成三个弥散方向采集
	具备

	30.11
	灌注成像技术
	—

	30.11.1
	线上计算血流动态图
	具备

	30.11.2
	平均通过时间
	具备

	30.11.3
	到达峰值时间
	具备

	30.11.4
	负积分图
	具备

	30.11.5
	索引图
	具备

	31
	心血管成像技术
	—

	31.1
	2D/3D时间飞越法（TOF）
	具备

	31.2
	连续多层3D TOF技术
	具备

	31.3
	门控流入技术
	具备

	31.4
	2D/3D相位对比技术
	具备

	31.5
	相位对比MRA技术
	具备

	31.6
	磁化传递（MTC）血管造影
	具备

	31.7
	智能化实时透视减影造影剂追踪血管成像技术
	具备

	31.8
	智能化自动床移造影剂跟踪技术
	具备

	31.9
	3D多层重叠成像技术
	具备

	31.10
	可变反转角度射频技术
	具备

	31.11
	血管选择技术
	具备

	31.12
	最大强度投影（MIP）
	具备

	31.13
	多平面重建（MPR）
	具备

	31.14
	实时交互式血管图像处理
	具备

	31.15
	流量定量分析技术
	具备

	31.16
	高时间分辨率血管成像
	具备

	31.17
	区域饱和技术
	具备

	31.18
	心脏成像白血/黑血技术
	具备

	31.19
	2D/3D多相位心脏电影成像
	具备

	31.20
	无线蓝牙传输呼吸门控
	具备

	31.21
	无线蓝牙传输外周门控
	具备

	31.22
	频率编码方向扩大采集
	具备

	31.23
	相位编码方向扩大采集
	具备

	31.24
	饱和带数目
	≥6

	31.25
	脂肪饱和技术
	具备

	32
	并行采集成像技术
	具备

	33
	运动伪影校正技术（基于K空间或放射状填充，可校正刚体运动）
	具备

	34
	水成像（MR水成像）
	具备

	35
	信噪比指示器
	具备

	36
	预扫描技术
	具备

	37
	高分辨采集及重建技术
	具备1024×1024采集及重建矩阵

	38
	心电向量门控技术
	具备

	39
	3D腹部增强扫描技术（快速三维容积T1加权）
	具备

	40
	一键式扫描卡片（预设扫描协议）
	具备

	41
	背景抑制弥散成像（全身或大范围）
	具备

	41.1
	直接冠状位采集背景抑制弥散，非横断位重建
	具备

	42
	非造影增强外周血管成像
	具备

	43
	全身各部位智能扫描技术（基于解剖定位自动规划）
	具备

	十、
	高级功能成像
	具备

	1
	脑功能成像（BOLD‑fMRI）
	具备

	2
	波谱成像（MRS）
	—

	2.1
	单体素波谱
	具备

	2.2
	多体素波谱
	具备

	2.3
	3D波谱
	具备

	2.4
	头部波谱分析
	具备

	2.5
	乳腺波谱分析
	具备

	2.6
	前列腺波谱分析
	具备

	3
	DTI神经纤维束成像
	具备

	4
	快速自旋回波水脂分离成像
	具备（至少支持7个脂肪峰拟合，且采集回波数≤2）

	4.1
	参与计算脂肪峰个数
	≥7个

	4.2
	水脂分离成像采集回波数
	≤2个

	5
	梯度回波水脂分离成像
	具备

	6
	不打药灌注3D ASL（动脉自旋标记）
	具备

	6.1
	提供rCBF兴趣区测量功能，且彩色图自动优化处理（非手工调整）
	具备

	7
	磁敏感加权成像（SWI）
	具备

	7.1
	磁敏感成像具备相位图
	具备

	8
	去金属伪影扫描技术（基于多采集或视角倾斜等）
	具备

	9
	金属植入物定制化扫描技术
	具备

	10
	高b值弥散成像（最大b值≥20000 s/mm²）
	具备

	11
	压缩感知成像
	具备

	11.1
	最大加速因子
	≥32

	十一、
	检查环境
	具备

	1
	双向病人通话系统
	具备

	2
	防磁气动通话耳机
	具备

	3
	磁体内可调试病人通风系统
	具备

	4
	可调试磁孔内病人照明系统
	具备

	5
	磁体内病人双向通话麦克风及扩音器系统
	具备

	6
	检查床垂直运动时最大病人承受重量
	≥250 kg

	7
	检查床最低位置
	≤59 cm

	▲8
	扫描床水平进床最大速度
	≥300 mm/s

	9
	自动语音提醒功能
	—

	9.1
	检查时间提醒
	具备

	9.2
	移床语音提醒
	具备

	9.3
	呼吸屏气配合语音提醒
	具备

	9.4
	多种语言提醒
	具备

	十二、
	其他附属设备
	具备

	1
	原厂线圈专用储存车
	具备

	2
	线圈支架
	具备


磁共振第三方设备：

恒温恒湿系统  数量：1台

1.1室外冷凝风机可以根据冷凝压力或冷凝温度自动调节转速，达到节能的目的。                                           

1.2制冷功率 （24°50%RH）：≥35KW

1.3机组功率 ≥22KW

水冷机  数量：1台
2.1制冷功率 ≥ 70kW

2.2机组出水温度 5～20℃

2.3工作范围温度 从-30°C 到 52°C 都能正常工作

3.磁共振专用高压注射器  数量：1套

3.1 MRI专用高压注射系统，最高压力限值为325psi，最高可兼容3.0T磁共振扫描系统。

3.2电池和可持续交流供电两种方式：在电池和不间断充电器间灵活切换，充电器可以在检查室或操作室内灵活安装。
4.铁磁探测器  数量：2套
4.1 结构：双立柱式，采用防撞外壳结构；探测传感器：被动式磁通门传感器；闯入红外传感器须集成于立柱内部；

4.2可对每一传感器信号的滤波次数和报警阈值进行设置，以适应现场磁场环境，减少干扰磁场引起的误报次数；

5.线圈配套（肩关节毯式16通道、颈动脉毯式16通道）  数量：2套
5.1 线圈类型：≥16通道相控阵阵列线圈，适配3.0T磁共振系统；

5.2肩关节线圈通道数：≥16通道，工艺，线圈具备自然弧度；

5.3颈动脉线圈通道数：≥16通道。

诊断用颅脑MRA智能影像辅助分析系统及核磁心功能智能辅助分析系统核磁心功能智能辅助分析（AI）系统  数量：2套

6.1支持颅脑 MRA 图像自动分割、二维 / 三维重建及病灶检测，可完成头颈血管智能命名与多段自动分段。
6.2可智能检出血管中度以上狭窄、动脉瘤，并完成相关分析评估。
6.3支持血管中心线自动提取、智能追踪，同时提供手动编辑、轨迹调整功能，多视图同步联动。
一站式医技预约平台 数量：1套
7.1支持集中预约；支持分布式预约；支持自动智能化预约；支持手工应急预约；支持手机端预约；支持修改预约信息；支持取消预约信息；支持查询预约信息；支持预约进度展示；支持检查结果展示；具有智能看板功能。

7.2叫号排队：支持预约后排队叫号；支持个性化显示屏幕信息；支持修改调整检查室功能；支持修改显示等待人数；支持多屏幕拼接；支持多患者同屏显示； 

8.无磁配套设备  数量：1套

8.1无磁紫外线消毒仪 1台
8.1.1整机全无磁设计：框架、脚轮、转轴、紧固件全部采用航空铝、碳纤维、无磁不锈钢，无铁磁性零部件

8.1.2 灯管寿命：≥6000小时

8.1.3灭菌能力：对细菌、病毒杀灭率≥99.9%

8.2无磁灭火器 2台
8.2.1整机全无磁结构：瓶体、阀门、压把、保险销、喷嘴、软管、壁挂支架全部采用304无磁不锈钢/航空铝合金/黄铜，无任何铁磁性零件

8.2.2有效喷射距离：≥2.5m

8.3无磁轮椅 1辆
8.3.1剩磁指标：整机剩磁≤0.05μT；无磁场吸附效应，不产生投射风险，不干扰射频线圈、不造成MRI图像伪影

8.3.2最大安全承重：≥120kg
8.4无磁平车 1辆
8.4.1 MRI专用无磁转运平车，满足3.0T磁共振环境安全使用；整机采用退磁航空铝合金、316L无磁不锈钢、陶瓷轴承，无铁磁性零件；

8.4.2床面尺寸≥1850×580mm，额定承重≥180kg； 

8.5高清监控系统（操作间、患者准备间、磁体间）1套
8.5.1摄像机多层电磁屏蔽，不干扰MRI梯度、射频系统，不产生扫描伪影，无射频局部发热风险

8.5.2有效像素：≥500万

8.6对讲系统 1套
8.6.1系统采用光纤传输，音频信号经屏蔽滤波波导穿越射频屏蔽壳体；整套系统不产生射频干扰，不造成MRI图像伪影； 

8.6.2医护语音优先；独立音量调节、一键静音； 耳垫耐医用消毒液擦拭。
8.7无磁抢救车 1台
8.7.1 MRI专用无磁抢救车，满足3.0T磁共振机房使用；整机采用退磁航空铝合金、316L无磁不锈钢、陶瓷轴承，无铁磁性部件；

8.7.2配置分级抽屉，带防脱无磁滑轨；台面带延伸工作台，配备可拆卸无磁输液架、污物桶挂架； 

8.8无磁氧气瓶 2个
8.8.1整套（气瓶+瓶阀+氧气减压阀）统一无磁

8.8.2气瓶自重：≤16kg，轻量化便于转运

8.9线圈整理柜 1套（可现场制作）
8.9.1固定式柜体（操作间摆放）：无需进入磁体间，板材采用高密度防火板材，金属连接件全部无磁不锈钢。

8.9.2内部模块化分区，多规格独立储物格

8.9.2.1大区间（放置体部、脊柱大线圈）≥3格
8.9.2.2中区（头颈、乳腺线圈）≥3格
8.9.2.3小区间（各类关节小线圈）≥4格
8.9.2.4侧边独立挂区：悬挂柔性线圈，避免平放挤压

9.除湿机 1 台
9.1适用导管室大空间除湿，控湿范围30%-70%。

9.2除湿原理:压缩机式

9.3排水方式:直排水，无水箱
第三节 商务要求

一、主要商务要求

1、项目名称：华容县人民医院紧密型县域医共体暨医疗卫生强基工程提标扩能项目3.0T磁共振扫描仪设备采购

2、采购项目预算：15000000元

3、交货时间及要求：合同签订后60天内完成供货到院及安装调试并验收合格。

4、项目现场：采购人指定地点

5、交货方式：货到指定地点完成安装调试且验收合格，并按合同约定移交有关资料。

★6、质量保证期：项目整体提供三年原厂全保，质保期从验收合格之日开始计算。全保范围包括但不限于以下核心部件：磁体、线圈、梯度系统、冷头、液氦、制冷系统（含水冷机、氦压机、吸附器）、工作站（含软硬件）等设备所有备件的维修、更换和保养。（注：①保修期内因故障引起一周以上的停机，在故障处理完后保修期向后推移，必要时赔偿损失；②终身提供软件升级服务。）

7、投标人须负责核磁机房的屏蔽工程设计、施工及验收，费用包含在投标总价中。

8、投标人应在投标文件中提供按出厂标准供应的主要备品备件/消耗品/维修零配件/常用耗材/选购件价格清单及其制造商名称、地址、使用寿命。如采购人质保期后购买备品备件/消耗品/维修零配件/常用耗材/选购件，其价格不能超过此清单价格及折扣。

9、投标人所投核心产品制造商在国内至少有一家零部件仓库（投标时提供相应证明文件），保证10年以上的供应期。在设备正常有效期寿命内提供各种零备件维修、供应、更换服务，并且保证每周7天向采购人开放。所需零配件根据采购人要求以最快方式迅速发送。

10、投标人（制造商或销售商）需设有专业的售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员，应对所提供的设备提供相应的售后服务承诺（售后服务承诺书）。

11、售后响应时间：7*24小时

12、付款方式：合同签订后，采购人向中标单位支付合同总金额的30%预付款（支付预付款前，中标单位须提供等额银行预付款保函，保函期限必须覆盖：从合同签订至设备验收合格的全周期，需提供国有/股份制银行保函，不接受公司自行出具担保函，保函到期后如设备未完成验收，乙方应续保），设备安装、调试、培训完毕并交付临床正常使用一个月,再由设备线组织验收，验收合格后 ，采购人支付合同总金额的67%（累计支付至97%），设备正常使用满一年若无质量问题，一次性付清合同全部余款（注:1、所有款项不计利息，2、满一年从验收合格之日起开始计算）。

13、报价要求：本项目采用费用包干方式 (即交钥匙工程)，投标报价是投标人为完成本项目要求所需的一切费用，包括所投货物价款及其备品、备件费用、运至最终目的地的运输装卸费、通过相关质检部门检测费用及有关保险费、售后服务、利润及其他各项应有费用，采购人不再单独支付其他任何费用。

（二）产品运输、保管及保险 

1、中标人负责产品到交货地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。由于搬运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任和损失由中标人承担。 

2、中标人应对提供的货物在运输、存放及交货过程中的毁损或灭失进行保险投保，负责其派出的安装、服务等人员的人身意外保险

（三）售后服务

1、所有设备和产品质保期不少于三年，所有设备和产品质保期外提供终身成本价维修服务。

2、提供7*24小时技术咨询及上门服务，对于用户提出的技术问题或故障通知，专业技术人员应在2小时内响应，24小时内到达现场。对于用户提出的紧急问题，专业技术人员在接到用户通知后立即予以响应并解决。

3、供应商应指派专业技术人员在项目安装调试完成后，按采购人指定的时间、地点对采购人指定的相关管理、维护、操作人员等进行培训，培训内容包括产品基本原理、安装、调试、操作使用和维护保养等，并提供相关技术资料，达到用户相关人员熟练掌握操作技能、排除一般故障等的程度。供应商派出的培训人员的食宿及交通等费用自理。

4、投标单位所递交的投标报价均应包含本项目所有货物的购置、运输、安装、调试、验收等过程中的一切费用，包括人工费、机械费、材料（主材、辅材等）费、管理费、利润、税费、保险费等一切费用。采购人不再另行支付其它费用，全部由投标人负责。

（四）其他要求及说明 
1、本项目所列的国家或行业相关标准要求，如与最新出台的国家或行业标准相冲突的，按最新的标准执行。 
2、采购人不组织现场踏勘，投标人在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

3、其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

14、负责与院内信息系统的对接。

第五章 政府采购合同
第一节 政府采购合同协议书（参考格式）
                                                        政府采购编号：             


采购人（全称）：                             （甲方）

投标人（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目管理信息


（1）采购组织形式：                      
（2）采购方式：                          

（3）项目名称：                           
2.合同标的及金额

	序号
	标的名称
	型号规格
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合同金额小写：                      
大写：                      


3.履行合同的期限、地点及方式：                             

4.付款：                                             。

5.履约验收方式：

6.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

7.组成合同的文件

合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）中标通知书

（4）政府采购合同格式条款

（5）投标文件

（6）招标文件

（7）标准、规范及有关技术文件

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                             法定代表人：                   
委托代理人：                             委托代理人：                   
电      话：                             电      话：                   
传      真：                             传      真：                   
                                         开 户 银 行：                   
               帐      号：                   
第二节 政府采购合同通用条款
1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向投标人购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。
（2）投标人（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附页、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3.合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

4.合同价款

4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。
5.履行合同的期限、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6.货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第四章“技术规格、参数及要求”另有约定的除外）。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准
（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人（或负责人）签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。

14.伴随服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。

（5）【政府采购合同专用条款】与招标文件第四章“技术规格、参数和要求”规定的其他伴随服务

14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因投标人就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

18.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。

19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20.解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21.法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22.通知

22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23.合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
24.合同生效

24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

第三节 政府采购合同专用条款
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第1.1款
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地  址：岳阳市华容县田家湖生态新区华鲇路110号
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第14.2（5）项
	伴随服务
	详见本章第二节相关内容及第四章“技术规格、参数和要求”

	第五章
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第六章 投标文件的组成

第一册 商务技术文件

商务部分

一、投标函


二、开标一览表

三、分项价格表
四、商务响应/偏离表

五、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

六、投标人认为需提供的其他资料

技术部分

七、技术响应/偏离表

八、投标货物符合招标文件规定的证明文件

九、投标人认为需提供的其他资料

第二册 资格证明文件

十、法定代表人（或负责人）身份证明

十一、授权委托书

十二、投标人具备投标资格的证明文件（详见填写须知）

岳阳政府采购

公开招标

电子投标文件

第一册 商务技术文件

包名称：                            
采购项目名称:                        

采   购   人：                       
政府采购编号:                        

采购代理机构：                       

投标人                      

 年    月    日

一、投标函

致：            （采购代理机构）：

根据贵方为             （项目名称）的投标邀请（政府采购编号：       ），        （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份，并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

第一册 商务技术文件

商务部分

一、投标函

二、开标一览表
三、分项价格表
四、商务响应/偏离表

五、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

六、投标人认为需提供的其他资料

技术部分

七、技术响应/偏离表

八、投标货物符合招标文件规定的证明文件

九、投标人认为需提供的其他资料

第二册 资格证明文件

十、法定代表人（或负责人）身份证明

十一、授权委托书

十二、投标人具备投标资格的证明文件

在此，签字代表宣布同意如下：

1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》《分项价格表》。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起    个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。 

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：地址：    ；邮编：      ；电话：      ；传真：         。

投标人名称（盖单位章）：

日期：       年      月     日

二、开标一览表

采购代理编号：                                                                                项目名称：                  

包号：                                                                                        包名称：                      
	投标报价
	其他内容

	小写金额：_________（人民币元）
大写金额：_________（人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	


备注：1、本“开标一览表”所填报价应与交易平台上所填电子“开标一览表”报价一致，否则，以交易平台上所填电子“开标一览表”报价为准。
2、投标人提交两份及以上投标报价不同的“开标一览表”，且未书面说明哪个有效或以哪个为准的，其投标无效。
3、投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。
投标人名称（盖单位电子章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：_

日期：                   年        月      日
三、分项价格表
主要设备材料分项报价明细表
采购代理编号：                                                                                                     项目名称：

包号：                                                                                                            包名称：  
	分项项目名称
	品牌
	制造商名称/产地/国别
	型号规格
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	单价
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：（1）本表应对应“开标一览表”。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。
（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。
（3）投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章规定修改本表相应内容。否则，分项报价按投标报价修改的相同比例进行调整，其风险由投标人自已承担。

（4）详细报价清单以附件清单为准。
投标人名称（盖单位电子章）：
法定代表人或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：
日期：                    年        月      日
四、商务响应/偏离表

项目编号:                              项目名称：                     

包号：                                    包名称：                     
	序号
	招标文件列示内容
	投标文件列示内容
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：1、招标文件所示内容需填写第四章商务要求所列示内容，投标文件列示内容应与前述内容一一对应；

2、“响应/偏离”栏应注明“响应”或“偏离”。

投标人名称（盖单位章）：

日期：                 年        月      日

五、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

备注：投标人符合第二章第36条要求的，应提供下列资料，填写相关数据。

附页5-1 

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日 期：                 年        月      日
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残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

                     日  期：       年     月     日

附页5-3

监狱企业证明资料

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

附页5-4

提供价格评审优惠货物清单

	本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	序号
	货物名称
	数量
	单价（元）
	总额（元）
	货物制造商名称
	货物制造商类型

填写小型、微型、福利、监狱）
	商标名称

	小型、微型

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	福利

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	监狱

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	


说明：1、本表用于计算中小企业应享受的政策功能价格扣除。

2、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

3、未提供《中小企业声明函》及未按上述要求填写的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

投标人名称（盖单位章）：

日期：        年    月   日

附页5-5

节能产品、环境标志产品的证明材料

说明：1、投标人提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第36.2款或者第36.3款规定提供产品列入《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》所在页或证书复印件（该页包含制造商或企业名称或申请单位名称、规格型号、有效截止日期等内容），并加盖投标人单位章。在本章《附5-6 提供节能产品、环境标志产品》中提供相应数据。

2、未按上述要求提供的，评审时不予以考虑。

附页5-6

提供节能产品、环境标志产品             

	本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	序号
	货物名称
	数量
	单价（元）
	总额（元）
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	


说明：1、本表用于计算节能产品、环境标志产品、两型产品的政策功能加分或价格扣除。

2、栏目7“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号、两型产品编号（货物同时属于节能产品、环境标志产品，只填写一种）。

3、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

4、未按上述要求提供、填写的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

投标人名称（盖单位章）：

日期：        年    月   日

六、投标人认为需要提供的其他资料
七、技术响应/偏离表

项目编号:                              项目名称：                     

包号：                                    包名称：                     
	序号
	招标文件章节和条款号
	投标文件章节和条款号
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：1.按照第四章 技术规格、参数与要求内容一一对应填写。如果对《第四章 技术规格、参数与要求》内容不做一一响应，而将“响应文件应答情况”简单笼统描述为“无偏离”，则视为无效应答。

2.《第四章 技术规格、参数与要求》内容须条对条应答，不得遗漏；如有遗漏，则视为无效应答。如无偏离，请在此表中填写“无偏离”。如有偏离，请在此表中应答为“正/负偏离”并说明偏离情况；

3.如《第四章 技术规格、参数与要求》中有标注★号的，则为实质性要求，必须满足，如应答为“负偏离”，将导致响应无效。
投标人名称（盖单位章）：

日期：                 年        月      _日

八、投标货物符合招标文件规定的证明文件

备注：提供第四章规定的证明材料复印件。
九、投标人认为需提供的其他资料

岳阳政府采购

公开招标

电子投标文件

第二册 资格证明文件

包名称：                                                                              

采购项目名称:                                              

采   购   人：                                              

政府采购编号:                       

采购代理机构：                       

投标人                         

年  月  日

十、法定代表人（或负责人）身份证明
姓名：          性别：      身份证号：      职务：         系           （投标人名称）的法定代表人（或负责人）。

特此证明。

	法定代表人（或负责人）身份证复印件


投标人名称（盖单位章）：

日期：        年    月    日  

十一、法定代表人（或负责人）授权委托书

（委托代理人作为签字代表的提供并附法定代表人（或负责人）身份证明）

本人          （姓名、职务）系                           （投标人名称）的法定代表人（或负责人），现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）（政府采购编号：      ）投标文件、签订合同和询问、质疑、投诉等有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

	委托代理人身份证复印件


附：法定代表人（或负责人）身份证明

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（或负责人）（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：         年    月   日

十二、投标人具备投标资格的证明文件

填写须知

1、投标人应提供的证明材料

附页12-1湖南省政府采购供应商资格承诺函（含参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）

附页12-2 投标人基本资格条件的证明材料（法人、或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明）

附页12-3投标人特定资格条件的证明材料

附页12-4其他说明(信用查询记录等)

附页12-5具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料

附页12-1

湖南省政府采购供应商资格承诺函

 

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型□ 中型□ 小型□ 微型□
                 

 

机构代码：

注册登记机构：

日期：

有效期：

注册资本：

地址：

经济行业：

经济性质：
法定代表人（负责人）姓名（签字）：

身份证号：

手机号：
授权代表人姓名（签字）：

身份证号：

手机号：
公司（单位）名称（盖章）
                                                     年   月   日
附页12-2  

投标人基本资格条件的证明材料

投标人应按招标文件要求提供：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件，自然人的身份证明原件扫描件。

2、具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力证明材料原件扫描件（根据项目具体履约需求明确）

3、法律、行政法规规定的其他条件（如果有的话）证明资料的原件扫描件。

附页12-3
投标人特定资格条件的证明材料

备注：提供投标人特定资格条件证明资料的原件扫描件。

附页12-4
其他说明

    信用查询记录等证明材料

附页12-5

具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料
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